## Sheet1
No | Name of equipment | Name of equipment | Technical specifications | Technical specifications | Unit Đơn vị | Quantity/ Số lượng | Center
1 | Máy nén ép trị liệu | Compressible Limb Therapy System | I. Thông tin chung - Thiết bị mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 II. Cấu hình Bao gồm: Máy chính Ống nén khí xoa bóp chân: Ống nén khí xoa bóp tay : Ống nén khí xoa bóp vùng lưng Dây dẫn khí cho chân Dây dẫn khí cho tay Dây dẫn khí cho lưng Taì liệu HDSD : 01 quyển III. Thông số kỹ thuật -Trang bị màn hình TFT LCD và có hai máy bơm không khí bên trong. -Hai cổng kết nối khí cho loại 6 ngăn khí - Có thể Sử dụng riêng biệt 1 người hoặc đồng thời cho một hoặc hai người -Có một số chế độ hoạt động khác nhau và một số giá trị cài đặt (ÁP SUẤT, INTERVAL, TIME) sẽ được điều chỉnh theo lựa chọn của người dùng. -Kích thước: 420X310X230 (mm) -Điện áp định mức; AC 230V~ , 50/60Hz -Công suất tiêu thụ: 150 VA -Thời gian điều chỉnh: 5 ~ 99 phút -Áp suất tối đa: 240mmHg ± 20% -Trọng lượng máy chính: 12,0 kg IV. Thông tin khác - Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành. - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng. - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt) - Cung cấp CO, CQ | I. Genaral information - New product 100% - Qualification: ISO 13485 II. Descriptions Main body Air compression foot massage: Compressed air massage: Air compression massages the area of reduction Conductors for feet String tools for hands Tools for drawstrings User manual: 01 book III. Characteristic of product - This system adopts TFT LCD display and has two air pump inside. - Two air outlet of 6 chambers will be applied.- The product will be used for one or two person - There are several operational model and some set values (Pressure, INTERVAL, TIME) will be adjusted by user selection. - Size: 420X310X230 (mm) - Rated Voltage; AC 230V~ , 50/60Hz - Power Consumption: 150 VA - Adjustable Time: 5 ~ 99 phút - Maximum Pressure: 240mmHg ± 20% - Weight (main body): 12,0 kg IV. Other information - Equipment warranty: 12 months according to manufacturer's standards. - Providing consumable materials and replacement parts for 5 years after the warranty expires. - Training, instructions on use, operation, and minor repair of equipment at the user unit. - Provide detailed instructions for use and maintenance (English + Vietnamese) - Providing CO, CQ | Set/ Chiếc | 1 | Rehab
2 | Máy điện xung trị liệu | Multifunctional Electrical Stimulation Device | (4 kênh điều trị độc lập) I. YÊU CẦU CHUNG - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau. - Chứng chỉ chất lượng: đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ: 10ºC đến 40ºC + Độ ẩm: 30% đến 75% (không ngưng tụ) II. CẤU HÌNH CUNG CẤP Máy chính: 01 cái Màn hình LCD: 01 cái Bộ đỡ dây điện cực: 04 cái Kệ để điện cực nhỏ: 01 cái Khay thoát nước: 01 cái Cáp điện cực gồm 4 màu sắc khác nhau - Bộ điện cực: 12 điện cực kèm bọt biển bọt biển RO điện cực Slim-Fit II gồm: gồm: + Điện cực loại nhỏ: 04 điện cực + Điện cực tiêu chuẩn: 08 điện cực + Miếng bọt biển chuyên dụng cho điện cực tiêu chuẩn: 08 miếng Giá đỡ đầu dò trị liệu điện áp cao Highvoltage: 01 cái Giá đỡ đầu dò trị liệu điện vi dòng Micro current: 01 cái Đầu dò trị liệu điện áp cao Highvoltage: 01 cái Điện cực dính: 02 cặp (4 miếng) Đầu dò trị liệu điện vi dòng Micro current: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt: 01 bộ III. THÔNG SỐ KĨ THUẬT - Kiểu trị liệu CHỌN NHANH (SELECT) cho phép tự động chọn chế độ trị liệu theo vùng cần điều trị và theo loại đau (cấp tính/ mãn tính). - Kiểu trị liệu TUỲ CHỈNH (CUSTOM) bao gồm 8 chế độ: Siêu thủy triều (Super Tidal), Xung thủy triều (Pulse Tidal), Dòng bộc phát (Burst), Điện vi dòng (Micro current), Thủy triều kép (Double Tidal), Dòng giao thoa (Interference), Dòng bộc phát kép (Double Burst), Dòng xung (Pulse),. - Trị liệu chế độ Điện áp cao (High Voltage) - Điện áp đầu ra tối đa: + Đầu ra tần số thấp: 75 ± 10 Vrms + Đầu ra xung: 300Vp ± 15% + Đầu ra điện áp cao: 500 Vp - Cường độ dòng điện đầu ra tối đa: + Đầu ra tần số thấp: 75 mArms (tải 500Ω) + Đầu ra xung: 40 mArms (tải 500Ω) 200 mAp ± 25% (tải 500Ω) - Tần số điều trị: + Đầu ra tần số thấp: 1000 đến 11000 Hz + Đầu ra xung: 1 đến 1000 Hz + Đầu ra điện áp cao: 0.5 đến 200 Hz - Độ rộng xung (đầu ra xung): 50, 100 µs. - Dạng sóng đầu ra (đầu ra sóng): Sóng sin, sóng vuông, sóng sin dịch pha, sóng đỉnh đôi đơn hướng và sóng xung đối xứng hai chiều. - Thời gian điều trị: 1-99 phút (bước 1 phút). - Áp suất hút tối đa: 30 ± 10kPa - Có chức năng kiểm soát quá dòng, có âm thanh cảnh báo quá dòng. - Cảm biến áp suất phát hiện tiếp xúc điện cực, có âm thanh cảnh báo khi phát hiện bong điện cực. - Có âm thanh báo hiệu khi kết thúc quá trình điều trị - Tính năng khóa điện áp để ngăn việc thao tác nhầm núm điều khiển đầu ra - Có hệ thống làm ấm miếng điện cực tích hợp trong khay điện cực. - Có hệ thống bơm tạo áp suất hút để gắn điện cực vào vùng cơ thể cần điều trị. - Màn hình LCD cho phép điều chỉnh độ sáng - Bảng điều khiển LCD hiển thị các cài đặt và trạng thái điều trị. - Bảng điều khiển đầu ra cho phép điều chỉnh thời gian điều trị, cường độ dòng điện, điện áp điều trị mã lỗi. | I. Genaral information • New product 100% • Qualification: ISO 13485 • Mains supply: 220VAC (E2 type) and 50/60 Hz • Power input: 450 VA • Ambient temperature: 10°C to 40°C. • Relative humidity: 30% to 75% (noncondensing) • Classification by form of protection against electric shock: Class I • Classification of the applied part by form of protection against electric shock: Type BF II. Accessories & Main unit • Main body • LCD operation panel • Slim-fit II electrode RO • Power cable • Slim-fit II electrode RO electrode sponge • E-FLOW suction electrode cables (red, blue, yellow, and green) • Power cable • Sponge case • Cable hanger • Drainage tank • Cable clamp • Drainboard • Micro current probe • Micro current probe holder • High-voltage probe • High-voltage probe head sponge • High-voltage probe holder* • User manual: 01 book III. Characteristic of product a. Main specification Performance: Number of treatment channels : 04 Channels Max. output voltage : (Low-frequency output) 75±10 Vrms : (Pulse output) 300 Vp ±15% : (High-voltage output) 500 Vp or less Max. output current : (Low-frequency output) 75 mArms or less (500 Ω load) : (Pulse output) 40 mArms or less(500 Ω load) 200 mAp ±25% (500 Ω load) Treatment frequency : (Low-frequency output) 1000 to 11000 Hz : (Pulse output) 1 to 1000 Hz : (High-voltage output) 0.5 to 200 Hz Pulse width (pulse output) :Accuracy: within the set value ±10% 50,100μs :Accuracy: within the set value ±20% Treatment waveform (output waveform) :Sine wave, square wave, shift sine wave :Unidirectional twin-peak wave and bidirectional :symmetric pulse wave Treatment time :1 to 99 min. (1 min. step) :Precision: within the set value ±5% Max. suction pressure :30±10kPa Dimensions :W 450 × D 475 × H 1090 (mm) Power input :210 VA Either of the SELECT or CUSTOM mode, can be selected CUSTOM Mode Select a waveform among 9 types:  Super Tidal  Pulse Tidal  Burst  Micro current  Double Tidal  Interference  Double Burst  Quad Tidal  Pulse • Pressure sensor detects electrode contact, with audible alarm when electrode peeling is detected. • There is a sound signal when the treatment is finished. • Voltage lock feature to prevent accidental operation of output control knob • Has an integrated electrode pad warming system in the electrode tray • There is a pump system that creates suction pressure to attach electrodes to the body area that needs treatment. • The output control panel allows adjustment of treatment time, current intensity, treatment voltage and error codes. | Set/ Chiếc | 1 | Rehab
3 | Ghế trượt leo thang | Stairlift | I. Thông tin chung - Thiết bị mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng II. Cấu hình Điều khiển Tốc độ hoạt động: 0,12m./s Tải trọng: >130kg max Ghế bọc da theo tiêu chuẩn Có đai buộc bảo vệ (seat belt) III. Thông tin khác - Bảo hành thiết bị: 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong 05 năm sau khi hết hạn bảo hành. - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, sửa chữa nhỏ thiết bị tại đơn vị sử dụng. - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo trì chi tiết (Tiếng Anh + Tiếng Việt) - Cung cấp CO, CQ | STAIRLIFT I. Thông tin chung I. Genaral information - New product 100% - Qualification: qualified criteria II. Descriptions Control equitment Speed: 0,12m./s Loading capacity: >130kg max Leather chair seat belt III. Other information - Equipment warranty: 12 months according to manufacturer's standards. - Providing consumable materials and replacement parts for 5 years after the warranty expires. - Training, instructions on use, operation, and minor repair of equipment at the user unit. - Provide detailed instructions for use and maintenance (English + Vietnamese) - Providing CO, CQ | Set/ Chiếc | 2 | Rehab

## List with no spec
No | Name of equipment | Name of equipment | Unit Đơn vị | Quantity/ Số lượng | Center
1 | Máy nén ép trị liệu | Compressible Limb Therapy System | Set/ Chiếc | 1 | Rehab
2 | Máy điện xung trị liệu | Multifunctional Electrical Stimulation Device | Set/ Chiếc | 1 | Rehab
3 | Ghết trượt leo thang | Stairlift | Set/ Chiếc | 2 | Rehab