PHỤ LỤC 02

## PHỤ LỤC CẤU HÌNH, CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CHI TIẾT

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 2293/BQLDA-ĐHDA3 ngày 29 tháng 10 năm 2024)

- Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 380V ±≤10%, 50/60Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| A | Phần cứng hệ thống: |
| 1 | Khoang máy: 01 bộ |
| 2 | Hệ thống đầu thu: 01 bộ |
| 3 | Tủ cao thế: 01 bộ |
| 4 | Bóng phát tia X: 01 bộ |
| 5 | Bàn bệnh nhân: 01 bộ |
| 6 | Bộ máy thu nhận, điều khiển và xử lý ảnh: 01 bộ |
| 7 | Trạm làm việc chuyên cho CT (≥ 2 màn hình) : 01 bộ |
| 8 | Hệ thống hỗ trợ sinh thiết: 01 bộ |
| 9 | Kit đồng bộ máy bơm thuốc cản quang tự động: 01 bộ |
| 10 | Bộ phần mềm: 01 bộ tối thiểu gồm: |
|  | Phần mềm CT thông dụng: 01 bộ |
|  | Phần mềm giúp nâng cao chất lượng hình ảnh nhưng giữ hoặc giảm liều xạ trên bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Phần mềm giảm nhiễu ảnh kim loại, cứng hóa chùm tia: 01 bộ |
|  | Phần mềm giúp giảm liều tia: 01 bộ |
|  | Phần mềm chụp hai mức năng lượng hoặc CT phổ: 01 bộ |
|  | Phần mềm chụp tim mạch: 01 bộ |
|  | Phần mềm chụp tưới máu: 01 bộ |
| B | Bộ các phần mềm chuyên dụng chính hãng: 01 bộ tối thiểu gồm: |
|  | Phần mềm đánh giá tim mạch, mạch máu: 01 bộ |
|  | Phần mềm đánh giá thần kinh – đột quỵ: 01 bộ |
|  | Phần mềm phân tích phổi hai mức năng lượng: 01 bộ |
|  | Phần mềm định lượng gan nhiễm mỡ: 01 bộ |
|  | Phần mềm đánh giá ung bướu: 01 bộ |
| C | Thiết bị phụ trợ đi kèm Hệ thống: |
| 1 | UPS online ≥ 10 kVA cho máy trạm xử lý hình ảnh: 01 bộ |
| 2 | Bộ Intercom để giao tiếp với bệnh nhân: 01 bộ |
| 3 | Phantom và giá đỡ phantom cân chỉnh máy: 01 bộ |
| 4 | Phụ kiện định vị bệnh nhân: 01 bộ |
| 5 | Tủ điện cấp nguồn 3 pha đầu vào cho hệ thống máy, bao gồm: CB, khởi động từ, bộ bảo vệ pha, các thanh cái tiếp địa, trung tính: 01 bộ |
| 6 | Bộ kết nối mạng nội bộ: 01 bộ |
| 7 | Bộ theo dõi điện tim tích hợp ứng dụng chụp CT mạch vành tim: 01 bộ |
| 8 | Bộ bàn, ghế cho nhân viên vận hành máy CT: 01 bộ |
| 9 | Bộ bàn, ghế cho bác sĩ sử dụng trạm : 01 bộ |
| 10 | Máy in phim khô: 01 bộ |
| 11 | Máy bơm thuốc cản quang – loại 2 nòng: 01 bộ |
| 12 | Giá chụp sọ não: 01 bộ |
| 13 | Đai cố định bệnh nhân: 01 bộ |
| 14 | Đèn báo đang phát tia: 02 cái |
| 15 | Bộ đo thông số sinh lý bệnh nhân: 01 bộ |
| 16 | Giá đỡ tay: 01 bộ |
| 17 | Áo chì, kính chì: 05 bộ |
| 18 | Đèn đọc phim: 02 Cái |
| 19 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| A | Phần cứng Hệ thống: |
| 1 | Khoang máy: |
|  | Đường kính khung máy: ≥ 75 cm |
|  | Hệ thống laser định vị bệnh nhân trên khung máy trên 3 mặt phẳng |
|  | Tốc độ quay tối đa ≤ 0.3 giây/vòng |
|  | Màn hình ở mặt trước khung máy hiển thị tối thiểu: Thông tin bệnh nhân, Dữ liệu sóng điện tim ECG |
| 2 | Hệ thống đầu thu: |
|  | Hệ thống đầu thu có vật liệu chất rắn gốm, đá quý, hoặc chất nhấp nháy rắn hoặc tương đương cho thu nhận hình ảnh đa lát cắt |
|  | Tổng số dãy đầu thu: ≥ 128 dãy vật lý |
|  | Số lát cắt thu nhận/vòng quay: ≥ 256 lát cắt/vòng quay |
|  | Tổng số phần tử đầu thu: ≥ 70.000 |
|  | Độ bao phủ đầu thu theo trục Z: ≥ 76mm |
| 3 | Tủ điện cao thế: |
|  | Tủ cao thế công suất tối đa: ≥100 kW |
|  | Dòng bóng thực của hệ thống từ: ≤ 40 mA tới ≥ 900 mA |
| 4 | Bóng X-quang: |
|  | Điện áp bóng tối thiểu: ≤ 80 kV |
|  | Điện áp bóng tối đa ≥ 135 kV |
|  | Khả năng trữ nhiệt tương đương: ≥ 30 MHU |
|  | Tốc độ làm mát bóng: ≥ 1600 KHU/phút |
|  | Tiêu điểm: ≥ 2 |
|  | + Tiêu điểm nhỏ: ≤ (1.0 x 1.0) mm |
|  | + Tiêu điểm lớn: ≤ (2.0 x 1.6) mm |
|  | Có chế độ chụp 2 mức năng lượng hoặc dữ liệu hình ảnh CT phổ |
| 5 | Bàn bệnh nhân: |
|  | Tải trọng tối đa: ≥ 200 kg |
|  | Độ cao bàn thấp nhất: ≤ 50 cm |
|  | Chiều dài trường chụp: ≥ 180 cm |
|  | Có thể điều chỉnh độ cao |
|  | Có cọc treo dịch truyền gắn ở cuối bàn |
|  | Tốc độ dịch chuyển theo chiều ngang (trái,phải hoặc ra,vào): ≥ 200mm/s |
| 6 | Hệ thống điều khiển, vận hành, tái tạo và xử lý: |
|  | Máy tính sử dụng điều khiển máy: |
|  | CPU: tốc độ xử lý ≥ 2 GHz |
|  | RAM: ≥ 16 GB |
|  | Ổ cứng ( Lưu trữ hình ảnh, dữ liệu): ≥ 3x1TB |
|  | Kết nối: DICOM 3.0 hoặc tương đương |
|  | Màn hình LED hoặc LCD loại tiêu chuẩn chất lượng dùng trong y khoa |
|  | Kích thước ≥19 inch |
|  | Độ phân giải: ≥ 1.280 x 1.024 pixels |
|  | Tốc độ tái tạo hình ảnh tối đa: ≥ 60 hình/giây |
|  | Ma trận tái tạo: ≥ 512 x 512 |
|  | Độ dày lát cắt tối thiểu: ≤ 0.625 mm |
|  | Trường nhìn tối đa: ≥ 50 cm |
|  | Có đủ các phụ kiện cho hệ thống máy tính hoạt động như bàn phím, chuột…: Có |
| 7 | Trạm làm việc độc lập - Máy chủ xử lý ảnh: |
|  | CPU: tốc độ xử lý ≥2.0 GHz |
|  | RAM: ≥ 32 GB |
|  | Ổ cứng: ≥ 1 TB |
|  | Màn hình LED hoặc LCD loại tiêu chuẩn chất lượng dùng trong y khoa ≥ 02 cái: |
|  | Kích thước ≥24 inch |
|  | Độ phân giải: ≥ 1.920 x 1.080 pixels |
|  | Phụ kiện: bàn phím, chuột tiêu chuẩn |
|  | Lưu hình trên đĩa cứng và đĩa DVD/CD |
| B | Bộ phần mềm chính hãng: Liệt kê đầy đủ các phần mềm hệ thống và phần mềm lâm sàng tiêu chuẩn: |
|  | Phần mềm CT thông dụng: |
|  | Phần mềm thu hình xoắn ốc, tuần tự, định vị |
|  | Phần mềm tái tạo ảnh, nội soi ảo |
|  | Các công cụ xem hình thông dụng |
|  | Các ứng dụng cơ bản: MIP, MPR, VRT/VR, MinIP, curve MPR |
|  | Phần mềm giúp hiệu chỉnh các tham số chụp |
|  | Các phần mềm tiêu chuẩn khác theo hãng sản xuất |
|  | Phần mềm giúp nâng cao chất lượng hình ảnh nhưng giữ hoặc giảm liều xạ trên bệnh nhân |
|  | Phần mềm tái tạo lặp trên dữ liệu thô |
|  | Phần mềm giảm nhiễu ảnh kim loại, cứng hóa chùm tia |
|  | Phần mềm giúp giảm liều tia |
|  | Phần mềm điểu chỉnh liều tia tự động |
|  | Phần mềm chụp hai mức năng lượng hoặc phổ: |
|  | Phần mềm chụp hai mức năng lượng cho các cơ quan bộ phận |
|  | Phần mềm cho phép tạo bản đồ i-ốt |
|  | Hình ảnh đơn sắc ảo |
|  | Hình ảnh không thuốc ảo |
|  | Phần mềm chụp tim mạch: |
|  | Chế độ chụp mạch vành không phụ thuộc vào nhịp tim |
|  | Phần mềm quản lý loạn nhịp |
|  | Tính năng thu nhận dữ liệu có đồng bộ với ECG, có khả năng lựa chọn pha tái tạo hình trước và sau quá trình thu dữ liệu |
|  | Chụp tim mạch với độ phân giải thời gian thực (không tính phân giải thời gian hiệu dụng): ≤ 140 ms |
|  | Phần mềm chụp tưới máu |
|  | Phần mềm trên trạm làm việc chuyên dụng: |
|  | Phần mềm đánh giá tim mạch, mạch máu: |
|  | Đo và tính toán điểm vôi hóa |
|  | Tự động đánh dấu và định danh mạch vành |
|  | Đo độ hẹp |
|  | Phần mềm hiển thị mảng xơ vữa vôi hóa. |
|  | Phần mềm đánh giá chức năng tim: cung lượng tim, phân suất tống máu |
|  | Phần mềm hiển thị mảng xơ vữa vôi hóa. |
|  | Phần mềm đánh giá thần kinh – đột quỵ: |
|  | Phần mềm mạch máu não xóa nền |
|  | Phần mềm đánh giá tưới máu não: Tính toán được các thông số tuyệt đối và tương đối CBF, rCBF, CBV/SBV, TTP, MTT, Tmax. |
|  | Phần mềm đo điểm đột quỵ não theo thang hoặc tương đương |
|  | Phần mềm phân tích phổ, thể tích |
|  | Phần mềm phân tích thể tích, đại tràng, gan, theo dõi và phân tích ung thư, theo dõi tiến triển ung thư hoặc tương đương. |
|  | Phần mềm phân tích phổi hai mức năng lượng: |
|  | Đánh giá tưới máu phổi |
|  | Định lượng i-ốt trong nhu mô phổi |
|  | Phần mềm định lượng gan nhiễm mỡ |
|  | Phần mềm xử lý mạch máu hai mức năng lượng |
|  | Phần mềm đánh giá ung bướu: |
|  | Phần mềm nội soi ảo đại tràng với đầy đủ các tính năng: hiển thị song song sấp ngửa, đọc hình 3D, ... |
|  | Phần mềm hỗ trợ phân tích gan |
|  | Phần mềm dán nhãn đốt sống |
|  | Phần mềm đánh giá thay đổi tổn thương phổi qua các lần chụp |
|  | Phần mềm hiển thị đậm độ theo thời gian |
|  | Phần mềm: Chương trình chụp riêng tối ưu cho trẻ em |
|  | Phần mềm: Chụp động mạch và lập kế hoạch can thiệp động mạch |
| C | Chức năng xử lý nâng cao: |
|  | Phần mềm đánh giá tim mạch, mạch máu: 01 bộ |
|  | Phần mềm đánh giá thần kinh – đột quỵ: 01 bộ |
|  | Phần mềm phân tích phổi hai mức năng lượng: 01 bộ |
|  | Phần mềm định lượng gan nhiễm mỡ: 01 bộ |
|  | Phần mềm đánh giá ung bướu: 01 bộ |
| D | Thiết bị phụ trợ đi kèm Hệ thống: |
| 1 | Máy bơm tiêm thuốc cản quang 2 nòng |
|  | Kết nối đồng bộ với hệ thống CT |
|  | Thể tích bơm: Từ ≤ 1 ml tới thể tích của xylanh |
|  | Tốc độ bơm: Từ ≤ 0.1 tới ≥ 10 ml/giây |
|  | Áp lực bơm tối đa: ≥ 300 PSI |
| 2 | Bộ áo chì kính chì: |
|  | Kính chì có độ dày 2 mm (± 5%), kích thước: dài 2 m (± 5%), rộng 1 m (± 5%) |
|  | Áo chì có độ chì dày 0.5 mm (± 5%) |
| 3 | Ổn áp |
|  | Loại: 03 pha |
|  | Công suất ≥ 150 kVA |
| 4 | Bộ lưu điện UPS |
|  | Loại online |
|  | Công suất ≥ 10 kVA |
| 5 | Bộ máy tính + máy in trả kết quả + Máy in phun màu để in hình CT |
|  | CPU từ core i5, gen 10 trở lên hoặc tương đương |
|  | Ram ≥ 8 GB |
|  | Ổ cứng SSD ≥ 500 GB |
|  | Màn hình ≥ 21 inches |
|  | Độ phân giải ≥ 1920x1080 pixel |
|  | Hệ điều hành Windows 10 trở lên có bản quyền |
|  | Máy in laser trắng đen để in kết quả chẩn đoán |
|  | Máy in phun màu A4: 01 cái |
|  | Giấy in màu: 10 tập |
| 6 | Bộ đèn đọc phim: |
|  | ≥ 04 phim, sử dụng công nghệ LED |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |
| 3 | Cam kết hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ khi có yêu cầu: ≥ 5 năm |
| 4 | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam |

- Máy siêu âm tổng quát

# 2.1. Máy siêu âm tổng quát (Siêu âm đàn hồi mô gan)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ±≤10%, 50/60Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm tổng quát kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính kèm xe đẩy đồng bộ: 01 Máy |
| 2 | Đầu dò Convex đa tần siêu âm tổng quát: 01 Cái |
| 3 | Đầu dò Linear đa tần siêu âm mạch máu: 01 Cái |
| 4 | Đầu dò khối 4D: 01 Cái |
| 5 | Đầu dò Sector đa tần khám tim người lớn: 01 Cái |
| 6 | Bộ phần mềm siêu âm gồm: |
| 6.1 | Phần mềm siêu âm tổng quát: 01 bộ |
| 6.2 | Phần mềm siêu âm 4D: 01 bộ |
| 6.3 | Phần mềm hỗ trợ siêu âm tim: 01 Bộ |
| 6.4 | Phần mềm hỗ trợ siêu âm mạch máu: 01 Bộ |
| 6.5 | Phần mềm đàn hồi mô: 01 bộ |
| 6.6 | Phần mềm đàn hồi định lượng tuyến vú – giáp: 01 bộ |
| 6.7 | Phần mềm kết nối: 01 Bộ |
| 7 | Dây cáp điện tim: 01 Bộ |
| 8 | Hỗ trợ kết nối mạng DICOM: 01 Bộ |
| 9 | Máy in nhiệt đen trắng: 01 Cái |
| 10 | Máy in nhiệt màu: 01 Cái |
| 11 | Bộ máy tính + Phần mềm trả kết quả: 01 Bộ |
| 12 | Máy in A4: 01 Cái |
| 13 | Bộ lưu điện: 01 Bộ |
| 14 | Giấy in nhiệt: 10 cuộn |
| 15 | Gel siêu âm: 05 lít |
| 16 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh hoặc/và Tiếng Việt: 02 Bộ |
| III | Đặc tính kỹ thuật |
| 1 | Máy chính |
|  | Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy, bánh xe có khóa |
|  | Số cổng đầu dò: ≥ 04 cổng |
|  | Số kênh số hóa: ≥ 3.5 triệu kênh xử lý |
|  | Dải động hệ thống: ≥ 280 dB |
|  | Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 30 cm |
|  | Thang xám: ≥ 256 mức |
|  | Tốc độ thu hình: ≥ 880 hình/giây |
|  | Phím tự động tối ưu hóa thông số ảnh siêu âm: Có |
| 2 | Màn hình hiển thị siêu âm: |
|  | Màn hình TFT/ LCD hoặc tốt hơn, kích thước ≥ 21 inch |
|  | Độ phân giải: ≥ 1.920 x 1.080 pixels |
|  | Góc nhìn rộng mở rộng: ≥ ±80º |
|  | Màn hình điều chỉnh gấp, ngửa, xoay phải, xoay trái |
| 3 | Bảng điều khiển và giao diện với người sử dụng: |
|  | Màn hình điều khiển: màn hình cảm ứng màu loại TFT/ LCD hoặc tốt hơn; kích thước ≥ 10 inch |
| 4 | Đầu dò: |
| 4.1 | Đầu dò Convex đa tần siêu âm tổng quát |
|  | Ứng dụng: siêu âm bụng tổng quát, phụ khoa hoặc nhiều hơn |
|  | Dải tần số: ≤ 1.5 - ≥ 5 MHz. |
|  | Số chấn tử: ≥ 128 chấn tử |
|  | Góc quét: ≥ 70 độ |
| 4.2 | Đầu dò Linear đa tần siêu âm mạch máu |
|  | Ứng dụng: siêu âm mạch máu, bộ phận nhỏ hoặc nhiều hơn |
|  | Dải tần số: ≤ 4.0 - ≥ 12 MHz |
|  | Số lượng chấn tử: ≥ 192 |
|  | Khẩu độ: ≥ 38 mm |
| 4.3 | Đầu dò Khối 4D |
|  | Ứng dụng thăm khám: Ổ bụng, sản khoa, phụ khoa, nhi khoa |
|  | Dải tần số: ≤ 2 - ≥ 6 MHz. |
|  | Số lượng chấn tử: ≥ 128 |
|  | Góc quét: ≥ 89 độ |
| 4.4 | Đầu dò Sector đa tần dải rộng cho thăm khám tim người lớn: |
|  | Ứng dụng thăm khám: tim người lớn hoặc nhiều hơn |
|  | Dải tần số: ≤ 1.5 - ≥ 4.5 MHz. |
|  | Số lượng chấn tử: ≥ 80 |
|  | Góc quét: ≥ 90 độ |
| 5 | Chế độ hiển thị ảnh: |
|  | B-Mode (2D) |
|  | M-Mode |
|  | Chế độ M màu |
|  | Chế độ M giải phẫu |
|  | B/M (2D/ M-Mode) |
|  | Doppler màu |
|  | Doppler năng lượng định hướng |
|  | Doppler xung (PW) |
|  | Doppler liên tục (CW) |
|  | Chế độ Duplex |
|  | Hiển thị 3 Mode đồng thời (Triplex Mode) |
| 5.1 | B-Mode (2D) |
|  | Tích hợp trên mọi đầu dò tạo ảnh |
|  | Có chức năng đảo ảnh trái/phải, lên/xuống |
|  | Phóng đại hình |
|  | Dải động: ≤ 40 - ≥ 70 dB |
|  | Khuếch đại: ≥ 60 dB hoặc từ 0 – 100% |
|  | Bản đồ thang xám: ≥ 5 bản đồ |
|  | Độ sâu hiển thị tối đa: ≥ 35 cm |
|  | Tốc độ khung hình: ≥ 880 khung/giây |
|  | Giảm nhiễu ≥ 3 bước |
| 5.2 | M-mode: |
|  | Tích hợp trên mọi đầu dò tạo ảnh |
|  | Tốc độ quét: ≥ 5 bước |
|  | Dải động: ≤ 40 - ≥ 90 dB |
|  | Điều chỉnh khuếch đại: B Gain ≥ ± 30dB hoặc từ 0 – 100% |
| 5.3 | Color Doppler |
|  | Tần số phát: ≥ 3 tần số hoặc từ ≤ 1 đến ≥ 19 kHz hoặc tối ưu cho độ phân giải |
|  | Có bản đồ màu |
|  | Có độ bền màu |
|  | Có làm mịn |
|  | Có bộ lọc thành |
| 5.4 | Doppler xung |
|  | Số tần số có thể lựa chọn: ≥ 3 tần số hoặc ≤ 2.0 - ≥ 6.5 MHz |
|  | Hiệu chỉnh góc: ≤ 0 - ≥ 80 độ |
|  | Lọc thành: ≥ 5 mức |
|  | Thể tích lấy mẫu: Kích thước: ≤ 1 - ≥ 20 mm |
|  | Hệ số khuếch đại: ≥ 30dB |
|  | Dịch chuyển đường cơ sở: Có |
|  | Có khả năng đảo phổ |
| 5.5 | Doppler liên tục |
|  | Tần số lặp xung: ≤ 2 - ≥ 34 kHz |
|  | Dải vận tốc tối đa: CW: ≥ 1000 cm/s |
|  | Lái tia Doppler liên tục |
| 5.6 | Doppler năng lượng: |
|  | Bản đồ: ≥ 8 loại |
|  | Làm mịn: ≥ 4 bước |
|  | Lọc thành: ≥ 4 bước |
| 5.7 | Chế độ dòng màu: |
|  | Tần số lặp xung: ≥ 19 kHz |
|  | Có khả năng đảo màu |
|  | Lọc thành: ≥ 4 bước |
|  | Làm mịn: ≥ 4 bước hoặc có chế độ |
|  | Bản đồ màu: ≥ 8 bản đồ |
| 6 | Các công cụ đo đạc và tính toán |
|  | Ảnh 2D: Khoảng cách, diện tích, chu vi, thể tích, góc |
|  | Vận tốc đỉnh Doppler |
|  | Lưu lượng dòng máu |
|  | Phân tích Doppler: Các giá trị Doppler bao gồm chỉ số PI, RI, S/D... |
|  | M-mode khoảng cách |
|  | M-mode tính toán nhịp tim |
|  | Đo thời gian/ độ dốc trong chế độ Doppler và M |
|  | Đo đạc đánh giá các van tim trên 2D, M mode, Doppler |
| 7 | Phần mềm phân tích tim |
|  | 4 buồng tim |
|  | Đo đạc và phân tích thất trái |
|  | Tự động đo phân suất tống máu EF |
|  | Gói đo đạc các thông số tim mạch trên 2D, chế độ M, phổ Doppler |
|  | Nhịp tim |
| 8 | Phần mềm phân tích mạch máu |
|  | Đo đạc và phân tích động mạch cảnh, động mạch và tĩnh mạch |
|  | Tính năng tự động đo độ dày nội trung mạc |
| 9 | Bộ nhớ ảnh Cine |
|  | Cung cấp khả năng xem lại dữ liệu thu được theo thời gian thực |
| 10 | Lưu trữ dữ liệu và khả năng ghép nối |
|  | Lưu trữ dữ liệu bao gồm: hình ảnh, đoạn phim, báo cáo và đo đạc hoặc nhiều hơn |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 500 GB |
|  | Định dạng file tối thiểu có: AVI hoặc tốt hơn |
|  | Lưu trữ dữ liệu chuẩn DICOM |
|  | Truy xuất các dữ liệu của bệnh nhân tối thiểu qua USB |
|  | Khả năng kết nối tín hiệu vào/ra tối thiểu có một trong các cổng sau: S-video hoặc DVI hoặc HDMI hoặc nhiều hơn |
| 11 | Máy in nhiệt đen trắng |
|  | Khổ giấy in tối thiểu có: A6 |
|  | Tốc độ in: ≥ 14 trang/phút |
| 12 | Máy in nhiệt màu: |
|  | Công nghệ in nhiệt |
|  | Khổ giấy in tối thiểu có: A6 |
|  | Tốc độ in: ≥ 14 trang/phút |
| 13 | Bộ máy tính |
|  | CPU: Core i5 hoặc cao hơn, tốc độ ≥ 2.6 GHz |
|  | RAM: ≥ 4GB |
|  | Ổ cứng: ≥ 500 GB |
|  | Card bắt hình, Nguồn chống nhiễu: Có |
|  | Tính hợp phần mềm trả kết quả siêu âm |
|  | Màn hình loại TFT/LCD hoặc tương đương; kích thước: ≥ 19 inch; |
|  | Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 điểm ảnh |
| 14 | Máy in đen trắng: (in trả kết quả) |
|  | Khổ giấy in tối thiểu có: A4 |
|  | Tốc độ in ≥ 14 trang/phút |
| 15 | Bộ lưu điện |
|  | Loại UPS online, công suất ≥ 2 KVA |
|  | Sử dụng nguồn điện: 220V/50Hz |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |
| 3 | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam |

# 2.2. Máy siêu âm tổng quát (siêu âm sản)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ±≤10%, 50/60Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm tổng quát kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy siêu âm Doppler màu dạng xe đẩy: 01 cái |
| 2 | Đầu dò Convex: 01 cái |
| 3 | Đầu dò Linear: 01 cái |
| 4 | Đầu dò khối 4D : 01 cái |
| 5 | Đầu dò sản phụ khoa: 01 cái |
| 6 | Phần mềm : 01 Gói tối thiểu gồm: |
| 6.1 | Phần mềm siêu âm tổng quát: 01 bộ |
| 6.2 | Phần mềm siêu âm mạch máu: 01 bộ |
| 6.3 | Phần mềm siêu âm 4D: 01 bộ |
| 6.4 | Phần mềm kết nối: 01 Bộ |
| 7 | Bộ máy tính kèm phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 bộ |
| 8 | Máy in màu: 01 cái |
| 9 | UPS ≥ 2 KVA online: 01 bộ |
| 10 | Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái |
| 11 | Gel siêu âm: 05 lít |
| 12 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Ứng dụng: dùng cho thăm khám Bụng, Tim, Sản, Phụ khoa, Mạch máu, Niệu, Bộ phận nhỏ, Nhi và Sơ sinh, Cơ xương khớp và phần nông, Xuyên sọ, Vú |
|  | Máy chính: |
|  | Máy chính thiết kế dạng xe đẩy |
|  | Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 10 inches, màn hình chính ≥ 21 inches |
|  | Độ phân giải màn hình chính: ≥1920 x 1080 pixel |
|  | Số cổng đầu dò hoạt động: ≥ 04 |
|  | Số kênh xử lý số hóa ≥ 1.700.000 kênh |
|  | Độ sâu ảnh hiển thị tối thiểu : ≤ 2 cm |
|  | Độ sâu ảnh hiển thị tối đa : ≥ 40 cm |
|  | Thang xám hiển thị: ≥ 256 mức. |
|  | Tỷ lệ khung hình trên giây: ≥ 2800 hình/giây. |
|  | Dải động: ≥ 265 dB |
|  | Ổ cứng lưu trữ: ≥ 500 GB |
|  | Đầu dò Convex |
|  | Ứng dụng khám: Tối thiểu có Bụng, sản/phụ khoa |
|  | Dải tần từ ≤ 2.0 MHz đến ≥ 5.0 MHz |
|  | Trường nhìn: ≥ 110° |
|  | Số chấn tử: ≥ 192 |
|  | Đầu dò linear |
|  | Ứng dụng: Tối thiểu có Mạch máu, phần nhỏ, sơ sinh, nhi, đàn hồi tuyến giáp , tuyến vú |
|  | Dải tần: từ ≤ 5.0 MHz đến ≥ 10.0 MHz. |
|  | Trường nhìn: ≥ 35 mm |
|  | Số chấn tử: ≥ 192 |
|  | Đầu dò khối 4D: |
|  | Ứng dụng khám: Tối thiểu có khám bụng, sản khoa, phụ khoa, nhi khoa. khảo sát dựng hình 4D |
|  | Dải tần: từ ≤ 2.0 MHz đến ≥ 8.0 MHz |
|  | Trường nhìn tối đa: ≥ 90° (chế độ quét khối) |
|  | Số chấn tử: ≥ 192 |
|  | Đầu dò sản phụ khoa: |
|  | Ứng dụng: sản, phụ khoa qua ngã âm đạo, trực tràng |
|  | Dải tần: từ ≤ 3.0 MHz đến ≥ 9.0 MHz |
|  | Trường nhìn: ≥ 180° |
|  | Số chấn tử: ≥ 192 |
|  | Các mode hoạt động: |
|  | B-mode |
|  | Coded Harmonic Imaging |
|  | M-mode |
|  | Mode dòng chảy màu |
|  | Mode Doppler năng lượng với bản đồ định hướng |
|  | Mode Doppler xung với tần số lặp xung cao (PWD with high PRF) |
|  | Mode M dòng chảy màu |
|  | Mode M giải phẫu và Mode M giải phẫu màu |
|  | Kiểu hiển thị hình ảnh: Khả năng hiển thị đồng thời |
|  | Dual B (B/B) |
|  | B/CFM hoặc PDI |
|  | B/PW |
|  | B + CFM/M |
|  | Real-time Triplex Mode (B +CFM hoặc PDI/PW hoặc CW) |
|  | B/M |
|  | Hiển thị nhiều hình (chia bốn hình) |
|  | Hình động và/hoặc hình tĩnh |
|  | Chiếu lại hình CINE độc lập |
|  | Các phần mềm hỗ trợ tối ưu hóa và xử lý hình ảnh |
|  | Phần mềm tối ưu hóa chất lượng hình ảnh tự động |
|  | Phần mềm tự động tối ưu hóa gain |
|  | Phần mềm tối ưu hóa tần số lặp xung (PRF) tự động |
|  | Phần mềm kết hợp các chùm tia chéo góc làm tăng độ nét các đường bờ mô |
|  | Phần mềm giảm nhiễu hạt, tăng cường độ mịn |
|  | Phần mềm tạo ảnh hài hòa mô mã hóa |
|  | Các phần mềm hỗ trợ siêu âm chuyên sâu |
|  | Phóng đại hình siêu âm độ phân giải cao |
|  | Chức năng mở rộng trường quan sát cho đầu dò Linear và Sector |
|  | Chức năng hiển thị góc rộng trên đầu dò Convex và Phụ khoa |
|  | Đo độ mờ da gáy bán tự động |
|  | Đo nhịp tim thai tự động |
|  | Siêu âm cắt lớp |
|  | Phần mềm hỗ trợ siêu âm 3D/4D. Tự động uốn cong đường ROI thích hợp để dựng hình 3D/4D đẹp nhất |
|  | Phần mềm tái tạo mặt cắt 2D vẽ tự do theo ý muốn trong hình ảnh dữ liệu khối 3D/4D |
|  | Phần mềm siêu âm 3D/4D cho hình ảnh 3D/4D mịn, rõ nét. Có thể điều chỉnh nguồn sáng từ các góc khác nhau lên thai nhi |
|  | Phần mềm siêu âm tim thai 4D cho phép tái tạo hình ảnh động đa lát cắt |
|  | Phần mềm đánh giá các trường hợp lạc nội mạc tử cung sâu |
|  | Phần mềm đánh giá khối u trong nội mạc tử cung |
|  | Chương trình tính toán cân nặng thai nhi theo công thức Intergrowth hoặc tương đương |
|  | Kết nối với hệ thống lưu trữ và quản lý hình ảnh bệnh viện theo chuẩn Dicom |
|  | Chức năng đo đạc và phân tích: Tối thiểu có các chức năng và phép đo: |
|  | Các phép đo cơ bản |
|  | Các phép đo trên M-mode |
|  | Các phép đo trên Mode PW |
|  | Gói tính toán chuyên ổ bụng |
|  | Gói tính toán chuyên bộ phận nhỏ |
|  | Gói tính toán chuyên tuyến vú |
|  | Gói tính toán chuyên sản khoa |
|  | Gói tính toán chuyên tim thai |
|  | Gói tính toán chuyên mạch máu |
|  | Gói tính toán chuyên phụ khoa |
|  | Thu nhận hình ảnh 4D theo thời gian thực |
|  | Tùy chỉnh chất lượng hình ≥ 3 mức |
|  | Tốc độ quét hình khối: ≥ 45 hình/giây |
|  | Thông số kỹ thuật B Mode |
|  | Điều chỉnh tần số ≥ 3 bước |
|  | Có thể điều chỉnh được độ phân giải: ≥ 7 mức |
|  | Có thể điều chỉnh được mật độ dòng |
|  | Thông số kỹ thuật M Mode |
|  | Tốc độ quét: ≥ 6 bước |
|  | Bản đồ xám: ≥ 4 mức |
|  | Thông số kỹ thuật Mode Doppler màu |
|  | Di chuyển đường nền: ≥ 16 bước |
|  | Tốc độ tối đa: ≥ 4 m/s |
|  | Tốc độ tối thiểu : ≤ 0.5 cm/s |
|  | Thông số kỹ thuật mode Doppler năng lượng |
|  | Lọc thành : ≥ 6 bước |
|  | Có thể điều chỉnh Lọc mịn |
|  | Bản đồ PD: ≥ 7 mã màu |
|  | Thông số kỹ thuật Mode Doppler xung (PW) |
|  | Tần số lặp xung: từ ≤ 1 kHz đến ≥ 22 kHz |
|  | Cửa sổ phổ từ ≤ 1 mm đến ≥ 15 mm |
|  | Bảng đồ màu : ≥ 10 mức |
|  | Có thể chỉnh bảng đồ xám |
|  | Thông số kỹ thuật Mode Doppler năng lượng độ nhạy cao |
|  | Bản đồ màu: ≥ 8 mã màu |
|  | Quản lý dữ liệu và khả năng kết nối |
|  | Dạng dữ liệu lưu trữ tối thiểu có: DICOM, Raw data |
|  | Xuất dữ liệu tối thiểu có: JPEG, MPEG 4, AVI |
|  | Có thể lưu nhanh ảnh vào USB |
|  | Có kết nối DICOM 3.0 tích hợp sẵn |
|  | Có cổng HDMI out |
|  | Có kết nối mạng Ethernet (RJ45) |
|  | Có cổng Audio out |
|  | Bộ máy tính, máy in, phần mềm trả kết quả bệnh nhân |
|  | Máy vi tính: |
|  | CPU: từ Core i5 ≥ 3 GHz |
|  | Bộ nhớ ≥ 4Gb |
|  | Ổ cứng ≥ 500Gb |
|  | Màn hình LCD ≥ 21 Inch |
|  | Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixel |
|  | Chuột, bàn phím: Có |
|  | Máy in phun màu: |
|  | Cỡ giấy: A4 |
|  | Tốc độ in: ≥ 30 tờ/Phút |
|  | ≥ 06 hộp mực ngoài |
|  | UPS online ≥ 2 KVA: |
|  | Máy in nhiệt đen trắng: |
|  | Độ phân giải: ≥ 320 dpi |
|  | Tốc độ in: ≤ 2 giây/khuôn hình |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |
| 3 | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam |

- Máy xét nghiệm sinh hoá các loại

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ±≤10% |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy xét nghiệm sinh hóa kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Hóa chất chạy thử: 01 bộ (mỗi xét nghiệm ≥ 100 test) |
| 3 | Máy tính: 01 bộ |
| 4 | Máy in: 01 cái |
| 5 | Bộ lưu điện: 01 bộ |
| 6 | Bộ lọc nước: 01 bộ |
| 7 | Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
| 8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Hóa chất chạy máy: sử dụng được hóa chất từ nhiều nhà sản xuất khác nhau |
|  | Máy chính: |
|  | Chủng loại: Máy phân tích sinh hóa tự động hoàn toàn, truy cập ngẫu nhiên với khả năng làm xét nghiệm cấp cứu |
|  | Nguyên lý hoạt động: Sử dụng nguyên lý đo quang và đo điện giải bằng điện cực chọn lọc |
|  | Công nghệ đo, tối thiểu gồm: so màu, đo độ đục, ngưng kết latex, điện giải gián tiếp |
|  | - Công suất tối đa: |
|  | + ≥ 800 xét nghiệm/giờ (xét nghiệm sinh hóa) |
|  | + ≥ 1.200 xét nghiệm/giờ (bao gồm cả xét nghiệm điện giải) |
|  | Bộ phận xử lý mẫu: |
|  | Loại mẫu: tối thiểu gồm Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, máu toàn phần (HbA1c) và các loại dịch khác |
|  | Thể tích một lần hút mẫu: |
|  | + Tối thiểu: ≤ 4 µl |
|  | + Tối đa: ≤ 50 µl |
|  | Số vị trí để mẫu thử: ≥ 150 vị trí |
|  | Khay cấp cứu riêng biệt được giữ lạnh, có ≥ 15 vị trí để mẫu |
|  | - Nhận dạng mẫu thử: bằng Barcode hoặc tương đương |
|  | Hệ thống phân phối mẫu: tối thiểu bao gồm các chức năng |
|  | + Phát hiện mực chất lỏng |
|  | + Phát hiện tắc nghẽn |
|  | + Phát hiện va chạm |
|  | + Tiền pha loãng |
|  | Có chương trình tự động pha loãng trước mẫu thử |
|  | Bộ phận xử lý hóa chất: |
|  | Thể tích một lần hút hóa chất: |
|  | Tối thiểu: ≤ 20 µl |
|  | + Tối đa: ≤ 250 µl |
|  | Khoang hóa chất: |
|  | + Được giữ lạnh |
|  | + Số vị trí để hóa chất ≥ 70 vị trí |
|  | Nhận dạng hóa chất: bằng Barcode hoặc tốt hơn |
|  | Có chức năng nạp hóa chất khi máy đang ở chế độ đo |
|  | Kim hút hóa chất và bệnh phẩm riêng biệt |
|  | Khối điện giải: |
|  | Thông số đo, tối thiểu gồm: Na, K, Cl |
|  | Khối điện giải sử dụng công nghệ điện cực chọn lọc hoặc tương đương |
|  | Có khả năng thay thế từng điện cực riêng biệt |
|  | Tuổi thọ điện cực ≥ 5000 mẫu |
|  | Bộ phận phản ứng: |
|  | - Số lượng xét nghiệm cài đặt được trên máy: ≥ 120 xét nghiệm |
|  | - Làm được đồng thời ≥ 60 loại xét nghiệm sinh hóa và 3 xét nghiệm điện giải |
|  | - Tổng thể tích phản ứng: |
|  | + Tối thiểu: ≤ 120 µl |
|  | + Tối đa: ≤ 360 µl |
|  | - Số lượng que khuấy trộn dung dịch phản ứng: ≥ 2 que khuấy |
|  | - Cuvette được làm bằng thuỷ tinh, quang lộ: ≤ 5 mm |
|  | - Số vị trí cuvette trong buồng phản ứng: ≥ 160 |
|  | - Hệ thống ủ cuvette: ủ nước cách ly hoặc tương đương |
|  | - Có chức năng tự động rửa cuvette |
|  | Nguồn sáng: |
|  | - Dùng đèn Halogen hoặc tốt hơn |
|  | - Tuổi thọ bóng đèn: ≥1000 giờ |
|  | - Hệ thống quang học: |
|  | + ≥ 12 bước sóng khác nhau |
|  | + Dải phổ: từ ≤ 340 nm đến ≥ 800 nm |
|  | + Dải hấp thụ từ 0 đến ≤ 3 OD |
|  | Hiệu chuẩn (Calibration): |
|  | - Có chức năng tự động hiệu chuẩn |
|  | - Có hệ thống giữ lạnh cho chất hiệu chuẩn |
|  | - Có khả năng lập trình được ≥200 loại chất chuẩn |
|  | - Lưu trữ đồ thị hiệu chuẩn đã được thực hiện |
|  | Kiểm chuẩn (Quality control): |
|  | - Tuân theo luật Westgard, Twin Plot và đồ thị Levey-Jennings, |
|  | - Có chức năng tự động QC |
|  | - Có hệ thống giữ lạnh cho chất kiểm chuẩn |
|  | - Có khả năng lập trình được ≥100 loại QC, ≥10 mức cho mỗi xét nghiệm |
|  | Phần mềm: |
|  | - Điều khiển, hiển thị bằng phần mềm qua hệ thống máy tính |
|  | - Hệ điều hành: windows hoặc tương đương |
|  | Khả năng lưu trữ: ≥ 100.000 mẫu |
|  | Lượng nước cần để vận hành máy: ≤ 35 lít/giờ |
|  | Máy tính |
|  | - CPU: Intel Core i5 hoặc tốt hơn |
|  | - Ổ cứng: ≥ 450 GB |
|  | - RAM: ≥ 8 GB |
|  | - Màn hình: ≥ 24 inch |
|  | - Chuột, bàn phím: 01 bộ |
|  | Máy in |
|  | - Tốc độ: ≥ 12 trang/phút |
|  | - Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi |
|  | - Khổ giấy: A4 |
|  | Bộ lưu điện |
|  | - Chủng loại: Online |
|  | - Công suất: ≥ 6 KVA |
|  | Bộ lọc nước |
|  | - Công suất: ≥ 30 lít/giờ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |
| 3 | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam |

- Máy thận nhân tạo

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ±≤10%, 50/60Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chạy thận nhân tạo kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 máy |
| 2 | Bộ gắn màng lọc vi khuẩn và nội độc tố: 01 bộ |
| 3 | Bộ theo dõi huyết áp tự động: 01 bộ |
| 4 | Bộ nguồn dự phòng: 01 bộ |
| 5 | Tay quay bơm máu: 01 Cái |
| 6 | Giá gắn bột khô: 01 bộ |
| 7 | Giá treo màng lọc thận: 01 cái |
| 8 | Cây treo dịch truyền: 01 cái |
| 9 | Khay đựng bình dung dịch sát khuẩn: 01 cái |
| 10 | Hệ thống đường ống, dây nguồn, dây dẫn nước cấp, nước thải : 01 bộ |
| 11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Hệ thống dịch lọc |
|  | Máy sử dụng được cả 2 loại dịch: Acetate và Bicarbonate hoặc tương đương |
|  | Dải cài đặt nhiệt độ dịch lọc khoảng từ ≤ 35oC - ≥ 39oC |
|  | Máy kiểm soát được độ dẫn điện của dịch lọc |
|  | Độ dẫn điện của dịch lọc ≤ 13 – ≥ 15 mS/cm |
|  | Tốc độ siêu lọc: ≤ 300 - ≥ 800 ml/giờ |
| 2 | Vòng tuần hoàn: |
|  | Bơm máu: |
|  | Bơm máu 2 trục lăn hoặc tương đương |
|  | Tốc độ bơm: ≤ 50 tới ≥ 600 ml/phút đối với dây máu đường kính cỡ Ø8mm |
|  | Độ chính xác: ±10% |
|  | Đường kính dây máu: ≥ 2 loại dây lọc các cỡ |
|  | Bơm Heparine: |
|  | Kích cỡ bơm tiêm sử dụng được: nhiều loại tối thiểu có 10 ml; 20 ml; 30 ml;… |
|  | Là loại bơm xi lanh đơn |
|  | Theo dõi áp lực động mạch: |
|  | Khoảng hiển thị: ≤-300 mmHg tới ≥+ 280 mmHg |
|  | Độ chính xác giá trị chỉ ra: ±10 mmHg |
|  | Theo dõi áp lực tĩnh mạch: Có |
|  | Từ: ≤ -20mmHg đến ≥+500mmHg |
|  | Bộ phát hiện khí tĩnh mạch: |
|  | Phát hiện bong bóng khí nhờ vào bộ phát sóng siêu âm. |
|  | Bộ phát hiện rò rỉ máu |
|  | Phát hiện rò rỉ máu bằng cảm biến quang học hoặc tương đương |
|  | Các biểu đồ điều trị: |
|  | Biểu đồ siêu lọc theo thời gian |
|  | Biểu đồ dịch lọc A (sodium) |
|  | Biểu đồ dịch lọc B (bicarbonate) |
|  | Đánh giá hiệu quả lọc máu Kt/V: |
|  | Được tính toán từ thông tin bệnh nhân, thời gian lọc máu và giá trị cài đặt của lưu lượng bơm máu |
| 3 | Chức năng an toàn và hiển thị: |
|  | Hệ thống báo động bằng âm thanh và đèn báo hiệu |
|  | Chương trình tự kiểm tra an toán ngay khi khởi động máy và khi bắt đầu quá trình trộn dịch (Self – Check) |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | Màn hình màu, kích thước ≥ 10 inch, theo dõi, cài đặt thông số của quá trình thẩm phân |
|  | Hiển thị và lưu lịch sử hoạt động và lỗi trong quá trình hoạt động |
|  | Các chương trình rửa máy: |
|  | Rửa đơn thuần dùng nước RO |
|  | Rửa nước nóng nhiệt độ ≥ 84°C |
|  | Rửa hóa chất nóng nhiệt độ ≥ 84°C |
|  | Rửa hóa chất nhiệt độ thường |
|  | Có thể liên kết nhiều chương trình với nhau. |
| 4 | Pin: dự phòng có thời gian ≥ 15 phút |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |
| 3 | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam |

- Máy thở

# 5.1 Máy thở (người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ±≤10% |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy thở kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 máy |
| 2 | HFNC: 01 bộ |
| 3 | Dây nguồn oxy: 01 bộ |
| 4 | Bộ làm ấm làm ẩm khí thở: 01 bộ |
| 5 | Bộ dây thở dùng nhiều lần cho người lớn, trẻ em hấp tiệt trùng: 02 bộ mỗi loại |
| 6 | Mặt nạ chuyên dụng cho thở không xâm lấn người lớn, trẻ em hấp tiệt trùng: 02 bộ mỗi loại |
| 7 | Mặt nạ gọng mũi cho thở oxy lưu lượng dòng cao (dùng được nhiều lần): 02 bộ |
| 8 | Tay đỡ ống thở: 01 bộ |
| 9 | Xe đẩy đồng bộ theo máy: 01 bộ |
| 10 | Bộ cảm biến lưu lượng sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
| 11 | Cảm biến oxy dùng nhiều lần (lắp sẵn trên máy): 01 bộ |
| 12 | Phổi giả: 01 bộ |
| 13 | Bộ phun khí dung: 01 bộ |
| 14 | Pin: 01 bộ |
| 15 | Máy nén khí: 01 cái |
| 16 | Dây nguồn khí nén: 01 Cái |
| 17 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng chung: |
|  | Máy thở dùng được cho: người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh |
|  | Hỗ trợ thông khí xâm lấn, không xâm lấn và liệu pháp oxy dòng cao |
|  | Chuyển chế độ thông khí dự phòng khi bệnh nhân ngưng thở |
|  | Máy nén khí sử dụng công nghệ turbine với lưu lượng cực đại: ≥ 200 Lít/phút |
|  | Theo dõi và điều khiển bằng màn hình TFT/LCD hoặc tương đương |
|  | Kích thước: ≥ 15 inch, màu cảm ứng tích hợp |
|  | Có chức năng tự động cấp 100% oxy trước và sau khi hút đờm |
|  | Có các chức năng kiểm tra các bộ phận như kết nối ống thở, bộ làm ẩm, kết nối phổi giả, van thở, van an toàn, cảm biến hoặc nhiều hơn |
|  | Sử dụng ắc quy lắp trong, thời gian hoạt động liên tục ≥ 45 phút |
| 2 | Các chế độ thở: |
|  | Kiểm soát thể tích |
|  | Kiểm soát áp lực |
|  | Kiểm soát thể tích - Bắt buộc ngắt quãng đồng thì |
|  | Thông khí điều khiển áp lực, áp lực đường thở dương ở hai mức độ/ thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng thì |
|  | Thông khí áp lực dương liên tục |
|  | Thông khí giải phóng áp lực đường thở hoặc tương đương |
|  | Thông khí điều khiển áp lực đảm bảo thể tích hoặc tương đương |
|  | Hỗ trợ thể tích hoặc hỗ trợ áp lực đảm bảo thể tích |
|  | Thông khí hỗ trợ theo tỷ lệ |
| 3 | Thống số cài đặt: |
|  | Thể tích khí lưu thông: từ ≤ 10 ml đến ≥ 2000 mL |
|  | Áp suất thở vào: từ ≤ 5 đến ≥ 90 mbar (hoặc cmH2O). |
|  | Lưu lượng thở vào tối đa: từ ≤ 2 đến ≥ 120 lít/phút |
|  | Nhịp thở: từ ≤2 đến ≥ 100 nhịp/ phút |
|  | Thời gian thở vào: Từ ≤ 0,2 đến ≥ 8 giây |
|  | Độ nhạy trigger: từ ≤ 1 đến ≥ 15 lít/ phút |
|  | Nồng độ FiO2: Từ ≤ 22% đến ≥100% |
|  | PEEP: Từ 0 đến ≥ 45 cm H2O |
|  | Theo dõi, tính toán và hiển thị các thông số thở: |
|  | Có chế độ hiển thị cùng lúc ≥ 3 dạng sóng: áp lực, lưu lượng, thể tích |
|  | Các thông số hiển thị: ít nhất gồm |
|  | Các thông số về áp lực hô hấp bao gồm: áp lực đỉnh, áp lực trung bình, áp lực bình nguyên, áp lực cuối kỳ thở ra |
|  | Thông khí phút (MV) |
|  | Thể tích khí lưu thông (VT) |
|  | Tổng tần số thở |
|  | Thông khí phút rò rỉ |
|  | Nồng độ oxy thở vào |
|  | Chỉ số thở nhanh nông (RSB) |
|  | Tỷ lệ I:E |
|  | Độ giãn nở phổi |
|  | Trở kháng đường thở |
|  | PEEP nội sinh |
|  | Chỉ số căng phồng phổi quá mức C20/C |
| 4 | Các tính năng khác |
|  | Phun khí dung |
|  | Đo áp lực tắc nghẽn |
|  | Áp lực hít vào âm hoặc áp lực thở vào tối đa hoặc tương đương |
|  | Hỗ trợ bù trở kháng ống |
|  | Thở vào thủ công/ Giữ kỳ thở vào |
| 5 | Báo động: |
|  | Người sử dụng có thể cài đặt báo động tối thiểu cho các thông số sau: |
|  | Áp lực đường thở: |
|  | + Cao: ≤ 10 - ≥ 100 cmH2O |
|  | Thông khí phút thở ra: |
|  | + Cao: ≤ 2 - ≥ 40 lít/ phút |
|  | + Thấp: ≤ 0.2 đến ≥ 10 lít/ phút |
|  | Thể tích khí lưu thông: |
|  | + Cao/thấp: ≤ 30 đến ≥ 3000 ml |
|  | Tần số thở tự nhiên: Cao |
|  | Nồng độ oxy hít vào: Cao/thấp |
|  | Thời gian tắt báo động tạm thời: ≥ 02 phút |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |
| 3 | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam |

# 5.2 Máy thở (HFO)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ±≤10% |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước EU hoặc G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy thở (HFO) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Phần mềm: 01 bộ |
| 3 | Dây nối và đầu nối oxy và air: 01 bộ |
| 4 | Xe đẩy đồng bộ với máy: 01 cái |
| 5 | Cảm biến lưu lượng sử dụng nhiều lần 01 bộ |
| 6 | Cảm biến oxy dùng nhiều lần: 01 bộ |
| 7 | Cánh tay đỡ ống thở: 01 bộ |
| 8 | Phổi giả: 01 bộ |
| 9 | Bộ bình làm ấm và ẩm khí thở vào chủ động: 01 bộ |
| 10 | Bộ dây thở có gia nhiệt bên trong dùng 1 lần cho thở HFO: 10 bộ |
| 11 | Bộ dây thở sơ sinh, sử dụng nhiều lần: 02 bộ |
| 12 | Lọc khuẩn: 01 bộ |
| 13 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Yêu cầu chung: |
|  | Máy thở sử dụng cho trẻ sơ sinh |
|  | Có Pin sử dụng: ≥ 60 phút |
|  | Có chế độ thở xâm lấn và không xâm lấn |
|  | Có màn hình điều khiển và theo dõi: |
|  | - Màn hình màu, cảm ứng. |
|  | - Kích thước ≥ 10 inches |
|  | Các tính năng: |
|  | - Chức năng hiệu chuẩn cảm biến oxy khi đang thông khí cho bệnh nhân |
|  | - Cảnh báo lỗi hệ thống nếu có khi khởi động |
|  | - Thông khí dự phòng ngưng thở |
|  | - Bù hở khí |
| 2 | Các chế độ thông khí: |
|  | Có thông khí áp lực dương liên tục (CPAP) |
|  | Có thông khí hỗ trợ áp lực (PSV) |
|  | Có thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng bộ (SIMV) |
|  | Có thông khí dao động cao tần (HFO) |
|  | Có thông khí không xâm lấn (NIV) áp suất đường thở dương liên tục qua mũi (NCPAP) |
|  | Thông khí không xâm lấn (NIV): kiểm soát áp lực hoặc thông khí hỗ trợ áp lực |
| 3 | Các thông số cài đặt |
|  | Khoảng điều chỉnh tần số thở từ ≤ 10 nhịp/ phút - ≥ 100 nhịp/ phút |
|  | Trigger thở vào dạng dòng |
|  | Khoảng điều chỉnh áp lực dương cuối kỳ thở ra tối thiểu từ ≤ 1 mbar đến ≥ 15 mbar |
|  | Thể tích khí lưu thông tối thiểu từ ≤ 2ml đến ≥ 50 ml |
|  | Khoảng điều chỉnh thời gian thở vào từ ≤ 0,1 giây đến ≥ 2 giây |
|  | Khoảng điều chỉnh thời gian tăng áp lực thở vào ≤ 0.5 giây |
|  | Khoảng điều chỉnh nồng độ oxy thở vào cung cấp từ ≤ 25% đến 100% |
|  | Cài đặt trong thông khí dao động cao tần: |
|  | Khoảng điều chỉnh áp lực trung bình từ ≤5 mbar đến ≥ 30 mbar |
|  | Khoảng điều chỉnh biên độ áp lực từ ≤ 5 mbar đến ≥ 90 mbar |
|  | Khoảng điều chỉnh tần số từ ≤ 5 Hz đến ≥ 10 Hz |
|  | Khoảng điều chỉnh tỉ số I:E tối thiểu từ 1:1 đến 1:3 |
| 4 | Các tính năng khác: |
|  | Hiển thị cùng lúc tối thiểu 3 đồ thị dạng sóng thể hiện: + Áp lực + Lưu lượng + Thể tích |
|  | Hiển thị tối thiểu các vòng lặp: + Áp lực/ thể tích + Thể tích/ lưu lượng |
|  | Có chức năng lưu trữ dữ liệu Trend ≥ 70 giờ |
|  | Có chức năng tìm PEEP và MAP hoặc tự động điều chỉnh áp lực đường thở và biên độ phù hợp với thể tích thông khí dựa vào đặc tính cơ học của phổi |
|  | Có chức năng huy động phổi để mở lại các phần phổi xẹp |
| 5 | Báo động: |
|  | Các báo động được thể hiện bằng âm thanh và màu sắc |
|  | Áp lực đường thở cao so với cài đặt |
|  | Áp lực trung bình thấp và cao hơn so với cài đặt |
|  | Áp lực dương cuối kỳ thở ra thấp hơn so với cài đặt |
|  | Thông khí phút thấp và cao hơn so với cài đặt |
|  | Báo động khi bệnh nhân ngưng thở |
|  | Báo động khi khí bị rò rỉ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |
| 3 | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam |

- Máy theo dõi bệnh nhân

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ±≤10%, 50/60Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy theo dõi bệnh nhân kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 máy |
| 2 | Cáp đo và bộ đo ECG kèm điện cực: 01 bộ |
| 3 | Cáp đo và bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ |
| 4 | Cáp đo và bộ bao đo huyết áp không xâm lấn NIBP: 01 bộ |
| 5 | Cáp đo và bộ bao đo huyết áp động mạch xâm lấn: 01 bộ |
| 6 | Cáp đo và bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ |
| 7 | Cáp đo áp lực tĩnh mạch trung tâm CVP: 01 bộ |
| 8 | Khối đo nồng độ EtCO2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
| 9 | Xe đẩy: 01 cái |
| 10 | Giấy in: 01 cuộn |
| 11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính: |
|  | Theo dõi các thông số: ECG, SPO2/ nhịp tim, NiBP, nhiệt độ, nhịp thở, IBP, EtCO2 |
|  | Sử dụng cho người lớn, trẻ em và sơ sinh |
|  | Khi kết nối với monitor trung tâm, tính năng hỗ trợ bác sĩ xem xét tình trạng của các bệnh nhân khác nhau từ một vị trí hoặc tương đương |
|  | Tự động phát hiện rối loạn nhịp tim và đo đoạn ST |
|  | Có máy in nhiệt tích hợp trong máy chính |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | Màn hình màu, kích thước ≥ 12 inches |
|  | Độ phân giải: ≥ 800x600 pixels |
|  | Người dùng có thể lựa chọn màn hỉnh hiển thị tiêu chuẩn ≥ 4 sóng |
|  | Yêu cầu về chức năng an toàn: Có |
|  | Cảnh báo bằng đèn hoặc âm thanh |
|  | Yêu cầu về khả năng kết nối: Có |
|  | Cổng đa chức năng: Bao gồm đồng bộ đầu ra, gọi hỗ trợ, xuất tín hiệu ECG |
|  | Có thể kết nối vào hệ thống thông tin bệnh viện theo chuẩn HL7 |
| 2 | Các thông số đo |
| 2.1 | Thông số đo điện tim ECG |
|  | Cáp đo: loại 3 điện cực |
|  | Phạm vi nhịp tim: ≤ 15 đến ≥ 300 nhịp/ phút |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 1% hoặc ± ≤ 2 nhịp/ phút |
|  | Phân đoạn ST: ≤ -2mV đến ≥ +2mV (≤ -20mm đến ≥ + 20mm) |
|  | Có thể phát hiện và báo động ≥ 20 loại loạn nhịp khác nhau |
|  | Số lượng sóng tối đa: ≥ 12 |
| 2.2 | Thông số đo nhịp thở |
|  | Phương pháp: Đo trở kháng |
|  | Phạm vi: 0 đến ≥ 120 nhịp/phút |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 2 nhịp/phút |
| 2.3 | Thông số nhiệt độ |
|  | Số kênh: ≥ 1 |
|  | Phương pháp: Công nghệ thermistor hoặc tương đương |
|  | Dải đo: 0 đến ≥ 45 độ C |
|  | Sai số: ± ≤ 0.2 độ C |
| 2.4 | Thông số SpO2 |
|  | Dải đo: 0-100% |
|  | Cập nhật hiển thị: ≤ 3 giây |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 3% |
|  | Nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/ phút |
|  | Độ nhạy sóng hiển thị: tối thiểu: x1/4; x1/2; x1; x2 |
| 2.5 | Thông số huyết áp không xâm lấn NiBP |
|  | Phương pháp đo: Dao động |
|  | Dải đo: |
|  | + Người lớn: Huyết áp tâm thu: ≤ 40 - ≥ 270mmHg Huyết áp tâm trương: ≤ 10 - ≥ 215mmHg Huyết áp trung bình (Map): ≤ 20 - ≥ 235mmHg |
|  | + Trẻ em : Huyết áp tâm thu: ≤ 40 - ≥ 200mmHg Huyết áp tâm trương: ≤ 10 - ≥ 150mmHg Huyết áp trung bình (Map): ≤ 20 - ≥ 165mmHg |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 5mmHg |
|  | Chế độ hoạt động: thủ công, tự động, liên tục |
| 2.6 | Huyết áp xâm lấn |
|  | Số kênh: ≥ 4 |
|  | Dải đo: ≤ -40 – ≥ 300mmHg |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 4 mmHg hoặc ± ≤ 4% |
|  | Độ nhạy đầu vào: 5 μV/V/mmHg ± 5% |
|  | Dải nhịp mạch: từ ≤ 25 - ≥ 300 nhịp/phút |
|  | Độ chính xác nhịp mạch ± ≤ 4% hoặc ≤ 2 nhịp/phút |
| 2.7 | Thông số EtCO2 |
|  | Phương pháp đo: sử dụng dòng chính hoặc dòng phụ |
|  | Dải đo: 0 đến ≥ 100 mmHg |
|  | Độ chính xác: |
|  | 0-40mmHg: ± ≤ 4mmHg |
|  | 40-100mmHg: ± ≤ 10% |
| 3 | Pin sạc: |
|  | Kiểu pin: Lithium-ion hoặc tương đương |
|  | Thời gian hoạt động: ≥ 90 phút |
| 4 | Máy in nhiệt |
|  | Chế độ ghi: tự động hoặc thủ công |
|  | Tốc độ in: tối thiểu có 25 hoặc 50 mm/s |
|  | Kích thước giấy: 46mm đến 50 mm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |
| 3 | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam |

- Bơm tiêm điện

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ±≤10%, 50/60Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bơm tiêm điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 Bộ |
| 2 | Pin sạc: 01 Cái |
| 3 | Bộ kẹp trên 02 chiều của máy: 01 Bộ |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Ống tiêm sử dụng được hầu hết xy-lanh thông dụng trên thị trường |
|  | Độ chính xác ± ≤ 5% |
|  | Màn hình ≥ 2 inch |
|  | Màn hình đơn sắc LCD hoặc màn hình màu, TFT hoặc tương đương |
|  | Pin sạc đi kèm: Pin Lithium ion, NIMH hoặc tương đương, gắn trong máy |
|  | Thời gian sạc pin: ≤ 08 giờ |
|  | Thời lượng pin: ≥ 9 giờ |
|  | Thể tích truyền chọn trước từ ≤ 0.1 đến ≥ 9000ml |
|  | Thời gian truyền chọn trước từ ≤ 00:01 đến ≥ 99:00 giờ |
|  | Tốc độ bơm nhanh ≥ 1100 ml/ giờ |
|  | Tự động tính tốc độ truyền dựa trên liều yêu cầu theo đơn vị: |
|  | + mg, µg |
|  | + h/min/kg |
|  | Chức năng an toàn: |
|  | Mức áp lực nghẽn: Có |
|  | Báo động trước khi hết thuốc trong ống tiêm |
|  | Có tính năng thể hiện thời lượng pin còn lại trên màn hình: |
|  | + Báo hiệu trước khi hết pin |
|  | + Báo động khi hết pin |
|  | Chức năng khóa bàn phím tránh thay đổi thông số cái đặt: Có |
|  | Cảnh báo, báo động bằng hình ảnh nêu trên màn hình khi: |
|  | + Lắp đặt ống tiêm sai |
|  | + Tắc nghẽn đường truyền |
|  | + Hết thuốc |
|  | + Hết pin |
|  | + Cảnh báo khi chưa nhập thông số cài đặt |
|  | + Đạt thể tích truyền, thời gian truyền đã cài đặt |
|  | Chống ẩm chuẩn IP 24/ IP 34 hoặc tốt hơn |
|  | Chống sốc, chống nhiễu: loại CF hoặc tương đương |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |
| 3 | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam |

- Máy truyền dịch

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ±≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy truyền dịch kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 bộ |
| 2 | Dây nguồn: 01 bộ |
| 3 | Pin sạc: 01 bộ |
| 4 | Khoá treo máy: 01 bộ |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Màn hình màu hoặc tương đương |
|  | Điều khiển bằng nút bấm hoặc tương đương |
|  | Tốc độ truyền: ≤ 0.1 đến ≥ 300 ml/giờ. |
|  | Thể tích truyền: ≤0.1 đến ≥9999 ml |
|  | Thời gian truyền : ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút |
|  | Truyền nhanh (bolus): Tốc độ truyền nhanh: Tối đa ≥ 999 ml/giờ |
|  | Độ chính xác truyền: ≤ ±10% |
|  | Màn hình: |
|  | Màn hình hiển thị: Có màn hình hiển thị các thông số cài đặt, báo động |
|  | Chọn áp lực tắc nghẽn, hiển thị dung lượng pin, thể tích đã truyền, cài đặt thể tích chọn trước... |
|  | Hiển thị biểu tượng (kèm báo động): Báo hiệu khi bị lỗi: dây truyền dịch đặt sai vị trí, bị nghẽn, gần hết dịch, hết dịch.... |
|  | Có chế độ chờ (Standby): Có |
|  | Hệ thống an toàn: |
|  | + Áp lực báo động nghẽn: Có |
|  | + Tự động giảm thể tích truyền nhanh khi báo động nghẽn. |
|  | + Tính năng phát hiện bọt khí: Có |
|  | Cảnh báo (bằng âm thanh): Thể tích truyền gần hết; Thời gian truyền gần hết; gần hết pin; KVO sắp kết thúc. |
|  | Dây truyền dịch: dây thông thường |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |
| 3 | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam |

- Hệ thống phẫu thuật nội soi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ±≤10%, 50/60Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ (đối với máy chính): Thuộc các quốc gia thuộc nhóm G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống phẫu thuật nội soi kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ |
| 2 | Đầu camera: 01 bộ |
| 3 | Nguồn sáng lạnh LED: 01 bộ |
| 4 | Máy hút khói/van hút khói: 01 bộ |
| 5 | Máy bơm CO2: 01 bộ |
| 6 | Máy cắt đốt nội soi: 01 bộ |
| 7 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi: 01 bộ |
| 8 | Màn hình y tế chuyên dụng: 01 bộ |
| 9 | Xe đặt thiết bị nội soi: 01 cái |
| 10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính: |
|  | Công nghệ 4K cho độ phân giải ≥ 3840 x 2160 pixcel |
|  | Chế độ cận hồng ngoại (NIR/ICG) cho hình ảnh huỳnh quang |
|  | Có các ngõ tín hiệu video ra (Video outputs): HDMI, 3G-HD-SDI hoặc tương đương |
|  | Định dạng ngõ tín hiệu ra (Signal output format): Có |
|  | Cổng USB: có |
|  | Định dạng ảnh JPEG với độ phân giải lưu lại: 1920 x 1080 hoặc tốt hơn |
|  | Định dạng video MPEG 4 lưu lại với độ phân giải: 1920 x 1080 hoặc tốt hơn |
|  | Lưu trữ hình ảnh: Trực tiếp vào thẻ nhớ USB hoặc tương đương |
|  | Có các chức năng đặc biệt trong hỗ trợ tầm soát ung thư |
|  | Có thể ngâm trong dịch sát trùng được và khử trùng |
|  | Hộp xử lý hỗ trợ cho hình ảnh huỳnh quang, thích hợp cho nội soi ánh sáng trắng và các ứng dụng huỳnh quang khác. |
| 2 | Đầu Camera: |
|  | Đầu camera 4K, tích hợp công nghệ NIR/ICG hoặc tương đương |
|  | Cảm biến hình ảnh CMOS hoặc tương đương |
|  | Độ phân giải ≥ 3840 x 2160 |
| 3 | Nguồn sáng lạnh: |
|  | Nguồn sáng LED và kích thích cận hồng ngoại NIR/ICG hoặc tương đương |
|  | Nhiệt độ màu: ≥ 6500K |
|  | Có màn hình hiển thị LED hoặc cảm ứng hoặc tốt hơn |
|  | Có thể điều chỉnh cường độ ánh sáng |
|  | Công suất phát sáng ≥ 170W |
| 4 | Màn hình y tế chuyên dụng: |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 30 inches |
|  | Tín hiệu đầu vào tối thiểu có: HDMI, DP (display port), DVI, 3G-SDI, 12G-SDI |
|  | Loại panel: TFT LCD (LED) hoặc tương đương |
|  | Độ phân giải : ≥ 3840 x 2160 pixels (4K hoặc tốt hơn) |
|  | Độ sáng: ≥ 500 cd/m2 |
|  | Tỷ lệ tương phản: ≥ 1000:1 |
|  | Góc quan sát: Phải/Trái: ≥ 178°; Trên/Dưới: ≥ 178° |
|  | Thời gian đáp ứng: ≤ 20 ms |
|  | Số lượng màu: ≥ 1.07 tỷ màu |
|  | Gam màu: BT.2020 hoặc tốt hơn |
| 5 | Máy bơm khí CO2 : |
|  | Sử dụng màn hình màu cảm |
|  | Có thể điều chỉnh lưu lượng |
|  | Áp lực ổ bụng: ≤ 3 - ≥ 25mmHg |
|  | Lưu lượng bơm: ≤ 1 - ≥ 40 lít/phút |
|  | Lượng khí tiêu hao: 0 - ≤ 9999l |
|  | Có tối thiểu 2 chế độ bơm: HIGH-FLOW và PEDIATRIC |
| 6 | Máy cắt đốt nội soi |
|  | Đầy đủ chế độ đơn cực và lưỡng cực |
|  | Màn hình cảm ứng hoặc tương đương |
|  | - Chế độ đơn cực: |
|  | +) Có ≥ 3 chế độ cắt |
|  | +) Có ≥ 5 chế độ cầm máu |
|  | - Chế độ lưỡng cực: |
|  | +) Có ≥ 2 chế độ cắt |
|  | +) Có ≥ 6 chế độ cầm máu |
| 7 | Xe đặt máy nội soi |
|  | 04 bánh xe, có phanh |
|  | Có ổ cắm điện, kệ để máy |
| 8 | Bộ dung cụ phẫu thuật nội soi |
|  | Ống kính soi ≥ 30o, đường kính 10mm, dài 300mm, tiệt trùng được: 01 cái. |
|  | Dây dẫn sáng cỡ 5mm, dài 2.5 - 3m: 01 cái |
|  | Nòng trong trocar 10 mm: 02 cái |
|  | Trocar có vòng xoắn, đường kính 10 mm: 01 cái |
|  | Trocar, đường kính 10 mm: 01 cái |
|  | Nòng trong trocar 5.5 mm: 02 cái |
|  | Trocar đường kính 5.5 mm: 02 cái |
|  | Van giảm: 05 cái |
|  | Ống giảm: 01 cái |
|  | Tay cầm có khóa: 03 cái |
|  | Tay cầm không có khóa: 03 cái |
|  | Vỏ ngoài, Ø 5 mm: 06 cái |
|  | Lõi kềm phẫu tích Maryland hoặc tương đương, đường kính 5mm: 01 cái |
|  | Lõi kềm gắp không sang chấn, đường kính 5mm: 01 cái |
|  | Lõi kềm gắp, đường kính 5mm: 01 cái |
|  | Lõi kéo Metzebaum hoặc tương đương, đường kính 5mm, hàm dài 21mm: 01 cái |
|  | Lõi kéo dạng móc, đường kính 5 mm: 01 cái |
|  | Que phẫu tích đơn cực, dạng móc, cỡ 5mm, dài 350mm: 01 cái |
|  | Tay cầm cho kềm lưỡng cực: 01 cái |
|  | Vỏ ngoài cho kềm lưỡng cực, cỡ 5mm, dài 330mm: 01 cái |
|  | Lõi kềm Maryland hoặc tương đương, lưỡng cực: 01 cái |
|  | Kềm gắn clip: 01 cái |
|  | Kềm mang kim, hàm cong trái, đường kính 5mm, dài 330mm: 01 cái |
|  | Kềm mang kim, hàm cong phải, đường kính 5mm, dài 330mm: 01 cái |
|  | Ống hút và tưới rửa, cỡ 5mm, dài 400mm: 01 cái |
|  | Que đẩy chỉ, cỡ 3.5 - 5mm, dài 350mm: 01 cái |
|  | Nắp trocar 5.5mm: 10 cái |
|  | Nắp trocar 10mm: 10 cái |
|  | Cáp nối cao tần, đơn cực, dài 3m: 01 cái |
|  | Cáp nối cao tần, lưỡng cực, dài 3m: 01 cái |
|  | Khay dùng bảo quản và tiệt trùng ống kính soi, kích thước 450 x 60 x 55mm: 01 cái |
|  | Khay dùng bảo quản và tiệt trùng dụng cụ: 01 cái |
|  | Sai số kích thước cho phép ≤ ±10% |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |
| 3 | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam |

- Máy điện tim

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ±≤10%, 50/60Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ (máy chính): Thuộc các quốc gia thuộc nhóm G7, liên minh châu Âu EU, OECD. |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy điện tim kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Dây cáp đo tín hiệu ECG : 01 bộ |
| 3 | Bộ kẹp điện chi (≥ 4 cái) : 01 bộ |
| 4 | Bộ điện cực ngực (≥ 6 cái) : 01 bộ |
| 5 | Pin sạc: 01 bộ |
| 6 | Giấy in: 01 hộp |
| 7 | Dây nguồn.: 01 cái |
| 8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tín hiệu điện tim: |
|  | Đạo trình: ≥ 12 đạo trình chuẩn. |
|  | Số kênh ghi: tối thiểu có 6 kênh |
|  | Đáp ứng tần số: ≤ 0.05Hz - ≥ 150Hz |
|  | Tỷ số triệt nhiễu đồng pha (CMRR): ≥ 100 dB |
|  | Điện áp phân cực: ± ≥ 550 mV hoặc giá trị tốt hơn |
|  | Chuyển đổi A/D: ≥ 18 bits |
|  | Tần số mẫu: ≥ 8000 mẫu/giây/kênh hoặc ≥ 512 ksps |
|  | Lưu trữ: |
|  | Bộ nhớ, lưu trữ dữ liệu: bộ nhớ bên trong máy ≥ 200 phép đo/kết quả |
|  | Máy in: |
|  | Phương pháp: in nhiệt |
|  | Tốc độ ghi: có ≥ 4 mức tốc độ ghi |
|  | Giao diện kết nối: |
|  | Cổng mạng LAN, cổng USB hoặc tốt hơn |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |
| 3 | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam |

- Máy điện não

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Điện nguồn sử dụng: 220V ±≤10%, 50/60Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| 4 | Xuất xứ (máy chính): Thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm G7, Châu Âu |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy điện não kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính : 01 Cái |
| 2 | Giá đỡ máy chính: 01 Cái |
| 3 | Gá gắn giá đỡ: 01 Cái |
| 4 | Kích thích thị giác bằng ánh sáng: 01 Cái |
| 5 | Giá đỡ bộ kích thích ánh sáng: 01 Cái |
| 6 | Bộ điện cực EEG: 01 Bộ |
| 7 | Bộ cáp cho điện cực EEG: 01 Bộ |
| 8 | Mũ điện não (Lớn, vừa, nhỏ): 03 Cái |
| 9 | Gel dẫn truyền: 01 hộp |
| 10 | Túi đựng máy: 01 Cái |
| 11 | Bản quyền sử dụng phần mềm điện não: 01 Bộ |
| 12 | Bản quyền sử dụng phần mềm điện não với tính năng video : 01 Bộ |
| 13 | Bộ máy tính, máy in, UPS : 01 Bộ |
| 14 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Nhiều kênh EEG, các kênh ECG và EOG chuyên dụng và nhiều kênh đa chức năng |
|  | Hiển thị trở kháng ở đầu vào điện cực |
|  | Tương thích với các loại mũ và điện cực của nhiều hãng sản xuất khác nhau |
|  | Theo dõi điện não đồ video dài hạn liên tục: Có |
|  | Có thể dùng với xe đẩy di động cho phép sử dụng trong ICU. |
|  | Hệ thống EEG với nhiều chức năng. |
|  | Tìm kiếm dấu hiệu động kinh (gai và sóng nhọn): Có |
|  | Định vị lưỡng cực 3-D của các nguồn hoạt động bệnh: Có |
|  | Tạo báo cáo, xuất và nhập các tệp ở định dạng dữ liệu tiêu chuẩn (PDF, HTML, WORD): Có |
|  | Tính toán các Trend điện não đồ tích hợp biên độ (aEEG): Có |
|  | Tự động phân loại các mẫu aEEG |
|  | Máy chính: |
|  | Giao diện: USB hoặc tốt hơn |
|  | Bảo bệ: IP20 tuân thủ EN 60529: 201 hoặc tương đương |
|  | Đo trở kháng điện cực: |
|  | Dải đo trở kháng điện cực: Có |
|  | Độ nhạy khi thu nhận tín hiệu (ngoại trừ EP): Có |
|  | Độ nhạy khi thu nhận EP: Có |
|  | Bộ lọc thông cao (HPF): Có |
|  | Bộ lọc thông thấp (LPF): Có |
|  | Mức nhiễu bên trong (đầu vào nối đất): Có |
|  | Các kênh tham chiếu (referential): Có |
|  | Các kênh vi sai (differential): Có |
|  | Các kênh vi sai trong chế độ thu nhận dòng điện một chiều: Có |
|  | Các kênh dòng điện một chiều: Có |
|  | Các kênh dòng điện một chiều ở chế độ tham chiếu: Có |
|  | Các kênh kích thích thị giác của máy chính: Có |
|  | Kênh kích thích họa tiết: Có |
|  | Kênh kích thích bằng họa tiết và video: Có |
|  | Kênh đồng bộ hóa: Có |
|  | Máy tính trạm điều khiển: Có |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |
| 3 | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam |

- Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Điện nguồn sử dụng: 220V ±≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống nội soi tiêu hóa dạ dày, đại tràng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Hệ thống nội soi tiêu hóa ống mềm video: |
|  | Bộ xử lý hình ảnh, bộ nguồn sáng: 01 hệ thống |
|  | Màn hình: 01 cái |
|  | Xe đẩy hệ thống: 01 cái |
|  | Máy bơm nước rửa đầu ống soi: 01 cái |
|  | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 cái |
| 2 | Ống soi Dạ dầy: 01 bộ |
|  | Phụ kiện tối thiểu gồm: |
|  | Van khí/ nước: 01 cái |
|  | Van hút: 01 cái |
|  | Nắp đậy kênh sinh thiết sử dụng nhiều lần: 10 cái |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh bao gồm chổi và đầu nối vệ sinh : 01 bộ |
|  | Ngáng miệng: 01 cái |
|  | Chai dầu silicon bảo dưỡng van: 01 cái |
|  | Đầu nối thông khí: 01 cái |
|  | Ống nối kênh nước phụ: 01 cái |
|  | Hộp/vali đựng thiết bị: 01 cái |
| 3 | Ống soi Đại tràng: 01 bộ |
|  | Van khí/ nước: 01 cái |
|  | Van hút: 01 cái |
|  | Nắp đậy kênh sinh thiết sử dụng nhiều lần: 10 cái |
|  | Bộ dụng cụ vệ sinh bao gồm chổi và đầu nối vệ sinh : 01 bộ |
|  | Chai dầu silicon bảo dưỡng van: 01 cái |
|  | Đầu nối thông khí: 01 cái |
|  | Ống nối kênh nước phụ: 01 cái |
|  | Hộp / vali đựng thiết bị: 01 cái |
| 4 | Bộ phụ kiện tiêu chuẩn theo máy: 01 bộ |
| 5 | Máy hút dịch hơi: 01 cái |
| 6 | UPS: ≥ 2 kVA |
| 7 | Máy tính + card bắt hình + máy in màu: 01 bộ |
| 8 | Phần mềm lưu đánh kết quả: 01 gói |
| 9 | Bộ dụng cụ nội soi tiêu hóa: 01 bộ |
|  | Kiềm sinh thiết dạ dày sử dụng 1 lần: 10 cái |
|  | Kiềm sinh thiết đại tràng sử dụng 1 lần: 10 cái |
|  | Kẹp cầm máu: 10 cái |
|  | Kim chích cầm máu: 05 cái |
|  | Thòng lọng cắt polyp: 05 cái |
|  | Bộ vòng thắt polyp bao gồm tay cầm và vòng thắt : 02 cái |
|  | Kiềm gắp di vật: 10 cái |
| 10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo hành bảo trì tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| A | Hệ thống nội soi tiêu hóa ống mềm video |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh, bộ nguồn sáng: |
|  | Loại tích hợp bộ xử lý hình ảnh và nguồn sáng 2 trong 1 hoặc loại tách rời. |
|  | Chỉ tiêu kỹ thuật phần xử lý hình ảnh |
|  | Ngõ ra tín hiệu hình ảnh kỹ thuật số: tối thiểu có DVI |
|  | Ngõ ra analog tối thiểu có cổng Y/C (S-video) hoặc DVI-D |
|  | Có tích hợp tính năng ghi video hình ảnh đồng bộ theo máy hoặc có thiết bị ghi hình chuyên dụng cho y tế tương thích với máy hỗ trợ tính năng ghi video hình ảnh |
|  | Có chức năng làm rõ hình ảnh, tăng cường sự khác biệt giữa mao mạch và cấu trúc niêm mạc, giúp hỗ trợ chẩn đoán ở các vị trí tổn thương có nghi ngờ là khối u bằng phương pháp dùng ánh sáng trong một dải giới hạn theo cơ chế quang học hoặc phương pháp khác có chức năng tương đương |
|  | Có chức năng điều chỉnh cân bằng trắng |
|  | Chức năng điều chỉnh tone màu ảnh: Có ≥ 2 màu, mỗi màu có ≥ 9 bước |
|  | Có chức năng tự động điều chỉnh độ sáng |
|  | Có chức năng điều chỉnh độ tương phản: ≥ 3 chế độ |
|  | Chức năng điều chỉnh độ sáng: auto/đỉnh/trung bình |
|  | Có chức năng tăng cường độ sắc nét hình ảnh |
|  | Có chức năng phóng đại hình ảnh kỹ thuật số |
|  | Có chức năng hiển thị hình trong hình |
|  | Có chức năng dừng hình |
|  | Có chức năng nhận dạng các thông số của ống soi khi cắm ông soi vào máy. |
|  | Có khả năng nâng cấp với phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ tầm soát, sàng lọc, phát hiện polyp. |
|  | Có thể nhập trước số: tên bệnh nhân, tuổi & giới tính, ngày sinh cho ≥50 bệnh nhân |
|  | Tích hợp kết nối chuẩn DICOM hoặc tương đương |
|  | Định dạng ảnh, video lưu trữ: Có |
|  | Dữ liệu lưu trữ kèm hình ảnh: Có |
|  | Có thể lưu chế độ cài đặt riêng cho các Bác sỹ hoặc kỹ thuật viên khác nhau. |
|  | Thiết kế bộ xử lý kết nối với dây soi chỉ bằng một bước đơn giản mà không cần đến dây cáp tín hiệu. |
|  | Nguồn sáng: |
|  | Loại nguồn sáng: LED hoặc tương đương |
|  | Có chức năng điều chỉnh độ sáng |
|  | Làm mát: cưỡng bức bằng không khí |
|  | Có chức năng phát ánh sáng cường độ lớn để phát hiện được vị trí đầu ống soi ở bên ngoài cơ thể |
| 2 | Màn hình: |
|  | Loại màn hình: IPS LCD hoặc tương đương, chuyên dụng trong y tế |
|  | Kích thước hiển thị: ≥ 27 inch |
|  | Độ phân giải: FullHD hoặc tốt hơn |
|  | Cổng kết nối: tương thích với Bộ xử lý hình ảnh |
| 3 | Xe đẩy hệ thống: |
|  | Xe đẩy dạng 03 tầng, có thể điều chỉnh độ cao |
|  | Có 04 bánh xe, có phanh hãm. |
|  | Thiết kế kiểu dáng phù hợp vói hệ thống nội soi |
|  | Chất liệu: Hợp kim nhôm, thép sơn tĩnh điện, nhựa hoặc tương đương |
|  | Có vị trí giữ bàn đạp chân |
|  | Có vị trí treo dây soi |
|  | Có vị trí để lắp giá đỡ màn hình |
|  | Có ổ điện đi kèm với nút bật tắt nguồn cho cả hệ thống |
| 4 | Máy bơm nước rửa đầu ống soi: |
|  | Tương thích với các dây nội soi |
|  | Điều khiển bằng bàn đạp chân hoặc điều khiển trên dây soi |
| 5 | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: Dùng để kiểm tra rò rỉ dây soi |
| B | Phần ống soi: |
| 1 | Dây soi dạ dày: |
|  | Đầu kết nối với bộ xử lý là một khối, kết nối 1 chạm, có khả năng chống thấm nước, và không cần cáp kết nối video |
|  | Có kênh tia nước phụ |
|  | Tương thích bộ xử lý, sử dụng được ≥ 3 chế độ nội soi nhuộm màu tăng cường hình ảnh riêng biệt |
|  | Trường nhìn cho tiêu cự: ≥ 140 độ |
|  | Hướng quan sát: Nhìn thẳng |
|  | Độ sâu của trường nhìn cho tiêu cự: ≤ 3 - ≥ 100 mm |
|  | Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≥ 9.2 mm |
|  | Đường kính thân ống soi: ≥ 9.3 mm |
|  | Đường kính kênh dụng cụ: ≥ 2.8 mm |
|  | Chiều dài làm việc: ≥ 1000 mm |
|  | Góc uốn cong: ≥ 210 độ/ ≥ 90 độ/ ≥100 độ/ ≥ 100 độ ( Lên / xuống/ trái/ phải) |
| 2 | Dây soi đại tràng: |
|  | Đầu kết nối với bộ xử lý là một khối, kết nối 1 chạm, có khả năng chống thấm nước, và không cần cáp kết nối video |
|  | Có kênh tia nước phụ |
|  | Tương thích bộ xử lý, sử dụng được nhiều chế độ nội soi nhuộm màu tăng cường hình ảnh riêng biệt |
|  | Trường nhìn cho tiêu cự: ≥ 140 độ |
|  | Hướng quan sát: Nhìn thẳng |
|  | Độ sâu của trường nhìn: ≤ 5 - ≥100 mm |
|  | Đường kính ngoài đầu cuối ống soi: ≥ 12.0 mm |
|  | Đường kính thân ống soi: ≥ 12.5 mm |
|  | Đường kính kênh dụng cụ: ≥ 3.7 mm |
|  | Chiều dài làm việc: ≥ 1500 mm |
|  | Góc uốn cong: ≥ 180 độ/ ≥ 180 độ/ ≥160 độ/ ≥160 độ ( Lên / xuống/ trái/ phải) |
| C | Phụ kiện khác: |
| 1 | Máy hút dịch |
|  | Motor: Bơm pittông không dầu, không cần bảo dưỡng. |
|  | Lực hút chân không tối đa (có thể điều chỉnh): ≥ (– 0.90 Bar / - 90 kPa / - 675 mmHg) |
|  | Mức nhiễu ồn: ≤ 55 dBA. |
|  | Chu kỳ hoạt động: Liên tục. |
|  | Dung tích bình chứa: ≥ 2L có thể hấp được |
| 2 | Máy tính + card bắt hình + máy in màu |
|  | CPU: Core i5 trở lên |
|  | SSD ≥ 256 GB |
|  | Có card |
|  | Màn hình ≥ 19 inch |
|  | Độ phân giải: ≥ 1920x1080 điểm |
|  | Bàn phím, chuột: Có |
|  | Máy in màu: có ≥ 6 bình mực |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |
| 3 | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam |

- Máy soi cổ tử cung

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ±≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
|  | Xuất xứ (máy chính): Thuộc một trong các nước thuộc nhóm G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy soi cổ tử cung kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Thân máy: 01 chiếc |
| 2 | Pedan chụp chân: 01 chiếc |
| 3 | Chân đế: 01 cái |
| 4 | Máy tính: 01 bộ |
| 5 | Máy in nhiệt: 01 cái |
| 6 | Máy in màu: 01 cái |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy chính: |
|  | Camera: Loại màu kỹ thuật số |
|  | Cảm biến CMOS hoặc tương đương |
|  | Độ phân giải : ≥ 2 triệu Pixel |
|  | Độ phóng đại: ≥ 30X |
|  | Nguồn sáng: LED hoặc tương đương |
|  | Lấy nét: Tự động hoặc thủ công |
|  | Khoảng cách làm việc: ≤300mm - ≥350mm |
|  | Tín hiệu kết nối: Cổng HDMIv hoặc tương đương |
|  | Có xe đẩy kèm theo máy |
|  | Máy tính |
|  | CPU từ core i5 trở lên |
|  | Ram ≥ 8 GB |
|  | Ổ cứng SSD ≥ 500 GB |
|  | Màn hình ≥ 21 inches, độ phân giải ≥ 1920x1080 |
|  | Hệ điều hành Windows 10 trở lên có bản quyền |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |
| 3 | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam |

- Máy làm ấm máu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thiết bị làm ấm máu kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Hệ thống đèn cảnh báo: 01 bộ |
| 3 | Dây làm ấm: 01 bộ |
| 4 | Giá đỡ: 01 cái |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chức năng làm ấm các loại dịch truyền và máu |
|  | Thiết bị giúp đảm bảo ổn định nhiệt độ máu truyền vào bệnh nhân khi truyền hoặc tương đương |
|  | Cảm biến nhiệt độ: Có |
|  | Màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương |
|  | Nhiệt độ của cấu hình sưởi ấm được theo dõi bởi hệ thống kiểm soát nhiệt độ |
|  | Nhiệt độ cài đặt được nằm trong khoảng từ 33°C đến 43°C |
|  | Ống truyền dịch: Có |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Kẹp khăn, dài 12cm: 05 cái |
| 2 | Pen thẳng kelly, dài 15cm: 04 cái |
| 3 | Pen cong, dài 15cm: 02 cái |
| 4 | Nhíp có mấu, dài 16cm: 01 cái |
| 5 | Nhíp không mấu, dài 16 cm: 01 cái |
| 6 | Cán dao số 3, dài 12cm: 01 cái |
| 7 | Kẹp kim Mayo-Hegar, dài 16cm: 01 cái |
| 8 | Kẹp bông Foerster không răng 25cm: 01 cái |
| 9 | Van vệ Fritsch kích thước 45x75mm, chiều dài 25cm: 01 cái |
| 10 | Kẹp Rochester-Pean, cong, dài 20cm: 01 cái |
| 11 | Mâm đựng dụng cụ kích thước 300x175x30mm: 01 cái |
|  | Vật liệu làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương |
|  | Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở ≥ 134 độ C |
|  | Sai số kích thước cho phép ≤±10% |
|  | Các dụng cụ được sản xuất đồng bộ theo hãng. |
| III | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy cắt đốt siêu âm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 25°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy cắt đốt siêu âm kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy cắt đốt siêu âm và hàn mạch máu: 01 cái |
| 2 | Bàn đạp chân: 01 cái |
| 3 | Dây dao siêu âm hoặc đầu phát sóng siêu âm: 01 bộ |
| 4 | Dao mổ siêu âm nội soi: 01 cái |
| 5 | Dao mổ siêu âm mổ mở: 01 cái |
| 6 | Dao hàn mạch nội soi: 01 cái |
| 7 | Dao hàn mạch mổ mở: 01 cái |
| 8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy chính: |
|  | + Công nghệ siêu âm |
|  | + Công nghệ lưỡng cực |
|  | Máy có khả năng tự động nhận biết dụng cụ khi kết nối |
|  | Dao siêu âm có khả năng vừa cắt vừa cầm máu |
|  | Màn hình LCD kích thước ≥ 7 inches |
|  | Cập nhật được các phần mềm mới. |
|  | Phản hồi bằng âm thanh khi báo hiệu giảm thời gian kích hoạt dụng cụ hoặc khi thao tác dụng cụ không đúng trong quá trình phẫu thuật |
|  | Công nghệ cảm ứng mô hoặc thích ứng mô |
|  | Năng lượng ra: |
|  | Đầu ra cho dao siêu âm: |
|  | + Công suất ≥ 30W |
|  | + Tần số: từ ≤ 55 đến ≥ 60 kHz |
|  | Đầu ra cho dao hàn mạch |
|  | + Công suất ≥ 100 W |
|  | + Tần số: từ ≤300 kHz đến ≥430 kHz |
|  | Công nghệ siêu âm |
|  | Bộ phát năng lượng: chuyển đổi năng lượng điện hoặc từ pin sạc thành năng lượng sóng siêu âm hoặc cơ học |
|  | Có ≥ 2 mức năng lượng |
|  | Công nghệ điện lưỡng cực |
|  | Có khả năng cầm máu và cắt các mạch máu |
|  | Đường kính mạch máu: ≥7 mm |
|  | Hàm phủ silicon để giảm dính mô |
| 2 | Bàn đạp chân |
|  | Có bàn đạp kích hoạt chức năng lưỡng cực hoặc siêu âm |
| 3 | Dây dao siêu âm hoặc đầu phát sóng siêu âm |
|  | + Chuyển đổi năng lượng điện thành chuyển động cơ học ở lưỡi dụng cụ |
|  | + Có thể tiệt khuẩn |
|  | + Số lần sử dụng ≥ 95 lần |
| 4 | Dao siêu âm mổ nội soi thiết kế tay cầm và cần bóp |
|  | Chiều dài cán ≥ 36 cm, không quá 40cm, chiều dài hàm ≥ 14 mm |
| 5 | Dao siêu âm mổ mở |
|  | Chiều dài cán ≥ 9 cm, không quá 15cm, đầu cong, chiều dài hàm ≥ 14 mm |
| 6 | Tay dao hàn mạch mổ nội soi |
|  | + Chiều dài cán ≥ 37 cm |
|  | + Chiều dài đường cắt ≥ 18 mm |
| 7 | Tay dao hàn mạch mổ hở |
|  | + Chiều dài cán ≥ 23 cm, không quá 30cm, đường kính cán 5mm ± 5% |
|  | + Chiều dài đường cắt ≥ 18mm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Hệ thống bồn rửa tay phẫu thuật vô trùng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống bồn rửa tay phẫu thuật vô trùng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bồn rửa chính: 01 chiếc |
| 2 | Bộ lọc thô: 01 bộ |
| 3 | Bộ lọc vi khuẩn đầu vòi: 02 bộ |
| 4 | Vòi cung cấp nước tự động: 02 chiếc |
| 5 | Bộ trộn nhiệt: 01 bộ |
| 6 | Bộ phận cung cấp xà phòng: 01 chiếc |
| 7 | Bơm tăng áp: 01 chiếc |
| 8 | Bình nóng lạnh (gia nhiệt): 01 chiếc |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Sử dụng cho phẫu thuật viên rửa tay vô trùng |
|  | Bồn đúc liền khối được cấu tạo bằng Polyester hoặc tương đương |
|  | Tất cả bề mặt của hệ thống rửa tay đều được thiết kế dốc, không có các góc cạnh nhọn |
|  | Vòi cung cấp nước tự động |
|  | Tiệt trùng bằng tia UV hoặc tương đương |
|  | Bộ lọc nước bao gồm tối thiểu 2 bộ lọc: Bộ tiền lọc và bộ lọc chính |
|  | Kích thước phân tử lọc được: ≤ 5µm |
|  | Cung cấp nước nóng 4 mùa: Có |
|  | Kiểm soát và điều chỉnh áp lực nước: Có |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy hút đàm di động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy hút đàm di động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Bộ dây hút dịch: 01 bộ |
| 3 | Bình chứa: 02 cái |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Áp lực hút tối đa: ≤ -90 kPa |
|  | Thể tích bình: Tối thiểu 5 lít / bình |
|  | Bình chứa có thể hấp tiệt trùng |
|  | Công suất hút tối đa: ≥ 60 lít/phút |
|  | Độ ồn: ≤ 55 dB |
|  | Sử dụng bơm chân không không dầu |
|  | Có bộ phận chống tràn |
|  | Điều chỉnh lực hút thông qua bảng điều khiển |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Giường điện ICU

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu EU hoặc G20. |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Giường điện ICU kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Khung giường: 01 bộ |
| 2 | Đệm đồng bộ chính hãng: 01 cái |
| 3 | Tấm đầu giường: 01 cái |
| 4 | Tấm chân giường: 01 cái |
| 5 | Tay nắm cho bệnh nhân: 01 cái |
| 6 | Tay vịn: 02 cái |
| 7 | Ắc quy: 01 bộ |
| 8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Sử dụng 04 động cơ với điện áp 24V |
|  | Khung giường làm bằng thép thép sơn tĩnh điện phủ lớp polyester hoặc tương đương |
|  | Sàn giường làm bằng thép sơn tĩnh điện phủ lớp polyester hoặc tương đương |
|  | Tấm chắn đầu/cuối giường làm bằng nhựa PP hoặc tương đương và cho phép tháo rời bằng tay |
|  | Mặt sàn giường được chia làm 4 phần: phần lưng, phần mông, phần đùi, phần chân dưới |
|  | Có cần tay CPR ở hai bên giường cho phép hạ phần lưng trong trường hợp khẩn cấp |
|  | Có con lăn giúp chống va đập tại 4 góc giường |
|  | Có 02 vị trí gắn cọc truyền gắn ở các góc giường |
|  | Cọc truyền được làm bằng kim loại và cho phép điều chỉnh độ cao |
|  | Đệm có chiều dày ≥ 12cm |
|  | Tay vịn 2 bên giường |
|  | - Chiều dài bằng 3/4 chiều dài giường |
|  | - Vật liệu làm bằng nhựa PP hoặc tương đương hoặc tốt hơn |
|  | Bộ điều khiển Cầm tay |
|  | Chức năng cho phép: + Nâng/ hạ phần lưng, phần đùi, chiều cao toàn giường + Dốc ngược/ Tính năng phục hồi sốc |
|  | Hệ thống khóa trung tâm |
|  | - Được đặt ở phía cuối giường |
|  | - Có khóa, mở khóa và dẫn hướng |
|  | - Kích thước bánh xe ≥125 mm |
|  | Động cơ điều khiển |
|  | - Kháng nước/bụi theo tiêu chuẩn IPX4 hoặc hơn |
|  | Kích thước |
|  | - Chiều dài giường ≥ 200cm |
|  | - Chiều rộng giường ≥ 90cm |
|  | - Kích thước đệm ≥ 85 x 200 cm |
|  | - Dốc ngược/dốc xuôi ≥ 15.5°/6° |
|  | - Điều chỉnh chiều cao ≤ 39cm – ≥ 77 cm |
|  | - Điều chỉnh góc lưng 0 – ≥65° |
|  | - Điều chỉnh góc đùi 0 – ≥ 25° |
|  | - Tải trọng ≥ 220 kg |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy rửa màng lọc thận

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy rửa màng lọc thận kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Khay đặt máy: 01 bộ |
| 3 | Khóa kết nối: 01 bộ |
| 4 | Dây dẫn nước: 01 bộ |
| 5 | Bộ chia dẫn nước vào: 01 bộ |
| 6 | Đường ống: 01 bộ |
| 7 | Dây dẫn hóa chất vào: 01 bộ |
| 8 | Bộ chia dẫn hóa chất vào: 01 bộ |
| 9 | Nắp đậy hóa chất: 01 bộ |
| 10 | Dây dẫn chất thải: 01 bộ |
| 11 | Bộ chia dẫn chất thải: 01 bộ |
| 12 | Nắp đậy chất thải: 01 bộ |
| 13 | Đầu chụp ngăn máu quả lọc: 01 bộ |
| 14 | Đầu chụp ngăn dịch quả lọc: 01 bộ |
| 15 | Vòng nhẫn chữ “O” gắn vào cổng hiệu chuẩn: 01 bộ |
| 16 | Hóa chất tiệt trùng quả lọc: 01 bộ |
| 17 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy rửa màng lọc tự động: ≥ 2 màng lọc thận cùng lúc. |
|  | Máy rửa màng lọc thận nhân tạo, hoàn toàn đồng bộ và thực hiện độc lập các chức năng: Rửa, Kiểm tra thể tích màng lọc, Kiểm tra vỡ màng, Làm đầy chất tẩy khuẩn. |
|  | Tuân thủ tiêu chuẩn AAMI hoặc tương đương |
|  | Có màn hình hiển thị |
|  | Dữ liệu hiển thị: Dữ liệu rửa màng, Tình trạng thực hiện, Thông báo lỗi, Ngày và thời gian. |
|  | Nguồn nước: |
|  | Chất lượng nước: theo tiêu chuẩn AAMI hoặc tương đương |
|  | Nhiệt độ: ≤ 15ºC - ≥ 30ºC |
|  | Máy tự động pha loãng hóa chất |
|  | Báo động: |
|  | Báo động an toàn: Lỏng đầu nối; Tự kiểm tra và khóa chuyển tẩy khuẩn; Thể tích màng lọc thấp; Vỡ màng; Áp lực nước vào thấp; Không có dung dịch tẩy khuẩn; Kiểm tra hệ thống |
|  | Quy trình rửa màng lọc: |
|  | Loại màng lọc: Tất cả các loại màng lọc |
|  | Tự động rửa, kiểm tra thể tích, kiểm tra vỡ màng và làm đầy dung dịch sát khuẩn. |
|  | Khoảng kiểm tra thể tích: ≤ 25 – ≥ 300 ml. |
|  | Độ chính xác kiểm tra thể tích: ±5 ml so với thể tích thực. |
|  | Thời gian rửa: ≤10 phút/quả lọc |
|  | Nước tiêu thụ: ≤ 25 lít/ chu kỳ. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Bộ dụng cụ phẫu thuật Mộng thịt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% Xuất xứ: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng thịt, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Cán dao mổ, số 3, dài 120mm : 1 cái |
| 2 | Kéo vi phẫu Vannas lá lúa, ngàm cong, mũi nhọn/cùn, dài 90mm-110mm, cán nhíp: 1 cái |
| 3 | Kéo vi phẫu Vannas lá lúa, ngàm cong, mũi nhọn/cùn, cán nhíp, dài 120mm- 140mm : 1 cái |
| 4 | Kéo vi phẫu Vannas lá lúa, ngàm cong, mũi nhọn/cùn, cán nhíp, dài 150mm – 160 mm : 1 cái |
| 5 | Kẹp phẫu tích, khâu buộc kẹp, không mấu, mảnh, thẳng, dài 100mm : 1 cái |
| 6 | Nhíp phẫu tích, mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 100mm : 1 cái |
| 7 | Nhíp mô Iris, rất mảnh, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 100mm : 1 cái |
| 8 | Nhíp mô, rất mảnh, cong, ngàm có răng (1x2), dài 100mm : 1 cái |
| 9 | Nhíp mô Bonn, mảnh, ngàm có răng (1x2), dài 70mm-80mm : 1 cái |
| 10 | Kẹp vi phẫu Adson-Micro, thẳng, ngàm có răng (1x2), cán dẹt, dài 115mm, ngàm rộng 0,5mm : 1 cái |
| 11 | Vành mi có khoá vặn cố định: 1 cái |
| 12 | Banh tổ chức Masing, dài 140mm, kích thước ngàm 6 x 12mm : 1 cái |
| 13 | Kẹp mang kim Barraquer, cong, ngàm trơn, hàm kẹp nhỏ 115mm cán tròn, không có khóa cài, cán nhíp, dài 115mm, dùng cho chỉ 9/0-11/0 : 1 cái |
| 14 | Kẹp mang kim Barraquer, cong, ngàm trơn, hàm kẹp lớn 14mm – 15mm, cán tròn, không có khóa cài, cán nhíp, dài 120mm -140mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0: 1 cái |
| 15 | Kẹp mang kim Barraquer, cong, cán nhíp không khoá, bước răng 0,20mm-0,30mm, dài 130mm - 140 mm: 1 cái |
| 16 | Pen giác mạc có mấu, thẳng, dài 100-120mm.: 1 cái |
| 17 | Pen giác mạc không mấu, dài 100 -120mm : 1 cái |
| 18 | Móc cơ Grae, size 3 : 01 cái |
| 19 | Kẹp cầm máu Kelly cong, nhỏ, có răng, không mấu, kích thước 120mm : 01 cái |
| 20 | Nắp ngoài hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ, màu bạc, kích thước ≥ (305 x 140 x 25)mm : 1 cái |
| 21 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ nhỏ, không có lỗ thoát khí, kích thước ≥(285 x 130 x 55)mm : 1 cái |
|  | Vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương |
|  | Hộp đựng dụng cụ làm bằng nhựa hoặc thép không gỉ hoặc tốt hơn |
|  | Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở ≥ 134 độ C |
|  | Sai số kích thước cho phép ≤±10% |
|  | Các dụng cụ được sản xuất đồng bộ theo hãng. |
| III | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy phẫu thuật Phaco

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy phẫu thuật phaco kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Remote điều khiển từ xa: 01 cái |
| 3 | Cây treo chai dịch: 01 cái |
| 4 | Tay cầm Phaco dao động xoắn và dọc trục: 02 cái |
| 5 | Tay cầm rửa hút I/A: 02 cái |
| 6 | Đầu tip I/A thẳng: 01 cái |
| 7 | Đầu tip I/A cong: 01 cái |
| 8 | Bộ ống dây hoặc Cassette có các thành phần bên trong (đầu tip phaco, 2 sleeve, bầu kiểm tra, bảo phủ vô trùng): 6 cái |
| 9 | Dung dịch hỗ trợ phẫu thuật nhãn khoa: 06 bịch |
| 10 | Đầu cắt dịch kính kích cỡ 23G: 06 cái |
| 11 | Bao phủ che bụi: 01 cái |
| 12 | Bộ lưu điện UPS : 01 cái |
| 13 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Hệ thống phaco cho phép phẫu thuật viên nhũ tương hóa thủy tinh thể trong mắt và hút ra ngoài, đồng thời thay thế dịch và mảnh nhân thủy tinh thể được hút ra bằng dung dịch nước muối sinh lý hoặc bằng dung dịch tiêm truyền lactate ringer, duy trì trạng thái cân bằng của thể tích trong mắt. |
|  | Quản lý thủy dịch: |
|  | Thủy dịch theo trọng lực |
|  | Áp suất âm (vacuum): |
|  | Nhũ tương hóa bằng phaco: từ 0 đến ≥ 600 mmHg |
|  | Cắt dịch kính: từ 0 đến ≥ 600 mmHg |
|  | Tưới/ Hút: từ 0 đến ≥ 600 mmHg |
|  | Power IV Pole (cọc treo dịch truyền): |
|  | Pham vi chiều cao từ: ≤ 20 đến ≥ 100 cm hoặc cố định theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất |
|  | Có chức năng dòng chảy ngược (Reflux) |
|  | Nhũ tương hóa thủy tinh thể bằng Phaco: |
|  | Tay cầm Phaco có dao động siêu âm xoắn có thể được sử dụng riêng biệt, kết hợp hoặc xen kẽ với Phaco truyền thống (dọc trục) |
|  | Có tối thiểu các chế độ: Liên tục (Continuous) – Xung (Pulse) – Bật, tùy biến (Burst) |
|  | Tần số cộng hưởng: ≥ 38 kHz |
|  | Dãi tốc độ xung: từ ≤ 1 đến ≥ 100 pps (pulse per second) xung/giây. |
|  | Thời gian mở: theo % |
|  | Cắt dịch kính bán phần trước: |
|  | Tốc độ đầu cắt: ≤ 50 - ≥ 2500 cpm (cut per minute) nhát cắt trên phút |
|  | Chế độ cắt: ≥ 2 chế độ; tối thiểu gồm: |
|  | Cắt dịch kính bán phần trước: |
|  | Tưới/ Hút cắt |
|  | Thấu nhiệt (Diathermy): |
|  | Công xuất: ≥ 8.5 W |
|  | Xác nhận bằng giọng nói: |
|  | Xác nhận bằng giọng nói trong các bước phẫu thuật hoặc thay đổi chế độ hoặc bằng thông báo |
|  | Màn hình: |
|  | Màn hình phẳng có khớp nối có thể nghiêng và xoay, gập lại. |
|  | Màn hình cảm ứng, không chói |
|  | Màn hình màu LCD hoặc tốt hơn |
|  | Điều khiển từ xa (remote): |
|  | Phương pháp: hồng ngoại |
|  | Bàn đạp: |
|  | Bàn đạp kết nối dây với máy. |
|  | Điều khiển tối thiểu: Dòng tưới, tốc độ hút, năng lượng …. |
|  | Có khả năng chống nước |
|  | Công xuất: ≥ 8.5 W |
|  | Xác nhận bằng giọng nói: |
|  | Xác nhận bằng giọng nói trong các bước phẫu thuật hoặc thay đổi chế độ hoặc bằng thông báo |
|  | Màn hình: |
|  | Màn hình phẳng có khớp nối có thể nghiêng và xoay, gập lại. |
|  | Màn hình cảm ứng, không chói |
|  | Màn hình màu LCD hoặc tốt hơn |
|  | Điều khiển từ xa (remote): |
|  | Phương pháp: hồng ngoại |
|  | Bàn đạp: |
|  | Bàn đạp kết nối dây với máy. |
|  | Điều khiển tối thiểu: Dòng tưới, tốc độ hút, năng lượng …. |
|  | Có khả năng chống nước |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Bộ dụng cụ phẫu thuật Glocom

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% Xuất xứ: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật Glocom, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Kéo Westcott Tenotomy hoặc tương đương, cong, lưỡi dao rộng, đầu tip cùn, chiều dài 11,5cm: 01 cái |
| 2 | Kéo Gills Vannas hoặc tương đương, lưỡi dao cong, dài 6.5mm, đầu tip cùn, chiều dài tổng 8,2cm: 01 cái |
| 3 | Kéo chu biên Barraquer hoặc tương đương, đầu tip cùn, lưỡi dao dài 7mm, chiều dài tổng 5,5cm: 01 cái |
| 4 | Banh kết mạc Fechtner hoặc tương đương, đầu tip thiết kế hình vòng tròn, chiều dài tổng từ 10-15cm: 01 cái |
| 5 | Banh Harms-Colibri hoặc tương đương, 1x2 răng, 45 độ hoặc 90 độ, 0,12mm, chiều dài tổng 7,5cm: 01 cái |
| 6 | Banh kẹp mô Bishop-harmon hoặc tương đương, răng 0,6mm: 01 cái |
| 7 | Kìm mang kim vi phẫu Troutman hoặc tương đương: 01 cái |
| 8 | Vành mi có khoá vặn cố định: 01 cái |
| 9 | Kẹp mang kim Barraquer, cong, ngàm trơn, cán tròn, không có khóa cài, cán kiểu nhíp, dài 120mm, dùng cho chỉ 9/0-11/0 : 01 cái |
| 10 | Kẹp mang kim Barraquer, cong, ngàm trơn, hàm kẹp lớn 14mm – 15mm, cán tròn, không có khóa cài, cán nhíp, dài 120mm -140mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0: 1 cái |
| 11 | Pen giác mạc có mấu dài 100-120mm: 01 cái |
| 12 | Pen giác mạc không mấu dài 100-120mm: 01 cái |
| 13 | Pen kẹp cơ trực, có mấu, dài 110-150mm: 01 cái |
| 14 | Móc cơ Grae, size 3: 01 cái |
| 15 | Kẹp cầm máu Kelly cong, nhỏ, có răng, không mấu, kích thước 120mm : 01 cái |
| 16 | Kéo cắt mống mắt ( kéo cắt bao Vannas hoặc tương đương): 01 cái |
| 17 | Cán dao mổ, số 3, dài 120mm: 01 cái |
| 18 | Kim rửa hút Simcoe 2 dây 08,12: 01 bộ |
|  | Vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương |
|  | Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở ≥ 134 độ C |
|  | Sai số kích thước cho phép ≤±10% |
|  | Các dụng cụ được sản xuất đồng bộ theo hãng. |
| III | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% Xuất xứ: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, cong, mũi nhọn, dài 120mm: 1 Cái |
| 2 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, khóa hộp dài 180mm: 1 Cái |
| 3 | Cốc đựng dung dịch, đường kính 80mm, cao 40mm, dung tích 140ml: 1 Cái |
| 4 | Cốc đựng dung dịch, đường kính 115mm, cao 50mm, dung tích 350ml: 1 Cái |
| 5 | Kéo vi phẫu Noyes hoặc tương đương, cong, mũi nhọn/cùn, cán bấm/tròn, dài 125mm: 1 Cái |
| 6 | Kéo phẫu tích, cong, mũi nhọn/cùn, dài 110mm: 1 Cái |
| 7 | Kéo phẫu tích Stevens hoặc tương đương, mảnh,cong, dài 110mm: 1 Cái |
| 8 | Kéo phẫu tích, cong mảnh, mũi nhọn/cùn, dài 120mm: 1 Cái |
| 9 | Nhíp mô, rất mảnh, cong, ngàm có răng (1x2), dài 100mm: 1 Cái |
| 10 | Nhíp mô Castroviejo hoặc tương đương, mảnh, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 100mm: 1 Cái |
| 11 | Nhíp phẫu tích, mảnh, thẳng, ngàm có khía, dài 100mm:1 Cái |
| 12 | Nhíp mô ST. Martin hoặc tương đương, mảnh, ngàm có răng (1x2), dài 70mm: 1 Cái |
| 13 | Kẹp mô Graefe hoặc tương đương, thẳng, dài 110mm: 1 Cái |
| 14 | Kẹp mô Adson hoặc tương đương, mảnh, ngàm có răng (1x2), dài 120mm: 1 Cái |
| 15 | Kẹp phẫu tích Micro-Mosquito hoặc tương đương, mảnh, thẳng, dài 100mm: 1 Cái |
| 16 | Kẹp phẫu tích Micro-Mosquito hoặc tương đương, mảnh, cong, dài 100mm: 1 Cái |
| 17 | Kẹp mạch máu Dieffenbach Bulldog hoặc tương đương, thẳng, dài 40mm, ngàm dài 12mm: 1 Cái |
| 18 | Kẹp phẫu tích Halsted-Mosquito hoặc tương đương, thẳng, mảnh, dài 125mm: 1 Cái |
| 19 | Kẹp phẫu tích Halsted-Mosquito hoặc tương đương, cong, mảnh, dài 125mm: 1 Cái |
| 20 | Vành mi có khoá vặn cố định: 1 cái |
| 21 | Kẹp mang kim, cong, ngàm trơn, cán tròn, không có khóa cài, cán kiểu nhíp, dài 120mm, dùng cho chỉ 9/0-11/0 : 1 cái |
| 22 | Kẹp mang kim Barraquer, cong, ngàm trơn, hàm kẹp lớn 14mm – 15mm, cán tròn, không có khóa cài, cán nhíp, dài 120mm -140mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0: 1 cái |
| 23 | Kim rửa hút Simco 2 dây 08,12: 01 bộ |
| 24 | Cây phaco chop, đầu tù, chiều dài tổng thể 120 mm, đầu chop dài 2mm, dùng cho tay trái: 01 cái |
| 25 | Pen giác mạc có mấu, dài 100-120mm: 01 cái |
| 26 | Pen giác mạc không mấu, dài 85-120mm: 01 cái |
| 27 | Pen xé bao liên tục có mấu: 01 cái |
| 28 | Pen kẹp kính: 01 cái |
| 29 | Kéo cắt bao: 01 cái |
| 30 | Hộp vô trùng dụng cụ có mạng lọc sử dụng nhiều lần: 01 cái |
|  | Vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương |
|  | Hộp đựng dụng cụ làm bằng nhựa hoặc thép không gỉ hoặc tốt hơn |
|  | Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở ≥ 134 độ C |
|  | Sai số kích thước cho phép ≤ ±10% |
|  | Các dụng cụ được sản xuất đồng bộ theo hãng. |
| III | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy đo khúc xạ giác mạc (Javal kế)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo khúc xạ giác mạc (Javal kế) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Máy in: 01 cái |
| 3 | Giấy in: 03 cuộn |
| 4 | Giấy lót cặp: 1 tập |
| 5 | Nút cố định giấy lót cằm: 01 cái |
| 6 | Mắt thử: 01 cái |
| 7 | Bao phủ bụi: 01 cái |
| 8 | Chân bàn đặt máy: 01 cái |
| 9 | Bàn đặt máy có tính năng điều khiển nâng hạ độ cao: 01 bộ |
| 10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Đo công suất khúc xạ: |
|  | +) Năng lượng khúc xạ hình cầu: từ ≤ -25D đến +≥ 22D với bước dịch chuyển: ≤ 0.12D/0.25D |
|  | +) Công suất khúc xạ hình trụ: từ 0D đến ≥ ±10D với bước dịch chuyển: ≤ 0.12D/0.25D |
|  | +) Góc trụ loạn thị từ 0 độ đến ≥ 180° với bước dịch chuyển: ≤ 1°/5° |
|  | Đo độ cong giác mạc: |
|  | +) Bán kính độ cong giác mạc: Dải đo từ ≤ 5.0mm đến ≥ 10.00 mm, với bước dịch chuyển ≤ 0.01mm |
|  | +) Độ khúc xạ giác mạc: từ ≤ 33.75D đến ≥ 67.5D với bước dịch chuyển: ≤ 0.12D/0.25D |
|  | +) Độ khúc xạ loạn thị giác mạc: từ 0D đến ≥ ±10D với bước dịch chuyển: ≤ 0.12D/0.25D |
|  | +) Góc trục loạn thị giác mạc từ 0 độ đến ≥ 180° với bước dịch chuyển: ≤ 1°/5° |
|  | Phạm vi đo PD: ≤ 20mm đến ≥ 85mm (bước: 1mm) |
|  | Đường kính đồng tử tối thiểu đo được: ≤ Ф2.0 mm |
|  | Màn hình LCD hoặc tương đương: ≥ 5.5 inches |
|  | Giao tiếp: cổng RS-232C hoặc tương đương |
|  | VA đo lường thử nghiệm với ánh sáng chói: Có |
|  | Chuẩn đoán mắt bị đục thủy tinh thể: Có |
|  | Kiểm tra sự điều tiết của mắt: Có |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Kính hiển vi phẫu thuật các loại

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Kính hiển vi phẫu thuật các loại kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Thân kính hiển vi phẫu thuật (loại 2 thị kính đồng trục): 01 Cái |
| 2 | Chân đế: 01 Bộ |
| 3 | Vật kính: 01 cái |
| 4 | Thị kính cỡ phóng đại: 02 cái |
| 5 | Bao phủ bụi: 01 cái |
| 6 | Bàn đạp điều khiển: 01 cái |
| 7 | Bóng đèn dự phòng: 02 cái |
| 8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Kính hiển vi phẫu thuật dùng cho nhãn khoa. |
|  | Quang học: |
|  | Hệ thống phóng đại có tối thiểu ≥ 5 mức phóng đại |
|  | Hệ thống phóng đại khoảng từ: ≤ 4.5x – ≥ 21.0x |
|  | Vật kính: f = 200mm |
|  | Thị kính: ≥10x, trường nhìn rộng |
|  | Độ phóng đại: điều chỉnh mô tơ. Tiêu cự được điều chỉnh bằng mô tơ thông qua bàn điều khiển đạp chân. |
|  | Chiếu sáng: |
|  | Công nghệ chiếu sáng : Halogen hoặc LED, Công xuất ≥ 5W đối với LED hoặc ≥ 12V đối với Halogen |
|  | Phản xạ đỏ (tạo ánh đồng tử) giúp nhìn rõ bao sau trong phẫu thuật đục thủy tinh thể |
|  | Tấm lọc: chắn ánh sáng xanh hoặc màu vàng |
|  | Bộ điều khiển: |
|  | Chân đế thiết kế gọn phù hợp cho việc sắp xếp trong phòng mổ |
|  | Cánh tay treo kính có thể xoay sang bên ≥150 độ, chiều dài ≥ 400mm |
|  | Cánh tay mang kính có thể xoay sang bên ≥ 300 độ, chiều dài ≥ 450mm |
|  | Khoảng dịch chuyển lên xuống của cánh tay treo kính ≥ 600 mm, chiều cao vị trí trung tâm ≥ 1400mm. |
|  | Bàn đạp chân ≥12 chức năng |
|  | Bộ dịch chuyển X-Y với phạm vi dịch chuyển ≥ 60x60mm, có thể định tâm tự động thông qua nút điều khiển. |
|  | Chân đế di chuyển bằng các bánh xe lớn, có khóa hãm trên mỗi bánh xe |
|  | Camera được thiết kế đồng bộ theo máy, bao gồm camera HD tương thích với vật kính và bộ điều khiển |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính tích hợp sẵn máy in nhiệt: 01 cái |
| 2 | Khăn che bụi: 01 cái |
| 3 | Tập giấy tỳ cằm: 01 tập |
| 4 | Máy in nhiệt: 01 cái |
| 5 | Cuộn giấy in nhiệt: 02 cuộn |
| 6 | Nắp đầu đo: 01 cái |
| 7 | Chân bàn điện: 01 cái |
| 8 | Bàn đặt máy có tính năng điều khiển nâng hạ độ cao: 01 bộ |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Màn hình LCD hoặc tương đương kích thước ≥ 5.5 inches |
|  | Phần mềm tùy chỉnh áp lực cho từng mắt: Có |
|  | Tự động căn chỉnh và đo nhãn áp, giảm thời gian thao tác |
|  | Có chế độ tự động hiệu chỉnh kết quả đo nhãn áp (IOP) sau khi nhập thêm giá trị độ dày giác mạc trung tâm |
|  | Dải đo nhãn áp: ≤ 1 – ≥ 60 mmHg với bước đo ≤ 1mmHg |
|  | Khoảng dịch chuyển của máy: +) Trục X: ≥ 85 mm +) Trục Y: ≥ 30 mm +) Trục Z: ≥ 40 mm |
|  | Khoảng dịch chuyển phần tỳ cằm: ≥ 60 mm |
|  | Tự động tắt khi không sử dụng: Có |
|  | Cổng dữ liệu ra: Cổng dữ liệu RS-232C hoặc tương đương |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy Laser YAG

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7, Liên minh châu Âu EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy laser YAG kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Ống kính: 01 Bộ |
| 3 | Thị kính: 02 Cái |
| 4 | Băng cố định đầu bệnh nhân: 01 cái |
| 5 | Tháp dùng điều trị trình trạng vẩn đục dịch kính: 01 cái |
| 6 | Giá đỡ tay bác sĩ : 01 Cái |
| 7 | Đèn định thị ngoài: 01 cái |
| 8 | Bao phủ máy: 01 cái |
| 9 | Kính hỗ trợ bắn laser: 01 cái |
| 10 | Bàn đặt máy có tính năng điều khiển nâng hạ độ cao: 01 bộ |
| 11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Loại laser: YAG |
|  | Ống kính ≥ 02 mắt, kiểu song song hoặc tương đương |
|  | Chức năng sử dụng |
|  | Tối thiểu bao gồm: |
|  | + Laser cắt mống mắt |
|  | + Laser mở bao sau |
|  | Đèn khe: |
|  | Nguồn sáng đèn khe Halogen hoặc LED hoặc tương đương |
|  | Độ phóng đại ≥ 3 cấp |
|  | Khoảng cách đồng tử có thể điều chỉnh từ ≤ 60 đến ≥ 70 mm |
|  | Laser: |
|  | Kiểu Laser |
|  | Bước sóng 1064 nm ± 0.1nm |
|  | Độ rộng xung : ≤ 4 ns |
|  | Kích thước điểm bắn: ≥ 6.5 μm đến ≤ 10 μm; |
|  | Góc mở: ≥16 độ ± 1 độ |
|  | Tần số lặp lại: > 3 Hz |
|  | Mức năng lượng tối thiểu ≥ 0,3 mJ |
|  | Năng lượng phát tia: nằm trong khoảng từ 0,3 mJ đến 13 mJ |
|  | Số lượng các chế độ phát xung: ≥ 3 |
|  | Độ dịch chuyển tiêu điểm tối đa: ≥ 300 μm |
|  | Chế độ làm mát: Có |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy đo thính lực

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo thính lực kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Thân máy chính: 1 bộ |
| 2 | Tai nghe đường khí: 1 cái |
| 3 | Tai nghe đường xương: 1 cái |
| 4 | Nút bấm phản hồi bệnh nhân: 1 cái |
| 5 | Phần mềm quản lý dữ liệu: 1 bộ |
| 6 | Hệ thống đo từ trường tự do: 1 bộ |
| 7 | Máy tính xách tay: 1 bộ |
| 8 | Máy in trả kết quả: 1 bộ |
| 9 | Buồng đo thính lực: 01 bộ |
| 10 | Túi xách đựng máy: 01 cái |
| 11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy do thính lực vận hành máy đo tối thiểu theo 2 phương pháp: độc lập hoặc kết nối với máy tính |
|  | Kết nối với máy tính qua phần mềm để lưu trữ và truyền tải dữ liệu: Có |
|  | Phần mềm cho tùy chỉnh mẫu in kết quả đo |
|  | In kết quả đo có thể được đưa về file pdf hoặc tương đương |
|  | Bộ nhớ trong: Có |
|  | Kết nối trực tiếp với máy in trả kết quả: Có |
|  | Chức năng đo thính lực: |
|  | Đo thính lực đường khí |
|  | Đo thính lực đường xương |
|  | Đo thính lực lời |
|  | Đo ngưỡng nghe qua trường tự do và Insertphone |
|  | Giao tiếp với bệnh nhân qua : Có |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi treo vi thanh quản

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bộ phẫu thuật nội soi treo vi phẫu thanh quản, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Ống soi phẫu thuật thanh quản video: 1 cái |
| 2 | Ống soi quang học HD Ø4.0mm, góc soi 15°, thị kính gập góc 45°, dài ≥170mm, hấp tiệt trùng được: 1 cái |
| 3 | Kìm phẫu tích thanh quản, hàm hình chén cỡ 4mm, ngàm tác động kép, đường kính vỏ ngoài 2,7mm, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, chiều dài làm viêc 23cm: 01 cái |
| 4 | Kìm cắt phẫu tích loại thẳng, hàm dạng chén cỡ 4mm, hàm tác động đơn, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, chiều dài làm việc 23cm: 01 cái |
| 5 | Kìm cắt phẫu tích loại cong phải, hàm dạng chén cỡ 4mm, hàm tác động đơn, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, chiều dài làm việc 23cm: 01 cái |
| 6 | Kìm gắp hàm cá sấu Kleinsasser hoặc tương đương, kiểu nặng, hàm tác động đơn, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, chiều dài làm việc 23cm: 01 cái |
| 7 | Kìm phẫu tích thanh quản Kleinsasser hoặc tương đương, loại thẳng, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, chiều dài làm việc 23cm: 01 cái |
| 8 | Kéo phẫu tích thanh quản Kleinsasser hoặc tương đương, gập góc lên 45 độ, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, chiều dài làm việc 23cm: 01 cái |
| 9 | Kéo phẫu tích thanh quản Kleinsasser hoặc tương đương, gập góc lên 15 độ, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, chiều dài làm việc 23cm: 01 cái |
| 10 | Kéo phẫu tích thanh quản Kleinsasser hoặc tương đương, cong sang phải, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, chiều dài làm việc 23cm: 01 cái |
| 11 | Kéo phẫu tích thanh quản Kleinsasser hoặc tương đương, cong sang trái, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, chiều dài làm việc 23cm: 01 cái |
| 12 | Dao hình lưỡi liềm, cong, mảnh, trục giảm dần từ 3mm đến 1mm, chiều dài 24cm: 01 cái |
| 13 | Dao tròn, cắt theo chiều dọc, mảnh, trục giảm dần từ 3mm đến 1mm, chiều dài 24cm: 01 cái |
| 14 | Móc Kleinsasser hoặc tương đương, đầu tù, gập góc 90 độ, dài 5mm, chiều dài làm việc 24cm: 01 cái |
| 15 | Ống hút Kleinsasser hoặc tương đương, đường kính 3mm, chiều dài làm việc 25cm: 01 cái |
| 16 | Ống tiêm áp lực cao, dùng bơm mỡ: 01 bộ |
| 17 | Cần soi treo thanh quản Gottingen hoặc tương đương: 01 bộ |
| 18 | Khay lưới đựng ống soi, 460 x 80 x 55mm, gồm: Giá đỡ ống soi bằng silicon + Khay lưới và nắp đậy: 1 bộ |
| 19 | Hộp dùng để tiệt trùng và bảo quản dụng cụ, kích thước (DxRxC): (520x250x145)mm bao gồm: 01 bộ + Đáy hộp và nắp hộp + Khay lưới |
| 20 | Kìm cắt phẫu tích loại cong trái, hàm dạng chén cỡ 4mm, hàm tác động đơn, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, thân có đường kính 2,7mm, chiều dài làm việc 23cm: 01 cái |
| 21 | Kìm cắt phẫu tích loại thẳng, hàm dạng chén cỡ 2mm, hàm tác động đơn, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, thân có đường kính 2.0mm, chiều dài làm việc 23cm: 01 cái |
| 22 | Kìm cắt phẫu tích loại cong trái, hàm dạng chén cỡ 2mm, hàm tác động đơn, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, thân có đường kính 2.0mm, chiều dài làm việc 23cm: 01 cái |
| 23 | Kìm cắt phẫu tích loại cong phải, hàm dạng chén cỡ 2mm, hàm tác động đơn, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, thân có đường kính 2.0mm, chiều dài làm việc 23cm: 01 cái |
| 24 | Kìm kẹp phẫu tích loại cong phải, hàm tam giác, thân cỡ 2mm, hàm tác động đơn, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, chiều dài làm việc 23cm: 01 cái |
| 25 | Kìm kẹp phẫu tích loại cong trái, hàm tam giác, thân cỡ 2mm, hàm tác động đơn, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, chiều dài làm việc 23cm: 01 cái |
| 26 | Ống hút Kleinsasser hoặc tương đương, đường kính 2mm, chiều dài làm việc 23-25cm: 01 cái |
| 27 | Cán dao đa năng cho dụng cụ vi phẫu thanh quản, dài 10cm: 01 cái |
| 28 | Kìm sinh thiết loại thẳng, hàm cỡ 3x4mm, hàm tác động đơn, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, thân có đường kính 2.7mm, chiều dài làm việc 23cm: 01 cái |
| 29 | Kìm phẫu tích cầm máu thanh quản Kleinsasser hoặc tương đương, loại cong phải, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, chiều dài làm việc 23cm: 01 cái |
| 30 | Kìm phẫu tích cầm máu thanh quản Kleinsasser hoặc tương đương, loại cong trái, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ, chiều dài làm việc 23cm: 01 cái |
|  | Vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương |
|  | Hộp đựng dụng cụ làm bằng nhựa hoặc thép không gỉ hoặc tốt hơn |
|  | Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở ≥ 134 độ C |
|  | Sai số kích thước cho phép ≤ ±10% |
|  | Các dụng cụ được sản xuất đồng bộ theo hãng. |
| III | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang, tối thiểu bao gồm: |
|  | Ống kính soi, 4 mm, 0o, dài 175 mm, kèm ống bảo vệ, hấp được ở 134oC: 01 cái |
|  | Ống kính soi, 4 mm, 30o, dài 175 mm, kèm ống bảo vệ , hấp được ở 134oC: 01 cái |
|  | Dây dẫn sáng, đường kính 3.5 mm, dài 3 m, có lớp bảo vệ chống gập, khớp nối nhanh snap-on: 01 cái |
|  | Dụng cụ banh mũi xoang Cottle hoặc tương đương, hàm dài 50 mm: 01 cái |
|  | Dụng cụ banh mũi xoang Cottle hoặc tương đương, hàm dài 75 mm: 01 cái |
|  | Kềm Weil-Blakesley hoặc tương đương, hàm thẳng, chiều dài thân 120 mm, ngàm 3,6mm: 01 cái |
|  | Kềm Weil-Blakesley hoặc tương đương, hàm thẳng, chiều dài thân 120 mm, ngàm 4,2mm: 01 cái |
|  | Kềm kẹp Weil-Blakesley hoặc tương đương, hàm cong lên 45o, chiều dài thân 120 mm, ngàm 3,6mm: 01 cái |
|  | Kềm kẹp Weil-Blakesley hoặc tương đương hàm cong lên 90o,chiều dài thân 120 mm, ngàm 3,6mm: 01 cái |
|  | Kềm cắt Myles hoặc tương đương, hàm thẳng, thân dài 12 cm, ngàm 3,0mm: 01 cái |
|  | Kềm cắt Watson-Williams hoặc tương đương, hàm cong lên, thân dài 12 cm, ngàm 3,5mm: 01 cái |
|  | Kềm cắt ngược, cắt hướng lên, thân dài 100 mm, ngàm 2,5 x 6,5mm: 01 cái |
|  | Kềm cắt ngược, cắt phải, thân dài 100 mm, ngàm 2,5 x 6,5mm: 01 cái |
|  | Kềm cắt ngược, cắt trái, thân dài 100 mm, ngàm 2,5 x 6,5mm: 01 cái |
|  | Kềm gắp polyp xoang hang, cong hướng xuống, thân dài 10cm: 01 cái |
|  | Kềm đầu tròn, thẳng, đầu 4.5 mm, thân dài 18 cm: 01 cái |
|  | Kềm đầu tròn, cong lên, đầu 4.5 mm, thân dài 18 cm: 01 cái |
|  | Kéo mũi xoang thẳng, thân dài 11cm: 01 cái |
|  | Kéo mũi xoang cong phải, thân dài 11cm: 01 cái |
|  | Kéo mũi xoang cong trái, thân dài 11cm: 01 cái |
|  | Dao hình liềm, dài 19cm: 01 cái |
|  | Que nâng 2 đầu kiểu Freer hoặc tương đương, đầu bén và đầu cùn , dài 18 cm: 01 cái |
|  | Que nâng 2 đầu kiểu Masing hoặc tương đương, đầu 3/2 mm , dài 22cm: 01 cái |
|  | Que nâng 2 đầu kiểu Cottle hoặc tương đương, đầu 4.5 / 4.5 mm , dài 21 cm: 01 cái |
|  | Dụng cụ phẫu tích có kênh hút, dài 21 cm: 01 cái |
|  | Dụng cụ nạo xoang, đầu oval , dài 17 cm: 01 cái |
|  | Dụng cụ nạo xoang, cong, đầu oval , dài 17 cm: 01 cái |
|  | Dụng cụ nạo Kuhn-Bolger hoặc tương đương, cong 55° , dài 19 cm: 01 cái |
|  | Dụng cụ nạo Kuhn-Bolger hoặc tương đương, cong 90° , dài 19 cm: 01 cái |
|  | Dụng cụ nạo, dài 19 cm: 01 cái |
|  | Dụng cụ nạo 2 đầu kiểu Faulkner hoặc tương đương, dài 21 cm: 01 cái |
|  | Que thăm dò lỗ xoang trán, dài 18 cm: 01 cái |
|  | Ống hút Eicken hoặc tương đương, cong, đường kính 3 mm, dài 145mm: 01 cái |
|  | Ống hút Eicken-Killian hoặc tương đương, cong dài, đường kính 3 mm, dài 145mm: 01 cái |
|  | Ống hút Eicken-Killian hoặc tương đương, cong ngắn, đường kính 4 mm, dài 145mm: 01 cái |
|  | Ống hút mũi, đường kính 5 mm, dài 18cm: 01 cái |
|  | Chổi rửa bề mặt, dạng bàn chải (Gói 10 cái): 01 gói |
|  | Khay dùng bảo quản và tiệt trùng dụng cụ, có thể dùng hấp hơi nước hay tiệt trùng nhiệt độ thấp, có thảm gai và nắp đậy, kích thước 500 x 60mm: 01 cái |
|  | Kẹp khuỷu (Forcep) hình lưỡi lê (babyonet-shaped) dài 16,5 cm : 02 cái |
|  | Kẹp khuỷu (Forcep) hình lưỡi lê (babyonet-shaped) dài 10 cm : 02 cái |
|  | Kéo Heymann cong cắt vách ngăn thân dài 9,5cm: 01 cái |
|  | Kềm gắp thẳng Hartmann (HARTMANN Nasal Dressing Forceps) thân dài 8cm: 01 cái |
|  | Kềm cắt Rhinoforce II nasal Scissors thân dài 13cm, lưỡi thẳng: 01 cái |
|  | Kềm cắt Myles hàm cong lên 45o thân dài 12cm, hàm 3mm: 01 cái |
|  | Kềm cắt Myles hàm cong trái 45o thân dài 12cm, hàm 3mm: 01 cái |
|  | Kềm KUHN hoặc NICOLAI RHINOFORCE II Frontal sinus cong lên 65o thân dài 12cm, hàm chếch góc 45o kích thước hàm 1.5 mm có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ : 01 cái |
|  | Kềm KUHN hoặc NICOLAI RHINOFORCE II Frontal sinus cong lên 90o thân dài 12cm, kích thước hàm 1.5 mm, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ: 01 cái |
|  | Kẹp đôi ( Double Spoon Forceps) cong lên 70o , hàm 4mm, thân dài 13cm, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ: 01 cái |
|  | Kẹp đôi ( Double Spoon Forceps) cong lên ra sau 110o , hàm 4mm, thân dài 13cm, có đầu nối dùng vệ sinh dụng cụ: 01 cái |
|  | Speculum tự động (Thudichum nassal speculum) hàm 18mm, dài từ 6.5-9.5 cm: 01 cái |
|  | Ống tách hút ( Suction Freer) thẳng, dài 20cm: 01 cái |
|  | Ống hút mũi thẳng có lỗ cắt bít tăng áp, đường kính 2mm, dài 18 cm: 01 cái |
|  | Ống hút mũi có lỗ cắt bít tăng áp, đường kính 3mm, dài 18 cm: 01 cái |
|  | Ống hút mũi đầu cong có lỗ cắt bít tăng áp (ống hút xoang hàm), đường kính 3mm dài 18cm: 01 cái |
|  | Ống hút Eicken-Killian hoặc tương đương, cong dài, đường kính 2 mm, dài 145mm: 01 cái |
|  | Kềm MAYO kẹp kim dài 17cm: 01 cái |
|  | Kềm MAYO kẹp kim dài 12cm: 01 cái |
|  | Kéo MAYO thẳng dài 15cm: 01 cái |
|  | Cán dao phẫu thuật (lưỡi 10,11,15) thân dài 12,5cm: 01 cái |
|  | Đục vách ngăn lòng 4mm dài 15-18cm: 01 cái |
|  | Đục vách ngăn lòng 6mm dài 15-18cm: 01 cái |
|  | Đục vách ngăn lòng 8.5mm dài 15-18cm: 01 cái |
|  | Búa vách ngăn dài 19cm: 01 cái |
|  | Que thăm dò xoang hàm (Probe double-ended maxillary sinus ostium): 01 cái |
|  | Kẹp mô có mấu dài 11cm: 02 cái |
|  | Kẹp mô không mấu dài 10cm: 02 cái |
|  | Kẹp mô không mấu dài 13cm: 02 cái |
|  | Kéo Metzenbaum-Lahey dài 15cm: 02 cái |
|  | Fit săng ( BACKHAUS Towel Forceps) dài 8.5cm: 01 cái |
|  | Fit săng ( BACKHAUS Towel Forceps) dài 11cm: 01 cái |
|  | Fit săng ( BACKHAUS Towel Forceps) dài 13cm: 01 cái |
|  | Cốc y tế (Medicine Cup) 50cm3 đường kính 57mm, cao 47mm: 02 cái |
|  | Kềm cắt ngược đột xoang trán, cong lên ra sau 70o ,thân dài 13cm, ngàm 3,5x3 mm: 01 cái |
|  | Kềm cắt xương KERRISON tháo lắp được, lật lên trên đầu chếch 40o size 2mm, dài 17cm: 01 cái |
|  | Kềm cắt xương KERRISON tháo lắp được, lật lên trên đầu chếch 40o size 4mm, dài 17cm: 01 cái |
|  | Kềm cắt xương McKENTY (Spenoid Punch), size 1,6x2mm, dài 17cm: 01 cái |
|  | Que thông tắc ống hút dài 20cm: 01 cái |
|  | Vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương |
|  | Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở ≥ 134 độ C |
|  | Sai số kích thước cho phép ≤ ±10% |
|  | Các dụng cụ được sản xuất đồng bộ theo hãng. |
| III | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Ống soi quang học (các loại)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Ống soi quang học (các loại), tối thiểu bao gồm: |
|  | Ống kính soi 0o, HD hoặc tốt hơn, góc nhìn rộng, đường kính 2,7 mm, dài 110 mm, kèm ống bảo vệ, hấp được nhiệt độ cao: 01 cái |
|  | Ống kính soi 0o, 4K hoặc tốt hơn, góc nhìn rộng, đường kính 4 mm, dài 175 mm, kèm ống bảo vệ , hấp được nhiệt độ cao : 01 cái |
|  | Ống kính soi 30o, 4K hoặc tốt hơn, góc nhìn rộng, đường kính 4 mm, dài 175 mm, kèm ống bảo vệ , hấp được nhiệt độ cao : 01 cái |
|  | Ống kính soi 70o, 4K hoặc tốt hơn, góc nhìn rộng, đường kính 4 mm, dài 175 mm, kèm ống bảo vệ, hấp được nhiệt độ cao : 01 cái |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Sai số kích thước cho phép ≤±10% |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Bộ phẫu thuật cắt Amidan bằng Coblator

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bộ phẫu thuật cắt Amidan bằng Coblator, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Hộp điều khiển lưu lượng nước: 01 cái |
| 3 | Bộ phẫu thuật cắt Amidal: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Đầu dò cắt đốt tương ứng chuyên biệt cho từng loại thủ thuật. |
|  | Tần số siêu âm: ≤ 20 - ≥ 30 kHz |
|  | Công xuất đầu ra: ≥ 50 W |
|  | Độ sâu lát cắt: 1 – 5 mm |
|  | Đầu dò: có |
|  | Có tối thiểu các loại đầu mổ: mổ amidan và nạo V.A |
|  | Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở ≥ 134 độ C |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Bộ phẫu thuật răng hàm mặt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bộ phẫu thuật răng hàm mặt, tối thiểu bao gồm: |
|  | Cốc đựng dung dịch: 01 cái |
|  | Khay đựng hình quả thận: 01 cái |
|  | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương dài 120mm: 04 cái |
|  | Cán dao mổ, số 3, dài 120mm: 01 cái |
|  | Cán dao mổ, tròn, dài 145mm: 01 cái |
|  | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Kéo phẫu tích Metzenbaum hoặc tương đương, dài 215mm: 01 cái |
|  | Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, dài 170mm: 01 cái |
|  | Nhíp mô Adson hoặc tương đương, dài 150mm: 01 cái |
|  | Nhíp vi phẫu Tayler hoặc tương đương, thẳng, hình lưỡi lê, dài 170mm: 01 cái |
|  | Nhíp phẫu tích Gerald hoặc tương đương, mảnh, dài 180mm: 01 cái |
|  | Kẹp phẫu tích mô Allis hoặc tương đương, dài 150mm: 01 cái |
|  | Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, dài 140mm: 04 cái |
|  | Kẹp động mạch Kocher hoặc tương đương, cong, dài 160mm: 01 cái |
|  | Kẹp mạch máu Rochester-Carmal hoặc tương đương, dài 200mm: 01 cái |
|  | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Gemini hoặc tương đương, dài 180mm: 01 cái |
|  | Banh vết thương Roux hoặc tương đương, hình chữ S, hai đầu, dài 145mm: 01 cái |
|  | Banh miệng Whitehead-Jennings hoặc tương đương, dài 130mm: 01 cái |
|  | Móc da Joseph hoặc tương đương, 2 răng nhọn, dài 160mm: 01 cái |
|  | Dụng cụ bóc tách và bẩy xương mũi Masing hoặc tương đương, dài 210mm: 01 cái |
|  | Dụng cụ đục xương Freer hoặc tương đương, lưỡi vát 1 bên, dài 170mm: 01 cái |
|  | Dụng cụ gặm xương Friedmann hoặc tương đương, cong, dài 140mm: 01 cái |
|  | Dụng cụ róc xương Langenbeck hoặc tương đương, dài 190mm: 01 cái |
|  | Búa, dài 185mm, đường kính đầu 25mm: 01 cái |
|  | Dụng cụ đè lưỡi không kèm cán Russel-Davis hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Que thăm lỗ rò: 01 cái |
|  | Ống hút Frazier hoặc tương đương, 9FR, dài 130mm: 01 cái |
|  | Kẹp mang kim Hegar-Mayo Durogrip TC hoặc tương đương, dài 180mm: 01 cái |
|  | Kìm nhổ răng cửa và răng nanh hàm trên Anatomica hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Kìm nhổ răng số 4 hàm trên cho trẻ em: 01 cái |
|  | Kìm nhổ răng cửa và răng nanh hàm trên Buechs Anatomica hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Kìm nhổ răng số 4 hàm trên Buechs Anatomica hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Kìm nhổ răng hàm trên bên trái Buechs Anatomica hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Kìm nhổ răng số 4 hàm trên bên phải Harris hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Kìm nhổ răng hàm trên và răng số 8 Anatomica hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Kìm nhổ răng số 8 hàm trên Felsch Anatomica hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Kìm nhổ chân răng hàm trên Read Anatomica hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Kìm nhổ răng cửa, răng nanh, răng số 4 và chân răng hàm trên: 01 cái |
|  | Kìm nhổ răng hàm dưới hai bên Buechs Anatomica hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Kìm nhổ răng số 4 và chân răng hàm dưới Anatomica hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Kìm nhổ răng hàm dưới và răng số 8 bên trái Routurier Anatomica hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Kìm nhổ răng hàm dưới và răng số 8 bên phải Routurier Anatomica hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Kìm nhổ răng hàm trên bên phải Buechs Anatomica hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Kìm nhổ rănghàm dưới hai bên: 01 cái |
|  | Kìm nhổ răng cửa, răng nanh, răng số 4 và chân răng hàm dưới Cryer hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Kìm nhổ chân răng hàm trên cho trẻ em Schmidt hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo hoặc tương đương, dài 140mm: 04 cái |
|  | Nắp hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật hoặc tương đương: 01 cái |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1, cao 130mm: 01 cái |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cao 100mm: 01 cái |
|  | Đệm giữ silicon: 01 cái |
|  | Vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương |
|  | Hộp đựng dụng cụ làm bằng nhựa hoặc thép không gỉ hoặc tốt hơn |
|  | Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở ≥ 134 độ C |
|  | Sai số kích thước cho phép ≤ ±10% |
|  | Các dụng cụ được sản xuất đồng bộ theo hãng. |
| III | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy định vị chóp

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy định vị chóp kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Bộ phụ kiện tiêu chuẩn theo máy: 01 Bộ |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Đo tự động và chính xác cả trong ống tủy ướt và khô với độ chính xác: ≥ 95% |
|  | Màn hình hiển thị LED hoặc LCD |
|  | Có âm báo, tự động đảo chiều quay khi đụng chóp |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy khoan cắt xương phẫu thuật hàm mặt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy khoan cắt xương phẫu thuật hàm mặt kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Tay motor: 02 cái |
| 3 | Bộ đầu tay motor: 01 bộ |
| 4 | Máy bơm: 01 cái |
| 5 | Xe đẩy máy: 01 cái |
| 6 | Bàn đạp chân: 01 cái |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy chính |
|  | Tốc độ: ≥ 40000 rpm |
|  | Màn hình LCD hoặc tương đương hiển thị các chức năng và thông báo |
|  | Tay motor có khóa chống xoắn |
|  | Điều khiển bằng bàn đạp chân |
|  | Đạt tiêu chuẩn IPX8 hoặc tốt hơn |
|  | Motor |
|  | Tốc độ tối đa: ≥ 40000 rpm |
|  | Chiều dài cáp: ≥ 2.5m |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Ghế nha khoa

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Ghế nha khoa kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Ghế chính: 01 cái |
| 2 | Khay đặt dụng cụ: 01 cái |
| 3 | Bảng điều khiển : 01 cái |
| 4 | Công tắc chân đa chức năng: 01 cái |
| 5 | Chậu nhổ: 01 cái |
| 6 | Bình chứa nước và hệ thống khử trùng: 01 bộ |
| 7 | Đèn khám LED: 01 cái |
| 8 | Ghế bác sĩ: 01 cái |
| 9 | Máy nén khí: 01 cái |
| 10 | Máy lọc nước RO: 01 cái |
| 11 | Bộ khoan tay (2 tay nhanh, 1 tay chậm): 01 bộ |
| 11 | Tay cạo vôi răng: 01 bộ |
| 13 | Bộ lọc nước RO kèm bình chứa nước và phụ kiện: 01 bộ |
| 14 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Ghế chính |
|  | Tựa đầu: ≥ 2 khớp, có thể điều chỉnh |
|  | Có 02 đỡ tay, có thể xoay ra và gập vào |
|  | Vị trí làm việc: nâng lên/ xuống, tựa lưng lên/ xuống |
|  | Phạm vi nâng hạ ghế: Từ ≤ 400mm đến ≥ 800mm |
|  | Có chức năng nhớ ≥ 3 vị trí |
|  | Tấm lót silicone có thể hấp tiệt trùng |
|  | Đệm bằng da PU hoặc tương đương |
|  | Chất liệu khung thép không gỉ, được phun sơn tĩnh điện. |
| 2 | Khay chính |
|  | Bảng điều khiển thực hiện các chức năng và vị trí: |
|  | Chọn tay khoan tự động |
|  | Tay xịt 3 chức năng |
|  | Dây dẫn và giá đỡ tay khoan nhanh và chậm |
|  | Khay đựng dụng cụ: Có |
|  | Đèn đọc phim X-quang: Có |
| 3 | Khay trợ thủ |
|  | Công cụ cho khay trợ thủ bao gồm: |
|  | + Hút nước bọt. |
|  | + Hút phẫu thuật. |
|  | + Tay xịt 3 chức năng. |
|  | Bàn phím điều khiển chức năng ghế |
|  | Hút nước bọt và hệ thống hút phẫu thuật. |
| 4 | Đèn nha khoa |
|  | Bóng đèn xoay được theo trục dọc và ngang |
|  | Đèn: Công nghệ LED hoặc tương đương |
|  | Nhiệt độ màu: ≥ 4300K |
| 5 | Bồn nhổ |
|  | Chất liệu gốm sứ hoặc thủy tinh hoặc tương đương |
|  | Vị trí của bệnh nhân không thay đổi, bồn nhổ chuyển động đồng bộ so với bệnh nhân |
|  | Có van để mở và đóng bồn nhổ |
|  | Có van đóng mở nước súc miệng cho bệnh nhân |
|  | Có bộ làm ấm cho cốc súc miệng |
| 6 | Bàn đạp điều khiển chân |
|  | Bật/ tắt nước tay khoan |
|  | Tắt mở đèn |
|  | Điều chỉnh ghế |
| 7 | Ghế bác sỹ |
|  | Điều chỉnh: lên - xuống |
|  | Có bánh xe di chuyển; |
|  | Có đệm ghế và đệm tựa lưng |
|  | Chất liệu da PU hoặc tương đương |
|  | Có khả năng xoay 360° |
| 8 | Máy nén khí |
|  | Máy nén khí không dầu |
|  | Lưu lượng: ≥ 110 L/phút |
| 9 | Máy lọc nước RO |
|  | Công suất lọc: ≥ 20 lít/h |
|  | Lưới lọc: Màng RO |
|  | Bình chứa nước RO: Có |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h-ECG

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy holter theo dõi tim mạch 24h/24h kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Đầu ghi tín hiệu điện tim 3 kênh: 05 bộ |
| 3 | Cáp tín hiệu ECG dây điện cực: 10 bộ |
| 4 | Phụ kiện đeo máy cho bệnh nhân: 05 Bộ. |
| 5 | Pin: 05 Bộ. |
| 6 | Đầu ghi huyết áp: 02 bộ |
| 7 | Cáp kèm bao đo huyết áp: 02 bộ |
| 8 | Hệ thống máy tính, máy in: 01 bộ |
| 9 | Bộ phần mềm phân tích huyết áp, điện tim : 01 bộ |
| 10 | Cáp nối máy tính: 01 Cái. |
| 11 | Bộ máy tính: 01 Bộ. |
| 12 | Bộ máy in: 01 Cái. |
| 13 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Đầu ghi |
|  | Ghi nhận các tín hiệu điện tim trong thời gian ≥ 24h |
|  | Có lưu trữ lịch sử theo dõi bệnh nhân |
|  | Có thông báo lỗi |
|  | Hoạt động bằng nguồn pin thông thường hoặc sử dụng pin sạc |
|  | Đơn giản hóa chỉ với một nút ghi sự kiện duy nhất |
|  | Số kênh ghi ECG: ≥ 3 kênh |
|  | Máy có chức năng phát hiện máy tạo nhịp |
|  | Cho phép nhập dữ liệu bệnh nhân và xem trước chất lượng dạng sóng tín hiệu điện tim trước khi ghi thông qua kết nối Bluetooth (tới máy tính, thiết bị di động) hoặc tương đương |
|  | Đáp ứng tần số: ≤ 0.05 – ≥ 60Hz |
|  | Tốc độ lấy mẫu: ≥ 175 mẫu / giây với độ phân giải ≥ 10bit |
|  | Holter điện tim: |
|  | Số kênh ghi: ≥ 3 kênh |
|  | Phần mềm theo dõi có các chức năng tối thiểu: thu nhận, phân tích, xem lại, báo cáo và lưu trữ toàn bộ tín hiệu điện tim từ đầu ghi |
|  | Sử dụng các phân tích dữ liệu thu nhận đáp ứng cho các nhu cầu: |
|  | + Phân tích dữ liệu Holter |
|  | + Phân tích đoạn sóng ST |
|  | + Quét nhanh toàn bộ các dữ liệu |
|  | + Tổng hợp dữ liệu tới 7 ngày, lựa chọn lên tới 48 giờ cho phân tích |
|  | Các chức năng trong phần mềm: |
|  | + Cho phép xem tất cả các nhịp trong một lớp nhịp và lựa chọn nhanh dạng sóng, các hình thái sóng điện tim với các thiết lập nhanh chóng Xác nhận/ Hủy bỏ |
|  | + Có thể xử lý các vùng nhiễu |
|  | + Cho phép xem và điều chỉnh nhanh tốc độ/biên độ dạng sóng quan sát hoặc tương đương |
|  | + Điền vào báo cáo nhanh bằng cách nhấp vào các văn bản thích hợp hoặc tương đương |
|  | + Cho phép tạo các mẫu báo cáo khác nhau cho bệnh nhân hay bác sĩ |
|  | + Cho phép tạo file báo cáo dưới dạng PDF hoặc tương đương |
|  | Ứng dụng quản lý Holter điện tim tích hợp cho phép xem trước các dạng sóng ECG |
|  | Có khả năng nâng cấp các tính năng nâng cao: |
|  | + Phát hiện và phân tích chức năng của máy tạo nhịp |
|  | + Sử dụng phần mềm theo dõi Biến thiên dao động nhịp tim HRV |
|  | Holter huyết áp: |
|  | Phân tích các thông số: huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, huyết áp động mạch trung bình, nhịp tim |
|  | Có chương trình phân tích ngày và đêm |
|  | Hệ thống máy tính, máy in: |
|  | Hệ điều hành Windows 10 hoặc tốt hơn |
|  | Màn hình LCD hoặc tốt hơn |
|  | Có bàn phím, chuột |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy tạo nhịp tạm thời (1 buồng)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| 3 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy tạo nhịp tạm thời (1 buồng) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy tạo nhịp tim: 01 bộ |
| 2 | Dây dẫn tín hiệu: 01 bộ |
| 3 | Đai đeo: 01 cái |
| 4 | Pin : 02 cái |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy chính: |
|  | Kích thích: Đơn cực hoặc lưỡng cực |
|  | Chế độ tạo nhịp tối thiểu: AAI, AOO, VVI, VOO |
|  | Nhịp kích thích: + Cơ bản: ≤ 30 - ≥ 200 ppm + Nhịp nhanh buồng nhĩ (RAP): ≤ 80 - ≥ 800 ppm |
|  | Độ rộng xung: ≤ 1.5 ms |
|  | Độ nhạy: ≤ 0.4 - ≥ 20 mV |
|  | Thời gian trơ: Sau kích thích xung: ≤ 230 ms Sau nhận cảm: ≤ 180 ms |
|  | Cảnh báo tín hiệu bằng đèn báo hoặc âm thanh |
|  | Pin: |
|  | Thời gian hoạt động khi thay pin ≥ 30 giây |
|  | Pin: Loại Alkaline hoặc tương đương |
|  | Thời gian sử dụng tối đa: ≥ 19 ngày |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy đo điện tim gắng sức

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo điện tim gắng sức kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 Cái |
| 2 | Đai lưng: 01 Cái |
| 3 | Cáp điện tim: 01 Cái |
| 4 | Điện cực ngực cho người lớn: 06 cái |
| 5 | Điện cực ngực cho trẻ em: 06 cái |
| 6 | Điện cực tứ chi cho người lớn: 04 Cái |
| 7 | Điện cực tứ chi cho trẻ em: 04 Cái |
| 8 | Đầu nối cho điện cực dùng một lần, đen: 01 Cái |
| 9 | Đầu nối cho điện cực dùng một lần, xanh: 01 Cái |
| 10 | Đầu nối cho điện cực dùng một lần, vàng: 01 Cái |
| 11 | Đầu nối cho điện cực dùng một lần, đỏ: 01 Cái |
| 12 | Đầu nối cho điện cực dùng một lần, trắng: 06 Cái |
| 13 | Miếng dán điện cực dùng một lần: 50 Miếng |
| 14 | Miếng dán điện cực dùng một lần: 30 Miếng |
| 15 | Bộ sạc pin: 01 bộ |
| 16 | Cáp mở rộng USB: 01 Cái |
| 17 | Đầu nối USB Bluetooth: 01 Cái |
| 18 | Tập giấy ghi điện tim: 01 cái |
| 19 | Túi vận chuyển và đựng máy: 01 Cái |
| 20 | Bộ phần mềm với ứng dụng phân tích tự động: 01 Bộ |
| 21 | Xe đạp gắng sức: 01 Cái |
| 22 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo hành bảo trì tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tập phục hồi chức năng tim mạch, chẩn đoán bệnh động mạch vành (CAD), đánh giá khả năng chịu đựng khi tập thể dục, nghiên cứu rối loạn nhịp trong điều kiện làm việc nặng, chẩn đoán tim và suy hô hấp, đánh giá hiệu suất tập thể dục. |
| 1 | Máy chính: |
|  | Thiết kế để đo điện tim thông thường và gắng sức trên một thiết bị |
|  | Có thể xuất báo cáo ra các định dạng file thông dụng để theo dõi, lưu trữ hay xem lại khi cần thiết như file PDF, XML hoặc hơn |
|  | Phần mềm có thể được mở rộng để thực hiện phân tích huyết áp lưu động từ holter huyết áp |
|  | Hỗ trợ xem từ xa các dạng sóng điện tim gắng sức trong thời gian thực hoặc tương đương |
|  | Tính năng phân tích ≥12 đạo trình điện tim giúp đánh giá toàn diện hơn các bất thường của tim |
|  | Phần mềm giải trình điện tim gắng sức cho phép đưa ra các giá trị quan trọng trong kiểm tra gắng sức như chẩn đoán nguy cơ, đáp ứng chức năng và bệnh mạch vành. |
|  | Người dùng có thể cấu hình sẵn chương trình kiểm tra gắng sức để tối đa hóa năng suất và đơn giản hóa quy trình làm việc |
|  | Tính năng phân tích lại cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh các điểm đo (E hoặc J hoặc sau J) cho kết quả đo ST chính xác hơn. |
|  | Có khả năng nâng cấp các tính năng nâng cao: |
|  | + Khả năng thu nhận không dây loại bỏ sự rườm rà khi sử dụng dây, giúp bệnh nhân thoải mái hơn trong quá trình kiểm tra gắng sức. |
|  | + Kết nối với các thiết bị phụ trợ khác như: máy đo huyết áp tự động hoặc xe đạp gắng sức hỗ trợ siêu âm gắng sức. |
|  | + Phân tích điện tim nghỉ: phân tích và chẩn đoán điện tim cho người lớn và trẻ em. |
|  | Xử lý tín hiệu |
|  | Đo đạc ST: biên độ, độ dốc (slope) |
|  | Các điểm đo E, J hoặc Post-J : Đo bằng tay hoặc bằng máy tính |
|  | Hiệu chuẩn đường nền/ nhiễu: Có |
|  | Phát hiện và phân tích QRS: Dựa trên việc chọn đạo trình bằng tay hoặc tự động |
|  | Phát hiện loạn nhịp: Tự động phát hiện loạn nhịp |
|  | Dữ liệu điện tim đầy đủ: ≥ 60 phút dữ liệu điện tim với sự kiện có thể xem lại trong và sau khi thu |
|  | Phân tích điện tim: Có chương trình phân tích và chẩn đoán điện tim cho người lớn và trẻ em |
|  | Nhịp tim: ≤ 30 - ≥ 300 nhịp/phút +- 10% hoặc 5 nhịp/phút. |
|  | Thu thập dữ liệu |
|  | Công nghệ: Loại CF, Bảo vệ khử rung – chống rung: tuân theo IEC 60601-2-25 |
|  | Dải động: chênh lệch AC ± 5mV, lệnh DC ± 300 mV |
|  | Hệ số nén tín hiệu kiểu chung: > 130 dB (> 100 dB với bộ lọc AC bị tắt) hoặc đáp ứng theo IEC 60601-2-25 |
|  | Trở kháng đầu vào: > 10 M Ω @10 Hz, máy khử rung tim được bảo vệ hoặc đáp ứng theo IEC 60601-2-25 |
|  | Rò rỉ trên bệnh nhân: < 10 µA hoặc đáp ứng theo IEC 60601-1 |
|  | Bộ chuyển đổi tín hiệu: - Tốc độ lấy mẫu: ≥ 1000 mẫu/ giây - Độ phân giải: ≤ 1 µV |
|  | Chỉ thị chất lượng tín hiệu: theo dõi thời gian thực trạng thái chất lượng điện cực |
|  | Có khả năng điều chỉnh thu tín hiệu ECG từ xa |
|  | Tiêu chuẩn chống nước: IPx4 |
|  | Bộ lọc thông cao tối thiểu: 0.04 Hz |
|  | Bộ lọc báo cáo/thông thấp tối thiểu: 40, 100, 150 Hz |
|  | Bộ lọc nguồn: 50 hoặc 60 Hz |
|  | Kết nối và lưu trữ |
|  | Xuất báo cáo thành PDF, XML hoặc hơn |
|  | Kết nối bệnh án điện tử EMR: có thể kết nối với bệnh án điện tử |
|  | Hỗ trợ kết nối DICOM |
|  | Hiển thị |
|  | Theo dõi số các đạo trình: Điện tim nghỉ - 12,15; 3, 6, 12 hoặc 15 đạo trình cho điện tim gắng sức |
|  | Hiển thị số các đạo trình trên màn hình: 3, 6, 12, hoặc 15 |
|  | Định dạng hiển thị: |
|  | + Điện tim nghỉ: 4x2.5, 4x2.5 + 1 nhịp, 2x6, 6 nhịp , 3 nhịp |
|  | + Điện tim gắng sức: 4 x 2.5 + 1 rhythm, 2x6, 6 nhịp, 3 nhịp, 3 nhịp + nhịp trung bình, 3 nhịp + đồ thị |
|  | Độ nhạy hiển thị: |
|  | + Điện tim nghỉ: 2.5, 5, 10, 20, 40, mm/mV |
|  | + Điện tim gắng sức: 2.5, 5, 10, 20 mm/mV |
|  | Tính năng vật lý |
|  | Kích thước: ≥ 147 x 62 x 75 cm |
|  | Trọng lượng: ≤ 68 kg |
|  | Khay để bộ thu nhận gắn ở bên phải hệ thống |
|  | Giao diện tối thiểu: |
|  | Model thu nhận điện tim |
|  | Bàn phím |
|  | Chuột |
|  | Máy in nhiệt |
|  | 10M/100M/1000M ethernet |
|  | Cổng USB |
|  | Serial ports |
|  | Đầu ra analog và đầu ra TTL |
|  | DVD/CD-RW |
|  | Thẻ SD hoặc tương đương |
| 2 | Xe đạp gắng sức: |
|  | Vị trí ngồi được tối ưu hóa cho hầu hết tất cả các kích thước cơ thể. |
|  | Cấu trúc cơ khí vững chắc đảm bảo chức năng đáng tin cậy ngay cả khi sử dụng liên tục. |
|  | Phù hợp cho bệnh nhân có trọng lượng lên đến ≥ 160 kg |
|  | Có khối đo huyết áp tích hợp hoặc tháo rời |
|  | Bộ điều khiển |
|  | Hệ thống phanh: Phanh dòng điện xoáy điều khiển bằng máy tính với mô-men xoắn |
|  | Công suất: ≤ 6 - ≥ 999 W, độc lập với tốc độ (số vòng/phút) |
|  | Độ chính xác: tuân thủ theo DIN VDE 0750-0238 |
|  | Phạm vi RPM (số vòng/phút): ≤ 30 - ≥ 130 vòng/phút |
|  | Phạm vi điều chỉnh chiều cao: ≤ 120 – ≥ 210 cm |
|  | Tải trọng bệnh nhân: tối đa ≥ 160 kg |
|  | Khả năng điều chỉnh tay cầm xe: 360 độ |
|  | Màn hình hiển thị |
|  | Loại màn hình: LCD (≥ 93 x 70 mm) |
|  | Hiển thị số vòng/phút |
|  | Phím bấm: bàn phím màng |
|  | Module đo huyết áp |
|  | Phương pháp đo: nghe âm thanh hoặc tương đương |
|  | Phạm vi đo: |
|  | + Huyết áp tâm thu: ≤ 40 đến ≥ 280 mmHg, ≤ ± 3 mmHg |
|  | + Huyết áp tâm trương: ≤ 40 đến ≥ 280 mmHg, ≤ ± 3 mmHg |
|  | + Xung: ≤ 35 đến ≥ 230 bpm |
|  | Độ lệch chuẩn: huyết áp tâm thu/tâm trương ≤ 7 mmHg |
|  | Áp lực bơm: ≥ 300 mmHg, áp suất bơm sẽ tự động điều chỉnh theo huyết áp của bệnh nhân trong quá trình bơm |
|  | Tốc độ bơm: trong khoảng ≤ 6 giây (đến 140 mmHg) và ≤ 18 giây (đến 300 mmHg) |
|  | Áp suất vòng bít tối đa: ≥ 300 mmHg |
|  | Cổng giao tiếp hỗ trợ |
|  | Tối thiểu cổng RS-232 kỹ thuật số cho kết nối phần mềm gắng sức |
|  | Tính năng vật lý |
|  | Kích thước (WxLxH): ≥ 460 x 900 x 900-1350mm, Tay cầm khoảng ≥ 530 mm |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy soi ven

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy soi ven kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính kèm Pin: 01 cái |
| 2 | Bộ sạc: 01 bộ |
| 3 | Xe đẩy: 01 cái |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Loại máy: cầm tay khi sử dụng |
|  | Thiết bị soi ven không cần tiếp xúc trực tiếp. |
|  | Sử dụng để tìm các van và tĩnh mạch nhánh |
|  | Các tĩnh mạch nhìn thấy theo thời gian thực |
|  | Máy hiển thị bản đồ mạch máu trên bề mặt da |
|  | Máy sử dụng được cho trẻ sơ sinh, trẻ em, người lớn, người béo phì và người da tối màu. |
|  | Thiết bị sử dụng ánh sáng hồng ngoại |
|  | Khoảng cách điều chỉnh thiết bị trên bề mặt da từ ≤ 15 đến ≥ 40 cm. |
|  | Bước sóng nằm trong khoảng: ≥ 500nm đến ≤ 850nm |
|  | Mức năng lượng laser: có |
|  | Thiết bị điều chỉnh được tối thiểu 3 mức độ ánh sáng. |
|  | Màn hình hiển thị dạng LCD hoặc tương đương |
|  | Sử dụng pin Li-Ion hoặc tương đương |
|  | Thời gian sạc pin: ≤ 4 giờ |
|  | Thời gian sử dụng liên tục đối với pin: ≥ 2 giờ |
|  | Giá đỡ tích hợp giỏ để dụng cụ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy hút thai

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy hút thai kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính kèm xe đẩy: 01 chiếc. |
| 2 | Khay đựng dụng cụ (gắn phía trên máy chính): 01 chiếc. |
| 3 | Bình đựng dung tích 2000 ml: 01 chiếc. |
| 4 | Bình đựng dung tích 1000 ml: 01 chiếc. |
| 5 | Công tắc chân (Pedal): 01 chiếc. |
| 6 | Dây điện nguồn: 01 chiếc. |
| 7 | Dây Silicon: 01 chiếc. |
| 8 | Cầu chì 10A: 02 chiếc. |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Là loại máy hút dịch chuyên dụng sử dụng cho phòng mổ, phòng khám sản phụ khoa. |
|  | Áp lực tối đa: ≤ -0.90 bar |
|  | Có nút tăng giảm áp lực |
|  | Tự động ngắt khi bình đầy |
|  | Dung tích bình chứa: 1000 ml và 2000 ml ± 5% |
|  | Tối thiểu có 2 bình chứa: ≥ 3000 ml |
|  | Sử dụng hệ thống pittong: Có |
|  | Tốc độ: ≥50 lít/phút |
|  | Độ ồn : ≤ 50db |
|  | Bánh xe: Có |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Lồng ấp sơ sinh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Lồng ấp sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 máy |
| 2 | Cảm biến nhiệt độ dùng một lần: 10 cái |
| 3 | Bộ lọc không khí: 01 hộp (10 cái) |
| 4 | Bộ làm ẩm điều khiển tự động: 01 bộ |
| 5 | Bình chứa nước: 01 cái |
| 6 | Cân điện tử tích hợp: 01 cái |
| 7 | Khay giường kèm đệm giảm áp lực: 01 bộ |
| 8 | Đầu đèn chiếu LED: 01 bộ |
| 9 | Đèn chiếu vàng da: 01 cái |
| 10 | Xe đẩy gắn đầu đèn LED: 01 bộ |
| 11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy chính: |
|  | Vỏ chụp lồng ấp bằng vật liệu trong |
|  | Có 4 cửa để thao tác. |
|  | Viền xung quanh các cửa trên lồng ấp được làm bằng chất liệu PPE hoặc tương đương, có thể tiệt trùng được. |
|  | Có tích hợp màn hình điều khiển và theo dõi các chỉ số: cài đặt, theo dõi, thông tin cảnh báo |
|  | Màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 5 inches |
|  | Dung tích bộ làm ẩm: ≥ 1000ml. |
|  | Bộ lọc: loại lọc tĩnh điện hoặc tương đương; lọc được hạt kích thước ≤ 0.3μm |
|  | Thời gian làm ấm (warm up): ≤ 40 phút |
|  | Mặt giường có thể nghiêng đầu/ chân: ≥ 10 độ |
|  | Có khả năng điều chỉnh độ nghiêng của đệm |
|  | Có chức năng theo dõi nhiệt độ và nồng độ O2 trong lồng ấp |
|  | Theo dõi nhiệt độ của trẻ: bằng cảm biến qua da |
|  | Có hệ thống kiểm soát nhiệt độ tự động |
|  | Các bộ phận có thể tháo rời được để vệ sinh và kiểm soát nhiễm khuẩn |
|  | Có đồng hồ đếm thời gian |
|  | 4 bánh xe di chuyển; có chức năng khóa |
|  | Có ngăn kéo để đồ |
|  | Thông số kiểm soát nhiệt độ: |
|  | Tốc độ dòng khí trong lồng ấp: ≤ 0.1m/s |
|  | Dải nhiệt độ trẻ: ≤ 34 đến ≥ 38 °C |
|  | Dải nhiệt độ lồng: ≤ 23 đến ≥ 39°C |
|  | Dải cài đặt độ ẩm: ≤ 40 - ≥ 95% |
|  | Dải cài đặt nồng độ O2 trong lồng ấp: từ ≤ 25% đến ≥ 65% |
|  | Độ ồn: < 50dB |
|  | Có thể cắm cùng lúc 02 đầu dò nhiệt độ để theo dõi nhiệt độ ở 2 vị trí khác nhau |
|  | Hệ thống an toàn và cảnh báo: |
|  | Có khả năng phát cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh trong các trường hợp sau: + Nhiệt độ trong lồng ấp vượt giới hạn cài đặt + Thân nhiệt trẻ vượt giới hạn cài đặt + Quạt hỏng + Cảm biến nhiệt bị tuột hoặc bị hỏng + Lỗi nguồn cấp |
|  | Có tính năng tắt báo động bằng phím |
|  | Có chương trình tự kiểm tra khi khởi động |
|  | Đèn chiếu vàng da: Có |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Monitoring sản khoa

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Mornitoring sản khoa kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính kèm máy in: 01 cái |
| 2 | Cảm biến đo cường độ cơn co tử cung: 01 cái |
| 3 | Đầu dò siêu âm tim thai: 02 cái |
| 4 | Nút bấm từ xa/ Đánh dấu chuyển động thai nhi: 01 cái |
| 5 | Phần mềm phân tích: 01 bộ |
| 6 | Dây đai: 02 cái |
| 7 | Gel siêu âm : 01 cái |
| 8 | Giấy in nhiệt : 01 cái |
| 9 | Xe đẩy : 01 cái |
| 10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt : 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng |
|  | Có chức năng đo chuyển động thai nhi và nhịp tim thai |
|  | Có chức năng đo cường độ cơn co tử cung |
|  | Có chức năng đo song thai |
|  | Có chức năng theo dõi liên tục và hiển thị nhịp tim thai (FHR), cường độ cơn co tử cung (UC), tự động đo chuyển động thai nhi (AFM), đo chuyển động thai nhi theo cảm nhận của mẹ. |
|  | Có màn hình hiển thị đồ thị nhịp tim thai và cường độ cơn co tử cung, xung đánh dấu thai nhi chuyển động, các thông báo cảnh báo, cài đặt, thông tin bệnh nhân, thời gian thực hiện thăm khám … |
|  | Phát cảnh báo khi FHR ngoài giới hạn cài đặt, khi máy có sự cố |
|  | Có chức năng giả lập tiếng tim thai |
|  | Tích hợp máy in nhiệt |
|  | Có tối thiểu cổng kết nối chuẩn RJ45 hoặc cổng USB |
|  | Có pin sạc lắp trong máy |
| 2 | Thông số kỹ thuật |
|  | Phương pháp theo dõi nhịp tim thai và tự động đo chuyển động thai nhi: bằng kỹ thuật siêu âm Doppler xung, đầu dò đặt ngoài hoặc tương đương |
|  | + Số kênh siêu âm Doppler: 2 kênh |
|  | + Tần số siêu âm: ≥ 1MHz |
|  | Đo tim thai: |
|  | + Dải đo nhịp tim thai FHR: ≤ 50 - ≥ 200 nhịp/ phút |
|  | + Độ chính xác: ≤ ± 2 nhịp |
|  | Đo chuyển động thai nhi |
|  | + Đo chuyển động thai nhi FM: bằng siêu âm Doppler, đánh dấu (marker) hoặc tương đương |
|  | + Lựa chọn chế độ đo FM: tự động/thủ công |
|  | Đo cường độ cơn co tử cung UC |
|  | + Phương pháp đo cường độ cơn co tử cung: bằng cảm biến áp lực đặt ngoài bụng hoặc tương đương |
|  | + Cường độ cơn co tử cung lớn nhất: ≥100 đơn vị |
|  | Loại cảnh báo: âm thanh, LED chỉ thị, thông báo trên màn hình |
|  | Giới hạn cảnh báo FHR: tắt, giới hạn trên/dưới: từ ≤ 80 đến ≥200bpm |
|  | Hiển thị: màn hình màu, kích thước ≥ 5” |
|  | Máy in: máy in nhiệt |
|  | + Nội dung in: đồ thị cường độ cơn co tử cung, nhịp tim thai, thông tin bệnh nhân, điểm đánh dấu chuyển động thai nhi, ghi chú của bác sĩ, thời gian thăm khám, cảnh báo, cài đặt. |
|  | + Tốc độ in: tối thiểu 3 lựa chọn: 1cm/phút, 2cm/phút, 3cm/phút |
|  | Pin sạc: loại Lithium-ion hoặc tương đương |
|  | + Thời gian làm việc: ≥ 30 phút |
|  | Xe đẩy: Có giá đặt monitor, có rổ đựng phụ kiện, có bánh xe di chuyển và khóa bánh xe. |
|  | Có phần mềm phân tích CTG hoặc tương đương theo dõi quản lý các thai kỳ nguy cơ cao |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Giường sưởi ấm: 01 cái |
| 2 | Đệm: 01 cái |
| 3 | Tấm chắn thành giường: 01 bộ |
| 4 | Cảm biến nhiệt độ da: 01 chiếc |
| 5 | Thanh kháng đốt (heater): 01 cái |
| 6 | Cọc/ giá treo dịch truyền: 01 cái |
| 7 | Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
| 8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng chung |
|  | Giường đặt trên giá có bánh xe, có khóa bánh xe, có ngăn kéo |
|  | Mặt giường có thể nghiêng: ≥ 10 độ |
|  | Có bảng điều khiển và màn hình hiển thị các thông số, hiển thị cảnh báo |
|  | Có đèn LED hoặc tương đương để thăm khám trẻ sơ sinh |
|  | Máng sưởi có thể xoay ≥ 80 độ |
|  | Công nghệ thông minh, chi phí bảo trì bảo dưỡng tối thiểu |
|  | Lõi sinh nhiệt: dạng gốm bọc (ceramic) hoặc tương đương |
|  | Thành giường có thể gập xuống để thuận tiện cho chăm sóc bệnh nhân. |
|  | Cảnh báo: có tối thiểu các cảnh báo gồm sự cố thiết bị, lỗi nguồn cấp, lỗi cảm biến nhiệt độ da, nhiệt độ da quá cao, nhiệt độ đo được vượt giới hạn cài đặt. |
|  | Hiển thị tối thiểu các thông số hoạt động gồm: Chế độ làm việc; Công suất nhiệt; Nhiệt độ cài đặt; Nhiệt độ da |
|  | Thành giường có thể gập xuống để thuận tiện cho chăm sóc bệnh nhân. |
|  | Thông số chi tiết |
|  | Thời gian làm ấm: ≤ 60 phút |
|  | Tổng công suất kháng đốt: ≥ 500W |
|  | Điều chỉnh cấp độ làm ấm: ≥ 6 mức |
|  | Dải nhiệt độ da hiển thị từ ≤ 30°C đến ≥ 40°C |
|  | Dải đo nhiệt độ da ≤ 30°C đến ≥ 40°C |
|  | Dải cài đặt nhiệt độ điều khiển: ≤ 35 độ C - ≥ 37.5 độ C |
|  | Kích thước: ≥ 600 x 1000 x 1850 mm (Rộng x Dài x Cao) |
|  | Kích thước đệm: ≥ 460 x 700 mm |
|  | Chiều cao mặt giường tới sàn: ≥ 90cm |
|  | Khoảng cách từ giường tới đèn sưởi: trong khoảng 65cm đến 100cm |
|  | Tải trọng tối đa: ≥ 8kg |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bộ dụng cụ chấn thương chỉnh hình, bao gồm: |
| 1 | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm: 01 cái |
| 2 | Cốc đựng dung dịch, dung tích từ 300ml đến 350ml: 01 cái |
| 3 | Cốc đựng dung dịch, dài 155mm, cao 75mm, dung tích 1000ml: 01 cái |
| 4 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, thẳng, dài 250mm: 02 cái |
| 5 | Kẹp săng Backhaus, dài 130mm:10 cái |
| 6 | Cán dao mổ, số 3, dài 120mm: 01 cái |
| 7 | Cán dao mổ, số 4, dài 135mm: 01 cái |
| 8 | Cán dao mổ, số 7, dài 160mm: 01 cái |
| 9 | Kéo phẫu thuật Mayo-Stille, thẳng, mũi tù/tù, dài 170mm: 01 cái |
| 10 | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm: 01 cái |
| 11 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, cong, mũi tù/tù, dài 180mm: 01 cái |
| 12 | Kéo phẫu tích Metzenbaum, thẳng, mũi tù/tù, dài 230mm: 01 cái |
| 13 | Nhíp mô, thẳng, loại chuẩn, ngàm có răng 1x2, dài 145mm: 01 cái |
| 14 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm: 01 cái |
| 15 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 250mm: 01 cái |
| 16 | Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, thẳng, ngàm có khía, dài 250mm: 01 cái |
| 17 | Kẹp động mạch Crile-Rankin, mảnh, cong, đầu tù, dài 160mm: 10 cái |
| 18 | Kẹp mạch máu Fraser-Kelly (Crile), mảnh, cong, đầu tù, dài 180mm: 02 cái |
| 19 | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 200mm: 02 cái |
| 20 | Bộ banh tổ chức Richardson-Eastman, gồm 2 chiếc, dài 250mm và 270mm: 01 cái |
| 21 | Banh vết thương Farabeuf, loại lớn, hai đầu, dài 150mm, bộ 2 chiếc: 01 bộ |
| 22 | Kẹp giữ xương Farabeuf-Lambotte, ngàm có thể điều chỉnh, có vít khóa, dài 255mm, ngàm rộng 11mm: 02 cái |
| 23 | Kìm cắt chỉ thép, thẳng, dài 150mm, cho chỉ thép có đường kính tối đa 1.0mm (chỉ cứng), 1.5mm (chỉ mềm): 01 cái |
| 24 | Kẹp giữ xương Hey-Groves, khớp vít, có vít khóa, dài 270mm, ngàm rộng 7,50mm : 01 cái |
| 25 | Kẹp giữ xương Lane, có khóa cài, dài 320mm, ngàm rộng 13mm : 02 cái |
| 26 | Kẹp giữ xương, cong về bên, khớp vít linh động, có khóa vít, dài 240mm, ngàm rộng 3,50mm và 10,50mm : 02 cái |
| 27 | Kẹp giữ xương, cong về bên, khớp vít linh động, có khóa vít, dài 280mm, ngàm rộng 4,50mm và 11,50mm : 02 cái |
| 28 | Kẹp giữ xương Lowman, dài 175mm : 02 cái |
| 29 | Banh vết thương Senn-Miller (Baby), đầu nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng tù, dài 160mm, kích thước 2 đầu 8 x 7mm, 22 x 7mm : 01 cái |
| 30 | Dụng cụ róc xương, dạng thẳng, đầu tròn, ngang 14,5 mm, chiều dài hoạt động 20mm. Cấu trúc thép không gỉ một khối. : 01 cái |
| 31 | Dung cụ phẫu tích thần kinh Penfield, số 3, cong, hai đầu, nhọn/tù, dài 195mm : 01 cái |
| 32 | Banh má và mô mềm Obwegeser, lưỡi cong xuống, dài 215mm, kích thước 31 x 10 mm : 02 cái |
| 33 | Que thăm tử cung, thẳng, hai đầu, mũi tròn, dài 145mm, đường kính mũi 1mm : 01 cái |
| 34 | Dụng cụ tùn xương, đầu có khía chéo, dài 200mm : 01 cái |
| 35 | Dụng cụ nậy xương Bennett, cong, dài 240mm, rộng 25mm/65mm : 02 cái |
| 36 | Dụng cụ nậy xương Hohmann, cong, dài 240mm, rộng 17,5mm : 04 cái |
| 37 | Banh khớp háng Mios, kiểu chuẩn, gập góc 90°, mũi hình chữ v, dài 240mm 280mm, rộng 28mm 35mm : 02 cái |
| 38 | Cây luồn chỉ Deschamps, cho người thuận tay phải, cong trái, đầu tù, dài 240mm : 01 cái |
| 39 | Kìm cắt xương Ruskin-Liston, thẳng, hoạt động đôi, dài 190mm : 02 cái |
| 40 | Kẹp tái định vị, cong, dài 200mm : 02 cái |
| 41 | Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dàin180mm : 01 cái |
| 42 | Kẹp mang kim Mayo-Hegar, kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 155mm : 01 cái |
| 43 | Kẹp mang kim Hegar-Mayo, thẳng, bước răng 0,50mm, dài 180mm : 02 cái |
| 44 | Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo, dài 140mm : 04 cái |
| 45 | Nắp hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, màng lọc PTFE : 01 cái |
| 46 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, kích thước ngoài ≥ 590 x 270 x 115mm : 01 cái |
| 47 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 1/1, có chân, kích thước ≥540 x 250 x 75 mm : 01 cái |
| 48 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 bộ |
|  | Sai số cho phép: ≤ ± 10% |
|  | Các dụng cụ được sản xuất đồng bộ theo hãng. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy hút áp lực âm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10% hoặc sử dụng Pin |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy hút áp lực âm kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Giá treo giường: 01 cái |
| 3 | Bình đo áp lực: 01 cái |
| 4 | Bộ điều chỉnh áp lực nước: 01 cái |
| 5 | Bình chứa dịch: 01 cái |
| 6 | Túi mang máy di động: 01 cái |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Hiển thị đồng hồ áp lực cài đặt và áp lực trên vết thương |
|  | Có đèn thông báo tình trạng máy |
|  | Có chế độ điều trị liên tục và ngắt quãng |
|  | Có cài đặt áp lực |
|  | Túi chứa dịch có phin lọc |
|  | Có báo động bằng âm thanh hoặc hình ảnh |
|  | Có khóa an toàn trên máy |
|  | Máy áp dụng nguyên tắc lưu lượng kế |
|  | Thiết bị có bộ lọc |
|  | Có cài đặt áp lực |
|  | Công suất tiêu thụ trung bình: ≤ 3,5VA |
|  | Dải điều chỉnh áp lực hút: ≤ 3 – ≥ 20 CmH2O |
|  | Công suất hút tối đa: ≥ 1,2 lít/phút |
|  | Dung tích bình chứa: ≥ 1.400ml, bằng nhựa polycarbonate. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Khoan xương (pin)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: Pin |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy khoan xương(pin) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 máy |
| 2 | Bộ sạc pin: 01 Cái |
| 3 | Đầu khoan: 01 cái |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tốc độ quay tối đa: ≥ 600 rpm |
|  | Mô-men xoắn: ≥ 3 Nm |
|  | Công suất: ≥ 85 W |
|  | Độ ồn: ≤ 65dB |
|  | Hấp tiệt trùng được ở 135°C |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Hệ thống cắt đốt nội soi tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng lưỡng cực

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ±≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống cắt đốt nội soi tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng lưỡng cực kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Hộp xử lý hình ảnh: 01 bộ |
| 2 | Đầu Camera: 01 cái |
| 3 | Nguồn sáng LED: 01 bộ |
| 4 | Màn hình chuyên dụng cho y tế: 01 cái |
| 5 | Máy cắt đốt điện cao tần: 01 máy |
| 6 | Máy cắt hút bướu tiền liệt tuyến: 01 máy |
| 7 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cắt u xơ tiền liệt tuyến lưỡng cực: 01 bộ |
| 8 | Ống kính soi: 01 Cái |
| 9 | Dây dẫn sang: 01 cái |
| 10 | Tay cắt chủ động, lưỡng cực: 01 cái |
| 11 | Vỏ máy soi: 01 cái |
| 12 | Xi-lanh bơm rửa: 01 cái |
| 13 | Máy xay mô bướu tiền liệt tuyến: 01 bộ |
| 13.1 | Máy bơm hút hoặc tưới rửa, bao gồm: 01 bộ |
| 13.2 | Bộ dây tưới rửa: 10 cái |
| 13.3 | Bộ ống dây tưới rửa, tái sử dụng được: 01 cái |
| 13.4 | Máy khoan hoặc bào mô: 01 bộ |
| 13.5 | Bàn đạp đôi: 01 cái |
| 13.6 | Máy hút hoặc van hút/tưới, bao gồm: 01 bộ Bộ dây hút, tiệt trùng, dùng 1 lần: 10 cái |
| 13.7 | Tay cầm nghiền mô: 01 cái |
| 13.8 | Dao nghiền mô: 01 cái |
| 13.9 | Ống soi quang học góc soi rộng nghiêng 6°: 01 cái |
| 13.10 | Đầu nối dùng cho ống soi: 01 cái |
| 13.11 | Tay cắt thụ động: 01 cái |
| 14 | Bộ phụ kiện theo tiêu chuẩn: 01 bộ |
| 15 | Điện cực cắt đốt hình vòng lưỡng cực: 10 cái |
| 16 | Điện cực cầm mãu lưỡng cực: 10 cái |
| 17 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Hộp xử lý hình ảnh: |
|  | Xử lý tín hiệu kỹ thuật số. |
|  | Dãy ứng dụng rộng vượt trội nhờ có thể kết hợp với nhiều phụ kiện và phương pháp chẩn đoán khác nhau |
|  | Có thể cập nhật nâng cấp thông qua cổng USB |
|  | Lưu trữ hình ảnh độ phân giải cao và video HD vào thẻ nhớ USB |
|  | Cho phép tích hợp hình ảnh khác thông qua ngõ hình trong hình (3G-SDI) |
|  | Tương thích với hệ thống phòng mổ tích hợp |
|  | Có các chương trình sử dụng được cài đặt sẳn cho các chuyên khoa |
|  | Có các ứng dụng sử dụng ống kính soi tiêu chuẩn, ống kính soi loại sợi quang, ống soi có cảm biến với công nghệ cảm biến trên đầu ống soi |
|  | Cho phép cài đặt và lưu lại chương trình của người sử dụng |
|  | Có thể nhập dữ liệu bệnh nhân thông qua bàn phím USB |
|  | Cho phép hiển thị trình đơn trên màn hình |
|  | Có thể cho hình ảnh đối gương |
|  | Có ngõ vào hình trong hình |
|  | Cho phép điều khiển bằng bàn phím hoặc điều khiển từ xa cầm tay hoặc cả hai |
|  | Độ phân giải: ≥ 1920 x 1200 pixels |
|  | Phóng đại kỹ thuật số: ≥ 1.5x |
|  | Định dạng ảnh/ video được lưu lại: JPEG, TIFF / MPEG4 hoặc tương đương |
|  | Ngõ ra tín hiệu: HDMI hoặc tương đương |
|  | Đáp ứng các tiêu chuẩn: Xếp loại thiết bị y tế : Class 1 |
| 2 | Đầu Camera: |
|  | Cảm biến: CMOS hoặc tốt hơn |
|  | Loại cảm biến 1 x 1/3 inch CMOS hoặc tốt hơn |
|  | Có 2 kiểu hoạt động đầu camera |
|  | Cơ cấu khóa: Có |
|  | Tích hợp thấu kính: Có |
|  | Khoảng tiêu cự f = ≥14 mm |
|  | 2 nút bấm trên đầu camera có thể lập trình với ≥ 4 chức năng |
|  | Xử lý hình ảnh kỹ thuật số và truyền tín hiệu kỹ thuật số. |
|  | Phù hợp với tiệt trùng bằng nhiệt độ thấp |
|  | Cáp dài: ≥ 3 m |
| 3 | Nguồn sáng LED: |
|  | Loại bóng: LED |
|  | Chiếu sáng đồng đều trên phẫu trường nội soi. |
|  | Có chức năng kiểm tra tự động, tự động phát hiện và báo lỗi trong lúc tự kiểm tra hay khi hoạt động. |
|  | Có ≥ 1 hốc cắm dây dẫn sáng: có thể kết nối trực tiếp dây dẫn sáng của nhà sản xuất khác (Storz, Olympus, ACMI) |
|  | Có mạch bảo vệ nhiệt độ theo dõi nhiệt độ của máy |
|  | Có chức năng điều khiển từ xa thông qua nút bấm trên đầu camera |
|  | Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 30.000 giờ |
|  | Nhiệt độ màu: ≥ 6000 K |
|  | Điều chỉnh độ sáng: 0 - 100% |
|  | Độ ồn: ≤ 25 dB |
|  | Công nghệ làm mát: quạt |
|  | Công suất tiêu thụ: ≤ 120 VA |
| 4 | Màn hình chuyên dụng cho y tế: |
|  | Kích thước màn hình : ≥ 25 inches |
|  | Kích thước hình ảnh ( rộng x cao) : ≥ 20” x 10” inches |
|  | Độ phân giải : ≥ 1920 x 1080 |
|  | Tỷ lệ tương phản: 1000:1 |
|  | Độ sáng: ≥ 700 cd/m2 |
|  | Công nghệ đèn nền LED, độ sáng cao cho phép quan sát vùng sâu của ổ bụng |
|  | Mặt kính chống trầy, tràn cạnh chống ngấm nước |
|  | Tỷ lệ cạnh: 16:9 |
|  | Góc quan sát: ≥ 178o |
|  | Thời gian đáp ứng: ≤ 15 ms |
|  | Số lượng màu: ≥ 1.0 tỷ |
|  | Gam màu: BT.709 hoặc SMPTE-C hoặc tương đương |
|  | Panel có bảo vệ: Mặt kính cường lực hóa học, tràn cạnh, có mép bảo vệ |
|  | Ngõ vào/Ngõ ra: DVI-I (hỗ trợ VGA/ RGB/SoG) và 3G-SDI |
| 5 | Máy cắt đốt điện cao tần: |
|  | Có màn hình để điều khiển |
|  | Có khả năng ghi nhớ ≥ 100 chương trình |
|  | Có thể sử dụng đồng thời hai tay dao đơn cực |
|  | Kiểm soát điện cực trung tính: - Có thể kiểm tra tất cả các loại điện cực trung tính, cả loại tách đôi và loại đơn ( không tách đôi ). - Có 2 chế độ sử dụng: điện cực loại lớn cho người lớn và điện cực loại nhỏ cho trẻ em. - Cho phép sử dụng cáp theo cả tiêu chuẩn châu Âu và tiêu chuẩn Mỹ. |
|  | Có ≥ 10 chế độ cắt đơn cực: Pure Cut, Blend Cut 1, Blend Cut 2, Pure Cut pulsed, Blend Cut pulsed, Auto pure Cut Micro, Auto Blend Cut Micro, Auto papillo pure Cut, Auto polipo Blend Cut, Auto EndoCut |
|  | Có ≥ 5 chế độ đốt cầm máu đơn cực: Fulg Forced Coag, Spray Coag, Pulsed Spray Coag, Pin point Contact Coag, Soft Micro Coag |
|  | Có ≥ 4 chế độ cắt lưỡng cực: Standard Bicut, Blend Bicut, Saline uro-gyn Cut, Saline arthro Cut |
|  | Có ≥ 3 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực: Soft Micro Bicoag, Forced Macro Bicoag, Auto Soft Micro Bicoag |
|  | Có ≥ 2 chế độ hàn mạch máu lưỡng cực: Sealing, Auto Sealing |
|  | Công suất cắt đơn cực tối đa: ≥ 400 W. |
|  | Công suất đốt đơn cực tối đa: ≥ 250 W. |
|  | Công suất cắt lưỡng cực tối đa: ≥ 350 W. |
|  | Công suất đốt lưỡng cực tối đa: ≥ 200 W. |
|  | Công suất hàn mạch máu lưỡng cực tối đa: ≥ 200 W. |
|  | Làm mát bằng đối lưu, không dùng quạt |
|  | Cho phép cập nhật phần mềm |
|  | Đáp ứng tiêu chuẩn: IEC 601-1, IEC 60601-2-2 hoặc tương đương |
| 6 | Máy cắt hút bướu tiền liệt tuyến: |
|  | Có hộp điều khiển với nhiều dãy tốc độ |
|  | Có lưỡi bào mô |
|  | Có bộ dây hút |
|  | Có ống kính soi dùng cắt hút mô |
|  | Có van tự động, chổi rửa |
|  | Có khay bảo quản ống kính và hấp tiệt trùng được |
| 7 | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cắt u xơ tiền liệt tuyến lưỡng cực: |
|  | Vật liệu: Thép không rỉ, ceramic và nhựa tương hợp sinh học đảm bảo kéo dài tối đa tuổi thọ dụng cụ |
|  | Đầu xa của vỏ soi vát chéo được làm bằng gốm có màu đen cho phép dòng nước tưới rửa tập trung và tránh phản xạ ánh sáng |
|  | Ống kính soi 30°: 01 cái |
|  | Dây dẫn sáng: 01 cái |
|  | Tay cắt chủ động, lưỡng cực: 01 cái |
|  | Vỏ ngoài của bộ vỏ kép 24/26 Fr: 01 cái |
|  | Vỏ trong của bộ vỏ kép 24/26 Fr: 01 cái |
|  | Nòng trong có chức năng nong: 01 cái |
|  | Syringe hút rửa bàng quang: 01 cái |
|  | Ống nối syringe vối vỏ ngoài: 01 cái |
|  | Điện cực cắt dạng vòng, lưỡng cực: 10 cái |
|  | Điện cực cầm máu, lưỡng cực: 10 cái |
|  | Điện cực bóc bướu, lưỡng cực: 10 cái |
|  | Điện cực dạng móc, lưỡng cực: 02 cái |
|  | Dây đốt cao tần lưỡng cực: 02 cái |
|  | Chổi rửa 9mm: 10 cái |
|  | Chổi rửa bề mặt: 10 cái |
|  | Ống bảo vệ điện cực: 01 cái |
|  | Khay dùng bảo quản và tiệt trùng ống kính soi: 01 cái |
|  | Khay dùng bảo quản và tiệt trùng dụng cụ: 01 cái |
|  | Sai số kích thước: ≤ ± 10% |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu |
| 3 | Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất. |

- Bộ dụng cụ nội soi bàng quang

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bộ dụng cụ nội soi bàng quang, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Ống soi bàng quang-niệu đạo phổ thông, với góc soi nghiêng 30°: 01 cái |
| 2 | Kéo phẫu tích: 01 cái |
| 3 | Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa |
| 4 | Kềm gắp dị vật, cỡ 7 Fr: 01 cái |
| 5 | Kềm lấy sinh thiết, cỡ 7 Fr: 01 cái |
|  | Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở ≥ 134 độ C |
|  | Các dụng cụ được sản xuất đồng bộ theo hãng. |
| III | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu |
| 3 | Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất. |

- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi thường quy

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi thường quy, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Ống soi quang học, góc soi nghiêng ≥30°, đường kính 10 mm:1 Cái |
| 2 | Dây dẫn sáng bằng sợi quang: 01 cái |
| 3 | Nòng trong Trocar đầu hình tháp, cỡ ≥11 mm:1 Cái |
| 4 | Vỏ ngoài Trocar xoắn có van khóa bơm hơi, cỡ ≥11 mm, chiều dài làm việc ≥10.5 cm:1 Cái |
| 5 | Van silicone tự đóng, cỡ ≥11 mm:1 Cái |
| 6 | Nòng trong trocar, đầu hình tháp, cỡ ≥11 mm:1 Cái |
| 7 | Ống thông không van, cỡ ≥11 mm, dài ≥10.5 cm:1 Cái |
| 8 | Van đa năng, cỡ ≥11 mm:1 Cái |
| 9 | Nòng trong Trocar, đầu hình tháp, cỡ ≥6 mm:2 Cái |
| 10 | Van Trocar kèm dụng cụ giảm 11/5mm :1 Cái |
| 11 | Dụng cụ giảm 11/5 mm:1 Cái |
| 12 | Tay cầm nhựa có khóa :3 Cái |
| 13 | Tay cầm nhựa không khóa :3 Cái |
| 14 | Vỏ ngoài bằng kim loại:6 Cái |
| 15 | Ruột kẹp, dài, dùng gắp và bóc tách:1 Cái |
| 16 | Ruột kẹp dùng kẹp ruột:1 Cái |
| 17 | Ruột kẹp, dùng gắp và bóc tách:1 Cái |
| 18 | Ruột kẹp phẫu tích, không sang chấn:1 Cái |
| 19 | Ruột kéo, thẳng:1 Cái |
| 20 | Ruột kéo cắt mô, hàm cong ngắn:1 Cái |
| 21 | Ruột kéo cắt chỉ:1 Cái |
| 22 | Điện cực bóc tách và đốt cầm máu đơn cực:1 Cái |
| 23 | Tay cầm nhựa dùng cho kẹp đốt lưỡng cực:1 Cái |
| 24 | Ống vỏ ngoài, dài ≥33 cm:1 Cái |
| 25 | Vỏ trong, dài ≥33 cm:1 Cái |
| 26 | Ruột kẹp đốt lưỡng cực, chiều rộng hàm ≥3 mm:1 Cái |
| 27 | Tay cầm nhựa không khóa:2 Cái |
| 28 | Ruột kẹp clip dùng cho clip titan :1 Cái |
| 29 | Kềm mang kim, hàm cong sang trái:1 Cái |
| 30 | Kềm mang kim, hàm cong sang phải:1 Cái |
| 31 | Ống bơm hút dịch, đầu xa có nhiều lỗ bên:1 Cái |
| 32 | Dụng cụ chắn gan hình rẽ quạt:1 Cái |
| 33 | Que đẩy chỉ:1 Cái |
| 34 | Dụng cụ khâu lỗ trocar qua da:1 Cái |
| 35 | Nắp đậy Trocar dùng cho Trocar 6 mm (≥5 cái/gói):1 gói |
| 36 | Nắp đậy Trocar dùng cho Trocar 11 mm (≥5 cái/gói):1 gói |
| 37 | Van trái khế Silicon, đóng gói 5 cái:1 gói |
| 38 | Van trái khế Silicon, cỡ ≥11 mm, đóng gói 5 cái:1 Cái |
| 39 | Dây đốt cao tần đơn cực:1 Cái |
| 40 | Dây đốt cao tần lưỡng cực:1 Cái |
| 41 | Hộp nhựa dùng để tiệt trùng và bảo quản dụng cụ: 01 cái |
|  | Các dụng cụ được sản xuất đồng bộ theo hãng. |
|  | Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở ≥ 134 độ C |
| III | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy tán sỏi niệu quản bằng laser

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy tán sỏi niệu quản bằng laser kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Kính bảo vệ: 02 cái. |
| 3 | Nắp đậy: 01 cái. |
| 4 | Kính chắn bảo vệ: 02 cái. |
| 5 | Bình châm nước: 01 cái. |
| 7 | Công tắc đạp chân kép: 01 cái. |
| 8 | Dụng cụ chuốt vỏ que dẫn: 01 cái. |
| 9 | Dụng cụ chuốt vỏ que dẫn: 01 cái. |
| 10 | Dao cắt que dẫn kèm tấm lót: 01 bộ. |
| 11 | Hộp chứa phụ kiện: 01 cái. |
| 12 | Bộ dụng cụ tán sỏi thận qua da: 01 bộ (sử dụng nhiều lần) |
|  | Ống soi thận qua da cỡ nhỏ, các phụ kiện kèm theo: 01 bộ gồm có + Dụng cụ dẫn đường + Cổng dụng cụ + Nắp đậy, đóng gói ≥10 cái + Đầu nối khóa + Khay lưới |
|  | Ống nong thận, sử dụng với vỏ ngoài phẫu thuật 15/16 Fr. : 01 Cái |
|  | Ống nong thận, sử dụng với vỏ ngoài phẫu thuật ≥16.5/17.5 Fr. : 01 Cái |
|  | Vỏ ngoài ống soi, ≥15/16 Fr. : 01 Cái |
|  | Vỏ ngoài phẫu thuật, ≥16.5/17.5 Fr. : 01 Cái |
|  | Kẹp gắp dị vật, cỡ ≥5 Fr. : 01 Cái |
|  | Kẹp gắp sỏi 3 chấu, cỡ ≥5 Fr. : 01 Cái |
| 13 | Bộ Vật tư tiêu hao cho tán sỏi thận : 01 bộ |
|  | Ống thông niệu quản 6-7Fr open tip: 01 Cái |
|  | Guide wire cứng phủ Tefflon 0.035" dài ≥150cm: 01 Cái |
|  | Guide wire mềm phủ nhựa ZEBRA 0.035" dài ≥150cm: 01 Cái |
|  | Guide wire Linderquist 80cm, 0.035": 01 Cái |
|  | Kim chọc dò thận: 01 Cái |
|  | Bộ nong thận nhựa số 8 đến 16Fr: 01 Cái |
|  | Bộ nong thận nhựa số 18Fr, có Sheath: 01 Cái |
|  | Thông dẫn lưu thận mono J 14-16 Fr: 01 Cái |
|  | Sonde JJ 5-6-7 Fr: 01 Cái |
|  | Rọ lấy sỏi 3Fr, lồng 4 dây bằng nitinol: 01 Cái |
|  | Ống thông niệu quản 6-7Fr open tip: 01 Cái |
| 14 | Ống soi thận lấy sỏi thận qua da: 01 cái |
| 15 | Ống soi niệu quản bán cứng, 9,5 FR: 01 cái |
| 16 | Ống nội soi mềm tán sỏi thận (nhiều lần): 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính |
|  | - Màn hình cảm ứng kích cỡ ≥10 inches |
|  | - Hệ thống laser Thulium hoặc Holmium |
|  | - Bước sóng: cố định, trong dải 2000 - 2100 nm |
|  | - Công suất tối đa ≥100W |
|  | - Năng lượng xung mạch tối đa ≥ 2500 mJ |
|  | - Tần số phát xung ≥ 80 Hz |
|  | - Thời gian xung động của nhịp ≤150 - ≥ 1100 µs |
|  | - Tia dẫn đường: 520 - 550 nm |
|  | - Có cơ chế làm mát: làm mát trong bằng tuần hoàn nước |
| 2 | Bộ dây dẫn laser |
|  | - Dây dẫn tia ≤270 đến 399 µm |
|  | - Dây dẫn tia 400 đến 599 µm |
|  | - Dây dẫn tia ≥800 µm |
|  | Không giới hạn số lần sử dụng |
| 3 | Các chức năng điều trị |
|  | - Chức năng tán bụi |
|  | - Chức năng tán mảnh giảm chuyển động sỏi |
|  | - Chức năng tán mảnh tiêu chuẩn |
|  | - Chức năng bóc nhân u tiền liệt tuyến |
|  | - Chức năng cắt, cầm máu mô mềm |
|  | - Điều trị tăng sản tiền liệt tuyến (BPH) |
|  | - Điều trị hẹp niệu đạo |
|  | - Rạch cổ bàng quang (BNI) |
| 4 | Bộ dụng cụ tán sỏi thận qua da |
|  | Ống soi thận qua da cỡ nhỏ, thị kính gập góc, cỡ ≤12 Fr., góc soi 12°, dài ≥22 cm, hấp tiệt trùng được, 1 kênh làm việc ≥6.7 Fr. dùng cho dụng cụ tối đa ≥5 Fr. |
|  | Ống nong thận, có kênh trung tâm cho dây dẫn đường, sử dụng với vỏ ngoài phẫu thuật ≥15/16 Fr. |
|  | Ống nong thận, có kênh trung tâm cho dây dẫn đường, sử dụng với vỏ ngoài phẫu thuật ≥16.5/17.5 Fr. |
|  | Vỏ ngoài ống soi, ≥15/16 Fr., chiều dài làm việc ≥15 cm, dùng cho bơm hút dịch, sử dụng với ống soi thận qua da, ống nong, ống chặn cho vỏ ngoài |
|  | Vỏ ngoài phẫu thuật, ≥16.5/17.5 Fr., chiều dài làm việc ≥15 cm, dùng cho bơm và hút dịch với ống soi thận, với ống nong thận và ống chặn cho vỏ ngoài |
|  | Kẹp gắp dị vật, cỡ ≥5 Fr., hàm tác động đôi, loại mềm, dài ≥40 cm |
|  | Kẹp gắp sỏi 3 chấu, loại cứng, dùng gắp sỏi lớn và và các mảnh sỏi, cỡ ≥5 Fr., dài ≥36 cm |
| 5 | Bộ Vật tư tiêu hao cho tán sỏi thận ( sai số kích thước 10%) |
|  | Thông dẫn lưu thận mono J 14-16 Fr |
|  | Sonde JJ 5-6-7 Fr |
|  | Rọ lấy sỏi 3Fr, lồng 4 dây bằng nitinol |
|  | Ống thông niệu quản 6-7Fr open tip |
|  | Guide wire cứng phủ Tefflon 0.035" dài 150cm |
|  | Guide wire mềm phủ nhựa ZEBRA 0.035" dài 150cm |
|  | Guide wire Linderquist 80cm, 0.035" |
|  | Kim chọc dò thận |
|  | Bộ nong thận nhựa số 8 đến 16Fr |
|  | Bộ nong thận nhựa số 18Fr, có Sheath |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa, tối thiểu bao gồm: |
|  | Ống soi quang học, góc soi nghiêng 45°, đường kính 10 mm:1 Cái |
|  | Dây dẫn sáng bằng sợi quang: 01 cái |
|  | Nòng trong Trocar đầu hình tháp, cỡ ≥11 mm:1 Cái |
|  | Vỏ ngoài Trocar xoắn có van khóa bơm hơi, cỡ ≥11 mm, chiều dài làm việc ≥ 10 cm:1 Cái |
|  | Van silicone tự đóng, cỡ ≥11 mm:1 Cái |
|  | Nòng trong trocar, đầu hình tháp, cỡ ≥11 mm:1 Cái |
|  | Ống thông không van, cỡ ≥11 mm, dài ≥ 10 cm:1 Cái |
|  | Van đa năng, cỡ ≥11 mm:1 Cái |
|  | Nòng trong Trocar, đầu hình tháp, cỡ ≥6 mm:2 Cái |
|  | Van Trocar kèm dụng cụ giảm 11/5mm :1 Cái |
|  | Dụng cụ giảm 11/5 mm:1 Cái |
|  | Tay cầm nhựa có khóa :3 Cái |
|  | Tay cầm nhựa không khóa :3 Cái |
|  | Vỏ ngoài bằng kim loại:6 Cái |
|  | Ruột kẹp, dài, dùng gắp và bóc tách:1 Cái |
|  | Ruột kẹp dùng kẹp ruột:1 Cái |
|  | Ruột kẹp, dùng gắp và bóc tách:1 Cái |
|  | Ruột kẹp phẫu tích, không sang chấn:1 Cái |
|  | Ruột kéo, thẳng:1 Cái |
|  | Ruột kéo cắt mô, hàm cong ngắn:1 Cái |
|  | Ruột kéo cắt chỉ:1 Cái |
|  | Điện cực bóc tách và đốt cầm máu đơn cực:1 Cái |
|  | Tay cầm nhựa dùng cho kẹp đốt lưỡng cực:1 Cái |
|  | Ống vỏ ngoài, dài ≥33 cm:1 Cái |
|  | Ruột kẹp đốt lưỡng cực, chiều rộng hàm ≥3 mm:1 Cái |
|  | Tay cầm kim loại, có khóa:1 Cái |
|  | Ống vỏ ngoài kim loại:1 Cái |
|  | Kềm mang kim, hàm cong sang trái:1 Cái |
|  | Kềm mang kim, hàm cong sang phải:1 Cái |
|  | Ống bơm hút dịch, đầu xa có nhiều lỗ bên:1 Cái |
|  | Dụng cụ chắn gan hình rẽ quạt:1 Cái |
|  | Que đẩy chỉ:1 Cái |
|  | Dụng cụ khâu lỗ trocar qua da:1 Cái |
|  | Nắp đậy Trocar dùng cho Trocar 6 mm (≥5 cái/gói):1 gói |
|  | Nắp đậy Trocar dùng cho Trocar 11 mm (≥5 cái/gói):1 gói |
|  | Van trái khế Silicon, đóng gói 5 cái:1 gói |
|  | Van trái khế Silicon, cỡ ≥11 mm, đóng gói 5 cái:1 Cái |
|  | Dây đốt cao tần đơn cực:1 Cái |
|  | Dây đốt cao tần lưỡng cực:1 Cái |
|  | Hộp nhựa dùng để tiệt trùng và bảo quản dụng cụ: 01 cái |
|  | Sai số cho phép: ±≤ 10% |
|  | Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở ≥ 134 độ C |
|  | Các dụng cụ được sản xuất đồng bộ theo hãng. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Ống kính soi niệu quản tán sỏi ngược dòng 7.5Fr

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Ống kính soi niệu quản tán sỏi ngược dòng 7.5Fr kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Ống soi niệu quản-bể thận, cỡ ≤ 7.5 Fr., 01 bộ Bao gồm: - Ống soi niệu quản-bể thận - Dụng cụ hỗ trợ - Cổng dụng cụ tháo lắp nhanh - Nắp đậy, đóng gói ≥10 cái - Van khóa có điều khiển - Khay lưới |
| 2 | Cầu nối cho 2 kênh dụng cụ: 01 cái |
| 3 | Kềm gắp sỏi, loại cứng: 01 cái |
| 4 | Kẹp gắp cho sỏi lớn: 01 cái |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Kích thước đầu/thân ống soi: ≤ 7.5 Fr |
|  | Hướng quan sát ≥ 5o |
|  | Kênh tưới rửa dạng oval |
|  | Cầu nối cho 2 kênh dụng cụ |
|  | Kềm gắp sỏi, loại cứng, hàm hoạt động đôi, cỡ 4 Fr., dài ≥ 60 cm |
|  | Kềm gắp sỏi, dùng cho sỏi lớn, hàm hoạt động đôi, cỡ 4 Fr., dài ≥ 60 cm |
| VI | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi nhi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi nhi, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Ống soi quang học, góc soi nghiêng 30°, đường kính 5 mm:1 cái |
| 2 | Dây dẫn sáng bằng sợi quang: 01 cái |
| 3 | Trocar, cỡ ≥6 mm, bao gồm:Nòng trong troca; Ống thông: 2 bộ |
| 4 | Dụng cụ giảm 6/3 mm:2 cái |
| 5 | Trocar, cỡ ≥3.5 mm, gồm có: Nòng trong trocar; Ống thông: 2 bộ |
| 6 | Dụng cụ giảm 6/3 mm:2 cái |
| 7 | Van silicon tự đóng:4 cái |
| 8 | Kẹp gắp và bóc tách, cỡ ≤ 3.5 mm, gồm có: Tay cầm nhựa không khóa ; Vỏ ngoài có ruột kẹp bên trong :2 bộ |
| 9 | Kẹp phẫu tích, cỡ ≤3 mm, hàm có cửa sổ, gồm có: Tay cầm nhựa không khóa; Ống vỏ ngoài có ruột kẹp bên trong, bọc cách điện: 2 bộ |
| 10 | Kẹp gắp, cỡ ≤3 mm, hàm có khía mịn đặc biệt không gây sang thương, gồm có: Tay cầm nhựa có khóa; Ống vỏ ngoài có ruột kẹp bên trong: 2 bộ |
| 11 | Ruột kéo phẫu tích, cỡ ≤3 mm: 3 cái |
| 12 | Điện cực bóc tách hình chữ L, cỡ 2.5 – 3.5 mm, dài ≥20 cm, dùng cắt đốt đơn cực:2 cái |
| 13 | Dây đốt cao tần đơn cực:2 cái |
| 14 | Kềm mang kim loại cực nhỏ, cỡ ≤3 mm, dài ≥30 cm:1 cái |
| 15 | Kềm mang kim loại cực nhỏ, cỡ ≤3 mm, dài ≥20 cm:1 cái |
| 16 | Ống bơm hút dịch, cỡ ≤3 mm:1 cái |
| 17 | Van khóa 2 chiều dùng cho tưới và hút dịch:1 cái |
| 18 | Ống vỏ ngoài có ruột kéo bên trong, bọc cách điện:1 cái |
| 19 | Hộp đựng ống soi bằng Plastic:2 cái |
| 20 | Hộp nhựa dùng để tiệt trùng và bảo quản dụng cụ:1 cái |
|  | Sai số cho phép: ±≤ 10% |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
|  | Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở ≥ 134 độ C |
|  | Các dụng cụ được sản xuất đồng bộ theo hãng. |
| III | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy xét nghiệm đông máu tự động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy xét nghiệm đông máu tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 máy |
| 2 | Máy tính: 01 bộ |
| 3 | Máy in: 01 cái |
| 4 | Bộ lưu điện: 01 bộ |
| 5 | Hóa chất chạy thử: 01 bộ (≥ 100 test mỗi loại) |
| 6 | Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
| 7 | Phần mềm hỗ trợ kết nối LIS: 01 bộ |
| 8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Danh mục xét nhiệm, tối thiểu gồm: Xét nghiệm cục đông, so màu và miễn dịch |
|  | Tính năng phân tích chất lượng mẫu, tối thiểu gồm: Kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu do HIL (Hemolysis, Icterus, Lipemia), phát hiện cục đông trong mẫu |
|  | Tốc độ: |
|  | + PT: ≥ 110 xét nghiệm/giờ |
|  | + PT/APTT: ≥ 100 xét nghiệm/giờ |
|  | Có khả năng lấy mẫu ống đóng qua hệ thống đâm xuyên nắp |
|  | Có khả năng nạp và rút mẫu hoặc thuốc thử một cách liên tục |
|  | Có khả năng nạp thêm cóng phản ứng và chuyển bỏ chất thải không làm gián đoạn hệ thống |
|  | Khả năng đặt mẫu trên máy: ≥ 40 vị trí |
|  | Số lượng thuốc thử trên máy: ≥ 25 vị trí được làm lạnh |
|  | Bộ đọc mã thuốc thử: được tích hợp trên máy |
|  | Thuốc thử có mã vạch gồm các thông tin tối thiểu: số lô, hạn sử dụng, kích cỡ lọ thuốc thử |
|  | Có khả năng phân tích ưu tiên mẫu khẩn |
|  | Số lượng cuvet trên máy: ≥ 300 chiếc |
|  | Số lượng ứng dụng trên máy: ≥ 200 ứng dụng |
|  | Số xét nghiệm/ mẫu: ≥ 20 xét nghiệm |
|  | Có khả năng pha loãng cho mẫu |
|  | Có khả năng pha loãng cho đường cong chuẩn máy |
|  | Có chế độ chạy yếu tố pha loãng nhiều mức |
|  | Có khả năng hiển thị được đường cong phản ứng |
|  | Có khả năng xử lý các mẫu cấp cứu tại bất cứ thời điểm nào tại bất cứ vị trí nào |
|  | Kết quả PT trả nhanh từ trạng thái nghỉ tạm thời ≤ 6 phút |
|  | Xét nghiệm chạy lại: tùy biến theo nhu cầu |
|  | Xét nghiệm tham chiếu: tùy biến theo nhu cầu |
|  | Chương trình kiểm tra QC: tự động quản lý QC theo biểu đồ Levey Jennings hoặc nhiều hơn |
|  | Có khả năng tự động xác thực cho kết quả |
|  | Có nhật ký theo dõi hệ thống |
|  | Lưu trữ dữ liệu bệnh nhân: ≥ 3000 mẫu hoặc ≥ 5 năm |
|  | Danh mục xét nghiệm tối thiểu gồm: |
|  | + Các xét nghiệm sàng lọc chung và theo dõi kháng đông: PT, APTT, Fibrinogen, Thrombin Time, Heparin |
|  | + D-Dimer |
|  | + Rối loạn kháng đông (Thrombophilia): Antithrombin, Protein C, Free Protein S, APC-R V hoặc APC-R |
|  | + Giảm tiểu cầu do Hepatrin |
|  | + Bệnh von Willebrand: VWF Antigen, VWF Activity, VWF:Rco |
|  | + Hội chứng Antiphospholipid: DRVVT Screen / Confirm |
|  | + Yếu tố đông máu: Yếu tố nội sinh, Yếu tố ngoại sinh, yếu tố XIII |
|  | + Sự phân hủy Fibri: Plasminogen, Plasmin Inhibitor hoặc Antiplasmin |
|  | Máy tính: |
|  | CPU: Core i3 hoặc tốt hơn |
|  | Ổ cứng: ≥ 250 GB |
|  | RAM: ≥ 8 GB |
|  | Màn hình: ≥ 17 inch |
|  | Chuột, bàn phím: có |
|  | Máy in: |
|  | Tốc độ: ≥ 12 trang/phút |
|  | Khổ giấy in: A4 |
|  | Bộ lưu điện: |
|  | Chủng loại: Online |
|  | Công suất: ≥ 2 KVA |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy nuôi cấy vi khuẩn làm kháng sinh đồ tự động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 27°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy nuôi cấy vi khuẩn làm kháng sinh đồ tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 bộ |
| 2 | Máy tính: 01 bộ |
| 2 | Máy in: 01 chiếc |
| 3 | Bộ lưu điện: 01 bộ |
| 4 | Bộ hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ (≥40 xét nghiệm) |
| 5 | Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Công suất: ≥40 mẫu |
|  | Khả năng nạp mẫu liên tục không gián đoạn: Có |
|  | Hệ thống vi sinh tự động |
|  | Chức năng chính: thực hiện định danh nhanh và kháng sinh đồ |
|  | Hệ thống kết hợp định danh vi khuẩn và độ nhạy với kháng sinh thông qua phần mềm sử dụng |
|  | Phương pháp định danh: Đo quang kết hợp so màu hoặc tương đương |
|  | Nguyên lý kháng sinh đồ: Phương pháp đo độ đục hoặc tương đương |
|  | Thanh hóa chất được thiết kế khép kín |
|  | Thanh hoá chất có chứa hoá chất dạng khô |
|  | Một thanh hóa chất được thiết kế tích hợp 2 phần: định danh và kháng sinh đồ |
|  | Thanh hóa chất có nhiều loại (Panel): |
|  | - Chỉ định danh - Chỉ kháng sinh đồ - Kết hợp vừa định danh và kháng sinh đồ |
|  | Các loại panel, tối thiểu gồm: |
|  | + Vi khuẩn Gram âm |
|  | + Vi khuẩn Gram dương |
|  | + Vi sinh vật kỵ khí |
|  | + Nấm men, nấm mốc |
|  | + Xác định ESβL |
|  | + Xác định Neisseria & Haemophilus |
|  | Nhóm vi khuẩn Gram âm: ≥ 115 loài |
|  | Nhóm vi khuẩn Gram dương: ≥ 50 loài |
|  | Xác định các chỉ dấu kháng thuốc, tối thiểu gồm: |
|  | + Xác định sản phẩm ESβL giữa các chủng Enterobacteriaceae (panel ESβL plus) hoặc tương đương |
|  | + Xác định tính kháng methicillin của Staphylococcus (MRSA) hoặc tương đương |
|  | + Xác định tính kháng Vancomycin của Staphylococcus aureus (VRSA) |
|  | + Xác định tính kháng Carbapenem (Imipenem, Meropenem) cho nhóm vi khuẩn Gram âm |
|  | Thời gian ủ tối thiểu của các panel: Các xét nghiệm ID và MIC thông thường sử dụng các panel ủ qua đêm: ≤ 20 giờ |
|  | Phần mềm chứa cơ sở dữ liệu các nguyên tắc được định nghĩa trước, được đưa ra bởi CLSI, EUCAST hoặc tương đương |
|  | Có khả năng kết nối với phần mềm quản lý phòng xét nghiệm LIS |
|  | Có khả năng kết nối phần mềm quản lý dữ liệu |
|  | Có phần Mềm Quản Lý Dữ Liệu |
|  | Kết nối, tối thiểu gồm: RS232 hoặc tương đương |
|  | Máy tính: |
|  | - CPU: Intel Pentium 4 hoặc tương đương |
|  | - RAM: ≥ 1 GB |
|  | - Ổ cứng: ≥ 320 GB |
|  | - Màn hình: ≥ 15 inch |
|  | - Chuột, bàn phím: 01 bộ |
|  | Máy in: |
|  | - Tốc độ: ≥ 12 trang/phút |
|  | - Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi |
|  | Bộ lưu điện |
|  | - Chủng loại: Online |
|  | - Công suất: ≥ 3 KVA |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |
| 3 | Cấp phụ kiện đi kèm ít nhất 05 năm. |

- Máy phân tích nước tiểu tự động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy phân tích nước tiểu tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Máy in nhiệt: 01 cái |
| 3 | Que thử: 01 hộp |
| 4 | Giấy in nhiệt: 01 cuộn |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Màn hình hiển thị: màn hình cảm ứng: ≥ 7 inch |
|  | Tốc độ: ≥ 240 test/h |
|  | Nguyên lý xét nghiệm: Đo quang phản xạ hoặc tương đương |
|  | Các thông số phân tích được tối thiểu gồm Bilirubin, Urobilinogen, Ketones, Ascorbic acid, Glucose, Protein, Blood, pH, Nitrite, Bạch cầu, Tỷ trọng, Màu sắc, Độ đục |
|  | Có khả năng nạp tối đa ≥ 100 ống nghiệm |
|  | Thể tích mẫu tối thiểu: ≤ 2,0 ml |
|  | Nhận diện mẫu: Bằng mã vạch hoặc theo số thứ tự |
|  | Tự động xử lý ống mẫu, hút mẫu nước tiểu nhỏ vào từng phiến trên thanh thử |
|  | Phân tích kiểm chuẩn tự động và tự kiểm tra |
|  | Có khả năng chứa được tối đa ≥ 300 thanh thử |
|  | Hộp chứa thải chứa được tối đa ≥ 300 thanh |
|  | Khả năng lưu trữ kết quả ≥ 7.500 kết quả |
|  | Cổng giao tiếp tối thiểu: USB, RS232 |
|  | Có khả năng kết nối với máy soi cặn nước tiểu tự động tạo thành một hệ thống xét nghiệm nước tiểu tự động hoàn toàn |
|  | Bộ lưu điện: |
|  | Chủng loại: Online |
|  | Công suất: ≥ 1 KVA |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy đo điện giải đồ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo điện giải đồ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Điện cực Na: 01 cái |
| 3 | Điện cực K: 01 cái |
| 4 | Điện cực Ca:01 cái |
| 5 | Điện cực Cl: 01 cái |
| 6 | Điện cực tham chiếu: 01 cái |
| 7 | Hóa chất điện giải: 01 bộ |
| 8 | Giấy in nhiệt: 01 bộ |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Sử dụng các loại mẫu thử: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu. |
|  | Chế độ rửa máy: tự động rửa |
|  | Lượng mẫu: ≤ 150 µl đối với máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu |
|  | Dải phát hiện: |
|  | Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương: |
|  | + K+: từ ≤1 đến ≥15,0 mmol/L |
|  | + Na+: từ ≤80 đến ≥200 mmol/L |
|  | + Cl-: từ ≤80 đến ≥200 mmol/L |
|  | + Ca2+: từ ≤0,5 đến ≥5,0 mmol/L |
|  | + pH: từ ≤ 7 đến ≥ 8,0 |
|  | Nước tiểu: |
|  | + K+: từ ≤5.0 đến ≥15 mmol/L (pha loãng trước) |
|  | + Na+: từ ≤80 đến ≥200 mmol/L |
|  | + Cl-: từ ≤80 đến ≥200 mmol/L |
|  | Tốc độ: ≥ 60 mẫu/giờ |
|  | Độ chính xác: |
|  | + K+: ≤ ± 0.2 mmol/L |
|  | + Na+: ≤ ±2.0 mmol/L |
|  | + Cl-: ≤ ± 2.5 mmol/L |
|  | + Ca2+: ≤ ± 0.1 mmol/L |
|  | + pH: ≤ ± 0.1 |
|  | - Độ lặp lại: |
|  | + K+: ≤ 1.0 % |
|  | + Na+: ≤ 1.0 % |
|  | + Cl-: ≤ 1.0 % |
|  | + Ca2+: ≤ 2.0% |
|  | + pH: ≤ 1.0% |
|  | Hiệu chuẩn: tự động, 2 điểm hoặc do người sử dụng quyết định |
|  | Khả năng lưu trữ dữ liệu: ≥ 200 kết quả bệnh nhân |
|  | Màn hình LCD hoặc tương đương |
|  | Số vị trí đặt mẫu: ≥ 20 vị trí |
|  | Có tích hợp máy in nhiệt, In kết quả tự động trong thời gian ≤ 60 giây |
|  | Cổng giao tiếp: RS-232 hoặc tương đương |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy xét nghiệm HbA1C

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy xét nghiệm HbA1C kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Máy in: 01 cái |
| 3 | Bộ lưu điện: 01 cái |
| 4 | Phần mềm quản lý: 01 bộ |
| 5 | Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ (tối thiểu ≥ 500 xét nghiệm) |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chủng loại: Máy xét nghiệm định lượng HbA1c tự động hoàn toàn |
|  | Nguyên lý đo: Sắc ký lỏng hiệu năng cao áp lực với Boronate hoặc Sắc ký lỏng hiệu năng cao trao đổi ion hoặc tương đương |
|  | Không bị nhiễu bởi các biến thể hemoglobin thông thường |
|  | Tối thiểu sử dụng được các loại mẫu: máu toàn phần, hồng cầu cô đặc |
|  | Công suất: ≥ 48 mẫu/ giờ |
|  | Mô đun phân tích |
|  | Xử lý mẫu: Có khả năng nạp mẫu liên tục, với sức chứa ≥ 200 mẫu |
|  | Có khả năng tự động nạp và hút mẫu |
|  | Có ≥ 3 loại giá để mẫu: |
|  | + Giá cho mẫu máu toàn phần |
|  | + Giá cho mẫu máu pha loãng |
|  | + Giá cho mẫu bệnh thiếu máu |
|  | Hóa chất, kiểm chuẩn, hiệu chuẩn : |
|  | + Có chức năng kiểm tra mức hóa chất trên máy |
|  | + Kiểm chuẩn: theo IFCC/NGSP hoặc tương đương |
|  | Bộ phận đo: sử dụng đèn LED hoặc 2 bước sóng 415 hoặc 420/500 nm |
|  | Mô đun điều khiển : |
|  | Điều khiển bằng phần mềm thông qua màn hình cảm ứng hoặc tương đương |
|  | Có khả năng đọc mã vạch tối thiểu gồm hóa chất, cột, chất kiểm chuẩn và chất hiệu chuẩn |
|  | Đồ thị có ≥ 2 đỉnh sắc ký rõ ràng: |
|  | + 1 đỉnh sắc tương ứng với toàn bộ các loại Hemoglobin không gắn đường |
|  | + 1 đỉnh sắc ký tương ứng với các Hemoglibin gắn đường |
|  | Có khả năng tự động kiểm tra kết quả |
|  | Độ chính xác CV ≤ 3% |
|  | Độ tuyến tính: từ ≤ 4% HbA1c đến ≥ 16 % HbA1c |
|  | Máy in: |
|  | Tốc độ: ≥ 12 trang/phút |
|  | Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi |
|  | UPS: loại online |
|  | Công suất: ≥ 2 kVA |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Tủ lạnh âm sâu (-35°C đến -80°C)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Tủ lạnh âm sâu (-35°C đến -80°C) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Thể tích: ≥ 360 lít |
|  | Kiểu làm lạnh: tĩnh |
|  | Điều khiển: vi xử lý |
|  | Môi chất lạnh: R290 và R170 hoặc tương đương |
|  | Cảnh báo bằng âm thanh, hình ảnh |
|  | Cảnh báo tối thiểu có: Nhiệt độ thấp/cao, cửa mở, mất nguồn điện, lỗi đầu dò, pin yếu. |
|  | Phạm vi cái đặt nhiệt độ: ≤ -80°C đến ≥ -50°C |
|  | Cảm biến nhiệt độ: Pt1000 |
|  | Hiển thị: màn hình cảm ứng LCD, kích thước ≥ 4 inches |
|  | Biểu đồ nhiệt độ trên màn hình: có |
|  | Kết nối tối thiểu bằng cổng USB |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Tủ lạnh lưu trữ máu (2°C đến 6°C)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Tủ lạnh lưu trữ máu (2°C đến 6°C) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Thể tích: ≥ 300 lít |
|  | Khả năng lưu trữ: ≥ 180 túi (mỗi túi 450ml) |
|  | Vật liệu: cấu trúc bằng thép khử trùng hoặc tương đương |
|  | Độ dày lớp cách nhiệt: ≥ 50 mm bằng Polyurethane hoặc tương đương |
|  | Bộ điều khiển kỹ thuật số với màn hình Hiển thị kỹ thuật số |
|  | Khoảng nhiệt độ: ≤ 2 – ≥ 6 độ C |
|  | Cảm biến: PT1000 hoặc tương đương |
|  | Dung môi làm lạnh: R290 hoặc tương đương |
|  | Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh tối thiểu: nhiệt độ tăng hay giảm bất thường, mất nguồn. |
|  | Cửa có khóa an toàn |
|  | Có đèn chiếu sáng bên trong |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Giàn Eliza (Giàn Elisa)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Giàn Eliza (Giàn Elisa) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy tính: 01 bộ |
| 2 | Máy in: 01 bộ |
| 3 | Hóa chất chạy thử: 01 bộ |
| 4 | Bộ lưu điện: 01 bộ |
| 5 | Phần mềm quản lý: 01 bộ |
| 6 | Phần mềm hỗ trợ kết nối LIS: 01 bộ |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng chung: |
|  | Hệ thống giàn elisa tự động hoàn toàn |
|  | Khóa nắp tự động |
|  | Có khả năng tương thích LIS |
| 2 | Thông số kỹ thuật |
|  | Công suất và bộ phận phân phối |
|  | Số đĩa: ≥ 4 |
|  | Số cánh tay phân phối mẫu, hóa chất: ≥ 1 |
|  | Có đầu col dùng một lần cho mẫu và đầu col cho hóa chất |
|  | Số đầu col trên máy: ≥ 430 col |
|  | Khu vực phân phối: ≥ 4 vị trí cho ≥ 4 plate |
|  | Phát hiện nghẹt |
|  | Hệ thống dò mực nước có cảm biến |
|  | Thời gian phân phối mẫu: ≥ 18 phút/ 96 well (hoặc ≤ 100µL/well) |
|  | Không nhiễm chéo |
|  | Số lượng xét nghiệm: ≥ 1 xét nghiệm trên mỗi dải hoặc ≥ 12 xét nghiệm/đĩa |
|  | Thực hiện tối thiểu các xét nghiệm : HIV ,HCV HBSAG,TOXO HAV , H Pyilori….. |
|  | Bộ phận nạp mẫu và hóa chất |
|  | Quản lý mẫu bằng barcode |
|  | Số lượng mẫu nạp cùng lúc: ≥ 98 mẫu |
|  | Số vị trí control/ standard: ≥ 30 |
|  | Số vị trí hóa chất: ≥ 24 |
|  | Bộ phận ủ |
|  | Dung lượng: ≥ 4 buồng ủ nhiệt độc lập |
|  | Số vị trí ủ ở nhiệt độ phòng: ≥ 4 vị trí |
|  | Lắc khi ủ |
|  | Bộ phận rửa |
|  | Dung lượng nước rửa: Đặt ≥ 4 loại nước rửa khác nhau |
|  | Đầu rửa: ≥ 8 kênh rửa với kim đôi |
|  | Cài đặt tùy chỉnh theo tùy loại xét nghiệm |
|  | Bộ phận đọc |
|  | Kênh: ≥ 8 kênh |
|  | Phương pháp: 1 bước sóng hoặc 2 bước sóng |
|  | Dải quang phổ: ≤ 450 - ≥ 650 nm |
|  | Thời gian đọc: ≤ 10 giây |
|  | Dãi quang học: ≤ 0 tới ≥ 3.000 đơn vị hấp thu |
|  | Khu vực pha loãng mẫu |
|  | Phương pháp: Pha loãng trong ống nghiệm hoặc tương đương |
|  | Số vị trị pha loãng: ≥ 150 vị trí |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy xét nghiệm huyết học tự động ≥ 18 thông số

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu EU hoặc G20. |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy xét nghiệm huyết học tự động ≥ 18 thông số kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính và Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
| 2 | Hóa chất ban đầu: 01 bộ |
| 3 | Máy in: 01 cái |
| 4 | Máy tính: 01 bộ |
| 5 | Bộ lưu điện ≥ 2 KVA: 01 bộ |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy chính |
|  | Chủng loại: Máy phân tích huyết học phân tích tối thiểu ≥ 18 thông số, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thông số báo cáo tối thiểu có: NRBC#, NRBC%, WBC, LYMPH#, LYMPH%, NEU, NEU%, EOS, EOS%, BAS, BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, PLT-I, PCT… |
|  | Xác định các thành phần bạch cầu bằng phương pháp kết hợp giữa công nghệ đo quang và trở kháng hoặc đo laser hoặc tương đương |
|  | Đo bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu bằng phương pháp trở kháng hoặc tương đương |
|  | Đo Hemoglobin bằng phương pháp đo quang hoặc tương đương |
|  | Dải đo: |
|  | + WBC: ≤ 0,20 - ≥ 100,00 x 103 tế bào/µL |
|  | + RBC: ≤ 0,20 - ≥ 8,00 x 106 tế bào/µL |
|  | + Hgb: ≤ 0,20 tới ≥ 25,00 g/dL |
|  | + MCV: ≤ 50,0 - ≥ 150,0 fL |
|  | + Plt: ≤ 7,0 - ≥ 1490,0 x 103 tế bào/µL |
|  | Độ lặp lại: |
|  | WBC tại (5,00-7,00) x (103 tế bào/ µL) hoặc rộng hơn: ≤ 4,0% CV |
|  | WBC tại (7,0-100,0) x (103 tế bào/ µL) hoặc rộng hơn: ≤ 3,0% CV |
|  | RBC tại (4,0 - 6,0) x (106 tế bào/µL) hoặc rộng hơn: ≤ 2,0% CV |
|  | HGB: ≤ 2,0% CV |
|  | MCV trong khoảng 50 - 150 fL: ≤ 1,5% CV |
|  | Plt tại (100 - 500) x (103 tế bào/µL) hoặc rộng hơn: ≤ 7,5% CV |
|  | - Tỷ lệ nhiễm chéo |
|  | WBC : ≤ 3,0% |
|  | RBC : ≤ 2,0% |
|  | HGB : ≤ 2,0% |
|  | PLT : ≤ 5,0 % |
|  | Thể tích mẫu xét nghiệm: ≤ 90 µL đối với máu toàn phần |
|  | Tốc độ xét nghiệm: ≥ 110 mẫu /giờ |
|  | Có bộ nạp mẫu tự động, có khả năng nạp mẫu liên tục, số lượng ≥ 50 mẫu |
|  | Lưu trữ kết quả bệnh nhân trên máy ≥ 10.000 kết quả bao gồm đồ thị, cờ cảnh báo, mã và tin nhắn |
|  | Lưu trữ ≥ 100,000 kết quả hoặc ≥ 300 dữ kiệu đo |
|  | Cổng giao tiếp tối thiểu có: LAN, USB, Ethernet |
|  | Máy tính |
|  | CPU: Intel Core i5 hoặc tốt hơn |
|  | Màn hình LCD ≥ 21 inch |
|  | Độ phân giải tối thiểu: Full HD |
|  | Bàn phím, chuột: Có |
|  | Máy in |
|  | Khổ giấy : A4 |
|  | Tốc độ in : ≥ 12 trang/phút |
|  | Bộ lưu điện |
|  | Chủng loại: online |
|  | Công suất: ≥ 2KVA |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Hệ thống nước RO

| STT | NỘI DUNG ĐỀ XUẤT |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 380V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống nước RO kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Hệ thống lọc nước RO: 01 HT |
|  | Bộ chứa nước đầu nguồn kèm phụ kiện: 01 Bộ |
|  | Van điện từ: 01 cái |
|  | Phao kiểm soát mức nước trong bồn: 01 cái |
| 2 | Bộ tiền xử lý nước: |
|  | Bơm tăng áp bao gồm tủ điện điều khiển cho hệ thống bơm: 02 cái |
|  | Bộ phụ kiện bơm kiểm soát áp lực và điều khiển hoạt động cho máy bơm: 01 bộ |
|  | Bộ lọc thô bao gồm van điều khiển súc rửa tự động: 01 bộ |
|  | Bộ làm mềm nước đôi bao gồm van điều khiển súc rửa tự động, thùng chứa muối: 01 bộ |
|  | Bộ lọc chứa than hoạt tính bao gồm van điều khiển súc rửa tự động: 02 bộ |
|  | Bộ lọc tinh (phân tử): 02 bộ |
|  | Phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh cho bộ tiền xử lý nước: 01 gói |
| 3 | Máy sản xuất nước RO: 01 máy |
| 4 | Máy gia nhiệt khử khuẩn đường ống: 01 Máy |
| 5 | Hệ thống đường ống cấp nước tuần hoàn cho ≥ 30 máy thận: 01 HT |
| 6 | Hệ thống đường ống thoát nước thải cho ≥ 30 máy thận: 01 HT |
| 7 | Phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh cho toàn bộ hệ thống: 01 gói |
| 8 | Bảng vẽ lưu đồ hệ thống máy RO: 01 bộ |
| 9 | Huấn luyện vận hành hệ thống: 01 gói |
| 10 | Xét nghiệm nước RO lần đầu, đạt theo tiêu chuẩn ISO 23500-3 (ISO13959: 2014) hoặc tương đương, chất lượng nước dùng để điều trị thận nhân tạo: 01 gói |
| 11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Bồn chứa nước đầu nguồn: |
|  | Hệ thống lọc nước RO, công suất: 2.000lít/giờ |
|  | Hệ thống lọc RO đảm bảo tương thích, cung cấp, vận hành được cho 30 máy thận |
|  | Dung tích bồn ≥ 3.000 lít |
|  | Bồn chứa nước dân dụng, chất liệu Inox SUS304 |
|  | Ống xem mực nước: ống nhựa PVC trong suốt, chịu được va đập, có thể tháo rời |
|  | Phao điện và van điện từ điều khiển nước cấp vào bồn |
| 2 | Bộ tiền xử lý nước (đồng bộ với Hệ thống chính): |
|  | Công suất xử lý nước: ≥ 2000 lít/ giờ |
| 2.1 | Bơm tăng áp cho bộ tiền lọc: |
|  | Đạt tiêu chuẩn IE3 hoặc tốt hơn |
|  | Điều khiển và kiểm soát hoạt động bằng vi xử lý |
|  | Có ≥ 2 bơm trục đứng |
|  | Thiết kế hệ thống bơm không có khoảng nước đọng |
|  | Các bơm được điều khiển vận hành luân phiên tự động hoặc tốt hơn |
|  | Bơm ly tâm, đa tầng cánh, vật liệu tiếp xúc với nước được làm bằng chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương |
|  | Có bảo vệ chạy khô (chạy thiếu nước), bảo vệ quá nhiệt. Bảo vệ quá tải dòng điện cho motor các bơm |
|  | Tự động quản lý áp lực nước ở chế độ vận hành một bơm / hai bơm hoạt động đồng thời. |
|  | Màn hình LCD hiển thị cảm ứng các thông số vận hành, các cảnh báo và báo động |
|  | Đèn báo các trạng thái vận hành của hệ thống bơm. |
|  | Có cơ chế vận hành khẩn cấp trong trường hợp bộ điều khiển điện tử xảy ra lỗi. |
|  | Có chế độ vận hành bằng tay, kiểm tra vận hành của mỗi bơm. |
|  | Tự động chuyển đổi hoạt động của bơm khi bơm đang vận hành xảy ra lỗi, báo động. |
|  | Có chức năng giám sát và báo động, ghi nhận chi tiết mã lỗi, hệ thống tự động phục hồi trạng thái vận hành trước đó sau khi nguyên nhân báo động được loại trừ. |
|  | Có các van khóa nước và van 1 chiều ở ngõ cấp nước ra của bơm. |
|  | Chế độ vận hành: Hoạt động liên tục |
|  | Áp lực nước cấp vào bơm: ≤ 1 đến ≥ 6 bar |
|  | Nhiệt độ nước cấp: ≤ 10C đến ≥ 400C |
|  | Nhiệt độ vận hành: tối đa ≥ 600C |
|  | Khoảng áp lực vận hành: ≤ 1 bar - ≥ 6 bar (có thể điều chỉnh) |
|  | Công suất điện: 01 bơm hoạt động 2.2 kW, 02 bơm hoạt động cùng lúc 4.4 kW |
|  | Bảo vệ quá dòng điện: ngắt mạch 3 x 16A loại C hoặc tốt hơn |
|  | Phân loại bảo vệ chống điện giật: bảo vệ loại 1 hoặc tốt hơn |
|  | Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn về điện: EN 60601-1 hoặc tốt hơn |
|  | Mức độ bảo vệ chống xâm nhập chất lỏng: IPX1 hoặc tốt hơn |
|  | Tủ điện điều khiển cho hệ thống bơm của bộ tiền xử lý hoặc mạch điều khiển được tích hợp trên bơm: |
|  | - Vỏ tủ điện bằng nhựa, thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương |
|  | - Chức năng điều khiển hoạt động của các bơm tăng áp cho hệ thống tiền xử lý. |
|  | - Có đèn báo trạng thái về các tình huống hoạt động của hệ thống. |
|  | Khung máy gia cường cho hệ thống bơm của bộ tiền xử lý: |
|  | - Vật liệu đế bằng nhựa |
|  | - Khung bằng Inox SUS304 hoặc tương đương |
|  | - Chân đế chống rung. |
| 2.2 | Bộ phụ kiện kiểm soát áp lực và điều khiển hoạt động cho máy bơm. |
|  | Cảm biến kiểm soát áp lực để điều khiển vận hành cho máy bơm. |
|  | Bộ phụ kiện điều khiển vận hành giữa bồn chứa nước và máy bơm Bảo vệ bơm tránh vận hành khi thiếu nước cấp vào bơm. |
|  | Lưu trữ các thông số vận hành đã lập trình ngay cả khi mất điện ≥ 24 giờ. |
|  | Nhiệt độ nước cấp: ≤ 40C đến ≥ 400C. |
|  | Áp lực nước cấp: ≤ 2 bar đến ≥ 6 bar. |
|  | Khoảng pH làm việc: ≤ 6 đến ≥ 10. |
| 2.3 | Bộ lọc thô: |
|  | Loại bỏ các phân tử thô. |
|  | Vật liệu bình lọc: FRP hoặc tương đương, vỏ ngăn ánh sáng vào bên trong bộ lọc. |
|  | Kích thước bình lọc: Đường kính x Chiều cao: 21 inch x 62 inch (±5%) |
|  | Vật liệu lọc: Sỏi đỡ, cát thạch anh, cát mangan hoặc Cao khoáng hợp chất nhôm cao cấp hoặc tương đương |
|  | Vật liệu lọc trong bình lọc: ≥ 170 lít |
|  | Sỏi đỡ ≥ 70 lít, Cát Thạch Anh ≥ 50 lít, Cát Mangan ≥ 50 lít hoặc cao khoáng hợp chất nhôm. |
|  | Van tự động điều khiển vận hành cho bộ lọc. |
|  | Điều khiển vận hành, súc rửa bộ lọc bằng điện tử. |
|  | Bộ van tự động điều khiển có màn hình LCD hiển thị, giám sát các thông số vận hành và lập trình. |
|  | Có thể lập trình thời gian cho chu kỳ vận hành súc rửa ngược. |
|  | Giám sát chu trình rửa ngược bằng cảm biến quang học hoặc tương đương. |
|  | Lưu trữ các thông số vận hành đã lập trình ngay cả khi mất điện ≥24 giờ. |
|  | Chế độ hoạt động: Lọc, súc rửa ngược và rửa nhanh. |
|  | Đồng hồ đo áp lực nước trước và sau bộ lọc. |
|  | Van lấy mẫu nước sau bộ lọc thô. |
| 2.4 | Bộ lọc làm mềm nước: |
|  | Chức năng làm mềm nước bằng phương pháp trao đổi ion, loại bỏ các ion nước cứng Ca2+, Mg2+. |
|  | Vật liệu bình lọc: FRP hoặc tương đương, vỏ ngăn ánh sáng vào bên trong bộ lọc. |
|  | Kích thước bình lọc: Đường kính x Chiều cao: 21 inch x 62 inch (±5%) |
|  | Vật liệu lọc: thành phần ít nhất gồm hạt nhựa trao đổi ion hoặc tương đương: |
|  | Vật liệu lọc trong bình lọc: ≥ 170 lít |
|  | Hạt nhựa trao đổi ion ≥ 100 lít |
|  | Van tự động điều khiển vận hành cho bộ lọc. |
|  | Điều khiển vận hành, súc rửa bộ lọc bằng điện tử. |
|  | Bộ van tự động điều khiển có màn hình LCD hiển thị, giám sát các thông số vận hành và lập trình. |
|  | Có thể lập trình thời gian cho chu kỳ vận hành súc rửa ngược. |
|  | Giám sát chu trình rửa ngược bằng cảm biến quang học hoặc tương đương. |
|  | Lưu trữ các thông số vận hành đã lập trình ngay cả khi mất điện ≥24 giờ. |
|  | Chế độ hoạt động: Lọc, súc rửa ngược và rửa nhanh. |
|  | Đồng hồ đo áp lực nước trước và sau bộ lọc. |
|  | Van lấy mẫu nước sau bộ lọc thô. |
|  | Trang bị thùng chứa muối tái sinh cho bộ làm mềm nước. |
| 2.5 | Bộ lọc than hoạt tính: |
|  | Loại bỏ Chlorine, Chloramine và các tạp chất hữu cơ trong nước. |
|  | Vật liệu bình lọc: FRP hoặc tương đương, vỏ ngăn ánh sáng vào bên trong bộ lọc. |
|  | Kích thước bình lọc: Đường kính x Chiều cao: 21 inch x 62 inch (±5%) |
|  | Vật liệu lọc trong bình lọc: ≥ 170 lít bao gồm: |
|  | - Sỏi đỡ ≥ 70 lít, |
|  | - Than hoạt tính ≥ 100 lít |
|  | Thiết kế 2 bộ lọc than hoạt tính ghép nối tiếp nhau. |
|  | Có van tự động điều khiển vận hành cho bộ lọc . |
|  | Điều khiển vận hành, súc rửa bộ lọc bằng van tự động điện tử. |
|  | Bộ van tự động điều khiển có màn hình LCD hiển thị, giám giát các thông số vận hành và lập trình. |
|  | Có thể lập trình thời gian cho chu kỳ vận hành súc rửa ngược. |
|  | Giám sát chu trình rửa ngược chính xác bằng cảm biến quang học. |
|  | Chế độ hoạt động: Lọc, súc rửa ngược và rửa nhanh. |
|  | Trang bị van vòng qua bộ lọc than thứ nhất. |
|  | Van lấy mẫu nước sau bộ lọc than. |
|  | Đồng hồ đo áp lực nước trước và sau bộ lọc. |
| 2.6 | Bộ lọc tinh |
|  | Chức năng: lọc các phân tử thô |
|  | Bộ lọc tinh bao gồm 2 bộ lọc ghép nối tiếp. + Bộ lọc tinh thứ nhất chứa lõi lọc có kích thước thẩm thấu 5µm. + Bộ lọc tinh thứ hai chứa lõi lọc có kích thước thẩm thấu 1µm. |
|  | Vật liệu bình lọc: Inox SUS304 hoặc Nhựa hoặc tương đương |
|  | Kích thước lõi lọc: 20 inch (±5%) |
|  | Kích thước lỗ lọc: |
|  | + Bộ lọc tinh thứ nhất, lỗ lọc: 5µm (±5%) |
|  | + Bộ lọc tinh thứ hai, lỗ lọc: 1µm (±5%) |
|  | Van vòng qua bộ lọc |
|  | Có đồng hồ chỉ báo áp lực trước và sau bộ lọc. |
|  | Có van lấy mẩu nước. |
| 2.7 | Phụ kiện lắp đặt: |
|  | Các ống nhựa PVC hoặc PVDF hoặc PEXA hoặc FDA hoặc tương đương kết nối giữa các thiết bị, bộ lọc. Các ống dây có thể tháo ráp được. |
|  | Van lấy mẫu nước, đồng hồ theo dõi áp lực nước. |
|  | Hệ thống ống nhựa PVC hoặc tương đương để thoát nước thải, cổng thải thiết kế thải cách ly, chống nhiễm ngược từ hệ thống đường thải, có thể tháo ráp được. |
|  | Đinh, vít, nẹp, đai giữ ống, … |
| 3 | Máy sản xuất nước RO: |
| 3.1 | Tính năng chung |
|  | Cấp nước trực tiếp đến các máy thận |
|  | Các chương trình vận hành: chế độ chờ, chế độ sản xuất nước RO, chế độ rửa, chế độ tẩy rửa, chế độ vận hành khẩn cấp, chế độ tiệt trùng bằng nhiệt. |
|  | Hệ thống máy đạt tiêu chuẩn thiết bị y tế và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 23500 hoặc tương đương |
|  | Có van lấy mẫu nước thành phẩm |
|  | Có thùng chứa nước đã được làm mềm dung tích ≥ 20 lít đặt trước bơm cao áp |
|  | Có màn hình hiển thị các trang cài đặt, các thông số hoạt động và các thông báo lỗi. |
|  | Điều khiển và kiểm soát bằng bộ vi xử lý. |
|  | Lập trình chi tiết thời gian cho chương trình rửa / tẩy trùng cho hệ thống |
|  | Trang bị cảm biến phát hiện rò rỉ nước tại khối RO. |
|  | Bảng đèn chỉ báo trạng thái hoạt động |
|  | Điều khiển hoạt động: Chế độ tự động và điều khiển bằng tay. |
|  | Máy có chức năng hoạt động cấp nước RO ở chế độ khẩn cấp. |
|  | Chương trình tẩy rửa bán tự động hoặc tốt hơn |
|  | Máy hiển thị thông báo lỗi và lưu lại tất cả nội dung các báo động với chi tiết ngày, giờ. |
|  | Báo động được thể hiện bằng âm thanh và đèn báo. |
|  | Tính năng tiết kiệm nước, kiểm soát nồng độ nước loại thải tùy thuộc hiệu suất cài đặt. |
| 3.2 | Giám sát báo động: |
|  | Thông số trên màn hình theo dõi: |
|  | - Độ dẫn điện của nước RO. |
|  | - Nhiệt độ của nước RO |
|  | - Độ dẫn điện của nước mềm trước màng RO. |
|  | - Nhiệt độ của nước nước mềm trước màng RO. |
|  | - Lưu lượng nước RO |
|  | - Giá trị % loại thải của màng RO. |
|  | - Áp lực trên màng RO. |
|  | Độ dẫn điện nước loại thải: |
|  | - Chức năng giám sát và báo động: |
|  | - Độ dẫn điện nước RO tối đa. |
|  | - Nhiệt độ nước RO tối đa. |
|  | - Độ dẫn điện nước cấp vào máy tối đa. |
|  | - Nhiệt độ nước cấp vào máy tối đa. |
| 3.3 | Thông số kỹ thuật: |
|  | Công suất nước RO ≥ 2800 lít/giờ |
|  | Hiệu suất hoạt động: ≥75% |
|  | Độ ồn trong chế độ vận hành ở khoảng cách 0.5 mét: ≤ 80 dB |
|  | Áp lực nước cấp vào màng: ≥ 25 bar |
|  | Áp lực cấp nước RO: ≥ 6 bar |
|  | Bơm cao áp: Bộ phận đầu bơm tiếp xúc với nước làm bằng thép không gỉ |
|  | Đầu cắm kết nối nguồn điện: dạng CEE hoặc tương đương |
|  | - Các tiêu chuẩn an toàn về điện: |
|  | - Đáp ứng theo các tiêu chuẩn EN 60601-1:2006, IEC 60601-1:2005 hoặc tương đương |
|  | - Phân loại nhóm IP: 54 hoặc tương đương |
|  | - Tỷ lệ loại bỏ ion qua màng RO |
|  | Các điều kiện vận hành: |
|  | - Độ cứng nước cấp: ≤ 1 0dH |
|  | - Hàm lượng sắt: ≤ 0,1 mg/L |
|  | - Hàm lượng Magan: ≤ 0,01 mg/L |
|  | - Chloride: ≤ 250 mg/L |
|  | - Silicate: ≤ 10 mg/L |
|  | - Chlorine tổng: 0 mg/L |
|  | - Độ dẫn điện: ≤ 1000 µS/cm at 20 °C |
|  | - pH: ≤ 5.0 đến ≥ 9.5 |
|  | - SDI: ≤ 5 |
|  | - Nhiệt độ nước cấp: ≤ 6oC đến ≥ 30oC |
|  | - Áp lực nước cấp vào máy RO: ≤ 2.5 bar đến ≥ 6 bar |
|  | Các cổng kết nối ngoại vi: |
|  | - Cổng mạng LAN, cổng RJ 45 hoặc tương đương |
|  | - Cổng RS 232 hoặc tương đương |
| 4 | Thiết bị tiệt trùng nhiệt: |
|  | Máy đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn chất lượng nước dùng cho lọc máu của ISO 23500-1; ISO 23500-2; ISO 23500-3 hoặc tương đương |
|  | Chức năng tiệt trùng bằng nhiệt cho hệ thống đường ống cấp nước RO. |
|  | Thiết bị tiệt trùng nhiệt là thiết bị mở rộng và hoạt động đồng bộ với máy RO. |
|  | Chương trình tiệt trùng bằng nhiệt dựa trên khái niệm A0 theo tiêu chuẩn ISO 15883 hoặc tương đương. |
|  | Chức năng hoạt động: chương trình tiệt trùng nhiệt có thể được kích hoạt bằng tay hoặc cài đặt kích hoạt tự động. |
|  | Có chức năng ghi nhớ các sự kiện lỗi. |
|  | Công suất đun nóng toàn bộ ≥ 28 kVA |
|  | Có chức năng giám sát rò rỉ nước trong chu trình đun nhiệt. |
|  | Có thể cài đặt chi tiết cho từng chu trình tiệt trùng nhiệt. |
|  | Áp lực cấp nước tối đa: ≥ 6 bar |
|  | Công suất nhiệt: ≥ 28 kVA |
|  | Đầu cắm kết nối nguồn điện: dạng CEE hoặc tương đương |
| 5 | Hệ thống ống cấp nước RO trực tiếp và thoát nước thải từ các máy thận: |
| 5.1 | Hệ thống đường ống phân phối nước RO đến ≥ 30 máy thận: |
|  | Chất liệu ống: PE-Xa hoặc PVDF hoặc FDA hoặc tương đương |
|  | Đường kính ống: 32 mm (±5%) |
|  | Chiều dài ống cấp tối đa: 200 m (±5%). |
|  | Số vòng tuần hoàn cấp nước: ≥1 vòng |
|  | Các van khóa và cổng cấp nước cho ≥ 55 máy thận, chất liệu Inox 304 hoặc tương đương. |
|  | Ống được bọc trong lớp bảo ổn cách nhiệt hoặc tương đương. |
| 5.2 | Hệ thống đường ống thoát nước thải cho ≥ 30 máy thận. |
|  | Chất liệu ống: uPVC hoặc tương đương |
|  | Đường kính ống chính: 60 mm (±5%) |
|  | Chiều dài ống: 100 m (±5%) |
|  | Cổng thiết kế thải cách ly, chống nhiễm ngược từ hệ thống đường thải. |
|  | Cổng kết nối ống thoát nước thải, chất liệu Inox hoặc tương đương. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |
| 3 | Hệ thống đồng bộ chính hãng. |

- Máy ép túi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Xuất xứ máy chính: Thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu EU hoặc G20 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy ép túi kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Cuộn túi ép: 01 cuộn |
| 2 | Tấm kê trước có con lăn đỡ túi ép: 01 bộ |
| 3 | Giá treo túi ép: 01 bộ |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Loại máy đóng túi được điều khiển bằng bộ vi xử lý |
|  | Có đầy đủ chức năng cắt, hàn túi. |
|  | Kích thước mép hàn: từ 0 đến ≥ 35 mm |
|  | Chiều rộng của đường hàn: ≥ 12 mm |
|  | Tốc độ ép túi: ≥ 10m/ phút |
|  | Màn hình hiển thị LCD cảm ứng hoặc tương đương |
|  | Công suất: ≥ 160W |
|  | Nhiệt độ hàn tối đa: ≥ 220 độ C |
|  | Nhiệt độ hiển thị: ℃/ºF |
|  | Có chức năng in hạn sử dụng trên túi. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy sấy đồ vải

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy sấy đồ vải kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Số cửa: ≥2 |
|  | Thể tích lồng sấy: ≥ 1000 lít |
|  | Đường kính lồng sấy: ≥ 1100 mm |
|  | Đường kính cửa: ≥ 680 mm |
|  | Năng suất sấy: ≥ 55kg/ giờ |
|  | Lượng hơi ẩm bốc ra: ≤ 660 L/giờ |
|  | Công suất motor lồng sấy: ≥ 1.5 HP |
|  | Công suất điện trở đốt nóng: ≥ 60 Kw |
|  | Công suất quạt hút: ≥ 1.1 Kw |
|  | Sử dụng điều khiển bằng vi xử lý |
|  | Có màn hình cảm ứng |
|  | Tùy chọn nhiều loại ngôn ngữ khác nhau |
|  | Độ ồn: ≤ 67dB |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy sấy dụng cụ đồ nhựa

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy sấy dụng cụ đồ nhựa kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Đầu nối dây: ≥ 25 đầu |
| 2 | Bộ kết nối dây: ≥ 25 cái |
| 3 | Khay inox: ≥ 08 cái |
| 4 | Rổ nhựa: ≥ 10 cái |
| 5 | Lọc HEPA 99.97% hạt 0.3 micron tích hợp: 01 bộ |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Công dụng: làm khô các dụng cụ không chịu nhiệt |
|  | Bộ điều khiển vi xử lý |
|  | Bảng điều khiển hiển thị chương trình sấy, thời gian sấy, nhiệt độ sấy, thời gian làm mát |
|  | Thể tích buồng sấy: ≥ 700 lít |
|  | Nhiệt độ sấy: ≥ 60°C, có thể cài đặt được |
|  | Thời gian sấy có thể điều chỉnh. |
|  | Tự động ngắt nguồn điện khi có sự cố |
|  | Hệ thống đèn chiếu sáng bên trong |
|  | Chất liệu: inox 304 hoặc tốt hơn |
|  | Có bánh xe đẩy giúp dễ dàng khi di chuyển và có khóa khi đặt cố định. |
|  | Lớp cách nhiệt: ≥ 1 |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy cất nước hai lần cất

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220/380V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 hoặc Châu Âu. |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy cất nước hai lần kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bình đun, bình ngưng tụ: 01 bộ |
| 2 | Bộ cảm biến dòng: 01 bộ |
| 3 | Bình kiểm soát mực nước: 01 cái |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Công suất cất nước: ≥ 4 lít/giờ |
|  | Độ dẫn điện: ≤ 1.0 – ≥ 1.2 µS/cm |
|  | Nguồn nước cung cấp vào: ≥ 1 lít/phút |
|  | Công suất tiêu thụ: ≤ 7kW |
|  | Tự động tắt nguồn khi xảy ra sự cố |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy đo điện cơ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ (máy chính): Thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm G7, Châu Âu |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo điện cơ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bộ khuếch đại: 01 bộ |
| 2 | Màn hình: 01 cái |
| 3 | Bộ máy tính: 01 bộ |
| 4 | Tay cầm: 01 cái |
| 5 | Dụng cụ kích thích cầm tay: 01 cái |
| 6 | Bộ kit phụ kiện: 01 bộ |
| 7 | Kính kích thích ánh sáng: 01 cái |
| 8 | Bộ kích thích âm: 01 bộ |
| 9 | Máy biến áp cách ly di động: 01 cái |
| 10 | Bộ phần mềm: 01 bộ |
| 11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Số kênh đo: ≥ 2 kênh. Có thể nâng cấp ≥ 4 kênh |
|  | Tích hợp mô phỏng cho âm thanh và hình ảnh trong đo EP hoặc tương đương |
|  | Tích hợp ≥5 kênh điện cực mô phỏng. |
|  | Màn hình hiển thị: ≥ 22 inch |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Bóng phát tia X các loại (dùng cho máy CT 16 lát cắt)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn cung cấp: 380V, 50 Hz |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 5 | Tương thích với thiết bị sẵn có của đơn vị sử dụng (Hệ thống chụp cắt lớp - Model: Brightspeed – Hãng GE) |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bóng phát tia X (dùng cho máy CT 16 lát cắt) kèm phụ kiện bao gồm: |
| 1 | Bóng phát tia X: 01 cái |
| 2 | Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
| 3 | Tài liệu khuyến cáo sử dụng bóng phát tia (tiếng Anh hoặc tiếng Việt): 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Công suất bóng ≥ 50 kW |
|  | Thiết kế đĩa anode ≥ 200mm |
|  | Góc target: ≤ 10 độ |
|  | Tốc độ quay: ≥ 8400 rpm |
|  | Khả năng trữ nhiệt anode: ≥ 6300 KHU |
|  | Khả năng chịu nhiệt của bóng: ≥ 5.500 kHU |
|  | Điện áp tối đa ≥ 140kVp |
|  | Số tiêu điểm: ≥ 2 tiêu điểm: |
|  | + Tiêu điểm nhỏ: ≤0.7 x 0.6 (IEC336/93) |
|  | + Tiêu điểm lớn: ≥0.9 x 0.9 (IEC336/93) |
|  | Khả năng tản nhiệt: |
|  | + Anode: ≥ 840 kHU/phút |
|  | + Bóng (liên tục): ≥ 300 kHU/phút |
|  | + Lọc tia tương đương ≥ 0.30 mm Al |
|  | + Vỏ chống sốc được làm bằng nhôm hoặc tương đương - giảm rò rỉ bức xạ |
|  | + Có bộ trao đổi nhiệt và quạt làm mát |
|  | + Có công tắc/ cảm biến an toàn áp suất dầu bên trong bóng |
|  | + Có công tắc/ cảm biến nhiệt để kiểm soát nguồn nhiệt trong bóng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại nơi sử dụng theo yêu cầu. |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 06 tháng hoặc ≥3.000 ca (tùy điều kiện nào đến trước) kể từ ngày ký nghiệm thu đưa vào sử dụng. |
| 3 | Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất. |
| 4 | Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo thực hiện việc thay thế lắp đặt bóng. |
| 5 | Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp tại Việt Nam |

- Buồng oxy cao áp

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Buồng oxy cao áp kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Thân bồn oxy: 01 chiếc |
| 2 | Máy nén khí và làm lạnh, hút ẩm: 01 bộ |
| 3 | Bộ điều khiển: 01 bộ |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Thân bồn oxy |
|  | Chất liệu: thép mạ kẽm hoặc tương đương |
|  | Buồng oxy dạng hình tròn |
|  | Áp suất tối đa: ≥ 1.5 ATA |
|  | Cửa trong suốt cho phép bệnh nhân được quan sát từ bên ngoài buồng |
|  | Điện thoại liên lạc 2 chiều: Có |
|  | Máy nén khí và làm lạnh, hút ấm |
|  | Công suất làm mát: ≥ 200W |
|  | Bộ lọc không khí: màng lọc kép ≤ 5µm |
|  | Máy nén khí: |
|  | - Loại không dầu |
|  | - Công suất motor: ≥ 0.25HP |
|  | - Lưu lượng khí: ≥ 120 lít/phút |
|  | Bộ điều khiển: |
|  | Bảng điều khiển: Có |
|  | Áp suất có thể điều chỉnh được |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy siêu âm điều trị

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm điều trị kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Màn hình: 01 cái |
| 2 | Đầu phát siêu âm: 02 cái |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Màn hình cảm ứng: có |
|  | Chế độ hoạt động: chế độ liên tục (CW) và chế độ xung |
|  | Tần số: 1/3MHz |
|  | Mật độ công suất tối đa: ≥ 3 W/cm2 |
|  | Chu kỳ làm việc từ ≤ 10% - ≥ 100% |
|  | Số kênh cắm đầu dò siêu âm: ≥ 2 |
|  | Đầu điều trị tần số kép |
|  | Kích cỡ đầu phát siêu âm, tối thiểu có: ≥ 4cm2 |
|  | Cài đặt chương trình trị liệu hoặc chương trình trị liệu mẫu: Có |
|  | Lưu trữ: Có thể lưu chương trình trong máy |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy kéo giãn cột sống

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy kéo giãn cột sống kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bút cảm ứng: 01 cái |
| 2 | Thiết bị/Công tắc dừng khẩn cấp: 01 cái |
| 3 | Dây đai vùng ngực: 01 cái |
| 4 | Dây đai vùng lưng: 01 cái |
| 5 | Dây đai kéo cổ: 01 cái |
| 6 | Thanh gá lắp dùng trong kéo cổ: 01 cái |
| 7 | Bàn nâng hạ bằng điện: 01 cái |
| 8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Phương thức kéo, tối thiểu có: ≥ 3 phương thức |
|  | Màn hình cảm ứng: kích thước ≥ 4.3 inches |
|  | Đầu kéo giãn: |
|  | Lực kéo: ≤ 2 - ≥ 90 kg |
|  | Thời gian điều trị: ≤ 1:00- ≥ 99 phút |
|  | Thời gian giữ / thời gian nghỉ: ≤ 1 – ≥ 99 giây |
|  | Tốc độ kéo: ≥ 4kg/s |
|  | Góc kéo điều chỉnh được |
|  | Giường kéo giãn: |
|  | Điều chỉnh chiều cao giường: ≤ 55 - ≥ 90 cm |
|  | Khúc đầu giường có thể điều chỉnh góc nghiêng tối đa ≥ 55° |
|  | Tải trọng: ≥ 150kg |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Máy xung điện 2 kênh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy xung điện 2 kênh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Ứng dụng: sử dụng cho các phương pháp điều trị giúp giảm đau lưng, đau cổ vai, đau cơ, đau thần kinh ngoại vi, đau khớp, đau do chấn thương… |
|  | Máy điện xung đa năng ≥ 2 kênh độc lập |
|  | Màn hình cảm ứng LCD hoặc tương đương |
|  | Độ phân giải: ≥ 320 x 240 pixel |
|  | Có thể cài đặt chế độ (điện trị liệu): |
|  | - Dòng điện không đổi (CC) |
|  | - Điện áp không đổi (CV) |
|  | Có ≥ 20 dòng điện/ dạng sóng |
|  | Dòng ngõ ra tối đa: ≥ 100 mA |
|  | Điện áp ngõ ra tối đa: ≥ 100 V |
|  | Chương trình trị liệu mẫu: Có |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Tủ lưu giữ xác

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp: 220V ± ≤10%, 50/60 Hz |
| 3 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| 4 | Xuất xứ máy chính: Thuộc trong các quốc gia thuộc nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu EU hoặc G20 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Tủ lưu giữ xác kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bánh xe di chuyển: 01 bộ |
| 2 | Hệ thống khóa an toàn: 01 hệ thống |
| 3 | Đèn chiếu sáng bên trong: 01 hệ thống |
| 4 | Khay chứa xác: ≥ 02 cái |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Có khả năng điều chỉnh nhiệt độ ≤ -5 oC |
|  | Sức chứa: ≥ 2 cơ thể |
|  | Cấu trúc và cách nhiệt thép không gỉ 18/10 AISI 304 hoặc tương đương bên trong và bên ngoài |
|  | Lớp cách nhiệt dày: ≥ 50mm |
|  | Bánh xe có phanh |
|  | Công suất làm lạnh: ≥ 600W |
|  | Cửa: ≥02 cửa |
|  | Khóa: có khóa tránh sự truy cập trái phép |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Giường bệnh nhân các loại (1-3 tay quay)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Giường bệnh nhân các loại (1-3 tay quay) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Khung giường và 4 bánh xe có khóa: 01 bộ |
| 2 | Tay quay điều khiển cuối giường: 03 bộ |
| 3 | Tấm đầu giường và tấm chắn chân: 02 cái |
| 4 | Lan can tay vịn: 02 cái |
| 5 | Cọc truyền dịch: 01 cái |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Phương thức chuyển động: 3 tay quay |
|  | Khung giường làm bằng sắt, được sơn tĩnh điện hoặc tương đương |
|  | + Mặt giường làm bằng sắt |
|  | Tấm đầu giường và tấm chắn chân được làm bằng nhựa ABS hoặc tương đương |
|  | + Có thể tháo lắp bằng tay |
|  | Lan cam thành chẵn 2 bên giường |
|  | Kích thước bánh xe: ≥ 125mm |
|  | Kích thước giường: ≥ 2000 x 900mm |
|  | Tải trọng: ≥ 150kg |
|  | Cơ cấu nâng hạ giường |
|  | +) Chiều cao: ≤ 500 - ≥ 640 mm |
|  | +) Góc nâng phần đầu tối đa: ≥ 65 độ |
|  | +) Góc nâng phần chân tối đa: ≥ 30 độ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |

- Bộ đặt nội khí quản có camera

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Môi trường hoạt động: |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥30°C |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥70% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bộ đặt nội khí quản có camera kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Cán tay cầm có camera: 01 cái |
| 2 | Màn hình hiển thị: 01 cái |
| 3 | Lưỡi cong số 2, 3, 4: 01 bộ |
| 4 | Pin sạc: 01 bộ |
| 5 | Dây cáp: 01 cái |
| 6 | Túi đựng: 01 cái |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Lưỡi cong: ≥ 3 lưỡi sử dụng nhiều lần |
|  | Lắp tháo lưỡi nhanh chóng |
|  | Có nút quay nhanh để ghi lại hình ảnh |
|  | Tiết kiệm chi phí với lưỡi có thể tái sử dụng lên đến ≥ 1000 lần |
|  | Có thể xem video xoay ≥ 180o |
|  | Màn hình |
|  | Kích thước: ≥ 3.5 inch |
|  | Màn hình LCD hoặc tương đương |
|  | Độ phân giải: ≥ 640*480 RGB |
|  | Tỉ lệ khung hình: ≥ 4:3 |
|  | Tốc độ làm tươi màn hình: ≥ 30 fps |
|  | Ánh sáng: LED |
|  | Camera |
|  | Độ phân giải: ≥ 2 Mega Pixel |
|  | Trường nhìn: ≥ 66 độ |
|  | Cường độ chiếu sáng: ≥ 800 Lux |
|  | Pin |
|  | Loại pin: Pin sạc lithium hoặc tương đương |
|  | Thời gian sử dụng: ≥ 120 phút |
|  | Điện áp: ≥ 3.7V |
|  | Dung lượng pin: ≥ 3200 mAh |
|  | Số lần sạc: ≥ 300 lần |
|  | Thời gian sạc: ≤ 8 tiếng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại đơn vị sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua. Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất |