## PHỤ LỤC I

DANH MỤC VÀ SỐ LƯỢNG

| STT | Tên danh mục | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống kiểm chuẩn QA & QC | Hệ thống | 1 |
|  | Dao lấy da và hệ thống đục mắt lỗ | Cái | 1 |
|  | Dao mổ điện cao tần | Cái | 16 |
|  | Máy hạ thân nhiệt bề mặt | Cái | 3 |
|  | Máy thận nhân tạo | Máy | 2 |
|  | Máy theo dõi huyết động ít xâm lấn | Cái | 1 |
|  | Hệ thống máy chẩn đoán dị ứng các loại thuốc | Hệ thống | 2 |
|  | Hệ thống máy hóa phát quang | Hệ thống | 2 |
|  | Hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử | Cái | 1 |
|  | Bộ bàn Ghế khám tai mũi họng | Bộ | 1 |
|  | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc | Cái | 1 |
|  | Máy theo dõi năng lượng chuyển hóa gián tiếp | Máy | 2 |

## PHỤ LỤC II

CẤU HÌNH TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

## 1. Hệ thống kiểm chuẩn QA & QC

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống kiểm chuẩn QA & QC kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bộ đo liều tương đối: 01 bộ |
|  | - Bộ điều khiển với đầu đo điện kế: 01 bộ |
|  | - Thùng dự trữ nước và máy bơm: 01 bộ |
|  | - Dây cho buồng ion: 03 bộ |
|  | - Buồng ion: 01 bộ |
|  | - Giá đỡ buồng ion: 02 cái |
|  | - Phần mềm điều khiển, thu nhận và phân tích dữ liệu đo liều tương đối: 01 bộ |
| 2 | Bộ đo liều tuyệt đối: 01 bộ |
|  | - Máy đo liều tuyệt đối và phụ kiện: 01 bộ |
|  | - Buồng đo ion hóa: 01 bộ |
|  | - Giá đỡ buồng đo ion hóa đo chùm photon: 01 cái |
|  | - Dây cho buồng ion: 01 bộ |
|  | - Bộ phantom tấm đo liều tuyệt đối kèm theo thùng đựng: 01 bộ |
|  | - Nhiệt kế, áp suất kế: 01 bộ |
|  | - Máy tính (kèm theo hệ điều hành có bản quyền) để cài đặt gói phần mềm đo liều: 01 bộ |
| 3 | Bộ kiểm chuẩn liều cho kế hoạch xạ trị IMRT, VMAT, SRS, SBRT và xạ trị toàn thân |
|  | Hệ thống đánh giá liều lập kế hoạch và liều điều trị 3D phương pháp IMRT, VMAT và xạ trị toàn thân: 01 bộ |
|  | Phần mềm kiểm tra toàn bộ kế hoạch điều trị và bảo đảm chất lượng 3D các phương pháp IMRT, VMAT và xạ trị toàn thân: 01 bộ |
|  | Hệ thống đánh giá liều lập kế hoạch và liều điều trị 3D phương pháp SRS, SBRT: 01 bộ |
|  | Phần mềm kiểm tra toàn bộ kế hoạch điều trị và bảo đảm chất lượng 3D các phương pháp SRS, SBRT: 01 bộ |
| 4 | Bộ máy tính kèm phần mềm (bản quyền): 01 bộ |
| 5 | Các đầu dò và phantom, tối thiểu bao gồm: |
|  | - Đầu dò dạng diode kích thước nhỏ cho các kỹ thuật xạ phẫu: 01 bộ |
|  | - Buồng đo tín hiệu để kiểm chuẩn các kỹ thuật xạ phẫu: 01 bộ |
|  | - Bộ phantom kiểm tra cho toàn hệ thống: 01 bộ |
| 6 | Nhiệt kế, áp suất kế: 01 bộ |
| 7 | Bộ kiểm tra máy và kiểm tra liều hàng ngày |
|  | - Hệ thống kiểm tra máy và liều hàng ngày: 01 bộ |
|  | - Phần mềm kiểm tra máy và liều tia hàng ngày: 01 bộ |
| 8 | Tài liệu kỹ thuật |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, quy trình, vận hành: 02 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Bộ đo liều tương đối: |
|  | Phantom nước có độ dày thành ≥ 13mm |
|  | Dung tích/thể tích: ≥ 172 lít |
|  | Thể tích quét (D x R x C) ≥ 480 x 480 x 410 mm |
| 2 | Bộ đo liều tuyệt đối: |
|  | Màn hình cảm ứng, kích thước ≥ 5 inch |
| 3 | Bộ máy tính kèm phần mềm (bản quyền): 01 bộ |
|  | Bộ xử lý (CPU): Có |
|  | Dung lượng RAM: ≥ 8 GB |
|  | Dung lượng ổ cứng: ≥ 250GB |
|  | Màn hình LCD kích thước ≥ 15.6 inches, |
| 4 | Phần mềm |
| 4.1 | Hệ thống đánh giá cho kế hoạch điều trị: |
|  | - Có chức năng kiểm tra kế hoạch trước khi điều trị và bảo đảm chất lượng 2D và 3D các phương pháp IMRT, VMAT, SRS, SBRT, xạ trị toàn thân |
|  | - Có các giá đỡ đầu dò và đầu đo trong chế độ kiểm tra 3D và điều trị. |
| 4.2 | Phần mềm kèm phantom kiểm tra toàn bộ kế hoạch, điều trị và bảo đảm chất lượng các phương pháp IMRT, VMAT, SRS, SBRT, xạ trị toàn thân trong chế độ 3D |
|  | - Đánh giá chỉ số Gamma hoặc tương đương |
|  | - Có chức năng báo cáo dữ liệu và xuất ra nhiều định dạng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 2. Dao lấy da và hệ thống đục mắt lỗ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Dao lấy da kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân dao: 01 cái |
|  | Pin kèm bộ sạc: 01 bộ |
|  | Hộp đựng khử trùng: 01 bộ |
|  | Lưỡi dao: ≥ 10 cái |
| 2 | Hệ thống đục mắt lỗ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Thân dao (bao gồm tay quay): 01 chiếc |
|  | Hộp đựng khử trùng: 01 bộ |
|  | Bộ thớt đỡ da (các cỡ khác nhau): 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Dao lấy da |
|  | Thân dao |
|  | Thân dao được làm bằng thép không gỉ hoặc hợp kim Titan |
|  | Chiều rộng lát cắt tối đa ≥ 78 mm điều chỉnh được hoặc có kẹp độ rộng dao; có thể điều chỉnh độ dày |
|  | Lưỡi dao được làm bằng thép không gỉ |
|  | Tốc độ cắt tối đa: ≥ 6.000 (vòng/phút hoặc nhát/phút) |
| 2 | Hệ thống đục mắt lỗ |
|  | Thớt đỡ dao được làm bằng chất liệu polypropylene y tế hoặc tương đương hoặc tốt hơn |
|  | Dụng cụ cán da quay tay, vật liệu thép không gỉ hoặc nhôm anode hóa hoặc tương đương |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 3. Dao mổ điện cao tần

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Xuất xứ máy chính: G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Dao mổ điện cao tần kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: Thân máy: 01 cái |
| 2 | Các phụ kiện kèm theo: |
|  | Bàn đạp chân đơn cực/lưỡng cực: 01 bộ |
|  | Tấm điện cực trung tính: ≥ 50 cái |
|  | Cáp nối điện cực: ≥ 01 cái |
|  | Kẹp lưỡng cực: ≥ 01 cái |
|  | Cáp nối kẹp lưỡng cực sử dụng nhiều lần: ≥ 01 cái |
|  | Tay dao cắt đốt, sử dụng 1 lần: ≥ 10 cái |
|  | Xe đẩy máy: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Thiết bị có chức năng phẫu thuật đơn cực và lưỡng cực. |
|  | Màn hình cảm ứng LCD ≥ 6.0 inches |
|  | Có công nghệ cảm ứng mô để theo dõi sự thay đổi của trở kháng mô với tần suất đo ≥ 100.000 lần/ giây (hoặc Hz) và điều chỉnh năng lượng đầu ra |
|  | Có khả năng vận hành đồng thời hai tay dao ở chế độ đơn cực |
|  | Có ≥ 02 cổng nối với tay dao đơn cực, ≥ 01 cổng nối với tay dao lưỡng cực |
|  | Có hệ thống giám sát chất lượng tiếp xúc của tấm điện cực trung tính với bệnh nhân, giảm nguy cơ bỏng (bảo đảm an toàn) |
|  | Thiết bị ngừng cấp năng lượng khi phát hiện trở kháng ≥135 Ohm |
|  | Có tính năng/chế độ tự động kích hoạt và ngắt năng lượng không cần dùng bàn đạp chân |
|  | * Thông số kỹ thuật |
|  | Chế độ lưỡng cực (Bipolar): |
|  | Có ≥ 3 chế độ hoạt động: |
|  | Tần số hoạt động tất cả các chế độ lưỡng: ≥ 400 KHz |
|  | Điện áp đỉnh tối đa của tất cả các chế độ lưỡng cực : ≤ 550V |
|  | Trở khángtối đa của tất cả các chế độ lưỡng cực: ≥50 Ohm |
|  | Công suất tối đa của tất cả các chế độ lưỡng cực: ≥ 10W |
|  | Hệ số cầm máu của tất cả các chế độ lưỡng cực: ≥ 1.5 |
|  | Chế độ cắt đơn cực (Monopolar CUT): |
|  | Có ≥ 2 chế độ hoạt động: |
|  | Tần số hoạt động của tất cả các chế độ cắt đơn cực ≥ 400 KHz |
|  | Điện áp đỉnh tối đa của tất cả các chế độ cắt đơn cực ≤ 2500V |
|  | Trở kháng tối đa của tất cả các chế độ cắt đơn cực: ≥ 300 Ohm |
|  | Công suất tối đa của tất cả các chế độ cắt đơn cực: ≥ 200W |
|  | 'Hệ số cầm máu của tất cả các chế độ: ≥ 1.5 |
|  | Chế độ đốt đơn cực (Monopolar Coag) |
|  | Có ≥ 5 chế độ hoạt động |
|  | Tần số hoạt động của tất cả các chế độ đốt đơn cực ≥ 400 kHz |
|  | Điện áp đỉnh tối đa của tất cả các chế độ đốt đơn cực: ≤ 4500V |
|  | Trở kháng tối đa của tất cả các chế độ đốt đơn cực: ≥ 100 Ohm |
|  | Công suất tối đa của tất cả các chế độ đốt đơn cực: ≥ 120W |
|  | Hệ số cầm máu của tất cả các chế độ đốt đơn cực: ≥ 1.5 |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 4. Máy hạ thân nhiệt bề mặt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy hạ thân nhiệt bề mặt kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Dây cáp nối với đầu dò cảm biến nhiệt: 01 cái |
|  | Bộ dây cáp nối với tấm hạ thân nhiệt: 01 bộ |
|  | Bộ tấm/áo hạ thân nhiệt các cỡ: 04 bộ |
|  | Đầu dò cảm biến nhiệt độ dùng nhiều lần: ≥ 01 cái |
|  | Dung dịch làm mát: 10 lít |
|  | USB lưu trữ dữ liệu bệnh nhân: 01 cái |
|  | Bộ lưu điện: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Đặc tính chung: |
|  | Màn hình hiển thị: Có |
|  | Máy điều chỉnh thân nhiệt là thiết bị không xâm lấn, theo dõi và kiểm soát nhiệt độ bệnh nhân |
|  | Điều chỉnh, theo dõi ≥ 3 thành tố điều trị chính: nhiệt độ đích, nhiệt độ nước, nhiệt độ bệnh nhân |
|  | Hệ thống sử dụng bộ điều khiển để kiểm soát nhiệt độ bệnh nhân |
|  | Sử dụng dung dịch làm mát chuyên biệt hoặc nước tiệt khuẩn |
|  | Cảnh báo của hệ thống được biểu thị bằng tín hiệu âm thanh và hình ảnh. |
|  | Theo dõi quản lý nhiệt độ bằng màn hình cảm ứng |
|  | Hệ thống có khả năng lưu trữ dữ liệu bệnh nhân |
|  | Thông số kỹ thuật: |
|  | Chế độ điều trị: nhiệt độ thường; hạ thân nhiệt, làm ấm lại. |
|  | Công suất bộ gia nhiệt: ≥ 2300 BTU / giờ |
|  | Dung tích bình chứa: ≥ 3.5 lít |
|  | Tốc độ dòng nước: ≥ 1.0 lít/phút |
|  | Có ≥ 2 cổng theo dõi nhiệt độ bệnh nhân |
|  | Phạm vi kiểm soát nhiệt độ bệnh nhân: ≤ 33⁰C - ≥ 38,5⁰C |
|  | Phạm vi kiểm soát nhiệt độ của dung dịch làm mát: ≤ 13⁰C – ≥ 40⁰ C |
|  | Giới hạn nhiệt độ nước làm mát mức cao: ≥ 40⁰C |
|  | Giới hạn nhiệt độ nước làm mát mức thấp: ≤ 13⁰C |
|  | Cảnh báo: ≥ 3 cảnh báo, gồm: nhiệt độ bệnh nhân thấp, nhiệt độ bệnh nhân cao, chế độ tự kiểm tra hệ thống hoặc nhiệt độ nước cao |
|  | Độ chính xác nhiệt độ bệnh nhân: ± ≤ 0,4 độ C |
|  | Tấm hạ thân nhiệt bệnh nhân: |
|  | Bộ tấm hạ thân nhiệt tối thiểu gồm: phần thân và đầu/đùi |
|  | Không gây kích ứng hoặc làm bằng vật liệu tương thích sinh học |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 5. Máy thận nhân tạo

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Xuất xứ máy chính: G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy thận nhân tạo kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: Máy thận nhân tạo: 01 máy |
| 2 | Các phụ kiện kèm theo: |
|  | Bộ dây nối với dịch lọc A và B: 01 bộ |
|  | Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 bộ |
|  | Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 bộ |
|  | Cọc đỡ dịch mồi: 01 bộ |
|  | Giá đỡ quả lọc: 01 bộ |
|  | Que hút hoá chất tẩy trùng: 01 bộ |
|  | Quả lọc dịch siêu tinh khiết: 02 quả |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy sử dụng được tối thiểu 2 loại dịch: Acetate và Bicarbonate |
|  | Có thể đặt nhiệt độ dịch lọc |
|  | Có thể cài đặt tốc độ siêu lọc |
|  | Hệ thống phát hiện rách màng, rò rỉ máu |
|  | Có đèn cảnh báo tình trạng điều trị hoặc hiển thị trên màn hình |
|  | Có chức năng SLEDD/f hoặc HDF online |
| 1 | Tính năng |
|  | Có chức năng siêu lọc, tự động kiểm tra và dừng khẩn cấp. |
|  | Có chương trình tự động rửa và khử trùng máy. |
|  | Có nhiều chương trình trộn dịch khác nhau. |
|  | Có chức năng quản lý dữ liệu các lần điều trị trước và các cài đặt điều trị cho từng bệnh nhân |
| 2 | Thông số kỹ thuật |
|  | a) Màn hình: |
|  | Màn hình cảm ứng, kích thước: ≥ 10 inches. |
|  | b, Nguồn nước: |
|  | - Sử dụng nước RO; |
|  | Nguồn cấp nước: ≥ 6 bar |
|  | c) Dịch lọc: |
|  | Tổng cộng: ≤ 13,0 đến ≥ 15,0mS/cm. |
|  | Khoảng cài đặt nhiệt độ dịch lọc: Từ ≤ 35 đến ≥ 39 độ C. |
|  | d) Bơm máu: |
|  | Khoảng cài đặt: Từ ≤ 30ml đến ≥ 600ml/phút. |
|  | e) Bộ phận phát hiện bọt khí: |
|  | - Hoạt động theo nguyên lý cảm biến siêu âm. |
|  | - Phát hiện được bọt khí đơn lẻ có kích thước tối thiểu ≤ 0,02ml |
|  | f) Bộ phận kiểm soát áp lực động mạch: |
|  | Phạm vi kiểm soát: Từ ≤ -300 đến ≥ +300 mmHg |
|  | g) Bộ phận kiểm soát áp lực tĩnh mạch: |
|  | Phạm vi kiểm soát: Từ ≤ -60 đến ≥ +400 mmHg. |
|  | h) Bộ phận theo dõi áp lực xuyên màng: |
|  | Phạm vi kiểm soát: Từ ≤ -60 đến ≥ +400 mmHg. |
|  | k) Bơm chống đông máu (BơmHeparin): |
|  | Loại syring: 20ml, 30 ml |
|  | Lưu lượng: Từ ≤ 0,5 đến ≥ 10mL/giờ. |
|  | l) Bộ phát hiện rò rỉ máu |
|  | Phát hiện rò rỉ máu: từ lưu lượng ≤ 0.5 ml/phút ở HCT ≤ 32% |
|  | m) Cơ chế siêu lọc: |
|  | Tốc độ UF tối đa: ≥ 4.000mL/giờ. |
|  | n) Chế độ HDF: |
|  | Lưu lượng dịch bù: Từ ≤ 30ml đến ≥ 400ml/phút |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 6. Máy theo dõi huyết động ít xâm lấn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy theo dõi huyết động ít xâm lấn kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |
|  | Đầu dò đo huyết động: 02 cái |
|  | Catheter động mạch: ≥05 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Màn hình hiển thị ≥ 8 inch |
|  | Có khả năng lưu trữ dữ liệu |
|  | Chức năng cảnh báo khi thông số huyết động vượt ngoài dải |
|  | Có hỗ trợ kết nối mạng LAN hoặc USB |
|  | Các thông số theo dõi: ≥ 17 thông số (tối thiểu bao gồm: Dia, Sys, MAP, SV, SVI, CO, CI, SVR, SVRI, CPO, CPI, PPV, SVV, CVP) |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 7. Hệ thống máy chẩn đoán dị ứng các loại thuốc

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 (cho máy chính) |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Có chứng nhận CE hoặc có chứng nhận của FDA (cho máy chính) |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống máy chẩn đoán dị ứng các loại thuốc kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy |
|  | Bộ máy tính: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện (UPS online) ≥ 2 kVA: 01 bộ |
|  | Hóa chất chạy thử máy ban đầu: 01 bộ |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy xét nghiệm dị ứng thuốc tự động hoàn toàn: là máy xét nghiệm miễn dịch tự động hoàn toàn, phù hợp với ≥ 76 kit xét nghiệm dị ứng thuốc |
|  | Nhận dạng tự động mẫu và hóa chất bằng đầu đọc mã vạch |
|  | Có chức năng nạp tự động hóa chất và mẫu |
|  | Khối phân phối mẫu, hóa chất xét nghiệm: Có ≥ 2 xylanh độc lập hoặc ≥ 2 kim phân phối độc lập Thể tích hút: ≤ 10 µL tới ≥ 1000 µL Có cảm biến phát hiện chất lỏng và đông máu |
|  | Có thể chạy đồng thời ≥ 4 loại xét nghiệm |
|  | Số lượng mẫu tối đa trong 1 lần chạy máy: ≥128 mẫu |
|  | Có trạm pha loãng trước |
|  | Khối lắc, ủ: Có ≥ 3 trạm ủ, nhiệt độ điều chỉnh được tối đa ≥ 40 độ C Tốc độ lắc điều chỉnh được |
|  | Khối rửa: 1 trạm, 8 kênh, 16 kim hoặc mỗi kênh 2 kim |
|  | Khối đọc: sử dụng bộ đo quang ≥ 8 kênh, có bộ lọc Dải quang phổ có tối thiểu các bước sóng: 405, 450, 620 hoặc 405, 450, 630 (nm) Giá trị hấp thụ lớn nhất đo được: ≥ 3O.D |
|  | Có cổng kết nối RS232 |
|  | Phần mềm có tối thiểu các chức năng: điều chỉnh, giám sát, xem và quản lý kết quả, truy xuất đường cong chuẩn, cá nhân hóa thông tin bệnh nhân, |
|  | Cấu hình bộ máy tính tối thiểu: Bộ vi xử lý: intel core i5 hoặc tương đương tốc độ ≥2.5 GHz RAM: ≥16 GB SSD: ≥ 256 GB Màn hình: LCD màu ≥21 inch |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu. trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng. linh phụ kiện thay thế |

## 8. Hệ thống máy hóa phát quang

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 (cho máy chính) |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Có chứng nhận CE hoặc chứng nhận của FDA (cho máy chính) |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống máy hóa phát quang kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy |
|  | Phần mềm: 01 bộ |
|  | Hóa chất chạy thử máy ban đầu: 01 bộ |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Là hệ thống xét nghiệm miễn dịch tự động dùng cho chẩn đoán (là thiết bị IVD) có tối thiểu phương pháp hóa phát quang, Elisa và Macroarray |
|  | Có chức năng xét nghiệm kháng thể tự miễn tự động hoàn toàn: xét nghiệm được ≥ 40 thông số miễn dịch tự miễn |
|  | Loại mẫu xét nghiệm: huyết thanh, phân, nước tiểu, dịch não tủy |
|  | Nhận dạng tự động mẫu và hóa chất bằng đầu đọc mã vạch barcode tích hợp |
|  | Có chức năng nạp tự động hóa chất và mẫu |
|  | Có chức năng xử lý STAT |
|  | Có màn hình điều khiển, giám sát hoạt động của hệ thống và quá trình xét nghiệm Loại màn hình: cảm ứng LCD, kích thước ≥ 17" |
|  | Hệ thống có thể xét nghiệm đồng thời ≥ 30 mẫu |
|  | Hệ thống cho phép nạp tối đa ≥ 48 mẫu |
|  | Có cảm biến va chạm (cảm biến máu đông) và cảm biến mức chất lỏng |
|  | Đọc kết quả: có tối thiểu 2 phương pháp đọc - Bằng bộ đo quang: Bước sóng: 450, 650nm Dải đo: từ ≤0,001 Abs đến ≥3Abs - Bằng ống nhân quang |
|  | Có cổng kết nối LIS |
|  | Có cổng USB, RS232, LAN |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu. trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng. linh phụ kiện thay thế |

## 9. Hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy; bao gồm: |
|  | Bộ hóa chất chạy thử máy: 01 bộ |
|  | Bộ máy tính tích hợp hoặc tách rời: 01 bộ |
|  | Bàn đặt thiết bị: 01 bộ |
|  | Phần mềm (bản quyền): 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện: 01 bộ |
|  | Máy in: 01 cái |
|  | Bộ khay chứa: 01 bộ |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Phát hiện nhanh nấm và vi khuẩn gây nhiễm trùng huyết trực tiếp từ mẫu máu. lượng mẫu tối đa ≤8 ml và không cần phải qua quá trình cấy máu |
|  | Quá trình xét nghiệm được tự động hóa hoàn toàn từ khi đưa mẫu vào máy đến khi nhận kết quả. |
|  | Có kết quả cụ thể cho từng loài trong vòng ≤ 5 giờ mà không cần chuẩn bị mẫu trước. |
|  | Lượng mẫu đưa vào cùng một lúc ≥ 5 mẫu |
|  | Giao diện điều khiển cảm ứng. |
|  | Một thiết bị sử dụng chung được cho ≥ 2 loại Panel |
|  | Kết nối được với phần mềm LIS/HIS hoặc tương đương để trả kết quả tự động |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 10. Bộ Bàn ghế khám tai mũi họng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau, mới 100% |
|  | Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bộ bàn Ghế khám tai mũi họng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| A | Bàn khám TMH: 01 bộ |
|  | - Hệ thống hút dịch: 01 hệ thống |
|  | - Hệ thống xịt thuốc: 01 hệ thống |
|  | - Bộ khay đựng dụng cụ: 01 bộ |
|  | - Bộ lọ đựng thuốc và dụng cụ: 01 bộ |
|  | - Máy nén khí: 01 chiếc |
|  | - Đèn khám: 01 chiếc. |
|  | - Thiết bị sấy sơ bộ: 01 chiếc |
|  | - Khay đựng dụng cụ: 01 chiếc |
| B | Ghế khám tai mũi họng: 01 chiếc |
| C | Ghế khám cho bác sĩ: 01 cái |
| D | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | - Máy nén khí: áp suất khí ≥ 2.0Kgf/cm2 ± 0.3 Kgf/cm2 |
|  | - Mô tơ hút: công suất ≥ 660mmHg. |
|  | Thông số kỹ thuật ghế khám tai mũi họng: |
|  | - Xoay: Có thể xoay bằng tay ≥ 340°, có phanh chân |
|  | - Có tựa đầu |
|  | - Nâng hạ phần tựa lưng: tối đa ≥ 85º |
|  | - Điều chỉnh lên xuống: ≥ 210mm |
|  | - Điều khiển: lên/xuống/ngả trước/ngả sau |
|  | - Điều khiển cơ học: tựa đầu |
|  | - Đỡ tay: cố định hoặc có thể điều khiển cơ học |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 11. Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Yêu cầu xuất xứ máy chính: G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: Máy đo nhãn áp không tiếp xúc: 01 chiếc |
|  | Máy in tích hợp trong máy chính: 01 chiếc |
|  | Cáp nguồn: 01 chiếc |
|  | Khăn (hoặc túi) che bụi: 01 cái |
|  | Bàn đặt máy điều khiển điện: 01 chiếc |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Chức năng sử dụng |
|  | Thiết bị sử dụng cơ chế phụt hơi để đo nhãn áp cho bệnh nhân mà không tiếp xúc trực tiếp vào giác mạc |
| 2 | Tính năng kỹ thuật |
|  | Màn hình >5.5 inch |
|  | Khoảng đo tối đa tới ≥ 60mmHg |
|  | Thiết bị được tích hợp máy in nhiệt để in kết quả |
|  | Thiết bị có công nghệ điều chỉnh kết quả nhãn áp dựa vào thông số độ dày giác mạc |
|  | Cổng kết nối: tối thiểu phải có mạng LAN hoặc RS-232 hoặc USB |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

## 12. Máy theo dõi năng lượng chuyển hóa gián tiếp

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở đi, mới 100%. |
|  | Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy theo dõi năng lượng chuyển hóa gián tiếp kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 bộ |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ |
|  | Bộ phụ kiện tiêu hao kèm theo: ≥01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Xác định mức tiêu hao năng lượng người bệnh: |
|  | Thể tích khí O2 (VO2) |
|  | Thể tích khí CO2 (VCO2) |
|  | Chỉ số hô hấp |
|  | Chỉ số REE/EE |
|  | Phạm vi nồng độ đo được: |
|  | VO2: từ 20 ≤ đến ≥ 990 ml/phút |
|  | VCO2: từ 20 ≤ đến ≥ 990 ml/phút |
|  | RQ: từ 0.6 ≤ đến ≥ 1.3 |
|  | REE: từ 0 đến ≥ 6000 kcal/ngày |
|  | Màn hình: |
|  | Màn hình cảm ứng LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 10 inch |
|  | Có tối thiểu các cổng kết nối: USB |
|  | Pin: |
|  | Kiểu pin: Lithium-ion hoặc tương đương |
|  | Thời gian hoạt động: ≥ 3 giờ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 4 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 5 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 6 | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

PHỤ LỤC III

Mẫu số 1

(Thông tin kê khai hợp đồng)

| STT | Tên danh mục (1) | Tên hàng hóa dự thầu (2) | Ký, mã hiệu (3) | Hãng sản xuất (4) | Nước sản xuất (5) | ĐVT (6) | Số lượng trúng thầu (7) | Đơn giá (8) | Thành tiền (9) | Số thông báo mời thầu (IB…) (10) | Số và ngày hợp đồng (11) | Ghhi chú (12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Tên danh mục theo Phụ lục I

(2) – (12): Kê khai thông tin theo Hợp đồng mà Nhà thầu cung cấp

Mẫu số 02

| STT | Danh mục trang thiết bị y tế | Yêu cầu kỹ thuật | Đáp ứng của thiết bị | Tài liệu tham chiếu | Tự đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa 1 | …….. | Model/Tên thương mại/Ký mã hiệu: Hãng sản xuất: Xuất xứ: |  |  |
|  |  | Thông số kỹ thuật theo phụ lục II | - Cung cấp các chứng chỉ chất lượng của hàng hóa (ISO, EC, FDA hoặc tương đương) - Nêu chính xác các thông số có trong tài liệu kỹ thuật hàng hóa - Trường hợp có công nghệ/giải pháp kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn đáp ứng yêu cầu chuyên môn đề nghị thuyết minh cụ thể | Công ty chỉ rõ tiêu chí kỹ thuật được tham chiếu từ mục nào/trang nào (theo tài liệu đính kèm) hoặc trường hợp máy có thể đáp ứng nội dung yêu cầu nhưng không có tài liệu chứng minh (cần xin xác nhận từ Hãng sản xuất) | Đạt/Không đạt |
| 2 | Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |

Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa đã trúng thầu

Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa