## Sheet1
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ
(Đính kèm công văn số 2411/2023/BG-TV ngày 24/11/2023)
STT |  | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ | ĐƠN GIÁ CHÀO BÁN | GIÁ KÊ KHAI/NIÊM YẾT (Nếu có) | GHI CHÚ (Link kê khai)
A | TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG ĐẶC THÙ
1 | Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1 | Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát
a. Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Nguồn điện cung cấp: 3 pha, 380V/50Hz
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đường
Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ mội trường hoạt động ≥25oC
+ Độ ẩm môi tường hoạt động ≥75oC
b. Yêu cầu cấu hình cung cấp
Máy phát và bảng điều khiển: 01 Cái
Bóng X-Quang: 01 Cái
Cột mang bóng X-Quang : 01 Cái
Bộ chuẩn trực chum tia: 01 Cái
Bàn chụp bệnh nhân di chuyển 4 chiều: 01 Cái
Giá chụp phổi có Bucky: 01 Cái
Tấm nhận ảnh bản phẳng (FPD): 01 Cái
Trạm làm việc bao gồm PC và Màn hình: 01 Cái
Phần mềm thu nhận và xử lý hình ảnh S/W: 01 Bộ
Máy in phim khô: 01 Cái
Bộ lưu điện online ≥ 1kVA: 01 Bộ
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu thông số kỹ thuật:
Máy phát và bảng điều kiển:
Công suất ≥ 40kW
Nguồn điện: 3 pha, 380/400/480VAC ±10% (Tần số: 50/60Hz)
Dải điện áp chụp ≤ 40~ ≥125kV, bước 1kV
Dải mA: ≤ 10 đến ≥ 500mA
Dải thời gian chụp: ≤ 0.001 đến ≥10 giây, ≤38 bước
Dải mAs: ≤ 0.1 to ≥ 500mAs
Độ lặp lại: hệ số thay đổi kV < 0.005, Time < 0.005, mAs < 0.01
Độ chính xác: kV < ±(1%+1kV), mA < ±(3%+1mA), Time < ±(1%+0.5ms), mAs < ±(3%+0.1mAs)
Lựa chọn kỹ thuật chụp: Hiển thị ≥ 4 thông số (kV, mA, Time, mAs)
Chương trình: Người dùng có thể lập trình tối đa ≥ 1.280 chương trình kèm phần mềm tiện ích APR
Bóng X quang
Tiêu điểm chụp: ≤ 1.0/2.0mm
Công suất (0.1s): ≥ 22.5/47kW@60Hz
Trữ lượng nhiệt tối đa: ≥ 140kHU (100kJ)
Góc bia: ≥ 16°
Điện áp tối đa: ≥ 125kV
Cột mang bóng
Góc quay bóng ≥ ±135°
Di chuyển đầu đèn:
Theo chiều dọc ≥ 2,200mm ±10mm;
Theo chiều ngang ≥ 220mm ±5mm
Theo chiều thẳng đứng ≥ 1,330mm (440~1,770mm từ sàn đến điểm hội tụ) ±10mm
Khóa: Khóa từ, công tắc on/off
Cân bằng: Cân bằng đối trọng
Xoay cột: ≥ Bước 90°, khóa chân
Bộ chuẩn trực chum tia X ( Colimator)
Điều khiển: bằng tay với đèn hẹn giờ 30 giây.
Hình dạng trường tia: Hình chữ nhật
Kích thước vùng chụp tối đa: : ≥ 43x43cm (17x17inch) tại 100cm SID
Rỏ rỉ bức xạ: < 40 mR/h
Loại bóng: Led
Tùy chọn: Vành xoay với núm vặn cố định
Độ sáng: > 160 lux tại 100 cm SID
Bàn bệnh nhân di chuyển ≥ 4 chiều
Di chuyển: ≥ 4 chiều
Theo chiều dọc: ≥ 1,000 (±500) mm ±10mm (kích thước mặt bàn 2,200mm)
Theo chiều ngang: ≥ 250 (±125) mm ± 5mm
Bucky: theo chiều dọc: ≥ 350mm ±10mm (khay tiêu chuẩn)
Mặt bàn:
Độ lọc: ≥ 1.2mmAl ở 100kV
Tải trọng bệnh nhân tối đa: ≥ 300kg
Loại Bucky: dao động
Khóa: khóa từ, cảm biến on/off
Chỉ thị vị trí trung tâm: báo âm thanh và đèn LED
Giá chụp phổi có Bucky
Di chuyển Cassette theo chiều thẳng đứng ≥ 1,390mm (300~1,690mm từ sàn đến trung tâm Bucky) ±10mm
Loại Bucky: dao động
Khóa: khóa từ, công tắc on/off
Cân bằng: cân bằng đối trọng
Tấm nhận ảnh bản phảng ( FPD)
Vật liệu nhấp nháy: CsI hoặc tương đương
Kích thước điểm ảnh: ≤140 μm
MTF @ 0.5lp/mm (Typ.): 84%
Dữ liệu ngõ ra: ≥ 16bit
Kích thước tấm nhận ảnh (W x D x H): ≤ 460 x 460 x 15.6 mm
Phương thức giao tiếp: Có dây hoặc Không dây
Thời gian nhận ảnh: ≤1,5 giây (Chế độ có dây)/ ≤ 2 giây (Chế độ không dây)
Tự động lưu hình trên tấm : ≥ 200 hình
Tải trọng tối đa có thể chịu trên toàn bộ bề mặt tấm ≥ 400Kg
Tải trọng tối đa có thể chịu tại một điểm ≥ 200Kg
Giới hạn rơi ≥ 1,5m
Thời gian hoạt động của pin ở chế độ không dây: (Typ.) ≥ 300 lần chụp/8.0 giờ ( Điều kiện: ngắt quãng 90 giây)
Công nghệ kháng bụi kháng nước IP*68
Thay pin mà không cần tắt nguồn
Trạm làm việc:
Intel CORE I5 thế hệ thứ 12 trở lên.
Bộ nhớ: 8GB
Lưu trữ SSD: 500GB
OS: Window 10 trở lên
Kích thước màn hình hiển thị 23.8 trở lên
Độ phân giải: 1920 x 1080, full HD trở lên
Hê thống phần mềm chụp và xử lý ảnh
Công cụ phần Worklist:
Tìm kiếm và xem thông tin bệnh nhân.
Thêm mới/Chỉnh sửa/Xóa thông tin bệnh nhân.
Chế độ đăng kí cấp cứu.
Hỗ trợ tích hợp với dữ liệu cục bộ và MWL.
Công cụ phần Exam:
Kiểm tra thông tin bằng cách kiểm tra bộ phận chụp từ [Exam Order ]
Cài đặt [Bản đồ cơ thể], [tư thế] và [Điều kiện phát tia].
Hình ảnh thu được thông qua tích hợp với DXD, Generator.
Xem trước hình ảnh.
Công cụ phần Review:
Xem ảnh.
Xử lý hậu kỳ cuối cùng của hình ảnh.
Cung cấp thông tin chụp.
Hỗ trợ các công cụ chỉnh sửa hình ảnh:
- Xoay, Lật, Phản chiếu.
- Cửa sổ / Cấp độ.
- Biểu đồ.
- Xoay.
- Thêm văn bản.
- Màn trập.
- Đánh dấu.
- Âm bản.
Mũi tên, Đường thẳng, Hình vuông, Hình elip, Thước kẻ, Góc.
- Xử lý hình ảnh.
- Chọn tất cả, Xóa.
-Xuất hình ảnh (In, CD, USB).
-Kết hợp hình ảnh.
-Chấp nhận / Từ chối Hình ảnh.
-Bố cục (1 x 1, 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4).
-Chuyển hình ảnh sang PACS.
- Công cụ phần Setting:
+ Cài đặt hệ thống (Phiên bản SW, Quản lý tài khoản, Nhật ký sử dụng, Cài đặt ngôn ngữ)
+ Cài đặt giao diện (Dicom, Cột danh sách công việc / Tìm kiếm)
+ [Exam] (Giao thức, Thủ tục, Xử lý nâng cao)
+[Thiết bị] (DXD, Generator, Cài đặt máy in)
+[Máy chủ] ([MWL], [PACS], Cài đặt DB cục bộ).
- Các công cụ khác:
+ Quản lý tài khoản người dùng, Đăng nhập
+ Cửa sổ trạng thái máy chủ / PC / DXD
+ Tệp Hình ảnh, Quản lý Tự động Cơ sở dữ liệu
+ Hình ảnh dựa trên DICOM
+ Cấu hình và tích hợp máy chủ [PACS]
Máy in phim X quang:
Thời gian khởi động nhanh từ lúc bật máy đến lúc in ≤ 7 phút
Tốc độ in: ≥ 75 phim/ giờ với kích thước 35x43
Tốc độ in: ≥ 90 phim/ giờ với kích thước 20x25
Độ phân giải ≥ 320 dpi
Các khay phim có thể cài đặt size phim linh động:
8x10 inch, 10x12 inch, 14x17 inch, 11x14 inch…
Máy có 2 khay nạp phim trở lên.
2 | Máy điện não | Máy | 1 | Máy điện não
a.Thông tin chung
Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở đi
Chất lượng máy: Mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: FDA/CFS; CE; ISO 13485
Nguồn cung cấp: 100 – 230 V, 50/60 Hz
Môi trường hoạt động:
Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC
Độ ẩm tối đa: ≥ 75%
b.Cấu hình cung cấp
Hệ thống máy đo điện não video 32 kênh bao gồm:
Bộ khuếch đại điện cực 32 kênh, có đèn hiển thị trở kháng : 01 Cái
Xe đẩy máy cho hệ thống máy điện não (Sản xuất tại Việt Nam): 01 Chiếc
Bộ kích thích thị giác bằng đèn Led : 01 Cái
Khóa điện tử USB Dongle cho chức năng bảo vệ phần mềm và kích hoạt phần mềm trên bất kỳ một hệ thống máy tính :01 Cái
Bộ mũ điện cực tăm bông đo điện não: 01 Bộ
Bộ máy tính (Mua tại Việt Nam): 01 Bộ
Biến áp cách li 500VA-230VAC chuẩn bệnh viện: 01 Cái
Tay giữ bộ khuếch đại và giữ đèn Photic kích thích ánh sáng có bánh xe đẩy cho chức năng di chuyển: 01 Cái
Phần mềm quản lí dữ liệu bệnh nhân - Nicvue: 01Cái
Phần mềm thu nhận và đọc sóng điện não: 01 Cái
Phần mềm tự động tạo Report kết quả sóng đo: 01 Cái
Phần mềm xem lại dữ liệu điện não trên các máy tính bất kỳ khác (Free viewer software): 01 Cái
Bộ sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ
Bộ nguồn lưu trữ điện 2KVA offline (Mua ở Việt Nam) :01 Cái
Máy in Laser trắng đen Canon (Mua ở Việt Nam): 01 Cái
c.Các tính năng và thông số kỹ thuật:
1. Bộ khuếch đại
Số kênh ngõ vào: 32 kênh EEG ( trong đó có 9 kênh cấu hình AC từ 24-32, 1 kênh DC 32), tích hợp đèn hiển thị trở kháng
Bộ chuyển đổi ADC: 16 bit
Điện áp độ phân giải ADC: 0.153µV
Độ sai lệch điện áp DC Offset: ± 340 Mv
Phạm vi ngõ vào cực đại: ±5 mV
Băng tần: 0.053 - 500 Hz
Độ nhiễu: < 1.5µV đỉnh-đỉnh ở 0.1 - 100 Hz
Trở kháng ngõ vào: > 100MΩ (ở chế độ chung)
Tỉ lệ loại nhiễu chung (CMRR): > 115 dB ở tần số 50 – 60 Hz, với điện cực đất được gắn trên người bệnh nhân
Nhiễu xuyên kênh: < -40 dB
Tần số lấy mẫu (được điều chỉnh bởi phần mềm): 125, 250, 500, 1000, 2000Hz
Hiệu chuẩn sóng: Sóng vuông với chu kỳ 1, 5, 10, 20 giây, biên độ 10, 50, 100, 1000 µV
Ngõ vào dòng rò: < 5 nA
Tần số cắt của bộ lọc nhiễu răng cưa: 500 Hz
Trở kháng ngõ vào vi sai: 40 MΩ
Cổng kết nối bộ khuếch đại: Ethernet
Độ lợi phần cứng từng kênh: 410
Chức năng chống tắt (DeBlock): Có
Các cổng thêm:
+ Cổng SpO2 với X-Pod
+ Cổng kết nối nút bấm sự kiện của bệnh nhân(patient event button)
+ Ngõ ra bộ kích thích ánh sáng (photic)
Đầu vào phụ trợ
+1 mức cao, các ngõ vào không cách ly cho các kết nối thiết bị bên ngoài
+ Bộ chuyển đổi Analog/Digital 16 bit
+ Điện áp ngõ vào cực đại ± 2.5V
+ Độ phân giải ADC 76.3 μV
+ Băng tần DC – 500 Hz
2. Phần mềm máy điện não
Tốc độ hiển thị sóng điện não (được điều chỉnh bằng phần mềm): 2, 5,10, 20, 30, 60, 120, 240, 300, 600, 1200 giây/trang Hoặc 6, 8, 10, 15, 30, 60, 120, 240 mm/giây
Độ nhậy (điều chỉnh bằng phần mềm): 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 500, 700, 1000, 2000, 5000 µV/cm
Hoặc 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 200, 500 µV/mm
Các bộ lọc cao (điều chỉnh bằng phần mềm): Off, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 100, 150, 200, 300, 500, 1000, 1500 Hz
Các bộ lọc thấp (điều chỉnh bằng phần mềm): Off, 0.053, 0.16, 0.3, 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 5 Hz
Hoặc 0.2, 0.33, 0.5, 0.625, 1, 2, 3.3, 6.2, 18.9 seconds
Bộ lọc nhiễu xoay chiều (Notch): Tắt, 50/60 Hz
3. Các tùy chọn phần mềm
Đồng bộ hóa video (Synchronous Video): Độ phân giải 640 x 480
Phát hiện sóng nhọn và sóng động kinh (Spike and Seizure Detection): Phát hiện sóng nhọn và sóng động kinh online và offline với các thông số cấu hình của người sử dụng
Phân tích xu hướng (Trend Analysis): Phân tích xu hướng online và offline. Có phân tích Envelope, total power, absolute band power, relative band power, amplitude integrated EEG, spectral edge và spectrogram
Bản đồ não (Bản đồ não địa hình): Có phân tích bản đồ Band Power, Coherence & Amplitude
Điều khiển từ xa (Remote Control): Điều khiển bản ghi điện não thông qua mạng LAN
Xem lại từ xa (Remote Review): Xem lại dữ liệu từ xa qua Internet hoặc LAN
Phân tích giấc ngủ (Sleep Analysis): Có thể chuyển đổi sang hệ thống phân tích giấc ngủ
Kết nối HL7:Có thể kết nối hệ thống thông tin bệnh viện (HIS)
4. Bộ kích thích thị giác bằng đèn Led
Cánh tay đỡ: Mở rộng 52in (~1320mm)
Tần số chớp: Tối đa 60Hz
Cường độ sáng: Có thể điều chỉnh thông qua núm điều chỉnh cường độ với 12 mức điều chỉnh bao gồm 11 mức cài đặt và 1 mức tắt
Cường độ đo ở khoảng cách 30 cm, vị trí 12
+ Tối thiểu: 22000 lux
+ Tối đa 75000 lux
Ngõ vào: TTL Xung dương; 100µs tại 1mA
Nguồn cấp: 100-240VAC 50/60Hz, 1A
Tiêu chuẩn chống cháy: UL94V-0
Kiểm tra: Có nút Test và ngõ vào Trigger
5.Cấu hình bộ máy tính
CPU: ≥ Core i5
RAM: ≥ 4GB
HDD: ≥ 1TB
Phần mềm: Windows 10 bản quyền, Office 2016 bản quyền
Màn hình: LCD 22 inch trở lên
6.Máy in
Loại: In laser đen trắng
Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi
Bộ nhớ: ≥ 2MB
Khổ giấy: Khổ A4
Tốc độ in: ≥ 12 trang / phút
7.Bộ lưu điện
Loại: Offline
Công suất: ≥ 2KVA/1,2KW
Ắc quy: Loại kín khí không cần bảo dưỡng
3 | Máy điện tim | Máy | 1 | Máy điện tim
a.Thông tin chung
Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở đi
Chất lượng máy: Mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE; ISO 13485
b.Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 cái
Bộ pin sạc :01 bộ
Bộ điện cực ngực:06cái
Giấy in nhiệt : 1 xấp
Dây nguồn
Sách hướng dẫn
c. Thông số kỹ thuật
ECG
Kiểm tra: 12 đạo trình chuẩn
Độ nhạy lựa chọn:1/4, 1/2, 1, 2 cm/mV; bằng tay hoặc tự động
Hằng số thời gian:3.2 giây hoặc lớn hơn
Tần số phản hồi 0.05Hz đến 150Hz (Trong vòng -3dB)
Hệ số nén tín hiệu kiểu chung: 103dB hoặc lớn hơn
Điện áp phân cực: ±600mV hoặc lớn hơn
Bộ chuyển đổi A/D: 18 bits
Các bộ lọc:
Điện lưới AC: 50 hoặc 60Hz, -20dB hoặc thấp hơn Cơ: 25 hoặc 35Hz, -3dB (-6dB/oct)
Trôi: 0.25 hoặc 0.5Hz, -3dB(-6dB/oct)
Lưu trữ ECG
Bộ nhớ trong: Lên tới 500 phép đo
Hiển thị
Thiết bị: Màn hình LCD rộng 7”
Độ phân giải: 800 x 480 chấm
Số kênh hiển thị: 6 / 12 kênh
Hoạt động
Phím điều khiển: Màn hình cảm ứng, phím cứng
Máy in nhiệt
Phương pháp in: In nhiệt
Tốc độ in: 5, 10, 12.5, 25 hoặc 50mm/giây
Giấy in: Giấy cuộn: 63mm x 30m (OP-119TE), Giấy gấp: 63mm x 20m (OP-122TE)
Giao diện kết nối
Cổng giao tiếp: Cổng LAN (10/100 base TX) Cổng USB x 3 (1 cổng wifi)
Nguồn điện yêu cầu: 100 đến 240V AC, 50/60Hz, 70VAHoặc nguồn DC 9.6V (Pin sạc), 40W
Kích thước: 190 (W) x 250 (D) x 71 (H) mm
Trọng lượng: Khoảng 2 Kg (không pin)
B | TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG KHÁC
4 | Máy đo lưu huyết não | Máy | 1 | Máy đo lưu huyết não
Doppler-Box X1 một kênh, gồm có:
- 01 Thân máy chính
- 01 Đầu dò TCD tần số 2 MHz
- 01 Bộ giá đỡ đầu dò gắn trên máy
- 01 Bộ điều khiển từ xa
- 01 lọ gel truyền dẫn siêu âm
- Bộ nguồn kết nối chuẩn bệnh viện
Phần mềm cho hệ thống bao gồm:
- Phần mềm thường quy
- Chế độ M-Mode
2. 01 Bộ sách hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt
3. 01 Xe để máy hệ thống máy
4. 01 Máy in màu (Mua ở Việt Nam)
Loại máy in: máy in màu
5. 01 Bộ UPS 2KVA offline (Mua ở Việt Nam)
Thông số kỹ thuật chung
Khoảng đo lên đến : 1200 cm/s
Hiển thị đa độ sâu với số phổ doppler : 9 phổ
Vật liệu vỏ máy: Kim loại – nhựa
Kích thước: 22 x 36 x 28 cm
Cân nặng: 5.5 kg
Tần số Doppler: PW: 1 / 2 / 16
PW & CW: 4 / 8
Số kênh Doppler: 1
Số lượng phổ: 1-9
Chế độ Doppler: M mode
Số lượng cổng tối đa: 8000
Màn hình hiển thị: 31.8 cm (12.5“)
Độ phân giải màn hình: 1920 x 1080 (FullHD)
Màn hình cảm ứng: Chạm đa điểm PCAP
Bộ nhớ SSD: 256 GB
Số lượng cổng USB 3.0: 3
Giao diện card đồ họa: HDMI, DisplayPort, VGA, MiniDP
Cổng tai nghe: 1
Đầu ra tương tự: 4
Windows : Windows 10 Pro
Xuất dữ liệu : UTF-8
Chống xâm nhập dữ liệu :
Hỗ trợ khóa Kensington
Kết nối không dây : WLAN (a/b/g/n/ac)
Bluetooth 4.1 LE
Bộ nhớ MicroSD tối đa : 128 GB
Điều khiển từ xa qua cổng USB
Tương thích với đầu dò định vị 16MHz
Có thể nâng cấp nên giao diện DICOM
Có thể tích hợp thêm bàn đạp chân
Đọc dữ liệu ở chế độ offline
Hỗ trợ điều khiển từ xa
Cơ sở dữ liệu DWL
Lưu trữ trong
Lưu trữ ngoài
Có thể kết nối thêm mạng lan
Chế độ xem lại có âm thanh
Xuất dự liệu báo cáo dạng Microsoft Word
Có thể tích hợp thêm bàn đạp 2-4 chức năng
Có thể tích hợp thêm bàn phím từ
5 | Máy phân tích da | Máy | 1 | Máy phân tích da
Cấu hình:
− Máy chính (scanner): 1
− P-Sensor: 1
− CD cài đặt chương trình: 1
− Khóa USB: 1
− Cáp USB: 1
− Cáp nguồn: 1
Tính năng -Thông số kỹ thuật:
- Nhận diện khuôn mặt tự động (mắt, mũi, miệng, chân mày) & phân tích tách biệt tự động vùng chữ U & T
- Kết quả báo cáo trong 1 trang
- Phân loại màu sắc da theo kích thước LCL
- Cung cấp tỷ lệ bã nhờn bình thường/ nhiễm trùng
- Chụp 3 loại ảnh: phản quang bình thường/UV/ Ánh sang phân cực
- Phân tích: lỗ chân lông, sắc tố, nếp nhăn, bã nhờn, độ ẩm, độ đàn hồi, tông da & nhiệt độ da.
- Nhận diện bề mặt da 3D.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Việt
- Thời gian phân tích nhanh, kết quả phân tích chính xác
- Cấu hình đẹp, thông minh và dễ sử dụng.
- Máy ảnh: 10Mega Pixel nguồn ánh sáng LED.
- Khả năng tích hợp cao với: Windows XF, Windows VISTA,
Windows 7..., USB 2.0
- Kết quả chuẩn đoán chính xác & cụ thể:
- Lỗ chân lông, dầu(khu vực U, khu vực T), nếp nhăn, nám, độ ẩm, độ đàn hồi, độ săn chắc da, phân tích các tầng sâu của nhiệt độ da.
- So sánh kết quả chuẩn đoán, phân tích với tình trạng da lý tưởng thuộc các lứa tuổi khách hàng.
- So sánh trước & sau điều trị.
-Tính năng khác:
- Dự báo tình trạng da thông qua mô phỏng & so sánh
- Giới thiệu sản phẩm thích hợp với KH
- Giỏ hàng, tiểu sử mua, quản lý KH...
- Chia sẻ data giữa các hệ thống kết nối
- Sao lưu & phục hồi data.
- Độ phân giải camera: 16M
- Kích thước: W 302mm, H 369mm, D 480mm
- Nguồn điện: AC 100-120 (V), 200-240 (V)
- Công suất: 50 (W)
- Trọng lượng: 7,8 kg
Laptop Dell cấu hình:CPU: 11th Generation Intel® Core™ i5-10210U (6 MB Cache, 4 Core, up to 4.2 GHz)
RAM: 8GB LPDDR3, 2133 MHz, integrated, dual-channel
Đĩa cứng: 512 GB M.2 2280 PCIe + 32 GB Optane™
Màn hình: 13.3 inch FHD (1920x1080)
6 | Máy Laser Nd YAD Q-Switched 4 bước sóng | Máy | 1 | Máy Laser Nd YAD Q-Switched 4 bước sóng
a. Thông tin chung
Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở đi
Chất lượng máy: Mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
b.Cấu hình cung cấp
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Sách hướng dẫn: 01 bộ
c.Thông số kỹ thuật
Tính năng
Nám Melasma
PTP bluetoning
Xóa xăm
Tàn nhang
Bớt Abonom
Bớt Ota
Mụn viêm
Peel nhẹ
Bớt cà phê
Các vấn đề khác cho tất cả loại da
Thông số
Công nghệ PTP bluetoning
Màn hình :10.2 inch
Quản lý tối thiểu: Ethernet, Wifi, WCDMA
Đầu điều trị:1064nm Collimadted; 1064nm Factional; 532 Factional
Bước sóng:1064nm/532nm/1064nm/1064nm
Bộ nhớ: người dùng lập trình 8 bộ nhớ để lưu và tải các tham số
Kích thước điểm: 2-10nm/Hz
Công nghệ điều khiển công suất hỗ trợ đúng: 15Hz
Độ ồn:50dB
Tuổi thọ bóng: 10.000.000 Shot
Điện áp: 220-230 VAC
7 | Máy Forma - IPL trị mụn, triệt lông | Máy | 1 | Máy Forma - IPL trị mụn, triệt lông
a.Thông tin chung
Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở đi
Chất lượng máy: Mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE; ISO 13485 hoặc tương đương
b.Cấu hình
Máy chính : 01 cái
Các đầu IPL:
+ HR (triệt lông): 01 cái
+ SR (hỗ trợ trị nám mảng, nám chân sâu, nám hỗn hợp, trẻ hóa da, đồi mồi tàn nhang, mạch máu): 01 cái
+ AC (mụn trứng cá, mụn ẩn, đầu đen, đỏ, mủ, bọc, nang lông): 01 cái
c. Đặc tính kỹ thuật
● IPL Spot size :
SR/HR: 6.5, 3.0, 1.6 cm2
AC: 1.6 cm2
● Mật độ năng lượng tối đa
HR: 20 J/cm2
SR/AC: 22 J/cm2
● Kính lọc: 650, 600, 530, 430 nm
● Thời gian phát xung: 3-55 ms
● Chế độ xung: xung đơn, xung đôi, xung liên tục
●Tuổi thọ bóng đèn 50,000-200,000 (tùy đầu và chế độ xung)
● Kích thước máy chính: Cao 55 cm, Ngang 38 cm, Dài 50 cm.
● Kích thước máy luôn chân đế Cao 115cm, Ngang 42cm (tính bánh 59cm), Dài 54cm
● Trọng lượng: Máy chính 12kg, Máy-chân đế, bánh xe 27kg
Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Nga, Đức.
8 | Hệ thống xét nghiệm Elisa | Máy | 1 | Hệ thống xét nghiệm Elisa
I. Máy đọc Elisa -
Cấu hình cung cấp:
- 01 Máy chính.
- 01 Dust Cover.
- 01 Thermal paper.
- 01 Stylus.
- 01 Power cord.
- 01 Sách hướng dẩn sử dụng bằng tiếng Anh.
- 01 Sách hướng dẩn sử dụng bằng tiếng Việt
Đặc tính:
• Thiết kế chắc chắn.
• Tích hợp máy lắc có thể điều chỉnh thời gian và tốc độ.
• Kết quả in dưới dạng ma trận.
• Chế độ Cut-off: tuỳ chọn đo nhiều giá trị blank.
• Chế độ đọc 2 bước sóng.
• Có khả năng đọc bất kỳ vị trí nào trên cùng 1 khây đĩa.
• Đồ thị đường cong bao quát.
• Mạch điện chuyên dụng: tuổi thọ bóng đèn cao.
• Dễ dàng nhập tên bệnh viện phòng khám.
2. Thông số kỹ thuật:
• Giao diện: Màn hình cảm ứng/Bàn phím.
• Dải đo tuyến tính: 0.000 đến 3.000 (A).
• Độ chính xác: Dải đo từ 0 đến 1.5 (A): ±2%.
Dải đo từ 1.5 đến 3.0 (A): ±3%.
• Độ tuyến tính: 2.5 (A).
• Số kênh: 4 kênh.
• Kính lọc
- Loại kính lọc: Loại giao thoa băng tần hẹp.
- Bước sóng: 405nm, 450nm, 492nm, 630nm và 2 bước sóng tuỳ chọn.
- Lựa chọn bước sóng: Tự động bằng motor bước.
• Nguồn sáng: Đèn tungsten halogen.
• Thời gian làm ấm: 90 giây.
• Màn hình hiển thị: LCD 6 inch.
• Đồ thị đường cong: Biểu diễn đồ hoạ trên máy in.
• Dịch chuyển khay đựng đĩa: Sử dụng motor bước.
• Máy in nhiệt: Tích hợp máy in nhiệt, 25 cột.
• Bộ nhớ: RAM không bay hơi 64KB.
• Chế độ đo: Absorbance, Cut-off, Multi-Standard, % Absorbance.
• Cổng RS232: 2400 baud, 8 data, 1 stop, no parity/USB.
• Công suất: 50W.
• Nguồn cấp: 115-230V ± 10%, 50/60Hz.
• Vị trí vận hành: Bề mặt nằm ngang, chắc chắn, không rung.
• Nhiệt độ vận hành: 180-350C.
• Độ ẩm vận hành: Đến 80%.
• Nhiệt độ lưu trữ: -100-350C.
• Độ ẩm lưu trữ: Đến 80%.
• Vỏ bảo vệ: Nhựa ABS.
• Kích thước: 36x36x22cm.
• Trọng lượng: 10kg.
2 .MÁY RỬA ELISA.
Cấu hình cung cấp
- 01 Máy chính.
- 01 Power Cord.
- 01 Dust Cover.
- 01 Manifold.
- 01 Rinse Bottle.
- 01 Waste Bottle.
- 01 Wash Bottle.
- 01 Waste Bottle Sensor Cable.
- 01 Rinse Strip.
- 01 Wash Bottle Tubing Green.
- 01 Rinse Bottle Tubing Organge.
- 01 Waste Bottle Tubing Blue & Red.
- 01 Extra Silicon Tuble.
- 01 Aspiration Cleaning Needle.
- 01 Dispensing Cleaning Needle.
- 01 Sách hướng dẩn sử dụng bằng tiếng Anh.
- 01 Sách hướng dẩn sử dụng bằng tiếng Việt
1. Đặc tính:
• Thiết kế bộ phận Manifold đặc biệt ngăn ngừa trầy xước đáy giếng đo.
• Người sử dụng cài đặt được thời gian ngâm, chu kỳ rửa và thể tích xả.
• Bộ ủ nhiệt 370C 2 đĩa có bộ bấm giờ.
• Có cảnh báo âm thanh khi bình chất thải đầy.
• Có tích hợp bộ thăng bằng.
• Hút liên tục ngăn ngừa sự tràn chất lỏng.
• Manifold tháo lắp được.
• Có khả năng rửa một lần 8 giếng.
• Tự động phát hiện đáy giếng và chống va đạp.
2. Thông số kỹ thuật:
• Manifold: Loại Manifold 8 đường xả.
• Phương pháp xả: Sử dụng bơm nhu động thiết kế đặc biệt.
• Thể tích xả: 300 đến 400µl với bước xả 50µl.
• Phương pháp hút: Sử dụng bơm màng hút liên tục trong khi xả: ngăn ngừa sự tràn chất lỏng.
• Thể tích xả: < 5µl.
• Bình chất thải: 01 bình 2 lít có cảnh báo âm thanh khi bình đầy dung dịch thải.
• Bình rửa: 01 bình 2 lít.
• Bình súc: 01 bình 2 lít.
• Màn hình: LCD.
• Các vật liệu tiếp xúc chất lỏng: Silicon, thép không rỉ.
• Bộ nhớ: RAM không bay hơi, 8KB.
• Phương pháp rửa: Rửa lâu, rửa nhanh, súc, mồi.
• Bộ ủ: Cho 2 đĩa Elisa, 370C.
• Bộ bấm giờ: chương trình hoá.
• Công suất: 50W.
• Nguồn cấp: 115-230V ± 10%, 50/60Hz.
• Vị trí vận hành: Bề mặt nằm ngang, chắc chắn, không rung.
• Nhiệt độ vận hành: 180-350C.
• Độ ẩm vận hành: Đến 85%.
• Nhiệt độ lưu trữ: -100-600C.
• Độ ẩm lưu trữ: Đến 85%.
• Vỏ bảo vệ: Nhựa ABS.
• Kích thước: 35x35x13cm.
• Trọng lượng: 6kg.
9 | Máy hút khói chuyên dùng cho đốt điện | Máy | 1 | Máy hút khói chuyên dùng cho đốt điện
a.Thông tin chung
Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở đi
Chất lượng máy: Mới 100%
b.Cấu hình cung cấp
Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c.Đặc điểm kỹ thuật
Tốc độ dòng/lưu lượng không khí: 20m3/ phút
Áp lực hút:100mmAq
Công suất hút: 1200W
Phương thức lọc: Bộ lọc 4 giai đoạn ( tuổi thọ 1000h)
Chiều dài (ống hút khói): Tối thiểu 1000mm/ Tối đa 1200mm
10 | Máy ly tâm đa năng | Máy | 1 | Máy ly tâm đa năng
a.Thông tin chung
Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở đi
Chất lượng máy: Mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE; ISO 13485
b.Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 cái
Rotor 12 ống nghiệm : 01 cái
Dây nguồn + sách hướng dẫn: 01 cái
c.Đặc điểm kỹ thuật
Tốc độ quay : 300 - 4500 rpm, gia tốc 100rpm
Lực ly tâm tối đa RCF : 2490 x g
Độ chính xác tốc độ : ± 20 rpm
Rotor : 15ml x 8 chỗ, 10ml x 12 chỗ
Màn hình LCD chữ số lớn
Thời gian ly tâm : 30 giây --> 99 phút / liên tục
Chức năng ly tâm nhanh với bấm - giữ phím Pulse
Động cơ : DC không chổi than
Mức độ ồn : ≤ 56 dB
Thời gian tăng / giảm tốc [giây] : 20giây↑13giây↓
Vận hành dễ dàng bằng núm vặn
Hệ thống bảo vệ : Khóa nắp, kiểm tra quá tốc độ, tự động chuẩn đoán, phát hiện các bất thường bên trong
Nguồn điện : 1 pha, 220V, 50/60Hz, 3A, 70W
Kích thước (W x D x H) : 301 x 354 x 217mm
11 | Máy hút đờm dãi | Máy | 2 | Máy hút đờm dãi
- Trọng lượng tịnh: 15,5kg
- Trọng lượng tổng: 17kg
- Quy cách đóng gói: 01 máy/ thùng
- Gồm 2 bình chứa dịch
- Kích thước: 45,5x40x56,5cm3
- Tỷ lệ bơm: ≥ 15L/ phút
- Áp lực: ≥ 0.075 MPa
- Nguồn điện sử dụng: AC 220V – 50Hz
- Dung tích chai: 02 chai chứa dịch 2500ml
- Tiếng ồn thấp (≤40dB)
- Nhiệt độ làm việc: 50 C～400 C
- Hoạt động liên tục trong 30phút/lần
12 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ | 2 | Bộ đặt nội khí quản
a.Thông tin chung
Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở đi
Chất lượng máy: Mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc tương đương
b.Cấu hình cung cấp
Tay cầm đặt nội khí quản: 01 cái
Lưỡi cong Mac 2: 01 cái
Lưỡi cong Mac 3: 01 cái
Lưỡi cong Mac 4: 01 cái
Hộp đựng: 01 cái
c.Thông số kỹ thuật
Tay cầm, loại lớn, pin thường đèn LED 2.5 V
Lưỡi cong Mac số 2 thông số 115 x 13 mm
Lưỡi cong Mac số 3 thông số 135 x 15mm
Lưỡi cong Mac số 4 thông số 155 x 15 mm
13 | Máy đốt điện thường | Cái | 1 | Máy đốt điện thường
a.Thông tin chung
Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở đi
Chất lượng máy: Mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
b.Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 cái
Bàn đạp:01 bộ
Đầu bút lắp điện cực:01 cái
Bộ dao: 01 bộ
Sách hướng dẫn:01 bộ
c.Thông số kỹ thuật
Điện thế điều trị: 5-15V
Công suất tối đa: 50W
Công suất tiêu thụ: 100VA
Chế độ làm việc: Cắt và Đốt
Điều kiện làm việc: T < 40độ C, độ ẩm < 80%
Điện áp nguồn: 220VAC ± 10%/ 50Hz
Thời gian làm việc liên tục cho phép 24/24 giờ
14 | Máy phá rung tim | Máy | 1 | Máy phá rung tim
a.Thông tin chung
Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở đi
Chất lượng máy: Mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: CE; ISO 13485 hoặc tương đương
b.Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 cái
Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
c.Thông số kỹ thuật
Thông số vật lý
Kích thước: 369 x 240 x 340 mm
Khối lượng: 5.5 kg (có pin)
Nguồn điện: AC 100/240V, 50-60 Hz
Pin: Lithium-ion 15V 3,2Ah
Thời gian hoạt động: > 5 giờ
Thời gian sạc tối đa: 3 giờ
Khả năng thực hiện: 150 lần sock ở 230J khi sạc đầy pin
Phần mềm: Đa ngôn ngữ
Bộ nhớ: Thẻ nhớ trong dung lượng 4Gb cho phép lưu trữ lên tới 300 giờ tín hiệu điện tim, sự kiện và thông tin hoạt động
Có khả năng xem và in lại các thông tin đã lưu.
Điều kiện hoạt động
Nhiệt độ
+ Vận hành -5 ° ~ 46 ° C
+ Lưu trữ -20 ° ~ 50 ° C
+ Độ ẩm 10 ~ 95%
Cách điện ECG loại CF, Phá rung loại BF
Chống nước Lớp IPX4
Khử rung tim
Dạng sóng:
+Hai pha cụt mũ (BTE)
+Công nghệ HICAP (tụ điện lưu trữ lớn)
Trở kháng: Bù trở kháng, dải từ 25 – 200 Ohm
Thời gian sạc: <6 giây cho 230J với pin được sạc đầy
Chế độ AED
Năng lượng: cố định 200 J
Quy thức: AHA 2005 CPR
Nhịp sốc: VF với biên độ > 100µV và VT với nhịp > 150bpm
Độ nhạy:
Nhịp sốc-VF >95%
Nhịp sốc -VT > 75%
Độ đặc hiệu:
Dựa theo AHA/AAMI DF 39
Nhịp hình sin bình thường > 99%
Nhịp tâm thu và những nhịp không sốc khác > 95%
Chế độ vận hành bằng tay
Dải năng lượng: 1 – 230J (từ 1-10J với 1J/bước, từ 10 – 230J với 10J/bước)
Điều khiển: núm trim đa năng. Phím sạc và sốc trực tiếp ở mặt trước của bảng điều khiển
Tấm sốc điện: có thể tái sử dụng cho người lớn và trẻ em.
Có thể tùy chọn thêm tấm sốc dùng 1 lần và tấm sốc tích hợp sẵn bên trong
Các mode vận hành: sóng đồng bộ ECG “R” hoặc chế độ asynchro
Chỉ thị: chỉ thị pin và led chính
Các phím màu có đèn nền rõ ràng
Màn hình hiển thị
Loại: Màn hình màu TFT LCD 5.7” độ tương phản cao (320x240pixcels)
Các thông tin hiểu thị: thông tin vận hành, dấu vết ECG, giá trị SpO2, các thông số, chỉ số nhịp tim, các bộ lọc, báo động và tình trạng pin
Theo dõi ECG
Băng thông: 0.5 đến 120 Hz ( - 3dB) khi tắt các bộ lọc
CMRR: >90db
Trở kháng vào: > 20 Mohm
Đầu vào:
Cáp bệnh nhân 3 leads (I, II, III) – chuẩn
Cáp bệnh nhân 10 leads (12 kênh ECG) – chuẩn
Độ lợi: 5, 10, 20 mm/mV với cáp bệnh nhân. Tự động với những miếng đệm nhỏ
Vận tốc: 5, 10, 25, 50 mm/giây
Bộ lọc: 50/60 Hz, Bộ lọc EMG, đường chuẩn
Dải HR: 20 – 300 bpm (2%), đọc kỹ thuật số trên màn hình hiển thị
Báo động: nhịp tim cài đặt tối đa 250 nhịp/phút,tối thiểu 20 nhịp/phút
Đo nồng độ oxy trong máu (SPO2)
Tầm đo SPO2: 0 đến 100%
Tầm đo nhịp mạch: 18 đến 300 nhịp/phút
Độ chính xác: 70 – 100% ± 2%
Báo động SPO2 : tối thiểu 65%
Máy tạo nhịp ngoài
Dạng sóng : Chữ nhật
Chế độ hoạt động: Cố định theo yêu cầu.
Tốc độ xung: 0ppm đến 180ppm, điều chỉnh mỗi 5ppm/bước
Thời gian xung: 22 ms
Dòng xung: Từ 0 đến 180mA, điều chỉnh mỗi 5mA/bước
Biên độ: Tối đa 150 V
Bộ phận in
Máy in nhiệt được tích hợp bên trong dùng cho in ECG và các sự kiện, giá trị HR/SpO2
Tốc độ in: 5, 10, 25 mm/giây
Khổ giấy: rộng 58 mm
Chuẩn an toàn
Chuẩn: IEC 60601-1-2-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2; AAMI DF 39; Class II, type BF
CE Mark EEC 93/42: loại IIb
15 | Máy truyền dịch | Máy | 1 | Máy truyền dịch
a.Thông tin chung
Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở đi
Chất lượng máy: Mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: FDA; ISO 13485 hoặc tương đương
b.Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 chiếc
Pin sạc: 01 chiếc
Dây nguồn: 01 chiếc
Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
c.Thông số kỹ thuật
Đặc điểm chung
Bơm truyền dịch IP-200 có thể được sử dụng rộng rãi trong các khoa của bệnh viện như khoa dược, nhi khoa, sản phụ khoa, khoa ung bướu, khoa thần kinh, ICU, CCU
Bơm truyền dịch có thể tự động kiểm soát tốc độ bơm bằng cách phát hiện và kiểm soát tốc độ của động cơ đếm bước thúc đẩy các mảnh nhu động làm cho thuốc chảy ra.
Hiển thị tương phản độ sáng
Nguyên tắc hoạt động: nhu động tuyến tính
Hệ thống mở - tương thích với tất cả các bộ ống truyền ( IV set) tiêu chuẩn
Tự động tính toán nồng độ
7 chế độ truyền
Chế độ Micro Mode
Dải tốc độ
Độ chính xác
Tốc độ biến đổi trong khi hoạt động
VTBI (thể tích được truyền)
Thể tích truyền
Các đơn vị liều lượng
Tốc độ KVO
Chức năng Purge (Làm sạch)
Truyền nhanh (Bolus)
Chống truyền nhanh (anti-bolus)
Phát hiện khí
Mức tắc nghẽn
Thư viện thuốc
Các đơn vị thuốc
Lịch sử ghi chép
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Đặc điểm
Màn hình màu 4.3” TFT
Các bộ dây truyền dịch có thể sử dụng: Hệ thống mở - Tất cả các bộ truyền dịch (IV set) tiêu chuẩn
Chế độ Micro mode: 100ml/ giờ đến 1200ml/ giờ, có thể cài đặt chương trình
Dải tốc độ 0.01 ~1200ml/ giờ với mức tăng tối thiểu 0.01ml/ giờ
Độ chính xác: ±5%
VTBI (thể tích được truyền vào) 0~9999ml
Thể tích truyền vào: 0~9999ml
Tốc độ KVO: 0.01~5.0ml/ giờ, giá trị mặc định 1ml/ giờ
Chức năng Purge (Làm sạch): 1200ml/ giờ
Truyền nhanh (Bolus) : tiêm nhanh bằng tay và chương trình cài đặt tiêm nhanh.
Phát hiện khí: 7 mức độ, độ nhạy 20uL
Mức tắc nghẽn: 12 mức
Đơn vị thuốc: ug, mg, g, u, ku, iu, eu, mmol, mol, kcal
Thư viện thuốc: Hơn 2000 mục
Lịch sử ghi chép: hơn 5000 mục ghi chép
Thông tin báo động: (nghe ,nhìn)
Thời gian hoạt động của pin: 9 tiếng tại 25ml/ giờ
Nguồn điện: DC:12V AC:100/240V, 50/60HZ, 50VA
Chống nước: IP 24
16 | Bơm tiêm điện | Máy | 1 | Bơm tiêm điện
a.Thông tin chung
Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở đi
Chất lượng máy: Mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: FDA; ISO 13485 hoặc tương đương
b.Cấu hình cung cấp
Máy chính 01 chiếc
Pin sạc : 01 chiếc
Dây nguồn: 01 chiếc
Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
c.Thông số kỹ thuật
Đặc điểm chung
Bơm tiêm điện SP-200 dùng được với nhiều loại bơm tiêm sử dụng 1 lần (loại tiêu chuẩn) và nhận các size 5ml, 10ml, 15ml và 20ml và có thể kiểm soát các dòng chất lỏng theo cách đáng tin cậy so với thao tác bằng tay bởi các nhân viên y tá
Màn hình chạm
Hiển thị tương phản độ sáng
Động cơ bước
Hệ thống mở
Bơm tiêm
Nồng độ tự động
Tính toán
7 chế độ truyền
Chế độ Micro Mode
Dải tốc độ
Độ chính xác
Tốc độ biến đổi trong khi hoạt động
VTBI (thể tích được truyền)
Thể tích truyền
Tốc độ KVO
Chức năng Purge (Làm sạch)
Tiêm nhanh (Bolus)
Chống tiêm nhanh (Anti-bolus)
Mức tắc nghẽn
Thư viện thuốc
Các đơn vị thuốc
Lịch sử ghi chép
Màn hình màu chạm 4.3” TFT
Đặc điểm
Bơm tiêm phù hợp: toàn cầu (5ml,10ml,20ml, 30ml, 50ml/60ml)
Chế độ Micro mode: 100ml/h đến 1200ml/h, có thể lập trình
Dải tốc độ: 0.01-1500 ml/h (tùy vào kích cỡ bơm tiêm ) với mức tăng tối thiểu 0.01ml/h
Độ chính xác: ±2%
VTBI (thể tích được tiêm vào) 0~9999ml
Tốc độ KVO: 0.01~5.0ml/h, Lỗi van: 1ml/h
Làm sạch: 100-1500ml/h (tùy vào kích cỡ bơm tiêm)
Tiêm nhanh (Bolus): tiêm nhanh bằng tay và chương trình cài đặt tiêm nhanh.
Mức tắc nghẽn: 12 mức
Đơn vị thuốc: ug, mg, g, u, ku, iu, eu, mmol, mol, kcal
Thư viện thuốc: hơn 2000 mục
Lịch sử ghi chép: hơn 5000 ghi chép
Thông tin báo động: (nghe nhìn)
Thời gian hoạt động của pin: 12 tiếng tại 5ml/h
Nguồn điện: DC:15V AC:100/240V, 50/60HZ, 50VA
Chống nước: IP 24
17 | Máy bắt số tự động | Máy | 1 | Máy bắt số tự động
a.Thông tin chung
Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở đi
Chất lượng máy: Mới 100%
b.Cấu hình cung cấp
Máy chính và phụ kiện kèm theo: 01 bộ
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c.Thông số kỹ thuật
Công nghệ: Truyền nhiệt trực tiếp
Phần mềm in số tự động chạy trên Windows
Cổng kết nối: USB + Lan
Tốc độ in: 260mm/giây
Khổ giấy in: 80nm ±10%
Mật độ dòng: 576 dots
Số lần cắt: 1.000.000
Tự động cắt giấy: Có
Nguồn cấp 220 VAC – 50/60Hz
18 | Máy lọc nước | Cái | 7 | Máy lọc nước
Kiểu máy:Tủ đứng
Máy lọc nước: Máy lọc nước R.O
Số lượng lõi lọc: 7 lõi
Công nghệ lọc: Công nghệ lọc RO
Dung tích bình chứa:10 lít
Công suất lọc nước:10 lít/giờ
Công suất tiêu thụ điện trung bình khoảng:0.035 kW/h
Hệ thống bơm và van điều tiết:Bơm - hút 2 chiều, van điện từ
19 | Máy giặt Panasonic: (Khối lượng giặt: 10kg) | Cái | 1 | Máy giặt Panasonic: (Khối lượng giặt: 10kg)
Loại máy giặt: Cửa trước, Lồng ngang
Khối lượng giặt: 10 Kg
Inverter: Có
Chất liệu lồng giặt: Thép không gỉ
Chất liệu vỏ máy: Kim loại sơn tĩnh điện
Chất liệu nắp máy: Nhựa
20 | Tủ lạnh | Cái | 3 | Tủ lạnh
Dung tích sử dụng:268 lít
Số cánh cửa:2 cánh
Số người sử dụng:2 - 3 người
Dung tích ngăn đá:82 lít
Dung tích ngăn lạnh:186 lít
Công nghệ Inverter: Tủ lạnh Inverter
Tiện ích:Ngăn làm lạnh nhanh, Inverter tiết kiệm điện
Kiểu tủ:Ngăn đá trên
Chất liệu cửa tủ lạnh:Thép không gỉ
Chất liệu khay ngăn lạnh:Kính chịu lực
C | THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
1 | Máy vi tính để bàn | bộ | 10 | Máy vi tính để bàn:
Chuột quang có dây
Bàn phím có dây
- Intel Core I3 (3M Cache, 2.4GHz)
- Ram 4GB DDR4 2400MHz, 1TB 5400rpm
- DVD +/-RW – Màn hình: 19.5” FHD
- Intel HD Graphics 620, BT 4.2
2 | Máy in trắng đen A4 | máy | 10 | Máy in trắng đen A4
Khổ in: A4
Tốc độ in: 26 trang/phút
Độ phân giải: 2400x600dpi
Bộ nhớ: 8MB, kết nối USB 2.0 tốc độ cao
Giấy vào: Khay giấy cassette 250 tờ, khay tay 50 tờ
Khay giấy: cassette PF-35P (option) 250 tờ
Chức năng: in 2 mặt tự động
3 | Máy in màu | máy | 1 | Máy in màu
Thông số kỹ thuật:
Cỡ giấy: A3
Độ phân giải: 9600x2400dpi
Tốc độ in đen trắng(Tờ/phút): 11tờ
Tốc độ in mầu(Tờ/phút): 8tờ
Khay đựng giấy(Tờ): 150tờ
Loại cổng kết nối: USB2.0; Parallel
4 | Máy Photocopy | máy | 1 | Máy Photocopy
Đảo 2 mặt bản sao tự động.
Khay đựng giấy : 250 tờ x 1 khay
Khay nạp tay : 100 tờ
Khổ giấy sao chụp : A3 – A5
Phóng to, thu nhỏ: 25 - 400%
Dung lượng bộ nhớ: 512 MB (chọn thêm có thể tăng lên 1GB với tự chọn PS)
Tiết kiệm năng lượng (Energy saver)
Tự động tiết kiệm điện (Auto Power saver)
Tự động tắt khi không sử dụng(Auto Sleep/super sleep)
5 | Máy Scan | máy | 2 | Máy Scan
Loại máy scan : Mặt kính phẳng
Tốc độ scan : 8 giây
Độ phân giải: 4800 x 4800 dpi
Kích thước tài liệu: A4/Letter (216 x 297mm)
Định dạng file scan: JPEG, PDF
Kết nối: USB 2.0 Type-C
6 | Máy fax | máy | 1 | Máy fax
Bộ nhớ 64 MB
Cổng kết nối USB 2.0
Khổ giấy tối đa Khổ A4
Số trang nhớ khi hết giấy 28
Tính năng chính Fax
Tốc độ gửi nhận fax 8giây/trang
Tốc độ in 4trang/phut
Tốc độ modem (Kbps) 14.4
Trọng lượng 3.5000
Độ phân giải 600 x 600 dpi
7 | Máy hủy giấy | máy | 1 | Máy hủy giấy
Chức năng khác Chống kẹt giấy,Tự động tắt khi kẹt giấy,Tự động tắt khi đầy thùng,Tự động trả giấy khi bị kẹt
Cỡ mảnh vụn sau hủy 5 x 38mm
Công suất hủy tối đa > 7 - 10 tờ một lúc
Công suất hủy tối đa 8 tờ
Dung tích thùng chứa (L) 16
Khả năng hủy Hủy giấy,CD/VCD,Ghim kẹp,Thẻ nhựa
Kích thước miệng hủy (mm) 230
Kiểu hủy Hủy vụn
Độ ồn (db) 72
8 | Thiết bị phòng họp trực tuyến
8.1 | Màn hình led
a | Màn hình led full HD-P3 inch trong nhà, kèm 2 cổng HDMI | bộ | 1 | Màn hình led full HD-P3 inch trong nhà, kèm 2 cổng HDMI:
KT: 1536mm x 2304mm
Thông số module
Cấu hình điểm ảnh SMD2121 (3 in 1)
Thông số bộ nguồn: Nguồn CZCL 5V-60A
Thông số hệ thống điều khiển: Card nhận tín hiệu Linsn RV908
Bộ xử lý hình ảnh (Video Processor) Video processor
Ngõ vào kết nối : HDMI/DVI,VGA,VIDEO,
Thông số màn hình
Độ sáng 600 ~ 1200 cd/m2
Chỉ số bảo vệ IP43
Quét 1/32, constant current driving
Góc nhìn Ngang 140±10° Dọc 130±10°
Điều khiển độ sáng Red,Green and Blue 14-16bits/Each
Tần số làm tươi 1920 ~ 3840Hz
Số màu hiển thị Max. 281 nghìn tỷ màu
Hình thức lắp Cố định
b | Cáp HDMI 5m | sợi | 1
c | Cáp HDMI 20m | sợi | 1
d | Công lắp đặt | trọn bộ | 1
8.2 | Âm thanh
a | Tủ rack âm thanh | bộ | 1 | Tủ rack âm thanh:
Thông số kỹ thuật
Kích thước: 680x520x570mm.
Tủ chuẩn dạng Rack âm thanh chuẩn 19" để bắt được thiết bị âm thanh như: cục đẩy, công suất, âm ly, mic...
- Tủ âm thanh có các dạng sau:
+ Tủ âm thanh 12U và tủ âm thanh dạng mixer
+ Tủ âm thanh dạng khung thép sơn tĩnh điện
b | Loa hộp treo tường | cái | 4 | Loa hộp treo tường
Đường kính loa 135mm(5.25in)
Độ nhạy 106 db tại 8 ohm thiết lập trực tiếp, 96db tại 10W thiết lập
Đáp tuyến tần số 85Hz~18KHz
Công xuất định mức: 60W
Độ bao phủ 120°
Tần số chéo 4,3 khz
Màu Đen
Trở kháng 8 ohm
Biến áp 10 W, 5 W (& 2,5W @ 70V)
Kích thước 229 x 143 x 159mm
c | Bộ máy micro đại biểu | cái | 10 | Bộ máy micro đại biểu:
Điều khiển Nút phát biểu: Bật/tắt Micro và loa
Vật liệu Vỏ trên: Nhựa ABS, màu bạc
Vỏ dưới: Nhựa ABS, màu đen
Kích thước 145.3 (R) × 70.7 (C) × 150.5 (S) mm
Khối lượng 800 g
Phụ kiện tùy chọn Cáp nối dài: YR-780-2M, YR-780-10M
Micro tương thích: TS-773 (tiêu chuẩn), TS-774 (cần dài) (chỉ chọn 1 trong 2)
d | Bộ amply liền mixer | bộ | 1 | Bộ amply liền mixer:
Công suất 60 watts (RMS)
Trở kháng loa 4 ohm,70V,100V
Âm sắc :Bass(150Hz): +/- 3dB, Treble(10KHz): +/- 3dB, Đáp tuyến tần số 200-18K Hz
Nguồn điện 230/240 VAC 50/60 Hz
Kích thước tổng thể: 442 (W) x 88 (H) x 180 (D)
Trọng lượng 7.7Kg
e | Bộ Điều Khiển Trung Tâm | bộ | 1 | Bộ Điều Khiển Trung Tâm:
Nguồn 220-240 V AC, 50/60 Hz.
Đầu vào Lựa chọn Mic hoặc AUX
Đầu ra Ghi: -20 dB *, 10 kΩ, không cân bằng, jack RCA.
Số thiết bị kết nối 24 thiết bị
Chất liệu Thép, nhôm sơn bóng 30%
Kích thước 420 (W) x 96,1 (H) x 222,5 (D) mm (16.54 “× 3,78” x 8,76 “)
Trọng lượng 2,7 kg (£ 5,95).
f | Dây kết nối âm thanh jack 3,5mm dài 2m | sợi | 1
g | Dây micro 15m | bộ | 10
h | Dây loa 2 x 1.0 | mét | 120
i | Công lắp đặt | trọn bộ | 1
j | Phụ kiện lắp đặt (máp cáp nhôm giá gỗ,..) | bộ | 1
8.3 | Bàn họp gỗ: (gồm 6 cái 2m ghép lại) | bộ | 6 | Bàn họp gỗ: (gồm 6 cái 2m ghép lại):
Kích thước: CxDxR: 0m78 x 2m x 0,6m; gỗ thao lao, cà chít..., sơn PU cao cấp.
8.4 | Ghế hội trường bằng gỗ: | cái | 12 | Ghế hội trường bằng gỗ:
Kích thước: cao 1.05m -0.45m, mặt ghế 0.50m x 0.5m. Gỗ cà chít, sơn PU.
Nước sản xuất : Việt Nam
9 | Hệ thống camera toàn bệnh viện
9.1 | Camera ngoài trời zoom + xoay tầm xa 30m | bộ | 7 | Camera ngoài trời zoom + xoay tầm xa 30m:
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel
9.2 | Bộ ghi hình 8 kênh | bộ | 1 | Bộ ghi hình 8 kênh:
Đầu ghi hình camera Hikvision 8 kênh DS-7108HGHI-F1/N
Độ phân giải hình ảnh : Full HD 1920×1080: 12(P)/30(N) fps/ch
Đầu ra video :1 cổng ra HDMI ,1 cổng ra VGA ;2 cổng USD
Ổ cứng lưu trữ : Hỗ trợ 01 ổ cứng dung lượng cao tối đa ~ 6TB
9.3 | Balun chuyển tín hiệu giữa camera và DVR | bộ | 4
9.4 | Màn hình LCD 32 inch | cái | 1 | Màn hình LCD 32 inch:
Loại tivi:Smart Tivi, 32 inch
Màn hình:HD, có HDR
Hệ điều hành:Tizen OS
9.5 | Bàn phím điều khiển camera | bộ | 1 | Bàn phím điều khiển camera:
- Bàn điều khiển RS485 camera Speed dome và đầu ghi hình.
- Màn hình: 128 x 64.
- Điều khiển bằng cần gạt zoom xoay.
- Chức năng điều khiển, lập trình trên bàn phím.
- Cần điều khiển 4 chiều
- Nguồn điện: 12VDC.
9.6 | Bộ chuyển mạch 8 cổng RJ45 | bộ | 1
9.7 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5 mm2 | mét | 150
9.8 | Lắp đặt dây cấp tín hiệu cáp | mét | 150
9.9 | Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính 20 mm | mét | 150
10 | Máy lạnh | máy | 10 | Máy lạnh
Công suất làm lạnh:1.5 HP - 12.000 BTU
Công nghệ Inverter: Máy lạnh Inverter
Tính năng
Chế độ tiết kiệm điện:DC Hybrid Inverter, Eco
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi:
Công nghệ chống bám bẩn Magic coil
Chế độ làm lạnh nhanh:Hi Power
Loại Gas:R-32
Nơi lắp ráp:Thái Lan
Thông tin lắp đặt
11 | Bộ bàn ghế ngồi làm việc lãnh đạo | bộ | 2 | Bộ bàn ghế ngồi làm việc lãnh đạo
Một ghế gồm
- Chân sau: Gỗ Căm xe: 0,04 * 0,050 * 0,9 * 2
-Chân trước: Gỗ Căm xe: 0,04 * 0,05 * 0,45 * 2
- Diềm: Gỗ Căm xe: 0,03 x 0,065 x 0,4 x 4
-Bổ: Gỗ Căm xe: 0,03 x 0,05 x 0,4 x 3
- Tựa: Gỗ Căm xe: 0,04 x 0,08 x 0,45 x 1
- Cò ghế: Gỗ Căm xe: 0,02 x 0,04 x 0,4x 4
- Dựa ghế: Gỗ Căm xe: 0,02 x 0,1 x 0,6
- Mặt ghế: Gỗ Căm xe: 0,02 x 0,4 x 0,41 x 1
- Ốc vít
- Vật tư sơn (sơn PU 3 lớp)
- Bột trét
- Công thợ (gia công gỗ, trét bộ, sơn PU, vận chuyển, lắp đặt…)
Một bàn gồm
- Chân: Gỗ Căm xe
0,035x0,055x0,755x8
-Khung bàn (dọc): Gỗ Căm xe
0,05x0,055x1,33x3
-Khung bàn (ngan): Gỗ Căm xe
0,035x0,05x0,59x6
-Mặt bàn: Gỗ Ghép
0,48x1,18x0,018x1
-Ván mặt trước (trên +dưới): Gỗ ghép
(0,33x2+0,56)x(0,518+0,137)x0,018
-Ván mặt bên (trên): Gỗ ghép
0,087x0,55x0,012x2
-Ván mặt bên (dưới): Gỗ ghép
0,468x0,55x0,012x2
Gác chân: Gỗ Thao Lao
0,04x0,05x0,6x1
- Khung mặt bàn (ngan): Gỗ Căm xe
0,7x0,110x0,025x2
- Khung mặt bàn (dọc): Gỗ Căm xe
1,4x0,110x0,025x2
Khung đở ván bàn phiếm: Gỗ Căm xe
0,025x0,015x0,39x3+0,025x0,0,15x0,45x2
Ván bàn phiếm: Gỗ ghép
0,39x0,54x0,012
Ván vành ngoài bàn phiếm: Gỗ ghép
0,045x0,54x0,018
Vành học tủ (trước, sau): Gỗ ghép
0,310x0,123x0,018x2
Vành học tủ (bên hong): Gỗ ghép
0,438x0,123x0,018x2
Ván đáy học tủ: Gỗ ghép
0,45x0,3x0,018
Đố trên, dưới cửa tủ: Gỗ Căm xe
0,04x0,025x0,33x2
Đố hong cửa tủ: Gỗ Căm xe
0,04x0,025x0,47x2
Ván mặt cửa tủ: Gỗ ghép
0,25x0,39x0,012
Ván đáy tủ: Gỗ ghép
0,37x0,648x0,012
Nẹp viền mặt bàn: Gỗ Căm xe
0,02x0,02x3,96
- Ốc vít
- Vật tư sơn (sơn PU 3 lớp)
- Bột trét
- Công thợ (gia công gỗ, trét bộ, sơn PU, vận chuyển, lắp đặt…)
12 | Bộ bàn ghế ngồi làm việc cho nhân viên | bộ | 8 | Bộ bàn ghế ngồi làm việc cho nhân viên
Một ghế gồm
Kích thước: cao 1.05m -0.45m, mặt ghế 0.50m x 0.5m. Gỗ cà chít, sơn PU.
Một bàn gồm
- Chân: Gỗ Căm xe
0,035x0,055x0,755x8
-Khung bàn (dọc): Gỗ Căm xe
0,05x0,055x1,33x3
-Khung bàn (ngan): Gỗ Căm xe
0,035x0,05x0,59x6
-Mặt bàn: Gỗ Ghép
0,48x1,18x0,018x1
-Ván mặt trước (trên +dưới): Gỗ ghép
(0,33x2+0,56)x(0,518+0,137)x0,018
-Ván mặt bên (trên): Gỗ ghép
0,087x0,55x0,012x2
-Ván mặt bên (dưới): Gỗ ghép
0,468x0,55x0,012x2
Gác chân: Gỗ Thao Lao
0,04x0,05x0,6x1
- Khung mặt bàn (ngan): Gỗ Căm xe
0,7x0,110x0,025x2
- Khung mặt bàn (dọc): Gỗ Căm xe
1,4x0,110x0,025x2
Khung đở ván bàn phiếm: Gỗ Căm xe
0,025x0,015x0,39x3+0,025x0,0,15x0,45x2
Ván bàn phiếm: Gỗ ghép
0,39x0,54x0,012
Ván vành ngoài bàn phiếm: Gỗ ghép
0,045x0,54x0,018
Vành học tủ (trước, sau): Gỗ ghép
0,310x0,123x0,018x2
Vành học tủ (bên hong): Gỗ ghép
0,438x0,123x0,018x2
Ván đáy học tủ: Gỗ ghép
0,45x0,3x0,018
Đố trên , dưới cửa tủ: Gỗ Căm xe
0,04x0,025x0,33x2
Đố hong cửa tủ: Gỗ Căm xe
0,04x0,025x0,47x2
Ván mặt cửa tủ: Gỗ ghép
0,25x0,39x0,012
Ván đáy tủ: Gỗ ghép
0,37x0,648x0,012
Nẹp viền mặt bàn: Gỗ Căm xe
0,02x0,02x3,96
- Ốc vít
- Vật tư sơn (sơn PU 3 lớp)
- Bột trét
- Công thợ (gia công gỗ, trét bộ, sơn PU, vận chuyển, lắp đặt…)
D | THIẾT BỊ KHÁC
1 | Máy phát điện tự động: | máy | 1 | Máy phát điện tự động:
Thông số kỹ thuật của máy:
- Công suất liên tục (KVA): 150
- Công suất dự phòng (KVA): 165
- Tần số (Hz): 50
- Điện thế (V): 230/400
- Dòng điện (A): 217
- Cổng kết nối ATS: Có
- Ắc quy: 240 Ah
- Bình nhiên liệu (L): 375
- Dung tích nước làm mát (L): 50
- Tiêu hao nhiên liệu (100% CS): 33 L/h
- Thời gian chạy liên tục(h 100%): 11.4
- Độ ồn cách 7m (dBA): 72
- Trọng lượng toàn bộ (kg): 2,080
- Kích thước L×W×H (mm): 3650x1150x1920
2 | Bồn chứa nước inox dung tích 1m3 | cái | 1 | Bồn chứa nước inox dung tích 1m3:
Loại bồn: inox
Dung tích: 1m3
Loại bồn: bồn đứng
3 | Máy bơm nước: | máy | 1 | Lưu lượng tối đa: 1.2-6.6 m3/h
Điện áp: 1 phase
Cột áp: 24-59.5 m
Đường kính hút xả: 49-34 mm
Công suất: 2HP