## Danh mục chào giá
PHỤ LỤC 02 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số .... /BM-VTTTBYT ngày …. tháng …..năm 2023)
YÊU CẦU CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhóm | STT Nhóm | STT | Danh mục trang thiết bị y tế | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu mời chào giá | Ghi chú
00-Dùng chung |  |  | NHÓM 1: VẬT TƯ Y TẾ DÙNG CHUNG
00-Dùng chung | 1 | 1.001 | Găng tay sản khoa | Đôi | 500 | Găng tay sản khoa Chất liệu làm từ cao su thiên nhiên Chiều dài ≥ 450mm Độ dày tối thiểu 0,15mm
00-Dùng chung | 2 | 1.002 | Găng tay không bột | Đôi | 500000 | Chất liệu: cao su Nitrile Đã được tiệt trùng Không chứa bột Có tối thiểu các cỡ: S, M, L
00-Dùng chung | 3 | 1.003 | Găng tay khám bệnh | Đôi | 6678500 | Găng tay có bột làm từ cao su tự nhiên nhám đầu ngón tay Chiều dài: ≥ 220mm Độ dày ngón tay ≥ 0.08mm. Độ dày lòng bàn tay ≥ 0.08mm. Sức căng trước lão hóa ≥ 18MPa, sau lão hóa ≥ 14MPa. Độ giãn dài trước lão hóa ≥ 650%, sau lão hóa ≥ 500%. Lượng bột ≤ 10mg/dm2. Hàm lượng protein ≤ 200 µg/g
00-Dùng chung | 4 | 1.004 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Đôi | 647400 | Găng tay có bột làm từ cao su tự nhiên Chiều dài: ≥ 280mm Độ dày ngón tay ≥ 0.13mm. Độ dày lòng bàn tay ≥ 0.12mm. Sức căng trước lão hóa ≥ 24MPa, sau lão hóa ≥ 18MPa. Độ giãn dài trước lão hóa ≥ 750%, sau lão hóa ≥ 560%. Lượng bột ≤ 15mg/dm2. Hàm lượng protein ≤ 200 µg/dm2 Có tối thiểu các kích cỡ: 6,5; 7; 7,5
00-Dùng chung | 5 | 1.005 | Bơm tiêm Insulin các cỡ | Cái | 549900 | Có tối thiểu các cỡ: 0,3ml; 0,5ml; 1ml. Chiều dài kim: ≤ 8mm Kim vát 3 mặt, đường kính kim tối thiểu có các cỡ: 29G hoặc 30G hoặc 31G, Thể tích dịch tồn dư ≤ 0,0035ml. Xi lanh chất liệu bằng Polypropylene hoặc Polystyrene. Pittong chất liệu bằng Polypropylene hoặc Polystyrene. Đã tiệt trùng
00-Dùng chung | 6 | 1.006 | Bơm tiêm nhựa 1ml | Cái | 117800 | Dung tích 1ml có kèm kim tiêm Bơm tiêm làm bằng chất liệu nhựa nguyên sinh. Thân kim bằng thép không gỉ. Khoảng chết ≤ 0,03 ml. Đã tiệt trùng.
00-Dùng chung | 7 | 1.007 | Bơm tiêm nhựa 3ml | Cái | 47900 | Dung tích 3ml có kèm kim tiêm Chất liệu thân bơm bằng nhựa Polypropylen (PP) y tế Đã tiệt trùng
00-Dùng chung | 8 | 1.008 | Bơm tiêm nhựa 5ml | Cái | 2296600 | Dung tích 5ml có kèm kim tiêm Chất liệu thân bơm bằng nhựa Polypropylen (PP) y tế Đã tiệt trùng
00-Dùng chung | 9 | 1.009 | Bơm tiêm nhựa 10ml | Cái | 1980400 | Dung tích 10ml có kèm kim tiêm Chất liệu thân bơm bằng nhựa Polypropylen (PP) y tế Đã tiệt trùng
00-Dùng chung | 10 | 1.010 | Bơm tiêm nhựa 20ml | Cái | 819500 | Dung tích 20ml Chất liệu thân bơm bằng nhựa Polypropylen (PP) y tế Đã tiệt trùng
00-Dùng chung | 11 | 1.011 | Bơm tiêm nhựa 50ml | Cái | 378100 | Dung tích 50ml Chất liệu thân bơm bằng nhựa Polypropylen (PP) y tế Đã tiệt trùng
00-Dùng chung | 12 | 1.012 | Bơm tiêm nhựa cho ăn 50ml | Cái | 51950 | Dung tích 50ml phù hợp với dây cho ăn Chất liệu thân bơm bằng nhựa Polypropylen (PP) y tế Gioăng làm bằng Cao su y tế Đã tiệt trùng
00-Dùng chung | 13 | 1.013 | Kim cánh bướm | Cái | 162300 | Có tối thiểu các cỡ: 23G, 25G Dây dẫn chất liệu nhựa PVC Kim làm bằng chất liệu thép không gỉ, mài vát 3 cạnh Đã tiệt trùng
00-Dùng chung | 14 | 1.014 | Kim tiêm nhựa | Cái | 4917500 | Thân kim được làm bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn, mũi kim cắt vát 3 cạnh. Có tối thiểu các cỡ: 18G; 20G Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 15 | 1.015 | Kim tiêm nhựa 23G | Cái | 50000 | Thân kim được làm bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn, mũi kim cắt vát 3 cạnh. Cỡ kim 23G Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 16 | 1.016 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, có cửa bơm thuốc | Cái | 424000 | Chất liệu catherter bằng PUR hoặc ETFE hoặc Polyurethane Vialon hoặc FEP hoặc FEP-Teflon. Có cánh, có cửa bơm thuốc, có đầu bảo vệ an toàn khi rút kim. Có bộ lọc chống thấm ngăn ngừa rò rỉ máu trong thời gian đặt kim luồn. Có đường cản quang chạy dọc catherter. Có tối thiểu các cỡ: 18G, 20G, 22G và 24G Thời gian lưu kim: ≥ 72 giờ. Tốc độ dòng chảy tối đa đối với các kích cỡ: Cỡ G18 ≥ 95ml/phút. Cỡ G20 ≥ 58ml/phút. Cỡ G22 ≥ 35ml/phút. Cỡ G24 ≥ 20ml/phút. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 17 | 1.017 | Kim luồn tĩnh mạch các số | Cái | 824850 | Kim luồn tĩnh mạch loại không cánh, không cửa sổ. Chất liệu catherter bằng PUR hoặc ETFE hoặc Polyurethane Vialon hoặc FEP hoặc FEP-Teflon. Có đường cản quang. Có tối thiểu các cỡ: 18G, 20G, 22G và 24G Thời gian lưu kim: ≥ 72h Tốc độ dòng chảy tối đa đối với các kích cỡ: Cỡ 18G ≥ 90ml/phút Cỡ 20G ≥ 55ml/phút Cỡ 22G ≥ 35ml/phút Cỡ 24G ≥ 15ml/phút Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 18 | 1.018 | Kim luồn tĩnh mạch không cánh | Cái | 250000 | Kim luồn tĩnh mạch loại không cánh, không cửa sổ. Chất liệu catherter bằng PUR hoặc ETFE hoặc Polyurethane Vialon hoặc FEP hoặc FEP-Teflon. Có đường cản quang chạy dọc catherter. Có tối thiểu các cỡ: 18G, 20G, 22G, 24G Thời gian lưu kim: ≥ 96h Tốc độ dòng chảy tối đa đối với các kích cỡ: Cỡ 18G ≥ 90ml/phút Cỡ 20G ≥ 54ml/phút Cỡ 22G ≥ 35ml/phút Cỡ 24G ≥ 21ml/phút Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 19 | 1.019 | Kim luồn tĩnh mạch 16G | Cái | 1000 | Kim luồn tĩnh mạch loại không cánh Chất liệu catherter bằng PUR hoặc ETFE hoặc Polyurethane Vialon hoặc FEP hoặc FEP-Teflon. Có đường cản quang chạy dọc catherter. Thời gian lưu kim: ≥ 72h Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 20 | 1.020 | Kim luồn tĩnh mạch chống trào ngược | Cái | 30000 | Kim luồn tĩnh mạch loại không cánh, Chất liệu catherter bằng PUR hoặc ETFE hoặc Polyurethane Vialon hoặc FEP hoặc FEP-Teflon. Có tính năng kiểm soát chống máu trào ngược Có đường cản quang chạy dọc catherter. Thời gian lưu kim: ≥ 72h Có tối thiểu các cỡ: 16G, 18G, 20G, 22G, 24G Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 21 | 1.021 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh không cửa bơm thuốc | Cái | 20000 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh không cửa bơm thuốc Chất liệu catherter bằng PUR hoặc ETFE hoặc Polyurethane Vialon hoặc FEP hoặc FEP-Teflon. Có đường cản quang chạy dọc catherter. Có tối thiểu các cỡ: 20G, 22G và 24G Thời gian lưu kim: ≥ 72h Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 22 | 1.022 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa bơm thuốc | Cái | 50000 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa bơm thuốc Chất liệu catherter bằng PUR hoặc ETFE hoặc Polyurethane Vialon hoặc FEP hoặc FEP-Teflon. Có đường cản quang chạy dọc catherter. Có tối thiểu các cỡ: 20G, 22G và 24G Thời gian lưu kim: ≥ 72h Tốc độ dòng chảy tối đa đối với các kích cỡ: Cỡ 20G ≥ 55ml/phút Cỡ 22G ≥ 35ml/phút Cỡ 24G ≥ 15ml/phút Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 23 | 1.023 | Nút chặn kim luồn có cổng bơm thuốc | Cái | 203650 | Có cổng trích thuốc Không chứa latex Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 24 | 1.024 | Nút chặn kim luồn | Cái | 100000 | Không có cổng bơm thuốc Không chứa latex Được tiệt trùng
00-Dùng chung | 25 | 1.025 | Dây truyền huyết thanh | Bộ | 600000 | Dây làm bằng vật liệu nhựa nguyên sinh Nắp bảo vệ kim chai: Chất liệu nhựa nguyên sinh Kim chai: Chất liệu nhựa nguyên sinh Van thoát khí: có màng lọc khí vô khuẩn. Bầu đếm giọt: trong suốt, có màng lọc dịch Dây dẫn dài ≥ 150cm Đầu nối kim có khóa vặn để khóa chặt kim (luer lock) Kim bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn, có nắp chụp bảo vệ. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 26 | 1.026 | Dây truyền dịch | Bộ | 1000000 | Dây làm bằng vật liệu nhựa nguyên sinh Nắp bảo vệ kim chai: Chất liệu nhựa nguyên sinh Kim chai: Chất liệu nhựa nguyên sinh Van thoát khí: có màng lọc khí vô khuẩn Bầu đếm giọt: trong suốt, có màng lọc dịch Có filter lọc ≤ 15µm Dây dẫn dài ≥ 150cm Kim bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn, có nắp chụp bảo vệ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 27 | 1.027 | Dây truyền không kim | Bộ | 100000 | Dây làm bằng vật liệu nhựa nguyên sinh Nắp bảo vệ kim chai: Chất liệu nhựa nguyên sinh Kim chai: Chất liệu nhựa nguyên sinh Van thoát khí: có màng lọc khí vô khuẩn Bầu đếm giọt: trong suốt, có màng lọc dịch Có filter lọc ≤ 15µm Dây dẫn dài ≥ 150cm Không có kim Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 28 | 1.028 | Bộ dây truyền dịch an toàn đuổi khí và khóa tự động | Bộ | 20000 | Chiều dài dây ≥ 150cm. Đường kính trong dây ≤ 4 mm; đường kính ngoài ≤ 5 mm Có chức năng đuổi khí tự động và khóa dịch tự động. Có bầu đếm giọt 2 ngăn Chịu được áp lực ≥ 2 bar. Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí. Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock. Chất liệu PVC, không có chất phụ gia DEHP hoặc sử dụng phụ gia an toàn DEHT Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 29 | 1.029 | Dây truyền đếm giọt | Bộ | 12600 | Dây truyền dịch có bộ phận chỉnh giọt. Tốc độ điều chỉnh cho phép khoảng: ≤ 10 ~ ≥250ml/h Chiều dài dây ≥ 150cm. Đường kính trong dây ≤ 4 mm; đường kính ngoài ≤ 5 mm Có màng lọc vi khuẩn tại cửa thông khí. Có màng lọc dịch, tự động ngăn bọt khí và ngắt khi hết dịch. Không cần mồi dịch Chịu được áp lực ≥ 3 bar. Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí. Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock. Chất liệu PVC, sử dụng chất phụ gia DEHT an toàn Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 30 | 1.030 | Bộ dây truyền dịch tránh ánh sáng | Bộ | 5000 | Chiều dài dây khoảng 180cm (±10%) Đường kính trong dây khoảng 3 mm (±5 %), đường kính ngoài khoảng 4 mm (±5%). Có chức năng đuổi khí tự động và khóa dịch tự động. Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí. Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock. Chất liệu PUR Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 31 | 1.031 | Bộ dây truyền máu | Bộ | 83150 | Dài khoảng: ≥150cm Kích thước lỗ lọc nằm trong khoảng: 175-210µm Tốc độ dòng chảy: ≥ 20 giọt/mL. Chất liệu nhựa y tế không chứa DEHP, không Latex, không chứa Bisphenol A. Có cổng tiêm thuốc an toàn chữ Y Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 32 | 1.032 | Khóa ba ngã dịch truyền có dây nối dài 10cm | Cái | 606100 | Khóa ba chạc dây nối ≥ 10cm với 1 khóa ren chính và hai khóa ren phụ Mũi tên chỉ hướng dòng chảy Khóa ren dạng đai xoay Thân khóa bằng chất liệu Polycarbonate trong suốt, tay xoay bằng chất liệu polyethylene, xoay 360 độ Dây nối bằng chất liệu PVC mềm, không chứa DEHP hoặc thay bằng DEHT an toàn Chịu áp lực ≥ 3bar. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 33 | 1.033 | Đầu nối khóa ba ngã | Cái | 474650 | Chất liệu thân: Polycarbonate, không chứa Pyrogenic, chất độc hại, kháng lipid Có khóa xoay 360° Chạc 3 chịu được áp lực tới ≥ 150 psi Đã tiệt trùng. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 34 | 1.034 | Chạc ba ngã | Cái | 200000 | Chất liệu: Polycarbonate, không chứa Pyrogenic, chất độc hại, kháng lipid Có khóa xoay 360° Chịu được áp lực ≥ 3 bar Thể tích đuổi khí ≤ 0.26 ml Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 35 | 1.035 | Đầu nối khóa ba ngã có cổng tiêm không kim | Cái | 30000 | Chất liệu thân PC (Polycarbonate), không chứa Pyrogenic, chất độc hại 1 đầu kết nối dương, 2 đầu kết nối âm, khóa xoay 360 độ Có cổng tiêm không kim Tiệt trùng bằng EO Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 36 | 1.036 | Dây nối bơm tiêm điện | Cái | 200000 | Chất liệu PVC không có chất phụ gia DEHP hoặc thay bằng DEHT an toàn Chiều dài: ≥ 140cm Đầu nối dạng luer lock, có khóa dừng
00-Dùng chung | 37 | 1.037 | Dây nối bơm tiêm điện loại dài | Cái | 50000 | Chất liệu PVC không có chất phụ gia DEHP hoặc thay bằng DEHT an toàn Chiều dài: ≥ 150cm Thể tích tồn dư: ≤ 1ml Đầu nối dạng luer lock, có khóa dừng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 38 | 1.038 | Dây nuôi ăn | Cái | 24780 | Chức năng: dẫn thức ăn, sữa hoặc súp (dạng sệt) qua ống thông. Chất liệu: Nhựa y tế Có nắp bảo vệ Chiều dài ≥ 100cm
00-Dùng chung | 39 | 1.039 | Kim chọc tủy sống | Cái | 25660 | Đầu kim 3 mặt vát hoặc vát dạng hình kim cương Có khoảng trống giữa que thông nòng và thành kim Có tối thiểu các cỡ: 18G, 20G và 25G Đốc kim trong suốt quan sát được dịch não tủy Được tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 40 | 1.040 | Kim sinh thiết có kim dẫn đường | Cái | 2010 | Bao gồm tối thiểu 3 bộ phận: 01 kim dẫn đường; 01 kim sinh thiết; 01 khóa an toàn. Kim dẫn đường dùng được cho sinh thiết dưới siêu âm, CT. Kim sinh thiết có tay cầm, thân kim có vạch chia. Có tối thiểu 2 nấc cho chức năng lấy mẫu Đóng gói tiệt trùng. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 41 | 1.041 | Kim châm cứu | Cái | 300000 | Thân kim chất liệu thép chuyên dụng, dẫn điện Đốc kim làm bằng đồng hoặc thép không gỉ Chiều dài khoảng 40mm (±5%), đường kính 0,3mm.
00-Dùng chung | 42 | 1.042 | Bộ dây thở dùng một lần | Bộ | 14000 | Bộ dây bao gồm đầu nối tới máy, đoạn dây thở vào, thở ra, chạc chữ Y và cổng lấy mẫu có khóa Luer. Chiều dài dây ≥ 1,5m Đường kính dây khoảng 22mm (±5%)
00-Dùng chung | 43 | 1.043 | Dây nối Oxy | Cái | 3000 | Chất liệu: nhựa y tế. Chiều dài: ≥ 200cm Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi.
00-Dùng chung | 44 | 1.044 | Mặt nạ thở oxy không túi | Cái | 17800 | Chất liệu PVC không có chất phụ gia DEHP hoặc thay bằng DEHT an toàn Có kẹp mũi loại điều chỉnh được Có dây đeo đàn hồi Kèm dây thở oxy chiều dài ≥ 180cm Có nhiều cỡ: dùng cho người lớn và trẻ nhỏ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 45 | 1.045 | Mặt nạ thở oxy có túi | Cái | 7370 | Mặt nạ thở oxy có túi Có nhiều cỡ khác nhau Chất liệu PVC y tế hoặc nhựa nguyên sinh Có dây đeo đàn hồi Kèm dây thở oxy chiều dài ≥ 180cm Có nhiều cỡ: dùng cho người lớn và trẻ nhỏ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 46 | 1.046 | Dây thở oxy hai nhánh | Cái | 462410 | Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc nhựa nguyên sinh Có nhiều cỡ khác nhau Chiều dài dây ≥ 2m. Có gọng thở qua đường mũi Có nhiều cỡ: dùng cho người lớn và trẻ nhỏ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 47 | 1.047 | Mặt nạ xông khí dung | Bộ | 60000 | Chất liệu nhựa dẻo y tế ( hoặc nhựa PVC hoặc nhựa nguyên sinh) Có dây đeo đàn hồi Có cốc khí dung Có nhiều cỡ: dùng cho người lớn và trẻ nhỏ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 48 | 1.048 | Sâu máy thở ( Ống nối ruột gà ) | Cái | 20415 | Ống dây xếp gấp dài khoảng 15cm (±5%). Đầu nối 22F – 22M/15F.
00-Dùng chung | 49 | 1.049 | Phin lọc khuẩn làm ấm, làm ẩm (HMEF) dùng cho người lớn | Cái | 20450 | Phin lọc khuẩn, làm ấm, làm ẩm. Có cổng lấy mẫu khí. Thể tích khí lưu thông trong khoảng (Vt): ≤250 - ≥ 1500 ml Khoảng chết: ≤45 ml. Trở kháng tại 30 lít/phút (30LPM): ≤ 0,8 cmH2O Hiệu quả lọc vi khuẩn, vi rút: ≥ 99,99%.
00-Dùng chung | 50 | 1.050 | Phin lọc máy thở | Cái | 29700 | Có cổng luer xoay và nắp lọc tĩnh điện. Trở kháng tại 30 lít/phút (30LPM): ≤ 60Pa Khoảng chết: ≤ 25 ml Thể tích khí lưu thông trong khoảng (Vt): ≤250 - ≥ 1500 ml Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE): ≥ 99,99%.
00-Dùng chung | 51 | 1.051 | Canuyn mở khí quản một nòng | Cái | 1240 | Canuyn mở khí quản một nòng có bóng Chất liệu PVC Có tối thiểu các cỡ: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5 và 8.0mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 52 | 1.052 | Cây nòng đặt nội khí quản | Cái | 451 | Có 2 lớp: vỏ làm bằng chất liệu nhựa, lõi là dây kim loại Có tối thiểu các cỡ: + Cỡ 6Fr, dài ≥ 280mm + Cỡ 10Fr, dài ≥ 350mm + Cỡ 14Fr, dài ≥ 350mm
00-Dùng chung | 53 | 1.053 | Ống mở khí quản 2 nòng có ống hút trên bóng | Cái | 2300 | Ống 2 nòng có bóng chèn, có ống hút trên bóng. Đường kính nòng trong khoảng: 5-9mm Đường kính nòng ngoài: ≤ 15mm. Có nhiều cỡ; chiều dài trong khoảng: 55-80mm
00-Dùng chung | 54 | 1.054 | Ống nội khí quản có ống hút trên bóng | Cái | 3800 | Có ống hút dịch trên bóng, có van 1 chiều Mắt murphy đầu cong. Chiều dài: ≥300mm Có vạch đánh dấu tròn trên bóng hỗ trợ cho vị trí ống. Có tối thiểu các cỡ đường kính trong: 6.5mm, 7.0mm; 7.5mm; 8.0mm; Dây bơm bóng đánh dấu màu phân biệt Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 55 | 1.055 | Canuyn Mayo | Cái | 18310 | Chất liệu nhựa y tế Không gây độc, không gây kích ứng, Tiệt trùng, sử dụng 1 lần.
00-Dùng chung | 56 | 1.056 | Ống thông hậu môn | Cái | 1388 | Có tối thiểu các số 22, 24, 26, 28. Dây dẫn dài khoảng 400mm (±5%), chất liệu nhựa PVC nguyên sinh Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 57 | 1.057 | Thông dạ dày | Cái | 45500 | Có các cỡ trong khoảng từ 6-18 Fr Vạch đánh dấu chiều dài. Thông dạ dày bao gồm bộ phận đầu nối hình phễu và ống dây nhựa mềm dài khoảng 125 cm (±5%). Có nắp đậy Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 58 | 1.058 | Thông folley 2 nhánh | Cái | 40080 | Chất liệu: cao su phủ silicon Có tối thiểu các số cho người lớn: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr có kích thước đầu tip khoảng 22 mm, chiều dài tổng thể: ≥ 400mm, chiều dài phễu: 40mm (±5%), dung tích bóng chèn trong khoảng: 10-30ml Có các số cho trẻ em: 6Fr, 8Fr, 10Fr có kích thước đầu tip khoảng 15mm, chiều dài tổng thể: ≥ 280mm, chiều dài phễu: khoảng 40mm (±5%), dung tích bóng chèn nằm trong khoảng: 3ml-5ml (±5%)
00-Dùng chung | 59 | 1.059 | Thông folley 3 nhánh | Cái | 4095 | Chất liệu: cao su phủ silicon Kích thước đầu tip khoảng 22 mm (±5%) Chiều dài tổng thể: ≥ 400mm, Chiều dài phễu: khoảng 40mm (±5%), Có tối thiểu các cỡ: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr Dung tích bóng chèn trong khoảng: 10-30ml
00-Dùng chung | 60 | 1.060 | Ống hút đờm nhớt | Cái | 339700 | Ống hút đờm nhớt có nắp Có tối thiểu các cỡ: 6, 8, 10, 12, 14, 16Fr. Chất liệu nhựa PVC hoặc nhựa nguyên sinh y tế Độ dài ≥ 500mm. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 61 | 1.061 | Lưỡi dao mổ | Cái | 93690 | Chất liệu thép carbon Đã tiệt trùng.
00-Dùng chung | 62 | 1.062 | Mỏ vịt | Cái | 20500 | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh Được tiệt trùng sẵn
00-Dùng chung | 63 | 1.063 | Que khám phụ khoa | Cái | 3900 | Chất liệu gỗ Được tiệt trùng bằng tia phóng xạ Gamma.
00-Dùng chung | 64 | 1.064 | Dụng cụ lấy máu mao mạch an toàn dùng một lần | Cái | 838900 | Dụng cụ lấy máu kèm kim dùng 1 lần. Độ sâu đâm kim có thể điều chỉnh ≥ 3 mức Đã tiệt trùng.
00-Dùng chung | 65 | 1.065 | Que thử đường huyết | Cái | 838900 | Đo được tối thiểu 4 loại máu: mao mạch, tĩnh mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh. Thời gian đo ≤ 5 giây. Lượng mẫu máu đo ≤ 0.6µL. Dải đo Glucose: khoảng từ 10 mg/dL (0,6mmol/L) tới 600 mg/dL (33mmol/L) Giới hạn hematocrite: Khoảng từ ≤ 20 tới ≥ 65%. Sử dụng men thử không bị ảnh hưởng bởi nồng độ Oxy trong máu, đường maltose. Độ chính xác đạt tiêu chuẩn ISO 15197:2013/EN ISO 15197:2015 Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 66 | 1.066 | Kim lấy máu đo đường huyết | Cái | 200000 | Dụng cụ lấy máu cho que thử đường huyết Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 67 | 1.067 | Que lấy máu thử đường huyết | Cái | 200000 | Đo được tối thiểu 3 loại máu mao mạch, tĩnh mạch, động mạch Thời gian đo ≤ 5 giây. Mẫu máu đo ≤ 0.6µL. Độ chính xác đạt tiêu chuẩn ISO 15197 Sử dụng men thử không bị ảnh hưởng bởi nồng độ Oxy trong máu. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 68 | 1.068 | Điện cực dán | Cái | 422180 | Đường kính khoảng 50mm (±10%) đối với dạng hình tròn, Kích thước khoảng: 3,5 x3,0 cm (±10%) đối với dạng hình chữ nhật. Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel Acrylate hoặc AQUATAC Đầu giắc nối với máy: kim loại phủ bạc hoặc thép không gỉ
00-Dùng chung | 69 | 1.069 | Gel siêu âm | Kg | 6070 | Gel Siêu âm: ứng dụng trong siêu âm y tế, không mùi, không có formaldehyde, không gây mẫn cảm hoặc rát da
00-Dùng chung | 70 | 1.070 | Giấy in kết quả siêu âm đen trắng | Cuộn | 9680 | Kích thước: khoảng 110mm x 20m (±5%) Tương thích cho các loại máy siêu âm Sony; Mitsubishi có tại bệnh viện.
00-Dùng chung | 71 | 1.071 | Giấy in điện tim 3 cần (loại cuộn) | Cuộn | 80 | Giấy in điện tim 3 cần (loại cuộn) Tương thích với máy điện tim đang dùng của bệnh viện.
00-Dùng chung | 72 | 1.072 | Giấy in điện tim 6 cần (loại cuộn) | Cuộn | 1300 | Giấy in điện tim 6 cần (loại cuộn) Tương thích với máy điện tim đang dùng của bệnh viện.
00-Dùng chung | 73 | 1.073 | Giấy in điện tim 6 cần (loại tập) | Tập | 24748 | Kích thước khoảng: (110 x140 )mm (±5%), Số lượng ≥ 140 tờ Tương thích với máy điện tim.485
00-Dùng chung | 75 | 1.075 | Đầu đo SPO2 sử dụng cho máy theo dõi bệnh nhân (sử dụng cho máy Nihon Kohden) | Cái | 396 | Đầu đo SPO2 tương thích đo SPO2 đang dùng tại bệnh viện
00-Dùng chung | 76 | 1.076 | Dây Garo | Cái | 3476 | Chiều dài ≥ 20cm Có khóa
00-Dùng chung | 77 | 1.077 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Cái | 82000 | Đè lưỡi gỗ Đã được tiệt trùng
00-Dùng chung | 78 | 1.078 | Dung dịch xịt dùng ngoài điều trị phòng ngừa loét do tỳ đè các loại | Chai | 4046 | Dung dịch xít chông loét có chứa: corpitolinol, Acid Linoleic, acid béo, hương hạt hồi Chỉ số Peroxide: ≥50 đến ≤150mEq/kg.
00-Dùng chung | 79 | 1.079 | Túi cho ăn nhỏ giọt thường | Cái | 1500 | Chất liệu PVC không chứa DEHP hoặc thay bằng DEHT an toàn, có kèm dây truyền, cổng nối tiêu chuẩn. Thể tích chứa ≥ 1000ml. Túi có nắp đậy, đi liền dây nối dài ≥ 60cm. Có bầu đếm giọt và khóa kiểm soát thể tích.
00-Dùng chung | 80 | 1.080 | Kim lấy máu chân không | Cái | 452200 | Kim cắt vát, có khóa ren. loại dùng một lần Có tay áo cao su Có tối thiểu các cỡ: 21G, 22G. Được tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 81 | 1.081 | Holder kết nối kim hút chân không dùng nhiều lần | Cái | 500 | Dụng cụ để kết nối kim lấy máu với ống nghiệm chân không. Chất liệu nhựa, Kết nối dạng ren
00-Dùng chung | 82 | 1.082 | Túi đựng nước tiểu | Cái | 66490 | Dung tích ≥ 2000ml Chất liệu bằng nhựa PVC hoặc các loại nhựa khác tương đương hoặc tốt hơn. Có thang đo dung tích. Cổng xả ở đáy túi, ống dẫn vào dài ≥ 90cm, van chữ T chống trào ngược.
00-Dùng chung | 83 | 1.083 | Ampu bóp bóng dùng 1 lần | Bộ | 100 | Ampu bóp bóng dùng 1 lần Có nhiều cỡ
00-Dùng chung | 84 | 1.084 | Ampu bóp bóng nhiều lần | Bộ | 40 | Chất liệu Silicon Dùng nhiều lần
00-Dùng chung | 85 | 1.085 | Huyết áp cơ đồng hồ | Cái | 320 | Huyết áp cơ đồng hồ
00-Dùng chung | 86 | 1.086 | Huyết áp bán tự động | Cái | 50 | Huyết áp bán tự động
00-Dùng chung | 87 | 1.087 | Nhiệt kế thủy ngân | Cái | 2920 | Nhiệt kế thủy ngân
00-Dùng chung | 88 | 1.088 | Ống nghe | Cái | 240 | Ống nghe tim phổi
00-Dùng chung | 89 | 1.089 | Giấy in ảnh siêu âm màu | Hộp | 12 | Giấy in ảnh siêu âm màu Tương thích với máy siêu âm màu Sony
00-Dùng chung | 90 | 1.090 | Giấy in cho monitor sản khoa | Tập | 800 | Giấy in cho monitor sản khoa Tương thích monitor của hãng philips
00-Dùng chung | 91 | 1.091 | Ống đặt nội khí quản các số | Cái | 50727 | Chất liệu ống PVC hoặc silicon hoặc nhựa nguyên sinh, nhiều cỡ Đường kính ống từ ≥ 4 mm Chiều dài ≥ 150 mm Có vạch đánh dấu Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 92 | 1.092 | Bao cao su bọc đầu dò siêu âm | Cái | 60000 | Chất liệu bằng cao su tự nhiên
00-Dùng chung | 93 | 1.093 | Sonde dạ dày lưu ăn dài ngày | Cái | 1000 | Sonde dạ dày lưu ăn dài ngày Chất liệu PU hoặc Silicon
00-Dùng chung | 94 | 1.094 | Túi bơm áp lực dịch truyền | Bộ | 140 | Bao đo áp lực truyền dịch - Túi bằng tật liệu trong suốt. - Có bóng bóp lớn giúp kiểm soát áp suất bơm, xã. - Có khóa 3 ngã ngăn chặn rò rỉ khí. - Có đồng hồ đo áp suất (dải đo 0-700mmHg, bước nhảy cỡ 100mmHg) Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 95 | 1.095 | Dây truyền dịch máy | Cái | 20000 | Dây làm bằng vật liệu nhựa nguyên sinh Van thoát khí: có màng lọc khí Bầu đếm giọt: có màng lọc dịch Dây dẫn dài ≥ 200cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 96 | 1.096 | Dây có đầu nối dùng trong can thiệp | Cái | 80000 | Chất liệu PVC hoặc tương đương Thể tích mồi: ≤ 2 ml Tốc độ ≥ 6 ml/m Chịu được áp lực: ≥2 bar Chiều dài nằm trong khoảng: 20-40cm Đường kính trong: ≤ 3.1 mm Đường kính ngoài ≥ 4.0mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
00-Dùng chung | 97 | 1.097 | Dây có đầu nối dùng trong hồi sức | Cái | 2000 | Chất liệu PVC hoặc tương đương Thể tích mồi: ≤ 10 ml Tốc độ ≥ 6 ml/m Chịu được áp lực: ≥2 bar Chiều dài nằm trong khoảng: 120-150cm Đường kính trong: ≤ 3.1 mm Đường kính ngoài ≥ 4.0mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
02-YHHN&UB |  |  | NHÓM 2: VẬT TƯ DÙNG CHO Y HỌC HẠT NHÂN, UNG BƯỚU VÀ ĐƠN VỊ GEN
02-YHHN&UB | 1 | 2.001 | Buồng tiêm truyền cấy dưới da Titanium port | Bộ | 550 | Buồng tiêm truyền: - Chất liệu buồng bằng titan - Tương thích với cộng hưởng từ - Chiều cao ≤ 15 mm - Thể tích ≤ 0,8ml - Trọng lượng: > 8g Catheter: - Chất liệu Silicon hoặc PU - Chiều dài ≥ 500mm Đóng gói một bộ tối thiểu bao gồm: - 1 buồng tiêm truyền kèm catheter - Kim chọc dò - Ống tiêm, - Cây nong, - Dây dẫn (guide wire), - 02 kim huber Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
02-YHHN&UB | 2 | 2.002 | Buồng tiêm truyền cấy dưới da Titan trọng lượng nhẹ | Bộ | 550 | Buồng tiêm truyền: - Chất liệu khoang bằng titan - Vỏ ngoài bằng Silicon hoặc nhựa Polysulphone hoặc Epoxy hoặc Peek - Tương thích với cộng hưởng từ - Chiều cao ≤ 15 mm - Thể tích ≤ 0,8ml - Trọng lượng ≤ 8g Catheter: - Chất liệu Silicon hoặc PU - Chiều dài ≥ 500mm Đóng gói một bộ tối thiểu bao gồm: - 1 buồng tiêm truyền kèm catheter - Kim chọc dò - Ống tiêm, - Cây nong, - Dây dẫn (guide wire), - 02 kim huber Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
02-YHHN&UB | 3 | 2.003 | Buồng tiêm truyền cấy dưới da Titanium port, guide có bi lăn tay | Bộ | 550 | Buồng tiêm truyền: - Chất liệu buồng bằng titan - Tương thích với cộng hưởng từ - Chiều cao ≤ 15 mm - Thể tích ≤ 0,8ml - Trọng lượng: > 8g Catheter: - Chất liệu Silicon hoặc PU - Chiều dài ≥ 500mm Đóng gói một bộ tối thiểu bao gồm: - 1 buồng tiêm truyền kèm catheter - Kim chọc dò - Ống tiêm, - Cây nong, - Dây dẫn (guide wire) có bi lăn, - 02 kim huber Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
02-YHHN&UB | 4 | 2.004 | Buồng tiêm truyền cấy dưới da Titan trọng lượng nhẹ, guide wire có bi lăn | Bộ | 550 | Buồng tiêm truyền: - Chất liệu khoang bằng titan - Vỏ ngoài bằng Silicon hoặc nhựa Polysulphone hoặc Epoxy hoặc Peek - Tương thích với cộng hưởng từ - Chiều cao ≤ 15 mm - Thể tích ≤ 0,8ml - Trọng lượng ≤ 8g Catheter: - Chất liệu Silicon hoặc PU - Chiều dài ≥ 500mm Đóng gói một bộ tối thiểu bao gồm: - 1 buồng tiêm truyền kèm catheter - Kim chọc dò - Ống tiêm, - Cây nong, - Dây dẫn (guide wire) có bi lăn, - 02 kim huber Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
02-YHHN&UB | 5 | 2.005 | Kim chọc buồng tiêm truyền loại không tạo lỗ | Cái | 10000 | Thiết kế không tạo lỗ (non-coring). Chiều dài dây dẫn từ kim đến đầu nối: ≥ 250 mm Có nhiều cỡ kim khác nhau: - Đường kính có tối thiểu các loại 19G, 20G, 22G; - Chiều dài kim nằm trong khoảng: 15-30mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
02-YHHN&UB | 6 | 2.006 | Kim dùng cho buồng tiêm truyền | Cái | 5000 | Chiều dài từ trung tâm đến các khóa luer lock nằm trong khoảng: 20-25cm Có nhiều cỡ kim khác nhau: - Đường kính kim nằm trong khoảng: 0,7-0,9mm - Chiều dài kim nằm trong khoảng: 20-25mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
02-YHHN&UB | 7 | 2.007 | Bơm truyền dịch sử dụng một lần, có chức năng truyền nhanh | Bộ | 50 | Dung tích: ≥ 300ml Tốc độ dòng nền liên tục: 4ml/h. Có PCA với cho phép thiết lập được: - Liều bolus: 2ml. - Lockout time: 60 phút Chất liệu bóng bằng Silicone Có 2 màng lọc ≤150μm và ≤15μm. Kích thước lỗ lọc khí: ≤ 1,2μm Vỏ có khả năng ngăn tia cực tím. Thang đo thể tích nằm bên trong bóng. Nắp đậy dây dẫn. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
02-YHHN&UB | 8 | 2.008 | Bơm truyền dịch sử dụng một lần, tốc độ 2ml/h | Bộ | 50 | Dung tích: ≥ 300ml Tốc độ dòng nền liên tục: 2ml/h. Có 2 màng lọc ≤150μm và ≤15μm. Kích thước lỗ lọc khí: ≤ 1,2μm Vỏ có khả năng ngăn tia cực tím Thang đo thể tích nằm bên trong bóng. Nắp đậy dây dẫn. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
02-YHHN&UB | 9 | 2.009 | Bơm truyền dịch sử dụng một lần, tốc độ 5ml/h | Bộ | 1000 | Dung tích: ≥ 300ml Tốc độ dòng nền liên tục: 5ml/h. Có 2 màng lọc ≤150μm và ≤15μm. Kích thước lỗ lọc khí: ≤ 1,2μm Vỏ có khả năng ngăn tia cực tím Thang đo thể tích nằm bên trong bóng. Nắp đậy dây dẫn. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
02-YHHN&UB | 10 | 2.010 | Bơm truyền dịch tự động không PCA (dùng một lần) | Bộ | 1000 | Bơm truyền dịch được làm bằng vật liệu nhựa không có Latex, đàn hồi. - Thể tích 200ml/300 ml - Có khóa điều chỉnh 3 tốc độ: 2.0/3.0/5.0 ml/giờ; 3.0/5.0/8.0 ml/giờ; - Cổng nạp thuốc vào là loại van hai chiều đảm bảo không có sự rò rỉ thuốc ra ngoài. - Filter lọc khí: có kích thước ≤ 0,2µm. - Có cân để đo được lượng thuốc trong bơm. - Bơm được tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
02-YHHN&UB | 11 | 2.011 | Bơm truyền giảm đau PCA các loại | Bộ | 500 | Bơm truyền dịch được làm bằng vật liệu nhựa không Latex tự động bơm liên tục, chính xác và ổn định. - Thể tích bơm chính: 120ml/300ml, hoạt động độc lập liên tục. - Tốc độ nền (basal): 1.0 ml/giờ và 3.0 ml/giờ - Thể tích Bơm PCA: 1ml, 3ml với thời gian bolus: 30 phút/lần, 10 phút/lần. - Cổng bơm thuốc vào là loại van một chiều - Lọc khí: Có 2 lọc khí 0,2 µm Đóng gói bao gồm tối thiểu: - Bơm chính, - Bơm PCA Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
02-YHHN&UB | 12 | 2.012 | Bơm truyền hóa chất liên tục trong 2 ngày | Bộ | 5000 | Chất liệu bóng chứa bên trong bình bằng Polyisoprenne hoặc tốt hơn, bình được làm bằng nhựa PVC Áp suất gây rò ≥2 bar. Có các bình chứa dung tích tới ≥ 300 ml Sử dụng truyền liên tục tới ≥ 2 ngày. Dây truyền có chiều dài ≥ 1.000mm Áp suất làm đầy bình tối đa ≤ 2,0 bar. Kích thước lỗ lọc khí: ≤ 0,2 µm. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
02-YHHN&UB | 13 | 2.013 | Bơm truyền hóa chất liên tục trong 5 ngày | Bộ | 600 | Chất liệu bóng chứa bên trong bình bằng Polyisoprenne hoặc tốt hơn, bình được làm bằng nhựa PVC Áp suất gây rò ≥2 bar. Có các bình chứa dung tích tới ≥ 300 ml Sử dụng truyền liên tục tới ≥ 5 ngày. Dây truyền có chiều dài ≥1000mm Áp suất làm đầy bình max ≤ 2,0 bar. Kích thước lỗ lọc khí: ≤ 0,2 µm. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
02-YHHN&UB | 14 | 2.014 | Đầu côn có lọc 10-100 µL | Cái | 19200 | Đầu côn lọc tiệt trùng, khớp với pipet có dải thể tích từ 10-100 µL Thành phần: nhựa PP (polypropylene) Sạch với NA, DNase, RNase, proteinase, heat, metal, chất ức chế PCR.. Kích thước: Dài ≥ 5.9 cm Màng lọc bằng HDPE không có chất phụ gia cellulose đảm bảo ngăn ngừa lây nhiễm chéo
02-YHHN&UB | 15 | 2.015 | Đầu côn có lọc 100-1000 µL | Cái | 19200 | Đầu côn lọc tiệt trùng, khớp với pipet có dải thể tích từ 100-1000 µL Thành phần: nhựa PP (polypropylene) nguyên sinh Sạch với NA, DNase, RNase, proteinase, heat, metal, chất ức chế PCR. Kích thước: Dài ≥ 9.5 cm Màng lọc bằng HDPE không có chất phụ gia cellulose đảm bảo ngăn ngừa lây nhiễm chéo
02-YHHN&UB | 16 | 2.016 | Đầu côn có lọc 1-10 µL | Cái | 22080 | Đầu côn lọc tiệt trùng, khớp với pipet có dải thể tích từ 1-10 µL Thành phần: nhựa PP (polypropylene) Sạch với NA, DNase, RNase, proteinase, heat, metal, chất ức chế PCR. Kích thước: Dài ≥ 4.5 cm Màng lọc bằng HDPE không có chất phụ gia cellulose đảm bảo ngăn ngừa lây nhiễm chéo
02-YHHN&UB | 17 | 2.017 | Kim định vị kim dây | Cái | 40 | Kim được làm bằng thép không rỉ . Đường kính 20G Kim có nhiều cỡ khác nhau: - Chiều dài các cỡ: Chiều dài ngắn nhất ≤ 30mm, chiều dài lớn nhất ≥150mm.
02-YHHN&UB | 18 | 2.018 | Ống đựng mẫu 1,7ml | Cái | 40000 | Thể tích 1.7ml (± 10%) Chất liệu thân ống: nhựa PP (polypropylene) nguyên sinh Nắp phẳng. Lực ly tâm ≥14,000 RCF Sạch với DNA người, DNase, RNase, Pyrogenic Đạt chứng chỉ ISO
02-YHHN&UB | 19 | 2.019 | Ống RT PCR 0.1ml, có nắp | Cái | 750 | Dải 4 ống 0,1ml và nắp - Chất liệu thân ống: nhựa PP (polypropylene) nguyên sinh - Chứng nhận DNase, RNase free và và không chứa chất ức chế PCR
02-YHHN&UB | 20 | 2.020 | Hạt vi cầu phóng xạ Resin Yttrium-90 | Liều | 30 | Hạt vi cầu phóng xạ Resin Yttrium-90
02-YHHN&UB | 21 | 2.021 | Lọ hinh trụ, đáy hình chữ V chứa hạt vi cầu phóng xạ truyền vào bệnh nhân | Lọ | 30 | Lọ hinh trụ, đáy hình chữ V chứa hạt vi cầu phóng xạ truyền vào bệnh nhân
02-YHHN&UB | 22 | 2.022 | Bộ kết nối để vận chuyển hạt vi cầu phóng xạ đến bệnh nhân | Bộ | 100 | Bộ kết nối để vận chuyển hạt vi cầu phóng xạ đến bệnh nhân
02-YHHN&UB | 23 | 2.023 | Hộp giữ lọ hình trụ có đáy hình chữ V chứa hạt vi cầu phóng xạ. | Hộp | 15 | Hộp giữ lọ hình trụ có đáy hình chữ V chứa hạt vi cầu phóng xạ. Có khả năng tái sử dụng sau hơn 10 chu kỳ bán rã
02-YHHN&UB | 24 | 2.024 | Hộp đựng xi lanh dùng để giữ xi lanh chứa hạt vi cầu phóng xạ. | Hộp | 15 | Hộp đựng xi lanh chuyên biệt: Dùng để giữ xi lanh chứa hạt vi cầu phóng xạ. Có khả năng tái sử dụng sau hơn 10 chu kỳ bán rã.
02-YHHN&UB | 25 | 2.025 | Hộp kỹ thuật chuyên dụng làm từ nhựa trong (clear acrylic), để thực hiện kĩ thuật chuyển hạt vi cầu phóng xạ vào cơ thể | Hộp | 15 | Hộp kỹ thuật chuyên dụng làm từ nhựa trong, để thực hiện kĩ thuật chuyển hạt vi cầu phóng xạ vào cơ thể. Có khả năng tái sử dụng sau hơn 10 chu kỳ bán rã
02-YHHN&UB | 26 | 2.026 | Hạt rỗng (Spacer) dùng trong xạ trị | Hạt | 1000 | Hạt rỗng (Spacer) dùng trong xạ trị
02-YHHN&UB | 27 | 2.027 | Kim cấy hạt dùng trong xạ trị | Cái | 250 | Kim cấy hạt dùng trong xạ trị
02-YHHN&UB | 28 | 2.028 | Template dùng 1 lần cho xạ trị | Cái | 10 | Template dùng 1 lần cho xạ trị
02-YHHN&UB | 29 | 2.029 | Cartridge chứa hạt phóng xạ và hạt rỗng | Cái | 5 | Cartridge chứa hạt phóng xạ và hạt rỗng
02-YHHN&UB | 30 | 2.030 | Kính che chắn phóng xạ | Cái | 2 | Kính che chắn phóng xạ
02-YHHN&UB | 31 | 2.031 | Kim Chiba (kim cấy hạt I-125), loại 20G | Cái | 500 | Kim Chiba (dùng kim cấy hạt I-125) Cỡ kim 20G, dài khoảng 200mm (± 10%)
02-YHHN&UB | 32 | 2.032 | Mẫu cấy hạt (template) 3D loại đồng phẳng, lỗ cắm kim 20G | Cái | 9 | Mẫu cấy hạt (template) 3D loại đồng phẳng, Kích thước 10*10cm, Lỗ cắm kim 20G
02-YHHN&UB | 33 | 2.033 | Mẫu cấy hạt (template) 3D loại không đồng phẳng, lỗ cắm kim 20G | Cái | 95 | Mẫu cấy hạt (template) 3D loại không đồng phẳng, Loại 1-5 lỗ đi kim, Lỗ cắm kim 20G
02-YHHN&UB | 34 | 2.034 | Kim Chiba (kim cấy hạt I-125), loại 18G | Cái | 125 | Kim Chiba (dùng kim cấy hạt I-125) Cỡ kim18G, dài khoảng 200mm (± 10%)
02-YHHN&UB | 35 | 2.035 | Mẫu cấy hạt (template) 3D loại đồng phẳng, lỗ cắm kim 18G | Cái | 1 | Mẫu cấy hạt (template) 3D loại đồng phẳng, Kích thước 10*10cm, Lỗ cắm kim 18G
02-YHHN&UB | 36 | 2.036 | Mẫu cấy hạt (template) 3D loại không đồng phẳng, lỗ cắm kim 18G | Cái | 5 | Mẫu cấy hạt (template) 3D loại không đồng phẳng, Loại 1-5 lỗ đi kim, Lỗ cắm kim 18G
02-YHHN&UB | 37 | 2.037 | Tấm đệm vuông đệm cằm bệnh nhân | Cái | 2 | Tấm đệm vuông đệm cằm bệnh nhân
02-YHHN&UB | 38 | 2.038 | Gối đầu để định vị xạ trị | Cái | 6 | Gối đầu để định vị xạ trị Size：A-F
02-YHHN&UB | 39 | 2.039 | Bơm chân không áp suất âm | Cái | 1 | Bơm chân không áp suất âm
02-YHHN&UB | 40 | 2.040 | Đệm chân không áp suất âm | Cái | 3 | Đệm chân không áp suất âm
02-YHHN&UB | 41 | 2.041 | Bộ súng cấy hạt | Cái | 3 | Bộ súng cấy hạt
02-YHHN&UB | 42 | 2.042 | Ổ chứa hạt tương thích với bộ súng cấy | Cái | 30 | Ổ chứa hạt tương thích với bộ súng cấy
02-YHHN&UB | 43 | 2.043 | Phun cao áp kênh đôi | Cái | 1 | Phun cao áp kênh đôi
02-YHHN&UB | 44 | 2.044 | Mặt nạ cố định đầu cho xạ trị | Cái | 300 | Mặt nạ cố định đầu cho xạ trị
02-YHHN&UB | 45 | 2.045 | Bộ dẫn lưu nước áp suất âm | Bộ | 1 | Bộ dẫn lưu nước áp suất âm
02-YHHN&UB | 46 | 2.046 | Bảng kiểm soát cấy kim di động | Cái | 1 | Bảng kiểm soát cấy kim di động
02-YHHN&UB | 47 | 2.047 | Hạt phóng xạ điều trị ung thư I-125 | Hạt | 210 | Hạt phóng xạ điều trị ung thư I-125
02-YHHN&UB | 48 | 2.048 | Thiết bị mang vi hạt phóng xạ I-125 dùng để cấy vào khối u tiền liệt tuyến | Cái | 3 | Thiết bị mang vi hạt phóng xạ I-125 dùng để cấy vào khối u tiền liệt tuyến
03-ICU |  |  | NHÓM 3: VẬT TƯ HỒI SỨC TÍCH CỰC, CẤP CỨU, CHỐNG ĐỘC, ĐỘT QUỴ
03-ICU | 1 | 3.001 | Bộ dây thở oxy lưu lượng cao (tương thích với máy thở HFNC VUN-001 - Vincent Medical) | Bộ | 750 | Dây thở có dây gia nhiệt. Tương thích với HFNC tại bệnh viện Bao gồm: bộ dây thở và bình làm ẩm
03-ICU | 2 | 3.002 | Gọng mũi thở oxy lưu lượng cao người lớn | Cái | 1700 | Gọng mũi thở oxy lưu lượng cao người lớn Kết nối được với bộ dây máy thở oxy lưu lượng cao
03-ICU | 3 | 3.003 | Bộ mở khí quản qua da tại giường bằng bộ nong | Bộ | 220 | Bộ mở khí quản qua da tại giường bằng bộ nong
03-ICU | 4 | 3.004 | Bộ cố định nội khí quản chống cắn | Bộ | 4500 | Khung cố định bằng nhựa Miếng dán cố định 2 bên má Bộ phận giữ ống nội khí quản Bộ phận chống cắn, đai cố định
03-ICU | 5 | 3.005 | Ống mở khí quản 2 nòng có bóng và có ống hút trên bóng | Cái | 600 | Ống 2 nòng, ống có bóng chèn, có ống hút trên bóng. Đường kính nòng trong khoảng từ: 5mm- 9mm Đường kính nòng ngoài: khoảng từ ≤ 15mm. Có các cỡ có chiều dài nằm trong khoảng từ: 50-90mm. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 6 | 3.006 | Ống mở khí quản 2 nòng có bóng không cửa sổ | Cái | 50 | Ống 2 nòng có bóng chèn Đường kính bóng tối đa ≤ 30mm Có các cỡ có chiều dài nằm trong khoảng từ: 50-90mm. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 7 | 3.007 | Ống mở khí quản 2 nòng có bóng, có cửa sổ | Cái | 20 | Ống 2 nòng, ống có bóng chèn, có 2 lỗ cửa sổ. Nòng trong sử dụng chất liệu kháng nước. Tai ống gập lên được. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 8 | 3.008 | Ống nội khí quản 2 nòng | Cái | 80 | Đóng gói tối thiểu: + 01 ống nội khí phế quản có cây nòng dẫn đường. + 01 đầu nối chữ Y có van tắt bật dòng khí. + 02 sonde hút nhớt. Bóng khí quản và bóng dẫn đường có màu sắc khác với bóng phế quản và bóng dẫn đường. Có đường cản quang chạy dọc theo toàn bộ chiều dài ống phế quản. Có vòng tròn đen bao quanh ống để xác định carinal. Có vạch chia độ dài. Hai nhánh của cổng chữ Y có van bật/tắt để mở hoặc ngắt dòng khí. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 10 | 3.010 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng người lớn | Cái | 520 | Chất liệu polyurethan hoặc tương đương Chiều dài 20cm (± 0.5%) Kích cỡ nòng G14 Đầu nối catheter có valve 2 chiều Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 11 | 3.011 | Lọ bẫy đờm xét nghiệm | Cái | 11400 | Lọ bẫy đờm thu thập mẫu đờm xét nghiệm vi sinh, kèm catheter Chiều dài catheter: ≥ 33cm. Thể tích lọ: ≥ 20 ml. Nắp mã hóa màu nhận biết kích thước catheter. Có đầu nối để gắn vào nguồn hút. Có nắp dự phòng. Đã tiệt trùng
03-ICU | 12 | 3.012 | Túi cho ăn nhỏ giọt | Cái | 2000 | Chất liệu PVC không chứa DEHP có kèm dây truyền, cổng nối tiêu chuẩn. Thể tích chứa ≥ 1000ml. Túi có nắp đậy, đi liền dây nối dài ≥ 60cm. Có bầu đếm giọt và khóa kiểm soát thể tích.
03-ICU | 13 | 3.013 | Bơm tiêm có chứa heparin 1ml | Cái | 36500 | Có tráng ≥ 45 IU heparin
03-ICU | 14 | 3.014 | Miếng dán hạ thân nhiệt bề mặt | Miếng | 120 | Miếng dán áp lạnh tại chỗ Dẫn nhiệt: ≥ 35 W/m K
03-ICU | 15 | 3.015 | Bộ tấm dán hạ thân nhiệt bề mặt chỉ huy các cỡ | Bộ | 74 | Sử dụng cho bệnh nhân trọng lượng từ được cho: từ 35kg đến 100 kg. Tấm dán gồm có nhiều lớp, có cách nhiệt với bên ngoài. Tuổi thọ miếng dán: ≥ 120 giờ/1 miếng. Tốc độ dòng chảy: ≥ 5 lít/phút.
03-ICU | 16 | 3.016 | Bộ đo cung lượng tim dạng sóng mạch tương thích máy EV1000 | Bộ | 150 | Cảm biến cung lượng tim với dây áp lực dài 60 inch dùng để đo CO, CI, SV, SVI. SVV, SVR Tương thích với máy đang có tại bệnh viện
03-ICU | 17 | 3.017 | Bộ đo cung lượng tim dạng sóng mạch tương thích máy Vigileo | Bộ | 30 | Cảm biến cung lượng tim với dây áp lực dài 60 inch dùng để đo CO, CI, SV, SVI. SVV, SVR Tương thích với máy đang có tại bệnh viện.
03-ICU | 18 | 3.018 | Bộ đo cung lượng tim dạng sóng mạch tương thích Pro AQT | Bộ | 30 | Cảm biến cung lượng tim với dây áp lực dài 60 inch dùng để đo CO, CI, SV, SVI. SVV, SVR Tương thích với máy đang có tại bệnh viện
03-ICU | 19 | 3.019 | Cảm biến đo cung lượng tim Volume View tương thích máy EV1000 | Cái | 30 | Cảm biến đo cung lượng tim Volume View Tương thích với máy đang có tại bệnh viện
03-ICU | 20 | 3.020 | Cảm biến đo đường máu mao mạch dưới da | Cái | 650 | Giới hạn đo đường máu cho phép từ: ≤ 40 đến ≥ 500 mg/dL Chiều dày sensor: ≤ 5mm, đường kính ≤ 35mm Trọng lượng: ≤ 5g Dữ liệu sẽ được lưu liên tục trong quá trình dán Lưu được dữ liệu ≥ 8h (nếu ghi nhận 15 phút 1 lần) Đạt tiêu chuẩn chống nước IP27
03-ICU | 21 | 3.021 | Bộ catheter động mạch 20G | Bộ | 7240 | Kim 20G. Chiều dài dây dẫn ≥ 20cm Catheter làm bằng FEP (Fluorinated ethylene propylene) hoặc PE (Polyethylene) hoặc (PU) Polyurethane. Có cánh cố định ở đầu gần. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 22 | 3.022 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm nhập (IBP) | Bộ | 9120 | Đầu đo huyết áp xâm lấn loại 1 đường Dải áp lực: ≤ -30mmHg đến ≥ 300 mmHg Chịu được áp lực: ≤ -400 mmHg đến ≥ 4000 mmHg Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 23 | 3.023 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm nhập kèm dây đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) | Bộ | 4000 | Đầu đo huyết áp xâm lấn Có dây đo áp lực tĩnh mạch và cho phép hiển thị thông số tĩnh mạch trên monitor Chiều dài đường áp lực ≥ 140cm. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 24 | 3.024 | Điện cực đo huyết động không xâm lấn | Cái | 150 | Loại cảm biến da, dùng một lần. Dùng đo huyết động không xâm lấn, sử dụng phương pháp điện trở kháng (EC)
03-ICU | 25 | 3.025 | Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch và bộ phận cảm biến nhiệt | Bộ | 420 | Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch và bộ phận cảm biến nhiệt Chiều dài dây đo huyết áp được mã hóa màu, dài khoảng 150cm (±10%). Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 26 | 3.026 | Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ | Cái | 420 | Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 27 | 3.027 | Cáp kết nối catheter đo áp lực thực quản tương thích vơi máy thở Vela | Cái | 40 | Kết nối với catheter sử dụng đo áp lực thực quản Sử dụng nhiều lần Tương thích với máy thở đang có tại bệnh viện | Tương thích máy thở Care fusion vela
03-ICU | 28 | 3.028 | Catheter đo áp lực thực quản | Cái | 60 | Catheter đo áp lực thực quản Catheter cỡ 16 Fr Tương thích với máy thở đang có tại bệnh viện | Tương thích máy thở Care fusion vela
03-ICU | 29 | 3.029 | Catheter tĩnh mạch trung tâm từ tĩnh mạch ngoại vi | Cái | 226 | Ống thông tĩnh mạch trung tâm đưa vào từ tĩnh mạch ngoại vi. Chất liệu Polyurethane tương thích với sóng radio, Ống dẫn có thể tối thiểu 2 đầu. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 30 | 3.030 | Catheter tĩnh mạch trung tâm đường vào từ tĩnh mạch ngoại vi (PICC) 2 nòng | Bộ | 520 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng đóng gói tối thiểu bao gồm: -Catheter PICC kích cỡ 6F, 2 nòng catheter cỡ 18G/nòng, chất liệu PU (polyurethance), thể tích đuổi khí mỗi nòng ≤ 0,65 ml, tốc độ dòng chảy với trọng lực mỗi nòng ≥ 750 ml/giờ, cho phép tiêm truyền áp lực cao thuốc cản quang cho các kỹ thuật CECT scan với tốc độ tối đa ≥ 5 ml/giây, được chỉ định cho việc theo dõi CVP - Dây dẫn chiều dài nằm trong khoảng: 60-80cm - Thông nòng dài khoảng: 10cm (±5%) - Lưỡi dao - Nắp đậy cho mỗi nòng catheter - Bơm tiêm - Thiết bị cố định catheter - Thước đo giấy
03-ICU | 31 | 3.031 | Bộ đo áp lực nội sọ tại não thất kèm dẫn lưu | Bộ | 20 | Có cổng tiêm/ lấy mẫu Có thang đo áp lực cmH20 và mmHg 1 buồng nhỏ giọt khoảng 50ml(± 5%) Có van chống trào ngược, van lọc khí, khóa 4 chiều. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 32 | 3.032 | Bộ catheter đo áp lực nội sọ tại nhu mô não | Bộ | 80 | Sử dụng được trong với môi trường MRI 1.5 và 3.0 Tesla Thông số đo áp lực nội sọ: + Dải đo trong khoảng: giá trị bé nhất ≤ 40mmHg, giá trị lớn nhất đến ≥ 400mmHg + Áp lực tối đa: ≥ 1500mmHg + Độ nhạy: ≤ 5μV/V/mmHg Thông số bộ dẫn lưu: + Dung tích túi đựng dịch não tủy khoảng ≥ 500 mL + Có màng lọc khuẩn: ≤ 0,2 µm. Một bộ đầy đủ bao gồm: + Catheter cỡ 5F, có chia thang theo cm + Bộ vít chốt và mũi khoan Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 33 | 3.033 | Bộ đo áp lực nội sọ tại nhu mô não kèm đo nhiệt độ tổ chức não | Bộ | 50 | Bộ đo áp lực nội sọ tại nhu mô não, có chức năng đo nhiệt độ Tương thích với môi trường MRI 1.5 và 3.0 Tesla. - Thông số đo áp lực nội sọ: + Dải đo: -40 đến ≥ 400 mmHg + Áp lực tối đa: ≥ 1500 mmHg + Độ nhạy: ≤ 5μV/V/mmHg - Thông số đo nhiệt độ: + Dải đo: 25 đến 45°C (± 0.1°C) - Một bộ đầy đủ bao gồm: + Catheter cỡ 5F, có chia thang theo cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 34 | 3.034 | Bộ đo áp lực nội sọ tại não thất, kèm dẫn lưu kèm đo nhiệt độ não | Bộ | 50 | Bộ đo áp lực nội sọ tại não thất, kèm dẫn lưu kèm đo nhiệt độ não Catheter có gắn cảm biến, nằm trong ống dẫn silicon 3mm, có que dẫn đường, có dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài, có vạch chia centimet để xác định độ sâu Mũi khoan xương sọ, đường kính 3,5 mm, có thể điều chỉnh độ sâu Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan Trocar có ống tạo đường hầm Vòng cố định Khóa dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 35 | 3.035 | Bộ dẫn lưu não thất | Bộ | 100 | Catheter được làm bằng chất liệu polyurethane Thông số bộ dẫn lưu: + Dung tích túi đựng dịch: ≥ 700 ml + Có màng lọc khuẩn: ≤ 0.2 µm. Kèm mũi khoan Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 36 | 3.036 | Bộ catheter đo áp lực nội sọ và dẫn lưu não thất sử dụng vít chốt | Bộ | 10 | Sử dụng được với môi trường MRI 3 Tesla. Thông số đo áp lực nội sọ: + Dải đo từ: giá trị bé nhất ≤ 40mmHg, giá trị lớn nhất đến ≥ 400mmHg + Áp lực tối đa: ≥ 1500mmHg + Độ nhạy: ≤ 5μV/V/mmHg Thông số bộ dẫn lưu: + Dung tích túi đựng dịch não tủy khoảng 700 mL (±5%) + Có màng lọc khuẩn: ≤ 0,2 µm Một bộ đầy đủ bao gồm: + Catheter cỡ 9F, có chia thang + Bộ vít chốt và mũi khoan. + Bộ dẫn lưu. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 37 | 3.037 | Bộ catheter đo áp lực nội sọ, nhiệt độ và áp suất riêng phần oxy tại nhu mô não | Bộ | 15 | Tương thích với môi trường MRI 3 Tesla. Thông số đo áp lực nội sọ: + Dải đo: -40 đến ≥400 mmHg + Áp lực tối đa: ≥ 1500 mmHg + Độ nhạy: ≤ 5μV/V/mmHg Thông số đo nhiệt độ: + Dải đo: 25 đến 45°C (± 0.1°C) Thông số đo phân áp oxy: + Dải đo: 0 đến ≥200 mmHg - Một bộ đầy đủ bao gồm: + Catheter cỡ 5F, có chia thang theo cm + Bộ vít chốt và mũi khoan
03-ICU | 38 | 3.038 | Cảm biến đo bão hoà oxy mô, oxy vùng | Cái | 200 | Độ chính xác của xu hướng rSO2 ≥ 3% Độ chính xác của bão hoà oxy mô rSO2 ≥ 4% Dùng được: người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 39 | 3.039 | Cảm biến đo mức độ đau | Cái | 550 | Bao gồm: 01 cảm biến kép và 01 cảm biến đơn được kết nối với nhau
03-ICU | 41 | 3.041 | Đầu đo Methb, HbCO, Hb tương thích máy Masimo | Cái | 5 | Đầu đo Methb, HbCO, Hb Tương thích với máy đang có tại bệnh viện
03-ICU | 42 | 3.042 | Dây cáp đo huyết áp liên tục tương thích máy NihonKonden | Cái | 22 | Dây cáp đo huyết áp liên tục Tương thích với máy đang có tại bệnh viện
03-ICU | 43 | 3.043 | Hệ thống thu thập phân | Cái | 250 | Ống dẫn silicon Có khả năng giữ trong cơ thể bệnh nhân qua cơ thắt hậu môn
03-ICU | 44 | 3.044 | Quả lọc máu hấp phụ kháng thể | Quả | 420 | Sử dụng để lọc các kháng thể trong các bệnh lý tự miễn Thể tích hấp phụ: ≥ 280mL Thể tích khoang máu: ≥ 150mL Lưu lượng máu tối đa: ≥ 250mL/phút Diện tích hấp phụ: ≥ 91.000m2. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 45 | 3.045 | Quả lọc máu hấp phụ Cytokin | Quả | 500 | Quả hấp phụ Cytokin Thể tích hấp phụ ≥ 330mL Thể tích khoang máu ≥ 180 mL Lưu lượng máu tối đa ≥ 250mL/phút Diện tích hấp phụ ≥ 100.000m2. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 46 | 3.046 | Quả hấp phụ điều trị suy gan | Quả | 400 | Quả hấp phụ điều trị suy gan Thể tích hấp phụ ≥ 330mL Thể tích khoang máu ≥ 180 mL Lưu lượng máu tối đa ≥ 250mL/phút Diện tích hấp phụ ≥ 100.000m2. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 47 | 3.047 | Quả lọc hấp phụ Bilirubin | Quả | 450 | Thể tích hấp phụ ≥ 330mL Lưu lượng máu tối đa: ≥ 50mL/phút Diện tích hấp phụ ≥ 100.000m2. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 48 | 3.048 | Quả hấp phụ miễn dịch | Quả | 80 | Điều trị bệnh lý Lupus ban đỏ hệ thống Thể tích hấp phụ ≥ 150mL Thể tích khoang máu: ≥ 200mL Lưu lượng máu tối đa: ≥ 200mL/phút
03-ICU | 49 | 3.049 | Quả hấp phụ điều trị ngộ độc cấp | Quả | 300 | Dùng trong điều trị ngộ độc cấp Thể tích hấp phụ ≥ 230mL Thể tích khoang máu ≥ 140 mL Lưu lượng máu tối đa 250mL/phút Diện tích hấp phụ ≥ 70.000m2. Dải hấp phụ: bé nhất ≤ 500Da, lớn nhất ≥ 10kDa Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 50 | 3.050 | Bộ quả lọc máu liên tục | Bộ | 4650 | Quả lọc máu liên tục kèm dây dẫn. Thông số hoạt động của quả lọc - Áp lực xuyên màng tối đa (Max. TMP) khoảng: 500mmHg (±10%) - Thể tích mồi máu trong quả lọc: ≤ 90 ml - Diện tích màng ≥ 0,9m2 - Đường kính trong của sợi lọc ≤ 250µm - Độ dày thành sợi lọc: ≥ 45µm Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 51 | 3.051 | Bộ quả thay thế huyết tương | Bộ | 3060 | Quả lọc trao đổi huyết tương (Plasma exchange) Chất liệu màng lọc: Polypropylene hoặc Polyethylene Diện tích màng ≥ 0,3m2 Đường kính trong của sợi lọc ≥ 300 µm Thể tích mồi: ≤ 60 ml Đóng gói có dây dẫn đi kèm Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA |  | http://www.impax.sk/files/2016-05-18-144038-TPE_brochure.pdf
03-ICU | 52 | 3.052 | Quả lọc máu tiên tục loại 2 | Quả | 120 | Quả lọc máu liên tục dùng cho máy Diapact Diện tích màng lọc ≥ 2 m2 Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 53 | 3.053 | Bộ dây lọc máu liên tục tương thích quả lọc máu liên tục loại 2 | Bộ | 120 | Tương thích với quả lọc máu liên tục loại 2 Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 54 | 3.054 | Quả lọc tách huyết tương loại 2 | Quả | 150 | Vật liệu màng: Polyethersulfone Diện tích bề mặt: ≥ 0,4 m². Đường kính bên trong: Khoảng 300 µm (± 10%). Độ dày: Khoảng 100 µm (± 10%) Dung tích ngăn máu: 50 ml Dung tích ngăn Plasma: 125 ml Đã tiệt trùng
03-ICU | 55 | 3.055 | Dây lọc tương thích quả lọc tách huyết tương loại 2 | Bộ | 150 | Bộ dây lọc tương thích quả lọc tách huyết tương loại 2
03-ICU | 56 | 3.056 | Bộ quả lọc máu liên tục có gắn heparin | Bộ | 1390 | Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn. Có chức năng lọc loại bỏ tối thiểu được thông số Endotoxin, Cytokin,
03-ICU | 57 | 3.057 | Canuyn tĩnh mạch ECMO cho người lớn | Cái | 170 | Đường kính ngoài ≥ 6,5mm Chiều dài ≥ 50cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 58 | 3.058 | Canuyn động mạch ECMO cho người lớn | Cái | 170 | Đường kính ngoài ≥ 5mm Chiều dài ≥15cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 59 | 3.059 | Bộ tim phổi nhân tạo ECMO trong hồi sức | Bộ | 170 | Bao gồm bộ phổi + dây dẫn máu + đầu bơm ly tâm - Diện tích màng lọc ≥ 2,5m2 - Tổng thể tích mồi máu khoảng ≥ 600 ml - Lưu lượng tối đa ≥ 7 l/phút
03-ICU | 60 | 3.060 | Bộ dẫn đường động mạch | Bộ | 100 | Bộ gồm ống nong, dây dẫn hướng (guide wire), dao mổ nhỏ, bơm tiêm, kim tiêm - Dây dẫn: + Đường kính: 0.10cm (±10%) + Chiều dài dây dẫn: 100cm (±10%) - Số ống nong ≥ 3 que
03-ICU | 61 | 3.061 | Bộ dẫn đường tĩnh mạch | Bộ | 100 | Bộ gồm ống nong, dây dẫn hướng (guide wire), dao mổ nhỏ, bơm tiêm, kim tiêm - Dây dẫn: + Đường kính: 0.10cm (±10%) + Chiều dài dây dẫn: ≥ 150cm - Số ống nong ≥ 3 que
03-ICU | 62 | 3.062 | Canuyn động mạch ECMO các số | Bộ | 100 | Có nhiều cỡ khác nhau; có tối thiểu các cỡ: 15Fr, 17Fr, 19Fr Kết nối 3/8 inch Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 63 | 3.063 | Canuyn tĩnh mạch ECMO các số | Bộ | 100 | Có nhiều cỡ khác nhau; có tối thiểu các cỡ: 19Fr, 21Fr Có lỗ bên Kết nối 3/8 inch Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 64 | 3.064 | Bộ tim phổi nhân tạo ECMO | Bộ | 70 | Thời gian sử dụng phổi liên tục khoảng: 14 ngày. - Lưu lượng máu: Khoảng 0,5-7 lít/phút. - Lưu lượng khí ≤ 15 lít/phút. - Thể tích mồi (priming): ≤ 200 ml. - Diện tích bề mặt trao đổi khí: ≥ 1,8 m2. - Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: ≥ 0,4 m2. Kèm bộ dây dẫn tuần hoàn | Tương thích với máy Maquet Rotaflow
03-ICU | 65 | 3.065 | Bộ tim phổi nhân tạo ECMO (dài ngày) | Bộ | 35 | Thời gian sử dụng phổi liên tục khoảng: 30 ngày - Lưu lượng máu: 0,5-7 lít/phút - Lưu lượng khí ≥ 10 lít/phút - Thể tích mồi (priming): ≤ 250 ml - Diện tích bề mặt trao đổi khí ≥ 1.3 m2 - Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt ≥ 0.3 m2 Kèm bộ dây dẫn tuần hoàn | Tương thích với máy Maquet Cadiohelp
03-ICU | 66 | 3.066 | Túi đựng dịch thải 5L | Cái | 7530 | Đường kính ống dẫn lưu: ≥ 8mm Chất liệu: PVC, không có DEHP, không có Latex Thể tích khoảng 5lít (±10%)
03-ICU | 67 | 3.067 | Bộ catheter tĩnh mạch 3 nòng người lớn | Bộ | 16610 | Kim dẫn chữ V, có valve ngăn chặn máu trào ngược. Dây kim loại dẫn đường dạng dẻo, đầu chữ J. Đóng gói tối thiểu: - Catheter bằng chất liệu polyurethan đường kính ngoài 7F, chiều dài ≥ 20cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G16, G18, G18 - Có dao mổ và kim nong bằng nhựa - Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 68 | 3.068 | Bộ áo vỗ rung đờm tại giường | Bộ | 800 | Bộ áo vỗ rung đờm tại giường Áp lực: 3-30mmhg Thời gian sử dụng liên tục: từ 1 tới ≥50 phút
03-ICU | 69 | 3.069 | Catheter ngoại vi dây ngắn | Cái | 500 | Catheter ngoại vi Dây dài nằm trong khoảng: 10-20cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 70 | 3.070 | Bao chi đùi dùng cho máy SCD các số | Cái | 1770 | Có tối thiểu các kích cỡ S, M, L. Các size tương ứng với chiều dài vòng bắp đùi của bệnh nhân. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
03-ICU | 71 | 3.071 | Túi đựng dịch dùng lần | Cái | 8000 | Chất liệu nhựa y tế PC Thể tích khoảng 2000 ml (± 5%), Có van một chiều chống trào.
03-ICU | 72 | 3.072 | Túi đo cung lượng nước tiểu cho bệnh nhân sốc | Cái | 1220 | Dùng để đựng nước tiểu bệnh nhân nặng, bệnh nhân sốc - Làm bằng nhựa y tế PVC; Có móc treo; Cóng đo vi thể tích 500ml; Túi chứa ≥ 2600ml, Filter lọc khí, van một chiều, kẹp ống và kẹp ga giường, Van xả chữ T; - Dây nối 90cm hoặc 120cm. - Được tiệt khuẩn, dùng một lần. Sử dụng được cho người lớn và trẻ em.
03-ICU | 73 | 3.073 | Catheter động mạch phổi có đo CO và SvO2 liên tục | Cái | 230 | Catheter động mạch phổi đo cung lượng tim liên tục ,SvO2,RVEDV, Loại 2 khoang, cỡ 7.5F
03-ICU | 74 | 3.074 | Mặt nạ thở máy không xâm nhập (người lớn) | Cái | 590 | Mặt nạ thở máy không xâm nhập Chất liệu màng bằng silicon
03-ICU | 75 | 3.075 | Ống đựng bệnh phẩm độc chất có nắp | Cái | 5000 | Ống đựng bệnh phẩm độc chất có nắp Dung tích nằm trong khoảng: 100-200 ml
03-ICU | 76 | 3.076 | Đai dùng cho máy ép tim tự động | Cái | 10 | Đai dùng cho máy ép tim tự động
03-ICU | 77 | 3.077 | Sample tube and Probe cleaner | Cái | 6250 | Phục vụ đo áp lực thẩm thấu
03-ICU | 78 | 3.078 | Đèn đặt nội khí quản có camera | cái | 10 | - Màn hình hiển thị: + Có cảm ứng + Độ phân giải: ≥ 640x960 pixels + Góc quay dọc khoảng: 140 độ (± 10 độ) + Góc quay ngang khoảng: 270 độ (± 10 độ) - Nguồn sáng: + Nguồn sáng LED + Cường độ chiếu sáng: ≥600lx -Khả năng lưu trữ dữ liệu: + Lưu trữ ≥10.000 ảnh dưới dạng JPEG + Lưu trữ ≥ 2 giờ video dưới dạng MPEG-4 - Pin: + Có thời gian hoạt động liên tục: ≥ 4h + Có thể sạc được - Có tối thiểu các kết nối: USB Type C, HDMI và Wi-Fi - Tiêu chuẩn kháng nước: IP66 - Có khả năng chống sương mù mà không cần đợi làm nóng lớp phủ
03-ICU | 79 | 3.079 | Lưỡi đèn đặt nội khí quản dùng 1 lần | cái | 1000 | Tương thích với đèn đặt nội khí quản Có tối thiểu 4 cỡ phù hợp với các đối tượng bệnh nhân: Trẻ em, người lớn, béo phì, đặt đường thở khó.
03-ICU | 80 | 3.080 | Hệ thống xả dịch thải tự động cho lọc máu liên tục | Bộ | 80 | Hệ thống xả dịch thải tự động cho lọc máu liên tục
03-ICU | 81 | 3.081 | Túi làm ấm máu cho lọc máu liên tục | Cái | 550 | Túi làm ấm máu cho lọc máu liên tục
03-ICU | 82 | 3.082 | Bộ trao đổi khí loại thải CO2 đơn lẻ hỗ trợ chức năng phổi | Bộ | 200 | Tốc độ máu 200 - 450 ml/phút; thể tích mồi dịch <90 ml Vật liệu phần vỏ Polycarbonate Vật liệu màng Polymethylpentene (PMP) Loại màng Sợi rỗng lỗ nhỏ cho huyết tương Diện tích bề mặt: ≥ 0,8 m2; Đạt tối thiểu chứng nhận: FDA hoặc CE
03-ICU | 83 | 3.083 | Bộ trao đổi khí loại thải CO2 hỗ trợ chức năng phổi | Bộ | 90 | Tốc độ dòng khí: 5-10 l/phút - Phạm vi Áp lực khoang khí tối đa: Áp lực buồng khí ≤ áp lực buồng máu - Áp lực khoang máu tối đa: ≥ 66.66 kPa (500 mmHg) - Thể tích mồi: ≤ 85 ml - Màng lọc chất liệu Polymethylpentene (PMP), diện tích bề mặt ≥ 0.8 m2, dạng sợi rỗng huyết tương - Thời gian sử dụng tối đa: ≥ 72 giờ Sử dụng cho bệnh nhân từ 30kg trở lên: Các phụ kiện đi kèm tối thiểu bao gồm: - Dây khí dài: 400cm(±5%) - Đầu nối khí - Dây máu nối dài
03-ICU | 84 | 3.084 | Ống thông trong lọc máu cỡ 13F loại dài | Cái | 60 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu Chất liệu: thermosensitive PUR Kích thước (OD): 13Fr Chiều dài nằm trong khoảng: 230-300 mm Đóng gói tối thiểu: - 01 catheter - 01 Kim luồn, - 01 dây luồn J-tip 0.038" chiều dài nằm trong khoảng 850-950 mm, - 02 nắp đậy tiêm truyền, - 01 nong mạch 13F x 150 mm
03-ICU | 85 | 3.085 | Ống thông trong lọc máu cỡ 13F loại ngắn | Cái | 5 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu Chất liệu: thermosensitive PUR Kích thước (OD): 13Fr Chiều dài nằm trong khoảng: 130-170mm Đóng gói tối thiểu: - 01 catheter - 01 Kim luồn, - 01 dây luồn J-tip 0.038" chiều dài nằm trong khoảng 650-750 mm, - 02 nắp đậy tiêm truyền, - 01 nong mạch 13F x 150 mm
03-ICU | 86 | 3.086 | Cảm biến đo PCO2, SpO2, PR | Cái | 1 | Cảm biến sử dụng nhiều lần đo các thông số tcPCO2, SpO2, PR (nhịp mạch)
03-ICU | 87 | 3.087 | Vòng cố định cảm biến PCO2 | Cái | 48 | Dùng cố định cảm biên PCO2
03-ICU | 88 | 3.088 | Màng cảm biến PCO2 | Cái | 2 | Dùng để thay chất điện phân và màng cho cảm biến đo PCO2 Sử dụng được khoảng 28 ngày
03-ICU | 89 | 3.089 | Dụng cụ thay màng cảm biến PCO2 | Cái | 3 | Thành phần gồm: màng cảm biến dùng 1 lần và dụng cụ thay màng dùng nhiều lần
03-ICU | 90 | 3.090 | Bình khí hiệu chuẩn | Cái | 3 | Sử dụng nhiều lần để hiệu chuẩn cảm biến Thành phần gồm: CO2, O2, cân bằng N2.
03-ICU | 91 | 3.091 | Contact Gel | Lọ | 12 | Sử dụng cùng cảm biến để theo dõi tcPCO2 liên tục, không xâm lấn
04-TTN-LM |  |  | NHÓM 4: VẬT TƯ DÙNG CHUYÊN KHOA THẬN TIẾT NIỆU VÀ LỌC MÁU
04-TTN-LM | 1 | 4.001 | Quả lọc thận nhân tạo Low flux màng diện tích bé | Quả | 31500 | Chất liệu màng: Cellulose hoặc tổng hợp Diện tích bề mặt: ≤ 1,5 m2 Thể tích mồi: nằm trong khoảng 70-90ml Hệ số siêu lọc: 9-20 ml/hr/mmHg Hệ số thanh thải (với Qb 300ml/phút): - Urea: ≥ 220 ml/phút - Creatinine: ≥ 200 ml/phút - Phosphate: ≥ 185 ml/phút - Vitamin B12: ≥ 80ml/phút Áp suất TMP tối đa: ≥ 500 mmHg Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 2 | 4.002 | Quả lọc thận nhân tạo Low flux màng diện tích lớn | Quả | 8500 | Chất liệu màng: Cellulose hoặc tổng hợp Diện tích bề mặt: > 1,5 m2 Thể tích mồi: 80-120ml Hệ số siêu lọc: 9-20 ml/hr/mmHg Hệ số thanh thải (với Qb 300ml/phút): - Urea: ≥ 240 ml/phút - Creatinine: ≥ 220 ml/phút - Phosphate: ≥ 190 ml/phút - Vitamin B12: ≥ 120 ml/phút Áp suất TMP tối đa: ≥ 500 mmHg Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 3 | 4.003 | Quả lọc thận nhân tạo Midder flux màng Cenlulose diện tích bé | Quả | 19000 | Chất liệu màng: Cellulose Diện tích bề mặt: ≤ 1,5 m2 Thể tích mồi: nằm trong khoảng 70-100ml Hệ số siêu lọc: 10-25 ml/hr/mmHg Hệ số thanh thải (với Qb 300ml/phút): - Urea: ≥ 220 ml/phút - Creatinine: ≥ 200 ml/phút - Phosphate: ≥ 160 ml/phút - Vitamin B12: ≥ 80 ml/phút Áp suất TMP tối đa: ≥ 500 mmHg Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 4 | 4.004 | Quả lọc thận nhân tạo Midder flux màng tổng hợp diện tích bé | Quả | 4000 | Chất liệu màng: tổng hợp Diện tích bề mặt: ≤ 1,5 m2 Thể tích mồi: nằm trong khoảng 70-100ml Hệ số siêu lọc: 15-30 ml/hr/mmHg Hệ số thanh thải (với Qb 300ml/phút): - Urea: ≥ 230 ml/phút - Creatinine: ≥ 215 ml/phút - Phosphate: ≥ 200 ml/phút - Vitamin B12: ≥ 125 ml/phút Áp suất TMP tối đa: ≥ 500 mmHg Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 5 | 4.005 | Quả lọc thận nhân tạo Midder flux màng Cenlulose diện tích lớn | Quả | 1000 | Chất liệu màng: Cellulose Diện tích bề mặt: > 1,5 m2 Thể tích mồi: 80-120ml Hệ số siêu lọc: 10-25 ml/hr/mmHg Hệ số thanh thải (với Qb 300ml/phút): - Urea: ≥ 230 ml/phút - Creatinine: ≥ 200 ml/phút - Phosphate: ≥ 170 ml/phút - Vitamin B12: ≥ 100ml/phút Áp suất TMP tối đa: ≥ 500 mmHg Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 6 | 4.006 | Quả lọc thận nhân tạo Midder flux màng tổng hợp diện tích lớn | Quả | 4000 | Chất liệu màng: Cellulose Diện tích bề mặt: > 1,5 m2 Thể tích mồi: 80-120ml Hệ số siêu lọc: 15-30 ml/hr/mmHg Hệ số thanh thải (với Qb 300ml/phút): - Urea: ≥ 240 ml/phút - Creatinine: ≥ 220 ml/phút - Phosphate: ≥ 205 ml/phút - Vitamin B12: ≥ 140ml/phút Áp suất TMP tối đa: ≥ 500 mmHg Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 7 | 4.007 | Quả lọc thận nhân tạo High flux màng diện tích bé | Quả | 3500 | Chất liệu màng: Cellulose hoặc tổng hợp Diện tích bề mặt: ≤ 1,5 m2 Thể tích mồi: nằm trong khoảng 70-110ml Hệ số siêu lọc: 30-70 ml/hr/mmHg Hệ số thanh thải (với Qb 300ml/phút): - Urea: ≥ 240 ml/phút - Creatinine: ≥ 230 ml/phút - Phosphate: ≥ 220 ml/phút - Vitamin B12: ≥ 161ml/phút Áp suất TMP tối đa: ≥ 500 mmHg Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 8 | 4.008 | Quả lọc thận nhân tạo High flux màng diện tích lớn | Quả | 2500 | Chất liệu màng: Cellulose hoặc tổng hợp Diện tích bề mặt: > 1,5 m2 Thể tích mồi: nằm trong khoảng 80-120ml Hệ số siêu lọc: 56-80 ml/hr/mmHg Hệ số thanh thải (với Qb 300ml/phút): - Urea: ≥ 250 ml/phút - Creatinine: ≥ 240 ml/phút - Phosphate: ≥ 230 ml/phút - Vitamin B12: ≥ 165ml/phút Áp suất TMP tối đa: ≥ 500 mmHg Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 9 | 4.009 | Quả lọc thận nhân tạo Supper High flux | Quả | 1000 | Chất liệu màng: Cellulose hoặc tổng hợp Diện tích bề mặt: > 1,6 m2 Thể tích mồi: nằm trong khoảng 95-135ml Hệ số siêu lọc: 70-90 ml/hr/mmHg Hệ số thanh thải (với Qb 300ml/phút): - Urea: ≥ 250 ml/phút - Creatinine: ≥ 240 ml/phút - Phosphate: ≥ 230 ml/phút - Vitamin B12: ≥ 175/phút - B2-microglobulin: ≥ 1,02 Lọc theo chế độ HDF Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 10 | 4.010 | Dây chạy thận nhân tạo (vuốt 6) | Bộ | 59448 | Dây được làm bằng nguyên liệu PVC tiêu chuẩn y tế; không Pyrogenic; không Latex Đường kính trong: 6mm (± 10%) Có phin lọc khí Chiều dài: nằm trong khoảng 350-420mm Tiệt trùng: Bằng tia Gamma hoặc hơi nước hoặc ETO Đạt tối thiếu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 11 | 4.011 | Dây chạy thận nhân tạo | Bộ | 80000 | Dây được làm bằng nguyên liệu PVC tiêu chuẩn y tế; không Pyrogenic; không Latex Đường kính trong: nằm trong khoảng 6,2 - 7,5mm Chiều dài: nằm trong khoảng 350-420mm Có phin lọc khí Tiệt trùng: Bằng tia Gamma hoặc hơi nước hoặc ETO Đạt tối thiếu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 12 | 4.012 | Dây chạy thận nhân tạo (vuốt 8) | Bộ | 18100 | Dây được làm bằng nguyên liệu PVC tiêu chuẩn y tế; không Pyrogenic; không Latex Có túi Pilow ở đây động mạch giúp phát hiện thiếu máu động mạch Đường kính trong: 8mm Có phin lọc khí Chiều dài: nằm trong khoảng 350-420mm Tiệt trùng: Bằng tia Gamma hoặc hơi nước hoặc ETO Đạt tối thiếu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 13 | 4.013 | Bộ dây máu HDF online loại 1 | Bộ | 1000 | Dây được làm bằng nguyên liệu PVC tiêu chuẩn y tế; không Pyrogenic; không Latex Bộ dây gồm: 3 thành phần - dây động mạch, - dây tĩnh mạch - dây safeline (dịch bù) Không chứa thành phần cao su tự nhiên Không có DEHP Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 14 | 4.014 | Dây HDF online loại 2 | Bộ | 2000 | 1 bộ dây gồm dây động mạch, dây tĩnh mạch và dây safeline. Chất liệu dây: PVC Không chứa thành phần cao su tự nhiên. Không có DEHP
04-TTN-LM | 15 | 4.015 | Kim chạy thận nhân tạo đầu tù | Cái | 2000 | Kim bằng thép không gỉ - Chiều dài kim: 25mm - Đường kính có nhiều loại: 16G hoặc 17G - Mặt sau có lỗ Back eye - Đầu tù phù hợp với các bệnh nhân khó thiết lập đường vào mạch máu Dây dẫn băng nhựa PVC y tế, chiều dài nằm trong khoảng: 200-400mm Có kẹp dây để khóa Có cánh để cố định Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 16 | 4.016 | Kim chạy thận nhân tạo | Cái | 20000 | Kim bằng thép không gỉ - Chiều dài kim nằm trong khoảng: 25-32mm - Có tối thiểu các cỡ kim: 16G và 17G - Mặt sau có lỗ Back eye Dây dẫn băng nhựa PVC y tế không chứa DEHP, chiều dài nằm trong khoảng: 200-400mm Có kẹp dây để khóa Có cánh để cố định Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 17 | 4.017 | Kim chạy thận nhân tạo quay được quanh cánh cố định | Cái | 150000 | Kim bằng thép không gỉ - Chiều dài kim nằm trong khoảng: 25-32mm - Có tối thiểu các cỡ kim: 16G và 17G + Tốc độ dòng chảy tối đa của cỡ 16G: ≥ 230ml/phút + Tốc độ dòng chảy tối đa của cỡ 17G: ≥ 170ml/phút - Mặt sau có lỗ Back eye Dây dẫn băng nhựa PVC y tế không chứa DEHP, chiều dài nằm trong khoảng: 200-400mm Có kẹp dây để khóa Có cánh để cố định, kim có thể quay quanh cánh cố định Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 18 | 4.018 | Catheter 2 nòng thận nhân tạo ngắn ngày | Bộ | 8880 | Kích thước 12Fx16cm, 20cm Bao gồm: - 1 catheter 2 đường chất liệu polyurethane có cản quang - 1 Guidewire nitinol - 1 kim chữ Y - Nong - Kèm dao - Xylanh Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 19 | 4.019 | Catheter đường hầm dài ngày loại thẳng | Bộ | 300 | Catheter đường hầm size 14,5F, loại đặt dài hạn, Loại đầu thẳng 2 đường, chất liệu Polyurethane (PU) hoặc high tensile strength Carbothane - Tốc độ: ≤ 450 ml/phút - Có cản quang dễ kiểm tra vị trí đặt Đóng gói tối thiểu bao gồm các chi tiết: - 01 catheter - 01 kim hướng dẫn - 01 dây dẫn - 01 thông nòng - 01 cây tạo hầm - 01 thông luồn catheter - 01 bơm tiêm - 01 dao - 02 nắp đậy Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE và FDA
04-TTN-LM | 20 | 4.020 | Catheter đường hầm dài ngày | Bộ | 800 | Catheter lọc máu đường hầm 2 nòng dùng trong lọc máu Chất liệu Catheter: Polyurethane (PU) hoặc High tensile strength Carbothane; Có thể tương thích với cồn và iot, Có loại thân thẳng và thân cong: + Chiều dài loại thẳng: ngắn nhất ≤ 24cm ; dài nhất ≥ 40cm + Chiều dài loại cong: ngắn nhất ≤ 24cm ; dài nhất ≥ 30cm - Tốc độ lưu thông: ≥ 400ml/phút, - Thiết kế nòng double “D”, đầu động mạch dạng chẻ góc Đóng gói tối thiểu bao gồm các chi tiết: - 01 Catheter, - 01 Kim - 01 Dây dẫn đường đầu chữ J - 02 Que nong - 01 Dao - 01 Đường hầm - 01 Van siêu âm dẫn đường - 02 nút đậy catheter Tiệt khuẩn Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE và FDA
04-TTN-LM | 21 | 4.021 | Điện cực chuẩn dùng trong tán sỏi | Cái | 10 | Điện cực tán sỏi sử dụng với máy tán sỏi tại bệnh viện Điện cực làm từ hợp kim Wonfram | Tương thích máy tán sỏi E2000
04-TTN-LM | 22 | 4.022 | Giấy in kết quả nội soi màu | Hộp | 100 | Giấy in kết quả nọi soi màu Đóng gói: ≥ 240 tờ/hộp | Tương thích máy nội soi bàng quang
04-TTN-LM | 23 | 4.023 | Dung dịch khoá ống Catheter chạy thận | Lọ | 500 | Thành phần Trisodium Citrate, Citric acid và nước, Tỷ lệ: 46.7% Natri Citrat hòa trong nước Dung tích: ≥ 5ml
04-TTN-LM | 24 | 4.024 | Phin lọc khí | Cái | 20200 | Phin lọc khí dùng trong chạy thận: - Chiều dài: 26±2.0mm - Màng lọc bằng chất liệu PTFE hoặc tương đương, không thấm nước, kích thước lỗ màng 0.2µm - Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tối thiểu tiêu chuẩn CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 25 | 4.025 | Quả lọc nội độc tố | Quả | 30 | Phin lọc có hiệu suất loại bỏ độc tố cao - Chất liệu màng lọc: Hydrophobic Polyethersulfone hoặc tương đương - Diện tích bề mặt: ≥ 0.6 m² - Đường kính trong: Khoảng 500 µm (± 10%) - Áp lực tối đa: khoảng 1.5 kgf/cm2 (± 10%) - Trọng lượng phân tử: 6000 (Protein) Tiệt trùng: Bằng tia Gamma Tương thích với máy chạy thận nhân tạo HDF online
04-TTN-LM | 26 | 4.026 | Quả lọc nước | Quả | 100 | Tạo dịch lọc máu siêu sạch (nội độc tố < 0.03UI/mL, các vi sinh vật ô nhiễm, <0.1 CFU/mL); Chất liệu màng: Polysulfone. Diện tích màng:≥2.2m2 Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane Chất liệu chống thấm: Silic one Độ thanh lọc: 5ml/phút mmHg (3.75L/min bar max. 2 bar) Thời gian hoạt động tối đa: - HD tiêu chuẩn: ≥ 12 tuần. - ONLINE HF/HDF, ONLINE priming/rinsing: ≥ 12 tuần/100 ca Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 27 | 4.027 | Bộ lọc huyết tương sử dụng trong lọc tách huyết tương dùng 2 quả lọc | Quả | 100 | Chất liệu sợi Ethylene vinyl alcohol copolymer. Đường kính trong sợi: Khoảng 175µm (± 10%) Độ dầy sợi 40µm. Diện tích: ≥ 2,0m². Tiệt trùng bằng tia gamma Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 28 | 4.028 | Bộ lọc huyết tương | Quả | 400 | Chất liệu màng lọc: Polypropylene hoặc Polyethylene Diện tích màng ≥ 0,5m2 Kích thước lỗ lọc (Pore size): ≤ 0,3µm Đường kính trong của sợi lọc: ≥ 300 µm Thể tích mồi: ≤ 60 ml Đã được tiệt trùng Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 29 | 4.029 | Bộ dây máu dùng trong lọc huyết tương | Bộ | 600 | Chất liệu dây bằng Polypropylene. Dây máu dùng cho kỹ thuât thay thế huyết tương, kỹ thuật lọc huyết tương.
04-TTN-LM | 30 | 4.030 | Quả lọc tách huyết tương | Quả | 400 | Vật liệu màng: Polyethersulfone Diện tích bề mặt: ≥ 0,4 m². Đường kính trong của sợi lọc: ≥ 300 µm Độ dày: ≤ 100 µm Dung tích ngăn máu: 50 ml Dung tích ngăn Plasma: 125 ml Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 31 | 4.031 | Bộ dây nối dùng cho quả lọc tách huyết tương | Bộ | 400 | Bộ dây nối dùng cho quả lọc tách huyết tương
04-TTN-LM | 32 | 4.032 | Bộ quả lọc huyết tương | Bộ | 800 | Bộ Kit dùng trong lọc huyết tương gồm: -1 quả lọc Plasma: + Chất liệu màng polysulfone. + Diện tích màng ≥ 0.6 m2. + Tiệt trùng bằng hơi nước. - 1 bộ cassette - 1 bộ dây - 1 túi thải 10L.
04-TTN-LM | 33 | 4.033 | Quả lọc máu hấp phụ điều trị suy thận | Quả | 2000 | Thể tích hấp phụ < 150mL Thể tích khoang máu ≤ 114mL Lưu lượng máu tối đa: 250mL/phút (±5%) Diện tích hấp phụ ≤ 52.000m2. Dải hấp phụ: bé nhất ≤ 5kDa, lớn nhất ≥ 30kDa Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
04-TTN-LM | 34 | 4.034 | Bộ kết nối máy thẩm phân phúc mạc | Bộ | 100 | Bộ kết nối (Cassette) sử dụng với máy thẩm phân phúc mạc tự động người lớn
04-TTN-LM | 35 | 4.035 | Catheter lọc màng bụng đầu cong dài | Cái | 50 | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng đầu cong dài 63cm (±5%), Catheter lọc màng bụng được dùng trong lọc màng bụng cấp và mạn
04-TTN-LM | 36 | 4.036 | Bộ Kit Catheter (Ống thông) dẫn dịch lọc màng bụng đầu cong | Bộ | 50 | Bộ Kit Catheter (Ống thông) dẫn dịch lọc màng bụng đầu cong dài 63cm (±5%) 2 nút chặn (cuff), Catheter lọc màng bụng được dùng trong lọc màng bụng cấp và mạn
04-TTN-LM | 37 | 4.037 | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng thẳng loại ngắn | Cái | 0 | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng thẳng dài 31cm (±5%), Catheter lọc màng bụng được dùng trong lọc màng bụng cấp và mạn
04-TTN-LM | 38 | 4.038 | Túi đựng dịch xả 15L | Cái | 200 | Túi đựng dịch xả 15L, được dùng để thu thập dịch thải ra trong điều trị lọc màng bụng
04-TTN-LM | 39 | 4.039 | Bộ kết nối máy lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) tự động trẻ em | Bộ | 0 | Bộ kết nối máy lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) tự động trẻ em, Có thể sử dụng cho bệnh nhân nhi hoặc bệnh nhân chỉ có thể vào dịch từ 60-1000ml | Tương thích máy HomeChoice
04-TTN-LM | 40 | 4.040 | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng | Cái | 50 | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng, Dùng để sử dụng cho một lần đặt ống thông
04-TTN-LM | 41 | 4.041 | Kẹp Catheter | Cái | 500 | Kẹp Catheter dùng khi thay transfer set
04-TTN-LM | 42 | 4.042 | Kẹp thay dịch | Cái | 500 | Kẹp xanh, kẹp túi dịch khi thay dịch
04-TTN-LM | 43 | 4.043 | Bộ chuyển tiếp | Bộ | 400 | Bộ chuyển tiếp (Transfer set) kết nối giữa Catheter và túi dịch lọc
04-TTN-LM | 44 | 4.044 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp | Cái | 300000 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp, nắp bằng nhựa chứa povidon-iod được sử dụng để bảo vệ đầu khóa nối của bộ chuyển tiếp
04-TTN-LM | 45 | 4.045 | Bảng mạch cảm biến hình ảnh của máy chạy thận nhân tạo hãng Surdial - | Cái | 5 | Bảng mạch cảm biến hình ảnh Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial
04-TTN-LM | 46 | 4.046 | Cụm đầu bơm chất lỏng dùng cho máy chạy thận nhân tạo Surdial | Cái | 40 | Cụm đầu bơm chất lỏng dùng cho máy chạy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial
04-TTN-LM | 47 | 4.047 | Cụm đầu bơm chất lỏng dùng cho máy chạy thận nhân tạo Surdial 55 Plus | Cái | 40 | Cụm đầu bơm chất lỏng dùng cho máy chạy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
04-TTN-LM | 48 | 4.048 | Bộ đồng hồ lưu lượng | Bộ | 5 | Bộ đồng hồ lưu lượng Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial
04-TTN-LM | 49 | 4.049 | Cổng cắm dịch A | Cái | 40 | Cổng cắm dịch A Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
04-TTN-LM | 50 | 4.050 | Cổng cắm dịch B | Cái | 40 | Cổng cắm dịch B Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
04-TTN-LM | 51 | 4.051 | Kết nối nhanh S | Cái | 20 | Kết nối nhanh S Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
04-TTN-LM | 52 | 4.052 | Kết nối nhanh L | Cái | 20 | Kết nối nhanh L Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
04-TTN-LM | 53 | 4.053 | Bảng mạch chuyển đổi nguồn điện (Power switching) | Cái | 5 | Bảng mạch chuyển đổi nguồn điện (Power switching) Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
04-TTN-LM | 54 | 4.054 | Bảng mạch chuyển đổi nguồn điện (DC +24V switching power source for power box B and C | Cái | 5 | Bảng mạch chuyển đổi nguồn điện (DC +24V switching power source for power box B and C Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial
04-TTN-LM | 55 | 4.055 | Bảng mạch vào ra (I/O Board) | Cái | 5 | Bảng mạch vào ra (I/O Board) Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
04-TTN-LM | 56 | 4.056 | Bảng mạch nguồn (Power board) | Cái | 5 | Bảng mạch nguồn (Power board) Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
04-TTN-LM | 57 | 4.057 | Bảng mạch điều khiển (Driver board) | Cái | 5 | Bảng mạch điều khiển (Driver board) Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
04-TTN-LM | 58 | 4.058 | Bảng mạch xử lý trung tâm (CPU Board) | Cái | 5 | Bảng mạch xử lý trung tâm (CPU Board) Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
04-TTN-LM | 59 | 4.059 | Bảng mạch chính (Main board) | Cái | 5 | Bảng mạch chính (Main board) Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial
04-TTN-LM | 60 | 4.060 | Bảng mạch phụ (sub board) | Cái | 5 | Bảng mạch phụ (sub board) Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial
04-TTN-LM | 61 | 4.061 | Bộ mô tơ bơm bánh răng máy thận nhân tạo | Cái | 5 | Bộ mô tơ bơm bánh răng máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008/S
04-TTN-LM | 62 | 4.062 | Cảm biến áp lực máy thận nhân tạo | Cái | 5 | Cảm biến áp lực máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008/S
04-TTN-LM | 63 | 4.063 | Đầu bơm máy thận nhân tạo | Cái | 20 | Đầu bơm máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận dòng 4008/5008/6008
04-TTN-LM | 64 | 4.064 | Mô tơ bơm tách khí có chuôi cầm máy thận nhân tạo | Cái | 20 | Mô tơ bơm tách khí có chuôi cầm máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận dòng 4008
04-TTN-LM | 65 | 4.065 | Mô tơ bơm dòng có chuôi cầm máy thận nhân tạo 4008 | Cái | 10 | Mô tơ bơm bơm dòng có chuôi cầm máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận dòng 4008
04-TTN-LM | 66 | 4.066 | Mô tơ bơm dòng có chuôi cầm máy thận nhân tạo 5008 | Cái | 5 | Mô tơ bơm bơm dòng có chuôi cầm máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận dòng 5008
04-TTN-LM | 67 | 4.067 | Van xả áp lực nước máy thận nhân tạo | Cái | 5 | Van xả áp lực nước máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008/SV10
04-TTN-LM | 68 | 4.068 | Van điều áp máy thận nhân tạo | Cái | 5 | Van điều áp máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008
04-TTN-LM | 69 | 4.069 | Đầu nối dịch lọc màu đỏ máy thận nhân tạo | Cái | 20 | Đầu nối dịch lọc màu đỏ máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 2008/4008
04-TTN-LM | 70 | 4.070 | Đầu nối dịch lọc màu xanh máy thận nhân tạo | Cái | 20 | Đầu nối dịch lọc màu xanh máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 2008/4008
04-TTN-LM | 71 | 4.071 | Nắp gài bầu tĩnh mạch máy thận nhân tạo | Cái | 20 | Nắp gài bầu tĩnh mạch máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008s
04-TTN-LM | 72 | 4.072 | Bộ giữ ống dây bơm máu /bơm máy thận nhân tạo | Bộ | 5 | Bộ giữ ống dây bơm máu /bơm máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008/SV10
04-TTN-LM | 73 | 4.073 | Cảm biến siêu âm cho bầu tĩnh mạch | Cái | 20 | Cảm biến siêu âm cho bầu tĩnh mạch Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008/SV10
04-TTN-LM | 74 | 4.074 | Bo LP941 điều kiển hệ thống thuỷ lực | Cái | 1 | Bo LP941 điều kiển hệ thống thuỷ lực Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008/SV10
04-TTN-LM | 75 | 4.075 | Pin dự phòng 18V | Cái | 1 | Pin dự phòng 18V Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008
04-TTN-LM | 76 | 4.076 | Bo LP1631-CPU1- LAN | Cái | 5 | Bo LP1631-CPU1- LAN Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008/SV10
04-TTN-LM | 77 | 4.077 | Bo mạch cấp nhiệt | Cái | 5 | Bo mạch cấp nhiệt Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008B/S/V10/ART
04-TTN-LM | 78 | 4.078 | Bo mạch nguồn | Cái | 5 | Bo mạch nguồn Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008B/S/V10/ART
04-TTN-LM | 79 | 4.079 | Bo công suất LP634 | Cái | 5 | Bo công suất LP634 Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008/4008S V10
04-TTN-LM | 80 | 4.080 | Bộ linh kiện bảo chuẩn máy | Bộ | 10 | Bộ linh kiện bảo chuẩn máy Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008
04-TTN-LM | 81 | 4.081 | Bàn phím cho khối dây máu | Cái | 2 | Bàn phím cho khối dây máu Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008/SV10
04-TTN-LM | 82 | 4.082 | Bộ phát hiện định mức | Bộ | 1 | Bộ phát hiện định mức Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008
04-TTN-LM | 83 | 4.083 | Bộ nguồn 100-240VAC/16A | Bộ | 1 | Bộ nguồn 100-240VAC/16A Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008
04-TTN-LM | 84 | 4.084 | Khung màn hình trước có màn cảm ứng | Cái | 1 | Khung màn hình trước có màn cảm ứng Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008
04-TTN-LM | 85 | 4.085 | Cảm biến áp lực - 0,9/2,0 Bar máy | Cái | 3 | Cảm biến áp lực - 0,9/2,0 Bar máy Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008S
04-TTN-LM | 86 | 4.086 | Cảm biến áp lực buồng cân bằng | Cái | 1 | Cảm biến áp lực buồng cân bằng Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008S
04-TTN-LM | 87 | 4.087 | Bộ kít bảo trì máy | Bộ | 3 | Bộ kít bảo trì máy Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008S
04-TTN-LM | 88 | 4.088 | Van áp lực A02,A03 5008/s | Cái | 5 | Van áp lực A02,A03 5008/s Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008S
04-TTN-LM | 89 | 4.089 | Van áp lực A01,A05 5008 | Cái | 5 | Van áp lực A01,A05 Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008
04-TTN-LM | 90 | 4.090 | Van điện từ 1 vòi 5008 | Cái | 5 | Van điện từ 1 vòi Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008
04-TTN-LM | 91 | 4.091 | Van điện từ nhỏ 1 vòi 5008 | Cái | 5 | Van điện từ nhỏ 1 vòi 5008 Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008
04-TTN-LM | 92 | 4.092 | Bộ đo áp lực động mạch 5008 | Cái | 1 | Bộ đo áp lực động mạch Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008S
04-TTN-LM | 93 | 4.093 | Rô tơ cho bơm máu 5008s | Cái | 1 | Rô tơ cho bơm máu 5008s Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008S
04-TTN-LM | 94 | 4.094 | Van điện tử nhỏ/Van thông khí | Cái | 5 | Van điện tử nhỏ/Van thông khí Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008S
04-TTN-LM | 95 | 4.095 | Lõi lọc RO cỡ lớn | Cái | 80 | Kích thước dài: 40.0 inches ( 101.6 cm) Áp suất vận hành tiêu chuẩn: 200 psi ( 1.380 kPa) Lưu lượng nước chảy qua: ≥ 9.0 m3/ngày Tỷ lệ loại bỏ NaCl trung bình: ≥ 99.5% Tỷ lệ loại bỏ NaCl tối thiểu:≥ 99.0% Vùng hoạt động: ≥ 8.0 m2 Áp suất vận hành tối đa: 600 Psi (4.137kPa) Phạm vi PH: Độ lọc tối ưu: 7,0-7,5 Phạm vi PH: Hoạt động liên tục: 2,0-11,0 Phạm vi PH: Vệ sinh tại chỗ (CIP): 1.0 -13.0 Lượng chlorine cho phép: Hơn 1.000 ppm - giờ, khuyến nghị khử chlorine
04-TTN-LM | 96 | 4.096 | Lõi lọc dạng sợi 5µm loại 10" đường kính nhỏ | Cái | 140 | Lõi lọc dạng sợi 5µC, chiều dài 10" Kích thước lọc: ≤ 5 micron Đường kính ngoài: ≥ 60 mm
04-TTN-LM | 97 | 4.097 | Lõi lọc dạng sợi 5µm loại 20" đường kính lớn | Cái | 140 | Lõi lọc dạng sợi 5µC, chiều dài 20" Kích thước lọc: ≤ 5 micron Đường kính ngoài: ≥ 110 mm
04-TTN-LM | 98 | 4.098 | Lõi lọc dạng sợi 5µm loại 20" đường kính nhỏ | Cái | 200 | Lõi lọc dạng sợi 5µC, chiều dài 20" Kích thước lọc: ≤ 5 micron Đường kính ngoài: ≥ 60 mm
04-TTN-LM | 99 | 4.099 | Lõi lọc xác khuẩn 0.2µC (loại có chấu tam giác) | Cái | 50 | Lõi lọc xác khuẩn 0.2µC (loại có chấu tam giác)
04-TTN-LM | 100 | 4.100 | Lõi lọc xác khuẩn 0.2µC (loại đầu bằng có gioăng) | Cái | 18 | Lõi lọc xác khuẩn 0.2µC (loại đầu bằng có gioăng)
04-TTN-LM | 101 | 4.101 | Màng Lọc R.O áp cao | Cái | 60 | Màng Lọc R.O áp cao
04-TTN-LM | 102 | 4.102 | Que thử Clo trong nước R.O | Que | 2400 | Que thử Clo trong nước R.O
04-TTN-LM | 103 | 4.103 | Que thử độ cứng của nước R.O | Que | 3600 | Que thử độ cứng của nước R.O
04-TTN-LM | 104 | 4.104 | Que thử hiệu năng Pracetic Acid | Que | 2400 | Que thử hiệu năng Pracetic Acid
04-TTN-LM | 105 | 4.105 | Que thử độ tồn dư Perocide của nước R.O | Que | 1800 | Que thử độ tồn dư Perocide của nước R.O
04-TTN-LM | 106 | 4.106 | Bút đo TDS nước R.O | Cái | 2 | Bút đo TDS nước R.O
04-TTN-LM | 107 | 4.107 | Đồng hồ đo áp lực nước (loại 10 At) | Cái | 10 | Đồng hồ đo áp lực nước (loại 10 At) Chân đứng bằng thép không gỉ
04-TTN-LM | 108 | 4.108 | Đồng hồ đo áp lực nước (loại 20 At) | Cái | 20 | Đồng hồ đo áp lực nước (loại 20 At) Chân đứng bằng thép không gỉ
04-TTN-LM | 109 | 4.109 | Đồng hồ đo TDS (đơn vị đo PPM) | Cái | 5 | Đồng hồ đo TDS Có đơn vị đo PPM
04-TTN-LM | 110 | 4.110 | EL Reference Electrode Máy Easylyte Plus | Cái | 2 | EL Reference Electrode Máy Easylyte Plus
04-TTN-LM | 111 | 4.111 | EL K+ Electrode Máy Easylyte Plus | Cái | 3 | EL K+ Electrode Máy Easylyte Plus
04-TTN-LM | 112 | 4.112 | EL Na+ Electrode Máy Easylyte Plus | Cái | 2 | EL Na+ Electrode Máy Easylyte Plus
04-TTN-LM | 113 | 4.113 | EL Cl+ Electrode Máy Easylyte Plus | Cái | 2 | EL Cl+ Electrode Máy Easylyte Plus
04-TTN-LM | 114 | 4.114 | Tubing Kit (Dây bơm) Máy Easylyte Plus | Cái | 2 | Tubing Kit (Dây bơm) Máy Easylyte Plus
04-TTN-LM | 115 | 4.115 | Membrane assambly Máy Easylyte Plus | Cái | 2 | Membrane assambly Máy Easylyte Plus
04-TTN-LM | 116 | 4.116 | Sample Detector Máy Easylyte Plus | Cái | 2 | Sample Detector Máy Easylyte Plus
04-TTN-LM | 117 | 4.117 | Fluid Pack Easylyte Na/K/Cl Máy Easylyte Plus | Cái | 12 | Fluid Pack Easylyte Na/K/Cl Máy Easylyte Plus
04-TTN-LM | 118 | 4.118 | Cleaning Solution Kit Máy Easylyte Plus | Cái | 6 | Cleaning Solution Kit Máy Easylyte Plus
04-TTN-LM | 119 | 4.119 | Internal filling solution Máy Easylyte Plus | Cái | 2 | Internal filling solution Máy Easylyte Plus
04-TTN-LM | 120 | 4.120 | Bi- level Quality Control kit (Bộ kiểm tra chất lượng 2 mức) | Bộ | 4 | Bi- level Quality Control kit (Bộ kiểm tra chất lượng 2 mức)
05-TTĐQ |  |  | NHÓM 5: VẬT TƯ DÙNG CHO CHUYÊN KHOA ĐIỆN QUANG
05-TTĐQ | 1 | 5.001 | Dây có đầu nối cho tim mạch 30cm | Cái | 90000 | - Dây bơm thuốc áp lực, có vật liệu làm bằng PVC hoặc tương đương. - Có đầu khóa xoay kín, an toàn. Đường kính trong ≥1.5mm. - Chịu áp lực ≥ 500 PSI. - Chiều dài ≤ 30 cm. - Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
05-TTĐQ | 2 | 5.002 | Keo sinh học Histoacryl | Lọ | 2600 | - Thành phần: N- butyl - 2- cyanoacrylate. - Chất kết dính mô giúp đông cứng một cách nhanh chóng khi tiếp xúc với dịch tiết mô qua phản ứng polyme hóa, có thể sử dụng cầm máu tĩnh mạch. - Đóng lọ ≥0,5ml. - Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
05-TTĐQ | 3 | 5.003 | Phim khô in laser 20x25cm | Tờ | 2000 | Phim khô in Laser không được lộ sáng, cỡ 20x25cm (8x10inch), loại phim nền xanh, nhạy sáng, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Mật độ quang học ≥ 3.2; | Tương thích với máy in phim khô laser Fujifilm
05-TTĐQ | 4 | 5.004 | Phim khô in laser 25x30cm | Tờ | 2000 | Phim khô in Laser không được lộ sáng, cỡ 25x30 cm (10x12 inch), loại phim nền xanh, nhạy sáng, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Mật độ quang học ≥ 3.2. | Tương thích với máy in phim khô laser Fujifilm
05-TTĐQ | 5 | 5.005 | Phim khô in laser 35x43cm | Tờ | 4200 | Phim khô in Laser không được lộ sáng, cỡ 35x43cm (14x17inch), loại phim nền xanh, nhạy sáng, phim gồm 4 lớp: lớp bảo vệ, lớp nhạy sáng, lớp phim, lớp bảo vệ. Mật độ quang học ≥ 3.2. | Tương thích với máy in phim khô laser Fujifilm
05-TTĐQ | 6 | 5.006 | Phim khô in nhiệt 35x43cm | Tờ | 4200 | Phim khô in nhiệt. Kích thước 35x43cm (14x17 inch). Phủ lớp muối bạc nhạy nhiệt. Mật độ quang học ≥ 3.2 | Tương thích với các dòng máy in phim nhiệt AGFA.
05-TTĐQ | 7 | 5.007 | Phim khô in nhiệt 20x25cm | Tờ | 1500 | Phim khô in nhiệt, kích thước 20x25 cm (8x10 inch). Phủ lớp muối bạc nhạy nhiệt. Mật độ quang học ≥ 3.2 | Tương thích với các dòng máy in phim nhiệt AGFA.
05-TTĐQ | 8 | 5.008 | Phim khô in nhiệt 25x30 cm | Tờ | 2500 | Phim khô in nhiệt, kích thước 25x30 cm (10x12 inch). Phủ lớp muối bạc nhạy nhiệt. Mật độ quang học ≥ 3.2 | Tương thích với các dòng máy in phim nhiệt AGFA.
05-TTĐQ | 9 | 5.009 | Phim khô in laser 35x43cm | Tờ | 1500 | Phim khô Laser không được lộ sáng, cỡ 35x43cm (14x17 inch). Phim khô được xử lý nhiệt. Thành phần chính gồm 90-99% Polyethylene terephthalate, <1% chất phụ gia, <1% chất kết dính. - Mật độ quang học ≥ 3.2. | Tương thích với máy in phim khô laser Konica Minolta – Drypro model 873.
05-TTĐQ | 10 | 5.010 | Xylanh bơm thuốc cản quang dùng cho chụp CT loại 1 nòng | Bộ | 2000 | Chất liệu Polycarbonate Thể tích khoảng 200ml (± 10%) 01 Xi lanh có xoáy Chiều dài dây bơm thuốc cản quang dài ≥ 180 cm Chịu áp lực cao, Áp lực ≥ 300 psi | Tương thích với máy bơm cản quang Medrad hiện đang sử dụng
05-TTĐQ | 11 | 5.011 | Xylanh bơm thuốc cản quang dùng cho chụp CT loại 1 nòng đầu xoáy | Bộ | 2000 | Chất liệu Polycarbonate Thể tích xi lanh khoảng 200ml (± 10%) 01 xi lanh Có pit tông, Chịu áp lực cao, áp lực ≥ 300 psi | Tương thích với máy bơm cản quang Nemoto hiện đang sử dụng
05-TTĐQ | 12 | 5.012 | Xylanh bơm thuốc cản quang dùng cho chụp CT loại 2 nòng | Bộ | 4000 | Chất liệu Polycarbonate Thể tích khoảng 200ml (± 5%) 01 bộ có 01 xi lanh có pit tông Chịu áp lực cao, Áp lực ≥ 300 psi | Tương thích với máy bơm cản quang Nemoto hiện đang sử dụng
05-TTĐQ | 13 | 5.013 | Xylanh bơm thuốc cản quang dùng cho chụp CT loại 2 nòng đầu xoáy loại 1 | Bộ | 2000 | Chất liệu Polycarbonate Thể tích khoảng 200ml (± 5%) 01 bộ gồm 02 xi lanh có xoáy Chiều dài dây bơm thuốc cản quang dài ≥ 180 cm Chịu áp lực cao, Áp lực ≥ 300 psi | Tương thích với máy bơm cản quang Medrad hiện đang sử dụng (Medrad Salient)
05-TTĐQ | 14 | 5.014 | Xylanh bơm thuốc cản quang dùng cho chụp CT loại 2 nòng đầu xoáy loại 2 | Bộ | 2000 | Chất liệu Polycarbonate Thể tích khoảng 200ml (± 5%) 01 bộ có 01 xi lanh có pit tông Chịu áp lực cao, Áp lực ≥ 300 psi | Tương thích với máy bơm cản quang Nemoto hiện đang sử dụng
05-TTĐQ | 15 | 5.015 | Xylanh bơm thuốc cản quang dùng cho chụp DSA loại 1 nòng dạng cài | Bộ | 1600 | Chất liệu Polycarbonate Xi lanh áp lực cao, thể tích ≥ 150ml (± 5%) Đế pit tông dạng cài Áp lực ≥ 300 psi | Tương thích với máy bơm cản quang Medrad hiện đang sử dụng (Mark V ProVis)
05-TTĐQ | 16 | 5.016 | Xylanh bơm thuốc cản quang dùng cho chụp DSA loại 1 nòng dạng chân trụ | Bộ | 1600 | Chất liệu Polycarbonate Xi lanh áp lực cao, thể tích ≥ 150ml (± 5%) Áp lực ≥ 300 psi Đế pit tông dạng chân trụ | Tương thích với máy bơm cản quang L-F Illumena Néo hiện đang sử dụng
05-TTĐQ | 17 | 5.017 | Xylanh bơm thuốc đối quang từ dùng cho chụp MRI loại 2 nòng loại 1 | Bộ | 1000 | Chất liệu Polycarbonate Xi lanh thuốc, thể tích ≤ 70ml Xi lanh nước, thể tích ≤ 120ml Có kèm kim lấy nước và thuốc Chiều dài dây bơm thuốc đối quang dài ≥ 180 cm Áp lực ≥ 300 psi | Tương thích với máy bơm thuốc đối quang từ Medrad hiện đang sử dụng (Spectris Solaris EP)
05-TTĐQ | 18 | 5.018 | Xylanh bơm thuốc đối quang từ dùng cho chụp MRI loại 2 nòng loại 2 | Bộ | 1000 | Chất liệu Polycarbonate. Xi lanh thuốc, thể tích ≤ 70ml. Xi lanh nước, thể tích ≤ 120ml. Có kèm kim lấy nước và thuốc. Chiều dài dây bơm thuốc đối quang dài ≥ 180 cm. Áp lực ≥ 300 psi. | Tương thích với máy bơm thuốc đối quang từ Medrad hiện đang sử dụng (Spectris Solaris EP)
05-TTĐQ | 19 | 5.019 | Điện cực dán trong cộng hưởng từ | Cái | 13000 | Khử từ, không hoặc ít nhiễu ảnh tại vị trí dán phù hợp với máy cộng hưởng từ 3T - Hình tròn hoặc chữ nhật - Bề mặt tiếp xúc da: không hoặc ít thay đổi nhiệt độ trong khi chụp cộng hưởng từ - Miếng dán: dính chặt ổn định, không làm ảnh hưởng da bệnh nhân
06-Labo |  |  | NHÓM 6: VẬT TƯ LABO XÉT NGHIỆM (HÓA SINH, VI SINH, GIẢI PHẪU BỆNH, HUYẾT HỌC)
06-Labo | 1 | 6.001 | Đầu côn có lọc 100-1000µl | Cái | 96000 | - Thể tích hút: 100 - 1000 µL(thể tích hút tối đa: 1250 µL), có màng lọc, đã được tiệt trùng - Chất liệu đầu tip: Polypropylene - Tổng chiều dài đầu típ: 100 mm (±5%), đường kính: 0.81 mm(±5%). - Human DNA-free - RNase/DNase-free - Pyrogens: Sản phẩm đã được kiểm tra Nội độc tố Endotoxin, kết quả nhỏ hơn 0,1 EU / mL - PCR Certification: Sản phẩm đã được kiểm tra không phát hiện có chất ức chế PCR
06-Labo | 2 | 6.002 | Đầu côn có lọc 1-200 µL | Cái | 24900 | Thể tích hút: 1 - 200 µL, có màng lọc, đã được tiệt trùng - Chất liệu đầu tip: Polypropylene, - Tổng chiều dài đầu típ: 58 mm(±5%), đường kính: 0.51 mm (±5%). Đáp ứng tiểu chuẩn ISO 11137-2: 2006 để đạt được Mức đảm bảo vô trùng (SAL) là 10-3 - Human DNA-free - RNase/DNase-free - Pyrogens: Sản phẩm đã được kiểm tra Nội độc tố Endotoxin, kết quả nhỏ hơn 0,1 EU / mL - PCR Certification: Sản phẩm đã được kiểm tra không phát hiện có chất ức chế PCR
06-Labo | 3 | 6.003 | Đầu côn có lọc 1-20ul | Cái | 61400 | Thể tích hút: 1-20µL, có màng lọc, đã được tiệt trùng - Chất liệu đầu tip: Polypropylene - Tổng chiều dài đầu típ: 51 mm (±5%), đường kính ≤ 0.50 mm. - Human DNA-free - RNase/DNase-free - Pyrogens: Sản phẩm đã được kiểm tra Nội độc tố Endotoxin, kết quả nhỏ hơn 0,1 EU / mL - PCR Certification: Sản phẩm đã được kiểm tra không phát hiện có chất ức chế PCR
06-Labo | 4 | 6.004 | Đầu côn không có lọc 100-1000μl | Cái | 35000 | Thể tích hút 100 - 1000 µL - Chất liệu: Polypropylene, - Tổng chiều dài đầu tip: 7cm (±5%), dung sai: +/-.050'' - Autoclaving: Tất cả tip có thể hấp được: 121°C ở áp suất 15 psi trong 15 phút
06-Labo | 5 | 6.005 | Đầu côn không có lọc 0.1-20μl | Cái | 72000 | Thể tích hút 0.1-20µL - Chất liệu: Polypropylene, không tiệt trùng - Tổng chiều dài đầu tip: 45 mm (±5%), đường kính: 0.38 mm (±5%) - Autoclaving: Tất cả tip có thể hấp được: 121°C ở áp suất 15 psi trong 15 phút
06-Labo | 6 | 6.006 | Đầu côn không có lọc 1-200μl | Cái | 105000 | Thể tích hút: 1 - 200 µL - Chất liệu: Polypropylene, không tiệt trùng, màu vàng, - Tổng chiều dài đầu tip: 51 mm(±5%) , đường kính: 0.46 mm(±5%) - RNase-/DNase-free - Non-Pyrogenic - Autoclaving: Tất cả tip có thể hấp được: 121°C ở áp suất 15 psi trong 15 phút
06-Labo | 7 | 6.007 | Đầu côn vàng | Cái | 577300 | Chất liệu: Nhựa PP (Polypropylene) hoặc tương đương Kích thước: khoảng 6x50mm (±5%) Màu sắc: vàng
06-Labo | 8 | 6.008 | Đầu côn xanh | Cái | 51500 | - Đầu típ bằng nhựa, vật liệu Polypropylene, thể tích 100-1000 µl, màu xanh - Chứng nhận : Nonpyrogenic, RNase/DNase-free
06-Labo | 9 | 6.009 | Giá đựng ống xét nghiệm 1,7-2 ml nhựa sử dụng cho xét nghiệm sinh học phân tử | Cái | 13 | Chất liệu: Nhựa chịu nhiệt. Có ≥ 96 vị trí để ống 2ml
06-Labo | 10 | 6.010 | Giá giữ lạnh ống PCR | Cái | 5 | Giá giữ lạnh ống PCR
06-Labo | 11 | 6.011 | Hộp lồng nhựa | Cái | 200000 | Chất liệu: nhựa PS tinh khiết trung tính không phản ứng với hóa chất chứa bên trong * Đường kính 90mm (±5%) * Chiều cao 15mm (±5%) * Được tiệt trùng bằng tia Gamma.
06-Labo | 12 | 6.012 | Hộp lồng petri đổ thạch lồi (cấy vô trùng, chia ô) | Cái | 20 | Đĩa được làm bằng nhựa Polystyrene (PS) Đáy lồi và được chia vạch đảm bảo tiếp xúc trực tiếp giữa bề mặt môi trường và bề mặt kiểm tra khi lấy mẫu.
06-Labo | 13 | 6.013 | Hộp lưu mẫu 1,5-2 ml, 81 vị trí | Hộp | 10 | Hộp lưu mẫu 1,5-2 ml, 81 vị trí Chịu nhiệt –86 đến 121 độ C
06-Labo | 14 | 6.014 | Hộp lưu mẫu 100 vị trí | Hộp | 10 | Hộp lưu mẫu 100 vị trí Chịu nhiệt –86 đến 121 độ C
06-Labo | 15 | 6.015 | Hộp lưu trữ tiêu bản bằng giấy | Hộp | 0 | Hộp bìa cứng với các kích cỡ khác nhau Có thể xếp chồng lên nhau được. Kích thước trang đựng tiêu bản: ≥ 26x76mm
06-Labo | 16 | 6.016 | La men 22x22mm | Cái | 65000 | Làm bằng thủy tinh . Kích thước (22x22) mm.
06-Labo | 17 | 6.017 | Lọ đựng phân tiệt trùng | Cái | 10000 | Lọ nhựa, tiệt trùng Đường kính miệng lọ: 2cm (±5%)
06-Labo | 18 | 6.018 | Micro Plate U | Cái | 40 | Đáy giếng chữ U Chất liệu: Nhựa 1 tấm: 96 giếng (8x12)
06-Labo | 19 | 6.019 | Môi trường vận chuyển mẫu loại bất hoạt vi rút | Ống | 0 | Ống ly tâm hình chóp 15ml, chứa 2-5ml môi trường vận chuyển (VTM hoặc môi trường bảo quản mẫu (UTM 3-5ml)
06-Labo | 20 | 6.020 | Ống dung dịch chuẩn độ đục 0,5 McFarland | Ống | 5 | Ống độ đục chuẩn 0.5 McFarland dùng để hiệu chuẩn máy đo độ đục chuẩn Nephelometer
06-Labo | 21 | 6.021 | Ống đựng máu chân không Clot Activator 3ml | Ống | 485000 | Ống chân không Chất liệu ống bằng nhựa PET Kích thước: 13x75mm Kích thước thành ống: ≥ 0,95mm Thành phần: ≥ 0,8mg/ml Clot activator (silicon dioxide) Có vạch định sẵn 3ml Tiệt trùng bằng chiếu xạ được thể hiện trên nhãn ống Đạt tối thiểu chứng nhận: IVDR hoặc FDA
06-Labo | 22 | 6.022 | Ống đựng máu Cryovial 1,8ml | Ống | 25000 | Ống Cryovial 1,8 ml, có vòng đệm giúp nắp được chặt hơn, có vạch kẻ sẵn.
06-Labo | 23 | 6.023 | Ống đựng máu EDTA-K3 5ml | Ống | 40000 | Ống chân không Chất liệu ống bằng nhựa PET Kích thước: 13x100mm (± 10%) Kích thước thành ống: ≥ 0,95mm Thành phần: ≥ 2mg/ml EDTA K3 phun sương bám vào thành trong ống Có vạch định sẵn 5ml Tiệt trùng bằng chiếu xạ được thể hiện trên nhãn ống Đạt tối thiểu chứng nhận: IVDR hoặc FDA
06-Labo | 24 | 6.024 | Ống đựng máu chân không Lithium Heparin 3ml | Ống | 2500000 | Ống chân không Chất liệu thân ống bằng nhựa PET Kích thước: 13x75mm (±10%) Kích thước thành ống: ≥ 0.95mm Thành phần: ≥ 20IU/ml Lithium Heparin phun sương bám vào thành trong ống Có vạch định sẵn 3ml Tiệt trùng bằng chiếu xạ được thể hiện trên nhãn ống Đạt tối thiểu chứng nhận: IVDR hoặc FDA
06-Labo | 25 | 6.025 | Ống đựng máu No Additive | Ống | 58000 | Ống chân không Chất liệu thân ống bằng nhựa PET Kích thước: 13x75mm (±10%) Kích thước thành ống: ≥ 0.9mm Có vạch định sẵn 3ml Tiệt trùng bằng chiếu xạ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
06-Labo | 26 | 6.026 | Ống đựng nước tiểu chịu lực ly tâm | Ống | 736500 | Chất liệu thân ống bằng nhựa PP (Polypropylene) Kích thước: 16x100mm (±10%) Có nắp, có nhãn để ghi tên bệnh nhân Không có chất bôi trơn Ống chịu được tốc độ quay ly tâm: ≥ 5000 RPM
06-Labo | 27 | 6.027 | Ống đựng nước tiểu | Ống | 736500 | Chất liệu thân ống bằng nhựa PP (Polypropylene) Kích thước: 16x100mm (±10%) Có nắp, có nhãn để ghi tên bệnh nhân Không có chất bôi trơn
06-Labo | 28 | 6.028 | Ống falcon 50 ml (có vòng đệm) | Ống | 30000 | Thể tích 50 mL Chất liệu thân ống: nhựa PP (Polypropylene) - Chịu được lực RCF tối đa: ≥ 17.000 xg - Chịu được khoảng nhiệt độ: ≤ -80°C đến ≥ 120°C - Thiết kế chống rò rỉ - Các vạch chia thể tích - Nonpyrogenic - Tiệt trùng
06-Labo | 29 | 6.029 | Giá đựng ống falcon dung tích 50ml | Cái | 30 | Giá đựng ống Falcon 50ml Chất liệu : Nhựa.chịu nhiệt Có thể hấp sấy tiệt trùng
06-Labo | 30 | 6.030 | Ống ly tâm 1,7 ml | Ống | 90000 | Thể tích 1.7ml Chất liệu thân ống: nhựa PP (Polypropylene), nắp phẳng dạng phẳng - Snaplock Lực ly tâm lớn nhất (Max RCF): ≥14.000 xg - Non-Pyrogenic - Human DNA-free - RNase-/DNase-free
06-Labo | 31 | 6.031 | Ống ly tâm 2ml | Ống | 1000 | Trong suốt, chịu được lực ly tâm lớn Nắp đóng chặt, không bị bật khi đang ly tâm, bảo vệ chống bay hơi
06-Labo | 32 | 6.032 | Ống nghiệm kích thước 12x80mm | Ống | 1227000 | Chất liệu: Thủy tinh Kích thước: 12x80mm
06-Labo | 33 | 6.033 | Ống nghiệm kích thước 18x180mm | Ống | 5000 | Chất liệu: Thủy tinh Kích thước: 18x180mm
06-Labo | 34 | 6.034 | Ống thủy tinh 60ml (nắp xoáy) | Ống | 400 | Ống thí nghiệm thủy tinh Dung tích: 60ml có nắp đậy dạng xoáy Kích thước: 25x200mm
06-Labo | 35 | 6.035 | Pipet nhựa vô trùng | Cái | 350000 | Chất liệu nhựa y tế LDPE hoặc tốt hơn Dung tích lấy mẫu 3ml Có vạch chia thể tích Đã tiệt trùng
06-Labo | 36 | 6.036 | Que cấy vô trùng nhựa | Cái | 30000 | Que cấy vô trùng Đầu que cấy vi sinh tròn
06-Labo | 37 | 6.037 | Que gỗ cuốn bông | Cái | 67000 | Dùng cho lấy các mẫu vi sinh không cần môi trường chuyên chở. Cán gỗ, dài 15cm (±10%)
06-Labo | 38 | 6.038 | Que lấy bệnh phẩm | Cái | 250000 | Chất liệu: gỗ. Đầu không có bông chiều dài que khoảng 15cm (± 10%). Đường kính que khoảng 3mm (± 5%).
06-Labo | 39 | 6.039 | Que tăm bông vô trùng | Cái | 50000 | Đựng trong ống nhựa đường kính ≥ 10mm, Thích hợp lấy các mẫu vi sinh không cần môi trường chuyên chở.
06-Labo | 40 | 6.040 | Đầu côn trắng 0.1-10ul | Cái | 35000 | Đầu típ bằng nhựa PP (Polypropylene) Khoảng hút: 0.1-10µl Đã tiệt trùng.
06-Labo | 41 | 6.041 | Kim chọc dò tủy xương 16G | Cái | 20000 | Cỡ kim: 16G Chiều dài kim có thể điều chỉnh được từ 8-45 mm Đã tiệt trùng Dùng 1 lần Có nút xoay điều chỉnh độ sâu, có thang vạch trên thân kim - Đầu nối Luer chuẩn kết nối với xylanh
06-Labo | 42 | 6.042 | Kít gạn tiểu cầu, gạn bạch cầu hạt | Bộ | 250 | Vô trùng Bộ kít gồm các hệ thống dây, đường dịch thay thế, các túi thu sản phẩm, kênh ly tâm + Có đường dây chống đông và đường nước muối gắn màng lọc vô trùng + Có 1 túi chứa khí + Có đường thay thế dịch + Có 1 túi chứa sản phẩm, thể tích ≥ 900ml, được gắn kèm 02 bộ phận lấy mẫu và đường bổ sung dịch có màng lọc. + Có kênh ly tâm +Các bộ phận được mã hóa mầu +Thể tích vòng tuần hoàn ngoài chuẩn ≥ 253 ml
06-Labo | 43 | 6.043 | Kít thu nhận tế bào gốc | Bộ | 18 | Dùng để thu nhận tế bào gốc
06-Labo | 44 | 6.044 | Kít thu nhận tiểu cầu túi đôi | Bộ | 3000 | Bộ kít có gắn sẵn các đường dây, các túi thu tiểu cầu, túi thu huyết tương, kênh ly tâm Kín, vô trùng, có filter lọc vi khuẩn trên đường dây chống đông Thu nhận đồng thời: + Tiểu cầu túi đôi (thu 2 đơn vị tiểu cầu /1 lần thu) + Huyết tương Có filter lọc 200 microns trên đường trả máu về Có bầu bẫy khí trên đường trả máu về Thể tích tuần hoàn ngoài ≥190 ml
06-Labo | 45 | 6.045 | Kít trao đổi hồng cầu, huyết tương | Bộ | 210 | Vô trùng Bộ kít có gắn sẵn các đường dây, đường dịch thay thế, túi thải, kênh ly tâm - Có filter lọc 200 microns trên đường trả máu về - Có túi đuổi khí - Túi thải thể tích: ≥ 6L - Van đảm bảo an toàn chất chống đông - Thể tích vòng tuần hoàn ngoài chuẩn khi sử dụng kim đôi ≥ 140 ml Bộ kit được cung cấp cùng với 01 túi dung dịch chống đông
06-Labo | 46 | 6.046 | La men kích thước 18x18mm | Cái | 2000 | Làm bằng thủy tinh Kích thước 18x18mm
06-Labo | 47 | 6.047 | La men kích thước 22x40mm | Cái | 77800 | Làm bằng thủy tinh Kích thước 22x40mm
06-Labo | 48 | 6.048 | Ống chống đông EDTA nắp nhựa | Cái | 263770 | Kích thước: Khoảng 13x75mm (± 10%) Kích thước thành ống: ≥ 0.9mm Ống nhựa chịu lực ly tâm, nắp nhựa. Trong ống chứa EDTA để chống đông
06-Labo | 49 | 6.049 | Ống Eppendorf, dung tích 0,2ml | Cái | 15000 | Ống 0.2ml kèm nắp, Chất liệu thân ông: nhựa PP (Polypropylene) Có chứng nhận: DNase-/RNase-free và Nonpyrogenic, Đáy nhọn
06-Labo | 50 | 6.050 | Ống falcon dung tích 15ml | Cái | 5000 | Chất liệu nhựa PP (polypropylene) nguyên sinh có chia vạch Thể tích ống khoảng: 15ml (± 5%) Nắp vặn, làm bằng chất liệu HDPE Tiệt trùng Lực ly tâm lớn nhất (Max RCF): ≥ 21.800 xg Tốc độ ly tâm lớn nhất (Max RPM): ≥ 15.000 rpm
06-Labo | 51 | 6.051 | Ống ly tâm 5ml | Cái | 15000 | vật liệu Polypropylene, đáy nhọn, màu trong suốt, Thể tích ống khoảng: 5ml, (± 5%) không tiệt trùng, Lực ly tâm: ≥ 14,000 RCF, Có chứng nhận: RNase-/DNase-free, non-pyrogenic. Có thể chịu được: ≤ -80 ºC
06-Labo | 52 | 6.052 | Ống máu lắng | Cái | 45500 | Chất liệu thuỷ tinh Nắp bằng cao su Thể tích lấy máu ≤ 1.30ml Kích thước: Khoảng 8x120mm (± 10%) Thành phần: 3,2% hoặc 3.8% Sodium Citrate Có vạch chía thể tích trên thân ống Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
06-Labo | 53 | 6.053 | Ống nghiệm chân không Citrat 3,2% | Cái | 438000 | Thành ống cấu tạo loại 2 lớp hoặc 1 lớp có chiều dày lớn - Loại 2 lớp làm bằng vật liệu nhựa PP và PET - Loại 1 lớp làm bằng vật liệu nhựa PET chiều dày thành ống: ≥ 1,8mm Kích thước: Khoảng 13x75mm (± 10%) Lượng chất chống đông: 2ml Sodium Citrate 3,2% Tỷ lệ chất chống đông/máu: 1/9 Có vạch lấy máu Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
06-Labo | 54 | 6.054 | Ống nghiệm kích thước 12x70mm | Cái | 190000 | Ống nghiệm thủy tinh chịu nhiệt, Kích thước 12 x 70
06-Labo | 55 | 6.055 | Ống nghiệm lấy mẫu nắp đỏ có hạt | Cái | 295000 | Chất liệu thân ống: nhựa PP Có hạt bi nhựa trong ống Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, Chịu được lực quay ly tâm ≥ 6000 vòng/phút trong thời gian ≥ 10 phút Nhãn màu đỏ
06-Labo | 56 | 6.056 | Ống nghiệm Sodium heparin 2ml tiệt trùng | Cái | 5200 | Chất liệu thân ống bằng nhựa PP Kích thước: 12x75mm (±10%) Hóa chất: Sodium Heparin. Có nhãn để ghi thông số bệnh nhân Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
06-Labo | 57 | 6.057 | Phin lọc bạch cầu truyền hồng cầu | Cái | 1500 | Cấu hình bộ kit : + 02 đầu cắm kết nối với các túi chế phẩm. + 01 đầu kết nối với bệnh nhân. + 01 lưới lọc thô kích thước 200 micron (±5%). + 01 màng lọc, chất liệu sợi lọc PE không dệt. + 01 thanh cuộn điều chỉnh tốc độ lọc. + Tích hợp van xả khí giúp làm trống bộ lọc để tối đa hóa thể tích hồng cầu truyền cho bệnh nhân. - Tiệt trùng bằng tia gamma. - Không chứa Latex. - Sử dụng cho lọc lên tới 02 đơn vị khối hồng cầu. - Yêu cầu tối thiểu cho chế phẩm sau lọc : + Lượng bạch cầu tồn dư trung bình : ≤ 0.2x10^6. + Khối lượng hồng cầu trung bình được bảo toàn sau khi lọc : ≥ 90%
06-Labo | 58 | 6.058 | Phin lọc bạch cầu truyền tiểu cầu | Cái | 2000 | Cấu hình bộ kit : + 01 đầu cắm kết nối với túi chế phẩm. + 01 đầu kết nối với bệnh nhân. + 01 bộ lọc thô kích thước 170 micron (±5%) trên đường vào. + 01 màng lọc mềm, chất liệu sợi PE không dệt. + 01 buồng đếm giọt. + 01 thanh cuộn điều chỉnh tốc độ truyền. + 01 kẹp trên đường dây. - Tiệt trùng bằng chiếu xạ. - Sử dụng cho lọc 01 đơn vị khối tiểu cầu. - Yêu cầu tối thiểu cho chế phẩm sau lọc : + Lượng bạch cầu tồn dư trung bình : ≤ 0.1x10^6. + Khối lượng chế phẩm thu hồi trung bình sau lọc: ≥ 90%.
06-Labo | 59 | 6.059 | Túi máu đơn | Túi | 500 | Dung tích ≥ 250ml Túi chứa ≥ 35ml dung dịch chống đông Ống dây lấy máu dài khoảng ≥ 950mm Sức bền của túi: + Sức bền ly tâm: ≥ 5000g trong 10 phút; + Sức bền áp lực: ≥ 0.7kg/cm2 trong 10 phút; + Sức bền nhiệt độ: trong khoảng ≤ -80ºC tới ≥ 40ºC.
06-Labo | 60 | 6.060 | Giấy Parafilm | Cuộn | 16 | Kích thước: ≥ 4 inch x 125 FT
06-Labo | 61 | 6.061 | Giấy thấm 60*60 | Tờ | 2000 | Giấy thấm Kích thước 60x60nn
06-Labo | 62 | 6.062 | Pipet thủy tinh 5ml | Cái | 2500 | Chất liệu thủy tinh trong suốt Dung tích 5ml Có vạch chia trên thân pipet
06-Labo | 63 | 6.063 | Quả bóp cao su (dùng kèm pipet thủy tinh) | Cái | 550 | Quả bóp cao su rỗng Có 1 van, sử dụng kết hợp với Pipet thủy tinh 5ml
06-Labo | 64 | 6.064 | Pipet tự động bán cố định 100-1000 µL | Cái | 2 | Hệ thống khóa tự động ngăn thay đổi thể tích ngẫu nhiên, thuận tiện trong quá trình làm việc - Có thể hấp tiệt trùng - Độ chính xác: ±2.5% đến ±0.6%
06-Labo | 65 | 6.065 | Pipet tự động bán cố định 10-100 µL | Cái | 2 | Hệ thống khóa tự động ngăn thay đổi thể tích ngẫu nhiên, thuận tiện trong quá trình làm việc với dải từ 10-100 µL - Có thể hấp tiệt trùng - Độ chính xác: ±3.0 đến ±0.8%
06-Labo | 66 | 6.066 | Pipet tự động bán cố định 10-200 µL | Cái | 3 | Hệ thống khóa tự động ngăn thay đổi thể tích ngẫu nhiên, thuận tiện trong quá trình làm việc với dải từ 10-200 µL - Có thể hấp tiệt trùng - Độ chính xác: ±3.0 đến ±0.8%
06-Labo | 67 | 6.067 | Pipet tự động bán cố định 10-500 µL | Cái | 3 | - Hệ thống khóa tự động ngăn thay đổi thể tích ngẫu nhiên, thuận tiện trong quá trình làm việc - Có thể hấp tiệt trùng - Độ chính xác: ±3.0 đến ±0.8%
06-Labo | 68 | 6.068 | Pipet tự động cố định 100 µL | Cái | 2 | - Hệ thống khóa tự động ngăn thay đổi thể tích ngẫu nhiên, thuận tiện trong quá trình làm việc - Có thể hấp tiệt trùng - Độ chính xác: ±2.5 đến ±0.6%
06-Labo | 69 | 6.069 | Pipet tự động cố định 1000 µL | Cái | 2 | - Hệ thống khóa tự động ngăn thay đổi thể tích ngẫu nhiên, thuận tiện trong quá trình làm việc - Có thể hấp tiệt trùng - Độ chính xác: ±2.5 đến ±0.6%
06-Labo | 70 | 6.070 | Pipet tự động cố định 200 µL | Cái | 2 | - Hệ thống khóa tự động ngăn thay đổi thể tích ngẫu nhiên, thuận tiện trong quá trình làm việc - Có thể hấp tiệt trùng - Độ chính xác: ±2.5 đến ±0.6%
06-Labo | 71 | 6.071 | Pipet tự động cố định 500 µL | Cái | 2 | - Hệ thống khóa tự động ngăn thay đổi thể tích ngẫu nhiên, thuận tiện trong quá trình làm việc - Có thể hấp tiệt trùng - Độ chính xác: ±2.5 đến ±0.6%
06-Labo | 72 | 6.072 | Tăm bông lấy bệnh phẩm trong họng có khấc bẻ | Cái | 2600 | Chất liệu nhựa Đầu có bông chiều dài que khoảng 15cm (± 5%). Đường kính que khoảng 3mm (± 5%). Có khấc bẻ
06-Labo | 73 | 6.073 | Bộ xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung | Bộ | 15000 | Sử dụng công nghệ màng lọc: Bao gồm: 01 lọ dung dịch Bảo quản tế bào 01 màng lọc tế bào và dán các tế bào lên lam kính. 01 lam kính bằng thủy tinh, tích điện dương 01 chổi lấy mẫu tế bào cổ tử cung làm bằng nhựa PE Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE và FDA
06-Labo | 74 | 6.074 | Bút mỡ chuyên dụng | Cái | 6 | Bút mỡ chuyên dụng. Ngòi bút có đường kính ≤ 4mm.
06-Labo | 75 | 6.075 | Cassette đúc bệnh phẩm có chia ngăn | Cái | 1000 | Làm bằng chất liệu không tan trong xylen, bên trong cassette có chia thành các ô nhỏ để đựng bệnh phẩm sinh thiết
06-Labo | 76 | 6.076 | Cassette đúc bệnh phẩm không nắp | Cái | 2000 | Làm bằng chất liệu không tan trong xylen
06-Labo | 77 | 6.077 | Cassette in có nắp | Cái | 97000 | Chất liệu: Nhựa không tan trong xylen Kích thước: 28x76mm sai số 10% Mục đích: Dùng trong xét nghiệm giải phẫu mô tế bào | Tương thích máy in SLEE
06-Labo | 78 | 6.078 | Dao phẫu tích bệnh phẩm | Cái | 2 | Dao chất liệu không gỉ,
06-Labo | 79 | 6.079 | La men kích thước 22x60mm | Cái | 13000 | Làm bằng thủy tinh Kích thước 22x60mm
06-Labo | 80 | 6.080 | Lam kính dùng cho hệ thống máy in | Hộp | 2500 | Làm bằng thủy tinh Kích thước lam kính: ≥ (25 x 75) mm. Độ dày: Khoảng 1 mm | Tương thích máy in SLEE
06-Labo | 81 | 6.081 | Lam kính hóa mô miễn dịch tích điện dương | Cái | 20500 | Lam kính hóa mô tích điện dương dùng trong nhuộm hóa mô miễn dịch. Bề mặt thiết kế trượt bằng. Có vị trí để tạo viết trên slide. Kích thước ≥(75x25)mm, dày ≤ 1mm.
06-Labo | 82 | 6.082 | Lam kính nhám dùng cho máy nhuộm tự động | Hộp | 2500 | Làm bằng thủy tinh Kích thước lam kính: ≥ (75 x 25) mm. Độ dày: Khoảng 1 mm.
06-Labo | 83 | 6.083 | Lọ nhựa đựng bệnh phẩm | Cái | 98000 | Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn, nắp vặn chặt, dung tích 50ml. Chất liệu: nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. Tiệt trùng bằng tia Gamma. Đạt Tiêu chuẩn GDP
06-Labo | 84 | 6.084 | Lưỡi dao cắt tiêu bản | Cái | 5395 | Chất liệu thép không gỉ hoặc tốt hơn. Dùng trong cắt mô bệnh phẩm đã đúc nến. Kích thước khoảng (80x 8x 0,25)cm (±10%), góc cắt 35 độ (±5%
06-Labo | 85 | 6.085 | Miếng lót (gói mẫu nội soi) | Cái | 72800 | Miếng lót loại chống hóa chất, không thấm nướcdùng để bọc mẫu nội soi. Kích thước khoảng: 30x25 mm (± 10%)
06-Labo | 86 | 6.086 | Pipet nhựa không tiệt trùng | Cái | 76600 | Chất liệu nhựa y tế LDPE hoặc tương đương Dung tích lấy mẫu: Khoảng 1 hoặc 3ml Có vạch chia
06-Labo | 87 | 6.087 | Kim tiêm nhựa G25 | Cái | 42500 | Kim được làm bằng thép không gỉ Mũi kim cắt vát 3 cạnh Tiệt trùng bằng khí EO. Kim số 25G. Đạt tối thiểu chứng nhận CE hoặc FDA
06-Labo | 88 | 6.088 | Ống đựng máu chân không Fluoride/Oxalat 2mL | Cái | 10000 | Cấu tạo bằng nhựa PET Kkích cỡ 13 x 75mm (±5%) Thành ống dầy: ≥ 0,95mm. Thành phần: là phức hợp Fluoride/Oxalate Có vạch định sẵn 2ml, Tiệt trùng bằng tia xạ được thể hiện trên nhãn ống. Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: IVDR hoặc FDA
06-Labo | 89 | 6.089 | Giá đựng ống xét nghiệm nước tiểu | Cái | 10 | Giá đựng ống xét nghiệm Để được kích thước 16x100 Chất liệu bằng inox 50 vị trí sử dụng để đựng ống xét nghiệm nước tiểu
06-Labo | 90 | 6.090 | Lam kính đầu mài | Cái | 505500 | Lam kính mài một đầu, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc. Kích thước lam kính: ≥ (25 x 76) mm. Độ dày lam kính: ≤1,2 mm..
06-Labo | 92 | 6.092 | Đĩa petri thủy tinh đổ môi trường | Cái | 5000 | Được sản xuất từ ​​thủy tinh soda-lime, đĩa tròn, phẳng, trong suốt có nắp đậy Đường kính: 90mm (±5%) Chiều cao: 15mm (±5%)
06-Labo | 93 | 6.093 | Tủ trữ tiêu bản | Cái | 20 | Chất liệu thép Kích thước: khoảng 515x480x360 mm (RxDxC) (± 10%). Lưu trữ được ≥ 12.500 tiêu bản
06-Labo | 94 | 6.094 | Ống đựng máu chân không EDTA-K3 2ml | Cái | 1270000 | Ống chân không Chất liệu ống bằng nhựa PET Kích thước: 13x75mm (± 10%) Kích thước thành ống: >= 0.95mm Thành phần: ≥ 2mg/ml EDTA K3 phun sương đều vào thành trong ống Có vạch định sẵn 2ml Tiệt trùng bằng tia xạ được thể hiện trên nhãn ống Đạt tối thiểu chứng nhận: IVDR hoặc FDA
06-Labo | 95 | 6.095 | Ống đựng máu chân không EDTA-K2 | Cái | 1000000 | Ống chân không Chất liệu ống bằng nhựa PET Kích thước: 13x75mm (± 10%) Kích thước thành ống: ≥ 0.95mm Thành phần: 1.8 ± 0.4 mg/ml EDTA K2 phun sương vào thành trong ống Có vạch định sẵn 2ml Tiệt trùng bằng chiếu xạ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
06-Labo | 96 | 6.096 | Chai nuôi cấy 25 cm2 | Cái | 600 | Diện tích nuôi cấy 25cm2 - Vật liệu: Polystyrene - Kiểu chai: chữ nhật - Kiểu nắp: Thông khí, vật liệu Polyethylene - Xử lý bề mặt để tăng cường bám dính tế bào lên bề mặt chai - Thể tích trung bình: 5 - 7,5mL - Tiệt trùng bằng tia gamma
06-Labo | 97 | 6.097 | Chai nuôi cấy 75 cm2 | Cái | 300 | Diện tích nuôi cấy 75cm2 - Vật liệu: Polystyrene - Kiểu chai: chữ nhật - Kiểu nắp: Thông khí, vật liệu Polyethylene - Xử lý bề mặt để tăng cường bám dính tế bào lên bề mặt chai - Thể tích trung bình: 15 - 22.5 mL - Tiệt trùng bằng tia gamma
06-Labo | 98 | 6.098 | Kim sinh thiết tủy xương các cỡ | Cái | 4500 | Cỡ kim: 7G Chiều dài kim: 10 cm (± 5%) Kích thước nòng kim khoảng 4.5 mm - Đầu kim được thiết kế kiểu Trocar và kim dạng ống (cannula) mài sắc kiểu 5 cạnh - Kim thông dạng trụ Đạt tối thiểu chứng nhận CE hoặc FDA
06-Labo | 99 | 6.099 | Ống nhựa nút đỏ không hạt | Cái | 123000 | Chất liệu thân ống: nhựa PP Kích thước ống 12x75mm, có vạch định mức lấy mẫu, Chịu được lực quay ly tâm ≥ 6000 vòng/phút trong thời gian ≥ 10 phút Nhãn màu đỏ
06-Labo | 100 | 6.100 | Pipet bán tự động 0,1 - 2,5µl | Cái | 1 | Loại pipet hút hóa chất thể tích từ 0,1 - 2,5µl
06-Labo | 101 | 6.101 | Pipet bán tự động 0,5 - 10µl | Cái | 1 | Loại pipet hút hóa chất thể tích từ 0,5 - 10µl
06-Labo | 102 | 6.102 | Pipet bán tự động 2 - 20µl | Cái | 1 | Loại pipet hút hóa chất thể tích từ 2-20µl
06-Labo | 103 | 6.103 | Mực đánh dấu mô | Bộ | 1 | Dùng để đánh dấu mô, có các màu: đen, xanh, đỏ,cam…
06-Labo | 104 | 6.104 | Bình chứa hóa chất cho máy chuyển bệnh phẩm | Cái | 1 | Thể tích khoảng 4.2 L ± 10% | Tương thích với máy chuyển TisueTek VIP 6AI.
06-Labo | 105 | 6.105 | Bộ đầu in cho máy in cassette/ tiêu bản | Bộ | 5 | Nhiệt độ ra nhiệt in lên đến ≥100 độ C. Dùng để in cho máy in cassette/ tiêu bản | Tương thích với máy in SLEE
06-Labo | 106 | 6.106 | Bộ lọc khí dùng cho máy chuyển bệnh phẩm | Bộ | 1 | Bộ lọc khí dùng cho máy chuyển bệnh phẩm | Tương thích với máy in cassette SLEE
06-Labo | 107 | 6.107 | Khay cắm cassette | Cái | 1 | Khay cắm cassette cho máy in cassette
06-Labo | 108 | 6.108 | Mực in dùng cho máy in cassette, lam kính | Cái | 5 | Nhiệt độ in ≥100 độ C. Công suất in: ≥ 5000 slide/cuộn. | Tương thích với máy in SLEE
06-Labo | 109 | 6.109 | Lọ thủy tinh 250ml | Cái | 300 | Lọ chất liệu thủy tinh có nắp
06-Labo | 110 | 6.110 | Cán dao sử dụng lưỡi dao cắt vi thể | Cái | 10 | Dùng với lưỡi dao cắt tiêu bản Có cơ cấu khóa thuận tiện cho việc tháo lắp lưỡi dao
06-Labo | 111 | 6.111 | Túi cho trạm xả paraffin | Cái | 1 | Dùng để xả paraffin | Sử dụng cho máy chuyển TisueTek ViP 6AI
06-Labo | 113 | 6.113 | Ống nghiệm nhựa kích thước 16x100 có nắp | Cái | 13000 | Kích thước: 16x100mm Làm bằng chất liệu nhựa, có nắp đậy
06-Labo | 114 | 6.114 | Ống thủy tinh kích thước 16x100 | Cái | 13000 | Kích thước 16x100mm Chất liệu: Thủy tinh
06-Labo | 115 | 6.115 | Lọ đựng phân tiệt trùng (có thìa) | Cái | 10000 | Lọ nhựa Dung tích 50ml. Có nhãn, nắp vặn chặt, có thìa lấy mẫu phân bên trong. Sử dụng nhựa y tế trung tính, không phản ứng với bệnh phẩm bên trong. Tiệt trùng bằng tia Gamma. Có thìa đi kèm Đạt Tiêu chuẩn GDP
06-Labo | 116 | 6.116 | Lam kính thường | Cái | 266000 | Lam kính trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc. Kích thước lam kính: ≥ (25 x 76) mm. Độ dày lam kính: ≤1,2 mm.
06-Labo | 117 | 6.117 | Bộ kim và khay thủ thuật sinh thiết, chọc hút tủy xương | Bộ | 1200 | Kim chọc lấy dịch tủy xương và sinh thiết tủy xương Kim đường kính 11G, Dài 100mm ±5%
06-Labo | 118 | 6.118 | Ống đựng nước tiểu nắp vặn | Cái | 13000 | Chất liệu nhựa y tế Có dán nhãn và vạch kẻ sẵn,có nắp vặn chặt, Chiều dày thành ống: ≥ 1mm, Đường kính trong khoảng: 1.5cm (±5%), Chiều dài ống khoảng: 10cm(±5%). Chịu được lực quay ly tâm ≥ 10.000 vòng/phút trong 8 phút.
07-Mắt |  |  | NHÓM 7: VẬT TƯ CHUYÊN KHOA MẮT
07-Mắt | 1 | 7.001 | Chất nhầy mổ mắt | Hộp | 550 | Hàm lượng: 2% Dung tích: khoảng 2ml/xilanh (±5%) Thành phần: Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) Trọng lượng phân tử 80.000 daltons. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
07-Mắt | 2 | 7.002 | Chỉ vi phẫu 2 kim số 9/0 | Sợi | 200 | Chỉ không tiêu 2 kim đơn sợi 9/0 Chỉ màu đen, dài khoảng 25-30cm 2 kim tam giác dài khoảng: 5-6mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
07-Mắt | 3 | 7.003 | Chỉ vi phẫu 2 kim số 10/0 | Sợi | 200 | Chỉ không tiêu 2 kim đơn sợi 10/0 Chỉ màu đen, dài khoảng 25-30cm 2 kim tam giác dài khoảng: 5-6.5mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
07-Mắt | 4 | 7.004 | Chỉ tự tiêu 2 kim số 6/0 | Sợi | 60 | Chỉ sợi bện số 6/0, chất liệu Polyglactin 910 có lớp phủ Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 40-50cm Kim tròn 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 12-15mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
07-Mắt | 5 | 7.005 | Thuốc nhuộm bao | Lọ | 50 | Thuốc nhuộm bao
07-Mắt | 6 | 7.006 | Dao phẫu thuật 15 độ | Cái | 550 | Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, không gây chói. Tạo được độ mở rộng góc 15 độ, mũi dao nhọn. Có nắp an toàn bảo vệ. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
07-Mắt | 7 | 7.007 | Dao phẫu thuật mắt | Cái | 550 | Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, không gây chói. Kích thước khoảng: 2,85 ± 0,5 mm. Có nắp an toàn bảo vệ. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
07-Mắt | 8 | 7.008 | Ống silicone mổ lệ đạo | Sợi | 20 | Chất liệu: silicone Thiết kế 1 đầu nút vuông góc với thân ống Đường kính viền nút: 2mm Chiều dài thân ống: 40mm Đường kính thân ống: 0,64mm (±5%) Đóng gói vô trùng
07-Mắt | 9 | 7.009 | Dây silicone treo mi mắt | Sợi | 5 | Chất liệu: - Kim: thép không gỉ - Dây: silicon Hai kim nhọn Chiều dài kim khoảng: 55-60mm Đóng gói vô trùng
07-Mắt | 10 | 7.010 | Bi silicone | Viên | 20 | Chất liệu: silicon y tế Hình cầu, Cso tối thiểu đường kính các cỡ: 16, 17, 18 mm Đóng gói vô trùng
07-Mắt | 11 | 7.011 | Khuôn silicone | Cái | 20 | Chất liệu: silicon y tế Bề mặt có nhiều lỗ thoát dịch Dùng được cho cả bên mắt phải và trái Đóng gói vô trùng
07-Mắt | 12 | 7.012 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Cái | 300 | Thủy tinh thể nhân tạo 1 tiêu cự kéo dài, mềm, loại 1 mảnh, phi cầu, làm bằng chất liệu acrylic kị nước Có lọc tia UV và ánh sáng xanh Thủy tinh thể đã được nạp sẵn hoặc đi kèm injector/catrige Kích thước optic: ≥ 5.75mm Chiều dài thủy tinh thể: ≥ 10.75mm Góc càng: ≤ 5 độ Dải công suất thủy tinh thế: ≤ 10D tới ≥ 30D, bước nhảy ≥ 0.5D Kích thước rạch: ≥ 2.2 mm Chứng nhận ISO 13485, ISO 11979 Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
07-Mắt | 13 | 7.013 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm kéo dài tiêu cự | Cái | 200 | Thủy tinh thể nhân tạo 1 tiêu cự kéo dài, mềm, loại 1 mảnh, phi cầu, làm bằng chất liệu acrylic kị nước Có lọc tia UV và ánh sáng xanh Thủy tinh thể đã được nạp sẵn hoặc đi kèm injector/catrige Kích thước optic: ≥ 5.75mm Chiều dài thủy tinh thể: ≥ 10.75mm Góc càng: ≤ 5 độ Dải công suất thủy tinh thế: ≤ 10D tới ≥ 30D, bước nhảy ≥ 0.5D Kích thước rạch: ≥ 2.2 mm Chứng nhận ISO 11979 Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
07-Mắt | 14 | 7.014 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự kéo dài | cái | 50 | Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự kéo dài, mềm, loại 1 mảnh, phi cầu, làm bằng chất liệu acrylic kị nước Có lọc tia UV và ánh sáng xanh Thủy tinh thể đã được nạp sẵn hoặc đi kèm injector/catrige Kích thước optic: ≥ 6mm Chiều dài thủy tinh thể: ≥ 11mm Góc càng: ≤ 5 độ Dải công suất thủy tinh thế: ≤ 10D tới ≥ 34D, bước nhảy ≥ 0.5D Công suất bổ sung: ≥ +1.5D cho thị lực nhìn trung gian & ≥ + 3.25D cho thị lực nhìn gần Kích thước rạch: ≥ 2 mm Chứng nhận ISO 11979 Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
08-Nhi |  |  | NHÓM 8: VẬT TƯ CHUYÊN KHOA NHI
08-Nhi | 2 | 8.002 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng trẻ em | Cái | 30 | Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo,đầu chữ J. Có dao mổ và kim nong bằng nhựa. Catheter bằng chất liệu polyurethan, đường kính ngoài 4F, chiều dài ≥ 8cm, 2 nòng, kích cỡ nòng G22, G22 Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
08-Nhi | 3 | 8.003 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng trẻ em | Cái | 200 | Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo,đầu chữ J. Có dao mổ và kim nong bằng nhựa Catheter bằng chất liệu polyurethan, đường kính ngoài 5F, chiều dài ≥ 13cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G20, G22, G22. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
08-Nhi | 4 | 8.004 | Bộ catheter tĩnh mạch rốn 2 nòng | Cái | 200 | Catheter mạch rốn 2 nòng chất liệu PUR: + Dài 20cm +Cỡ 4Fr Thể tích mồi dịch 2x0.26ml Tốc độ truyền 11&12ml/ phút Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
08-Nhi | 5 | 8.005 | Catheter lọc máu hai nòng 11 Fr | Cái | 30 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu bằng chất liệu thermosensitive PUR Đường kính ngoài 11F, chiều dài ≥ 200 mm Có kim luồn, dây luồn J-tip, nong mạch, nắp đậy tiêm truyền Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
08-Nhi | 6 | 8.006 | Catheter lọc máu hai nòng 6.5Fr loại ngắn | Cái | 10 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu bằng chất liệu thermosensitive PUR Đường kính ngoài 6.5F, chiều dài ≥ 75 mm Có kim luồn, dây luồn J-tip, nong mạch, nắp đậy tiêm truyền Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
08-Nhi | 7 | 8.007 | Catheter lọc máu hai nòng 6.5Fr loại dài | Cái | 10 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu bằng chất liệu thermosensitive PUR Đường kính ngoài 6.5F, chiều dài ≥100 mm Có kim luồn, dây luồn J-tip, nong mạch, nắp đậy tiêm truyền Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
08-Nhi | 8 | 8.008 | Catheter lọc máu hai nòng 8 Fr | Cái | 30 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu bằng chất liệu thermosensitive PUR Đường kính ngoài 8F, chiều dài ≥150 mm Có kim luồn, dây luồn J-tip, nong mạch, nắp đậy tiêm truyền Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
08-Nhi | 9 | 8.009 | Catheter nuôi ăn tĩnh mạch trung tâm từ tĩnh mạch ngoại biên cho trẻ sơ sinh thiếu tháng, cỡ 1Fr | Cái | 300 | Catheter dùng làm đường dẫn để truyền thuốc, dịch vào đường tĩnh mạch của cơ thể bệnh nhân sơ sinh. Bao gồm: + 01 catheter chất liệu Polyurethane + Cỡ 1Fr. Tốc độ truyền dịch khoảng 0,7ml/phút (±5%). Thể tích mồi dịch ban đầu khoảng 0,09ml (±5%).
08-Nhi | 10 | 8.010 | Đầu đo SPO2 dùng cho máy đo SPO2 dùng 1 lần | Cái | 520 | Cảm biến đo SpO2 loại dán dành cho trẻ em - trẻ sơ sinh. Loại sử dụng 01 lần. Dùng được cho bệnh nhân có trọng lượng ≤ 3 kg hoặc ≥ 40 kg.
08-Nhi | 11 | 8.011 | Gọng mũi Cannula các kích cỡ | Cái | 500 | Có nhiều kích cỡ khác nhau Kháng lực dòng tương ứng: - Cỡ lớn: ≤ 0.446 cmH2O/ L/ phút @ 2.5 LPM - Cỡ nhỏ: ≤ 0.230 cmH2O/ L/ phút @ 15 LPM • Ngạnh cong, mềm • Kích thước được mã hóa màu khác nhau với khoảng cách vách ngăn từ 2.5 mm đến 7.75 mm và đường kính ngoài nhánh thở từ 3 mm đến 6.5 mm • Đi kèm đầu nối oxy dài khoảng 15mm • Chất liệu của ống & ngạnh cannula cùng bộ chuyển đổi 15mm: PVC • Chất liệu vòng chữ O: Silicone • Chất liệu bộ chuyển đổi oxy: Acrylic • Không làm bằng cao su tự nhiên hoặc nhựa DEHP
08-Nhi | 12 | 8.012 | Quả lọc máu liên tục dùng cho trẻ em | Cái | 30 | Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate Vách đầu quả lọc: Polyurethane Màng bằng Thông số hoạt động của quả lọc - Áp lực máu tối đa: ≥ 500 mmHg - Thể tích máu khoảng ≥ 90 ml - Diện tích màng ≥ 0,6 m2 - Tốc độ máu tối thiểu ≤ 50ml/min - Tốc độ máu tối đa ≥ 180ml/min Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
08-Nhi | 13 | 8.013 | Quả lọc máu liên tục cỡ nhỏ | Cái | 10 | Màng lọc: Polyarylethersulfone (sợi rỗng PAES) - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Ống dẫn: PVC - Cartrige: PETG Thông số hoạt động của quả lọc: - Thể tích máu trong bộ quả lọc (± 10 %): 60ml - Diện tích màng hiệu dụng: 0,2 m2 - Đường kính trong của sợi lọc khoảng: 215 µm - Độ dày thành sợi lọc: 50 µm - Tốc độ dòng máu tối thiểu: 20 ml/phút - Tốc độ dòng máu tối đa: 100 ml/phút - Thể tích mồi máu (chỉ ở quả lọc): 17ml - TMP tối đa: 500mmHg/67 kPa Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
08-Nhi | 14 | 8.014 | Quả lọc trao đổi huyết tương dùng cho trẻ em | Cái | 5 | Quả lọc trao đổi huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn: Thể tích máu của cả bộ quả lọc khoảng ≥ 70ml Diện tích màng ≥ 0,15m2 Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng: Polypropylene Thể tích máu trong quả lọc khoảng ≥ 20ml Tốc độ máu tối thiểu ≤ 50ml/min Tốc độ máu tối đa ≥ 180ml/min Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
08-Nhi | 15 | 8.015 | Thông cho ăn trẻ em có nắp | Cái | 10000 | Ống thông và đầu nối được. Chất liệu nhựa PVC y tế. Có nắp. Chiều dài ống khoảng 50cm (±5%). Có dấu hiển thị từ phần đầu ống là 20;30;40cm. Đã được tiệt trùng.
08-Nhi | 16 | 8.016 | Ống đặt nội khí quản dùng cho nhi khoa | Cái | 1000 | Chất liệu ống PVC hoặc silicon hoặc nhựa nguyên sinh, nhiều cỡ Đường kính bé nhất: ≤ 2.5mm Chiều dài ≥ 150 mm Có vạch đánh dấu Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
09-GMHS |  |  | NHÓM 9: VẬT TƯ DÙNG TRONG GÂY MÊ HỒI SỨC-PHẪU THUẬT THẨM MỸ
09-GMHS | 1 | 9.001 | Tay dao mổ điện | Cái | 5000 | Cáp dài khoảng 3m (±5%), lưỡi tiêu chuẩn. Đầu nối: Loại 3 chân, mỗi chân dài khoảng 4mm (±5%) Dùng 1 lần. Dao đã được tiệt trùng,
09-GMHS | 2 | 9.002 | Lưỡi cắt đốt tiền liệt tuyến, bàng quang đơn cực dùng nhiều lần | Cái | 10 | Lưỡi cắt đốt tiền liệt tuyến, bàng quang đơn cực Dùng được nhiều lần
09-GMHS | 3 | 9.003 | Lưỡi dao cắt nội soi tiết niệu hình vòng, một thân (Điện cực cắt) | Cái | 100 | Lưỡi dao cắt nội soi tiết niệu Hình dạng điện cực: hình vòng
09-GMHS | 4 | 9.004 | Điện cực cầm máu đầu hình cầu, một thân (Điện cực đốt) | Cái | 30 | Điện cực cầm máu đầu hình cầu
09-GMHS | 5 | 9.005 | Tấm điện cực trung tính (dùng 1 lần) | Cái | 5000 | Chất liệu PolyHesiv hoặc tương đương Không có dây nối
09-GMHS | 6 | 9.006 | Thảm điện cực trung tính | Cái | 10 | Thảm điện cực trung tính Chiều dài: ≥ 90cm Chiều rộng: ≥ 50cm Dùng cho bệnh nhân cân nặng từ 2kg trở lên Có 2 cáp dây tương thích
09-GMHS | 7 | 9.007 | Bộ gây tê ngoài màng cứng, catheter hai lớp | Bộ | 7000 | Chất liệu catheter: polyamid /polyurethan hoặc tương đương Có ≥ 3 lỗ thoát thuốc và có cái vạch cản quang ngầm. Kim đầu cong các cỡ Màng lọc với kích thước lỗ lọc khoảng 0.2 micron Phụ kiện tối thiểu: + Bơm tiêm 20ml: 01 cái + Bơm tiêm 3ml: 01 cái + Kim tiêm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
09-GMHS | 8 | 9.008 | Bộ cassette chứa thuốc cho bơm tiêm kiểm soát đau | Bộ | 500 | Có khóa cơ học bảo quản được thuốc bên trong cassette. Túi đựng thuốc bên trong cassette được tiệt trùng Có kẹp khóa để khóa dòng chảy thuốc. Van nối được dùng để bao phủ ngoài mối nối tránh rò rỉ thuốc. Ống dẫn thuốc với chiều dài ≥ 20cm.
09-GMHS | 9 | 9.009 | Bộ dây truyền dịch loại 2 bóng | Bộ | 10 | Bộ dây truyền dịch loại 2 bóng dùng cho máy hạ thân nhiệt | Tương thích máy hạ thân nhiệt Thermogard XP
09-GMHS | 10 | 9.010 | Bộ dây truyền dịch loại 3 bóng | Bộ | 10 | Bộ dây truyền dịch loại 3 bóng dùng cho máy hạ thân nhiệt | Tương thích máy hạ thân nhiệt Thermogard XP
09-GMHS | 11 | 9.011 | Bộ bẫy khí và kết nối dung dịch muối với dây truyền dịch | Bộ | 20 | Bộ bẫy khí và kết nối dung dịch muối với dây truyền dịch | Tương thích máy hạ thân nhiệt Thermogard XP
09-GMHS | 12 | 9.012 | Dây đo kiểm soát nhiệt độ thực quản, trực tràng | Cái | 420 | Dây đo kiểm soát nhiệt độ thực quản, trực tràng dùng cho máy hạ thân nhiệt | Tương thích máy hạ thân nhiệt Thermogard XP
09-GMHS | 13 | 9.013 | Kim gây tê đám rối thần kinh ngắn | Cái | 500 | Kim dài ≥ 50mm mặt vát 30 độ, cách điện, thân kim có chia vạch. Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh, có dây nối để bơm thuốc. Tương thích với máy kích thích thần kinh của bệnh viện. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA | Tương thích với máy kích thích thần kinh Stimuplex HNS12.
09-GMHS | 14 | 9.014 | Kim gây tê đám rối thần kinh dài | Cái | 3000 | Kim dài ≥ 100mm mặt vát 30 độ, cách điện, thân kim có chia vạch. Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh, có dây nối để bơm thuốc. Tương thích với máy kích thích thần kinh của bệnh viện. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA | Tương thích với máy kích thích thần kinh Stimuplex HNS12.
09-GMHS | 15 | 9.015 | Mặt nạ gây mê | Cái | 2000 | Chất liệu nhựa PVC trong suốt gồm các cỡ : 0, 1 2, 3, 4, 5. Vành bơm hơi đảm bảo kín khí Vòng màu phân biệt các cỡ Đầu nối tiêu chuẩn (15/22 mm)
09-GMHS | 16 | 9.016 | Mặt nạ thanh quản để đặt ống nội khí quản có kênh dẫn tới dạ dày | Cái | 110 | Mặt nạ thanh quản để đặt ống nội khí quản có kênh dẫn tới dạ dày cho những trường hợp bệnh nhân bị trào ngược dạ dày. Đầu nối được mã hóa màu sắc tương ứng với các kích cỡ của ống nội khí quản. Có tối thiểu 5 cỡ: + Cỡ 2.0: cỡ ống nội khí quản tối đa là 6.0 + Cỡ 2.5: cỡ ống nội khí quản tối đa là 6.5 + Cỡ 3.0: cỡ ống nội khí quản tối đa là 7.0 + Cỡ 3.5: cỡ ống nội khí quản tối đa là 7.5 + Cỡ 4.0: cỡ ống nội khí quản tối đa là 8.0
09-GMHS | 17 | 9.017 | Cây nòng đặt nội khí quản kiểu Bougie cho người lớn, đầu cong | Cái | 30 | Cây dẫn đường đầu cong. Chất liệu: LDPE hoặc tương đương Kích thước: 15Fr x 70 cm (±5%) Phù hợp với ống nội khí quản: 6mm ;11 mm.
09-GMHS | 18 | 9.018 | Bộ dẫn lưu dịch vết mổ Silicon kèm Trocar các cỡ | Bộ | 2600 | Bình chứa: +Vật liệu: silicone hoặc tốt hơn +Dung tích có tổi thiểu loại 100ml Ống dẫn lưu: + Lòng ống loại không chia rãnh + Trên thân ống có tối thiểu loại: Ống có đục lỗ hoặc không đục lỗ + Hình dạng có tối thiểu các loại: tròn; dẹp Có trocar đính kèm với nhiều cỡ khác nhau.
09-GMHS | 19 | 9.019 | Bộ dẫn lưu vết mổ dung tích bé | Bộ | 6000 | Dây dẫn lưu gồm 2 đầu. Một đầu nối thanh Trocar kim loại có tối thiểu cỡ 10F, một đầu nối quả dẫn lưu dung tích khoảng 200ml (± 5%)
09-GMHS | 20 | 9.020 | Bộ dẫn lưu vết mổ dung tích lớn | Bộ | 500 | Dây dẫn lưu gồm 2 đầu. Một đầu nối thanh Trocar kim loại có tối thiểu cỡ 12F, một đầu nối quả dẫn lưu dung tích khoảng 400ml (± 5%)
09-GMHS | 21 | 9.021 | Thông dẫn lưu màng bụng cỡ nhỏ | Cái | 10000 | Chất liệu: nhựa PVC Chiều dài khoảng 400 mm (±5%). Đường kính trong: 5mm (±5%) Đường kính bên ngoài: 7mm (±5%) Đã được tiệt trùng.
09-GMHS | 22 | 9.022 | Thông dẫn lưu màng bụng cỡ lớn | Cái | 4000 | Chất liệu: nhựa PVC Chiều dài khoảng 400 mm (±5%). Đường kính trong: 7mm (±5%) Đường kính bên ngoài: 10mm (±5%) Đã được tiệt trùng.
09-GMHS | 23 | 9.023 | Thông nelaton | Cái | 2000 | Ống dài khoảng 40cm (±5%), bằng nhựa y tế, đầu hở với 2 lỗ. Đã được tiệt trùng. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
09-GMHS | 24 | 9.024 | Thông Pezzer | Cái | 500 | Chất liệu cao su tự nhiên bao gồm ống thông, phễu thoát nước, phễu thổi, phễu rửa, bóng và van. Có các kích thước từ: ≤ 14 Fr đến≥ 36 Fr. Chiều dài ống: khoảng 400mm (±5%) Đã được tiệt trùng
09-GMHS | 25 | 9.025 | Thông Chữ T | Cái | 600 | Thông chữ T dùng trong phẫu thuật Chất liệu cao su tự nhiên Có nhiều cỡ Đã tiệt trùng
09-GMHS | 26 | 9.026 | Dây hút dịch phẫu thuật loại dài | Cái | 10000 | Chất liệu nhựa PVC Chiểu dài ≥ 360 cm Có sẵn 2 đầu nối tiêu chuẩn với máy và vòi hút. Chịu được áp suất âm: ≤ -70kpa Đã tiệt trùng
09-GMHS | 27 | 9.027 | Dây hút dịch phẫu thuật loại ngắn | Cái | 2000 | Chất liệu nhựa PVC Chiểu dài ≤ 200 cm Có sẵn 2 đầu nối tiêu chuẩn với máy và vòi hút. Chịu được áp suất âm: ≤ -70kpa Đã tiệt trùng
09-GMHS | 28 | 9.028 | Ống hút dùng trong phẫu thuật | Cái | 10000 | Ống hút dùng trong phẫu thuật Dùng để hút dịch trên vết mổ
09-GMHS | 29 | 9.029 | Đồng hồ đo áp lực bóng nội khí quản | Cái | 20 | Đơn vị tính bằng centimet nước. Đằng sau có mấu gài cố định. Có dây nối dài.
09-GMHS | 30 | 9.030 | Kẹp rốn | Cái | 5000 | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh Đã tiệt trùng
09-GMHS | 31 | 9.031 | Kẹp mạch máu vi phẫu thuật - Kẹp đôi | Cái | 100 | Vật liệu: thân là Polycarbonate Có nhiều loại: kẹp cho động mạch, kẹp cho tĩnh mạch Có nhiều kích cỡ; lực đóng nằm trong khoảng từ 15 đến 120gf. Hàm hình bán cầu. Kẹp đa, 2 kẹp nối với nhau Đã tiệt trùng
09-GMHS | 32 | 9.032 | Kẹp mạch máu vi phẫu thuật - Kẹp đơn | Cái | 100 | Vật liệu: thân là Polycarbonate Có nhiều loại: Có kẹp cho động mạch và tĩnh mạch riêng biệt. Có nhiều kích cỡ; lực đóng nằm trong khoảng từ 15 đến 120gf. Đã tiệt trùng
09-GMHS | 33 | 9.033 | Clip mạch máu dùng trong phẫu thuật mổ mở và mổ nội soi các cỡ (Hemolock) | Cái | 9000 | Chất liệu: Polymer không tiêu, có tối thiểu 2 kích thước Kích thước 1: - Kẹp được mạch máu cỡ 5 mm đến 13 mm - Chiều dài chân clip ngoài nằm trong khoảng: 12-14mm Kích thước 2: - Kẹp được mạch máu cỡ 7 mm đến 16 mm - Chiều dài chân clip ngoài nằm trong khoảng: 16-18mm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
09-GMHS | 34 | 9.034 | Clip titan | Cái | 600 | Chất liệu: Titanium - Hình chữ V, - Clip có nhiều kích cỡ - Kẹp được mạch máu cỡ 0,3 mm đến 7,5mm - Clip khi mở có chiều dài nằm trong khoảng 3-12mm - Clip khi đóng có chiều dài nằm trong khoảng: 3-13mm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
09-GMHS | 35 | 9.035 | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu | Cái | 5000 | Vật liệu cầm máu dạng lưới Nguồn gốc thực vật Kích thước khoảng 10x20cm (±5%) Thời gian tự tiêu nằm trong khoảng 7-14 ngày Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 36 | 9.036 | Sáp cầm máu xương | Cái | 1500 | Miếng sáp cầm máu xương ≥ 2,5 gram. Đóng gói tiệt trùng từng miếng. Thành phần chính là sáp ong Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 37 | 9.037 | Xốp cầm máu Lyostypt | Cái | 1500 | Vật liệu cầm máu bằng collagen hoặc tương đương Diện tích nằm trong khoảng 30-50 cm2 Tan hoàn toàn sau 21 ngày Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
09-GMHS | 38 | 9.038 | Chỉ không tan đơn sợi số 2/0 | Sợi | 200 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide số 2/0 Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 24-30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 39 | 9.039 | Chỉ không tan đơn sợi số 3/0 | Sợi | 10000 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide số 3/0 Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 24-30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 40 | 9.040 | Chỉ không tan đơn sợi số 4/0 | Sợi | 1000 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide số 4/0 Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 15-20mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 41 | 9.041 | Chỉ không tan đơn sợi số 5/0 | Sợi | 1500 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide số 5/0 Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 15-20mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 42 | 9.042 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polyamid số 3/0 | Sợi | 16200 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide số 3/0 Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 18-30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: FDA
09-GMHS | 43 | 9.043 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polyamid số 6/0 | Sợi | 3240 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide số 6/0 Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 40-60cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 10-25mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: FDA
09-GMHS | 44 | 9.044 | Chỉ vi phẫu không tiêu đơn sợi 9/0 | Sợi | 360 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide số 9/0 Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 15-25cm Chỉ màu đen Kim bằng hợp kim không gỉ, chiều dài nằm trong khoảng: 3-5mm
09-GMHS | 45 | 9.045 | Chỉ vi phẫu không tiêu đơn sợi 10/0 | Sợi | 360 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide số 10/0 Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 15-25cm Chỉ màu đen Kim bằng hợp kim không gỉ, chiều dài nằm trong khoảng: 3-5mm
09-GMHS | 46 | 9.046 | Chỉ vi phẫu không tiêu đơn sợi 11/0 | Sợi | 36 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide số 11/0 Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 15-25cm Chỉ màu đen Kim bằng hợp kim không gỉ, chiều dài nằm trong khoảng: 3-5mm
09-GMHS | 47 | 9.047 | Chỉ đơn sợi số 0 tiêu chậm | Sợi | 180 | Chỉ tiêu đơn sợi số 0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 180-300 ngày Khả năng duy trìn bền kéo sau 28 ngày ≥ 50% Chiều dài ≥ 90cm Kim tròn 1/2 vòng tròn chiều dài nằm trong khoảng 40-45mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
09-GMHS | 48 | 9.048 | Chỉ đơn sợi số 3/0 tiêu chậm | Sợi | 1260 | Chỉ tiêu đơn sợi số 3/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 180-300 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 28 ngày ≥ 50% Chiều dài nằm trong khoảng 60-90cm Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài nằm trong khoảng 20-30mm Kim bằng hợp kim Surgalloy hoặc Ethalloy Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 49 | 9.049 | Chỉ đơn sợi số 4/0 tiêu chậm | Sợi | 6258 | Chỉ tiêu đơn sợi số 4/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 180-300 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 28 ngày ≥ 40% Chiều dài nằm trong khoảng 60-90cm Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài nằm trong khoảng 20-30mm Kim bằng hợp kim Surgalloy hoặc Ethalloy Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 50 | 9.050 | Chỉ đơn sợi số 5/0 tiêu chậm | Sợi | 2160 | Chỉ tiêu đơn sợi số 5/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 180-300 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 28 ngày ≥ 40% Chiều dài nằm trong khoảng 60-90cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài nằm trong khoảng 10-15mm Kim bằng hợp kim Surgalloy hoặc Ethalloy Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 51 | 9.051 | Chỉ đơn sợi 4/0 tiêu trung bình | Sợi | 12960 | Chỉ tiêu đơn sợi số 4/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 60-100 ngày Chiều dài nằm trong khoảng 70-90cm Khả năng duy trì bền kéo sau 14 ngày ≥ 50% Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài nằm trong khoảng 20-25mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 52 | 9.052 | Chỉ đơn sợi 5/0 tiêu trung bình | Sợi | 5184 | Chỉ tiêu đơn sợi số 5/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 60-100 ngày Chiều dài nằm trong khoảng 70-90cm Khả năng duy trì bền kéo sau 14 ngày ≥ 50% Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài nằm trong khoảng 15-20mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 53 | 9.053 | Chỉ đơn sợi 4/0 tiêu nhanh | Sợi | 720 | Chỉ tiêu đơn sợi số 4/0 Thời gian tiêu hoàn toàn sau 56 ngày Chiều dài nằm trong khoảng 40-50cm Khả năng duy trì bền kéo sau 6 ngày ≥ 50% Kim có chiều dài nằm trong khoảng 15-20mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 54 | 9.054 | Chỉ đơn sợi 6/0 tiêu nhanh | Sợi | 972 | Chỉ tiêu đơn sợi số 6/0 Thời gian tiêu hoàn toàn sau 56 ngày Chiều dài nằm trong khoảng 40-50cm Khả năng duy trì bền kéo sau 6 ngày ≥ 50% Kim có chiều dài nằm trong khoảng 10-15mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 55 | 9.055 | Chỉ sợi bện tiêu nhanh 2/0 | Sợi | 3060 | Chỉ sợi bện tự tiêu số 2/0, Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 40-50 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 5 ngày ≥ 50% Chiều dài sợi chỉ ≥ 90cm Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 35-40mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
09-GMHS | 56 | 9.056 | Chỉ sợi bện tiêu nhanh 3/0 | Sợi | 2160 | Chỉ sợi bện tự tiêu số 3/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 40-50 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 5 ngày ≥ 50% Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 15-20mm Kim bằng hợp kim Surgalloy hoặc Ethalloy Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 57 | 9.057 | Chỉ sợi bện tiêu nhanh 4/0 | Sợi | 1152 | Chỉ sợi bện tự tiêu số 4/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 40-50 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 5 ngày ≥ 50% Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 15-20mm Kim bằng hợp kim Surgalloy hoặc Ethalloy Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 58 | 9.058 | Chỉ sợi bện tiêu chậm 1 | Sợi | 13800 | Chỉ sợi bện tự tiêu số 1 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 55-70 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 14 ngày ≥ 75% Chiều dài sợi chỉ ≥ 90cm Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 40-45mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 59 | 9.059 | Chỉ sợi bện tiêu chậm 2/0 | Sợi | 5400 | Chỉ sợi bện tự tiêu số 2/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 55-70 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 14 ngày ≥ 75% Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 25-30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 60 | 9.060 | Chỉ sợi bện tiêu chậm 3/0 | Sợi | 12600 | Chỉ sợi bện tự tiêu số 3/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 55-70 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 14 ngày ≥ 75% Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 25-30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 61 | 9.061 | Chỉ sợi bện tiêu chậm 4/0 | Sợi | 1152 | Chỉ sợi bện tự tiêu số 4/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 55-70 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 14 ngày ≥ 75% Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim tròn 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 15-20mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 62 | 9.062 | Chỉ sợi bện Polyglactin số 2 | Sợi | 2160 | Chỉ sợi bện số 2, chất liệu Polyglactin 910 có lớp phủ Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 25-30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 63 | 9.063 | Chỉ sợi bện Polyglactin số 1 | Sợi | 28800 | Chỉ sợi bện số 1, chất liệu Polyglactin 910 có lớp phủ Chiều dài sợi chỉ ≥ 90cm Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 40-45mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 64 | 9.064 | Chỉ sợi bện Polyglactin số 0 | Sợi | 6000 | Chỉ sợi bện số 0, chất liệu Polyglactin 910 có lớp phủ Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 25-30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 65 | 9.065 | Chỉ sợi bện Polyglactin số 2/0 kim tròn | Sợi | 5760 | Chỉ sợi bện số 2/0, chất liệu Polyglactin 910 có lớp phủ Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim tròn 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 20-30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 66 | 9.066 | Chỉ sợi bện Polyglactin số 2/0 kim tam giác | Sợi | 17280 | Chỉ sợi bện số 2/0, chất liệu Polyglactin 910 có lớp phủ Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim tam giác 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 20-30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 67 | 9.067 | Chỉ sợi bện Polyglactin số 3/0 | Sợi | 23040 | Chỉ sợi bện số 3/0, chất liệu Polyglactin 910 có lớp phủ Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 20-30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 68 | 9.068 | Chỉ khâu mạch máu 2/0 | Sợi | 2160 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 2/0 Chất liệu Polypropylene hoặc Polypropylene kết hợp thành phần khác Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-90cm 1 kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 25 đến 30mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicon Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 69 | 9.069 | Chỉ khâu mạch máu 3/0 | Sợi | 2160 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 3/0 Chất liệu Polypropylene hoặc Polypropylene kết hợp thành phần khác Chiều dài sợi chỉ 90cm 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 25 đến 30mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicon Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 70 | 9.070 | Chỉ khâu mạch máu 4/0 | Sợi | 8640 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 4/0 Chất liệu Polypropylene hoặc Polypropylene kết hợp thành phần khác Chiều dài sợi chỉ 90cm 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 15 đến 25mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicon Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 71 | 9.071 | Chỉ khâu mạch máu 5/0 kim ngắn | Sợi | 1728 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 5/0 Chất liệu Polypropylene hoặc Polypropylene kết hợp thành phần khác Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-90cm 2 kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 10 đến 15mm Kim bằng thép có độ cứng ≥ bằng thép 300, phủ silicon Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 72 | 9.072 | Chỉ khâu mạch máu 5/0 kim trung bình | Sợi | 3456 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 5/0 Chất liệu Polypropylene hoặc Polypropylene kết hợp thành phần khác Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-90cm 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 15 đến 20mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicon Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 73 | 9.073 | Chỉ khâu mạch máu 6/0 | Sợi | 1152 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 6/0 Chất liệu Polypropylene hoặc Polypropylene kết hợp thành phần khác Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-90cm 2 kim có chiều dài nằm trong khoảng từ 10 đến 15mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicon Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 74 | 9.074 | Chỉ khâu mạch máu 7/0 | Sợi | 360 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 7/0 Chất liệu Polypropylene hoặc Polypropylene kết hợp thành phần khác Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 60-80cm 2 kim có chiều dài nằm trong khoảng từ 8 đến 12mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicon Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
09-GMHS | 75 | 9.075 | Chỉ khâu mạch máu 9/0 | Sợi | 180 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 9/0 Chất liệu Polypropylene hoặc Polypropylene kết hợp thành phần khác Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 15-20cm Kim bằng hợp kim không gỉ, chiều dài nằm trong khoảng: 3-5mm
09-GMHS | 76 | 9.076 | Chỉ khâu mạch máu 10/0 | Sợi | 180 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 10/0 Chất liệu Polypropylene hoặc Polypropylene kết hợp thành phần khác Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 15-20cm Kim bằng hợp kim không gỉ, chiều dài nằm trong khoảng: 3-5mm
10-PTTM |  |  | NHÓM 10: VẬT TƯ DÙNG TIÊU HAO DÙNG TRONG PHẪU THUẬT TIM MẠCH (CHỈ, BÌNH HÚT ÁP LỰC ÂM, ĐÓNG DA …)
10-PTTM | 1 | 10.001 | Chỉ điện cực tim số 3/0 | Sợi | 2000 | Chỉ có nhiều màu 2 kim: 1 kim 1/2 vòng tròn, 1 kim thẳng Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
10-PTTM | 2 | 10.002 | Chỉ thép số 5 | Sợi | 10800 | Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 40-50cm Kim 1/2 vòng tròn, dài trong khoảng 40-50mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
10-PTTM | 3 | 10.003 | Chỉ sợi bện số 2/0 dài 75cm, kim dài trung bình | Sợi | 7620 | Chỉ sợi bện Polyester số 2/0 Chiều dài sợi chỉ 75cm Chỉ có nhiều màu để thuận tiện khi buộc 2 kim 1/2 vòng tròn,chiều dài kim nằm trong khoảng từ 25 đến 30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
10-PTTM | 4 | 10.004 | Chỉ sợi bện số 2/0 dài 75cm, kim ngắn | Sợi | 12600 | Chỉ sợi bện Polyester số 2/0 Chiều dài sợi chỉ 75cm Chỉ có nhiều màu để thuận tiện khi buộc 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 15 đến 20mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
10-PTTM | 5 | 10.005 | Chỉ sợi bện số 2/0 dài 75cm có miếng đệm vá tim, kim dài trung bình | Sợi | 15860 | Chỉ không tan tổng hợp sợi bện Polyester, số 2/0 Chiều dài sợi chỉ 75cm Chỉ có nhiều màu để thuận tiện khi buộc 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 25 đến 30mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicon Có miếng đệm diện tích ≥ 15mm2 Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
10-PTTM | 6 | 10.006 | Chỉ sợi bện số 2/0 dài 75cm có miếng đệm vá tim, kim ngắn | Sợi | 10660 | Chỉ không tan tổng hợp sợi bện Polyester, số 2/0 Chiều dài sợi chỉ 75cm Chỉ có nhiều màu để thuận tiện khi buộc 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 15 đến 20mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicon Có miếng đệm diện tích ≥ 15mm2 Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
10-PTTM | 7 | 10.007 | Chỉ phẫu thuật mạch máu số 3/0,dài 90 cm, kim dài trung bình | Sợi | 3460 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 3/0, chất liệu đa thành phần với thành phần chính là Polypropylene Chiều dài sợi chỉ 90cm 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 25 đến 30mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicon Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
10-PTTM | 8 | 10.008 | Chỉ phẫu thuật mạch máu số 4/0 dài 90cm, kim dài | Sợi | 12800 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 4/0, chất liệu đa thành phần với thành phần chính là Polypropylene Chiều dài sợi chỉ 90cm 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 25 đến 30mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicon Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
10-PTTM | 9 | 10.009 | Chỉ phẫu thuật mạch máu số 4/0 dài 90cm, kim dài trung bình | Sợi | 6220 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 4/0, chất liệu đa thành phần với thành phần chính là Polypropylene Chiều dài sợi chỉ 90cm 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có có chiều dài nằm trong khoảng: từ 20 đến 25mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicon Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
10-PTTM | 10 | 10.010 | Chỉ phẫu thuật mạch máu số 4/0 dài 90cm, kim ngắn | Sợi | 6920 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 4/0, chất liệu đa thành phần với thành phần chính là Polypropylene Chiều dài sợi chỉ 90cm 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 15 đến 20mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicon Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
10-PTTM | 11 | 10.011 | Chỉ phẫu thuật mạch máu số 5/0, dài 90cm, kim dài | Sợi | 10080 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 5/0, chất liệu đa thành phần với thành phần chính là Polypropylene Chiều dài sợi chỉ 90cm 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 15 đến 20mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicon Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
10-PTTM | 12 | 10.012 | Chỉ phẫu thuật mạch máu số 5/0, dài 75cm, kim dài | Sợi | 7540 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số5/0, chất liệu đa thành phần với thành phần chính là Polypropylene Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm 2 kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 10 đến 15mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicon Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
10-PTTM | 13 | 10.013 | Chỉ phẫu thuật mạch máu số 6/0, kim tròn ngắn | Sợi | 3200 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 6/0, chất liệu đa thành phần với thành phần chính là Polypropylene Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm 2 kim 3/8 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 8 đến 11mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicon Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
10-PTTM | 14 | 10.014 | Chỉ phẫu thuật mạch máu số 8/0 dài 60cm, kim tròn ngắn | Sợi | 1740 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 8/0, chất liệu đa thành phần với thành phần chính là Polypropylene Chiều dài sợi chỉ 60cm 2 kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 5 đến 8mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicon Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
10-PTTM | 15 | 10.015 | Bộ dẫn lưu ngực điều chỉnh áp lực cỡ bé | Bộ | 600 | Kích cỡ ≥ 1000ml. Hoạt động theo nguyên tắc dẫn lưu kín 3 khoang. Có van điều chỉnh áp lực. Van xả áp lực dương tránh tràn khí ngược. Có van điều chỉnh Có cổng lấy mẫu. Có 2 dây nối từ bình vào bệnh nhân Có 2 đầu kết nối Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
10-PTTM | 16 | 10.016 | Bộ dẫn lưu ngực điều chỉnh áp lực cỡ lớn | Bộ | 600 | Kích cỡ ≥ 2300ml. Hoạt động theo nguyên tắc dẫn lưu kín 3 khoang. Có van điều chỉnh áp lực. Van xả áp lực dương tránh tràn khí ngược. Có van điều chỉnh Có cổng lấy mẫu. Có 2 dây nối từ bình vào bệnh nhân Có 2 đầu kết nối Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
10-PTTM | 17 | 10.017 | Ghim khâu da tự động 35 mũi | Cái | 2000 | Chất liệu thép không gỉ Sử dụng để đóng vết mổ tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
11-Tiêu hóa |  |  | NHÓM 11: VẬT TƯ DÙNG TRONG TIÊU HÓA
11-Tiêu hóa | 1 | 11.001 | Dao cắt cơ Oddi đầu tip ngắn | Cái | 300 | Phù hợp với kênh làm việc tối thiểu 2,8mm Chiều dài làm việc ≥ 1600mm Chiều dài phần đầu cuối: < 5mm Chiều dài dao cắt: nằm trong khoảng 20-30mm Tương thích với dây dẫn hướng 0,035 inch Có 3 kênh riêng biệt: cho dao, cho dây dẫn và cho kênh bơm cản quang. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 2 | 11.002 | Dao cắt cơ Oddi đầu tip dài | Cái | 200 | Phù hợp với kênh làm việc 2,8mm Chiều dài làm việc ≥ 1600mm Chiều dài phần đầu cuối: ≥ 5mm Chiều dài dao cắt: nằm trong khoảng 20-30mm Tương thích với dây dẫn hướng 0,035 inch Dao có 3 kênh riêng biệt: cho dao, cho dây dẫn và cho kênh bơm cản quang. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 3 | 11.003 | Dao cắt cơ dạng xoay | Cái | 200 | Dao cắt cơ vòng dạng xoay, có hỗ trợ ống thông dò Chiều dài dây cắt nằm trong khoảng 20-30mm, Đường kính ngoài có nhiều cỡ và nằm trong khoảng 3,5-5,0Fr Chiều dài ống thông ≥ 1600mm Tương thích dây dẫn hướng 0,018 inch hoặc 0,035 inch. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 4 | 11.004 | Dao cắt điểm | Cái | 50 | Dao kim có ba kênh riêng biệt: kênh dành cho dây dẫn, kim tiêm và lưỡi dao Đầu kim thiết kế góc xiên Đường kính cán nằm trong khoảng: 5-7Fr Chiều dài ống thông catheter ≥ 1600mm Tương thích dây dẫn hướng 0,035 inch. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 5 | 11.005 | Rọ lấy sỏi đường mật 4 cạnh | Cái | 100 | Rọ lấy sỏi có kênh đi dây dẫn hướng, Phù hợp với kênh làm việc: 2,8mm hoặc 3,5mm hoặc 3,7mm Tương thích với dây dẫn hướng 0.035 inch Tích hợp được với dụng cụ phá sỏi cơ học. Đường kính độ mở rọ nằm trong khoảng: 15-30mm Có kênh bơm rửa để bơm cản quang, Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 6 | 11.006 | Rọ lấy sỏi đường mật 4 cạnh có phủ silicon | Cái | 100 | Rọ lấy sỏi có kênh đi dây dẫn hướng, Phù hợp với kênh làm việc: 2,8mm hoặc 3,5mm hoặc 3,7mm Tương thích với dây dẫn hướng 0.035 inch Đường kính độ mở rọ nằm trong khoảng: 15-30mm Chiều dài làm việc: ≥ 1800mm Có kênh bơm rửa để bơm cản quang, có đánh dấu trên thân dụng cụ. Dây rọ được phủ silicon. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 7 | 11.007 | Bóng kéo sỏi 3 kênh | Cái | 400 | Bóng kéo sỏi, có 3 kênh (kênh dây dẫn hướng, kênh bơm bóng và kênh bơm dung dịch cản quang), có điểm đánh dấu cản quang. Đường kính bóng khi bơm có thể lựa chọn cỡ nằm trong khoảng: 8-20mm, Vị trí ra thuốc cản quang: có thể lựa chọn ra phía trên hoặc phía dưới bóng Phù hợp với kênh làm việc: 2,8mm hoặc 3,2mm Tương thích dây dẫn hướng 0,035 inch Chiều dài làm việc: ≥ 1800mm. Đường kính đầu cuối nằm trong khoảng: 5-6 Fr. Có đánh dấu ở cuối dụng cụ, có phần kết nối với ống soi. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 8 | 11.008 | Bóng nong cơ oddi cỡ bé | Cái | 50 | Bóng nong hỗ trợ nhiều điểm đánh dấu cản quang. Có tối thiểu 3 đường kính bơm bóng tương ứng với các áp suất bơm khác nhau trong quá trình giãn nở. Đường kính bóng có các kích cỡ nằm trong khoảng từ 5mm-10mm Chiều dài bóng nằm trong khoảng: 50-65mm; Phù hợp kênh làm việc: 2,8mm hoặc 3.2mm; Chiều dài làm việc ≥1800mm; Tương thích với dây dẫn hướng 0,035 inch. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 9 | 11.009 | Bóng nong cơ oddi cỡ lớn | Cái | 50 | Bóng nong hỗ trợ nhiều điểm đánh dấu cản quang. Có tối thiểu 3 đường kính bơm bóng tương ứng với các áp suất bơm khác nhau trong quá trình giãn nở. Đường kính bóng có các kích cỡ nằm trong khoảng từ 10mm-17mm Chiều dài bóng nằm trong khoảng: 50-65mm; Phù hợp kênh làm việc: 2,8mm hoặc 3.2mm; Chiều dài làm việc ≥1800mm; Tương thích với dây dẫn hướng 0,035 inch. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 10 | 11.010 | Tay bơm bóng nong cơ oddi | Cái | 5 | Bộ đo áp lực hỗ trợ kiểm soát bơm bóng Dụng cụ bơm/xả khí cho bóng nong Dung tích xilanh ≥20 ml, Áp suất bơm lớn nhất ≥ 15atm Có chức năng khóa bơm khi đạt áp suất cho phép. Có tích hợp áp kế Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 11 | 11.011 | Bóng nong đường mật | Cái | 50 | Bóng nong hỗ trợ 2 điểm đánh dấu cản quang. Có tối thiểu 3 đường kính bơm bóng tương ứng với các áp suất bơm khác nhau trong quá trình giãn nở. Đường kính bóng có các kích cỡ nằm trong khoảng: 4-10mm; Chiều dài bóng: ≤ 40mm; Phù hợp kênh làm việc: 3,2mm; Đường kính ống thông catheter: ≥ 5,5Fr; Chiều dài làm việc ≥1800mm Tương thích với dây dẫn hướng 0,035 inch. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 12 | 11.012 | Tay bơm bóng nong đường mật | Cái | 5 | Bộ đo áp lực hỗ trợ kiểm soát bơm bóng Dụng cụ bơm/xả khí và áp suất cho bóng nong Dung tích xilanh ≥20 ml, Áp suất bơm lớn nhất ≥ 15atm Có chức năng khóa bơm khi đạt áp suất cho phép. Có tích hợp áp kế Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 13 | 11.013 | Catheter nong đường tụy | Cái | 10 | Dùng để nong hẹp đường mật, tụy. Có điểm đánh dấu cản quang Kích thước thân các cỡ nằm trong khoảng: 6-12Fr Chiều dài làm việc ≥ 1900mm. Tương thích dây dẫn 0,035inch Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 14 | 11.014 | Dây dẫn đường mật, tụy đầu típ thẳng | Cái | 150 | Đầu dây dẫn thiết kế dạng xoắn, có các điểm dánh dấu giúp theo dõi chiều dài dây dẫn khi nội soi. Có đánh dấu cản quang Đầu típ dạng thẳng Đầu dây dẫn được bao phủ một lớp vật liệu tạo độ trơn để điều hướng và dẫn đường Đầu típ được phủ lớp vật liệu ưa nước, chiều dài ≥ 5cm Chiều dài dây dẫn ≥ 450cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 15 | 11.015 | Dây dẫn đường mật, tụy đầu típ cong | Cái | 150 | Đầu dây dẫn thiết kế dạng xoắn, có các điểm dánh dấu giúp theo dõi chiều dài dây dẫn khi nội soi. Có đánh dấu cản quang Đầu típ dạng cong Đầu dây dẫn được bao phủ một lớp vật liệu tạo độ trơn để điều hướng và dẫn đường Đầu típ được phủ lớp vật liệu ưa nước, chiều dài ≥ 5cm Chiều dài dây dẫn ≥ 450cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 16 | 11.016 | Bộ đẩy stent đường mật các cỡ | Cái | 50 | Dùng để đặt stent đường mật Thiết kế có vị trí cản quang Đường kính Catheter có tối thiểu các cỡ: 5 và 5,5fr. Chiều dài làm việc ≥ 190cm Tương thích dây dẫn 0,035 inch và kênh nội soi 4.2mm. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 17 | 11.017 | Stent nhựa đường mật các cỡ loại ngắn | Cái | 450 | Được sử dụng dẫn lưu đường mật xuống tá tràng Thiết kế thẳng hoặc cong đuôi lợn Đường kính nằm trong khoảng: 5Fr-10Fr Chiều dài stent có các cỡ trong đó chiều dài ngắn nhất ≤ 5cm và chiều dài lớn nhất ≥ 10cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 18 | 11.018 | Stent nhựa đường mật các loại dài | Cái | 450 | Được sử dụng dẫn lưu đường mật xuống tá tràng Thiết kế thẳng hoặc cong đuôi lợn Đường kính nằm trong khoảng: 5Fr-10Fr Chiều dài stent có các cỡ trong đó chiều dài ngắn nhất ≤ 8cm và chiều dài lớn nhất ≥ 13cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 19 | 11.019 | Stent nhựa đường tụy các cỡ | Cái | 50 | Được sử dụng dẫn lưu tuyến tụy Thiết kế thẳng hoặc cong Đường kính nằm trong khoảng: 5Fr-10Fr Chiều dài Stent từ 3cm đến ≥ 12cm Làm bằng vật liệu y tế chắn bức xạ
11-Tiêu hóa | 20 | 11.020 | Stent kim loại đường mật các cỡ | Cái | 50 | Dây bằng chất liệu Nitinol hoặc Platinol Có đẩy đủ các loại: Không có cover, có cover một phần và có cover toàn phần Đường kính stent có tối thiểu các cỡ: 8mm và 10mm Chiều dài có tối thiểu các kích thước: 40, 60, 80 và 100 mm Tương thích với dây dẫn hướng 0,035 inch Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 21 | 11.021 | Stent kim loại dẫn lưu nang giả tụy vào da dày (LAMS) | Cái | 20 | Stent kim loại dẫn lưu nang giả tụy vào da dày (LAMS)0
11-Tiêu hóa | 22 | 11.022 | Stent kim loại dẫn lưu đường mật vào dạ dày ( (Lumen-Apposing Metal Stent: LAMS) | Cái | 10 | Stent kim loại dẫn lưu đường mật vào dạ dày ( (Lumen-Apposing Metal Stent: LAMS)0
11-Tiêu hóa | 23 | 11.023 | Catheter thăm dò đường mật, tụy các cỡ | cái | 10 | Kênh làm việc tối thiểu: 2,2mm hoặc 2,8mm Chiều dài làm việc: ≥ 1900mm Đường kính đầu tip có các cỡ : 2,5 Fr; 3,5Fr, 4 Fr, 4,5 Fr hoặc 6 Fr Tương thích dây dẫn hướng: 0.025'' hoặc 0.035'' Có nhiều hình dagj đầu tip khác nha Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 24 | 11.024 | Sonde dẫn lưu tụy mũi | Cái | 10 | Chiều dài ≥ 200cm, Đường kính 5Fr, Tương thích dây dẫn hướng 0.035'' Bao gồm một ống chuyển mũi và một ống dẫn lưu ống nối Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 25 | 11.025 | Sonde mũi nang, sonde mũi mật | cái | 10 | Vật liệu bằng nhựa PE mềm Chiều dài ≥ 250cm Kích cỡ 5Fr-7Fr, Tương thích với dây dẫn 0.025 inch Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 26 | 11.026 | Dụng cụ lấy dị vật loại 5 chấu dùng để lấy bệnh phẩm hoặc polyp | cái | 10 | Dụng cụ lấy dị vật loại 5 chấu dùng để lấy bệnh phẩm hoặc polyp Phù hợp kênh dụng cụ đường kính 2,8mm, Chiều dài ≥ 1600mm. Độ mở: khoảng 20mm (±5%) Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 27 | 11.027 | Dây rọ (kết hợp với vỏ nhựa và vỏ sắt) | cái | 50 | Rọ tán sỏi, đường kính của rọ 30mm (±5%) , tương thích với kênh dụng cụ 4.2mm Kết hợp với vỏ sắt và vở nhựa Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 28 | 11.028 | Vỏ nhựa (kết hợp với vỏ sát và dây rọ) | cái | 50 | Vỏ nhựa cho rọ tán sỏi, có thể bơm chất cản quang, tương thích được với tay cầm của bộ tán sỏi cấp cứu Tương thích với dây rọ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 29 | 11.029 | Vỏ sắt (kết hợp với vỏ nhựa và dây rọ) | cái | 30 | Hỗ trợ nong trong quá trình thao tác, có thể bơm chất cản quang. Tương thích với dây rọ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 30 | 11.030 | Cán tán sỏi | cái | 2 | Có thể xoay rọ để bắt sỏi, bánh cóc giúp giữ lực kéo trong quá trình tán sỏi. Có thể dùng nhiều lần. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 31 | 11.031 | Bộ tán sỏi cấp cứu | Bộ | 2 | Tán sỏi trong trường hợp sỏi kẹt rọ, không tháo ra được Bao gồm vỏ sắt và tay quay, tời tán.
11-Tiêu hóa | 32 | 11.032 | Kìm sinh thiết dạ dày ngàm mở lớn dùng nhiều lần | Cái | 100 | Kìm sinh thiết ngàm tròn, có lỗ ở giữa Chiều dài làm việc ≥ 1500mm Đường kính: khoảng 2,4mm (±5%) Tương thích với với kênh dụng cụ 2,8mm hoặc lớn hơn Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 33 | 11.033 | Kìm sinh thiết dạ dày ngàm mở nhỏ dùng nhiều lần | cái | 100 | Kìm sinh thiết ngàm tròn, có lỗ bên, Chiều dài làm việc ≥ 1500mm, Tương thích với kênh dụng cụ 2.0mm Độ mở ngàm: khoảng 5.0mm (±5%) Có sự khác biệt độ cứng giữa phần đầu và thân kìm giúp bảo vệ ống soi, sử dụng nhiều lần. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 34 | 11.034 | Kìm sinh thiết dạ dày ngàm mở lớn dùng nhiều lần có kim | cái | 5 | Kìm sinh thiết ngàm hình oval, có lỗ bên kèm kim, chiều dài ≥ 1500mm, Tương thích với kênh dụng cụ 2.8mm, Có sự khác biệt độ cứng giữa phần đầu và thân kìm giúp bảo vệ ống soi, sử dụng nhiều lần. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 35 | 11.035 | Kìm sinh thiết dạ dày ngàm mở nhỏ dùng nhiều lần có kim | cái | 5 | Kìm sinh thiết ngàm hình oval, có lỗ bên kèm kim, chiều dài ≥ 1500mm, Tương thích với kênh dụng cụ 2.8mm, Độ mở ngàm: ≤ 7,4mm Có sự khác biệt độ cứng giữa phần đầu và thân kìm giúp bảo vệ ống soi, sử dụng nhiều lần. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 36 | 11.036 | Kìm sinh thiết đại tràng dùng nhiều lần | Cái | 50 | Kìm sinh thiết ngàm tròn, có lỗ bên, chiều dài ≥1600mm, Tương thích với kênh dụng 2.8mm, Độ mở ngàm: khoảng ≥4,8mm Có sự khác biệt độ cứng giữa phần đầu và thân kìm giúp bảo vệ ống soi, sử dụng nhiều lần. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 37 | 11.037 | Kim sinh thiết đường mũi | Cái | 2000 | Kìm sinh thiết ngàm tròn, có lỗ bên, chiều dài 2300mm, Tương thích với kênh dụng 2.8mm, Độ mở ngàm: khoảng 4.8mm Có sự khác biệt độ cứng giữa phần đầu và thân kìm giúp bảo vệ ống soi, sử dụng nhiều lần. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 38 | 11.038 | Kìm sinh thiết dạ dày dùng 1 lần vỏ sắt có kim | Cái | 3000 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Thiết kế có nhiều loại - Ngàm hình răng cá sấu hoặc oval - Có kim định vị Chiều dài làm việc nằm trong khoảng ≥ 160cm. Đường kính làm việc ≥ 1,8mm; tương thích với kênh ống soi 2,0mm hoặc lớn hơn. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 39 | 11.039 | Kìm sinh thiết dạ dày dùng 1 lần vỏ sắt không kim | Cái | 12000 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Thiết kế có nhiều loại - Ngàm hình răng cá sấu hoặc oval - Không kim định vị Chiều dài làm việc nằm trong khoảng ≥ 160cm. Đường kính làm việc ≥ 1,8mm; tương thích với kênh ống soi 2,0mm hoặc lớn hơn. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 40 | 11.040 | Kìm sinh thiết dạ dày dùng 1 lần vỏ nhựa có kim | Cái | 3000 | Thiết kế có nhiều loại: - Ngàm hình tròn hoặc oval - Có kim định vị Chiều dài làm việc ≥ 160cm, Tương thích với kênh làm việc 2.0mm hoặc lớn hơn Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 41 | 11.041 | Kìm sinh thiết dạ dày dùng 1 lần vỏ nhựa không kim | Cái | 12000 | Thiết kế có nhiều loại: - Ngàm hình tròn hoặc oval - Không kim định vị Chiều dài làm việc ≥ 160cm, Tương thích với kênh làm việc 2.0mm hoặc lớn hơn Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 42 | 11.042 | Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần vỏ nhựa | Cái | 1000 | Thiết kế có nhiều loại: - Ngàm hình tròn hoặc oval - Có kim và không kim định vị Tương thích với kênh làm việc 2.8mm hoặc lớn hơn Chiều dài làm việc ≥ 210cm, Đường kính làm việc: 2,0mm Tương thích với kênh làm việc 2.8mm hoặc lớn hơn Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 43 | 11.043 | Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần vỏ sắt | Cái | 1000 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Thiết kế có nhiều loại: - Ngàm hình răng cá sấu hoặc oval - Có kim và không kim định vị Chiều dài làm việc nằm trong khoảng ≥ 210cm. Đường kính làm việc ≥ 1,8mm; tương thích với kênh ống soi 2.8mm hoặc lớn hơn. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 44 | 11.044 | Vợt lấy dị vật | Cái | 50 | Dùng trong nội soi ống mềm Vợt lấy dị vật : Chiều dài khoảng ≥ 2200mm Đường kính rọ : ≥30mm Đường kính: ≥2,3mm; Tương thích với kênh ống soi 2.8mm hoặc lớn hơn Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 45 | 11.045 | Nắp bảo vệ đầu dây soi dạ dày | Cái | 100 | Nắp bảo vệ đầu dây soi Có nhiều đường kính ngoài khác nhau và nằm trong khoảng: 11-14mm Có lỗ bên Chiều dài từ đầu cuối ống soi: khoảng 4mm.
11-Tiêu hóa | 46 | 11.046 | Nắp bảo vệ đầu dây soi đại tràng | Cái | 100 | Có nhiều đường kính ngoài khác nhau và nằm trong khoảng: 15-16mm Thiết kế có lỗ bên, Chiều dài từ đầu cuối ống soi: khoảng 4mm.
11-Tiêu hóa | 47 | 11.047 | Cap thu dạ dày | Cái | 50 | Cap thu dạ dày Đường kính ≥ 15mm Chiều dài làm việc khoảng 7,0mm (±5%) Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 48 | 11.048 | Cap thu đại tràng | Cái | 50 | Cap thu đại tràng Đường kính ≥ 15mm Chiều dài làm việc khoảng 7,0mm (±5%) Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 49 | 11.049 | Sonde nhuộm màu dạ dày - đại tràng | Cái | 10 | Chiều dài ống nằm trong khoảng: 1600-2300m Tương thích với kênh làm việc 2,0mm hoặc 2,8mm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 50 | 11.050 | Sonde hỗng tràng | Cái | 50 | Ống thông silicone nuôi ăn dạ dày-thành bụng, có bóng cố định(dùng thay thế hoặc mổ mở). Chất liệu: Silicone. Kích thước ống: 12Fr Chiều dài ống: khoảng 95cm (±5%) Tương thích dây dẫn 0.035 inch Chiều dài dây dẫn ≥ 190 cm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 51 | 11.051 | Đầu cáp bảo vệ và tăng tầm nhìn cho dây soi (Endoring) | Cái | 5 | Tương thích các ống soi đại tràng của Olympus, Pentax, Fujinon
11-Tiêu hóa | 52 | 11.052 | Đầu gắn ống soi đại tràng chuyên dụng để chẩn đoán chuyên sâu (Endocuff) | cái | 10 | Đường kính trong có nhiều cỡ: 11mm hoặc 11.2mm hoặc 10.4mm hoặc 12.1mm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 53 | 11.053 | Kìm Gắp dị vật dùng một lần | Cái | 30 | Dùng để gắp dị vật trong nội soi tiêu hoá Thiết kế dạng răng cá sấu hoặc loại 3 chân Chiều dài ≥ 1600mm Tương thích với kênh ống soi 1,8mm hoặc 2,4mm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 54 | 11.054 | Thòng lọng cắt polyp, dạng cắt nóng | Cái | 500 | Dùng để cắt polyp trong dạy dày và đại tràng Tương thích kênh làm việc: 2,8mm Thòng lọng có vỏ bọc nhựa, chiều dài khoảng 230 cm . Đường kính lọng cắt khoảng 20mm và 30mm Tay cầm bằng nhựa y tế. Đầu thòng lọng bằng thép không gỉ xoắn nối nhau, có kênh nhiệt Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 55 | 11.055 | Thòng lọng cắt polyp, dạng cắt lạnh | Cái | 500 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mền Cắt polyp trong dạy dày và đại tràng Tương thích kênh làm việc : 2,8mm Thòng lọng có chiều dài : 230 cm có vỏ bọc nhựa . Đường kính lọng cắt khoảng: 10 mm Tay cầm bằng nhựa y tế Đầu thòng lọng bằng thép đơn sợi . Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 56 | 11.056 | Thòng lọng cắt polyp hình bán nguyệt | Cái | 50 | Thòng lọng được thiết kế hình bán nguyệt, tay cầm bằng nhựa. Có nhiều chiều dài làm việc khác nhau nằm trong khoảng: 120-250cm, Đường kính vỏ 1.8mm hoặc 2.4mm. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 57 | 11.057 | Sonde thăm dò mũi | Cái | 50 | Đường kính: khoảng 5,5mm Chiều dài làm việc ≥ 85mm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 58 | 11.058 | Stent kim loại thực quản các cỡ | Cái | 30 | Chất liệu: Nitinol hoặc Platinol Đường kính thân stent ≥ 18mm Có nhiều độ dài khác nhau trong đó: chiều dài ngắn nhất ≤ 85mm; chiều dài lớn nhất ≥ 120mm Stent có điểm cản quang Có van chống chào ngược Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 59 | 11.059 | Stent kim loại ruột non | Cái | 2 | Stent kim loại ruột non
11-Tiêu hóa | 60 | 11.060 | Stent kim loại tự bung đại tràng | Cái | 10 | Chất liệu: Nitinol hoặc Platinol Đường kính thân stent ≥ 18mm Có nhiều độ dài khác nhau trong đó: chiều dài ngắn nhất ≤ 60mm; chiều dài lớn nhất ≥ 120mm Stent có điểm cản quang Có lọng thu hồi Stent Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 61 | 11.061 | Ngáng miệng có không có dây | Cái | 2000 | Ngáng miệng nội soi loại dùng một lần sử dụng cho tất cả các ống nội soi đường tiêu hóa và phế quản Lỗ trung tâm mở rộng
11-Tiêu hóa | 62 | 11.062 | Ngáng miệng có dây | Cái | 2000 | Ngáng miệng nội soi loại dùng một lần sử dụng cho tất cả các ống nội soi đường tiêu hóa và phế quản, có dây choàng để cố định, Lỗ trung tâm mở rộng
11-Tiêu hóa | 63 | 11.063 | Clip cầm máu dùng 1 lần đầu mở ngắn | Cái | 300 | Kẹp cầm máu dùng cho nội soi dạ dày , đại tràng . Tương thích với kênh ống soi 2.8mm hoặc lớn hơn Độ mở ngàm khoảng: 8-11,5mm, góc hàm khoảng 135 độ Đường kính clip: khoảng 1,4mm (±5%) Tương thích với cán kẹp clip dùng nhiều lần Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 64 | 11.064 | Clip cầm máu dùng 1 lần đầu mở dài | Cái | 300 | Kẹp cầm máu dùng cho nội soi dạ dày , đại tràng . Tương thích với kênh ống soi 2.8mm hoặc lớn hơn Độ mở ngàm khoảng: 8-11,5mm, góc hàm khoảng 135 độ Tương thích với cán kẹp clip dùng nhiều lần Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 65 | 11.065 | Cán kẹp clip dùng nhiều lần | Cái | 20 | Dụng cụ điều khiển clip kẹp cầm máu dùng trong nội soi ống mềm Tương thích với kênh ống soi 2.8mm hoặc lớn hơn Chiều dài: ≥1950mm + 2300mm Thân cán làm bằng chất liệu thép không gỉ . Chức năng thu nạp clip dễ dàng thuận tiện thao tác Tay cầm bằng nhựa y tế có thế hấp sấy nhiệt độ thấp Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 66 | 11.066 | Hemoclip đóng mở nhiều lần xoay 2 chiều | Cái | 5000 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Dùng trong cầm máu dạ dày và đại tràng. Có thể xoay được 360 độ, đóng mở nhiều lần, tay cầm lắp sẵn. Đường kính ngoài của ống khoảng 2,6mm; tương thích với kênh ống soi 2,8mm hoặc lớn hơn Độ mở ≥14mm, góc hàm: 90 - 135 độ Chiều dài: ≥ 1900mm. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 67 | 11.067 | Hemoclip đóng mở nhiều lần xoay 2 chiều (chiều dài ≥ 2300mm) | Cái | 1000 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Dùng trong cầm máu dạ dày và đại tràng. Có thể xoay được 360 độ, đóng mở nhiều lần, tay cầm lắp sẵn. Đường kính ngoài của ống khoảng 2,6mm; tương thích với kênh ống soi 2,8mm hoặc lớn hơn Độ mở khoảng ≥14mm, góc hàm: 90 - 135 độ Chiều dài: ≥ 2300mm. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 68 | 11.068 | Hemoclip đóng mở nhiều lần xoay 1 chiều | Cái | 5000 | Tay cầm bằng nhựa ABS hoặc tương đương Clip cầm máu dùng một lần có xoay 1 chiều Độ mở 11mm, góc hàm ≥ 130 độ; Chiều dài các cỡ ≥ 1900mm. Đường kính ngoài của ống khoảng 2.6mm; tương thích với kênh ống soi 2.8mm hoặc lớn hơn Đóng mở được nhiều lần. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 69 | 11.069 | Hemoclip đóng mở nhiều lần xoay 1 chiều (chiều dài ≥ 2300mm) | Cái | 1000 | Tay cầm bằng nhựa ABS hoặc tương đương Clip cầm máu dùng một lần có xoay 1 chiều Độ mở 11mm, góc hàm ≥ 130 độ; Chiều dài các cỡ ≥ 2300mm. Đường kính ngoài của ống khoảng 2.6mm; tương thích với kênh ống soi 2.8mm hoặc lớn hơn Đóng mở được nhiều lần. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 70 | 11.070 | Kim tiêm cầm máu đầu típ bảo vệ bằng kim loại | Cái | 1000 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Chiều dài làm việc ≥ 1800mm Mũi kim dài khoảng 4mm (±5%) . Tương thích với kênh ống soi 2.8mm hoặc lớn hơn. Đường kính kim: 23G. Đầu TIP bằng kim loại Tay cầm bằng nhựa Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 71 | 11.071 | Kim tiêm cầm máu | Cái | 1000 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Chiều dài làm việc khoảng 2050mm (± 5%) Mũi kim dài khoảng 4mm. Tương thích với kênh ống soi 2.8mm hoặc lớn hơn. Đường kính kim: 23G. Đầu TIP bằng kim loại Tay cầm bằng nhựa sinh thái Đóng gói vô khuẩn Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 72 | 11.072 | Lọng thắt chân polyp lớn | Cái | 500 | Lọng thắt cuống polyp cầm máu đường tiêu hóa Thiết kế vòng tròn đôi linh hoạt theo nhu cầu sử dụng, tách rời với tay sử dụng. Có các độ độ mở khác nhau: khoảng 15mm hoặc 20mm hoặc 30mm hoặc 40mm Có chiều cao khác nhau: khoảng 36mm hoặc 40mm hoặc 55mm hoặc 70mm Tương thích với cán lọng thắt chân polyp lớn
11-Tiêu hóa | 73 | 11.073 | Cán lọng thắt chân polyp lớn | Cái | 10 | Dụng cụ thắt cuống polyp có vỏ nhựa, Đường kính ngoài 2,1mm hoặc 2,7mm; Tương thích với kênh ống soi 2,8mm hoặc lớn hơn Có nhiều chiều dài khác nhau nằm trong khoảng: 1600-2300mm.
11-Tiêu hóa | 74 | 11.074 | Súng thắt tĩnh mạch thực quản | Cái | 50 | Tương thích với đầu thắt để thực hiện kỹ thuật thắt giãn tĩnh mạch thực quản. Được làm bằng nhựa y tế Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 75 | 11.075 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản | Cái | 1700 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Gồm 06 vòng thắt bằng cao su tự nhiên được lắp sẵn không có allegenic Đường kính trong và ngoài: 8.9 đến 11 mm. Điều khiển bằng dây đôi Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 76 | 11.076 | Stent cầm máu thực quản | Cái | 2 | Chất liệu: Nitinol hoặc Platinol Có điểm đánh dấu marker trên Stent Đường kính các cỡ ≥ 18mm Chiều dài các cỡ trong đó: Chiều dài ngắn nhất ≤ 40mm; chiều dài lớn nhất ≥ 120mm Stent có điểm cản quang Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 77 | 11.077 | Sonde blakemore | Cái | 50 | Ống thông blakemore
11-Tiêu hóa | 78 | 11.078 | Vòng thắt trĩ | Chiếc | 2000 | Vòng thắt trĩ
11-Tiêu hóa | 79 | 11.079 | Súng bắn trĩ | Cái | 10 | Tương thích với vòng thắt trĩ
11-Tiêu hóa | 80 | 11.080 | Kim tiêm xơ | Cái | 400 | Dùng chích cầm máu, chích xơ qua nội soi. Kim đầu kim loại dài 3mm và 5mm, đầu vát, đường kính 21G hoặc 23G. Dây dẫn dài chất liệu nhựa Teflon đường kính 2,35mm dài ≥ 180cm. Tay cầm có nút bấm cố định kim . Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 82 | 11.082 | Bóng siêu âm nội soi chẩn đoán | Cái | 100 | Chất liệu: cao su tự nhiên Đường kính ngoài: khoảng 12,5mm (±5%) Thể tích 5ml hoặc nhỏ hơn Chiều dài khoảng 21 mm (±5%) Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 83 | 11.083 | Bóng siêu âm nội soi can thiệp | Cái | 100 | Chất liệu: cao su tự nhiên Đường kính ngoài: khoảng 12,5mm (±5%) Thể tích 5 ml hoặc nhỏ hơn Chiều dài khoảng 19 mm (±5%) Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 84 | 11.084 | Kim sinh thiết 3 ngạnh qua siêu âm nội soi các cỡ | Cái | 20 | Kim chọc hút siêu âm được thiết kế Đầu kim bằng chất liệu hợp kim cobalt chromium hoặc Nitinol Kích thước kim: 19G, 22G, 25G. Tương thích với đường kính kênh làm việc tối thiểu: 2,4mm hoặc 2,8mm; Đường kính vỏ ống nhiều loại nằm trong khoảng: 1,5mm-2,0mm; Chiều dài kim tùy chỉnh nằm trong khoảng 0cm-8cm; Chiều dài làm việc có thể điều chỉnh Kèm syringe 20cc và khóa một chiều. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 85 | 11.085 | Kim chọc hút qua siêu âm nội soi các cỡ | Cái | 30 | Kim chọc hút siêu âm dùng trong nội soi siêu âm thiết kế bằng chất liệu hợp kim cobalt chromium Kích thước kim nằm trong khoảng: 0,50-0,75mm Chiều dài kim tối đa 8cm. Cán dụng cụ có mã màu để dễ nhận biết Tương thích với đường kính kênh làm việc tối thiểu 2,4mm; Chiều dài kim tùy chỉnh trong khoảng 0cm-8cm; Chiều dài làm việc có thể điều chỉnh Kèm syringe dung tích khoảng 20cc và khóa một chiều. Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 86 | 11.086 | Dụng cụ mở nang | Cái | 10 | Được chỉ định để đục thủng một lỗ trong đường chuyển vị hoặc xuyên tá tràng và vào nang giả tụy. Vết rạch ban đầu bằng 0,038 inch, dao kim trong ống thông 5 Fr. Mở rộng vết mổ bằng vòng diathermic 10Fr Đường kính Catheter trong: 5Fr. Đường kính Catheter ngoài : 10Fr. Tương thích dây dẫn 0,035inch Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 87 | 11.087 | Ống trượt dùng trong nội soi ruột non bóng đôi | Cái | 50 | Chiều dài làm việc: ≥ 1300mm Tổng chiều dài: ≥ 1400mm Đường kính bóng: khoảng 40mm Chiều dài bóng: khoảng 50mm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 88 | 11.088 | Ống trượt dùng trong nội soi ruột non bóng đơn | cái | 5 | Ống thông dẫn đường cho soi ruột non bóng đơn, Chất liệu cao su, thấm nước, Đường kính ngoài khoảng 13.2mm, Đường kính trong 11mm , Chiều dài làm việc: ≥ 1300mm, Chiều dài tổng: ≥ 1400mm, Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 89 | 11.089 | Bóng đầu ruột non bóng đôi | Cái | 100 | Đường kính ngoài: khoảng 35mm Thể tích khoảng: 35-50ml Chiều dài khoảng: 60mm (±5%) Dải áp lực: 5,6-8,2 kPa Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 90 | 11.090 | Dụng cụ lắp bóng nội soi ruột non bóng đôi dùng 1 lần | Cái | 5 | Chất liệu bằng giấy cứng Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 91 | 11.091 | Dụng cụ lắp bóng nội soi ruột non bóng đôi Balloon stetting tool (súng kim loại) | Cái | 1 | Dụng cụ lắp bóng nội soi ruột non bóng đôi Balloon stetting tool (súng kim loại)
11-Tiêu hóa | 92 | 11.092 | Dây bơm hơi ruột non | Cái | 2 | Đường kính khoảng: 5,5mm Chiều dài khoảng: 90mm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 93 | 11.093 | Dao cắt hớt niêm mạc | cái | 300 | Tương thích kênh dụng cụ: 2,8mm Chiều dài làm việc: ≥ 1600mm Lưỡi dao có thể xoay Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 94 | 11.094 | Dao cắt đầu sứ | cái | 100 | Dao có đầu cách điện, bằng sứ (ceramic) vỏ ngoài cách điện dính liền điện cực hình tam giác, Tương thích kênh dụng cụ: 2,8mm, Chiều dài làm việc: ≥ 1600mm, Chiều dài dao khoảng 4mm (±5%), Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 95 | 11.095 | Dao cắt đầu tam giác | cái | 50 | Lưỡi dao có hình tam giác, loại có kênh tưới rửa, Chiều dài làm việc: ≥ 1600mm, Tương thích kênh dụng cụ: 2,8mm Chiều dài dao cắt khoảng 4,5mm, Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 96 | 11.096 | Kéo cắt niêm mạc | Cái | 10 | Kéo cắt niêm mạc Chiều dài lưỡi kéo khoảng: 35mm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 97 | 11.097 | Kìm điện đông (Coagrasper) | cái | 300 | Kẹp cầm máu điện qua nội soi sử dụng với nguồn cắt đốt cao tần, Hỗ trợ tính năng xoay, Chiều dài làm việc: ≥ 1600mm, Tương thích kênh dụng cụ: 2,8mm hoặc 3,2mm, Độ mở ngàm khoảng: ≥4mm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 98 | 11.098 | Dây dẫn lưu đường mật qua da xuống tá tràng và da ngoài (Dẫn lưu ổ áp xe gan) | Cái | 500 | Chiều dài: Từ 25cm đến 30 cm; Đường kính: Từ 6Fr đến 16Fr; Làm bằng chất liệu polyurethanen Phần xoắn dạng đuôi lợn với lỗ thông lớn Trọn bộ bao gồm: + Dao nhọn hình tam giác, + Dụng cụ làm cứng ống dẫn lưu, ống dẫn lưu phủ Hydrophilic + Khoá – locking
11-Tiêu hóa | 99 | 11.099 | Kim chọc hút ổ áp xe gan (Angiocat) | Cái | 200 | Đường kính kim 16G Đường kính ngoài 1,7mm Chiều dài kim khoảng 133mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 100 | 11.100 | Kim sinh thiết có dẫn đường | Cái | 500 | Cấu tạo gồm 3 bộ phận: + Kim dẫn đường + Kim sinh thiết + Khóa an toàn Có nhiều kích cỡ: - Độ dài nằm trong khoảng 120-160mm - Đuờng kính nằm trong khoảng 16-18G Có nấc để chia lấy dung tích mẫu khác nhau Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 101 | 11.101 | Kim chọc hút mủ ổ áp xe gan | Cái | 700 | Kim chọc dịch đường kính 18G hoặc 22G. Độ dài ≥ 150mm. Thân kim có vạch đánh dấu phân độ dài Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 102 | 11.102 | Kim chọc tế bào | Cái | 50 | Kim chọc dịch đường kính 18G hoặc 22G. Độ dài ≥ 140mm. Thân kim có vạch đánh dấu phân độ dài Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 103 | 11.103 | Kim tiêm cồn | Cái | 20 | - Đường kính kim 21G - Đường kính ngoài 1,7mm - Chiều dài kim 80mm, 150mm, 200mm - Kim với đầu típ được đóng kín hình tháp 3 hoặc 6 lỗ ở bên trong tạo khoảng trống 120° - Ống nối dài thêm với đầu nối khóa vặn xoáy Luer lock cho kết nối xy lanh. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 104 | 11.104 | Kim đốt sóng cao tần đầu lạnh. | Cái | 250 | Kim đốt sóng cao tần đầu lạnh, đơn cực, dùng trong điều trị u gan Bao gồm: Kim đốt và dây dẫn dẫn nước làm mát Chiều dài kim đốt ≥ 15cm Đường kính kim khoảng 17G Đầu phát năng lượng đường kính Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 105 | 11.105 | Kim đốt u bằng vi sóng | Cái | 0 | Cấu tạo bao gồm: Kim đốt và dây dẫn dẫn nước làm mát Có nhiều kích cỡ khác nhau Chiều dài kim nằm trong khoảng 15-30cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 106 | 11.106 | Stent kim loại dẫn lưu đường mật qua da | Cái | 0 | Chất liệu: Nitinol hoặc Platinol Có điểm đánh dấu cản quang Đường kính stent: 8 hoặc 10mm Chiều dài các cỡ trong đó: Chiều dài ngắn nhất ≤ 40mm; chiều dài lớn nhất ≥ 120mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 107 | 11.107 | Bóng hơi nong tâm vị | Cái | 5 | Bóng nong tâm vị có đường kính bóng bơm phồng các cỡ có kích thước nằm trong khoảng: 90-120Fr; - Độ dày của tường bóng trung bình khoảng ≤ 0,055mm. - Vỏ bóng và catheter được làm bằng chất liệu polyethylene kêt hợp điểm đánh dấu cản quang . - Chiều dài bóng khoảng 10cm (±5%); - Đường kính catheter 14Fr; - Chiều dài làm việc 90cm; - Thích hợp dây dẫn hướng 0,038 inch. - Áp lực bơm lớn nhất là 20 psi . Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 108 | 11.108 | Dây dẫn thực quản | Cái | 30 | Chiều dài: khoảng 250 cm Dây dẫn được đánh dấu các đoạn nhỏ cho phép đo lường độ sâu của dây dẫn. Đầu tip dạng mềm được thiết kế dạng cuộn lò xo Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 109 | 11.109 | Nong ống cứng | Cái | 0 | Bộ nong thực quản được thiết kế với đầu típ mềm Đường kính bóng nong từ 5mm-20mm, Chiều dài khoảng: 70cm hoặc 100cm; Gồm thanh nong kèm guidewire dài 250cm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 110 | 11.110 | Bơm bóng nong tâm vị | Cái | 2 | Áp lực bơm tối đa 30psi Tích hợp đồng hồ đo áp lực với tay bơm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 111 | 11.111 | Dụng cụ tán bã thức ăn | Cái | 2 | Dụng cụ cán bã thức ăn Cán trợ lực, Vỏ sắt tán bã ,Dây thép tán bã , Mũ bảo vệ thực quản ( Bao gồm cả rọ)
11-Tiêu hóa | 112 | 11.112 | Bộ mở thông dạ dày loại kéo | Bộ | 10 | Bộ thay ống nuôi thức ăn loại kéo Đưa ống thông qua đường mũi, hoặc miệng vào dạ dày để truyền thức ăn liên tục cho người bệnh Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 113 | 11.113 | Ống truyền dinh dưỡng tương thích bộ mở thông dạ dày loại kéo | Cái | 10 | Hỗ trợ cho bộ mở thông cho ăn qua da . Làm bằng nhựa y tế Tương thích với bộ mở thông dạ dày loại kéo
11-Tiêu hóa | 114 | 11.114 | Bộ mở thông dạ dày loại đẩy có bóng | Bộ | 50 | Bộ mở thông dạ dày loại đẩy có bóng
11-Tiêu hóa | 115 | 11.115 | Bộ mở thông dạ dày loại đẩy | Bộ | 50 | Bộ mở thông dạ dày loại đẩy bao gồm 1.Bộ kim khâu cố định da và dạ dày - Bộ kim khâu 02 mũi kim làm bằng thép không gỉ, có bộ phận xoay để đưa chỉ khâu vào dạ dày, rọ bắt chỉ khâu 02 chức năng đóng và mở 2. Bộ kim PS mở thông dạ dày - Làm bằng thép không gỉ - Trên thân kim mở thông dạ dày 02 chức năng: khoá và mở khoá mũi kim - Có vỏ bọc(nòng) để dẫn đường đưa ống thông vào dạ dày 3. Ống thông nuôi ăn dạ dày - Ống thông làm bằng silicone 100%, có bóng cố định ở đầu cuối dung tích khoảng 10ml. - Ống có 2 kênh: 01 kênh để bơm thức ăn có nắp đậy, 01 kênh có van một chiều để bơm nước vào bóng giúp cho việc cố định bên trong dạ dày
11-Tiêu hóa | 116 | 11.116 | Ống truyền dinh dưỡng đường dò ra da | Cái | 30 | Ống thông làm bằng silicone 100%, có bóng cố định ở đầu cuối dung tích khoảng 10ml. Có các kích cỡ: 20Fr, 22Fr, 24Fr Ống có 2 kênh: 01 kênh để bơm thức ăn có nắp đậy, 01 kênh có van một chiều để bơm nước vào bóng giúp cho việc cố định bên trong dạ dày Tương thích với bộ mở thông dạ dày loại đẩy
11-Tiêu hóa | 117 | 11.117 | Cáp nối từ máy đến tấm điện cực trung tính dùng nhiều lần tương thích máy Erber VIO | Cái | 5 | Cáp điện cực trung tính VIO, ICC, ACC, T-Series, Tương thích với máy đang có tại viện
11-Tiêu hóa | 118 | 11.118 | Cáp nối từ máy cắt đến dụng cụ can thiêp dùng nhiều lần tương thích máy Erber VIO | Cái | 5 | Cáp nội soi đơn cực dài khoảng 4,5 m, ổ cắm 3 chân, ổ cắm ø 3 mm, Tương thích với máy đang có tại viện
11-Tiêu hóa | 119 | 11.119 | Tấm điện cực trung tính dùng nhiều lần | Cái | 30 | Điện cực trung tính silicone Dùng được nhiều lần Kề mặt tiếp xúc ≥ 500 cm²
11-Tiêu hóa | 120 | 11.120 | Dây dẫn khí argon tương thích máy cát Erber VIO | Cái | 2 | Dây dẫn khí Argon Dài khoảng: 2,5m
11-Tiêu hóa | 121 | 11.121 | Dầu dò APC đầu phun thẳng các cỡ tương thích máy Erbe | Cái | 10 | Đầu dò APC 2200 C, ø 2,3 mm, chiều dài 2,2 m; với công cụ nhận dạng
11-Tiêu hóa | 122 | 11.122 | Dầu dò APC đầu phun 2 bên các cỡ tương thích máy Erbe | Cái | 5 | Đầu dò APC 2200 A, ø 2,3 mm, chiều dài 2,2 m; với công cụ nhận dạng
11-Tiêu hóa | 123 | 11.123 | Van khí nước tương thích máy nội soi Olympus | Cái | 100 | Van khí nước sử dụng nhiều lần
11-Tiêu hóa | 124 | 11.124 | Bộ van khí nước tương thích máy nội soi Fuji | Bộ | 100 | Bao gồm một van bơm khí nước và một van hút
11-Tiêu hóa | 125 | 11.125 | Van sinh thiết tương thích với ống nội soi Olympus | Cái | 500 | Van sinh thiết tương thích với ống nội soi đang có tại bệnh viện Có thể sử dụng nhiều lần
11-Tiêu hóa | 126 | 11.126 | Ống thông bảo vệ thực quản, dạ dày | Cái | 5 | Có chiều dài 25cm-50cm. Đường kính ngoài của ống khoảng 19.5mm (±5%), đường kính trong khoảng 16.7mm (±5%) Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
11-Tiêu hóa | 127 | 11.127 | Bình nước rửa đầu đèn máy tương thích máy nội soi Olympus | Cái | 10 | Bình nước tương thích với hệ thống nội soi đang có tại bệnh viện
11-Tiêu hóa | 128 | 11.128 | Bình nước rửa đầu đèn máy tương thích máy nội soi Fujifilm | Cái | 10 | Bình nước thể tích 2000mL tương thích hệ thống nội soi đang có tại bệnh viện
11-Tiêu hóa | 129 | 11.129 | Bóng đèn tương thích máy nội soi Olympus | Cái | 10 | Bóng đèn, công suất 150W. Tương thích máy nội soi có tại bệnh viện
11-Tiêu hóa | 130 | 11.130 | Bóng đèn xenon tương thích máy nội soi Fujifilm | Cái | 30 | Bóng đèn Xenon công suất 300W, Tương thích máy nội soi có tại bệnh viện
11-Tiêu hóa | 131 | 11.131 | Bình nước và hệ thống dây bơm nước máy tưới rửa kênh phụ tương thích máy nội soi Fufifilm | Cái | 10 | Bình nước thể tích 2000mL Dây nối chất liệu bằng cao su Tương thích máy nội soi có tại bệnh viện
11-Tiêu hóa | 132 | 11.132 | Chổi rửa kênh lỗ van | Cái | 50 | Chổi rửa kênh lỗ van tương thích với ống nội soi sử dụng nhiều lần
11-Tiêu hóa | 133 | 11.133 | Chổi rửa dài kênh nội soi | Cái | 4000 | Chổi rửa dài kênh nội soi dùng 1 lần, Chiều dài làm việc ≥ 1600mm, Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
12-CTCH |  |  | NHÓM 12: VẬT TƯ TIÊU HAO DÙNG TRONG CHẤN THƯƠNG (NẸP, ÁO BÓ …)
12-CTCH | 1 | 12.001 | Áo nẹp cột sống ngực-thắt lưng | Cái | 200 | Chất liệu vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa cố định dạng dán Có nẹp hợp kim nhôm hoặc tương đương thiết kế định hình áo nẹp chạy dọc 2 bên ở phía sau và phía trước Nẹp bao phủ từ cột sống ngực xuống cột sống thắt lưng. Gồm tối thiểu các cỡ S,M,L,XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 2 | 12.002 | Áo nẹp cột sống vùng lưng | Cái | 200 | Chất liệu vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa cố định dạng dán Có nẹp hợp kim nhôm hoặc tương đương thiết kế định hình áo nẹp chạy dọc 2 bên ở phía sau và phía trước Nẹp bao phủ từ cột sống ngực Gồm tối thiểu các cỡ S,M,L,XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 3 | 12.003 | Áo nẹp cột sống vùng thắt lưng có cửa sổ phía sau | Cái | 800 | Chất liệu vải cotton hoặc tương đương. Có khóa cố định dạn dán, có nẹp hợp kim nhôm thiết kế định hình áo nẹp chạy dọc 2 bên ở phía sau và phía trước. Nẹp bao phủ vùng cột sống thắt lưng.Có cửa số phía sau để thoát khí và tiện chăm sóc vết thương. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 4 | 12.004 | Băng cố định khớp vai | Cái | 40 | Chất liệu vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa cố định được thiết kế theo tư thế điều trị Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 5 | 12.005 | Băng ổn định cổ chân | Cái | 50 | Chất liệu Neoprene hoặc tương đương tự dính dược, băng nhám dính, dính được ở mọi vị trí. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 6 | 12.006 | Băng chun cổ tay | Cái | 50 | Chất liệu Neoprene tự dính hoặc tương đương có băng nhám dính, dính được ở mọi vị trí Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 7 | 12.007 | Băng chun gối | Cái | 50 | Chất liệu Neoprene tự dính hoặc tương đương Có băng nhám dính, dính được ở mọi vị trí. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 8 | 12.008 | Đai cố định khớp vai tư thế dạng | Cái | 150 | Chất liệu vải cotton, vải tricot hoặc tương đương, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa cố định, thiết kế thành 2 phần, tạo được góc nâng khớp vai trong quá trình điều trị. Gồm tối thiểu các cỡ M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 9 | 12.009 | Đai số 8 | Cái | 150 | Làm từ vải cotton, mút xốp. Có khóa cố định. Dùng cố định khi chấn thương gãy xương đòn, trật khớp cùng đòn, vỡ xương bả vai, trật khớp ức đòn. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS,S, M, L, XL, XXL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 10 | 12.010 | Đai thắt lưng hỗ trợ cột sống | Cái | 200 | Chất liệu hệ thống thanh nẹp bằng hợp kim nhôm hoặc tương đương, định hình được sắp xếp theo chiều dọc và phần thân được may bằng vải chun đàn hồi. Chiều cao khoảng 220mm (±5%), gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL, XXL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 11 | 12.011 | Nẹp bóng chày | Cái | 100 | Chất liệu nhôm và đệm mút hoặc tương đương, thiết kế theo tư thế điều trị. Cố định được khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 12 | 12.012 | Nẹp cánh tay ( sử dụng trong cố định gãy xương cánh tay) | Cái | 100 | Làm từ vải dệt kim, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa cố định và nẹp hợp kim nhôm hoặc tương đương. Thiết kế theo tư thế điều trị. Dùng trong sơ cứu, cố định gãy xương, bong gân khu vực 1/3 dưới xương cánh tay, cố định sau mổ xương, khớp chi trên, ổn định khớp khủy tay. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 13 | 12.013 | Nẹp cẳng tay | Cái | 100 | Làm từ vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, băng nhám dính và bản nẹp hợp kim nhôm ( hoăc tương đương) uốn định hình ở tư thế điều trị. Dùng trong sơ cứu chấn thương xương khớp, cân cơ vùng cẳng tay, cổ tay, hỗ trợ cố định sau gãy xương trụ, gãy Pouteau Colles. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 14 | 12.014 | Nẹp cẳng tay chức năng | Cái | 100 | Làm từ vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, băng nhám dính và bản nẹp hợp kim nhôm ( hoặc tương đương) uốn định hình ở tư thế điều trị. Dùng trong sơ cứu chấn thương xương khớp, cân cơ vùng cẳng tay, cổ tay, hỗ trợ cố định sau gãy xương trụ, gãy Pouteau Colles. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 15 | 12.015 | Nẹp cổ bàn tay | Cái | 50 | Chất liệu vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa cố định, nẹp bằng hợp kim nhôm hoặc tương đương. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 16 | 12.016 | Nẹp cổ bàn tay chun co giãn | Cái | 50 | Chất liệu vải thun co giãn. Có khóa cố định, nẹp bằng hợp kim nhôm hoặc tương đương. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 17 | 12.017 | Nẹp cổ cứng | Cái | 300 | Có khóa cố định , gồm 2 mảnh riêng biệt. Có cửa sổ phía trước cổ , luồn được ống nội khí quản. Có tối thiểu các cỡ S,M,L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 18 | 12.018 | Nẹp cổ mềm | Cái | 150 | Chất liệu mút xốp mềm, vải, có khóa cố định Gồm tối thiểu các cỡ chiều cao 5,6,8,10cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 19 | 12.019 | Nẹp cổ tay chun co giãn | Cái | 50 | Chất liệu vải thun co giãn. Có khóa cố định , nẹp bằng hợp kim nhôm hoặc tương đương. Gồm tối thiểu các cỡ XS, S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 20 | 12.020 | Nẹp chân chống xoay dài | cái | 10 | Chất liệu vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot hoặc tương đương. Có khóa cố định, nẹp bằng hợp kim nhôm hoặc tương đương. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 21 | 12.021 | Nẹp chống xoay dài | Cái | 100 | Chất liệu đệm mút, vải tricot hoặc tương đương, có khóa cố định. Bản nẹp bằng hợp kim nhôm hoặc tương đương theo tư thế điều trị. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 22 | 12.022 | Nẹp chống xoay ngắn | Cái | 100 | Chất liệu đệm mút, vải tricot hoặc tương đương, có khóa cố định. Bản nẹp bằng hợp kim nhôm hoặc tương đương theo tư thế điều trị. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 23 | 12.023 | Nẹp đêm dài | Cái | 200 | Chất liệu hợp kim nhôm ( hoặc tương đương ) cố định được. Cỡ L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 24 | 12.024 | Nẹp đêm ngắn | Cái | 70 | Nẹp được làm từ chất liệu thoáng mát, dễ thoát mồ hôi. Thanh nẹp hợp kim nhôm ( hoặc tương đương) giúp cố định. Dùng khi chấn thương xương khớp cổ chân, bàn chân, tổn thương dây chằng, gãy mắt cá trong, mắt cá ngoài. Cỡ XXS, XS, S, M. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 25 | 12.025 | Nẹp gối chức năng | Cái | 300 | Nẹp gối có khớp điều chỉnh và cố định được từ 0 đến ≥ 135 độ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 26 | 12.026 | Nẹp gối dùng sơ cứu cố định sau chấn thương, sau phẫu thuật khớp gối dài 50cm | Cái | 400 | Chất liệu vải cotton, vải không dệt hoặc tương đương, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa cố định và hệ thống thanh nẹp hợp kim nhôm hoặc tương đương được phân bố theo tư thế điều trị. Dài khoảng 50cm (±5%), gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 27 | 12.027 | Nẹp Iselin | Cái | 100 | Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm ( hoặc tương đương) , lót bên trong một lớp xốp mềm. Có thể uốn để giữ ngón tay ở đúng vị trí chức năng khi sử dụng. Dùng cố định khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoại biên. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 28 | 12.028 | Nẹp ngón tay cái | Cái | 20 | Nẹp hợp kim nhôm hoặc tương đương định hình được ngón tay cái ở tư thế điều trị, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa cố định Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
12-CTCH | 29 | 12.029 | Túi treo tay dạng vải | Cái | 300 | Chất liệu vải cotton mềm hoặc tương đương, có hệ thống khóa cố định. Nâng đỡ được tay ở trạng thái nghỉ. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
13-Khác |  |  | NHÓM 13: VẬT TƯ CHUYÊN KHOA KHÁC (HÔ HẤP, TAI MŨI HỌNG, RĂNG HÀM MẶT, THẦN KINH, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, DA LIỄU …)
13-Khác | 1 | 13.001 | Lưỡi nạo cắt VA loại cong 40 độ | Cái | 120 | Lưỡi nạo cắt VA loại cong mặt cắt phía dưới Đường kính khoảng 4mm (±10%) Chiều dài nằm trong khoảng: 10-12cm
13-Khác | 2 | 13.002 | Lưỡi nạo cắt xoang loại thẳng | Cái | 120 | Lưỡi nạo cắt xoang loại thẳng Đường kính khoảng 4mm (±10%) Chiều dài nằm trong khoảng: 10-12cm
13-Khác | 3 | 13.003 | Lưỡi nạo cắt xoang loại cong 40 độ | Cái | 120 | Lưỡi nạo cắt xoang loại cong khoảng 40 độ Đường kính khoảng 4mm (±10%) Chiều dài nằm trong khoảng: 10-12cm
13-Khác | 4 | 13.004 | Lưỡi nạo cắt xoang trán cong 40 độ | Cái | 30 | Lưỡi nạo cắt xoang trán cong khoảng 40 độ Đường kính khoảng 4mm (±10%) Chiều dài nằm trong khoảng: 10-12cm
13-Khác | 5 | 13.005 | Lưỡi nạo cắt xoang trán cong 60 độ | Cái | 40 | Lưỡi nạo cắt xoang trán cong 60 độ Đường kính khoảng 4mm (±10%) Chiều dài nằm trong khoảng: 10-12cm
13-Khác | 6 | 13.006 | Lưỡi nạo cắt xoang hàm cong 120 độ | Cái | 50 | Lưỡi nạo cắt xoang hàm cong 120 độ Đường kính khoảng 4mm (±10%) Chiều dài nằm trong khoảng: 10-12cm
13-Khác | 7 | 13.007 | Mũi khoan xoang trán loại cắt đầu tròn | Cái | 30 | Mũi khoan xoang trán loại cắt đầu tròn Đường kính khoảng: 3.2 mm (±5%)
13-Khác | 8 | 13.008 | Mũi khoan xoang trán cong 55 độ loại cắt đầu hình trụ | Cái | 30 | Mũi khoan xoang trán cong 55 độ loại cắt đầu hình trụ Đường kính khoảng: 3.6 mm (±5%)
13-Khác | 9 | 13.009 | Mũi khoan xoang trán cong 40 độ loại cắt mịn đầu hình trụ | Cái | 30 | Mũi khoan xoang trán cong 40 độ loại cắt mịn đầu hình trụ Đường kính khoảng: 3mm (±5%)
13-Khác | 10 | 13.010 | Mũi khoan xoang bướm kim cương | Cái | 20 | Mũi khoan xoang bướm kim cương Đường kính mũi khoan: 5mm(±5%)
13-Khác | 11 | 13.011 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 7 mm | Cái | 5 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 7 mm Chiều dài khoảng: 64 mm (±5%)
13-Khác | 12 | 13.012 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 5 mm | Cái | 5 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 5 mm Chiều dài khoảng: 64 mm (±5%)
13-Khác | 13 | 13.013 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 4 mm | Cái | 5 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 4 mm Chiều dài khoảng: 68 mm (±5%)
13-Khác | 14 | 13.014 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 3 mm | Cái | 5 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 3 mm Chiều dài khoảng: 66 mm (±5%)
13-Khác | 15 | 13.015 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 1.5 mm | Cái | 5 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 1.5 mm Chiều dài khoảng: 65 mm (±5%)
13-Khác | 16 | 13.016 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 6 mm | Cái | 5 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 6 mm Chiều dài khoảng: 64 mm (±5%)
13-Khác | 17 | 13.017 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 4 mm | Cái | 5 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 4 mm Chiều dài khoảng: 69 mm (±5%)
13-Khác | 18 | 13.018 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 3 mm | Cái | 5 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 3 mm Chiều dài khoảng: 68 mm (±5%)
13-Khác | 19 | 13.019 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 2 mm | Cái | 5 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 2 mm Chiều dài khoảng: 67 mm (±5%)
13-Khác | 20 | 13.020 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 1 mm | Cái | 5 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 1 mm Chiều dài khoảng: 67 mm (±5%)
13-Khác | 21 | 13.021 | Ống thông khí tai giữa kiểu Shepard | Cái | 100 | Ống thông khí tai giữa kiểu Shepard Đường kính khoảng: 1.1(±5%)
13-Khác | 22 | 13.022 | Ống thông khí tai giữa kiểu chữ T (T-tube) | Cái | 30 | Ống thông khí tai giữa kiểu chữ T (T-tube) Chất liệu Silicone
13-Khác | 23 | 13.023 | Trụ thay thế xương bàn đạp | Cái | 20 | Trụ thay thế xương bàn đạp Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium
13-Khác | 24 | 13.024 | Trụ thay thế xương con toàn bộ (TORP) | Cái | 20 | Trụ thay thế xương con toàn bộ (TORP) Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium
13-Khác | 25 | 13.025 | Trụ thay thế xương con bán phần (PORP) thay xương đe | Cái | 20 | Trụ thay thế xương con bán phần (PORP) thay xương đe Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium
13-Khác | 26 | 13.026 | Trụ thay thế xương con bán phần (PORP) chụp lên xương bàn đạp | Cái | 20 | Trụ thay thế xương con bán phần (PORP) chụp lên xương bàn đạp Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium
13-Khác | 27 | 13.027 | Nẹp hàm dưới 4 lỗ | Cái | 40 | Nẹp hàm dưới loại 4 lỗ. Chất liệu Titanium hoặc hợp kim titanium, Độ dày nẹp: ≤ 1.5mm Tương thích với vít hàm dưới Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
13-Khác | 28 | 13.028 | Nẹp hàm trên 16 lỗ | Cái | 70 | Chất liệu titan hoặc hợp kim titan, 16 lỗ Độ dày ≤ 1.1mm Tương thích với vít hàm trên Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
13-Khác | 29 | 13.029 | Nẹp hàm trên 6 lỗ | Cái | 30 | Chất liệu titan hoặc hợp kim titan, 6 lỗ Độ dày ≤ 1.1mm Tương thích với vít hàm trên Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
13-Khác | 30 | 13.030 | Vít hàm dưới | Cái | 230 | Chất liệu Titanium hoặc hợp kim titanium, Tự taro Đường kính: 2.3mm Có nhiều chiều dài các cỡ trong đó: Chiều dài bé nhất ≤5mm; chiều dài lớn nhất ≥ 15mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
13-Khác | 31 | 13.031 | Vít hàm trên | Cái | 590 | Chất liệu Titanium hoặc hợp kim titanium, Tự taro Đường kính: 2.0mm Có nhiều chiều dài các cỡ trong đó: Chiều dài bé nhất ≤5mm; chiều dài lớn nhất ≥ 17mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
13-Khác | 32 | 13.032 | Phim X quang chụp cận chóp | Cái | 20 | Phim X quang chụp cận chóp
13-Khác | 33 | 13.033 | Ống hút nhựa | Cái | 19000 | Ống hút nhựa dùng hút dịch trong miệng bệnh nhân
13-Khác | 34 | 13.034 | Kim tiêm nha khoa 2 đầu | Cái | 10000 | Kim tiêm nha khoa 2 đầu
13-Khác | 35 | 13.035 | Đầu kim máy phi kim, 12 đầu kim | Cái | 200 | Có 12 đầu kim Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
13-Khác | 36 | 13.036 | Đầu kim máy phi kim, 36 đầu kim | Cái | 500 | Có 36 đầu kim Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
13-Khác | 37 | 13.037 | Đầu kim máy phi kim, lăn kim Circle nano | Cái | 300 | Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
13-Khác | 38 | 13.038 | Kim tiêm 34G | Cái | 1000 | Kích cỡ kim 34G Chiều dài kim khoảng: 4mm(± 5%)
13-Khác | 39 | 13.039 | Kim cannula 23G | Cái | 50 | Kim cannula đầu tù dùng để tiêm Filler Cỡ kim 23G Chiều dài kim nằm trong khoảng: 35-50cm Đã tiệt trùng
13-Khác | 40 | 13.040 | Kim cannula 25G | Cái | 100 | Kim cannula đầu tù dùng để tiêm Filler Cỡ kim 25G Chiều dài kim nằm trong khoảng: 35-50cm Đã tiệt trùng
13-Khác | 41 | 13.041 | Kim cannula 27G | Cái | 100 | Kim cannula đầu tù dùng để tiêm Filler Cỡ kim 27G Chiều dài kim nằm trong khoảng: 35-50cm Đã tiệt trùng
13-Khác | 42 | 13.042 | Que nặn mụn trứng cá | Cái | 500 | Que nặn mụn trứng cá Dài khoảng: 8-15cm Đã tiệt trùng
13-Khác | 43 | 13.043 | Băng đo huyết áp tương thích máy theo dõi Nihon Kohden | Cái | 10 | Băng đo huyết áp cho máy theo dõi tương thích máy theo dõi có tại bệnh viện
13-Khác | 44 | 13.044 | Băng đo huyết áp tương thích máy theo dõi NONIN 2120 | Cái | 4 | Băng đo huyết áp cho máy theo dõi tương thích với máy có tại bệnh viện
13-Khác | 45 | 13.045 | Đầu đo SpO2 dùng tương thích máy theo dõi NONIN 2120 | Cái | 6 | Đầu đo SpO2 dùng cho máy theo dõi tương thích với máy có tại bệnh viện
13-Khác | 46 | 13.046 | Bóng bóp dùng nhiều lần có van Pip | Cái | 6 | Bóng bóp dùng nhiều lần có van Pip
13-Khác | 47 | 13.047 | Van Pip bóp bóng | Cái | 6 | Van Pip bóp bóng
13-Khác | 48 | 13.048 | Đầu đo SpO2 tương thích máy đo SpO2 cầm tay Masimo dùng nhiều lần | Cái | 4 | Đầu đo SpO2 tương thích máy đo SpO2 cầm tay
13-Khác | 49 | 13.049 | Đầu đo SPO2 sử dụng tương thích máy theo dõi bệnh nhân (sử dụng cho máy Nihon Kohden) | Cái | 10 | Đầu đo SPO2 sử dụng cho máy theo dõi bệnh nhân
13-Khác | 50 | 13.050 | Kim điện cơ đồng tâm | Cái | 1800 | Kim điện cơ đồng tâm
13-Khác | 51 | 13.051 | Điện cực dán đo dẫn truyền | Cái | 100 | Điện cực dán đo dẫn truyền
13-Khác | 52 | 13.052 | Điện cực đất loại dán | Cái | 150 | Điện cực đất loại dán
13-Khác | 53 | 13.053 | Chất làm đặc | Hộp | 15 | Chất làm đặc
13-Khác | 54 | 13.054 | Băng bột các loại | Cuộn | 1000 | Băng bột các loại
13-Khác | 55 | 13.055 | Dầu Paraphin | Kg | 10 | Dầu Paraphin
13-Khác | 56 | 13.056 | Dây bàn kéo | Chiếc | 5 | Dây bàn kéo
13-Khác | 57 | 13.057 | Dây cáp dùng cho điện cực kim | Bộ | 5 | Dây cáp dùng cho điện cực kim
13-Khác | 58 | 13.058 | Dây dẫn bản cực từ tính (Máy ĐX, ĐP, GT) | Bộ | 30 | Dây dẫn bản cực từ tính( Máy ĐX, ĐP, GT)
13-Khác | 59 | 13.059 | Điện cực dán (To) | Cái | 500 | Điện cực dán (To)
13-Khác | 60 | 13.060 | Điện cực dán đo ALBQ+ Niệu ( nhỏ) | Bộ | 500 | Điện cực dán đo ALBQ+ Niệu ( nhỏ)
13-Khác | 61 | 13.061 | Điện cực đất Ag/Agcl | Hộp | 20 | Điện cực đất Ag/Agcl
13-Khác | 62 | 13.062 | Điện cực đo dẫn truyền | Hộp | 30 | Điện cực đo dẫn truyền
13-Khác | 63 | 13.063 | Điện cực feedback (AĐ) | Chiếc | 10 | Điện cực feedback (AĐ)
13-Khác | 64 | 13.064 | Điện cực feedback(HM) | Chiếc | 10 | Điện cực feedback(HM)
13-Khác | 65 | 13.065 | Điện cực dán bề mặt | Chiếc | 800 | Điện cực dán bề mặt
13-Khác | 66 | 13.066 | Dụng cụ phụ trợ | Cái | 100 | Dụng cụ phụ trợ
13-Khác | 67 | 13.067 | Mỡ Narolin | kg | 10 | Mỡ Narolin
13-Khác | 68 | 13.068 | Nhựa tấm cácloai | Tấm | 100 | Nhựa tấm cácloai
13-Khác | 69 | 13.069 | Paraphin | Kg | 300 | Paraphin
13-Khác | 70 | 13.070 | Sonde đo ALBQ | Chiếc | 100 | Sonde đo ALBQ
13-Khác | 71 | 13.071 | Tăm bông chuyên dụng | Chiếc | 5000 | Tăm bông chuyên dụng
13-Khác | 72 | 13.072 | Tấm lót điện cực | Miếng | 10000 | Tấm lót điện cực
13-Khác | 73 | 13.073 | Thạch cao | kg | 500 | Thạch cao
13-Khác | 74 | 13.074 | Kit tách huyết tương giàu tiểu cầu cỡ lớn | Bộ | 80 | Có 3 khoang khép kín: 01 khoang chứa PRP, 01 khoang chứa Plasma, 01 khoang chứa RBC Có ≥ 02 khóa chốt: 01 chốt khóa PRP, 01 chốt khóa RBC Có ≥ 02 nắp khoang: 01 nắp khoang chứa PRP, 01 nắp khoang chứa RBC Có điểm bơm máu và thông khí riêng biệt Có điều chỉnh được mật độ PRP từ ≤ 1cc đến ≥ 4cc Dung tích khoang chứa máu ≥ 30 ml.
13-Khác | 75 | 13.075 | Kit tách huyết tương giàu tiểu cầu cỡ nhỏ | Bộ | 80 | Có 3 khoang khép kín: 01 khoang chứa PRP, 01 khoang chứa Plasma, 01 khoang chứa RBC Có ≥ 02 khóa chốt: 01 chốt khóa PRP, 01 chốt khóa RBC Có ≥ 02 nắp khoang: 01 nắp khoang chứa PRP, 01 nắp khoang chứa RBC Có điểm bơm máu và thông khí riêng biệt Có điều chỉnh được mật độ PRP từ ≤ 1cc đến ≥ 4cc Dung tích khoang chứa máu trong khoảng: 10-15ml
13-Khác | 76 | 13.076 | Bộ tách huyết tương giàu tiểu cầu cỡ lớn | Bộ | 80 | Bộ tách huyết tương giàu tiểu cầu gồm 1 ống nghiệm chứa Gel và chất chống đông - Ống áp lực âm. - Gel có tác dụng phân tách hồng cầu và bạch cầu hạ Dung tích: ≥ 20ml Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
13-Khác | 77 | 13.077 | Bộ tách huyết tương giàu tiểu cầu cỡ nhỏ | Bộ | 80 | Bộ tách huyết tương giàu tiểu cầu gồm 1 ống nghiệm chứa Gel và chất chống đông - Ống áp lực âm. - Gel có tác dụng phân tách hồng cầu và bạch cầu hạ Dung tích: ≥ 10ml Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
13-Khác | 78 | 13.078 | Dây máy bơm rửa khớp Wolf loại dùng nhiều lần | Cái | 10 | Dây máy bơm rửa khớp Có thể sử dụng ≥ 20 lần Tương thích với máy trong bệnh viện
13-Khác | 79 | 13.079 | Dây máy bơm rửa khớp Wolf loại dùng 1 lần | Cái | 50 | Dây máy bơm rửa khớp dùng 1 lần Tương thích với máy trong bệnh viện
13-Khác | 80 | 13.080 | Kim điện cơ | Cái | 500 | Kim điện cơ
13-Khác | 81 | 13.081 | Điện cực dán đo dẫn truyền cơ | Cái | 230 | Điện cực dán đo dẫn truyền cơ
13-Khác | 82 | 13.082 | Bóng nong phế quản | Cái | 20 | Chiều dài catheter 110cm Chiều dài bóng: 3-5cm Đường kính bóng: 12-18mm Áp lực bóng chịu được tối đa: 9atm Có guidewỉre trong bóng
13-Khác | 83 | 13.083 | Filter lọc khuẩn máy FeNO | Cái | 5000 | Bề mặt trao đổi màng: >34,00 cm2 Hiệu suất lọc vi khuẩn: > 99,999% Hiệu quả lọc virus: > 99,99%
13-Khác | 84 | 13.084 | Mặt nạ thanh quản 1 nòng cơ chế bơm hơi | Cái | 10 | Có tối thiểu cỡ 4mm và 5mm Chất liệu silicon
13-Khác | 85 | 13.085 | Mặt nạ thanh quản 1 nòng silicon | Cái | 10 | Có tối thiểu cỡ số 4 và số 5 Chất liệu silicon Đường kính trong lòng > 1cm, thẳng, không chia nhánh
13-Khác | 86 | 13.086 | Phin lọc khuẩn dùng cho máy đo CNHH KoKo | Cái | 75000 | Tương thích với máy đo chức năng hô hấp KoKo. Hiệu suất lọc ≥ 99%. Đường kính trong: khoảng 45 mm (±5%). Đường kính ngoài: Khoảng 48mm (±5%) Đạt tối thiểu chứng nhận CE hoặc FDA
13-Khác | 87 | 13.087 | Stent khí phế quản loại thẳng | Cái | 65 | Chất liệu bằng Silicon Có nhiều cỡ khác nhau: Đường kính ngoài nằm trong khoảng: từ 9-20mm Chiều dài nằm trong khoảng: 20-110mm Độ dày thành stent nằm trong khoảng: 1-2mm Có gai ngăn sự di chuyển của stent, có đường kẻ màu Bề mặt nhẵn Đã tiệt trùng
13-Khác | 88 | 13.088 | Stent khí phế quản loại chữ Y | Cái | 10 | Chất liệu bằng Silicon Có nhiều cỡ: Đường kính trục chính nằm trong khoảng: 14- 18mm Chiều dài trục chính nằm trong khoảng: 40-110mm Đương kính nhánh nằm trong khoảng: 10-14mm Chiều dài nhánh nằm trong khoảng: 30-50mm Đã tiệt trùng Có hệ thống gai chống dịch chuyển Bề mặt nhẵn
13-Khác | 89 | 13.089 | Stent Y dynamic các cỡ | Cái | 5 | Chất liệu bằng Silicon Cấu tạo dạng chữ y Trục chính có khung đỡ bằng kim loại
13-Khác | 90 | 13.090 | Stent khí phế quản dạng đồng hồ cát | cái | 20 | Stent khí phế quản hình đồng hồ cát: Có tối thiểu các cỡ: 12, 14, 15, 16, 18 + Đường kính: 12mm - 10mm -12mm + Đường kính: 14mm - 12mm -14mm + Đường kính: 15mm - 13mm -15mm + Đường kính: 16mm - 14mm -16mm + Đường kính: 14mm - 12mm -14mm + Đường kính: 16mm - 14mm -16mm + Đường kính: 18mm - 16mm -18mm Độ dày thành stent khoảng: 1,5mm (±5%) Có gai chống dịch chuyển: ngăn chặn sự di chuyển của stent. Các gai có chứa vàng và bari sulfat để theo dõi tốt dưới nội soi Đường kính của đầu xa và đầu gần tương ứng với kích thước của khí quản bình thường, phần trung tâm hẹp hơn Stent chắn bức xạ tốt Được đóng gói túi tiệt khuẩn
13-Khác | 91 | 13.091 | Trocar màng phổi các cỡ | Cái | 550 | Chất liệu PVC trong suốt Nòng trong bằng Aluminum, có đường cản quang dọc thân ống, có vạch đánh dấu. Có lỗ phần đầu ống dẫn lưu Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
13-Khác | 92 | 13.092 | Giấy điện tim dùng cho máy điện tim Welch Allyn CP 150 | Tập | 100 | Giấy điện tiêm dùng cho máy điện tiêm đang có tại bệnh viện
13-Khác | 93 | 13.093 | Buồng đệm dùng cho test giãn phế quản | Cái | 200 | Buồng đệm dùng cho test giãn phế quản Dung tích nằm trong khoảng: 140-250ml Làm bằng chất liệu chống tĩnh điện
13-Khác | 94 | 13.094 | Kìm sinh thiết (cho ống nội soi phế quản cứng ) | Cái | 2 | Kìm sinh thiết ống cứng Chiều dài nằm trong khoảng: 50-80cm
13-Khác | 95 | 13.095 | Kìm sinh thiết nóng - phế quản | Cái | 10 | Kìm sinh thiết nóng - phế quản Có chức năng đốt điện Chiều dài làm việc: 100-130cm Phù hợp với kênh làm việc: 2,0mm
13-Khác | 96 | 13.096 | Snare điện (cắt u) - khí quản | Cái | 10 | Snare điện (cắt u) - khí quản Chiều dài làm việc: ≥ 150cm Phừ hợp với kênh làm việc: 2,0mm
13-Khác | 97 | 13.097 | Sonde đốt điện mềm - khí quản | Cái | 5 | Chiều dài 105cm Phù hợp với kênh làm việc: 2,0mm Có thể kết nối với nguồn điện đông cao tần Olympus
13-Khác | 98 | 13.098 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm cá sấu, có kim cố định (dùng nhiều lần) | Cái | 5 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm cá sấu, có kim cố định (dùng nhiều lần) Chiều dài làm việc: 100-130cm Phù hợp với kênh làm việc: 2,0mm
13-Khác | 99 | 13.099 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm hình oval, có kim cố định (dùng nhiều lần) | Cái | 10 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm hình oval, có kim cố định (dùng nhiều lần) Chiều dài làm việc: 100-130cm Phù hợp với kênh làm việc: 2,0mm
13-Khác | 100 | 13.100 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm cá sấu (dùng nhiều lần) | Cái | 5 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm cá sấu (dùng nhiều lần) Chiều dài làm việc: 100-130cm Phù hợp với kênh làm việc: 2,0mm
13-Khác | 101 | 13.101 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm hình oval (dùng nhiều lần) | Cái | 10 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm hình oval (dùng nhiều lần) Chiều dài làm việc: 100-130cm Phù hợp với kênh làm việc: 2,0mm
13-Khác | 102 | 13.102 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm cá sấu, có kim cố định (dùng 1 lần) | Cái | 40 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm cá sấu, có kim cố định (dùng 1 lần) Chiều dài làm việc: 100-130cm Phù hợp với kênh làm việc: 2,0mm
13-Khác | 103 | 13.103 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm hình oval, có kim cố định (dùng 1 lần) | Cái | 40 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm hình oval, có kim cố định (dùng 1 lần) Chiều dài làm việc: 100-130cm Phù hợp với kênh làm việc: 2,0mm
13-Khác | 104 | 13.104 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm cá sấu (dùng 1 lần) | Cái | 500 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm cá sấu (dùng 1 lần) Chiều dài làm việc: 100-130cm Phù hợp với kênh làm việc: 2,0mm
13-Khác | 105 | 13.105 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm hình oval (dùng 1 lần) | Cái | 500 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm hình oval (dùng 1 lần) Chiều dài làm việc: 100-130cm Phù hợp với kênh làm việc: 2,0mm
13-Khác | 106 | 13.106 | Kìm gắp dị vật phế quản | Cái | 50 | Kìm gắp dị vật phế quản Chiều dài làm việc: 150-200cm Phù hợp với kênh làm việc: ≥2,0mm
13-Khác | 107 | 13.107 | Rọ gắp dị vật phế quản | Cái | 20 | Rọ gắp dị vật phế quản Chiều dài làm việc: 100-130cm Phù hợp với kênh làm việc: 2mm
13-Khác | 108 | 13.108 | Van hút cho ống nội soi khí phế quản Olympus | Cái | 8000 | Van hút cho ống nội soi khí phế quản Tương thích với máy tại bệnh viện
13-Khác | 109 | 13.109 | Van sinh thiết cho ống nội soi khí phế quản Olympus | Cái | 8000 | Van sinh thiết cho ống nội soi khí phế quản Tương thích với máy tại bệnh viện
13-Khác | 110 | 13.110 | Bộ lấy đờm phế quản | Bộ | 8000 | Bộ lấy đờm, kèm catheter chất liệu bằng silicon Thể tích lọ: ≥ 40 ml. Nắp mã hóa màu nhận biết kích thước catheter. Có đầu nối để gắn vào nguồn hút. Có nắp dự phòng. Đã tiệt trùng
13-Khác | 111 | 13.111 | Trocar nội soi (nhựa) dùng để dẫn đường cho optic, ống soi | Cái | 20 | Bằng nhựa có nòng sắt bên trong và có nút cao su
13-Khác | 112 | 13.112 | Dây nối Sonde đốt điện mềm với dao điện Olympus | Cái | 2 | Dây có đầu nối phù hợp với nguồn đốt điện hệ thống nội soi.
13-Khác | 113 | 13.113 | Catheter phun bột tal qua ống nội soi bán cứng | Cái | 10 | Chất liệu: silicon, lòng rỗng Chiều dài: 2400mm Phù hợp với kênh làm việc > 2mm
13-Khác | 114 | 13.114 | Sonde đốt điện cứng (nội soi ống cứng) | Cái | 2 | Chiều dài >40cm Đầu tù hoặc đầu hình chữ L Đường kính thân <5mm Có vỏ bọc ngoài cách điện
13-Khác | 115 | 13.115 | Optic dẫn sáng thẳng cho nội soi phế quản ống cứng | Cái | 2 | Optic cứng Góc nhìn thẳng (0 độ) Đường kính ống: 4,5mm Chiều dài làm việc; 50cm Có thể hấp tiệt trùng được
13-Khác | 116 | 13.116 | Kim sinh thiết cho nội soi siêu âm | Cái | 120 | Kim sinh thiết cho nội soi siêu âm Chiều dài làm việc nằm trong khoảng: 70-90cm Cỡ kim 21G Đã tiệt trùng
13-Khác | 117 | 13.117 | Kìm chỉnh stent | Cái | 2 | Chiều dài > 50cm Đường kính thân < 5mm Có thể tách rời các bộ phận Phần đầu kim: dạng hàm cá sấu, chiều dài 1,5-2cm.
13-Khác | 118 | 13.118 | Phin lọc khuẩn dùng cho máy đo chứng năng hô hấp Chest H-801 | Cái | 2000 | Phin lọc khuẩn tương tích với máy đo chức năng hô hấp đang có tại bệnh viện
13-Khác | 119 | 13.119 | Gel dán điện cực điện não | Lọ | 104 | Gel dán điện cực điện não Trọng lượng: ≥ 220g Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
13-Khác | 120 | 13.120 | Gel tẩy da chết | Tuýp | 208 | Gel tẩy da chết Trọng lượng: ≥ 110g Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA