## List.EN
Unit: STROKE CENTER
ANNEX 3: LIST OF ITEMS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS OF EQUIPMENT
TT | Name of equiment (in English) | Technical specifications | Quanity | Quantity
1 | Operating Table | I. General requirements - 100% new equipment, manufactured from 2023 onwards. - Manufacturer meets ISO 13485 quality management standards - Power supply: 100-240V, 50/60Hz - Operating environment: + Maximum temperature: 35°C; + Maximum humidity: 70% II. Configuration requirements - Electro-hydraulic multi-function operating table and accessories: 01 set Which includes: + Body support set with cushion: 01 set; + Handheld control panel: 01 set; + Mattress: 01 set; + Anesthesia screen frame: 01 piece; + Arm board: 02 pieces; + Body fixation belt: 01 pc III. Technical Specifications - Electro-hydraulic multi-function operating table includes the following parts: head section, back section, pelvic section and leg section, leg section can be split Hand switch controller with functions + Electro-hydraulic control with control keys different positions + Reverse trendenburg / trendenburg + Table height up/down + Lateral tile left / right + Back section up/down. + On/Off (on the operating table leg) + Base cover, columns cover and 2 side rails are made of stainless steel, easy to clean and sterilize. + The mattress is thickness 5 cm and is made of waterproof material. + Caster: 4 casters (2 swivel caster, 2 fixed caster) + Mechanism locking function controlled by electro-hydraulic system + There is an emergency stop switch + Automatic return to level mechanism function + Table top size: 2063 x 500 mm + Adjustable height: 700 mm to 1000 mm + Trendelenburg/reverse trendenburg: 30 degrees + Lateral tilt (left / right): 20 degrees + Head section: Up 30 degrees, down 90 degrees, + Back section: Up 60º / Down 40º + Leg section bending: Up 0º, Down 90º, head and leg section can be swapped positions | Set | 1
2 | Operation Light (Ceiling type) | I. General requirements - 100% new equipment, manufactured from 2023 onwards. - Manufacturer meets ISO 13485 quality management standards - Power supply: 100-240V, 50/60Hz - Operating environment: + Maximum temperature: 35°C + Maximum humidity: 70% II. Configuration requirements - Operating lamp with 2 reflectors: 01 set III. Technical Specifications - Small, compact lamp head and the lamp arm operates smoothly and gently - Using LED lights with high color rendering technology - Flexible control of light field - Uniform illumination at any position - Lighting by reflection method - Adjustment range light intensity 8 levels and control light field - Lamp structure: include 2 reflectors, with each reflector having: + Number of Led units: 4 + Number of Led devices: 72 + Lamp head diameter: 580mm + Maximum luminance: 140.000 lux + Irradiance (at 1m): 470W/m2 - Led service life: 40.000 hrs - Color temperature: 4100°K ± 150°K - Colore rendering index: Ra 94 - Intensity control: 8 steps ( 30 to 100%) on the wall panel or side panel - Light field and illuminance adjustment: center handle, side panel of lamp head and Operation wall panel | Set | 1
3 | NeuroSmart high speed motor system for crainial surgery | I. General requirements: - 100% new equipment, manufactured from 2023 onwards. - Manufacturer meets ISO 13485 quality management standards - Power supply: 110-240VAC; 50-60Hz - Operation conditions: + Temperature ≥ 27o C + Relative humidity ≥ 80% II. Configuration & technique requirements: - Control unit: 01 ea - Footswitch: 01 ea - High-speed motor: 01 ea - Perforator: 01 ea - Cranial perforator: 10 ea - Wash-rinse adapter: 01 ea - Instrument tray: 01 ea III. Technique requirements: 1. Central control machine body: - Power consumption ≥ 300 VA - Voltage: 100V- 240V; Frequency 50- 60 Hz - Integrated irrigation pump: 0- 100 ml/min - Weight ≤ 6kg - Maximum speed ≥ 75.000 rpm 2. Footswitch: - Waterproof standard: IPX8 - Length of cable ≥ 4m - Handle 3. High-speed motor: - High-speed motor with integrated cable ≥ 3m length, autoclavable, speed from 10.000-80.000 rpm, power supply ≥110 W 4. Perforator handpiece: - Speed about 1.000 rpm - Hudson chuck 5. Single-use cranial perforator: - Inner/outer diameter 11/14mm, for bone skull min 3mm thick 6. Wash-rinse adaptor: - 4 connection positon to wash 4 handpieces silmutaleously 7. Instrument tray: Instrument tray with lid and silicon holders, autoclavable, dimensions 482 x 246 x73 mm | System/set | 1
4 | High frequency electrosurgical scalpel | I. General requirements ˗ Production year 2023 onwards. ˗ Voltage used: 220V/50 Hz ˗ Operating ambient temperature ranges from 10°C to 40°C ˗ Operating ambient humidity up to 80% II. Technical configuration ˗ Main machine: 01 machine ˗ Electrosurgical pencil: 01 Pcs ˗ Bipolar forceps Classic, straight: 01 Pcs ˗ Bipolar connecting cable: 01 Pcs ˗ Return electrode cable: 01 Pcs ˗ Neutral electrode glued: 50 Pcs ˗ One-pedal foot switch f: 01 Pcs ˗ Two-pedal foot switch f: 01 Pcs - Electric scalpel cart (bought in Vietnam): 01 Pcs ˗ User manual: 01 set III. Specifications: ˗ The machine is equipped with an automatic output power adjustment feature, providing enough voltage necessary for the selected cutting mode or controlling the electric arc current intensity, helping to protect tissue from unwanted heat damage. intentional ˗ Can be used in open surgery, endoscopy, lung surgery, dermatology,... ˗ There is a neutral socket that can be mounted to standard round and 2-pin standards ˗ Cutting power 200 Watt ˗ Coag power 120 Watt ˗ Power adjustment thanks to voltage regulation technology, for highly regenerative cuts ˗ The program sets up 9 user programs ˗ The machine is equipped with a Nessy safety system that monitors neutral electrode impedance ˗ There is an automatic mode to monitor the entire system when operating, displaying names and error codes on the screen and giving audible warnings. ˗ Cutting and hemostatic modes operate at current frequency: 350 kHz • The following cutting modes are available: ˗ AUTO CUT mode ˗ Maximum high-frequency voltage: from 740 Vp ˗ Maximum output power at rated impedance: 200W • The following Coag modes: ˗ Forced Coag + Maximum high-frequency voltage: 2000 Vp + Maximum output power at rated impedance: 120W ˗ Bipolar Coag: With 8 effects + Maximum high-frequency voltage: 200Vp + Maximum output power at rated impedance: 120W ˗ Soft Coag + Maximum high frequency voltage: 190Vp + Maximum output power at rated impedance: 120W | ea | 1
5 | Patient Transport Stretcher 3 cranks | I. General requirements - 100% brand new, manufactured from 2023 onwards. - Manufacturer meets ISO 13485 quality management standards - Operating environment: + Maximum temperature: up to 40°C + Maximum humidity: up to 75% II. Configuration requirements - Frame with 04 locking casters: 01 set - Side rails on both sides: 01 set - Hand crank: 03 pcs - Mattress: 01 set - Infusion poles: 02 pcs - Oxygen tank holder: 01 pc III. Technical data - Multi-function patient stretcher trolley controlled by 3 cranks. - Allows control of the backest, knee, raising/lowering the stretcher height. - Material: stretcher is made of stainless steel 304 - The mattress base is made of stainless steel, divided into 4 parts: a head rest, a hip section, a knee section and a lower leg rest - There are side rails on both sides, able to be folded down when needed and have lock switch. - Equipped with storage tray placed below the stretcher - Equipped with an oxygen tank holder - Surround with the rubber bumper to help prevent impact during movement. - Mattress is made of PU foam material, mattress cover is artificial leather, 50 mm thickness - Overall length: 1900 mm - Overall width: 750mm - Backrest adjustment: 0 – 80° - Knee rest adjustment: 0 – 40° - Height adjustment: 520 - 750 mm - The lower leg rest can be raised and lowered by hand - The bed is equipped with 3 lockable casters and 1 steeing lock caster - Casters diameter: 150mm - Maximum loading capacity: 200 kg | Set | 2

## List.VN
Tên đơn vị sử dụng: TRUNG TÂM ĐỘT QUỴ
PHỤ LỤC CHI TIẾT MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ
TT | Tên thiết bị cần mua | Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật của thiết bị cần mua | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Bàn mổ đa năng | I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 - Nguồn điện sử dụng: 100-220V, 50/60Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa đến: 30°C + Độ ẩm tối đa đến: 75% II. Yêu cầu về cấu hình - Bàn mổ đa năng điện thủy lực và phụ kiện kèm theo: 01 bộ Trong đó đã bao gồm: + Bộ đỡ thân kèm đệm: 01 bộ + Bảng điều khiển cầm tay: 01 bộ + Đệm bàn: 01 bộ + Khung chắn gây mê: 01 chiếc + Đỡ tay có đệm: 02 cái + Đỡ chân có đệm: 02 cái + Đai cố định thân: 01 chiếc III. Chỉ tiêu kỹ thuật - Bàn mổ đa năng điện thủy lực gồm các bộ phận: Đỡ đầu, lưng, hông và chân 2 tấm tách rời nhau được Có bộ điều khiển cầm tay kéo dài với các chức năng: + Điều chỉnh điện thủy lực bàn bằng phím điều khiển cho các tư thế: + Điều khiển dốc bàn ngược / xuôi + Điều khiển nâng / hạ mặt bàn + Nghiêng bàn hai bên trái / phải + Nâng / hạ phần lưng. + Bật / Tắt (trên chân bàn mổ) + Chân, đế, cột và 2 thanh ray bên cạnh mép bàn được làm bằng thép không gỉ, dễ vệ sinh và tiệt trùng. + Đệm của bàn dày 5 cm được làm bằng vật liệu không thấm nước. + Bánh xe: 4 bánh xe (trong đó 2 bánh xoay, 2 bánh cố định) + Chức năng khóa cơ học bàn mổ + Có nút dừng khẩn cấp + Có chức năng tự động điều chỉnh về vị trí nằm ngang + Kích thước mặt bàn: 2063 x 500 mm + Độ cao điều chỉnh được: 700 mm đến 1000 mm + Trendelenburg (lên / xuống): 30 độ (Góc nghiêng theo phương dọc bàn mổ) + Độ nghiêng 2 bên bàn mổ (trái / phải): 20 độ + Góc nâng của tấm đầu: Lên 30 độ, xuống 90 độ, + Góc nâng/ hạ của tấm lưng: Lên 60º / Xuống 40º + Góc nâng của tấm chân: Lên 0º, Xuống 90º, tấm đỡ đầu và đỡ chân có thể tráo đổi vị trí cho nhau | Chiếc | 1
2 | Đèn mổ treo trần (2 chóa) | I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 - Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50/60Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa đến: 35°C + Độ ẩm tối đa đến: 70% II. Cấu hình kỹ thuật: - Đèn mổ 2 chóa: 01 bộ III. Chỉ tiêu kỹ thuật - Đầu đèn nhỏ, gọn và cánh tay đèn hoạt động trơn tru, nhẹ nhàng - Sử dụng đèn LED công nghệ hoàn màu siêu cao - Kiểm soát trường sáng linh hoạt - Chiếu sáng đồng nhất ở mọi vị trí - Chiếu sáng bằng phương pháp phản chiếu - Có thể điều chỉnh 8 mức chiếu sáng và kiểm soát trường sáng - Cấu trúc đèn: gồm 2 chóa, với mỗi chóa có: + Số khối LED: 4 + Số lượng đèn LED: 72 + Đường kính đầu đèn: 580mm + Cường độ sáng tối đa: 140.000lux + Năng lượng chiếu sáng (tại vị trí 1m): 470W/m2. - Tuổi thọ đèn Led: 40.000h - Nhiệt độ màu: 4,100K ± 150K - Chỉ số màu tạo ra: Ra 94 - Điều chỉnh cường độ sáng: 8 bước ( 30-100%) trên bảng điều khiển vách tường, và bên cạnh đầu đèn - Điều chỉnh trường sáng và cường độ sáng: tay cầm trung tâm, bảng điều khiển trên đầu đèn và bảng điều khiển gắn tường | Bộ | 1
3 | Hệ thống máy khoan tốc độ cao dùng trong phẫu thuật sọ não | I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485. - Nguồn điện sử dụng: 100-240VAC, 50/60Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 27o C + Độ ẩm tối đa đến: ≥ 80% II. Yêu cầu cấu hình và kỹ thuật: - Thân máy điều khiển trung tâm: 01 cái - Bàn đạp điều khiển tốc độ: 01 cái - Mô tơ tốc độ cao: 01 cái - Tay khoan sọ não: 01 cái - Mũi khoan sọ não tự dừng: 10 cái - Dụng cụ làm sạch: 01 cái - Khay đựng và bảo quản: 01 cái III. Yêu cầu kỹ thuật: 1. Thân máy điều khiển trung tâm: - Công suất: ≥ 300 VA - Điện nguồn: 100V đến 240V; tần số từ 50 đến 60 Hz - Tích hợp bơm tưới rửa từ 0 đến 100 ml/ phút - Khối lượng: ≤ 6kg - Tốc độ tối đa ≥ 75.000 vòng/phút 2. Bàn đạp điều khiển tốc độ: - Chống thấm IPX8 - Dây cáp dài ≥ 4m - Có tay cầm 3. Mô tơ tốc độ cao: - Mô tơ tốc độ cao kèm dây cáp dài ≥ 3m, có thể hấp tiệt khuẩn, tốc độ từ 10.000-80.000 vòng/ phút, công suất ≥110 W 4. Tay khoan sọ não tự dừng: -Tốc độ khoan đạt đến 1.000 vòng/phút. - Chuôi lắp mũi khoan kiểu Hudson. 5. Mũi khoan sọ não tự dừng, dùng một lần: - Đường kính trong/ngoài: 11/14mm, dùng cho xương sọ độ dày 3mm 6. Dụng cụ làm sạch: - Có 4 cổng để có thể rửa đồng thời 4 tay/đầu chụp một lúc 7. Khay đựng vào bảo quản máy khoan: - Khay đựng và bảo quản máy khoan với nắp và các gá silicon, có thể hấp ẩm được, kích thước khoảng 482 x 246 x73 mm | Hệ thống/chiếc | 1
4 | Dao mổ điện cao tần | I. Yêu cầu chung ˗ Năm sản xuất 2023 trở về sau ˗ Điện áp sử dụng: 220V/50 Hz ˗ Nhiệt độ môi trường hoạt động: từ 10°C đến 40°C ˗ Độ ẩm môi trường hoạt động đến 80% II. Cấu hình kỹ thuật ˗ Máy chính: 01 máy ˗ Tay dao cắt đốt, sử dụng nhiều lần: 01 cái ˗ Kẹp lưỡng cực: 01 cái ˗ Dây nối lưỡng cực: 01 cái ˗ Dây nối trung tính: 01 cái ˗ Điện cực trung tính dán: 50 cái ˗ Bàn đạp điều khiển 1 nút bấm: 01 cái ˗ Bàn đạp điều khiển 2 nút bấm: 01 cái ˗ Xe đặt dao mổ điện (mua tại Việt Nam): 01 cái ˗ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ III. Thông số kỹ thuật: ˗ Máy được trang bị tính năng tự động điều chỉnh công suất đầu ra, cung cấp đủ điện áp cần thiết cho chế độ cắt đã lựa chọn hoặc kiểm soát cường độ dòng hồ quang điện, giúp bảo vệ mô tránh các tổn thương nhiệt không chủ định ˗ Có khả năng dùng trong các phẫu thuật mổ mở, nội soi, phổi, da liễu,... ˗ Có ổ cắm trung tính gắn được chuẩn tròn và chuẩn 2-pin ˗ Công suất cắt 200 Watt ˗ Công suất cầm máu 120 Watt ˗ Điều chỉnh công suất nhờ vào công nghệ điều chỉnh điện áp, cho vết cắt có khả năng tái sinh cao ˗ Chương trình lập cho người sử dụng 9 chương trình ˗ Máy được trang bị hệ thống an toàn theo dõi trở kháng điện cực trung tính ˗ Có chế độ tự động giám sát toàn bộ hệ thống khi hoạt động, hiển thị tên, mã lỗi trên màn hình đồng thời cảnh báo bằng âm thanh ˗ Các chế độ cắt và cầm máu hoạt động ở tần số dòng điện: 350 kHz • Có các chế độ cắt sau: ˗ Chế độ AUTO CUT ˗ Hiệu điện thế cao tần lớn nhất: từ 740 Vp ˗ Công suất đầu ra cực đại ở trở kháng định mức: 200W • Các chế độ cầm máu sau: ˗ Chế độ cầm máu cưỡng bức + Hiệu điện thế cao tần lớn nhất: 2000 Vp + Công suất đầu ra cực đại ở trở kháng định mức: 120W ˗ Chế độ cầm máu công suất thấp lưỡng cực: Với 8 hiệu ứng + Hiệu điện thế cao tần lớn nhất: 200Vp + Công suất đầu ra cực đại ở trở kháng định mức: 120W ˗ Chế độ cầm máu mềm + Hiệu điện thế cao tần lớn nhất: 190Vp + Công suất đầu ra cực đại ở trở kháng định mức: 120W | chiếc | 1
5 | Cáng vận chuyển bệnh nhân 3 tay quay | I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2023 trở về sau. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa đến: 40°C + Độ ẩm tối đa đến: 75% II. Yêu cầu về cấu hình - Khung xe với 04 bánh xe có khóa: 01 bộ - Bộ tay vịn hai bên: 01 bộ - Tay quay: 03 cái - Đệm: 01 bộ - Cọc truyền: 02 cái - Giá đựng bình oxy: 01 chiếc III. Chỉ tiêu kỹ thuật - Xe đẩy cáng bệnh nhân đa năng điều khiển 3 tay quay. - Cho phép điều khiển phần lưng, khớp gối, nâng/ hạ chiều cao cáng. - Vật liệu: cáng được làm bằng vật liệu thép không gỉ 304 - Mặt nằm được làm bằng thép không gỉ, chia làm 4 phần: phần đầu, phần hông, phần gối và phần chân - Có tay vịn hai bên, cho phép gấp gọn xuống khi cần thiết và có khóa chốt - Có khay chứa đồ đặt bên dưới cáng - Có giá đỡ bình oxy - Có đệm bằng cao su phủ quanh cáng giúp chống va đập trong quá trình di chuyển. - Đệm được làm bằng vật liệu PU foam, vỏ đệm được bọc da nhân tạo, độ dày: 50 mm - Chiều dài cáng: 1900 mm - Chiều rộng cáng: 750mm - Góc nâng phần lưng: 0 – 80° - Góc nâng khớp gối: 0 – 40° - Điều chỉnh chiều cao trong khoảng: 520 – 750 mm - Cho phép nâng hạ phần chân dưới bằng tay - Ba bánh xe có khóa hãm, bánh xe còn lại giúp dẫn hướng - Đường kính bánh xe: 150mm - Tải trọng tối đa: 200 kg | bộ | 2
1 USD = 25000
1 USD = 24000