PHỤ LỤC 4: DANH MỤC DỤNG CỤ, THIẾT BỊ Y TẾ

( Kèm theo yêu cầu báo giá số        /BVM-KD ngày 23/08/2023 của Bệnh viện Mắt Quảng Trị)

| STT | Tên hàng hoá | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy siêu âm mắt AB | 1.Yêu cầu chung: - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO123485 hoặc tương đương - Tình trạng hàng hóa: Sản xuất năm 2022 trở về sau và mới 100% 2.Cấu hình: - Máy siêu âm mắt AB kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, trong đó tích hợp các module chức năng: + Siêu âm A kèm cốc đo nhúng. + Siêu âm B. Phụ kiện bao gồm: + Đầu dò A: 01 cái + Đầu dò B: 01 cái + Dây cáp kết nối đầu dò: 01 bộ + Cáp nguồn: 01 cái + Bàn đạp điều khiển: 01 cái + Máy in: 01 cái + Bàn phím: 01 cái và+ Chuột: 01 cái ( không tín xuất xứ hàng hóa) + Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 3.Thông số kỹ thuật 3.1.Chức năng thiết bị Chức năng sử dụng của thiết bị: + Siêu âm đo trục nhãn cầu và các thông số sinh trắc của Mắt (Siêu âm A) + Siêu âm đánh giá khu vực bán phần sau của Mắt (siêu âm B) 3.2. Tính năng kỹ thuật thiết bị - Thiết bị có khả năng phóng to thu nhỏ liên tục, tái tạo hình ảnh dựa trên phóng đại nội suy ở mỗi mức phóng đại để tối ưu chất lượng ảnh. - Thiết bị có thể phóng đại hình ảnh lên tới 4x - Ổ cứng lưu trữ loại SSD - Màn hình chạm độ phân giải cao ≥ 10.0 inches (độ phân giải ≥ 1280x800pixel) 3.3. Thông số chế độ siêu âm A: - Đầu dò hội tụ, loại bọc kín; có đèn định vị màu đỏ bên trong, tần số 10MHz. - Các chế độ đo: + Đo tiếp xúc trực tiếp lên giác mạc hoặc đo nhúng. + Đo bằng tay hoặc đo tự động + Thiết bị có thể thống kê trung bình, tính toán độ lệch tiêu chuẩn cho ≥10 lần đo trên một bệnh nhân + Thiết bị có chức năng nhập vận tốc truyền sóng siêu âm cho các vùng mô khác nhau - Máy có tích hợp cơ sở dữ liệu các lựa chọn thủy tinh thể linh hoạt thay đổi được tùy theo người sử dụng khác nhau. 3.4. Thông số chế độ siêu âm B: - Đầu dò hội tụ loại bọc kín, tần số 12MHz -Mẫu quét hình ảnh siêu âm ≥ 256 tia quét với ≥ 2048 điểm mẫu cho mỗi tia. - Máy có các công cụ điều chỉnh khuếch đại: khuếch đại thời gian thay đổi, đường cơ bản, khuếch đại Logarithmic và khuếch đại hàm số mũ (e-gain). - Chụp và lưu ≥ 50 hình từ video, với tốc độ quét lên tới ≥ 20 khung hình/ giây - Bộ nhớ lưu được ≥12 đoạn video mỗi lần đo, có thể dễ dàng thêm hoặc xóa các đoạn video từ hồ sơ khám. - Thiết bị cho phép lựa chọn trước các cài đặt thích hợp để tối ưu hình ảnh siêu âm tại các khu vực muốn quan sát, bao gồm: hốc mắt, dịch kính, bề mặt võng mạc và hắc mạc/sâu dưới võng mạc. | 01 | Máy |
| 2 | Bộ dụng cụ phẫu thuật bán phần sau ( gồm 30 hạng mục) |  | 01 | Bộ |
|  | 1.Vành mi | - Phần kẹp mi tròn - Hướng thái dương - Size người lớn - Chiều dài: 71 mm - Chất liệu: Titanium | 01 | Cái |
|  | 2.Vành mi | - Kẹp mi dài: 11 mm - Size: người lớn - Chiều dài: 40 mm - Phần kẹp mi hở - Chất liệu: Thép không gỉ | 01 | Cái |
|  | 3.Cán lam | - Chiều dài: 95 mm - Thân mờ - Chất liệu: Titanium | 01 | Cái |
|  | 4.Cán dao số 3 | - Chiều dài: 130 mm - Tay cầm dẹp có răng cưa - Chất liệu: Thép không gỉ | 01 | Cái |
|  | 5.Thước đo | - Các mức đo in trên cả 2 bên - Chiều dài: 87 mm - Đo từ 0 đến 20 mm - Thân bóng - Chất liệu: Thép không gỉ | 01 | Cái |
|  | 6.Thước đo cố định | - Đánh dấu 4.0mm hoặc 3.5 mm cho mắt không có thủy tinh thể - Chiều dài: 80 mm - Chất liệu: Titanium | 01 | Cái |
|  | 7.Kẹp kết mạc không mấu | - Chiều dài: 98 mm - Tay cầm dẹt - Thân bóng - Chất liệu: Titanium | 01 | Cái |
|  | 8.Kẹp rút chỉ | - Đầu kẹp chỉ: 6 mm - Răng: 1x2, 0.12 mm - Chiều dài: 110 mm - Thân mờ, tay cầm dẹt có răng cưa - Chất liệu: Titanium | 01 | Cái |
|  | 9.Kẹp rút chỉ | - Đầu kẹp chỉ: 6 mm - Răng: 1x2, 0.3 mm - Chiều dài: 108 mm - Thân mờ, tay cầm dẹt có răng cưa - Chất liệu: Titanium | 01 | Cái |
|  | 10.Kẹp chỉ | - Đầu kẹp chỉ dài: 4 mm - Kiểu thẳng - Chiều dài: 84 mm - thân bóng, tay cầm dẹt có răng cưa - Chất liệu: Titanium | 01 | Cái |
|  | 11.Kẹp chỉ | - Đầu kẹp chỉ dài: 4 mm - Kiểu đầu bẻ góc - Chiều dài: 81 mm - Thân bóng, tay cầm dẹt có răng cưa - Chất liệu: Titanium | 01 | Cái |
|  | 12.Kẹp nông | - Hàm kẹp bẻ góc răng cưa 4-2201T - Chiều dài: 114 mm - Tay cầm dẹt - Chất liệu: Titanium | 01 | Cái |
|  | 13.Móc dùng trong Phẫu thuật Bong võng mạc | - Móc dài: 13 mm dẹt - Kích thước: 1.5x0.7 mm lổ - Tay cầm dẹt - Chiều dài: 140 mm - Thân mờ - Chất liệu: tay cầm Titanium/ đầu bằng thép không gỉ | 01 | Cái |
|  | 14.Móc cơ | - Móc dài: 10.0 mm dẹt - Size: 2 (10 x 1.5) - Tay cầm dẹt - Chiều dài: 140 mm - Thân mờ - Chất liệu: tay cầm Titanium/ đầu bằng thép không gỉ | 01 | Cái |
|  | 15.Kẹp cầm máu | Mô tả: - Kiểu thẳng - Tay cầm: Hình khuyên - Chiều dài: 120 mm - Thân mờ - Chất liệu: Thép không gỉ | 01 | Cái |
|  | 16.Kềm kẹp kim | - Khóa: Không khóa - Hàm kẹp khỏe, dài: 11 mm - Size: Vừa - Kiểu dáng: cong - Tay cầm: tròn - Chiều dài: 115 mm - Chất liệu: Titanium | 01 | Cái |
|  | 17.Kềm kẹp kim | - Dùng cho chỉ 8.0-11.0 - Không khóa - Hàm cực khỏe, dài: 8 mm - Size: Vừa - Kiểu dáng: cong - Tay cầm: tròn - Chiều dài: 115 mm - Chất liệu: Titanium | 01 | Cái |
|  | 18.Kéo cắt cơ | - Kiểu thẳng - Tay cầm hình khuyên - Chiều dài: 125 mm - Thân bóng - Chất liệu: Thép không gỉ | 01 | Cái |
|  | 19.Kéo cắt cơ | - Kiểu cong - Tay cầm hình khuyên - Chiều dài: 125 mm - Thân bóng - Chất liệu: Thép không gỉ | 01 | Cái |
|  | 20.Kéo kết mạc | - Lưỡi dài: 16 mm - Đầu nhọn - Tay cầm dẹt - Chiều dài: 120 mm - Thân bóng - Chất liệu: Thép không gỉ | 01 | Cái |
|  | 21.Kéo kết mạc | - Lưỡi dài: 13 mm - Đầu tù - Tay cầm dẹt - Chiều dài: 115 mm - Thân bóng - Chất liệu: Thép không gỉ | 01 | Cái |
|  | 22.Kẹp khăn | - Tổng chiều dài: 90 mm | 01 | Cái |
|  | 23.Bóng silicone |  | 01 | Cái |
|  | 24.Bộ dùi chọc | Loại : 23G Mỗi bộ bao gồm: - Kim trocar tự niêm phong - 3 cái Ống thông - 1 cái 6 bộ trong 1 hộp Loại dùng một lần | 01 | Hộp |
|  | 25.Ấn đè củng mạc hai đầu | - Chiều dài: 130 mm - Với kẹp túi trên thân Hai đầu - Chất liệu: tay cầm Titanium/ đầu bằng thép không gỉ | 01 | Cái |
|  | 26.Kéo cắt dịch kính | - Đầu bẻ góc 70 độ - Dùng để phân đoạn màng cứng - 23 Ga - Đầu sắc dài - Chất liệu: Thép không gỉ | 01 | Cái |
|  | 27.Cán lắp dụng cụ phẫu thuật | - Điều khiển bằng 2 ngón tay mở tối đa - Chất liệu: Titanium | 01 | Cái |
|  | 28.Kéo cong | -Bán kính cong 12mm -Dùng để phân đoạn và tách lớp - 23 Ga - Chất liệu: Thép không gỉ | 01 | Cái |
|  | 29.Cán cầm tưới tửa | - Loại dùng nhiều lần 12-6000 - Gauge: không áp dụng - Dùng để hút - Dài 118 mm - Chất liệu: Titanium | 01 | Cái |
|  | 30.Hộp đựng dụng cụ | - Ngăn: 2 ngăn - Cao: 38 mm; Dài: 254 mm, Rộng: 152.4 mm - Hộp Plastic có lớp lót bằng silicone chống va đập | 01 | Cái |
| 3 | Bộ thấu kính phẫu thuật dịch kính võng mạc ( gồm 7 thấu kính và 02 vòng khuyên) |  | 01 | Bộ |
|  | 1. Thấu kính võng mạc trung tâm (central fundus) | - Thấu kính có thể hấp tiệt trùng | 1 | cái |
|  | 2. Thấu kính 2 mặt lõm90D (biconcave -90D) | - Thấu kính có thể hấp tiệt trùng | 1 | cái |
|  | 3. Lăng kính 20D (Prism 20D) | - Thấu kính có thể hấp tiệt trùng | 1 | cái |
|  | 4. Lăng kính 30D (Prism 30D) | - Thấu kính có thể hấp tiệt trùng | 1 | cái |
|  | 5. Lăng kính 2 mặt lõm (biconcave prism) | - Thấu kính có thể hấp tiệt trùng | 1 | cái |
|  | 6. Thấu kính phóng đại (magnifying) | - Thấu kính có thể hấp tiệt trùng | 1 | cái |
|  | 7. Thấu kính trường rộng (widefield) | - Thấu kính có thể hấp tiệt trùng | 1 | cái |
|  | 8.Khuyên tròn kim loại có thể khâu | - Thấu kính có thể hấp tiệt trùng | 1 | cái |
|  | 9.Khuyên silicon dùng cho tiến trình phẫu thuật ngắn | - Thấu kính có thể hấp tiệt trùng | 1 | cái |
| 4 | Bóng đèn sinh hiển vi khám bệnh NIDEK 6V, 4.5A - JAPAN | Sử dụng cho sinh hiển vi khám bệnh NIDEK 6V, 4.5A - JAPAN | 5 | cái |
| 5 | Bóng đèn sinh hiển vi khám bệnh INAMI 12V 4.2A, 50W - JAPAN | Sử dụng cho sinh hiển vi khám bệnh INAMI 12V 4.2A, 50W - JAPAN | 5 | cái |
| 6 | Bóng đèn sinh hiển vi khám bệnh TAKACI SEIKO 15V, 150W | Sử dụng cho sinh hiển vi khám bệnh TAKACI SEIKO 15V, 150W | 6 | cái |
| 7 | Bóng đèn sinh hiển vi phẫu thuật OSRAM 12V 100W | Sử dụng cho đèn sinh hiển vi phẫu thuật OSRAM 12V 100W | 6 | cái |
| 8 | Bóng đèn sinh hiển vi phẫu thuật OSRAM 15V 150W | Sử dụng cho sinh hiển vi phẫu thuật OSRAM 15V 150W | 6 | cái |
| 9 | Sleeve 2.8mm | Chất liệu silicon, thiết kế phù hợp với vết mổ từ 2.8 mm đến 3.2 mm, sử dụng phù hợp cho máy Faros | 30 | cái |
| 10 | Mornitor | Mornitor 7 thông số | 01 | cái |
| 11 | Kéo vi phẫu | Lưỡi kéo cong nhẹ, lưỡi kéo dài 17mm, tay cầm tròn có khía, đầu mũi kéo tù, tổng chiều dài kéo 115mm | 04 | cái |
| 12 | Kìm kẹp kim vi phẫu | Lưỡi kìm cong nhẹ, lưỡi kìm dài 15mm, bể mặt hàm kìm trơn láng, tay cầm tròn có khía, tổng chiều dài kìm 115 mm | 02 | cái |
| 13 | Forcep vi phẫu | Đầu cong, có mấu, tay cầm dẹt, chiều dài tổng 86mm | 02 | cái |
| 14 | Forcep vi phẫu | Đầu thẳng, có mấu, tay cầm dẹt, chiều dài tổng 104mm | 02 | cái |
|  | Tổng cộng: (14 khoản) |  |  |  |