## Sheet1
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ
(Đính kèm công văn số 0610/2023/BG-TV ngày 06/10/2023)
STT | TÊN THIẾT BỊ | ĐVT | SL | YÊU CẦU KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ CHÀO BÁN | GIÁ KÊ KHAI/NIÊM YẾT (Nếu có) | GHI CHÚ (Link kê khai)
1 | MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN 6 THÔNG SỐ | Cái | 02 | MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN 6 THÔNG SỐ
a.Yêu cầu chung
- Năm sản xuất hàng hóa: 2022 trở về sau, mới 100%
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện áp: 220V ±10%, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm hoạt động tối đa: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình
- Máy chính (màn hình cảm ứng 12.1 inch): 01 cái
- Đầu dò SpO2 chuẩn Nellcor dạng kẹp: 01 cái
- Cáp đo điện tim và bộ điện cực tim: 01 bộ
- Túi đo huyết áp và cáp nối: 01 bộ
- Đầu dò nhiệt độ: 01 bộ
- Bộ phụ kiện đo IBP: 04 bộ
- Máy in nhiệt (tích hợp) + Giấy in: 01 bộ
- Pin tích hợp + Dây nguồn: 01 bộ
- Bộ đo nhịp thở bằng cannula: 01 bộ
- Xe đẩy chuyên dụng: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu kỹ thuật
- Màn hình có thể điều chỉnh độ sáng và âm lượng để hiển thị đồng thời đa kênh biểu - đồ dạng Trend & dạng sóng thời gian thực
- Nguồn pin: Sử dụng pin sạc tích hợp trong máy
Có tối thiểu 3 chế độ ứng dụng: theo dõi, chẩn đoán, phẫu thuật.
- Có báo động bằng âm thanh hình ảnh trực quan.
- Thích hợp cho người lớn, nhi khoa, trẻ sơ sinh
- Hiển thị:
+ Màn hình màu cảm ứng TFT LCD
+ Kích cỡ màn hình: ≥ 12 inch
+ Độ phân giải: ≥ 800 × 600 pixels
+ Số kênh hiển thị: ≥ 8 kênh
- Phần mềm tối thiểu:
+ Chức năng Garo cầm máu
+ Chức năng tính toán tự động:
· Chức năng tính toán liều lượng thuốc cho tất cả loại thuốc ở giao diện chuyên dụng
· Chức năng tính toán huyết động
· Chức năng tính toán thông số hô hấp
· Chức năng tính toán giá trị oxy trung bình theo số chu kỳ sóng: 4 kỳ/ lần, 8 kỳ/ lần, 16 kỳ/ lần
· Chức năng tiên lượng thuốc tự động ≥ 14 danh mục mẫu
SPO2 :
+ Hiển thị: Dạng sóng, Dạng số
+ Dải đo SpO2: 0 - 100 %
+ Độ chính xác: (70% - 100%) ≤ ±2 %; (50%-69%) ≤ ±3 %
+ Độ phân giải SpO2: ≤ 1%
Nhịp tim (PR ) :
+ Dải đo nhịp mạch: ≤ 30 - ≥ 250 nhịp/ phút
+ Độ chính xác: ≤ 1 Nhịp/ phút hoặc ≤ ±2 %
+ Độ phân giải: ≤ 1 Nhịp/ phút
ECG :
+ Độ lợi(mm/mV) tối thiểu: 2.5mm/mV (×1/4), 5mm/mV (×1/2), 10mm/mV (×1), 20 mm/mV (×2), 40mm/mV (×4) và tự động.
+ Tốc độ dạng sóng tối thiểu: 6.25, 12.5, 25, 50 (mm/giây)
+ Dải đo nhịp tim: ≤ 15 - ≥ 300 nhịp/ phút
+ Độ chính xác nhịp tim: ≤ ±1 %
+ Có phân tích độ lệch đoạn ST
Huyết áp kế không xâm lấn :
+ Đối tượng bệnh nhân: Người lớn, trẻ em, sơ sinh
+ Dải đo:
· Tâm thu: ≤ 30 – ≥ 270mmHg
· Tâm trương: ≤ 10 – ≥ 248 mmHg
· Trung bình: ≤ 20 – ≥ 263 mmHg
+ Độ chính xác: ≤ ± 0.4 kPa (≤ ±3mmHg) hoặc ≤ 5 %
+ Độ phân giải: ≤ 0.1 kPa / ≤ 1mmHg
+ Bảo vệ quá áp lực: Có
+ Chức năng garo (cầm máu): Có
Nhiệt độ :
+ Số kênh: ≥ 2 kênh
+ Dải đo: 0 - ≥ 50.0 ºC
+ Độ chính xác: ≤ ± 0.1 ºC
Nhịp thở :
+ Dải đo: 0 - ≥ 156 Nhịp/ phút
+ Độ chính xác: ≤ ±1 Nhịp/ phút hoặc ≤ 5 %
+ Độ chính xác (qua đường mũi): ≤ 3mmHg hoặc ≤ ±2%
+ Độ phân giải: ≤ 1 Nhịp/ phút
IBP :
+ Số kênh tối đa: ≥ 8 kênh
+ Độ nhạy đầu dò: 5uV/V/ mmHg, ≤ ±2%
+ Phạm vi đo áp suất tĩnh: ≤ -50 mmHg đến ≥ +300 mmHg
+ Độ chính xác đo áp suất tĩnh: ≤ ± 4 mmHg hoặc ≤ ± 4%
+ Phạm vi đo áp suất động: ≤ -50 mmHg đến ≥ +300 mmHg
+ Độ chính xác đo áp suất động: ≤ ± 4 mmHg hoặc ≤ ± 4%
+ Độ phân giải: ≤ 1 mmHg
+ Đơn vị tối thiểu: mmHg, kPa, cmH2O
+ Dải cảnh báo: 0 mmHg đến ≥ 300 mmHg
+ Loại cảnh báo tối thiểu: Hiển thị nhấp nháy dữ liệu và thông số, lời nhắc bằng văn bản
+ Có tối thiểu 3 mức báo động: báo động bằng âm thanh ánh sáng, báo động bằng dữ liệu và thông số nhấp nháy và báo động bằng văn bản.
+ Thời gian phục hồi sau khi khử rung tim: < 5s
Máy in nhiệt :
+ Máy in nhiệt ≥ 3 kênh
+ Khổ giấy in: 50 mm ± 10% với tốc độ tối thiểu 12.5/ 25/ 50 (mm/giây)
Có khả năng kết nối tối thiểu với các thiết bị khác - Cổng kết nối ngoại vi:
+ Chức năng giao tiếp mạng LAN (RJ45) với hệ thống Monitor trung tâm .
+ Ngõ ra hình ảnh VGA: Cho phép truy xuất hình ảnh ra màn hình thứ 2
+ Có thể chọn: Cổng USB hoặc Cổng RS232.
+ Có chế độ kết nối không dây hoặc có dây các monitor khác.
+ Lưu trữ dữ liệu ≥ 360 giờ và truy xuất máy tính.
2 | MÁY X – QUANG THƯỜNG QUY (MÁY X – QUANG DI ĐỘNG) | Bộ | 01 | MÁY X – QUANG THƯỜNG QUY (MÁY X – QUANG DI ĐỘNG)
a. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất hàng hóa: 2022 trở về sau, mới 100%
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện áp: 220V ±10%, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥ 25°C
Độ ẩm hoạt động tối đa: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình
- Máy phát cao tần: 01 cái
- Tay đỡ bóng: 01 bộ
- Bóng X-quang: 01 cái
- Bộ chuẩn trực: 01 cái
- Bảng điều khiển: 01 cái
- Dây nguồn: 01 cái
- Công tắc chụp tay: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu kỹ thuật
- Bộ điều khiển
+ Dải kV: ≤ 40 – ≥ 110kV
+ Dải mAs: ≤ 0.32 – ≥ 200mA (≥ 51 bước)
- Bóng X-quang
+ Loại: Anode tĩnh hoặc tương đương
+ Tiêu điểm: 0.5 / 1.8mm ± 5%
+ Điện thế lớn nhất: ≥ 125kV
+ Góc tới: ≥ 15°
+ Khả năng trữ nhiệt của Anode: ≥ 28kJ
+ Lọc tia bóng X-quang: ≥ 0.8mm Al
- Máy phát cao tần
+ Phương pháp: biến tần hoặc tương đương (tần số 60kHz)
+ Dải điện thế: ≤ 40 - ≥ 110kV
+ Dải mAs: ≤ 0.32 – ≥ 200mA (≥ 51 bước)
+ Công suất: ≥ 5kW
+ Điện năng tiêu thụ: ≤ 1 kVA
- Bộ chuẩn trực chùm tia X-quang
+ Loại: điều khiển thủ công hoặc tốt hơn
+ Kích thước vùng tia nhỏ nhất: SID ở 100cm là ≤ (5cm x 5cm)
+ Kích thước vùng tia lớn nhất: SID ở 100cm là ≥ (43cm x 43cm)
+ Cường độ chiếu sáng: ≥ 100/160 Lux
+ Lọc riêng: ≥ 0,8mm Al
+ Tổng lọc: ≥ 2.00mm Al
- Bảng điều khiển
+ Bộ điều khiển từ xa loại IR cảm biến APR 96 hoặc tương đương
+ Bộ điều khiển (kV & mAs) dual (đầu bóng, thân chính)
- Tay đỡ bóng
Chuyển động thẳng đứng ≥ 1,590mm (từ ≤ 360mm đến ≥ 1,950mm)
+ Xoay cánh tay: ≥ +/- 90 độ
+ Xoay ống ≥ +/- 115 độ
3 | MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC 20 THÔNG SỐ | Bộ | 01 | MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC 20 THÔNG SỐ
a. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất hàng hóa: 2022 trở về sau, mới 100%
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện áp: 220V ±10%, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm hoạt động tối đa: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình
- Máy chính: 01 cái
- Hoá chất chạy thử: 01 bộ
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu kỹ thuật
- Phương pháp: WBC/RBC/PLT trở kháng điện Coulter hoặc tương đương
- HGB: Phép đo màu quang điện hoặc tương đương
- Các thông số tối thiểu:
+ Bạch cầu (WBC), Hồng cầu (RBC), Hemoglobin (HB), HCT, MCV, MCH, MCHC, tiểu cầu (PLT), PCT% MPV, RDW-SD, RDW-CV, PDW%, P-LCR, P-LCC
+ GRAN # & GRAN % - Số lượng và % Bạch cầu đa nhân.
+ LYM # & LYM % - Số lượng và % Lympho bào.
+ MONO # & MONO % - Số lượng và % MONO.
+ Biểu đồ Hồng Cầu, Tiểu Cầu (Histograms), Bạch Cầu
- Thể tích mẫu thử:
+ Máu toàn phần: ≤ 10μL
+ Pha loãng trước: ≤ 20μL
- Lưu trữ dữ liệu
+ Lưu ≥ 100.000 kết quả mẫu với biểu đồ. Hỗ trợ sao lưu dữ liệu USB và nâng cấp hệ thống.
+ Có thể chọn chế độ chạy mẫu tối thiểu: Whole blood (máu toàn phần), Capillary (máu mao mạch), Pre- dilute (máu pha loãng).
- Tỷ lệ pha loãng tối thiểu:
+ Máu toàn phần: (WBC/HGB) 1: 232; ( RBC/PLT)1: 40000
+ Máu mao mạch: (WBC/HGB) 1: 400; ( RBC/PLT)1: 45000
- Thuốc thử: Sử dụng thuốc thử hệ mở
- Màn hình hiển thị: ≥ 10 inch LCD độ phân giải cao
- Kiểm soát và hiệu chuẩn (Control and calibration): L-J, X, X-R, X-B, ≥ 4 chế độ điều khiển, hiệu chỉnh bằng tay và tự động, Có biểu đồ Levey Jenning, có các giá trị Mean, SD, CV
- Đầu vào, đầu ra:
+ Hỗ trợ RS 232 hoặc tương đương, cổng mạng tiêu chuẩn và các phím tắt USB với chuột và bàn phím tiêu chuẩn.
+ Máy in nhiệt ≥ 55 mm bên trong. Cổng song song và USB cho máy in bên ngoài. Ngôn ngữ giao diện Windows®7, Vista, XP hoặc tốt hơn.
4 | MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG | Bộ | 01 | MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG
a. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất hàng hóa: 2022 trở về sau, mới 100%
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện áp: 220V ±10%, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm hoạt động tối đa: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình
- Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu kỹ thuật
- Thiết bị hoàn toàn tự động, phân tích riêng biệt, truy cập ngẫu nhiên
- Phương pháp: so màu, đo độ đục hoặc tương đương
- Hiệu chuẩn: tuyến tính và không tuyến tính.
- Khay mẫu bệnh phẩm:
+ Mẫu bệnh phẩm: ≥ 40 vị trí mẫu được làm lạnh, bao gồm các vị trí chất tẩy rửa, tiêu chuẩn, QC, STAT.
+ Mã vạch trong tùy chọn có sẵn.
+ Thể tích mẫu: ≤ 1,5 - ≥ 50 µL, với sai số ≤ 0,1 µL
+ Kim hút mẫu: có cảm biến bề mặt chất lỏng, theo dõi lưu lượng chất lỏng.
- Tránh va chạm
- Khay hóa chất:
+ Hóa chất: ≥ 40 vị trí thuốc thử được làm lạnh, bao gồm ≥ 1 vị trí chất tẩy rửa và
≥ 1 vị trí pha loãng.
+ Mã vạch trong tùy chọn có sẵn.
+ Có quản lý lô và ngày hết hạn.
+ R1 & R2: ≤ 10 - ≥ 300 µL, với sai số ≤ 1 µL
- Hệ thống khay phản ứng:
+ Khay phản ứng: ≥ 60 cuvet phản ứng có thể tái sử dụng.
+ Thể tích phản ứng tối thiểu: ≤ 180 µL
+ Kiểm soát nhiệt độ ủ ấm 37°C ≤ ± 0,1
+ Hệ thống rửa tự động ≥ 8 bước với chất tẩy rửa
- Hệ thống lạnh:
+ Làm mát trên bo mạch. Cho thuốc thử, mẫu, chất hiệu chuẩn, chất chuẩn, điều khiển bằng công tắc BẬT-TẮT
+ Hệ thống làm mát không ngừng ≥ 24 giờ để đảm bảo thuốc thử ở 2-8 ° C.
- Hệ thống quang học:
+ Nguồn sáng: Đèn halogen-vonfram hoặc tương đương.
+ Bước sóng tối thiểu: 340, 405, 450, 492, 510, 546, 578, 630, 700 nm.
- Dải hấp thụ: 0 ~ ≥ 4.0 Abs
- Độ phân giải: ≤ 0.0001 Abs.
- Phương pháp kiểm tra chất lượng (QC) tối thiểu: Có chương trình QC, biểu đồ
Levy Jenning áp dụng qui tắc Westgard hoặc tương đương, chức năng kiểm tra thời gian thực.
Hệ thống điều khiển tối thiểu: Kết nối LIS hai hướng, hệ điều hành Windows 7, 10 hoặc tương đương
- Lượng nước tiêu thụ: ≤ 5 lít/giờ
5 | GHẾ NHA KHOA | Bộ | 01 | GHẾ NHA KHOA
a. Yêu cầu chung
- Năm sản xuất hàng hóa: 2022 trở về sau, mới 100%
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Điện áp: 220V ±10%, 50 Hz
- Môi trường hoạt động:
+ Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥ 25°C
+ Độ ẩm hoạt động tối đa: ≥ 75%
b. Yêu cầu cấu hình
- Ghế răng trọn bộ gồm ghế, tựa lưng, đỡ đầu đỡ tay: 01 bộ
- Đầu nối tay khoan siêu tốc: 02 cái
- Đầu nối tay khoan tốc độ chậm: 01 cái
- Vòi xịt nước 3 chức năng: 02 cái
- Đèn khám: 01 cái
- Đèn soi phim răng: 01 cái
- Hệ thống hút nước bọt (mạnh và yếu): 01 bộ
- Ống nhổ nước bọt bằng xứ tích hợp: 01 bộ
- Bộ rót nước tự động: 01 bộ
- Mô tơ chạy êm, không ồn 24V: 01 bộ
- Ghế ngồi bác sĩ: 01 cái
- Hệ thống hút dịch áp lực cao thấp: 01 máy
- Bộ điều khiển bằng pedan: 01 bộ
- Bộ điều khiển trên mâm dụng cụ: 01 bộ
- Cánh tay mở rộng với bộ điều khiển: 01 bộ
Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
c. Yêu cầu kỹ thuật
Phần ghế:
- Ghế được cấu tạo bằng thép đặc hoặc tương đương, được xử lý chống oxy hóa và sơn bằng sơn epoxy hoặc tương đương
- Hệ thống nâng kiểu Pantographic hoặc tương đương được làm từ thép tấm hoặc tương đương, có khả năng chịu lực ≥ 200 kg
- Có nút BẬT / TẮT nằm ở mặt bên của chân ghế giúp người dùng dễ dàng sử dụng
- Tay đỡ gấp ≥ 90º
- Có thể điều khiển tự động trở về vị trí số không; chức năng dừng khẩn cấp và nhổ / trả vị trí cuối cùng
- Có: ≥ 04 vị trí làm việc
- Hệ thống nâng hạ cơ điện hoặc tương đương
- Tựa đầu có thể tháo rời, hai khớp nối, điều chỉnh độ cao với các chuyển động phía trước, phía sau và dọc
Phần mâm ghế
- Làm bằng ABS hoặc tương đương, có khả năng chống ăn mòn
- Cấu tạo: ≥ 01 cánh tay mở rộng, ≥ 01 đầu nối cho động cơ khí nén, ≥ 02 đầu nối cho - vòi xịt tốc độ cao
- Có bộ kết nối tay khoan điều khiển bằng nút bấm hoặc tương đương và có khớp nối và khóa khí nén nằm dưới thân thiết bị cho phép di chuyển tự do
- Phần cánh tay mở rộng: có thể xoay được, có thể tháo rời và có thể khử trùng
- Mặt trên bằng thép không gỉ hoặc tương đương, có thể tháo rời dễ dàng vệ sinh
- Có đèn đọc phim X tích hợp với thiết bị
Bồn nhổ
- Làm bằng ABS hoặc tương đương
- Ống nhổ: Sâu, có thể tháo rời, có rãnh thoát nước và bộ lọc để giữ lại chất rắn và có nắp đậy để tránh bắn tung tóe
- Có bộ lọc cặn bẩn
- Hệ thống điều chỉnh lưu lượng nước: có
- Bể chứa ≥1000 ml cho: Nước từ tay cầm và ống tiêm Cánh tay mở rộng
- Bộ phận chứa nước và ống nhổ có thể gập lại ở ≥ 60º, cho phép khả năng di chuyển rộng rãi
- Ống dẫn: ≥ 01 hệ thống hút nước bọt không khí
Cảm biến : Có cảm biến điểu chỉnh tự làm đầy ly nước
Đèn chiếu
- Đèn chiếu công nghệ LED hoặc tương đương
- Điện năng tiêu thụ: ≤ 40VA
- Nhiệt độ màu trắng: ≤ 5500 - ≥ 6300K
- Nhiệt độ màu cam: 590nm ± 10%
- Cường độ sáng:
+ Cao: 35.000 Lux (±10%)
+ Trung bình: 25.000 Lux (± 10%)
+ Thấp: 15.000 Lux (± 10%)
+ Màu cam: 5.000 Lux (± 10%)
- Khoảng cách làm việc: ≥ 70cm
- Độ bền của nguồn sáng (LED) ≥ 50.000 giờ
Tay cầm hai bên cho phép cách ly, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo, có thể hấp được.