## PL2
(Phụ lục số 2)
Tên Công ty: …................................................
BÁO GIÁ HÀNG HÓA
( Đính kèm Thông báo mời chào giá số /BVQ4-KD ngày tháng năm 2023 )
Đơn vị tính: VNĐ
STT (theo Phụ lục 1) | Tên hàng hóa (theo Phụ lục 1) | Tên thương mại | Tính năng kỹ thuật | Hãng sản xuất Nước sản xuất | Nhóm theo 14/2020/TT-BYT | Quy cách đóng gói ( theo Phụ lục 1 ) | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá ( đã có VAT và các phí) | Giá Kê Khai trên cổng thông tin BYT | Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu | Mã theo 5086/QĐ-BYT
Nhà thầu điền đẩy đủ thông tin và gửi các giấy tờ liên quan (nếu có) tại các cột
Giá chào là đơn giá đã bao gồm đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, ...và các loại chi phí khác liên quan
Báo giá có hiệu lực: ..............................
..........., Ngày ...... tháng ...... năm .......
Đại diện hợp pháp của Công ty
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

## PL1
Phụ lục sô 1
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN QUẬN 4 |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC HÀNG HÓA ĐÍNH KÈM THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
( Đính kèm Thông báo mời chào giá số /BVQ4-KD ngày tháng năm 2023 )
STT | Tên hàng hóa | Yêu cầu tính năng kỹ thuật | Tiêu chuẩn chung | Nhóm theo 14/2020/TT-BYT | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính
I/ HÓA CHẤT VI SINH:
1 | Agar ( TCBS) | - Độ dày các đĩa thạch: 3-7mm. - Màu sắc: đúng màu đặc trưng của môi trường. - Mặt thạch: láng, không bọt, đồng nhất, không phân lớp, khô ráo. - Độ vô khuẩn: không có vi khuẩn mọc sau ủ 35 - 37oC/16-24 giờ. - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Tên của hàng hóa phải rõ ràng, không nhầm lẫn với hàng hóa khác. - Quy cách đóng gói nhỏ (5-10 đĩa/gói hoặc hộp). - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 3 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 3 tháng); hoặc đổi hàng mới khi khoa Xét nghiệm không sử dụng hết đối với hàng giao cho khoa Xét nghiệm có hạn sử dụng <3 tháng. - Phiếu kiểm tra chất lượng sinh phẩm phải khô ráo và đính kèm theo hàng hóa. - Hàng hóa được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. |  | 5 | Hộp/10 dĩa | Hộp
2 | Blood Agar (BA) |  |  | 5 | Hộp/10 dĩa | Hộp
3 | Chocolate |  |  | 5 | Hộp/10 dĩa | Hộp
4 | Mac-Conkey Agar (MC) |  |  | 5 | Hộp/10 dĩa | Hộp
5 | Mannitol Salt Agar (MSA) |  |  | 5 | Hộp/10 dĩa | Hộp
6 | Sabouraub (SAB) |  |  | 5 | Hộp/10 dĩa | Hộp
7 | Salmonllea Shiegella Agar (SS) |  |  | 5 | Hộp/10 dĩa | Hộp
8 | Mueller - Hinton Agar (MHA) |  |  | 5 | Hộp/10 dĩa | Hộp
9 | Mueller- Hinton Blood Agar (MHBA) |  |  | 5 | Hộp/10 dĩa | Hộp
10 | KIA | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Lọ chứa dễ mở, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và chất lượng của hàng hóa. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 18 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 6 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 6 tháng); - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. |  | 5 | Hộp/10 ống | Ống
11 | Stuart Amies |  |  | 5 | Tuýp | Tuýp
12 | Môi trường dinh dưỡng thạch nghiêng( Nutrion Agar hoặc Tryptic Soy Agar ) |  |  | 5 | Hộp/20 ống | Lọ
13 | Nước muối Normal Saline | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Lọ chứa dễ mở, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và chất lượng của hàng hóa. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 18 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 6 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 6 tháng); - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. |  | 5 | Lọ/10ml | Lọ
14 | Kít sinh hóa định danh vi khuẩn đường ruột, trực khuẩn gram (-) + thuốc thử kèm theo | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥18 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 12 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 12 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có công cụ/phần mềm tra kết quả đi kèm. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản và tiến hành cài đặt phần mềm đọc kết quả ngay cho khoa Xét nghiệm. |  | 3 | Hộp/25Kit | Kit
15 | Kít sinh hóa định danh STAPHYLOCOCCUS + thuốc thử kèm theo |  |  | 3 | Hộp/25Kit | Kit
16 | Kít sinh hóa định danh STREPTOCOCCUS + thuốc thử kèm theo |  |  | 3 | Hộp/25Kit | Kit
17 | Thuốc thử dùng kèm kit API 20E |  |  | 3 | Bộ | Hộp
18 | Test thử FOB nhanh (máu ẩn trong phân) | Xét nghiệm FOB là xét nghiệm nhanh, phát hiện định tính hemoglobin máu trong mẫu phân người. Sàng lọc máu ẩn trong phân • Không phản ứng chéo với máu động vật, vitamin C và Sucrose • Mẫu thử: phân người • Giới hạn phát hiện: 50 ng/ml hemoglobin máu người • Kết quả xét nghiệm trong 10 phút • Tuổi thọ và nhiệt độ bảo quản: 24 tháng ở 2-30oC • Đặc tính: Độ nhạy: 98%, Độ đặc hiệu: 98.5% . |  | 2 | Hộp 50 Test | Test
19 | API STAPH | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥18 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 12 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 12 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản và tiến hành cài đặt phần mềm đọc kết quả ngay cho khoa Xét nghiệm. |  | 3 |  | Kit
20 | ASO | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Phải có chứng dương và âm kèm theo. - Phải có thông tin về nồng độ của mẫu chứng dương. - Quy cách đóng gói nhỏ (≤ 5mL). - Phải có đủ dụng cụ kèm theo bộ thuốc thử (que khuấy, phiến giấy, kim hút nhỏ giọt,...) theo hướng dẫn sử dụng của bộ hóa chất. - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 9 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 9 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 9 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. |  | 3 |  | Kit
21 | Bộ hóa chất kèm theo API | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥18 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 12 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 12 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản và tiến hành cài đặt phần mềm đọc kết quả ngay cho khoa Xét nghiệm. |  | 3 |  | Bộ
22 | Chai cấy máu 2 phase | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Lọ chứa dễ mở, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và chất lượng của hàng hóa. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 18 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 6 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 6 tháng); - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. |  | 3 |  | Chai
23 | Chung dương(HCV,anti HBs,HBeAb,HBeAg) | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Phải có chứng dương và âm kèm theo. - Phải có thông tin về nồng độ của mẫu chứng dương. - Quy cách đóng gói nhỏ (≤ 5mL). - Phải có đủ dụng cụ kèm theo bộ thuốc thử (que khuấy, phiến giấy, kim hút nhỏ giọt,...) theo hướng dẫn sử dụng của bộ hóa chất. - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 9 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 9 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 9 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. |  | 3 |  | Chai
24 | Đĩa giấy làm kháng sinh đồ | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Lọ chứa dĩa dễ mở, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và chất lượng của dĩa. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác, in trên 02 mặt dĩa. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 12 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 6 tháng - Phải có thông tin về nồng độ của mỗi loại kháng sinh, chất phản ứng - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. |  | 3 |  | Bộ
25 | HAV Igg/IgM | - Dạng khay (Cassette) Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HAV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. - Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: ≥ 99%. Kit xét nghiệm ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C Đạt tiêu chuẩn: ISO |  | 3 |  | Test
26 | CRP Latex ( HC) | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Phải có chứng dương và âm kèm theo. - Phải có thông tin về nồng độ của mẫu chứng dương. - Quy cách đóng gói nhỏ (≤ 5mL). - Phải có đủ dụng cụ kèm theo bộ thuốc thử (que khuấy, phiến giấy, kim hút nhỏ giọt,...) theo hướng dẫn sử dụng của bộ hóa chất. - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 9 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 9 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 9 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. |  | 3 |  | Bộ
27 | HbeAb | - Dạng khay (Cassette) Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HBeAb trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. - Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: ≥ 99%. Kit xét nghiệm ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C Đạt tiêu chuẩn: ISO |  | 3 |  | Test
28 | HBeAg ( Bioline) | - Dạng khay test (Cassette). Phát hiện định tính kháng nguyên HBeAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. - Độ nhạy tương quan: ≥ 96 %. - Độ đặc hiệu tương quan: ≥ 96 %. - Giới hạn phát hiện: ≤ 1ng/ml; - Các chất chống đông như heparin, EDTA và citrat không làm ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm |  | 3 |  | Test
29 | HEV | - Dạng khay (Cassette) Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HEV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. - Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: ≥ 99%. Kit xét nghiệm ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C Đạt tiêu chuẩn: ISO |  | 3 |  | Test
30 | Huyết tương thỏ đông khô | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Lọ chứa dễ mở, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và chất lượng của hàng hóa. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 18 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 6 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 6 tháng); - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. |  | 3 |  | Lọ
32 | OXY GIÀ 3% | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Quy cách đóng gói nhỏ (≤ 100mL). - Màu sắc: có màu đặc trưng của thuốc thử. - Đồng nhất, không cặn - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Chất liệu lọ chứa không tương tác với thành phần của thuốc nhuộm.. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 9 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. ** Dầu soi kính có dộ tinh khiết (d ≥ 1.030) |  | 3 |  | Ống
33 | RF | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Phải có chứng dương và âm kèm theo. - Phải có thông tin về nồng độ của mẫu chứng dương. - Quy cách đóng gói nhỏ (≤ 5mL). - Phải có đủ dụng cụ kèm theo bộ thuốc thử (que khuấy, phiến giấy, kim hút nhỏ giọt,...) theo hướng dẫn sử dụng của bộ hóa chất. - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 9 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 9 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 9 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. |  | 3 |  | Kit
34 | Thuốc thử phản ứng Oxydase | - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Lọ chứa dĩa dễ mở, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và chất lượng của dĩa. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác, in trên 02 mặt dĩa. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 12 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 6 tháng - Phải có thông tin về nồng độ của mỗi loại kháng sinh, chất phản ứng - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phiếu kiểm tra chất lượng sản phẩm phải khô ráo và đính kèm theo sản phẩm. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. |  | 3 |  | Hộp
35 | Widal | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Phải có chứng dương và âm kèm theo. - Phải có thông tin về nồng độ của mẫu chứng dương. - Quy cách đóng gói nhỏ (≤ 5mL). - Phải có đủ dụng cụ kèm theo bộ thuốc thử (que khuấy, phiến giấy, kim hút nhỏ giọt,...) theo hướng dẫn sử dụng của bộ hóa chất. - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 9 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 9 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 9 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. |  | 3 |  | Hộp
II/ HÓA CHẤT ĐỊNH NHÓM MÁU:
36 | Anti A | - Bộ thuốc thử sẵn dụng để xác định sự có mặt của kháng nguyên A trên bề mặt hồng cầu dựa trên quy tắc ngưng kết kháng nguyên và kháng thể, bằng phương pháp trực tiếp trong ống nghiệm. - Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100% | - Hóa chất phù hợp cho việc xác định nhóm máu ABO ở người - Kèm có hướng dẫn sử dụng, Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách, hộp phải còn niêm phong nguyên vẹn, nhãn gốc trên lọ phải có đầy đủ thông tin (hãng sản xuất,số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản) - Có chứng nhận chất lượng hàng hóa; - Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu 100%, phản ứng ngưng kết xảy ra từ 5 - 10 giây. - Hạn sử dụng phải đảm bảo từ >12 tháng . - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách hoặc thông tin liên quan đến hóa chất cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. | 6 | Lọ (10mL) | Lọ
37 | Anti B | - Bộ thuốc thử sẵn dụng để xác định sự có mặt của kháng nguyên B trên bề mặt hồng cầu dựa trên quy tắc ngưng kết kháng nguyên và kháng thể, bằng phương pháp trực tiếp trong ống nghiệm. - Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100% |  | 6 | Lọ (10mL) | Lọ
38 | Anti AB | - Bộ thuốc thử sẵn dụng để xácđịnh sự có mặt của kháng nguyên A và B trên bề mặt hồng cầu dựa trên quy tắc ngưng kết kháng nguyên và kháng thể, bằng phương pháp trực tiếp trong ống nghiệm. - Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100% |  | 6 | Lọ (10mL) | Lọ
39 | Anti D IgG/IgM | - Bộ thuốc thử sẵn dụng để xácđịnh sự có mặt của kháng nguyên D trên bề mặt hồng cầu dựa trên quy tắc ngưng kết kháng nguyên và kháng thể, bằng phương pháp trực tiếp trong ống nghiệm. - Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100% |  | 6 | Lọ (10mL) | Lọ
40 | Test thử máu đầu giường | - Hóa chất phù hợp cho việc xác định nhóm máu ABO, D ở người - Kèm có hướng dẫn sử dụng, Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách, hộp phải còn niêm phong nguyên vẹn, nhãn gốc trên lọ phải có đầy đủ thông tin (hãng sản xuất,số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản) - Có chứng nhận chất lượng hàng hóa; - Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu 100%, phản ứng ngưng kết xảy ra từ 5 - 10 giây. - Hạn sử dụng phải đảm bảo từ >12 tháng . - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Cầm tay, gọn nhẹ - Sử dụng máu toàn phần - Kháng thể đơn dòng đã được đông khô, có màu khác nhau, gắn sẵn vào các vị trí tương ứng trên tấm card - Bảo quản ở 5- 37 độ C – Không cần tủ lạnh - Có phần ghi thông tin bệnh nhân, túi máu, lưu trữ được – giúp ích cho quá trình hồi cứu Kết quả lưu trữ được lâu dài |  | 6 |  | Miếng
41 | Hồng cầu mẫu A1/B | - Bộ thuốc thử sẵn dụng để xác định sự có mặt của kháng thể A trên bề mặt hồng cầu dựa trên quy tắc ngưng kết kháng nguyên và kháng thể, bằng phương pháp gián tiếp trong ống nghiệm. - Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100% | - Hóa chất phù hợp cho việc xác định nhóm máu ABO ở người - Có hướng dẫn sử dụng kèm theo, bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách, hộp còn niêm phong nguyên vẹn, nhãn gốc trên lọ phải đầy đủ thông tin (hãng sản xuất, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản) - Có chứng nhận chất lượng hàng hóa; - Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu 100%, phản ứng ngưng kết xảy ra từ 5 - 10 giây. - Hạn sử dụng phải đảm bảo từ > 1 tháng . - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách hoặc thông tin liên quan đến hóa chất cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. | 3 |  | Lọ
42 | Hồng cầu mẫu A1/B | - Bộ thuốc thử sẵn dụng để xác định sự có mặt của kháng thể B trên bề mặt hồng cầu dựa trên quy tắc ngưng kết kháng nguyên và kháng thể, bằng phương pháp gián tiếp trong ống nghiệm. - Độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác : 100% |  | 3 |  | Bộ
III/ HÓA CHẤT MiỄN DỊCH:
43 | EQA Syphillis | - Sinh phẩm phù hợp với chương trình ngoại kiểm HCV,HBV, Syphils đã đăng ký với Trung tâm kiểm chuẩn thành phố HCM ; HIV của Viện Pasteur TPHCM | - Cần đặt máy khi trúng thầu với thông số kỹ thuật gồm: Đóng gói từng test riêng biệt và sử dụng ngay (1 bệnh nhân = 1 test) • Tất cả các hóa chất có trong kit • Độ bền của hệ thống (MTBF* > 700 ngày) • Căn chuẩn 14 ngày hoặc 28 ngày • Tự động đọc mã vạch • Chỉ cần đưa vào máy và chạy Tính linh hoạt: 2 hộc đọc lập, mỗi hộc 6 vị trí • Xét nghiệm các thông số khác nhau cùng một lúc • Phù hợp với các test xét nghiệm STAT • Dải xét nghiệm rộng (lên tới 80 thông số trong sinh hóa miễn dịch và bệnh truyền nhiễm) • Đóng gói phù hợp với công suất xét nghiệm (30 or 60 tests) - Thiết bị phù hợp máy Mini Vidas.'- Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Có thông tin của các chất gây nhiễu kết quả. - Có thông tin về phản ứng chéo ảnh hưởng đến kết quả. - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách, có tem niêm phong. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≤ 3 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. | 3 | Hộp/(6*1ml) | Bộ
44 | Test nhanh HCV cassette | - Dạng khay (Cassette) Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. - Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: ≥ 99%. Kit xét nghiệm ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C Đạt tiêu chuẩn: ISO |  | 6 | Hộp 100 Test | Test
45 | Test nhanh Anti HBs cassette | '- Dạng khay (Cassette), dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch theo nguyên lý sắc ký một chiều - Phát hiện kháng thể HBsAb của virus viêm gan B trong mẩu huyết thanh hoặc huyết tương người. - Độ nhạy: ≥ 99 %. - Độ đặc hiệu: ≥ 99 % - Giới hạn phát hiện ≤ 20 mIU/ml; đọc kết quả ≤20 phút. - Ổn định ở 2-30 °C |  | 3 |  | Test
46 | Test nhanh Dengue IgG/ IgM cassette | '- Dạng khay (Cassette), dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch theo nguyên lý sắc ký một chiều - Phát hiện phân biệt đồng thời và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng virus Dengue trong mẫu HT/ht hoặc máu toàn phần người. - Độ nhạy: ≥ 90 %. - Độ đặc hiệu: ≥ 95 % - Độ chính xác ≥ 95 % - Giới hạn phát hiện ≤ 0,25 ng/ml; đọc kết quả ≤25 phút. |  | 2 | Hộp 25 Test | Test
47 | Test nhanh Dengue NS 1cassette | '- Dạng khay (Cassette) là bộ dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch theo nguyên lý dòng chảy một chiều, dùng để phát hiện định tính kháng nguyên Dengue NS1 trong huyết tương, huyết thanh và máu toàn phần người. - Độ nhạy:≥ 90 %. - Độ đặc hiệu: ≥ 95 % - Độ chính xác ≥ 95 % - Giới hạn phát hiện ≤ 0,25 ng/ml; đọc kết quả ≤25 phút. |  | 4 | Hộp 25 Test | Test
48 | Test nhanh H.Pylori Ab cassette | '- Dạng khay (Cassette) là bộ dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch theo nguyên lý dòng chảy một chiều, dùng để phát hiện định tính kháng thể H.pylori trong huyết tương, huyết thanh người. - Độ nhạy: ≥ 99 %. - Độ đặc hiệu: ≥ 99 % - Độ chính xác ≥ 99 % |  | 3 |  | Test
49 | Test nhanh HBsAg cassette | - Dạng khay test (Cassette). Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. - Độ nhạy tương quan: ≥ 96 %. - Độ đặc hiệu tương quan: ≥ 96 %. - Giới hạn phát hiện: ≤ 1ng/ml; - Các chất chống đông như heparin, EDTA và citrat không làm ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm - Các mẫu ly giải máu, mẫu mỡ máu, vàng da không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Không có phản ứng chéo với các mẫu chứa yếu tố dạng thấp, chứa kháng thể kháng HCV, kháng thể kháng HIV và phụ nữ mang thai. - Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C |  | 6 | Hộp 30 Test | Test
50 | Test nhanh HIV (Determin HIV1/2, Alere) | - Phát hiện được cả kháng nguyên P24 của HIV 1 ; kháng thể HIV 1 và kháng thể HIV 2 - Độ nhạy 100% , độ dặc hiệu ≥ 99,75%, Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương |  | 3 | Hộp/100 test | Test
51 | Test nhanh Malaria Pf/Pv Ag cassette | - Dạng khay test (Cassette)dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch theo nguyên lý sắc ký một chiều - Phát hiện phân biệt đồng thời và phân biệt kháng nguyên của các chủng P.falciparum và P.vivax trong máu toàn phần người - Độ nhạy tương quan: 99.7% (P.f), 95.5% (P.v). - Độ đặc hiệu tương quan: 99.5%. - Độ nhạy tương quan phát hiện Pf với nồng độ >50 ký sinh trùng/μl là 100%. Độ nhạy tương quan phát hiện Pv với nồng độ >50 ký sinh trùng/μl lớn hơn 98%. |  | 2 | Hộp 25 test | Test
52 | Test nhanh Multi 4 Drug | Test thử dạng khay (Casette), dùng để phát hiện chất gây nghiện 4 thông số (MDMA, Methamphetamine, Morphine, THC). - Độ nhạy ≥ 99,5% - Độ đặc hiệu ≥ 99,5%. |  | 3 |  | Test
53 | Test nhanh Syphylis cassette | - Dạng khay (Cassette), dùng phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) kháng Treponema pallidum. - Độ nhạy :≥ 99 % và Độ đặc hiệu: ≥ 99 % so với TPHA; - Mẫu xét nghiệm: huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần. - Không có phản ứng chéo với các mẫu dương tính Malaria P.f, Malaria P.v, mẫu chứa yếu tố dạng thấp, dương tính Leprosy, mẫu của phụ nữ mang thai.. Kít thử hoạt động ổn định ít nhất 48 giờ sau khi mở túi nhôm. Đạt tiêu chuẩn: CE, ISO |  | 4 | Hộp 100 Test | Test
54 | Thuốc nhuộm EA50 | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Quy cách đóng gói nhỏ (≤ 100mL). - Màu sắc: có màu đặc trưng của thuốc thử. - Đồng nhất, không cặn - Bao bì nguyên vẹn, không nứt, vỡ, rách. - Chất liệu lọ chứa không tương tác với thành phần của thuốc nhuộm.. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 9 - 24 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. ** Dầu soi kính có dộ tinh khiết (d ≥ 1.030) |  | 3 | Chai/ 500ml | Chai
55 | Thuốc nhuộm Gram |  |  | 3 | Bộ 5 chai 125 ml | Bộ
56 | Thuốc nhuộm Hematoxylin |  |  | 3 | Chai/ 500ml | Chai
57 | Thuốc nhuộm OG6 |  |  | 3 | Chai/ 500ml | Chai
IV/ HÓA CHẤT TÍCH NƯỚC TIỂU 11 THÔNG SỐ:
58 | Giấy thử nước tiểu 11 thông số auto | - Kỹ thuật sắc ký giấy, phân tích bán định lượng - Các chỉ số và thứ tự các chỉ số trên 1 que: Bilirubin,Urobillinogen, Keton, Ascorbic acid Glucose ,Protein, Blood, pH, Nitrite, Leukocytes, Tỷ trọng, - Mỗi thông số có ít nhất 3 mức độ bán định lượng '- Kích thước test 0,5x11,5cm, Tương thích với máy phân tich nước tiểu Combi Screen | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Phải có thông tin về ngưỡng phát hiện của các thông số trên test thử. - Có thông tin của các chất gây nhiễu kết quả. - Màu sắc của các thông số trên test thử phải giống màu in trên lọ/hộp/bao bì chứa test. - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách, có tem niêm phong. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≤ 3 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. | 3 | Hộp/150 Strip | Hộp
59 | Giấy thử nước tiểu 11 thông số | - Kỹ thuật sắc ký giấy, phân tích bán định lượng - Các chỉ số và thứ tự các chỉ số trên 1 que: Urobillinogen, Glucose, Bilirubin, Keton, Tỷ trọng, Blood, pH, Protein, Nitrite, Leukocytes, Ascorbic acid. - Mỗi thông số có ít nhất 3 mức độ bán định lượng . '- Kích thước test 0,5x11,5cm, Tương thích với máy phân tich nước tiểu model Cybow Reader 300 |  | 4 | Hộp/100 Strip | Hộp
60 | Giấy thử nước tiểu 2 chỉ số Protein/Glucose | - Kỹ thuật sắc ký giấy, phân tích bán định lượng - Các chỉ số và thứ tự các chỉ số trên 1 que: Glucose, Protein. - Mỗi thông số có ít nhất 3 mức độ nồng độ . '- Kích thước test 0,5x11,5cm, Tương thích với máy phân tich nước tiểu model Cybow Reader 300 |  | 4 | Hộp/100 Strip | Hộp/100
61 | IQC nước tiểu (chứng Dương) | - Chất kiểm soát chất lượng các xét nghiệm trên que thử nước tiểu. - Phạm vi phân tích có tối thiểu các chỉ số: Bilirubin,Urobillinogen, Keton, Ascorbic acid Glucose ,Protein, Blood, pH, Nitrite, Leukocytes, Tỷ trọng. - Giá trị đích của chỉ số trong mẫu nằm trong khoảng giá trị bệnh lý. - Nguồn gốc từ người, đã được thử nghiệm âm tính với Anti HIV, HBsAg, Anti HCV - Sau khi mở nắp, độ bền ≤ 30 ngày ở nhiệt độ 2-8 °C | - Có chứng nhận chất lượng hàng hóa; - Có hướng dẫn sử dụng kèm theo bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách, hộp còn niêm phong nguyên vẹn, nhãn gốc trên lọ phải đầy đủ thông tin (hãng sản xuất, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản) - Hạn sử dụng phải đảm bảo từ > 6 tháng. - Phải có ghi đánh giá tình trạng, chất lượng mẫu khi giao nhận - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách hoặc thông tin liên quan đến hóa chất cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. | 3 | Hộp/(12*12ml) | HỘP
V/ HÓA CHẤT MIỄN DỊCH THỰC HiỆN TRÊN MÁY:
62 | Định lượng HCG | - Bộ kít thử sẵn dùng để xét nghiệm có ghi tên test, tên hãng sản xuất, Lot, hạn sử dụng, ngày sản xuất, điều kiện bảo quản,... trên bao test. - Quy cách test bao gồm: 1 SPR (1 dạng đầu col được phủ kháng thể đơn dòng tương ứng, được dán kín với nhãn có mã vạch chứa thông tin và 1 thanh hóa chất có 10 giếng chứa các loại hóa chất cần thiết cho 1 xét nghiệm, được dán kín với nhãn có chứa mã vạch thông tin , kích thước thanh hóa chất 1,8cm x 15,3cm (rộng x dài), đóng gói riêng lẻ mỗi thanh hóa chất 1 test, dạng sẵn sàng sử dụng. - Phải có mẫu Standard, Control kèm theo bộ kit và có thông tin đầy đủ. - Buffer (nếu có) có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ như trên test. - Có thông tin của các chất gây nhiễu kết quả. - Phải có thông tin về ngưỡng phát hiện, ngưỡng định lượng của test. - Phương pháp xét nghiệm của test: miễn dịch huỳnh quang gắn men (FEIA). - Phải có thông tin về ngưỡng phát hiện và dãy đo của test: + AFP ≤ 0,5 IU/mL (Phạm vi đo lường bao gồm dãy đo: 0,5-400 IU/mL) + Cortisol S ≤ 2 ng/mL (Phạm vi đo lường bao gồm dãy đo: 2,0-650 ng/mL) + Ferittin ≤ 1,5 ng/mL (Phạm vi đo lường bao gồm dãy đo: 1,5-1.200 ng/mL) + FT4 ≤ 0,7 pmol/L(Phạm vi đo lường bao gồm dãy đo: 1,1-100 pmol/L) + FT3 ≤ 0,7 pmol/L (Phạm vi đo lường bao gồm dãy đo: 0,7-45 pmol/L) + NT-ProBNP ≤ 3,8 pg/mL (Phạm vi đo lường bao gồm dãy đo: 15-25.000 pg/mL) + TSH ≤ 0,05 µIU/mL (Phạm vi đo lường bao gồm dãy đo: 0,05-60 µIU/mL) + Troponin hs ≤ 0,0013 ng/mL (Phạm vi đo lường bao gồm dãy đo: 0,0049-40 ng/mL) + hCG ≤ 2,0 mIU/mL (Phạm vi đo lường bao gồm dãy đo: 2-1.500 mIU/mL) - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách, có tem niêm phong. - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 4- 6 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 4 tháng hoặc đổi hàng mới khi khoa Xét nghiệm không sử dụng hết đối với hàng giao cho khoa Xét nghiệm có hạn sử dụng <4 tháng. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. - Phù hợp với dòng máy miễn dịch tự động bằng phương pháp FEIA MiniVidas | - Cần đặt máy khi trúng thầu với thông số kỹ thuật gồm: Đóng gói từng test riêng biệt và sử dụng ngay (1 bệnh nhân = 1 test) • Tất cả các hóa chất có trong kit • Độ bền của hệ thống (MTBF* > 700 ngày) • Căn chuẩn 14 ngày hoặc 28 ngày • Tự động đọc mã vạch • Chỉ cần đưa vào máy và chạy Tính linh hoạt: 2 hộc đọc lập, mỗi hộc 6 vị trí • Xét nghiệm các thông số khác nhau cùng một lúc • Phù hợp với các test xét nghiệm STAT • Dải xét nghiệm rộng (lên tới 80 thông số trong sinh hóa miễn dịch và bệnh truyền nhiễm) • Đóng gói phù hợp với công suất xét nghiệm (30 or 60 tests) - Thiết bị phù hợp máy Mini Vidas. | 3 | Bộ/60 test | Bộ
63 | Định lượng AFP |  |  | 3 | Bộ/60 test | Bộ
64 | Định lượng Ferritin |  |  | 3 | Bộ/60 test | Bộ
65 | Định lượng FT3 |  |  | 3 | Bộ/60 test | Bộ
66 | Định lượng TSH |  |  | 3 | Bộ/60 test | Bộ
67 | Định lượng Troponin-hs |  |  | 3 | Bộ/60 test | Bộ
68 | EQA miễn dịch (theo chương trình EQA-TTKC TP.HCM 1 tháng/lần) | - Sinh phẩm phù hợp với chương trình ngoại kiểm miễn dịch và tim mạch đã đăng ký với Trung tâm kiểm chuẩn thành phố HCM ; | - Có chứng nhận chất lượng hàng hóa; - Có hướng dẫn sử dụng kèm theo bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách, hộp còn niêm phong nguyên vẹn, nhãn gốc trên lọ phải đầy đủ thông tin (hãng sản xuất, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản) - Hạn sử dụng phải đảm bảo từ > 6 tháng. - Phải có ghi đánh giá tình trạng, chất lượng mẫu khi giao nhận - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách hoặc thông tin liên quan đến hóa chất cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. | 3 | Bộ/(12*5ml) | Bộ
69 | EQA tim mạch (theo chương trình EQA-TTKC TP.HCM 1 tháng/lần) |  |  | 3 | Lọ/3ml | Lọ
70 | IQC miễn dịch 3 mức độ | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Phải có thông tin về nồng độ cho các chỉ số trong mẫu IQC. - Phù hợp với phương pháp xét nghiệm: miễn dịch huỳnh quang (FEIA). - Sau khi mở nắp sinh phẩm bền trong tối thiểu 5 ngày ở 2-8 °C, 4 tuần ở -20°C - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≤ 6 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 6 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 6 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. |  | 3 | Bộ/(4*3*5ml) | Bộ
71 | Định lượng TSH |  |  | 3 | Bộ (3*2ml) | Bộ
VI/ HÓA CHẤT SINH HÓA THỰC HiỆN TRÊN MÁY:
72 | Albumine + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Albumin/mẫu thử - Phương pháp đo: End Point - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 5,0 - 55 g/L - Giới hạn phát hiện: ≤ 0,2 g/L - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 300mg/dl + Triglyceride ≥ 600mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 35mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 35mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,0 và độ tái lặp có CV% ≤ 2,0 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 80 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 14 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương | - Hóa chất dùng cho máy sinh hóa tự động, có kèm theo mẫu Standard (chất hiệu chuẩn) theo mỗi bộ hóa chất - Mỗi hóa chất đều được sử dụng độc lập và dạng sẵn dùng '- Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Có thông tin của các chất gây nhiễu kết quả. - Có chứng nhận chất lượng hàng hóa; - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≤ 3 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. -Không được đổi lô trong thời gian ≥ 12 tháng (mỗi sinh phẩm đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 12 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. - Cần dặt máy khi trúng thầu; - Chai/lọ chứa chất thử có kích thước phù hợp với dòng máy sinh hóa tự đ | 2 | Bộ/240ml (6X40) | Bộ
73 | Amylase + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Amylase/mẫu thử - Phương pháp đo: Kinetic - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 5 - 2000 U/L - Giới hạn phát hiện: ≤ 5 U/L - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 450 mg/dl + Triglyceride ≥ 600 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 25mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 25mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,5 và độ tái lặp có CV% ≤ 4,0 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 60 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 10 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương, nước tiểu. |  | 2 | R1: 1 x 26ml, R2: 1 x 6.5ml | Bộ
74 | Bilirubine total+ Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Bilirubin toàn phần/mẫu thử - Phương pháp đo: End Point - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 0,14 - 26 mg/dL - Giới hạn phát hiện: ≤ 0,09 mg/dL - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 500mg/dl + Triglyceride ≥ 600mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,8 và độ tái lặp có CV% ≤ 3,5(thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 25 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 10 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương |  | 3 | Bộ/39,3ml (R1: 1x29,5 ml,R2:1x9,8ml) | Bộ
75 | Bilirubinre direct + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Bilirubin toàn phần/mẫu thử - Phương pháp đo: End Point - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 0,04 - 6,5 mg/dL - Giới hạn phát hiện: ≤ 0,04 mg/dL - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Triglyceride ≥ 600mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,5 và độ tái lặp có CV% ≤ 3,7(thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 30 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 10 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương |  | 3 | Bộ 31 ml (R1: 1 x 24ml, R2: 1 x 7ml) | Bộ
76 | Calcium + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Calcium/mẫu thử - Phương pháp đo: End Point - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 0,16- 4,5 mmol/L - Giới hạn phát hiện: ≤ 0,07 mmol/L - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 500 mg/dl + Triglyceride ≥ 500 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 46mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 26mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 0,5 và độ tái lặp có CV% ≤ 1,5 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 70 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 10 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương, nước tiểu. |  | 2 | Bộ/240ml (6x40 ml) | Bộ
77 | CK- MB + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng CKMB/mẫu thử - Phương pháp đo: Kinetic - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 5,24- 300 U/L - Giới hạn phát hiện: ≤ 5,2 U/L - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 95 mg/dl + Triglyceride ≥ 600 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 29 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 29 mg/dl -Độ lặp có CV% ≤ 0,8 và độ tái lặp có CV% ≤ 2,0 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 14 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 10 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh |  | 2 | Bô 192 ml (4×38 mL + 2×20 mL) | Bộ
78 | CK-NAC + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng CK-NAC/mẫu thử - Phương pháp đo: Kinetic - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 11- 1,500 U/L - Giới hạn phát hiện: ≤ 8 U/L - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 95 mg/dl + Triglyceride ≥ 600 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 7,3 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 5,9 mg/dl -Độ lặp có CV% ≤ 1,3 và độ tái lặp có CV% ≤03,0 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 64 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 8 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh |  | 2 | Bô 192 ml (4×38 mL + 2×20 mL) | Bộ
79 | Creatinine + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Creatinin/mẫu thử - Phương pháp đo: Kinetic - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 0,22- 18,08 mg/dL - Giới hạn phát hiện: ≤ 0,22 mg/dL - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 500 mg/dl + Triglyceride ≥ 500 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 29 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 19,5 mg/dl + Glucose ≥ 230 mg/dL -Độ lặp có CV% ≤ 0,8 và độ tái lặp có CV% ≤ 2,0 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 19 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 3 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương |  | 3 | Bộ 35,5ml) R1: 1 x 27.5ml, R2: 1 x 8ml | Bộ
80 | Cholesterol + Standard | Cholesterol + Standard |  | 2 | Bộ/240ml (6x40ml) | Bộ
81 | CRP (định lượng) | - Chất thử sẵn dùng để định lượng CRP (C-Reactive Protein)/mẫu thử - Phương pháp đo: Đo độ đục - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 1,0- 160 mg/L - Giới hạn phát hiện: ≤ 1,0 mg/L - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 485 mg/dl + Triglyceride ≥ 600 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 16,9 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 18,8 mg/dl -Độ lặp có CV% ≤ 1,8 và độ tái lặp có CV% ≤ 4,0 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 64 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 18 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương |  | 2 | Bộ/50ml (1x40ml+1x10ml) | Bộ
82 | Dung dịch rửa máy sinh hóa | Dung dịch sẵn dùng, làm sạch dùng cho các máy phân tích sinh hóa tự động |  | 4 | Thùng/5l | Thùng
83 | GGT + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng GGT (Gamma-Glutamyl Transferasse)/mẫu thử - Phương pháp đo: Kinetic - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 4,0-1.000 U/L - Giới hạn phát hiện: ≤ 4,0 U/L - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 95 mg/dl + Triglyceride ≥ 600 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 23,6 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 6,8 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,9 và độ tái lặp có CV% ≤ 4,3 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 21 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 8 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương |  | 2 | Bộ 70 ml(R1: 1 x 56ml, R2: 1 x 14ml | Bộ
84 | Glucose + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Glucose/mẫu thử - Phương pháp đo: Endpoint - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 1,8-432 mg/dl (HT/ht), 20-2.000 mg/dL (nước tiểu) - Giới hạn phát hiện: ≤ 1,8 mg/dl(HT/ht) và ≤ 20 mg/dL (nước tiểu) - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 460 mg/dl + Triglyceride ≥ 600 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 8,2 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 5,6 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 0,4 và độ tái lặp có CV% ≤ 1,2 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 83 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 11 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương, nước tiểu |  | 2 | Bộ/200ml (4x40 ml+2x20ml) | Bộ
85 | GOT + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng GOT (Glutamic Oxalacetic Transaminase)/mẫu thử - Phương pháp đo: Kinetic - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 4,0-600 U/L - Giới hạn phát hiện: ≤ 4,0 U/L - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 95 mg/dl + Triglyceride ≥ 500 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 24,3 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 21,2 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,9 và độ tái lặp có CV% ≤ 3,6 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 55 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 8 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương |  | 2 | Bộ 70 ml (R1: 1 x 56ml, R2: 1 x 14ml) | Bộ
86 | GPT + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng GPT (Glutamate Pyruvate Transaminase)/mẫu thử - Phương pháp đo: Kinetic - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 4,0-600 U/L - Giới hạn phát hiện: ≤ 4,0 U/L - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 95 mg/dl + Triglyceride ≥ 500 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 24,3 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 21,2 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,9 và độ tái lặp có CV% ≤ 3,6 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 55 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 8 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương |  | 2 | Bộ 70 ml (R1: 1 x 56ml, R2: 1 x 14ml) | Bộ
87 | HDL tủa +Stadard | -Hóa chất dùng để phân tách các liprotein (VLDL, LDL), và HDL-Cho (High-Density Lipoprotein Cholesterol)/mẫu thử - Phương pháp đo: tủa và Endpoint - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 2,5-200 mg/dL - Giới hạn phát hiện: ≤ 1,2 mg/dL - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 500 mg/dl + Triglyceride ≥ 600 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 28,3 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 27,9 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,6 và độ tái lặp có CV% ≤ 1,9 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương |  | 2 | Bộ/400ml | Bộ
88 | HDL Direct + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng HDL-Cho (High-Density Lipoprotein Cholesterol)/mẫu thử (đo trực tiếp) - Phương pháp đo: Endpoint - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 2,0-174 mg/dL - Giới hạn phát hiện: ≤ 2,0 mg/dL - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 500 mg/dl + Triglyceride ≥ 600 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 28,3 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 27,9 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,6 và độ tái lặp có CV% ≤ 1,9 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 31 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 14 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương |  | 2 | Bộ/216ml (4x40ml+ 2x28 ml) | Bộ
89 | Iron (Sắt) + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Iron (Sắt) /mẫu thử - Phương pháp đo: Endpoint - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 1,33-180 μmol/L - Giới hạn phát hiện: ≤ 1,33μmol/L - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 180 mg/dl + Triglyceride ≥ 200 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 18,78 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 16,91 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,7 và độ tái lặp có CV% ≤ 2,7 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 99 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 10 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương |  | 3 | Bộ 80ml (R1: 1 x 60ml, R2: 1 x 20ml) | Bộ
90 | Lactat dehydrogenase (LDH) + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng LDH (Lactat dehydrogenase) /mẫu thử - Phương pháp đo: Kinetic - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 11-800 U/L - Giới hạn phát hiện: ≤ 11 U/L - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Triglyceride ≥ 200 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 29,3 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 29,3 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,7 và độ tái lặp có CV% ≤ 2,7 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 31 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 5 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương |  | 3 | Bộ 32,5 ml (R1: 1 x 26ml, R2: 1 x 6.5ml) | Bộ
91 | LDL-Direct + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng LDL-Cho (Low Density Lipoprotein) /mẫu thử - Phương pháp đo: Endpoint - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 1,55-369 mg/dL - Giới hạn phát hiện: ≤ 1,55 mg/dL - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 330 mg/dl + Triglyceride ≥ 600 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 29,2 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 10,8 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,2 và độ tái lặp có CV% ≤ 4,9 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 97 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 14 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương |  | 3 | Bộ 38 ml (R1: 1 x 28ml, R2: 1 x 10ml) | Bộ
92 | Microalbumin niệu+ Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Ferritin/mẫu thử - Phương pháp đo: Đo độ đục - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 6,6-350 mg/L - Giới hạn phát hiện: ≤ 6,5 mg/L - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 430 mg/dl + Triglyceride ≥ 440 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 17,5 mg/dl + Urobillin ≥ 7,0 mg/dl + Ascorbic Acid ≥ 6,0 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,3 và độ tái lặp có CV% ≤ 6 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 28 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 15 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Nước tiểu |  | 3 | Bộ/25 ml (1x14 ml+1x10 ml) | Bộ
93 | Potasium + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Potassium/mẫu thử - Phương pháp đo: Fixed time - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 1,0-8,0 mmol/L - Giới hạn phát hiện: ≤ 0,9 mmol/L - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 500 mg/dl + Triglyceride ≥ 600 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 21,2 mg/dl + Na+ ≥150mM, Ca2+ ≥7,5 mM, Fe3+ ≥0,5 mM - Độ lặp có CV% ≤ 1,2 và độ tái lặp có CV% ≤ 1,8 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương |  | 2 | Bộ/100ml | Bộ
94 | Microalbumin niệu | Chất thử định lượng Microalbumin niệu |  | 2 | Bộ 128ml (3x36, 1x20 ml) | Bộ
95 | Protein total + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Protein/mẫu thử - Phương pháp đo: Endpoint - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 2,0-120 g/L - Giới hạn phát hiện: ≤ 1,0 g/L - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Bilirubin toàn phần ≥ 29,2 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 10,8 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,4 và độ tái lặp có CV% ≤ 1,6 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 30 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 14 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương |  | 2 | Bộ/240ml (6x40 ml) | Bộ
96 | Phosphate + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Phosphate/mẫu thử - Phương pháp đo: Endpoint - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 0,11-22 mg/dL - Giới hạn phát hiện: ≤ 0,05 mg/dL - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Bilirubin toàn phần ≥ 10 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 0,7 và độ tái lặp có CV% ≤ 1,7 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương, nước tiểu |  | 3 | Bộ/29,5ml | Bộ
97 | Sodium + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Sodium/mẫu thử - Phương pháp đo: Fixed time - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 80-180 mmol/L - Giới hạn phát hiện: 80 mmol/L - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 500 mg/dl + Triglyceride ≥ 600 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 40 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,1 và độ tái lặp có CV% ≤ 1,6 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương |  | 2 | Bộ/100ml | Bộ
98 | Transferritin + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Tranferrin/mẫu thử - Phương pháp đo: đo độ đục - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 1,6-800 mg/dl - Giới hạn phát hiện: 1,0 mg/dL - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 500 mg/dl + Triglyceride ≥ 600 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 40 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 4,2 và độ tái lặp có CV% ≤ 5,4 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương |  | 3 | Bộ 34 ml (R1: 1 x 28ml, R2: 1 x 6ml) | Bộ
96 | Triglycerid liquidcolor mono +Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Triglycerides/mẫu thử - Phương pháp đo: End Point - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 7- 1430 mg/dL - Giới hạn phát hiện: ≤ 7 mg/dL - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 500 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 22,5 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 22,5 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 1,7 và độ tái lặp có CV% ≤ 1,7 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 48 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 14 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương. |  | 2 | Bộ/240ml (6x40 ml) | Bộ
99 | Ure UV + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Ure/mẫu thử - Phương pháp đo: Kinetic - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 2,2-300mg/dL (HT/ht) và 76-4500 mg/dl (Nước tiểu) - Giới hạn phát hiện: ≤ 1,86 md/dL(HT/ht) và 75,6 mg/dL (Nước tiểu) - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 460 mg/dl + Triglyceride ≥ 600 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 22,2 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 23,4 mg/dl - Độ lặp có CV% ≤ 2,0(HT/ht); CV% ≤ 1,2 (nước tiểu) - Độ tái lặp có CV% ≤ 2,1 (HT/ht); Độ tái lặp có CV% ≤ 3,6 (nước tiểu) (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 70 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 8 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương, nước tiểu |  | 2 | Bộ/304ml (6x40 ml+2x32ml) | Bộ
100 | Uric acid liquidcolor + Standard | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Uric Acid/mẫu thử - Phương pháp đo: End Point - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 0,19-25 mg/dL (HT/ht) và 5,2-252 mg/dl (Nước tiểu) - Giới hạn phát hiện: ≤ 0,19 mg/dL(HT/ht) và 3,49 mg/dL (Nước tiểu) - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Hemoglobin: ≥ 500 mg/dl + Triglyceride ≥ 600 mg/dl + Bilirubin toàn phần ≥ 33 mg/dl + Bilirubin trực tiếp ≥ 30 mg/dl (HT/ht) + Ascorbic Acid ≥ 6,1 mg/dL (Nước tiểu) + Trọng lượng riêng chứa dãi 1,005 - 1,035 - Độ lặp có CV% ≤ 0,8 (HT/ht); CV% ≤ 2,3 (nước tiểu) (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ tái lặp có CV% ≤ 2,3 (HT/ht); Độ tái lặp có CV% ≤ 3,4 (nước tiểu) (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Độ ổn định hóa chất khi mở nắp: ≥ 40 ngày - Độ ổn định hiệu chuẩn ≥ 15 ngày - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương, nước tiểu |  | 2 | Bộ/304ml (6x40ml+ 2x32ml) | Bộ
101 | Calibration CRP | - Huyết thanh dùng để hiệu chuẩn trong CRP định lượng bằng phương pháp đo độ đục, có nồng độ và phản ứng thích hợp để hiệu chuẩn các máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Nguồn gốc từ người, đã được thử nghiệm âm tính với Anti HIV, HBsAg, Anti HCV - Sau khi mở nắp, độ bền ≤ 7 ngày ở nhiệt độ 2-8 °C, 4 tuần ở nhiệt độ -20°C |  | 3 | Bộ/(5*1ml) | Bộ
102 | IQC sinh hóa- Range Cao | - Sinh phẩm dùng để kiểm soát chất lượng các thông số xét nghiệm trên hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa. Dùng để kiểm soát độ chính xác. - Nguồn gốc từ người, đã được thử nghiệm âm tính với Anti HIV, HBsAg, Anti HCV - Sau khi mở nắp, độ bền ≤ 7 ngày ở nhiệt độ 2-8 °C, 4 tuần ở nhiệt độ -20°C | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Phải có thông tin về nồng độ cho các chỉ số trong mẫu - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≤ 6 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 6 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 6 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. | 3 | Bộ/(10*5ml) | Bộ
103 | ABX Pentra P Multicontrol |  |  | 3 | 10 x 5ml | HỘP
104 | ABX Pentra N Multicontrol |  |  | 3 | 10 x 5ml | HỘP
105 | IQC sinh hóa- Range Trung bình |  |  | 3 | Bộ/(10*5ml) | Bộ
106 | EQA sinh hóa | - Sinh phẩm phù hợp với chương trình ngoại kiểm sinh hóa đã đăng ký với Trung tâm kiểm chuẩn thành phố HCM - Nguồn gốc từ người, đã được thử nghiệm âm tính với Anti HIV, HBsAg, Anti HCV | - Có chứng nhận chất lượng hàng hóa; - Có hướng dẫn sử dụng kèm theo bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách, hộp còn niêm phong nguyên vẹn, nhãn gốc trên lọ phải đầy đủ thông tin (hãng sản xuất, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản) - Hạn sử dụng phải đảm bảo từ > 6 tháng. - Phải có ghi đánh giá tình trạng, chất lượng mẫu khi giao nhận - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách hoặc thông tin liên quan đến hóa chất cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm | 3 | Bộ/(6*5ml) | Bộ
107 | Chlorid HS-Cl 103 | - Chất thử sẵn dùng để định lượng Chlorid/mẫu thử - Phương pháp đo: Endpoint - Ngưỡng phân tích bao gồm khoảng đo: 3.7 - 160 mmol/L - Giới hạn phát hiện: ≤ 160 mmol/L - Không bị ảnh hưởng bởi các chất có trong mẫu thử: + Bilirubin toàn phần ≥ 40 mg/dl, Triglyceric ≥500 mg/dl, - Độ lặp có CV% ≤ 0,7 và độ tái lặp có CV% ≤ 1,08 (thử nghiệm có ít nhất 2/3 mức nồng độ Thấp-Trung Bình-Cao) - Phù hợp với mẫu thử là Huyết thanh/Huyết tương, nước tiểu '- Hóa chất dùng cho máy sinh hóa tự động, có kèm theo mẫu Standard (chất hiệu chuẩn) theo mỗi bộ hóa chất - Mỗi hóa chất đều được sử dụng độc lập và dạng sẵn dùng '- Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Có thông tin của các chất gây nhiễu kết quả. - Có chứng nhận chất lượng hàng hóa; - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≤ 3 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. -Không được đổi lô trong thời gian ≥ 12 tháng (mỗi sinh phẩm đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 12 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. - Chai/lọ chứa chất thử có kích thước phù hợp với dòng máy sinh hóa tự động BS 480 |  | 3 |  | Bộ
108 | Ngoại kiểm nước tiểu | - Sinh phẩm phù hợp với chương trình ngoại kiểm miễn dịch và tim mạch đã đăng ký với Trung tâm kiểm chuẩn thành phố HCM ; '- Có chứng nhận chất lượng hàng hóa; - Có hướng dẫn sử dụng kèm theo bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách, hộp còn niêm phong nguyên vẹn, nhãn gốc trên lọ phải đầy đủ thông tin (hãng sản xuất, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản) - Hạn sử dụng phải đảm bảo từ > 6 tháng. - Phải có ghi đánh giá tình trạng, chất lượng mẫu khi giao nhận - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách hoặc thông tin liên quan đến hóa chất cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm |  | 3 |  | Lọ
109 | CUVETTE SEGM. RACK P400 (450) |  |  |  | 5400 Cái/ thùng | Thùng
VII/ HÓA CHẤT MÁY ION ĐỒ 05 THÔNG SỐ:
110 | Pack ion đồ (Ca,Na, K, Cl, pH) + Standard | - Bộ hóa chất dạng cassette chứa các hóa chất sẵn dùng để định lượng các ion K+, Na+,Cl-, Ca++ và ion Calci, pH bằng điện cực chọn lọc - Khoảng cách vị trí cắm các hóa chất A đến B là 1.2cm, từ B đến W là 1.2cm | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Phải có thông tin về nồng độ cho các chỉ số trong mẫu - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Phải có bảng dữ liệu an toàn (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. | 6 | Bộ/1000ml | Bộ
111 | Dung dịch nội kiểm tra QC solution | - Dung dịch sẵn dụng hiệu chuẩn Na, K, Cl, Ca bằng phương pháp điện cực chọn lọc - Khi mở nắp, độ bền ≥ 30 ngày ở nhiệt độ 5-30 °C '- Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Phải có thông tin về nồng độ cho các chỉ số trong mẫu - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≥ 6 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Phải có bảng dữ liệu an toàn (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. |  | 3 |  | Chai
112 | Dung dịch Calibration ion đồ mức 1 | - Dung dịch sẵn dụng hiệu chuẩn Na, K, Cl, Ca bằng phương pháp điện cực chọn lọc - Khi mở nắp, độ bền ≤ 30 ngày ở nhiệt độ 5-30 °C |  | 3 | Chai 3ml | Chai
113 | Dung dịch Calibration ion đồ mức 2 |  |  | 3 | Chai 3ml | Chai
VIII/ MÁY HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG 18 THÔNG SỐ:
114 | Dung dịch Diluent | Hóa chất sẵn dùng cho máy xét nghiệm huyết học.Thành phần: Sodium Chloride: 3.0-5.5g/L Sodium Sulfate Anhydrous: 7.5-11.5g/L Buffering Agents: 1.0-3.0g/L Anti-fungal and Anti-bacterial Agents: 0.8-2.5g/L | - Có hướng dẫn sử dụng kèm theo, Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách, thùng/hộp phải còn niêm phong nguyên vẹn, nhãn gốc trên lọ phải có đầy đủ thông tin (hãng sản xuất,số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản) - Có chứng nhận chất lượng hàng hóa; - Hạn sử dụng phải đảm bảo > 12 tháng. - Lot mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng ổn định > 6 tháng; - Phải có thông tin về ngưỡng giá trị phát hiện, ngưỡng định lượng của hóa chất - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách hoặc thông tin liên quan đến hóa chất cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. - Phù hợp với máy huyết học phân tích tế bào máu bằng phương pháp tổng trở, | 2 | Thùng 20 lít | Thùng
115 | Dung dịch Rinse | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học. 'Thành phần: Sodium Sulfate Anhydrous: 3.0-5.5g/L Sodium Chloride: 7.5-11.5g/L Anti-fungal and Anti-bacterial Agents: 1.0-3.0g/L Polyoxyethylene Ester: 0.3-1.5g/L |  | 2 | Thùng 20 lít | Thùng
116 | Dung dịch Lyse | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học. Thành phần: Quarternary Ammonium Salts: <50g/L Nonion Surfactant: <15g/L Isopropanol: 0.1-1.5ml/L Ethanol: <1.5ml/L |  | 2 | Chai 500ml | Chai
117 | Dung dịch M30E E-Z Cleanser | Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học. Thành phần: Proteolytic Enzym: 3.0-10g/L Surfactant: 0.3-1.5g/L Sodium Chloride: 3.0-5.0g/L Anti-fungal and Anti-bacterial Agents: 0.5-2.5g/L Buffering Agents: 1.0-4.0g/L |  | 2 | Chai 100ml | Chai
118 | ABX Clearner | Sử dụng trong chẩn đoán in vitro với tác dụng thủy phân protein để làm sạch các máy đếm tế bào máu - Dung dịch nước trong suốt và không màu đến hơi vàng nhạt. - Thành phần: + Dung dịch đệm hữu cơ (Organic buffer) < 5% + Enzym thủy phân protein (Proteolytic enzyme) < 1% + Chất bảo quản (Preservative) < 1% - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản: 18-25°C (65-77°F). + Độ ổn định sau khi mở: ≥ 3 tháng ở 18-25°C (65-77°F) sau khi mở. | - Có hướng dẫn sử dụng kèm theo, Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách, thùng/hộp phải còn niêm phong nguyên vẹn, nhãn gốc trên lọ phải có đầy đủ thông tin (hãng sản xuất,số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản) - Có chứng nhận chất lượng hàng hóa; - Hạn sử dụng phải đảm bảo > 12 tháng. - Lot mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng ổn định > 6 tháng; - Phải có thông tin về ngưỡng giá trị phát hiện, ngưỡng định lượng của hóa chất - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách hoặc thông tin liên quan đến hóa chất cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. - Phù hợp với máy huyết học phân tích tế bào máu bằng phương pháp lazer | 3 | Chai 1 lít | Chai
119 | ABX Whitediff | Dung dịch ly giải để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để ly giải hồng cầu cho việc đếm bạch cầu và phân loại bạch cầu và để xác định hemoglobin trên các máy đếm tế bào máu - Dung dịch nước trong suốt và màu vàng nhạt - Thành phần: + Chất ly giải (Lysing agent) < 5% + Chất diện hoạt (Surfactant) < 5% + Chất bảo quản (Preservative) < 1% + Dung dịch đệm (Buffer) + Chất pha loãng (Diluent) vừa đủ 100% - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 2-25°C (36-77°F). + Độ ổn định sau khi mở: ≥ 2 tháng ở 15-30°C (59-86°F) sau khi mở và trong giới hạn hạn dùng. |  | 3 | Chai 1 lít | Chai
120 | ABX Dilluent | Dung dịch ly giải để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để ly giải hồng cầu cho việc đếm bạch cầu và phân loại bạch cầu và để xác định hemoglobin trên các máy đếm tế bào máu - Dung dịch nước trong suốt và màu vàng nhạt - Thành phần: + Chất ly giải (Lysing agent) < 5% + Chất diện hoạt (Surfactant) < 5% + Chất bảo quản (Preservative) < 1% + Dung dịch đệm (Buffer) + Chất pha loãng (Diluent) vừa đủ 100% - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 2-25°C (36-77°F). + Độ ổn định sau khi mở: ≥ 2 tháng ở 15-30°C (59-86°F) sau khi mở và trong giới hạn hạn dùng. |  | 3 | Thùng 20 lít | Thùng
121 | Dung dịch Minoclair | Dung dịch hóa học để sử dụng trong chẩn đoán in vitro và được thiết kế để làm sạch máy đếm tế bào máu - Dung dịch nước base, trong suốt, màu vàng nhạt, có mùi chất tẩy trắng - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại theo đúng quy định (EC) Số 1272/2008 - Thành phần: + Chất làm sạch hóa chất (Chemical cleaning agent) < 5% + Chất ổn định hóa học (Stabilizer) < 1% - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 18-25°C. Không để đông lạnh. + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 6 tháng ở 18-25°C sau khi mở. |  | 3 | Chai 500ml | Chai
122 | IQC huyết học 3 thành phần bạch cầu có 3 mức độ | Là chất đối chiếu đa thông số mức thấp, bình thường, cao sử dụng trong chẩn đó in vitro, dùng để theo dõi độ đúng và độ chính xác của máy đếm tế bào máu bằng phương pháp tổng trở. - Về cảm quan giống với máu tươi toàn phần. Chất nổi trên bề mặt màu hồng nhạt là bình thường. - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại theo đúng quy định (EC - Cộng đồng châu Âu) - Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. - Điều kiện bảo quản: 2-8°C (35-46°F). - Độ ổn định sau khi mở: ổn định trong 16 trường hợp lấy mẫu trong tối đa 16 ngày ở 2-8°C (35-46°F) sau khi mở ống và trong giới hạn của hạn sử dụng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 - Phù hợp với máy huyết học phân tích tế bào máu bằng phương pháp tổng trở. | - Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Phải có thông tin về nồng độ cho các chỉ số trong mẫu IQC. - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≤ 6 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. - Không được đổi lô trong thời gian ≥ 6 tháng (mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 6 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Phải có phiếu chứng nhận chất lượng hàng hóa theo lô hàng hóa. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. | 3 | Bộ/(3*3ml) | Bộ
123 | EQA huyết học | - Sinh phẩm phù hợp với chương trình ngoại kiểm Huyết học đã đăng ký với Trung tâm kiểm chuẩn thành phố HCM ; |  | 3 | Lọ 3ml | Lọ
124 | Calibration huyết học 5 thành phần bạch cầu | Là chất hiệu chuẩn đa thông số mức thấp, bình thường, cao sử dụng trong chẩn đó in vitro, dùng để theo dõi độ đúng và độ chính xác của máy đếm tế bào máu bằng phương pháp lazer - Về cảm quan giống với máu tươi toàn phần. Chất nổi trên bề mặt màu hồng nhạt là bình thường. - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại theo đúng quy định (EC - Cộng đồng châu Âu) - Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. - Điều kiện bảo quản: 2-8°C (35-46°F). - Độ ổn định sau khi mở: ổn định trong 16 trường hợp lấy mẫu trong tối đa 16 ngày ở 2-8°C (35-46°F) sau khi mở ống và trong giới hạn của hạn sử dụng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 - Phù hợp với máy huyết học phân tích tế bào máu bằng phương pháp lazer |  | 3 | Bộ/(2*3ml) | Bộ
125 | Calibration huyết học 3 thành phần bạch cầu | Là chất hiệu chuẩn đa thông số bình thường sử dụng trong chẩn đó in vitro, dùng để theo dõi độ đúng và độ chính xác của máy đếm tế bào máu bằng phương pháp tổng trở - Về cảm quan giống với máu tươi toàn phần. Chất nổi trên bề mặt màu hồng nhạt là bình thường. - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại theo đúng quy định (EC - Cộng đồng châu Âu) - Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. - Điều kiện bảo quản: 2-8°C (35-46°F). - Độ ổn định sau khi mở: ổn định trong 16 trường hợp lấy mẫu trong tối đa 16 ngày ở 2-8°C (35-46°F) sau khi mở ống và trong giới hạn của hạn sử dụng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 - Phù hợp với máy huyết học phân tích tế bào máu bằng phương pháp lazer |  | 3 | Bộ/(2*3ml) | Bộ
IX/ MÁY HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG 27 THÔNG SỐ:
126 | IQC Huyết học Yumizen | Là chất hiệu chuẩn đa thông số mức thấp, bình thường, cao sử dụng trong chẩn đó in vitro, dùng để theo dõi độ đúng và độ chính xác của máy đếm tế bào máu bằng phương pháp lazer - Về cảm quan giống với máu tươi toàn phần. Chất nổi trên bề mặt màu hồng nhạt là bình thường. - Thuốc thử này được phân loại là không nguy hại theo đúng quy định (EC - Cộng đồng châu Âu) - Thành phần: chứa bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC) và tiểu cầu (PLT) của động vật có vú được làm thành hỗn dịch ở dạng dịch giống như huyết tương. - Điều kiện bảo quản: 2-8°C (35-46°F). - Độ ổn định sau khi mở: ổn định trong 16 trường hợp lấy mẫu trong tối đa 16 ngày ở 2-8°C (35-46°F) sau khi mở ống và trong giới hạn của hạn sử dụng. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 Phù hợp với máy huyết học phân tích tế bào máu bằng phương pháp TRỞ KHÁNG -THỦY ĐỘNG LỰC |  | 3 | Bộ/(2*3ml) | Bộ
X/ MÁY ION ĐỒ CARETIUM
127 | Dung dịch rửa máy Carelyte | - dung dịch làm sạch dùng cho các máy ion đồ chọn lọc - Mỗi hóa chất đều được sử dụng độc lập và dạng sẵn dùng '- Sản phẩm có thông tin trên nhãn rõ ràng, đầy đủ phân biệt được với các sản phẩm khác. - Có thông tin của các chất gây nhiễu kết quả. - Có chứng nhận chất lượng hàng hóa; - Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách. - Hạn sử dụng phải đảm bảo ≤ 3 tháng so với hạn sử dụng tối đa (tính từ ngày sản xuất) của sản phẩm. -Không được đổi lô trong thời gian ≥ 12 tháng (mỗi sinh phẩm đảm bảo sử dụng cùng lô ổn định ≥ 12 tháng); - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách, cách thức đọc kết quả cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. |  | 3 | Chai 10ml | Chai
XI/ MÁY ĐÔNG MÁU TỰ ĐỘNG
128 | ApTT ( TCK ) | Dung dịch thuốc thử phospholipid từ não thỏ sẵn sàng để sử dụng, dùng để xác định thời gian thromoplastin từng phần hoạt hóa (APTT) trên máy xét nghiệm đông máu bán tự động | - Có hướng dẫn sử dụng kèm theo, Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách, thùng/hộp phải còn niêm phong nguyên vẹn, nhãn gốc trên lọ phải có đầy đủ thông tin (hãng sản xuất,số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản) - Có chứng nhận chất lượng hàng hóa; - Hạn sử dụng phải đảm bảo > 12 tháng. - Lot mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng ổn định > 6 tháng; - Phải có thông tin về ngưỡng giá trị phát hiện, ngưỡng định lượng của hóa chất - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách hoặc thông tin liên quan đến hóa chất cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm. | 3 | Bộ/16ml | Bộ
129 | Dung dịch CaCl2 | ;- Dùng cho các xét nghiệm sàng lọc cầm máu như thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT). Phù hợp với máy xét nghiệm đông máu bán tự động |  | 3 | Chai 15ml | Chai
130 | Thromboplastin SI | - Dung dịch thuốc thử thromboplastin từ não thỏ sẵn sàng để sử dụng, dùng để xác định thời gian prothrombin (PT) trên máy đông máu bán tự động, bằng phương pháp đo quang-cơ |  | 3 | Bộ/(6*2ml) | Bộ
131 | Fibrinogen | - Dung dịch sẵn sàng để định lượng nồng độ fibrinogen trong huyết tương trên máy đông máu bán tự động, bằng phương pháp đo quang-cơ |  | 3 | Bộ/(5*2ml) | Bộ
132 | Stires bar | Dạng bi từ hình tròn, kích thước 2 ±0,2mm, vô khuẩn. Thích hợp cho kỹ thuật xét nghiệm đông máu bán tự động bằng phương pháp đo quang-cơ học |  | Không áp dụng | Chai 100 viên | Chai
133 | Calibration đông máu (đông khô) | - Sản phẩm dùng sẵn để hiệu chuẩn/kiểm soát chất lượng hệ thống xét nghiệm đông máu - Nguồn gốc từ người, đã được thử nghiệm âm tính với Anti HIV, HBsAg, Anti HCV, Giang mai. - Phạm vi phân tích có tối thiểu các chỉ số: APTT, TT, PT, Fibrinogen, Protein S, Protein C, Factors II, V, VII, VIII, IX,X, XI, XII |  | 3 | Bộ/(12*1ml) | Bộ
134 | IQC đông máu (đông khô) mức 1,2,3 |  |  | 3 | Bộ/(12*1ml) | Bộ
135 | Yuminzen G.PT Liq4 | Dung dịch thuốc thử thromboplastin từ não thỏ sẵn sàng để sử dụng, dùng để xác định thời gian prothrombin (PT) trên máy xét nghiệm đông máu tự động và cung cấp đường chuẩn Master calib - Thành phần: Thuốc thử dưới dạng thromboplastin calci, gây ra sự hình thành cục đông fibrin khi được thêm vào huyết tương của bệnh nhân. Thời gian của quá trình đông máu này có thể đo bằng tay hoặc bằng các máy phân tích đông máu quang học. - Độ bền sau khi mở nắp 12 ngày ở 2-8 oC, 5 ngày ở 15-19 oC, 1 ngày ở 20-25oC, 8 tiếng ở 37oC - Tính năng kỹ thuật + Độ lặp lại: CV ≤ 0.864% (mức bình thường);CV ≤ 1.775% (mức cao) + Độ tái lặp: CV ≤ 1.731% (mức bình thường); CV ≤ 3.047% (mức cao) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 | - Có hướng dẫn sử dụng kèm theo, Bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách, thùng/hộp phải còn niêm phong nguyên vẹn, nhãn gốc trên lọ phải có đầy đủ thông tin (hãng sản xuất,số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản). - Mỗi hóa chất đều được sử dụng độc lập và dạng sẵn dùng - Có chứng nhận chất lượng hàng hóa; - Hạn sử dụng phải đảm bảo > 12 tháng. - Lot mỗi hóa chất đảm bảo sử dụng ổn định > 6 tháng; - Phải có thông tin về ngưỡng giá trị phát hiện, ngưỡng định lượng của hóa chất - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách hoặc thông tin liên quan đến hóa chất cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm | 3 | Bộ/12*4ml | Bộ
136 | Yuminzen G.APTT Liq4 | Dung dịch thuốc thử phospholipid từ não thỏ sẵn sàng để sử dụng, dùng để xác định thời gian thromoplastin từng phần hoạt hóa (APTT) trên máy xét nghiệm đông máu tự động - Thành phần: phospholipid từ não thỏ chứa acid ellagic trong môi trường đệm với chất ổn định, dung dịch lỏng sẵn sàng sử dụng - Bảo quản và độ ổn định: trong lọ nguyên vẹn ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên lọ, khi được bảo quản ở 2-8°C. - Độ bền sau khi mở nắp 14 ngày ở 2-8 oC, 10 ngày ở 15-19oC, 7 ngày 20-25oC. - Tính năng kỹ thuật: + Độ lặp lại: CV ≤ 0.405%(mức bình thường); CV ≤ 0.317% (mức cao) + Độ tái lặp: CV 1.085% (mức bình thường); CV 1.340% (mức cao) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 |  | 3 | Bộ/12*4ml | Bộ
137 | Yuminzen G.CaCl2 Liq4 | Dùng cho các xét nghiệm sàng lọc cầm máu như thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT). Phù hợp với máy xét nghiệm đông máu tự động - Thành phần: dung dịch đệm 0,025M với chất ổn định. - Bảo quản và độ ổn định: trong lọ nguyên vẹn ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên lọ, khi được bảo quản ở 2-8°C. - Độ ổn định sau khi mở ở lọ 8 ngày ở 2-8oC, 8 ngày ở 15-19oC, 1 ngày ở 37 oC. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 |  | 3 | Bộ/12*4ml | Bộ
138 | Yuminzen G.FIB Liq2 | Thuốc thử fibrinogen dùng để định lượng nồng độ fibrinogen trong huyết tương trên máy xét nghiệm đông máu tự động có đường chuẩn Master calibration curve cho xét nghiệm fibrinogen - Thành phần:thrombin alpha người đông khô, tinh khiết cao trong môi trường đệm có chứa calci và chất bảo quản. - Bảo quản và độ ổn định: trong lọ nguyên vẹn ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên lọ, khi được bảo quản ở 2-8°C. - Độ ổn định sau khi mở ở lọ gốc 7 ngày ở 2-8oC, 7 ngày ở 15-19 oC, 3 ngày ở 20-25oC. - Tính năng kỹ thuật: + Độ lặp lại: CV ≤ 2.106% (mức bình thường); CV ≤ 1.292% (mức thấp) + Độ tái lặp: CV ≤ 3.008% (mức bình thường); CV ≤ 3.845% (mức thấp) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 |  | 3 | Bộ/12*2ml | Bộ
139 | Yuminzen G.IMIDAZOL | Được dùng để pha loãng mẫu và chất đối chiếu cho các xét nghiệm fibrinogen (FIB). - Thành phần: là dung dịch đệm với chất ổn định. - Bảo quản và độ ổn định: trong lọ nguyên vẹn ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên lọ, khi được bảo quản ở 2-8°C. - Độ ổn định sau khi mở ở lọ 8 ngày ở 2-8oC, 2 ngày ở 20-25oC - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 |  | 3 | Bộ/(12*15ml) | Bộ
140 | Yuminzen G.SORB | Dung dịch được sử dụng cho việc bảo trì và rửa hàng ngày của máy xét nghiệm đông máu tự động phương pháp đo quang học và đường chuẩn Master calibration curve - Thành phần: + Sodium hypochlorite < 5.0 % + Potassium hydroxide < 1.0 % + Chất tẩy rửa < 1.0 % - Bảo quả: ở nhiệt độ 2–8°C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 |  | 3 | Bộ/(12*15ml) | Bộ
141 | Yuminzen G cuvette | - Yumizen G Cuvettes là dụng cụ chứa hóa chất và mẫu để đo kết quả trên máy xét nghiệm đông máu Yumizen G - Bảo quản: sản phẩm ở nhiệt độ phòng, nơi thoáng mát. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 |  | Không áp dụng | Hộp/1000 cái | Hộp
142 | Yuminzen G.CTRL Ddi 1&2 | - Huyết tương chuẩn 2 mức D-Dimer được dùng để đo lường xét nghiệm D-dimer trên máy xét nghiệm đông máu tự động phương pháp đo độ đục ở bước sóng 570 nm - Thành phần: Các chất đối chuẩn có nguồn gốc từ huyết tương người, kháng đông, đông khô, gộp từ những người cho khỏe mạnh với chất ổn định và chất bảo quản. Các chất chuẩn đại diện cho hai phạm vi đo khác nhau. - Bảo quan và độ ổn định: Các chất đối chiếu trong lọ nguyên vẹn ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên lọ, khi được bảo quản ở 2-8°C. - Độ ổn định sau khi mở ở lọ 48 giờ trong 2-8°C. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 |  | 3 | Bộ/(2*5*1ml) | Bộ
143 | Yuminzen G.CLEANER | Dung dịch được sử dụng cho việc bảo trì và rửa hàng ngày của máy xét nghiệm đông máu tự động phương pháp đo quang học và có Master Calibration Curve - Thành phần: + Chất hoạt động bề mặt < 1.0 % + Chất bảo quản < 0.5 % - Bảo quản: ở nhiệt độ phòng 15-35°C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, ISO 13485 |  | 3 | Thùng 4.5L | Thùng
144 | EQA Đông máu | - Sinh phẩm phù hợp với chương trình ngoại kiểm Đông máu đã đăng ký với Trung tâm kiểm chuẩn thành phố HCM ; | - Có chứng nhận chất lượng hàng hóa; - Có hướng dẫn sử dụng kèm theo bao bì nguyên vẹn, không vỡ, rách, hộp còn niêm phong nguyên vẹn, nhãn gốc trên lọ phải đầy đủ thông tin (hãng sản xuất, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản) - Hạn sử dụng phải đảm bảo từ > 6 tháng. - Phải có ghi đánh giá tình trạng, chất lượng mẫu khi giao nhận - Tên của sản phẩm phải rõ ràng, không nhầm lẫn với sản phẩm khác. - Phải có bảng dữ liệu an toàn hóa chất (MSDS) đính kèm theo sản phẩm. - Phải có Hướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. - Sản phẩm được vận chuyển trong đúng điều kiện quy định của hãng sản xuất. - Khi có thay đổi về quy cách hoặc thông tin liên quan đến hóa chất cần thông báo bằng văn bản ngay cho khoa Xét nghiệm | 3 | Lọ 1ml | Lọ
145 | Cuvette đông máu- Hình trụ tròn | - Chất liệu: nhựa, không ăn mòn hay tương tác với hóa chất đông máu - Có chứa sẵn thanh khuấy trộn mẫu - Hình trụ tròn, tương thích với máy đông máu Coagulazer 4 |  | Không áp dụng | Cái | Cái
146 | Cuvette đông máu- Hình trụ vuông | - Chất liệu: nhựa, không ăn mòn hay tương tác với hóa chất đông máu - Có chứa sẵn thanh khuấy trộn mẫu - Hình trụ vuông, tương thích với máy đông máu STAR4 |  | Không áp dụng | Cái | Cái
147 | Cuvette sinh hóa- Hình trụ vuông | - Chất liệu: nhựa, không ăn mòn hay tương tác với hóa chất sinh hóa - Có chứa sẵn thanh khuấy trộn mẫu - Hình trụ vuông, tương thích với máy sinh hóa tự động BS480 |  | Không áp dụng | Cái | Cái
148 | Serum cup- Hình trụ tròn | - Chất liệu: nhựa, trong suốt - Có chứa sẵn thanh khuấy trộn mẫu - Hình trụ tròn, tương thích máy ion đồ Caretium |  | Không áp dụng | Cái | Cái
149 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho máy đông máu | Control plasma: 12*1mL |  | 6 | Hộp 12*1mL | HỘP
150 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho máy đông máu | Control plasma: 12*1mL |  | 6 | Hộp 12*1mL | HỘP
151 | Hóa chất kiểm chuẩn D-Dimer mức 1 | Control plasma: 12*1mL |  | 6 | Hộp 12*1mL | HỘP
152 | Hóa chất kiểm chuẩn D-Dimer mức 2 | Control plasma: 12*1mL |  | 6 | Hộp 12*1mL | HỘP
153 | Cuvette máy phân tích đông máu | Vòng cuvette, 6 vòng * 1000 cái/vòng |  | Không áp dụng | Hộp 6*1000 load | HỘP
154 | Nước rửa kim máy đông máu | Nước rửa kim máy đông máu: 18*10mL |  | Không áp dụng | Hộp 18*10mL | HỘP
155 | Nước rửa máy đông máu | Nước rửa máy đông máu: 1*100mL |  | Không áp dụng | Lọ 1*100mL | LỌ
XII/ HÓA CHẤT ĐO KHÍ MÁU
156 | Đo khí máu- Cassette, B | - Mục đích sử dụng: Dùng để xác định lượng pH, pCO2, tHb, SO2, pO2 trong máu, serum, plasma và mẫu chất lỏng trên máy đo khí máu tự động - Chứa 25 cassette trong một hộp, mỗi cassette gồm dung dịch đệm và cảm biến quang học. - Thành phần: Dung dịch đệm HEPES-Bicarbonate 0,2 ml với đioxit. - Điều kiện bảo quản: Trước khi mở nắp 4-30 độ C (39-86 độ F) cho đến ngày cuối cùng ghi trên nhãn. |  | 3 | 25 cassette/Hộp | Hộp
157 | Đo khí máu- Controls, pH/BG/ELEC,Tri-level, 10 Amp/Level, | - Mục đích sử dụng: Được sử dụng như là chất chuẩn để theo dõi đo lường pH, PCO2, PO2, sodium, potassium, ionized calcium, chloride, lactate, Hemoglobin tổng và oxy bão hòa - Thành phần: Gồm dung dịch hữu cơ và dung dịch đệm carbonate cân bằng với mức định trước của khí oxy, khí carbon dioxide, khí nitơ với muối, dung dịch đệm và polystyrene. - Điều kiện bảo quản: 15-30 độ C cho đến ngày cuối cùng ghi trên nhãn. |  | 3 | 3 level*10 ống*1.7 ml | Hộp
158 | Đo khí máu- Cartridge Peristaltic Pump | - Mục đích sử dụng: Dùng để định lượng và vận chuyển chất lỏng và khí. Tất cả chất lỏng thì được chứa trong cassette, không đi vào thiết bị. - Thành phần: Bằng nhựa. - Điều kiện bảo quản: Nhiệt độ phòng. |  | 3 | Hộp/1 cái | Hộp
159 | Đo khí máu Bottle, Gas, 28 psi | - Mục đích sử dụng: Dùng để xác định lượng CO2, O2 trong máu. - Thành phần: 6,0% CO2, 14% O2, cân bằng N2. Một bình Gas 0.35L ở áp suất 1.9bars (28 psi) ở 21 độ C. - Điều kiện bảo quản: 4-30 độ C (39-86 độ F) cho đến ngày cuối cùng ghi trên nhãn. |  |  | Bình | Bình
160 | Đo khí máu- Cassette, E-Cl | Mục đích sử dụng: Dùng để xác định lượng pH, pCO2, tHb, SO2, pO2 , Na+, K+, Cl- trong máu, serum, plasma và mẫu chất lỏng trên máy đo khí máu tự động |  | 3 | Hộp/25 test | Hộp
161 | Đo khí máu- Cassette, B-LAC | Mục đích sử dụng: Dùng để xác định lượng pH, pCO2, tHb, SO2, pO2, Lactate trong máu, serum, plasma và mẫu chất lỏng trên máy đo khí máu tự động |  | 3 | Hộp/25 test | Hộp
XII/ HÓA CHẤT CHẠY THẬN NHÂN TẠO
162 | Bột khô dùng trong chạy thận nhân tạo | Bột khô dùng trong chạy thận nhân tạo - Thành phần Natri hydrogenocarbonate (NaHCO3) - Loại 900g |  | 1 | Thùng/12 túi | Túi
163 | Dung dịch lọc máu Acid | Dung dịch lọc máu Acid Thành phần bao gồm: • Natri clorid: ≥ 2708.69g • Kali clorid: ≥ 67.10g • Calciclorid.2H2O: ≥ 99.24 g • Magnesi clorid.6H2O: ≥ 45.75g • Acid acetic băng: ≥ 81.00g • Glucose H2O: ≥ 494.99g • Nước tinh khiết: 10 lít - Chất liệu can và nắp đậy đạt tiêu chuẩn tương hợp sinh học: không chứa chất gây sốt, không gây tán huyết, không có chất gây độc tế bào |  | 3 | Can 10 lít | Can
164 | Dung dịch lọc máu Bicarbonate | Dung dịch lọc máu Bicarbonate Thành phần bao gồm: • Natri Bicarbonate: ≥ 840g • Dinatri Edetat.2H2O ≥ 0.5 g • Nước tinh khiết: 10 lít - Chất liệu can và nắp đậy đạt tiêu chuẩn tương hợp sinh học: không chứa chất gây sốt, không gây tán huyết, không có chất gây độc tế bào |  | 3 | Can 10 lít | Can
165 | Dung dịch rửa, khử trùng quả lọc | Thành phần bao gồm: Peracetic Acid: 5%; Hydrogen Peroxide 26,53%; Acetic Acid: 7,83% |  | 6 | Can 5 lít | Can
166 | Hóa chất tiệt trùng và khử cặn Calci máy chạy thận | Hóa chất tiệt trùng nhiệt 84°C và khử cặn Calci máy chạy thận (tỷ lệ pha 1+24). 100g chứa: 21g Citric Acid 1-hydrate, 2g Lactic Acid, 2g Malic Acid. |  | 2 | Can 5 lít | Can
167 | Que thử nồng độ Acid Peracetic | - Xác định nồng độ của Acid Peracetic trong dung dịch ngâm quả lọc tái sử dụng. - Test thử dạng que nhúng (Strip). - Kết quả trong vòng 10s. - PAA ≤ 400 ppm: không đạt (màu trắng) - PAA ≥ 800 ppm: đạt (màu xanh) |  | 3 | 100 que/lọ, 6 lọ/kit | Lọ
168 | Que thử tồn dư Peroxide | - Đo tồn dư peroxide trong đường dịch thẩm tách, quả lọc. - Test thử nhanh dạng que nhúng (Strip). - Phương pháp định tính, bán định lượng. - Thời gian đọc kết quả: 15 giây. - Nhiệt độ bảo quản: 15 - 30°C. |  | 3 | 100 que/lọ, 6 lọ/kit | Lọ
XIII/ CHẤT THỬ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC RO
169 | Bộ kiểm tra độ cứng nước R.O | Bộ kiểm tra độ cứng nước R.O |  | 6 |  | Bộ
170 | Chất chuẩn đo Clo nước R.O | Chất chuẩn đo Clo nước R.O |  | 6 |  | Hộp/100 gói
171 | Chất chuẩn đo Clo dư nước R.O | Chất chuẩn đo Clo dư nước R.O |  | 6 |  | Hộp/100 gói