PHỤ LỤC 03

DANH MỤC, YÊU CẦU TÍNH NĂNG VÀ KỸ THUẬT CƠ BẢN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

# DỰ ÁN: NÂNG CẤP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THƯỜNG TÍN (GIAI ĐOẠN 1)

(Kèm theo biên bản họp Hội đồng – phiên 2)

Dưới đây là bảng mô tả yêu cầu tối thiểu hoặc tương đương

- Bơm tiêm điện (ĐVT: Cái)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, Năm sản xuất máy chính từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 Cái - Pin sạc: 01 Chiếc - Dây nguồn: 01 Chiếc - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Tiêm nhanh (Bolus): tiêm nhanh bằng tay và chương trình cài đặt tiêm nhanh: có - Thời gian sử dụng pin ≥ 2h - Sử dụng được các bơm tiêm tối thiểu dung tích 20, 50 ml,… (nhiều loại bơm) - Hiển thị tối thiểu: tốc độ, tổng lượng thuốc đã tiêm, báo lỗi tự động. - Độ chính xác: Sai số ≤ 5%. - Tốc độ tiêm tối thiểu: ≤ 0.1ml - Tốc độ tiêm tối đa: ≥ 999ml |

- Giường hồi sức cấp cứu đa năng (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, Năm sản xuất từ 2023 trở về sau |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Giường chính: 01 Chiếc - Nệm: 01 Cái - Bàn ăn và uống thuốc: 01 Cái - Cọc truyền: 03 Cái - Kẹp toa thuốc: 01 Cái - Bộ điều khiển chức năng: 01 Bộ - Chất liệu: khung xương thép sơn tĩnh điện hoặc inox hoặc tương đương - Đầu giường: chất liệu ABS hoặc tương đương - Chức năng tối thiểu: điều chỉnh nâng hạ lưng, nâng hạ gối độc lập, điều chỉnh độ cao toàn giường - Điều chỉnh bằng điện. khi mất điện có thể điều chỉnh bằng cơ hoặc thiết bị có pin /bộ lưu điện - Có bánh xe di chuyển và khoá bánh - Tải trọng tối thiểu ≥ 150kg - Có thể tháo lắp đầu giường, thành giường |

- Hệ thống nội soi tiêu hoá (dạ dày, đại tràng) (ĐVT: Hệ thống)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, Năm sản xuất máy chính từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Bộ xử lý hình ảnh và nguồn sáng: 1 Bộ - Dây nội soi dạ dày video và phụ kiện: 2 Bộ - Kìm sinh thiết dạ dày: 4 Chiếc |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Dây nội soi đại tràng video và phụ kiện: 1 Bộ - Kìm sinh thiết đại tràng: 1 Chiếc - Bình nước: 1 Chiếc - Bộ kiểm tra rò rỉ dây soi: 1 Chiếc - Màn hình nội soi chuyên dụng ≥ 21 inch: 1 Chiếc - Máy hút dịch: 1 Chiếc - Bộ máy vi tính, máy in phun màu: 1 Bộ - Xe đẩy: 1 Chiếc - Dao mổ điện (cắt đốt polyp): 01 bộ - Cấu hình cung cấp tối thiểu gồm: - + Máy chính: 01 cái - + Điện cực trung tính dùng 1 lần, cỡ người lớn: 50 chiếc - + Cáp nối điện cực trung tính: 01 Cái - + Tay dao đơn cực: 01 Cái - + Kẹp lưỡng cực: 01 Cái - + Cáp nối kẹp lưỡng cực: 01 Cái - + Bộ điều khiển bằng chân hai chức năng: 01 bộ. - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, Việt: 01 bộ |

- Máy X quang kỹ thuật số tổng quát

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% Năm sản xuất máy chính từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 380V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Tủ điều khiển cao tần: 01 chiếc - Bàn bệnh nhân: 01 chiếc - Cột mang bóng: 01 chiếc - Giá chụp phổi: 01 chiếc |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Bóng phát tia X: 01 chiếc - Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 chiếc - Tấm cảm biến dạng phẳng: 02 chiếc - Bộ xử lý trung tâm (kèm phần mềm thu ảnh và xử lý ảnh số hoá): 01 bộ - Máy in phim khô ≥ 100 phim/giờ: 01 Chiếc - Bộ máy tính + máy in: 01 Bộ - Sách hướng dẫn sử dụng tiếng anh và tiếng việt: 01 bộ - Công suất: ≥ 50kW - Bóng phát tia bảo hành trong tối thiểu 3000 giờ |

- Máy đo độ bão hoà Oxy trong máu để bàn

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 chiếc - Cảm biến SpO2 dành cho người lớn sử dụng nhiều lần: 01 chiếc - Cảm biến SpO2 dành cho trẻ em và trẻ sơ sinh sử dụng nhiều lần: 01 chiếc - Pin có thể sạc lại: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh - Thời gian dùng pin ≥ 2h - Hiển thị sóng SPO2, nhịp tim (mạch) - Tập trung vào 03 thông số chính: SPO2, nhịp tim, nhịp mạch. |

- Máy đo mật độ xương toàn thân bằng tia X

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% Năm sản xuất máy chính từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 chiếc - Bộ máy tính điều khiển: 01 bộ - Máy in màu sử dụng tối thiểu giấy A4: 01 chiếc - Phantom chuẩn máy: 01 bộ - Phần mềm phân tích và chẩn đoán: 01 bộ - Bộ dụng cụ hỗ trợ định vị bệnh nhân: 01 bộ - Bộ lưu điện online ≥ 2 kVA: 01 chiếc - Bộ dây cáp kết nối mạng LAN: 01 bộ - Bàn đặt trạm làm việc: 01 cái - Dây nguồn: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ - Đo mật độ xương toàn thân bằng tia X - Có khả năng kết nối DICOM và hệ thống PACS của bệnh viện |

- Máy lưu huyết não kỹ thuật số

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính kèm dây nguồn: 01 Cái - Bộ điện cực đo lưu huyết não: 01 Bộ |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Bộ máy tính + máy in: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng: 01 bộ - Sử dụng để ghi các sóng xung ở vị trí đầu hoặc vị trí khác có thể ghi nhận dữ liệu - Sử dụng phương pháp đo trở kháng hoặc tương đương |

- Máy xét nghiệm miễn dịch các loại

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Thân máy chính: 01 Cái - Máy tính kèm Màn hình cảm ứng: 01 Cái - Đầu đọc mã vạch (barcode) tích hợp với máy: 01 Cái - Dây nguồn: 01 Cái - Bộ lưu điện online ≥ 2KVA: 01 Bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ - Loại máy: Tự động - Phương pháp phân tích hoá phát quang hoặc tương đương - Tốc độ: ≥ 100 xét nghiệm/giờ, có khả năng truy cập mẫu ngẫu nhiên - Vị trí chứa mẫu: ≥ 60 vị trí - Có thể kết nối với hệ thống LIS, - Đo được nhiều chỉ số liên quan đến: tuyến giáp, tim mạch, sinh sản, bệnh nhiễm, tiểu đường, sàng lọc trước sinh, các marker ung thư… |

9 . Máy phân tích nước tiểu ≥ 10 thông số

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% năm sản xuất từ 2023 trở về sau |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 cái - Bộ thuốc thử kèm theo: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ - Máy in: 01 cái - Giấy in: 01 bộ - Bộ lưu điện online ≥ 2 KVA: 01 Bộ - Phụ tùng, phụ kiện: Đủ các phụ tùng, phụ kiện kèm theo để thiết bị hoạt động được ngay sau khi bàn giao, nghiệm thu - Loại máy: Tự động - Công suất: ≥ 100 test/giờ - Mẫu đo tối thiểu: nước tiểu - Phương pháp đo: nguyên lý đo quang phản xạ hoặc quang phản xạ bước sóng kép hoặc tương đương; SG: đo khúc xạ, phản xạ hoặc tương đương; Tông màu đo độ truyền ánh sáng hoặc tương đương. - Thông số đo tối thiểu: Glucose, Protien, Bilirubin, Urobilinogen, pH, Blood, Ketones, Nitrite, bạch cầu - Có thể kết nối với hệ thống LIS, - Có đầu đọc barcode |

- Máy sắc thuốc tự động

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Nồi sắc (Inox): 01 Chiếc - Giỏ đựng thuốc bằng Inox: 01 Chiếc - Trục ép, bàn ép và tay quay: 01 bộ - Hộp điều khiển: 01 Chiếc - Đồng hồ chỉ áp lực và van xả hơi: 01 bộ - Van, vòi chuyển thuốc: 01 bộ - Van, vòi xả nước làm vệ sinh: 01 bộ - Ống silicon dẫn thuốc: 02 mét - Túi lọc đựng thuốc sắc: 01 túi - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 Bộ - Dung tích: ≥ 20 lít - Có chức năng đóng gói túi tự động đi kèm |

- Máy sấy đồ vải công nghiệp ≥ 70 kg

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 380V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 Cái - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Bộ - Lồng sấy làm bằng Inox hoặc tương đương - Có chức năng làm nguội vải, chống nhăn vải - Có màn hình điện tử hiển thị các thông số, chu trình vận hành máy. - Có cài đặt sẵn chương trình nhiệt khác nhau tùy thuộc chất liệu đồ vải. |

- Máy siêu âm tổng quát

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính kèm xe đẩy màn hình: 01 cái - Phần mềm đi kèm: 01 bộ - Đầu dò tuyến tính điện tử loại Linear: 01 cái - Đầu dò thăm khám tổng quát Convex: 01 cái - Đầu dò khối 4D: 01 cái - Đầu dò âm đạo: 01 cái - Máy in: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh và tiếng Việt): 01 bộ - Bộ lưu điện: 01 cái - Máy tính: 01 bộ - Máy in phun màu: 01 cái - Có 4 cổng cắm đầu dò - Màn hình chính ≥ 21 inchs - Bộ lưu điện ≥ 2Kva: 01 Bộ - Có phần mềm siêu âm đàn hồi mô |

- Máy siêu âm điều trị 2 đầu điều trị

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Máy chính: 01 Cái - Đầu phát siêu âm 4cm2: 01 Cái - Đầu phát siêu âm 1cm2: 01 Cái - Dây nguồn: 01 Cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ - Có ≥ 10 chương trình cho người sử dụng lập trình |

- Máy theo dõi bệnh nhân

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, năm sản xuất 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính và các phụ kiện chuẩn: 01 bộ - Dây nguồn: 01 chiếc - Dây nối cáp điện tim: 01 cái - Cáp điện tim ECG 3 điện cực: 01 cái - Cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần cho người lớn: 01 cái - Cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần cho trẻ em: 01 cái - Cảm biến đo nhiệt độ qua da, dùng nhiều lần: 01 cái - Cáp + bao hơi huyết áp không xâm nhập cho người lớn dùng nhiều lần: 01 cái - Cáp + bao hơi huyết áp không xâm nhập cho trẻ em dùng nhiều lần: 01 cái - Máy in nhiệt tích hợp: 01 chiếc - Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Pin sạc nhiều lần: 01 chiếc - Xe đẩy : 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh - Màn hình cảm ứng màu ≥ 12 inchs - Thời lượng pin ≥ 02 giờ |

- Máy xét nghiệm Hba1c tự động

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy - Máy quét barcode: 01 cái - Bộ hoá chất kèm theo máy: 01 bộ - Bộ lưu điện online ≥ 2KVA: 01 Bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Loại máy: HbA1c Tự động - Mẫu đo tối thiểu: Máu toàn phần - Có thể kết nối với hệ thống LIS - Nguyên lý đo sắc ký lỏng cao áp hoặc tương đương - Có hệ thống sắc ký lỏng cao áp đi kèm - Công suất: ≥ 50 test/giờ |

- Bộ đặt nội khí quản đèn Led

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, năm năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Cán pin trung có bóng đèn LED ≥ 2.5V trên cán: 01 Cái Bộ lưỡi đặt nội khí quản tối thiểu gồm có: - Lưỡi số 0: 01 Cái - Lưỡi cong Macintosh số 2: 01 Cái - Lưỡi cong Macintosh số 3: 01 Cái - Lưỡi cong Macintosh số 4: 01 Cái - Lưỡi cong Macintosh số 5: 01 Cái - Lưỡi thẳng số 5: 01 Cái - Hộp đựng: 01 Cái - Lưỡi chất liệu kim loại không gỉ, có thể hấp tiệt trùng |

- Bàn nghiêng tập đi (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%,năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Giường nâng hạ điện: 01 Cái - Bảng điều khiển điện: 01 Cái - Dây nguồn cung cấp điện: 01 Cái - Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 Bộ - Tải trọng làm việc an toàn: ≥ 225 kg - Vận hành chiều cao và độ nghiêng bằng điện với điều khiển công tắc tay hoặc tương đương - Góc nghiêng: 0 – 900 - Bánh xe có khóa - Tay nắm, đai nịt đi kèm |

- Bàn tập hoạt động trị liệu (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Khung bàn: 1 Cái - Mặt bàn: 01 chiếc - Cột trở kháng: 01 chiếc - Bộ dụng cụ ≥ 12 chi tiết: 01 Bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ - Mặt bàn có thể điều chỉnh chiều cao - Các bài tập tối thiểu |

- Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Chén đựng dung dịch đường kính 100mm, cao 50mm, dung tích 250ml: 1 Cái - Chén đựng dung dịch đường kính 120mm, cao 60mm, dung tích 500ml: 1 Cái - Khay hạt đậu, kích thước 250x40mm: 1 Cái - Kẹp bông băng Foerster hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưa, dài 25cm: 1Cái - Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, dài 13cm: 6 Cái - Cán dao mổ số 3: 1 Cái - Cán dao mổ số 4: 1 Cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Cán dao mổ số 3L: 1 Cái - Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito hoặc tương đương, cong, dài 12cm: 4 Cái - Kẹp mạch máu Crile Rankin hoặc tương đương, cong, dài 16cm: 4 Cái - Kẹp mạch máu Halstead-Mosquito hoặc tương đương, cong, dài 21cm: 6 Cái - Kẹp mạch máu Rochester-Pean hoặc tương đương, cong, dài 24cm: 4 Cái - Kẹp mạch máu Rochester Ochner hoặc tương đương, thẳng, 1x2 răng, dài 18cm: 4 Cái - Kéo phẫu tích Toennis Adson TC hoặc tương đương, cong, mũi tù tù, cán vàng, dài 18cm: 1Cái - Kéo phẫu tích Metzenbaum TC hoặc tương đương, cong mũi tù/ tù, dài 23cm: 1 Cái - Kéo phẫu tích Mayo – Stille TC hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 17cm: 1 Cái - Kéo phẫu tích Mayo hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, dài 19cm: 1 Cái - Kéo phẫu thuật thẳng, mũi nhọn/ nhọn, dài 16cm: 1 Cái - Nhíp phẫu tích mô, mẫu chuẩn, 1x2 răng, thẳng, dài 16cm: 1 Cái - Nhíp phẫu tích mô, mẫu chuẩn, 1x2 răng, thẳng, dài 20cm: 1 Cái - Nhíp phẫu tích ngàm răng cưa, loại chuẩn, thẳng, dài 18cm: 1 Cái - Nhíp phẫu tích ngàm răng cưa, loại chuẩn, thẳng, dài 25cm: 1 Cái - Nhíp phẫu thuật De Bakey hoặc tương đương, đầu 1,5mm, thẳng, dài 20cm: 1 Cái - Nhíp phẫu thuật De Bakey hoặc tương đương, không chấn thương, thẳng, ngàm rộng 2mm, dài 24cm: 1 Cái - Nhíp phẫu tích De Bakey hoặc tương đương, không gây chấn thương, thẳng, ngàm rộng2mm, dài 30cm: 1 Cái - Kẹp phẫu tích và gắp chỉ gập góc Mixter-O’shaugnessy hoặc tương đương, cong, dài19cm: 1 Cái - Kẹp ống và túi mật Desjardins hoặc tương đương, cong mạnh, dài 21cm: 1 Cái - Kẹp mô Allis hoặc tương đương, 5x6 răng, thẳng, dài 15cm: 1 Cái - Kẹp mô và tổ chức Allis-Thomas hoặc tương đương, 6x7 răng, thẳng, dài 20cm: 1 Cái - Kẹp Randall số 1 hoặc tương đương, thẳng, dài 23cm: 1 Cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Kẹp Randall số 2 hoặc tương đương, cong, dài 21.5 cm: 1 Cái - Kẹp Randall số 3 hoặc tương đương, rất cong, dài 19.5 cm: 1 Cái - Kẹp mạch máu De Bakey Bulldog không chấn thương hoặc tương đương, dài 12.5cm: 1Cái - Kẹp mạch máu De Bakey Bulldog không chấn thương hoặc tương đương, cong, dài 24cm:2 Cái - Banh tổ chức kiểu Parker Langenbeck hoặc tương đương, dài 21cm: 1 Cái - Đè ruột Ribbon có thể uốn maleable hoặc tương đương, lưỡi rộng 40mm, dài 33cm: 1 Cái - Đè ruột Ribbon có thể uốn maleable hoặc tương đương, lưỡi rộng 50mm, dài 33cm: 1 Cái - Bộ banh bụng Balfour độ mở tối đa 200mm, lưỡi trung tâm 100x70mm, lưỡi bên 100x35mm hoặc tương đương,: 1 Cái - Banh tổ chức Deaver hoặc tương đương, lưỡi 50 mm, dài 30cm: 1 Cái - Ống hút Pool hoặc tương đương, đường kính 10 mm, dài 22cm, thẳng: 1 Cái - Ống hút Yankauer hoặc tương đương, dài 28cm: 1 Cái - Kẹp mang kim cán vàng Hegar-Mayo hoặc tương đương, lưỡi răng cưa, thẳng, dài20cm: 1 Cái - Kẹp mang kim cán vàng Hegar-Mayo hoặc tương đương, lưỡi răng cưa, dài 23cm: 1Cái - Kẹp mang kim cán vàng De bakey hoặc tương đương, thẳng, dài 23cm: 1 Cái - Bộ phận lấy sỏi (Thìa lấy sỏi Luer Loertehoặc tương đương, kích thước mũi 5.5mm,chiều dài 32cm): 1 cái - Hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật có màng lọc, cỡ 1/1, kích thước 580x280x135mm: 01 Cái - Khay lưới bảo quản dụng cụ, kích thước 535x 245 x 70 mm: 1 Cái - Nhãn nhận biết dụng cụ màu xanh lá cây, kích thước 18x50mm: 1 Cái - Giấy lọc sử dụng nhiều lần (khoảng 2000 lần): 1 Cái - Kéo cắt chỉ cong, dài 180mm: 1 Cái - Kéo phẫu tích Mayo thẳng, dài 170mm: 1 Cái - Kẹp ruột không sang chấn Doyen thẳng, dài 210mm: 1 Cái - Kẹp ruột không sang chấn Doyen cong, dài 210mm: 1 Cái |

- Bộ dụng cụ đặt nội khí quản có camera

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Màn hình và tay cầm: 01 Bộ - Lưỡi đặt nội khí quản loại dùng nhiều lần (Size 2,3,4): 01 bộ - Bộ sạc + Pin sạc: 01 Bộ - Cáp truy xuất dữ liệu: 01 Cái - Hộp đựng: 01 Cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ - Lưỡi chất liệu kim loại không gỉ hoặc tương đương, có thể hấp tiệt trùng - Thời gian sử dụng pin > 30 Phút - Có thể lưu trữ hình ảnh, video - Có thể truyền tải dữ liệu qua thiết bị ngoại vi khác qua cổng kết nối - Độ phân giải: HD hoặc tương đương |

- Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình dùng cho chi trên - Cán dao mổ, số 3: 1 Cái - Cán dao mổ, số 3L thẳng: 1 Cái - Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, dài khoảng 11cm: 10 Cái - Kẹp gắp bông băng Foerster hoặc tương đương, thẳng, dài 25cm: 2 Cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, cong, dài 16cm: 10 Cái - Kẹp mạch máu Halsted Mosquito hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 18cm: 2 Cái - Kẹp cầm máu Kocher hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 21cm: 2 Cái - Kẹp mạch máu Kocher hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 15cm: 2Cái - Nhíp phẫu tích Gerald hoặc tương đương, thẳng, ngàm có khía, dài 18cm: 2 Cái - Kẹp phẫu tích MC Indoe hoặc tương đương, dài 15cm: 2 Cái - Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 16cm: 2 Cái - Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 20cm: 1 Cái - Kẹp phẫu tích, dài 18cm: 1 Cái - Nhíp phẫu tích Cushing, thẳng, ngàm có khía, dài 18cm: 1 Cái - Kéo phẫu thuật Mayo-Stille hoặc tương đương, thẳng, mũi tù/tù, dài 17cm: 1 Cái - Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 17cm: 1 Cái - Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 17cm: 1 Cái - Kéo phẫu tích Metzenbaum hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, dài 18cm: 1 Cái - Kéo phẫu tích Metzenbaum hoặc tương đương, thẳng, mũi tù/tù, dài 23cm: 1 Cái - Kẹp mang kim Mayo-Hegar hoặc tương đương, ngàm răng cưa cán vàng, dài 24cmm: 2Cái - Kẹp mang kim Mayo-Hegar hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưacó rãnh dọc, dài 16cm: 1 Cái - Kìm gắp chỉ thép mũi bẹt, dài 17cm: 1 Cái - Búa Bergmann hoặc tương đương, tay cầm chất liệu nhôm, dài 23cm, đường kính đầu 30mm, nặng 230g: 1 Cái - Bộ banh tổ chức Richardson-Eastman hoặc tương đương, gồm 2 chiếc: 1 Cái - Banh vết thương Farabeuf hoặc tương đương, loại lớn, hai đầu, dài 150mm, bộ 2 chiếc: 1Cái - Kẹp giữ xương Lowman hoặc tương đương, dài 18cm: 1 Cái - Kẹp giữ xương LANE hoặc tương đương, có khóa cài, dài 34cm: 1 Cái - Kìm gặm xương Stille-Ruskin hoặc tương đương, cong, hoạt động đôi, dài 23cm: |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | 1 Cái - Banh tổ chức Langenbeck hoặc tương đương, cán đặc, dài 22cm, kích thước ngàm 30 x10mm: 1 Cái - Kìm cắt chỉ thép hàm TC hoặc tương đương, thẳng, cán vàng, dài 18cm: 1 Cái - Banh vết thương Volkmann hoặc tương đương, 4 răng tù, dài 22cm: 2 Cái - Banh vết thương Senn-Miller (Baby) hoặc tương đương, đầu nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng tù,dài 16cm: 1 Cái - Banh vết thương Senn-Miller hoặc tương đương, đầu nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng nhọn, dài16cm: 1 Cái - Dung cụ phẫu tích thần kinh Penfield hoặc tương đương, cong, hai đầu, nhọn/tù, dài 19,5cm: 1 Cái - Banh má và mô mềm Obwegeser hoặc tương đương, lưỡi cong xuống, dài 21,5cm, kíchthước 31 x 10 mm: 1 Cái - Banh má và mô mềm Obwegeser hoặc tương đương, lưỡi cong xuống, dài 21,5cm, kíchthước 55 x 12 mm: 1 Cái - Ống hút dịch vùng họng Yankauer hoặc tương đương, dài 28cm: 1 Cái - Dụng cụ róc xương Farabeuf hoặc tương đương, đầu cong, dài 16cm: 1 Cái - Dụng cụ nậy xương Lange Hohmannhoặc tương đương, cong, dài 16cm, rộng 8mm: 1 Cái - Dụng cụ đục xương Cottle hoặc tương đương, lưỡi vát hai bên, dài 18cm, đầu rộng 7mm: 1 Cái - Thìa nạo xương Volkmann hoặc tương đương, số 00, dài 17cm: 1 Cái - Thìa nạo xương Schede hoặc tương đương, số 1, dài 170mm: 1 Cái - Kẹp giữ xương, cong về bên, khớp vít linh động, có khóa vít, dài 15cm: 2 Cái - Kẹp giữ xương, cong về bên, khớp vít linh động, có khóa vít, dài 19cm: 2 Cái - Kẹp giữ xương Verbrugge hoặc tương đương, cong về bên, khớp vít, có khóa cài, dài18cm: 2 Cái - Que thăm, thẳng, hai đầu, mũi tròn, dài 140mm, đường kính mũi 1mm: 1 Cái - Cây luồn chỉ Deschamps hoặc tương đương, cho người thuận tay phải, cong trái, đầu tù, dài 24cm: 1 Cái - Cây luồn chỉ Deschamps hoặc tương đương, cho người thuận tay trái, cong phải, đầu tù,dài 24cm: 1 Cái - Dụng cụ róc xương Langenbeck hoặc tương đương, thẳng, đầu nhọn, dài 190mm, đầu rộng16mm: 1 Cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Thước đo độ sâu của vít hệ 2.7/ 4.0mm: 1 Cái - Dụng cụ vặn vít có đầu hình lục giác, kích thước đầu 3.5mm: 1 Cái - Dụng cụ vặn vít có đầu hình hoa khế: 01 Cái - Hộp đựng dụng cụ có màng lọc kích thước 580x280x100mm: 1 Cái - Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật kích thước 540x255x70 mm: 1 Cái - Màng lọc sử dụng nhiều lần (khoảng 2000 lần): 2 Cái - Nhãn nhận biết màu xanh dương, kích thước 18x50mm: 4 Cái Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình dùng cho chi dưới - Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, dài 13cm: 10 Cái - Cán dao mổ số 3: 1 Cái - Cán dao mổ, số 3L, thẳng: 1 Cái - Cán dao mổ, số 4: 1 Cái - Kéo phẫu thuật Mayo-Stille hoặc tương đương, thẳng, mũi tù/tù, dài 17cm: 1 Cái - Kéo phẫu thuật Mayo Stille hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, dài 17cm: 1 Cái - Kéo phẫu tích Metzenbaum hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, dài 18cm: 1 Cái - Kéo phẫu tích Metzenbaum hoặc tương đương, thẳng, mũi tù/tù, dài 23cm: 1 Cái - Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 14cm: 1 Cái - Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 18cm: 1 Cái - Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, thẳng, ngàm có khía, dài 25cm: 1 Cái - Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, cong, dài 16cm: 10 Cái - Kẹp mạch máu Halsted Mosquito hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 18cm: 2 Cái - Kẹp cầm máu Kocher hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 20cm: 2 Cái - Bộ banh tổ chức Richardson-Eastman hoặc tương đương, gồm 2 chiếc: 1 Cái - Banh vết thương Farabeuf hoặc tương đương, loại lớn, hai đầu, dài 15cm, bộ 2 chiếc: 1 bộ - Kẹp giữ xương Farabeuf-Lambotte hoặc tương đương, ngàm có thể điều chỉnh, có vít khóa,dài 26cm: 2 Cái - Kìm cắt chỉ thép cộng lực hoặc tương đương, hàm TC, thẳng, dài 18cm: 1 Cái - Kẹp giữ xương Hey Groves hoặc tương đương, khớp vít, có vít khóa, dài 25cm: 1 Cái - Kẹp giữ xương Lane có khóa cài, dài 34cm: 2 Cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Kẹp giữ xương, cong về bên, khớp vít linh động, có khóa vít, dài 24cm: 2 Cái - Kẹp giữ xương, cong về bên, khớp vít linh động, có khóa vít, dài 28cm: 2 Cái - Kẹp giữ xương Lowman hoặc tương đương, dài 18cm: 2 Cái - Banh vết thương Senn-Miller hoặc tương đương, đầu nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng tù, dài16cm: 1 Cái - Dụng cụ róc xương, thẳng, đầu nhọn, dài 21cm, đầu rộng 15mm: 1 Cái - Dung cụ phẫu tích thần kinh Penfield hoặc tương đương, cong, hai đầu, nhọn/tù, dài19.5cm: 1 Cái - Banh má và mô mềm Obwegeser hoặc tương đương, lưỡi cong xuống, dài 22cm, kíchthước 31 x 10 mm: 2 Cái - Que thăm, thẳng, hai đầu, mũi tròn, dài 14cm, đường kính mũi 1mm: 1 Cái - Dụng cụ tùn xương, đầu có khía chéo, dài 20cm, đường kính đầu 16x9mm: 1 Cái - Dụng cụ nậy xương Bennett hoặc tương đương, cong, dài 25cm, rộng 60mm: 2 Cái - Dụng cụ nậy xương Hohmann hoặc tương đương, cong, dài 24cm, rộng 18mm: 4 Cái - Dụng cụ nậy xương Hohmann hoặc tương đương, cong, dài 26cm, rộng 24mm: 2 Cái - Cây luồn chỉ Deschamps hoặc tương đương, cho người thuận tay phải, cong trái, đầu tù,dài 24cm: 1 Cái - Kìm cắt xương Ruskin-Liston hoặc tương đương, thẳng, hoạt động đôi, dài 18cm: 2 Cái - Kẹp tái định vị, cong, dài 20cm: 2 Cái - Kẹp mang kim Mayo-Hegar hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưacó rãnh dọc, dài 18cm: 1 Cái - Kẹp mang kim Mayo-Hegar hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưacó rãnh dọc, dài 16cm: 2 Cái - Ống hút Yankauer hoặc tương đương, dài 28cm, đường kính 10x6: 2 Cái - Dụng cụ vặn vít có đầu hình lục giác, kích thước đầu 4.5mm: 1 Cái - Dụng cụ vặn vít có đầu hình hoa khế : 1 Cái - Hộp đựng dụng cụ có màng lọc kích thước 580x280x100mm: 1 Cái - Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật kích thước 535x245x70mm: 1 Cái - Màng lọc sử dụng nhiều lần (khoảng 2000 lần): 2 Cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Nhãn nhận biết màu xanh dương, kich thước 18x50mm: 4 Cái |

- Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hoá

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, dài 11cm: 8 Cái - Kẹp gắp bông băng Foerster hoặc tương đương, thẳng, dài 18cm: 1 Cái - Cán dao mổ số 4: 1 Cái - Cán dao mổ số 3: 1 Cái - Khay đựng hình quả thận,kích thước 25x4cm: 1 Cái - Cốc đựng dung dịch kích thước 85x40mm, dung tích ≥ 0.16l: 1 Cái - Nhíp mô mẫu chuẩn, ngàm có răng 1x2, dài 20cm: 1 Cái - Kẹp phẫu tích Rochester Pean hoặc tương đương, thẳng, dài 20cm: 1 Cái - Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, thẳng, ngàmrăng cưa, dài 25cm: 1 Cái - Nhíp mô kiểu Russian. Modell hoặc tương đương, dài 15cm: 1 Cái - Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm: 1 Cái - Kéo phẫu thuật Sims hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, dài 23cm: 1 Cái - Kéo cắt chỉ Metzenbaum hoặc tương đương, cán vàng, cong, mũi tù/tù, dài 18cm: 1 Cái - Kéo phẫu tích Metzenbaum hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, dài 23cm: 1 Cái - Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, dài 19cm: 1 Cái - Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 18cm: 2Cái - Kẹp mạch máuRochester-Pean hoặc tương đương, thẳng, dài 18cm: 2 Cái - Kẹp mạch máuRochester-Pean hoặc tương đương, cong, dài 20cm: 2 Cái - Kẹp phẫu tích mô Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 5x6, dài 190mm: 2 |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | Cái - Kẹp mạch máu Bengolea hoặc tương đương, cong, đầu tù, ngàm có răng (1x2), dài24cm: 2 Cái - Kẹp mạch máu Rochester Pean hoặc tương đương, thẳng, đầu tù, dài 26cm: 2 Cái - Kẹp mạch máu Heiss, cong, ngàm có răng (1x2), dài 21cm: 1 Cái - Kẹp ruột Payr hoặc tương đương, cong về bên, dài 29cm: 1 Cái - Kẹp ống mật, cong, dài 18cm: 1 Cái - Kẹp ruột Kocher hoặc tương đương, thẳng, hàm răng dọc, dài 22cm: 1 Cái - Kẹp ruột Doyen hoặc tương đương, thẳng, hàm răng chéo, dài 23cm: 1 Cái - Kẹp ruột Kocher hoặc tương đương, cong, hàm răng dọc, dài 22cm: 1 Cái - Kẹp nối mạch máu không chấn thương De bakey, gập góc 90°, lưỡi đàn hồi, ngàm có răngDe Bakey, dài 27cm: 1 Cái - Kẹp gắp sỏi mật Desjardins hoặc tương đương, cong, dài 24cm: 1 Cái - Thìa nạo sỏi mật Luer-Koerte hoặc tương đương, dài 32cm, chiều rộng ngàm 8mm: 1 Cái - Kẹp gắp sỏi thận Randall số 3 hoặc tương đương, cong nhiều, dài 19.5cm: 1 Cái - Kẹp gắp sỏi thận Randall hoặc tương đương, dài 23cm: 1 Cái - Đè ruột Ribbon, dễ uốn, dài 33cm, lưỡi rộng 40mm: 1 Cái - Banh tổ chức Kocher Langenbeck hoặc tương đương, dài 21.5cm, kích thước ngàm 70 x14mm: 1 Cái - Banh tổ chức Kocher-Langenbeck hoặc tương đương, dài 21.5cm, kích thước ngàm 42 x11mm: 1 Cái - Bộ banh bụng Balfour hoàn chỉnh, độ mở tối đa 250mm, lưỡi trung tâm 70x85mm, lưỡi bên 90x35mm: 1 Cái - Banh tổ chức Deaver hoặc tương đương, dài 30cm, kích thước lưỡi 25mm: 1 Cái - Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Wikstroem hoặc tương đương, gập góc, dài 20cm: 1 Cái - Kẹp mang kim Mayo-Hegar hoặc tương đương, thẳng, dài 16cm: 1 Cái - Kẹp mang kim Hegar hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dài, dài20cm: 1 Cái - Ống hút dịch vùng họng Yankauer hoặc tương đương, dài 28cm, đường |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | kính 10x6mm: 1 Cái - Hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật có màng lọc, cỡ 1/1,kích thước580x280x135mm: 1 Cái - Khay lưới bảo quản dụng cụ, kích thước 535 x 245 x 70 mm: 1Cái - Màng lọc sử dụng nhiều lần ( khoảng 2000 lần): 2 Cái - Nhãn nhận biết cho hộp dụng cụ, màu đỏ, kích thước 18x50mm: 4 Cái |

- Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu mổ ổ bụng

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Chén đựng dung dịch đường kính 100mm, cao 50mm, dung tích 250ml: 1 Cái - Khay đựng hình quả thận, kích thước 25x4cm: 1 Cái - Kẹp bông băng Foerster hoặc tương đương, thẳng, dài 25cm: 1Cái - Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, dài 13cm: 5 Cái - Cán dao mổ số 3: 1 Cái - Cán dao mổ số 4: 1 Cái - Cán dao mổ số 3L: 1 Cái - Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito hoặc tương đương, cong, chiều dài 12cm: 4 Cái - Kẹp mạch máu Leriche hoặc tương đương, cong, dài 15cm: 5 Cái - Kẹp mạch máu Crile hoặc tương đương, cong, dài 16cm: 5 Cái - Kẹp mạch máu Halstead-Mosquito hoặc tương đương, cong, dài 21cm: 2 Cái - Kẹp mạch máu Pean hoặc tương đương, cong, dài 24cm: 2 Cái - Kẹp mạch máu Kocher hoặc tương đương, thẳng, 1x2 răng, dài 18cm: 1 Cái - Kéo cắt chỉ Joseph hoặc tương đương, thẳng, nhọn/ nhọn, dài 14cm: 1 Cái - Kéo phẫu tích Toennis Adson TC hoặc tương đương, cong, mũi tù tù, cán vàng ,dài 18cm: 1 Cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Kéo phẫu tích Metzenbaum TC hoặc tương đương, cong, mũi tù/ tù, cán vàng dài 20cm: 1 Cái - Kéo phẫu tích Metzenbaum TC hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, cán vàng dài 23cm: 1 Cái - Kéo phẫu tích Metzenbaum TC hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, cán vàng dài 25cm: 1 Cái - Kéo phẫu tích Mayo – Stille TC hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, cán vàng dài 17cm: 1 Cái - Kéo phẫu tích Mayo TC hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 17cm: 1 Cái - Nhíp phẫu tích mẫu chuẩn, thẳng, 1x2 răng, dài 16cm: 1 Cái - Nhíp phẫu tích mô, 1x2 răng, thẳng, dài 20cm: 1 Cái - Nhíp phẫu tích ngàm răng cưa,, thẳng, dài 18cm: 1 Cái - Nhíp phẫu tích ngàm răng cưa, loại chuẩn, thẳng, dài 250mm: 1 Cái - Nhíp phẫu thuật De Bakey hoặc tương đương, đầu 1,5mm, thẳng, dài 200mm: 1 Cái - Nhíp phẫu thuật De Bakey hoặc tương đương, không chấn thương, thẳng, ngàm rộng 2mm, dài 240mm: 1 Cái - Nhíp phẫu tích mô De Bakey hoặc tương đương, không gây chấn thương, thẳng, ngàmrộng 2mm, dài 300mm: 1 Cái - Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Mixter-O’shaugnessy hoặc tương đương, cong, dài 19cm: 1 Cái - Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Mixter-O’shaugnessy hoặc tương đương, cong, dài 15cm: 1 Cái - Kẹp ống và túi mật Desjardins hoặc tương đương, cong, dài 21cm: 1 Cái - Kẹp mô Allis hoặc tương đương, 5 x 6 răng, dài 15cm: 1 Cái - Kẹp mô và tổ chức Allis-Thomas hoặc tương đương, 6x7 răng, thẳng, dài 20cm: 1 Cái - Kẹp ruột Doyen hoặc tương đương, hàm răng chéo, dài 23cm: 1 Cái - Kẹp ruột Doyen hoặc tương đương, cong, hàm răng chéo, dài 23cm: 1 Cái - Kẹp mạch máu De Bakey Bulldog hoặc tương đương, không chấn thương, dài 12cm: 1Cái - Kẹp mạch máu De Bakey Bulldog hoặc tương đương, không chấn thương, dài 11cm: 1 Cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Kẹp mạch máu không chấn thương Castaneda, cong, dài 150mm: 1 Cái - Kẹp lấy sỏi ống mật chủ Randall số 1 hoặc tương đương: 1 Cái - Kẹp lấy sỏi ống mật chủ Randall số.2 hoặc tương đương: 1 Cái - Kẹp mô và tổ chức Allis thomas hoặc tương đương, 6x7 răng, dài 20 cm: 1 Cái - Kẹp ruột Bainbridge hoặc tương đương, dùng cho trẻ em, thẳng, dài 15 cm: 1 Cái - Kẹp ruột Rochester Carmalt hoặc tương đương, dài 20 cm: 1 Cái - Banh tổ chức Richardson hoặc tương đương, cán khuyết, kích cỡ lưỡi 52x22mm, dài 24cm: 2 Cái - Banh tổ chức Kocher langenbeck hoặc tương đương, kích cỡ lưỡi 42x11mm, dài 21.5 cm: 2Cái - Banh tổ chức kiểu Parker Langenbeck hoặc tương đương, 2 đầu, bộ 2 chiếc, dài 21cm: 1Cái - Banh tổ chức Richardson-Eastman hoặc tương đương, bộ 2 chiếc: 1 bộ - Đè ruột có thể uốn maleable hoặc tương đương, lưỡi rộng 50mm, dài 330mm: 1 Cái - Bộ banh bụng Balfour hoặc tương đương, độ mở tối đa 200mm, lưỡi trung tâm 100x70mm, lưỡi bên 100x35mm: 1 Cái - Banh tổ chức Deaver hoặc tương đương, lưỡi 38mm, dài 300mm: 1 Cái - Banh tổ chức Deaver hoặc tương đương, lưỡi 50mm, dài 300mm: 1 Cái - Ống hút Pool hoặc tương đương, có thể vặn ra, đường kính 10mm, dài 220mm: 1 Cái - Ống hút Yankauer hoặc tương đương, dài 28cm: 1 Cái - Kẹp mang kim De bakeyTC hoặc tương đương, thẳng, cán vàng, dài 23cm: 1 Cái - Hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật có màng lọc, cỡ 1/1, kích thước 580x280x135mm: 1 Cái - Khay lưới đựng dụng cụ và bảo quản dụng cụ phẫu thuật kích thước 535x245x70mm: 1Cái - Màng lọc sử dụng nhiều lần (khoảng 2000 lần): 2 Cái - Nhãn nhận biết cho hộp dụng cụ, màu đỏ, kích thước 18x50mm: 4 Cái - Kẹp mang kim Hegar-MayoTC hoặc tương đương, thẳng, cán vàng, dài 20cm: 1 Cái |

- Giường tập vận động (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Giường nâng hạ điện: 1 Cái - Bảng điều khiển điện: 01 Cái - Dây nguồn cung cấp điện: 01 Cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ - Tải trọng làm việc an toàn ≥ 225 Kg |

- Hệ thống holter điện tim + huyết áp mỗi loại 3 đầu ghi

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100%, năm sản xuất năm 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Máy holter điện tim - Đầu ghi tín hiệu điện tim: 03 Cái - Cáp tín hiệu ECG: 03 Cái - Phụ kiện đeo máy cho bệnh nhân: 03 Bộ - Pin AAA: 03 Cái - Bộ phần mềm phân tích điện tim: 01 Bộ. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ Máy Holter Huyết áp - Đầu ghi đo huyết áp 24h : 03 Cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Bộ ống nối và bao đo huyết áp : 03 Bộ - Phụ kiện đeo máy cho bệnh nhân : 03 Bộ - Pin AA có thể sạc: 03 Bộ - Bộ sạc pin : 03 Bộ - Bộ phần mềm phân tích huyết áp: 01 Bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ - Máy tính, máy in: 01 Bộ Sử dụng Pin AA hoặc AAA hoặc pin sạc lại. Thời gian sử dụng pin ≥ 24 giờ |

- Máy hút dịch sơ sinh

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 Cái - Bình đựng dịch: 01 cái - Ống dẫn dịch bằng Silicol, chiều dài từ 180 cm – 200 cm: 01 ống - Bộ lọc khuẩn: 01 bộ - Cầu trì dự phòng: 01 cái - Đầu hút: 01 cái - Xe đẩy: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Bình chứa dịch: - Dung tích: tổng dung tích ≥ 1000 ml, dung tích làm việc ≥ 800 ml |

- Máy khí rung siêu âm

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 Cái - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo tối thiểu gồm: - Ống ngậm: 01 cái - Cốc đựng thuốc: 01 cái - Mặt nạ: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Kích thước hạt phun tối thiểu < 5 µm - Thể tích thuốc 1 lần ≥ 5ml - Thời gian khí dung: ≤ 15 phút |

- Máy tập đi bộ

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính kèm theo phụ kiện: 01 bộ - Tay vịn kéo dài : 01 bộ - Hệ thống khung hỗ trợ chống ngã: 01 bộ - Đai treo người (đai cuốn ngực): 01 bộ |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Bánh xe di chuyển thiết bị: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ - Màn hình cảm ứng ≥ 10 inchs - Có các bài tập cơ bản |

- Máy xông hơi thuốc bắc toàn thân

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 Cái - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Tự động dẫn hơi thuốc - Tự động ngăn chặn nguy cơ bỏng khô - Tự động tắt khi nhiệt độ quá cao |

- Tủ bảo quản dây nội soi (Inox)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | Máy chính: 01 Cái Thiết bị trong máy gồm: + Quạt thổi khí: 01 Cái + Quạt hút khí: 01 Cái + Bộ lọc không khí: 02 Bộ + Đèn UV: 01 Bộ + Đèn chiếu sáng: 01 Cái + Giá treo dây nội soi ≥ 8 vị trí: 01 Bộ + Đồng hồ chênh áp: 01 Cái + Đèn hồng ngoại: 01 Cái + Sách hướng dẫn sử dụng tiếng việt: 01 Quyển + Dây nối đất: 01 Cái |

- Tủ lạnh bảo quản Vắc xin chuyên dụng ≥ 240 lít (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 Cái - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ - Bộ lưu điện online ≥ 3 KVA: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Dung tích: ≥ 240 Lít - Tủ đứng, có kính trong suốt - Nhiệt độ: 2 - 8 độ C - Độ chính xác: ± 0.10C - Có thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi |

- Tủ lưu trữ máu ≥ 200 lít (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 Cái - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ - Bộ lưu điện online ≥ 3 KVA: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Dung tích: ≥ 200 Lít - Cảnh báo bằng âm thanh hình ảnh: Nhiệt độ cao hoặc nhiệt độ thấp, hệ thống hoặc cảmbiến hỏng, Cửa mở, Mất điện - Có thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi |

- Giường hồi sức trẻ sơ sinh (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Hệ thống hồi sức hô hấp tích hợp: 01 bộ - Bộ trộn khí tích hợp: 01 bộ - Kệ đa năng: 01 cái - Khay để cassette X-quang: 01 cái - Cảm biến nhiệt độ ngoài da dùng nhiều lần: 01 cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Máy hút dịch tích hợp: 01 bộ - Bình hút dịch với giá đỡ loại dùng một lần: 01 bộ - Bộ lọc kị nước cho bình hút dịch dùng một lần: 10 cái - Bộ dây thở chuyên dụng loại dùng một lần: 25 cái - Ống thở chữ T loại dùng một lần: 25 cái - Đệm nằm kèm thước chia độ: 01 cái - Cọc truyền dịch: 01 cái - Tấm chắn giường: 04 cái - Dây nguồn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt : 01 bộ - Bánh xe có khóa |

- Xe đạp tập phục hồi đa năng chuyên dụng (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 1 Cái - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ - Màn hình cảm ứng ≥ 10 inchs - Yên xe có thể tùy chỉnh theo chiều cao bệnh nhân từ ≤ 120cm đến ≥ 210cm |

- Xe tiêm 3 tầng ABS có ô cấp phát thuốc (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Xe tiêm: 01 cái - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ - Có ≥ 3 ngăn kéo, bên trong có các ô chia thuốc - Vật liệu làm bằng nhựa ABS hoặc tương đương |

- Bàn mổ (Bàn mổ chấn thương chỉnh hình điện thuỷ lực) (ĐVT: Cái)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Bàn mổ chấn thương chỉnh hình điện, thủy lực: 01 cái - Phụ kiện tiêu chuẩn: - Tấm đỡ đầu: 01 Cái - Tấm đỡ ngực eo kèm đệm: 01 Bộ - Tấm đỡ tay kèm đệm (2 bên trái + phải): 01 Bộ - Tấm đỡ chân kiểu tách đôi kèm đệm: 01 Bộ - Khung màn chắn gây mê: 01 Cái - Đai cố định bệnh nhân: 01 Bộ - Bộ điều khiển cầm tay: 01 Cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ |

- Bàn mổ (Bàn mổ đa năng điều khiển điện thuỷ lực) (ĐVT: Cái)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Khung bàn mổ: 01 bộ - Tấm đỡ tay: 02 cái - Khung màn chắn gây mê: 01 cái - Tấm đỡ đầu: 01 cái - Tấm đỡ chân: 02 cái - Giá đỡ chân cho tiết niệu phụ khoa (2 bên trái + phải): 01 bộ - Giá đỡ lưng, ngực, bụng, mông trong tư thế mổ nghiêng: 01 bộ - Bộ điều khiển: 01 bộ - Đệm cho các bộ phận: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 bộ - Bàn mổ đa năng điện, thủy lực có thể sử dụng trong nhiều loại phẫu thuật khác nhau,tối thiểu: Phẫu thuật não, phẫu thuật lồng ngực, phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật tiết niệu, phẫu thuật phụ khoa và sản khoa, phẫu thuật mắt và tai,…. |

- Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt (ĐVT: Bộ)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Cán dao số 3: 1 Cái - Cán dao số 4: 1 Cái - Cán dao số 3L: 1 Cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Khay hạt đậu 180x40 mm: 1 Cái - Chén đựng dung dịch sát khuẩn 85x40mm, 160ml: 1 Cái - Bộ banh miệng Kilner Doughty hoặc tương đương: 1 Cái - Kềm giữ xương Kern hoặc tương đương, có khoá dài 21cm: 1 Cái - Banh miệng Denhart hoặc tương đương, dài 13cm: 1 Cái - Nâng và dùi màng xương Obwegeser hoặc tương đương, dài 23cm: 1 Cái - Kim Reverdin, dài 19m: 1 Cái - Nạo xương Volkmann hoặc tương đương, dài 17cm, fig.0000: 1 Cái - Nạo xương Volkmann hoặc tương đương, dài 17cm, fig.000: 1 Cái - Nạo xương Volkmann hoặc tương đương, dài 17cm, fig.00: 1 Cái - Nạo xương Volkmann hoặc tương đương, dài 17cm, fig.0: 1 Cái - Nạo xương Volkmann hoặc tương đương, dài 17cm, fig.1: 1 Cái - Nạo xương Volkmann hoặc tương đương, dài 17cm, fig.2: 1 Cái - Đục xương Lambotte hoặc tương đương, 3mm dài 12.5cm: 1 Cái - Gặm xương Kerrison hoặc tương đương, 5mm, mũi ngửa 90°: 1 Cái - Róc màng xương Doyen hoặc tương đương, trái, dài 16cm : 1 Cái - Róc màng xương Doyen hoặc tương đương, phải, dài 16cm : 1 Cái - Banh Parker Langenbeck hoặc tương đương, dài 21cm: 1 Cái - Banh Desmarres hoặc tương đương, kích thước lưỡi banh 10mm dài 15cm: 1 Cái - Banh Desmarres hoặc tương đương, kích thước lưỡi banh 12mm dài 15cm: 1 Cái - Kìm kẹp kim Webster hoặc tương đương, cán vàng, ngàm có khía, dài 13cm: 1 Cái - Móc Joseph 1 răng nhọn dài 15cm: 2 Cái - Móc màng xương Bergmann hoặc tương đương, nhọn dài 14cm: 2 Cái - Banh cào 3 răng tù dài 16cm đầu di động: 2 Cái - Nâng bẩy xương Cottle hoặc tương đương, dài 20cm: 1 Cái - Nâng xương Freer hoặc tương đương, 2 đầu nhọn/tù dài 18cm: 1 Cái - Nâng xương Freer hoặc tương đương, đầu nhọn, dài 19cm: 1 Cái - Kẹp mạch máu không tổn thương Cooley hoặc tương đương, cong, dài 14cm: 1 Cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Kẹp vách ngăn Asch hoặc tương đương, thẳng dài 23cm: 1 Cái - Kẹp giữ xương Langenbeck hoặc tương đương, dài 21cm: 1 Cái - Kẹp mô Jansen hoặc tương đương, 1x2 răng, dài 16cm: 1 Cái - Kéo cắt chỉ thép Universal hoặc tương đương, dài 12cm: 1 Cái - Kẹp mạch máu Halstead hoặc tương đương, thẳng dài 12cm: 4 Cái - Kẹp mạch máu Micro-Mosquito hoặc tương đương, cong dài 10cm: 4 Cái - Nhíp phẫu tích Adson hoặc tương đương, dài 12cm: 1 Cái - Nhíp mô Adson-Brown hoặc tương đương, dài 12cm: 1 Cái - Kẹp động mạch thận Lower hoặc tương đương, dài 18cm: 2 Cái - Kéo Metzenbaum Fino hoặc tương đương, cán vàng cong dài 15cm: 1 Cái - Kéo Metzenbaum hoặc tương đương, cán vàng, cong dài 18cm: 1 Cái - Nhíp phẫu tích Stille Baraya hoặc tương đương, dài 18cm: 2 Cái - Hộp đựng dụng cụ tiệt trùng loại ¾ kt: 400x245x70 mm: 1 Cái - Khay lưới đựng dụng cụ kt: 405x255x70mm: 1 Cái - Miếng silicon kt: 390x230mm: 1 Cái - Màng lọc của hộp tiệt trùng dùng nhiều lần (khoảng 2000 lần): 2 Cái |

- Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng (ĐVT: Bộ)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Khay hình quả đậu 200x40 mm: 1 Cái - Kẹp khăn Backhaus hoặc tương đương, 11 cm: 6 Cái - Kẹp mô Gillies hoặc tương đương, 1 x 2 răng, 15 cm: 1 Cái - Kẹp băng FÖERSTER hoặc tương đương, thẳng dài 25 cm: 1 Cái - Nhíp phẫu tích Gerald hoặc tương đương, thẳng, dài 18 cm: 1 Cái - Nhíp De Bakey hoặc tương đương, không tổn thương, thẳng, 16 cm, mũi 1,5mm: 1 Cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Nhíp De Bakey hoặc tương đương, không tổn thương, cong, 16 cm, mũi 2mm: 1 Cái - Kéo phẫu thuật tiêu chuẩn, thẳng, nhọn/nhọn, 14 cm: 1 Cái - Kéo phẫu thuật tiêu chuẩn, cong, nhọn/nhọn, 14 cm: 1 Cái - Kẹp cầm máu Micro-Mosquito hoặc tương đương, cong, 12 cm: 6 Cái - Kẹp cần máu Micro-Mosquito hoặc tương đương, thẳng, 12 cm: 6 Cái - Kẹp mang kim Halsey hoặc tương đương, 13 cm: 1 Cái - Kẹp mang kim Mayo-Hegar hoặc tương đương, 16 cm: 1 Cái - Cán dao số 3L: 1 Cái - Dao cắt amidan Abraham hoặc tương đương, 22 cm: 1 Cái - Banh mũi Wien hoặc tương đương, loại nhỏ, dài 140mm: 1 Cái - Banh mũi Wien hoặc tương đương, loại trung bình, dài 140mm: 1 Cái - Banh mũi Wien hoặc tương đương, loại lớn, dài 140mm: 1 Cái - Banh miệng Terrierhoặc tương đương, 19 cm: 1 Cái - Đè lưỡi rộng 14x17mm, dài 19 cm: 1 Cái - Đè lưỡi Lemee hoặc tương đương, lưỡi 23, dài 20 cm: 1 Cái - Đè lưỡi Lemee hoặc tương đương, lưỡi 30mm, dài 20 cm: 1 Cái - Bộ cắt amidan Eves hoặc tương đương, 28 cm: 1 Cái - Đè lưỡi 14,5 cm: 1 Cái - Gương soi thanh quản, 14 mm: 1 Cái - Gương soi thanh quản, 16 mm: 1 Cái - Gương soi thanh quản, 18 mm: 1 Cái - Gương soi thanh quản, 20 mm: 1 Cái - Gương soi thanh quản, 22 mm: 1 Cái - Bộ nạo va Beckmann hoặc tương đương, thẳng, 21 cm: 1 Cái - Forceps mũi hầu Hajek hoặc tương đương: 1 Cái - Đục Killian hoặc tương đương, 15 cm: 1 Cái - Đục Ballenger hoặc tương đương, 16 cm: 1 Cái - Forceps cắt mũi Weil-Blakesley hoặc tương đương: 1 Cái - Búa có đĩa nhựa, 19 cm: 1 Cái - Forceps tai Lucae hoặc tương đương, 14 cm: 1 Cái - Forceps tai, mũi, Troeltsch hoặc tương đương, 14 cm: 1 Cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Kẹp Polyp Hartmann hoặc tương đương: 1 Cái - Loa tai Hartmann hoặc tương đương, fig 1-3: 1 Cái - Móc Fomon hoặc tương đương, 17 cm: 1 Cái - Kéo Metzenbaum hoặc tương đương, cong, tù/tù, 15cm: 1 Cái |

- Bộ dụng cụ phẫu thuật xương (ĐVT: Bộ)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Cán dao mổ, số 3: 1 Cái - Cán dao mổ, số 3L thẳng: 1 Cái - Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, dài khoảng 11cm: 5 Cái - Kẹp gắp bông băng Foerster hoặc tương đương, thẳng, dài 25cm: 2 Cái - Kẹp động mạch Crile hoặc tương đương, cong, dài 16cm: 5 Cái - Kẹp mạch máu Halsted Mosquito hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 18cm: 1 Cái - Kẹp cầm máu Kocher hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 21cm: 1 Cái - Kẹp mạch máu Kocher Fine hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 15cm: 1 Cái - Nhíp phẫu tích Gerald hoặc tương đương, thẳng, ngàm có khía, dài 18cm: 1 Cái - Kẹp phẫu tích MC Indoe hoặc tương đương, dài 15cm: 1 Cái - Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 16cm: 1 Cái - Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 20cm: 1 Cái - Kẹp phẫu tích, dài 18cm: 1 Cái - Nhíp phẫu tích Cushing hoặc tương đương, thẳng, ngàm có khía, dài 18cm: 1 Cái - Kéo phẫu thuật Mayo-Stille TC hoặc tương đương , thẳng, mũi tù/tù, dài 17cm: |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | 1 Cái - Kéo phẫu thuật Mayo TC hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 17cm: 1 Cái - Kéo phẫu thuật Mayo TC hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 17cm: 1 Cái - Kéo phẫu tích Metzenbaum TC hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, dài 18cm: 1 Cái - Kéo phẫu tích Metzenbaum TC hoặc tương đương, thẳng, mũi tù/tù, dài 23cm: 1 Cái - Kẹp mang kim Crile Wood TC hoặc tương đương, cán vàng, mũi thẳng, chiều dài 20cm: 1Cái - Kẹp mang kim Ryder TC hoặc tương đương, cán vàng, mũi thẳng, chiều dài26cm: 1 Cái - Kẹp mang kim Mayo-Hegar TC hoặc tương đương, dài 23cm: 1 Cái - Kìm gắp chỉ thép mũi bẹt, dài 19cm: 1 Cái - Búa Bergmann hoặc tương đương, dài 23cm, đường kính đầu 30mm, nặng 300g: 1 Cái - Bộ banh tổ chức Richardson-Eastman hoặc tương đương, gồm 2 chiếc: 1 Cái - Banh vết thương Farabeuf hoặc tương đương, loại lớn, hai đầu, dài 150mm: 01 bộ - Kẹp giữ xương Lowman hoặc tương đương, dài 18cm: 2 Cái - Kìm gặm xương Ruskin hoặc tương đương, cong, hoạt động đôi, dài 23cm: 1 Cái - Banh tổ chức Langenbeck hoặc tương đương, cán đặc, dài 22cm, kích thước ngàm 30 x11mm: 1 Cái - Kìm cắt chỉ thép Plier TC hoặc tương đương, thẳng, cán vàng, dài 18cm: 1 Cái - Banh vết thương Volkmann hoặc tương đương, 4 răng tù, dài 23cm: 1 Cái - Banh vết thương Senn-Miller (Baby) hoặc tương đương, đầu nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng tù,dài 16cm: 1 Cái - Dung cụ phẫu tích thần kinh Penfield hoặc tương đương, cong, hai đầu, nhọn/tù, dài19,5cm: 1 Cái - Banh má và mô mềm Obwegeser hoặc tương đương, lưỡi cong xuống, dài 22cm, kíchthước 31 x 10 mm: 1 Cái - Dụng cụ róc xương Farabeuf hoặc tương đương, cong, đầu nhọn, dài 16cm: 1 |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | Cái - Dụng cụ nậy xương Mini Hohmann hoặc tương đương, cong, dài 16cm, rộng 8mm: 1 Cái - Dụng cụ đục xương Cottle hoặc tương đương, lưỡi vát hai bên, dài 18cm, đầu rộng 7mm: 1Cái - Thìa nạo xương Volkmann hoặc tương đương , số 00, dài 17cm: 1 Cái - Thìa nạo xương Volkmannhoặc tương đương, số 0, dài 17cm: 1 Cái - Thìa nạo xương Schede hoặc tương đương, số 1, dài 170mm: 1 Cái - Thìa nạo xương Schede hoặc tương đương, số 2 dài 170mm: 1 Cái - Thìa nạo xương Schede hoặc tương đương, số 3, dài 170mm: 1 Cái - Dụng cụ róc xương Langenbeck hoặc tương đương, thẳng, đầu nhọn, dài 190mm, đầu rộng16mm: 1 Cái - Kẹp giữ xương Farabeuf-Lambotte hoặc tương đương, ngàm có thể điều chỉnh, có vít khóa,dài 26cm: 1 Cái - Kìm cắt chỉ thép Plier TC hoặc tương đương, thẳng, dài 18cm: 1 Cái - Kẹp giữ xương Hey-Groves hoặc tương đương, khớp vít, có vít khóa, dài 25cm: 1 Cái - Kẹp giữ xương Kern hoặc tương đương, có khóa cài, dài 34cm: 1 Cái - Kẹp giữ xương, cong về bên, khớp vít linh động, có khóa vít, dài 28cm: 1 Cái - Kẹp giữ xương Lowman hoặc tương đương, dài 18cm: 1 Cái - Banh vết thương Senn-Miller đầu nhọn/tù, 1 đầu có 3 răng nhọn, dài 16cm: 1 Cái - Dung cụ phẫu tích thần kinh Penfield, cong, dài 19.5cm: 1 Cái - Banh má và mô mềm Obwegeser, lưỡi cong xuống, dài 22cm, kích thước 42 x 13 mm: 1 Cái - Que thăm, thẳng, hai đầu, mũi tròn, dài 14,5cm, đường kính mũi 1mm: 1 Cái - Dụng cụ tùn xương, đầu có khía chéo, dài 20cm, đường kính đầu 16x9mm: 1 Cái - Dụng cụ nậy xương Bennett hoặc tương đương, cong, dài 25cm, rộng 60mm: 1 Cái - Dụng cụ nậy xương Hohmann hoặc tương đương, cong, dài 26cm, rộng 24mm: 1 Cái - Cây luồn chỉ Deschamps hoặc tương đương, cho người thuận tay phải, cong |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | trái, đầu tù, dài24cm: 1 Cái - Kìm cắt xương Ruskin-Liston hoặc tương đương, thẳng, hoạt động đôi, dài 18cm: 1 Cái - Kẹp tái định vị, cong, dài 20cm: 1 Cái - Bộ dụng cụ vặn vít các cỡ: 01 Bộ - Ống hút Yankauer hoặc tương đương, dài 28cm: 1 Cái - Hộp đựng dụng cụ có màng lọc, kích thước535x245x70mm: 1 Cái - Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật kích thước 540x255x70 mm: 1 Cái - Màng lọc sử dụng nhiều lần (khoảng 2000 lần): 2 Cái - Nhãn nhận hộp dụng cụ màu xanh dương, kich thước 18x50mm: 4 Cái |

- Cáng đẩy đa năng (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Xe cáng nâng hạ có bánh xe có khóa: 01 bộ - Cọc truyền dịch: 01 Cái - Nệm đi kèm: 01 Cái - Thành chắn hai bên có thể nâng hạ: 01 Bộ - Khung xe cáng làm từ kim loại kết hợp nhựa ABS hoặc tương đương - Tải trọng ≥ 150 kg - Có thể nâng hạ đầu cáng |

- Cưa cắt bột đa năng chạy điện (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Cưa bột: 1 Cái - Lưỡi cưa các cỡ: 02 Cái - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 Bộ - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |

- Đèn mổ di động ( ≥ 60.000 lux) (ĐVT: Bộ)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đèn chính: 1 Cái - Dây nguồn: 01 Cái - Tay cầm tiệt trùng: 01 Cái - Pin sạc: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Đèn có bộ điều khiển để điều khiển các chức năng của đèn - Công suất chiếu sáng trong 1m ≥ 60.000 Lux - Nhiệt độ màu (k): khoảng 4000 - 6500K |

- Hệ thống phẫu thuật nội soi (Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng FULL HD + bộ dụng cụ phẫu thuật ổ bụng + tiết niệu) (ĐVT: Hệ thống)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản và tính năng kỹ thuật |
|  | Hệ thống máy chính Bộ xử lý hình ảnh: 01 Bộ, bao gồm: Bộ kết nối trung tâm: 01 bộ Bộ liên kết đầu camera: 01 bộ Đầu Camera: 01 Cái Cổng liên kết kết nối ra màn hình phụ: 01 Cổng Nguồn sáng LED: 01 Cái Màn hình chuyên dụng cho y tế ≥ 27 inches: 01 Cái Máy bơm CO2 lưu lượng cao: 01 bộ Dao mổ điện cao tần kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng: 01 Bộ Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu: 01 Bộ Phụ kiện khác: Xe đặt máy: 01 Cái Chip xử lý đầu camera: ≥ 3 chip CCD hoặc ≥ 1 chip CMOS hoặc tương đương |

- Khoan xương điện dùng pin (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Tay khoan pin đa năng 1 cò có đảo chiều: 01 Cái - Khớp gắn mũi khoan: 01 Cái - Bộ mũi khoan: 01 Bộ - Pin sạc: 02 Cái - Máy sạc pin loại đơn: 01 Cái - Hộp đựng pin: 01 Cái |

- Máy theo dõi bệnh nhân (7 thông số có EtCO2)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Máy chính và các phụ kiện chuẩn:01 bộ - Dây nguồn: 01 chiếc - Dây nối cáp điện tim: 01 cái - Cáp điện tim ECG 3 điện cực: 01 cái - Cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần cho người lớn: 01 cái - Cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần cho trẻ em: 01 cái - Cảm biến đo nhiệt độ qua da, dùng nhiều lần: 01 cái - Cáp + Bao hơi huyết áp không xâm nhập cho người lớn dùng nhiều lần: 01 cái - Cáp + Bao hơi huyết áp không xâm nhập cho trẻ em dùng nhiều lần: 01 cái - Bộ đo huyết áp xâm lấn IBP: 01 bộ - Bộ đo ETCO2: 01 bộ - Máy in nhiệt tích hợp: 01 chiếc - Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Pin sạc nhiều lần: 01 chiếc |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Xe đẩy: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh - Màn hình ≥ 10 inch - Màn hình cảm ứng hoặc điều khiển nút ấn Có chức năng hẹn giờ đo huyết áp (khoảng đo trong chế độ tự đồng) tối thiểu có: 5p, 10p, 30p, 1 giờ… Thời gian sử dụng pin ≥ 1 giờ |

- Máy truyền dịch

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 1 Cái - Pin sạc: 01 Chiếc - Dây nguồn: 01 Chiếc - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Tốc độ giữ ven mở (KVO) - Có truyền nhanh (Bolus) - Báo động, báo lỗi, hiển thị tổng lượng truyền và tốc độ truyền. - Độ chính xác: Sai số < 10% - Thời gian sử dụng pin ≥ 2 giờ |

- Tủ làm ấm dịch truyền ≥ 70 lít (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 Cái - Khay lưới bằng thép không gỉ: 02 Cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 bộ - Thể tích: ≥ 70 lít - Số khay cung cấp: ≥ 2 - Khoảng nhiệt độ hoạt động: 50C - 800C - Có thể cài đặt được nhiệt độ |

- Máy hút dịch liên tục chạy điện (Máy hút dịch áp lực thấp)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính kèm xe đẩy có khóa bánh: 01 Cái - Chai đựng dịch: 02 cái - Dây hút dịch: 01 bộ - Công tắc chân: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 bộ - Có đồng hồ hiển thị áp lực hút - Có thể điều chỉnh áp lực hút Bình chứa dịch: |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Dung tích tối đa ≥ 3500 ml |

- Máy hút dịch

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính kèm xe đẩy có khóa bánh: 01 Cái - Bình đựng dịch: 02 cái - Ống dẫn dịch bằng Silicol, chiều dài từ 180 cm – 200 cm: 01 ống - Bộ lọc khuẩn: 01 bộ - Công tắc đạp chân : 01 cái - Cầu trì dự phòng: 01 cái - Đầu hút: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 bộ - Có một bộ lọc tiêu chuẩn làm từ PTFE (Polytet- rafluoroethylene) hoặc tương đương, ngăn cản dịch bài tiết ở dạng sương giống như hơi ẩm đi vào bơm |

- Đèn đọc phim X quang 2 cửa LED (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Đèn chính và phụ kiện kèm theo: 01 Cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 bộ - Kích thước tổng thể: 836 x 500 x 25mm ± 10% - Kích thước vùng xem ảnh: 721 x 420mm ± 10% |

- Hệ thống chụp X quang răng toàn cảnh

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính kèm cánh đỡ chụp hộp sọ: 01 cái - Bóng phát tia X: 01 cái - Gói các chương trình chụp : 01 cái - Tấm cảm biến: 02 cái - Trạm điều khiển và thu ảnh số hóa: 01 bộ Thiết bị phụ trợ: - Ổn áp công suất tương đương công suất máy X- quang: 01 cái - Bộ lưu điện ≥ 1 kVA: 01 cái - Máy in phim khô: 01 cái - Các chương trình tối thiểu chẩn đoán tiêu chuẩn - Bộ máy tính + máy in: 01 Bộ |

- Máy chụp X quang răng cận chóp kỹ thuật số

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đầu đèn phát tia X: 01 Cái - Cánh tay đòn: 01 Cái - Cánh tay mở rộng: 01 Cái - Bảng điều khiển: 01 Cái - Nút bấm chụp: 01 Cái - Bộ máy tính + máy in: 01 Bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ - Hệ thống kỹ thuật số: cảm biến CCD hoặc CMOS hoặc tương đương - Có khả năng xử lý hình ảnh |

- Máy siêu âm chuyên tim mạch

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính kèm xe đẩy màn hình LED: 01 cái - Phần mềm đi kèm: 01 bộ - Đầu dò tuyến tính điện tử loại Linear : 01 cái - Đầu dò thăm khám tổng quát Convex : 01 cái - Đầu dò âm đạo : 01 cái - Đầu dò tim: 01 cái - Máy in: 01 Cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh và tiếng Việt): 01 bộ |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Bộ lưu điện: 01 cái - Máy tính: 01 bộ - Máy in phun màu: 01 cái - Số cổng đầu dò: ≥ 4 cổng đầu dò hoạt động đồng thời - Có màn hình cảm ứng ≥ 10inch - Máy chính kèm xe đẩy màn hình LED ≥ 21inch |

- Bàn đẻ sản khoa chạy điện (ĐVT: Cái)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Thân bàn chính: 01 cái - Cọc truyền dịch: 01 cái - Đệm tiêu chuẩn: 01 bộ - Pin dự phòng: 01 cái - Khay đựng nước thải: 01 cái - Đỡ chân sản: 02 cái - Tay nắm: 02 cái - Móc treo nước thải: 02 cái - Điều khiển: 01 cái - Khóa trung tâm: 01 cái - Có Pin dự phòng - Điều chỉnh tựa lưng, chân, chiều cao lên xuống, trendelenburg/ trendelenburg đảo ngược bằng điều khiển từ xa - Có bánh xe di chuyển được |

- Đèn khám phụ khoa LED di động ≥ 45.000 lux (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đèn chính và phụ kiện kèm theo: 1 Cái - Hướng dẫn sử dụng: 1 quyển |
| 3 | Yêu cầu kỹ thuật |
|  | - Đèn khám bệnh sử dụng bóng LED hoặc tương đương - Có ≥ 4 bóng đèn LED - Nguồn sáng ≥ 45.000 Lux / ở khoảng cách làm việc ≥ 30 cm - Tuổi thọ: ≥ 50.000 giờ - Nhiệt độ màu: 4000 - 6500K - Cổ đèn dạng uốn cong dài, có thể điều chỉnh theo ý người sử dụng - Chân ≥ 4 nhánh |

- Máy doppler tim thai

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 1 Cái - Đầu dò sản khoa: 01 Cái - Túi đựng: 01 Cái - Adapter để sạc lại pin: 01 Cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Hướng dẫn sử dụng: 1 quyển - Có Phát âm thanh và điều chỉnh âm lượng |

- Máy đốt cổ tử cung cao tần ≥ 300W

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 1 Cái - Công tắc chân đôi: 1 cái - Công tắc chân đơn: 01 cái - Tay dao hai nút bấm dùng một lần: 1 Cái - Cáp lưỡng cực: 01 Cái - Tấm điện cực bệnh nhân dùng nhiều lần: 1 Cái - Cáp nối với tấm điện bệnh nhân tái sử dụng: 1 Cái - Kẹp lưỡng cực: 1 Cái - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 1 Bộ - Hướng dẫn sử dụng: 1 quyển - Công suất tối đa: ≥ 300W |

- Máy soi cổ tử cung

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính + nguồn sáng LED: 01 Bộ - Chân máy chuyên dụng có bánh lăn: 01 bộ - Thân máy dạng dứng: 01 bộ - Bộ dây nguồn, kết nối: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển - Cảm biến hình ảnh: loại cảm biến CMOS hoặc tương đương - Kết nối Cổng HDMI hoặc tương đương - Bộ máy tính + máy in +phần mềm đồng bộ máy: 01 Bộ |

- Hệ thống định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động ≥ 30 test/ lần

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động: 01 Cái - Cấu hình cung cấp gồm: - Máy chính: 01 Cái - Máy in: 01 Cái - Bộ lưu điện ≥ 2kVA cho máy chính: 01 bộ - Bộ máy tính: 01 bộ - Ổ cắm điện: 01 bộ - Bộ hoá chất thử máy: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Hệ thống vi sinh tự động - Công suất máy ≥ 30 test/lần - Chức năng chính: thực hiện định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ - Nguyên tắc định danh: sử dụng phương pháp đo quang kết hợp so màu hoặc tương đương - Nguyên tắc kháng sinh đồ: sử dụng phương pháp đo độ đục hoặc tương đương - Kết nối với phần mềm LIS |

- Máy siêu âm tổng quát

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 chiếc - Đầu dò Convex: 01 chiếc - Đầu dò Linear: 01 chiếc - Đầu dò phụ khoa: 01 chiếc - Pin: 01 chiếc - Gel siêu âm: 01 lọ - Túi đựng máy: 01 Cái - Cáp nguồn: 01 chiếc - Máy in nhiệt đen trắng: 01 Cái - Xe đẩy: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Số cổng đầu dò: ≥ 3 cổng đầu dò hoạt động đồng thời - Màn hình chính ≥ 15 inch |

- Máy lắc ống máu

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 Cái - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Bộ - Sử dụng cho lắc ống máu, cho phép trộn đều hoá chất với máu trước khi đem đi phân tích |

- Máy li tâm 48 ống ≥ 4000 vòng / phút

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 Cái - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Bộ - Buồng làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương - Loại 48 ống ≥ 4000 vòng / phút |

- Hệ thống máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp sử dụng khí EO, dung tích buồng ≥ 200 lít, loại 01 cửa + Hệ thống xử lý khí thải

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy - Bộ xử lý khí thải EO: 01 bộ - Máy đọc chỉ thị sinh học cho hấp EO: 01 cái - Phần mềm ngôn ngữ tiếng Việt (tích hợp trong máy) - Hộp/ bình/ cartridge khí 100% khí EO: ≥ 50 cái - Giấy in nhiệt: ≥ 02 cuộn - Chỉ thị hóa học cho hấp EO: ≥ 50 cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Chỉ thị sinh học cho hấp EO: ≥ 40 ống - Túi ép: ≥ 02 cuộn - Xe đẩy hàng: 01 cái - Giỏ hàng: ≥ 03 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Máy có khả năng tiệt trùng những dụng cụ không chịu được nhiệt độ cao - Cho phép tiệt khuẩn cho các ống nội soi cứng một / hai kênh và các ống nội soi mềm - Tương thích với các vật liệu đóng gói tối thiểu như: Túi nhựa, giấy, hộp tiệt khuẩn, khay nhựa… - Cài đặt được các chương trình hấp (với thời gian ngắn nhất) |

- Nồi hấp tiệt trùng ≥ 80 lít

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 bộ, gồm: - Máy hút chân không tích hợp: 01 Bộ - Bộ trao đổi nhiệt tích hợp: 01 Bộ - Đầy đủ bộ phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất và phụ kiện cần thiết cho việc lắp đặt vậnhành hệ thống tối thiểu bao gồm: - Rọ đựng vật hấp, bằng Inox SUS 304 có quai xách: 02 cái - Dây cáp nguồn: 01 cái - Dây nối đất 2 m: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 01 bộ - Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế ở dạng đóng gói và không đóng gói, các dây truyền tiệt trùng |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | đồ vải dùng trong bệnh viện, phòng khám, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, ... - Dải đo: khoảng 1210C đến 1340C - Có các chương trình được cài đặt sẵn các thông số phù hợp với các vật liệu khác nhau - Giao diện với người dùng bằng bàn phím cảm ứng và hiển thị các thông số thông qua màn hình LED hoặc tương đương |

- Bộ dụng cụ cắt Amidan

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Khay quả thận kích thước 250x140x40mm: 1 Cái - Chén chung kích thước 80x40mm, dung tích 0.14l: : 1 Cái - Khung kéo miệng Davis-Boyle hoặc tương đương: 1 Cái - Cây đè lưỡi, cong, hai đầu, dài 14cm, chiều rộng hai đầu 19 mm, 23 mm: : 1 Cái - Cây đè lưỡi, cong, hai đầu, dài 14.5cm: 1 Cái - Cây đè lưỡi, cong, hai đầu, dài 18cm, chiều rộng hai đầu 19 mm, 23 mm: 1 Cái - Kẹp amidan Blohmke hoặc tương đương, chiều dài 20cm: 2 Cái - Kẹp amidan Colver hoặc tương đương, chiều dài 19cm: 2 Cái - Dụng cụ phẫu tích và tách amidan Henke hoặc tương đương, 23cm: 1 Cái - Kéo phẫu tích Metzenbaum hoặc tương đương, cong, chiều dài 18cm: 1 Cái - Kéo phẫu tích Metzenbaum hoặc tương đương, thẳng dài 18cm, hai đầu tù tù: 1 Cái - Kẹp mạch máu Baby-Mixter hoặc tương đương, cong 18cm: 2 Cái - Kẹp mạch máu Rochester-Pean hoặc tương đương, thẳng, 18cm: 2 Cái - Kẹp kim Hegar- Mayo hoặc tương đương, ngàm có khía, có rãnh dọc ở giữa ngàm, dài18cm: 1 Cái - Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, dài 8cm: 4 Cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Dây buộc Amydan Bruenings hoặc tương đương, 27cm 0.3mm: 1 Cái - Thòng lọng cắt Amidan hoặc tương đương, đường kính 0,5mm: 1 Cái - Kẹp mô Semken hoặc tương đương, thẳng, 1×2 răng, 15cm: 1 Cái - Kẹp phẫu tích Semken hoặc tương đương, loại mảnh, thẳng dài 155 mm: 1 Cái - Cán dao mổ số 3: 1 Cái - Nạo hạch Beckmann hoặc tương đương, 22cm thẳng Fig1: 1 Cái - Nạo hạch Beckmann hoặc tương đương, 22cm thẳng Fig2: 1 Cái - Nạo hạch Beckmann hoặc tương đương, 22cm cong Fig3: 1 Cái - Vòng giữ dụng cụ 14cm: 1 Cái - Hộp đựng dụng cụ, loại chuẩn 3/4 kích thước 465x 280×100mm, nắp màu đỏ: 1 Cái - Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 3/4, 405 x 255 x 50mm: 1 Cái - Màng lọc khuẩn: 2 Cái - Nhãn nhận biết dụng cụ: 4 Cái |

- Máy đo chức năng hô hấp

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính kèm phần mềm theo máy: 01 cái - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ - Bộ phụ kiện hiệu chuẩn thiết bị: 01 bộ - Máy in nhiệt: 01 chiếc - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Máy tính + máy in: 01 bộ |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Màn hình cảm ứng màu ≥ 7 inch - Dữ liệu bệnh nhân tối thiểu thông tin: Tên, mã, năm sinh, chiều cao, cân nặng, giới tính - Có máy in nhiệt tích hợp trên thiết bị |

- Máy điện tim

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính kèm phần mềm theo máy: 01 Cái - Bộ cáp đo bệnh nhân: 01 bộ - Bộ điện cực chi: 01 bộ - Bộ điện cực ngực: 01 bộ - Dây nguồn: 01 cái - Giấy in: 01 tệp - Gel điện tim: 01 lọ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 bộ - Đạo trình: 12 đạo trình tiêu chuẩn |

- Giường bệnh nhân 2 tay quay (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Giường chính: 01 Cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Nệm: 01 Cái - Cọc truyền: 01 Cái - Kẹp toa thuốc: 01 Cái - Khung thép sơn tĩnh điện hoặc inox hoặc tương đương - Đầu giường chất liệu ABS hoặc tương đương - Giường có chức năng nâng lưng, nâng gối, điều chỉnh bằng tay quay - Điều chỉnh phần đỡ lưng và đỡ gối bằng tay quay độc lập và có thể xếp gọn khi không sửdụng - Bánh xe có khóa hãm - Có bàn ăn đi kèm |

- Tủ đầu giường ABS (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Tủ đầu giường kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái Chất liệu bằng nhựa ABS hoặc tương đương Ngăn tủ ≥ 2 Có khay đựng vật dụng có thể kéo ra hoặc gấp gọn, có thanh treo khăn ở hai bên tủ |

- Hệ thống nội soi tai mũi họng (Hệ thống nội soi tai mũi họng ống mềm video)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Bộ xử lý hình ảnh: 01 Cái - Nguồn sáng LED (tích hợp ống soi hoặc tách rời): 01 Bộ - Bộ ống nội soi Tai mũi họng ống mềm video: 01 Bộ - Bộ ống nội soi Tai mũi họng ống mềm video (có kênh sinh thiết): 01 Bộ - Bộ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ - Màn hình chuyên dụng ≥ 27 inch: 01 Cái - Máy hút dịch: 01 Cái - Xe đẩy máy sơn tĩnh điện chuyên dụng : 01 Cái - Máy tính + máy in: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt): 01 Bộ - Ghế bệnh nhân chỉnh điện: 01 Cái - Kìm sinh thiết: 01 Cái - Tương thích với nhiều ống soi video khác nhau - Loại bóng đèn: LED hiệu suất cao hoặc tương đương |

- Máy đo tật khúc xạ

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Thân máy chính với màn hình LCD ≥ 5 inch: 01 chiếc - Dây điện nguồn: 01 chiếc - Máy in nhiệt tích hợp bên trong máy: 01 chiếc - Giấy cho máy in: 03 cuộn - Giấy lót cằm: 01 xấp |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Nút chặn giấy lót cằm: 02 chiếc - Bao phủ bụi: 01 chiếc - Bàn đặt máy: 01 chiếc - Có khả năng đo kích thước đồng tử cùng lúc với đo khúc xạ - Kết nối với các thiết bị khác thông qua nhiều cổng kết nối như cổng USB cổngRS-232C, mạng LAN |

- Máy đo thính lực chẩn đoán + buồng thính lực

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy đo thính lực: 01 Cái - Phụ kiện kèm theo gồm: - Chụp tai đo đường khí: 01 cái - Chụp tai đo đường xương: 01 cái - Dụng cụ hồi đáp tín hiệu của bệnh nhân: 01 cái - Dây kết nối máy tính, dây nguồn: 01 bộ - Bàn phím, chuột không dây kết nối máy đo: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt - Buồng đo thính lực: 01 cái - Máy tính + máy in: 01 bộ - Đo thính lực đường khí, đo thính lực đường xương, có masking |

- Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 chiếc - Đầu dò đo tim thai (FHR0: 02 chiếc - Đầu dò đo cơn co (TOCO): 01 chiếc - Đai: 03 chiếc - Giấy in: 03 tệp - Thiết bị đánh dấu: 01 chiếc - Gel siêu âm: 01 lọ - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Xe đẩy: 01 cái - Chức năng theo dõi nhịp tim song thai |

- Máy thở

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính tích hợp máy nén khí: 01 máy - Máy làm ấm: 01 bộ - Buồng làm ẩm cho người lớn : 01 bộ |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Buồng làm ẩm cho trẻ em : 01 bộ - Bộ dây thở người lớn dùng nhiều lần tiệt trùng được: 01 bộ - Bộ dây thở trẻ em dùng nhiều lần tiệt trùng được: 01 bộ - Mặt nạ thở chuyên dụng cho thở không xâm nhập dùng nhiều lần (người lớn và trẻ em): 02 chiếc - Bộ gọng mũi, size M cho thở oxy dòng cao: 25 chiếc - Phổi giả kiểm tra máy: 01 chiếc - Cảm biến lưu lượng nằm trong máy, không phải tiệt trùng - Cảm biến ôxy dùng nhiều lần (lắp sẵn trên máy) - Van ra sử dụng nhiều lần nằm trong máy, không phải tiệt trùng : 01 chiếc - Bộ điều chỉnh lưu lượng đầu vào: 01 bộ - Tay đỡ ống thở: 01 bộ - Xe đẩy máy: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ - Cáp kết nối oxy trung tâm: 01 cái - Thiết bị sử dụng để hỗ trợ thông khí cho bệnh nhân người lớn và trẻ em - Màn hình ≥ 10 inch, hiển thị các thông số - Thời gian sử dụng pin > 30p - Tự động kiểm tra máy - Có mode thở HFNC |

- Máy xét nghiệm sinh hoá các loại

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Đầu đọc mã vạch (barcode): 01 cái - Máy in barcode: 01 chiếc - Bộ lưu điện ≥ 6kVA: 01 bộ - Vật tư và hóa chất chạy máy ban đầu: 01 bộ - Máy tính + máy in: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng : 01 Bộ - Là loại tự động (truy cập mẫu ngẫu nhiên, nhập mẫu cấp cứu) - Ống mẫu: Loại ống lớn và ống nhỏ; loại chiết mẫu ra cốc gắn vào ống - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, máu toàn phần (HbA1c) và các chất dịch khác - Công suất ≥ 1000 test/giờ bao gồm ISE - Kết nối với hệ thống LIS |

- Tủ ấm 37 độ C ≥ 110 lít (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 máy - Khay đựng: 03 cái - Dây cáp nguồn: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 bộ - Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D hoặc tương đương - Khả năng cách nhiệt: Bao gồm buồng gia nhiệt, lớp cách nhiệt và khung ngoài - Kiểm soát nhiệt độ hoàn toàn tự động từ khi bắt đầu đến khi kết thúc - Duy trì nhiệt độ ở 370C |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Có màn hình hiển thị thông số |

- Tủ lạnh bảo quản hoá chất ≥ 340 lít

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Tủ chính: 01 Cái - Bộ lưu điện online ≥ 3KVA: 01 bộ - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Bộ - Dung tích: ≥ 340 lít - Báo động: Báo động bằng âm thanh và đèn khi nhiệt độ cao hay thấp - Có thiết bị theo dõi nhiệt độ tự ghi - Loại tủ đứng |

- Máy giặt vắt công nghiệp ≥ 85 kg

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 380 / 400V/3Ph/50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 Cái - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Bộ |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Công suất: ≥ 85 kg / mẻ - Có màn hình điện tử hiển thị các thông số, chu trình vận hành máy. - Có cài đặt sẵn các chương trình giặt phù hợp chất liệu vải - Có các khoang đựng hóa chất riêng, đổ hóa chất tự động |

- Tủ sấy ≥ 200 lít, 250oC (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 máy - Khay đựng vật sấy, bằng Inox SUS304: 03 cái - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ - Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 1 Bộ - Dung tích buồng sấy: ≥ 200 lít - Tủ tự động |

- Hệ thống kéo giãn cột sống cổ + cột sống lưng + bàn điều trị

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | - Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Máy chính: 1 Cái - Dây nguồn: 01 Cái - Bút cảm ứng: 01 Cái - Dây đai vùng ngực: 01 Cái - Dây đai vùng lưng: 01 Cái - Dây đai kéo cổ: 01 Cái - Thanh gá lắp dùng trong kéo cổ: 01 Cái - Bàn nâng hạ bằng điện 4 khúc: 01 Cái - Phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt: 01 Gói - Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ - Có khả năng thực hiện nhiều chế độ kéo liên tục như: ngắt quãng, liên tục, kéo lũy tiến và kéo điều hòa - Người sử dụng có thể cài đặt: Lực kéo (lực nền), thời gian kéo, thời gian nghỉ, tiến trình kéo,chu kỳ kéo và bậc kéo sao phù hợp với các bệnh lý điều trị của bệnh nhân phản hồi của họ - Người sử dụng có thể thiết lập và lưu trữ các phác đồ điều trị cho các bệnh lý thường gặp,tạo điều kiện dễ dàng đối với những bệnh nhân thường xuyên điều trị - Có chế độ dừng khẩn cấp |

- Máy điều trị Nhiệt – Rung – Từ

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 1 chiếc - Bản cực từ tính: 4 Cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Đai giữ bản cực: 4 Cái - Bộ thử kiểm tra từ trường (từ kế): 1 Bộ - Dây điện nguồn cung cấp: 1 Cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ - Số kênh: ≥ 4 kênh - Thiết bị ngăn ngừa rủi ro quá nhiệt: Có |

- Máy kích điện và điện phân

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 Cái - Cáp: 01 bộ - Điện cực cao su chì: 04 Cái - Bọc điện cực cao su chì: 04 Cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ - Số kênh đầu ra: ≥ 2 kênh |

- Máy trị liệu vi sóng

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 Cái - Tay đỡ đầu phát: 01 Cái - Dây dẫn sóng cao tần: 01 Cái - Đầu phát hình nón: 01 Cái - Phần mền ngôn ngữ tiếng Việt: 01 Gói - Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ - Bộ thiết bị kiểm tra song: 01 Bộ - Có nhóm bệnh lý cài đặt sẵn được minh hoạ bằng hình ảnh - Có các chương trình trị liệu |

- Tủ an toàn sinh học cấp 2 (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Tủ chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 Cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ - Màng lọc HEPA - Chất liệu: vỏ bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương; trong bằng inox hoặc tương đương - Cửa trượt - Có màn hình điều khiển cảm ứng - Có đèn tiệt trùng UV hoặc tương đương |

- Hệ thống phẫu thuật nội soi (Hệ thống phẫu thuật nội soi sản phụ khoa Full HD

+bộ dụng cụ phẫu thuật)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Hệ thống máy chính Hệ thống camera nội soi kỹ thuật số FULL HD: gồm - Bộ xử lý trung tâm: 01 bộ - Bộ liên kết đầu camera: 01 bộ Đầu Camera: 1 Cái Nguồn sáng: 01 bộ Màn hình FULL HD chuyên dụng cho y tế ≥ 27 inches : 01 Cái Máy bơm CO2: 01 bộ Máy đốt điện cao tần ≥ 300W: 01 bộ. Cấu hình cung cấp gồm: - Máy chính: 01 chiếc - Cáp nối nguồn: 01 chiếc - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản phụ khoa: 01 Bộ Phụ kiện khác: - Xe đặt máy: 01 Cái Xử lý tín hiệu kỹ thuật số Sử dụng bóng đèn công nghệ LED hoặc tương đương hiệu suất cao, cung cấp ánh sáng tự nhiên Chip camera: ≥ 3 chip CCD hoặc ≥ 1 chip CMOS hoặc tương đương Nguồn sáng LED hoặc tương đương Nhiệt độ màu: khoảng 4000 - 6500K Tuổi thọ bóng đèn LED: ≥ 10.000 giờ |

- Hệ thống theo dõi trung tâm + 20 máy theo dõi đầu giường ≥ 6 thông số

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Hệ thống 20 máy trạm bao gồm: - Máy chính và các phụ kiện chuẩn:01 bộ - Dây nguồn: 01 chiếc - Dây điện cực điện tim: 01 chiếc - Cáp điện tim ECG: 01 chiếc - Cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần cho người lớn: 01 cái - Cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần cho trẻ em: 01 cái - Cảm biến đo nhiệt độ qua da, dùng nhiều lần: 01 cái - Cáp + bao hơi huyết áp không xâm nhập cho người lớn dùng nhiều lần: 01 cái - Cáp + bao hơi huyết áp không xâm nhập cho trẻ em dùng nhiều lần: 01 cái - Bộ đo huyết áp xâm lấn : 01 bộ - Giấy in nhiệt: 01 cuộn Hệ thống giám sát trung tâm cho 20 máy trạm bao gồm: - Bộ máy tính tích hợp phần mềm kết nối máy chủ với các máy trạm: 01 bộ - Chuột kèm bàn phím: 01 bộ - Bộ lưu điện: 01 cái |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Bộ Switching kết nối 20 máy monitor: 01 bộ - Hệ thống dây mạng và các cổng kết nối để hệ thống vận hành : 01 hệ thống - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng anh và Tiếng việt : 01 bộ - Hỗ trợ bệnh nhân người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh - Màn hình hiển thị ≥ 40 inch, hiển thị đủ ≥ 20 máy trạm - Có ≥ 3 mức báo động âm thanh và hình ảnh - Màn hình máy trạm ≥ 10 inch, hiển thị đủ thông số, điều chỉnh bằng cảm ứng hoặc phím ấn. - Thời gian sử dụng pin ≥ 2 giờ |

- Kính hiển vi phẫu thuật mắt

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Chân đế sinh hiển vi: 01 chiếc - Cần treo kính: 01 chiếc - Giá đỡ kính hiển vi: 01 chiếc - Bàn đạp: 01 chiếc - Thị kính: 02 chiếc - Vật kính: 01 chiếc - Camera: 01 bộ - Đệm slicon tiệt trùng: 04 chiếc - Bạt phủ bụi: 01 chiếc - Thay đổi độ phóng đại: ≥ 5 mức - Nguồn sáng: LED hoặc tương đương - Có màn hình tích hợp đi kèm |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Có chế độ lấy nét nhanh, độ tương phản cao |

- Máy tán sỏi Laser kèm theo ống soi tiết niệu cứng + bộ dụng cụ

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy tán sỏi laser (kèm phụ kiện tiêu chuẩn): 01 bộ - Bàn đạp chân: 01 chiếc - Kính bảo vệ an toàn sóng laser: 02 chiếc - Dây dẫn laser các kích cỡ đường kính: 06 chiếc - Bộ dụng cụ cắt dây dẫn laser: 01 bộ Bộ dụng cụ - Bộ ống kính nội soi tán sỏi thận qua da: 01 Bộ - Nong một bước có kênh trung tâm và kênh lệch tâm cho dây dẫn hướng: 01 chiếc - Vỏ đặt ống soi: 01 chiếc - Vỏ đặt ống soi: 01 chiếc - Nòng đặt: 01 chiếc - Panh gắp sỏi: 01 chiếc - Bộ nong dạng ống nhòm: 01 bộ - Kim cannula chọc dò thận: 01 gói - Dây dẫn đường: 01 gói - Chổi rửa dụng cụ: 15 chiếc - Bàn chải vệ sinh dụng cụ: 01 hộp - Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ: 01 chiếc - Ống soi niệu quản cỡ lớn: 01 Chiếc |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Ống soi niệu quản bể thận cỡ nhỏ: 01 Chiếc - Bơm nước trong tán sỏi qua da: 01 Bộ - Công suất: ≥ 100W |

- Đèn LED chiếu vàng da (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đèn chính với màn hình cảm ứng màu: 01 Cái - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ - Dây nguồn: 01 Cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Công nghệ đèn LED xanh lam hoặc tương đương để điều trị bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh - Có ≥ 4 bánh xe, có khóa hãm - Màn hình hiển thị số giờ điều trị - Diện tích chiếu đèn: 50cm x 20cm |

- Lồng ấp trẻ sơ sinh (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Lồng ấp: 01 bộ - Bệ để lồng: 01 bộ - Đầu dò nhiệt độ da: 02 bộ - Đệm: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Có ≥ 4 cổng chăm trẻ ở hai mặt bên của lồng chụp - Có ≥ 02 cổng chăm trẻ ở mặt trước và sau của lồng chụp - Hai mặt bên của lồng chụp được thiết kế kiểu cánh cửa cho phép y tá có thể mở hẳn ra để chăm trẻ - Có cổng cung cấp oxy - Có màn hình theo dõi - Điều chỉnh được nhiệt độ, oxy trong lồng - Có hệ thống cảnh báo hình ảnh, âm thanh |

- Máy phân tích huyết học tự động ≥ 22 thông số

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 máy - Bộ hóa chất chạy máy ban đầu: 01 bộ |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Máy tính + máy in: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Bộ lưu điện ≥1KVA - Loại máy: Tự động - Nguyên lý, phương pháp đo: + Phương pháp Đếm và định kích thước tế bào máu theo nguyên lý trở kháng hoặc tương đương + Phương pháp phân tích thành phân bạch cầu bằng laser hoặc tương đương + Phương pháp đo Hemoglobin bằng phương pháp đo quang hoặc tương đương + Chế độ đo: máu toàn phần, máu pha loãng, dịch cơ thể - Công suất ≥ 60 mẫu/giờ - Tích hợp đầu đọc barcode - Kết nối hệ thống LIS |

- Máy hấp tiệt trùng hơi nước 1 cửa ≥ 300 lít

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 3 pha 220/380V, 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 bộ, gồm: - Bộ bình sinh hơi tích hợp: 01 Bộ - Máy in tích hợp: 01 Bộ - Bơm tăng áp: 01 bộ - Máy hút chân không tích hợp: 01 Bộ - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: Xe tháo, dỡ hàng, khung để giá trong buồng hấp, |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | giỏ để đồ buồng hấp: 01 Bộ - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 Quyển - Hệ thống lọc nước RO ≥ 200 lít/giờ: 01 hệ thống - Thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước ở nhiệt độ cao để tiệt trùng các dụng cụ y tế - Có chương trình tiệt trùng cho người sử dụng tự chọn các thông số nhiệt độ - Tiệt trùng, thời gian tiệt trùng, thời gian làm khô theo nhu cầu của người sử dụng - Dải nhiệt độ khoảng 1210C – 1340C |

- Sinh hiển vi khám mắt

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Thân máy chính: 01 cái - Que dùng định thị : 01 cái - Miếng chắn hơi thở: 01 cái - Bao trùm máy: 01 cái - Cầu chì: 01 cái - Giấy lót cằm: 01 xấp - Dây nguồn: 01 sợi - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển - Nguồn sáng Bóng đèn LED hoặc tương đương |

- Hệ thống khám điều trị tai mũi (bao gồm bàn khám điều trị tai mũi họng, Máy nội soi tai mũi họng, Ghế khám tai mũi họng, ghế Bác sĩ)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Máy nội soi tai mũi họng (Có chế độ nhuộm màu sắc giúp chẩn đoán ung thư sớm) Cấu hình cung cấp gồm: - Bộ xử lý và Camera nội soi tai mũi họng: 01 bộ - Nguồn sáng Led: 01 chiếc - Dây dẫn sáng: 01 chiếc - Ống soi 0° người lớn: 01 chiếc - Ống soi 0° trẻ em: 01 chiếc - Ống soi 90°: 01 chiếc - Màn hình chuyên dụng Full HD 21 inch: 01 chiếc - Dây dẫn tín hiệu: 01 chiếc - Card truyền hình ảnh: 01 chiếc - Xe đẩy chuyên dụng: 01 chiếc - Sách HDSD tiếng Anh + Việt: 01 bộ Bàn khám và điều trị tai mũi họng Cấu hình cung cấp gồm: - Bàn khám chính: 01 chiếc - Máy nén khí: 01 chiếc - Đầu xịt thuốc: 02 chiếc - Đèn khám LED: 01 chiếc - Thiết bị sấy sơ bộ: 01 chiếc - Thiết bị hút: 01 chiếc - Cốc chứa dung tích 100mm: 01 chiếc - Cốc chứa dung tích 83mm: 04 chiếc |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Khay đựng dụng cụ: 01 chiếc - Lọ đựng thuốc: 03 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ Ghế khám tai mũi họng - Ghế khám chính điều khiển điện: 01 chiếc - Bộ công tắc điều khiển bằng chân: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Máy tính với phần mềm đồng bộ + máy in: 01 bộ - Nguồn sáng LED hoặc tương đương |

- Giường hồi sức cấp cứu nhi (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 cái - Cảm biến nhiệt độ da cho trẻ, loại sử dụng nhiều lần: 01 cái - Cảm biến nhiệt độ da cho trẻ, loại sử dụng một lần: 10 cái - Cọc truyền: 01 cái - Tủ đựng đồ: 01 cái - Khay chụp X-quang: 01 cái - Đệm nằm cho trẻ loại không cản quang: 01 cái - Bộ hồi sức kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ: - Đèn chiếu vàng da: 01 bộ. Cấu hình cung cấp gồm: + Đầu đèn chiếu LED và dây nguồn: 01 bộ + Xe đẩy: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng: 01 quyển |

- Hệ thống lọc nước RO phục vụ chạy thận nhân tạo ≥ 1500 lít/ giờ

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V hoặc 380V ± 10%, 50Hz (tùy thuộc máy chính hoặc phụ kiện) - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Hệ thống lọc nước RO và phụ kiện: 01 hệ thống - Phụ kiện lắp đặt tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ - Công suất ≥1500 lít/giờ - Nước đầu ra đạt tiêu chuẩn nước RO cho chạy thận nhân tạo - Hiển thị tiêu chuẩn nước đầu vào và đầu ra - Khung máy chất liệu inox hoặc tương đương - Hệ thống rửa màng lọc thận nhân tạo tự động và phụ kiện: 01 hệ thống |

- Máy thận nhân tạo

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Máy chính : 01 chiếc Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: Dây dẫn nước cấp, nước thải: 01 bộ |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | Cây treo dịch truyền/ Cọc đỡ dịch mồi: 01 cái Giá đỡ quả lọc: 01 cái Dây nguồn gắn sẵn: 01 dây Pin dự phòng: 01 bộ Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ Màn hình hiển thị ≥ 9 inch Có chế độ tự động kiểm tra trước khi sử dụng Có chế độ cảnh báo âm thanh, hình ảnh |

- Dao mổ điện cao tần (ĐVT: Cái)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 chiếc - Cáp nối điện cực trung tính: 01 chiếc - Điện cực trung tính, dùng nhiều lần, cỡ người lớn: 02 chiếc - Pedal điều khiển đơn cực: 01 chiếc - Pedal điều khiển lưỡng cực: 01 chiếc - Adaptor đơn cực: 01 chiếc - Tay dao đơn cực: 01 chiếc - Forceps lưỡng cực : 01 chiếc - Cáp lưỡng cực: 01 chiếc - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ - Công suất tối đa: ≥ 300 W - Sử dụng trong phẫu thuật tổng quát, lồng ngực, ổ bụng, sản phụ khoa, tiết |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | niệu - Có chế độ cảnh báo lỗi, cảnh báo an toàn cho bệnh nhân - Có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi như máy hút khói, máy argon… |

- Đèn mổ treo trần (Đèn mổ treo trần hai nhánh ánh sáng LED ≥ 160.000 lux + 160.000lux) (ĐVT: Bộ)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Đèn chính loại hai choá: 01 chiếc - Dây nguồn: 01 Cái - Tay nắm: 02 Cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Với hệ thống cánh tay treo trần hỗ trợ và tính linh động của các cánh tay, đầu đèn có thể được di chuyển và cố định dễ dàng theo ý muốn của người sử dụng. - Công suất chiếu sáng (1 nhánh) trong 1m ≥ 160.000 LUX - Nhiệt độ màu trong khoảng 4000 K - 6500 K - Tuổi thọ của LED ≥ 30.000h - Có bảng điều khiển gắn tường - Không hiện bóng khi thao tác |

- Kính hiển vi quang học 2 mắt (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Thân kính hiển vi: 01 cái - Thị kính 10X: 02 cái - Vật kính phẳng tiêu sắc 4X: 01 cái - Vật kính phẳng tiêu sắc 10X: 01 cái - Vật kính phẳng tiêu sắc 40X: 01 cái - Vật kính phẳng tiêu sắc 100X: 01 cái - Lọ dầu soi: 01 lọ - Dây nguồn: 01 cái - Bao che bụi: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Hệ quang học vô cực, nền đen hoặc tương đương - Độ phóng đại ≥ 1000 lần - Là loại điện tử |

- Máy gây mê

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Máy gây mê kèm thở có theo dõi khí mê: 01 máy |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | Bao gồm các phụ kiện: - Màn hình cảm ứng: 01 cái - Bộ dây cấp khí nén: 01 bộ - Bộ dây cấp Oxy: 01 bộ - Phổi giả kiểm tra máy: 01 cái - Monitor theo dõi 5 thông số: 01 Cái - Bộ phận điều chỉnh áp lực oxy và khí nén: 01 bộ - Hệ thống hấp thụ CO2 với bình vôi soda: 01 bộ - Bình bốc hơi: 02 bình - Bộ dây ống thở người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 bộ - Bộ mặt nạ thở người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 bộ - Bộ dây ống thở trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 bộ - Bộ mặt nạ thở trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 bộ - Bóng bóp: 01 cái - Vôi sô đa: 5 lít - Xe đẩy và hệ thống bánh xe với khóa trung tâm và các ngăn kéo để đồ: 01 bộ - Bộ hút khí thừa gây mê: 01 bộ - Bộ cấp oxy phụ trợ: 01 bộ - Bộ chuyển đổi gây mê hở: 01 bộ - Khối đo khí mê: có thể đo được: 5 loại khí gây mê; các thông số CO2 (EtCO2); O2 (EtO2.FiO2): 01 cái - Bộ phụ kiện đo khí mê (phin lọc, dây lấy mẫu, bẫy nước ...): 01 bộ - Cảm biến lưu lượng loại tiêu hao: 05 chiếc - Xe đẩy 4 bánh đồng bộ: 01 bộ - Sử dụng để gây mê cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh |

- Máy phá rung tim

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính: 01 Cái - Miếng đánh sốc ngoài (paddles): 01 Cái - Máy in tích hợp: 01 Cái - Giấy in nhiệt:01 Cuộn - Cáp điện tim: 01 Cái - Dây điện tim: 01 Cái - Gel điện cực: 01 Cái - Pin sạc: 01 Cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Năng lượng đầu ra tối thiểu bằng tay: 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 170, 200, 270J. - Dạng sóng Sóng xung vuông 1 pha hoặc hình thang - Có chức năng tạo nhịp - Có chế độ sốc điện đồng bộ và không đồng bộ |

- Máy phân tích khí máu và điện giải

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Máy chính và bộ phụ kiện: 01 Cái - Bộ điện cực: 01 bộ |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Cuộn giấy in nhiệt: 05 Cuộn - Bộ lưu điện ≥ 1KVA: 01 bộ - Các thông số đo tối thiểu của máy gồm có: pH, PCO2, PO2, tHb, K, Na, Cl, Ca, Lactate, HCO3-, Mg2+, đường máu và Hematocrit |

- Tủ bảo quản tử thi 4 ngăn + xe nâng thuỷ lực (ĐVT: Chiếc)

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Tủ bảo quản: 01 Cái - Xe nâng thuỷ lực: 01 Cái - Khay chứa xác: 04 Cái - Có nhiệt độ thấp được sử dụng để giữ xác trong thời gian ngắn hoặc dài - Tủ loại tự động |

- Máy và ghế răng kèm dụng cụ

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V(± 10%), 50Hz - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Ghế chính: 01 chiếc - Bộ dụng cụ tiêu chuẩn: 01 bộ - Khay đặt dụng cụ: 01bộ |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Bộ điều khiển trên khay dụng cụ: 01 bộ - Đèn đọc phim X- quang: 01 chiếc - Công tắc chân đa chức năng: 01 chiếc - Chậu nhổ bằng sứ trắng: 01 chiếc - Bình chứa nước: 01 chiếc - Đèn khám: 01 chiếc - Ghế bác sỹ: 01 chiếc - Bộ tay khoan gồm: - Tay khoan nhanh: 02 chiếc - Tay khoan chậm: 01 chiếc - Máy nén khí răng: 01 cái - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ - Máy lấy cao răng: 02 cái - Đèn quang trùng hợp: 01 cái |

- Hệ thống CT/ Scanner < 64 lát cắt/ vòng quay

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 380V ± 10%, 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | - Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 32 lát cắt xoắn ốc hoàn chỉnh, đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn. Bao gồm: 1 hệ thống - Khoang máy (Gantry): 1 Bộ - Bộ đầu thu (Detector): 1 Bộ - Bóng X-quang: 1 Bộ - Tủ phát cao thế: 1 Bộ - Bàn bệnh nhân : 1 Bộ |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Trạm điều khiển và xử lý hình ảnh: Bao gồm Cấu hình phần cứng: Bao gồm + Máy tính điều khiển và xử lý ảnh: 01 bộ + Trạm xử lý hình ảnh đi kèm: 01 bộ + Màn hình ≥ 24 inches: 01 cái Các phần mềm trên trạm điều khiển và xử lý hình ảnh: 01 bộ, bao gồm: - Phần mềm tái tạo lặp trên dữ liệu thô - Phầm mềm giảm nhiễu ảnh giả kim loại - Phần mềm tái tạo và xem ảnh 3D - Phần mềm/chức năng nội soi ảo - Phần mềm/chức năng tạo hình ảnh theo các mặt nghiêng và cong - Chức năng điều biến liều - Chức năng chụp cho trẻ nhỏ - Cảnh báo liều tia - Chức năng kết nối DICOM 3.0 - Các phụ kiện kèm theo máy: - Phantom và bộ gá để chuẩn máy: 1 Bộ - Bộ phụ kiện định vị bệnh nhân: 1 Bộ, bao gồm - Đỡ đầu tiêu chuẩn: 01 chiếc - Bộ đệm định vị bệnh nhân: 01 bộ - Dây đai cố định bệnh nhân: 01 chiếc - UPS online ≥ 100kV: 01 Bộ - Hệ thống đàm thoại nội bộ 2 chiều: 1 Bộ - Máy tính + máy in: 01 bộ - Bơm tiêm thuốc cản quang: 01 Cái - Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 32 lát cắt |

- Hệ thống xử lý nước RO + khử Ion, công suất ≥ 200 lít/ giờ

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | - Thiết bị mới 100% |

| TT | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- |
|  | - Năm sản xuất từ 2023 trở về sau - Nguồn điện cung cấp: 220V( ± 10%), 50Hz - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 - Môi trường hoạt động: Được nhiệt đới hóa |
| 2 | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |
|  | Bơm cấp nước đầu vào cho hệ thống tiền xử lý RO: 01 Cái Cột lọc Oxi hoá (xử lý các kim loại nặng trong nước như sắt, Mangan, thuỷ ngân, Asen): 01 bộ Cột lọc tổng (Lọc sạch, loại bỏ màu, mùi các hợp chất hữu cơ có trong nước): 01 Bộ Cột làm mềm (xử lý đá vôi, trao đổi Ion Ca2+, Mg2+, làm mềm nước): 01 bộ Module lọc tinh: 01 bộ Bơm trục đứng cánh inox: 01 cái Module lọc RO: 01 Cái Phụ kiện lắp đặt tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ Có bộ hiển thị giám sát chất lượng nước đầu ra |