BẢNG MÔ TẢ

(Kèm theo thư mời yêu cầu báo giá số 651 /TM-BVPHCN ngày 15/9/2023 của Bệnh viện Phục hồi chức năng)

| STT | Danh mục | Tên thương mại hoặc Model | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Quy cách đóng gói | Hãng/ nước sản xuất | Hãng/ nước chủ sở hữu | Địa điểm cung cấp, yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản hàng hóa | Thời gian giao hàng dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | Giường bệnh nhân 1 tay quay (bao gồm cả tủ đầu giường) |  | 1. Yêu cầu chung: - Chất lượng máy: Mới 100% - Năm sản xuất: Năm 2022 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001 hoặc tương đương 2. Yêu cầu cấu hình: - 1 tay quay điều chỉnh góc của phần đầu (lưng) - Bánh xe chống ồn 5 inc, có phanh: 04 chiếc - Đầu và bảng chân ABS, có thể tháo rời 1 bước: 01 bộ - Thanh chắn 2 bên: 02 chiếc Đệm: 01 cái - Cọc truyền: 01 cái - Tủ đầu giường: 01 cái 3. Yêu cầu kỹ thuật: - Chất liệu: Mặt giường có các đục lỗ thoáng khí, thép sơn tĩnh điện. độ thoáng khí tốt và chống gỉ - Bánh xe xoay không gây ồn 5 inch được phủ cao su, tất cả đều có phanh - Đầu và bảng chân ABS, có thể tháo rời nhanh chóng - Thanh chắn hai bên làm từ hợp kim nhôm - Kích thước: L≥ 200 * W95 * H50cm ± 10 % - Phạm vi điều chỉnh phần tựa lưng ≥ 0-75 ° ± 10 ° - Tải trọng ≥ 250kg | Cái | 50 |  |  |  |  |  | Bệnh viện Phục hồi chức năng, số 35 - Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. Trang thiết bị được vận chuyển, bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Quý 1 năm 2024 |  |
| 2 | Máy phân tích huyết học tự động 18 thông số |  | 1. Yêu cầu chung: - Chất lượng máy: Mới 100% - Năm sản xuất: Năm 2022 trở về sau. - Đạt các chứng chỉ chất lượng ISO 9001, ISO 13485, CE hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 220V(±10%), 50Hz, ≤300VA - Điều kiện môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 35∘C; Độ ẩm tối đa ≥75% - Cam kết có kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo bào trì, bảo dưỡng định kỳ. 2. Yêu cầu cấu hình: - Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Máy in nhiệt: 01 cái - Đầu đọc mã vạch hoá chất: 01 cái - Hoá chất chạy thử ban đầu: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh, tiếng việt: 01 bộ 3. Yêu cầu kỹ thuật: ≥18 thông số, tối thiểu có WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC 3 biểu đồ cho WBC, RBC và PLT Tốc độ: ≥60 mẫu/giờ - Phương pháp trở kháng cho đếm WBC, RBC, PLT - Đo bằng phương pháp so màu hoặc tương đương cho phân tích Hemoglobin (HGB) Thể tích mẫu: - Chế độ pha loãng trước: ≤20 μL - Chế độ máu toàn phần: ≤20 μL" Sai số: - WBC ≤ 1.0% - RBC ≤ 1.0% - HGB ≤ 1.0% - PLT ≤ 1.0%" Độ chính xác (CV%): - WBC ≤ 3.5% - RBC ≤ 1.5% - HGB ≤ 1.5% - MCV ≤ 1.0% - PLT ≤ 4.0%" Khoảng tuyến tính: - WBC (10^9/L): 0-200 - RBC (10^12/L): 0-8.00 - HGB (g/L): 0-280 - PLT (10^9/L): 0-4000 Lưu trữ: ≥ 500,000 kết quả bao gồm các số liệu và biểu đồ Màn hình: Màn hình cảm ứng TFT hoặc cao hơn, kích thước ≥10 inch Giao diện: ≥ 2 cổng USB - Cảnh báo lỗi | Máy | 01 |  |  |  |  |  | Bệnh viện Phục hồi chức năng, số 35 - Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. Trang thiết bị được vận chuyển, bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Quý 1 năm 2024 |  |
| 3 | Máy hút dịch |  | 1. Yêu cầu chung: - Chất lượng máy: Mới 100% - Năm sản xuất: Năm 2022 trở về sau - Nguồn điện sử dụng: 220V(±10%), 50Hz, ≤300VA - Điều kiện môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 35∘C; Độ ẩm tối đa ≥75% 2. Yêu cầu cấu hình: - Dây nguồn: 1 cái - Bình chứa: 2 cái - Bộ lọc: 1 cái - Ống silicone 1.5m: 1 cái - Công tắc chân: 1 cái 3. Yêu cầu kỹ thuật: - Sử dụng đơn giản và trọng lượng nhẹ - Bơm chân không piston không dầu - Dễ dàng tháo/ lắp bình (3000cc) - Thiết bị chống tràn kép - Hệ thống chống rung - Giỏ ABS tiện dụng - Chỉ báo chân không - Bộ điều chỉnh chân không - Đèn LED chỉ báo nguồn và hoạt động - Nút chuyển chế độ bật/tắt - Bộ lọc kháng khuẩn và kị nước - Thiết bị chống tràn - Động cơ: bơm chân không piston không dầu - Kích thước: 340 x 400 x 920 ( dài – rộng – cao ) - Áp lực hút ≥ 740 mmHg ( -0.99 bar , -98.7 kPa) - Lưu lượng ≥ 50L/phút - Trọng lượng: 19kg - Dung tích bình ≥ 3.000cc x 2 Phụ kiện tiêu chuẩn: + Dây nguồn: 1 cái + Bình: 2 cái + Bộ lọc: 1 cái + Ống silicone 1.5m: 1 cái + Công tắc chân: 1 cái" | Máy | 02 |  |  |  |  |  | Bệnh viện Phục hồi chức năng, số 35 - Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. Trang thiết bị được vận chuyển, bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Quý 1 năm 2024 |  |
| 4 | Máy vỗ rung hô hấp |  | 1. Yêu cầu chung: Chất lượng máy: Mới 100% Năm sản xuất: Năm 2022 trở về sau Nguồn điện sử dụng: 220V(±10%), 50Hz Điều kiện môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa ≥ 35∘C; Độ ẩm tối đa ≥75% 2. Yêu cầu cấu hình: Máy chính: 01 cái Ống dẫn khí: 01 bộ Công tắc khẩn: 01 bộ Dây nguồn: 01 cái Bộ lọc không khí: 01 bộ Áo vest có thể tái sử dụng: 01 cái Băng đeo ngực có thể tái sử dụng: 01 bộ Áo vest dùng 1 lần: 01 cái Băng đeo ngực dùng 1 lần: 01 bộ Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 3. Yêu cầu kỹ thuật: Áp suất: 1-10 mức Tần số: 5-20 Hz Giao diện: Màn hình cảm ứng LCD 8inch Thời gian điều trị: 1-99 phút | Máy | 01 |  |  |  |  |  | Bệnh viện Phục hồi chức năng, số 35 - Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. Trang thiết bị được vận chuyển, bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Quý 1 năm 2024 |  |
| 5 | Máy sóng ngắn |  | 1. Yêu cầu chung: Chất lượng máy: Mới 100% Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Nguồn điện sử dụng: 220VAC(±10%), 50HZ Nhiệt độ tối đa ≥ 35∘C; Độ ẩm tối đa ≥75% 2. Yêu cầu cấu hình: Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Điện cực tròn >Φ 120mm: 02 chiếc Cáp nối dẫn sóng cùng đầu nối: 02 chiếc Tay đỡ điện cực có khớp : 02 chiếc Đèn chuyên dụng kiểm tra sóng phát: 01 chiếc Dây nguồn cung cấp: 01 chiếc Bánh xe có phanh gắn sẵn vào máy: 04 chiếc Tài liệu hướng dẫn sử dụng, sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ 3. Yêu cầu kỹ thuật: Hiển thị công suất, thời gian điều trị Chế độ điều trị: Xung, liên tục Công suất phát sóng: Chế độ xung: ≥ 1000 W (đỉnh) Chế độ liên tục: ≥ 400 (đỉnh) Thời gian xung: ≥ 400 μs Tần số xung: ≥100 Hz | Máy | 01 |  |  |  |  |  | Bệnh viện Phục hồi chức năng, số 35 - Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. Trang thiết bị được vận chuyển, bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Quý 1 năm 2024 |  |
| 6 | Máy điều trị bằng từ trường toàn thân |  | 1. Yêu cầu chung: Chất lượng máy: Mới 100% Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Nguồn điện sử dụng: 220VAC(±10%), 50HZ Nhiệt độ tối đa ≥ 35∘C; Độ ẩm tối đa ≥75% 2. Yêu cầu cấu hình: - 01 Máy chính - 01Gường điều trị từ trường - 04 Bản cực từ tính: điện cực cơ bản và điện cực cổ vai gáy - 04 Vỏ bọc bản cực - 04 Đai giữ bản cực - 01 Nam châm thử từ tính - 01 Dây nguồn cung cấp - 01 Tài liệu HDSD Anh – Việt 3. Yêu cầu kỹ thuật: Công suất tiêu thụ: 275 VA Kiểm soát nhiệt độ: ≥ 5 mức chỉnh nhiệt độ Thấp: 40oC, Trung bình thấp: 45oC, Trung bình: 50oC, Trung bı̀nh cao: 55oC, Cao: 60oC + Chức năng giữ nhiệt độ ngay cả khi thiết bị ngừng điều trị Cường độ từ trường: Cải thiện vị trí phân cực của khối rung từ, tạo hiệu quả tốt hơn trong phát xạ năng lượng từ trường. Công suất ≥ 24 ÷ 48 mT (240 – 480 Gauss) Chế độ đầu ra: ≥ 2 chế độ rung theo thời gian tại đầu ra Chế độ 1: Tần số rung 0.2 giây (rung:0,2 giây/ dừng:1,8 giây, lặp lại) Chế độ 2: Tần số rung 1 giây (rung:0,02 giây/ dừng:0,98 giây,lặp lại)" Tiêu chuẩn an toàn điện: Type BF, Class I Chức năng an toàn: Bảo vệ quá dòng đầu vào. Bảo vệ quá dòng đầu ra. Bảo vệ quá nhiệt. Kích thước: 510 (W) x 300 (D) x 333 (H) mm Trọng lượng: 17 Kg Thời gian ≥ 1 – 99 phút Phụ kiện tiêu chuẩn: Đặc điểm nổi bật: Gồm 2 bản cực khác nhau tăng tiếp xúc với vùng điều trị và 8 khối rung động nâng cao chất lượng rung • 2 điện cực cơ bản • 2 điện cực cổ - vai – gáy Đầu dây cáp điện cực có khóa chống tuột khi kết nối với thiết bị." Cấu trúc điện cực: - Cấu trúc điện cực ≥ 8 khối rung - 8 SPLIT（4PIECES×2RAW) | Máy | 01 |  |  |  |  |  | Bệnh viện Phục hồi chức năng, số 35 - Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. Trang thiết bị được vận chuyển, bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Quý 1 năm 2024 |  |
| 7 | Máy kích thích điện chức năng |  | 1. Yêu cầu chung: Chất lượng máy: Mới 100% Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC(±10%), 50HZ Nhiệt độ tối đa ≥ 35∘C; Độ ẩm tối đa ≥75% 2. Yêu cầu cấu hình: ˗ Máy chính: 01 máy ˗ Cáp điện xung: 02 cái ˗ Đai quấn điện cực: 02 cái ˗ Điện cực cao su cacbon: 04 cái ˗ Điện cực xốp: 04 cái - Điện cực toàn thân (sử dụng nhiều kích cỡ và vị trí khác nhau) ˗ Xe đẩy: 01 cái ˗ Dây nguồn: 01 cái 3. Yêu cầu kỹ thuật: 3.1. Đặc tính >= 2 kênh điều trị Màn hình >= 7 inch - Bộ nhớ tích hợp và khả năng cập nhật phần mềm Có đèn báo hiệu xung quanh cổng cắm đầu ra - Cài đặt giao thức lâm sàng đề xuất (SPS) - Đầy đủ các dạng sóng cơ bản: Dòng giao thoa, TENS đối xứng, bất đối xứng, VMS, vi dòng, Diadynamic, Russian, Monophasic, Galvanic, Trabert, HVPC - Số lượng sóng: 22 dạng sóng 3.2. Thông số các dòng điện xung: Xung TENS (Đối xứng hai pha) - Chế độ đầu ra: Điện cực - Cường độ đầu ra>= 0 đến 140 mA - Chế độ lựa chọn: CC hoặc CV - Thời gian điều trị >= 1 đến 60 phút | Máy | 01 |  |  |  |  |  | Bệnh viện Phục hồi chức năng, số 35 - Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. Trang thiết bị được vận chuyển, bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Quý 1 năm 2024 |  |
| 8 | Máy siêu âm điều trị |  | 1. Yêu cầu chung: Chất lượng máy: Mới 100% Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC(±10%), 50HZ Nhiệt độ tối đa ≥ 35∘C; Độ ẩm tối đa ≥75% 2. Yêu cầu cấu hình: Máy chính: 01 máy Đầu dò siêu âm 5cm2: 01 cái Gel siêu âm: 01 lọ Xe đẩy: 01 cái Dây nguồn: 01 cái 3. Yêu cầu kỹ thuật: Đầu dò chống nước Màn hình >= 7 inch Có đèn báo hiệu xung quanh cổng cắm đầu ra | Máy | 01 |  |  |  |  |  | Bệnh viện Phục hồi chức năng, số 35 - Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. Trang thiết bị được vận chuyển, bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Quý 1 năm 2024 |  |
| 9 | Máy điện xung - điện phân. |  | 1. Yêu cầu chung: Chất lượng máy: Mới 100% Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC(±10%), 50HZ Nhiệt độ tối đa ≥ 35∘C; Độ ẩm tối đa ≥75% 2. Yêu cầu cấu hình: - Máy chính: 01 máy ˗ Modul điện xung kênh 1&2: 01 cái ˗ Modul điện xung kênh 3&4: 01 cái ˗ Cáp điện xung : 04 cái ˗ Đai quấn điện cực: 04 cái ˗ Điện cực cao su cacbon: 08 cái ˗ Điện cực xốp : 08 cái ˗ Xe đẩy: 01 cái ˗ Dây nguồn: 01 cái 3. Yêu cầu kỹ thuật: >= 4 kênh điều trị Màn hình >= 10 inch Khả năng nâng cấp, mở rộng mô đun | Máy | 01 |  |  |  |  |  | Bệnh viện Phục hồi chức năng, số 35 - Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. Trang thiết bị được vận chuyển, bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Quý 1 năm 2024 |  |
| 10 | Đèn tử ngoại điều trị |  | 1.Yêu cầu chung: Chất lượng máy: Mới 100% Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC(±10%), 50HZ Nhiệt độ tối đa ≥ 35∘C; Độ ẩm tối đa ≥75% 2. Yêu cầu cấu hình: - 01 máy chính - 10 Bóng đèn phát tia tử ngoại UVB dải hẹp (Narrowband UVB) - 01 Dây nguồn cung cấp - 01 Tài liệu HDSD 3. Yêu cầu kỹ thuật: Tính năng kỹ thuật Đèn tử ngoại là thiết bị điều trị bằng tia UV Sử dụng đèn UV của Philips làm nguồn sáng có tuổi thọ cao và ổn định 10 bóng đèn UVB dải hẹp, cường độ đầu ra ánh sáng UV cao làm giảm thời gian điều trị Vật liệu phản xạ quang học có lớp phủ đặc biệt được sử dụng trong máy chiếu xạ, cải thiện hiệu suất của bức xạ Đầu điều trị có thể nâng lên hạ xuống bằng điện ( khoảng cách nâng thẳng đứng : ≥36cm, góc quay ≥ 90o), có thể khóa mọi góc độ và xoay theo một góc nhất định; bệnh nhân có thể nằm, ngồi hoặc các trạng thái khác để điều trị Công nghệ chống nhiễu độc đáo, đảm bảo việc sử dụng thiết bị bình thường trong từ trường mạnh Thông số kỹ thuật Số lượng đèn : 10 cái Diện tích chiếu xạ : 4020 cm2 ±10% | Cái | 02 |  |  |  |  |  | Bệnh viện Phục hồi chức năng, số 35 - Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. Trang thiết bị được vận chuyển, bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Quý 1 năm 2024 |  |
| 11 | Máy kích thích luyện tập nói và nuốt |  | 1. Yêu cầu chung: Chất lượng máy: Mới 100% Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC(±10%), 50HZ Nhiệt độ tối đa ≥ 35∘C; Độ ẩm tối đa ≥75% 2. Yêu cầu cấu hình: Máy chính: 01 cái Cáp nối điện cực: 01 cái Điện cực điều trị: 04 cái Đai thắt điện cực điều trị: 01 cái Công tắc tay: 01 cái Cáp nguồn cung cấp: 01 Chiếc Tài liệu HDSD bảo dưỡng tiếng Anh+ tiếng Việt: 01 bộ 3. Yêu cầu kỹ thuật: Ứng dụng điều trị: chần đoán và điều trị phát âm nói & tập nuốt. Điều khiển vi xử lý. Số kênh điều trị: 2 kênh. Tất cả các chức năng của máy sẽ tự động được kiểm tra ngay sau khi khởi động thiết bị. Kiểu luyện tập phát âm: bằng dòng điện tần số thấp và tần số trung. Các dòng điện kích thích phát âm: G, TENS, UR, IG30, IG50, FM, FaS, T/R, AMF, MT, KOTS Công suất phát: 20mA / 500 ohms ; G = 5mA / 500 ohms Chương trình chẩn đoán: kiểm tra mức độ tổn thương của bệnh nhân "Điều khiển máy: + Núm xoay vô cực đa hướng + Công tắc tay" Hiển thị các thông số cài đặt khi điều trị: kiểu cảm ứng màu Khả năng lưu trữ: Có, một số phác đồ điều trị do người sử dụng lưu vào Khả năng hỗ trợ: Có, một số phác đồ điều trị luyện tập phát âm thông dụng, người sử dụng có thể thâm nhập và sử dụng Dụng cụ kết hợp điều trị: Có, loa phát tiếng các bài luyện âm, luyện nói Khả năng hiển thị:Hình ảnh 3D minh hoạ vùng sẽ điều trị và vị trí đặt điện cực. Tự động dừng phát xung điện khi dòng ra ở điện cực bị gián đoạn. Thời gian điều trị: từ 0,5 đến 60 phút, nấc chỉnh 0,5 phút. Hỗ trợ thông tin kết quả điều trị trên điện thoại thông minh | Máy | 01 |  |  |  |  |  | Bệnh viện Phục hồi chức năng, số 35 - Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. Trang thiết bị được vận chuyển, bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Quý 1 năm 2024 |  |
| 12 | Máy kéo giãn cột sống cổ, thắt lưng |  | 1. Yêu cầu chung: Chất lượng máy: Mới 100% Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC(±10%), 50HZ Nhiệt độ tối đa ≥ 35∘C; Độ ẩm tối đa ≥75% 2. Yêu cầu cấu hình: Đầu kéo giãn và giường: 01 bộ 01 Công tắc ngắt bệnh nhân 01 Bộ đai kéo giãn cột sống lưng 01 Hệ thống kéo cổ chuyên dụng 01 Ghế kê tư thế bệnh nhân. 01 bộ hướng dẫn sử dụng 3. Yêu cầu kỹ thuật: Màn hình điều khiển xoay được >= 180 độ Giường nâng hạ chiều cao Biên độ kéo giãn >= 90 kg Thời gian điều trị >= 1 – 99 phút | Máy | 01 |  |  |  |  |  | Bệnh viện Phục hồi chức năng, số 35 - Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. Trang thiết bị được vận chuyển, bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Quý 1 năm 2024 |  |
| 13 | Máy nén bóp tự động |  | 1. Yêu cầu chung: Chất lượng máy: Mới 100% Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC(±10%), 50HZ Nhiệt độ tối đa ≥ 35∘C; Độ ẩm tối đa ≥75% 2. Yêu cầu cấu hình: Máy chính : 01 cái Ống nén khí xoa bóp chân: 01 cái Ống nén khí xoa bóp tay : 01 cái Ống nén khí xoa bóp vùng lưng : 01 cái Dây dẫn khí cho chân : 01 cái Dây dẫn khí cho tay : 01 cái Dây dẫn khí cho lưng : 01 cái Tài liệu HDSD : 01 quyển 3. Yêu cầu kỹ thuật: Nguồn điện: 220V~240V, 50~60Hz Công suất tiêu thụ tối đa: 67V Áp suất: 217mmHg(20%), Bảo vệ chống sốc điện:Loại I , thiết bị loại BF. | Máy | 01 |  |  |  |  |  | Bệnh viện Phục hồi chức năng, số 35 - Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. Trang thiết bị được vận chuyển, bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Quý 1 năm 2024 |  |
| 14 | Tủ bảo quản sinh phẩm |  | 1. Yêu cầu chung: Chất lượng máy: Mới 100% Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC(±10%), 50HZ Nhiệt độ tối đa ≥ 35∘C; Độ ẩm tối đa ≥75% 2. Yêu cầu cấu hình; - Máy chính - Chân có lắp bánh xe tiện di chuyển - Giá để mẫu: 04 cái - Tài liệu HDSD 3. Yêu cầu kỹ thuật: 3.1. Đặc điểm: Kiểu tủ: Tủ đứng, Cửa kính 1 cánh Climate type: N Kiểu làm mát: Làm lạnh tuần hoàn khí cưỡng bức Tác nhân lạnh: Không có CFC Điều khiển Khoảng nhiệt độ: 2 – 8oC Điều khiển: Vi xử lý 3.2. Thông số kỹ thuật điện Màn hình hiển thị : LED Thể tích : ≥290 lít Chức năng Cảnh báo nhiệt độ cao, thấp : Có Cảnh báo từ xa : Có Cảnh báo lỗi điện áp : Có Cảnh báo lỗi sensor: Có Cảnh báo nhiệt độ cao, thấp: Có Cảnh báo từ xa: Có Cảnh báo lỗi điện áp: Có Cảnh báo lỗi sensor: Có | Cái | 01 |  |  |  |  |  | Bệnh viện Phục hồi chức năng, số 35 - Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. Trang thiết bị được vận chuyển, bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Quý 1 năm 2024 |  |
| 15 | Máy sắc thuốc và đóng túi tự động (loại 3 nồi sắc) |  | 1. Yêu cầu chung: Chất lượng máy: Mới 100% Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC(±10%), 50HZ Nhiệt độ tối đa ≥ 35∘C; Độ ẩm tối đa ≥75% 2. Yêu cầu cấu hình: 1. Máy chính: 01 2. Dây nguồn: 01 bộ (4 dây) 3. Nắp đậy bình thủy tinh. 4. Bình thủy tinh (bên trong có giỏ chụp thuốc bằng inox) 5. Nắp che bộ phận đóng túi 6. Trục giữ màng đóng túi : 2 cái 7. Van phun 8. Van xả 9. Bảng điều khiển sắc thuốc (3 nồi riêng biệt) 10. Bảng điều khiển đóng gói 11. Cửa thoát nhiệt 12. Ngăn lưu trữ. 13. Khay trượt túi thuốc sau khi đóng gói. 14. Bánh xe có khoá bánh 15. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Việt): 01 3. Yêu cầu kỹ thuật: • Dung tích: 75lit (25 +25 + 25 lít) • Công suất: (1+2,4+2,4+2,4kw) / 1 pha • Điện áp: 220V/ 50hz ~ 60hz • Tốc độ đóng gói: tối đa 15 túi/ phút • Dung tích đóng gói: 50 – 320 ml. • Chiều dài túi 100 ~ 250 mm | Máy | 01 |  |  |  |  |  | Bệnh viện Phục hồi chức năng, số 35 - Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. Trang thiết bị được vận chuyển, bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Quý 1 năm 2024 |  |
| 16 | Máy điện châm |  | 1. Yêu cầu chung: Chất lượng máy: Mới 100% Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC(±10%), 50HZ Nhiệt độ tối đa ≥ 35∘C; Độ ẩm tối đa ≥75% 2. Yêu cầu cấu hình: Máy chính: 01 chiếc và phụ kiện gồm: • 6 dây nối tấm điện cực • 6 đôi tấm điện cực massage (kích thước: 50mm x 50mm) • 6 đôi dây kẹp kim châm và điện cực (kích thước: ≤28mm) • Sách hướng dẫn sử dụng: 1 quyển • Hộp xốp: 1 hộp 3. Yêu cầu kỹ thuật: • Điện áp nguồn: DC9V/AC220V • Công suất đầu vào tối đa 10VA • Dạng xung: xung hai chiều không đối xứng • Công suất đầu ra: 0.3VA • Tần số: 1 ～ 100Hz • Dạng sóng truy xuất: Liên tục, không liên tục, ngắt quãng. | Máy | 01 |  |  |  |  |  | Bệnh viện Phục hồi chức năng, số 35 - Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội. Trang thiết bị được vận chuyển, bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. | Quý 1 năm 2024 |  |
|  | Tổng cộng: 16 mặt hàng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tổng giá trị của hàng hoá trong báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và các loại thuế khác theo quy định hiện hành:

Các điều khoản khác:

a, Hàng hóa mới 100%.

b, Cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ), tờ khai hải quan và các giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa…..

c, Điều hiện đảm bảo khác: nếu có