3

Phục lục 1

BẢNG MÔ TẢ

YÊU CẦU, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ
	STT
	Danh mục
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng/khối lượng
	Đơn vị tính

	1
	Máy điện tim 3 kênh

	I. Yêu cầu chung

· Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%

· Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

· Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50Hz

II. Yêu cầu cấu hình

· Máy chính: 01 cái

Phụ kiện theo máy: 

· Cáp điện tim: 01 cái 

· Bộ kẹp điện cực chi: 04 cái

· Bộ điện cực ngực: 06 cái

· Bộ pin sạc: 01 bộ

· Dây nguồn: 01 cái

· Sách hướng dẫn sử dụng Anh, Việt: 01 bộ

III. Yêu cầu kỹ thuật
ECG

· Kiểm tra: 12 đạo trình chuẩn, loạn nhịp (3 đạo trình)

· Độ nhạy lựa chọn tối thiểu có: 1/4 ; 1/2 ; 1;  2 cm/mV; bằng tay hoặc tự động

· Điện áp phân cực: ≥ (600mV

· Tần số phản hồi từ: 0.05Hz - ≥150Hz (trong vòng -3dB)

· CMR: ≥103dB

· Nhiễu trong: ≤ 30µV (p-p) 

· Tần số mẫu: ≥ 8000 mẫu/giây

· Bộ lọc: AC: 50 hoặc 60 Hz

· Bộ lọc nhiễu điện cơ: 25 hoặc 35 Hz hoặc hơn

· Bộ lọc trôi, lệch: 0.25 hoặc 0.5 Hz hoặc hơn

· Hằng số thời gian: 3,2 giây hoặc giá trị tốt hơn

· Chuyển đổi A/D: ≥ 18 bits

· Bộ nhớ, lưu trữ dữ liệu: ≥ 500 phép đo.

Hiển thị

· Màn hình màu LCD rộng ≥ 7 inch

· Độ phân giải: ≥ 800 x 480 pixels

· Hiển thị: 6/12 đạo trình

· Hoạt động: Màn hình chạm và phím cứng

Máy in

· Phương pháp: in nhiệt

· Tốc độ ghi tối thiểu có: 5; 10; 12.5; 25; 50 mm/giây

· Độ phân giải: ≥ 8 dots/mm

· Số kênh ghi: 

+ Ghi tự động: 1 kênh x 12 đạo trình, 1 kênh x 12 đạo trình + R1, 3 kênh x 4 đạo trình

+ Ghi bằng tay: 1 kênh, 3 kênh
	01
	Cái



	2
	Máy phân tích nước tiểu
	I. Yêu cầu chung

· Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%

· Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

· Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50Hz
II. Yêu cầu cấu hình

· Máy chính: 01 máy

· Bộ nguồn: 01 cái

· Khay chuyển test: 01 cái

· Giấy in : 01 cuộn 

· Que thử : 01 hộp

· Sách HDSD Anh + Việt: 01 quyển

III. Yêu cầu kỹ thuật

Đặc tính, tiêu chuẩn kỹ thuật:
· Tốc độ xét nghiệm: ≥ 60 mẫu/giờ

· Loại máy: tự động, tự chuẩn

· Các thông số đo được tối thiểu có: Albumin, Bilirubin, Cretinine, đường, Ketone, Bạch cầu, nitrite, pH, Protein, tỉ trọng, Hồng cầu, Urobilinogen.

· Ngoài ra thiết bị đo được: tỷ lệ Albumin/Creatinine (phát hiện biến chứng tổn thương thận trên bệnh nhân có nguy cơ Đái tháo đường).

· Phát hiện hCG: Phát hiện thai sớm.

· Màn hình Cảm ứng

· Kết quả được lưu trữ vào máy tính cá nhân hoặc nối mạng với máy tính trung tâm qua kết nối cổng RS 232. 

· Nhập dữ liệu trực tiêp từ màn hình cảm ứng.

· Đọc mã barcode

· In kết quả tự động - Có máy in nhiệt đồng bộ tích hợp trên thân máy

· Dùng pin : 6 pin AA

Bộ nhớ : 

· Kết quả bệnh nhân: ≥ 950

· Số ID người vận hành: ≥ 700

· Tự động kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm của que thử trong buồng đọc
	01
	Cái

	3
	Máy phân tích huyết học tự động 34 thông số với 5 thành phần bạch cầu
	I. Yêu cầu chung

· Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%

· Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

· Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50Hz
II. Yêu cầu cấu hình

· Máy chính: 01.

· Phụ kiện kèm theo máy: 01 bộ.

· Hóa chất kèm theo máy: 05 bộ (01 bộ gồm: Diluent, sheath, detergent, lyse)

· Hóa chất chuẩn máy: 01 bộ.

III. Yêu cầu kỹ thuật

- Phân loại tế bào đa chiều bằng laser

· Tốc độ xét nghiệm ≥ 60 mẫu mỗi giờ 

· Hỗ trợ cả mẫu máu toàn phần và máu mao mạch

· Các thông số tối thiểu: WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BASO%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCR, P_LCC, NRBC#, NRBC%, ALY%, ALY#, LIC%, LIC#, IRF, RETIC%, RETIC_ABS

· Tối thiểu có 2 Biểu đồ cho RBC và PLT

· 2 Scattergrams: Biểu đồ phân tán vi sai 5 phần

· Biểu đồ phân tán bạch cầu ái toan và bạch cầu trung tính

Thuốc thử: Diluent, sheath, detergent, lyse

Thể tích hút:

· Máu toàn phần: ≤ 20 µl

· Pha loãng trước: ≤ 20 µl

Đường kính khẩu độ:

· Bạch cầu: ≤ 100 µm

· Hồng cầu/PLT: ≤ 68 µm

Lưu trữ dữ liệu: ≥ 200.000 kết quẩ mẫu với biểu đồ phân tán

Hiển thị: Màn hình ≥ 10,4 inch
	01
	Cái

	4
	Máy siêu âm doppler màu 03 đầu dò
	I. Yêu cầu chung

·  Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%

· Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

· Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50Hz

II. Yêu cầu cấu hình

· Máy chính và màn hình màu LCD FullHD ≥ 21.5 inch: 01 cái

· Khe cắm đầu dò: ≥ 03

· Đầu dò Convex: 01 cái

· Đầu dò Linear: 01 cái

· Đầu dò Sector: 01 cái

Bộ phụ kiện kèm theo:

· Bộ máy tính: 01 bộ

· Máy in màu: 01 bộ

· Máy in đen trắng: 01 bộ

· UPS 2kVA: 01 bộ

· Gel siêu âm: 05 kg

Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ

III. Yêu cầu kỹ thuật

- Đầu dò

· Đầu dò Convex

· Dải tần số: ≤ 1.8 - ≥ 6.0 MHz

· Góc trường quét ≥ 70 độ

· Đầu dò Linear

· Dải tần số: ≤ 4.4 - ≥ 14 MHz

· Độ rộng quét ≥ 38mm

· Đầu dò Sector
· Dải tần số: ≤ 1.8 - ≥ 4.2 MHz

· Góc trường quét ≥ 90 độ

Thông số kỹ thuật

Phương pháp quét: 

· Quét tuyến tính (khi dùng với đầu dò Linear)

· Quét cong (khi dùng với đầu dò Convex)

· Trapezoid scan

Màn hình:

· Màn hình màu LCD ≥ 21.5 Inch

· Độ phân giải: ≥ (1920 x 1080) Pixels

· Góc nhìn: ≥ 178 độ

· Thời gian đáp ứng: ≤ 10 ms

· Tiêu chuẩn phù hợp: DICOM 

Các cài đặt thăm khám (Preset)

· Cài đặt hệ thống: 01 chế độ

· Cài đặt ứng dụng (Application Preset): ≥ 20 chế độ 

Chế độ siêu âm 2D 

· Độ sâu quan sát: 

· Convex: Tối đa ≥ 40 cm

· Linear: Tối đa ≥ 14 cm 

· Sector: Tối đa ≥ 28 cm

· Mật độ dòng quét: có thể thay đổi được

· Tốc độ khung hình siêu âm: có thể điều chỉnh  

· Góc quét và Chiều rộng quét: Có thể điều chỉnh mật độ góc quét, bề rộng quét, vị trí quét và độ nghiêng chùm tia quét.

· Chức năng PAN/(EXPAND): 

· Phóng to/ thu nhỏ ảnh bằng bộ mã hóa

· Có thể sử di chuyển đến phần mong muốn bằng cách sử dụng bi xoay

· Tiêu điểm truyền được tối ưu hóa

· Phạm vi được chỉ định trên hình ảnh có thể được phóng to

· Tiêu điểm truyền: Điều kiện truyền: 08 bước

· Tần số truyền: Đa tần 
· Gain: 

· Điều chỉnh độ sáng ảnh chế độ 2D (có thể điều chỉnh ngay cả khi dừng hình) 

· Điều chỉnh độ sáng ảnh đồng thời cả chế độ 2D và M mode. 

· STC (Sensitivity Time Control)

· Chiều sâu từ bề mặt cơ thể: 8 mức 

· Chiều ngang của hình ảnh: 6 mức 

· Đầu ra âm thanh : Có thể điều chỉnh

· Điều chỉnh chất lượng hình ảnh 2D: 

· Dải động (có thể điều chỉnh ngay cả khi dừng hình)

· Làm mượt ảnh theo thời gian

· Gamma (có thể điều chỉnh ngay cả khi dừng hình)

· Tốc độ khung hình 

· ApliPure

· Precision 

· 2D Map:

· Có thể thay đổi mẫu màu xám và thay đổi màu ảo cho hình ảnh 2D

· Có thể điều chỉnh ngay cả khi dừng hình

· Quick Scan 2D: Chức năng QuickScan tự động điều chỉnh Gain và STC

· Hình ảnh hòa âm mô (THI):

· Chức năng làm giảm nhiễu nền đốm và nhiễu đốm trên ảnh 2D

· Chức năng tăng độ sắc nét cho đường bờ và tăng độ mịn các cấu trúc.

Chế độ siêu âm M

· Tần số truyền M: Đa tần 

· Tốc độ quét: có thể thay đổi ngay cả khi dừng hình

· M Gain: Có thể điều chỉnh hình ảnh M Gain lên hình ảnh 2D Gain

· Các tham số điều chỉnh hình ảnh M:

· M Map: Có thể thay đổi màu ảo cho hình ảnh M ngay cả khi dừng hình

· THI – Tần số hòa âm mô 

· M Mark:

Chế độ siêu âm Doppler

· Chế độ siêu âm Doppler

· Tần số lặp xung

· Quét Doppler

· Thể tích mẫu Doppler: có thể thay đổi được (tối thiểu <0.3mm)

· Độ sâu lấy mẫu: 0 đến độ sâu tối đa tùy thuộc vào đầu dò.

· Bộ lọc Doppler: Bộ lọc Doppler có thể điều chỉnh được

· Doppler Gain: Độ sáng của ảnh Doppler có thể điều chỉnh được

· Quét nhanh Doppler: Kích thước và độ rộng Doppler có thể được tự động điều chỉnh

· Bộ xử lí hình ảnh và phân tích tần số Doppler

· Chỉ định hướng phổ Doppler: Có thể hiển thị ngược phổ tốc độ

· Tần số nền

· Âm thanh Doppler

· Bản đồ màu Doppler

· Doppler Scale: 02 loại (tốc độ, tần số dịch chuyển Doppler)

· Tiêu điểm Doppler

· Doppler Angle Mark được hiển thị để đo góc giữa hướng của vận tốc và hướng của chùm siêu âm

· Chế độ đa tần Doppler: Có thể điều chỉnh được tần số truyền Doppler

· Dải động-Dynamic Range trong chế độ Doppler: Có thể điều chỉnh được dải động

· Tự động tính toán các thông số trên đoạn phổ – Auto Trace (sau khi dừng ảnh):

Chế độ siêu âm Doppler màu

Chế độ siêu âm Doppler màu 2D 

· Chế độ TwinViewTM

· Bản đồ màu C- Map

· Điều chỉnh phạm vi vận tốc Doppler màu C Scale

· Làm mịn hình ảnh theo thời gian 

· Đường nền màu 

· Hiển thị đảo ngược màu

· Chế độ cân bằng Đen/ Trắng

· C-Gain
· C-Multifrequency

· Mật độ đường màu sắc

· Bộ lọc màu: có thể thay đổi

Chế độ siêu âm Doppler màu M (Chế độ MDF)

· Đường nền zero trên hình ảnh Doppler M có thể được dịch chuyển.

· Đường nền cũng có thể được điều chỉnh ngay cả khi dừng hình hoặc khi hình ảnh trong bộ nhớ hình ảnh được phát lại.

· Hiển thị đảo ngược màu sắc

Bộ nhớ Cine
· Dung lượng bộ nhớ: ≥960 MB
Cổng vào/cổng ra:

· Số khe cắm đầu dò: ≥ 03 khe cắm đầu dò

· Thiết bị thu đầu vào/Tín hiệu đầu ra: 

· HDMI

· Âm thanh đầu ra L, R

· Đầu ra Video: HDMI

· Cổng USB nội bộ:  

· Máy in: 02 cổng 2.0

· Bảng điều khiển: 01 cổng 2.0

Cổng USB ngoài: ≥06 cổng USB
	01
	Cái

	5
	Bàn tiểu phẫu
	I. Yêu cầu chung

· Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%

· Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

· Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50Hz

II. Yêu cầu cấu hình

· Bàn: 01 chiếc
III. Yêu cầu kỹ thuật

· Nguyên liệu: Inox SUS 201 hoặc tốt hơn, không bị nhiễm từ, có độ bền cơ học cao.

· Kích thước: Ngang 600 x Dài 1800 x Cao 700 mm ± 5% 

· Mặt bàn inox tấm dày 0.7mm ± 5%

· Khung, dàn chân inox ϕ 31.8 và 25.4 ± 5% dày 1mm

· Tấm nâng đầu inox dày 0.7 mm ± 5%, điều chỉnh 0 - ≥60 độ

· Nâng hạ 2 chiều lên xuống

Nệm bọc simili giả da 5 cm ± 5%
	02
	Cái

	6
	Máy khí dung
	I. Yêu cầu chung

· Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%

· Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

· Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50Hz

II. Yêu cầu cấu hình

· - Máy chính: 01 cái

· Bộ phun khí dung: 01 Bộ

· Ống ngậm miệng: 01 cái

· Ống thông mũi (không xâm lấn): 01 cái

· Mask thở cho người lớn: 01 cái

· Mask thở cho trẻ em: 01 cái

· Ống dẫn khí: 01 cái

· Bộ lọc khí: 01 bộ

· Dây nguồn: 01 cái

· Sách hướng dẫn sử dụng Anh, Việt: 01 bộ

III. Yêu cầu kỹ thuật

· Máy nén: Bơm pittông không dầu và không cần bảo dưỡng

· Áp suất dòng khí thổi tối đa: ≥ 3.0 bar 

· Áp suất hoạt động:  ≥ 0.95 bar 

· Tốc độ phun dẫn khí tối đa: ≥ 16 lít/phút

· Tốc độ khí hoạt động: ≥ 8,0 lít/phút

· Mức độ ồn: ≤ 60 dBA 

· Chu trình hoạt động: Liên tục

· Trọng lượng: ≤ 2,20 kg

Kích thước (thân máy): 23 x 19 x 25 cm ± 5%
	02
	Cái

	7
	Đèn khám đặt bàn (đèn gù)
	I. Yêu cầu chung

·  Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%

· Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

· Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50Hz

II. Yêu cầu cấu hình

· Máy chính: 01 cái

III. Yêu cầu kỹ thuật

· Công suất khoảng: 60W - 250W

· Dây nguồn: ≥ 2.8m – 3m 

· Chiều cao: ≥ 1m - 1.7m

· Cổ định vị xoay linh động ≥ 180 độ

Đuôi đèn sử dụng nhiều loại bóng đèn
	02
	Cái

	8
	Xe để máy điện tim
	I. Yêu cầu chung

· Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%

· Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương

II. Yêu cầu cấu hình

· Máy chính: 01 cái

III. Yêu cầu kỹ thuật

 Chất liệu inox SUS 201 hoặc tốt hơn

Xe 2 tầng kích thước 30*40*80 ± 5% cm có cây treo dây cáp điện tim, có 4 bánh xe

	01
	Cái

	9
	Nồi hấp tiệt trùng 40 lít
	I. Yêu cầu chung

·  Năm sản xuất: 2023 trở về sau hoặc năm sản xuất mới nhất

· Chất lượng: mới 100%

· Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
II. Yêu cầu cấu hình

·  Nồi hấp tiệt trùng nằm ngang : 01 máy

· Hộp đựng mẫu có nắp đậy bằng thép không rỉ 496 x 197 x 176 mm ± 5%: 01 hộp

· Sách hướng dẫn sử dụng Anh, Việt: 01 bộ
III. Yêu cầu kỹ thuật

·  Nồi hấp tiệt trùng loại nằm ngang có chức năng sấy khô dùng trong phòng thí nghiệm, phòng khám, y tế…

· Thích hợp mẫu đóng gói và không đóng gói.

· Dung tích buồng: ≥40 lít

· Kích thước buồng khoảng Ø 300 x 570 mm ± 5%
· Vật liệu buồng và cửa bằng thép không gỉ #304 hoặc tương đương

· Đồng hồ kim hiển thị nhiệt độ/áp suất

· Chương trình: hiển thị LED

· Các đèn chỉ thị: nguồn, gia nhiệt, tiệt trùng, sấy khô, hoàn thành, quá nhiệt.

· Thang nhiệt độ/áp suất: ≤ 118 – ≥ 134 độ C (≤ 0.9 - ≥ 2.1 kg/cm2)

· Thời gian tiệt trùng cài đặt: 0 - ≤ 60 phút

· Có chức năng tự động sấy khô, cài đặt thời gian sấy: 0 - ≤ 60 phút

· Van an toàn áp suất: ≥ 2.6 kg/cm2

· Có chứng năng bảo vệ quá nhiệt, quá áp, quá dòng.

· Cửa đóng tự động áp suất

· Có công tắc xả khẩn cấp.

· Chức năng cấp nước từ bình chứa, điều chỉnh thủ công bằng núm văn (bật/tắt)

· Kích thước tổng thể: 600 x 470 x 740 mm ± 5%
· Công suất gia nhiệt: ≤ 2300W

Công suất sấy khô: ≤ 435W
	01
	Hệ thống

	10
	Tủ lạnh bảo quản 340 lít
	I. Yêu cầu chung

· Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%

· Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

· Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50Hz

II. Yêu cầu cấu hình

- Máy chính: 01 cái

III. Yêu cầu kỹ thuật

· - Dung tích: ≥340 lít 

· Kích thước bên trong: khoảng 720 x 350 x 1435 mm ± 5% (W x D x H) 

· Kích thước bên ngoài: khoảng 800 x 465 x 1800 mm ± 5% (W x D x H) 

· Khoảng nhiệt độ điều chỉnh: 2 – 14 độ C 

· Hệ thống đối lưu không khí bằng quạt. 

· Hệ thống điều khiển điện tử, hiển thị nhiệt độ bằng đèn LED. 

· Bên trong được làm bằng thép không rỉ. 

· Sử dụng công nghệ đèn LED chiếu sáng. 

Chức năng cảnh báo quá nhiệt.
	01
	Cái

	11
	Máy vi tính + máy in
	I. Yêu cầu chung

· Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%

· Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương

· Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50Hz

II. Yêu cầu cấu hình

· - Máy vi tính: 01 bộ, bao gồm phụ kiện kèm theo:

· Màn hình: 01 cái

· Bộ nguồn: 01 bộ

· Case máy tính: 01 bộ

· Bàn phím: 01 cái

· Chuột có dây: 01 cái

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

· Máy in: 01 bộ

III. Yêu cầu kỹ thuật

·  Bộ xử lý (CPU): Core i5 12400 hoặc tốt hơn, tốc độ ≥ 2,4GHz

·  Bộ nhớ RAM: ≥8GB

· Màn hình Full HD, kích thước: ≥ 19.5 Inch

· Ổ cứng SSD, dung lượng: ≥ 240GB 

· Kết nối: Wireless, HDMI, USB

Hệ điều hành: Windows 10 hoặc tốt hơn
	3
	Cái

	12
	Máy nước nóng lạnh
	I. Yêu cầu chung

· Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%

· Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương

· Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50Hz

II. Yêu cầu cấu hình

- Máy chính: 01 cái

III. Yêu cầu kỹ thuật

· - Công suất: ≤ 600W

· Nhiệt độ nước: Nóng ≥ 85°C, Lạnh ≤10°C (Nhiệt độ nước thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và thể tích nước lấy ra)

· Năng suất làm nóng, lạnh: Nóng ≥ 5 lít/giờ, Lạnh ≥ 2 lít/giờ

· Chất liệu bình chứa: Thép không gỉ

· Dung tích bình chứa: Nóng ≥ 0.8 lít - Lạnh ≥ 2 lít

· Hệ thống làm lạnh:

· Điện năng tiêu thụ: ≤ 0.6 kW/h

· Tiện ích: Có khoang lạnh bảo quản nước, Khay hứng nước, Có đèn báo nóng lạnh

· Chế độ an toàn: Tự ngắt điện khi nước đủ nóng, lạnh (Công tắc nóng lạnh độc lập)

Kích thước, khối lượng: Cao 113.5 ± 5% cm  - Ngang 40.5 ± 5% cm - Sâu 39.5 ± 5% cm

	01
	Cái

	13
	Ghế xoay Inox
	I. Yêu cầu chung

·  Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%

· Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương

II. Yêu cầu cấu hình

· Ghế xoay: 01 cái
III. Yêu cầu kỹ thuật

·  Mặt ghế inox 201 Ø32.0 dày ≥ 1.2mm đúc liền

· 04 chân inox ≥ Ø19

Có thể tăng lên xuống

	05
	Cái

	14
	Ba rếch kệ kê thùng thuốc chống ẩm
	I. Yêu cầu chung

· Năm sản xuất: từ năm 2023 trở về sau, mới 100%

· Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương

II. Yêu cầu cấu hình

· Ba rếch kệ kê thùng thuốc: 01 cái

III. Yêu cầu kỹ thuật:

· Kích thước: 1200 x 1000 x 140 ± 5% mm

· Tải trọng động: ≥ 700 kg

· Tải trọng tĩnh: ≥ 1500 kg

Nguyên liệu: HDPE hoặc tốt hơn

	01
	Cái


PAGE  

