## Danh mục MCG
PHỤ LỤC 02 DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ (Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BM-VTTTBYT ngày tháng 11 năm 2024)
STT | STT nhóm | Danh mục vật tư | Đơn vị | Quy cách đóng gói (nếu có) | Số lượng | Cấu hình tính năng kỹ thuật | Ghi chú
I. Nhóm vật tư y tế dùng chung
1 | 1 | Ampu bóp bóng dùng 1 lần | Bộ |  | 2041 | Ampu bóp bóng dùng 1 lần Có nhiều cỡ
2 | 2 | Ampu bóp bóng nhiều lần | Bộ |  | 360 | Chất liệu Silicon Dùng nhiều lần
3 | 3 | Bao cao su bọc đầu dò siêu âm | Cái |  | 45590 | Chất liệu bằng cao su tự nhiên
4 | 4 | Bộ dây thở dùng một lần | Bộ |  | 21120 | Bộ dây bao gồm đầu nối tới máy, đoạn dây thở vào, thở ra, chạc chữ Y và cổng lấy mẫu có khóa Luer. Có bẫy nước (cốc ngưng) trên cả hai dây thở. Chiều dài dây ≥ 1,5m Đường kính dây khoảng 22mm (±5%)
5 | 5 | Bộ dây truyền dịch an toàn đuổi khí và khóa tự động | Bộ |  | 833 | Chiều dài dây ≥ 150cm. Đường kính trong dây ≤ 4 mm; đường kính ngoài ≤ 5 mm Có chức năng đuổi khí tự động và khóa dịch tự động. Có bầu đếm giọt Chịu được áp lực tới ≥ 2 bar. Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí. Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock. Chất liệu PVC, không có chất phụ gia DEHP hoặc sử dụng phụ gia an toàn DEHT Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
6 | 6 | Bộ dây truyền dịch tránh ánh sáng | Bộ |  | 1716 | Chất liệu: chống tia UV Chiều dài dây khoảng 180cm (±10%) Đường kính trong dây khoảng 3 mm (±5 %), đường kính ngoài khoảng 4 mm (±5%). Có chức năng đuổi khí tự động và khóa dịch tự động. Có bầu đếm giọt Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí. Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
7 | 7 | Bộ dây truyền máu | Bộ |  | 88810 | Chiều dài: ≥150cm Kích thước lỗ lọc nằm trong khoảng: 175-210µm Tốc độ dòng chảy: ≥ 20 giọt/mL. Chất liệu nhựa y tế hoặc nhựa nguyên sinh, không chứa DEHP, không Latex, không chứa Bisphenol A. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
8 | 8 | Bộ hút đờm kín | Bộ |  | 22358 | Tối thiểu gồm các bộ phận: khớp nối chữ T (đối với loại dùng cho người lớn)/ khớp chữ Y (đối với loại dùng cho trẻ em), cổng rửa, có hoặc không có cổng bơm thuốc (MDI), catheter, van kiểm soát, khớp nối với nội khí quản hoặc ống mở khí quản (Bronchoscopy Adapter), có vỏ bọc Đường kính ngoài của ống hút dùng cho trẻ em có tối thiểu các cỡ: 5 Fr, 6 Fr, 8 Fr. Đường kính ngoài của ống hút dùng cho người lớn có tối thiểu các cỡ: 10Fr và 12 Fr Chiều dài của ống hút loại dùng cho trẻ em: ≥ 30 cm Chiều dài của ống hút loại dùng cho người lớn: ≥ 50 cm Thời gian sử dụng tối đa ≥ 24 giờ. Có chứng chỉ ISO 13485
9 | 9 | Bộ tập thở | Bộ |  | 1478 | Bộ tập thở: + Có bộ lọc khí. + Có 3 bóng định mức ba màu khác nhau làm bằng polypropylene Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
10 | 10 | Bơm tiêm Insulin các cỡ | Cái |  | 544511 | Có tối thiểu các cỡ: 0,3ml; 0,5ml; 1ml. Chiều dài kim: ≤ 8mm Kim vát 3 mặt, đường kính kim tối thiểu có các cỡ: 29G hoặc 30G hoặc 31G, Thể tích dịch tồn dư ≤ 0,0035ml. Xi lanh chất liệu bằng Polypropylene hoặc Polystyrene. Pittong chất liệu bằng Polypropylene hoặc Polystyrene. Đã tiệt trùng
11 | 11 | Bơm tiêm nhựa 10ml | Cái |  | 2714652 | Dung tích 10ml có kèm kim tiêm Chất liệu thân bơm bằng nhựa Polypropylen (PP) y tế hoặc nhựa PP nguyên sinh Đã tiệt trùng
12 | 12 | Bơm tiêm nhựa 1ml | Cái |  | 193814 | Dung tích 1ml có kèm kim tiêm Chất liệu thân bơm bằng nhựa Polypropylen (PP) y tế hoặc nhựa PP nguyên sinh Thân kim bằng thép không gỉ. Khoảng chết ≤ 0,03 ml. Đã tiệt trùng.
13 | 13 | Bơm tiêm nhựa 20ml | Cái |  | 1032995 | Dung tích 20ml Chất liệu thân bơm bằng nhựa Polypropylen (PP) y tế hoặc nhựa PP nguyên sinh Đã tiệt trùng
14 | 14 | Bơm tiêm nhựa 3ml | Cái |  | 94518 | Dung tích 3ml có kèm kim tiêm Chất liệu thân bơm bằng nhựa Polypropylen (PP) y tế hoặc nhựa PP nguyên sinh Đã tiệt trùng
15 | 15 | Bơm tiêm nhựa 50ml | Cái |  | 369601 | Dung tích 50ml Chất liệu thân bơm bằng nhựa Polypropylen (PP) y tế hoặc nhựa PP nguyên sinh Đã tiệt trùng
16 | 16 | Bơm tiêm nhựa 5ml | Cái |  | 2485204 | Dung tích 5ml có kèm kim tiêm Chất liệu thân bơm bằng nhựa Polypropylen (PP) y tế hoặc nhựa PP nguyên sinh Đã tiệt trùng
17 | 17 | Bơm tiêm nhựa cho ăn 50ml | Cái |  | 68342 | Dung tích 50ml phù hợp với dây cho ăn Chất liệu thân bơm bằng nhựa Polypropylen (PP) y tế hoặc nhựa PP nguyên sinh Gioăng làm bằng Cao su y tế Đã tiệt trùng
18 | 18 | Canuyn Mayo | Cái |  | 15705 | Chất liệu nhựa y tế hoặc nhựa nguyên sinh Được tiệt trùng
19 | 19 | Canuyn mở khí quản một nòng | Cái |  | 1823 | Canuyn mở khí quản một nòng có bóng Chất liệu PVC Có tối thiểu các cỡ: 6.0; 6.5; 7.0; 7.5 và 8.0mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
20 | 20 | Cây nòng đặt nội khí quản | Cái |  | 1130 | Có 2 lớp: vỏ làm bằng chất liệu nhựa, lõi là dây kim loại Có tối thiểu các cỡ: + Cỡ 6Fr, dài ≥ 280mm + Cỡ 10Fr, dài ≥ 350mm + Cỡ 14Fr, dài ≥ 350mm
21 | 21 | Chạc ba ngã | Cái |  | 173265 | Chất liệu: Polycarbonate, kháng lipid, không chứa Pyrogen, chất độc hại. Có khóa xoay 360° Chịu được áp lực tới ≥ 2 bar Thể tích đuổi khí ≤ 0.26 ml Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
22 | 22 | Đầu đo SpO2 sử dụng cho máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden | Cái |  | 265.3 | Đầu đo SpO2 tương thích máy đang dùng tại bệnh viện
23 | 23 | Chạc ba ngã chịu áp lực cao | Cái |  | 164052 | Chất liệu thân: Polycarbonate, kháng lipid, không chứa Pyrogen, chất độc hại. Có khóa xoay 360° Chạc ba chịu được áp lực tới ≥ 6bar Đã tiệt trùng. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
24 | 24 | Dây có đầu nối dùng trong can thiệp | Cái |  | 7800 | Chất liệu PVC hoặc tương đương Chịu được áp lực tới : ≥ 2 bar Chiều dài nằm trong khoảng: 20-40cm Đường kính trong: ≤ 3.1 mm Đường kính ngoài ≥ 4.0mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
25 | 25 | Dây có đầu nối dùng trong hồi sức | Cái |  | 938 | Chất liệu PVC hoặc tương đương Chịu được áp lực tới: ≥2 bar Chiều dài nằm trong khoảng: 120-150cm Đường kính trong: ≤ 3.1 mm Đường kính ngoài ≥ 4.0mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
26 | 26 | Dây Garo | Cái |  | 3067 | Chiều dài ≥ 20cm Có khóa
27 | 27 | Dây nối bơm tiêm điện | Cái |  | 152567 | Chất liệu PVC không có chất phụ gia DEHP hoặc thay bằng DEHT an toàn Chiều dài: ≥ 140cm Đầu nối dạng luer lock, có khóa dừng
28 | 28 | Dây nối bơm tiêm điện loại dài | Cái |  | 38516 | Chất liệu PVC không có chất phụ gia DEHP hoặc thay bằng DEHT an toàn Chiều dài: ≥ 150cm Thể tích tồn dư: ≤ 1ml Đầu nối dạng luer lock, có khóa dừng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
29 | 29 | Dây nối Oxy | Cái |  | 889 | Chất liệu: nhựa y tế hoặc nhựa nguyên sinh Chiều dài: ≥ 200cm Được tiệt trùng và đóng gói riêng lẻ trong từng túi.
30 | 30 | Dây nuôi ăn | Cái |  | 19090 | Chức năng: dẫn thức ăn, sữa hoặc súp (dạng sệt) qua ống thông. Chất liệu: Nhựa y tế hoặc nhựa nguyên sinh Có nắp bảo vệ Chiều dài ≥ 100cm
31 | 31 | Dây thở oxy hai nhánh | Cái |  | 271315 | Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc nhựa nguyên sinh Có nhiều cỡ khác nhau Chiều dài dây ≥ 2m. Có gọng thở qua đường mũi Có nhiều cỡ: dùng cho người lớn và trẻ nhỏ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
32 | 32 | Dây truyền đếm giọt | Bộ |  | 20050 | Dây truyền dịch có bộ phận chỉnh giọt. Tốc độ điều chỉnh cho phép khoảng: ≤ 10 ~ ≥250ml/h Chiều dài dây ≥ 150cm. Đường kính trong dây ≤ 4 mm; đường kính ngoài ≤ 5 mm Có màng lọc vi khuẩn tại cửa thông khí. Có màng lọc dịch, tự động ngăn bọt khí và ngắt khi hết dịch. Không cần mồi dịch Chịu được áp lực tới ≥ 3 bar. Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí. Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock. Chất liệu PVC, sử dụng chất phụ gia DEHT an toàn Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
33 | 33 | Dây truyền dịch | Bộ |  | 33796 | Dây làm bằng vật liệu nhựa nguyên sinh hoặc nhựa y tế Nắp bảo vệ kim chai: Chất liệu nhựa nguyên sinh hoặc nhựa y tế Kim chai: Chất liệu nhựa nguyên sinh hoặc nhựa y tế Van thoát khí: có màng lọc khí vô khuẩn Bầu đếm giọt: trong suốt, có màng lọc dịch Có filter lọc ≤ 15µm Dây dẫn dài ≥ 150cm Kim bằng thép không gỉ, có nắp chụp bảo vệ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
34 | 34 | Dây truyền dịch máy | Cái |  | 13345 | Dây làm bằng vật liệu nhựa nguyên sinh hoặc nhựa y tế Van thoát khí: có màng lọc khí Bầu đếm giọt: có màng lọc dịch Dây dẫn dài khoảng 200cm (±10%)
35 | 35 | Dây truyền huyết thanh | Bộ |  | 1780726.75 | Dây làm bằng vật liệu nhựa nguyên sinh hoặc nhựa y tế Nắp bảo vệ kim chai: Chất liệu nhựa nguyên sinh hoặc nhựa y tế Kim chai: Chất liệu nhựa nguyên sinh hoặc nhựa y tế Van thoát khí: có màng lọc khí vô khuẩn Bầu đếm giọt: trong suốt, có màng lọc dịch Dây dẫn dài ≥ 150cm Đầu nối kim có khóa vặn để khóa chặt kim (luer lock) Kim bằng thép không gỉ, có nắp chụp bảo vệ. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
36 | 36 | Dây truyền không kim | Bộ |  | 2000 | Dây làm bằng vật liệu nhựa nguyên sinh hoặc nhựa y tế Nắp bảo vệ kim chai: Chất liệu nhựa nguyên sinh hoặc nhựa y tế Kim chai: Chất liệu nhựa nguyên sinh hoặc nhựa y tế Van thoát khí: có màng lọc khí vô khuẩn Bầu đếm giọt: trong suốt, có màng lọc dịch Có filter lọc ≤ 15µm Dây dẫn dài ≥ 150cm Không có kim Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
37 | 37 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Cái |  | 63261 | Đè lưỡi gỗ Đã được tiệt trùng
38 | 38 | Điện cực dán | Cái |  | 417806 | Dạng hình tròn hoặc hình chữ nhật: + Dạng hình tròn có đường kính khoảng 50mm (±10%), + Dạng hình chữ nhật có kích thước khoảng: 30x 40mm (±10%). Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel Acrylate hoặc AQUATAC Đầu giắc nối với máy: kim loại phủ bạc hoặc thép không gỉ
39 | 39 | Dụng cụ lấy máu mao mạch an toàn dùng một lần | Cái |  | 901543.15 | Dụng cụ lấy máu kèm kim dùng 1 lần. Độ sâu đâm kim có thể điều chỉnh ≥ 3 mức Đã tiệt trùng.
40 | 40 | Dung dịch xịt dùng ngoài điều trị phòng ngừa loét do tỳ đè các loại | Chai |  | 8448.6 | Dung dịch xịt chống loét có chứa: corpitolinol, Acid Linoleic, acid béo Chỉ số Peroxide: ≥50 đến ≤150mEq/kg.
41 | 41 | Găng tay khám bệnh | Đôi |  | 8077901 | Găng tay có bột, làm từ cao su tự nhiên, nhám đầu ngón tay Chiều dài: ≥ 220mm Độ dày ngón tay ≥ 0.08mm. Độ dày lòng bàn tay ≥ 0.08mm. Sức căng trước lão hóa ≥ 18MPa, sau lão hóa ≥ 14MPa. Độ giãn dài trước lão hóa ≥ 650%, sau lão hóa ≥ 500%. Lượng bột ≤ 10mg/dm2. Hàm lượng protein ≤ 200 µg/dm2
42 | 42 | Găng tay không bột | Đôi |  | 24000 | Chất liệu: cao su Nitrile Đã được tiệt trùng Không chứa bột Có tối thiểu các cỡ: S, M, L
43 | 43 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Đôi |  | 735914 | Găng tay có bột, làm từ cao su tự nhiên Chiều dài: ≥ 280mm Độ dày ngón tay ≥ 0.13mm. Độ dày lòng bàn tay ≥ 0.12mm. Sức căng trước lão hóa ≥ 24MPa, sau lão hóa ≥ 18MPa. Độ giãn dài trước lão hóa ≥ 750%, sau lão hóa ≥ 560%. Lượng bột ≤ 15mg/dm2. Hàm lượng protein ≤ 200 µg/dm2 Có tối thiểu các kích cỡ: 6,5; 7; 7,5
44 | 44 | Găng tay sản khoa | Đôi |  | 878 | Găng tay sản khoa Chất liệu làm từ cao su thiên nhiên Chiều dài ≥ 450mm Độ dày tối thiểu 0,15mm
45 | 45 | Gel siêu âm | Kg |  | 6070 | Gel Siêu âm: ứng dụng trong siêu âm y tế, không mùi, không có formaldehyde, không gây mẫn cảm hoặc rát da
46 | 46 | Giấy in ảnh cho máy siêu âm màu Sony | Hộp |  | 29 | Giấy in ảnh siêu âm màu Tương thích với máy siêu âm màu của bệnh viện
47 | 47 | Giấy in cho monitor sản khoa Philips | Tập |  | 683 | Giấy in cho monitor sản khoa Tương thích với monitor sản khoa của bệnh viện
48 | 48 | Giấy in điện tim 3 cần (loại cuộn) cho máy điện tim Nihon Kohden | Cuộn |  | 60 | Giấy in điện tim 3 cần (loại cuộn) Tương thích với máy điện tim đang dùng tại bệnh viện.
49 | 49 | Giấy in điện tim 6 cần (loại cuộn) cho máy điện tim CardioFax - Nihon Kohden | Cuộn |  | 390 | Giấy in điện tim 6 cần (loại cuộn) Tương thích với máy điện tim đang dùng của bệnh viện.
50 | 50 | Giấy in điện tim 6 cần (loại tập) cho máy điện tim Nihon Kohden 1250K | Tập |  | 10981.2 | Kích thước khoảng: 110 x140 (mm) ±5%, Số lượng ≥ 140 tờ/tập Tương thích với máy điện tim đang dùng của bệnh viện.
51 | 51 | Giấy in kết quả siêu âm đen trắng cho máy siêu âm Sony, Mitsubishi | Cuộn |  | 16912 | Kích thước: khoảng 110mm x 20m (±5%) Tương thích với máy siêu âm đang dùng của bệnh viện.
52 | 52 | Holder kết nối kim hút chân không dùng nhiều lần | Cái |  | 2477 | Dụng cụ để kết nối kim lấy máu với ống nghiệm chân không. Chất liệu nhựa, Kết nối dạng ren
53 | 53 | Huyết áp bán tự động | Cái |  | 470 | Huyết áp kế bán tự động Có màn hình hiển thị kết quả đo Có chức năng phát hiện nhịp tim bất thường, có chỉ thị mức huyết áp, có chức năng xả khí tự động Dải đo huyết áp: ≤ 60 đến ≥ 250mmHg. Độ chính xác: ≤ ± 3mmHg Dải đo nhịp: ≤ 40 đến ≥ 180bpm. Độ chính xác: ≤ ±5% Bộ nhớ lưu trữ được ≥ 90 kết quả đo Nguồn pin: có tuổi thọ xấp xỉ ≥ 400 lần đo Có chứng nhận tuân thủ CE hoặc có chứng nhận FDA
54 | 54 | Huyết áp cơ đồng hồ | Cái |  | 930 | Huyết áp kế đồng hồ Cấu hình tối thiểu bao gồm: bao đo kèm dây dẫn khí, bóng bóp kèm van, ống nghe, túi đựng Dải đo: 0 đến ≥ 300mmHg Độ chính xác: ≤ ± 3mmHg Độ phân giải: ≤ ± 2mmHg Có chứng nhận tuân thủ CE hoặc chứng nhận FDA
55 | 55 | Khóa ba ngã dịch truyền có dây nối dài 10cm | Cái |  | 168193 | Khóa ba chạc dây nối ≥ 10cm có khóa luer lock Mũi tên chỉ hướng dòng chảy Khóa ren dạng đai xoay Thân khóa bằng chất liệu Polycarbonate trong suốt, tay xoay bằng chất liệu polyethylene, xoay 360 độ Dây nối bằng chất liệu PVC mềm, không chứa DEHP hoặc thay bằng DEHT Chịu áp lực tới ≥ 3bar. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
56 | 56 | Kim cánh bướm | Cái |  | 162801 | Có tối thiểu các cỡ: 23G, 25G Dây dẫn chất liệu nhựa PVC Kim làm bằng chất liệu thép không gỉ, mài vát 3 cạnh Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận CE hoặc FDA
57 | 57 | Kim châm cứu | Cái |  | 288480 | Thân kim chất liệu thép không gỉ. Chiều dài khoảng 40mm (±5%), đường kính khoảng 0,3mm (±5%)
58 | 58 | Kim chọc tủy sống | Cái |  | 35709 | Đầu kim 3 mặt vát hoặc vát dạng hình kim cương Có khoảng trống giữa que thông nòng và thành kim Có tối thiểu các cỡ: 18G, 20G và 25G Đốc kim trong suốt quan sát được dịch não tủy Được tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
59 | 59 | Kim lấy máu chân không | Cái |  | 576642 | Kim cắt vát, có khóa ren. loại dùng một lần Có tay áo cao su Có tối thiểu các cỡ: 21G, 22G. Được tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
60 | 60 | Kim lấy máu đo đường huyết | Cái |  | 142453 | Dụng cụ lấy máu cho que thử đường huyết Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
61 | 61 | Kim luồn tĩnh mạch 16G | Cái |  | 1456 | Kim luồn tĩnh mạch loại không cánh Chất liệu catherter bằng PUR hoặc ETFE hoặc Polyurethane Vialon hoặc FEP hoặc FEP-Teflon. Không chứa Latex và DEHP Có đường cản quang chạy dọc catherter. Thời gian lưu kim tối đa: ≥ 72h Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
62 | 62 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cánh, có cửa bơm thuốc | Cái |  | 189075 | Chất liệu catherter bằng PUR hoặc ETFE hoặc Polyurethane Vialon hoặc FEP hoặc FEP-Teflon. Có cánh, có cửa bơm thuốc, có đầu bảo vệ an toàn khi rút kim. Có bộ lọc chống thấm ngăn ngừa rò rỉ máu trong thời gian đặt kim luồn. Có đường cản quang chạy dọc catherter. Có tối thiểu các cỡ: 18G, 20G, 22G và 24G Thời gian lưu kim tối đa: ≥ 72 giờ. Tốc độ dòng chảy tối đa đối với các kích cỡ: Cỡ G18 ≥ 95ml/phút. Cỡ G20 ≥ 58ml/phút. Cỡ G22 ≥ 35ml/phút. Cỡ G24 ≥ 20ml/phút. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
63 | 63 | Kim luồn tĩnh mạch các số | Cái |  | 879735 | Kim luồn tĩnh mạch loại không cánh, không cửa sổ. Chất liệu catherter bằng PUR hoặc ETFE hoặc Polyurethane Vialon hoặc FEP hoặc FEP-Teflon. Có đường cản quang. Có tối thiểu các cỡ: 18G, 20G, 22G và 24G Thời gian lưu kim tối đa: ≥ 72h Tốc độ dòng chảy tối đa đối với các kích cỡ: Cỡ 18G ≥ 90ml/phút Cỡ 20G ≥ 55ml/phút Cỡ 22G ≥ 35ml/phút Cỡ 24G ≥ 15ml/phút Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
64 | 64 | Kim luồn tĩnh mạch chống trào ngược | Cái |  | 7300 | Kim luồn tĩnh mạch loại không cánh, Chất liệu catheter bằng PUR hoặc ETFE hoặc Polyurethane Vialon hoặc FEP hoặc FEP-Teflon. Có tính năng kiểm soát chống máu trào ngược Có đường cản quang chạy dọc catheter. Thời gian lưu kim tối đa: ≥ 72h Có tối thiểu các cỡ: 16G, 18G, 20G, 22G, 24G Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
65 | 65 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa bơm thuốc | Cái |  | 3900 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa bơm thuốc Chất liệu catherter bằng PUR hoặc ETFE hoặc Polyurethane Vialon hoặc FEP hoặc FEP-Teflon. Có đường cản quang chạy dọc catherter. Có tối thiểu các cỡ: 20G, 22G và 24G Thời gian lưu kim tối đa: ≥ 72h Tốc độ dòng chảy tối đa đối với các kích cỡ: Cỡ 20G ≥ 55ml/phút Cỡ 22G ≥ 35ml/phút Cỡ 24G ≥ 15ml/phút Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
66 | 66 | Kim luồn tĩnh mạch không cánh | Cái |  | 107244 | Kim luồn tĩnh mạch loại không cánh, không cửa sổ. Chất liệu catherter bằng PUR hoặc ETFE hoặc Polyurethane Vialon hoặc FEP hoặc FEP-Teflon, không chứa Latex và DEHP Có đường cản quang chạy dọc catherter. Có tối thiểu các cỡ: 18G, 20G, 22G, 24G Thời gian lưu kim tối đa: ≥ 96h Tốc độ dòng chảy tối đa đối với các kích cỡ: Cỡ 18G ≥ 90ml/phút Cỡ 20G ≥ 54ml/phút Cỡ 22G ≥ 35ml/phút Cỡ 24G ≥ 21ml/phút Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
67 | 67 | Kim sinh thiết có kim dẫn đường | Cái |  | 3074 | Bao gồm tối thiểu 3 bộ phận: 01 kim dẫn đường; 01 kim sinh thiết; 01 khóa an toàn. Kim dẫn đường dùng được cho sinh thiết dưới siêu âm, CT. Kim sinh thiết có tay cầm, thân kim có vạch chia. Có tối thiểu 2 nấc cho chức năng lấy mẫu Đóng gói tiệt trùng. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
68 | 68 | Kim tiêm nhựa | Cái |  | 4979978.88 | Thân kim được làm bằng thép không gỉ, mũi kim vát 3 cạnh. Có tối thiểu các cỡ: 18G; 20G, 22G, 24G Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
69 | 69 | Kim tiêm nhựa 23G | Cái |  | 59242 | Thân kim được làm bằng thép không gỉ, mũi kim vát 3 cạnh. Cỡ kim 23G Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
70 | 70 | Lưỡi dao mổ | Cái |  | 109402.25 | Chất liệu thép carbon Đã tiệt trùng.
71 | 71 | Mặt nạ thở oxy có túi | Cái |  | 10777 | Mặt nạ thở oxy có túi Có nhiều cỡ khác nhau Chất liệu PVC y tế hoặc nhựa nguyên sinh Có dây đeo đàn hồi Kèm dây thở oxy chiều dài ≥ 180cm Có nhiều cỡ: dùng cho người lớn và trẻ nhỏ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
72 | 72 | Mặt nạ thở oxy không túi | Cái |  | 22117 | Chất liệu PVC không có chất phụ gia DEHP hoặc thay bằng DEHT an toàn Có kẹp mũi loại điều chỉnh được Có dây đeo đàn hồi Kèm dây thở oxy chiều dài ≥ 180cm Có nhiều cỡ: dùng cho người lớn và trẻ nhỏ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
73 | 73 | Mặt nạ xông khí dung | Bộ |  | 25413 | Chất liệu nhựa y tế hoặc nhựa nguyên sinh Có dây đeo đàn hồi Có cốc khí dung Có nhiều cỡ: dùng cho người lớn và trẻ nhỏ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
74 | 74 | Mỏ vịt | Cái |  | 18567 | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh hoặc nhựa y tế Đã tiệt trùng
75 | 75 | Nhiệt kế thủy ngân | Cái |  | 3069 | Nhiệt kế thủy ngân
76 | 76 | Nút chặn kim luồn | Cái |  | 227957 | Không có cổng bơm thuốc Không chứa latex Được tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
77 | 77 | Nút chặn kim luồn có cổng bơm thuốc | Cái |  | 107187 | Có cổng trích thuốc Không chứa latex Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
78 | 78 | Ống đặt nội khí quản các số | Cái |  | 29762 | Chất liệu ống PVC hoặc silicon hoặc nhựa nguyên sinh, nhiều cỡ Đường kính ống từ ≥ 4 mm Chiều dài ≥ 150 mm Có vạch đánh dấu Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
79 | 79 | Ống hút đờm nhớt | Cái |  | 312374.8 | Ống hút đờm nhớt có nắp Có tối thiểu các cỡ: 6, 8, 10, 12, 14, 16Fr. Chất liệu nhựa PVC hoặc nhựa nguyên sinh y tế Độ dài ≥ 500mm. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
80 | 80 | Ống mở khí quản 2 nòng có ống hút | Cái |  | 559 | Ống 2 nòng có bóng chèn, có ống hút Đường kính nòng trong khoảng: 5-9mm Đường kính nòng ngoài: ≤ 15mm. Có nhiều cỡ; chiều dài trong khoảng: 55-80mm
81 | 81 | Ống nghe | Cái |  | 740 | Ống nghe tim phổi
82 | 82 | Ống nội khí quản có ống hút | Cái |  | 2715 | Có ống hút dịch, có van 1 chiều Có mắt murphy. Chiều dài: ≥300mm Có vạch đánh dấu trên ống để xác định vị trí bóng. Có tối thiểu các cỡ đường kính trong: 6.5mm, 7.0mm; 7.5mm; 8.0mm; Dây bơm bóng đánh dấu màu phân biệt với dây hút. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
83 | 83 | Ống thông hậu môn | Cái |  | 1110 | Có tối thiểu các số 22, 24, 26, 28. Dây dẫn dài khoảng 400mm (±5%), chất liệu nhựa PVC nguyên sinh Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
84 | 84 | Phin lọc khuẩn làm ấm, làm ẩm (HMEF) dùng cho người lớn | Cái |  | 22319 | Phin lọc khuẩn, làm ấm, làm ẩm. Có cổng lấy mẫu khí. Thể tích khí lưu thông trong khoảng (Vt): ≤250 đến ≥ 1000 ml Khoảng chết: ≤ 90 ml. Trở kháng: ≤ 2cmH2O Hiệu quả lọc vi khuẩn: ≥ 99,95%. Hiệu quả lọc vi rút: ≥ 99,65%.
85 | 85 | Phin lọc máy thở | Cái |  | 39604 | Trở kháng: ≤ 1,2cmHO Khoảng chết: ≤ 70 ml Thể tích khí lưu thông trong khoảng (Vt): ≤250 đến ≥ 1500 ml Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE): ≥ 99%.
86 | 86 | Que khám phụ khoa | Cái |  | 1000 | Chất liệu gỗ Đã tiệt trùng
87 | 87 | Que lấy máu thử đường huyết | Cái |  | 128089 | Đo được tối thiểu 4 loại máu: mao mạch, tĩnh mạch, động mạch, máu trẻ sơ sinh. Thời gian đo ≤ 4 giây. Lượng mẫu máu đo ≤ 0.6µL. Dải đo Glucose: khoảng từ 20 mg/dL (1,1mmol/L) tới 600 mg/dL (33mmol/L) Giới hạn hematocrite: Khoảng từ ≤ 20 tới ≥ 65%. Sử dụng men thử không bị ảnh hưởng bởi nồng độ Oxy trong máu, đường maltose. Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 15197 Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
88 | 88 | Que thử đường huyết | Cái |  | 1106745 | Đo được tối thiểu 3 loại máu mao mạch, tĩnh mạch, động mạch Thời gian đo ≤ 5 giây. Lượng mẫu máu đo ≤ 1µL Giới hạn hematocrite: Khoảng từ ≤5 tới ≥70%. Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 15197 Sử dụng men thử không bị ảnh hưởng bởi nồng độ Oxy trong máu. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
89 | 89 | Sâu máy thở ( Ống nối ruột gà ) | Cái |  | 51890 | Ống dây xếp gấp dài khoảng 15cm (±5%). Đầu nối 22F – 22M/15F.
90 | 90 | Sonde dạ dày lưu ăn dài ngày | Cái |  | 1433 | Sonde dạ dày lưu ăn dài ngày Chất liệu PU hoặc Silicon
91 | 91 | Thông dạ dày | Cái |  | 45162 | Có tối thiểu các cỡ trong khoảng từ 8-18 Fr Vạch đánh dấu chiều dài. Thông dạ dày bao gồm bộ phận đầu nối hình phễu và ống dây nhựa mềm dài khoảng 125 cm (±5%). Có nắp đậy Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
92 | 92 | Thông folley 2 nhánh | Cái |  | 34700 | Chất liệu: cao su phủ silicon Có tối thiểu các cỡ: 6Fr, 8Fr, 10Fr ,12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr - Đối với các cỡ 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr : có chiều dài tổng thể: ≥ 400mm, chiều dài phễu khoảng: 40mm (±5%), dung tích bóng chèn trong khoảng: 10-30ml - Đối với các cỡ 6Fr, 8Fr, 10Fr : chiều dài tổng thể: khoảng 280mm (±10%), chiều dài phễu: khoảng 40mm (±5%), dung tích bóng chèn nằm trong khoảng: 3ml-5ml (±5%) Đã tiệt trùng
93 | 93 | Thông folley 3 nhánh | Cái |  | 3169.2 | Chất liệu: cao su phủ silicon Chiều dài tổng thể: ≥ 400mm, Chiều dài phễu: khoảng 40mm (±5%), Có tối thiểu các cỡ: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr Dung tích bóng chèn trong khoảng: 10-30ml Đã tiệt trùng
94 | 94 | Túi bơm áp lực dịch truyền | Bộ |  | 145 | Bao đo áp lực truyền dịch - Túi bằng vật liệu trong suốt. - Có bóng bóp giúp kiểm soát áp suất bơm, xả - Có khóa 3 ngã ngăn chặn rò rỉ khí. - Có đồng hồ đo áp suất: dải đo 0-700mmHg, bước nhảy khoảng 100mmHg Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
95 | 95 | Túi cho ăn nhỏ giọt thường | Cái |  | 4808 | Chất liệu PVC không chứa DEHP hoặc thay bằng DEHT an toàn, có kèm dây truyền, cổng nối tiêu chuẩn. Thể tích chứa ≥ 1000ml. Túi có nắp đậy, có dây nối dài ≥ 60cm. Có bầu đếm giọt và khóa kiểm soát
96 | 96 | Túi đựng nước tiểu | Cái |  | 66037 | Chất liệu bằng nhựa Dung tích ≥ 2000ml Có thang đo dung tích. Cổng xả ở đáy túi, ống dẫn vào dài ≥ 90cm, van chữ T chống trào ngược.
II. Nhóm vật tư dùng cho Y học hạt nhân và Ung bướu
97 | 1 | Buồng tiêm truyền cấy dưới da | Bộ |  | 1000 | Buồng tiêm truyền: - Chất liệu: bằng titan. - Tương thích với cộng hưởng từ - Chiều cao ≤ 15 mm - Thể tích ≤ 0,8ml - Trọng lượng: > 8g Catheter: - Chất liệu silicone hoặc PU - Chiều dài ≥ 500mm Đóng gói một bộ tối thiểu bao gồm: - 1 buồng tiêm truyền kèm catheter - Kim chọc dò - Ống tiêm, - Cây nong, - Dây dẫn (guide wire), - 02 kim huber Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
98 | 2 | Buồng tiêm truyền cấy dưới da hình trụ cải tiến. | Bộ |  | 1000 | Chất liệu: Buồng bằng kim loại Titanium, tương thích chụp cộng hưởng từ - MRI. Màng vách ngăn buồng tiêm bằng silicone. Chiều cao ≤ 15,0mm Dung tích: ≤ 0,5 ml Trọng lượng: ≤ 13g. Ống thông - Catheter: bằng nhựa silicone, đường kính ngoài ≥ 2 mm, đường kính trong ≥ 1 mm, dài ≥ 40cm. Được đánh dấu chắn bức xạ mỗi 1cm và đánh dấu từ 1cm đến 30cm. Dụng cụ phụ kiện: 01 kim chọc dò tĩnh mạch, 01 dây dẫn đường ống thông - Catheter, 01 Ống tiêm 10ml, 01 kim đầu tù, 01 kim thẳng, 01 kim bóc tách. Kèm theo tối thiểu 01 kim dùng cho buồng tiêm truyền.
99 | 3 | Kim chọc buồng tiêm truyền loại không tạo lỗ | Cái |  | 10000 | Chiều dài từ trung tâm đến các khóa luer lock nằm trong khoảng: 20-25cm Có nhiều cỡ kim khác nhau: - Đường kính kim nằm trong khoảng: 0,7-0,9mm - Chiều dài kim nằm trong khoảng: 20-25mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
100 | 4 | Kim dùng cho buồng tiêm truyền | Cái |  | 1000 | Kim kích cỡ đường kính 0,7 hoặc 0,9 mm Chiều dài kim 15mm-25mm, gắn với bộ mở rộng. Chiểu dài từ trung tâm đến các khóa luer lock ≥ 18 cm. Bộ mở rộng được đóng gói riêng trong vỉ cứng và đã được khử trùng bằng ethylene oxide
101 | 5 | Bơm truyền dịch sử dụng một lần, có chức năng truyền nhanh | Bộ |  | 50 | Dung tích: ≥ 300ml Tốc độ dòng nền liên tục: 4ml/h. Có PCA với: - Liều bolus: 2ml. - Lockout time: 60 phút Chất liệu bóng bằng silicone Áp suất trong bình: Khoảng từ 6-9 PSI Kích thước lỗ lọc hạt: 2 màng lọc 150μm và 15μm Kích thước lỗ lọc khí: Loại 1.2 μm Vỏ có khả năng ngăn tia cực tím Thang đo thể tích nằm bên trong bóng. Nắp đậy có khả năng loại bỏ hết khí trong dây dẫn đồng thời chống tràn dịch. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
102 | 6 | Bơm truyền dịch sử dụng một lần, tốc độ 5ml/h | Bộ |  | 1200 | Dung tích: ≥ 300ml Tốc độ dòng nền liên tục: 5ml/h. Áp suất trong bình: Khoảng từ 6-9 PSI Kích thước lỗ lọc hạt: 2 màng lọc 150μm và 15μm Kích thước lỗ lọc khí: loại 1.2 μm Vỏ có khả năng ngăn tia cực tím Thang đo thể tích nằm bên trong bóng. Nắp đậy có khả năng loại bỏ hết khí trong dây dẫn đồng thời chống tràn dịch. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
103 | 7 | Bơm truyền dịch tự động không PCA (dùng một lần) | Bộ |  | 300 | Bơm truyền dịch được làm bằng vật liệu nhựa không có Latex, đàn hồi. - Thể tích 200ml/300 ml - Có khóa điều chỉnh tối thiểu 3 tốc độ: 2.0/3.0/5.0 ml/giờ; 3.0/5.0/8.0 ml/giờ; - Cổng nạp thuốc vào là loại van hai chiều đảm bảo không có sự rò rỉ thuốc ra ngoài. - Filter lọc khí: có kích thước ≤ 0,2µm. - Có cân để đo được lượng thuốc trong bơm. - Bơm được tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
104 | 8 | Ống phản ứng Realtime PCR 0.2ml, có nắp | Cái |  | 20000 | Ống PCR trong suốt 0,2 mL, chất liệu bằng polypropylen có thành mỏng Nắp phẳng Không có DNase và RNase Có thể hấp tiệt trùng ở 121°C và chịu được lực ly tâm ở mức 10.000 xg
105 | 9 | Ống RT PCR 0.1ml, có nắp | Ống |  | 750 | Dải 4 ống 0,1ml và nắp - Chất liệu thân ống: nhựa PP (polypropylene) - Chứng nhận DNase, RNase free và không chứa chất ức chế PCR
III. Nhóm vật tư Hồi sức tích cực, Cấp cứu, Chống độc, Đột quỵ
106 | 1 | Bộ dây thở oxy lưu lượng cao (tương thích với máy thở HFNC VUN-001 - Vincent Medical) | Bộ |  | 954 | Dây thở có dây gia nhiệt. Tương thích với HFNC tại bệnh viện Bao gồm: bộ dây thở và bình làm ẩm
107 | 2 | Gọng mũi thở oxy lưu lượng cao người lớn | Cái |  | 1438 | Gọng mũi thở oxy lưu lượng cao người lớn Kết nối được với bộ dây máy thở oxy lưu lượng cao
108 | 3 | Mặt nạ thở máy không xâm nhập (người lớn) | Cái |  | 710 | Mặt nạ thở máy không xâm nhập Chất liệu màng bằng silicone
109 | 4 | Đèn đặt nội khí quản có camera | Cái |  | 29 | - Màn hình hiển thị: + Độ phân giải: ≥ 640x480 pixels - Nguồn sáng: + Nguồn sáng LED + Cường độ chiếu sáng: ≥600lx - Khả năng lưu trữ dữ liệu: + Lưu trữ ≥10.000 ảnh dưới dạng JPEG + Lưu trữ ≥ 2 giờ video dưới dạng MPEG-4 - Pin: + Có thời gian hoạt động liên tục: ≥ 4h + Có thể sạc được - Có tối thiểu các kết nối: USB Type C, HDMI - Tiêu chuẩn kháng nước: IP66 - Có khả năng chống sương mù mà không cần đợi làm nóng lớp phủ
110 | 5 | Lưỡi đèn đặt nội khí quản dùng 1 lần | Cái |  | 135 | Tương thích với đèn đặt nội khí quản có camera Có tối thiểu 4 cỡ phù hợp với các đối tượng bệnh nhân: Trẻ em, người lớn, béo phì, đặt đường thở khó.
111 | 6 | Bộ mở khí quản qua da tại giường bằng bộ nong | Bộ |  | 105 | Bộ mở khí quản qua da tại giường bằng bộ nong
112 | 7 | Bộ cố định nội khí quản chống cắn | Bộ |  | 5015 | Khung cố định bằng nhựa Miếng dán cố định 2 bên má Bộ phận giữ ống nội khí quản Bộ phận chống cắn, đai cố định
113 | 8 | Ống mở khí quản 2 nòng có bóng và có ống hút trên bóng | Cái |  | 395 | Ống 2 nòng, ống có bóng chèn, có ống hút trên bóng. Đường kính nòng trong khoảng từ: 5mm- 9mm Đường kính nòng ngoài: khoảng từ ≤ 15mm. Có các cỡ có chiều dài nằm trong khoảng từ: 50-90mm. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
114 | 9 | Ống mở khí quản 2 nòng có bóng không cửa sổ | Cái |  | 50 | Ống 2 nòng có bóng chèn Đường kính bóng tối đa ≤ 30mm Có các cỡ có chiều dài nằm trong khoảng từ: 50-90mm. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
115 | 10 | Ống mở khí quản 2 nòng có bóng, có cửa sổ | Cái |  | 10 | Ống 2 nòng, ống có bóng chèn, có 2 lỗ cửa sổ. Nòng trong sử dụng chất liệu kháng nước. Tai ống gập lên được. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
116 | 11 | Ống nội khí quản 2 nòng | Cái |  | 93 | Đóng gói tối thiểu: + 01 ống nội khí phế quản có cây nòng dẫn đường. + 01 đầu nối chữ Y có van tắt bật dòng khí. + 02 sonde hút nhớt. Bóng khí quản và bóng dẫn đường có màu sắc khác với bóng phế quản và bóng dẫn đường. Có đường cản quang chạy dọc theo toàn bộ chiều dài ống phế quản. Có vòng tròn đen bao quanh ống để xác định carinal. Có vạch chia độ dài. Hai nhánh của cổng chữ Y có van bật/tắt để mở hoặc ngắt dòng khí. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
117 | 12 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng người lớn | Cái |  | 680 | Chất liệu polyurethan hoặc silicone Chiều dài 20cm (± 5%) Kích cỡ nòng ≤ 14G Đầu nối catheter có valve 2 chiều Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
118 | 13 | Lọ bẫy đờm xét nghiệm | Cái |  | 7895 | Lọ bẫy đờm thu thập mẫu đờm kèm ống hút Chiều dài ống hút nằm trong khoảng: 10-50cm. Thể tích lọ: ≥ 20 ml có vạch đánh dấu các mức thể tích khác nhau. Có đầu nối để gắn vào nguồn hút. Có nắp dự phòng. Đã tiệt trùng
119 | 14 | Túi cho ăn nhỏ giọt | Cái |  | 3849 | Chất liệu PVC không chứa DEHP có kèm dây truyền, cổng nối tiêu chuẩn. Thể tích chứa ≥ 1000ml. Túi có nắp đậy, đi liền dây nối dài ≥ 60cm. Có bầu đếm giọt và khóa kiểm soát thể tích.
120 | 15 | Bơm tiêm có chứa heparin 1ml | Cái |  | 75585 | Có tráng ≥ 45 IU heparin
121 | 16 | Bộ tấm dán hạ thân nhiệt bề mặt chỉ huy các cỡ | Bộ |  | 100 | Sử dụng cho bệnh nhân trọng lượng từ được cho: từ 35kg đến 100 kg. Tấm dán gồm có nhiều lớp, có cách nhiệt với bên ngoài. Tuổi thọ miếng dán: ≥ 120 giờ/1 miếng. Tốc độ dòng chảy: ≥ 5 lít/phút.
122 | 17 | Bộ đo cung lượng tim dạng sóng mạch tương thích máy EV1000 | Bộ |  | 140 | Cảm biến cung lượng tim với dây áp lực dài khoảng 60 inch (±10%) Tương thích với máy đang có tại bệnh viện
123 | 18 | Cảm biến đo cung lượng tim Volume View tương thích máy EV1000 | Cái |  | 50 | Cảm biến đo cung lượng tim Volume View Tương thích với máy đang có tại bệnh viện
124 | 19 | Catheter động mạch phổi có đo CO và SvO2 liên tục | Cái |  | 200 | Catheter động mạch phổi có đo CO và SvO2 liên tục
125 | 20 | Bộ đo cung lượng tim dạng sóng mạch Pro AQT | Bộ |  | 120 | Bộ đo cung lượng tim dạng sóng mạch Pro AQT
126 | 21 | Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch và bộ phận cảm biến nhiệt | Bộ |  | 256 | Bộ cảm biến đo huyết áp động mạch và bộ phận cảm biến nhiệt Chiều dài dây đo huyết áp được mã hóa màu, dài khoảng 150cm (±10%). Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
127 | 22 | Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ | Cái |  | 236 | Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
128 | 23 | Catheter tĩnh mạch trung tâm đường vào từ tĩnh mạch ngoại vi (PICC) 2 nòng | Bộ |  | 1002 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng đóng gói tối thiểu bao gồm: - Catheter PICC kích cỡ 6F, 2 nòng catheter cỡ 18G/nòng, chất liệu PU (polyurethance), - Thể tích đuổi khí mỗi nòng ≤ 0,65 ml, - Tốc độ dòng chảy mỗi nòng ≥ 750 ml/giờ, - Cho phép tiêm truyền áp lực cao thuốc cản quang cho các kỹ thuật CECT scan với tốc độ tối đa ≥ 5 ml/giây, -Được chỉ định cho việc theo dõi CVP - Dây dẫn chiều dài nằm trong khoảng: 60-80cm - Thông nòng dài khoảng: 10cm (±5%) - Lưỡi dao - Nắp đậy cho mỗi nòng catheter - Bơm tiêm - Thiết bị cố định catheter - Thước đo giấy
129 | 24 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm nhập (IBP) | Bộ |  | 1717 | Đầu đo huyết áp xâm lấn loại 1 đường Dải áp lực: ≤ -30mmHg đến ≥ 300 mmHg Chịu được áp lực: ≤ -400 mmHg đến ≥ 4000 mmHg Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
130 | 25 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm nhập kèm dây đo áp lực tĩnh mạch trung tâm (CVP) | Bộ |  | 3433 | Đầu đo huyết áp xâm lấn Có dây đo áp lực tĩnh mạch và cho phép hiển thị thông số tĩnh mạch trên monitor Chiều dài đường áp lực ≥ 140cm. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
131 | 26 | Bộ catheter động mạch 20G | Bộ |  | 3285 | Kim 20G. Chiều dài dây dẫn ≥ 20cm Catheter làm bằng FEP (Fluorinated ethylene propylene) hoặc PE (Polyethylene) hoặc (PU) Polyurethane. Có cánh cố định ở đầu gần. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
132 | 27 | Bộ catheter động mạch 20G loại 3 trong 1 | Bộ |  | 3000 | Kim 20G. Thiết kế dạng 3 trong 1 Có cánh cố định ở đầu gần. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
133 | 28 | Điện cực đo huyết động không xâm lấn | Cái |  | 360 | Loại cảm biến da, dùng một lần. Dùng đo huyết động không xâm lấn, sử dụng phương pháp điện trở kháng (EC)
134 | 29 | Cáp kết nối catheter đo áp lực thực quản tương thích với máy thở Vela | Cái |  | 100 | Kết nối với catheter sử dụng đo áp lực thực quản Sử dụng nhiều lần Tương thích với máy thở đang có tại bệnh viện
135 | 30 | Catheter đo áp lực thực quản | Cái |  | 100 | Catheter đo áp lực thực quản Catheter cỡ 16 Fr
136 | 31 | Catheter tĩnh mạch trung tâm từ tĩnh mạch ngoại vi | Cái |  | 12 | Ống thông tĩnh mạch trung tâm đưa vào từ tĩnh mạch ngoại vi. Chất liệu Polyurethane tương thích với sóng radio, Ống dẫn có thể tối thiểu 2 đầu. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
137 | 32 | Cảm biến đo đường máu mao mạch dưới da | Cái |  | 1824 | Giới hạn đo đường máu cho phép từ: ≤ 40 đến ≥ 500 mg/dL Chiều dày sensor: ≤ 5mm, đường kính ≤ 35mm Trọng lượng: ≤ 5g Dữ liệu sẽ được lưu liên tục trong quá trình dán Đạt tiêu chuẩn chống nước IP27
138 | 33 | Đầu quét đo đường huyết liên tục | Cái |  | 93 | Đầu quét đo đường huyết liên tục Tương thích với cảm biến đo đường máu mao mạch
139 | 34 | Bộ dẫn lưu não thất ra ngoài | Bộ |  | 65 | Catheter có que dẫn đường, có dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài, có vạch chia để xác định độ sâu Trocar tạo đường hầm Khóa dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài Túi đựng dịch não tủy Sử dụng được với MRI 3 Tesla Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
140 | 35 | Bộ đo áp lực nội sọ trong não thất kèm dẫn lưu dịch não thất ra ngoài | Bộ |  | 87 | Catheter có gắn cảm biến, có que dẫn đường, có dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài, có vạch chia centimet để xác định độ sâu Dải đo trong khoảng: giá trị bé nhất ≤ - 10mmHg, giá trị lớn nhất đến ≥ 120mmHg Mũi khoan xương sọ có thể điều chỉnh độ sâu Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan Nút khóa để dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài Túi đựng dịch não tủy Sử dụng được với MRI 3 Tesla Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
141 | 36 | Bộ đo áp lực nội sọ tại nhu mô não | Bộ |  | 62 | Catheter gắn cảm biến ở đầu Dải đo trong khoảng: giá trị bé nhất ≤ - 10mmHg, giá trị lớn nhất đến ≥ 120mmHg Chốt có vít vặn chặt Vòng nhựa để điều chỉnh độ sâu của chốt Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan Que thông (dùi chọc màng cứng) Sử dụng được với MRI 3 Tesla Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
142 | 37 | Bộ đo áp lực nội sọ kèm đo nhiệt độ tại nhu mô não | Bộ |  | 53 | Catheter có gắn cảm biến Dải đo áp lực trong khoảng: giá trị bé nhất ≤ - 10mmHg, giá trị lớn nhất đến ≥ 120mmHg Dải đo nhiệt độ trong khoảng: giá trị bé nhất ≤ 30°C, giá trị lớn nhất đến ≥ 42°C Vòng nhựa để điều chỉnh độ sâu Dùi chọc thủng màng cứng Sử dụng được với MRI 3 Tesla Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
143 | 38 | Bộ đo áp lực nội sọ tại não thất, kèm dẫn lưu kèm đo nhiệt độ não | Bộ |  | 62 | Catheter có gắn cảm biến, có que dẫn đường, có dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài, có vạch chia centimet để xác định độ sâu Sử dụng được với MRI 3 Tesla Dải đo áp lực trong khoảng: giá trị bé nhất ≤ - 10mmHg, giá trị lớn nhất đến ≥ 120mmHg Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan Khóa dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài Túi đựng dịch não tủy Sử dụng được với MRI 3 Tesla Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
144 | 39 | Bộ catheter đo áp lực nội sọ, nhiệt độ và áp suất riêng phần oxy tại nhu mô não | Bộ |  | 36 | Tương thích với môi trường MRI 3 Tesla. Dải đo áp lực trong khoảng: giá trị bé nhất ≤ - 10mmHg, giá trị lớn nhất đến ≥ 120mmHg Dải đo nhiệt độ trong khoảng: giá trị bé nhất ≤ 30°C, giá trị lớn nhất đến ≥ 42°C Dải đo phân áp oxy: 0 đến ≥200 mmHg Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
145 | 40 | Cảm biến đo bão hoà oxy mô, oxy vùng | Cái |  | 332 | Độ chính xác của xu hướng rSO2 ≥ 3% Độ chính xác của bão hoà oxy mô rSO2 ≥ 4% Dùng được: người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
146 | 41 | Cảm biến đo điện não, độ mê sâu | Cái |  | 460 | Cảm biến đo điện não, độ mê sâu
147 | 42 | Cảm biến đo mức độ đau | Cái |  | 560 | Bao gồm: 01 cảm biến kép và 01 cảm biến đơn được kết nối với nhau Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
148 | 43 | Đầu đo Methb, HbCO, Hb tương thích máy Masimo | Cái |  | 104 | Đầu đo Methb, HbCO, Hb Tương thích với máy đang có tại bệnh viện
149 | 44 | Dây cáp đo huyết áp liên tục tương thích máy NihonKonden | Cái |  | 40 | Dây cáp đo huyết áp liên tục Tương thích với máy đang có tại bệnh viện
150 | 45 | Quả lọc máu hấp phụ kháng thể | Quả |  | 270 | Sử dụng để lọc các kháng thể trong các bệnh lý tự miễn Thể tích hấp phụ: ≥ 280mL Lưu lượng máu tối đa: ≥ 250mL/phút Diện tích hấp phụ: ≥ 91.000m2. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
151 | 46 | Quả lọc máu hấp phụ Cytokin | Quả |  | 1488 | Quả hấp phụ Cytokin Thể tích hấp phụ ≥ 300mL Lưu lượng máu tối đa ≥ 250mL/phút Diện tích hấp phụ ≥ 100.000m2. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
152 | 47 | Quả lọc máu hấp phụ Cytokin tốc độ máu cao | Quả |  | 600 | Quả hấp phụ Cytokin Thể tích hấp phụ ≥ 300mL Lưu lượng máu tối đa ≥ 600mL/phút Diện tích hấp phụ ≥ 100.000m2. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
153 | 48 | Quả hấp phụ điều trị suy gan | Quả |  | 320 | Quả hấp phụ điều trị suy gan Thể tích hấp phụ ≥ 330mL Lưu lượng máu tối đa ≥ 250mL/phút Diện tích hấp phụ ≥ 100.000m2. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
154 | 49 | Quả lọc hấp phụ Bilirubin | Quả |  | 150 | Thể tích hấp phụ ≥ 330mL Lưu lượng máu tối đa: ≥ 50mL/phút Diện tích hấp phụ ≥ 100.000m2. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
155 | 50 | Bộ quả lọc hấp phụ trong suy gan cấp | Bộ |  | 180 | Sử dụng lọc máu hấp phụ cho suy gan cấp (hấp phụ đồng Cytokin, Bilirubin) Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
156 | 51 | Quả hấp phụ miễn dịch | Quả |  | 175 | Điều trị bệnh lý Lupus ban đỏ hệ thống Thể tích hấp phụ ≥ 150mL Lưu lượng máu tối đa: ≥ 200mL/phút Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
157 | 52 | Quả hấp phụ điều trị ngộ độc cấp | Quả |  | 700 | Dùng trong điều trị ngộ độc cấp Thể tích hấp phụ ≥ 230mL Lưu lượng máu tối đa: ≥ 250mL/phút Diện tích hấp phụ ≥ 70.000m2. Dải hấp phụ: bé nhất ≤ 500Da, lớn nhất ≥ 10kDa Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
158 | 53 | Quả hấp phụ điều trị ngộ độc tốc độ máu cao | Quả |  | 500 | Dùng trong điều trị ngộ độc cấp Lưu lượng máu tối đa: ≥ 350mL/phút Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
159 | 54 | Dây nối giữa hai quả hấp phụ | Cái |  | 300 | Dây nối giữa hai quả hấp phụ Chất liệu nhựa
160 | 55 | Bộ quả lọc máu liên tục | Bộ |  | 3328 | Quả lọc máu liên tục kèm dây dẫn. Thông số hoạt động của quả lọc - Áp lực xuyên màng tối đa (Max. TMP) khoảng: 500mmHg (±10%) - Thể tích mồi máu trong quả lọc: ≤ 90 ml - Diện tích màng ≥ 0,9m2 - Đường kính trong của sợi lọc ≤ 250µm - Độ dày thành sợi lọc: ≥ 45µm Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
161 | 56 | Bộ quả thay thế huyết tương | Bộ |  | 3727 | Quả lọc trao đổi huyết tương (Plasma exchange) Chất liệu màng lọc: Polypropylene hoặc Polyethylene Diện tích màng ≥ 0,3m2 Đường kính trong của sợi lọc ≥ 300 µm Thể tích mồi: ≤ 60 ml Đóng gói có dây dẫn đi kèm Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
162 | 57 | Quả lọc máu liên tục loại 2 | Quả |  | 5 | Quả lọc máu liên tục dùng cho máy Diapact Diện tích màng lọc ≥ 2 m2 Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
163 | 58 | Bộ dây lọc máu liên tục tương thích quả lọc máu liên tục loại 2 | Bộ |  | 5 | Tương thích với quả lọc máu liên tục loại 2 Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
164 | 59 | Quả lọc tách huyết tương loại 2 | Quả |  | 5 | Vật liệu màng: Polyethersulfone Diện tích bề mặt: ≥ 0,4 m². Đường kính bên trong: Khoảng 300 µm (± 10%). Độ dày: Khoảng 100 µm (± 10%) Dung tích ngăn máu: 50 ml Dung tích ngăn Plasma: 125 ml Đã tiệt trùng
165 | 60 | Dây lọc tương thích quả lọc tách huyết tương loại 2 | Bộ |  | 5 | Bộ dây lọc tương thích quả lọc tách huyết tương loại 2
166 | 61 | Bộ quả lọc máu liên tục có gắn heparin | Bộ |  | 3176 | Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn. Có chức năng lọc loại bỏ tối thiểu được thông số Endotoxin, Cytokin,
167 | 62 | Hệ thống xả dịch thải tự động cho lọc máu liên tục | Bộ |  | 80 | Hệ thống xả dịch thải tự động cho lọc máu liên tục
168 | 63 | Túi đựng dịch thải 5L | Cái |  | 7523 | Đường kính ống dẫn lưu: ≥ 8mm Chất liệu: PVC, không có DEHP, không có Latex Thể tích khoảng 5lít (±10%)
169 | 64 | Ống thông trong lọc máu cỡ 13F loại dài | Cái |  | 340 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu Chất liệu: thermosensitive PUR Kích thước (OD): 13Fr Chiều dài nằm trong khoảng: 230-300 mm Đóng gói tối thiểu: - 01 catheter - 01 Kim luồn, - 01 dây luồn J-tip 0.038" chiều dài nằm trong khoảng 850-950 mm, - 02 nắp đậy tiêm truyền, - 01 nong mạch 13F x 150 mm
170 | 65 | Ống thông trong lọc máu cỡ 13F loại ngắn | Cái |  | 3 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu Chất liệu: thermosensitive PUR Kích thước (OD): 13Fr Chiều dài nằm trong khoảng: 130-170mm Đóng gói tối thiểu: - 01 catheter - 01 Kim luồn, - 01 dây luồn J-tip 0.038" chiều dài nằm trong khoảng 650-750 mm, - 02 nắp đậy tiêm truyền, - 01 nong mạch 13F x 150 mm
171 | 66 | Canuyn tĩnh mạch ECMO cho người lớn | Cái |  | 180 | Đường kính ngoài ≥ 6,5mm Chiều dài ≥ 50cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
172 | 67 | Canuyn động mạch ECMO cho người lớn | Cái |  | 180 | Đường kính ngoài ≥ 5mm Chiều dài ≥15cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
173 | 68 | Bộ tim phổi nhân tạo ECMO trong hồi sức | Bộ |  | 220 | Bao gồm bộ phổi + dây dẫn máu + đầu bơm ly tâm - Diện tích màng lọc ≥ 2,5m2 - Tổng thể tích mồi máu khoảng ≥ 600 ml - Lưu lượng tối đa ≥ 7 l/phút
174 | 69 | Bộ dẫn đường động mạch | Bộ |  | 60 | Bộ gồm ống nong, dây dẫn hướng (guide wire), dao mổ nhỏ, bơm tiêm, kim tiêm - Dây dẫn: + Đường kính: 0.10cm (±10%) + Chiều dài dây dẫn: 100cm (±10%) - Số ống nong ≥ 3 que Tương thích với canuyn động mạch.
175 | 70 | Bộ dẫn đường tĩnh mạch | Bộ |  | 60 | Bộ gồm ống nong, dây dẫn hướng (guide wire), dao mổ nhỏ, bơm tiêm, kim tiêm - Dây dẫn: + Đường kính: 0.10cm (±10%) + Chiều dài dây dẫn: ≥ 150cm - Số ống nong ≥ 3 que Tương thích với canuyn tĩnh mạch.
176 | 71 | Canuyn động mạch ECMO các số | Bộ |  | 60 | Có nhiều cỡ khác nhau; có tối thiểu các cỡ: 15Fr, 17Fr, 19Fr Tương thích với bộ tim phổi nhân tạo ECMO.
177 | 72 | Canuyn tĩnh mạch ECMO các số | Bộ |  | 60 | Có nhiều cỡ khác nhau; có tối thiểu các cỡ: 19Fr, 21Fr Có lỗ bên Kết nối 3/8 inch Tương thích với bộ tim phổi nhân tạo ECMO.
178 | 73 | Bộ tim phổi nhân tạo ECMO sử dụng cho máy Maquet Rotaflow | Bộ |  | 35 | Thời gian sử dụng phổi liên tục khoảng: 14 ngày. - Thể tích mồi (priming): ≤ 250 ml. - Diện tích bề mặt trao đổi khí: ≥ 1,8 m2. - Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: ≥ 0,4 m2. Kèm bộ dây dẫn tuần hoàn. Tương thích với các máy sử dụng tại bệnh viện.
179 | 74 | Bộ tim phổi nhân tạo ECMO (dài ngày) sử dụng cho máy Maquet Cardiohelp. | Bộ |  | 15 | Thời gian sử dụng phổi liên tục khoảng: 30 ngày - Thể tích mồi (priming): ≤ 275 ml - Diện tích bề mặt trao đổi khí ≥ 1.3 m2 - Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt ≥ 0.3 m2 Kèm bộ dây dẫn tuần hoàn; Tương thích với các máy đang sử dụng tại bệnh viện.
180 | 75 | Bộ trao đổi khí loại thải CO2 đơn lẻ hỗ trợ chức năng phổi | Bộ |  | 45 | Tốc độ máu 200 - 450 ml/phút; thể tích mồi dịch <90 ml Vật liệu phần vỏ Polycarbonate Vật liệu màng Polymethylpentene (PMP) Loại màng Sợi rỗng lỗ nhỏ cho huyết tương Diện tích bề mặt: ≥ 0,8 m2; Đạt tối thiểu chứng nhận: FDA hoặc CE
181 | 76 | Bộ trao đổi khí loại thải CO2 hỗ trợ chức năng phổi | Bộ |  | 70 | Tốc độ dòng khí: 5-10 l/phút - Phạm vi Áp lực khoang khí tối đa: Áp lực buồng khí ≤ áp lực buồng máu - Áp lực khoang máu tối đa: ≥ 66.66 kPa (500 mmHg) - Thể tích mồi: ≤ 85 ml - Màng lọc chất liệu Polymethylpentene (PMP), diện tích bề mặt ≥ 0.8 m2, dạng sợi rỗng huyết tương - Thời gian sử dụng tối đa: ≥ 72 giờ Sử dụng cho bệnh nhân từ 30kg trở lên: Các phụ kiện đi kèm tối thiểu bao gồm: - Dây khí dài: 400cm(±5%) - Đầu nối khí - Dây máu nối dài
182 | 77 | Cảm biến đo PCO2, SpO2, PR | Cái |  | 15 | Cảm biến sử dụng nhiều lần đo các thông số tcPCO2, SpO2, PR (nhịp mạch)
183 | 78 | Bộ catheter tĩnh mạch 3 nòng người lớn | Bộ |  | 5638 | Kim dẫn chữ V, có valve ngăn chặn máu trào ngược. Dây kim loại dẫn đường dạng dẻo, đầu chữ J. Đóng gói tối thiểu: - Catheter bằng chất liệu polyurethan đường kính ngoài 7F, chiều dài ≥ 20cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G16, G18, G18 - Có dao mổ và kim nong bằng nhựa - Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
184 | 79 | Bộ catheter tĩnh mạch 3 nòng người lớn có phủ kháng khuẩn | Bộ |  | 1580 | Kim dẫn, có valve ngăn chặn máu trào ngược. Dây kim loại dẫn đường dạng dẻo, đầu chữ J. Đóng gói tối thiểu: - Catheter bằng chất liệu polyurethan, có phủ kháng khuẩn. Đường kính ngoài 7F, chiều dài ≥ 20cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G16, G18, G18 - Có dao mổ và kim nong bằng nhựa - Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
185 | 80 | Bộ áo vỗ rung đờm tại giường | Bộ |  | 2540 | Bộ áo vỗ rung đờm tại giường Áp lực: 3-30mmhg Thời gian sử dụng liên tục: từ 1 tới ≥50 phút
186 | 81 | Catheter ngoại vi dây ngắn | Cái |  | 500 | Catheter ngoại vi Dây dài nằm trong khoảng: 10-20cm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
187 | 82 | Bao chi đùi dùng cho máy SCD các số | Cái |  | 1160 | Có tối thiểu các kích cỡ S, M, L. Các size tương ứng với chiều dài vòng bắp đùi của bệnh nhân. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
188 | 83 | Túi đo cung lượng nước tiểu cho bệnh nhân sốc | Cái |  | 2470 | Dùng để đựng nước tiểu bệnh nhân nặng, bệnh nhân sốc - Có móc treo; cóng đo vi thể tích 500ml; túi chứa ≥ 2500ml, Filter lọc khí, van một chiều, kẹp ống và kẹp ga giường, Van xả chữ T; - Dây nối có chiều dài nằm trong khoảng: 80-150cm
189 | 84 | Túi làm ấm máu cho lọc máu liên tục | Cái |  | 560 | Túi làm ấm máu cho lọc máu liên tục
190 | 85 | Túi đựng dịch dùng 1 lần | Cái |  | 7758.4 | Thể tích khoảng 2000 ml (± 10%), Có van một chiều chống trào.
191 | 86 | Hệ thống thu thập phân | Cái |  | 510 | Ống dẫn silicone Có khả năng giữ trong cơ thể bệnh nhân qua cơ thắt hậu môn
192 | 87 | Ống đựng bệnh phẩm độc chất có nắp | Cái |  | 13000 | Ống đựng bệnh phẩm độc chất có nắp Dung tích nằm trong khoảng: 100-200 ml
193 | 88 | Sample tube and Probe cleaner | Cái |  | 12 | Phục vụ đo áp lực thẩm thấu
194 | 89 | Bộ catheter kiểm soát thân nhiệt nội mạch và hệ thống dây kết nối | Bộ |  | 180 | Bộ catheter kiểm soát thân nhiệt nội mạch và hệ thống dây kết nối
195 | 90 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy qua đường ống sống | Cái |  | 162 | - Catheter có có dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài có kim dẫn đường - Túi đựng dịch não tủy - Có buồng nhỏ giọt - Khóa dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài - Sử dụng được với MRI 3 Tesla - Có chứng nhận CE hoặc FDA
196 | 91 | Bộ lọc máu liên tục | Bộ |  | 200 | Quả lọc máu liên tục kèm dây dẫn. Thông số hoạt động của quả lọc - Chất liệu màng lọc: Polysulfone - Thể tích mồi máu trong quả lọc: ≤ 100 ml - Diện tích màng ≥ 1,2m2 - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt) ≤ 250µm - Độ dày thành sợi lọc: < 45µm Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
197 | 92 | Túi đựng dịch thải 10L | Cái |  | 220 | Đường kính ống dẫn lưu: ≥ 8mm Chất liệu: PVC hoặc PC Không chứa: DEHP, Latex Thể tích khoảng 10lít (±10%)
198 | 93 | Đầu nối tiêm truyền chống trào ngược, không kim | Cái |  | 50760 | Đầu nối an toàn không kim dùng để thông tráng đường truyền có thiết kế Đầu kết nối dạng xoắn Đã tiệt khuẩn Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
199 | 94 | Đầu kết nối đường truyền tĩnh mạch hệ 2 kênh | Cái |  | 48 | Bộ dây nối đường truyền tĩnh mạch có 2 đầu nối an toàn không kim Thời gian lưu tối đa: ≥ 7 ngày Không chứa: DEHP, Latex Đã tiệt khuẩn Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
200 | 95 | Đầu kết nối đường truyền tĩnh mạch hệ 3 kênh | Cái |  | 48 | Bộ dây nối đường truyền tĩnh mạch có 3 đầu nối an toàn không kim Dài khoảng: 15cm(±10%) Thời gian lưu tối đa: ≥ 7 ngày Không chứa: DEHP, Latex Đã tiệt khuẩn Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
201 | 96 | Đai dùng chụp cắt lớp trở kháng phối (EIT) | Cái |  | 9 | Đai dùng chụp cắt lớp trở kháng phổi Đo bằng phương chụp cắt lớp trở kháng điện Có tối thiểu 3 cỡ
202 | 97 | Đèn đặt nội khí quản có camera lưỡi dùng nhiều lần | Bộ |  | 16 | - Màn hình hiển thị: + Độ phân giải: ≥ 640x480 pixels - Độ phân giải camera: ≥ 2 Mega Pixel - Nguồn sáng: + Nguồn sáng LED + Cường độ chiếu sáng: ≥600lx - Pin: + Có thời gian hoạt động liên tục: ≥ 2h + Có thể sạc được - Lưỡi dùng được nhiều lần
IV. Nhóm vật tư dùng cho Thận tiết niệu và lọc máu
203 | 1 | Quả lọc thận nhân tạo Low flux màng diện tích bé | Quả |  | 20000 | Chất liệu màng: Cellulose hoặc tổng hợp Diện tích bề mặt: ≤ 1,5 m2 Thể tích mồi: nằm trong khoảng 70-90ml Hệ số siêu lọc: 9-20 ml/hr/mmHg Hệ số thanh thải (với Qb 300ml/phút): - Urea: ≥ 220 ml/phút - Creatinine: ≥ 200 ml/phút - Phosphate: ≥ 185 ml/phút - Vitamin B12: ≥ 80ml/phút Áp suất TMP tối đa: ≥ 500 mmHg Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
204 | 2 | Quả lọc thận nhân tạo Low flux màng diện tích lớn | Quả |  | 8500 | Chất liệu màng: Cellulose hoặc tổng hợp Diện tích bề mặt: > 1,5 m2 Thể tích mồi: 80-120ml Hệ số siêu lọc: 9-20 ml/hr/mmHg Hệ số thanh thải (với Qb 300ml/phút): - Urea: ≥ 240 ml/phút - Creatinine: ≥ 220 ml/phút - Phosphate: ≥ 190 ml/phút - Vitamin B12: ≥ 120 ml/phút Áp suất TMP tối đa: ≥ 500 mmHg Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
205 | 3 | Quả lọc thận nhân tạo Middle flux màng Cenlulose diện tích bé | Quả |  | 19000 | Chất liệu màng: Cellulose Diện tích bề mặt: ≤ 1,5 m2 Thể tích mồi: nằm trong khoảng 70-100ml Hệ số siêu lọc: 10-25 ml/hr/mmHg Hệ số thanh thải (với Qb 300ml/phút): - Urea: ≥ 220 ml/phút - Creatinine: ≥ 200 ml/phút - Phosphate: ≥ 160 ml/phút - Vitamin B12: ≥ 80 ml/phút Áp suất TMP tối đa: ≥ 500 mmHg Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
206 | 4 | Quả lọc thận nhân tạo Middle flux màng tổng hợp diện tích bé | Quả |  | 4000 | Chất liệu màng: tổng hợp Diện tích bề mặt: ≤ 1,5 m2 Thể tích mồi: nằm trong khoảng 70-100ml Hệ số siêu lọc: 15-30 ml/hr/mmHg Hệ số thanh thải (với Qb 300ml/phút): - Urea: ≥ 230 ml/phút - Creatinine: ≥ 215 ml/phút - Phosphate: ≥ 200 ml/phút - Vitamin B12: ≥ 125 ml/phút Áp suất TMP tối đa: ≥ 500 mmHg Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
207 | 5 | Quả lọc thận nhân tạo Middle flux màng Cenlulose diện tích lớn | Quả |  | 1000 | Chất liệu màng: Cellulose Diện tích bề mặt: > 1,5 m2 Thể tích mồi: 80-120ml Hệ số siêu lọc: 10-25 ml/hr/mmHg Hệ số thanh thải (với Qb 300ml/phút): - Urea: ≥ 230 ml/phút - Creatinine: ≥ 200 ml/phút - Phosphate: ≥ 170 ml/phút - Vitamin B12: ≥ 100ml/phút Áp suất TMP tối đa: ≥ 500 mmHg Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
208 | 6 | Quả lọc thận nhân tạo Middle flux màng tổng hợp diện tích lớn | Quả |  | 4000 | Chất liệu màng: tổng hợp Diện tích bề mặt: > 1,5 m2 Thể tích mồi: 80-120ml Hệ số siêu lọc: 15-30 ml/hr/mmHg Hệ số thanh thải (với Qb 300ml/phút): - Urea: ≥ 240 ml/phút - Creatinine: ≥ 220 ml/phút - Phosphate: ≥ 205 ml/phút - Vitamin B12: ≥ 140ml/phút Áp suất TMP tối đa: ≥ 500 mmHg Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
209 | 7 | Quả lọc thận nhân tạo High flux màng diện tích bé | Quả |  | 2000 | Chất liệu màng: Cellulose hoặc tổng hợp Diện tích bề mặt: ≤ 1,5 m2 Thể tích mồi: nằm trong khoảng 70-110ml Hệ số siêu lọc: 30-70 ml/hr/mmHg Hệ số thanh thải (với Qb 300ml/phút): - Urea: ≥ 240 ml/phút - Creatinine: ≥ 230 ml/phút - Phosphate: ≥ 220 ml/phút - Vitamin B12: ≥ 161ml/phút Áp suất TMP tối đa: ≥ 500 mmHg Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
210 | 8 | Quả lọc thận nhân tạo High flux màng diện tích lớn | Quả |  | 1000 | Chất liệu màng: Cellulose hoặc tổng hợp Diện tích bề mặt: > 1,5 m2 Thể tích mồi: nằm trong khoảng 80-120ml Hệ số siêu lọc: 56-80 ml/hr/mmHg Hệ số thanh thải (với Qb 300ml/phút): - Urea: ≥ 250 ml/phút - Creatinine: ≥ 240 ml/phút - Phosphate: ≥ 230 ml/phút - Vitamin B12: ≥ 165ml/phút Áp suất TMP tối đa: ≥ 500 mmHg Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
211 | 9 | Quả lọc thận nhân tạo Supper High flux | Quả |  | 500 | Chất liệu màng: Cellulose hoặc tổng hợp Diện tích bề mặt: > 1,6 m2 Thể tích mồi: nằm trong khoảng 95-135ml Hệ số siêu lọc: 70-90 ml/hr/mmHg Hệ số thanh thải (với Qb 300ml/phút): - Urea: ≥ 250 ml/phút - Creatinine: ≥ 240 ml/phút - Phosphate: ≥ 230 ml/phút - Vitamin B12: ≥ 175/phút - B2-microglobulin: ≥ 1,02 Lọc theo chế độ HDF Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
212 | 10 | Dây chạy thận nhân tạo (vuốt 6) | Bộ |  | 40000 | Dây được làm bằng nguyên liệu PVC tiêu chuẩn y tế; không Pyrogenic; không Latex Đường kính trong: 6mm (± 10%) Có phin lọc khí Chiều dài: nằm trong khoảng 350-420mm Tiệt trùng: Bằng tia Gamma hoặc hơi nước hoặc ETO Đạt tối thiếu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
213 | 11 | Dây chạy thận nhân tạo | Bộ |  | 50000 | Dây được làm bằng nguyên liệu PVC tiêu chuẩn y tế; không Pyrogenic; không Latex Đường kính trong: nằm trong khoảng 6,2 - 7,5mm Chiều dài: nằm trong khoảng 350-420mm Có phin lọc khí Tiệt trùng: Bằng tia Gamma hoặc hơi nước hoặc ETO Đạt tối thiếu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
214 | 12 | Dây chạy thận nhân tạo (vuốt 8) | Bộ |  | 18100 | Dây được làm bằng nguyên liệu PVC tiêu chuẩn y tế; không Pyrogenic; không Latex Có túi Pilow ở đây động mạch giúp phát hiện thiếu máu động mạch Đường kính trong: 8mm Có phin lọc khí Chiều dài: nằm trong khoảng 350-420mm Tiệt trùng: Bằng tia Gamma hoặc hơi nước hoặc ETO Đạt tối thiếu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
215 | 13 | Bộ dây máu HDF online loại 1 | Bộ |  | 1000 | Dây được làm bằng nguyên liệu PVC tiêu chuẩn y tế; không Pyrogenic; không Latex Bộ dây gồm: 3 thành phần - dây động mạch, - dây tĩnh mạch - dây safeline (dịch bù) Không chứa thành phần cao su tự nhiên Không có DEHP Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
216 | 14 | Dây HDF online loại 2 | Bộ |  | 2000 | 1 bộ dây gồm dây động mạch, dây tĩnh mạch và dây safeline. Chất liệu dây: PVC Không chứa thành phần cao su tự nhiên. Không có DEHP
217 | 15 | Kim chạy thận nhân tạo đầu tù | Cái |  | 2000 | Kim bằng thép không gỉ - Chiều dài kim: 25mm - Đường kính có nhiều loại: 16G hoặc 17G - Mặt sau có lỗ Back eye - Đầu tù phù hợp với các bệnh nhân khó thiết lập đường vào mạch máu Dây dẫn băng nhựa PVC y tế, chiều dài nằm trong khoảng: 200-400mm Có kẹp dây để khóa Có cánh để cố định Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
218 | 16 | Kim chạy thận nhân tạo | Cái |  | 100000 | Kim bằng thép không gỉ - Chiều dài kim nằm trong khoảng: 25-32mm - Có tối thiểu các cỡ kim: 16G và 17G - Mặt sau có lỗ Back eye Dây dẫn băng nhựa PVC y tế không chứa DEHP, chiều dài nằm trong khoảng: 200-400mm Có kẹp dây để khóa Có cánh để cố định Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
219 | 17 | Kim chạy thận nhân tạo quay được quanh cánh cố định | Cái |  | 50000 | Kim bằng thép không gỉ - Chiều dài kim nằm trong khoảng: 25-32mm - Có tối thiểu các cỡ kim: 16G và 17G + Tốc độ dòng chảy tối đa của cỡ 16G: ≥ 230ml/phút + Tốc độ dòng chảy tối đa của cỡ 17G: ≥ 170ml/phút - Mặt sau có lỗ Back eye Dây dẫn băng nhựa PVC y tế không chứa DEHP, chiều dài nằm trong khoảng: 200-400mm Có kẹp dây để khóa Có cánh để cố định, kim có thể quay quanh cánh cố định Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
220 | 18 | Catheter 2 nòng thận nhân tạo ngắn ngày | Bộ |  | 8880 | Kích thước 12Fx16cm, 20cm Bao gồm: - 1 catheter 2 đường chất liệu polyurethane có cản quang - 1 Guidewire nitinol - 1 kim chữ Y - Nong - Kèm dao - Xylanh Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
221 | 19 | Catheter đường hầm dài ngày loại thẳng | Bộ |  | 50 | Catheter đường hầm size 14,5F, loại đặt dài hạn, Loại đầu thẳng 2 đường, chất liệu Polyurethane (PU) hoặc high tensile strength Carbothane - Tốc độ: ≤ 450 ml/phút - Có cản quang dễ kiểm tra vị trí đặt Đóng gói tối thiểu bao gồm các chi tiết: - 01 catheter - 01 kim hướng dẫn - 01 dây dẫn - 01 thông nòng - 01 cây tạo hầm - 01 thông luồn catheter - 01 bơm tiêm - 01 dao - 02 nắp đậy Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE và FDA
222 | 20 | Catheter đường hầm dài ngày | Bộ |  | 800 | Catheter lọc máu đường hầm 2 nòng dùng trong lọc máu Chất liệu Catheter: Polyurethane (PU) hoặc High tensile strength Carbothane; Có thể tương thích với cồn và iot, Có loại thân thẳng và thân cong: + Chiều dài loại thẳng: ngắn nhất ≤ 24cm ; dài nhất ≥ 40cm + Chiều dài loại cong: ngắn nhất ≤ 24cm ; dài nhất ≥ 30cm - Tốc độ lưu thông: ≥ 400ml/phút, - Thiết kế nòng double “D”, đầu động mạch dạng chẻ góc Đóng gói tối thiểu bao gồm các chi tiết: - 01 Catheter, - 01 Kim - 01 Dây dẫn đường đầu chữ J - 02 Que nong - 01 Dao - 01 Đường hầm - 01 Van siêu âm dẫn đường - 02 nút đậy catheter Tiệt khuẩn Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE và FDA
223 | 21 | Điện cực chuẩn dùng trong tán sỏi | Cái |  | 500 | Điện cực tán sỏi sử dụng với máy tán sỏi tại bệnh viện Điện cực làm từ hợp kim Wonfram | Tương thích máy tán sỏi E2000.
224 | 22 | Giấy in kết quả nội soi màu | Hộp |  | 100 | Giấy in kết quả nọi soi màu Đóng gói: ≥ 240 tờ/hộp | Tương thích máy nội soi bàng quang
225 | 23 | Dung dịch khoá ống Catheter chạy thận | Lọ |  | 500 | Thành phần Trisodium Citrate, Citric acid và nước, Tỷ lệ: 46.7% Natri Citrat hòa trong nước Dung tích: ≥ 5ml
226 | 24 | Phin lọc khí | Cái |  | 3000 | Phin lọc khí dùng trong chạy thận: - Chiều dài: 26±2.0mm - Màng lọc bằng chất liệu PTFE hoặc tương đương, không thấm nước, kích thước lỗ màng 0.2µm - Tiệt trùng bằng khí EO Đạt tối thiểu tiêu chuẩn CE hoặc FDA
227 | 25 | Quả lọc nội độc tố | Quả |  | 30 | Phin lọc có hiệu suất loại bỏ độc tố cao - Chất liệu màng lọc: Hydrophobic Polyethersulfone hoặc tương đương - Diện tích bề mặt: ≥ 0.6 m² - Đường kính trong: Khoảng 500 µm (± 10%) - Áp lực tối đa: khoảng 1.5 kgf/cm2 (± 10%) - Trọng lượng phân tử: 6000 (Protein) Tiệt trùng: Bằng tia Gamma Tương thích với máy chạy thận nhân tạo HDF online | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
228 | 26 | Quả lọc nước | Quả |  | 100 | Tạo dịch lọc máu siêu sạch (nội độc tố < 0.03UI/mL, các vi sinh vật ô nhiễm, <0.1 CFU/mL); Chất liệu màng: Polysulfone. Diện tích màng:≥2.2m2 Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane Chất liệu chống thấm: Silicone Độ thanh lọc: 5ml/phút mmHg (3.75L/min bar max. 2 bar) Thời gian hoạt động tối đa: - HD tiêu chuẩn: ≥ 12 tuần. - ONLINE HF/HDF, ONLINE priming/rinsing: ≥ 12 tuần/100 ca Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
229 | 27 | Bộ lọc huyết tương sử dụng trong lọc tách huyết tương dùng 2 quả lọc | Quả |  | 100 | Chất liệu sợi Ethylene vinyl alcohol copolymer. Đường kính trong sợi: Khoảng 175µm (± 10%) Độ dầy sợi 40µm. Diện tích: ≥ 2,0m². Tiệt trùng bằng tia gamma Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
230 | 28 | Bộ lọc huyết tương | Quả |  | 500 | Chất liệu màng lọc: Polypropylene hoặc Polyethylene Diện tích màng ≥ 0,5m2 Kích thước lỗ lọc (Pore size): ≤ 0,3µm Đường kính trong của sợi lọc: ≥ 300 µm Thể tích mồi: ≤ 60 ml Đã được tiệt trùng Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
231 | 29 | Bộ dây máu dùng trong lọc huyết tương | Bộ |  | 600 | Chất liệu dây bằng Polypropylene. Dây máu dùng cho kỹ thuât thay thế huyết tương, kỹ thuật lọc huyết tương.
232 | 30 | Quả lọc tách huyết tương | Quả |  | 400 | Vật liệu màng: Polyethersulfone Diện tích bề mặt: ≥ 0,4 m². Đường kính trong của sợi lọc: ≥ 300 µm Độ dày: ≤ 100 µm Dung tích ngăn máu: 50 ml Dung tích ngăn Plasma: 125 ml Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
233 | 31 | Bộ dây nối dùng cho quả lọc tách huyết tương | Bộ |  | 400 | Bộ dây nối dùng cho quả lọc tách huyết tương
234 | 32 | Bộ quả lọc huyết tương | Bộ |  | 1000 | Bộ Kit dùng trong lọc huyết tương gồm: -1 quả lọc Plasma: + Chất liệu màng polysulfone. + Diện tích màng ≥ 0.6 m2. + Tiệt trùng bằng hơi nước. - 1 bộ cassette - 1 bộ dây - 1 túi thải 10L.
235 | 33 | Quả lọc máu hấp phụ điều trị suy thận | Quả |  | 3000 | Thể tích hấp phụ < 150mL Thể tích khoang máu ≤ 114mL Lưu lượng máu tối đa: 250mL/phút (±5%) Diện tích hấp phụ ≤ 52.000m2. Dải hấp phụ: bé nhất ≤ 5kDa, lớn nhất ≥ 30kDa Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
236 | 34 | Bộ kết nối máy thẩm phân phúc mạc | Bộ |  | 100 | Bộ kết nối (Cassette) sử dụng với máy thẩm phân phúc mạc tự động người lớn | Tương thích máy HomeChoice.
237 | 35 | Catheter lọc màng bụng đầu cong dài | Cái |  | 50 | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng đầu cong dài 63cm (±5%), Catheter lọc màng bụng được dùng trong lọc màng bụng cấp và mạn
238 | 36 | Bộ Kit Catheter (Ống thông) dẫn dịch lọc màng bụng đầu cong | Bộ |  | 50 | Bộ Kit Catheter (Ống thông) dẫn dịch lọc màng bụng đầu cong dài 63cm (±5%) 2 nút chặn (cuff), Catheter lọc màng bụng được dùng trong lọc màng bụng cấp và mạn
239 | 37 | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng thẳng loại ngắn | Cái |  | 20 | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng thẳng dài 31cm (±5%), Catheter lọc màng bụng được dùng trong lọc màng bụng cấp và mạn
240 | 38 | Túi đựng dịch xả 15L | Cái |  | 200 | Túi đựng dịch xả 15L, được dùng để thu thập dịch thải ra trong điều trị lọc màng bụng | Tương thích máy HomeChoice.
241 | 39 | Bộ kết nối máy lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) tự động trẻ em | Bộ |  | 13 | Bộ kết nối máy lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) tự động trẻ em, Có thể sử dụng cho bệnh nhân nhi hoặc bệnh nhân chỉ có thể vào dịch từ 60-1000ml | Tương thích máy HomeChoice.
242 | 40 | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng | Cái |  | 50 | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng, Dùng để sử dụng cho một lần đặt ống thông
243 | 41 | Kẹp Catheter | Cái |  | 500 | Kẹp Catheter dùng khi thay transfer set
244 | 42 | Kẹp thay dịch | Cái |  | 500 | Kẹp xanh, kẹp túi dịch khi thay dịch
245 | 43 | Bộ chuyển tiếp | Bộ |  | 400 | Bộ chuyển tiếp (Transfer set) kết nối giữa Catheter và túi dịch lọc
246 | 44 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp | Cái |  | 300000 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp, nắp bằng nhựa chứa povidon-iod được sử dụng để bảo vệ đầu khóa nối của bộ chuyển tiếp
247 | 45 | Bảng mạch cảm biến hình ảnh của máy chạy thận nhân tạo hãng Surdial - | Cái |  | 5 | Bảng mạch cảm biến hình ảnh Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial
248 | 46 | Cụm đầu bơm chất lỏng dùng cho máy chạy thận nhân tạo Surdial | Cái |  | 40 | Cụm đầu bơm chất lỏng dùng cho máy chạy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial
249 | 47 | Cụm đầu bơm chất lỏng dùng cho máy chạy thận nhân tạo55 Plus | Cái |  | 40 | Cụm đầu bơm chất lỏng dùng cho máy chạy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 55 Plus
250 | 48 | Bộ đồng hồ lưu lượng | Bộ |  | 5 | Bộ đồng hồ lưu lượng Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial
251 | 49 | Cổng cắm dịch A | Cái |  | 40 | Cổng cắm dịch A Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
252 | 50 | Cổng cắm dịch B | Cái |  | 40 | Cổng cắm dịch B Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
253 | 51 | Kết nối nhanh S | Cái |  | 20 | Kết nối nhanh S Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
254 | 52 | Kết nối nhanh L | Cái |  | 20 | Kết nối nhanh L Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
255 | 53 | Bảng mạch chuyển đổi nguồn điện (Power switching) | Cái |  | 5 | Bảng mạch chuyển đổi nguồn điện (Power switching) Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
256 | 54 | Bảng mạch chuyển đổi nguồn điện (DC +24V switching power source for power box B and C | Cái |  | 5 | Bảng mạch chuyển đổi nguồn điện (DC +24V switching power source for power box B and C Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial
257 | 55 | Bảng mạch vào ra (I/O Board) | Cái |  | 5 | Bảng mạch vào ra (I/O Board) Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
258 | 56 | Bảng mạch nguồn (Power board) | Cái |  | 5 | Bảng mạch nguồn (Power board) Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
259 | 57 | Bảng mạch điều khiển (Driver board) | Cái |  | 5 | Bảng mạch điều khiển (Driver board) Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
260 | 58 | Bảng mạch xử lý trung tâm (CPU Board) | Cái |  | 5 | Bảng mạch xử lý trung tâm (CPU Board) Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial 55 Plus
261 | 59 | Bảng mạch chính (Main board) | Cái |  | 5 | Bảng mạch chính (Main board) Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial
262 | 60 | Bảng mạch phụ (sub board) | Cái |  | 5 | Bảng mạch phụ (sub board) Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận Surdial
263 | 61 | Bộ mô tơ bơm bánh răng máy thận nhân tạo | Cái |  | 5 | Bộ mô tơ bơm bánh răng máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008/S
264 | 62 | Cảm biến áp lực máy thận nhân tạo | Cái |  | 5 | Cảm biến áp lực máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008/S
265 | 63 | Đầu bơm máy thận nhân tạo | Cái |  | 20 | Đầu bơm máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận dòng 4008/5008/6008
266 | 64 | Mô tơ bơm tách khí có chuôi cầm máy thận nhân tạo | Cái |  | 20 | Mô tơ bơm tách khí có chuôi cầm máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận dòng 4008
267 | 65 | Mô tơ bơm dòng có chuôi cầm máy thận nhân tạo 4008 | Cái |  | 10 | Mô tơ bơm bơm dòng có chuôi cầm máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận dòng 4008
268 | 66 | Mô tơ bơm dòng có chuôi cầm máy thận nhân tạo 5008 | Cái |  | 5 | Mô tơ bơm bơm dòng có chuôi cầm máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận dòng 5008
269 | 67 | Van xả áp lực nước máy thận nhân tạo | Cái |  | 5 | Van xả áp lực nước máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008/SV10
270 | 68 | Van điều áp máy thận nhân tạo | Cái |  | 5 | Van điều áp máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008
271 | 69 | Đầu nối dịch lọc màu đỏ máy thận nhân tạo | Cái |  | 20 | Đầu nối dịch lọc màu đỏ máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 2008/4008
272 | 70 | Đầu nối dịch lọc màu xanh máy thận nhân tạo | Cái |  | 20 | Đầu nối dịch lọc màu xanh máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 2008/4008
273 | 71 | Nắp gài bầu tĩnh mạch máy thận nhân tạo | Cái |  | 20 | Nắp gài bầu tĩnh mạch máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008s
274 | 72 | Bộ giữ ống dây bơm máu /bơm máy thận nhân tạo | Bộ |  | 5 | Bộ giữ ống dây bơm máu /bơm máy thận nhân tạo Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008/SV10
275 | 73 | Cảm biến siêu âm cho bầu tĩnh mạch | Cái |  | 20 | Cảm biến siêu âm cho bầu tĩnh mạch Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008/SV10
276 | 74 | Bo LP941 điều kiển hệ thống thuỷ lực | Cái |  | 1 | Bo LP941 điều kiển hệ thống thuỷ lực Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008/SV10
277 | 75 | Pin dự phòng 18V | Cái |  | 1 | Pin dự phòng 18V Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008
278 | 76 | Bo LP1631-CPU1- LAN | Cái |  | 5 | Bo LP1631-CPU1- LAN Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008/SV10
279 | 77 | Bo mạch cấp nhiệt | Cái |  | 5 | Bo mạch cấp nhiệt Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008B/S/V10/ART
280 | 78 | Bo mạch nguồn | Cái |  | 5 | Bo mạch nguồn Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008B/S/V10/ART
281 | 79 | Bo công suất LP634 | Cái |  | 5 | Bo công suất LP634 Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008/4008S V10
282 | 80 | Bộ linh kiện bảo chuẩn máy | Bộ |  | 10 | Bộ linh kiện bảo chuẩn máy Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008
283 | 81 | Bàn phím cho khối dây máu | Cái |  | 2 | Bàn phím cho khối dây máu Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 4008/SV10
284 | 82 | Bộ phát hiện định mức | Bộ |  | 1 | Bộ phát hiện định mức Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008
285 | 83 | Bộ nguồn 100-240VAC/16A | Bộ |  | 1 | Bộ nguồn 100-240VAC/16A Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008
286 | 84 | Khung màn hình trước có màn cảm ứng | Cái |  | 1 | Khung màn hình trước có màn cảm ứng Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008
287 | 85 | Cảm biến áp lực - 0,9/2,0 Bar máy | Cái |  | 3 | Cảm biến áp lực - 0,9/2,0 Bar máy Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008S
288 | 86 | Cảm biến áp lực buồng cân bằng | Cái |  | 1 | Cảm biến áp lực buồng cân bằng Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008S
289 | 87 | Bộ kít bảo trì máy | Bộ |  | 3 | Bộ kít bảo trì máy Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008S
290 | 88 | Van áp lực A02,A03 5008/s | Cái |  | 5 | Van áp lực A02,A03 5008/s Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008S
291 | 89 | Van áp lực A01,A05 5008 | Cái |  | 5 | Van áp lực A01,A05 Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008
292 | 90 | Van điện từ 1 vòi 5008 | Cái |  | 5 | Van điện từ 1 vòi Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008
293 | 91 | Van điện từ nhỏ 1 vòi 5008 | Cái |  | 5 | Van điện từ nhỏ 1 vòi 5008 Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008
294 | 92 | Bộ đo áp lực động mạch 5008 | Cái |  | 1 | Bộ đo áp lực động mạch Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008S
295 | 93 | Rô tơ cho bơm máu 5008s | Cái |  | 1 | Rô tơ cho bơm máu 5008s Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008S
296 | 94 | Van điện tử nhỏ/Van thông khí | Cái |  | 5 | Van điện tử nhỏ/Van thông khí Tương thích với các máy thận nhân tạo đang có tại bệnh viện | Tương thích máy chạy thận 5008S
297 | 95 | Lõi lọc RO cỡ lớn | Cái |  | 80 | Kích thước dài: 40.0 inches ( 101.6 cm) Áp suất vận hành tiêu chuẩn: 200 psi ( 1.380 kPa) Lưu lượng nước chảy qua: ≥ 9.0 m3/ngày Tỷ lệ loại bỏ NaCl trung bình: ≥ 99.5% Tỷ lệ loại bỏ NaCl tối thiểu:≥ 99.0% Vùng hoạt động: ≥ 8.0 m2 Áp suất vận hành tối đa: 600 Psi (4.137kPa) Phạm vi PH: Độ lọc tối ưu: 7,0-7,5 Phạm vi PH: Hoạt động liên tục: 2,0-11,0 Phạm vi PH: Vệ sinh tại chỗ (CIP): 1.0 -13.0 Lượng chlorine cho phép: Hơn 1.000 ppm - giờ, khuyến nghị khử chlorine
298 | 96 | Lõi lọc dạng sợi 5µm loại 10" đường kính nhỏ | Cái |  | 140 | Lõi lọc dạng sợi 5µC, chiều dài 10" Kích thước lọc: ≤ 5 micron Đường kính ngoài: ≥ 60 mm
299 | 97 | Lõi lọc dạng sợi 5µm loại 20" đường kính lớn | Cái |  | 140 | Lõi lọc dạng sợi 5µC, chiều dài 20" Kích thước lọc: ≤ 5 micron Đường kính ngoài: ≥ 110 mm
300 | 98 | Lõi lọc dạng sợi 5µm loại 20" đường kính nhỏ 20 " | Cái |  | 200 | Lõi lọc dạng sợi 5µC, chiều dài 20" Kích thước lọc: ≤ 5 micron Đường kính ngoài: ≥ 60 mm
301 | 99 | Lõi lọc xác khuẩn 0.2µC (loại có chấu tam giác) 20" | Cái |  | 50 | Lõi lọc xác khuẩn 0.2µC (loại có chấu tam giác)
302 | 100 | Lõi lọc xác khuẩn 0.2µC (loại đầu bằng có gioăng) 20" | Cái |  | 18 | Lõi lọc xác khuẩn 0.2µC (loại đầu bằng có gioăng)
303 | 101 | Màng Lọc R.O áp cao | Cái |  | 60 | Màng Lọc R.O áp cao
304 | 102 | Que thử Clo trong nước R.O | Que |  | 2400 | Que thử Clo trong nước R.O
305 | 103 | Que thử độ cứng của nước R.O | Que |  | 3600 | Que thử độ cứng của nước R.O
306 | 104 | Que thử hiệu năng Pracetic Acid | Que |  | 2400 | Que thử hiệu năng Pracetic Acid
307 | 105 | Que thử độ tồn dư Perocide của nước R.O | Que |  | 1800 | Que thử độ tồn dư Perocide của nước R.O
308 | 106 | Bút đo TDS nước R.O | Cái |  | 2 | Bút đo TDS nước R.O
309 | 107 | Đồng hồ đo áp lực nước (loại 10 At) | Cái |  | 10 | Đồng hồ đo áp lực nước (loại 10 At) Chân đứng bằng thép không gỉ
310 | 108 | Đồng hồ đo áp lực nước (loại 20 At) | Cái |  | 20 | Đồng hồ đo áp lực nước (loại 20 At) Chân đứng bằng thép không gỉ
311 | 109 | Đồng hồ đo TDS (đơn vị đo PPM) | Cái |  | 5 | Đồng hồ đo TDS Có đơn vị đo PPM
312 | 110 | EL Reference Electrode Máy Easylyte Plus | Cái |  | 2 | EL Reference Electrode Máy Easylyte Plus
313 | 111 | EL K+ Electrode Máy Easylyte Plus | Cái |  | 3 | EL K+ Electrode Máy Easylyte Plus
314 | 112 | EL Na+ Electrode Máy Easylyte Plus | Cái |  | 2 | EL Na+ Electrode Máy Easylyte Plus
315 | 113 | EL Cl+ Electrode Máy Easylyte Plus | Cái |  | 2 | EL Cl+ Electrode Máy Easylyte Plus
316 | 114 | Tubing Kit (Dây bơm) Máy Easylyte Plus | Cái |  | 2 | Tubing Kit (Dây bơm) Máy Easylyte Plus
317 | 115 | Membrane assambly Máy Easylyte Plus | Cái |  | 2 | Membrane assambly Máy Easylyte Plus
318 | 116 | Sample Detector Máy Easylyte Plus | Cái |  | 2 | Sample Detector Máy Easylyte Plus
319 | 117 | Fluid Pack Easylyte Na/K/Cl Máy Easylyte Plus | Cái |  | 12 | Fluid Pack Easylyte Na/K/Cl Máy Easylyte Plus
320 | 118 | Cleaning Solution Kit Máy Easylyte Plus | Cái |  | 6 | Cleaning Solution Kit Máy Easylyte Plus
321 | 119 | Internal filling solution Máy Easylyte Plus | Cái |  | 2 | Internal filling solution Máy Easylyte Plus
322 | 120 | Bi- level Quality Control kit (Bộ kiểm tra chất lượng 2 mức) | Bộ |  | 4 | Bi- level Quality Control kit (Bộ kiểm tra chất lượng 2 mức)
V. Nhóm vật tư dùng cho Trung tâm Điện quang
323 | 1 | Dây có đầu nối cho tim mạch 30cm | Cái |  | 90000 | - Dây bơm thuốc áp lực, có vật liệu làm bằng PVC hoặc tương đương. - Có đầu khóa xoay kín. Đường kính trong ≥1.5mm. - Chịu áp lực ≥ 500 PSI. - Chiều dài ≤ 30 cm. - Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
324 | 2 | Keo sinh học | Tuýp |  | 1040 | - Thành phần: N- butyl - 2- cyanoacrylate. - Chất kết dính mô giúp đông cứng một cách nhanh chóng khi tiếp xúc với dịch tiết mô qua phản ứng polyme hóa, có thể sử dụng cầm máu tĩnh mạch. - Đóng lọ ≥0,5ml. - Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
325 | 3 | Xylanh bơm thuốc cản quang dùng cho chụp CT loại 1 nòng (sử dụng cho máy bơm cản quang OPTIONE) | Bộ |  | 1000 | Chất liệu Polypropylene Thể tích xi lanh khoảng 200ml Dây bơm thuốc cản quang áp lực cao ≥ 300 psi, dài ≥ 180 cm Chịu áp lực cao, áp lực ≥ 300 psi | Tương thích với máy bơm cản quang OPTIONE hiện đang sử dụng
326 | 4 | Xylanh bơm thuốc cản quang dùng cho chụp CT loại 1 nòng đầu xoáy (sử dụng cho máy bơm cản quang Nemoto) | Bộ |  | 2000 | Chất liệu Polycarbonate Thể tích xi lanh khoảng 200ml (± 10%) 01 xi lanh Có pit tông, Chịu áp lực cao, áp lực ≥ 300 psi | Tương thích với máy bơm cản quang Nemoto hiện đang sử dụng
327 | 5 | Xylanh bơm thuốc cản quang dùng cho chụp CT loại 2 nòng (sử dụng cho máy bơm cản quang Nemoto) | Bộ |  | 2000 | Chất liệu Polycarbonate Thể tích khoảng 200ml (± 5%) 01 bộ có 02 xi lanh có pit tông Chịu áp lực cao, Áp lực ≥ 300 psi | Tương thích với máy bơm cản quang Nemoto hiện đang sử dụng
328 | 6 | Xylanh bơm thuốc cản quang dùng cho chụp CT loại 2 nòng đầu xoáy loại 1 (sử dụng cho máy bơm cản quang Medrad) | Bộ |  | 2000 | Chất liệu Polycarbonate Thể tích khoảng 200ml (± 5%) 01 bộ gồm 02 xi lanh có xoáy Chiều dài dây bơm thuốc cản quang dài ≥ 180 cm Chịu áp lực cao, Áp lực ≥ 300 psi | Tương thích với máy bơm cản quang Medrad hiện đang sử dụng (Medrad Salient)
329 | 7 | Xylanh bơm thuốc cản quang dùng cho chụp CT loại 2 nòng đầu xoáy loại 2 (sử dụng cho máy bơm cản quang Nemoto) | Bộ |  | 2000 | Chất liệu Polycarbonate Thể tích khoảng 200ml (± 5%) 01 bộ có 02 xi lanh có pit tông Chịu áp lực cao, Áp lực ≥ 300 psi | Tương thích với máy bơm cản quang Nemoto hiện đang sử dụng
330 | 8 | Xylanh bơm thuốc cản quang dùng cho chụp DSA loại 1 nòng dạng cài (sử dụng cho máy bơm cản quang Medrad Mark V ProVis) | Bộ |  | 1300 | Chất liệu Polycarbonate Xi lanh áp lực cao, thể tích ≥ 150ml (± 5%) Đế pit tông dạng cài Áp lực ≥ 300 psi | Tương thích với máy bơm cản quang Medrad hiện đang sử dụng (Mark V ProVis)
331 | 9 | Xylanh bơm thuốc cản quang dùng cho chụp DSA loại 1 nòng dạng chân trụ (sử dụng cho máy bơm cản quang L-F Illumena Néo) | Bộ |  | 1300 | Chất liệu Polycarbonate Xi lanh áp lực cao, thể tích ≥ 150ml (± 5%) Áp lực ≥ 300 psi Đế pit tông dạng chân trụ | Tương thích với máy bơm cản quang L-F Illumena Néo hiện đang sử dụng
332 | 10 | Xylanh bơm thuốc đối quang từ dùng cho chụp MRI loại 2 nòng loại 1 (sử dụng cho máy bơm thuốc đối quang từ Medrad) | Bộ |  | 1000 | Chất liệu Polycarbonate Xi lanh thuốc, thể tích ≤ 70ml Xi lanh nước, thể tích ≤ 120ml Có kèm kim lấy nước và thuốc Chiều dài dây bơm thuốc đối quang dài ≥ 180 cm Áp lực ≥ 300 psi | Tương thích với máy bơm thuốc đối quang từ Medrad hiện đang sử dụng (Spectris Solaris EP)
333 | 11 | Xylanh bơm thuốc đối quang từ dùng cho chụp MRI loại 2 nòng loại 2 (sử dụng cho máy bơm thuốc đối quang từ Medrad Spectris Solaris EP) | Bộ |  | 1000 | Chất liệu Polycarbonate. Xi lanh thuốc, thể tích ≤ 70ml. Xi lanh nước, thể tích ≤ 120ml. Có kèm kim lấy nước và thuốc. Chiều dài dây bơm thuốc đối quang dài ≥ 180 cm. Áp lực ≥ 300 psi. | Tương thích với máy bơm thuốc đối quang từ Medrad hiện đang sử dụng (Spectris Solaris EP)
334 | 12 | Xylanh bơm thuốc đối quang từ dùng cho chụp MRI loại 2 nòng loại 2 (sử dụng cho máy bơm thuốc đối quang từ 2 nòng SONIC SHOT 7, NEMOTO) | Bộ |  | 2000 | Chất liệu: PET, PVC, PC hoặc tương đương, không DEHP 02 xi-lanh thể tích ≤ 70ml. Có kèm kim lấy nước và thuốc. Chiều dài dây bơm thuốc đối quang dài ≥ 180 cm. Áp lực ≥ 300 psi. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE. | Tương thích với máy tiêm thuốc đối quang từ 2 nòng SONIC SHOT 7, NEMOTO
335 | 13 | Điện cực dán trong cộng hưởng từ | Cái |  | 10000 | Khử từ, không hoặc ít nhiễu ảnh tại vị trí dán phù hợp với máy cộng hưởng từ 1.5T, 3T - Hình tròn hoặc chữ nhật - Bề mặt tiếp xúc da: không hoặc ít thay đổi nhiệt độ trong khi chụp cộng hưởng từ - Miếng dán: dính chặt ổn định, không làm ảnh hưởng da bệnh nhân
VI. Nhóm vật tư dùng cho xét nghiệm
336 | 1 | Bình chứa hóa chất cho máy chuyển mẫu bệnh phẩm TisueTek VIP 6AI. | Cái |  | 28 | Thể tích khoảng 4.2 L ± 10% Tương thích với máy chuyển mẫu bệnh phẩm của bệnh viện | Tương thích với máy chuyển TisueTek VIP 6AI.
337 | 2 | Bộ đầu in cho máy in cassette, lam kính SLEE | Bộ |  | 12 | Tương thích với máy in cassette/tiêu bản của bệnh viện | Tương thích với máy in SLEE
338 | 3 | Bộ kim và khay thủ thuật sinh thiết, chọc hút tủy xương | Bộ |  | 1560 | Kim chọc lấy dịch tủy xương và sinh thiết tủy xương Kim đường kính 11G, Chiều dài khoảng 100mm ±5%
339 | 4 | Bộ lọc khí dùng cho máy chuyển bệnh phẩm TisueTek VIP 600 | Bộ |  | 3 | Bộ lọc khí tương thích với máy chuyển mẫu bệnh phẩm của bệnh viện | Tương thích với máy chuyển Vip 600
340 | 5 | Bộ xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung | Bộ |  | 21785.4 | Sử dụng công nghệ màng lọc: Bao gồm: 01 lọ dung dịch Bảo quản tế bào 01 màng lọc tế bào và dán các tế bào lên lam kính. 01 lam kính bằng thủy tinh, tích điện dương 01 chổi lấy mẫu tế bào cổ tử cung làm bằng nhựa PE Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE và FDA
341 | 6 | Bút mỡ chuyên dụng | Cái |  | 12 | Bút mỡ chuyên dụng. Ngòi bút có đường kính ≤ 4mm.
342 | 7 | Cán dao sử dụng lưỡi dao cắt vi thể | Cái |  | 10 | Dùng với lưỡi dao cắt tiêu bản Có cơ cấu khóa thuận tiện cho việc tháo lắp lưỡi dao
343 | 8 | Cassette đúc bệnh phẩm có chia ngăn | Cái |  | 1000 | Làm bằng chất liệu không tan trong xylen, bên trong cassette chia thành nhiều ngăn
344 | 9 | Cassette in có nắp cho máy in cassette, lam kính SLEE | Cái |  | 61425 | Chất liệu: Nhựa không tan trong xylen Kích thước: khoảng 28x76mm ±10% Tương thích với máy in cassette, lam kính của bệnh viện | Tương thích máy in SLEE
345 | 10 | Chai nuôi cấy 25 cm2 | Cái |  | 1300 | Diện tích nuôi cấy khoảng 25cm2 ±5% - Vật liệu: Polystyrene - Kiểu chai: chữ nhật - Kiểu nắp: Thông khí, vật liệu Polyethylene - Xử lý bề mặt để tăng cường bám dính tế bào lên bề mặt chai - Thể tích trung bình: trong khoảng 5 - 7,5mL - Tiệt trùng bằng tia gamma
346 | 11 | Chai nuôi cấy 75 cm2 | Cái |  | 312 | Diện tích nuôi cấy khoảng 75cm2 ±5% - Vật liệu: Polystyrene - Kiểu chai: chữ nhật - Kiểu nắp: Thông khí, vật liệu Polyethylene - Xử lý bề mặt để tăng cường bám dính tế bào lên bề mặt chai - Thể tích: trong khoảng 15 - 22.5 mL - Tiệt trùng bằng tia gamma
347 | 12 | Dao phẫu tích bệnh phẩm | Cái |  | 10 | Dao chất liệu thép không gỉ,
348 | 13 | Đầu côn có lọc 100-1000µl | Cái |  | 66148 | Thể tích hút: 100 đến 1000 µL (thể tích hút tối đa: 1250 µL), có màng lọc, đã được tiệt trùng - Chất liệu đầu tip: Polypropylene - Tổng chiều dài đầu típ: khoảng 100 mm (±5%), đường kính: khoảng 0,81 mm (±5%). Không chứa Human DNA, RNase/DNase Pyrogens: Nội độc tố Endotoxin ≤ 0,1 EU/mL Không có chất ức chế PCR
349 | 14 | Đầu côn có lọc 1-200 µL | Cái |  | 83725.2 | Thể tích hút: 1µL đến 200 µL, có màng lọc, đã được tiệt trùng - Chất liệu đầu tip: Polypropylene, - Tổng chiều dài đầu típ: khoảng 58 mm (±5%), đường kính khoảng 0.51 mm (±5%). Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 11137-2: 2006 Không chứa Human DNA, RNase/DNase - Pyrogens: Nội độc tố Endotoxin ≤ 0,1 EU/mL Không có chất ức chế PCR
350 | 15 | Đầu côn có lọc 1-20ul | Cái |  | 24726 | Thể tích hút: 1µL đến 20 µL, có màng lọc, đã được tiệt trùng - Chất liệu đầu tip: Polypropylene - Tổng chiều dài đầu típ: khoảng 51 mm (±5%), đường kính ≤ 0.50 mm. Không chứa RNase-/DNase, Human DNA Pyrogens: Nội độc tố Endotoxin ≤ 0,1 EU/mL Không có chất ức chế PCR
351 | 16 | Đầu côn không có lọc 100-1000μl | Cái |  | 28600 | Thể tích hút: 100µL đến 1000 µL - Chất liệu: Polypropylene, - Đầu côn/tip có thể hấp được ở nhiệt độ ≥ 121 độ C, áp suất ≥ 15psi trong khoảng thời gian ≥ 15 phút
352 | 17 | Đầu côn không có lọc 1-200μl | Cái |  | 162934 | Thể tích hút: 1 µL đến 200 µL - Chất liệu: Polypropylene, không tiệt trùng, màu vàng, - Tổng chiều dài đầu tip: khoảng 51 mm(±5%) , đường kính: khoảng 0.46 mm(±5%) - Không chứa RNase-/DNase, pyrogen - Đầu côn/tip có thể hấp được ở nhiệt độ ≥ 121 độ C, áp suất ≥ 15psi trong khoảng thời gian ≥ 15 phút
353 | 18 | Đầu côn trắng 0.1-10μl | Cái |  | 61321 | Đầu típ bằng nhựa PP (Polypropylene) Khoảng hút: 0.1µ đến 10 µl Đã tiệt trùng.
354 | 19 | Đầu côn vàng | Cái |  | 864950 | Đầu típ bằng nhựa, vật liệu Polypropylene, Kích thước: khoảng 6x50mm (±5%), Màu sắc: vàng, - Không chứa RNase-/DNase, pyrogen
355 | 20 | Đầu côn xanh | Cái |  | 113810 | Đầu típ bằng nhựa, vật liệu Polypropylene, thể tích hút: 100 µl đến 1000 µl, màu xanh Không chứa RNase-/DNase, pyrogen
356 | 21 | Giá đựng ống xét nghiệm 1,7-2 ml nhựa sử dụng cho xét nghiệm sinh học phân tử | Cái |  | 32 | Chất liệu: Nhựa chịu nhiệt. Có ≥ 96 vị trí để ống 2ml
357 | 22 | Giá đựng ống xét nghiệm nước tiểu | Cái |  | 200 | Giá đựng ống xét nghiệm: Chất liệu bằng inox, có ≥ 50 vị trí đặt ống Đặt được ống có kích thước ≥16x100 mm
358 | 23 | Giấy Parafilm | Cuộn |  | 6 | Kích thước: ≥ 10cm x 38m
359 | 24 | Giấy thấm 60*60 | Tờ |  | 585 | Giấy thấm Kích thước khoảng 60x60 (mm) ±5%
360 | 25 | Hộp lồng nhựa | Cái |  | 232787 | Chất liệu: nhựa Polystyrene (PS) * Đường kính 90mm (±5%) * Chiều cao 15mm (±5%) * Được tiệt trùng bằng tia Gamma.
361 | 26 | Hộp lồng petri đổ thạch lồi (cấy vô trùng, chia ô) | Cái |  | 1560 | Đĩa được làm bằng nhựa Polystyrene (PS) Đáy lồi và có vạch chia
362 | 27 | Hộp lưu mẫu 1,5-2 ml, 81 vị trí | Hộp |  | 200 | Hộp lưu mẫu 1,5-2 ml, có ≥ 81 vị trí đặt mẫu Chịu được nhiệt độ: ≤ –86 độ C đến ≥ 121 độ C
363 | 28 | Hộp lưu mẫu 100 vị trí | Hộp |  | 200 | Hộp lưu mẫu có ≥ 100 vị trí đặt mẫu Chịu được nhiệt độ: ≤ –86 độ C đến ≥ 121 độ C
364 | 29 | Hộp lưu trữ tiêu bản bằng giấy | Hộp |  | 100 | Hộp bìa cứng với các kích cỡ khác nhau Có thể xếp chồng lên nhau được. Kích thước trang đựng tiêu bản: ≥ 26x76mm
365 | 30 | Khay cắm cassette | Cái |  | 24 | Khay cắm cassette cho máy in cassette
366 | 31 | Kim chọc dò tủy xương 16G | Cái |  | 9360 | Loại dùng 1 lần Cỡ kim: 16G Chiều dài kim có thể điều chỉnh được từ ≤ 8mm đến ≥45 mm Có nút xoay điều chỉnh độ sâu, có thang vạch trên thân kim Đầu nối Luer chuẩn kết nối với xylanh Đã tiệt trùng
367 | 32 | Kim sinh thiết tủy xương các cỡ | Cái |  | 4368 | Cỡ kim: 7G Chiều dài kim: 10 cm (± 5%) Kích thước nòng kim khoảng 4.5 mm (± 5%) - Đầu kim được thiết kế kiểu Trocar và kim dạng ống (cannula) mài sắc kiểu 5 cạnh - Kim thông dạng trụ Đạt tối thiểu chứng nhận CE hoặc FDA
368 | 33 | Kim tiêm nhựa G25 | Cái |  | 17940 | Kim được làm bằng thép không gỉ Mũi kim cắt vát 3 cạnh Tiệt trùng bằng khí EO. Kim số 25G. Đạt tối thiểu chứng nhận CE hoặc FDA
369 | 34 | Kít gạn bạch cầu, tiểu cầu, thu tế bào gốc | Bộ |  | 562 | Vô trùng Bộ kít sử dụng để gạn bạch cầu, tiểu cầu và thu tế bào gốc, gồm các hệ thống dây, đường dịch thay thế, các túi thu sản phẩm, kênh ly tâm + Có đường dây chống đông và đường nước muối gắn màng lọc vô trùng + Có 1 túi chứa khí + Có đường thay thế dịch + Có 1 túi chứa sản phẩm, thể tích ≥ 900ml, được gắn kèm 02 bộ phận lấy mẫu và đường bổ sung dịch có màng lọc. + Có kênh ly tâm +Các bộ phận được mã hóa mầu +Thể tích vòng tuần hoàn ngoài chuẩn ≥ 253 ml
370 | 35 | Kít trao đổi hồng cầu, huyết tương | Bộ |  | 250 | Vô trùng Bộ kít có gắn sẵn các đường dây, đường dịch thay thế, túi thải, kênh ly tâm - Có filter lọc ≤ 200 microns trên đường trả máu về - Có túi đuổi khí - Túi thải thể tích: ≥ 6L - Van đảm bảo an toàn chất chống đông - Thể tích vòng tuần hoàn ngoài chuẩn khi sử dụng kim đôi ≥ 140 ml Bộ kit được cung cấp cùng với 01 túi dung dịch chống đông
371 | 36 | La men 22x22mm | Cái |  | 75834 | Làm bằng thủy tinh . Kích thước 22x22 (mm.) ±5%
372 | 37 | La men kích thước 18x18mm | Cái |  | 2574 | Làm bằng thủy tinh Kích thước 18x18( mm ) ±5%
373 | 38 | La men kích thước 22x40mm | Cái |  | 84923 | Làm bằng thủy tinh Kích thước 22x40 (mm) ±5%
374 | 39 | La men kích thước 22x60mm | Cái |  | 11700 | Làm bằng thủy tinh Kích thước 22x60 (mm) ±5%
375 | 40 | Lam kính đầu mài | Cái |  | 547471 | Lam kính mài một đầu, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc. Kích thước lam kính: ≥ 25 x 76 (mm) ±5% Độ dày lam kính: ≤1,2 mm..
376 | 41 | Lam kính dùng cho hệ thống máy in SLEE | Hộp |  | 120900 | Làm bằng thủy tinh Kích thước lam kính: ≥ (25 x 75) mm ±5% Độ dày: Khoảng 1 mm ± 5% Tương thích với máy in lam kính của bệnh viện | Tương thích máy in SLEE
377 | 42 | Lam kính hóa mô miễn dịch tích điện dương | Cái |  | 20800 | Lam kính hóa mô tích điện dương dùng trong nhuộm hóa mô miễn dịch. Bề mặt thiết kế trượt bằng. Có vị trí để tạo viết trên slide. Kích thước ≥ 75x25 (mm) ±5%, dày ≤ 1mm.
378 | 43 | Lam kính thường | Cái |  | 144300 | Lam kính trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc. Kích thước lam kính: ≥ (25 x 76) mm. Độ dày lam kính: ≤1,2 mm.
379 | 44 | Lọ đựng phân (có thìa) | Cái |  | 8667 | Lọ nhựa Dung tích khoảng 50ml ±5% Có nhãn, nắp vặn, bên trong có thìa lấy mẫu .
380 | 45 | Lọ nhựa đựng bệnh phẩm | Cái |  | 67687 | Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn, nắp vặn, dung tích ≥ 40ml Chất liệu: nhựa PP/PS Tiệt trùng bằng chiếu xạ
381 | 46 | Lọ thủy tinh 250ml | Cái |  | 50 | Lọ chất liệu thủy tinh có nắp Thể tích: khoảng 250ml (± 10%)
382 | 47 | Lưỡi dao cắt tiêu bản | Cái |  | 4875 | Chất liệu thép không gỉ hoặc tốt hơn. Dùng trong cắt mô bệnh phẩm đã đúc nến. Kích thước khoảng (80x 8x 0,25)cm (±10%), góc cắt khoảng 35 độ (±5%)
383 | 48 | Miếng lót (gói mẫu nội soi) | Cái |  | 58500 | Miếng lót loại chống hóa chất, không thấm nước dùng để bọc mẫu nội soi. Kích thước khoảng: 30x25 mm (± 10%)
384 | 49 | Môi trường vận chuyển mẫu loại bất hoạt vi rút | Ống |  | 5000 | Ống ly tâm hình chóp dung tích khoảng 15ml (± 5%), chứa 2-5ml môi trường vận chuyển (VTM hoặc môi trường bảo quản mẫu (UTM 3-5ml)
385 | 50 | Mực đánh dấu mô | Bộ |  | 1 | Dùng để đánh dấu mô, có các màu: đen, xanh, đỏ,cam…
386 | 51 | Mực in dùng cho máy in cassette, lam kính SLEE | Cái |  | 48 | Công suất in: ≥ 5000 slide/cuộn. Tương thích với máy in cassette, lam kính của bệnh viện | Tương thích máy in SLEE
387 | 52 | Ống chống đông EDTA nắp nhựa | Cái |  | 39000 | Kích thước: Khoảng 13x75mm (± 10%) Độ dày thành ống: ≥ 0.95mm Ống nhựa chịu lực ly tâm, nắp nhựa. Trong ống chứa EDTA để chống đông
388 | 53 | Ống dung dịch chuẩn độ đục 0,5 McFarland | Ống |  | 2 | Ống độ đục chuẩn 0.5 McFarland dùng để hiệu chuẩn máy đo độ đục chuẩn Nephelometer
389 | 54 | Ống đựng máu chân không Clot Activator 3ml | Ống |  | 592379.8 | Ống chân không Chất liệu thân ống bằng nhựa PET Kích thước: khoảng 13x75mm(± 10%) Độ dày thành ống: ≥ 0.95mm Thành phần: ≥ 0,8mg/ml Clot activator (silicone dioxide) Có vạch định sẵn 3ml Tiệt trùng bằng chiếu xạ Đạt tối thiểu chứng nhận: IVDR hoặc FDA
390 | 55 | Ống đựng máu chân không EDTA-K2 | Cái |  | 1606800 | Ống chân không Chất liệu thân ống bằng nhựa PET Kích thước: khoảng 13x75mm (± 10%) Độ dày thành ống: ≥ 0.95mm Thành phần: 1.8 ± 0.4 mg/ml EDTA K2 Có vạch định sẵn 2ml Tiệt trùng bằng chiếu xạ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
391 | 56 | Ống đựng máu chân không EDTA-K3 2ml | Cái |  | 1318512 | Ống chân không Chất liệu thân ống bằng nhựa PET Kích thước: khoảng 13x75mm (±10%) Độ dày thành ống: ≥ 0.95mm Thành phần: có ≥ 2mg/ml EDTA K3 Có vạch định sẵn 2ml Tiệt trùng bằng chiếu xạ Đạt tối thiểu chứng nhận: IVDR hoặc FDA
392 | 57 | Ống đựng máu chân không Fluoride/Oxalat 2mL | Cái |  | 15007.2 | Ống chân không Chất liệu thân ống bằng nhựa PET Kích thước: khoảng 13x75mm (±10%) Độ dày thành ống: ≥ 0.95mm Thành phần: có phức hợp Fluoride/Oxalate Có vạch định sẵn 2ml Tiệt trùng bằng chiếu xạ Đạt tối thiểu chứng nhận: IVDR hoặc FDA
393 | 58 | Ống đựng máu chân không Lithium Heparin 3ml | Ống |  | 2130156.6 | Ống chân không Chất liệu thân ống bằng nhựa PET Kích thước: khoảng 13x75mm (±10%) Độ dày thành ống: ≥ 0.95mm Thành phần: có ≥ 20IU/ml Lithium Heparin Có vạch định sẵn 3ml Tiệt trùng bằng chiếu xạ Đạt tối thiểu chứng nhận: IVDR hoặc FDA
394 | 59 | Ống đựng máu Cryovial 1,8ml | Ống |  | 32067 | Ống Cryovial dung tích khoảng 1,8 ml (±5%) , có vòng đệm, có vạch kẻ sẵn.
395 | 60 | Ống đựng máu chân không EDTA-K3 5ml | Ống |  | 35534 | Ống chân không Chất liệu ống bằng nhựa PET Kích thước: 13x100mm (± 10%) Kích thước thành ống: ≥ 0,95mm Thành phần: ≥ 2mg/ml EDTA K3 Có vạch định sẵn 5ml Tiệt trùng bằng chiếu xạ Đạt tối thiểu chứng nhận: IVDR hoặc FDA
396 | 61 | Ống đựng máu chân không No Additive | Ống |  | 56334 | Ống chân không Chất liệu thân ống bằng nhựa PET Kích thước: 13x75mm (±10%) Kích thước thành ống: ≥ 0.9mm Có vạch định sẵn 3ml Tiệt trùng bằng chiếu xạ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
397 | 62 | Ống đựng nước tiểu | Ống |  | 34613 | Chất liệu thân ống bằng nhựa PP (Polypropylene) Kích thước: khoảng16x100mm (±10%) Có nắp, có nhãn Không có chất bôi trơn
398 | 63 | Ống đựng nước tiểu nắp vặn | Cái |  | 46800 | Chất liệu nhựa y tế hoặc nhựa nguyên sinh Có dán nhãn và vạch kẻ, có nắp vặn Chiều dày thành ống: ≥ 1mm, Đường kính trong khoảng: 1,5cm (±5%), Chiều dài ống khoảng: 10cm (±5%). Chịu được lực quay ly tâm ≥ 10.000 vòng/phút trong ≥ 8 phút.
399 | 64 | Ống Eppendorf, dung tích 0,2ml | Cái |  | 5600 | Ống ly tâm dung tích khoảng 0,2ml (±5%) kèm nắp, đáy nhọn. Chất liệu thân ống: nhựa PP (Polypropylene) Không chứa pyrogen, DNase-/RNase
400 | 65 | Ống falcon 50 ml (có vòng đệm) | Ống |  | 13000 | Ống ly tâm dung tích khoảng 50 mL (±5%) Chất liệu thân ống: nhựa PP (Polypropylene) - Chịu được lực RCF tối đa: ≥ 17.000 xg - Chịu được khoảng nhiệt độ: ≤ -80°C đến ≥ 120°C - Có vòng đệm - Các vạch chia thể tích - Không chứa pyrogen - Tiệt trùng
401 | 66 | Ống falcon dung tích 15ml | Cái |  | 8112 | Chất liệu nhựa PP (polypropylene) nguyên sinh có chia vạch Thể tích ống khoảng: 15ml (± 5%) Nắp vặn, làm bằng chất liệu HDPE Tiệt trùng Lực ly tâm lớn nhất (Max RCF): ≥ 12.500 xg
402 | 67 | Ống ly tâm 1,7 ml | Ống |  | 97067 | Ống ly tâm dung tích khoảng 1.7ml (± 5%) Chất liệu thân ống: nhựa PP (Polypropylene), có nắp Lực ly tâm lớn nhất (Max RCF): ≥14.000 xg - Không chứa pyrogen, DNase-/Rnase, Human DNA
403 | 68 | Ống ly tâm 2ml | Ống |  | 2000 | Ống ly tâm dung tích khoảng 2ml (± 5%) Trong suốt, có nắp
404 | 69 | Ống ly tâm 5ml | Cái |  | 15600 | Ống ly tâm dung tích khoảng: 5ml ± 5%, đáy nhọn, trong suốt. Chất liệu Polypropylene Chịu được lực ly tâm tối đa: ≥ 14,000 RCF, Không chứa pyrogen, DNase-/Rnase, Chịu được nhiệt độ: ≤ -80 ºC
405 | 70 | Ống máu lắng | Cái |  | 58500 | Chất liệu thuỷ tinh Nắp bằng cao su Thể tích lấy máu ≤ 1,3ml Kích thước: Khoảng 8x120mm (± 10%) Thành phần: 3,2% hoặc 3.8% Sodium Citrate Có vạch chía thể tích trên thân ống Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
406 | 71 | Ống nghiệm chân không Citrate 3,2% | Cái |  | 624000 | Thành ống cấu tạo loại 2 lớp bằng vật liệu nhựa PP và PET Kích thước: Khoảng 13x75mm (± 10%) Tỷ lệ chất chống đông/máu: 1/9 Có vạch lấy máu 2ml ± 0,2 Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
407 | 72 | Ống nghiệm kích thước 12x70mm | Cái |  | 101400 | Ống nghiệm thủy tinh Kích thước khoảng 12 x 70 (mm) ± 5%
408 | 73 | Ống nghiệm kích thước 12x80mm | Ống |  | 1897500 | Chất liệu: Thủy tinh Kích thước: 12x80 (mm) ± 5%
409 | 74 | Ống nghiệm kích thước 18x180mm | Ống |  | 2600 | Chất liệu: Thủy tinh Kích thước: 18x180 (mm) ± 5%
410 | 75 | Ống nghiệm lấy mẫu nắp đỏ có hạt | Cái |  | 39000 | Chất liệu thân ống: nhựa PP Có hạt bi nhựa trong ống Kích thước ống khoảng 12x75(mm) ± 5%, có vạch định mức Chịu được tốc độ ly tâm tối đa ≥ 6000 vòng/phút trong thời gian ≥ 5 phút. Có nhãn
411 | 76 | Ống nghiệm nhựa kích thước 16x100 có nắp | Cái |  | 683571.2 | Kích thước: 16x100 (mm) ± 5% Làm bằng chất liệu nhựa, có nắp đậy
412 | 77 | Ống nghiệm Sodium heparin 2ml tiệt trùng | Cái |  | 5850 | Chất liệu thân ống bằng nhựa PP Kích thước: khoảng 12x75 (mm) ±10% Hóa chất: Sodium Heparin. Có nhãn Đã tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
413 | 78 | Ống nhựa nút đỏ không hạt | Cái |  | 19500 | Chất liệu thân ống: nhựa PP Kích thước khoảng 12x75 (mm) ±10%, có vạch định mức, Chịu được tốc độ ly tâm tối đa ≥ 6000 vòng/phút trong thời gian ≥ 5 phút. Có nhãn
414 | 79 | Ống thủy tinh 60ml (nắp xoáy) | Ống |  | 400 | Ống thí nghiệm thủy tinh Dung tích: khoảng 60ml ± 5% , có nắp xoáy Kích thước: khoảng 25x200 (mm) ±10%
415 | 80 | Phin lọc bạch cầu truyền hồng cầu | Cái |  | 716 | Cấu hình bộ kit : + 02 đầu cắm kết nối với các túi chế phẩm. + 01 đầu kết nối với bệnh nhân. + 01 lưới lọc thô kích thước 200 micron (±5%). + 01 màng lọc, chất liệu sợi lọc PE không dệt. + 01 thanh cuộn điều chỉnh tốc độ lọc. + Tích hợp van xả khí giúp làm trống bộ lọc để tối đa hóa thể tích hồng cầu truyền cho bệnh nhân. - Tiệt trùng bằng tia gamma. - Không chứa Latex. - Sử dụng cho lọc lên tới 02 đơn vị khối hồng cầu. - Yêu cầu tối thiểu cho chế phẩm sau lọc : + Lượng bạch cầu tồn dư trung bình : ≤ 0.2x10^6. + Khối lượng hồng cầu trung bình được bảo toàn sau khi lọc : ≥ 90%
416 | 81 | Phin lọc bạch cầu truyền tiểu cầu | Cái |  | 777 | Cấu hình bộ kit : + 01 đầu cắm kết nối với túi chế phẩm. + 01 đầu kết nối với bệnh nhân. + 01 bộ lọc thô kích thước 170 micron (±5%) trên đường vào. + 01 màng lọc mềm, chất liệu sợi PE không dệt. + 01 buồng đếm giọt. + 01 thanh cuộn điều chỉnh tốc độ truyền. + 01 kẹp trên đường dây. - Tiệt trùng bằng chiếu xạ. - Sử dụng cho lọc 01 đơn vị khối tiểu cầu. - Yêu cầu tối thiểu cho chế phẩm sau lọc : + Lượng bạch cầu tồn dư trung bình : ≤ 0.1x10^6. + Khối lượng chế phẩm thu hồi trung bình sau lọc: ≥ 90%.
417 | 82 | Pipet bán tự động 0,5 - 10µl | Cái |  | 3 | Pipet bán tự động Thể tích hút điều chỉnh được từ 0,5 đến 10 (µl)
418 | 83 | Pipet bán tự động 2 - 20µl | Cái |  | 12 | Pipet bán tự động Thể tích hút điều chỉnh được từ 2 đến 20 (µl)
419 | 84 | Pipet nhựa không tiệt trùng | Cái |  | 111627 | Chất liệu nhựa Dung tích lấy mẫu: Khoảng 1 hoặc 3ml Có vạch chia
420 | 85 | Pipet nhựa vô trùng | Cái |  | 158427 | Chất liệu nhựa y tế LDPE hoặc nhựa nguyên sinh Dung tích lấy mẫu khoảng 3ml ±5% Có vạch chia Đã tiệt trùng
421 | 86 | Pipet thủy tinh 5ml | Cái |  | 3120 | Chất liệu thủy tinh trong suốt Dung tích lấy mẫu khoảng 5ml ±5% Có vạch chia
422 | 87 | Pipet tự động bán cố định 100-1000 µL | Cái |  | 9 | Pipet tự động bán cố định, dải hút điều chỉnh được trong dải từ 100 đến 1000 (µL) Có hệ thống khóa tự động Có thể hấp tiệt trùng Độ chính xác: ≤ ± 2.5%
423 | 88 | Pipet tự động bán cố định 10-100 µL | Cái |  | 3 | Pipet tự động bán cố định, dải hút điều chỉnh được trong dải từ 10 đến 100 (µL) Có hệ thống khóa tự động Có thể hấp tiệt trùng Độ chính xác: ≤ ± 3%
424 | 89 | Pipet tự động bán cố định 10-200 µL | Cái |  | 16 | Pipet tự động bán cố định, dải hút điều chỉnh được trong dải từ 10 đến 20 (µL) Có hệ thống khóa tự động Có thể hấp tiệt trùng Độ chính xác: ≤ ± 3%
425 | 90 | Pipet tự động bán cố định 10-500 µL | Cái |  | 2 | Pipet tự động bán cố định, dải hút điều chỉnh được trong dải từ 10 đến 500 (µL) Có hệ thống khóa tự động Có thể hấp tiệt trùng Độ chính xác: ≤ ± 3%
426 | 91 | Quả bóp cao su (dùng kèm pipet thủy tinh) | Cái |  | 656 | Quả bóp cao su rỗng Có van, sử dụng kết hợp được với Pipet thủy tinh 5ml
427 | 92 | Que cấy vô trùng nhựa | Cái |  | 31547 | Que cấy vô trùng Đầu que cấy hình khuyên tròn
428 | 93 | Que gỗ cuốn bông | Cái |  | 68467 | Dùng cho lấy các mẫu vi sinh không cần môi trường chuyên chở. Cán gỗ, dài 15cm ±10%
429 | 94 | Que lấy bệnh phẩm | Cái |  | 361920 | Chất liệu: gỗ. Đầu không có bông chiều dài que khoảng 15cm ± 10% Đường kính que khoảng 3mm ± 10%
430 | 95 | Que tăm bông vô trùng | Cái |  | 34667 | Que tăm bông đã tiệt trùng Đựng trong ống nhựa đường kính ≥ 10mm, Dùng để lấy mẫu
431 | 96 | Tăm bông lấy bệnh phẩm trong họng có khấc bẻ | Cái |  | 2500 | Chất liệu tăm: nhựa Đầu tăm có bông Chiều dài que khoảng 15cm ± 5%. Đường kính que khoảng 3mm ± 5%. Có khấc bẻ
432 | 97 | Tủ trữ tiêu bản | Cái |  | 24 | Chất liệu thép Kích thước: khoảng 515 x 480 x 360 (mm) ± 10%. Lưu trữ được ≥ 12.500 tiêu bản
433 | 98 | Túi cho trạm xả paraffin của máy chuyển mẫu bệnh phẩm TisueTek ViP 6AI | Cái |  | 4 | Túi cho trạm xả paraffin Tương thích với máy chuyển mẫu bệnh phẩm của bệnh viện
434 | 99 | Túi máu đơn | Túi |  | 1872 | Dung tích ≥ 250ml Túi chứa ≥ 35ml dung dịch chống đông Ống dây lấy máu dài khoảng ≥ 950mm Sức bền của túi: + Sức bền ly tâm: ≥ 5000g trong 10 phút; + Sức bền áp lực: ≥ 0.7kg/cm2 trong 10 phút; + Sức bền nhiệt độ: trong khoảng ≤ -80ºC tới ≥ 40ºC.
435 | 100 | Đầu côn có lọc 0.1-10 µL | Cái |  | 13728 | Đầu côn có lọc 0.1-10 µL
436 | 101 | Que gòn tiệt khuẩn | Cái |  | 39000 | Chiều dài que gòn: khoảng 15cm ± 5% , Đường kính bông khoảng 1,5 cm ± 5% Đã tiệt trùng
437 | 102 | Dải 8 ống màu trắng | Cái |  | 468 | Dải 8 ống PCR 0,1ml, nắp trong, rời
438 | 103 | Ống đựng máu chân không Lithium Heparin 4ml | Ống |  | 5000 | Ống lấy máu chân không Lithium Heparin - Dung tích khoảng 4ml ± 5% - Có Lithium Heparin 17IU/ml - Đã tiệt trùng bằng chiếu xạ - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
439 | 104 | Tủ lưu trữ khối block | Cái |  | 50 | Dùng để lưu trữ block Là một khối gồm ≥ 6 tầng riêng biệt Chất liệu: thép Kích thước khối: 450x478mm ±10% Độ rộng mỗi ngăn chứa khối block: 5mm ±10% Có thể lưu trữ ≥ 5000 block
VII. Nhóm vật tư dùng cho chuyên khoa Mắt
440 | 1 | Chất nhầy mổ mắt | Hộp |  | 688 | Hàm lượng: khoảng 2% (±5%) Dung tích: khoảng 2ml/xilanh (±5%) Thành phần: Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC) Trọng lượng phân tử≥ 80.000 daltons. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
441 | 2 | Chỉ vi phẫu số 9/0 | Sợi |  | 240 | Chỉ không tiêu 2 kim đơn sợi 9/0 Chỉ màu đen, chiều dài trong khoảng 25-30cm Thân kim hình thang, kim 3/8, chiều dài trong khoảng: 5-6mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
442 | 3 | Chỉ vi phẫu số 10/0 | Sợi |  | 240 | Chỉ không tiêu 2 kim đơn sợi 10/0 Chỉ màu đen, chiều dài trong khoảng 25-30cm Thân kim hình thang, kim 3/8 chiều dài trong khoảng: 5-6.5mm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
443 | 4 | Chỉ tự tiêu 2 kim số 6/0 | Sợi |  | 72 | Chỉ sợi bện số 6/0, chất liệu tiêu chậm màu tím Chiều dài sợi chỉ trong khoảng 40-50cm Kim 1/4 hoặc 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 8 - 8,5mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
444 | 5 | Thuốc nhuộm bao | Lọ |  | 51 | Thuốc nhuộm bao
445 | 6 | Dao phẫu thuật 15 độ | Cái |  | 688 | Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, không gây chói. Tạo được độ mở rộng góc khoảng 15 độ (±5%), mũi dao nhọn. Dao được đặt trong hộp an toàn bảo vệ. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA.
446 | 7 | Dao phẫu thuật mắt | Cái |  | 688 | Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, không gây chói. Kích thước khoảng: 2,85 ± 0,5 mm. Chiều dày lưỡi dao ≤ 0,15 mm Dao được đặt trong hộp Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA.
447 | 8 | Ống silicone mổ lệ đạo | Sợi |  | 20 | Ống silicone mổ lệ đạo Chất liệu: silicone Thiết kế 1 đầu nút vuông góc với thân ống Đường kính viền nút: khoảng 2mm (±5%) Chiều dài thân ống: khoảng 40mm (±5%) Đường kính thân ống: khoảng 0,64mm (±5%) Đóng gói vô trùng
448 | 9 | Dây silicone treo mi mắt | Sợi |  | 5 | Chất liệu: - Kim: thép không gỉ - Dây: silicone Hai kim nhọn Chiều dài kim trong khoảng: 55-60mm Đóng gói vô trùng
449 | 10 | Bi silicone | Viên |  | 50 | Chất liệu: silicone Hình cầu, Có tối thiểu đường kính các cỡ: 16, 17, 18 mm Đóng gói vô trùng
450 | 11 | Khuôn silicone | Cái |  | 50 | Chất liệu: silicone Bề mặt có nhiều lỗ thoát dịch Dùng được cho cả bên mắt phải và trái Đóng gói vô trùng
451 | 12 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Cái |  | 420 | Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cự Loại mềm, 1 mảnh, phi cầu, làm bằng chất liệu acrylic kị nước có lọc tia UV Thủy tinh thể đã được nạp sẵn hoặc đi kèm injector/catrige Kích thước optic: ≥ 5.75mm Chiều dài thủy tinh thể: ≥ 10.75mm Dải công suất thủy tinh thế: ≤ 5D tới ≥ 30D, bước nhảy ≤ 1D Kích thước rạch: ≤ 2,5 mm Tuân thủ ISO 11979 Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
452 | 13 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu kéo dài tiêu cự | Cái |  | 168 | Thủy tinh thể nhân tạo loại kéo dài tiêu cự, cải thiện thị lực tối thiểu từ xa đến trung gian Loại mềm, 1 mảnh, phi cầu, làm bằng chất liệu acrylic kị nước có lọc tia UV Thủy tinh thể đã được nạp sẵn hoặc đi kèm injector/catrige Kích thước optic: ≥ 5.75mm Chiều dài thủy tinh thể: ≥ 10.75mm Dải công suất thủy tinh thế: ≤ 10D tới ≥ 30D, bước nhảy ≤ 1D Kích thước rạch: ≤ 2,5 mm Tuân thủ ISO 11979 Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
453 | 14 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu cự | cái |  | 100 | Thủy tinh thể nhân tạo 3 tiêu cự, mềm, loại 1 mảnh, phi cầu, làm bằng chất liệu acrylic kị nước Có lọc tia UV và ánh sáng xanh Thủy tinh thể đã được nạp sẵn hoặc đi kèm injector/catrige Kích thước optic: ≥ 6mm Chiều dài thủy tinh thể: ≥ 11mm Góc càng: ≤ 5 độ Dải công suất thủy tinh thế: ≤ 10D tới ≥ 32D, bước nhảy ≤ 1D Công suất bổ sung: ≥ +1.6D cho thị lực nhìn trung gian và ≥ + 3.2D cho thị lực nhìn gần Kích thước rạch: ≤ 2,2 mm Tuân thủ ISO 11979 Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
454 | 15 | Que test Schirmer | que |  | 600 | Que chia vạch đơn vị mm, được đóng gói vô trùng, có chỉ thị màu
455 | 16 | Que tẩm Fluorescein | que |  | 600 | Que được đóng gói vô trùng
456 | 17 | Que Rose bengal | que |  | 600 | Que được đóng gói vô trùng
457 | 18 | Chất nhầy kết dính | hộp |  | 30 | Dung tích: khoảng 1ml/xilanh (±5%) Thành phần: Sodium Hyaluronate Trọng lượng phân tử ≥1.5 triệu daltons. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
458 | 19 | Cassette cho máy Phaco Laureate, Alcon | cái |  | 225 | Tương thích với máy của bệnh viện
459 | 20 | Chỉ tiêu 8/0 | sợi |  | 36 | Chất liệu tiêu chậm Màu xanh hoặc màu tím, dài ≥ 30cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 6 - 6,5mm 2 kim, thân hình thang hoặc lục giác, Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
460 | 21 | Giấy in nhiệt cho máy đo khúc xạ | Cuộn |  | 300 | Loại cuộn Kích thước rộng khoảng 5.7 cm (±5%) Tương thích với máy đo khúc xạ của bệnh viện | Tương thích máy đo khúc xạ Topcon
VIII. Nhóm vật tư dùng cho chuyên khoa Nhi
461 | 1 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng trẻ em | Bộ |  | 20 | Catheter bằng chất liệu polyurethan, đường kính ngoài 4Fr, Chiều dài nằm trong khoảng: 8-12cm, 2 nòng, kích cỡ nòng G22, G22 Đóng gói tối thiểu bảo gồm: - Dây kim loại dẫn đường đầu cong - Dao mổ - Kim nong . - Dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
462 | 2 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng trẻ em | Bộ |  | 30 | Catheter bằng chất liệu polyurethan, đường kính ngoài 5Fr, Chiều dài nằm trong khoảng: 10-16cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G20, G22, G22. Đóng gói tối thiểu bảo gồm: - Dây kim loại dẫn đường đầu cong. - Có dao mổ và - Kim nong bằng nhựa Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
463 | 3 | Catheter lọc máu hai nòng 11 Fr | Bộ |  | 30 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu bằng chất liệu PUR có cấu trúc thích ứng với nhiệt độ cơ thể (mềm ra theo nhiệt độ cơ thể) Đường kính ngoài 11F, Chiều dài ≥ 200 mm Đóng gói tối thiểu bao gồm: + Có kim luồn, + Dây luồn đầu long, + Dụng cụ nong mạch, + Nắp đậy tiêm truyền Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
464 | 4 | Catheter lọc máu hai nòng 6.5Fr loại ngắn | Bộ |  | 20 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu bằng chất liệu PUR có cấu trúc thích ứng với nhiệt độ cơ thể (mềm ra theo nhiệt độ cơ thể) Đường kính ngoài 6.5Fr, chiều dài ≥ 75 mm Đóng gói tối thiểu bao gồm: + Có kim luồn, + Dây luồn đầu cong, + Dụng cụ nong mạch, + Nắp đậy tiêm truyền Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
465 | 5 | Catheter lọc máu hai nòng 6.5Fr loại dài | Bộ |  | 20 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu bằng chất liệu PUR có cấu trúc thích ứng với nhiệt độ cơ thể (mềm ra theo nhiệt độ cơ thể) Đường kính ngoài 6.5Fr, Chiều dài ≥100 mm Đóng gói tối thiểu bao gồm: + Có kim luồn, + Dây luồn đầu cong, + Dụng cụ nong mạch, + Nắp đậy tiêm truyền Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
466 | 6 | Catheter lọc máu hai nòng 8 Fr | Bộ |  | 30 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu bằng chất liệu PUR có cấu trúc thích ứng với nhiệt độ cơ thể (mềm ra theo nhiệt độ cơ thể) Đường kính ngoài 8Fr, Chiều dài ≥150 mm Đóng gói tối thiểu bao gồm: + Có kim luồn, + Dây luồn đầu cong, + Dụng cụ nong mạch, + Nắp đậy tiêm truyền Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
467 | 7 | Catheter nuôi ăn tĩnh mạch trung tâm từ tĩnh mạch ngoại biên cho trẻ sơ sinh thiếu tháng, cỡ 1Fr | Cái |  | 300 | Catheter dùng làm đường dẫn để truyền thuốc, dịch vào đường tĩnh mạch của cơ thể bệnh nhân sơ sinh. Bao gồm: + 01 catheter chất liệu Polyurethane + Cỡ 1Fr. Tốc độ truyền dịch ≥ 0,7ml/phút Thể tích mồi dịch ban đầu khoảng ≤ 0,1ml Thời gian lưu tối đa ≥ 14 ngày Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
468 | 8 | Đầu đo Spo2 dùng cho máy theo dõi bệnh nhân Nihon Kohden | Cái |  | 30 | Đầu đo Spo2 dùng cho nhi khoa tương thích với máy theo dõi SpO2 đang sử dụng tại bệnh viện.
469 | 9 | Đầu đo Spo2 dùng cho máy theo dõi bệnh nhân Covidien | Cái |  | 1000 | Đầu đo Spo2 dùng cho nhi khoa tương thích với máy theo dõi SpO2 đang sử dụng tại bệnh viện.
470 | 10 | Đầu đo Spo2 dùng 1 lần dùng cho máy theo dõi bệnh nhân Masimo | Cái |  | 10 | Đầu đo Spo2 dùng 1 lần cho nhi khoa tương thích với máy theo dõi SpO2 đang sử dụng tại bệnh viện.
471 | 11 | Gọng mũi Cannula các kích cỡ | Cái |  | 100 | Có nhiều kích cỡ khác nhau Kháng lực dòng tương ứng: - Cỡ lớn: ≤ 0.446 cmH2O/ L/ phút @ 2.5 LPM - Cỡ nhỏ: ≤ 0.230 cmH2O/ L/ phút @ 15 LPM • Ngạnh cong, mềm • Kích thước được mã hóa màu khác nhau với khoảng cách vách ngăn từ 2.5 mm đến 7.75 mm và đường kính ngoài nhánh thở từ 3 mm đến 6.5 mm • Đi kèm đầu nối oxy dài khoảng 15mm • Chất liệu của ống & ngạnh cannula cùng bộ chuyển đổi 15mm: PVC • Chất liệu vòng chữ O: Silicone • Chất liệu bộ chuyển đổi oxy: Acrylic • Không làm bằng cao su tự nhiên hoặc nhựa DEHP
472 | 12 | Quả lọc máu liên tục dùng cho trẻ em | Cái |  | 30 | Quả lọc máu liên tục dùng được cho trẻ nhỏ có cân nặng bé nhất ≤ 15kg Tốc độ máu tối thiểu: ≤ 50ml/min Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
473 | 13 | Quả lọc máu liên tục cỡ nhỏ | Cái |  | 10 | Quả lọc máu liên tục dùng được cho trẻ nhỏ có cân nặng bé nhất ≤ 10kg, cân nặng lớn nhất ≥ 15kg Tốc độ máu tối thiểu: ≤ 30 ml/min Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
474 | 14 | Quả lọc trao đổi huyết tương dùng cho trẻ em | Cái |  | 50 | Quả lọc trao đổi huyết tương dùng được cho trẻ nhỏ có cân nặng bé nhất ≤ 10kg Tốc độ máu tối thiểu: ≤ 50ml/min Đạt tối thiểu các chứng nhận: CE hoặc FDA
475 | 15 | Thông cho ăn trẻ em có nắp | Cái |  | 10000 | Chất liệu nhựa PVC Có nắp. Chiều dài ống khoảng nằm trong khoảng: 40-55cm Có vạch đánh dấu Đã được tiệt trùng.
476 | 16 | Ống đặt nội khí quản dùng cho nhi khoa | Cái |  | 500 | Chất liệu ống PVC hoặc silicone hoặc nhựa nguyên sinh, nhiều cỡ Đường kính bé nhất: ≤ 2.5mm Chiều dài ≥ 130 mm Có vạch đánh dấu Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
477 | 17 | Catheter tĩnh mạch /động mạch rốn 2 nòng | Cái |  | 200 | Chất liệu bằng PVC (Polyvinylchloride) hoặc PUR (Polyurethane) tốt hơn, Cỡ ≤ 5Fr. Dài khoảng ≥ 20cm Tốc độ dòng truyền dịch ≥ 5ml/ phút. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
478 | 18 | Catheter tĩnh mạch/động mạch rốn | Cái |  | 200 | Chất liệu bằng PVC (Polyvinylchloride) hoặc PUR (Polyurethane) tốt hơn, Cỡ ≤ 4Fr. Dài khoảng ≥ 30cm Tốc độ dòng truyền dịch ≥ 5ml/ phút. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
IX. Nhóm vật tư dùng cho phòng mổ
479 | 1 | Tay dao mổ điện | Cái |  | 14100 | Cáp dài khoảng 3m (±5%), Loại lưỡi tiêu chuẩn. Đầu nối: Loại 3 chân. Dao đã được tiệt trùng Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
480 | 2 | Lưỡi cắt đốt tiền liệt tuyến, bàng quang đơn cực dùng nhiều lần | Cái |  | 50 | Lưỡi cắt đốt tiền liệt tuyến, bàng quang đơn cực Dùng được nhiều lần
481 | 3 | Lưỡi dao cắt nội soi tiết niệu hình vòng, một thân (Điện cực cắt) | Cái |  | 150 | Lưỡi dao cắt nội soi tiết niệu Hình dạng điện cực: hình vòng
482 | 4 | Điện cực cầm máu đầu hình cầu, một thân (Điện cực đốt) | Cái |  | 50 | Điện cực cầm máu đầu hình cầu
483 | 5 | Tấm điện cực trung tính (dùng 1 lần) | Cái |  | 5100 | Có các cỡ dùng cho trẻ em và người lớn Loại không có dây nối Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
484 | 6 | Thảm điện cực trung tính | Cái |  | 15 | Thảm điện cực trung tính Chiều dài: ≥ 90cm Chiều rộng: ≥ 50cm Dùng cho bệnh nhân cân nặng từ 2kg trở lên Có 2 cáp dây tương thích với thảm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
485 | 7 | Bộ gây tê ngoài màng cứng, catheter hai lớp | Bộ |  | 4200 | Chất liệu catheter: polyamid /polyurethan hoặc tương đương Có ≥ 3 lỗ thoát thuốc và có cái vạch cản quang ngầm. Kim đầu cong có đánh dấu đồ dài trên kim Màng lọc với kích thước lỗ lọc ≤ 0.2 micron Bơm tiêm giảm kháng lực giúp xác định khoang màng cứng Phụ kiện tối thiểu: + Bơm tiêm 20ml: 01 cái + Bơm tiêm 3ml: 01 cái + Kim tiêm Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
486 | 8 | Bộ cassette chứa thuốc cho bơm tiêm kiểm soát đau | Bộ |  | 360 | Có khóa cơ học bảo quản được thuốc bên trong cassette. Túi đựng thuốc bên trong cassette được tiệt trùng Có kẹp khóa để khóa dòng chảy thuốc. Van nối được dùng để bao phủ ngoài mối nối tránh rò rỉ thuốc. Ống dẫn thuốc với chiều dài ≥ 20cm.
487 | 9 | Bộ dây truyền dịch loại 2 bóng | Bộ |  | 8 | Bộ dây truyền dịch loại 2 bóng dùng cho máy hạ thân nhiệt
488 | 10 | Bộ dây truyền dịch loại 3 bóng | Bộ |  | 12 | Bộ dây truyền dịch loại 3 bóng dùng cho máy hạ thân nhiệt
489 | 11 | Bộ bẫy khí và kết nối dung dịch muối với dây truyền dịch | Bộ |  | 20 | Bộ bẫy khí và kết nối dung dịch muối với dây truyền dịch
490 | 12 | Dây đo kiểm soát nhiệt độ thực quản, trực tràng | Cái |  | 20 | Dây đo kiểm soát nhiệt độ thực quản, trực tràng dùng cho máy hạ thân nhiệt
491 | 13 | Kim gây tê đám rối thần kinh ngắn | Cái |  | 960 | Kim dài ≥ 50mm mặt vát 30 độ, cách điện, thân kim có chia vạch. Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh, có dây nối để bơm thuốc. Tương thích với máy kích thích thần kinh của bệnh viện. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
492 | 14 | Kim gây tê đám rối thần kinh dài | Cái |  | 2400 | Kim dài ≥ 100mm mặt vát 30 độ, cách điện, thân kim có chia vạch. Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh, có dây nối để bơm thuốc. Tương thích với máy kích thích thần kinh của bệnh viện. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
493 | 15 | Mặt nạ gây mê | Cái |  | 17100 | Chất liệu nhựa trong suốt gồm các cỡ : 0, 1 2, 3, 4, 5. Vành bơm hơi đảm bảo kín khí Vòng màu phân biệt các cỡ Đầu nối tiêu chuẩn kích thước 15mm và 22mm
494 | 16 | Mặt nạ thanh quản để đặt ống nội khí quản có kênh dẫn tới dạ dày | Cái |  | 120 | Mặt nạ thanh quản để đặt ống nội khí quản có kênh dẫn tới dạ dày cho những trường hợp bệnh nhân bị trào ngược dạ dày. Đầu nối được mã hóa màu sắc tương ứng với các kích cỡ của ống nội khí quản. Có tối thiểu 5 cỡ: + Cỡ 2.0: cỡ ống nội khí quản tối đa là 6.0 + Cỡ 2.5: cỡ ống nội khí quản tối đa là 6.5 + Cỡ 3.0: cỡ ống nội khí quản tối đa là 7.0 + Cỡ 3.5: cỡ ống nội khí quản tối đa là 7.5 + Cỡ 4.0: cỡ ống nội khí quản tối đa là 8.0
495 | 17 | Cây nòng đặt nội khí quản kiểu Bougie cho người lớn, đầu cong | Cái |  | 100 | Cây dẫn đường đầu cong. Chất liệu: LDPE hoặc tương đương Kích thước: 15Fr x 70 cm (±5%) Phù hợp với ống nội khí quản: 6mm ;11 mm.
496 | 18 | Bộ dẫn lưu dịch vết mổ silicone kèm Trocar các cỡ | Bộ |  | 3000 | Bình chứa: + Vật liệu: silicone hoặc tốt hơn + Dung tích có tổi thiểu loại 200 ml Ống dẫn lưu: + Lòng ống loại không chia rãnh + Trên thân ống có tối thiểu loại: Ống có đục lỗ hoặc không đục lỗ + Hình dạng có tối thiểu các loại: tròn; dẹp Có trocar đính kèm với nhiều cỡ khác nhau. Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
497 | 19 | Bộ dẫn lưu vết mổ dung tích bé | Bộ |  | 6002 | Dây dẫn lưu gồm 2 đầu. Một đầu nối thanh Trocar kim loại có tối thiểu cỡ 10F, một đầu nối quả dẫn lưu dung tích khoảng 200ml (± 5%) Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
498 | 20 | Bộ dẫn lưu vết mổ dung tích lớn | Bộ |  | 200 | Dây dẫn lưu gồm 2 đầu. Một đầu nối thanh Trocar kim loại có tối thiểu cỡ 12F, một đầu nối quả dẫn lưu dung tích khoảng 400ml (± 5%) Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
499 | 21 | Bộ dẫn lưu dịch vết mổ áp lực âm một chiều nén lò xo | Bộ |  | 120 | Dẫn lưu kín có van một chiều, tạo áp lực âm bằng nén lò xo Bình chứa dịch dung tích nằm trong dải: 200-400ml Đường kính trong và ngoài dây hút tương thích bình chứa dịch Chiều dài dây hút: ≥ 1000mm Đạt tối thiểu các tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
500 | 22 | Thông dẫn lưu màng bụng cỡ nhỏ | Cái |  | 10800 | Chất liệu: nhựa PVC Chiều dài khoảng 400 mm (±5%). Đường kính trong: 5mm (±5%) Đường kính bên ngoài: 7mm (±5%) Đã được tiệt trùng.
501 | 23 | Thông dẫn lưu màng bụng cỡ lớn | Cái |  | 4200 | Chất liệu: nhựa PVC Chiều dài khoảng 400 mm (±5%). Đường kính trong: 7mm (±5%) Đường kính bên ngoài: 10mm (±5%) Đã được tiệt trùng.
502 | 24 | Thông dẫn lưu ngực chất liệu silicone cỡ nhỏ |  |  | 500 | Chất liệu: silicone Chiều dài khoảng 400 mm (±5%). Đường kính trong: 5mm (±5%) Đường kính bên ngoài: 7mm (±5%) Đã được tiệt trùng.
503 | 25 | Thông dẫn lưu ngực chất liệu silicone cỡ lớn | Cái |  | 4000 | Chất liệu: silicone Chiều dài khoảng 400 mm (±5%). Đường kính trong: 7mm (±5%) Đường kính bên ngoài: 10mm (±5%) Đã được tiệt trùng.
504 | 26 | Thông nelaton | Cái |  | 2910 | Ống dài khoảng 40cm (±5%), chất liệu cao su, đầu hở với 2 lỗ. Đã được tiệt trùng.
505 | 27 | Thông Pezzer | Cái |  | 480 | Chất liệu cao su tự nhiên bao gồm ống thông, phễu thoát nước, phễu thổi, phễu rửa, bóng và van. Có các kích thước từ: ≤ 14 Fr đến ≥ 36 Fr. Chiều dài ống: khoảng 400mm (±5%) Đã được tiệt trùng
506 | 28 | Thông Chữ T | Cái |  | 600 | Thông chữ T dùng trong phẫu thuật Chất liệu cao su tự nhiên hoặc cao su tự nhiên được phủ silicone Có nhiều cỡ Đã tiệt trùng
507 | 29 | Dây hút dịch phẫu thuật loại dài | Cái |  | 10200 | Chất liệu nhựa PVC Chiểu dài ≥ 360 cm Có sẵn 2 đầu nối tiêu chuẩn với máy và vòi hút. Chịu được áp suất âm: ≤ -70kpa Đã tiệt trùng
508 | 30 | Dây hút dịch phẫu thuật loại ngắn | Cái |  | 1560 | Chất liệu nhựa PVC Chiểu dài nằm trong khoảng: 80-200 cm Có sẵn 2 đầu nối tiêu chuẩn với máy và vòi hút. Chịu được áp suất âm: ≤ -70kpa Đã tiệt trùng
509 | 31 | Ống hút dùng trong phẫu thuật | Cái |  | 10200 | Ống hút dùng trong phẫu thuật Dùng để hút dịch trên vết mổ, đóng gói vô khuẩn
510 | 32 | Đồng hồ đo áp lực bóng nội khí quản | Cái |  | 6 | Đơn vị tính bằng centimet nước. Đằng sau có mấu gài cố định. Có dây nối dài.
511 | 33 | Kẹp rốn | Cái |  | 5205 | Chất liệu nhựa PP Đã tiệt trùng
512 | 34 | Kẹp mạch máu vi phẫu thuật - Kẹp đôi | Cái |  | 200 | Vật liệu: thân là Polycarbonate Có nhiều loại: kẹp cho động mạch, kẹp cho tĩnh mạch Có nhiều kích cỡ; lực đóng nằm trong khoảng từ 15 đến 120gf. Hàm hình bán cầu. Kẹp đa, 2 kẹp nối với nhau Đã tiệt trùng
513 | 35 | Kẹp mạch máu vi phẫu thuật - Kẹp đơn | Cái |  | 200 | Vật liệu: thân là Polycarbonate Có nhiều loại: Có kẹp cho động mạch và tĩnh mạch riêng biệt. Có nhiều kích cỡ; lực đóng nằm trong khoảng từ 15 đến 120gf. Đã tiệt trùng
514 | 36 | Clip mạch máu dùng trong phẫu thuật mổ mở và mổ nội soi các cỡ (Hemolock) | Cái |  | 12000 | Chất liệu: Polymer không tiêu, không dẫn điện, không ảnh hưởng đến chụp CT, MRI hoặc X-ray. Kẹp lạnh không tỏa nhiệt ra mô xung quanh. Có tối thiểu 2 kích thước Kích thước 1: - Kẹp được mạch máu cỡ từ 5 mm đến 13 mm - Chiều rộng chân clip ngoài nằm trong khoảng: 12mm-15mm Kích thước 2: - Kẹp được mạch máu cỡ 7 mm đến 16 mm - Chiều rộng chân clip ngoài nằm trong khoảng: 16mm -19mm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
515 | 37 | Clip titan | Cái |  | 13000 | Chất liệu: Titanium - Hình chữ V - Clip có nhiều kích cỡ - Kẹp được mạch máu các cỡ từ 1,5mm đến 5,5 mm. - Chiều rộng Clip từ 1,5mm đến 6,0mm; - Chiều cao clip từ 1,5mm đến 7,5mm. - Clip khi đóng có chiều dài nằm trong khoảng: 2,0mm-9,0 mm Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
516 | 38 | Vật liệu cầm máu dạng lưới mềm tự tiêu | Cái |  | 9250 | Vật liệu cầm máu dạng lưới Nguồn gốc thực vật Kích thước khoảng 10x20cm (±5%) Thời gian tự tiêu nằm trong khoảng 7-14 ngày Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
517 | 39 | Bọt biển cầm máu hậu môn | Miếng |  | 500 | Bọt biển cầm máu hậu môn Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
518 | 40 | Vật liệu cầm máu | Miếng |  | 480 | Vật liệu cầm máu dạng miếng Có thể xé Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
519 | 41 | Sáp cầm máu xương | Cái |  | 5410 | Miếng sáp cầm máu xương ≥ 2,5 gram. Đóng gói tiệt trùng từng miếng. Thành phần chính là sáp ong Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
520 | 42 | Xốp cầm máu | Cái |  | 1200 | Vật liệu cầm máu bằng collagen hoặc tương đương Diện tích nằm trong khoảng 30-50 cm2 Tan hoàn toàn sau 21 ngày Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
521 | 43 | Chỉ không tan đơn sợi số 2/0 | Sợi |  | 100 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide số 2/0 Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 24-30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
522 | 44 | Chỉ không tan đơn sợi số 3/0 | Sợi |  | 16244.9333 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide số 3/0 Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 24-30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
523 | 45 | Chỉ không tan đơn sợi số 4/0 | Sợi |  | 1886.6 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide số 4/0 Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 15-20mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
524 | 46 | Chỉ không tan đơn sợi số 5/0 | Sợi |  | 2156.1 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide số 5/0 Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 15-20mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
525 | 47 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polyamid số 3/0 | Sợi |  | 12314.5 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide số 3/0 Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 18-30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: FDA
526 | 48 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polyamid số 6/0 | Sợi |  | 4274 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide số 6/0 Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 40-60cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 10-25mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: FDA
527 | 49 | Chỉ vi phẫu không tiêu đơn sợi 9/0 | Sợi |  | 532 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide số 9/0 Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 15-25cm Chỉ màu đen Kim bằng hợp kim không gỉ, chiều dài nằm trong khoảng: 3-5mm
528 | 50 | Chỉ vi phẫu không tiêu đơn sợi 10/0 | Sợi |  | 272 | Chỉ không tan đơn sợi chất liệu Polyamide số 10/0 Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 15-25cm Chỉ màu đen Kim bằng hợp kim không gỉ, chiều dài nằm trong khoảng: 3-5mm
529 | 51 | Chỉ đơn sợi số 3/0 tiêu chậm | Sợi |  | 1500 | Chỉ tiêu đơn sợi số 3/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 180-300 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 28 ngày ≥ 50% Chiều dài nằm trong khoảng 60-90cm Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài nằm trong khoảng 20-30mm Kim bằng hợp kim Surgalloy hoặc Ethalloy Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
530 | 52 | Chỉ đơn sợi số 4/0 tiêu chậm | Sợi |  | 2460 | Chỉ tiêu đơn sợi số 4/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 180-300 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 28 ngày ≥ 40% Chiều dài nằm trong khoảng 60-90cm Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài nằm trong khoảng 20-30mm Kim bằng hợp kim Surgalloy hoặc Ethalloy Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
531 | 53 | Chỉ đơn sợi số 5/0 tiêu chậm | Sợi |  | 2260 | Chỉ tiêu đơn sợi số 5/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 180-300 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 28 ngày ≥ 40% Chiều dài nằm trong khoảng 60-90cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài nằm trong khoảng 10-15mm Kim bằng hợp kim Surgalloy hoặc Ethalloy Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
532 | 54 | Chỉ đơn sợi 4/0 tiêu trung bình | Sợi |  | 7400 | Chỉ tiêu đơn sợi số 4/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 60-100 ngày Chiều dài nằm trong khoảng 70-90cm Khả năng duy trì bền kéo sau 14 ngày ≥ 50% Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài nằm trong khoảng 20-25mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
533 | 55 | Chỉ đơn sợi 5/0 tiêu trung bình | Sợi |  | 4350 | Chỉ tiêu đơn sợi số 5/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 60-100 ngày Chiều dài nằm trong khoảng 70-90cm Khả năng duy trì bền kéo sau 14 ngày ≥ 50% Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài nằm trong khoảng 15-20mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
534 | 56 | Chỉ đơn sợi 4/0 tiêu nhanh | Sợi |  | 700 | Chỉ tiêu đơn sợi số 4/0 Thời gian tiêu hoàn toàn sau 56 ngày Chiều dài nằm trong khoảng 40-50cm Khả năng duy trì bền kéo sau 6 ngày ≥ 50% Kim có chiều dài nằm trong khoảng 15-20mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
535 | 57 | Chỉ đơn sợi 6/0 tiêu nhanh | Sợi |  | 972 | Chỉ tiêu đơn sợi số 6/0 Thời gian tiêu hoàn toàn sau 56 ngày Chiều dài nằm trong khoảng 40-50cm Khả năng duy trì bền kéo sau 6 ngày ≥ 50% Kim có chiều dài nằm trong khoảng 10-15mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
536 | 58 | Chỉ sợi bện tiêu nhanh 2/0 | Sợi |  | 1404 | Chỉ sợi bện tự tiêu số 2/0, Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 40-50 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 5 ngày ≥ 50% Chiều dài sợi chỉ ≥ 90cm Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 35-40mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
537 | 59 | Chỉ sợi bện tiêu nhanh 3/0 | Sợi |  | 2160 | Chỉ sợi bện tự tiêu số 3/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 40-50 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 5 ngày ≥ 50% Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 15-20mm Kim bằng hợp kim Surgalloy hoặc Ethalloy Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
538 | 60 | Chỉ sợi bện tiêu nhanh 4/0 | Sợi |  | 150 | Chỉ sợi bện tự tiêu số 4/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 40-50 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 5 ngày ≥ 50% Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 15-20mm Kim bằng hợp kim Surgalloy hoặc Ethalloy Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
539 | 61 | Chỉ sợi bện tiêu nhanh 5/0 | Sợi |  | 380 | Chỉ sợi bện tự tiêu số 5/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 40-50 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 5 ngày ≥ 50% Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 15-20mm Kim bằng hợp kim Surgalloy hoặc Ethalloy Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
540 | 62 | Chỉ sợi bện tiêu chậm 1 | Sợi |  | 33650 | Chỉ sợi bện tự tiêu số 1 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 55-70 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 14 ngày ≥ 75% Chiều dài sợi chỉ ≥ 90cm Sợi chỉ có lớp phủ Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 40-45mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
541 | 63 | Chỉ sợi bện tiêu chậm 2/0 | Sợi |  | 2772 | Chỉ sợi bện tự tiêu số 2/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 55-70 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 14 ngày ≥ 75% Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Sợi chỉ có lớp phủ Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 25-30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
542 | 64 | Chỉ sợi bện tiêu chậm 3/0 | Sợi |  | 18566.4 | Chỉ sợi bện tự tiêu số 3/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 55-70 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 14 ngày ≥ 75% Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Sợi chỉ có lớp phủ Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 25-30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
543 | 65 | Chỉ sợi bện tiêu chậm 4/0 | Sợi |  | 1344.6 | Chỉ sợi bện tự tiêu số 4/0 Thời gian tiêu hoàn toàn nằm trong khoảng 55-70 ngày Khả năng duy trì bền kéo sau 14 ngày ≥ 75% Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Sợi chỉ có lớp phủ Kim tròn 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 15-20mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
544 | 66 | Chỉ sợi bện Polyglactin số 2 | Sợi |  | 2425.6 | Chỉ sợi bện số 2, chất liệu Polyglactin 910 có lớp phủ Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 25-30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
545 | 67 | Chỉ sợi bện Polyglactin số 1 | Sợi |  | 100 | Chỉ sợi bện số 1, chất liệu Polyglactin 910 có lớp phủ Chiều dài sợi chỉ ≥ 90cm Kim 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 40-45mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
546 | 68 | Chỉ sợi bện Polyglactin số 2/0 kim tròn | Sợi |  | 3252 | Chỉ sợi bện số 2/0, chất liệu Polyglactin 910 có lớp phủ Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim tròn 1/2 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 20-30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
547 | 69 | Chỉ sợi bện Polyglactin số 2/0 kim tam giác | Sợi |  | 4200 | Chỉ sợi bện số 2/0, chất liệu Polyglactin 910 có lớp phủ Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm Kim tam giác 3/8 vòng tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng 20-30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
548 | 70 | Chỉ khâu mạch máu 2/0 | Sợi |  | 1440 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 2/0 Chất liệu Polypropylene hoặc Polypropylene kết hợp thành phần khác Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-90cm 1 kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 25 đến 30mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicone Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
549 | 71 | Chỉ khâu mạch máu 3/0 | Sợi |  | 2217 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 3/0 Chất liệu Polypropylene hoặc Polypropylene kết hợp thành phần khác Chiều dài sợi chỉ 90cm 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 25 đến 30mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicone Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
550 | 72 | Chỉ khâu mạch máu 4/0 | Sợi |  | 6600 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 4/0 Chất liệu Polypropylene hoặc Polypropylene kết hợp thành phần khác Chiều dài sợi chỉ 90cm 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 15 đến 25mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicone Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
551 | 73 | Chỉ khâu mạch máu 5/0 kim ngắn | Sợi |  | 1576.5 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 5/0 Chất liệu Polypropylene hoặc Polypropylene kết hợp thành phần khác Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-90cm 2 kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 10 đến 15mm Kim bằng thép có độ cứng ≥ bằng thép 300, phủ silicone Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
552 | 74 | Chỉ khâu mạch máu 5/0 kim dài | Sợi |  | 432 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 5/0 Chất liệu Polypropylene hoặc Polypropylene kết hợp thành phần khác Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-90cm 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 15 đến 20mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicone Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
553 | 75 | Chỉ khâu mạch máu 6/0 | Sợi |  | 936 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 6/0 Chất liệu Polypropylene hoặc Polypropylene kết hợp thành phần khác Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-90cm 2 kim có chiều dài nằm trong khoảng từ 10 đến 15mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicon Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
554 | 76 | Chỉ khâu mạch máu 7/0 | Sợi |  | 644 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 7/0 Chất liệu đa thành phần với thành phần chính là Polypropylene Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 60-80cm 2 kim có chiều dài nằm trong khoảng từ 7 đến 12mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicone Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
555 | 77 | Chỉ khâu mạch máu 9/0 | Sợi |  | 280 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 9/0 Chất liệu Polypropylene hoặc Polypropylene kết hợp thành phần khác Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 15-20cm Kim bằng hợp kim không gỉ, chiều dài nằm trong khoảng: 3-5mm
556 | 78 | Chỉ khâu mạch máu 10/0 | Sợi |  | 280 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 10/0 Chất liệu Polypropylene hoặc Polypropylene kết hợp thành phần khác Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 15-20cm Kim bằng hợp kim không gỉ, chiều dài nằm trong khoảng: 3-5mm
557 | 79 | Chỉ điện cực tim số 3/0 | Sợi |  | 2000 | Chỉ có nhiều màu 2 kim: 1 kim 1/2 vòng tròn, 1 kim thẳng Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
558 | 80 | Chỉ thép số 5 | Sợi |  | 16280 | Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 40-50cm Kim 1/2 vòng tròn, dài trong khoảng 40-50mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
559 | 81 | Chỉ sợi bện số 2/0 dài 75cm, kim dài trung bình | Sợi |  | 3700 | Chỉ sợi bện Polyester số 2/0 Chiều dài sợi chỉ 75cm Chỉ có nhiều màu để thuận tiện khi buộc 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn, chiều dài kim nằm trong khoảng từ 26 đến 30mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
560 | 82 | Chỉ sợi bện số 2/0 dài 75cm, kim ngắn | Sợi |  | 6500 | Chỉ sợi bện Polyester số 2/0 Chiều dài sợi chỉ 75cm Chỉ có nhiều màu để thuận tiện khi buộc 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 15 đến 17mm Kim bằng hợp kim không gỉ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
561 | 83 | Chỉ sợi bện số 2/0 dài 75cm có miếng đệm vá tim cỡ lớn, kim dài trung bình | Sợi |  | 8000 | Chỉ không tan tổng hợp sợi bện Polyester, số 2/0 Chiều dài sợi chỉ 75cm Chỉ có nhiều màu để thuận tiện khi buộc 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 25 đến 30mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicone Có miếng đệm diện tích nằm trong khoảng 19 đến 22 mm2 Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
562 | 84 | Chỉ sợi bện số 2/0 dài 75cm có miếng đệm vá tim cỡ nhỏ, kim dài trung bình | Sợi |  | 6000 | Chỉ không tan tổng hợp sợi bện Polyester, số 2/0 Chiều dài sợi chỉ 75cm Chỉ có nhiều màu để thuận tiện khi buộc 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 25 đến 30mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicone Có miếng đệm diện tích nằm trong khoảng 16 đến 18 mm2 Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
563 | 85 | Chỉ sợi bện số 2/0 dài 75cm có miếng đệm vá tim cỡ lớn, kim ngắn | Sợi |  | 8000 | Chỉ không tan tổng hợp sợi bện Polyester, số 2/0 Chiều dài sợi chỉ 75cm Chỉ có nhiều màu để thuận tiện khi buộc 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 15 đến 17mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicone Có miếng đệm diện tích nằm trong khoảng 19 đến 22 mm2 Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
564 | 86 | Chỉ sợi bện số 2/0 dài 75cm có miếng đệm vá tim nhỏ, kim ngắn | Sợi |  | 6000 | Chỉ không tan tổng hợp sợi bện Polyester, số 2/0 Chiều dài sợi chỉ 75cm Chỉ có nhiều màu để thuận tiện khi buộc 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 15 đến 17mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicone Có miếng đệm diện tích nằm trong khoảng 16 đến 18 mm2 Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
565 | 87 | Chỉ phẫu thuật mạch máu số 3/0,dài 90 cm, kim dài trung bình | Sợi |  | 2600 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 3/0, chất liệu đa thành phần với thành phần chính là Polypropylene Chiều dài sợi chỉ 90cm 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 25 đến 30mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicone Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
566 | 88 | Chỉ phẫu thuật mạch máu số 4/0 dài 90cm, kim dài | Sợi |  | 2100 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 4/0, chất liệu đa thành phần với thành phần chính là Polypropylene Chiều dài sợi chỉ 90cm 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 25 đến 30mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicone Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
567 | 89 | Chỉ phẫu thuật mạch máu số 4/0 dài 90cm, kim dài trung bình | Sợi |  | 4000 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 4/0, chất liệu đa thành phần với thành phần chính là Polypropylene Chiều dài sợi chỉ 90cm 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có có chiều dài nằm trong khoảng: từ 20 đến 25mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicone Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
568 | 90 | Chỉ phẫu thuật mạch máu số 4/0 dài 90cm, kim ngắn | Sợi |  | 2700 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 4/0, chất liệu đa thành phần với thành phần chính là Polypropylene Chiều dài sợi chỉ 90cm 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 15 đến 20mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicone Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
569 | 91 | Chỉ phẫu thuật mạch máu số 5/0, dài 90cm, kim dài | Sợi |  | 4250 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 5/0, chất liệu đa thành phần với thành phần chính là Polypropylene Chiều dài sợi chỉ 90cm 2 kim 1/2 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 15 đến 20mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicone Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
570 | 92 | Chỉ phẫu thuật mạch máu số 5/0, dài 75cm, kim ngắn | Sợi |  | 2600 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số5/0, chất liệu đa thành phần với thành phần chính là Polypropylene Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm 2 kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 10 đến 15mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicone Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
571 | 93 | Chỉ phẫu thuật mạch máu số 6/0, kim tròn ngắn | Sợi |  | 1800 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 6/0, chất liệu đa thành phần với thành phần chính là Polypropylene Chiều dài sợi chỉ nằm trong khoảng 70-80cm 2 kim 3/8 vòng tròn, kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 8 đến 11mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicone Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
572 | 94 | Chỉ phẫu thuật mạch máu số 8/0 dài 60cm, kim tròn ngắn | Sợi |  | 1829.5 | Chỉ không tiêu đơn sợi, số 8/0, chất liệu đa thành phần với thành phần chính là Polypropylene Chiều dài sợi chỉ 60cm 2 kim tròn có chiều dài nằm trong khoảng từ 5 đến 8mm Kim bằng hợp kim không gỉ, phủ silicone Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA
573 | 96 | Bộ dẫn lưu ngực điều chỉnh áp lực cỡ lớn | Bộ |  | 2700 | Kích cỡ ≥ 2300ml. Hoạt động theo nguyên tắc dẫn lưu kín 3 khoang. Có van điều chỉnh áp lực. Van xả áp lực dương tránh tràn khí ngược. Có van điều chỉnh Có cổng lấy mẫu. Có 2 dây nối từ bình vào bệnh nhân Có 2 đầu kết nối Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
574 | 97 | Ghim khâu da tự động 35 mũi | Cái |  | 1950 | Chất liệu ghim bằng thép không gỉ hoặc hợp kim titan Số lượng băng ghim: 35 ghim Sử dụng để đóng vết mổ tự động. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
575 | 98 | Túi độn ngực | Chiếc |  | 100 | Túi đặt ngực hình tròn bề mặt trơn hoặc vi nhám. Chất liệu silicone dạng gel gồm nhiều lớp . Gel silicone kết dính nằm trong một lớp vỏ siêu mỏng. Gồm nhiều size khác nhau. Độ nhô cao hoặc trung bình cao. Tiệt khuẩn Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA.
576 | 99 | Chất liệu độn mũi |  |  | 200 | CHất liệu silicone với nhiều hình dạng kích thước. Cấu trúc độ mềm nhiều dạng. Tiệt khuẩn. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA.
577 | 100 | Chất liệu độn cằm |  |  | 30 | CHất liệu silicone với nhiều hình dạng kích thước. Cấu trúc độ mềm nhiều dạng. Tiệt khuẩn. Đạt tối thiểu chứng nhận: CE và FDA.
578 | 101 | Quả lọc rửa tay vô trùng | Chiếc |  | 30 | Quả lọc rửa tay vô trùng Sử dụng nhiều màng lọc + Màng thứ 1 làm bằng vật liệu Polypropylene kích thước 1 μm; + Màng thứ 2 màng lọc kép bằng vật liệu PES kích thước lỗ 0,2 μm, Sử dụng liên túc ≥ 30 ngày không cần hấp tiệt trùng , Diện tích hiệu dụng màng lọc: ≥600 cm2. Tốc độ lọc > 13 lít/phút ở áp lực 3 bar. Đạt tiêu chuẩn ASTM F 838. Có chứa phụ gia Ion Bạc
579 | 102 | Bầu xông khí dung cho máy thở | Bộ |  | 180 | Bầu xông khí dung cho máy thở Có 3 cổng: 1 cổng nối máy thở, 1 cổng qua canuyn khí quản hoặc ống nội khí quản, 1 cổng còn lại là bầu xông khí dung
580 | 103 | Hộp đựng dụng cụ phẫu thuật | chiếc |  | 20 | Hộp hấp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật , loại 1/1, kích thước 587 x 279 x 131 mm (±10%), Cấu tạo: gồm nắp, đáy, khay lưới tương ứng và 02 đĩa lọc có thể hấp sấy
581 | 104 | Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo, đế bằng 70mm | Bộ |  | 3600 | Đế dán vào da có độ pH vừa phải, giúp bảo vệ da xung quanh hậu môn nhân tạo và không gây dị ứng. - Đế dán có thành phần Hydrocolloid - Thời gian sử dụng được trung bình từ 3 đến 5 ngày, tối đa 7 ngày. - Đế có phần gắn kết với túi bằng cách bấm lại, vì vậy không gây đau cho bệnh nhân. - Khi tháo đế ra không để lại chất keo dư thừa trên da bệnh nhân. - Đường kính đế 70mm (±5%) Đạt tối thiểu chứng nhận CE hoặc FDA
582 | 105 | Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo, đế lồi 70mm | Bộ |  | 1000 | Đế lồi hậu môn nhân tạo 2 mảnh được dùng cho hậu môn nhân tạo bị thụt vào trong, bị nghiêng. - Đế dán có thành phần Hydrocolloid - Đường kính đế 70mm (±5%). Đạt tối thiểu chứng nhận CE hoặc FDA
583 | 106 | Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo, túi phân 70mm, lọc khí, khóa cuốn | Bộ |  | 3000 | Túi hậu môn nhân tạo 2 mảnh, có khóa cuốn, có bộ lọc khí - Đường kính vòng gắn 70mm, chiều dài túi 30cm - Túi chứa loại trong hoặc đục, gồm 4 lớp: lớp trong giúp gắn kết các lớp, lớp ngăn mùi, lớp dính giúp các lớp dính vào nhau, lớp chống ồn - Đặc điểm: có khóa cuốn, bộ lọc khí không thấm nước. Vòng gắn khớp với đế dán. - Đường kính đế 70mm (±5%) Đạt tối thiểu chứng nhận CE hoặc FDA
584 | 107 | Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh loại trong | Bộ |  | 3000 | Túi hậu môn nhân tạo một mảnh xả được, loại trong dành cho sau phẫu thuật, thời gian sử dụng 3-4 ngày
585 | 108 | Túi nước tiểu nhân tạo 1 mảnh | Bộ |  | 1000 | Túi nước tiểu nhân tạo 1 mảnh
586 | 109 | Phần 10: Vật tư hút áp lực âm thường |  |  | 0
586.1 | 109.1 | Bộ xốp điều trị vết thương bằng áp lực âm cỡ nhỏ | Bộ |  | 120 | Đóng gói tối thiểu bao gồm: + 01 miếng xốp miếng xốp dạng mắt lưới chất liệu Polyurethane, kích cỡ các lỗ nằm trong khoảng 400-600 µm. Diện tích nằm trong khoảng 70-90cm2 ; chiều dày nằm trong khoảng 3-4cm + 01 dây dẫn dây dẫn có công nghệ tự làm sạch + 01 thước đo vết thương. Các thành phần trong 1 phần đồng bộ với nhau
586.2 | 109.2 | Bộ xốp điều trị vết thương bằng áp lực âm cỡ vừa | Bộ |  | 480 | Đóng gói tối thiểu bao gồm: + 01 miếng xốp miếng xốp dạng mắt lưới chất liệu Polyurethane, kích cỡ các lỗ nằm trong khoảng 400-600 µm. Diện tích nằm trong khoảng 200-280cm2 ; chiều dày nằm trong khoảng 3-4cm + 01 dây dẫn dây dẫn có công nghệ tự làm sạch + 01 thước đo vết thương. Các thành phần trong 1 phần đồng bộ với nhau
586.3 | 109.3 | Bộ xốp điều trị vết thương bằng áp lực âm cỡ lớn | Bộ |  | 120 | Đóng gói tối thiểu bao gồm: + 01 miếng xốp miếng xốp dạng mắt lưới chất liệu Polyurethane, kích cỡ các lỗ nằm trong khoảng 400-600 µm. Diện tích nằm trong khoảng 350-450 cm2 + 01 dây dẫn dây dẫn có công nghệ tự làm sạch + 01 thước đo vết thương. Các thành phần trong 1 phần đồng bộ với nhau
586.4 | 109.4 | Bình chứa dịch vết thương | Cái |  | 700 | Bình chứa dịch vết thương áp lực âm ≥ 500ml, Có khoang cảm biến cảnh báo bình đầy Các thành phần trong 1 phần đồng bộ với nhau
587 | 110 | Phần 10: Vật tư hút áp lực âm tưới rửa |  |  | 0
587.1 | 110.1 | Bộ xốp điều trị vết thương bằng áp lực âm có tưới rửa cỡ nhỏ | Bộ |  | 30 | Đóng gói tối thiểu bao gồm: + 02 miếng xốp miếng xốp dạng mắt lưới chất liệu Polyurethane, kích cỡ các lỗ nằm trong khoảng 400-600 µm. Diện tích nằm trong khoảng 70-90cm2; chiều dày nằm trong khoảng 1,5-2cm + 01 dây dẫn dây dẫn có công nghệ tự làm sạch + 01 thước đo vết thương. Các thành phần trong 1 phần đồng bộ với nhau
587.2 | 110.2 | Bộ xốp điều trị vết thương bằng áp lực âm có tưới rửa cỡ vừa | Bộ |  | 70 | Đóng gói tối thiểu bao gồm: + 02 miếng xốp miếng xốp dạng mắt lưới chất liệu Polyurethane, kích cỡ các lỗ nằm trong khoảng 400-600 µm. Diện tích nằm trong khoảng 200-280cm2; chiều dày nằm trong khoảng 1,5-2cm + 01 dây dẫn dây dẫn có công nghệ tự làm sạch + 01 thước đo vết thương. Các thành phần trong 1 phần đồng bộ với nhau
587.3 | 110.3 | Bình điều hướng dịch truyền rửa vết thương | Cái |  | 100 | Bình điều hướng dịch truyền rửa vết thương. Các thành phần trong 1 phần đồng bộ với nhau
587.4 | 110.4 | Bình chứa dịch vết thương áp lực âm | Cái |  | 200 | Bình chứa dịch vết thương áp lực âm ≥ 500ml, Có khoang cảm biến cảnh báo bình đầy. Các thành phần trong 1 phần đồng bộ với nhau
588 | 111 | Bọc vô khuẩn cho đầu camera kèm ống kính nội soi 3D Einstein vision 3.0 góc nhìn 30 độ, đường kính 10mm | Cái |  | 400 | Bọc vô khuẩn cho đầu camera kèm ống kính nội soi 3D Einstein vision 3.0 góc nhìn 30 độ, đường kính 10mm. - Chất liệu: Polyethylene tephthalate (-/G) - Trọng lượng: 70g - Mức an toàn: Class Iia - Kích thước đóng gói: 42 x 36 x 23cm Đạt tối thiểu chứng nhận CE hoặc FDA
589 | 112 | Bộ dây hút khói dùng một lần | Cái |  | 400 | Bộ dây hút khói dùng một lần, hộp 10 cái - Chất liệu túi đóng gói: Polyethylene - Chiều dài 3m, kiểu tiệt trùng: EO - Mức độ an toàn: EU Class I Đạt tối thiểu chứng nhận CE hoặc FDA
590 | 113 | Gioăng Trocar tương thích hệ thống phẫu thuật nội soi Aesculap | Cái |  | 50 | Nắp Trocar 10/12mm kèm giảm 5mm Nắp Trocar 5ml
591 | 114 | Cassette lọc hút khói | Cái |  | 400 | Cassette lọc hút khói, hộp 30 cái - Chất liệu túi đóng gói: Polyethylene tephthalate (-/G) - Kích thước đóng gói: 31,4 x 22,5 x 0,6cm - Mức độ an toàn: EU Class I Đạt tối thiểu chứng nhận CE hoặc FDA
X. Nhóm vật tư dùng cho chuyên khoa Tiêu hóa – Gan mật
592 | 1 | Dao cắt cơ Oddi đầu tip ngắn | Cái |  | 200 | Phù hợp với kênh làm việc tối thiểu 2,8mm Chiều dài làm việc ≥ 1600mm Chiều dài phần đầu cuối: < 5mm Chiều dài dao cắt: nằm trong khoảng 20-30mm Tương thích với dây dẫn hướng 0,035 inch Có 3 kênh riêng biệt: cho dao, cho dây dẫn và cho kênh bơm cản quang. Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
593 | 2 | Dao cắt cơ Oddi đầu tip dài | Cái |  | 550 | Phù hợp với kênh làm việc 2,8mm Chiều dài làm việc ≥ 1600mm Chiều dài phần đầu cuối: ≥ 5mm Chiều dài dao cắt: nằm trong khoảng 20-30mm Tương thích với dây dẫn hướng 0,035 inch Dao có 3 kênh riêng biệt: cho dao, cho dây dẫn và cho kênh bơm cản quang. Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
594 | 3 | Dao cắt cơ dạng xoay | Cái |  | 300 | Dao cắt cơ vòng dạng xoay, có hỗ trợ ống thông dò Chiều dài dây cắt nằm trong khoảng 20-30mm, Đường kính ngoài có nhiều cỡ và nằm trong khoảng 3,5-5,0Fr Chiều dài ống thông ≥ 1600mm Tương thích dây dẫn hướng 0,018 inch hoặc 0,035 inch. Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
595 | 4 | Dao cắt điểm | Cái |  | 75 | Dao kim có ba kênh riêng biệt: kênh dành cho dây dẫn, kim tiêm và lưỡi dao Đầu kim thiết kế góc xiên Đường kính cán nằm trong khoảng: 5-7Fr Chiều dài ống thông catheter ≥ 1600mm Tương thích dây dẫn hướng 0,035 inch. Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
596 | 5 | Dao cắt cơ Oddi kết hợp bóng nong | Cái |  | 25 | Dao cắt cơ Oddi kết hợp với bóng nong Chiều dài làm việc ≥ 1600mm Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
597 | 6 | Dây dẫn đường mật, tụy đầu típ thẳng | Cái |  | 300 | Đầu dây dẫn thiết kế dạng xoắn. Có đánh dấu cản quang Đầu típ dạng thẳng Đầu típ được phủ lớp vật liệu ưa nước, chiều dài ≥ 5cm Chiều dài dây dẫn ≥ 450cm Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
598 | 7 | Dây dẫn đường mật, tụy đầu típ cong | Cái |  | 80 | Đầu dây dẫn thiết kế dạng xoắn. Có đánh dấu cản quang Đầu típ dạng cong Đầu típ được phủ lớp vật liệu ưa nước, chiều dài ≥ 5cm Chiều dài dây dẫn ≥ 450cm Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
599 | 8 | Catheter thăm dò đường mật, tụy các cỡ | cái |  | 15 | Dùng để nong hẹp đường mật, tụy. Có điểm đánh dấu cản quang Kích thước thân các cỡ nằm trong khoảng: 6-12Fr Chiều dài làm việc ≥ 1900mm. Tương thích dây dẫn 0,035inch Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
600 | 9 | Bóng nong cơ oddi cỡ bé | Cái |  | 60 | Bóng nong hỗ trợ nhiều điểm đánh dấu cản quang. Có tối thiểu 3 đường kính bơm bóng tương ứng với các áp suất bơm khác nhau trong quá trình giãn nở. Đường kính bóng có các kích cỡ nằm trong khoảng từ 5mm-10mm Chiều dài bóng nằm trong khoảng: 50-65mm; Phù hợp kênh làm việc: 2,8mm hoặc 3.2mm; Chiều dài làm việc ≥1800mm; Tương thích với dây dẫn hướng 0,035 inch. Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
601 | 10 | Bóng nong cơ oddi cỡ lớn | Cái |  | 60 | Bóng nong hỗ trợ nhiều điểm đánh dấu cản quang. Có tối thiểu 3 đường kính bơm bóng tương ứng với các áp suất bơm khác nhau trong quá trình giãn nở. Đường kính bóng có các kích cỡ nằm trong khoảng từ 10mm-17mm Chiều dài bóng nằm trong khoảng: 50-65mm; Phù hợp kênh làm việc: 2,8mm hoặc 3.2mm; Chiều dài làm việc ≥1800mm; Tương thích với dây dẫn hướng 0,035 inch. Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
602 | 11 | Bóng nong đường mật | Cái |  | 150 | Bóng nong hỗ trợ nhiều điểm đánh dấu cản quang. Có tối thiểu 3 đường kính bơm bóng tương ứng với các áp suất bơm khác nhau trong quá trình giãn nở. Đường kính bóng có các kích cỡ nằm trong khoảng từ 5mm-17mm Chiều dài bóng nằm trong khoảng: 50-65mm; Phù hợp kênh làm việc: 2,8mm hoặc 3.2mm; Chiều dài làm việc ≥1800mm; Tương thích với dây dẫn hướng 0,035 inch. Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
603 | 12 | Tay bơm bóng nong cơ | Cái |  | 10 | Áp lực bơm tối đa ≥ 20psi Tích hợp đồng hồ đo áp lực với tay bơm Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
604 | 13 | Stent kim loại đường mật các cỡ | Cái |  | 60 | Dây bằng chất liệu Nitinol hoặc Platinol Có đẩy đủ các loại: Không có cover, có cover một phần và có cover toàn phần Đường kính stent có tối thiểu các cỡ: 8mm và 10mm Chiều dài có tối thiểu các kích thước: 40, 60, 80 và 100 mm Tương thích với dây dẫn hướng 0,035 inch Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
605 | 14 | Stent nhựa đường mật các cỡ loại ngắn | Cái |  | 500 | Được sử dụng dẫn lưu đường mật xuống tá tràng Thiết kế thẳng hoặc cong đuôi lợn Đường kính nằm trong khoảng: 5Fr-10Fr Chiều dài stent có các cỡ trong đó chiều dài ngắn nhất ≤ 5cm và chiều dài lớn nhất ≥ 10cm Thời gian lưu stent ≥ 3 tháng Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
606 | 15 | Stent nhựa đường mật các loại dài | Cái |  | 500 | Được sử dụng dẫn lưu đường mật xuống tá tràng Thiết kế thẳng hoặc cong đuôi lợn Đường kính nằm trong khoảng: 5Fr-10Fr Chiều dài stent có các cỡ trong đó chiều dài ngắn nhất ≤ 8cm và chiều dài lớn nhất ≥ 13cm Thời gian lưu stent ≥ 3 tháng Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
607 | 16 | Stent nhựa đường tụy các cỡ | Cái |  | 60 | Được sử dụng dẫn lưu tuyến tụy Thiết kế thẳng hoặc cong Đường kính nằm trong khoảng: 5Fr-10Fr Chiều dài Stent từ 3cm đến ≥ 12cm Làm bằng vật liệu y tế chắn bức xạ Thời gian lưu stent ≥ 3 tháng Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
608 | 17 | Bộ đẩy Stent đường mật, tá tràng | Cái |  | 50 | Dùng để đặt stent đường mật Thiết kế có vị trí cản quang Có tối thiểu các loại: 5Fr, 7Fr, 10Fr. Chiều dài làm việc ≥ 190cm Tương thích dây dẫn 0,035 inch. Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
609 | 18 | Rọ lấy sỏi đường mật 4 cạnh | Cái |  | 120 | Rọ lấy sỏi có kênh đi dây dẫn hướng, Phù hợp với kênh làm việc: 2,8mm hoặc 3,5mm hoặc 3,7mm Tương thích với dây dẫn hướng 0.035 inch Tích hợp được với dụng cụ phá sỏi cơ học. Đường kính độ mở rọ nằm trong khoảng: 15-30mm Có kênh bơm rửa để bơm cản quang, Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
610 | 19 | Rọ lấy sỏi đường mật 4 cạnh có phủ silicone | Cái |  | 120 | Rọ lấy sỏi có kênh đi dây dẫn hướng, Phù hợp với kênh làm việc: 2,8mm hoặc 3,5mm hoặc 3,7mm Tương thích với dây dẫn hướng 0.035 inch Đường kính độ mở rọ nằm trong khoảng: 15-30mm Chiều dài làm việc: ≥ 1800mm Có kênh bơm rửa để bơm cản quang, có đánh dấu trên thân dụng cụ. Dây rọ được phủ silicone. Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
611 | 20 | Cán tán sỏi | cái |  | 2 | Có thể xoay rọ để bắt sỏi, bánh cóc giúp giữ lực kéo trong quá trình tán sỏi. Có thể dùng nhiều lần. Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
612 | 21 | Bộ tán sỏi cấp cứu | Bộ |  | 2 | Tán sỏi trong trường hợp sỏi kẹt rọ, không tháo ra được Bao gồm vỏ sắt và tay quay, tời tán.
613 | 22 | Catheter nong đường tụy | cái |  | 15 | Dùng để nong hẹp đường mật, tụy. Có điểm đánh dấu cản quang Kích thước thân nằm trong khoảng: 3-10Fr Chiều dài làm việc ≥ 1900mm. Tương thích dây dẫn 0,035inch Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
614 | 23 | Bóng kéo sỏi 3 kênh | cái |  | 500 | Bóng kéo sỏi, có 3 kênh (kênh dây dẫn hướng, kênh bơm bóng và kênh bơm dung dịch cản quang), Có điểm đánh dấu cản quang. Đường kính bóng khi bơm có thể lựa chọn cỡ nằm trong khoảng: 8-20mm, Vị trí ra thuốc cản quang: có thể lựa chọn ra phía trên hoặc phía dưới bóng Phù hợp với kênh làm việc: 2,8mm hoặc 3,2mm Tương thích dây dẫn hướng 0,035 inch Chiều dài làm việc: ≥ 1800mm. Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
615 | 24 | Đầu cáp chụp cho máy nội soi tá tràng cửa sổ bên Olympus | cái |  | 100 | Đầu cáp chụp cho máy nội soi tá tràng cửa sổ bên tương thích máy nội soi đang có tại bệnh viện
616 | 25 | Catherter 3 nòng dùng trong kỹ thuật ERCP | Cái |  | 20 | Catherter 3 nòng dùng trong kỹ thuật ERCP
617 | 26 | Cán tán sỏi và tay bơm bóng đa năng | Cái |  | 2 | Cán tán sỏi và tay bơm bóng đa năng
618 | 27 | Rọ tán sỏi cơ học | Cái |  | 25 | Rọ tán sỏi cơ học dùng trong kỹ thuật ERCP
619 | 28 | Bóng siêu âm nội soi | Cái |  | 120 | Đường kính ngoài: khoảng 12-14mm Thể tích 5ml hoặc nhỏ hơn Chiều dài khoảng 20-22mm Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
620 | 29 | Kim sinh thiết 3 ngạnh qua siêu âm nội soi các cỡ | Cái |  | 40 | Kim chọc hút siêu âm được thiết kế Đầu kim bằng chất liệu hợp kim cobalt chromium hoặc Nitinol Kích thước kim: 19G, 22G, 25G. Tương thích với đường kính kênh làm việc tối thiểu: 2,4mm hoặc 2,8mm; Đường kính vỏ ống nhiều loại nằm trong khoảng: 1,5mm-2,0mm; Chiều dài kim tùy chỉnh nằm trong khoảng 0cm-8cm; Chiều dài làm việc có thể điều chỉnh Kèm syringe 20cc và khóa một chiều. Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
621 | 30 | Kim chọc hút qua siêu âm nội soi các cỡ | Cái |  | 55 | Kim chọc hút siêu âm dùng trong nội soi siêu âm thiết kế bằng chất liệu hợp kim cobalt chromium Kích thước kim nằm trong khoảng: 0,50-0,75mm Chiều dài kim tối đa 8cm. Cán dụng cụ có mã màu để dễ nhận biết Tương thích với đường kính kênh làm việc tối thiểu 2,4mm; Chiều dài kim tùy chỉnh trong khoảng 0cm-8cm; Chiều dài làm việc có thể điều chỉnh Kèm syringe dung tích khoảng 20cc và khóa một chiều. Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
622 | 31 | Stent kim loại dẫn lưu nang giả tụy vào da dày | Cái |  | 20 | Stent kim loại dẫn lưu nang giả tụy vào da dày. Loại stent tự bung
623 | 32 | Stent kim loại dẫn lưu đường mật vào dạ dày | Cái |  | 15 | Stent kim loại dẫn lưu đường mật vào dạ dày. Loại stent tự bung
624 | 33 | Ống trượt dùng trong nội soi ruột non bóng đôi | Cái |  | 90 | Chiều dài làm việc: ≥ 1300mm Đường kính bóng: khoảng 40mm(±10%) Chiều dài bóng: khoảng 50mm (±10%) Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
625 | 34 | Bóng đầu ruột non bóng đôi | Cái |  | 65 | Đường kính ngoài: khoảng 35mm (±10%) Thể tích khoảng: 35-50ml Chiều dài khoảng: 60mm (±10%) Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
626 | 35 | Dụng cụ lắp bóng nội soi ruột non bóng đôi | Cái |  | 5 | Dụng cụ lắp bóng nội soi ruột non bóng đôi
627 | 36 | Dụng cụ lắp bóng nội soi ruột non bóng đôi Balloon stetting tool (súng kim loại) | Cái |  | 1 | Dụng cụ lắp bóng nội soi ruột non bóng đôi Balloon stetting tool (súng kim loại)
628 | 37 | Viên nang nội soi | Cái |  | 50 | Kích thước: Chiều dài: ≤ 27mm Đường kính: ≤ 12mm Trọng lượng: ≤ 4g Góc nhìn: ≥ 150 độ Độ phân giải ảnh ghi nhận: cấu hình độ phân giải ≥ 320 x 320 pixels Tốc độ khung hình: ≥ 2 khung/giây Thời gian hoạt động: ≥ 8 giờ Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
629 | 38 | Dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm test HP | Cái |  | 60000 | Tay cầm loại 3 ring Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Thiết kế có nhiều loại - Ngàm hình răng cá sấu và oval - Có kim và không có kim định vị - Thân có cover và thân không có cover Chiều dài làm việc nằm trong khoảng ≥ 160cm. Đường kính làm việc ≥ 1,8mm; Tương thích với kênh ống soi 2,0mm hoặc lớn hơn. Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
630 | 39 | Kìm sinh thiết dạ dày dùng 1 lần vỏ sắt không kim | Cái |  | 20000 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Thiết kế có nhiều loại - Ngàm hình răng cá sấu hoặc oval - Không kim định vị Chiều dài làm việc nằm trong khoảng ≥ 160cm. Đường kính làm việc ≥ 1,8mm; tương thích với kênh ống soi 2,0mm hoặc lớn hơn. Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
631 | 40 | Kìm sinh thiết dạ dày dùng 1 lần vỏ nhựa không kim | Cái |  | 30000 | Thiết kế có nhiều loại: - Ngàm hình tròn hoặc oval - Không kim định vị Chiều dài làm việc ≥ 160cm, Tương thích với kênh làm việc 2.0mm hoặc lớn hơn Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
632 | 41 | Kìm sinh thiết dạ dày dùng 1 lần vỏ nhựa có kim | Cái |  | 5000 | Thiết kế có nhiều loại: - Ngàm hình tròn hoặc oval - Có kim định vị Thiết kế đầu ngàm có thể quay được từ tay cầm Chiều dài làm việc ≥ 160cm, Tương thích với kênh làm việc 2.0mm hoặc lớn hơn Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
633 | 42 | Kìm sinh thiết dạ dày dùng 1 lần vỏ sắt có kim | Cái |  | 5000 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Thiết kế có nhiều loại - Ngàm hình răng cá sấu hoặc oval - Có kim định vị Thiết kế đầu ngàm có thể quay được từ tay cầm Chiều dài làm việc nằm trong khoảng ≥ 160cm. Đường kính làm việc ≥ 1,8mm; tương thích với kênh ống soi 2,0mm hoặc lớn hơn. Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
634 | 43 | Kim sinh thiết đường mũi | Cái |  | 2000 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Kìm sinh thiết ngàm tròn hoặc oval, có lỗ bên, Chiều dài làm việc ≥ 1600mm, Tương thích với kênh dụng 2.0mm hoặc lớn hơn Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
635 | 44 | Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần vỏ nhựa | Cái |  | 1650 | Thiết kế có nhiều loại: - Ngàm hình tròn hoặc oval - Có kim và không kim định vị Tương thích với kênh làm việc 2.8mm hoặc lớn hơn Chiều dài làm việc ≥ 210cm, Đường kính làm việc: 2,0mm Tương thích với kênh làm việc 2.8mm hoặc lớn hơn Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
636 | 45 | Kìm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần vỏ sắt | Cái |  | 1650 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Thiết kế có nhiều loại: - Ngàm hình răng cá sấu hoặc oval - Có kim và không kim định vị Chiều dài làm việc: ≥ 210cm. Đường kính làm việc ≥ 1,8mm; tương thích với kênh ống soi 2.8mm hoặc lớn hơn. Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
637 | 46 | Hemoclip đóng mở nhiều lần xoay 2 chiều | Cái |  | 4500 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Dùng trong cầm máu dạ dày và đại tràng. Có thể xoay được 360 độ, đóng mở nhiều lần, tay cầm lắp sẵn. Đường kính ngoài của ống khoảng 2,6mm (±10%); tương thích với kênh ống soi 2,8mm hoặc lớn hơn Độ mở ≥14mm, góc hàm: 90 - 135 độ Chiều dài: ≥ 1900mm. Dùng được trong cộng hưởng từ Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
638 | 47 | Hemoclip đóng mở nhiều lần xoay 2 chiều (chiều dài ≥ 2300mm) | Cái |  | 800 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Dùng trong cầm máu dạ dày và đại tràng. Có thể xoay được 360 độ, đóng mở nhiều lần, tay cầm lắp sẵn. Đường kính ngoài của ống khoảng 2,6mm (±10%); tương thích với kênh ống soi 2,8mm hoặc lớn hơn Độ mở khoảng ≥14mm, góc hàm: 90 - 135 độ Chiều dài: ≥ 2300mm. Dùng được trong cộng hưởng từ Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
639 | 48 | Hemoclip đóng mở nhiều lần xoay 1 chiều | Cái |  | 4500 | Tay cầm bằng nhựa ABS hoặc tương đương Clip cầm máu dùng một lần có xoay 1 chiều Độ mở 11mm, góc hàm ≥ 130 độ; Chiều dài các cỡ ≥ 1900mm. Đường kính ngoài của ống khoảng 2.6mm(±10%); tương thích với kênh ống soi 2.8mm hoặc lớn hơn Đóng mở được nhiều lần. Dùng được trong cộng hưởng từ Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
640 | 49 | Hemoclip đóng mở nhiều lần xoay 1 chiều (chiều dài ≥ 2300mm) | Cái |  | 800 | Tay cầm bằng nhựa ABS hoặc tương đương Clip cầm máu dùng một lần có xoay 1 chiều Độ mở 11mm, góc hàm ≥ 130 độ; Chiều dài các cỡ ≥ 2300mm. Đường kính ngoài của ống khoảng 2.6mm(±10%); tương thích với kênh ống soi 2.8mm hoặc lớn hơn Đóng mở được nhiều lần. Dùng được trong cộng hưởng từ Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
641 | 50 | Bộ mở thông dạ dày loại đẩy | Bộ |  | 140 | Bộ mở thông dạ dày loại đẩy bao gồm 1.Bộ kim khâu cố định da và dạ dày - Bộ kim khâu 02 mũi kim làm bằng thép không gỉ, có bộ phận xoay để đưa chỉ khâu vào dạ dày, rọ bắt chỉ khâu 02 chức năng đóng và mở 2. Bộ kim PS mở thông dạ dày - Làm bằng thép không gỉ - Trên thân kim mở thông dạ dày 02 chức năng: khoá và mở khoá mũi kim - Có vỏ bọc(nòng) để dẫn đường đưa ống thông vào dạ dày 3. Ống thông nuôi ăn dạ dày - Ống thông làm bằng silicone 100%, có bóng cố định ở đầu cuối dung tích khoảng 10ml. - Ống có 2 kênh: 01 kênh để bơm thức ăn có nắp đậy, 01 kênh có van một chiều để bơm nước vào bóng giúp cho việc cố định bên trong dạ dày
642 | 51 | Súng thắt tĩnh mạch thực quản | Cái |  | 100 | Tương thích với đầu thắt để thực hiện kỹ thuật thắt giãn tĩnh mạch thực quản. Được làm bằng nhựa y tế Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
643 | 52 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản | Cái |  | 1050 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Gồm 06 vòng thắt bằng cao su tự nhiên được lắp sẵn không có allegenic Đường kính trong và ngoài nằm trong khoảng: 8.9 - 11 mm. Điều khiển bằng dây đôi Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
644 | 53 | Thòng lọng cắt polyp hình bán nguyệt | Cái |  | 300 | Thòng lọng được thiết kế hình bán nguyệt, tay cầm bằng nhựa. Có nhiều chiều dài làm việc khác nhau nằm trong khoảng: 120-250cm, Đường kính vỏ 1.8mm hoặc 2.4mm. Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
645 | 54 | Thòng lọng cắt polyp, dạng cắt nóng | Cái |  | 3100 | Dùng để cắt polyp trong dạy dày và đại tràng Tương thích kênh làm việc: 2,8mm Thòng lọng có vỏ bọc nhựa, chiều dài khoảng 230 cm Đường kính lọng cắt khoảng 20mm và 30mm Tay cầm bằng nhựa y tế. Đầu thòng lọng bằng thép không gỉ xoắn nối nhau, có kênh nhiệt Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
646 | 55 | Thòng lọng cắt polyp, dạng cắt lạnh | Cái |  | 3100 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mền Cắt polyp trong dạy dày và đại tràng Tương thích kênh làm việc : 2,8mm Thòng lọng có chiều dài : 230 cm có vỏ bọc nhựa . Đường kính lọng cắt khoảng: 10 mm Tay cầm bằng nhựa y tế Đầu thòng lọng bằng thép đơn sợi . Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
647 | 56 | Lọng thắt chân polyp lớn | Cái |  | 200 | Lọng thắt cuống polyp cầm máu đường tiêu hóa Thiết kế vòng tròn đôi linh hoạt theo nhu cầu sử dụng, tách rời với tay sử dụng. Có các độ độ mở khác nhau: khoảng 15mm hoặc 20mm hoặc 30mm hoặc 40mm Có chiều cao khác nhau: khoảng 36mm hoặc 40mm hoặc 55mm hoặc 70mm Tương thích với cán lọng thắt chân polyp lớn Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
648 | 57 | Cán lọng thắt chân polyp lớn | Cái |  | 4 | Dụng cụ thắt cuống polyp có vỏ nhựa, Đường kính ngoài 2,1mm hoặc 2,7mm; Tương thích với kênh ống soi 2,8mm hoặc lớn hơn Có nhiều chiều dài khác nhau nằm trong khoảng: 1600-2300mm. Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
649 | 58 | Kim tiêm cầm máu | Cái |  | 1500 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Chiều dài làm việc khoảng 2050mm (± 10%) Mũi kim dài khoảng 4mm (± 5%). Tương thích với kênh ống soi 2.8mm hoặc lớn hơn. Đường kính kim: 23G. Đóng gói vô khuẩn Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
650 | 59 | Kim tiêm cầm máu đầu típ bảo vệ bằng kim loại | Cái |  | 1500 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Chiều dài làm việc ≥ 1800mm Mũi kim dài khoảng 4mm (±5%) . Tương thích với kênh ống soi 2.8mm hoặc lớn hơn. Đường kính kim: 23G. Đầu TIP bằng kim loại Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
651 | 60 | Kim tiêm keo sinh học | Cái |  | 500 | Sử dụng can thiệp trong nội soi ống mềm Chiều dài làm việc ≥ 1800mm Mũi kim dài khoảng 4mm (±5%) . Tương thích với kênh ống soi 2.8mm hoặc lớn hơn. Đường kính kim: ≥ 21G. Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
652 | 61 | Bóng hơi nong tâm vị | Cái |  | 10 | Bóng nong tâm vị có đường kính bóng bơm phồng các cỡ có kích thước nằm trong khoảng: 90-120Fr; - Độ dày của tường bóng trung bình khoảng ≤ 0,055mm. - Vỏ bóng và catheter được làm bằng chất liệu polyethylene, có điểm đánh dấu cản quang - Chiều dài bóng khoảng 10cm (±5%); - Đường kính catheter 14Fr; - Chiều dài làm việc 90cm; - Thích hợp dây dẫn hướng 0,038 inch. - Áp lực bơm lớn nhất ≥ 20 psi . Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
653 | 62 | Bơm bóng nong tâm vị | Cái |  | 4 | Áp lực bơm lớn nhất ≥ 30 psi Tích hợp đồng hồ đo áp lực với tay bơm Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
654 | 63 | Stent kim loại thực quản có van chống trào ngược | Cái |  | 40 | Chất liệu: Nitinol hoặc Platinol Đường kính thân stent ≥ 18mm Có nhiều độ dài khác nhau trong đó: chiều dài ngắn nhất ≤ 85mm; chiều dài lớn nhất ≥ 120mm Stent có điểm cản quang Có van chống trào ngược Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
655 | 64 | Stent kim loại thực quản không có van chống trào ngược | Cái |  | 20 | Chất liệu: Nitinol hoặc Platinol Đường kính thân stent ≥ 18mm Có nhiều độ dài khác nhau trong đó: chiều dài ngắn nhất ≤ 85mm; chiều dài lớn nhất ≥ 120mm Stent có điểm cản quang Không có van chống trào ngược Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
656 | 65 | Sonde Blackmore | Cái |  | 20 | Sonde Blackmore
657 | 66 | Sonde tá tràng | Cái |  | 20 | Sonde sử dụng đạt vào tá tràng để bơm thức ăn
658 | 67 | Dao cắt hớt niêm mạc | cái |  | 350 | Tương thích kênh dụng cụ: 2,8mm Chiều dài làm việc: ≥ 1600mm Đầu dao có tối thiểu 2 cỡ: 1,5mm và 2mm Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
659 | 68 | Kìm điện đông (Coagrasper) | cái |  | 350 | Kẹp cầm máu điện qua nội soi sử dụng với nguồn cắt đốt cao tần, Hỗ trợ tính năng xoay, Chiều dài làm việc: ≥ 1600mm, Tương thích kênh dụng cụ: 2,8mm hoặc 3,2mm, Độ mở ngàm khoảng: ≥4mm Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
660 | 69 | Dao cắt đầu sứ | cái |  | 120 | Dao có đầu cách điện, bằng sứ (ceramic) vỏ ngoài cách điện dính liền điện cực hình tam giác, Tương thích kênh dụng cụ: 2,8mm, Chiều dài làm việc: ≥ 1600mm, Chiều dài dao khoảng 4mm (±5%), Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
661 | 70 | Dao cắt đầu tam giác | cái |  | 50 | Lưỡi dao có hình tam giác, loại có kênh tưới rửa, Chiều dài làm việc: ≥ 1600mm, Tương thích kênh dụng cụ: 2,8mm Chiều dài dao cắt khoảng 4,5mm (±5%), Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
662 | 71 | Dual clips | cái |  | 20 | Clip có trụ trung tâm, hai bên là hai ngàm có thể hoạt động độc lập để kẹp mô. - Clip có độ mở 15mm, - Kênh làm việc tối thiểu 3.2mm - Clip được sử dụng 1 lần. Clip có thể được định vị lại trước khi kẹp. - Chụp được dưới cộng hưởng từ. Được đóng gói vô trùng 1 cái/ túi. Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
663 | 72 | Clip OTSC | cái |  | 10 | Clip OTSC dùng trong nội soi can thiệp ống tiêu hóa
664 | 73 | Dual loop | cái |  | 10 | Dual loop dùng trong nội soi can thiệp ống tiêu hóa
665 | 74 | Dụng cụ khâu qua đường nội soi ống mềm | Bộ |  | 5 | Sử dụng để khâu các vết thương đường tiêu hóa qua ống nội soi mềm Chiều dài làm việc ≥ 160cm Tương thích kênh dụng cụ: 2,8mm Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
666 | 75 | Đầu gắn ống soi đại tràng chuyên dụng để chẩn đoán chuyên sâu (Endocuff) | cái |  | 10 | Đường kính trong có nhiều cỡ: 11mm hoặc 11.2mm hoặc 10.4mm hoặc 12.1mm Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
667 | 76 | Nắp bảo vệ đầu dây soi dạ dày | Cái |  | 100 | Nắp bảo vệ đầu dây soi Có nhiều đường kính ngoài khác nhau và nằm trong khoảng: 11-14mm Có lỗ bên Chiều dài từ đầu cuối ống soi: khoảng 4mm.
668 | 77 | Nắp bảo vệ đầu dây soi đại tràng | Cái |  | 150 | Có nhiều đường kính ngoài khác nhau và nằm trong khoảng: 15-16mm Thiết kế có lỗ bên, Chiều dài từ đầu cuối ống soi: khoảng 4mm.
669 | 78 | Đầu cáp bảo vệ và tăng tầm nhìn cho dây soi (Endoring) | Cái |  | 5 | Tương thích các ống soi đại tràng của Olympus, Pentax, Fujinon
670 | 79 | Vợt lấy dị vật | Cái |  | 60 | Dùng trong nội soi ống mềm Vợt lấy dị vật : Chiều dài khoảng ≥ 2200mm Đường kính rọ : ≥30mm Đường kính: ≥2,3mm; Tương thích với kênh ống soi 2.8mm hoặc lớn hơn Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
671 | 80 | Kim sinh thiết có dẫn đường | Cái |  | 550 | Cấu tạo gồm 3 bộ phận: + Kim dẫn đường + Kim sinh thiết + Khóa an toàn Có nhiều kích cỡ: - Độ dài nằm trong khoảng 120-160mm - Đuờng kính nằm trong khoảng 16-18G Có nấc để chia lấy dung tích mẫu khác nhau Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
672 | 81 | Kim chọc tế bào | Cái |  | 50 | Kim chọc dịch đường kính 18G hoặc 22G. Độ dài ≥ 140mm. Thân kim có vạch đánh dấu phân độ dài Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
673 | 82 | Kim đốt sóng cao tần đầu lạnh. | Cái |  | 150 | Kim đốt sóng cao tần đầu lạnh, đơn cực, dùng trong điều trị u gan Bao gồm: Kim đốt và dây dẫn dẫn nước làm mát Chiều dài kim đốt ≥ 15cm Có tối thiểu 3 cỡ khác nhau, đường kính nằm trong khoảng: 15-20G Đầu phát năng lượng đường kính Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
674 | 83 | Ống dẫn lưu đuôi lợn các cỡ | Cái |  | 400 | Ống dẫn lưu qua da hình đuôi lợn đóng gói tối thiểu gồm: Kim chọc dẫn đường, cannula và ống dẫn lưu, có khóa chỉ đầu xa của đuôi lợn. Thông số của dẫn lưu: + Kích thước đường kính các cỡ, có tối thiểu 6 cỡ khác nhau nằm trong khoảng: 6-16Fr + Chiều dài ống thông ≥ 15cm. + Phủ ái nước, có điểm đánh dấu cản quang gắn trên thân ống hoặc ống dẫn lưu có độ cản quang cao. + Có ≥6 lỗ dịch thoát ra Đạt tối thiểu chứng nhận: 2 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
675 | 84 | Kim chọc dò cỡ 14-18G | Cái |  | 400 | Đường kính kim từ trong khoảng 14-18G. Đường kính ngoài khoảng ≤ 2mm. Chiều dài Catheter ≥ 130mm. Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
676 | 85 | Van sinh thiết tương thích với ống nội soi Olympus | Cái |  | 500 | Van sinh thiết tương thích với ống nội soi đang có tại bệnh viện Có thể sử dụng nhiều lần
677 | 86 | Van khí nước tương thích máy nội soi Olympus | Cái |  | 100 | Van khí nước sử dụng nhiều lần
678 | 87 | Bóng đèn tương thích máy nội soi Olympus | Cái |  | 10 | Bóng đèn, công suất 150W. Tương thích máy nội soi có tại bệnh viện
679 | 88 | Chổi rửa kênh lỗ van | Cái |  | 50 | Chổi rửa kênh lỗ van tương thích với ống nội soi sử dụng nhiều lần
680 | 89 | Ngáng miệng có không có dây | Cái |  | 2000 | Ngáng miệng nội soi loại dùng một lần sử dụng cho tất cả các ống nội soi đường tiêu hóa và phế quản Lỗ trung tâm mở rộng
681 | 90 | Ngáng miệng có dây | Cái |  | 2000 | Ngáng miệng nội soi loại dùng một lần sử dụng cho tất cả các ống nội soi đường tiêu hóa và phế quản, có dây choàng để cố định, Lỗ trung tâm mở rộng
682 | 91 | Chổi rửa dài kênh nội soi | Cái |  | 4000 | Chổi rửa dài kênh nội soi dùng 1 lần, Chiều dài làm việc ≥ 1600mm, Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
683 | 92 | Cap thu dạ dày | Cái |  | 50 | Cap thu dạ dày Đường kính ≥ 11mm Chiều dài làm việc khoảng 7,0mm (±5%) Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
684 | 93 | Cap thu đại tràng | Cái |  | 50 | Cap thu đại tràng Đường kính ≥ 13mm Chiều dài làm việc khoảng 7,0mm (±5%) Đạt tối thiểu tiêu chuẩn: CE hoặc FDA
685 | 94 | Kìm Gắp dị vật dùng một lần | Cái |  | 30 | Dùng để gắp dị vật trong nội soi tiêu hoá Thiết kế dạng răng cá sấu hoặc loại 3 chân Chiều dài ≥ 1600mm Tương thích với kênh ống soi 1,8mm hoặc 2,4mm Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
686 | 95 | Bộ van khí nước tương thích máy nội soi Fujifilm | Bộ |  | 100 | Bao gồm một van bơm khí nước và một van hút
687 | 96 | Bóng đèn xenon tương thích máy nội soi Fujifilm | Cái |  | 30 | Bóng đèn Xenon công suất 300W, Tương thích máy nội soi có tại bệnh viện
688 | 97 | Ống truyền dinh dưỡng đường dò ra da | Cái |  | 30 | Ống thông làm bằng silicone 100%, có bóng cố định ở đầu cuối dung tích khoảng 10ml. Có các kích cỡ: 20Fr, 22Fr, 24Fr Ống có 2 kênh: 01 kênh để bơm thức ăn có nắp đậy, 01 kênh có van một chiều để bơm nước vào bóng. Tương thích với bộ mở thông dạ dày loại đẩy
689 | 98 | Đầu dò APC đầu phun 2 bên các cỡ (sử dụng cho dao mổ Erbe) | Cái |  | 5 | Đầu dò APC đầu phun chùm tia tương thích với dao mổ đang sử dụng tại viện
690 | 99 | Đầu dò APC đầu phun thẳng các cỡ (sử dụng cho dao mổ Erbe) | Cái |  | 10 | Đầu dò APC đầu phun thẳng tương thích với dao mổ đang sử dụng tại viện
691 | 100 | Cáp nối từ máy cắt đến dụng cụ can thiêp (sử dụng cho dao mổ Erbe) | Cái |  | 5 | Cáp nối từ máy cắt đến dụng cụ can thiêp, ổ cắm 3 chân, ổ cắm ø 3 mm. Tương thích với dao mổ đang sử dụng tại viện.
692 | 101 | Cáp nối từ máy đến tấm điện cực trung tính (sử dụng cho dao mổ Erbe) | Cái |  | 5 | Cáp nối từ máy đến tấm điện cực trung tính tương thích với dao mổ đang sử dụng tại viện
693 | 102 | Stent kim loại tự bung đại tràng | Cái |  | 15 | Stent kim loại tự bung đại tràng Chất liệu: Nitinol hoặc Platinol Đường kính thân stent ≥ 18mm Có nhiều độ dài khác nhau trong đó: chiều dài tối thiểu ≤ 85mm; chiều dài tối đa ≥ 120mm Có lọng thu hồi Stent Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
694 | 103 | Stent kim loại tự bung ruột non | Cái |  | 15 | Stent kim loại tự bung ruột non Đạt tối thiểu chứng nhận: 1 trong 3 các chứng nhận sau CE, FDA, MHLW
695 | 104 | Sonde mũi mật | Cái |  | 25 | Sonde mũi mật Chiều dài ≥ 250cm
696 | 105 | Sonde mũi tụy | Cái |  | 25 | Sonde mũi tụy Chiều dài ≥ 250cm
697 | 106 | Chất tắc mạch đông vón nhanh n-Butyl Cyanoarylanter n-BCA | Lọ |  | 550 | Thành phần: N- butyl - 2- cyanoacrylate. - Chất kết dính mô giúp đông cứng một cách nhanh chóng khi tiếp xúc với dịch tiết mô qua phản ứng polyme hóa, có thể sử dụng cầm máu tĩnh mạch. - Dung tích ≥0,5ml. - Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
XI. Nhóm vật tư dùng cho chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình và cột sống
698 | 1 | Áo nẹp cột sống ngực-thắt lưng | Cái |  | 108 | Chất liệu vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa cố định dạng dán Có nẹp hợp kim nhôm hoặc tương đương thiết kế định hình áo nẹp chạy dọc 2 bên ở phía sau và phía trước Nẹp bao phủ từ cột sống ngực xuống cột sống thắt lưng. Gồm tối thiểu các cỡ S,M,L,XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
699 | 2 | Áo nẹp cột sống vùng lưng | Cái |  | 600 | Chất liệu vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa cố định dạng dán Có nẹp hợp kim nhôm hoặc tương đương thiết kế định hình áo nẹp chạy dọc 2 bên ở phía sau và phía trước Nẹp bao phủ từ cột sống ngực Gồm tối thiểu các cỡ S,M,L,XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
700 | 3 | Áo nẹp cột sống vùng thắt lưng có cửa sổ phía sau | Cái |  | 300 | Chất liệu vải cotton hoặc tương đương. Có khóa cố định dạn dán, có nẹp hợp kim nhôm thiết kế định hình áo nẹp chạy dọc 2 bên ở phía sau và phía trước. Nẹp bao phủ vùng cột sống thắt lưng.Có cửa số phía sau để thoát khí và tiện chăm sóc vết thương. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
701 | 4 | Băng cố định khớp vai | Cái |  | 67 | Chất liệu vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa cố định được thiết kế theo tư thế điều trị Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
702 | 5 | Đai cố định khớp vai tư thế dạng | Cái |  | 40 | Chất liệu vải cotton, vải tricot hoặc tương đương, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa cố định, thiết kế thành 2 phần, tạo được góc nâng khớp vai trong quá trình điều trị. Gồm tối thiểu các cỡ M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
703 | 6 | Đai số 8 | Cái |  | 138 | Làm từ vải cotton, mút xốp. Có khóa cố định. Dùng cố định khi chấn thương gãy xương đòn, trật khớp cùng đòn, vỡ xương bả vai, trật khớp ức đòn. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS,S, M, L, XL, XXL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
704 | 7 | Đai thắt lưng hỗ trợ cột sống | Cái |  | 70 | Chất liệu hệ thống thanh nẹp bằng hợp kim nhôm hoặc tương đương, định hình được sắp xếp theo chiều dọc và phần thân được may bằng vải chun đàn hồi. Chiều cao khoảng 220mm (±5%), gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL, XXL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
705 | 8 | Nẹp bóng chày | Cái |  | 10 | Chất liệu nhôm và đệm mút hoặc tương đương, thiết kế theo tư thế điều trị. Cố định được khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
706 | 9 | Nẹp cẳng tay | Cái |  | 10 | Làm từ vải dệt kim, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, băng nhám dính và bản nẹp hợp kim nhôm ( hoăc tương đương) uốn định hình ở tư thế điều trị. Dùng trong sơ cứu chấn thương xương khớp, cân cơ vùng cẳng tay, cổ tay, hỗ trợ cố định sau gãy xương trụ, gãy Pouteau Colles. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
707 | 10 | Nẹp cánh tay (sử dụng trong cố định gãy xương cánh tay) | Cái |  | 30 | Làm từ vải dệt kim, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa cố định và nẹp hợp kim nhôm hoặc tương đương. Thiết kế theo tư thế điều trị. Dùng trong sơ cứu, cố định gãy xương, bong gân khu vực 1/3 dưới xương cánh tay, cố định sau mổ xương, khớp chi trên, ổn định khớp khủy tay. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL, XXL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
708 | 11 | Nẹp chân chống xoay dài | Cái |  | 10 | Chất liệu vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot hoặc tương đương. Có khóa cố định, nẹp bằng hợp kim nhôm hoặc tương đương. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
709 | 12 | Nẹp chống xoay dài | Cái |  | 50 | Chất liệu đệm mút, vải tricot hoặc tương đương, có khóa cố định. Bản nẹp bằng hợp kim nhôm hoặc tương đương theo tư thế điều trị. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
710 | 13 | Nẹp chống xoay ngắn | Cái |  | 20 | Chất liệu đệm mút, vải tricot hoặc tương đương, có khóa cố định. Bản nẹp bằng hợp kim nhôm hoặc tương đương theo tư thế điều trị. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
711 | 14 | Nẹp cổ bàn tay | Cái |  | 10 | Chất liệu vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa cố định, nẹp bằng hợp kim nhôm hoặc tương đương. Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
712 | 15 | Nẹp cổ cứng | Cái |  | 352 | Có khóa cố định , gồm 2 mảnh riêng biệt. Có cửa sổ phía trước cổ , luồn được ống nội khí quản. Có tối thiểu các cỡ S,M,L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
713 | 16 | Nẹp cổ mềm | Cái |  | 50 | Chất liệu mút xốp mềm, vải, có khóa cố định Gồm tối thiểu các cỡ chiều cao 5,6,8,10cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
714 | 17 | Nẹp đệm dài | Cái |  | 15 | Chất liệu hợp kim nhôm ( hoặc tương đương ) cố định được. Cỡ L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
715 | 18 | Nẹp đệm ngắn | Cái |  | 10 | Nẹp được làm từ chất liệu thoáng mát, dễ thoát mồ hôi. Thanh nẹp hợp kim nhôm ( hoặc tương đương) giúp cố định. Dùng khi chấn thương xương khớp cổ chân, bàn chân, tổn thương dây chằng, gãy mắt cá trong, mắt cá ngoài. Cỡ XXS, XS, S, M. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
716 | 19 | Nẹp gối chức năng | Cái |  | 10 | Nẹp gối có khớp điều chỉnh và cố định được từ 0 đến ≥ 135 độ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
717 | 20 | Nẹp gối dùng sơ cứu cố định sau chấn thương, sau phẫu thuật khớp gối dài 50cm | Cái |  | 230 | Chất liệu vải cotton, vải không dệt hoặc tương đương, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa cố định và hệ thống thanh nẹp hợp kim nhôm hoặc tương đương được phân bố theo tư thế điều trị. Dài khoảng 50cm (±5%), gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
718 | 21 | Nẹp Iselin | Cái |  | 10 | Thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm ( hoặc tương đương) , lót bên trong một lớp xốp mềm. Có thể uốn để giữ ngón tay ở đúng vị trí chức năng khi sử dụng. Dùng cố định khớp ngón tay ở vị trí chức năng khi bị chấn thương, cố định và bảo vệ gãy xương đốt tay ngoại biên. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
719 | 22 | Nẹp ngón tay cái | Cái |  | 10 | Nẹp hợp kim nhôm hoặc tương đương định hình được ngón tay cái ở tư thế điều trị, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa cố định Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
720 | 23 | Túi treo tay dạng vải | Cái |  | 110 | Nẹp hợp kim nhôm hoặc tương đương định hình được ngón tay cái ở tư thế điều trị, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa cố định Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
XII. Nhóm vật tư dùng cho chuyên khoa Răng hàm mặt
721 | 1 | Ống hút nước bọt | Cái | Túi 100 cái | 20000 | - Dụng cụ dùng hút nước bọt - Chất liệu nhựa dẻo.
722 | 2 | Kính chắn giọt bắn | Cái |  | 100 | - Kính chắn giọt bắn - Chất liệu nhựa PVC
723 | 3 | Vật liệu bôi trơn khi tạo hình ống tủy | Tuýp | Gói 2 tuýp | 60 | - Thành phần tối thiểu EDTA. - Dạng gel
724 | 4 | Vật liệu hàn ống tủy Gutta protaper | Cái | Hộp 60 cái | 3000 | - Dùng trong trám bít ống tủy. - Có tối thiểu các kích thước: F1; F2; F3
725 | 5 | Vật liệu hàn ống tủy Gutta percha độ thuôn 2% | Cái | Hộp 120 cái | 7200 | - Dùng trong trám bít ống tủy. - Có độ thuôn 2% - Có tối thiểu các cỡ:15, 20, 25, 30, 35, 40
726 | 6 | Vật liệu hàn ống tủy Gutta percha độ thuôn 4% | Cái | Hộp 60 cái | 7800 | - Dùng trong trám bít ống tủy. - Có độ thuôn 4%. - Có tối thiểu các cỡ: 20, 25.
727 | 7 | Vật liệu hàn ống tủy Gutta percha độ thuôn 6% | Cái | Hộp 60 cái | 7800 | - Dùng trong trám bít ống tủy. - Có độ thuôn 6% - Có tối thiểu các cỡ: 20, 25.
728 | 8 | Vật liệu hàn ống tủy Gutta percha phụ | Cái | Hộp 120 cái | 13200 | - Dùng trong trám bít ống tủy. - Có tối thiểu các số: A, B
729 | 9 | Mũi đánh bóng composite | Cái | Hộp 30 cái | 210 | Mũi đánh bóng composite. - Có tối thiểu các hình dạng: hình nụ, hình ly, hình đĩa. - Chất liệu bằng silicone, hoặc composite. - Phù hợp với tay khoan chậm khuỷu.
730 | 10 | Trâm máy tạo đường trượt dẫn đường điều trị nội nha | Cây | Hộp 6 cây | 90 | - Dùng tạo đường trượt - Chất liệu làm bằng hợp kim Nitinol hoặc tương đương - Độ thuôn khoảng ≥ 2% - Có tối thiểu chiều dài: 21mm, 25mm
731 | 11 | Trâm máy điều trị tủy răng | Cây | Vỉ 6 cây | 600 | - Chất liệu làm bằng hợp kim Niken- Titanium hoặc tương đương - Có nhiều kích cỡ và chiều dài phù hợp cho các kích cỡ ống tủy khác nhau. - Tương thích máy nội nha tích hợp định vị chóp.
732 | 12 | Trâm thông ống tủy bị vôi hóa (tương đương với C+ File) | Cây | Vỉ 6 cây | 600 | - Chất liệu thép không gỉ. - Đầu trâm hình tháp, mặt cắt hình vuông - Có tối thiểu chiều dài: 21mm, 25mm
733 | 13 | Trâm gai điều trị tủy răng | Cây | Hộp 6 cây | 1200 | - Chất liệu thép không gỉ. - Có gai dọc theo cây trâm - Tay cầm có màu khác nhau tương ứng với kích thước của đường kính ống tủy - Có tối thiểu chiều dài 21mm, 25mm
734 | 14 | Trâm thăm dò ống tủy | Cây | Vỉ 6 cây | 30 | - Chất liệu thép không gỉ - Phần làm việc được thiết kế không cắt, kết hợp với mặt cắt hình chữ D ở thân trâm, giúp trâm có thể xuyên qua được những đoạn ống tủy bị vôi hóa.
735 | 15 | Composite đặc dạng tuýp các màu | Tuýp | Tuýp 4- 5 g | 40 | - Composite phục hồi quang trùng hợp và cản tia X - Dạng đặc -Vật liệu có nhiều màu khác nhau
736 | 16 | Vật liệu xoi mòn men răng | Ống | Gói 3 ống | 60 | - Axit soi mòn răng, nồng độ 37% axit phosphoric
737 | 17 | Composite lỏng hạt độn nano | Tuýp | kit 2 tuýp | 30 | - Thành phần: Composite lỏng - Có cản quang cao, dễ nhìn thấy khi chụp với tia X - Có nhiều màu tương ứng với màu răng.
738 | 18 | Keo dán composite 2 trong 1 | Lọ | Lọ 5ml | 35 | - Keo dán quang trùng hợp, chống ê buốt
739 | 19 | Chổi đánh bóng răng dùng trong nha khoa | Cái | Hộp 100 cái | 200 | - Đầu chổi bằng nylon. Cán chổi bằng thép không gỉ. - Dùng cho tay khoan chậm khuỷu
740 | 20 | Cốc đánh bóng răng | Cốc | Hộp 200 cốc | 400 | Cốc đánh bóng răng sau lấy cao răng.
741 | 21 | Vật liệu Calci hydroxide dạng tuýp | Tuýp | Tuýp 2.2g | 20 | Calci hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tuỷ dạng tuýp trộn sẵn.
742 | 22 | Mũi khoan kim cương mài răng | Mũi | Vỉ 5 mũi | 2400 | - Chất liệu làm từ thép không gỉ hoặc tương đương - Đầu mũi khoan phủ bụi kim cương các loại hạt thô, hạt tiêu chuẩn, hạt mịn, hạt siêu mịn - Đầu mũi khoan có nhiều hình dạng khác nhau
743 | 23 | Mũi mở tủy | Mũi | Vỉ 10 mũi | 100 | - Chất làm từ thép không gỉ hoặc carbide (tungsten) hoặc tương đương - Hình dạng mũi khoan có đầu hình dạng tròn hoặc hình oval. - Dùng trong khoan tay nhanh hỗ trợ mở tuỷ - Có nhiều kích cỡ khác nhau
744 | 24 | Mũi mở tủy tránh thủng sản | Mũi | Vỉ 10 mũi | 100 | - Chất liệu đầu mũi khoan bằng carbide (tungsten) hoặc tương đương - Mũi khoan mở tủy tránh thủng sàn - Đầu trụ nhẵn không có tác dụng cắt - Có rãnh cắt mặt bên,có khoảng từ 4 đến 6 rãnh cắt đối xứng.
745 | 25 | Mũi cắt xương dành cho tay chậm | Mũi | Mũi | 40 | - Dùng mở xương cắt răng - Chất liệu bằng thép không gỉ hoặc tương đương - Phù hợp với khoan tay chậm thẳng
746 | 26 | Mũi cắt xương dành cho tay nhanh | Mũi | Vỉ 5 mũi | 500 | - Dùng mở xương cắt răng - Chất liệu bằng thép không gỉ hoặc tương đương - Phù hợp với khoan tay nhanh
747 | 27 | Mũi cao su đánh bóng nhựa tay khoan chậm thẳng | Cái |  | 10 | - Chất liệu silicone - Dùng cho tay micromotor - đầu thẳng tay khoan chậm
748 | 28 | Mũi mài hàm nhựa | Cái |  | 10 | - Chất liệu thép không gỉ hoặc đá hoặc đầu mũi khoan phủ bụi kim cương - Dùng cho tay khoan chậm thẳng
749 | 29 | Lèn ngang | Cây | Hộp 6 cây | 60 | Lèn ngang - Có tối thiểu chiều dài: 21mm, 25mm, - Có tối thiểu các cỡ số: 15, 20, 25
750 | 30 | Dung dịch sát khuẩn dùng trong điều trị nhiễm trùng tủy CPC | Lọ | Lọ 15 ml | 12 | Dung dịch sát khuẩn dùng trong điều trị nhiễm trùng tủy CPC. Dung tích ≥ 15ml
751 | 31 | Calcium Hydroxide dạng bột | Lọ | Lọ 10g | 50 | Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tuỷ dạng bột.
752 | 32 | Xi măng hàn răng | Hộp | Hộp gồm 15g bột + 8ml nước | 35 | Vật liệu trám có cản quang glass ionomer
753 | 33 | Chất hàn tủy răng Cortisomol | Hộp | Hộp 25g | 12 | Dùng trám bít ống tuỷ trong điều trị nội nha.
754 | 34 | Eugenol | Lọ | Lọ 30ml | 30 | Kết hợp oxit kẽm để tạo sealer trám bít tủy, cement gắn tạm..
755 | 35 | Thuốc diệt tủy không asenic | Lọ | Lọ 5g | 5 | - Dạng bột nhão - Thành phần: paraformaldehyde và Lidocaine, không có sự xuất hiện của Asen
756 | 36 | Oxyd kẽm | Lọ | Lọ 110g | 30 | Dạng bột, khô, không vón cục
757 | 37 | Dung dịch bơm rửa ống tủy NaOCl | Chai | Chai 200ml | 30 | Dung dịch Sodium hypochlorite 3-5%
758 | 38 | Vật liệu sinh học thay thế ngà răng | Hộp | Hộp 15 nhộng bột, 15 nhộng nước | 10 | - Thành phần chính là tricalcium
759 | 39 | Vật liệu MTA trong điều trị nội nha (bột+nước) | Hộp | Hộp 1g bột + 2ml nước cất, 2ml gel | 30 | - Thành phần cơ bản: Mineral trioxide aggragate (MTA), Hydroxyapatile - Dạng: bột và nước
760 | 40 | Vật liệu sát trùng ống tủy Formacresol | Lọ | Lọ 15ml | 6 | Thành phần cơ bản: Formaldehyde, tricresoles, glicerine, purify water.
761 | 41 | Vật liệu tẩy trắng răng | Ống | Hộp 8 ống | 80 | - Thành phần: Carbamide peroxide 35%, 20%, 15% với Nitrat Kali và Fluor.
762 | 42 | Giấy cắn đỏ | Xấp | Hộp10 xấp | 50 | - Chất liệu: giấy - Độ dày: ≥ 100µm
763 | 43 | Dầu xịt tay khoan | Chai | Chai 550ml | 20 | - Thành phần cơ bản: dầu khoáng trắng và dầu bạc hà - Thể tích: ≥ 400ml - Chai dạng xịt kèm nắp xịt tương thích cho tất cả các tay khoan nha khoa chậm, nhanh, thẳng, khuỷu...
764 | 44 | Trâm đưa xi măng vào ống tủy Lentulo | Cây | Hộp 4 cây | 60 | - Chất liệu: thép không gỉ. - Có tối thiểu chiều dài: 21mm, 25mm. - Có tối thiểu các cỡ: 15,20,25
765 | 45 | Xi lanh nha khoa | Cái |  | 20 | - Xilanh dùng trong nha khoa - Chất liệu: Thép không gỉ
766 | 46 | Bộ máy cắt Gutta percha | Cái |  | 2 | - Máy cắt gutta - Điện áp: 220 - 240 V - Nhiệt độ: ≥ 160°
767 | 47 | Máy nội nha tích hợp định vị chóp | Cái |  | 2 | - Máy đã tích hợp sẵn các chương trình tự động. - Sử dụng được với tất cả các dòng file. - Máy được trang bị pin sạc. - Tốc độ của máy có thể điều chỉnh đến 1000 vòng/phút - Máy có khả năng điều chỉnh lực torque.
768 | 48 | Thước đo nội nha | Cái |  | 5 | - Chất liệu: nhựa - Đo kích thước dụng cụ nội nha và côn - Có vạch chia
769 | 49 | Máy lèn nhiệt gutta lỏng | Cái |  | 1 | - Bao gồm: máy lèn cone Gutta percha, súng bơm Gutta percha lỏng và pin sạc
770 | 50 | Vật liệu dùng trong trám bít ống tủy Gutta percha dạng thanh | Thanh | Hộp 100 thanh | 200 | - Vật liệu dùng trong trám bít ống tủy dạng thanh - Sử dụng tương thích máy lèn nhiệt gutta lỏng.
771 | 51 | Giấy sát trùng tay khoan | Miếng | hộp 200 miếng | 10000 | Thành phần: Diisobutylphenoxyethyl dimethyl benzyl ammonium clorua, Ethylene Glycol Monobutyl Ether và Isopropanol
772 | 52 | Ống hút nhựa phẫu thuật dùng 1 lần | Cái | Gói 25 Cái | 4000 | - Ống hút nhựa phẫu thuật dùng 1 lần - Chất liệu: nhựa
773 | 53 | Cục cắn | Cái |  | 10 | - Cục cắn được làm bằng nhựa Latex độ đàn hồi cao - Có tối thiểu các size: S, M
774 | 54 | Chỉ khâu huyệt ổ răng | Sợi | Hộp 10 sợi | 2000 | Chỉ Catgus 3.0
775 | 55 | Kim tiêm tê nha khoa | Cái | Hộp 100 cái | 15000 | Dùng tiêm tê trong nha khoa
776 | 56 | Tấm phosphor nha khoa X-ray (cỡ số 2) | Cái |  | 10 | - Dùng trong chụp phim xquang cận chóp - Tương thích với máy chụp Xquang răng | Tương thich máy chụp X-quang Acetone
777 | 57 | Tay khoan nhanh | Cái |  | 50 | - Cấu hình bao gồm: Tay khoan và phụ kiện kèm theo: 1 cái - Tính năng kĩ thuật: + Kích thước đầu tay khoan: ≥ 10 x 13mm + Tốc độ quay ≥ 350.000 vòng/ phút + Công suất cắt: ≥ 19W + Có ≥ 1 điểm phun nước làm mát đầu tay khoan + Loại kết nối 4 lỗ + Vật liệu đạn bạc: Thép không gỉ
778 | 58 | Tay khoan khuỷu tốc độ chậm | Cái |  | 8 | Cấu hình tối thiểu bao gồm: -Tay khuỷu: 01 cái -Motor tay khoan: 01 cái. Tốc độ motor tay khoan tối đa 20.000 vòng/phút Tốc độ Tay khuỷu tối đa 30.000 vòng/phút Tỷ lệ truyền động 1:1 Loại kết nối 4 lỗ
779 | 59 | Tay khoan thẳng tốc độ chậm | Cái |  | 7 | Cấu hình tối thiểu bao gồm: -Tay thẳng chậm: 01 cái -Motor tay khoan: 01 cái. Tốc độ motor tay khoan ≥ 20.000 vòng/phút Tốc độ tối đa 40.000 vòng/phút Tỷ lệ truyền động 1:1
780 | 60 | Đèn quang trùng hợp không dây | Cái |  | 10 | - Đèn quang trùng hợp loại không dây. - Cấu hình tối thiểu bao gồm: Thân đèn, Ống dẫn quang, Kính chắn sáng, Pin (2), Đế sạc, Núm chặn đầu
781 | 61 | Chất lấy dấu | Gói | Gói 500g | 50 | - Thành phần: Sodium alginate, Alghamix II, Algitray - Dạng: bột - Thời gian trộn: chậm, ≥ 40 giây - Trọng lượng: ≥ 450gr
782 | 62 | Chất lấy dấu nặng Silicone | Hộp | Hộp 2 lọ, 462ml/lọ | 10 | - Thành phần: Vinyl polysiloxane Impression Material Putty - Tương thích với chất lấy dấu nhẹ Silicone
783 | 63 | Chất lấy dấu nhẹ Silicone | Hộp | Hộp 2 cặp 50ml | 20 | - Thành phần: Hydrophilic Vinyl Polysilxane Impression Materia, dạng lỏng - Tương thích với chất lấy dấu nặng Silicone
784 | 64 | Chỉ co nướu | Hộp |  | 2 | - Chỉ co nướu được làm từ 100% cotton. - Được tẩm qua chất co nướu epinephrine HCI hoặc aluminum sulfate để cầm máu. - Chiều dài ≥ 270cm
785 | 65 | Thạch cao thường | Gói | Gói 1kg | 60 | - Vật liệu dùng để đổ mẫu cho phục hình, chỉnh nha.
786 | 66 | Mũi khoan cắt thép | Mũi | Vỉ 5 mũi | 150 | - Vật liệu tungsten carbide - Dùng với tay khoan nhanh
787 | 67 | Sáp lá | Miếng | Hộp 12 miếng | 60 | - Thành phần: sáp nến - Kích thước khoảng 17 x 10 x 0.2cm, hình chữ nhật - Trọng lượng: 200gram đến 250gram
788 | 68 | Chỉ tơ nha khoa | Cuộn | Hộp 6 cuộn | 12 | - Chất liệu: nylon - Cấu tạo: Sợi chỉ dạng mảnh - Chiều dài cuộn tối thiểu 25m
789 | 69 | Xi măng gắn cầu, chụp kim loại | Hộp | Hộp gồm 1 lọ 35g bột + 1 lọ 25g nước | 5 | Xi măng gắn cầu, chụp kim loại
790 | 70 | Xi măng gắn sứ | Hộp |  | 5 | Xi măng gắn sứ
791 | 71 | Vật liệu hỗ trợ tăng độ kết dính khi gắn sứ (Etching sứ) | Lọ |  | 2 | - Thành phần: hydrofluoric - Dạng: gel
792 | 72 | Thạch cao đá | Túi |  | 20 | - Vật liệu dùng để đổ mẫu răng - Thành phần bao gồm thạch cao cứng
793 | 73 | Chốt sợi gia cố ống tủy | Cái | Hộp 10 cái | 100 | Thành phần: Sợi thủy tinh hoặc sợi cacbon
794 | 74 | Mũi khoan tạo chốt | Cái |  | 10 | - Chất liệu thép không gỉ - Kích thước mũi khoan tương ứng với kích thước chốt sợi gia cố ống tủy
795 | 75 | Dao sáp | Cái |  | 5 | - Dao sáp - Chất liệu thép không gỉ
796 | 76 | Bảng so màu | Cái | Hộp 1 cái | 2 | Bảng so màu dựa trên độ sáng tối hoặc dựa trên tông màu
797 | 77 | Thước đo độ dày chụp | Cái |  | 2 | - Chất liệu thép không gỉ - Dụng cụ để đo chiều dài và độ dày của cầu chụp răng giả - Thiết kế đầu nhọn - Phạm vi từ 0 đến 10mm
798 | 78 | Súng bắn cao su lỏng | Cái |  | 2 | - Chất liệu nhựa cao cấp - Sử dụng bơm cao su lỏng tỉ lệ 1:1
799 | 79 | Đầu trộn súng bắn cao su lỏng | Cái | Gói 50 cái | 1000 | - Sử dụng với súng bắn cao su lỏng - Tỷ lệ chính xác: đầu trộn màng cao su silicone, độ chính xác cao, hỗn hợp đều 1: 1
800 | 80 | Bát cao su trộn chất lấy dấu | Cái |  | 10 | - Chất liệu: cao su - Dùng trộn thạch cao, chất lấy dấu
801 | 81 | Bay đánh | Cái |  | 10 | - Chất liệu: nhựa - Dùng trộn thạch cao, chất lấy dấu
802 | 82 | Nhựa nhiệt dẻo | Cây | Hộp 15 cây | 45 | Vật liệu làm vành khít trong phục hình răng giả
803 | 83 | Nhựa tự cứng hồng | gam | Chai 100g | 500 | - Thành phần: Bột nhựa Acrylic màu hồng - Dùng với nước nhựa tự cứng
804 | 84 | Nước nhựa tự cứng | ml | Chai 500ml | 1500 | Nước nhựa tự cứng được dùng kết hợp với bột nhựa tự cứng hồng để làm khay cá nhân, nền tạm…
805 | 85 | Thước Fox | Cái |  | 2 | - Chất liệu thép không gỉ - Dùng để ghi tương quan hai hàm để thực hiện phục hình tháo lắp toàn hàm
806 | 86 | Dụng cụ giật chụp | Cái |  | 2 | - Chất liệu thép không gỉ - Dùng để tháo cầu, chụp răng giả
807 | 87 | Cốc inox y tế | Cái |  | 50 | - Chất liệu: inox - Kích thước: 8 x 5cm
808 | 88 | Khay y tế hạt đậu | Cái |  | 50 | - Chất liệu: inox - Kích thước: 215 x 140 x 25mm
809 | 89 | Thìa lấy dấu inox | Cái | Cặp 2 cái trên, dưới | 30 | - Chất liệu thép không gỉ - Có tối thiểu các size: XS, S, M, L, XL
810 | 90 | Bẩy tách chụp | Cái |  | 2 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Dùng để tách chụp răng giả
811 | 91 | Đèn cồn | Cái |  | 5 | Thân thủy tinh, dây tim và nắp chụp nhựa chịu nhiệt
812 | 92 | Mặt gương khám răng | Cái | Hộp 12 cái | 360 | Chất liệu khung viền bằng thép không gỉ
813 | 93 | Cán gương nha khoa | Cái |  | 150 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài cán khoảng 12.5 cm
814 | 94 | Thám châm | Cái |  | 150 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Tay cầm dài từ 15cm đến 20cm, bề mặt nhám - Cấu tạo gồm có 2 đầu: một đầu cong lưỡi liềm, gập góc, một đầu gập thẳng
815 | 95 | Gắp | Cái |  | 150 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài khoảng 160mm
816 | 96 | Chỉ thép buộc mắc cài | Cuộn | Cuộn 400g | 2 | - Chất liệu thép không gỉ - Size ≤ 0.2
817 | 97 | Chun buộc mắc cài | Bao | Bao 100 cái | 20 | - Chất liệu nhựa không có thành phần latex cao su tự nhiên. - Đường kính ngoài 0.125 inch.
818 | 98 | Chun chuỗi | Cuộn |  | 9 | - Chất liệu nhựa, không có thành phần latex cao su tự nhiên. - Có tối thiểu các loại: Mắt mau, mắt trung bình, mắt thưa.
819 | 99 | Chun kéo liên hàm, 3.5oz | Gói | Hộp 30 gói | 600 | - Chất liệu: cao su latex thiên nhiên. - Lực kéo: 3.5 oz. - Có tối thiểu các kích cỡ: 1/4; 1/8; 3/16; 5/16.
820 | 100 | Chun kéo liên hàm 3/16, 6oz | Gói | Hộp 30 gói | 150 | - Chất liệu: cao su latex thiên nhiên. - Lực kéo: 6 oz. - Kích cỡ: 3/16.
821 | 101 | Chun kéo Facemask | Cái | Gói 100 cái | 6000 | Thun chỉnh nha liên hàm dùng ngoài mặt cho khí cụ Facemask - Chất liệu: cao su latex thiên nhiên - Lực kéo: 8oz đến 14oz
822 | 102 | Chun tách kẽ | Thanh | Gói 13 thanh | 65 | - Chất liệu nhựa, không có thành phần latex cao su tự nhiên.
823 | 103 | Dây cung chỉnh nha đảo ngược (REVER), hàm dưới, 16 x 22 | Dây | Bao 10 dây | 50 | - Dây cung chỉnh nha đảo ngược (REVER), hàm dưới, 16 x 22 - Chất liệu: hợp kim Nickel - Titanium - Dây đã được bẻ sẵn ngược đường cong Spee - Kích thước dây: 0.016x 0.022inch
824 | 104 | Dây cung chỉnh nha đảo ngược (REVER), hàm trên, 16x22 | Dây | Bao 10 dây | 50 | - Dây cung chỉnh nha đảo ngược (REVER), hàm trên, 16x22 - Chất liệu: hợp kim Nickel - Titanium - Dây đã được bẻ sẵn ngược đường cong Spee - Kích thước dây: 0.016x 0.022inch
825 | 105 | Dây cung chỉnh nha hàm dưới Niti 012 | Dây | Bao 10 dây | 300 | - Dây cung chỉnh nha hàm dưới Niti 012 - Chất liệu: Hợp kim Nickel - Titanium - Tiết diện tròn, đường kính 0.012 inch
826 | 106 | Dây cung chỉnh nha hàm trên Niti 012 | Dây | Bao 10 dây | 300 | - Dây cung chỉnh nha hàm trên Niti 012 - Chất liệu: Hợp kim Nickel - Titanium - Tiết diện tròn, đường kính 0.012 inch
827 | 107 | Dây cung chỉnh nha hàm dưới, Niti 014 | Dây | Bao 10 dây | 300 | - Dây cung chỉnh nha hàm dưới, Niti 014 - Chất liệu: Hợp kim Nickel - Titanium - Tiết diện tròn, đường kính 0.014 inch
828 | 108 | Dây cung chỉnh nha hàm trên Niti 014 | Dây | Bao 10 dây | 300 | -Dây cung chỉnh nha hàm trên Niti 014 - Chất liệu: Hợp kim Nickel - Titanium - Tiết diện tròn, đường kính 0.014 inch
829 | 109 | Dây cung chỉnh nha hàm dưới Niti 016 | Dây | Bao 10 dây | 300 | - Dây cung chỉnh nha hàm dưới Niti 016 - Chất liệu: Hợp kim Nickel - Titanium - Tiết diện tròn, đường kính 0.016 inch
830 | 110 | Dây cung chỉnh nha hàm trên Niti 016 | Dây | Bao 10 dây | 300 | - Dây cung chỉnh nha hàm trên Niti 016 - Chất liệu: Hợp kim Nickel - Titanium - Tiết diện tròn, đường kính 0.016 inch
831 | 111 | Dây cung chỉnh nha hàm dưới Niti 016 x 022 | Dây | Bao 10 dây | 300 | - Dây cung chỉnh nha hàm dưới Niti 016 x 022 - Chất liệu: Hợp kim Nickel - Titanium - Tiết diện hình chữ nhật, kích thước 0.016 x 0.022 inch
832 | 112 | Dây cung chỉnh nha hàm trên Niti 016 x 022 | Dây | Bao 10 dây | 300 | - Dây cung chỉnh nha hàm trên Niti 016 x 022 - Chất liệu: Hợp kim Nickel - Titanium - Tiết diện hình chữ nhật, kích thước 0.016 x 0.022 inch
833 | 113 | Dây cung chỉnh nha hàm dưới Niti 017 x 025 | Dây | Bao 10 dây | 300 | - Dây cung chỉnh nha hàm dưới Niti 017 x 025 - Chất liệu: Hợp kim Nickel - Titanium - Tiết diện hình chữ nhật, kích thước 0.017 x 0.025 inch
834 | 114 | Dây cung chỉnh nha hàm trên Niti 017 x 025 | Dây | Bao 10 dây | 300 | - Dây cung chỉnh nha hàm trên Niti 017 x 025 - Chất liệu: Hợp kim Nickel - Titanium - Tiết diện hình chữ nhật, kích thước 0.017 x 0.025 inch
835 | 115 | Dây cung chỉnh nha hàm dưới Niti 019 x 025 | Dây | Bao 10 dây | 200 | - Dây cung chỉnh nha hàm dưới Niti 019 x 025- Chất liệu: Hợp kim Nickel - Titanium - Tiết diện hình chữ nhật, kích thước 0.019 x 0.025 inch
836 | 116 | Dây cung chỉnh nha hàm trên Niti 019 x 025 | Dây | Bao 10 dây | 200 | - Dây cung chỉnh nha hàm trên Niti 019 x 025 - Chất liệu: Hợp kim Nickel - Titanium - Tiết diện hình chữ nhật, kích thước 0.019 x 0.025 inch
837 | 117 | Dây cung chỉnh nha hàm dưới ss 018 | Dây | Bao 10 dây | 100 | - Dây cung chỉnh nha hàm dưới ss 018 - Chất liệu: thép không gỉ - Tiết diện tròn, đường kính 0.018 inch
838 | 118 | Dây cung chỉnh nha hàm trên ss 018 | Dây | Bao 10 dây | 100 | - Dây cung chỉnh nha hàm trên ss 018 - Chất liệu: thép không gỉ - Tiết diện tròn, đường kính 0.018 inch
839 | 119 | Dây cung chỉnh nha hàm dưới ss 016 x 022 | Dây | Bao 10 dây | 200 | - Dây cung chỉnh nha hàm dưới ss 016 x 022 - Chất liệu thép không gỉ - Tiết diên hình chữ nhật, kích thước 0.016 x 0.022 inch
840 | 120 | Dây cung chỉnh nha hàm trên ss 016 x 022 | Dây | Bao 10 dây | 200 | - Dây cung chỉnh nha hàm trên ss 016 x 022 - Chất liệu thép không gỉ - Tiết diên hình chữ nhật, kích thước 0.016 x 0.022 inch
841 | 121 | Dây cung chỉnh nha hàm dưới ss 017 x 025 | Dây | Bao 10 dây | 200 | - Dây cung chỉnh nha hàm dưới ss 017 x 025- Chất liệu thép không gỉ - Tiết diên hình chữ nhật, kích thước 0.017 x 0.025 inch
842 | 122 | Dây cung chỉnh nha hàm trên ss 017 x 025 | Dây | Bao 10 dây | 200 | - Dây cung chỉnh nha hàm trên ss 017 x 025 - Chất liệu thép không gỉ - Tiết diên hình chữ nhật, kích thước 0.017 x 0.025 inch
843 | 123 | Dây cung chỉnh nha hàm dưới ss 019 x 025 | Dây | Bao 10 dây | 200 | - Dây cung chỉnh nha hàm dưới ss 019 x 025 - Chất liệu thép không gỉ - Tiết diên hình chữ nhật, kích thước 0.019 x 0.025 inch
844 | 124 | Dây cung chỉnh nha hàm trên ss 019 x 025 | Dây | Bao 10 dây | 200 | - Dây cung chỉnh nha hàm trên ss 019 x 025 - Chất liệu thép không gỉ - Tiết diên hình chữ nhật, kích thước 0.019 x 0.025 inch
845 | 125 | Dây phát triển sang bên chỉnh nha | Dây | Bao 10 dây | 100 | - Dây phát triển sang bên chỉnh nha - Chất liệu Nitinol - Đủ size với kích thước R24, R26, R28
846 | 126 | Dây thẳng 016 x 022 SS | Dây | ống 10 dây | 150 | - Dây thẳng 016 x 022 SS - Chất liệu thép không gỉ - Tiết diên hình chữ nhật, kích thước 0.016 x 0.022 inch
847 | 127 | Khâu chỉnh nha Band răng 6, khâu 1 ống | Cái |  | 400 | - Chất liệu thép không rỉ. - Khâu 1 ống. - Khâu rãnh 022.
848 | 128 | Khâu chỉnh nha Band răng 6, khâu 2 ống | Cái |  | 400 | - Chất liệu thép không rỉ. - Khâu 2 ống. - Khâu rãnh 022.
849 | 129 | Khâu chỉnh nha Band răng 7 | Cái |  | 800 | - Chất liệu thép không rỉ. - Khâu rãnh 022.
850 | 130 | Hook kéo trên dây cung | Cái | Gói 10 cái | 100 | - Hook bấm trên dây - Chất liệu: thép không rỉ - Có tối thiểu các loại: Hook thẳng, hook cong phải, hook cong trái
851 | 131 | Khí cụ chỉnh nha FACE MASK | Cái |  | 10 | - Cấu tạo gồm: thanh đỡ chính, thanh ngang, phần đỡ cằm và phần đỡ trán.
852 | 132 | Lò xo mở NiTi | Sợi | Ống 3 sợi | 15 | - Chất liệu: hợp kim Nickel - Titanium
853 | 133 | Mắc cài răng số 6 hàm trên phải | Cái | Túi 5 cái | 250 | Mắc cài răng số 6 hàm trên phải - Chất liệu: thép không gỉ. - Rãnh 022.
854 | 134 | Mắc cài răng số 6 hàm trên trái | Cái | Túi 5 cái | 250 | Mắc cài răng số 6 hàm trên trái - Chất liệu: thép không gỉ. - Rãnh 022.
855 | 135 | Mắc cài răng số 6 hàm dưới phải | Cái | Túi 5 cái | 250 | Mắc cài răng số 6 hàm dưới phải - Chất liệu: thép không gỉ. - Rãnh 022.
856 | 136 | Mắc cài răng số 6 hàm dưới trái | Cái | Túi 5 cái | 250 | Mắc cài răng số 6 hàm dưới trái - Chất liệu: thép không gỉ. - Rãnh 022.
857 | 137 | Mắc cài răng số 7 hàm trên phải | Cái | Túi 5 cái | 500 | Mắc cài răng số 7 hàm trên phải - Chất liệu: thép không gỉ. - Rãnh 022.
858 | 138 | Mắc cài răng số 7 hàm trên trái | Cái | Túi 5 cái | 500 | Mắc cài răng số 7 hàm trên trái - Chất liệu: thép không gỉ. - Rãnh 022.
859 | 139 | Mắc cài răng số 7 hàm dưới phải | Cái | Túi 5 cái | 500 | Mắc cài răng số 7 hàm dưới phải - Chất liệu: thép không gỉ. - Rãnh 022.
860 | 140 | Mắc cài răng số 7 hàm dưới trái | Cái | Túi 5 cái | 500 | Mắc cài răng số 7 hàm dưới trái - Chất liệu: thép không gỉ. - Rãnh 022.
861 | 141 | Mắc cài kim loại | Bộ | 20 cái/bộ | 150 | - Mắc cài kim loại - Chất liệu: thép không gỉ - Đóng gói bộ 20 cái - Rãnh 022, hệ MBT hoặc Roth
862 | 142 | Mắc cài kim loại tự buộc | Bộ | 20 cái/bộ | 30 | - Mắc cài kim loại tự buộc - Chất liệu: thép không gỉ - Đóng gói bộ 20 cái - Rãnh 022, hệ MBT hoặc Roth
863 | 143 | Khâu gắn ống Wilson | Cái |  | 100 | - Chất liệu: Thép không gỉ. - Có các cỡ từ 15 đến 36. - Rãnh 022.
864 | 144 | Khí cụ 3D Wilson Quad Helix | Hộp | Hộp 1 cái | 30 | - Chất liệu: Thép không gỉ. - Có tối thiểu các cỡ: size 3 (31mm), size 4 (34mm), size 5 (37mm)
865 | 145 | Keo gắn mắc cài | Hộp | Hộp 2 ống keo (ống ≥ 4gr); 1 lọ primer ≥ 6ml. | 10 | - Vật liệu gắn mắc cài kim loại, sứ...lên bề mặt răng, kết dính bằng ánh sáng quang trùng hợp
866 | 146 | Tăm bông | Cái | Hộp 100 cái | 5000 | Cán bằng nhựa, đầu phủ sợi bông.
867 | 147 | Nút lưỡi Button | Cái | Gói 10 cái | 200 | Chất liệu: thép không gỉ. Dùng dán trực tiếp trong chỉnh nha.
868 | 148 | Lò xo kéo | Cái | Túi 10 cái | 50 | - Chất liệu hợp kim Nickel - Titanium - Chiều dài ≥ 9mm
869 | 149 | Lò xo chỉnh một răng | Cái | Gói 10 cái | 50 | Lò xo chỉnh torque 1 răng. - Chất liệu: thép không gỉ - Sử dụng cho dây cung có kích thước 0.016 x 0.022inch - Có các cỡ: S, M, L
870 | 150 | Lò xo chỉnh nhiều răng | Cái | Gói 5 cái | 25 | Lò xo chỉnh torque nhiều răng. - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: Nhỏ, Trung bình, Lớn - Vị trí: Hàm trên, hàm dưới
871 | 151 | Dây duy trì mặt trong | Sợi | Ống 10 sợi | 20 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Dùng cố định duy trì sau chỉnh nha
872 | 152 | Lá mài kẽ | Lá | Gói 10 lá | 100 | - Được phủ lớp corundum galvanically lên thép không gỉ - Chiều dài: 150 mm - Chiều rộng: 3mm đến 4 mm - Chiều dày: 0.1 mm
873 | 153 | Kìm đặt chun tách khe | Cái | Hộp 1 cái | 2 | - Chất liệu thép không gỉ - Được dùng để đặt chun tách kẽ tạo khoảng đặt band
874 | 154 | Kìm luồn dây | Cái | Hộp 1 cái | 2 | - Chất liệu thép không gỉ - Dùng để luồn dây cung trong chỉnh nha
875 | 155 | Thước đo lực | Cái | Hộp 1 cái | 2 | - Lực kế cơ học dùng để đo lực đàn hồi của thun, lò xo - Được làm bằng nhôm, có hai đầu: 1 đầu đo lực đẩy, 1 đầu đo lực kéo
876 | 156 | Gương chụp hình mặt nhai | Cái |  | 3 | - Gương chỉnh nha chụp phạm vi vòm họng. - Mặt gương này được làm bằng loại kính nổi, chiều dày ≥ 3mm.
877 | 157 | Banh miệng chặn lưỡi | Cái |  | 5 | - Chất liệu: Nhựa - Các size: Nhỏ, trung bình, lớn
878 | 158 | Kìm Nance | Cái | Hộp 1 cái | 2 | - Chất liệu thép không gỉ - Kìm được dùng để bẻ móc và loop trong chỉnh nha
879 | 159 | Kìm mỏ chim | Cái | Hộp 1 cái | 2 | - Chất liệu thép không gỉ - Gồm 2 mỏ: mỏ tròn được thiết kế hình nón, mỏ kim tự tháp
880 | 160 | Kìm Kim | Cái | Hộp 1 cái | 2 | - Chất liệu thép không gỉ - Dùng để bẻ loop
881 | 161 | Kìm Delarosa | Cái | Hộp 1 cái | 2 | -Chất liệu thép không gỉ - Sử Dụng cho tạo đường biên và form trên dây cung mà không dùng đến lực
882 | 162 | Kìm bẻ Torque | Cái | Hộp 1 cái | 2 | - Chất liệu thép không gỉ - Kìm với mỏ góc hình tam giác dùng để bẻ torque
883 | 163 | Kẹp gắp mắc cài | Cái | Hộp 1 cái | 5 | - Chất liệu thép không gỉ - Có thể là loại kẹp đầu thẳng hoặc loại kẹp đầu cong
884 | 164 | Thước đo mắc cài | Cái | Hộp 1 cái | 2 | - Chất liệu thép không gỉ - Được dùng để định vị mắc cài và phụ kiện
885 | 165 | Kìm bấm hook | Cái | Hộp 1 cái | 2 | - Chất liệu thép không gỉ - Sử dụng để bấm các hook trên dây cung - Có thể là kìm loại đầu thẳng hoặc đầu cong
886 | 166 | Kìm tháo mắc cài | Cái | Hộp 1 cái | 2 | - Chất liệu thép không gỉ - Sử dụng để tháo mắc cài - Có thể là kìm loại đầu thẳng hoặc đầu cong
887 | 167 | Banh môi rời hai bên phải, trái | Cái | Cặp gồm 2 cái | 4 | - Chất liệu nhựa - Banh môi rời (chữ Y) dùng để vén môi khi điều trị, chỉnh nha, chụp ảnh trong miệng,…
888 | 168 | Kìm Tweed bẻ loop | Cái | Hộp 1 cái | 2 | - Chất liệu thép không gỉ - Dùng để bẻ loop, tạo gable bend trong chỉnh nha
889 | 169 | Kìm tháo dây mắc cài tự buộc | Cái | Hộp 1 cái | 2 | - Chất liệu thép không gỉ - Kìm hỗ trợ tháo dây cung khỏi mắc cài
890 | 170 | Cây ấn dây mắc cài tự buộc | Cái | Hộp 1 cái | 2 | - Chất liệu thép không gỉ - Dùng để gài và điều chỉnh vị trí thun, dây cung trong các khe mắc cài..
891 | 171 | Kẹp Mathiew | Cái |  | 20 | - Loại kìm mathew không mấu - Được sử dụng để thắt chặt các chỉ thép kim loại, thun xung quanh mắc cài
892 | 172 | Kìm tháo band | Cái |  | 2 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Dùng để tháo band trong chỉnh nha
893 | 173 | Kìm cắt xa | Cái |  | 5 | - Chất liệu thép không gỉ - Có thể cắt các dây từ 0.12” đến 0.26”
894 | 174 | Kìm cắt gần | Cái |  | 5 | - Chất liệu thép không gỉ - Cắt dây mảnh kích thước đến 0.15"
895 | 175 | Kìm bẻ bậc | Cái |  | 2 | - Chất liệu thép không gỉ - Có tối thiểu các kìm bẻ bậc 1mm, bậc 0.75mm, bậc 5mm
896 | 176 | Kìm bẻ đuôi | Cái |  | 1 | - Chất liệu thép không gỉ - Dùng bẻ đuôi dây cung trong chỉnh nha
897 | 177 | Que hàn Composite | Cái |  | 15 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Tay cầm dài từ 10cm đến 15cm, bề mặt nhám - Hai đầu được phủ lớp chống dính. - Hình dạng: tam giác, tròn, lưỡi liềm, dẹp…xoay hai hướng đối chiều nhau
898 | 178 | Cây nạo ngà | Cái |  | 10 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Tay cầm dài từ 10cm đến 15cm, bề mặt nhám - Đầu nạo hình lòng máng, đường kính từ 1.5mm đến 2 mm, cứng, bén, hai đầu nạo đối chiều nhau, nhiều hình dạng
899 | 179 | Cây trám các loại | Cái |  | 50 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Tay cầm dài từ 15 cm đến 20cm, bề mặt nhám - Đầu trám nhiều hình dạng: tròn, dẹp, trụ, nhám…
900 | 180 | Cây bóc tách ( 1 đầu nhọn, 1 đầu tròn) | Cái |  | 30 | - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài 10 cm đến 16cm, có vân - 2 đầu bóc tách: 1 đầu nhọn, 1 đầu tròn - Kích thước đầu bóc tách từ 3.5mm đến 4.5mm
901 | 181 | Cây đo túi lợi | Cái |  | 5 | - Chất liệu thép không gỉ - Dùng để đo túi lợi
902 | 182 | Kẹp phẫu tích có mấu | Cái |  | 5 | - Kẹp phẫu tích có mấu - Chất liệu thép không gỉ
903 | 183 | Kẹp phẫu tích không mấu | Cái |  | 5 | - Kẹp phẫu tích không mấu - Chất liệu thép không gỉ
904 | 184 | Cây nạo nha chu | Cái |  | 8 | - Chất liệu thép không gỉ - Dụng cụ để nạo nha chu trong điều trị viêm quanh răng
905 | 185 | Kìm nhổ chân răng hàm trên | Cái |  | 10 | - Kìm nhổ chân răng hàm trên - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: dài từ 20cm đến 25cm - Đầu kềm (kìm) tròn, cong, mũi nhọn - Tay cầm bề mặt nhám
906 | 186 | Kìm nhổ răng cửa hàm trên | Cái |  | 5 | - Kìm nhổ răng cửa hàm trên - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: dài từ 20cm đến 25cm - Đầu kềm (kìm) tròn, nhọn, cong - Tay cầm bề mặt nhám
907 | 187 | Kìm nhổ răng cửa hàm dưới | Cái |  | 5 | - Kìm nhổ răng cửa hàm dưới - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: dài từ 20cm đến 25cm - Đầu kềm (kìm) tròn, nhọn, cong - Tay cầm bề mặt nhám
908 | 188 | Kìm nhổ răng 8 dưới | Cái |  | 5 | - Kìm nhổ răng 8 dưới - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: dài từ 20cm đến 25cm - Đầu kềm (kìm) tròn, nhọn, cong - Tay cầm bề mặt nhám
909 | 189 | Kìm nhổ chân răng hàm dưới | Cái |  | 5 | - Kìm nhổ chân răng hàm dưới - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: dài từ 20cm đến 25cm - Đầu kềm (kìm) tròn, nhọn, cong - Tay cầm bề mặt nhám
910 | 190 | Kìm nhổ răng 8 trên | Cái |  | 10 | - Kìm nhổ răng 8 trên - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: dài từ 20cm đến 25cm - Đầu kềm (kìm) tròn, nhọn, cong - Tay cầm bề mặt nhám
911 | 191 | Kìm nhổ răng 4 trên | Cái |  | 10 | - Kìm nhổ răng 4 trên - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: dài từ 20cm đến 25cm - Đầu kềm (kìm) tròn, nhọn, cong - Tay cầm bề mặt nhám
912 | 192 | Kìm nhổ răng 4 dưới | Cái |  | 10 | - Kìm nhổ răng 4 dưới - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: dài từ 20cm đến 25cm - Đầu kềm (kìm) tròn, nhọn, cong - Tay cầm bề mặt nhám
913 | 193 | Kìm nhổ răng 6 trên phải, trái | Cái |  | 18 | - Kìm nhổ răng 6 trên phải, trái - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: dài từ 20cm đến 25cm - Đầu kềm (kìm) tròn, nhọn, cong - Tay cầm bề mặt nhám
914 | 194 | Kìm nhổ răng 6 dưới | Cái |  | 10 | - Kìm nhổ răng 6 dưới - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước: dài từ 20cm đến 25cm - Đầu kềm (kìm) tròn, nhọn, cong - Tay cầm bề mặt nhám
915 | 195 | Farabeuf ( cây vén vạt) | Cái |  | 10 | - Farabeuf ( cây vén vạt) - Chất liệu: Thép không gỉ - Đầu nhỏ kích thước: 8mm - Đầu lớn kích thước: 10mm - Độ dài 12 cm
916 | 196 | Cây nạo huyệt ổ răng | Cái |  | 10 | - Cây nạo huyệt ổ răng - Chất liệu: Thép không gỉ - Tay cầm dài từ 15cm đến 20cm, bề mặt nhám - Đầu nạo hình lòng máng, đường kính đầu nạo từ 2.0mm đến 2.8mm, sắc bén - Đầu nạo gập khúc tạo thành góc khoảng 45 độ, 2 đầu nạo đối chiều nhau
917 | 197 | Cán dao mổ | Cái |  | 10 | - Cán dao dùng cho lưỡi dao mổ số 11, 15 - Chất liệu: Thép không gỉ - Chiều dài: 10cm đến 15cm
918 | 198 | Kéo phẫu thuật thẳng | cái |  | 20 | - Kéo phẫu thuật thẳng - Chất liệu: Thép không gỉ - Đầu thẳng - Chiều dài khoảng 140mm đến 150mm
919 | 199 | Kéo phẫu thuật cong | Cái |  | 20 | - Kéo phẫu thuật cong - Chất liệu: Thép không gỉ - Đầu cong - Chiều dài từ 140mm đến 150mm
920 | 200 | Bảy thẳng 5mm | Cái |  | 40 | - Bảy thẳng 5mm - Chất liệu: Thép không gỉ - Độ dài khoảng 16 cm - Độ rộng lưỡi bẩy khoảng 5mm
921 | 201 | Bẩy thẳng 3mm | Cái |  | 40 | - Bẩy thẳng 3mm - Chất liệu: Thép không gỉ - Độ dài khoảng 16 cm - Độ rộng lưỡi bẩy khoảng 3mm
922 | 202 | Bẩy hàm dưới ( trái, phải) | Cái | Cặp 2 cái bên phải, bên trái | 40 | - Bẩy hàm dưới ( trái, phải) - Chất liệu: Thép không rỉ - Độ dài khoảng 16 cm - Độ rộng lưỡi bẩy khoảng 3mm
923 | 203 | Bẩy chóp phải | Cái |  | 12 | - Bẩy chóp phải - Chất liệu: Thép không gỉ
924 | 204 | Bẩy chóp trái | Cái |  | 12 | - Bẩy chóp trái - Chất liệu: Thép không gỉ
925 | 205 | Bẩy chóp thẳng | Cái |  | 12 | - Bẩy chóp thẳng - Chất liệu: Thép không gỉ
926 | 206 | Cây kẹp kim | Cái |  | 30 | - Cây kẹp kim - Chất liệu: Thép không gỉ
927 | 207 | Chỉ thép phẫu thuật | Cuộn |  | 5 | - Chất liệu thép không gỉ - Đường kính 0.4mm
928 | 208 | Cung Tigeursted | Cái |  | 40 | - Chất liệu thép không gỉ - Điều chỉnh theo hình dạng cung răng - Trên cung có móc đúc sẵn
929 | 209 | Kìm cắt nẹp Maxi | Cái |  | 5 | - Chất liệu thép không gỉ - Cắt nẹp Maxi có độ dày nẹp 1.3mm
930 | 210 | Kẹp giữ xương | Cái |  | 5 | - Chất liệu thép không gỉ - Kẹp giữ xương kiểu Kern khóa hãm - Chiều dài: 17cm
931 | 211 | Mũi khoan xương maxi | Cái |  | 20 | Mũi khoan tạo lỗ bắt vít - Mới 100%, còn nguyên bao bì -Đường kính mũi khoan: 2.0mm, Tương thích với vít 2.4mm - Dài 64 - 105mm
932 | 212 | Mũi khoan xương mini | Cái |  | 20 | Mũi khoan tạo lỗ bắt vít - Mới 100%, còn nguyên bao bì - Đường kính mũi khoan: 1.6mm, Tương thích với vít 2.0mm - Dài 54.8 - 105mm
933 | 213 | Nẹp maxi 4 lỗ tròn | Cái |  | 60 | Nẹp maxi thẳng 4 lỗ - Mới 100%, còn nguyên bao bì - Có khoảng bắc cầu - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Dày ≥1.2mm. - Dùng với vít: 2.0mm ≤ đường kính ≤ 2.4mm - Tiêu chuẩn ISO, FDA hoặc CE
934 | 214 | Nẹp maxi 6 lỗ tròn, dày 1,3mm; rộng 4,5mm | Cái |  | 60 | Nẹp maxi thẳng 6 lỗ - Mới 100%, còn nguyên bao bì - Có khoảng bắc cầu - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Dày ≥1.2mm. - Dùng với vít: 2.0mm ≤ đường kính ≤ 2.4mm - Tiêu chuẩn ISO, FDA hoặc CE
935 | 215 | Nẹp mini chữ L 4 lỗ quay trái, phải | Cái |  | 50 | Nẹp Mini chữ L, quay trái/phải - Mới 100%, còn nguyên bao bì - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Dày ≥1.0mm. - Dùng với vít: 1.6mm ≤ đường kính ≤ 2.0mm - Tiêu chuẩn ISO, FDA hoặc CE
936 | 216 | Nẹp mini thẳng 6 lỗ | Cái |  | 200 | Nẹp Mini thẳng 6 lỗ - Mới 100%, còn nguyên bao bì - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Dày ≥1.0mm. - Dùng với vít: 1.6mm ≤ đường kính ≤ 2.4mm - Tiêu chuẩn ISO, FDA hoặc CE
937 | 217 | Nẹp mini thẳng 16 - 18 lỗ | Cái |  | 160 | Nẹp Mini thẳng 16 - 18 lỗ - Mới 100%, còn nguyên bao bì - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Dày ≥1.0mm. - Dùng với vít: 1.6mm ≤ đường kính ≤ 2.4mm - Tiêu chuẩn ISO, FDA hoặc CE
938 | 218 | Nẹp tái tạo thẳng 18 - 20 lỗ | Cái |  | 20 | Nẹp tái tạo thẳng 18-20 lỗ - Mới 100%, còn nguyên bao bì - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Dày ≥2.4mm. - Dùng với vít: 2.0mm ≤ đường kính ≤ 2.4mm - Tiêu chuẩn ISO, FDA hoặc CE
939 | 219 | Nẹp tái tạo maxi thẳng 15 lỗ | Cái |  | 10 | Nẹp tái tạo maxi thẳng 15 lỗ - Mới 100%, còn nguyên bao bì - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium - Dùng với vít: 2.0mm ≤ đường kính ≤ 2.4mm - Tiêu chuẩn ISO, FDA hoặc CE
940 | 220 | Nẹp tái tạo sàn ổ mắt | Cái |  | 20 | Nẹp/ lưới tái tạo sàn ổ mắt - Mới 100%, còn nguyên bao bì - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Dày ≥0.2mm. - Dùng với vít: 1.4mm ≤ đường kính ≤ 2.0mm - Tiêu chuẩn ISO, FDA hoặc CE
941 | 221 | Vít xương maxi đường kính 2.4 dài 8mm, 10mm | Cái |  | 500 | Vít kết hợp xương - Mới 100%, còn nguyên bao bì - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Dài : 8-10mm - Đường kính : 2.4mm - Tiêu chuẩn ISO, FDA hoặc CE
942 | 222 | Vít xương maxi đường kính 2.4 dài 12mm, 14mm | Cái |  | 80 | Vít kết hợp xương - Mới 100%, còn nguyên bao bì - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Dài : 12-14mm - Đường kính : 2.4mm - Tiêu chuẩn ISO, FDA hoặc CE
943 | 223 | Vít xương Mini đường kính 2.0mm, dài 6mm→12mm | Cái |  | 2500 | Vít kết hợp xương - Mới 100%, còn nguyên bao bì - Chất liệu Titanium hoặc hợp kim Titanium. - Dài : 6-12mm - Đường kính : 2.0mm - Tiêu chuẩn ISO, FDA hoặc CE
944 | 224 | Vít dùng trong chỉnh nha, đường kính 1.6x6, 8, 10 mm | Cái |  | 100 | - Chất liệu: Titanium - Đầu tròn, vuông, có lỗ, có rãnh xuyên dây - Vít có đường kính thân 1,6mm, dài 6, 8,10mm
945 | 225 | Bộ tay vặn vis chỉnh nha | Bộ |  | 1 | - Cấu hình gồm: Thân vặn, đầu vặn, đầu vặn tay khoan, mũi khoan mồi - Đầu cây vặn sử dụng cho vít dùng trong chỉnh nha
946 | 226 | Tay khuỷu vặn vis chỉnh nha | Cái |  | 1 | - Dùng để cắm vis trong chỉnh nha - Có thể gắn vào bất kỳ loại tay khoan khuỷu tốc độ chậm thông thường.
947 | 227 | Cây đục tạo hình xương | Cái |  | 5 | - Chất liệu thép không gỉ - Dùng để đục và cắt xương
948 | 228 | Chén đựng xương ( trộn bột xương) | Cái |  | 5 | - Chất liệu thép không gỉ - Hình dạng tròn hoặc hình chữ U, miệng rộng và đáy phẳng - Dùng để đặt và lấy các mảnh xương
949 | 229 | Trụ Implant nha khoa (Fixture) | Cái |  | 400 | - Trụ Implant nha khoa (Fixture) - Chất liệu Titanium, cứng, hình thuôn, bề mặt nhám, ren xoắn xung quanh.
950 | 230 | Trụ phục hình trên Implant nha khoa thẳng ( Abutment ) | Cái |  | 300 | - Trụ phục hình trên Implant nha khoa thẳng ( Abutment ) - Chất liệu kim loại, không rỉ, bề mặt nhẵn. - Tương thích Trụ Implant nha khoa (Fixture)
951 | 231 | Trụ phục hình trên Implant nha khoa nghiêng ( Angle Abutment ) | Cái |  | 100 | - Trụ phục hình trên Implant nha khoa nghiêng ( Angle Abutment ) - Chất liệu kim loại, không rỉ, bề mặt nhẵn. - Tương thích Trụ Implant nha khoa (Fixture)
952 | 232 | Trụ liền thương ( Healing ) | Cái |  | 60 | - Trụ liền thương ( Healing ) - Chất liệu kim loại, không rỉ, bề mặt nhẵn. - Tương thích Trụ Implant nha khoa (Fixture)
953 | 233 | Trụ thay thế trụ phục hình lấy dấu làm răng giả ( Coping) | Cái |  | 60 | - Trụ thay thế trụ phục hình lấy dấu làm răng giả ( Coping) - Chất liệu kim loại, không rỉ, bề mặt nhẵn. - Tương thích Trụ Implant nha khoa (Fixture)
954 | 234 | Trụ thay thế chân trụ lấy dấu làm răng giả ( Analog) | Cái |  | 60 | - Trụ thay thế chân trụ lấy dấu làm răng giả ( Analog) - Chất liệu kim loại, không rỉ, bề mặt nhẵn. - Tương thích Trụ Implant nha khoa (Fixture)
955 | 235 | Bột xương đồng chủng nhân tạo | Lọ | Lọ 1g | 60 | Chất liệu xương đồng loại đông khô.
956 | 236 | Bột xương dị loại nhân tạo | Lọ | Lọ 1g | 60 | Chất liệu xương dị loại đông khô.
957 | 237 | Bộ kit cấy implant | Bộ |  | 4 | Thành phần gồm: - Công cụ khoan: mũi khoan phẫu thuật - Công cụ đặt implant: implant driver - Phụ kiện khác: prosthetic driver để vặn và tháo crew, dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật như thanh đo chiều sâu, cây đo lực wrench..
958 | 238 | Bộ kít nâng xoang kín | Bộ |  | 3 | - Chất liệu thép không gỉ - Bộ dụng cụ gồm: các cây nâng xoang kín, búa gõ.
959 | 239 | Bộ kít nâng xoang hở | Bộ |  | 3 | - Chất liệu thép không gỉ - Bộ dụng cụ gồm: Các mũi mở xương, bộ dụng cụ tách màng xoang
960 | 240 | Bộ kit chẻ nong xương | Bộ |  | 3 | - Dùng để mở rộng xương trong quá trình đặt Implant - Bao gồm nhiều loại dụng cụ nong xương có đường kính, chiều dài và thiết kế khác nhau
961 | 241 | Màng xương không tự tiêu | Miếng | Hộp 1 miếng | 100 | Thành phần: 100% Polytetrafluoroethylene ( PTFE cấp y tế) - Kích thước lỗ màng: 0,3mm - Chỉ định màng cấy ghép tạm thời trong điều trị các khuyết tật về nha chu. Đóng gói tiệt trùng. - Có tối thiểu các kích thước: 25 x 30mm, 12 x 20mm
962 | 242 | Màng xương nhân tạo | Miếng | Hộp 1 miếng | 110 | - Chất liệu Collagen tự tiêu. - Có tối thiểu các kích thước: 20 x 30mm, 15 x 20mm
963 | 243 | Bột xương ghép tổng hợp | Lọ | Lọ 1g | 50 | Thành phần: Hydroxyapatite và Beta-tricalciumPhosphate
964 | 244 | Chụp nhựa | Cái |  | 100 | - Chụp nhựa - Chất liệu: Nhựa composite
965 | 245 | Chụp kim loại | Cái |  | 50 | - Chụp kim loại - Chất liệu: nguyên khối thép, được đánh bóng hoàn thiện
966 | 246 | Chụp hợp kim thường cẩn sứ | Cái |  | 400 | - Chụp hợp kim thường cẩn sứ - Cấu hình gồm: khung sườn kim loại crom, 1 lớp Opaque che ánh kim tăng liên kết và được bao phủ bởi lớp sứ đắp
967 | 247 | Chụp hợp kim Titan cẩn sứ | Cái |  | 400 | -Chụp hợp kim Titan cẩn sứ - Cấu hình gồm: khung sườn có 4% đến 6%Titanium, 1 lớp Opaque che ánh kim tăng liên kết và được bao phủ bởi lớp sứ đắp
968 | 248 | Chụp sứ Cercon | Cái |  | 600 | - Chụp sứ Cercon - Cấu hình gồm sứ nha khoa cao cấp Zirconia Cercon và lớp sứ đắp.
969 | 249 | Chụp sứ E-max | Cái |  | 400 | - Chụp sứ E-max - Cấu hình gồm sứ thủy tinh nha khoa cao cấp Lithium disilicat Emax và lớp sứ đắp.
970 | 250 | Inlay/ Onlay titanium | Cái |  | 100 | - Inlay/ Onlay titanium - Chất liệu: nguyên khối thép có 4% đến 6%Titanium, được đánh bóng hoàn thiện
971 | 251 | Inlay/Onlay sứ | Cái |  | 100 | - Inlay/Onlay sứ - Cấu hình gồm sứ thủy tinh nha khoa cao cấp Lithium disilicat Emax và lớp sứ đắp.
972 | 252 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo | Cái |  | 100 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo, cấu hình gồm: - Răng nhựa có thể chọn màu theo từng trường hợp - Nền hàm nhựa mềm , nhựa dẻo Biosoft chuyên dùng cho hàm giả không có monome thừa
973 | 253 | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa dẻo | Cái |  | 100 | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa dẻo cấu hình gồm: - Răng nhựa có thể chọn màu theo từng trường hợp - Nền hàm nhựa mềm , nhựa dẻo Biosoft chuyên dùng cho hàm giả không có monome thừa
974 | 254 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường | Cái |  | 200 | Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường cấu hình gồm: - Răng nhựa có thể chọn màu theo từng trường hợp - Nền hàm nhựa Acrylic chuyên dùng cho hàm giả không có monome thừa
975 | 255 | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường | Cái |  | 200 | Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường cấu hình gồm: - Răng nhựa có thể chọn màu theo từng trường hợp - Nền hàm nhựa Acrylic chuyên dùng cho hàm giả không có monome thừa
976 | 256 | Hàm khung kim loại | Cái |  | 100 | Hàm khung kim loại cấu hình gồm: - Khung, tay móc, tựa trên răng bằng kim loại Crom - Răng nhựa có thể chọn màu theo từng trường hợp - Nền hàm nhựa Acrylic chuyên dùng cho hàm giả không có monome thừa
977 | 257 | Răng nhựa cho hàm giả | Cái |  | 600 | - Răng nhựa cho hàm giả - Chất liệu tối thiểu: nhựa Composite
978 | 258 | Chốt cùi đúc kim loại | Cái |  | 100 | - Chốt cùi đúc kim loại - Chất liệu: nguyên khối thép, được đánh bóng hoàn thiện
979 | 259 | Chốt cùi đúc Titan | Cái |  | 100 | - Chốt cùi đúc Titan - Chất liệu: nguyên khối thép có 4% đến 6%Titanium, được đánh bóng hoàn thiện
980 | 260 | Răng sứ dán Veneer | Cái |  | 200 | - Răng sứ dán Veneer - Cấu hình gồm sứ thủy tinh nha khoa cao cấp Lithium disilicat Emax và lớp sứ đắp.
981 | 261 | Chụp sứ kim loại trên Implant | Cái |  | 400 | - Sản phẩm phục hình trên implant được chế tác sát khít với abutment - Cấu hình gồm: khung sườn kim loại crom, 1 lớp Opaque che ánh kim tăng liên kết và được bao phủ bởi lớp sứ đắp
982 | 262 | Chụp sứ titan trên Implant | Cái |  | 400 | - Sản phẩm phục hình trên implant được chế tác sát khít với abutment - Cấu hình gồm: khung sườn có 4% đến 6%Titanium, 1 lớp Opaque che ánh kim tăng liên kết và được bao phủ bởi lớp sứ đắp
983 | 263 | Chụp sứ toàn phần trên Implant | Cái |  | 400 | - Sản phẩm phục hình trên implant được chế tác sát khít với abutment - Cấu hình gồm sứ nha khoa Zirconia và lớp sứ đắp.
984 | 264 | Thìa cá nhân | Cái |  | 100 | - Thìa cá nhân - Thành phần gồm: nhựa acrylic
985 | 265 | Thêm móc | Cái |  | 100 | - Thêm móc vào hàm tháo lắp - Dây thép hợp kim Chrome
986 | 266 | Thêm răng vào hàm tháo lắp | Cái |  | 100 | - Thêm răng vào hàm tháo lắp - Chất liệu: Nhựa composite
987 | 267 | Sửa hàm gãy | Cái |  | 100 | Thành phần gồm: nhựa acrylic trong, trắng hoặc nhựa acrylic hồng.
988 | 268 | Đệm hàm nhựa thường | Cái |  | 100 | - Đệm hàm nhựa thường - Chất liệu nhựa acrylic
989 | 269 | Máng chống nghiến | Cái |  | 200 | - Máng chống nghiến - Chất liệu nhựa acrylic
990 | 270 | Hàm nâng khớp | Cái |  | 100 | - Hàm nâng khớp - Chất liệu nhựa acrylic
991 | 271 | Hàm Hawley | Cái |  | 300 | Hàm Hawley - Thành phần: hàm nhựa, móc - Hàm nhựa: Nhựa acrylic -Móc: Dây thép hợp kim Chrome sử dụng trong chỉnh nha
992 | 272 | Hàm chỉnh nha có ốc nới tháo lắp | Cái |  | 100 | Hàm chỉnh nha có ốc nới tháo lắp - Thành phần: hàm nhựa, móc, ốc nới rộng - Hàm nhựa: Nhựa acrylic -Móc: Dây thép hợp kim Chrome sử dụng trong chỉnh nha - ốc nới rộng được chôn vào nền hàm
993 | 273 | Hàm chỉnh nha tháo lắp có lò xo chữ Z hoặc lò xo di gần, xa | Cái |  | 100 | Hàm chỉnh nha tháo lắp có lò xo chữ Z hoặc lò xo di gần, xa - Thành phần: hàm nhựa, móc, lò xo - Hàm nhựa: Nhựa acrylic -Móc, lò xo: Dây thép hợp kim Chrome sử dụng trong chỉnh nha
994 | 274 | Hàm chỉnh nha tháo lắp có ốc nong và lò xo chữ Z hoặc lò xo di gần, xa | Cái |  | 100 | Hàm chỉnh nha tháo lắp có ốc nong và lò xo chữ Z hoặc lò xo di gần, xa - Thành phần: hàm nhựa, móc, lò xo, ốc nới rộng - Hàm nhựa: Nhựa acrylic -Móc, lò xo: Dây thép hợp kim Chrome sử dụng trong chỉnh nha - ốc nới rộng được chôn vào nền hàm
995 | 275 | Hàm Twinblock | Cái |  | 60 | Hàm Twinblock - Thành phần: hàm nhựa, móc - Hàm nhựa: Nhựa acrylic -Móc: Dây thép hợp kim Chrome sử dụng trong chỉnh nha
996 | 276 | Hàm Twinblock có ốc nới rộng hàm trên | Cái |  | 60 | Hàm Twinblock có ốc nới rộng hàm trên - Thành phần: hàm nhựa, móc, ốc nới rộng Hàm nhựa: Nhựa acrylic -Móc: Dây thép hợp kim Chrome sử dụng trong chỉnh nha
997 | 277 | Máng mặt phẳng nghiêng | Cái |  | 60 | Máng mặt phẳng nghiêng - Thành phần: nhựa acrylic
998 | 278 | Hàm mang Facemask có nâng khớp và ốc nới rộng cố định | Cái |  | 40 | Hàm mang Facemask có nâng khớp và ốc nới rộng cố định - Thành phần: hàm nhựa acrylic, ốc nới rộng cố định và móc nối thích hợp với bộ khí cụ Facemask
999 | 279 | Khí cụ chặn lưỡi | Cái |  | 20 | - Bộ phận chặn lưỡi bằng thép - Móc và dây cung bằng kim loại trong chỉnh nha
1000 | 280 | Cung Nance | Cái |  | 60 | Cung Nance cấu hình gồm: - Dây cung thép chuyên dụng trong chỉnh nha được hàn vào band kim loại gắn trên răng - Nền nhựa acrylic
1001 | 281 | Cung lưỡi | Cái |  | 60 | Cung lưỡi cấu hình gồm dây cung thép chuyên dụng trong chỉnh nha được hàn vào band kim loại gắn trên răng
1002 | 282 | Hàm Lip bumper | Cái |  | 20 | Cấu hình gồm bộ phận chặn môi bằng thép phủ nhựa bên ngoài: - Dây cung thép chuyên dụng trong chỉnh nha được hàn vào band kim loại gắn trên răng - Nền nhựa acrylic
1003 | 283 | Hàn hàm ốc nong nhanh | Cái |  | 20 | Các mối hàn được đánh bóng hoàn thiện
1004 | 284 | Hàm ốc nong nhanh | Cái |  | 40 | Cấu hình gồm: - Ốc nong nhanh cao cấp bằng Titanium - Khâu, band được gắn cố định vào răng
1005 | 285 | Máng khớp thái dương hàm | Cái |  | 20 | - Máng khớp thái dương hàm - Chất liệu nhựa acrylic
1006 | 286 | Máng thư giãn cơ | Cái |  | 20 | - Máng thư giãn cơ - Chất liệu nhựa acrylic
1007 | 287 | Máng tẩy trắng răng | Cái |  | 60 | - Máng tẩy trắng răng - Chất liệu nhựa PETG chuyên dùng cho máng chỉnh nha, mềm, trong suốt
1008 | 288 | Máng duy trì | Cái |  | 100 | - Máng duy trì - Chất liệu nhựa PETG chuyên dùng cho máng chỉnh nha, trong suốt, dày 1mm đến 2mm
1009 | 289 | Hàm Monoblock | Cái |  | 60 | Hàm Monoblock có cấu hình gồm: hàm nhựa, móc - Hàm nhựa: Nhựa acrylic -Móc: Dây thép hợp kim Chrome sử dụng trong chỉnh nha
1010 | 290 | Hàm Monoblock có ốc nong | Cái |  | 60 | Hàm Monoblock có ốc nong cấu hình gồm: hàm nhựa, móc, ốc nới rộng - Hàm nhựa: Nhựa acrylic -Móc: Dây thép hợp kim Chrome sử dụng trong chỉnh nha - ốc nới rộng trong nền hàm
XIII. Nhóm vật tư dùng cho chuyên khoa phụ sản
1011 | 1 | Kim chọc hút trứng một nòng bằng máy | Cái |  | 150 | Kim chọc hút trứng được tiệt trùng và đóng gói vô trùng riêng lẻ từng chiếc, đường kính ngoài của kim hút trứng 17-18G, chiều dài của kim ≥ 30 cm, hình dạng: cắt vát phía sau, có thể nhìn rõ đầu kim dưới siêu âm, chiều dài của ống hút 100 cm, có thử nghiệm MEA test và LAL test
1012 | 2 | Kim chọc hút trứng hai nòng bằng máy | Cái |  | 50 | Kim chọc hút trứng được tiệt trùng và đóng gói vô trùng riêng lẻ từng chiếc, cấu tạo gồm một nòng riêng biệt hút dịch trong các nang, một nòng riêng cho việc chọc hút trứng, đường kính ngoài của kim hút trứng 17-18G, chiều dài của kim ≥ 30 cm, hình dạng: cắt vát phía sau, có thể nhìn rõ đầu kim dưới siêu âm, chiều dài của ống hút 100 cm, có thử nghiệm MEA test và LAL test
1013 | 3 | Kim chọc hút trứng bằng tay | Cái |  | 50 | Gồm 1 nòng, mũi kim vát hình kim cương giúp chọc ít đau, ít chảy máu, thành mỏng giúp chọc hút trơn mượt. Chiều dài kim ≥ 30 cm, đường kính: 17G. Nối với bơm tiêm bằng khoá Luer. có thử nghiệm MEA test và LAL test
1014 | 4 | Bao cao su bọc đầu dò âm đạo chọc hút noãn | Cái |  | 500 | Loại bao cao su bọc đầu dò siêu âm, không chứa chất diệt tinh trùng, đã tiệt trùng. Đường kính 2.8 cm, chiều dài 30 cm
1015 | 5 | Catheter bơm tinh trùng | Cái |  | 250 | Dụng cụ bơm tinh trùng vào buồng cổ tử cung. Được làm bằng nhựa mềm hoặc tương đương. Chiều dài ống: 17 cm. Được tiệt trùng. Đường kính ngoài: 2 mm (± 0.05mm). Đầu catheter có 2 lỗ thông, thuận tiện cho việc đưa tinh trùng vào cổ tử cung. Có thử nghiệm MEA test và LAL test
1016 | 6 | Catheter chuyển phôi | Cái |  | 350 | Đầu tròn, nòng ngoài cố định, nòng trong mềm, có đánh dấu trên ống thép bên trong, nòng ngoài thiết kế đầu tròn được uốn sẵn góc, dễ uốn cong, có dải phản âm trên nòng trong để cải thiện tầm nhìn dưới sóng siêu âm. Có thử nghiệm MEA và Endotoxin
1017 | 7 | Que lau cổ tử cung | Cái |  | 1000 | Que tăm bông xét nghiệm được tiệt trùng đơn chiếc
1018 | 8 | Kim tách trứng thường | Cái |  | 750 | Kim tách trứng bằng thuỷ tinh, đường kính từ 135-140µm
1019 | 9 | Kim chuyển phôi | Cái |  | 750 | Kim sử dụng để chuyển phôi giữa các đĩa cấy và thực hiện kỹ thuật đông, rã phôi, được làm bằng thuỷ tinh, có thử nghiệm MEA, đường kính từ 175-180µm
1020 | 10 | Kim giữ phôi | Cái |  | 400 | Là loại kim chuyên dùng để cố định noãn và phôi trong quá trình thực hiện kĩ thuật vi thao tác, được tiệt trùng và đóng gói đơn chiếc. Kim được làm từ thuỷ tinh borosilicate. Tổng chiều dài: 5.5 cm, đầu mở được đánh bóng. Góc 35 độ. Đường kính ngoài của kim có 2 kích cỡ khác nhau: O.D 100 µm, O.D 120 µm. Đường kính trong đầu kim: I.D 22 µm
1021 | 11 | Kim tiêm tinh trùng vào noãn | Cái |  | 500 | Kim được làm từ thuỷ tinh borosilicate. Tổng chiều dài 5.5 cm, chiều dài đầu kim: 0.9 mm. Đầu kim được vát nhọn với góc vát 30 độ, 35 độ. Đường kính trong (I.D) của típ từ 4.5 µm đến 5 µm. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
1022 | 12 | Kim sinh thiết phôi | Cái |  | 100 | Kim sinh thiết được sử dụng để thực hiện kĩ thuật sinh thiết phôi (phôi nang) hoặc tế bào trứng (thể cực) để chẩn đoán di truyền. Kim được làm từ thuỷ tinh borosilicate. Đường kính ngoài: 1 mm, đường kính trong: 0.78 mm. Chiều dài tay đòn khoảng 0.5 mm. Có lỗ mở cùn (A) hoặc vát 40 độ và được đánh bóng trong với đường kính 10; 15; 20; 30 và 35 µm, được tiệt trùng.
1023 | 13 | Kim chuyển mảnh sinh thiết phôi | Cái |  | 100 | Kim bằng nhựa size 75µm
1024 | 14 | Đầu côn có lọc 1000 µl | Cái | 96 cái/hộp | 3360 | Đầu côn có dung tích 1000 µl, chất liệu: nhựa polypropylence, có lọc ngăn ngừa nhiễm bẩn chéo và làm hỏng mẫu, đảm bảo mẫu chính xác và bảo vệ người dùng bằng cách ngăn chất lỏng hoặc hơi mẫu xâm nhập vào thân pipette, đóng gói theo hộp vô trùng, quy cách đóng gói: 96 cái/hộp
1025 | 15 | Đầu côn có lọc 200 µl | Cái | 96 cái/hộp | 768 | Đầu côn có dung tích 200 µl, chất liệu: nhựa polypropylence, có lọc ngăn ngừa nhiễm bẩn chéo và làm hỏng mẫu, đảm bảo mẫu chính xác và bảo vệ người dùng bằng cách ngăn chất lỏng hoặc hơi mẫu xâm nhập vào thân pipette, đóng gói theo hộp vô trùng, quy cách đóng gói: 96 cái/hộp
1026 | 16 | Đầu côn có lọc 100 µl | Cái | 96 cái/hộp | 768 | Đầu côn có dung tích 100 µl, chất liệu: nhựa polypropylence, có lọc ngăn ngừa nhiễm bẩn chéo và làm hỏng mẫu, đảm bảo mẫu chính xác và bảo vệ người dùng bằng cách ngăn chất lỏng hoặc hơi mẫu xâm nhập vào thân pipette, đóng gói theo hộp vô trùng, quy cách đóng gói: 96 cái/hộp
1027 | 17 | Ống đựng dịch nang trứng 14 ml | Cái |  | 2500 | Ống nghiệm dung tích 14ml, đáy tròn, đóng gói tiệt trùng từng cái, có thử nghiệm MEA, HSSA TESTED
1028 | 18 | Ống nhựa vô trùng 15 ml đáy nhọn | Cái |  | 500 | Ống nghiệm dung tích 15ml, đáy nhọn, đóng gói tiệt trùng từng cái, có thử nghiệm MEA, HSSA TESTED
1029 | 19 | Ống nhựa vô trùng 50 ml | Cái |  | 50 | Ống nghiệm dung tích 50ml, có thử nghiệm MEA, Endotoxin, HSSA, đóng gói tiệt trùng từng cái
1030 | 20 | Ống đông lạnh tinh trùng 1.8 ml | Cái | 100 cái/ túi | 200 | Ống trữ lạnh tinh trùng dung tích 1.8 ml, đóng gói tiệt trùng 50 cái/ túi, có thử nghiệm MEA, LAL
1031 | 21 | Đĩa nuôi cấy 35mm | Cái |  | 1000 | Đĩa nhựa Polystyrene đường kính 35mm, đóng gói tiệt trùng. Có thử nghiệm MEA, LAL
1032 | 22 | Đĩa 2 giếng (central well) | Cái |  | 400 | Đĩa nhựa Polystyrene đường kính 50 - 60mm. Có hai nòng, phần thành đĩa ngăn giữa nòng trong và ngoài có độ nghiêng. Đóng gói tiệt trùng. Có thử nghiệm MEA, LAL
1033 | 23 | Đĩa 4 giếng | Cái |  | 1400 | Đĩa nhựa Polystyrene có 4 giếng. Đĩa được thiết kế với một cạnh nắp đĩa khuyết giúp dễ dàng định hướng trong thao tác và tránh nhiễm chéo. Đóng gói tiệt trùng. Có thử nghiệm MEA, LAL
1034 | 24 | Đĩa 3 giếng (đông rã phôi) | Cái |  | 500 | Đĩa nhựa Polystyrene có 3 giếng hình bán cầu. Bên cạnh đĩa được thiết kế 1 rãnh có thể đặt được Cryotop. Đóng gói tiệt trùng. Có thử nghiệm MEA, LAL
1035 | 25 | Đĩa IVF ICSI | Cái |  | 500 | Đĩa nhựa Polystyrene đường kính 50mm, đóng gói tiệt trùng. Có thử nghiệm MEA, LAL
1036 | 26 | Đĩa nuôi cấy 90mm | Cái |  | 2500 | Đĩa nhựa Polystyrene đường kính 90mm, đóng gói tiệt trùng. Có thử nghiệm MEA, LAL
1037 | 27 | Cryotop | Cái |  | 1000 | Dụng cụ chứa phôi, dùng để thực hiện đông rã phôi hệ mở bằng phương pháp thuỷ tinh hoá gồm 5 màu khác nhau, chịu được nhiệt độ -196°C
1038 | 28 | Cassette bảo vệ cọng cryotop | Cái |  | 300 | Dụng cụ chứa cọng trữ phôi (cryotop) chịu được nhiệt độ -196°C
1039 | 29 | Pipette pasteur nhựa 3ml | Cái |  | 1500 | Pipette bằng nhựa propylethylen, dung tích hút mẫu 3ml, đóng gói vô trùng
1040 | 30 | Ống nhựa đáy tròn 5 ml | Cái |  | 2000 | Ống nghiệm dung tích 5ml, đáy tròn, thiết kế nắp có hai nấc có thể đậy nặp theo kiểu có trao đổi khí hoặc không, đóng gói đơn chiếc, tiệt trùng, có thử nghiệm MEA, LAL
1041 | 31 | Lọ đựng tinh dịch miệng rộng | Cái |  | 3000 | Làm bằng nhựa Polypropylene. Thể tích tối đa: 150ml. Khả năng sống sót và di chuyển của tinh trùng người SMI ≥ 0.75, đóng gói tiệt trùng từng cái.
1042 | 32 | Giấy pH | Cuộn |  | 10 | Giấy đo độ pH từ 1 - 14
1043 | 33 | Dung dịch khử khuẩn bề mặt buồng thao tác và tủ ấm | lít |  | 10 | Dùng để khử trùng bề mặt các thiết bị. Tương thích các chất liệu: thủy tinh, nhựa Arcrylic, kim loại. Chống ăn mòn, không độc, không cồn, không mùi, không VOC. Không pha loãng nước.
1044 | 34 | Dung dịch khử khuẩn sàn | lít |  | 10 | Tương thích với thủy tinh, nhựa, gạch, cao su, bề mặt phòng thí nghiệm và sàn. Không chứa cồn. Pha loãng với nước theo tỷ lệ hướng dẫn của nhà sản xuất. Mức độ VOC rất thấp
1045 | 35 | Dung dịch khử khuẩn tay | lít |  | 5 | Không gây ra VOC, giữ mềm da. Đã được thử nghiệm MEA và HSSA. Không cồn, không mùi.
1046 | 36 | Muôi trường nuôi cấy phôi liên tục | Lọ |  | 12 | Môi trường được thiết kế để thụ tinh và nuôi cấy phôi đến ngày thứ 5/6 trong quá trình phát triển phôi, thành phần chứa: Muối & ions: Sodium Chloride, Potassium Chloride, Potassium Phosphate, Sodium Citrate, Canxi clorid, Magie sulfat; đệm: Sodium Bicarbonate, bổ sung 20 loại amino acids, được kiểm tra Nội độc tố (LAL)<0,25 EU/ml; MEA≥80% phôi nang phát triển trong 96 giờ. Tỷ lệ sống sốt của tinh trùng người (HSSA)≥70% sau 24 giờ
1047 | 37 | Môi trường đông lạnh tinh trùng | Lọ |  | 5 | Môi trường đông tinh trùng người chứa đệm HEPES và 0.4% HSA
1048 | 38 | Dầu phủ nuôi cấy phôi | Lọ |  | 40 | Môi trường phủ dầu để giảm bốc hơi, ổn định độ pH trong quá trình IVF, ICSI. Thành phần gồm: dầu khoáng nhẹ mật độ d = 0.83-0.86 g/ml. Độ nhớt (tại nhiệt độ 30°C): <30 cP Endotoxins (EU/ml): <0.25. MEA (Blastocysts sau 96 giờ): ≥80%
1049 | 39 | Môi trường lọc tinh trùng thang nồng độ 80% | Lọ |  | 50 | - Môi trường dùng để lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; - Môi trường đệm Bicarbonat và đệm Herpes - Tiêu chuẩn: ISO 13485
1050 | 40 | Môi trường lọc tinh trùng thang nồng độ 40% | Lọ |  | 50 | - Môi trường dùng để lọc tinh trùng theo phương pháp thang nồng độ trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; - Môi trường đệm Bicarbonat và đệm Herpes - Tiêu chuẩn: ISO 13485
1051 | 41 | Môi trường rửa noãn | Lọ |  | 50 | Môi trường xử lý và thao tác với tinh trùng, noãn và phôi; Môi trường đệm MOPS chứa Albumin huyết thanh người; Tiêu chuẩn: ISO 13485
1052 | 42 | Đệm Hank's | Lọ |  | 5 | Môi trường đệm dùng lau rửa âm đạo, cổ tử cung trước chuyển phôi và chọc trứng
1053 | 43 | Môi trường tách noãn 1X | Kit |  | 5 | Thành phần gồm: 80 IU/ml hyaluronidase dược dụng từ nguồn gốc bò được phân giải trong môi trường đệm HEPES, Endotoxins (EU/ml): < 1 MEA (Blastocysts sau 96 giờ): ≥ 80%
1054 | 44 | Môi trường làm chậm di chuyển tinh trùng | Kit |  | 3 | Thành phần gồm: 10% polyvinylpyrrolidone, đệm HEPES, Endotoxins (EU/ml): < 1.00 Độ nhớt (tại nhiệt độ 30°C): >170 cP MEA (Blastocysts sau 96 giờ): ≥80%
1055 | 45 | Môi trường đông phôi | Kit |  | 50 | - Kit được sử dụng trong Lab hỗ trợ sinh sản để đông phôi, trứng bằng phương pháp thuỷ tinh hoá.Thành phần: Modified HEPES Buffered MEM, Hydroxy Propyl Cellulose, Ethylene Glycol, Dimethyl Sulfoxide, Endotoxin free Trehalose, có kiểm soát chất lượng nội độc tố (LAL)<0,25 EU/ml; MEA≥80%, có kèm cọng trữ, đĩa đông - Tiêu chuẩn: ISO 13485
1056 | 46 | Môi trường rã đông phôi | Kit |  | 50 | - Bộ môi trường rã đông phôi được sử dụng trong lab hỗ trợ sinh sản để rã đông phôi, trứng.Thành phần: Modified HEPES Buffered MEM; Hydroxy Propyl Cellulose; Endotoxin free Trehalose, có kiểm soát chất lượng nội độc tố (LAL)<0,25 EU/ml; MEA≥80% - Tiêu chuẩn: ISO 13485
1057 | 47 | Bơm tiêm BD 1ml | Cái | 100 cái/ hộp | 500 | Chất liệu: Được làm bằng Polystyrene, không chứa Latex. Dung tích 1ml. Dùng để gắn vào catheter bơm tinh trùng và catheter chuyển phôi. Đóng gói: 100 cái/hộp
1058 | 48 | Dầu Paraphin dùng để khám phụ khoa | kg |  | 20 | Dầu Paraphin dùng để khám phụ khoa
XIV. Nhóm vật tư dùng cho chuyên khoa hô hấp
1059 | 1 | Bóng nong phế quản | Cái |  | 8 | Chiều dài catheter 110cm Chiều dài bóng: 3-5cm Đường kính bóng: 12-18mm Áp lực bóng chịu được tối đa: 12atm Có guidewỉre trong bóng
1060 | 2 | Filter lọc khuẩn máy FeNO | Cái |  | 9984 | Bề mặt trao đổi màng: ≥34,00 cm2 Hiệu suất lọc vi khuẩn: ≥ 99,999% Hiệu quả lọc virus: ≥ 99,99% Tương thích với các máy đang sử dụng tại bệnh viện.
1061 | 3 | Mặt nạ thanh quản 1 nòng cơ chế bơm hơi | Cái |  | 20 | Có tối thiểu cỡ 4mm và 5mm Chất liệu silicone, có cuff bơm hơi, một nòng, đường kính trong >1cm. Mặt trong phần bơm hơi không chia nhánh Đầu nối được mã hóa màu sắc tương ứng với các kích cỡ của ống nội khí quản.
1062 | 4 | Mặt nạ thanh quản 1 nòng silicone | Cái |  | 10 | Có tối thiểu cỡ số 4 và số 5 Chất liệu silicone Đường kính trong lòng > 1cm, thẳng, không chia nhánh Đầu nối được mã hóa màu sắc tương ứng với các kích cỡ của ống nội khí quản.
1063 | 5 | Phin lọc khuẩn dùng cho máy đo CNHH KoKo | Cái |  | 58500 | Tương thích với máy đo chức năng hô hấp KoKo. Hiệu suất lọc ≥ 99%. Đường kính trong: khoảng 45 mm (±5%). Đường kính ngoài: Khoảng 48mm (±5%) Đạt tối thiểu chứng nhận CE hoặc FDA
1064 | 6 | Stent khí phế quản loại thẳng | Cái |  | 109 | Chất liệu bằng silicone Có nhiều cỡ khác nhau: Đường kính ngoài nằm trong khoảng: từ 9-20mm Chiều dài nằm trong khoảng: 20-110mm Độ dày thành stent nằm trong khoảng: 1-2mm Có gai ngăn sự di chuyển của stent, có đường kẻ màu Bề mặt nhẵn Đã tiệt trùng
1065 | 7 | Stent khí phế quản loại chữ Y | Cái |  | 12 | Chất liệu bằng silicone Có nhiều cỡ: Đường kính trục chính nằm trong khoảng: 14- 18mm Chiều dài trục chính nằm trong khoảng: 40-110mm Đương kính nhánh nằm trong khoảng: 10-14mm Chiều dài nhánh nằm trong khoảng: 30-50mm Đã tiệt trùng Có hệ thống gai chống dịch chuyển Bề mặt nhẵn
1066 | 8 | Stent Y dynamic các cỡ | Cái |  | 5 | Chất liệu bằng silicone Cấu tạo dạng chữ y Trục chính có khung đỡ bằng kim loại
1067 | 9 | Stent khí phế quản dạng đồng hồ cát | cái |  | 8 | Stent khí phế quản hình đồng hồ cát: Có tối thiểu các cỡ: 12, 14, 15, 16, 18 + Đường kính: 12mm - 10mm -12mm + Đường kính: 14mm - 12mm -14mm + Đường kính: 15mm - 13mm -15mm + Đường kính: 16mm - 14mm -16mm + Đường kính: 14mm - 12mm -14mm + Đường kính: 16mm - 14mm -16mm + Đường kính: 18mm - 16mm -18mm Độ dày thành stent khoảng: 1,5mm (±5%) Có gai chống dịch chuyển: ngăn chặn sự di chuyển của stent. Các gai có chứa vàng và bari sulfat để theo dõi tốt dưới nội soi Đường kính của đầu xa và đầu gần tương ứng với kích thước của khí quản bình thường, phần trung tâm hẹp hơn Stent chắn bức xạ tốt Được đóng gói túi tiệt khuẩn
1068 | 10 | Trocar màng phổi các cỡ | Cái |  | 608 | Chất liệu PVC trong suốt Nòng trong bằng Aluminum, có đường phản quang dọc thân ống, có vạch đánh dấu. Có lỗ phần đầu ống dẫn lưu
1069 | 11 | Giấy điện tim dùng cho máy điện tim Welch Allyn CP 150 | Tập |  | 59 | Giấy điện tiêm dùng cho máy điện tim đang có tại bệnh viện
1070 | 12 | Buồng đệm | Cái |  | 100 | Buồng đệm dùng cho test giãn phế quản Dung tích nằm trong khoảng: 140-250ml Làm bằng chất liệu chống tĩnh điện
1071 | 13 | Kìm sinh thiết (cho ống nội soi phế quản cứng ) | Cái |  | 2 | Kìm sinh thiết ống cứng Chiều dài nằm trong khoảng: 50-80cm
1072 | 14 | Kìm sinh thiết nóng - phế quản | Cái |  | 10 | Kìm sinh thiết nóng - phế quản Có chức năng đốt điện Chiều dài làm việc: 100-130cm Phù hợp với kênh làm việc: 2,0mm
1073 | 15 | Snare điện (cắt u) - khí quản | Cái |  | 5 | Snare điện (cắt u) - khí quản Chiều dài làm việc: ≥ 150cm Phừ hợp với kênh làm việc: 2,0mm
1074 | 16 | Sonde đốt điện mềm - khí quản | Cái |  | 5 | Chiều dài 105cm Phù hợp với kênh làm việc: 2,0mm Có thể kết nối với nguồn điện đông cao tần Olympus
1075 | 17 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm cá sấu, có kim cố định (dùng 1 lần) | Cái |  | 50 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm cá sấu, có kim cố định (dùng 1 lần) Chiều dài làm việc: 100-130cm Phù hợp với kênh làm việc: 2,0mm
1076 | 18 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm hình oval, có kim cố định (dùng 1 lần) | Cái |  | 50 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm hình oval, có kim cố định (dùng 1 lần) Chiều dài làm việc: 100-130cm Phù hợp với kênh làm việc: 2,0mm
1077 | 19 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm cá sấu (dùng 1 lần) | Cái |  | 300 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm cá sấu (dùng 1 lần) Chiều dài làm việc: 100-130cm Phù hợp với kênh làm việc: 2,0mm
1078 | 20 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm hình oval (dùng 1 lần) | Cái |  | 400 | Kìm sinh thiết phế quản ngàm hình oval (dùng 1 lần) Chiều dài làm việc: 100-130cm Phù hợp với kênh làm việc: 2,0mm
1079 | 21 | Kìm gắp dị vật phế quản | Cái |  | 5 | Kìm gắp dị vật phế quản Chiều dài làm việc: 150-200cm Phù hợp với kênh làm việc: ≥2,0mm
1080 | 22 | Rọ gắp dị vật phế quản | Cái |  | 5 | Rọ gắp dị vật phế quản Chiều dài làm việc: 100-130cm Phù hợp với kênh làm việc: 2mm
1081 | 23 | Van hút cho ống nội soi khí phế quản Olympus | Cái |  | 130 | Van hút cho ống nội soi khí phế quản Tương thích với máy tại bệnh viện
1082 | 24 | Van sinh thiết cho ống nội soi khí phế quản Olympus | Cái |  | 65 | Van sinh thiết cho ống nội soi khí phế quản Tương thích với máy tại bệnh viện
1083 | 25 | Bộ lấy đờm phế quản | Bộ |  | 1690 | Bộ lấy đờm, kèm catheter chất liệu bằng silicone Thể tích lọ: ≥ 40 ml. Nắp mã hóa màu nhận biết kích thước catheter. Có đầu nối để gắn vào nguồn hút. Có nắp dự phòng. Đã tiệt trùng
1084 | 26 | Trocar nội soi (nhựa) dùng để dẫn đường cho optic, ống soi | Cái |  | 5 | Bằng nhựa có nòng sắt bên trong và có nút cao su
1085 | 27 | Dây nối Sonde đốt điện mềm với dao điện Olympus | Cái |  | 5 | Dây có đầu nối phù hợp với nguồn đốt điện hệ thống nội soi.
1086 | 28 | Catheter phun bột tal qua ống nội soi bán cứng | Cái |  | 2 | Chất liệu: silicone, lòng rỗng Chiều dài: 2400mm Phù hợp với kênh làm việc > 2mm
1087 | 29 | Sonde đốt điện cứng (nội soi ống cứng) | Cái |  | 2 | Chiều dài >40cm Đầu tù hoặc đầu hình chữ L Đường kính thân <5mm Có vỏ bọc ngoài cách điện
1088 | 30 | Optic dẫn sáng thẳng cho nội soi phế quản ống cứng | Cái |  | 2 | Optic cứng Góc nhìn thẳng (0 độ) Đường kính ống: 4,5mm Chiều dài làm việc; 50cm Có thể hấp tiệt trùng được
1089 | 31 | Kim sinh thiết cho nội soi siêu âm | Cái |  | 135 | Kim sinh thiết cho nội soi siêu âm Chiều dài làm việc nằm trong khoảng: 70-90cm Cỡ kim 21G Đã tiệt trùng
1090 | 32 | Kìm chỉnh stent | Cái |  | 1 | Chiều dài > 50cm Đường kính thân < 5mm Có thể tách rời các bộ phận Phần đầu kim: dạng hàm cá sấu, chiều dài 1,5-2cm.
1091 | 33 | Phin lọc khuẩn dùng cho máy đo chứng năng hô hấp Chest H-801 | Cái |  | 6760 | Phin lọc khuẩn tương tích với máy đo chức năng hô hấp đang có tại bệnh viện
1092 | 34 | Gel dán điện cực điện não | Lọ |  | 31 | Gel dán điện cực điện não Trọng lượng: ≥ 220g Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
1093 | 35 | Gel tẩy da chết | Tuýp |  | 31 | Gel tẩy da chết Trọng lượng: ≥ 110g Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
1094 | 36 | Bóng bọc đầu dò siêu âm ống soi | Cái |  | 135 | Bóng cao su có lỗi hai đầu tương thích với ống nội soi phế quản siêu âm được Bệnh viện trang bị.
1095 | 37 | Dụng cụ bơm bóng (Bộ bơm bóng áp lực cao) | Cái |  | 6 | Dụng cụ bơm bóng có đồng hồ thể tích xylanh 60cc, áp lực tối đa 15 atm.
1096 | 38 | Dây đai ngực bụng | Bộ |  | 240 | Chất liệu: polyester, dây đồng mạ thiếc, nhựa ABS.Chiềudài từ 75 - 125 cm. Bảo quản từ 25 - 70 độ C. Dây co giãn tốt, điều chỉnh được theo chu vi vòng ngực, vòng bụng dễ dàng
1097 | 39 | Dây oxy máy đo đa ký | Chiếc |  | 240 | Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc nhựa nguyên sinh Có nhiều cỡ khác nhau Chiều dài dây ≥ 2m. Có gọng thở qua đường mũi Có nhiều cỡ: dùng cho người lớn và trẻ nhỏ Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
1098 | 40 | Dụng cụ tập hít thở hoạt động kép IMT/PEP | Bộ |  | 400 | Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc nhựa nguyên sinh, có thể tháo lắp, vệ sinh dễ dàng. Áp lực PEP: 5-20 cmH20 (đơn vị điều chỉnh áp lực: 1 cm H20) Áp lực IMT: 10-40 cmH20 (đơn vị điều chỉnh áp lực: 2 cmH20) Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA
XV. Nhóm khí y tế
1099 | 1 | Khí Argon tinh khiết (Gar 5.0) chai 40 lít | Chai |  | 10 | Nồng độ: ≥ 99,999%. Nạp trong chai dung tích 40 lít: đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; ISO 13485 Áp suất nạp khoảng 150 bar (± 5%). Áp suất làm việc khoảng 135 bar (±5%). | Vỏ chai được kiểm định an toàn kỹ thuật
1100 | 2 | Cacbon dioxit (CO2) khí chai 40 lít | Chai |  | 21 | Nồng độ: ≥ 99,9%. Nạp trong chai dung tích 40 lít, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; ISO 13485 & TCVN 5778 Khối lượng khí 25 kg CO2/chai | Vỏ chai được kiểm định an toàn kỹ thuật
1101 | 3 | Cacbon dioxit (CO2) khí chai 10 lít | Chai |  | 12 | Nồng độ: ≥99,9%. Nạp trong chai dung tích 10 lít, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; ISO 13485 & TCVN 5778 Khối lượng khí 5 kg CO2/chai | Vỏ chai được kiểm định an toàn kỹ thuật
1102 | 4 | Khí Heli tinh khiết chai 40 lít | Chai |  | 16 | Nồng độ: ≥99,999%. Nạp trong chai dung tích 40 lít, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; ISO 13485 Áp suất nạp khoảng 150 bar (± 5%). Áp suất làm việc khoảng 135 bar (±5%). | Vỏ chai được kiểm định an toàn kỹ thuật
1103 | 5 | Khí Nitơ tinh khiết (GN2 5.0) chai 40 lít | Chai |  | 10 | Nồng độ: ≥99,999%. Nạp trong chai dung tích 40 lít, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; ISO 13485 Áp suất nạp khoảng 150 bar (± 5%). Áp suất làm việc khoảng 135 bar (±5%). | Vỏ chai được kiểm định an toàn kỹ thuật
1104 | 6 | Oxy khí y tế 40 lít | Chai |  | 5600 | Nồng độ: ≥99,5%. Nạp trong chai dung tích 40 lít, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; ISO 13485 Áp suất nạp khoảng 150 bar (± 5%). Áp suất làm việc khoảng 135 bar (±5%). | Vỏ chai được kiểm định an toàn kỹ thuật
1105 | 7 | Oxy lỏng y tế | Kg |  | 3400000 | Nồng độ: ≥99,5%. Nạp trực tiếp vào bồn chứa chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; ISO 13485
1106 | 8 | Cacbon dioxit (CO2) lỏng | Kg |  | 4000 | Nồng độ: ≥99,9%. Nạp trong bình chứa chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; ISO 13485 & TCVN 5778 | Vỏ bình được kiểm định an toàn kỹ thuật.
1107 | 9 | Nitơ lỏng | Kg |  | 1700 | Nồng độ: ≥99,999%. Nạp trong bình chứa chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; ISO 13485
1108 | 10 | Khí AirMAC | chai |  | 650 | Nồng độ: ≥ 99,999%. Nạp trong chai dung tích 8 lít: đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001; ISO 13485 Áp suất nạp khoảng 150 bar (± 5%). Áp suất làm việc khoảng 130 bar (±5%). | Vỏ chai được kiểm định an toàn kỹ thuật
XVI. Nhóm vật tư dùng cho chuyên khoa khác (Tai mũi họng, Phục hồi chức năng, cơ xương khớp, da liễu…)
1109 | 1 | Điện cực dán đo dẫn truyền | Cái |  | 190 | Điện cực dán đo dẫn truyền
1110 | 2 | Điện cực đất loại dán | Cái |  | 125 | Điện cực đất loại dán
1111 | 3 | Kit tách huyết tương giàu tiểu cầu cỡ lớn | Bộ |  | 234 | Có 3 khoang khép kín: 01 khoang chứa PRP, 01 khoang chứa Plasma, 01 khoang chứa RBC Có ≥ 02 khóa chốt: 01 chốt khóa PRP, 01 chốt khóa RBC Có ≥ 02 nắp khoang: 01 nắp khoang chứa PRP, 01 nắp khoang chứa RBC Có điểm bơm máu và thông khí riêng biệt Có điều chỉnh được mật độ PRP từ ≤ 1cc đến ≥ 4cc Dung tích khoang chứa máu ≥ 30 ml.
1112 | 4 | Kit tách huyết tương giàu tiểu cầu cỡ nhỏ | Bộ |  | 234 | Có 3 khoang khép kín: 01 khoang chứa PRP, 01 khoang chứa Plasma, 01 khoang chứa RBC Có ≥ 02 khóa chốt: 01 chốt khóa PRP, 01 chốt khóa RBC Có ≥ 02 nắp khoang: 01 nắp khoang chứa PRP, 01 nắp khoang chứa RBC Có điểm bơm máu và thông khí riêng biệt Có điều chỉnh được mật độ PRP từ ≤ 1cc đến ≥ 4cc Dung tích khoang chứa máu trong khoảng: 10-15ml
1113 | 5 | Kim điện cơ | Cái |  | 700 | Kim điện cơ
1114 | 6 | Lưỡi nạo cắt VA loại cong 40 độ | Cái |  | 60 | Lưỡi nạo cắt VA loại cong mặt cắt phía dưới Đường kính khoảng 4mm (±10%) Chiều dài nằm trong khoảng: 10-12cm
1115 | 7 | Lưỡi nạo cắt xoang loại thẳng | Cái |  | 150 | Lưỡi nạo cắt xoang loại thẳng Đường kính khoảng 4mm (±10%) Chiều dài nằm trong khoảng: 10-12cm
1116 | 8 | Lưỡi nạo cắt xoang loại cong 40 độ | Cái |  | 150 | Lưỡi nạo cắt xoang loại cong khoảng 40 độ Đường kính khoảng 4mm (±10%) Chiều dài nằm trong khoảng: 10-12cm
1117 | 9 | Lưỡi nạo cắt xoang trán cong 60 độ | Cái |  | 50 | Lưỡi nạo cắt xoang trán cong 60 độ Đường kính khoảng 4mm (±10%) Chiều dài nằm trong khoảng: 10-12cm
1118 | 10 | Lưỡi nạo cắt xoang hàm cong 120 độ | Cái |  | 50 | Lưỡi nạo cắt xoang hàm cong 120 độ Đường kính khoảng 4mm (±10%) Chiều dài nằm trong khoảng: 10-12cm
1119 | 11 | Mũi khoan xoang trán loại cắt đầu tròn | Cái |  | 30 | Mũi khoan xoang trán loại cắt đầu tròn Đường kính khoảng: 3.2 mm (±5%)
1120 | 12 | Mũi khoan xoang trán cong 55 độ loại cắt đầu hình trụ | Cái |  | 30 | Mũi khoan xoang trán cong 55 độ loại cắt đầu hình trụ Đường kính khoảng: 3.6 mm (±5%)
1121 | 13 | Mũi khoan xoang trán cong 40 độ loại cắt mịn đầu hình trụ | Cái |  | 30 | Mũi khoan xoang trán cong 40 độ loại cắt mịn đầu hình trụ Đường kính khoảng: 3mm (±5%)
1122 | 14 | Mũi khoan xoang bướm kim cương | Cái |  | 20 | Mũi khoan xoang bướm kim cương Đường kính mũi khoan: 5mm(±5%)
1123 | 15 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 7 mm | Cái |  | 20 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 7 mm Chiều dài khoảng: 64 mm (±5%)
1124 | 16 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 5 mm | Cái |  | 20 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 5 mm Chiều dài khoảng: 64 mm (±5%)
1125 | 17 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 4 mm | Cái |  | 20 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 4 mm Chiều dài khoảng: 68 mm (±5%)
1126 | 18 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 3 mm | Cái |  | 20 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 3 mm Chiều dài khoảng: 72 mm (±5%)
1127 | 19 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 1.5 mm | Cái |  | 20 | Mũi khoan tai cắt đầu tròn đường kính 1.5 mm Chiều dài khoảng: 78 mm (±5%)
1128 | 20 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 6 mm | Cái |  | 20 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 6 mm Chiều dài khoảng: 64 mm (±5%)
1129 | 21 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 4 mm | Cái |  | 20 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 4 mm Chiều dài khoảng: 72 mm (±5%)
1130 | 22 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 3 mm | Cái |  | 20 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 3 mm Chiều dài khoảng: 79 mm (±5%)
1131 | 23 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 2 mm | Cái |  | 20 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 2 mm Chiều dài khoảng: 78 mm (±5%)
1132 | 24 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 1 mm | Cái |  | 20 | Mũi khoan tai kim cương đầu tròn mịn đường kính 1 mm Chiều dài khoảng: 77 mm (±5%)
1133 | 25 | Ống thông khí tai giữa kiểu Shepard | Cái |  | 100 | Ống thông khí tai giữa kiểu Shepard Đường kính khoảng: 1.1(±5%)
1134 | 26 | Ống thông khí tai giữa kiểu chữ T (T-tube) | Cái |  | 30 | Ống thông khí tai giữa kiểu chữ T (T-tube) Chất liệu Silicone
1135 | 27 | Trụ thay thế xương bàn đạp | Cái |  | 30 | Trụ thay thế xương bàn đạp Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium
1136 | 28 | Trụ thay thế xương con toàn bộ (TORP) | Cái |  | 30 | Trụ thay thế xương con toàn bộ (TORP) Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium
1137 | 29 | Trụ thay thế xương con bán phần (PORP) thay xương đe | Cái |  | 30 | Trụ thay thế xương con bán phần (PORP) thay xương đe Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium
1138 | 30 | Trụ thay thế xương con bán phần (PORP) chụp lên xương bàn đạp | Cái |  | 20 | Trụ thay thế xương con bán phần (PORP) chụp lên xương bàn đạp Chất liệu titanium hoặc hợp kim titanium
1139 | 31 | Kim điện cơ | Cái |  | 3840 | Kim điện cơ đồng trục dùng cho máy đo điện cơ đang sử dụng tại Bệnh viện
1140 | 32 | Điện cực dán đo dẫn truyền | Cặp |  | 10800 | Điện cực dán đo dẫn truyền
1141 | 33 | Điện cực đất loại dán | Cái |  | 10800 | Điện cực đất loại dán dùng cho máy đo điện cơ đang sử dụng tại Bệnh viện
1142 | 34 | Dầu Paraphin | Lít |  | 15 | Dầu Paraphin
1143 | 35 | Điện cực dán đo ALBQ+ Niệu ( nhỏ) | Bộ |  | 500 | Điện cực dán đo ALBQ+ Niệu ( nhỏ)
1144 | 36 | Điện cực đất Ag/Agcl | Hộp |  | 10 | Điện cực đất Ag/Agcl
1145 | 37 | Điện cực đo dẫn truyền | Hộp |  | 10 | Điện cực đo dẫn truyền
1146 | 38 | Mỡ Narolin | kg |  | 5 | Mỡ Narolin
1147 | 39 | Paraphin | Kg |  | 50 | Paraphin
1148 | 40 | Sonde đo ALBQ | Chiếc |  | 100 | Sonde đo ALBQ
1149 | 41 | Kim điện cơ | Cái |  | 50 | Kim điện cơ
1150 | 42 | Khớp mắt cá AFO (Khớp người lớn) | Đôi |  | 300 | Chất liệu: Inox 316 Kích thước: 76mm x 19mm x 3mm
1151 | 43 | Nẹp khớp gối KAFO | Đôi |  | 10 | Chất liệu: hợp kim nhôm Khổ ngang:17mm Khổ dài: 840mm
1152 | 44 | Pilie 1mm | Tấm |  | 5 | Kích thước: 1mm x 1.2m x 2m (dày x rộng x dài)
1153 | 45 | Pilie 2mm | Tấm |  | 20 | Kích thước: 2mm x 1.2m x 2m (dày x rộng x dài)
1154 | 46 | Pilie 4mm | Tấm |  | 10 | Kích thước: 4mm x 1.2m x 2m (dày x rộng x dài)
1155 | 47 | Nhựa PP 4mm | Tấm |  | 50 | Kích thước: 4mm x 1m22 x 2m44 (dày x rộng x dài)
1156 | 48 | Nhựa PP 5mm | Tấm |  | 5 | Kích thước: 5mm x 1m22 x 2m44 (dày x rộng x dài)
1157 | 49 | Nhựa thông minh loại ECO (lỗ nhỏ) Kích thước: 450 mm x 600mm x 2.4mm | Tấm |  | 7 | Nhựa thông minh loại ECO (lỗ nhỏ) Kích thước: 450 mm x 600mm x 2.4mm
1158 | 50 | Nhựa thông minh loại ECO (lỗ nhỏ) Kích thước: 450mm x 600mm x 3.2mm | Tấm |  | 8 | Nhựa thông minh loại ECO (lỗ nhỏ) Kích thước: 450mm x 600mm x 3.2mm
1159 | 51 | Đầu kim máy phi kim, 36 đầu kim | Cái |  | 1000 | Có 36 đầu kim Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
1160 | 52 | Đầu kim máy phi kim, 12 đầu kim | Cái |  | 300 | Có 12 đầu kim Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
1161 | 53 | Đầu kim máy phi kim, lăn kim Circle nano | Cái |  | 1000 | Đầu kim máy phi kim, lăn kim Circle nano Đạt tối thiểu chứng nhận: CE hoặc FDA
1162 | 54 | Kim tiêm 34G | Cái |  | 5000 | Kích cỡ kim 34G Chiều dài kim khoảng: 4mm(± 5%)
1163 | 55 | Kim cannula 23G | Cái |  | 50 | Kim cannula đầu tù dùng để tiêm Filler Cỡ kim 23G Chiều dài kim nằm trong khoảng: 35-50cm Đã tiệt trùng
1164 | 56 | Kim cannula 25G | Cái |  | 500 | Kim cannula đầu tù dùng để tiêm Filler Cỡ kim 25G Chiều dài kim nằm trong khoảng: 35-50cm Đã tiệt trùng
1165 | 57 | Kim cannula 27G | Cái |  | 500 | Kim cannula đầu tù dùng để tiêm Filler Cỡ kim 27G Chiều dài kim nằm trong khoảng: 35-50cm Đã tiệt trùng
1166 | 58 | Que nặn mụn trứng cá | Cái |  | 500 | Que nặn mụn trứng cá Dài khoảng: 8-15cm Đã tiệt trùng