## PL1
PHỤ LỤC 1
BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ/ LINH KIỆN, PHỤ KIỆN, VẬT TƯ THAY THẾ SỬ DỤNG CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Đính kèm yêu cầu báo giá số ………………./BVCR-KD, ngày ……………tháng…………..năm 2023 của Bệnh viện Chợ Rẫy)
STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ Khối lượng | ĐVT
1 | Áo phẫu thuật size M, L, XL _ Loại không thấm nước | Vải không dệt SMMMS 43gsm chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, kích thước rộng từ 140cm-150cm, cao từ 120cm-130 cm.Đạt tiêu chuẩn về độ bảo vệ AAMI mức 3. Các đường nối và chấm dây được may bằng máy ép cao tần | 85400 | Bộ
2 | Bấm da gập góc đòn bẩy dùng một lần trong phẫu thuật | Đầu dập ghim thiết kế gập xéo góc, dễ quan sát phẫu trường. Kích thước chuẩn (regular) : ngang : 5 - 5.7mm, sâu 3.5 - 3.9mm. Đường kính kim : 0.51 - 0.53mm. Kích thước rộng (wide) : ngang : 6.4 - 7.1mm, sâu 3.9 - 4.7mm. Đường kính kim : 0.55-0.58mm. | 600 | CÁI
3 | Bàn chải đánh răng bằng bọt biển dùng một lần | Đầu cọ có cấu tạo 100% Urethane, đường kính 20mm, chiều dài 20mm, Thanh cầm bằng nhựa dài 150mm, Đóng gói từng cái. | 70000 | CÁI
4 | Băng bột bó kích thước 10cm (4 inch) dài 2.7m | Chất liệu bằng thạch cao có độ tinh khiết cao, thời gian đông kết 2-4 phút. Gạc 100% cotton. Kích thước :10cm x 2,7m | 4680 | CUỘN
5 | Băng bột bó kích thước 15cm (6 inch) dài 2.7m | Chất liệu bằng thạch cao có độ tinh khiết cao, thời gian đông kết 2-4 phút. Gạc 100% cotton. Kích thước :15cm x 2,7m | 34920 | CUỘN
6 | Băng bột bó sợi thủy tinh, kích thước 12.5cm x 3.6m | Chất liệu được làm từ vải sợi thủy tinh. Thời gian đông kết nhanh từ 2-4 phút, đông kết hoàn toàn sau 20 phút. Kích thước 12.5cm x 3.6m | 2500 | CUỘN
7 | Băng bột bó sợi thủy tinh, kích thước 7.5cm x 3.6m | Chất liệu được làm từ vải sợi thủy tinh. Thời gian đông kết nhanh từ 2-4 phút, đông kết hoàn toàn sau 20 phút. Kích thước 7.5cm x 3.6m. | 400 | CUỘN
8 | Băng bọt polyurethane 3 lớp, dày 5mm, chứa bạc 1% , 10x10cm | Chất liệu polyurethane, 3 lớp: Lớp tiếp xúc vết thương, lớp hấp thụ dịch, lớp bảo vệ -Lớp tiếp xúc vết thương: Không dính vào vết thương. có chứa bạc 1% -Lớp hấp thụ dịch: Hấp thụ dịch tiết gấp 15-20 lần trọng lượng băng -Lớp bảo vệ: Màng chống thấm Polyurethane thoáng khí ngăn chặn nhiễm bẩn và sự xâm nhập của vi khuẩn. Kích thước: dày 5mm, 10x10cm | 1280 | Miếng
9 | Băng bọt polyurethane 3 lớp, dày 5mm, chứa bạc 1% , 20x20cm | Chất liệu polyurethane, 3 lớp: Lớp tiếp xúc vết thương, lớp hấp thụ dịch, lớp bảo vệ -Lớp tiếp xúc vết thương: Không dính vào vết thương. có chứa bạc 1% -Lớp hấp thụ dịch: Hấp thụ dịch tiết gấp 15-20 lần trọng lượng băng -Lớp bảo vệ: Màng chống thấm Polyurethane thoáng khí ngăn chặn nhiễm bẩn và sự xâm nhập của vi khuẩn. Kích thước: dày 5mm, 20x20cm | 400 | Miếng
10 | Băng bọt polyurethane 3 lớp, dày 5mm, kích thước 10x10cm | Chất liệu polyurethane, 3 lớp: Lớp tiếp xúc vết thương, lớp hấp thụ dịch, lớp bảo vệ -Lớp tiếp xúc vết thương: Không dính vào vết thương -Lớp hấp thụ dịch: Hấp thụ dịch tiết gấp 15-20 lần trọng lượng băng -Lớp bảo vệ: Màng chống thấm Polyurethane thoáng khí ngăn chặn nhiễm bẩn và sự xâm nhập của vi khuẩn. Kích thước: dày 5mm, 10x10cm | 2380 | Miếng
11 | Băng bọt polyurethane 3 lớp, dày 5mm, kích thước 20x20cm | Chất liệu polyurethane, 3 lớp: Lớp tiếp xúc vết thương, lớp hấp thụ dịch, lớp bảo vệ -Lớp tiếp xúc vết thương: Không dính vào vết thương -Lớp hấp thụ dịch: Hấp thụ dịch tiết gấp 15-20 lần trọng lượng băng -Lớp bảo vệ: Màng chống thấm Polyurethane thoáng khí ngăn chặn nhiễm bẩn và sự xâm nhập của vi khuẩn. Kích thước: dày 5mm, 20x20cm | 1800 | Miếng
12 | Băng bọt polyurethane 3 lớp, dày 5mm, kích thước 35x50cm | Chất liệu polyurethane, 3 lớp: Lớp tiếp xúc vết thương, lớp hấp thụ dịch, lớp bảo vệ -Lớp tiếp xúc vết thương: Không dính vào vết thương -Lớp hấp thụ dịch: Hấp thụ dịch tiết gấp 15-20 lần trọng lượng băng -Lớp bảo vệ: Màng chống thấm Polyurethane thoáng khí ngăn chặn nhiễm bẩn và sự xâm nhập của vi khuẩn. Kích thước: dày 5mm, 35x50cm | 1000 | Miếng
13 | Băng cố định kim luồn có rảnh xẻ, kích thước 6cm x 7-8cm | Chất liệu polyester phủ keo Acrylic, kích thước của băng 6cm x 7-8cm, miếng gạc đệm giữa 1cmx1cm phủ lớp Polyaclylate, 4 góc bo tròn, có rãnh giữa, , kích ứng thấp, thoát ẩm | 475000 | Miếng
14 | Băng cuộn y tế, kích thước 9cm x 2,5m | Chất liệu: 100% cotton, sạch, không tưa sợi. Dạng cuộn, rộng 9cm, dài 2,5m, không độc tố. Đóng gói 5 cuộn/gói | 70000 | CUỘN
15 | Băng đạn cho dụng cụ khâu cắt nội soi đa năng loại thẳng và cong dài 60mm | Có 88 ghim, 6 hàng ghim, ghim đóng các cỡ 1-2mm, ghim bằng Titanium Alloy, tương thích với dụng cụ khâu cắt nội soi đa năng loại thẳng và cong. | 2500 | CÁI
16 | Băng đạn cho mổ hở dài 55mm, phù hợp với dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở | Chiều dài 55mm, có 88 ghim tạo thành 6 hàng kim, tự điều chỉnh chiều cao ghim đóng 1.5-2mm, ghim bằng Titanium Alloy, kim 3D , phù hợp với dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 55mm | 800 | CÁI
17 | Băng đạn cho mổ hở dài 75mm, phù hợp với dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 75mm | Chiều dài 75mm, có 118 kim tạo thành 6 hàng kim, tự điều chỉnh chiều cao kim đóng 1.5-2mm, kim bằng Titanium Alloy, kim 3D, phù hợp với dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 75mm | 1000 | CÁI
18 | Băng đạn có đầu móc dùng cho dụng cụ khâu cắt nội soi đa năng gập góc liên tục 45 độ mỗi bên | Ghim bằng Titanium. Thiết kế 3 hàng ghim dập mỗi bên với chiều cao ghim khác nhau trong mỗi băng đạn. Chiều cao ghim trước khi đóng 2-2.5-3 mm và sau khi đóng 0.75-1.0-1.25 mm. Dao cắt mới trên mỗi băng đạn. Chiều dài băng đạn 30/45 mm. Tương thích với tay súng cùng hãng sản xuất. | 100 | CÁI
19 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nội soi đa năng 30mm, 45mm, 60mm, công nghệ 3 hàng ghim mỗi bên | Băng đạn khâu cắt nối nội soi công nghệ 3 hàng ghim mỗi bên. Các cỡ 30mm, 45mm, 60mm. - Dập ghim hình chữ B - Thiết kế thanh chữ I tăng sức ép khi bắn - Chất liệu ghim Titanium nguyên chất. - Tương thích dụng cụ có 10 vị trí gập góc (05 mỗi bên) và thêm 01 vị trí chính giữa - Tiêu chuẩn CE hoặc FDA | 3000 | CÁI
20 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nội soi đa năng, gập góc liên tục | Băng đạn khâu cắt nối nội soi công nghệ 3 hàng ghim các cỡ 30mm, 45mm, 60mm. - Chất liệu ghim Titanium nguyên chất. - Tương thích dụng cụ khâu cắt nội soi đa năng, gập góc liên tục Tiêu chuẩn: CE, ISO | 200 | cái
21 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng 45mm, 6 hàng kim, kim đóng 1-2.0mm, tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc | Kích cỡ 45mm, có 70 kim, 6 hàng kim, chiều cao kim đóng các cỡ 1-2mm, chiều cao kim mở các cỡ 2.6-4.1mm, kim bằng Titanium Alloy, công nghệ giữ mô bề mặt, tương thích với dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi gập góc | 24 | CÁI
22 | Băng đạn nội soi các cỡ 30mm,45mm, 60mm, có mũi cong vàng đồng, thiết kế 3 hàng ghim dập đôi, có dây dẫn introducer kèm theo | Băng đạn nội soi có đầu cong, có 3 hàng ghim mỗi bên, chiều cao ghim từ trong ra ngoài là: 2.0mm - 2.5mm - 3.0mm; 3.0mm - 3.5mm - 4.0mm. Chiều dài băng ghim 30mm, 45mm, 60 mm. Bóc tách mô được bằng đầu tù của dụng cụ | 360 | CÁI
23 | Băng đóng lòng mạch quay, phần thân trong suốt, chiều dài có thể thay đổi từ 18-26cm | Băng đóng lòng mạch quay, phần thân trong suốt, chiều dài có thể thay đổi từ 18-26cm | 300 | CÁI
24 | Băng đựng hydrogen peroxide dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Băng đựng hóa chất H2O2 dùng cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp. Phù hợp cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Sterrad 100 NX. | 1920 | CÁI
25 | Băng gạc vô trùng, kích thước 6cm x 7cm | Kích thước băng 6cm x 7cm, băng có phủ keo Acrylic dùng cho da nhạy cảm. Gạc hút chất liệu Rayon+ Polyester, kích cỡ gạc 3cm x 4cm, dày 0,55mm (±0.05mm). Tiệt trùng, đóng gói riêng. | 15800 | Miếng
26 | Băng gạc vô trùng, kích thước 9cm x 15cm | Kích thước băng 9cm x 15cm, băng có phủ keo Acrylic dùng cho da nhạy cảm. Gạc hút chất liệu Rayon+ Polyester, kích cỡ gạc 4cm x 10cm, dày 0,55mm (±0.05mm). Tiệt trùng, đóng gói riêng. | 1800 | Miếng
27 | Băng gạc vô trùng, kích thước 9cm x 25cm | Kích thước băng 9cm x 25cm, băng có phủ keo Acrylic dùng cho da nhạy cảm. Gạc hút chất liệu Rayon+ Polyester, kích cỡ gạc 4cm x 20cm, dày 0,55mm (±0.05mm). Tiệt trùng, đóng gói riêng. | 1000 | Miếng
28 | Băng keo cá nhân, kích thước 19-20mm x 60-80mm | Băng bằng vải Viscose-Polyamide co giãn. Gạc phủ lớp lưới polyethylene kích thước 10-15mm x 20-25mm, không gây dính, keo oxid kẽm không dùng dung môi, kích thước 19-20mm x 60-80mm. Miếng phủ gạc chồng mí lên nhau, đóng gói có mép mở đảm bảo vô khuẩn. | 930000 | Miếng
29 | Băng keo chỉ thị hấp tiệt khuẩn EO | Băng chỉ thị cho hấp EO. Kích thước 16-20 mm x 48-52m. Chuyển màu rõ rệt trước và sau khi hấp tiệt khuẩn. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 | 50 | Cuộn
30 | Băng keo chỉ thị hóa học màu đỏ phù hợp cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Băng keo có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2, chuyển từ đỏ sang vàng sau khi test, tương thích máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | 18 | CUỘN
31 | Băng keo cuộn, kích thước 10cm x 10m | Chất liệu polyester phủ keo Acrylic, thông thoáng, co giãn và có độ dính cao. Băng có giấy lót bảo vệ có vạch in sẵn để dễ dàng đo kích thước. -Kích thước 10cmx10m. | 7500 | CUỘN
32 | Băng keo cuộn, kích thước 15cm x 10m | Chất liệu polyester phủ keo Acrylic, thông thoáng, co giãn và có độ dính cao. Băng có giấy lót bảo vệ có vạch in sẵn để dễ dàng đo kích thước. -Kích thước 15cmx10m. | 500 | CUỘN
33 | Băng keo giấy y tế, kích thước 1.25cm x 9.1m | Băng giấy, thoáng khí, cấu tạo gồm nền giấy + acrylic polymer: 60-70%, nền keo Acrylate 25-30%. Không gây kích ức da, không sót keo khi tháo băng ra, dính tốt trên da ẩm. Kích thước 1.25cm x 9.1m | 4000 | CUỘN
34 | Băng keo giấy y tế, kích thước 2.5cm x 9.1m | Băng giấy, thoáng khí, cấu tạo gồm nền giấy + acrylic polymer: 60-70%, nền keo Acrylate 25-30%. Không gây kích ức da, không sót keo khi tháo băng ra, dính tốt trên da ẩm. Kích thước 2.5cm x 9.1m | 5000 | CUỘN
35 | Băng keo hấp nhiệt có vạch chỉ thị hóa học, không chứa chì, phù hợp cho máy tiệt trùng nhiệt độ cao | Băng keo hấp nhiệt có vạch chỉ thị hóa học, không chứa chì, kích thước : 18mm-19mm x 55m. Sử dụng với nhiệt độ hấp 121oC hoặc 134oC | 755 | CUỘN
36 | Băng keo lụa, kích thước 2.5cm x 5m | Chất liệu vải lụa Taffeta màu trắng, lớp nền 100% sợi cellulose acetate, keo oxyd kẽm không dùng dung môi, dính tốt, không gây dị ứng, dễ xé, kích thước 2.5cmx5m | 100000 | CUỘN
37 | Băng phim chất liệu Polyurethane trong suốt không thấm nước, có keo Acrylate, gạc phủ lớp chống dính, kích thước 9x25cm | Chất liệu Polyurethane trong suốt không thấm nước, có keo Acrylate, gạc phủ lớp chống dính, kích thước 9x25cm | 8000 | Miếng
38 | Băng phim chất liệu Polyurethane trong suốt không thấm nước, có keo Acrylate, kích thước 6cm x 10cm, gạc phủ lớp chống dính | Chất liệu polyurethane trong suốt không thấm nước, có keo acrylate, gạc phủ lớp chống dính, kích thước 6cm x 10cm (băng), 2,5 x 6cm (gạc), vô trùng | 4000 | Miếng
39 | Băng phim chất liệu Polyurethane trong suốt không thấm nước, có keo Acrylate, kích thước 9cm x 20cm, gạc phủ lớp chống dính kích thước 4.5cm x 15cm | Băng phim chất liệu Polyurethane trong suốt không thấm nước, có keo Acrylate, gạc phủ lớp chống dính, kích thước 9cm x 20cm (băng), 4.5x15cm (gạc), vô trùng | 1650 | Miếng
40 | Băng thun 3 móc, kích thước 10cm x 4,5m | Chất liệu cotton 75%, poly butylene telephelen 25%, kích thước 10cmx4,5m, co giãn, móc kim loại 4 mấu. Đóng gói riêng từng cuộn | 110000 | CUỘN
41 | Băng thun có keo, kích thước: 6cm x 4,5m | Chất liệu 100% cotton. Độ co giãn: >90%. Keo oxid kẽm không dùng dung môi. có lớp giấy lót bảo vệ. Lực dính: 2-9 N/cm. Kích thước: 6cm x 4,5m | 6580 | CUỘN
42 | Băng thun gối | Làm từ chất liệu Neoprene tự dính, Băng nhám dính, có thể dính ở mọi vị trí. Dùng hỗ trợ chấn thương xương bánh chè, hỗ trợ khớp gối sau phẫu thuật, khi chơi thể thao. | 180 | CÁI
43 | Gạc băng vết thương chứa hydrofiber + ion bạc, kích thước 10cm x 10cm | Gạc không dệt, cấu tạo bởi sợi hydrofiber chứa ion bạc, kháng khuẩn. Kích thước 10cm x 10 cm, vô trùng | 226 | Miếng
44 | Gạc băng vết thương chứa hydrofiber có ion bạc, kích thước 20cm x 30cm | Gạc không dệt, cấu tạo bởi sợi hydrofiber có chứa ion bạc, kháng khuẩn. Kích thước 20cm x 30 cm, vô trùng | 500 | Miếng
45 | Gạc băng vết thương chứa hydrocolloid + polyurethan, kích thước 10cm x 10cm | Cấu tạo từ lớp xốp thấm hút Polyurethane và có chứa hạt hydrocolloid có tác dụng hấp thụ dịch và giữ ẩm trên vết thương. Kích thước 10cm x 10cm, vô khuẩn | 150 | Miếng
46 | Gạc băng vết thương chứa hydrocolloid, kích thước 10cm x 10cm | Gạc lưới chứa Lipido-Colloid, được làm từ lưới polyester tẩm các phần tử hydrocolloid và vaseline. Kích thước 10x10cm, vô khuẩn. | 2400 | Miếng
47 | Gạc băng vết thương chứa hydrocolloid, kích thước 15cm x 20cm | Gạc lưới chứa Lipido-Colloid, được làm từ lưới polyester tẩm các phần tử hydrocolloid và vaseline. Kích thước 15x20cm, vô khuẩn. | 10000 | Miếng
48 | Gạc băng vết thương chứa Lipido - Colloid có ion bạc, kích thước 10cm x 12cm | Gạc lưới chứa Lipido-Colloid được làm từ lưới polyester, có chứa ion bạc. Kích thước 10x12cm, vô khuẩn. | 8400 | Miếng
49 | Miếng xốp băng vết thương chứa Polyurethane có chứa keo Acrylate , kích thước 10cm x 11cm | Cấu tạo từ lớp xốp thấm hút Polyurethane và có tráng lớp keo Acrylate có tác dụng hấp thụ dịch và giữ ẩm trên vết thương, có màng film Polyurethane bán thấm phủ ngoài. Thời gian lưu băng lên đến 7 ngày. Kích thước: 10x11cm. Vô khuẩn. | 240 | Miếng
50 | Miếng xốp băng vết thương chứa Polyurethane có chứa keo Acrylate , kích thước 14.3cm x 15.6cm | Cấu tạo từ lớp xốp thấm hút Polyurethane và có tráng lớp keo Acrylate có tác dụng hấp thụ dịch và giữ ẩm trên vết thương, có màng film Polyurethane bán thấm phủ ngoài. Thời gian lưu băng lên đến 7 ngày. Kích thước: 14.3x15.6cm. Vô khuẩn. | 100 | Miếng
51 | Gạc băng vết thương Polyacrylate có chứa ion bạc, kích thước 10cm x 10cm | Gạc được làm từ sợi polyacrylate và lõi acrylic, có ion bạc, thấm hút và loại bỏ mô hoại tử. Kích thước 10cm x 10cm, vô khuẩn. | 420 | Miếng
52 | Gạc băng vết thương Polyacrylate có chứa ion bạc, kích thước 15cm x 20cm | Gạc được làm từ sợi polyacrylate và lõi acrylic, có ion bạc, thấm hút và loại bỏ mô hoại tử. Kích thước 15cm x 20cm, vô khuẩn. | 1250 | Miếng
53 | Bao cao su KHHGĐ | Chất liệu cao su thiên nhiên, bề mặt trơn | 9000 | CÁI
54 | Bao chi gối cỡ S, M dùng cho máy ép hơi ngắt quãng dự phòng huyết khối | Bao chi làm bằng vải không dệt, không có chất cao su. Bao chi được thiết kế đặc biệt có tấm lót hơi không đối xứng với ống nối hơi đơn (1 ống) quấn từ mắt cá chân lên bắp chân dưới đầu gối. Đạt áp lực nén trong thời gian dưới 0,5 giây. Tạo áp lực đỉnh ban đầu là 73mmHg +/-15% (xa tim) và 63mmHg +/- 15% (gần tim). Áp lực giữ là 45mmHg ±10%, thời gian giữ 6 giây. | 500 | ĐÔI
55 | Bao đo áp lực xâm lấn 500ml | Thể tích 500ml, đồng hồ đo áp lực dễ quan sát, có thông số từ 0 mmHg,175 mmHg và 300 mmHg. Có móc treo. Có van khóa stopcock | 400 | CÁI
56 | Bình chứa dịch dùng chứa dịch hút từ mô vú | Bình chứa dịch hút từ mô vú phù hợp với thiết bị hút chân không hiện có tại bệnh viện | 30 | Cái
57 | Bình chứa dịch hút áp lực âm, có gel đông, 300ml/ 500ml. Có sẵn dây dẫn dịch, phù hợp với bộ xốp hút áp lực âm | Bình chứa dịch hút áp lực âm, có gel đông, loại 300ml hoặc 500ml. Có sẵn dây dẫn dịch. Kẹp dây dẫn & đầu nối | 250 | Bộ
58 | Bình chứa hút huyết khối | Sử dụng kết nối với máy bơm hút huyết khối. Chất liệu bằng nhựa Polypropylen (PP) trong, dung tích 1000ml, có bộ phận lọc sạch bụi bẩn trong quá trình hút chân không | 18 | CÁI
59 | Bình dẫn lưu áp lực âm 200-600ml, nhựa cứng dẫn lưu vết thương áp lực cao, có ống nối đi kèm | Chất liệu nhựa cứng, dẫn lưu vết thương áp lực cao, có ống nối đi kèm không có DEHP, dung tích 200-600ml. Kèm dây nối 14F-16F | 2300 | Bộ
60 | Bình dẫn lưu áp lực âm 700ml, có 2 van chống trào ngược, kèm trocar | Chất liệu: nhựa tổng hợp không chứa latex. Bình hút 125ml dạng xếp nếp, mềm dễ thao tác, tạo lực hút áp lực âm ban đầu 65mmHg và từ từ giảm dần; túi chứa 700ml, có 2 van một chiều ngăn trào ngược, có nắp xả ở cuối túi. Phụ kiện gồm 1 trocar có dây nối 150mm có kẹp khóa, 1 dây hút có lỗ hút xếp cuốn trôn ốc, dây treo bình. | 2000 | CÁI
61 | Bình dẫn lưu áp lực âm, có ống nối đi kèm (gồm 01 vacuum,01 drain và 01 trocar). | Chất liệu nhựa trung tính, dung tích 400ml, có ống nối đi kèm, dây dẫn nối trực tiếp với trocar, đầu cuối của dây dẫn là khóa kết nối hình chữ Y. Kèm dây nối 14F-16F | 8800 | CÁI
62 | Bình dẫn lưu áp lực âm, có ống nối đi kèm, dung tích 100ml | Bình làm bằng chất liệu Silicone có tính đàn hồi, van đôi thông minh giúp thao tác đuổi khí một chiều tạo áp lực âm. Bộ dây dẫn lưu chất liệu silicone, dây có kim nhọn chất liệu thép không rỉ để đưa ống dẫn lưu qua da. | 40 | CÁI
63 | Bình dẫn lưu áp lực dẫn lưu ngoài phúc mạc, tuyến vú dùng trong dẫn lưu sau phẫu thuật chỉnh hình | Bao gồm 01 bình 400ml; 01 drain và 01 trocar, chiều dài dây dẫn lưu 800mm, chiều dài đóng lỗ 150mm, kết nối bằng khóa large lock connector, chất liệu: PVC sinh học | 100 | Bộ
64 | Bình dẫn lưu áp lực thấp dùng trong phẫu thuật chỉnh hình và dẫn lưu ngoài phúc mạc và tuyến vú | Bắt đầu tạo áp lực là 120mbar. Dung tích 250ml. Chiều dài ống nối là 125cm. Đường kính ống 12Fr. Chiều dài drain 800mm, đóng lồ 150mm. Bộ dẫn lưu bao gồm bình, drain và trocar. Có valve chống trào ngược. Đóng gói, tiệt trùng riêng từng bộ phận | 50 | Bộ
65 | Bộ bơm bóng áp lực cao, chất liệu polycarbonate, áp lực 35 atm, thể tích 30 ml | Vật liệu làm bằng Polycarbonate. Áp lực 35atm. Thể tích 30ml. Đuổi khí trong tubing chỉ cần thao tác với một tay, vặn 3 vòng đạt được áp lực lớn nhất (35atm).Phụ kiện kèm theo: Van cầm máu, dụng cụ Insertion, torque, khóa 3 ngã | 240 | CÁI
66 | Bộ bơm bóng kèm dụng cụ nối áp lực làm việc tối đa 30atm, dung tích 20ml | Bộ bơm bóng kèm dụng cụ nối áp lực làm việc tối đa 30atm, dung tích 20ml. Phụ kiện kèm theo: Van cầm máu, dụng cụ Insertion, torque, khóa 3 ngã | 4500 | Bộ
67 | Bộ catheter đo, theo dõi áp lực nội sọ nhu mô não dùng công nghệ vi cảm biến áp lực | Kiểu cáp quang 4Fr/ 1.35mm. Thang đánh dấu độ sâu catheter từ 1-10cm. Kèm bộ dụng cụ hỗ trợ: Chốt cố định có nắp và cánh xoay, mũi khoan sọ tự dừng cỡ 8Fr/ 2.7mm, có thể điều chỉnh độ dài. Tương thích với máy ICP CAM2. | 30 | Bộ
68 | Bộ chăm sóc vết thương dùng một lần | Bao gồm: 01 khay nhựa kích thước 15cm x 24cm x 2.5 cm; 01 khăn trải kích thước 45 x 60cm; 04 miếng gạc cotton, 08 lớp kích thước 7.5 x 7.5 cm; 01 Kẹp nhựa tiếp liệu; 01 Kẹp nhựa kẹp bông sát khuẩn; 12 viên gòn kích thước 2 cm; 01 Túi PE kích thước 24 x 32cm. | 5000 | Bộ
69 | Bộ chèn dưới da dùng cho đặt cannula ECMO | Bộ gồm: ống nong 4 kích cỡ 12/14/16/18Fr chất liệu polyethylene độ đặc cao ( HDPE) . Dây dẫn hướng (guide wire) cannula động mạch kích cỡ: đường kính 0,097 cm x chiều dài 100 cm , hướng cannula tĩnh mạch đường kính 0,097 cm x chiều dài 150 cm chất liệu thép không rỉ . Dao mổ nhỏ thép không rỉ , polystyrene . Kim tiêm, bơm tiêm 10ml | 20 | CÁI
70 | Bộ chọc dò dẫn lưu khí màng phổi | Bao gồm các thành phần :1 ống dẫn lưu ngực, loại cản xạ, cỡ 10F, dài 27cm; 1 que luồn tách cơ, cỡ 6F; 1 kim chọc dò màng phổi, cỡ 18Ga, dài 7cm; 1 bộ dây dẫn 0.032"x45cm kèm khóa 3 chiều;1 cán dao kèm lưỡi dao phẫu thuật cỡ 11;1 syringe 10ml. | 60 | Bộ
71 | Bộ cố định mạch vành dùng cho phẫu thuật mạch vành tim đập có hoặc không dùng máy tim phổi | Chất liệu: PVC, giác hút bằng silicon, khớp xoay bằng thép không rỉ . Kích thước: giác hút 30mm. Có đặc tính tự bung (auto spread) 3.5mm, giác hút có thể uốn cong linh hoạt, đế xoay được 360 độ, có khóa kiểm soát hút. | 220 | Bộ
72 | Bộ cố định mô tim dùng trong phẫu thuật bắt cầu mạch vành qua đường mở ngực trái | Giác hút có thể uốn cong linh hoạt, đế xoay được 360 độ, khoá kiểm soát hút màu xanh dương. Bộ cố định gồm phần thân, đầu tù, giác hút, bộ dây hút chân không và cánh tay linh hoạt, dùng được cho bắc cầu mạch vành ít xâm lấn qua đường mở ngực trái. | 10 | CÁI
73 | Bộ dẫn đường xuyên vách liên nhĩ có thể điều khiển 2 chiều, có van cầm máu, phủ chất bôi trơn, thân bằng lõi thép bện. | Bộ dẫn đường có thể điều khiển 2 chiều, 8.5Fr, dài 92cm, có van cầm máu, phủ chất bôi trơn, thân bằng lõi thép bện | 4 | Bộ
74 | Bộ dẫn đường xuyên vách liên nhĩ có độ cong định hình, có van cầm máu, phủ chất bôi trơn, thân bằng lõi thép bện. | Độ cong định hình, có van cầm máu, phủ chất bôi trơn, thân bằng lõi thép bện, có chỉ thị vị trí, kích thước 8.5F, chiều dài 60 - 101 cm, độ cong 15 - 150° | 50 | Bộ
75 | Bộ Dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng. Có 2 kích thước nhỏ hoặc vừa: 36 x 13 x 6mm hoặc 40 x 16.5 x 8mm, với 3 loại áp lực khác nhau: 1; 1.5 và 2. | Có 2 kích thước nhỏ hoặc vừa: 36 x 13 x 6mm hoặc 40 x 16.5 x 8mm, với 3 loại áp lực khác nhau: 1; 1.5 và 2. Catheter phủ lớp barium có đầu tip có đánh dấu bằng tantalum, giúp nhìn rõ dưới X-ray. Catheter đường kính trong là 1.3mm và đường kính ngoài là 2.5mm. Chiều dài catheter não thất: 23cm. Chiều dài catheter ổ bụng: 90cm | 30 | CÁI
76 | Bộ Dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng. Có áp lực cao, trung bình, thấp. Có bộ phận kiểm tra nghẹt van. Có 2 kích thước phù hợp cho người lớn và trẻ em 5.5x12x25mm hoặc 7.5x18x32mm, | Chất liệu polypropylen cùng với màng chắn silicon, có 2 kích thước phù hợp cho người lớn và trẻ em 5.5x12x25mm hoặc 7.5x18x32mm, catheter có thể tự điều chỉnh độ dài phủ lớp cản quang chống nhiễm trùng kèm phụ kiện cố định chống xoắn catheter, valve có hình dáng cố định mô dưới da dễ dàng. C | 50 | CÁI
77 | Bộ Dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng. Shunt có 3 loại áp lực thấp, trung bình, cao. Các catheter có tẩm chất cản quang. Dây thoát dịch não thất có 3 điểm đánh dấu chiều dài. Dây thoát dịch ổ bụng có 4 khe thoát dịch ở cuối dây dẫn. | Van bằng Sillicone. Kích thước van 5x20 mm hoặc 6x26mm. Đế van bằng vật liệu Polypropylene ngăn kim đâm xuyên qua van khi lấy dịch. Có 3 loại lực: thấp/ trung bình/ cao. Các catheter có tẩm chất cản quang, đường kính ngoài 2.5 mm và trong 1.3 mm. Dây thoát dịch não thất dài 20 cm, có 4 hàng lỗ, mỗi hàng 4 lỗ thoát dịch, có 3 điểm đánh dấu chiều dài, cách nhau 5 cm. Dây thoát dịch ổ bụng có 4 khe thoát dịch ở cuối dây dẫn, dài từ 90 - 100 cm. | 50 | Bộ
78 | Bộ Dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng. Van có 2 kích cỡ phù hợp cho người lớn và trẻ em: 35 x 13 x 7mm hoặc 47 x 16 x 7 mm. loại đặc biệt có thể điều chỉnh áp lực từ bên ngoài với 5 mức áp lực: 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5. | Có 5 mức áp lực: 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5. Catheter được phủ barium, có đường kính trong là 1.3mm; đường kính ngoài là 2.5mm.Chiều dài catheter não thất: 23cm, catheter ổ bụng: 90cm. Van có 2 kích cỡ phù hợp cho người lớn và trẻ em: 35 x 13 x 7mm hoặc 47 x 16 x 7 mm. Chất liệu: polypropylene, acetalplastic và silicone. Van có nút ấn để kiểm tra khả năng nghẹt van trước và sau khi đặt Shunt. Có thể điều chỉnh mức áp lực của Valve trước và sau mổ bên ngoài bằng bộ điều chỉnh điện tử hoặc nam châm. | 50 | CÁI
79 | Bộ Dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng. VP Shunt Áp lực van từ 30-200 mm H2O, điều chỉnh được 05 mức áp lực. Có khóa chống thay đổi áp lực do ngoại lực. | Thiết kế van dạng "bóng trong ống dẫn", có khóa chống từ trường MRI và ngoại lực làm thay đổi áp lực. Áp lực van từ 30-200 mm H2O, điều chỉnh được 05 mức áp lực. Vỏ van bằng polysulfone trong suốt, có thể đọc được mức áp lực cụ thể thông qua bộ điều chỉnh ngoài da PAK và qua phim Xquang | 50 | Bộ
80 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài. Có cổng lấy mẫu không cần dùng kim chọc tại 2 vị trí riêng biệt. Phin lọc khí kháng khuẩn. Thang áp lực theo 2 vị đo. | Có cổng lấy mẫu không cần dùng kim chọc tại 2 vị trí riêng biệt. Phin lọc khí kháng khuẩn công nghệ hydrophobic. Thể tích buồng dẫn lưu 50ml, thể tích túi dẫn lưu 700ml. Thang áp lực theo 2 vị đo. Kèm theo 1 Catheter não thất dài 35cm, đường kính ngoài 3.0mm, đường kính trong 1.6mm, có dụng cụ đặt thả catheter 38cm, có troca cỡ 10F dài 15cm. | 30 | Bộ
81 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài. Có van điều chỉnh dòng chảy và bộ phận chống chảy ngược, rỉ dịch | Chất liệu polymer, bộ gồm dây dẫn 35cm, van điều chỉnh dòng chảy, túi chứa dịch 700ml, cột theo dõi áp suất dòng chảy, trocar 15cm, có bộ phận chống chảy ngược, rỉ dịch | 100 | Bộ
82 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài. Loại tự động điều chỉnh áp lực. Kích thước van 36mm (dài) x 12.5mm (rộng) x 5.8mm (Cao). | Thiết kế kiểu van tự động đáp ứng các mức áp lực khác nhau, không cần sử dụng dụng cụ điều chỉnh bên ngoài. Van lắp sẵn với 1 catheter dẫn lưu bụng dài 110cm. Kích thước van 36mm (dài) x 12.5mm (rộng) x 5.8mm (Cao). | 200 | Bộ
83 | Bộ dẫn lưu nước tiểu vô trùng thể tích chứa túi chứa 2000ml. Có màng lọc 5micron, 2 van một chiều, khoang đo 500ml, dây nối. | Kích cỡ: ống đo 40ml, khoang đo 500ml, và túi chứa 2.000ml. Có 2 van 1 chiều chống trào ngược nước tiểu, trên túi có màng lọc khuẩn 5micron, dây dài 1.2m nối khoang với túi chứa 2000ml, có điểm lấy mẫu nước tiểu không cần kim, van xả gạt ngang (chữ T). Phụ kiện: móc và dây treo bộ đo nước tiểu | 2400 | Bộ
84 | Bộ dẫn truyền cảm ứng 01 đường | Độ nhạy: 5.0 micro v/v/mmhg ± 1%, độ phi tuyến và độ trễ: ± 1.5% hay ± 1mmhg, trở kháng kích thích 350 ohms ± 10%, trở kháng tín hiệu: 300 ± 5%, lưu lượng qua thiết bị với túi IV áp lực tới 300 mm Hg. Tương thích với máy hiện có tại bệnh viện hoặc có cáp chuyển đổi | 3600 | CÁI
85 | Bộ dẫn truyền cảm ứng 01 đường, đầu truyền dịch chữ J, tốc độ dòng chảy và đẩy 3cc/ giờ, chiều dài đường áp lực 150cm, kèm cáp nối đầu tròn, có khóa lấy máu kín | Chất liệu PVC y tế, đầu truyền dịch hình chữ j, tốc độ dòng chảy và đẩy 3cc/ giờ, chiều dài đường áp lực 150cm, có khóa lấy máu kín kèm cáp nối monitor. Tương thích với máy hiện có tại bệnh viện hoặc có cáp chuyển đổi | 4300 | CÁI
86 | Bộ dẫn truyền cảm ứng 02 đường, có 02 bộ phận thổi, bộ rẽ đôi IV, hai bộ dây 48" và 12", 4 khóa 3 đường. | Có 02 bộ phận thổi, bộ rẽ đôi IV, hai bộ dây 48" và 12", 4 khóa 3 đường.Tương thích với máy hiện có tại bệnh viện hoặc có cáp chuyển đổi | 1560 | Bộ
87 | Bộ dây dẫn dùng cho tim phổi nhân tạo có tráng lớp tương thích sinh học (thiết kế theo tiêu chuẩn bệnh viện) | Bộ dây dẫn dùng trong tuần hoàn ngoài cơ thể, bằng PVC, Coated PVC, silicon; đoạn ống mồi nhanh có 2 ngõ truyền dịch, tích hợp bộ lọc, có các co nối thẳng có khóa, co nối Y, gồm table pack và pump pack được đóng gói riêng lẻ, được tiệt trùng bằng khí EO thiết kế theo yêu cầu sử dụng của bệnh viện | 150 | Bộ
88 | Bộ dây dẫn máu tuần hoàn cơ thể loại Tubing pack hoặc tương đương | Bộ dây dùng cho bộ tim phổi nhân tạo phù hợp với thiết bị hiện có của bệnh viện, chất liệu silicone và nhựa PVC y khoa có thông số 3/8 x 3/32, 1/4 x 1/16. Thiết kế theo yêu cầu chuyên môn của người sử dụng và được tiệt trùng bằng khí EO (kèm bản vẽ). | 240 | Bộ
89 | Bộ dây dẫn siêu lọc cải tiến dành cho trẻ em gồm table pack và pump pack được đóng gói riêng biệt | Bộ dây dẫn dùng cho siêu lọc cải tiến (MUF), gồm table pack và pump pack được đóng gói riêng biệt | 1000 | Bộ
90 | Bộ dây dẫn thẩm phân phúc mạc kết nối giữa catheter và túi dịch lọc | Kết nối giữa catheter và túi dịch lọc trong thiết bị hỗ trợ thẩm phân phúc mạc. Chất liệu: polyethylene, polysulfure. | 700 | CÁI
91 | Bộ dây dẫn truyền dịch làm mát đầu catheter đốt dùng trong cắt đốt điện sinh lý, chất liệu polymer tương thích sinh học, không DEHP | Bộ dây dẫn truyền dịch làm mát dùng trong cắt đốt điện sinh lý, được làm từ chất liệu polymer tương thích sinh học, không DEHP, không tan máu, không gây viêm, đạt tiêu chuẩn USP Class VI, ISO 10993, dài tối thiểu 320 cm, kèm 4-way stop-cock | 20 | Bộ
92 | Bộ dây dẫn tuần hoàn ECMO dùng cho bệnh nhân dưới 20kg | Bộ dây dẫn gồm: - Bộ dây dẫn tuần hoàn có phủ chất chống đông máu, gồm 2 đường động mạch và tĩnh mạch, đường kính các dây dẫn: 1/4 inch và 3/8 inch; - Bộ dây dẫn khí - Bộ Priming - Cánh bơm ly tâm gắn kèm bộ dây: thể tích mồi: 32 ml, tốc độ bơm ly tâm: 0 – 5.000 vòng/phút - Các phụ kiện kèm theo gồm kẹp ống dẫn máu, kéo cắt, van 3 ngã. Tương thích với Bộ phổi nhân tạo cho bệnh nhân dưới 20kg, phù hợp với máy Ecmo hiệu Maquet hiện có tại bệnh viện | 5 | cái
93 | Bộ dây dịch truyền, dài 329cm, phù hợp cho máy tưới mát catheter cắt đốt điện sinh, khả năng cung cấp lưu lượng dòng lên đến 40 ml mỗi phút | Bộ dây dịch truyền dài 329cm, phù hợp cho máy tưới mát catheter cắt đốt điện sinh, khả năng cung cấp lưu lượng dòng lên đến 40 ml mỗi phút | 30 | SỢI
94 | Bộ dây đo áp lực dài 35 inches | Chất liệu PVC. Kích cỡ: đường kính 1.5 x 3.0mm, dài 30cm-90cm, chịu được áp lực 800psi. Thiết kế khóa vặn (luer lock) đầu dương xoay được và cổng nối khóa vặn đầu âm. Đóng gói tiệt khuẩn | 200 | Bộ
95 | Bộ dây đo áp lực nội sọ tại não thất, cố định bằng cách tạo đường hầm trên da đầu, kèm dẫn lưu dịch não tủy | Catheter có gắn cảm biến (sensor) ở đầu nằm trong ống dẫn silicon 3mm, có dẫn đường , có dây dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài để giải áp và có vạch đánh dấu độ sâu. Mũi khoan xương sọ đường kính 3,5mm có thể điều chỉnh độ sâu. Que điều chỉnh độ sâu mũi khoan. Trocar có ống tạo đường hầm. Vòng nhựa cố định. Nút khóa để dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài. | 2 | Bộ
96 | Bộ dây đo áp lực và nhiệt độ nội sọ tại nhu mô não có chốt cố định trên hộp sọ | Catheter làm bằng polyamid, gắn cảm biến (sensor) ở đầu, đường kính 0,7mm. Chốt có vít vặn chặt. Vòng nhựa để điều chỉnh độ sâu của chốt. Mũi khoan đường kính 2,7mm có thể điều chỉnh độ sâu mũi khoan. Que thông (dùi chọc màng cứng) | 10 | Bộ
97 | Bộ dây dùng cho bộ tim phổi nhân tạo phù hợp với thiết bị hiện có của bệnh viện, chất liệu silicone và PVC | Bộ dây dẫn dùng cho tuần hoàn ngoài cơ thể bằng PVC và silicon, tích hợp bộ lọc, gồm table pack và pump pack được đóng gói riêng biệt. Thiết kế theo yêu cầu sử dụng của bệnh viện | 600 | Bộ
98 | Bộ dây gây mê đa hướng dùng 1 lần cho trẻ em | Chất liệu polypropylene, dài 150cm, đường kính 15mm, thiết kế co chữ Y có rãnh, có cổng lấy mẫu khí, tiệt trùng | 100 | Bộ
99 | Bộ dây lọc máu (đường kính trong 8 x đường kính ngoài 12 x chiều dai 400 mm) , dây tĩnh mạch , túi xả 2 000 ml , dây truyền dịch , 2 Transducer protectors | Chất liệu: ống dây bằng nhựa PVC y tế không chứa DEHP. Bộ gồm: dây dẫn máu (dây động mạch và dây tĩnh mạch), dây truyền dịch, túi xả 2000ml, 02 tranducer. Đường kính dây bơm máu 8x12x400mm. Dây tĩnh mạch có bầu nhỏ giọt 22 mm, bên trong có lưới lọc 0.23mm. Tiệt trùng khí EO. | 25000 | Bộ
100 | Bộ dây lọc máu (đường kính trong 8 x đường kính ngoài 12 x chiều dài đoạn bơm 400 mm) , dây tĩnh mạch, túi xả , dây truyền dịch , 1 Transducer | Bộ dây chạy thận đường kính ~(4,5x6,8)mm; Buồng nhỏ giọt đường kính 20mm; có 1 đầu transducer, đường kính dây bơm ~(8,0x12x400) mm không rò rỉ máu. Túi xả 2000ml. Dây truyền dịch 1500mm. Tiệt trùng bằng khí EO | 45000 | Bộ
101 | Bộ dây lọc máu HDF Online | Bộ dây lọc máu cho HDF Online gồm dây động mạch, dây tĩnh mạch và dây Safeline. Thể tích làm đầy: 132 ml | 1000 | Bộ
102 | Bộ dây lọc máu liên tục phù hợp cho máy Diapact CRRT | Gồm dây động mạch , dây tĩnh mạch , dây dịch thải , dây dịch bù và 02 túi xả 7 lít | 150 | Bộ
103 | Bộ dây máy thở cao tần, dây gợn sóng, dùng 1 lần cho người lớn, trẻ em ( sơ sinh) | Bộ dây thở loại gợn sóng vật liệu polyethylene (PE), gồm 5 đoạn dây; 4 đoạn dây 80cm mỗi đoạn, kèm dây limb nối dài 80cm (người lớn), 60cm (trẻ em), bẫy nước trong suốt, co khuỷu xoay được, co chữ y có hai cổng luer và nắp đậy cố định. Đầu nối tiêu chuẩn 15 và 22 mm. Có co nối thẳng riêng 22mmM/22mmM, người lớn/ trẻ em | 700 | CÁI
104 | Bộ dây thở kèm bóp bóng có van APL. | Chất liệu: PVC y tế, vô trùng, sử dụng 1 lần, có van APL, đường kính ống 10mm dài 1.6m, bóng 2 lít, adaptor 15F/6-9mm. | 100 | Bộ
105 | Bộ dây thở máy có co nối riêng co giãn dùng cho nhiều loại máy thở | Chất liệu nhựa y tế, gồm: hai đoạn có thể kéo dãn, cổng kết nối kiểu chữ U có cổng luer và nắp đậy. Chiều dài tối đa:1.6m, đường kính 22mm, đầu nối tiêu chuẩn: 15 và 22mm phù hợp cho máy gây mê và máy giúp thở tại bệnh viện. Tiệt trùng | 52000 | Bộ
106 | Bộ dây truyền dung dịch liệt tim, bằng nhựa mềm PVC và silicon y khoa, bộ trao đổi nhiệt bằng nhôm ( Metal coil) | Bộ dây truyền dung dịch liệt tim, bằng nhựa mềm PVC và silicon y khoa, 2 ngõ gắn dịch truyền có khóa, co nối 4 đường có khóa, co nối thẳng, bộ trao đổi nhiệt bằng nhôm | 135 | Bộ
107 | Bộ dây truyền dung dịch liệt tim, bằng nhựa mềm PVC và silicon y khoa, bộ trao đổi nhiệt bằng nhựa. | Bộ dây truyền dung dịch liệt tim, bằng nhựa mềm PVC và silicon y khoa, 2 ngõ gắn dịch truyền có khóa; co nối 4 đường có khóa, co nối thẳng, bộ trao đổi nhiệt bằng nhựa | 180 | Bộ
108 | Bộ dây truyền dung dịch liệt tim, dành cho trẻ em, thiết kế theo tiêu chuẩn bệnh viện, không có bộ trao đổi nhiệt | Bộ dây dẫn dùng cho liệt tim dạng tinh thể, gồm table pack và pump pack được đóng gói riêng biệt. Thiết kế theo yêu cầu sử dụng của bệnh viện | 540 | Bộ
109 | Bộ dây truyền hóa chất nhiều cổng chuyên dụng cho máy truyền dịch | · Chiều dài: 210 cm, chất liệu PUR, không PVC . Đường kính trong 3mm, đường kính ngoài 4.1 mm · Có bầu đếm giọt . Có 5 cổng kết nối Spin-lock . Có chức năng đuổi khí tự động và khóa dịch tự động . Thể tích lấp đầy: 27.6 ml . Đoạn silicon đảm bảo độ chính xác liên tục trong 96h liên tục. . Màng lọc dịch 15 µm . Có kẹp chống tuột dịch tại vị trí lắp dây vào máy truyền dịch, kẹp tự động đóng ngăn dịch chảy tự do khi mở cửa bơm. | 2500 | cái
110 | Bộ dây truyền máu | Dây dài 1500 – 1800mm; đường kính trong 3.0mm, đường kính ngoài 4.1 mm, không có air thông khí. Bầu đếm giọt trong suốt, bầu bóp đàn hồi tốt, có màng lọc, kích thước màng lọc 200µm ± 2µm, đầu thiết kế dạng đầu tù, tránh đâm thủng túi dịch. Đầu dây khóa vặn xoắn tương thích với các loại đầu kim tiêu chuẩn. Dây mềm dẻo, chống gập, chất liệu nhựa không có chất phụ gia DEHP. Các mối nối đảm bảo hệ thống kín. | 50000 | Bộ
111 | Bộ dây tưới máu lên não trong phẫu thuật tim | Bộ dây ống dẫn tưới máu não trong phẫu thuật tim, kích thước 1/4 x 1/16, 5.5 x 3.2; dome theo dõi áp lực; đóng gói và tiệt trùng riêng lẻ table pack và pump pack | 200 | Bộ
112 | Bộ dây và màng lọc tách huyết tương dùng cho máy lọc máu hiện có tại bệnh viện | Bộ gồm: Dây dẫn máu động mạch có các dây dẫn phụ (Heparin/ Citrate), Dây dẫn máu tĩnh mạch kèm túi thải 2 lít, Dây dẫn dịch bù kèm túi làm ấm, Dây dẫn dịch thải, Túi dịch thải 7l, Màng lọc polyethersulfone diện tích 0,5 m2; 5 màng lọc 0,2 µm. | 100 | Bộ
113 | Bộ điện cực dán dùng trong lập bản đồ điện tim 3 chiều, Dựng chi tiết của các buồng tim với tốc độ định vị điện cực trên 100 lần mỗi giây | Dài 1,5m, 12 chân, mã màu định sẵn để dễ dàng nhận diện, các chân kết nối được dán nhãn rõ ràng, kết nối với hệ thống lập bản đồ Ensite Precision | 150 | Bộ
114 | Bộ điện cực tạo nhịp, đường kính nhỏ 1.4mm tương thích MRI với đầu điện cực bằng Titanium Nitride tráng hợp kim Platinum. | Bộ điện cực tạo nhịp, đường kính nhỏ 1.4mm tương thích MRI với đầu điện cực bằng Titanium Nitride tráng hợp kim Platinum. Đầu lò xo cố định, cấu tạo cho phép xuyên vách liên thất đến bó His hoặc bó trái | 80 | Bộ
115 | Bộ điều khiển cắt coil điện tử | Bộ điều khiển cắt coil theo cơ chế điện tử, nhận biết và chỉ ra điểm tách coil bằng tín hiệu âm báo, đèn ngay cả khi vị trí của marker thứ 2 của vi ống thông không hiển thị rõ dưới X-ray. | 6 | CÁI
116 | Bộ đinh chốt xương đùi thế hệ mới F2, bắt vít đa hướng, đường kính đầu xa 9-12mm, dài 300-460mm | Chất liệu Titanium Alloy Grade 5 với đường kính 10-12mm. Đường kính đầu gần 13mm. Đường kính đầu xa: 9-12mm. Hướng bắt vít 125 độ, thiết kế bắt vít chốt đa hướng. Bộ đinh đã được tiệt trùng và đóng gói sẵn. Kèm bộ trợ cụ | 150 | Bộ
117 | Bộ đinh đầu trên xương đùi, rỗng, chất liệu Titanium, kèm vít chốt/lưỡi chốt cổ xương đùi và vít chốt thân đinh tương ứng, dài 170-400mm, đường kính 9-11mm | Chất liệu Titanium, rỗng, kèm vít chốt đường kính khoảng 10.4mm, dài 75 - 120mm/lưỡi chốt cổ xương đùi đường kính khoảng 10.4mm, dài từ 75-120mm và vít chốt thân đinh tương ứng, đinh dài 170-400mm, đường kính 9-11mm. Kèm bộ trợ cụ | 120 | Bộ
118 | Bộ đinh nội tủy cho xương đùi ngược dòng, rỗng, chất liệu titanium, kèm vít chốt tương ứng, đường kính 9.4/10/11mm, dài 200-360mm | Chất liệu titanium, kèm vít chốt tương ứng, đường kính 9.4/10/11mm, dài 200-360mm. Kèm bộ trợ cụ | 30 | Bộ
119 | Bộ đinh nội tủy thân xương chày, rỗng, chất liệu titanium, đầu gần và đầu xa đinh có lỗ chốt đa hướng, đường kính 8-9mm, chiều dài 280-340mm, kèm vít chốt tương ứng | Chất liệu titan, rỗng, đầu gần và đầu xa đinh có lỗ chốt đa hướng, đường kính 8-9mm, chiều dài 280-340mm, kèm vít chốt tương ứng. Kèm bộ trợ cụ | 100 | Bộ
120 | Bộ đo áp lực động mạch xâm lấn 3 đường | Bộ gồm: cảm biến đo áp lực dùng 1 lần, 3 ống xả, bộ truyền tĩnh mạch 3 nhánh, dây dẫn áp lực 48" và 12", 6 khóa 3 ngã | 185 | Bộ
121 | Bộ đo áp lực ổ bụng gắn đo trực tiếp vào ống thông tiểu, thời gian đo nhanh <10 giây | Gắn đo trực tiếp vào ống thông tiểu, thời gian đo nhanh <10 giây, sử dụng 7 ngày | 200 | Bộ
122 | Bộ đo huyết áp 1 đường lấy mẫu máu kín trẻ em | Bộ đo huyết áp 1 đường trẻ em. Dây chính gồm 2 đoạn dài 6 inch và 60 inch : OD 2.8mm, ID 0.975mm, có 3 khóa 4 ngã. Kèm thêm dây đo CVP. Lấy máu kín qua khóa 4 ngã được thiết kế đặc | 50 | Bộ
123 | Bộ dụng cụ điều trị huyết khối | Ống phân phối thuốc có đường kính 5.4F, đường kính ống thông 6F, dây dẫn đường 0.035 inch | 20 | Bộ
124 | Bộ dụng cụ đốt laser nội mạch, bề mặt lồi hình cầu, kim 21g | Bộ dụng cụ đốt laser nội mạch gồm sợi quang đầu bọc vàng, bề mặt lồi hình cầu, kim 21g, cây nong 4F 10cm, dây dẫn 45cm | 40 | Bộ
125 | Bộ dụng cụ mở đường mạch máu, các cỡ | Chất liệu polythylene và Polypropylene, Hemostasis valve ngăn chặn máu rò rỉ, Holster giúp cố định và giữ các dụng cụ trong bộ đúng chỗ, có Guirewire kèm (làm bằng thép không rỉ) có đầu cong hình J, đường kính 0.018”, dài 40cm, có kèm theo kim chọc mạch 21Gx4cm , có khóa 3 ngã, các cỡ 4F- 6F dài 7 cm, 11 cm, 23 cm mỗi size được thiết kế màu sắc khác nhau. | 500 | CÁI
126 | Bộ dụng cụ mở đường mạch quay có lớp ái nước, kích cỡ 5F, 6F, 7F, cấu trúc thành mỏng làm giảm đi 1Fr đường kính ngoài | Chất liệu ETFE. Kim luồn chọc mạch cỡ 20G, guidewire plastic cỡ 0.025", Sheath dài 10cm có phủ lớp ái nước | 10 | CÁI
127 | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu, các cỡ | Bộ gồm: ống nong, ống thông mở đường, dây dẫn, kim chọc dò mạch máu. Kích thước 5F-9F | 720 | Bộ
128 | Bộ dụng cụ xịt cầm máu cầm máu khẩn cấp đường tiêu hóa trên và tiêu hóa dưới | Bộ đầy đủ bao gồm: 1 tay xịt tích hợp 1 bình khí nén CO2 và 1 bình bột khoáng + 2 Catheter. Đường kính Catheter: 7Fr và 10Fr. Chiều dài Catheter: 220 cm. Đường kính kênh ống soi tối thiểu: 2.8mm (catheter: 7Fr), 3.7mm (catheter 10Fr) | 3 | CÁI
129 | Bộ gây tê ngoài màng cứng, bằng polyamid, kim đầu cong G18 dài 3 1/4" | Bằng polyamid, kim đầu cong G18 dài 3 1/4" | 80 | CÁI
130 | Bộ ghim khâu cố định lưới thoát vị, 5mm dùng trong phẫu thuật nội soi | Dụng cụ cố định lưới thoát vị (thành bụng, bẹn...) dùng trong phẫu thuật nội soi. Chất liệu ghim: bằng titan. Kích thước:chiều dài thân dụng cụ: 36-45 cm. Đường kính nòng: 5mm. Chiều dài ghim: cao 3.8mm, rộng 4mm. Thiết kế: Hình dạng ghim: xoắn ốc . Đầu thẳng. Số lượng ghim: 30/cây. Đóng gói: riêng rẻ, Tiệt khuẩn | 100 | Cây
131 | Bộ hút huyết khối động mạch vành có đầu tip với nòng lõi wire ngắn 10mm, gia cố ở đầu | Chất liệu Tetrafluoroethylene và polyethylene. Mặt cắt xiên, đường kính 0.070", 0.080". Kích thước đầu tip 1.7mm và 1.9mm. Có phủ lớp ái nước 30cm từ đầu típ. Chiều dài khả dụng Catheter: 140cm. | 120 | Bộ
132 | Bộ kết nối phù hợp máy thẩm phân phúc mạc tự động | Chất liệu bằng nhựa Polyethylene, Acrylic, Polyvinyl Chloride, Polyester | 1100 | CÁI
133 | Bộ khăn can thiệp mạch (3 lỗ) kèm 2 áo phẫu thuật | Gồm 1 khăn bàn dụng cụ 2 lớp 200x240cm, 6 khăn thấm 40x57cm bằng vải spunlace, 1bao chụp đầu đèn phi 65cm, 1bao kính chắn chì 75x90cm, 1 tấm phủ chắn chì 140x150cm, 1 khăn phủ bàn dụng cụ 150x180cm, 1bao remote, 1 khăn chụp mạch vành 3 lỗ 240x410cm, 2 áo phẫu thuật 132x152cm bằng SMS 3 lớp | 200 | Bộ
134 | Bộ khăn cắt đốt nội soi | Chất liệu bằng vải không dệt 3 lớp SMS chống thấm nước. bộ gồm: khăn trải bàn dụng cụ, khăn thấm, khăn cắt đoạn qua niệu đạo, quanh phẫu trường có màng phẫu thuật và túi chứa dịch, đóng gói bằng túi ép Tyvex. | 150 | Bộ
135 | Bộ khăn chỉnh hình tổng quát | Làm bằng vải không dệt SMMMS cao cấp 5 lớp SMMMS 50gsm chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Bộ khăn gồm : 1 khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm SMMMS 140x200cm, 1 khăn trải bàn dụng cụ gia cố lớp chống thấm SMMMS 140x160cm, 4 khăn thấm 30x40cm, 4 băng keo y tế 9x50cm, 1 khăn tiếp cận 80x100cm, 1 khăn chữ U thấm 200 x 290 cm và băng keo y tế xung quanh chữ U, 1 khăn chữ U không thấm 150x220cm, 1 khăn phủ ngang 160x260cm (có gia cố vùng siêu thấm tại phẫu trường, có băng keo y tế), 1 Bao chi dưới 28x85cm. Tiệt trùng EO | 2000 | Bộ
136 | Bộ khăn chụp mạch máu não | Bộ gồm:1 Khăn trải bàn dụng cụ ,1 Khăn chụp mạch vành,1 Bao kính chắn chì( có dây thun),1 Tấm phủ chắn chì,1 bao chụp đầu đèn M ,1 Bao remote,1 Khăn lót ,1 Khăn phủ vùng sinh dục,1 Chén nhựa xanh 1000 ml,2 Chén nhựa 100 ml,1 Chén nhựa 50 ml,1 Bơm tiêm luer lock 10 ml, 2 Bơm tiêm thường 10 ml, 10 Gạc cotton 12 lớp, 1 Kim chích 23G, 1 Kim chích 18G, 2 Que thấm betadine 19 cm,2 Áo phẫu thuật L, 4 Khăn thấm,2 Khay nhựa. Đóng gói bằng túi ép Tyvek | 400 | Bộ
137 | Bộ khăn chụp mạch vành | Vải không dệt y tế 5 lớp SMMMS. Bộ khăn bao gồm: Khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp 165cm x 270cm, bao chụp đầu đèn ø65cm, bao kính chắn chì 75cm x 100cm, tấm phủ chắn chì 100cm x 140cm, tấm phủ bàn dụng cụ vô trùng 100cm x 140cm, khăn chụp mạch vành 2 lỗ đùi và 1 lỗ tay kích thước 240cm x 410cm | 7000 | Bộ
138 | Bộ khăn có lỗ với màng phẫu thuật, vô khuẩn | Bao gồm: 1 khăn có lỗ tròn 8 cm, 1 khăn đa dụng, 10 gạc không dệt 8 lớp, 7.5 x 7.5 cm, 1 túi gel bôi trơn, 1 kẹp nhựa, 1 khay nhựa 15(w) x 24(l) x 2.5(h) cm | 3000 | Bộ
139 | Bộ khăn mổ thận lấy sỏi qua da làm bằng vải không dệt SMS cao cấp 3 lớp chống thấm, chống tĩnh điện | Chất liệu bằng vải không dệt 3 lớp SMS chống thấm nước, bộ gồm: 4 x Khăn thấm, 1 x Khăn mổ thận lấy sỏi qua da B, 1 x Khăn trải bàn dụng cụ L, 1 x Bao chụp đầu đèn L,đóng gói bằng túi ép Tyvex. | 32 | Bộ
140 | Bộ khăn mổ tim hở | Vải không dệt y tế 5 lớp SMMMS. Bộ khăn bao gồm: Khăn trải bàn dụng cụ 165cm x 200cm, Khăn thấm 40cm x 57cm ,Khăn phủ vùng sinh dục 19cm x 35cm. Khăn có keo 100cm x 120cm, Khăn phủ đầu 150cm x 230cm, Khăn phủ bên 100cm x 140cm, Khăn phủ chân 200cm x 280cm, Túi dụng cụ 35cm x 40cm. Khăn phủ dụng cụ 150cm x 160cm. Khăn không keo thấm 30cm x 35cm | 1200 | Bộ
141 | Bộ khăn phẫu thuật ghép gan làm bằng vải bán thấm cao cấp chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới | Bộ khăn bao gồm:2 x Khăn trải bàn dụng cụ 200x300cm, 4 x Khăn thấm, 1 x Khăn phủ bàn mayo hai lớp, 1 x Khăn phẫu thuật ghép gan, 1 x Băng keo OP, 2 x Túi dụng cụ, 4 x Khăn có keo. Đóng gói bằng túi ép Tyvex | 3 | Bộ
142 | Bộ khăn phẫu thuật hiến gan làm bằng vải bán thấm cao cấp chỉ thấm mặt trên không thấm mặt dưới | Bộ khăn bao gồm: 2 x Khăn trải bàn dụng cụ, 4 x Khăn thấm, 1 x Khăn phủ bàn mayo hai lớp, 2 Khăn phủ bên, 1 x Khăn phủ chân, 1 x Khăn phủ đầu, 1 Băng keo OP, Đóng gói bằng túi ép Tyvex | 3 | Bộ
143 | Bộ khăn phẫu thuật mắt | Làm bằng vải không dệt SMS 3 lớp chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, với lỗ tròn được tích hợp màng phẫu thuật đặc biệt có túi chứa dịch lỏng 18x20cm, Đóng gói bằng túi ép Tyvex. | 1800 | Bộ
144 | Bộ khăn phẫu thuật nội soi khớp gối, chất liệu vải không dệt SMMMS 5 lớp | Làm từ vải không dệt SMMMS 5 lớp 47gsm, chống thấm, chống tỉnh điện, gồm: 1 khăn bàn dụng cụ 2 lớp 165x200cm, ép vải không dệt 106cm. 1 khăn nội soi khớp gối 240 x 300cm có 2 lỗ, có túi chứa dịch, nút xả được ép chân không | 200 | Bộ
145 | Bộ khăn tổng quát với 3 áo phẫu thuật | Vải không dệt y tế 5 lớp SMMMS 50 gsm, tiêu chuẩn AAMI mức độ 3. Bộ khăn bao gồm:1. Khăn trải bàn dụng cụ 165cm x 200cm x 01 cái; 2. Khăn thấm 40cm x 57cm x 04 cái; 3. Băng keo OP 10cm x 50cm x 01 cái; 4. Khăn phủ chân 200cm x 200cm x 01 cái; 5. Khăn phủ đầu 150cm x 270cm x 01 cái; 6. Khăn phủ bên 80cm x 90cm x 02 cái; Được tiệt trùng bằng khí EO | 8300 | Bộ
146 | Bộ khay thủ thuật sinh thiết xương gồm kim sinh thiết có chiều dài 102-152mm, kích cỡ 11G | Bộ khay thủ thuật sinh thiết xương gồm kim sinh thiết có chiều dài 102-152mm, kích cỡ 11G, có que đẩy mẫu sinh thiết, ống bọc bảo vệ kim, ống cắm kim và có đầu nối với khoan sinh thiết | 50 | Bộ
147 | Bộ khớp gối cố định, góc gập gối 130 độ, có dùng xi măng, mâm chày sử dụng chung cho cả 2 bên | Lồi cầu đùi bằng CoCr được phủ 2 lớp Plasma sprayed titanium (80µm) và HAP (80µm), gấp duỗi 130°, mặt cong đơn từ 0 độ tới 100 độ, mặt cắt phía trước nghiêng 6°, có 9 cỡ riêng mỗi bên phải/ trái, Độ rộng lồi cầu đùi tăng đều 2mm cho các kích cỡ từ 0 đến 4 và tăng đều 3.2mm cho các kích cỡ từ 4 đến 8. Độ cao lồi cầu đùi tăng đều 2.6mm giữa các kích cỡ. Mâm chày bằng CoCr phủ plasma titanium 80µm, được thiết kế dùng chung cho cả gối trái và gối phải, có 9 cỡ. Lớp đệm bằng UHMW PE kiểu cố định, có 9 cỡ, mỗi cỡ có 6 độ dày từ 10-20mm. Bánh chè bằng UHMW PE dạng hình vòm. Xi măng có kháng sinh Gentamycine. | 15 | Bộ
148 | Bộ khớp gối di động, góc gập gối 130 độ, dùng xi măng sinh học | Lồi cầu đùi bằng CoCrMo, gấp duỗi 130 độ, có 5 cỡ bên trái/ phải. Mâm chày bằng CoCrMo, có 6 kích cỡ phải/trái Miếng đệm tương thích mâm chày bằng polyethylene, loại di động, có 5 cỡ và 4 chiều cao. Xương bánh chè bằng polyethylene cao phân tử , đường kính 31-37mm. Xi măng sinh học. | 7 | Bộ
149 | Bộ khớp gối được thiết kế linh hoạt với nhiều cỡ trung gian giúp tăng cường độ an toàn và độ gấp duỗi lên đến 155 độ | Được thiết kế linh hoạt với nhiều cỡ trung gian giúp tăng cường độ an toàn Lồi cầu bằng Cobalt Chrome, độ gấp duỗi 155 độ. Có 11 cỡ (phải, trái). M/L 55.5 - 70.5 mm Độ dày: 8mm, 9 mm; Mâm chày bằng Tivanium. Có 9 cỡ (phải, trái). Đệm mâm chày bằng Highly Crosslinked Polyethylene phủ Vitamin E. Có 7 cỡ (phải, trái). Bánh chè bằng Polyethylene phủ Vitamin E. Có 7 cỡ về độ dày. Xi măng. Kèm bộ trợ cụ | 6 | Bộ
150 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng, loại cố định, góc gập gối 155 độ, Có chuôi nối chuẩn hoặc chuôi dài | Lồi cầu đùi bằng hợp kim CoCrMo , cấu tạo tương thích giải phẫu học. Có 08 cỡ lồi cầu đùi (phải, trái). Mâm chày loại cố định bằng hợp kim CoCrMo. Có chuôi nối chuẩn hoặc chuôi dài, phù hợp cho nhiều bệnh nhân, có 5 kích cỡ mỗi bên (trái phải) Lớp đệm mâm chày bằng Polyethylene cao phân tử (UHMWPE) tương thích với mâm chày mỗi bên (trái, phải), mỗi kích cỡ có 5 độ dày từ 10 - 18mm. Có chốt dừng hỗ trợ chống trượt ra sau | 10 | Bộ
151 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng, loại cố định, hổ trợ gập gối 155 độ, thiết kế phần khuyết phía sau mâm chày giúp giảm sức căng, | Lồi cầu đùi bằng Zimaloy CoCrMo, gấp duỗi 155°, có 5 cỡ (phải/ trái), kích cỡ ML từ 58 - 74mm. Mâm chày bằng Tivanium Ti-6Al-4V Alloy, thiết kế phần khuyết phía sau mâm chày giúp giảm sức căng, có 6 cỡ (phải/ trái) , kích cỡ ML từ 58 - 74mm. Lớp đệm bằng UHMWPE, kiểu cố định, có 6 cỡ, mỗi cỡ có 5 độ dày (10 - 20mm). Bánh chè bằng UHMWPE dạng hình vòm, có 6 cỡ. Xi măng sinh học | 9 | Bộ
152 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng, thiết kế kiểu chữ J, bán kính góc ổn định 0 - 90 độ, lớp đệm bằng PE thiết kế xoay sâu một góc 15 độ | Lồi cầu bằng Cobalt Chrome, thiết kế kiểu chữ J, bề mặt trong nhám, phủ dạng sợi để tăng độ kết dính của xi măng và xương, Bán kính góc ổn định 0 - 90 độ, có 6 cỡ từ 1 đến 6. Lớp lót bằng Polyethylene cao phân tử , Thiết kế đảm bảo chuyển động xoay sâu 1 góc 15 độ, Môi trước được nâng lên, môi sau hạ thấp nhằm hỗ trợ tốt cho đường gấp duỗi của PCL và tạo độ ổn định phía trước, có 6 size với độ dày khác nhau. Mâm chày bằng Cobalt Chrome/ Titanium Alloy, bề mặt nhám tạo độ kết dính với xi măng và xương, có 6 cỡ chuẩn và 5 cỡ cộng, có khóa trong khớp cố định. Bánh chè bằng Polyethylene cao phân tử, , dày 8-10mm, trượt trên lồi cầu góc nghiêng 3,6 độ. Xi măng Đóng gói tiệt trùng, kèm dung dịch pha. | 10 | Bộ
153 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng. Lồi cầu CoCr, rãnh nghiêng 7°. Mâm chày CoCr, tâm xoay lệch trục 33% trước/sau. Lớp đệm PE di động hổ trợ gấp duỗi 155 độ | Lồi cầu đùi bằng CoCr, gấp duỗi 155°, rãnh nghiêng 7°, bán kính đơn từ -20 đến 90 , có 8 cỡ (phải/ trái) kích cỡ ML từ 54 - 84mm. Mâm chày bằng CoCr, tâm xoay lệch trục 33% trước / sau, trụ mâm chày nghiêng 5°, có 9 cỡ dùng chung cho cả 2 bên, kích cỡ ML từ 59 - 91mm. Lớp đệm bằng PE loại di động, xoay ±20°, có 8 cỡ, mỗi cỡ có 4 size độ dày (10 - 16mm). Bánh chè bằng PE dạng hình vòm, có các cỡ từ 26-41mm. Xi măng sinh học | 40 | Bộ
154 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng. Lồi cầu CoCrMo, có mấu CAM, dạng cong. Mâm chảy CoCrMo, có vòng tăng cường chịu lực, rãnh dọc chống xoay, nghiêng 3 độ. Lớp đệm PE. | Lồi cầu đùi bằng CoCrMo, có mấu CAM ngừa trật khớp, hình dạng cong tăng tầm hoạt động của xương bánh chè, có 9 cỡ riêng biệt cho mỗi bên phải/ trái, kích cỡ ML từ 59 - 74mm. Mâm chày bằng CoCrMo, có vòng tăng cường chịu lực và rãnh dọc chống xoay, trụ mâm chày nghiêng 3°, có 9 cỡ dùng chung cho cả 2 bên phải/ trái, chiều dài ML từ 61 - 81mm Lớp đệm bằng PE kiểu cố định, có 9 cỡ (3-12), mỗi cỡ có 9 độ dày từ 10-26mm. Bánh chè bằng PE dạng hình vòm, có các cỡ từ 26-40mm. Xi măng sinh học. | 8 | Bộ
155 | Bộ khớp gối toàn phần có xi măng. Lồi cầu xoay sâu 15 độ, góc ổn định 0-90 độ, gập gối 145 độ. Mâm chày CoCr/Ti. Lớp đệm PE dốc phía sau 3 độ. | Phương pháp phẫu thuật ít cắt xương. Lồi cầu .Chuyển động xoay sâu 1 góc 15 độ ,Bán kính góc ổn định 0 - 90 độ .Độ gập gối 145 độ, 8 cỡ lồi cầu đùi mỗi bên phải trái. Độ rộng mặt trên (A/P): 59 - 80mm Độ dài mặt trên (M/L): 51, - 76 mm. Mâm chày bằng Cobalt Chrome /Titanium Alloy Có 11 kích cỡ. Lớp đệm bằng Polythylene cao phân tử, loai . có 6 size, độ dày 10 - 24mm, độ dốc phía sau chèn xương chày 3 độ. Bánh chè: chất liệu Polythylene cao phân tử, thiết kế kiểu vòm, có 8 kích cỡ. | 15 | Bộ
156 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài, góc cổ thân 135°, taper 10/12 | Chuôi xương đùi bằng Titan TA6V, phủ 80µm Hydroxyapatite toàn thân (HAP): hình bầu dục, có 7 kích cỡ , chiều dài từ 182- 212mm, Góc cổ chuôi 135 độ, taper 10/12. Đầu xương đùi bằng hợp kim M30NW kích cỡ 22.2mm, 28mm. Chỏm xương đùi với các cỡ 40 - 58mm, lớp đệm polyethylene UHMWPE kèm khóa chống trật đầu xương đùi. Kèm bộ trợ cụ | 2 | Bộ
157 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng loại chuôi dài, cổ chuôi rời với nhiều mức độ góc cổ khác nhau | Chuôi bằng Titanium, CCD 127 - 143°, có 10 cỡ, dài 135 - 215mm, cổ chuôi rời với nhiều mức độ góc cổ, chiều dài cổ 28-42mm. Chỏm xương đùi bằng CoCr, cỡ 39 - 65mm, Đầu xương đùi cỡ 28,32, 36mm,lõi tăng giảm (+0mm,±3,5mm,+7mm,+10.5mm Lớp đệm bằng UHMWPE. Kèm bộ trợ cụ | 2 | Bộ
158 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi có 2 loại cổ phù hợp cho đường mổ nhỏ lối trước Góc cổ thân 125º đến 135º | Chuôi xương đùi hình ê-líp bằng Titanium (Ti6AL4V) bên ngoài được phủ lớp HA)≥70% độ dày 120-190µm trên nền Titanium lỗ tổ ong.. Có 2 loại cổ Standard và Hight Offset 38.2 - 44.5mm, cho phép chèn dễ dàng trong kỹ thuật xâm lấn tối thiểu phù hợp cho đường mổ nhỏ lối trước.Taper 12/14mm được đánh bóng gương..Góc cổ thân 125º đến 135º. Có 11 cỡ chiều dài thân chuôi: 116 - 181.mm Đầu xương đùi bằng CoCr .Kích cỡ: 22mm, 28mm có các cỡ -3,5; 0; +3,5; +4mm. . Chỏm có lớp ngoài cùng bằng Stainless Steel, lớp trong làm bằng UHMWPE với vòng khóa khép kín. . Kích cỡi từ 38mm - 59mm, bước tăng 1mm. | 24 | Bộ
159 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi Titan trung bình, cổ rời, góc cổ thân 127 độ/135 độ/143 độ, taper 12/14, đầu xương đùi 36-65mm | Chuôi xương đùi bằng Titanium/ Cobalt Chrome Alloy phun lớp Plasma 0.5mm, có 12 kích cỡ, chiều dài: 130 - 172mm,.Cổ rời làm bằng Titanium/Cobalt - Chrome Alloy, góc cổ chuôi có thể điều chỉnh chiều dài và các góc từ 127 độ, 135 độ, 143 độ, chiều dài cổ chuôi: 27mm–38.5mm, cổ chuôi 12/14 Đầu lưỡng cực: bằng Cobalt Chrome kích cỡ 36 - 65 mm với mỗi kích cỡ tăng 1mm. Phạm vi chuyển động 100°. Lớp đệm bằng UHMWPE. Đầu xương đùi bằng Cobalt Chrome đường kính 22, 28, 32, 36mm. Lõi tăng giảm (+0mm,±3,5mm,+7mm,+10.5mm). | 20 | Bộ
160 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi trung bình dạng chêm 3 chiều, góc cổ thân 127° hoặc 135° | Chuôi khớp bằng Titanium-Niobium (Ti6Al7Nb), toàn bộ bề mặt được phun nhám và phủ 1 lớp HA có độ dày 80µm; dạng thẳng, có cấu trúc thân rãnh dọc, rãnh ngang; dạng chêm 3 chiều , cổ chuôi 12/14, góc cổ thân 127° hoặc 135°; dài 123- 167mm,: 11 cỡ Chỏm xương đùi bằng Cobalt Chrome, đường kính 22mm 28mm. Đầu khớp háng lưỡng cực bằng thép không rỉ , lớp đệm bên trong bằng Polyethylene cao phân tử (UHMWPE), có vòng khóa đàn hồi; kích cỡ từ 39mm-60mm. Kèm bộ trợ cụ | 15 | Bộ
161 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi trung bình, góc cổ thân 130°, taper 11.6/12.5 | Chuôi xương đùi bằng Titanium 150µm phủ HA dày 80µm , bề mặt có lằn gợn sóng và rãnh dọc trước sau, bên hông, góc cổ thân 130 độ, taper 11.6/12.5. Đầu xương đùi thép không gỉ, kích cỡ 22,2mm và 28mm. Ổ cối lưỡng cực, vật liệu bên ngoài là thép không gỉ, bên trong là lớp lót cao phân tử UHMWPE. Kích cỡ từ 39-59mm (bước tăng 2mm), Kèm bộ trợ cụ | 20 | Bộ
162 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi trung bình, chuôi phủ HydroxyApatite dày 155µm toàn thân | Chuôi xương đùi bằng Titanium alloy TA6V bên ngoài phủ lớp HydroxyApatite dày 155µm toàn thân, có 12 kích cỡ. Thân chuôi có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún. Góc cổ thân: 135 độ, taper 12/14.. Đầu xương đùi bằng hợp kim M30NW kích cỡ 22.2mm, 28mm. Chỏm xương đùi với các size: 40 - 58mm, lớp đệm polyethylene UHMWPE kèm khóa chống trật đầu xương đùi. Kèm bộ trợ cụ | 50 | Bộ
163 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi trung bình, chuôi có cánh và rãnh chống xoay, chỏm lưỡng cực có vòng khóa chống trật | Chuôi xương đùi bằng titanium aluminium vanadium vùng chịu lực chính ở đầu gần được phủ lớp với titanium tinh khiết và hydroxyapatite, có taper 12/14, có 8 cở chuôi, góc cổ thân 135 độ, có cánh & rãnh chống xoay chuyên biệt,; đầu xương đùi bằng thép không gỉ đường kính 22.2 mm (0mm,±3),) và 28mm (0mm,±3,5mm,+7mm; chỏm lưỡng cực cỡ 42-60mm có vòng khóa chống trật. Kèm bộ trợ cụ | 30 | Bộ
164 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi trung bình, góc cổ thân 132° | Chuôi bằng Ti6Al4V phủ Ti-Plasma rỗ tổ ong, có rãnh chống xoay, vát thuôn hai bên 5°; trước-sau 2°, góc cổ thân 132°, có 11 cỡ, dài từ 137 - 177mm, taper 12/14. Đầu xương đùi bằng CoCrMo, cỡ 22mm (-2 ,0, +3)mm, 28mm (0,±3,5) mm. Chỏm xương đùi với các cỡ từ 38 -60mm. Lớp đệm bằng UHMWPE góc xoay 68°kèm khóa chống trật đầu xương đùi. | 80 | Bộ
165 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi trung bình, góc cổ thân 133-135-138 độ | Chuôi khớp háng: Mặt trong cấu tạo titanium implatan phủ tổ ong, mặt ngoài phủ HA toàn phần, cấu trúc rãnh ngang- dọc đầu xa chống lún- chống trật, góc cổ thân 133-135-138 độ tùy chọn, taper 12/14mm , Chỏm xương đùi lưỡng cực bên ngoài bằng CoCrMo, bên trong bằng nhựa cao phân tử UHMWPE, size 38-60mm. Kèm bộ trợ cụ | 24 | Bộ
166 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi trung bình, góc cổ thân: 130 độ | Chuôi bằng Titan Ti6Al4V phủ toàn thân chuôi lớp calcium phosphate dày 15µm, chuôi dạng thẳng, có các rãnh dọc, rãnh ngang chống lún, chống xoay, đầu chuôi Taper: 12/14 mm, góc cổ thân chuôi:130 độ, chiều dài 115 - 190mm. Đầu xương đùi bằng CoCrMo, kích cỡ: 24(-3.5,0)mm, 28(-3.5,0,+3.5)mm, 32(-4,0,+4)mm. Chỏm bên ngoài bằng CoCrMo, bên trong là lớp Polyethylene cao phân tử (UHMWPE), có vòng khóa an toàn chống trật, kích cỡ từ 40 - 58mm, mỗi bước tăng 2mm. Kèm bộ trợ cụ | 6 | Bộ
167 | Bộ khớp háng bán phần không xi măng, chuôi trung bình, kích cỡ chỏm 39-60mm phù hợp ổ cối nhỏ | Chuôi bằng Titanium Aluminium Vanadium (Ti6Al4V), phủ Titanium nguyên chất xốp và phun Plasma, góc cổ chuôi 135 độ, tapper 12/14. Chỏm xương đùi bằng hợp kim thép không gỉ, có 22 kích cỡ từ 39-60 mm với mỗi bước tăng 1mm. Đầu xương đùi bằng Hợp kim Cobalt Chromium Molibdenum, đường kính 28mm. Lớp đệm bằng polyethylen cao phân tử. Kèm bộ trợ cụ | 14 | Bộ
168 | Bộ khớp háng bán phần, có xi măng, chuôi trung bình, chuôi hình e-líp, góc cổ chuôi 135 độ, taper 12/14 | Chuôi xương đùi, bằng titanium aluminium vanadium; cổ chuôi 12/14 mm, hình ê-líp; góc cổ - thân 135 độ. Ổ cối bán phần: mặt ngoài bằng thép không gỉ, bên trong bằng polyethylene; ổ cối có cơ chế khóa ràng chống trật khớp, cỡ 42 - 60mm. Đầu xương đùi bằng thép không rỉ đường kính 22.2 mm (0mm,±3),) và 28mm (0mm,±3,5mm,+7mm) . Xi măng sinh học. Kèm bộ trợ cụ | 4 | Bộ
169 | Bộ khớp háng bán phần, có xi măng, cổ liền, chuôi dài, góc cổ thân 135°, taper 10/12 | Chuôi bằng hợp kim M30NW, góc cổ thân 135°, taper 10/12, có 7 cỡ, đường kính đầu xa Ø8-11, dài 182-212mm với bước nhảy 5mm,. Đầu xương đùi bằng hợp kim M30NW, cỡ 22.2mm (0mm,±2), 28mm (0mm, ±3,5mm, +7mm). Chỏm xương đùi cỡ từ 40 -58mm. Lớp đệm bằng UHMWPE kèm khóa chống trật đầu xương đùi. Nút chặn xi măng. Xi măng có kháng sinh Gentamycine. Kèm bộ trợ cụ | 67 | Bộ
170 | Bộ khớp háng thay lại toàn phần chuôi dài 200- 260mm, cổ rời linh hoạt xoay 360°, đầu xương đùi bằng ceramic | Chuôi dạng mô đun thẳng hoặc cong bằng Titanium (Ti6Al4V, TiAl6Nb7 and TiAl6V4), góc cổ chuôi 130°, taper 12/ 14, dài 200- 260mm, cổ xương đùi có cạnh và không cạnh, tuỳ chỉnh hướng 360°, có 3 cỡ (S,M,L). Đầu xương đùi ceramic thế hệ 4 , cỡ 28 (0mm,±3,5mm) , 32(0mm,±3,5mm). Ổ cối Ti6Al4V, có 2 lỗ bắt vít trong, cỡ 44 - 66mm. Lớp đệm bằng UHMWPE, chống trật 0-20°. Kèm bộ trợ cụ | 1 | Bộ
171 | Bộ khớp háng toàn phần chuyển động đôi không xi măng Ceramic on PE, lớp đệm và chỏm nguyên khối | Chuôi bằng Titanium 6 - Aluminium 4 - Vanadium, phủ titanium và HA, góc cổ thân 135 độ. Tapper 12/14, có 9 cỡ. Ổ cối bằng titanium aluminum vanadium được phủ bột titanium và HA, vành ngoài có đinh nhọn cố định chống xoay, trên đỉnh ổ cối có đinh nhọn hoặc lỗ bắt vít chống lật, cỡ 46-62. Lớp đệm và chỏm được đóng thành 1 khối, chuyển động kép. Lớp đệm bằng Polyethylene. Đầu xương đùi bằng ceramic (alumina).cỡ 28mm (0mm,±3,5mm), 32mm (0mm,±4mm). Kèm bộ trợ cụ | 5 | Bộ
172 | Bộ khớp háng toàn phần chuyển động đôi không xi măng, đầu xương đùi bằng thép không rỉ, lớp đệm bằng PE, góc cổ chuôi 135 độ | Chuôi bằng hợp kim titanium aluminium vanadium phủ 1 lớp bột titanium và 1 lớp hydroxyapatite, hình ê-líp, góc cổ chuôi 135 độ. Ổ cối bằng CoCr phủ bột titanium, và HA, vành ngoài có 6 đinh cố định chống xoay; đỉnh ổ cối có 4 đinh chống lật và xoay, cỡ 44-60 mm. Lớp đệm bằng PE. Lớp đệm và chỏm được đóng thành 1 khối, size 44-60mm. Đầu xương đùi bằng thép không rỉ, đường kính 22.2 mm (0mm,±3), 28mm (0mm,±3,5mm,+7mm). Kèm bộ trợ cụ | 12 | Bộ
173 | Bộ khớp háng toàn phần chuyển động đôi Chuôi Titan, hình ê-lip, góc cổ thân 135 độ. Ổ cối 46-60mm | Chuôi bằng hợp kim titanium aluminium vanadium phủ 1 lớp bột titanium và 1 lớp HA, hình ê-líp, góc cổ chuôi 135 độ. Lớp đệm và chỏm được đóng thành 1 khối, kích cỡ từ 44-60mm. Ổ cối bằng Cobalt-Chrome, kích cỡ từ 46-60mm. Đầu xương đùi bằng thép không rỉ, đường kính 22.2, 28mm. Kèm bộ trợ cụ | 20 | Bộ
174 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Ceramic, chuôi phủ calcium phosphate toàn thân, góc cổ thân chuôi 131 độ - 134 độ , Đầu xương đùi bằng ceramic, kích cỡ 28,32,36,40mm | Chuôi xương đùi bằng Titanium 6Al-4V phủ lớp HA, có rảnh chống lún, chống xoay, Taper 12/14 mm. Góc cổ thân chuôi 131-134 độ. Có 11 kích cỡ Ổ cối bằng Poro-Ti và HA, có12 cỡ (44-66mm), có 3 lỗ bắt vít. Đầu xương đùi bằng ceramic cao cấp, kích cỡ 28,32,36,40mm (S-M-L-XL). Lớp đệm bằng ceramic cao cấp tương thích với ổ cối, thiết kế có chốt tránh sai lệch và dễ dàng gắnvới ổ cối, tránh rủi ro vỡ lớp đệm. Vít ổ cối bằng Titan, đường kính: 6.5 mm, dài 20 - 60mm, bước tăng 5mm | 10 | Bộ
175 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on metal, chuôi bằng TiAl6V4, phủ HA, góc cổ thân 135°, chỏm bằng CoCrMo, cỡ 32/36 mm | Chuôi khớp bằng TiAl6V4, phủ HA , phủ tổ ong 60% bề mặt 330 - 390µm tăng độ vặn xoắn, độ đàn hồi . góc cổ thân 135 độ, tapper 12/14, có 11cỡ chuôi. Ổ cối bằng titanium (TiAl6V4) phủ Titan thuần, cỡ 46 - 68mm, có 3 lỗ để bắt vít trong. Chỏm bằng CoCrMo, cỡ 32/36 mm (K,M,L). Lớp đệm bằng UHMWPE nghiêng 10 độ chống trật. kích thước tương ứng với ổ cối Vít ổ cối bằng titanium | 12 | Bộ
176 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Poly, chuôi bằng Titanium Alloy phủ HA, góc cổ thân: 127°/ 135°/ 143°, cổ rời bằng Titaniumcó thể điều chỉnh chiều dài và góc cổ phù hợp | Chuôi bằng Titanium Alloy có rãnh dọc chống xoay, rãnh ngang chống lún, phủ chất kích thích xương HA độ dày 180µm hoặc phun lớp Plasma (0.5mm). Có 10 kích cỡ:, chiều dài: 125-175mm. Độ di lệch cổ chuôi (Offset): Cổ ngắn (35- 42mm), cổ trung (37-44mm), cổ dài (42 - 49mm). M/L With 27-36mm; A/P Thick 12-19mm.Ổ cối bằng Titanium phủ lớp hạt titan HA độ xốp 30% độ dày 114µm ình cầu bán kính đơn 152° với mái vòm phẳng 14°, , có lỗ bắt 3 - 10 vít tuy thuộc vào kích thước ổ cối, có vòng nhẫn khóa lớp lót, gồm đường kính các cỡ từ 46-76mm, bước tăng 2mm . Lớp lót bằng X-Linked Poly có bờ chống trật 0 độ 15 độ. Lớp lót được khóa an toàn bởi hệ thống cố định Rim-Lock. . Đầu xương đùi làm bằng ceramic có đường kính các cỡ 28, 32, 36, 40mm. Lõi điều chỉnh được (-5.5, -2, +0, +1.5, ±3.5, ±4)mm. Cổ rời chất liệu Titanium/ Cobalt Chrome Alloy có thể điều chỉnh chiều dài, góc cổ Varus cổ điển 8° là 127 độ chiều dài cổ 29-33mm, góc cổ thẳng cổ điển là 135 độ chiều dài cổ 28-32mm, cổ Valgus tăng góc nghiêng lên 143 độ. Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có chiều dài từ 15- 50mm | 18 | Bộ
177 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on Poly, chuôi bằng Titanium Alloy TA6V, phủ toàn thân 2 lớp, góc cổ thân: 135° hoặc 128°, ổ cối bằng Titanium Alloy phủ 2 lớp Titanium và Calcium HydroxyApatite , ổ cối được thiết kế cao hơn lớp đệm | Chuôi bằng Titanium Alloy TA6V, phủ toàn thân 2 lớp T40 titanium và Calcium Hydroxyapatide (HA), có 12 kích cỡ từ 7 đến 20. Chiều dài: 110 - 190mm. Góc cổ thân: 135° hoặc 128°, phần đầu taper 12/14 có nhiều rãnh siêu nhỏ. Đầu xương đùi bằng Ceramic, kích thước 32mm; 36mm. Ổ cối bằng:Titanium Alloy TA6V phủ 2 lớp Titanium 400µm và Calcium HydroxyApatite (HA) 80µm, ổ cối được thiết kế cao hơn lớp đệm 2.6mm, Thiết kế 4 lỗ bắt vít trên một cung không đổi 120º. Kích cỡ: từ 46-62mm. Lớp đệm: Chất liệu: Polyethylene có Vitamine E. Mặt vát 20°, có 10 mấu chống xoay. Kích thước đầu xương đùi 32mm và 36mm. Vít ổ cối:bằng titanium TA6V, đường kính 6.0mm, dài 20-50mm | 24 | Bộ
178 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on poly, chuôi khớp bằng titan phủ calcium phosphate toàn thân chuôi , góc cổ thân chuôi 130 độ, Đầu xương đùi bằng ceramic, kích cỡ 28,32,36,40mm | Chuôi bằng titanium Ti6Al4V bên ngoài phủ toàn thân chuôi lớp calcium phosphate dày 15µm, , chuôi dạng thẳng, có các rãnh dọc, rãnh ngang chống lún, chống xoay; bờ cạnh vuông, tiết diện hình chữ nhật/hình thang giúp cố định vững chắc, bảo tồn xương vùng mấu chuyển, tương thích giải phẫu học, đầu chuôi Taper: 12/14 mm, góc cổ thân chuôi:130 độ, có các cỡ/chiều dài 115 - 190mm.. Đầu xương đùi bằng ceramic kích cỡ 28 (0mm, ±3,5mm).), 32 (0mm, ±4mm). 36 (0mm, ± 4mm).Lớp đệm bằng crosslink UHMWPE có bờ chống trật cao 7mm. Ổ cối bằng titanium Ti6Al4V cấu trúc tổ ong dày 170µm và được phủ ngoài cùng với lớp HA dày 60µm, kích cỡ từ 46 - 58 mm, mỗi bước tăng 2mm, hỗ trợ 3 lỗ bắt vít, ở giữa có lỗ tương ứng với lớp đệm. Có trợ cụ cho lối mổ trước ít xâm lấn | 24 | Bộ
179 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic on poly, chuôi khớp bằng titan phủ HA , góc cổ thân chuôi 135 độ, Đầu xương đùi bằng ceramic, kích cỡ 28,32,36,40mm | Chuôi khớp (Stem) bằngTitanium, phủ bên ngoài lớp HA toàn chuôi 80µm, góc cổ thân 135 độ, có 11cỡ, dài từ 116 - 186mm, taper 12/14. Đầu xương đùi (Femoral Head) bằng ceramic, cỡ 28mm (0mm, ±3,5 +7mm), 32mm (0mm, ±4 +7mm), 36mm (0mm, ±4 +7mm), 40mm. Ổ cối (shell) nguyên khối có 5 lỗ bắt vít, có 13 cỡ từ 42 -66mm. Lớp đệm bằng PE High crosslinked, có bờ chống trật 15 độ | 5 | Bộ
180 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài Ceramic on Ceramic, ổ cối thiết kế cao hơn lớp đệm ngăn ngừa sự va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp đệm. có 4 lỗ bắt vít | Chuôi xương đùi bằng anodized TA6V, phủ 80µm Hydroxyapatite toàn thân, hình bầu dục có rãnh dọc tăng bề mặt tiếp xúc xương, có 7 kích cỡ, dài 182 - 212mm, bước nhảy 5mm, đường kính đầu xa Ø8 -Ø11. Ổ cối bằng Titanium, phủ 2 lớp Plasma Sprayed Titanium (400 - 600µm) và HA 80µm, ổ cối thiết kế cao hơn lớp đệm 2.6mm ngăn ngừa sự va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp đệm. có 4 lỗ bắt vít. Kích cỡ: từ 46-68mm Đầu xương đùi bằng Ceramic màu hồng tím, cỡ 32mm , 36mm lõi tăng giảm (-4, 0, +4). Lớp đệm bằng Ceramic màu Hồng Tím, được thiết kế thấp hơn ổ cối để ngăn ngừa tiếp xúc giữa cổ xương đùi và lớp đệm. Vít cố định ổ cối bằng Titanium, đường kính vít 6mm, chiều dài 20-50mm. | 10 | Bộ
181 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài Ceramic on Poly, taper 12/14. | Chuôi bằng anodized TA6V, phủ HA toàn chuôi dày 80µm, góc cổ chuôi 135 độ, cổ chuôi taper 12/14, có 7 cỡ, dài 182-212mm với bước nhảy 5mm, đường kính đầu xa Ø8 - Ø11mm . Đầu xương đùi bằng Ceramic, kích cỡ 32mm và 36mm (bước tăng giảm 0mm,±4). Ổ cối bằng Titanium, bên ngoài được phủ 2 lớp Plasma Sprayed Titanium 400µm và HA 80µm với các cỡ từ Ø46-62mm, có 4 lỗ bắt vít trong. Lớp đệm bằng PE High crosslinked có Vitamin E, có các mấu chống xoay gắn cố định vào vành ổ cối, mặt vát 20° và thiết kế thấp hơn ổ cối của lớp đệm nhằm hạn chế sự va chạm với cổ xương đùi. Vít cố định ổ cối dài từ 20-50mm | 12 | Bộ
182 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuôi trung bình, ceramic on poly, nhiều kích cỡ độ di lệch cổ chuôi | Ổ cối: hình cầu bán kính đơn 152° với mái vòm phẳng 14°, chất liệu Titanium phủ hạt titan HA độ xốp 30% độ dày 114µm, có 3 - 10 lỗ bắt vít tùy thuộc vào kích thước ổ cối, có vòng nhẫn khóa lớp lót, kích cỡ từ 46-76mm, bước tăng 2mm Lớp đệm bằng PE, có bờ chống trật 0 độ 15 độ. Kích cỡ 44 -68mm Đầu xương đùi bằng cẻramic đường kính 28,32,36,40mm. Lõi điều chỉnh được (+0mm, ±3,5mm,±4mm). Chuôi bằng Titanium Alloy có rãnh dọc chống xoay, rãnh ngang chống lún, phủ HA độ dày 180µm hoặc phun lớp Plasma (0.5mm). Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125-175mm. Độ di lệch cổ chuôi (35- 49mm): Cổ ngắn , cổ trung, cổ dài Cổ 5°42'30'' taper 12/14. Góc cổ 127, 135° Vít bắt ổ cối Titanium dài từ 15-50mm. | 10 | Bộ
183 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng chuyển động kép, ổ cối đóng ép không bắt vít | Chuôi bằngTitanium, phủ bên ngoài lớp HA toàn chuôi 155µm, góc cổ thân 135 độ, có 10 cỡ, dài từ 130 - 190mm, taper 12/14. Đầu xương đùi bằng thép không rĩ, cỡ 22.2mm (0mm, ±2mm), 28mm (0mm, ±3,5mm). Ổ cối loại đóng ép, không bắt vít, phủ HAP 100µm trên nền Ti 300µm, có 12 cỡ từ 44 -66mm. Lớp đệm bằng PE High crosslinked, đường kính trong 22, 28mm, đường kính ngoài phù hợp với ổ cối | 12 | Bộ
184 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, góc cổ chuôi 132°, Taper12/14mm, Ceramic on poly. | Chuôi bằng Titanium (Ti6AL4V), phủ Titanium-Plasma rỗ tổ ong. Độ dày của lớp phủ 195 - 255 µm, góc cổ chuôi 132°, Taper 12/14mm. Có 13 size, chiều dài chuôi từ 128 - 163mm. Đầu xương đùi bằng Ceramic thế hệ mới, kích cỡ: 28mm, 32mm, 36mm, 40mm với các size -3,5; 0; +3,5; +4; +7; +8mm. Ổ cối bằng hợp kim Titanium (Ti6AL4V), phủ ngoài bằng Titanium - Plasma liên kết 45-65% lỗ tổ ong, độ dày 100 - 300µm, kích cỡ: 44-70mm với mỗi bước tăng 2mm. Lớp đệm bằng UHMWPE crosslinked, thiết kế nghiêng 0°, 10°, 20° để chống trật. Đường kính trong 28mm, 32mm, 36mm, 40mm. Vít ổ cối bằng Titanium đường kính 6.5 mm, dài từ 15-70 mm | 8 | Bộ
185 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chỏm khớp bằng Cobalt Chrome, góc cổ chuôi 135 độ, ổ cối phù hợp với người kích thước nhỏ | Chuôi khớp (Stem) bằngTitanium, phủ bên ngoài lớp HA toàn chuôi 80µm, góc cổ thân 135 độ, có 11cỡ, dài từ 93 - 186mm, taper 12/14. Đầu xương đùi (Femoral Head) bằng CoCrMo, cỡ 28mm (0mm, ±3,5 +7mm), 32mm (0mm, ±4 +7mm), 36mm (0mm, ±4 +7mm). Ổ cối (shell) bằng titan có 12 cỡ từ 42 -66mm. Lớp đệm bằng PE liên kết chéo. | 5 | Bộ
186 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi phủ Plasmapore | Chuôi bằng Ti6Al4V phủ CaP, taper 8/10 & 12/14, CCD 135°, có cánh & rãnh chống xoay chuyên biệt. Có 11 cỡ, dài 112 - 150mm. Ổ cối loại Plasmacup-Plasmafit bằng Ti6Al4V phủ Plasmapore CaP, cỡ 40 - 68mm, có 3 lỗ bắt vít trong. Lớp đệm bằng polyethylene kết hợp Vitamine E. Đầu xương đùi bằng CoCrMo, cỡ 22.2mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm | 10 | Bộ
187 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chuôi trung bình poly on metal, thiết kế bảo tồn xương. chuôi phủ toàn thân 2 lớp titanium và Calcium HA | Chuôi bằng Titanium Alloy TA6V phủ toàn thân 2 lớp T40 titanium và Calcium HA , thân có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún. Có 12 cỡ, dài: 110mm -190mm. Góc cổ chuôi: 135° hoặc 128°, taper 12/14 có nhiều rãnh siêu nhỏ . Đầu xương đùi bằng Co-Cr, kích thước 32mm và 36mm (bước tăng giảm-4, +0, +4, +8). Ổ cối bằng Titanium Alloy TA6V bên ngoài được phủ 2 lớp Titanium (400µm - 600µm) và Calcium HA 80µm, ổ cối được thiết kế cao hơn lớp đệm 2.6mm nhằm ngăn ngừa sự va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp đệm, có 4 lỗ bắt vít trên một cung không đổi 120º. Kích cỡ: 46-62mm. Lớp đệm bằng PE được trộn với 0.1% Vitamine E . Mặt vát 20° của lớp đệm hạn chế sự va chạm cổ xương đùi. Cố định lớp đệm bằng 10 mấu chống xoay gắn vào vành của ổ cối. Kích thước của lớp đệm phù hợp cho các đầu xương đùi. Vít ổ cối: Chất liệu titanium TA6V, đường kính 6.0mm, dài vít 20-50mm. | 10 | Bộ
188 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, chuyển động kép loại thay lại , phủ HA toàn chuôi dày 155µm. Ổ cối loại chuyển động kép, không bắt vít, neo giữ bằng các tai ngoài và móc vào bờ dưới ổ cối | Chuôi khớp (Stem) bằngTitanium, phủ bên ngoài lớp HA (Hydroxy Apatit) toàn chuôi 155µm, góc cổ thân 135 độ, có 10 cỡ, dài từ 130 - 190mm, taper 12/14. Đầu xương đùi (Femoral Head) bằng thép không rĩ, cỡ 28mm (0mm, ±3,5mm). Ổ cối (shell) loại chuyển động kép, không bắt vít, có phủ HAP 155µm, neo giữ bằng các tai ngoài và móc vào bờ dưới ổ cối, các cỡ từ 50 -66mm. Lớp đệm bằng PE High crosslinked, đường kính trong 28mm, đường kính ngoài phù hợp với ổ cối | 8 | Bộ
189 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, cổ rời, góc cổ nhiều hiệu chỉnh, đầu xương đùi bằng CoCr, lớp đệm bằng PE | Chuôi bằng Titanium alloy phủ HA, CCD 127/135/143°, có 10 cỡ, cổ chuôi rời với nhiều mức độ góc cổ (Varus/ thẳng / Valgus) và chiều dài tùy chọn, . Đầu xương đùi bằng CoCr, cỡ, 28,32, 36mm, lõi tăng giảm (+0mm,±3,5mm,+7mm,+10.5mm). Ổ cối bằng Titaniun phủ HA, có 3 lỗ bắt vít trong, có các cở từ 46 -76mm. Lớp đệm bằng PE. Kèm bộ trợ cụ | 15 | Bộ
190 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, góc cổ chuôi 130 độ, chuôi phủ canxi photphate. Đầu xương đùi băng ceramic, lớp đệm bằng UHMWPE có bờ chống trật | Chuôi bằng titanium Ti6Al4V bên ngoài phủ toàn thân chuôi lớp calcium phosphate dày 15µm, chuôi dạng bờ cạnh vuông, tiết diện hình thang giúp cố định vững chắc, bảo tồn xương vùng mấu chuyển, tương thích giải phẫu học, Taper: 12/14 mm, góc cổ thân chuôi:130 độ, dài 115 - 190mm.. Đầu xương đùi bằng CoCrMo kích cỡ 28 (0mm, ±3,5mm).), 32 (0mm, ±4mm). 36 (0mm, ± 4mm).Lớp đệm bằng crosslink UHMWPE có bờ chống trật cao 7mm. Ổ cối bằng titanium Ti6Al4V cấu trúc tổ ong dày 170µm và được phủ ngoài cùng với lớp HA dày 60µm, kích cỡ từ 46 - 58 mm, mỗi bước tăng 2mm, hỗ trợ 3 lỗ bắt vít, ở giữa có lỗ tương ứng với lớp đệm. Kèm bộ trợ cụ | 6 | Bộ
191 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng,ổ cối bằng thép không rỉ phủ titan, thiết kế có bắt vít trên các trụ xương chậu và cánh chậu. | Ổ cối bằng thép không gỉ X18M25W và Titanium 150µm phủ HA dày 80µm, thiết kế bắt 2 vít trên vành hướng về xương chậu vá 2 vít tán bên trong ổ cối tại vị trí trụ trước , trụ sau, kích thước 43-69mm. Lớp đệm bằng UHMPE. Chuôi xương đùi bằng TA6V phủ kép Titanium 150µm phủ HA dày 80µm. CCD 130 độ, chiều dài chuôi từ 125mm - 180 mm. Đầu xương đùi chất liệu thép không gỉ, kích thước 22,2mm và 28mm. Vít tán và vít ổ cối. Kèm bộ trợ cụ | 7 | Bộ
192 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng,ổ cối bằng Titan, Chuôi khớp bằng TiAl6V4. Góc cổ chuôi 135 độ, taper 12/14 | Chuôi khớp bằng TiAl6V4, phủ HA đầu gần hoặc toàn phần giúp kích thích sinh xương, phủ tổ ong 60% bề mặt 330 - 390µm tăng độ vặn xoắn, độ đàn hồi. Góc cổ chuôi 135 độ, cổ chuôi 12/14, có 11 cỡ chuôi 114 - 189mm. Ổ cối bằng titanium (TiAl6V4) phủ Titan thuần, cỡ 46 - 68mm, có 3 lỗ để bắt vít trong. Chỏm bằng CoCrMo, cỡ 32/36 mm (K,M,L), lõi tăng giảm (0mm,±3,5mm,+7mm). Lớp đệm bằng polyethylene UHMWPE, nghiêng 10 độ chống trật.Ổ cối bằng titanium (TiAl6V4) phủ Titan thuần. Kích thước: 46 - 68mm. Trên ổ cối có 3 lỗ để bắt vít ổ cối, Vít ổ cối chất liệu TiAl6V4, các cỡ từ 15 - 80mm, đường kính 6.5mm | 10 | Bộ
193 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng,ổ cối bằngTitan, Đầu chỏm bằng Oxinium | Chuôi bằng titanium 6Al-4V phủ HA dày 50µm và Ti-plasma 180 micron, dài từ 119 - 171 mm, góc cổ chuôi 135/ 126 / 145 độ. Đầu chỏm bằng Oxinium . kích thước 28, 32, 36 mm (-3, +0, +4, +8, +12, +16). Lớp đệm PE có hai loại nghiêng 0 và 20 độ, loại thường và loại có viền bổ sung 4mm bên ngoài. Ổ cối bằng Titanium 6Al-4V không đối xứng ba chiều, độ xốp 60%, kích thước rỗng trung bình 200 µm kích cỡ từ 40 - 68mm, bước tăng 2mm., có kênh khoá kép và 12 rãnh chống trượt. Vít ổ cối bằng titan dài từ 15 - 70 cm | 4 | Bộ
194 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng. Ổ cối Titan bán kính đơn 152 độ. Lớp lót có bờ chống trật 0 độ; 15 độ. Đầu xương đùi CoCr kích thước 28,32,36 mm, taper 12/14 | Ổ cối với mái vòm phẳng 14°, chất liệu Titanium phủ lớp hạt titan HA độ xốp 30% độ dày 114µm, có lỗ bắt 3 vít , 7 vít, 8 vít, 10 vít tùy thuộc vào kích thước ổ cối, có vòng nhẫn khóa lớp lót, gồm đường kính các cỡ từ 46mm - 68mm và 46-76mm, bước tăng 2mm. Lớp lót liên kết chéo siêu bền có bổ sung vitamin E có bờ chống trật 0 độ; 15 độ. Lớp lót được khóa an toàn. Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome đường kính 28, 32, 36mm. Lõi tăng giảm (+0mm,±3,5mm,+7mm,+10.5mm) với taper 12/14. Cuống xương đùi Titanium Alloy có rãnh dọc chống xoay, rãnh ngang chống lún, phủ bên ngoài lớp kích thích xương HA. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 125-175mm. Độ di lệch cổ chuôi : 35mm- 49mm.Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có chiều dài từ 15-50mm | 8 | Bộ
195 | Bộ khớp háng toàn phần, chuôi dài, có xi măng. Ổ cối bằng titanium thiết kế cao hơn lớp đệm chống trật và có bắt vít | Chuôi bằng hợp kim M30NW, góc cổ chuôi 135 độ, có 7 cỡ, dài từ 182 - 212mm, bước nhảy 5mm, taper 12/14. Đầu xương đùi bằng hợp kim M30NW với kích cỡ 32mm (0mm, ±4) và ceramic với kích cỡ 36mm (0mm, ±4). Ổ cối bằng Titanium, phủ 2 lớp Plasma Sprayed Titanium (400µm - 600µm) và HydroxyApatite (HA) 80µm với các cỡ từ Ø46-62, có 4 lỗ bắt vít trong. Lớp đệm bằng PE High crosslinked có Vitamin E, có các mấu chống xoay gắn cố định vào vành ổ cối, mặt vát 20° được thiết kế thấp hơn ổ cối của lớp đệm nhằm hạn chế sự va chạm với cổ xương đùi. Nút chặn xi măng. Xi măng có kháng sinh Gentamycine. Vít cố định ổ cối dài từ 20-50mm | 20 | Bộ
196 | Bộ khớp háng toàn phần, không xi măng Ceramic on ceramic, chuôi bằng titan phủ 2 lớp, Góc cổ chuôi 135° hoặc 128°, ổ cối được thiết kế ngăn ngừa sự va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp đệm | Chuôi khớp bằng Titanium Alloy TA6V bên ngoài được phủ toàn thân 2 lớp T40 titanium và Calcium Hydroxyapatide , thiết kế thân có rãnh dọc chống xoay và rãnh ngang chống lún, có 12 kích cỡ, chiều dài: 110 - 190mm. Góc cổ chuôi135° hoặc 128°, taper 12/14 có nhiều rãnh siêu nhỏ tăng sự kết nối với đầu xương đùi. Đầu xương đùi Ceramic, kích thước 32 và 36mm lõi tăng giảm (-4, +0, +4). Ổ cối bằng Alloy TA6V, bên ngoài được phủ 2 lớp Plasma Sprayed porous Titanium (400 - 600µm) và Calcium HydroxyApatite 80µm cho độ nhám cao, ổ cối được thiết kế cao hơn lớp đệm 2.6mm nhằm ngăn ngừa sự va chạm giữa cổ chuôi và vành lớp đệm, có 4 lỗ bắt vít trên một cung không đổi 120º. Kích cỡ 46-62mm. Lớp đệm bằng Ceramic (hợp chất Alumina và Zirconia). Kích thước của lớp đệm phổ biến cho các đầu xương đùi 32mm, 36mm, 40mm. Vít ổ cối bằng titanium TA6V, đường kính 6.0mm, chiều dài vít 20-50mm. | 30 | Bộ
197 | Bộ khớp háng toàn phần, không xi măng Ceramic on ceramic, chuôi khớp bằngTitanium, phủ bên ngoài lớp HA toàn chuôi 155µm, đầu xương đùi bằng ceramic, cỡ 32, 36mm | Chuôi khớp (Stem) bằngTitanium, phủ bên ngoài lớp HA (Hydroxy Apatit) toàn chuôi 155µm, góc cổ thân 135, có 10 cỡ, dài từ 130 - 190mm, taper 12/14. Đầu xương đùi (Femoral Head) bằng ceramic, cỡ 32, 36mm (0mm, ±4mm). Ổ cối (shell) có 3 lỗ bắt vít, bằng Titanium có phun Ti rỗ tổ ong dày 350µm, có 10 cỡ từ 46 -64mm. Lớp đệm bằng ceramic cao cấp, đường kính trong 32, 36mm, đường kính ngoài phù hợp với ổ cối | 13 | Bộ
198 | Bộ khớp háng toàn phần, không xi măng Ceramic on Ceramic, chuôi khớp bằng Ti6Al4V phủ với Calci phosphate, góc cổ thân 135°, đầu xương đùi bằng ceramic cỡ 32, 36mm | Chuôi khớp (Stem) bằng Ti6Al4V phủ MAO với Calci phosphate nhô 5.5μm, đường kính rổ xốp 1-5μm, có ba sườn dọc và rãnh chống xoay, góc cổ thân 135°, có 15 cỡ, dài từ 115 - 179mm, cổ chuôi taper 12/14. Đầu xương đùi (Femoral Head) bằng ceramic thế hệ 4, cỡ 32, 36mm (0mm, ±4mm). Ổ cối (shell), có 3 lỗ bắt vít, bằng Ti có phủ Ti-Plasma 30% độ xốp, có 16 cỡ từ 44 - 74mm. Lớp đệm bằng ceramic thế hệ 4, đường kính trong 32, 36mm, đường kính ngoài phù hợp với ổ cối | 14 | Bộ
199 | Bộ khớp háng toàn phần, không xi măng chuyển động kép, metal on poly Ổ cối loại bắt vít trên bờ hướng về xương chậu vá 2 vít tán bên trong ổ cối tại vị trí xương mu | Cuống xương đùi bằng TA6V phủ kép Titanium 150µm và phủ HA dày 80µm. Góc cổ thân 130 độ, chiều dài chuôi từ 125mm - 180 mm. Ổ cối bằng thép không gỉ X18M25W và Titanium 150µm phủ HA dày 80µm, bắt vít trên bờ hướng về xương chậu vá 2 vít tán bên trong ổ cối tại vị trí xương mu, kích thước 43-69mm. Lớp đệm ổ cối bằng PE cao phân UHMPE. Đầu xương đùi chất liệu thép không gỉ, kích thước 22,2mm và 28mm. Vít tán và vít cố định ổ cối. Kèm bộ trợ cụ | 43 | Bộ
200 | Bộ khớp háng toàn phần, không xi măng, Chuôi bằng Ti6Al4V phủ: 500µm Titanium nguyên chất, góc cổ thân 135 độ, taper 12/14. | Chuôi bằng Ti6Al4V phủ: 500µm Titanium nguyên chất phun Plasma, cấu trúc bề mặt có nhiều rãnh chạy dọc theo trục của thân chuôi, có 10 cở, góc cổ thân 135 độ, taper 12/14. Đầu xương đùi bằng CoCrMo, cở 22 - 36mm. Ổ cối bằng Ti6Al4V phủ Titanium nguyên chất phun Plasma, cỡ 42– 70mm, có 3 lỗ bắt vít trong. Lớp đệm: bằng UHMWPE không Calcium Stearate, kích thước: 22mm-36mm. Kèm bộ trợ cụ | 15 | Bộ
201 | Bộ khớp háng toàn phần, không xi măng, chuôi trung bình ceramic on ceramic Ổ cối bằng titanium có lổ bắt vít, bề mặt vành ngoài có đinh nhọn cố định chống xoay, trên đỉnh ổ cối có đinh nhọn hoặc lỗ bắt vít chống lật | Chuôi xương đùi, bằng titanium aluminium vanadium; cổ chuôi 12/14, hình ê-líp ; góc cổ chuôi 135 độ. Ổ cối bằng hợp kim titanium aluminum vanadium, kích cở 46 - 62mm, lổ bắt vít bề mặt vành ngoài có đinh nhọn cố định chống xoay, trên đỉnh ổ cối có đinh nhọn hoặc lỗ bắt vít chống lật. Chỏm xương đùi bằng alumina ceramic, đường kính 28 và 32mm (bước tăng giảm 0mm, ±3,5mm).),; Lớp đệm bằng ceramic. Kèm bộ trợ cụ | 12 | Bộ
202 | Bộ khớp háng toàn phần, không xi măng, ổ cối và chuôi cấu tạo dạng mô đun, đa tầng, không xi măng có đai, có móc, loại chuôi 260mm | Chuôi bằng Titanium Alloy . Góc cổ chuôi 130o. Taper 12/ 14. Cổ xương đùi dạng mô đun tuỳ chỉnh 360 độ có cạnh hoặc không cạnh, kích cỡ ngắn, trung bình, dài (50, 60, 70mm). Chuôi dài : 260mm. Thiết kế dạng hoa khế, hình côn chống xoay, lún, đường kính 11 - 29mm (bước tăng 1mm). Vít chốt nối cỡ ngắn, dài, Phần nối dài 30mm. Đầu xương đùi bằng Ceramic , các cỡ : 28mm (0mm,±3,5mm), 32 mm. (0mm,± 4mm) .Ổ cối bằng titan, cấu tạo dạng mô đun, đa tầng, không xi măng có đai, móc , có 2 loại đai dài: 45mm và 60 mm, kích cỡ: 48 - 64mm, có nhiều lỗ bắt vít vào vòm, bờ ổ cối và xương cánh chậu, sử dụng vit khoá và vít trơn. Ổ cối phía trong có khuyên hãm và vít chốt an toàn, dạng mô đun, tuỳ chỉnh xoay tại 6 vị trí, Lớp đệm UHMWPE, chống trật 0-20 độ, Vít ổ cối, kích thước từ 15 - 100mm | 10 | Bộ
203 | Bộ khớp quay lồi cầu ngoài không xi măng, dạng mô đun, chuôi in 3D | Chỏm quay bằng Ti6A14V dính liền lớp lót là PE, có 5 kích cỡ 17,5 - 23,5mm, mặt trên của đầu chỏm quay lõm theo cấu trúc giải phẫu, được phủ lớp TiNbN không gây dị ứng. Cổ lưỡng cực bằng Titanium phủ thêm lớp TiNbN, tự cân chỉnh hướng tâm cho đầu chỏm chuyển động tự do 10 độ, có 3 kích cỡ với các độ lệch 1mm; 2,5mm; 5mm Chuôi xương quay không xi măng bằng Titanium, sản xuất theo công nghệ in 3D từ bột (Powder manufacturing technology), hình nón, bề mặt nguyên khối 3 chiều giúp xương mọc vào trong chuôi, có 9 kích cỡ Kèm bộ trợ cụ | 5 | Bộ
204 | Bộ khớp vai nhân tạo | Chuôi cánh tay bằng (Ti6Al4V) với L 80 mm có xi măng, có 5 cỡ, chiều dài 120 - 200mm Đầu cánh tay bằng hợp kim Ti6AI4V cùng với khoá, Có 1 size: medium. Đầu chỏm khớp bằng hợp kim CoCrMo với giá đỡ khoá chất liệu Titan đường kính từ 40 - 54mm với bước tăng là 2mm. Xi măng kháng sinh với Gentamicine Cemex | 15 | Bộ
205 | Bộ kim chọc mạch máu và hổ trợ can thiệp siêu nhỏ 21G, bằng thép không rỉ, liền mạch các cỡ | Kích cỡ kim 21G, Chiều dài kim: 7cm, 4cm; Sheath có kích cở: 4.0Fr, 5.0Fr, dài 10cm và Guide Wire có đường kính 0.018 inch và chiều dài 40cm.; Bộ dụng cụ đầy đủ phụ kiện đi kèm bao gồm dây dẫn làm bằng chất liệu thép không rỉ hoặc nitinol mềm dẻo, đầu tip bọc vàng; Ống thông nòng có cấu tạo mềm, mảnh do đó không gây phản ứng co mạch khi tiến hành chọc mạch máu để mở đường | 40 | Bộ
206 | Bộ kit chiết tách huyết tương giàu tiểu cầu, cấu tạo khép kín | Cấu tạo bộ kít PRP gồm: nắp vặng, nắp Silicon, ống ( bằng nhựa ), nút đẩy máu, thanh đẩy. Nắp đậy bằng Silicon. Dung tích ống 20ml. Tốc độ ly tâm tối đa 6000 vòng / phút, tương thích với các máy ly tâm có Adapter phù hợp. Khử trùng bằng tia Garma. Sử dụng 1 lần. | 30 | Bộ
207 | Bộ kít Miếng xốp phủ vết thương bằng hút áp lực âm Cỡ L, phù hợp với túi chứa dịch thải | Bộ vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, bao gồm 01 xốp phủ vết thương bằng Polyurethane dạng tổ ong, chịu được áp lực âm 300mmHg, kích thước 25 x 15 x 3 cm; | 25 | Bộ
208 | Bộ kít Miếng xốp phủ vết thương bằng hút áp lực âm Cỡ M. phù hợp với túi chứa dịch thải | 01 xốp phủ vết thương bằng Polyurethane, chịu được áp lực âm khoảng 300mmHg, kích thước 10cm x 15cm x 3cm; 01 Miếng lót với ống hút bằng polyvinyl có 4 lỗ gồm 1 lỗ trung tâm hút dịch và 3 lỗ làm nhiệm vụ thông khí để cảnh báo áp lực hút tại vết thương; 01 Kẹp đường ống; 01 Đầu nối có chốt khóa đóng mở; 03 Miếng dán bán thấm trong suốt dạng film bằng Polyurethane, phủ lớp keo polyacrylate, chống thấm nước và chống vi khuẩn xâm nhập, kích thước 10cm x 25 cm; Tiệt khuẩn | 100 | Bộ
209 | Bộ kít Miếng xốp phủ vết thương bằng hút áp lực âm Cỡ S, phù hợp với túi chứa dịch thải | 01 xốp phủ vết thương bằng Polyurethane, chịu được áp lực âm khoảng 300mmHg, kích thước 15 x 10 x 1cm; 01 Miếng lót với ống hút bằng polyvinyl có 4 lỗ gồm 1 lỗ trung tâm hút dịch và 3 lỗ làm nhiệm vụ thông khí để cảnh báo áp lực hút tại vết thương; 01 Kẹp đường ống; 01 Đầu nối có chốt khóa đóng mở; 03 Miếng dán bán thấm trong suốt dạng film bằng Polyurethane, phủ lớp keo polyacrylate, chống thấm nước và chống vi khuẩn xâm nhập, kích thước 10cm x 25 cm; Tiệt khuẩn | 30 | Bộ
210 | Bộ làm ẩm cho ống nội khí quản, mở khí quản ở bệnh nhân tự thở | Bộ làm ẩm cho ống nội khí quản, mở khí quản ở bệnh nhân tự thở. Chất liệu màng lọc bằng Cellulose, có cổng kết nối oxy và cổng hút đàm có đầu nối tiêu chuẩn cho tất cả nội khí quản, mở khí quản tại bệnh viện. Đóng gói vô trùng từng cái. | 15000 | CÁI
211 | Bộ lọc huyết tương 2 lần (DFPP) | Bộ gồm dây lọc huyết tương, 5 tranducer, quả lọc tách huyết tương: chất liệu Polyethylen; đường kính lỗ lọc tối đa 0.3 micron. Quả lọc làm sạch huyết tương: chất liệu Ethylenevinylalcohol Copolymer, loại bỏ chọn lọc các kháng thể bất thường (tự kháng thể), phức hợp miễn dịch, các kháng thể tăng bất thường, các chất có phân tử lớn như LDL, cholesterol trong huyết tương | 12 | Bộ
212 | Bộ lọc huyết tương hấp phụ | Bộ gồm dây, 5 transducer, quả lọc tách huyết tương: chất liệu Polyethylen; đường kính lỗ lọc tối đa 0.3 micron, màng lọc làm sạch huyết tương: cơ chế nhựa trao đổi ion âm, chất liệu: Styrene divinylbenzene copolymer, lượng hấp phụ 350ml, hấp phụ và loại bỏ chọn lọc Bilirubin và các acid mật trong huyết tương | 3 | Bộ
213 | Bộ manifold 3 cổng, chất liệu polycarbonate, có van 1 chiều ở cổng bơm thuốc cản quang nhằm hạn chế bọt khí và sự lây nhiễm chéo | Bộ manifold bao gồm: manifold 3 cổng, dây theo dõi áp lực, dây truyền dịch, dây truyền thuốc cản quang. Manifold chất liệu polycarbonate, áp lực tối đa 250psi | 2200 | Bộ
214 | Bộ máy phá rung hai buồng (ICD) chức năng phát hiện quá dòng và cấu hình vectơ sốc RV-SVC chống đột tử | Bộ máy tạo nhịp có khử rung 2 buồng tim. Cho phép chụp MRI 3 Tesla toàn thân không có vùng giới hạn, kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI bằng thiết bị cầm tay Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim lên đến 14 phút.G31 Trọng lượng 19g, thể tích 9.7 cc | 1 | Bộ
215 | Bộ máy phá rung hai buồng (ICD) năng lượng sốc cao 40J, chức năng phát hiện quá dòng và cấu hình vectơ sốc RV-SVC chống đột tử | Bộ máy phá rung hai buồng (ICD) năng lượng sốc cao 40J, giao tiếp Bluetooth với điện thoại thông minh, chức năng phát hiện quá dòng và cấu hình vectơ sốc RV-SVC chống đột tử | 1 | Bộ
216 | Bộ máy phá rung một buồng (ICD) năng lượng sốc cao 40J, chức năng phát hiện quá dòng và cấu hình vectơ sốc RV-SVC chống đột tử | Bộ máy phá rung một buồng (ICD) năng lượng sốc cao 40J, giao tiếp Bluetooth với điện thoại thông minh, chức năng phát hiện quá dòng và cấu hình vectơ sốc RV-SVC chống đột tử | 1 | Bộ
217 | Bộ máy tái đồng bộ tim 3 buồng có phá rung (CRT-D) chức năng phát hiện quá dòng và cấu hình vectơ sốc RV-SVC chống đột tử | Bộ máy tái đồng bộ tim 3 buồng có khử rung tim. Cho phép chụp MRI 3 Tesla toàn thân không có vùng giới hạn, kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI bằng thiết bị cầm tay Lưu điện tâm đồ bên trong buồng tim lên đến 14 phút.G31 Trọng lượng 19g, thể tích 9.7 cc | 1 | Bộ
218 | Bộ máy tái đồng bộ tim có phá rung (CRT-D) năng lượng cao 40J, chức năng phát hiện quá dòng và cấu hình vectơ sốc RV-SVC chống đột tử | Bộ máy tái đồng bộ tim có phá rung (CRT-D) năng lượng cao 40J, giao tiếp Bluetooth với điện thoại thông minh, thất trái 4 cực, tạo nhịp đa điểm, tối ưu hóa tự động, chức năng phát hiện quá dòng và cấu hình vectơ sốc RV-SVC chống đột tử | 1 | Bộ
219 | Bộ máy tái đồng bộ tim tạo nhịp 3 buồng không khử rung CRT-P, dây thất trái 4 điện cực, tối ưu hóa tự động | Bộ máy tái đồng bộ tim tạo nhịp 3 buồng không khử rung CRT-P, dây thất trái 4 cực, Tương thích chụp cộng hưởng từ 1,5 Tesla, tối ưu hóa tự động, theo dõi phù phổi | 3 | Bộ
220 | Bộ máy tái đồng bộ tim tạo nhịp 3 buồng không khử rung CRT-P, thất trái 4 cực, tái đồng bộ tim, tối ưu AV, 17 vectơ tạo nhịp | Bộ máy tái đồng bộ tim tạo nhịp 3 buồng không khử rung CRT-P, dây thất trái 4 cực, tạo nhịp 17 vectơ, tái đồng bộ tim tối ưu AV tự động chức năng đáp ứng tần số tim theo thông khí phút | 3 | Bộ
221 | Bộ máy tái đồng bộ tim tạo nhịp 3 buồng không khử rung CRT-P, tương thích MRI toàn thân 3 Tesla, 16 kiểu tạo nhịp thất trái, phụ kiện chuẩn | Bộ máy tái đồng bộ tim tạo nhịp 3 buồng không khử rung CRT-P, dây thất trái 4 cực, tương thích MRI toàn thân 3 Tesla, 16 kiểu tạo nhịp thất trái, phụ kiện chuẩn | 2 | Bộ
222 | Bộ máy tái đồng bộ tim tạo nhịp tim 3 buồng có khử rung CRT-D, chuẩn DF4, tái đồng bộ trong rung nhĩ, tạo nhịp thất trái đa điểm | Bộ máy tái đồng bộ tim tạo nhịp tim 3 buồng có khử rung CRT-D, dây thất trái 4 cực, tạo nhịp thất trái đa điểm, tái đồng bộ trong rung nhĩ, cho phép thay đổi vectơ nhận cảm chống sốc nhầm, cảnh báo hư tổn dây bằng tác động vật lý giúp tăng nhân biết | 2 | Bộ
223 | Bộ máy tái đồng bộ tim tạo nhịp tim 3 buồng có khử rung CRT-D, năng lượng 40J, tối ưu hóa tự động | Bộ máy tái đồng bộ tim tạo nhịp tim 3 buồng có khử rung CRT-D, dây thất trái 2 cực, Năng lượng 40J, kiểm tra ngưỡng tự động, theo dõi phù phổi cấp, chuẩn DF4, kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI bằng thiết bị cầm tay | 3 | Bộ
224 | Bộ máy tái đồng bộ tim tạo nhịp tim 3 buồng có khử rung CRT-D, tương thích MRI toàn thân 3 Tesla, chức năng đồng bộ dữ liệu với điện thoại thông minh, phụ kiện chuẩn | Bộ máy tái đồng bộ tim tạo nhịp tim 3 buồng có khử rung CRT-D, dây thất trái 2 cực hoặc 4 cực, tương thích MRI toàn thân 3 Tesla, 16 kiểu tạo nhịp thất trái, chức năng đồng bộ dữ liệu với điện thoại thông minh, phụ kiện chuẩn, cho phép thay đổi vectơ nhận cảm chống sốc nhầm | 3 | Bộ
225 | Bộ máy tái đồng bộ tim tạo nhịp tim 3 buồng có khử rung CRT-D, tương thích MRI 1,5T va 3 T toàn thân | Bộ máy điều trị suy tim và phá rung (CRT-D) Có điều trị bằng đợt xung nhanh trong vùng rung thất với kiểm tra độ vững. chương trình Morph Match phân biệt SVT/VT hữu hiệu. Dây thất trái 2 cực | 4 | Bộ
226 | Bộ máy tái đồng bộ tim tạo nhịp tim 3 buồng có khử rung CRT-D, tương thích MRI 1,5T và 3T toàn thân | Bộ máy tái đồng bộ tim tạo nhịp tim 3 buồng có khử rung CRT-D, dây thất trái 4 cực,Có chương trình khởi kích thất trái khi phát hiện sóng ở thất phải, dày 10 mm, với 8 sốc 40 J trong vùng điều trị, pin 1,73 Ah, thời gian hoạt động >9.25 năm | 4 | Bộ
227 | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có khử rung, tương thích MRI toàn thân 3 Tesla, chức năng sốc thông minh, phụ kiện chuẩn | Bộ máy tạo nhịp 1 buồng có khử rung, 2 vectơ nhận cảm nhịp thất nội tại, tương thích MRI toàn thân 3 Tesla, chức năng sốc thông minh, dự đoán tuổi thọ pin, hinh dạng tương thích hình thái học cơ thể, công nghệ sốc thông minh tránh sốc nhầm | 4 | Bộ
228 | Bộ máy tạo nhịp cấy vào cơ thể loại 2 buồng, đáp ứng MRI năng lượng cao, theo dõi suy tim. | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, có đáp ứng tần số tim theo vận động, Đáp ứng MRI năng lượng cao, theo dõi suy tim, kết nối không dây | 26 | Bộ
229 | Bộ máy tạo nhịp cấy vào cơ thể loại 2 buồng, đáp ứng tần số theo thông khí phút,MRI toàn thân 1.5T và 3T, tích hợp chức năng chuẩn đoán nâng cao ,dung lượng pin lớn 1.6Ah | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, có đáp ứng tần số theo thông khí phút (MV). Tương thích MRI, Kết nối không dây. Chức năng dự đoán suy tim. | 4 | Bộ
230 | Bộ máy tạo nhịp cấy vào cơ thể loại 2 buồng, nhịp thích ứng theo không khí phút , dung lượng pin dài vượt trội 1.6Ah | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, có đáp ứng tần số theo thông khí phút (MV). Kết nối không dây. | 45 | Bộ
231 | Bộ máy tạo nhịp có khử rung 1 buồng, tương thích MRI toàn thân 1.5 và 3 Tesla, chức năng thay đổi vectơ nhận cảm chống sốc nhầm | Tạo nhịp 1 buồng có khử rung, chuẩn DF4 , Tự động chuyển đổi tạo nhịp vượt tần số trước và trong khi sạc tụ. Công nghệ cho phép chụp an toàn MRI toàn thân 1.5T và 3T . chức năng thay đổi vectơ nhận cảm chống sốc nhầm, cảnh báo hư tổn dây bằng tác động vật lý giúp tăng nhân biết, hình thái học phù hợp sinh lý giúp giảm loét do tì đè. Cho phép thu thập tín hiệu EGM từ máy như ECG bề mặt. Có chức năng gợi ý các thông số giúp lập trình máy thích hợp cho bệnh nhân. Tuổi thọ máy từ 8-11 năm. | 20 | Bộ
232 | Bộ máy tạo nhịp có phá rung 1 buồng , tương thích MRI 1,5T và 3T toàn thân với chương trình MRI tự động | Bộ máy tạo nhịp có khử rung loại 1 buồng, Tương thích MRI toàn thân với phát hiện tự động từ trường MRI, bề dày 10mm, pin 1.73Ah với thời gian hoạt động >15 năm | 1 | Bộ
233 | Bộ máy tạo nhịp có phá rung 1 buồng,chuẩn DF4,tương thích MRI,dung lượng pin 2Ah | Bộ máy tạo nhịp có khử rung cấy vào cơ thể loại 1 buồng chuẩn DF4, đáp úng tần số tim theo thông khí. Công nghệ kéo dài tuổi thọ pin. | 3 | Bộ
234 | Bộ máy tạo nhịp có phá rung 1buồng,chuẩn DF4,tương thích MRI, Chức năng theo dõi suy tim, kích thước nhỏ gọn | Bộ máy tạo nhịp có khử rung cấy vào cơ thể loại 1 buồng, chuẩn DF4. Chức năng theo dõi suy tim. Chức năng đánh giá thay tương quan thay đổi đoạn ST với rối loạn nhịp thất, chức năng ngăn ngừa sốc nhầm do nhiễu hoặc nhận cảm nhầm sóng T | 30 | Bộ
235 | Bộ máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể 3 buồng, năng lượng 40J, dây thất trái 4 điện cực, tối ưu hóa tự động | Dây điện cực thất trái 4 cực với mười hướng vector tạo nhịp, cảnh báo rung cho bệnh nhân, tối ưu khoảng chu kỳ, phủ lớp Parylene chống trầy xướt, tương thích MRI toàn thân, tối ưu hóa tự động, kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI bằng thiết bị cầm tay | 3 | Bộ
236 | Bộ máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, 2 chương trình phân biệt VT/SVT hữu hiệu | Bộ máy tạo nhịp phá rung ICD 2 buồng, với 8 sốc 40 J trong cả 3 vùng điều trị giúp đạt an toàn tối đa,.Với 2 chuong trình phân biệt VT/SVT hữu hiệu Smart Detection và Morph Match phân biệt SVT/VT hữu hiệu. Có chức năng điều trị loạn nhịp nhanh trong vùng rung thất với một đợt xung nhanh (ATP One Shot) . | 5 | Bộ
237 | Bộ máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, chuẩn DF4, tương thích MRI,kích thước nhỏ gọn | Bộ máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng chuẩn DF4, đáp ứng tần số tim | 10 | Bộ
238 | Bộ máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, DF1 hoặc DF4, chức năng sốc thông minh | Bộ máy tạo nhịp có khử rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, DF1 hoặc DF4, chức năng sốc thông minh | 5 | Bộ
239 | Bộ máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể, 1 buồng DF1 hoặc DF4, chức năng khử rung thông minh | Bộ máy tạo nhịp có khử rung cấy vào cơ thể loại 1 buồng, 1 buồng DF1 hoặc DF4, chức năng khử rung thông minh, thay đổi tần số tim theo thông khí phút | 12 | Bộ
240 | Bộ máy tạo nhịp có phá rung1 buồng tương thích MRI , chức năng theo dõi máy qua vệ tinh | Bộ máy tạo nhịp có khử rung cấy vào cơ thể loại 1 buồng , pin 1.73Ah với thời gian hoạt động >15 năm. . Tự động nhận biết môi trường MRI và tự kích hoạt chế độ tương thích MRI, chức năng theo dõi mãy qua vệ tinh. Chương trình ATP trong vùng rung thất ATP One Shot | 30 | Bộ
241 | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng có đáp ứng tần số theo cảm xúc, tự động tương thích MRI | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, đáp ứng tần số theo cảm xúc, chức năng tương thích MRI tự động trong môi trường MRI | 15 | Bộ
242 | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, chức năng tạo biểu đồ điện trở dây dẫn. | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, đáp ứng tần số tim theo vận động, giúp nhịp thất ổn định khi có AT/AF, có tính năng tạo biểu đồ trở kháng của dây dẫn. Vỏ bọc dây điện cực bằng Polyurethane 55D | 2 | Bộ
243 | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, không đáp ứng tần số, độ nhạy tự động | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, Không đáp ứng tần số, độ nhạy tự động, dây điện cực tương có lớp phủ fractal iridium | 15 | Bộ
244 | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 3 buồng CRT, dây thất trái 4 điện cực, tối ưu hóa tự động mỗi phút. | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 3 buồng CRT, dây thất trái 4 điện cực, tối ưu hóa tự động mỗi phút. Tối ưu hóa trong cơn rung nhĩ | 1 | Bộ
245 | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng có đáp ứng tần số theo cảm xúc, tự động tương thích MRI | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, có đáp ứng tần số tim theo cảm xúc, tự động tương thích MRI | 66 | Bộ
246 | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, 2 buồng đáp ứng MRI năng lượng cao | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, 2 buồng đáp ứng MRI năng lượng cao, kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI bằng thiết bị cầm tay | 65 | Bộ
247 | Bộ Máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, chức năng ổn định tần số | Bộ Máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể, có đáp ứng tần số tim theo vận động, chức năng ổn định tần số, tuổi thọ pin dài từ 14 - 18 năm | 95 | Bộ
248 | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, có đáp ứng, kèm phụ kiện chuẩn, tương thích MRI 3 tesla toàn thân, chức năng đồng bộ dữ liệu với điện thoại cá nhân | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, có đáp ứng tần số tim theo vận động. Cho phép chụp MRI toàn thân 3 tesla, , chức năng ATP cắt cơn rung nhĩ, chức năng đồng bộ dữ liệu với điện thoại cá nhân, chức năng ATP cắt cơn rung nhĩ | 20 | Bộ
249 | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, có đáp ứng, kèm phụ kiện chuẩn, tương thích MRI 3 Tesla, quản lý tạo nhịp nhĩ và thất kèm chức năng hướng dẫn cài đặt | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, có đáp ứng tần số tim theo vận động. Cho phép chụp MRI toàn thân, quản lý tạo nhịp nhĩ và thất kèm chức năng hướng dẫn cài đặt | 30 | Bộ
250 | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, đáp ứng tần số, độ nhạy tự động | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể, có đáp ứng tần số tim theo vận động, độ nhạy tự động, các dây điện cực tương thích MRI toàn thân, có lớp phủ fractal iridium | 150 | Bộ
251 | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, tương thích MRI 3 tesla toàn thân, chức năng chống ngất do phản xạ thần kinh, thời lượng pin dài trung bình từ 14,9 năm | Bộ máy tạo nhịp tim 2 buồng, có đáp ứng, kèm phụ kiện chuẩn, tương thích MRI 3 tesla toàn thân, chức năng chống ngất do phản xạ thần kinh, thời lượng pin trung bình từ 14,9 năm | 12 | Bộ
252 | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng,nhịp thích ứng theo thông khí phút , MRI toàn thân 1.5T và 3T | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, có đáp ứng tần số theo thông khí phút (MV). Tương thích MRI, Kết nối không dây. | 15 | Bộ
253 | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể, 1 buồng đáp ứng MRI năng lượng cao, theo dõi suy tim. | Bộ Máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, tương thích MRI năng lượng cao 3 tesla. Chức năng dự đoán suy tim. Thời lượng pin dài từ 14-18 năm | 10 | Bộ
254 | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể, 1 buồng, chức năng ổn định tần số | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, đáp ứng tần số tim theo vận động, Dây điện cực vỏ bọc chất optim, | 30 | Bộ
255 | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể, đáp ứng proMRI | Máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, đáp ứng tần số tim theo vận động, Đáp ứng proMRI, các dây điện cực tương thích MRI toàn thân, có lớp phủ fractal iridium, thời lượng pin dài từ 14-18 năm | 25 | Bộ
256 | Bộ máy tạo nhịp không phá rung tim 3 buồng, thay đổi nhịp theo cảm xúc, Chức năng MRI tự động tương thích trong môi trường MRI, thất trái 2 cực. | Thay đổi nhịp theo cảm xúc, Chức năng MRI tự động tương thích trong môi trường MRI, thất trái 2 cực | 2 | Bộ
257 | Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ tim có phá rung CRT-D, tương thích MRI ,chuẩn kết nối IS4,DF4, đáp ứng tần số tim theo thông khí | Bộ máy tạo nhịp tái đồng bộ tim có phá rung CRT-D, tương thích MRI ,chuẩn kết nối IS4,DF4 ,17 kiểu tạo nhịp, theo dõi phù phổi, đáp ứng tần số tim theo thông khí | 1 | Bộ
258 | Bộ máy tạo nhịp tim 1 buồng, có đáp ứng, kèm phụ kiện chuẩn, tương thích MRI 3 Tesla, quản lý tạo nhịp nhĩ và thất kèm chức năng hướng dẫn cài đặt | Tương thích MRI 3 Tesla, quản lý tạo nhịp nhĩ và thất kèm chức năng hướng dẫn cài đặt | 20 | Bộ
259 | Bộ máy tạo nhịp tim 2 buồng, có đáp ứng, kèm phụ kiện chuẩn, tương thích MRI 3 Tesla, quản lý tạo nhịp nhĩ và thất kèm chức năng hướng dẫn cài đặt, thời lượng pin dài trung bình từ 14,9 năm | Máy tạo nhịp tim 2 buồng, có đáp ứng, kèm phụ kiện chuẩn, tương thích MRI 3 Tesla, quản lý tạo nhịp nhĩ và thất kèm chức năng hướng dẫn cài đặt, thời lượng pin trung bình từ 14,9 năm | 12 | Bộ
260 | Bộ máy tạo nhịp1 buồng không phá rung đáp ứng tần số theo thông khí phút | Bộ máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, có đáp ứng tần số theo thông khí phút (MV) | 5 | Bộ
261 | Bộ mở bàng quang ra da qua nội soi có ống thông bằng 100% silicone | Gồm 1 catheter foley bằng silicone 100%, dài 35-40cm, 1 trocar xé vỏ và 1 cây chọc bàng quang, 1 dao rạch, size 14Fr - 18Fr | 60 | Bộ
262 | Bộ mở dạ dày ra da 24Fr qua nội soi | Bộ gồm: 1 ống nuôi ăn silicon 24 Fr, 1 External Bolsters, 1 curved, 1 kim chọc, 4 gạc, 4 miếng chặn, 1 trocar, 1 kéo, 1 dây dẫn, dây treo, 1 champ, 1 Y-port, 1 thòng lọng kéo | 20 | Bộ
263 | Bộ mở dạ dày ra da 24Fr qua nội soi, có khóa xoắn, bộ kết nối bơm thức ăn | Đường kính ngoài ống: 24Fr; đường kính bên trong lòng ống: 5.5mm; tổng chiều dài: 150 cm; Bao gồm trọn bộ: sát khuẩn, khăn trải vô trùng, gạc vô trùng, bộ gây tê, dao mổ, kéo, kẹp, xylanh, kim tiêm, catheter xuyên thành bụng, thòng lọng, dây dẫn dạng vòng, dây nuôi ăn, kẹp khóa, adaptor bơm thức ăn | 20 | Bộ
264 | Bộ mở đường rò ra da | Bộ dụng có: Bộ kim khâu cố định da và dạ dày, tổng chiều dài 180-250mm, chiều dài làm việc 60-100mm, kích thước kim khâu 20G. Bộ kim mở đường PS bao gồm: mũi kim an toàn có bộ phận điều khiển tự động . Ống thông silicone nuôi ăn dạ dày kiểu bóng, làm bằng silicone 100%, cố định bên trong dạ dày bằng bóng silicone, kích thước 20-24Fr, chiều dài ống thông 20-30cm | 3 | Bộ
265 | Bộ mở khí quản tại giường các số 7, 8 | Bộ gồm: 01 ca-nuyn mở khí quản 2 nòng, có bóng, không cửa sổ, chất liệu nhựa PVC y tế. Bóng tròn loại soft-seal mềm mại. 02 nòng trong, đầu tròn, có mấu ngắt giúp cố định nòng trong chắc chắn và dễ dàng khi lấy ra. Kích thước: đường kính trong 7- 9mm, đường kính ngoài 10.5- 13.3mm, chiều dài từ 70 -81mm, có đường cản quang trên thân ống, độ cong chuẩn 105 độ. Phụ kiện đi kèm: 02 đầu nong 14Fr và 38Fr, 01 dao mổ số 15, 01 Kim tiêm; 01 Ống tiêm; 01 dây dẫn; 01 đầu dẫn; 01 cây chèn mở khí quản; 01 dây cố định mở khí quản; 01 chổi làm vệ sinh nòng trong, gạc thấm và gel bôi trơn tan trong nước. Đóng gói tiệt khuẩn | 140 | Bộ
266 | Bộ nẹp bàn ngón, dùng vít 1.5/2.0/2.4, chất liệu titanium, các cỡ | Chất liệu : titanium. Thiết kế loại chữ T, chữ Y, chữ L, loại thẳng. Nẹp dùng vít khoá 1.5/2.0/2.4mm, vít xương cứng 1.5/2.0/2.4mm. Đầu nẹp 2-3 lỗ, thân nẹp 2-7 lỗ. Đóng gói tiệt trùng sẵn từ nhà sản xuất. Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ | 200 | Bộ
267 | Bộ nẹp cố định gãy liên mấu chuyển xương đùi 3-10 lỗ, kèm vít trượt đường kính 12.5mm bắt vào cổ xương đùi | Chất liệu titanium, 3-10 lỗ, kèm vít trượt đường kính 12.5mm, dài 50-110mm bắt vào cổ xương đùi, vít nén tương ứng, vít 4.5mm tự taro. Kèm bộ trợ cụ | 60 | Bộ
268 | Bộ nẹp khóa bản hẹp, 6-16 lỗ, chất liệu titan. Vít 4.5 mm tự taro và vít khóa tương ứng | Chất liệu : Titanium grade 2/3. Bộ nẹp khoá nén ép ít tiếp xúc bản hẹp, kèm theo vít khoá và vít xương cứng tương ứng. Kích thước : dài 6-16 lỗ, tương ứng chiều dài 95-300mm. Nẹp dày 4.2-4.8mm, rộng 13-13.5mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn từ nhà sản xuất. Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ | 100 | Bộ
269 | Bộ nẹp khóa bản nhỏ 5-12 lỗ, chất liệu titanium, kèm vít khóa tự taro tương ứng và vít xương cứng 3.5mm tự taro | Chất liệu : Titanium grade 2/3. Nẹp khoá nén ép kiểu ít tiếp xúc bản nhỏ. Kích thước 5-12 lỗ, tương ứng chiều dài 58 – 165mm. Nẹp dày 3.2-3.4mm; nẹp rộng 11-11.5mm. Kèm vít khóa và vít cứng tương ứng. Hàng đóng gói tiệt trùng sẵn từ nhà sản xuất. Có trợ cụ tương ứng | 150 | Bộ
270 | Bộ nẹp khóa bản rộng, 6-18 lỗ, chất liệu titan, kèm vít 4.5 mm tự taro và vít khóa tương ứng | Chất liệu titanium, 6-18 lỗ, kèm vít 4.5 mm tự taro và vít khóa tương ứng. Kèm bộ trợ cụ | 80 | Bộ
271 | Bộ nẹp khóa đa hướng xương gót, chất liệu Titanium, các cỡ, kèm vít khóa tương ứng | Chất liệu : Titanium. Nẹp đa hướng xương gót, sử dụng vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm. Loại nẹp lưới, 8-12 lỗ, dài 50-70mm, trái/ phải, nẹp dày 2mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn từ nhà sản xuất. Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ | 15 | Bộ
272 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay, trái/phải, chất liệu titanium, kèm vít khóa 2.4/2.7/3.5mm, vít xương cứng 3.5mm tự taro, các cỡ | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay, trái/phải, chất liệu titanium grade 2/3, các loại mặt sau trong/ mặt sau ngoài, kèm vít khoá 2.4/2.7/3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, vít xốp 4.0mm, các cỡ. Đóng gói tiệt trùng sẵn từ nhà sản xuất. Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ | 60 | Bộ
273 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi, chất liệu titanium, đầu nẹp 5-7 lỗ, thân nẹp từ 5-13 lỗ, kèm vít xương cứng 4.5 mm tự taro và vít khóa tương ứng, trái/phải | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi, chất liệu titanium grade 2/grade 3, đầu nẹp 5-7 lỗ, thân nẹp từ 5-13 lỗ, kèm vít xương cứng 4.5 mm tự taro và vít khóa tương ứng, trái/phải. Đóng gói tiệt trùng sẵn từ nhà sản xuất | 130 | Bộ
274 | Bộ Nẹp khóa đầu dưới xương quay, phải trái, các cỡ, chất liệu titan | Chất liệu : Titanium. Nẹp khoá đầu dưới xương quay, kèm vít khoá 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm. Đầu nẹp có 3-4 lỗ, thân nẹp 3-6 lỗ, dài 45-80mm. Thiết kế phù hợp độ cong sinh lý xương. Đóng gói tiệt trùng sẵn từ nhà sản xuất. Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ | 120 | Bộ
275 | Bộ nẹp khóa đầu trên mặt ngoài xương chày, chất liệu titanium, kèm vít xương cứng 4.5mm tự taro và vít khóa tương ứng | Chất liệu titanium, 3-11 lỗ, kèm vít xương cứng 4.5mm tự taro và vít khóa tương ứng. Kèm bộ trợ cụ | 110 | Bộ
276 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, chất liệu Titanium, kèm vít xương cứng 3.5 mm tự taro và vít khóa tương ứng | Chất liệu : Titanium. Đầu nẹp có 7-9 lỗ, thân nẹp có 3-13 lỗ, chiều dài 90-230mm. Kèm theo vít khóa và vít xương cứng titanium 3.5mm tương ứng. Nẹp dày 4-4.2mm, đầu nẹp rộng 22.8-23mm, thân nẹp rộng 12-12.5mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn từ nhà sản xuất. Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ | 70 | Bộ
277 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong, chất liệu titanium, kèm vít xương cứng 4.5mm và vít khóa tương ứng | Chất liệu titanium, 3-11 lỗ, kèm vít xương cứng 4.5mm và vít khóa tương ứng. Kèm bộ trợ cụ | 40 | Bộ
278 | Bộ nẹp khoá đầu trên xương đùi 4-12 lỗ, chất liệu titanium, kèm vít khóa đầu trên 6.5mm, vít xương cứng 4.5mm và vít khóa thân 5.0mm | Chất liệu titanium, 4-12 lỗ, kèm vít khóa đầu trên 6.5mm, vít xương cứng 4.5mm và vít khóa thân 5.0mm. Kèm bộ trợ cụ | 30 | Bộ
279 | Bộ nẹp khóa kết hợp xương đùi có móc đỉnh mấu chuyển lớn, có 2-4 lỗ bắt vít, kèm vít khóa tương ứng | Chất liệu Titanium, đầu trên có móc cố định với mấu chuyển lớn, có 2-4 lỗ bắt vít khóa, kèm vít khóa tương ứng. Nẹp đã được tiệt trùng và đóng gói sẵn. Kèm bộ trợ cụ | 5 | Bộ
280 | Bộ nẹp khóa kết hợp xương đùi có móc đỉnh mấu chuyển lớn, có 6 lỗ bắt vít, kèm vít khóa tương ứng | Chất liệu Titanium, đầu trên có móc cố định với mấu chuyển lớn, có 6 lỗ bắt vít khóa, kèm vít khóa tương ứng. Nẹp đã được tiệt trùng và đóng gói sẵn. Kèm bộ trợ cụ | 5 | Bộ
281 | Bộ nẹp khóa mắt xích, các cỡ, chất liệu titan. Kèm vít xương cứng 3.5 mm và vít khóa tương ứng | Chất liệu titan. Kèm vít xương cứng 3.5 mm và vít khóa tương ứng. Kèm bộ trợ cụ | 200 | Bộ
282 | Bộ nẹp khóa mỏm khuỷu, chất liệu Titanium, thân nẹp từ 3-10 lỗ, kèm vít xương cứng 3.5 mm tự taro và vít khóa tương ứng | Chất liệu : Titanium. Nẹp khoá mỏm khuỷu, kèm theo vít khoá và vít xương cứng titanium tương ứng. Kích thước : nẹp dài 3-10 lỗ, dài 85-220mm, trái/ phải. Nẹp dày 2.2-2.5mm, rộng 11-15mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn từ nhà sản xuất. Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ | 30 | Bộ
283 | Bộ nẹp khóa trong đầu dưới xương chày, chất liệu titanium, thân nẹp từ 4-14 lỗ, kèm theo vít khoá 2.7mm/ 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm, trái/phải | Chất liệu : Titanium. Nẹp đầu dưới xương chày đặt mặt trong/mặt trước ngoài, kèm theo vít khoá 2.7mm/ 3.5mm, vít xương cứng 3.5mm. Nẹp dài 4-14 lỗ, trái/phải. Đóng gói tiệt trùng sẵn từ nhà sản xuất. | 60 | Bộ
284 | Bộ Nẹp khóa xương đòn chữ S, chất liệu Titanium, có 6-10 lỗ, Kèm vít xương cứng 3.5 mm và vít khóa tương ứng | Chất liệu Titan grade2/3. Nẹp dày 3-3.5mm, bề rộng 10-10.2mm. thiết kế phù hợp chiều cong sinh lý xương đòn. Dài 6-10 lỗ. Kèm theo vít khóa và vít vỏ titanium tương ứng. Đóng gói tiệt trùng sẵn từ nhà sản xuất. Có trợ cụ tương ứng. | 50 | Bộ
285 | Bộ nẹp khóa xương đòn có móc, chất liệu Titanium 4-7 lỗ, chiều dài đầu móc 15mm/18mm. Kèm vít xương cứng 3.5 mm và vít khóa tương ứng | Chất liệu : Titanium. Nẹp khoá xương đòn có móc, kèm theo vít khoá và vít xương cứng tương ứng. Kích thước : nẹp dài 4-7 lỗ, chiều dài 40-75mm. Chiều dài móc 15mm/18mm, trái/ phải. Nẹp dày 2.5mm - 3.6mm. Tương thích hệ thống vít khoá và trợ cụ. Đóng gói tiệt trùng sẵn từ nhà sản xuất | 15 | Bộ
286 | Bộ nẹp khóa xương đùi, có lỗ buộc cáp tăng cường, chất liệu titanium, 10 lỗ, kèm vít khóa 5.0 mm, vít vỏ 4.5 mm | Chất liệu Titanium, có lỗ buộc cáp tăng cường, 10 lỗ, kèm vít khóa 5.0 mm, vít vỏ 4.5 mm. Kèm bộ trợ cụ | 2 | Bộ
287 | Bộ nẹp khóa xương đùi, có lỗ buộc cáp tăng cường, chất liệu titanium, 8 lỗ, kèm vít khóa 5.0 mm, vít vỏ 4.5 mm | Chất liệu Titanium, có lỗ buộc cáp tăng cường, 8 lỗ, kèm vít khóa 5.0 mm, vít vỏ 4.5 mm. Kèm bộ trợ cụ | 10 | Bộ
288 | Bộ nẹp lòng máng 4-10 lỗ, chất liệu titanium, kèm vít cứng 3.5mm | Chất liệu titanium, 4-10 lỗ, kèm vít cứng 3.5mm. Kèm bộ trợ cụ | 50 | Bộ
289 | Bộ nẹp mắc xích, chất liệu titanium, 5-16 lỗ, kèm vít cứng 3.5mm | Chất liệu titanium, 5-16 lỗ, kèm vít cứng 3.5mm. Kèm bộ trợ cụ | 50 | Bộ
290 | Bộ nẹp nén ép bản hẹp, thép không rỉ, 6-12 lỗ, kèm vít 4.5.mm tự taro | Bộ nẹp nén ép bản hẹp, thép không rỉ, 6-12 lỗ, kèm vít 4.5.mm tự taro. Kèm bộ trợ cụ | 20 | Bộ
291 | Bộ nẹp nén ép bản rộng, thép không rỉ, 6-14 lỗ, kèm vít 4.5.mm tự taro | Bộ nẹp nén ép bản rộng, thép không rỉ, 6-14 lỗ, kèm vít 4.5.mm tự taro. Kèm bộ trợ cụ | 10 | Bộ
292 | Bộ nẹp xương sườn 8 lỗ, chất liệu titan | Chất liệu: titanium. Nẹp thẳng, 8 lỗ, dài 1.6mm-2.0mm, lỗ bắt vít có ren chìm trong nẹp. Vít kích cở: 2.4mm-2.7mm, dài 7-16mm. Bộ gồm: 1 nẹp 8 lỗ + 6 vít cố định. Kèm bộ trợ cụ | 20 | Bộ
293 | Bộ nối mạch máu vi phẫu, các cỡ | Vật liệu vòng nối được làm bằng Polyethylene có độ co giãn cao; Kích cỡ của vòng nối gồm các Size : 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm và 4.0mm ; Chân ghim làm bằng thép không gỉ chuyên dụng trong phẫu thuật. | 40 | Bộ
294 | Bộ ống thông JJ cho các số loại lưu 6 tháng, có guidewire | Gồm 1 ống thông JJ bằng polyurethan dài 26cm, các size 6,7,8 Fr , 1 bộ trợ đẩy, 1 khóa clamp và 1 guidewire phủ PTFE, 0.035", dài 150cm | 130 | Bộ
295 | Bộ phận cảm biến đo huyết áp động mạch và bộ phận cảm biến nhiệt phù hợp máy theo dõi huyết động học | Theo dõi huyết áp động mạch. Theo dõi cung lượng tim chính xác cùng với catheter. Cảm biến áp lực được thiết kế trong suốt. Chất liệu: Polycarbonate (PC), Polyethylen (PE), Silicone (SI), Polyvinlchlorid (PVC), ABS. Hệ thống xả: Tốc độ 3ml/h với áp lực 300mmHg trong túi xả (xả nhanh > 2ml/s). Chiều dài dây đo huyết áp màu đỏ dài 150cm. Tiệt trùng bằng Ethylene oxide | 240 | Bộ
296 | Bộ phân phối khí trong mổ mạch vành tim đập có hoặc không dùng máy tim phổi | Dụng cụ thổi CO2 trong mổ mạch vành, có chức năng phun sương áp lực cao giúp bộc lộ mạch vành khi phẫu thuật. Chất liệu chính PVC và Silicon, đầu ống có thể uốn. Tay cầm khoảng 15cm, ống kim loại khoảng 15cm | 250 | CÁI
297 | Bộ phát sóng siêu âm không dây cầm tay ngàm cong kèm theo linh kiện ( Đầu phát sóng, Pin, Khai, dụng cụ hỗ trợ lắp pin) | Bộ gồm: Pin sạc : 01 cái, đầu máy phát năng lượng : 01 cái, Khay sạc Pin: 01 cái, Dụng cụ hỗ trợ lắp pin : 02 cái, Khay hấp tiệt trùng : 01 cái. Đầu phát sóng siêu âm không dây sử dụng nhiều lần, có thể tháo rời. Bộ pin được thiết kế để sử dụng tới 200 lần. Đầu máy và hỗ trợ lắp pin được thiết kế để khử trùng tới 150 lần. | 19 | Bộ
298 | Bộ phổi hỗ trợ tim phổi nhân tạo cấp cứu kèm dây dẫn dùng cho bệnh nhân trên 20kg, phù hợp với máy Ecmo hiệu Maquet hiện có tại bệnh viện | Sử dụng liên tục 30 ngày, tốc độ bơm ly tâm 0-5000 vòng/phút, đầu bơm ly tâm gắn kèm màng trao đổi oxy, tích hợp cảm biến đo các thông số, cổng lấy máu: luer lock, phù hợp với máy ECMO hiệu Maquet hiện có tại bệnh viện | 35 | CÁI
299 | Bộ phối hợp gây tê ngoài màng cứng và tủy sống | Kim đầu cong G18 dài 3 1/4", kim gây tê tủy sống G27. Catheter bằng polyamid không bị gẫy gập, dài 1000mm, có đường cản quang ngầm. Đầu nối catheter dạng nắp bật. Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron | 10 | CÁI
300 | Bộ phổi nhân tạo không kèm dây dẫn, dùng cho bệnh nhân dưới 20kg, phù hợp với máy Ecmo hiệu Maquet hiện có tại bệnh viện | Thể tích mồi 81ml, diện tích bề mặt trao đổi khí 0.8m2, trao đổi nhiệt 0.15m2, phù hợp với máy Ecmo hiệu Maquet hiện có tại bệnh viện | 5 | CÁI
301 | Bộ phổi nhân tạo, kèm dây dẫn dùng cho bệnh nhân trên 20kg phù hợp với máy Ecmo hiệu Maquet hiện có tại bệnh viện | Thời gian sử dụng liên tục 14 ngày, thể tích mồi: 585ml, diện tích bề mặt trao đổi khí: 1,8m2, diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: 0,4 m2, cánh bơm ly tâm gắn kèm bộ dây, phù hợp với máy Ecmo hiệu Maquet hiện có tại bệnh viện. | 120 | CÁI
302 | Bộ phổi nhân tạo, tích hợp lọc động mạch, các cỡ | Vật liệu Microporous polypropylene có tráng lớp polymer tương thích sinh học, diện tích màng trao đổi oxy 0,5m², 1,5m² và 2,5m². Phổi tích hợp lọc động mạch với màng lọc làm bằng polyester, lỗ màng lọc 32 micromet , thể tích mồi máu 43ml, 144ml và 260ml. Bộ phận trao đổi nhiệt bằng thép không gỉ | 200 | Bộ
303 | Bộ phun khí dung (3 món) qua máy thở | Bộ phun khí dung 3 món qua máy thở gồm: Cốc chứa thuốc từ 8-12ml vật liệu Polypropylen, co nối T (22M-15F/ 22F), dây chống xoắn 2m. Kích thước hạt 3-3.5μm. Vô trùng, đóng gói từng bộ | 4600 | Bộ
304 | Bộ quả lọc máu liên tục có gắn heparin | Màng lọc cấu tạo 3 lớp: sợi rổng Acrylonitrile sodium methallyl sulfonate copolymer; polyethyleneImine, bề mặt sợi lọc được gắn Heparin. Diện tích màng: 1,5m2. Tốc độ máu: 100 - 450 ml / phút. TMP tối đa (mmHg/kPa): 450/60. Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6. Thể tích máu trong quả lọc (±10%): 193 ml. | 1300 | Bộ
305 | Bộ quả lọc máu liên tục kèm dây máu cho người lớn, diện tích màng 0.9m2 phù hợp máy Prismaplex hiện có tại bệnh viện | Chất liệu màng AN69 HF: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer. Diện tích màng hiệu dụng: 0,9m2. Tốc độ máu: 75 - 400 ml/phút. Thể tích mồi 66ml. | 2000 | Bộ
306 | Bộ quả lọc máu liên tục kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục, diện tích bề mặt của màng lọc 1,6m2 | Diện tích bề mặt của màng lọc 1,6m2. Bộ gồm: Dây dẫn máu động mạch có các dây dẫn phụ (citrate/heparin) và kết nối được màng lọc hấp phụ, Dây dẫn máu tĩnh mạch kèm túi thải 2 lít, Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm, Dây dẫn dịch thải, Dây dẫn dịch bù, Túi dịch thải 7l, Quả lọc máu, lỗ màng lọc có kích thước 0,2 µm . | 560 | Bộ
307 | Bộ quả lọc tách huyết tương kèm dây lọc máu, diện tích màng 0.35m2 phù hợp máy Prismaplex hiện có tại bệnh viện | Chất liệu màng polypropylene, diện tích bề mặt màng 0.35m2, tốc độ máu: 100-400 ml/phút, phù hợp với máy Prismaplex hiện có tại bệnh viện | 200 | Bộ
308 | Bộ stent graft cho động mạch chủ bụng dạng chữ Y | Stent dạng chữ Y. Chất liệu: stent Nitinol, graft là polyester. Có marker hình chữ e và ring marker ở đầu, chỗ chia đôi và tận cùng mỗi nhánh ống ghép. Hệ thống bung stent điều khiển bằng cách xoay tròn. Thân chính có đường kính: 23 mm - 36 mm, dài 103mm, 2 nhánh có đường kính 14mm. Thân nối dài đường kính từ 10 mm- 28 mm. 01 bộ gồm: 01 stent chính phân nhánh, 02 miếng stent rời và các phụ kiện đi kèm: 01 bóng nong + 01 dây lái. Cung cấp trợ cụ đi kèm | 15 | Bộ
309 | Bộ stent graft cho phình động mạch chủ ngực (TAA) | Phần khung stent graft chính: dài 100 - 250 mm, đường kính stent: 22 - 46 mm, gập góc tại khung động mạch chủ. Phần hệ thống mang và đặt stent: đầu và vỏ ngoài có phủ lớp hydrophilic, chiều dài sheath 60 cm, có catheter NiTi bên trong. | 8 | Bộ
310 | Bộ Stent graft động mạch chủ bụng (AAA) tương thích Sheath 16Fr và 17Fr | Đường kính thân chính: 22 - 36mm.Tương thích sheath 16F, 17F, trên thân chính có 7 vị trí đánh dấu cản quang. Stent động mạch chậu: Đường kính: 9 -24mm, chiều dài: 42 -125mm. Tương thích sheath 12F, 14F | 10 | Bộ
311 | Bộ stent graft động mạch chủ ngực (TAA) | Chất liệu stent Nitinol, graft là Polyester đa sợi mật độ cao. Có 8 mắt stent ở đầu gần không có lớp phủ, dài 12 mm. Không có thanh kim loại dọc trên lưng stent. Có marker hình số 8 ở đoạn đầu và giữa, một marker hình O ở đoạn cuối. Hệ thống bung stent điều khiển bằng cách xoay tròn. Kích thước đường kính: 22 mm - 46 mm. Tương thích Sheath 22 - 25F. 01 bộ gồm: 01 stent chính và các dụng cụ đi kèm : 01 bóng nong + 01 dây lái. Cung cấp trợ cụ đi kèm | 79 | Bộ
312 | Bộ stent graft dùng cho điều trị phình động mạch chủ bụng, có thiết kế khung stent bất đối xứng, marker hình chữ E giúp phân biệt đúng chiều đặt Stent graft | Chất liệu: graft làm từ Polyester, khung stent tự bung được làm từ Nitinol, vòng stent bất đối xứng đảm bảo tăng độ linh hoạt lên đến 360 độ. Có marker hình chữ E bằng vàng. Stent graft được bung theo cơ chế Bóp-rồi-Thả cho phép kiểm soát tốt độ bung của Stent. Thân chính có đường kính từ 23 – 36mm, độ dài từ 100 – 160mm. Phần chân nối dài có đường kính đầu gần 15mm, độ dài từ 60 – 135mm. Hệ thống đưa stent: kích thước từ 16F - 20F | 25 | Bộ
313 | Bộ stent graft lớn cho động mạch chủ bụng (AAA), Đường kính thân stent chính: từ 20 mm- 36 mm. Đường kính 2 stent phân nhánh: đường kính xa của chân ống từ 8mm - 24 mm, đường kính gần chân ống 15mm | 01 bộ gồm: 01 stent chính + 02 stent phân nhánh. Có Đai cổ ngắn (landing zone) 10mm hoặc 15mm và góc gập lên tới 60 độ hoặc 75 độ. Đường kính thân stent chính: từ 20 mm- 36 mm. Đường kính 2 stent phân nhánh: đường kính xa của chân ống từ 8mm - 24 mm, đường kính gần chân ống 15mm. Bộ trợ cụ đi kèm: 01 guidewire + 01 bóng nong + 01 pigtail catheter + 01 sheath 16-18Fr. | 10 | Bộ
314 | Bộ stent graft nhánh để tái thông động mạch chậu trong, trong điều trị phình động mạch chủ - chậu, khung stent tự bung làm bằng Nitinol, có marker hình chữ E và hình ống trụ | Phần graft làm từ Polyester, khung stent tự bung được làm từ Nitinol, có tính cản quang lớn.Đầu gần: đường kính từ 14mm, chiều dài 41, 53mm.Đầu xa: đường kính từ 10, 12, 14mm, chiều dài: 44, 56mm. Các marker bằng vàng hình chữ E giúp phân biệt hướng nhánh phụ và hình ống trụ đặt dọc thân Stent graft. Hệ thống đưa stent được phủ lớp ái nước, độ dài khả dụng 43cm, kích thước từ 18F | 2 | Bộ
315 | Bộ tán sỏi cấp cứu | Tương thích với tất cả dụng cụ, hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ cao | 2 | CÁI
316 | Bộ tập thở 2500/4000ml, bằng nhựa | Bằng nhựa, dung tích: 2500ml/4000ml. Piston và thanh trượt màu dễ theo dõi, van 1 chiều, chia vạch từng 250ml, có tay cầm. | 1000 | CÁI
317 | Bộ thông tiểu dùng một lần | Bộ khay bao gồm: 01 khăn trải kích thước 45x60cm; 01 khăn có lỗ kích thước 75 x 90 cm, đường kính lỗ 8 cm; 04 miếng gạc không dệt 8 lớp; 01 kẹp nhựa, 01 túi gel bôi trơn; 10 viên gòn. | 4000 | Bộ
318 | Bộ tiêm truyền thể tích đàn hồi 100ml tối đa 125ml, tốc độ truyền 2ml/giờ, màng lọc 0.2µm | Dung tích bình 100ml; Lớp vỏ mềm PET chống tia UV; Màng lọc 0.2µm lọc cả tạp chất lẫn khí; Cổng bơm thuốc tích hợp van 1 chiều an toàn chống trào ngược; Đầu nối Luerlock không dùng kim, lưu lượng 0.5-4.0ml/h | 1200 | CÁI
319 | Bộ tiêm truyền thể tích đàn hồi 250ml, 4 tốc độ truyền (2-4-6-8 ml/ giờ) | Bơm truyền liên tục không có PCA, thể tích đàn hồi 250ml, 4 tốc độ truyền (2-4-6-8 ml/ giờ). Kích thước lỗ lọc hạt: 1.2µm. Kích thước lỗ lọc khí: 0.02µm | 70 | CÁI
320 | Bộ tim phổi nhân tạo của kỹ thuật ECMO phù hợp cho máy hiệu Terumo. | Diện tích màng lọc 2,5m². Vật liệu màng lọc: Polymethylpentene. Diện tích trao đổi nhiệt: 0,22m². Thể tích mồi máu: 620ml hoặc 740ml. Áp lực hoạt động tối đa 1000 mmHg. Chiều dài dây dẫn: 1,7m hoặc 2,5m. Lưu lượng tối đa: 7l/phút | 120 | Bộ
321 | Bộ van kết nối sẵn van và dây, áp lực van từ 30 - 200 mm H2O, có thể điều chỉnh được 8 mức áp lực | Thiết kế van dạng "bóng trong ống dẫn" . Áp lực van từ 30-200 mm H2O, điều chỉnh được 08 mức áp lực. Có thể đọc được mức áp lực cụ thể thông qua bộ điều chỉnh ngoài da SAK và qua phim Xquang.Chất liệu van bằng Polysufon trong suốt | 20 | Bộ
322 | Bộ vi ống thông mạch máu ngoại biên, chất liệu PTEF, phủ lớp ái nước (hydrophilic polymer), kích cỡ đầu gần 2.8Fr, đầu xa 2.6Fr, chiều dài sử dụng 105cm-125cm | Gồm 01 vi ống thông chất liệu PTFE, được viền bằng sợi bện Tungsten, phủ lớp ái nước (hydrophilic polymer), kích cỡ đầu gần 2.8Fr, đầu xa 2.6Fr, chiều dài sử dụng 105cm – 125cm, áp lực bơm 1000 psi, hình dạng đầu thẳng và 01 vi dây dẫn đường kính 0.021 inch, dài 140cm, 160cm, phù hợp can thiệp TACE và mạch máu ngoại biên | 3000 | CÁI
323 | Bộ Xilanh 60ml sử dụng phù hợp cho máy bơm tiêm điện loại Optistar Elite | Bộ gồm: 2 xilanh 60ml, 1 dây áp lực chạc Y dài 230 cm có van một chiều. Áp suất giới hạn 200psi | 300 | Bộ
324 | Bộ xốp hút áp lực âm cỡ lớn có đầu nối cân bằng áp lực, đồng bộ với bình chứa dịch hút | Bộ gồm : Xốp Granufoam kích thước 26 x 15 x 3.2cm. Dây dẫn & đầu nối cân bằng áp lực. 2 Băng dán cố định. Thước đo. | 50 | Bộ
325 | Bộ xốp hút áp lực âm cỡ nhỏ có đầu nối cân bằng áp lực, đồng bộ với bình chứa dịch hút | Bộ gồm : Xốp kích thước 10 x 7.5 x 3.2cm; dây dẫn & đầu nối cân bằng áp lực; 2 băng dán cố định; thước đo | 80 | Bộ
326 | Bộ xốp hút áp lực âm cỡ trung có đầu nối cân bằng áp lực, đồng bộ với bình chứa dịch hút | Bộ gồm : Xốp Granufoam kích thước 18 x 12.5 x 3.2cm. Dây dẫn & đầu nối có cân bằng áp lực . 2 Băng dán cố định | 100 | Bộ
327 | Bộ xốp silver cỡ nhỏ đầu hút cân bằng áp lực, đồng bộ với bình chứa dịch hút | Bộ gồm : Xốp Granufoam silver kích thước 10 x 7.5 x 3.2cm. Dây dẫn & đầu nối cân bằng áp lực. 1 Băng dán cố định. Thước đo | 40 | Bộ
328 | Bộ xốp silver cỡ trung đầu hút cân bằng áp lực, đồng bộ với bình chứa dịch hút | Bộ gồm : Xốp Granufoam silver kích thước 18 x 12.5 x 3.2cm. Dây dẫn & đầu nối cân bằng áp lực . 1 Băng dán cố định. Thước đo. | 50 | Bộ
329 | Bộ xốp tưới rửa cỡ trung cho phép bơm nước ngâm rửa vết thương, đồng bộ với bình chứa dịch hút | Bộ xốp v.a.c tưới rửa cỡ trung công nghệ ulta veraflo cho phép bơm nước ngâm rửa vết thương. Bộ gồm : Xốp Granufoam kích thước 17 x 15 x 1.8cm. Dây dẫn & đầu nối v.a.c verat.r.a.c. Băng dán cố định. 2 gói băng film | 50 | Bộ
330 | Bơm tiêm 1ml chất liệu nhựa polycabonate có đầu xoáy, có 7 màu để lựa chọn. | Vật liệu làm bằng Polycarbonate chịu áp lực tốt dễ dàng nhận thấy dòng chảy và bọt khí bên trong, có đầu xoáy luer , có 7 màu sắc khác nhau để phân biệt | 900 | CÁI
331 | Bơm tiêm 1ml kèm kim dùng tiêm INSULIN | Kim vát 3 mặt, đường kính nhỏ 30G-31G, đầu kim phủ silicone. Vạch chia từng đơn vị đậm và rõ nét. 1ml đóng gói riêng lẻ từng cái | 50000 | CÁI
332 | Bơm tiêm 3ml chất liệu nhựa polycabonate có đầu xoáy | Vật liệu làm bằng Polycarbonate chịu áp lực tốt dễ dàng nhận thấy dòng chảy và bọt khí bên trong, có đầu xoáy luer | 1600 | CÁI
333 | Bơm tiêm 50ml dùng 1 lần, không kèm kim | Chất liệu nhựa y tế, không có DEHP, trong suốt, vạch chia rõ ràng, pít tông kín, di chuyển nhẹ trong lòng ống, dung tích 50ml. Đầu bơm tiêm nhỏ có thể lắp vừa các cở kim, không rò rỉ. Đóng gói riêng biệt, vô trùng, | 50000 | CÁI
334 | Bơm tiêm cản quang 150ml phù hợp cho máy bơm thuốc hiện có tại bệnh viện Illumena | Bộ gồm: 1 xilanh 150ml, 1 ống lấy thuốc nhanh chữ J. Chịu áp lực cao 350psi. Phù hợp máy Illumena hiện có tại bệnh viện | 200 | CÁI
335 | Bơm tiêm cản quang 150ml, phù hợp cho máy hiện có tại bệnh viện Mark V Provis | Phù hợp máy Mark V Provis hiện có tại bệnh viện | 60 | Bộ
336 | Bơm tiêm cản quang 200ml phù hợp cho máy Medrad stellant CT hiện có tại bệnh viện | Phù hợp máy Medrad stellant CT hiện có tại bệnh viện | 300 | Bộ
337 | Bơm tiêm cản từ dùng cho máy MEDRAD SSQK65/115VS hiện có tại bệnh viện | Phù hợp cho máy loại MEDRAD SSQK65/115VS hiện có tại bệnh viện | 70 | Bộ
338 | Bơm tiêm có chứa Heparin khô dùng 1 lần, 3ml | Bơm tiêm 3ml, chất liệu polypropylene, thể tích chính xác, chia vạch rõ ràng, chịu áp lực cao, có chất chống đông khô lithium heparin. | 50000 | CÁI
339 | Bơm tiêm điện 20ml có khóa dùng cho máy bơm điện | Chất liệu polypropylene, thể tích 20ml, có khóa dùng cho máy bơm tiêm điện | 7800 | CÁI
340 | Bơm tiêm nhựa 10ml có đầu khóa xoắn dùng để bơm cản quang trong chụp can thiệp mạch vành | Chất liệu polypropylene, thể tích 10ml, có khóa dùng chụp can thiệp mạch vành để bơm cản quang trong chụp can thiệp mạch vành | 6000 | CÁI
341 | Bơm tiêm nhựa 10ml có đầu khóa xoắn dùng để bơm thuốc trong chụp can thiệp mạch vành | Bơm tiêm 10ml, bơm tiêm có đầu luer lock, vật liệu làm bằng Polycarbonate chịu áp lực tốt dễ dàng nhận thấy dòng chảy và bọt khí bên trong, có đầu xoáy luer, có nhiều màu sắc khác nhau để phân biệt | 6000 | CÁI
342 | Bơm tiêm nhựa 10ml, kèm kim 23G, dùng 1 lần | Chất liệu nhựa y tế, thể tích 10ml, cỡ kim 23G, pít tông kín, di chuyển nhẹ trong lòng ống. Đóng gói riêng biệt, vô trùng. Đầu kim 3 mặt vát, được làm từ thép không gỉ. | 3000000 | CÁI
343 | Bơm tiêm nhựa 10ml, không kim, dùng 1 lần | Chất liệu nhựa y tế, thể tích 10ml, pít tông kín, di chuyển nhẹ trong lòng ống. Đóng gói riêng biệt, vô trùng. | 150000 | CÁI
344 | Bơm tiêm nhựa 1ml, kèm kim 25-26G, dùng 1 lần | Chất liệu nhựa y tế, thể tích 1ml, cỡ kim 25G-26G, pít tông kín, di chuyển nhẹ trong lòng ống. Đóng gói riêng biệt, vô trùng. | 150000 | CÁI
345 | Bơm tiêm nhựa 20ml, không kim, dùng 1 lần | Chất liệu nhựa y tế, thể tích 20ml, pít tông kín, di chuyển nhẹ trong lòng ống. Đóng gói riêng biệt, vô trùng. | 200000 | CÁI
346 | Bơm tiêm nhựa 3ml, kèm kim 23-25G, dùng 1 lần | Chất liệu nhựa y tế, thể tích 3ml, cỡ kim 23G-25G, pít tông kín, di chuyển nhẹ trong lòng ống. Đóng gói riêng biệt, vô trùng. | 300000 | CÁI
347 | Bơm tiêm nhựa 50ml đầu khóa xoắn dùng cho máy bơm điện | Bơm tiêm nhựa đầu xoắn (luer lock) làm từ polypropylene trong suốt, không latex, Thân ống tiêm có chia vạch từng ml rõ ràng. Pittong làm bằng cao su tổng hợp đặc biệt, có vòng kép bám khít mặt trong bơm tiêm đảm bảo kín khí, tránh rò rỉ thuốc. Tương thích cho nhiều loại máy bơm tiêm điện. Đóng gói riêng biệt, vô trùng. Tiêu chuẩn ISO, CE | 97000 | CÁI
348 | Bơm tiêm nhựa 50ml đầu to | Bơm tiêm nhựa 50ml không chứa chất DEHP, vô trùng, đóng gói riêng, đầu xi lanh lớn lắp vừa phễu dây cho ăn. | 75500 | CÁI
349 | Bơm tiêm nhựa 50ml dùng cho các loại máy bơm điện | Bơm tiêm nhựa đầu xoắn (luer lock) làm từ polypropylene trong suốt, không latex, có chia vạch từng ml rõ ràng. Pittong làm bằng cao su tổng hợp đặc biệt, bám khít mặt trong bơm tiêm tránh rò rỉ thuốc. Tương thích cho nhiều loại máy bơm tiêm điện. Đóng gói riêng biệt, vô trùng | 80000 | CÁI
350 | Bơm tiêm nhựa 5ml, kèm kim 23G, dùng 1 lần | Chất liệu nhựa y tế, thể tích 5ml, cỡ kim 23G, pít tông kín, di chuyển nhẹ trong lòng ống. Đóng gói riêng biệt, vô trùng. | 2800000 | CÁI
351 | Bơm truyền dịch tự động có PCA, chất liệu nhựa không latex, thể tích 60/120/300ml | Bơm truyền dịch được làm bằng vật liệu nhựa không Latex tự động bơm liên tục, chính xác và ổn định. Thể tích 60ml/120ml/300ml, hoạt động độc lập liên tục. Tốc độ nền (basal) từ 1.0 ml/giờ, 3.0 ml/giờ. Bơm PCA có thể tích 1ml, 3ml | 4000 | Bộ
352 | Bóng chèn cổ túi phình mạch não loại đơn lòng kèm dây dẫn cỡ 0.010" | Bóng chèn cổ túi phình là ống thông có gắn bóng đơn kèm theo đó là dây dẫn 0.010''. Bóng dùng để chèn cổ túi phình trong nút phình động mạch não cổ rộng mạch vị trí mạch thẳng. Bóng có đường kính 3mm, 4mm, 5mm chiều dài bóng 10, 15, 20 và 30 mm. Đường kính đầu gần 2.8 F, đường kính đầu xa 2.2 F, chiều dài Tip 4 mm | 35 | CÁI
353 | Bóng đo đường kính lỗ thông tim bẩm sinh ASD-YSD, có 3 dải đánh dấu | Kích cở: 6-8F, chiều dài bóng: 35-55mm, Tương thích guidewire 0.035''. Có thể đo đường kính lên đến 40mm. | 60 | CÁI
354 | Bóng đối xung động mạch chủ, tương thích catheter 7.5Fr | Chất liệu Durethane, đường kính catheter: 7.5fr; đường kính bơm phồng bóng:15mm | 60 | CÁI
355 | Bóng gây mê 0.5,1,2,3 lít, túi khí bằng latex | Bóng gây mê 0.5lít, 1 lít , 2 lít và 3 lít dùng 1 lần. Co nối 22mm F, không chứa cao su. | 400 | CÁI
356 | Bóng giúp thở kèm mặt nạ, các cỡ cho người lớn-trẻ em-trẻ sơ sinh không có van xả chỉnh áp lực | Chất liệu nhựa y tế, vô trùng, sử dụng 1 lần, thể tích bóng ambu: sơ sinh 150ml, trẻ em 250ml - 500 ml, người lớn: 1600ml - kèm mặt nạ các cỡ, không có van xả chỉnh áp lực, dây dẫn oxy, túi chứa oxy phù hợp theo size. | 15000 | CÁI
357 | Bóng kéo sỏi đường mật | 3 kênh riêng biệt. Kích thước bóng có thể điều chỉnh được từ 9mm-16mm, kèm theo 3 xilanh 9mm, 13mm, 16mm. Chiều dài 180-220cm. Tương thích guidewire 0.035 in. Đường kính catheter 7.5Fr. | 20 | CÁI
358 | Bông không thấm nước 1 kg | Chất liệu từ bông xơ tự nhiên 100% cotton, không chất tẩy trắng, không thấm nước | 12 | KG
359 | Bông lót bó bột 10cm x 2,7m | Chất liệu sợi bông được làm từ 100% polyester, khối lượng 90g/m2 (± 10g/m2) kích thước chiều rộng 10cm, dài 2,7m. | 1800 | Cuộn
360 | Bông lót bó bột 15cm x 2,7m | Chất liệu sợi bông được làm từ 100% polyester, khối lượng 90g/m2 (± 10g/m2) kích thước chiều rộng 15cm, dài 2,7m. | 11520 | Cuộn
361 | Bóng nong can thiệp mạch, bán đàn hồi, tương thích guidewires 0.018" và 0.014" | Chất liệu bóng Pebax, phủ lớp ái nước, tương thích dây dẫn 0.018'' và 0.014". Đường kính bóng : 2.0mm - 10.0mm, chiều dài: 10mm - 220mm, áp lực vỡ bóng 10-14atm | 120 | CÁI
362 | Bóng nong động mạch đùi, dưới gối, kheo, xương quay và xương cánh tay, đường kính bóng 12-18mm, tương thích dây dẫn 0.035" | Đường kính bóng từ 12 đến 18 mm, chiều dài ứng với mỗi đường kính bóng 20, 40, 60 mm, tương thích dây dẫn 0.035" | 12 | CÁI
363 | Bóng nong động mạch ngoại biên áp lực cao, dây dẫn 0.014" | Chất liệu Nylon/Pebax. Chiều dài đầu tip từ 3 - 5 mm. Lớp phủ ái nước (đầu tip và trục xa); lớp phủ kháng nước (lòng trong ống). Áp lực thường 12 atm. Áp lực vỡ bóng lên tới 22 atm. Dây dẫn tương thích: 0.014 inch. Đường kính bóng từ 1.5 – 6 mm. Chiều dài bóng từ 15 – 240 mm | 20 | CÁI
364 | Bóng nong động mạch ngoại vi chất liệu Nylon, bán đàn hồi, tương thích dây dẫn 0.018", đường kính 2-5mm, chiều dài 20-300mm, áp lực vỡ bóng 16atm | Chất liệu Nylon, bán đàn hồi, kiểu xếp bóng dải lụa có 2 marker, tương thích dây dẫn 0.018", đường kính 2-5mm, chiều dài 20-300mm, áp lực vỡ bóng 16atm | 50 | CÁI
365 | Bóng nong động mạch ngoại vi, đàn hồi, có 2 marker, tương thích dây dẫn 0.035", đường kính 3-12mm, chiều dài 20-300mm | Kiểu xếp bóng 6 nếp gấp, có 2 marker bằng Platinum Iridium, tương thích dây dẫn 0.035", đường kính bóng 3-12mm, chiều dài 20-300mm, áp lực vỡ bóng từ 11-18atm. Chiều dài sử dụng 80-130cm | 70 | CÁI
366 | Bóng nong động mạch vành loại áp lực thường | Áp lực trung bình ≥ 6atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 12atm. Đường kính đầu bóng < 0,42mm. Crossing Profile ≤ 0,58mm. Phủ Hydrophilic | 800 | CÁI
367 | Bóng nong mạch máu ngoại biên áp lực cao 24atm, tương thích dây dẫn 0.035" | Bóng nong mạch ngoại vi áp lực cao. Đầu vào vị trí tổn thương : 0.040" (1.016mm). Đường kính: 3mm - 12mm, chiều dài: 20mm - 200mm. Tương thích dây dẫn 0.035'', áp lực tối đa 24atm. Có 2 maker bằng platinum Iridium. | 30 | CÁI
368 | Bóng nong mạch máu ngoại biên, phủ paclitaxel, 2 marker đánh dấu, tương thích 03 guidewires 0,014'', 0,018'' và 0,035'' | Chất liệu nylon/Pebax không chứa latex, phủ thuốc Paclitaxel, nồng độ thuốc đồng nhất 3mg/mm², có 2 markers bằng Platinum/Iridium, tương thích với guidewire 0.014", 0.018", 0.035", chiều dài cahtheter 100cm, 140cm, 150cm, đường kính 1.5-8.0mm | 10 | CÁI
369 | Bóng nong mạch máu ngoại biên, phủ thuốc Paclitaxel 3µg /mm2, tương thích dây dẫn 0,035'', áp lực tối đa 16 atm | Bóng nong mạch máu ngoại biên, phủ paclitaxel 3µg /mm2, đường kính bóng 4-10mm, chiều dài 20-150mm, tương thích dây dẫn 0,035'', áp lực tối đa 16 atm | 30 | CÁI
370 | Bóng nong mạch máu ngoại biên, tương thích guidewires 0,014'', đường kính bóng nhỏ 1,5mm-5mm | Chất liệu nylon, tương thích guidewires 0,014'', đường kính bóng nhỏ 1,5mm-5mm, chiều dài bóng 20-300mm, áp lực vỡ bóng 13-16atm | 15 | CÁI
371 | Bóng nong mạch máu ngoại vi áp lực cao nhất 27 atm, bóng có 3-5 nếp gấp chất liệu Semi Crystalline Polymer, đường kính : 3-12 mm; chiều dài : 20-100 mm | Chất liệu bóng: Nylon/Pebax. Kỹ thuật xếp bóng: 3 cạnh (đường kính 3mm-9mm), 5 cạnh (10mm-12mm). Đường kính bóng: 3mm-12mm. Chiều dài bóng: 20mm-100mm. Chiều dài hệ thống: 40cm, 75cm. Marker: 2 marker chắn bức xạ, đảm bảo chính xác vị trí bóng. Áp suất tối đa: 27atm. Hệ thống dây dẫn: 0.035". | 15 | CÁI
372 | Bóng nong mạch ngoại biên có phủ thuốc Pacltaxel, tương thích dây dẫn 0.018", đường kính 2-7.0 mm; chiều dài: 40-120 mm | Phủ thuốc: Paclitaxcel (chống tăng sinh) và butyryl-tri-hexyl citrate (BTHC), với mật độ phủ thuốc là 3µg/mm². Đường kính bóng: 2mm-7mm. Chiều dài bóng: 40mm-120 mm. Chiều dài hệ thống: 90cm, 130cm, 150cm. Marker: 2 marker rập khuôn. Áp lực vỡ bóng: 15 atm. Hệ thống dây dẫn: 0.018". | 15 | CÁI
373 | Bóng nong mạch ngoại biên, bán đàn hồi, tương thích dây dẫn 0.035", áp suất tối đa 21atm | Chất liệu bóng: SCP (Semi-Crystalline Polymer). Lớp phủ xen kẻ kỵ nước. Đường kính bóng: 3mm-12mm. Chiều dài bóng: 20mm-250mm. 2 marker. Áp suất tối đa: 21atm. Hệ thống dây dẫn: 0.035", dạng bóng xếp 5 cạnh | 120 | CÁI
374 | Bóng nong mạch vành áp lực cao các cỡ. Đường kính đầu bóng: 0.38mm | Áp lực thường 12atm , áp lực gây vỡ bóng ≥20 atm. Thân phủ Hydrophylic tăng khả năng trượt. Đường kính đầu bóng: 0.38mm, có thể kissing ống thông 6F. Đường kính bóng từ 2.0-5.0mm, chiều dài bóng từ 8-25mm | 500 | CÁI
375 | Bóng nong mạch vành áp lực cao các cỡ. Đường kính đầu bóng: 0.41mm | Áp lực trung bình ≥ 12atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 20atm. Thân phủ Hydrophylic tăng khả năng trượt. Đường kính đầu bóng: 0.41mm. Đường kính bóng từ 2.0-5.0mm, chiều dài bóng từ 8-25mm | 2000 | CÁI
376 | Bóng nong mạch vành áp lực trung bình. Tip profile: 0.36mm | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi, phủ ái nước. Tip entry profile 0.36mm. Áp lực vỡ bóng ≥16atm | 2000 | CÁI
377 | Bóng nong mạch vành áp lực trung bình. Tip profile: 0.40mm | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi, thiết kế có 2 hoặc 3 nếp gấp, lớp phủ ái nước. Áp lực trung bình 6atm, áp lực vỡ bóng ≥14atm. Tip profile: 0,40mm. Crossing profile: 0,58mm | 1000 | CÁI
378 | Bóng nong mạch vành dây dẫn kép các cỡ | Hệ thống dây dẫn kép bao quanh thân bóng. Đường kính bóng: 1.75 - 4 mm. Chiều dài bóng: 10, 15, 20 mm. Áp lực thường: 12 atm. Áp lực vỡ bóng: 20 atm. Crossing profile: 0.0313 inch. | 150 | CÁI
379 | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel 3.0mcg/mm2, 3 nếp gấp, tương thích dây dẫn 0.014'' | Bóng nong mạch vành phủ thuốc Paclitaxel 3.0mcg/mm2; 3 nếp gấp; tương thích dây dẫn 0.014''; 2 marker cản quang; đường kính bóng 2-4.0mm, chiều dài bóng 10-30mm; thời gian phóng thích thuốc > 7 ngày; áp lực vỡ bóng 13atm | 70 | CÁI
380 | Bóng nong mạch vành siêu áp lực cao dùng trong các trường hợp nong lại tổn thương bị vôi hóa nặng, đường kính 1.5- 4.5mm, dài 10, 15, 20mm, 2-3 nếp gấp | Ap lực vỡ bóng 35atm. 2 marker Platinium. Khẩu kính đầu vào sang thương 0.016''. Khẩu kính băng qua sang thương 0.028". Tương thích ống thông can thiệp tối thiểu 6F, 7F. Đường kính 1.5- 4.5mm; dài 10, 15, 20mm | 10 | CÁI
381 | Bóng nong ngoại biên, phủ thuốc Paclitaxel 3.5µg /mm2, đường kính 4-12 mm, chiều dài của bóng 40-150 mm | Phủ thuốc Paclitaxel 3.5µg /mm2, chất dẫn Urea giúp kiểm soát hiệu quả quá trình giải phóng thuốc. Bóng có đường kính 4-12mm, chiều dài của bóng 40-150mm. Chiều dài hệ thống 80cm và 130cm, tương thích với dây dẫn có đường kính 0.035". Bóng có 2 marker chất liệu platinum-iridium. Áp lực vỡ bóng 9-20atm | 15 | CÁI
382 | Bóng nong thực quản bằng pebax, dài 55mm, đường kính bóng 6-20mm | 3 kích thước tuyến tính trên cùng 1 bóng, 03 mức áp suất tương ướng với 03 cấp nong, đường kính bóng tối thiểu 6mm, đường kính bóng tối đa 20mm; chiều dài bóng 55mm; chiều dài catheter 230mm; đường kính catherter 7FR | 20 | CÁI
383 | Bóng nong van 2 lá | Thân bóng bằng chất dẻo Polyvinyl Chloride,bóng được gắn ở đầu xa. Thân bóng có đường kính 12Fr và chiều dài 70 cm. Chiều dài của bóng là 2,5 cm. Cấu tạo của bóng gồm 3 lớp : lớp trong và lớp ngoài bằng latex,lớp giữa là một tấm lưới bằng nhựa tổng hợp polyester. Bộ gồm: Bóng nong van, Que kéo dài dãn bóng, Que nong dùng để nong vị trí chọc mạch ở đùi và vách liên nhĩ, Dây dẫn, Que lái bóng bằng thép không gỉ có đầu xa hình chữ J, Bơm tiêm Syringe làm nở bóng, Thước đo đường kính của bóng | 4 | Bộ
384 | Bóng nong van động mạch phổi | Chất liệu themoplastic elastomer, không đàn hồi; cản quang; đường kính bóng 2.0-30.0mm, dài 1-10mm; áp lực bơm tối đa 1.5-10atm, kích thước dụng cụ mở đường 4-11Fr | 6 | CÁI
385 | Bông tẩm alcohol 5cmx6cmx4 lớp | Vải không dệt tẩm 70% là isopropyl alcool, đóng gói riêng từng miếng 5cm x 6cm x 4 lớp, vạch dễ xé. | 9000000 | Miếng
386 | Bông thấm nước 1 kg | Chất liệu từ bông xơ tự nhiên 100% cotton, không chất tẩy trắng, thấm nước | 20 | KG
387 | Bông y tế đã viên sẵn thành viên dẹt, đường kính khoảng 20mm | Làm từ bông xơ tự nhiên, đường kính 20mm. Đóng gói 1kg/ túi | 3610 | KG
388 | Bột cầm máu tự tiêu loại 3g (kèm vòi bơm dài 10cm) | Bột polysacharide có nguồn gốc từ thực vật. Có tính ưa nước. Độ pH: 5.5 - 7.5. Tiêu hoàn toàn sau 48 giờ bằng enzyme amylase | 10 | Gói
389 | Bột xương sinh học 2.5 ml | Bao gồm Calcium phosphates 30% , các hạt nano hydroxylapatite từ 100-200 mm. Thành phần hóa học và cấu trúc tinh thể tương ứng với cấu trúc canxi phosphate của xương tự nhiên, dạng gel, chứa trong ống bơm tiêm 2.5ml | 10 | Gói
390 | Buồng tiêm đặt dưới da dùng hoá trị liệu, truyền dịch, thuốc, chế phẩm máu và giảm đau, catheter đầu đóng với độ truyền:5ml/s | Vỏ bằng nhựa/Titanium. Tốc độ truyền:5ml/s, cỡ 8F,công nghệ 3 chiều ngăn chảy máu vào trong gây tắc nghẽn, truyền chất cản quang, cản từ | 178 | CÁI
391 | Buồng tiêm tĩnh mạch cấy dưới da bằng Titanium và polysulphone cỡ 8,5F chịu áp lực đến 325 psi | Vỏ ngoài Polysulphone và buồng Titanium, chịu áp lực lên đến 325psi. Trọng lượng 4,7g, thể tích bên trong buồng: 0,25 ml. Diện tích đáy buồng 30 x 22mm, đường kính mặt buồng 9,5mm, cao 10,6mm. Tương thích MRI. Catheter bằng Silicone dài 800mm được đánh dấu cách nhau mỗi 1cm, đường kính ngoài 8,5F | 40 | Bộ
392 | Buồng tiêm truyền cấy dưới da kèm 6 kim, tự bộc lộ cổng vào | Chất liệu: vỏ bằng kim loại titanium, màng vách ngăn buồng tiêm bằng silicone, cấu trúc khoang buồng tiêm hình chữ C + phụ kiện đi kèm. | 35 | Bộ
393 | Cảm biến đo oxy tại não/ mô dùng một lần người lớn. | Cảm biến đo oxy tại não/ mô dùng một lần người lớn. Phù hợp với máy Nonin-Sensmart | 150 | CÁI
394 | Cảm biến lưu lượng dùng cho máy Ecmo | Cảm biến lưu lượng dùng cho người lớn. Phù hợp cho máy Bio-Console 560 | 10 | CÁI
395 | Cảm biến theo dõi độ mê sâu sử dụng 1 lần dùng cho người lớn, trẻ em | Cảm biến theo dõi độ sâu gây mê sử dụng 1 lần cho người lớn, trẻ em. Khớp nối là tấm Polycarbonate, tấm đệm là Đồng/brass/Kapton, mạch linh hoạt là màn hình in Polyester với dung môi Ag/AgCl và dung môi đã được xử lý,gel điện cực, đĩa điện, miếng xốp điện | 295 | CÁI
396 | Cannula bơm dung dịch liệt tim ngược dòng, thân làm bằng silicon, có bong bóng, bơm bóng bằng tay, kích cỡ 15 Fr (5.0 mm), cannulae dài (31.8 cm) | Chất liệu PVC và Silicon. Kích thước: 15 Fr (5,0 mm), chiều dài 12,5 in (31,8 cm). Có bóng ở đầu, lòng ống có lò xo, đầu có đường đo áp lực. | 720 | CÁI
397 | Cannula bơm dung dịch liêt tim trực tiếp, có gờ đầu chắn bức xạ, ống dẫn lưu động mạch vành quay phải 90 độ, 135 độ | Cannula bơm dung dịch liêt tim trực tiếp, có gờ đầu chắn bức xạ, ống dẫn lưu động mạch vành quay phải 90 độ, 135 độ | 450 | CÁI
398 | Cannula bơm dung dịch liệt tim, qua gốc động mạch chủ, có đường thông khí, các cỡ | Cannula bằng PVC, có đầu chắn bức xạ, kiểm soát áp lực động mạch chủ, kim chọc bằng thép không gỉ . Kích thước: chiều dài 2.5 in (6.4 cm), cỡ 18G (4Fr) thẳng hoặc chiều dài 5.5 in (14cm) cỡ 12-14Fr (7-9Fr) chữ Y | 1100 | CÁI
399 | Cannula bơm dung dịch liệt tim, trực tiếp, ít xâm lấn, kích cỡ 7-9Fr, dài 31cm | Cannula bằng PVC trong suốt, kim bằng thép không gỉ. Kích cỡ 7-9Fr, chiều dài 31 cm. Đầu tiếp tiêu chuẩn có tính năng giúp ngừng chảy máu sau khi rút cannula. | 110 | CÁI
400 | Cannula động mạch các cỡ phù hợp với máy Ecmo hiệu Maquet hiện có tại bệnh viện | Chất liệu Polyurethane phủ bioline, có một lỗ tận, đặt bằng phương pháp Seldinger, kích cỡ 15-21F, phù hợp với máy Ecmo hiệu Maquet hiện có tại bệnh viện. Thời gian sử dụng lên tới 30 ngày | 170 | CÁI
401 | Cannula động mạch chủ có đầu nhựa, đường kính 20-22Fr | Chất liệu PVC và Silicon. Đầu bằng nhựa uốn cong, vát nhọn, thân cannula hình trụ nhỏ dần. Có đường đánh dấu ở ống giúp xác định hướng đầu cannula. Kích thước: cỡ 20-22 Fr (6,7 - 7.3 mm), co nối 3/8 (0.95cm), chiều dài cannula 10 in (25.4 cm). | 750 | CÁI
402 | Cannula động mạch trẻ em có thông khí, các cỡ 8-16Fr, co nối 1/4 | Chất liệu chính PVC và Silicon. Có đầu tiếp được vát nhọn, thành mỏng. Đầu nối có thông khí 1/4 in. Các cỡ 8Fr-16Fr, dài 22.9cm. | 150 | CÁI
403 | Cannula đường mật, tương thích với kênh dụng cụ 2.2mm trở lên | Có đánh dấu ở cuối đoạn dụng cụ, có đầu móc hình chữ C kết nối với ống soi, dài 1800-2200mm, tương thích với kênh dụng cụ 2.2mm trở lên | 6 | CÁI
404 | Cannula tĩnh mạch 2 tầng các cỡ, đỉnh đầu có cản quang | Chất liệu chính PVC và Silicon. Đầu có nhiều lỗ, chia 2 tầng phân biệt, có hệ thống dây chằng lò xo chống xoắn, thiết kế o-val. Đầu nối có thông khí 1/2 in. Các cỡ 32/40Fr (10.7/13.3mm), 36/46Fr(12.0/15.3mm), chiều dài cannula 15 in (38,1mm). | 90 | CÁI
405 | Cannula tĩnh mạch chủ thẳng 12-40Fr | Đầu thẳng, có dây chằn lò xo chống xoắn. Các cở 12Fr- 40Fr,dài 12-15 in (30.5 - 38.1 cm). | 400 | CÁI
406 | Cannula tĩnh mạch cỡ 19-25F, phù hợp với máy Ecmo hiệu Maquet hiện có tại bệnh viện Ecmo | Chất liệu Polyurethane phủ bioline, nhiều lỗ bên, đặt bằng phương pháp Seldinger, kích cỡ 19-25F, phù hợp với máy Ecmo hiệu Maquet hiện có tại bệnh viện. Thời gian sử dụng lên tới 30 ngày | 170 | CÁI
407 | Cannula tĩnh mạch đầu bằng kim loại, cong, ngắn, các cỡ | Mũi cong, đầu kim loại các cỡ 12-31Fr, co nối 1/4 in và 3/8 in, dài 35.6cm | 1100 | CÁI
408 | Cannulae động mạch đùi, 1 tầng cỡ 15-17-19-21Fr | Các cỡ 15-17-19-21Fr (5.0-7.0mm), chiều dài đầu tip 18 cm, chiều dài tổng 31.8 cm, cổng kết nối 3/8 in. | 184 | CÁI
409 | Cannulae bơm dung dịch liệt tim bằng silicone có bóng, kích cỡ 15F, 17F, 20Fr | Đầu có bóng bằng silicon, có cổng kết nối. Các cỡ 15-17-20Fr (5.0 - 5.7 - 6.7mm), chiều dài cannula 10 in (25.4 cm). | 5 | CÁI
410 | Cannulae đông mạch đầu tà 18-20-22Fr | Đầu tà, có đầu tiếp mỏng, nhỏ và kéo dài, một tầng, thân có dây chằn lò xo chống xoắn. Có vòng chắn bức xạ ở thân hỗ trợ định vị ống thông. Co nối 3/8 in (0.95 cm). Các cỡ từ 18Fr-22Fr, dài 12 in (30.5 cm). | 70 | CÁI
411 | Cannulae dùng mổ vành loại DLP Vessel cannulae 2 in (5.1cm) overall length hoặc tương đương | Chất liệu là PVC. Đầu ống 3mm, dài 2 in (5.1 cm). Thân có chắn phóng xạ, đầu nối vặn xoắn. Đã tiệt khuẩn | 70 | CÁI
412 | Cannulae tĩnh mạch đùi đa tầng kèm bộ kít 19-21-25Fr | Đa tầng kèm bộ kít can thiệp qua da, các cỡ 19-21-25Fr, co nối 3/8 in, dài 30 in (76.2 cm) | 160 | CÁI
413 | Canuyn động mạch ECMO | Đường kính: 16.5Fr. Chiều dài 15 cm. Cổng kết nối thẳng 3/8" đầu khóa. Bộ dụng cụ mở đường đi kèm bao gồm: kim luồn 18G, dây dẫn đường 80 cm đường kính 0.035", bơm tiêm 10ml, predilator 8Fr/12Fr dài 15cm, dao mổ dùng 1 lần. | 38 | CÁI
414 | Canuyn tĩnh mạch ECMO | Đường kính: 21Fr. Chiều dài 50 cm. Cổng kết nối thẳng 3/8" đầu khóa. Bộ dụng cụ mở đường đi kèm bao gồm: kim luồn 18G, dây dẫn đường 150cm đường kính 0.035", bơm tiêm 10ml, predilator 8Fr/12Fr dài 15cm, dao mổ dùng 1 lần. | 38 | CÁI
415 | Cáp nối 22 chân cho ống thông chẩn đoán điện sinh lý tim, tương thích với kỹ thuật lập bản đồ giải phẫu - điện học 3 chiều trong buồng tim | Cáp nối tương thích ống thông lập bản đồ vòng lặp lệch hướng 180 độ, lái chuyển hướng một chiều hoặc 2 chiều hỗ trợ tạo mô hình chính xác với trở kháng và từ trường ổn định, tạo mô hình giống như chụp CT | 3 | cái
416 | Cáp nối cho Catheter 10 điện cực, dài 200cm, tương thích catheter thăm do 10 cực chất liệu Platin Iridium (Pt/Ir) | Cáp nối cho Catheter 10 điện cực, dài 200cm,tương thích catheter thăm do 10 cực | 20 | CÁI
417 | Cáp nối cho Catheter 4 điện cực, dài 200cm, tương thích catheter thăm dò 4 cực chất liệu Platin Iridium (Pt/Ir) | Cáp nối cho Catheter 4 điện cực, dài 200cm, tương thích catheter thăm dò 4 cực chất liệu Platin Iridium (Pt/Ir) | 10 | CÁI
418 | Cáp nối cho Catheter 4 điện cực, đầu nối 4 chân, dài 120cm - 210cm, tương thích điện cực thăm dò loại 4 cực | Cáp nối cho Catheter 4 điện cực, đầu nối 4 chân, dài 120cm - 210cm, tương thích điện cực thăm dò loại 4 cực với khoảng cách giữa các cực là 2-5-2 mm hoặc cách đều 2mm, 5mm hoặc 10mm | 23 | CÁI
419 | Cáp nối cho catheter cắt đốt điện sinh lý nhiều màu, dài 150 - 300cm, tương thích với Catheter cắt đốt điện sinh lý 4 cực tự động khóa độ cong 2 chiều | Cáp nối cho catheter cắt đốt điện sinh lý nhiều màu, dài 150 - 300cm, tương thích với catheter | 15 | Dây
420 | Cáp nối cho Điện cực cắt đốt điện sinh lý 4 cực, lái chuyển hướng hai chiều, vùng chuyển tiếp vật liệu Polyimide. Bộ phận gia cường ở phần thân gần cải thiện lực đẩy và tăng mô-men xoắn | Cáp nối cho Điện cực cắt đốt điện sinh lý 4 cực, lái chuyển hướng hai chiều và vùng chuyển tiếp vật liệu Polyimide, dài 3m, phù hợp với máy cắt đốt hiện có | 12 | CÁI
421 | Cáp nối dài tương thích Catheter cắt đốt điện sinh lý 4 cực dùng với dịch truyền, rãnh thoát dịch truyền ở đầu được khắc rãnh laser, tự động khóa độ cong | Cáp nối dài tương thích Catheter cắt đốt điện sinh lý 4 cực dùng với dịch truyền, rãnh thoát dịch truyền ở đầu được khắc rãnh laser, dài 250cm | 12 | CÁI
422 | Cáp nối phù hợp với Catheter 10 điện cực, dài 150cm | Cáp nối phù hợp với Catheter 10 điện cực, dài 150cm, tương thích với Catheter chẩn đoán 10 điện cực, dài 115cm | 20 | CÁI
423 | Cáp nối phù hợp với catheter 4 điện cực loại xoắn dùng để lập bản đồ tại vòng van tĩnh mạch phổi, dài 150cm | Cáp nối phù hợp với catheter 4 điện cực, dài 150cm | 5 | CÁI
424 | Cáp nối tương thích catheter điện cực xoang vành loại 10 cực, có thể điều chỉnh độ cong bằng các kéo đẩy hoặc vòng xoay | Cáp nối tương thích catheter điện cực xoang vành loại 10 cực, có thể điều chỉnh độ cong bằng các kéo đẩy hoặc vòng xoay. Đầu nối có 4 chân hoặc 10 chân, chiều dài 120-250cm | 15 | CÁI
425 | Cáp nối tương thích cho catheter cắt đốt 4 điện cực chất liệu Platin Iridium (Pt/Ir) có khả năng uốn cong 270 độ và không tưới mát | Cáp nối tương thích cho Catheter cắt đốt 4 điện cực | 20 | CÁI
426 | Cassette nhựa dùng trong giải phẫu bệnh | Cấu tạo bằng nhựa acetal polymer, không bị biến dạng trong quá trình xử lý mẫu, góc nghiêng 45 độ giúp ghi thông tin bệnh nhân dễ dàng | 95000 | CÁI
427 | Catheter can thiệp, đường kính trong 0.070", 0.088", dài từ 80-105cm | Chất liệu thép không gỉ, phủ lớp ái nước. Kích cỡ 6F, 8F . Đường kính trong 0.070 in, 0.088 in. Chiều dài 80cm; 90cm; 95cm, 105cm. Loại đầu thẳng hoặc đầu MP. | 750 | CÁI
428 | Catheter cắt đốt điện sinh lý 4 cực chất liệu Platin Iridium (Pt/Ir) , đầu có thể xoay 270 độ | Điện cực cắt đốt điện sinh lý 4 cực, Catheter với đường kính 7F, dài 110 cm, với điện cực đốt dài 4 mm và 3 nhẫn 1,55 mm. Cách biệt của các điện cực là 2-5-2 mm. Các điện cực bằng PtIr. Đầu có thể xoay 270 độ | 50 | CÁI
429 | Catheter cắt đốt điện sinh lý 4 cực dùng với dịch truyền, rãnh thoát dịch truyền ở đầu được khắc rãnh laser, tự động khóa độ cong | Điện cực cắt đốt điện sinh lý 4 cực, lái chuyển hướng hai chiều, chức năng tưới mát với dịch truyền, rãnh thoát dịch truyền ở đầu được khắc rãnh laser, tự động khóa độ cong | 20 | Cây
430 | Catheter cắt đốt điện sinh lý 4 cực truyền dịch làm mát | Điện cực cắt đốt điện sinh lý 4 cực, lái chuyển hướng hai chiều, chức năng tưới mát với dịch truyền, 2 buồng làm mát, vùng chuyển tiếp vật liệu Polyimide | 20 | CÁI
431 | Catheter cắt đốt điện sinh lý 4 cực tự động khóa độ cong 2 chiều | Điện cực cắt đốt điện sinh lý 4 cực, lái chuyển hướng hai chiều, tùy chọn chiều dài Đầu điện cực 4 - 8 mm, 7F, khoảng cách điện cực 2-5-2, dài 115 cm, thân catheter dạng bện, cặp cảm biến tương thích với hầu hết máy đốt năng lượng RF | 180 | Cây
432 | Catheter chẩn đoán mạch máu não, chức năng điều khiển mô men xoắn | Cấu trúc 3 lớp nylon elastomer với lưới đan thép không gỉ (SUS). Đường kính ngoài 5Fr, đường kính trong 0.043'', chiều dài 100cm. Bề mặt chắn bức xạ, có lớp polyamide phủ mặt ngoài. Áp lực lên đến 1000 psi/ 6,895 kPa. | 150 | CÁI
433 | Catheter chẩn đoán 10 cực, dài 110cm, độ cong cố định, kích thước 6F, khoảng cách điện cực 2-5-2 với chất liệu Platin Iridium (Pt/Ir) | Catheter chẩn đoán 10 cực, dài 110cm, độ cong cố định, kích thước 6F, khoảng cách điện cực 2-5-2, điện cực Iridium tăng độ chính xác | 20 | CÁI
434 | Catheter chẩn đoán 10 điện cực, dài 115cm, độ cong điều khiển được, kích thước 5F | Khoảng cách giữa các điện cực đa dạng, độ cong điều khiển được, kích thước 5F, đầu catheter mềm tăng độ chính xác trong khảo sát cấu trúc giải phẫu | 100 | CÁI
435 | Catheter chẩn đoán 10 điện cực, khoảng cách giữa các điện cực đa dạng chất liệu Platin Iridium (Pt/Ir) , độ cong điều khiển được, kích thước 6F | Catheter chẩn đoán 10 điện cực, dài 110cm, khoảng cách giữa các điện cực đa dạng, độ cong điều khiển được, kích thước 6F | 20 | CÁI
436 | Catheter chẩn đoán 4 điện cực loại xoắn dùng để lập bản đồ tại vòng van tĩnh mạch phổi, khoảng cách giữa các điện cực đa dạng, dài 110cm, độ cong điều khiển được | Catheter loại xoắn dùng để lập bản đồ tại vòng van tĩnh mạch phổi, dài 110 cm, bán kính quay nhỏ, thiết kế thân catheter lệch hướng vòng lặp 180 độ | 6 | CÁI
437 | Catheter chẩn đoán 4 điện cực, dài 110cm, độ cong cố định chất liệu Platin Iridium (Pt/Ir) , kích thước 6F | Kích thước 6F, dài 110cm, có 4 điện cực, điện cực Iridium tăng độ chính xác | 50 | CÁI
438 | Catheter chẩn đoán 4 điện cực, dài 120cm, độ cong cố định, kích thước 6F | Kích thước 6F, dài 120cm, có 4 điện cực, cấu tạo đầu điện cực có độ đàn hồi chống thủng tim | 50 | CÁI
439 | Catheter chẩn đoán mạch máu não, mạch máu tạng và ngoại biên với các loại hình dạng và nhiều kích thước khác nhau | Phần thân ống thông được đan bằng các sợi thép. Kích thước: 4; 5; 6 F. Chiều dài: 70cm; 80cm; 100cm | 1840 | CÁI
440 | Catheter chụp và chẩn đoán mạch não, ngoại biên, chất liệu nylon Pebax, có nhiều hình dạng đầu tip | Chất liệu Nylon Pebax trơn nhẵn; Có đường viền bện, khả năng nhớ hình đầu típ tốt; Đường kính trong từ 0.042"-0.054", dài 40cm-150cm; Tương thích guide wire 0.035”; 0.038”. Có nhiều hình dạng đầu tip, Có 1 đến 5 lỗ bên hoăc không có lỗ bên | 1300 | CÁI
441 | Catheter dẫn đường xuyên vách liên nhĩ, kích thước 8-8.5F, chiều dài đa dạng, đầu catheter đánh dấu marker | Catheter dẫn đường xuyên vách liên nhĩ, kích thước 8-8.5F, chiều dài đa dạng, đầu catheter đánh dấu marker | 130 | CÁI
442 | Catheter dẫn lưu đường mật qua da có khóa, chất liệu Polyurethane, tương thích dây dẫn lớn nhất 0.038" | Chất liệu Polyurethane, tương thích dây dẫn 0.038", phủ lớp thân nước. Bộ gồm 1 catheter có khóa, chia vạch cản quang, 1 canula kim loại, 1 kim dẫn đường troca, 1 cây duỗi thẳng. Các cỡ: 6F, 7F, 8F, 10F, 12 F, 14F dài 15, 20, 25, 30cm. | 724 | Bộ
443 | Catheter đầu cong dùng thẩm phân phúc mạc cho người lớn, dài 63cm, 2 nút chặn | Đầu cong dùng thẩm phân phúc mạc cho người lớn, dài 63cm, 2 nút chặn | 20 | CÁI
444 | Catheter động mạch đùi có đầu nhận cảm biến áp lực và nhiệt độ phù hợp với máy Picco | Chất liệu bằng polyurethane, không thấu xạ, phù hợp với máy đo cung lượng tim Picco | 240 | Bộ
445 | Catheter dùng cho chẩn đoán áp lực cao dạng đuôi lợn có đầu mút cản quang | Catheter chẩn đoán mạch vành dạng đuôi heo. Chất liệu nylon nhẵn, trơn. Có đường viền bện bằng thép không gỉ, đầu típ cản quang tốt, khả năng nhớ hình tốt. Làm bằng chất liệu có cản quang. Kích cỡ 4-6F dài 80-125cm, Đủ các loại thẳng, cong 145o, cong 155o. Dùng được với guide wire 0.035”/0.038” chịu áp lực 1200 PSI (81.6 Bar) | 20 | CÁI
446 | Catheter dùng trong can thiệp TACE gan, đường kính 5F, chiều dài 70cm- 100cm | Cấu tạo: 3 lớp, lớp ngoài polyurethane, lớp giữa là lớp bện đơn SUS, lớp trong giàu nylon. Đoạn xa có lớp phủ ái nước Hydrophilic (M Coat) dài 25cm hoặc 40cm. Kích cỡ: 5Fr (đường kính trong 1.10mm). Chiều dài: 70cm, 100cm | 1800 | CÁI
447 | Catheter hổ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên tắc mãn tính. Đường kính: 0.014", 0.018", 0.035" | Đường kính: 0.014", 0.018", 0.035". Chiều dài: 90cm 135cm, 150cm. Có 3 dải đánh dấu cản quang. Phủ lớp ái nước. Profile nhỏ 0.018 inch. | 230 | CÁI
448 | Catheter hút máu đông động mạch bằng silicone, các số | Chất liệu silicone, không latex, đầu tip mềm, bóng chống vỡ. Các cở: 2F-7F. Đường kính bóng từ 4mm- 14mm. Thể tích bóng 0.05-2.0ml | 300 | CÁI
449 | Catheter lọc máu dùng lâu dài, hai nòng, chất liệu carbothane, 14.5Fr, dài 36-50cm | Bộ catheter đường hầm dùng trong lọc máu dài hạn. Chiều dài từ đầu tip đến cuff là 15-42 cm, đường kính 14.5Fr, đường kính gập cong trung bình là 1.04 inch. Đầu catheter thiết kế xoắn ốc Z tip hạn chế sự tái lọc, tỷ lệ tái lọc bằng hoặc dưới 1%, có van khóa khí tự động. | 3000 | CÁI
450 | Catheter theo dõi huyết áp động mạch đùi, thép không rỉ, kích cỡ 20G-22G, dilator bằng nhựa, không bị gập, 80mm | Bộ gồm: kim có đường kính 20-22G dài 80mm chất liệu thép không rỉ, canula đường kính 0.8-0,95G dài 50mm, dây dẫn bằng thép không gỉ, đường kính 0,021" và 0.025'', dài 25 cm, 1 đầu cứng và 1 đầu mềm , có khoá luer lock để cố định. | 7000 | CÁI
451 | Catheter thông đường mật, ống thông nhú, đầu thuôn 2.3mm-1.8mm, sử dụng nhiều lần | Kích thước ống: 6FR, chiều dài: 180-220cm, cho phép guidewire 0.035"" đi qua, chiều dài lõi thép cố định: 100cm, 2 kênh độc lập, có hệ thống đánh dấu bằng các điểm cản quang | 20 | CÁI
452 | Catheter tiêu huyết khối, tiêu sợi huyết, kích thước 4F, 5F, dài 45cm, 90cm, 135cm | Catheter tiêu huyết khối, tiêu sợi huyết. Kích thước catheter 4F,5F với chiều dài 45,90, 135cm. Đoạn truyền: 5,10,20,30,40,50 cm, kèm dụng cụ bơm | 14 | Bộ
453 | Catheter tĩnh mạch 3 đường chuyên ghép tạng kiêm máng | Chất liệu Polyurethan, guide wire bẳng thép không gỉ. Kích cở: 3 nhánh 9Fr/9Fr/12Ga, dài 10cm. Phụ kiện: 1 kim dẫn 18Ga x 6.35cm, 1 đo áp lực tĩnh mạch, 1 bơm tiêm 5ml có lỗ luồn guide-wire, 1 cây nong, 1 catheter bảo vệ chống nhiễm khuẩn dài 80cm có đầu nối , băng dán tiệt trùng, 1 nòng trong (obturator) 8Fr, 1 nắp đậy không lỗ; 1 nắp có lỗ, 1 nắp đựng kim, 1 khóa 4 ngã tốc độ cao, 3 miếng gạc 4" x 4". | 2 | CÁI
454 | Catheter tĩnh mạch 4 đường, kích thước 8.5Fx8", phủ thuốc Chlorhexidine và Silver sulfadiazine | Chất liệu: catheter bằng polyurethane,cản quang, guide wire bẳng thép không gỉ . Bề mặt phủ lớp kháng khuẩn cholorhexadine + silver sulfadiazine. Kích cỡ: 4 nhánh 8.5Fr 14/16/18/18Ga dài 20cm. Guide wide lò xo 0.032''. Phụ kiện: 1 kim dẫn đường 18Ga x 6,35cm, 1 bơm tiêm 5ml khóa luer có lỗ luồn guide-wire, 1 cây nong 9Fr x 10.2cm, 1 kim đo áp lực tĩnh mạch, 4 nút đậy, 1 khóa kẹp, 1 miếng cố định khóa. Đóng gói tiệt trùng | 1002 | CÁI
455 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, chất liệu certon, 4Frx 8cm, 5Frx 8cm, kim thẳng | Chất liệu polyurethane, đường kính 4-5f, dài 8cm, Guide wire chất liệu nitinol, đầu chữ J tròn, kim dẫn đường chữ V | 300 | CÁI
456 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, chất liệu polyurethan, đường kính 12F dài 15-20cm, kim dẫn đường chữ V, có dây điện cực để đo ECG | Đường kính 12F dài 15-20cm, kim dẫn đường chữ V, chất liệu polyurethan, thể tích mồi 1.2-1.4ml, có dây điện cực để đo ECG | 6300 | cái
457 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, chất liệu polyurethan, đường kính 12Fr, dài 15-20cm, guidewire dài khoảng 50 cm với đầu chữ J tròn. | Chất liệu polyurethane, đường kính 12f, dài 15-20cm, Guide wire chất liệu nitinol, dài khoảng 50 cm, đầu chữ J tròn, kim dẫn đường chữ V | 10 | CÁI
458 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, chất liệu polyurethan, đường kính 7F, dài 20cm, kim dẫn đường chữ V, có dây điện cực để đo ECG, có valve 2 chiều | Chất liệu polyurethane, đường kính 7fr, dài 20cm, Guide wire chất liệu nitinol, kim dẫn đường chữ V | 900 | CÁI
459 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, đường kính 7F, dài 15cm, kim dẫn đường chữ V, có dây điện cực để đo ECG, valve 2 chiều. | Catheter chế tạo bằng polyurethan, đường kính 7Fr, dài 15cm. Gắn liền với Guide wire chất liệu nitinol, đầu chữ J tròn. | 2400 | CÁI
460 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, đường kính 9F, dài 20cm, kim dẫn đường chữ V, có dây điện cực để đo ECG, valve 2 chiều. | Catheter chế tạo bằng polyurethan, đường kính 9 Fr, dài 20cm. Gắn liền với Guide wire, chất liệu nitinol, đầu chữ J tròn. | 3050 | CÁI
461 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, chất liệu polyurethan, đường kính 7F, dài 15cm, kim dẫn đường chữ V, có dây điện cực để đo ECG, có valve 2 chiều | Đường kính 7F, dài 15cm, kim dẫn đường chữ V, chất liệu Polyurethan, có dây điện cực để đo ECG, có valve 2 chiều | 2300 | CÁI
462 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, chất liệu polyurethane, kích cỡ 20G/22G | Kim dẫn đường sắc bén. Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn. Có dao mỗ và kim nong bằng nhựa. Catheter bằng chất liệu polyurethan đường kính ngoài 5F, chiều dài 13cm, 3 nòng, kích cỡ nòng G20, G22. | 110 | CÁI
463 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, có van ngăn máu trào ngược, đường kính ngoài 7F, nòng gần 12G, nòng giữa 12G, nòng xa 16G, dài 15cm | Kim dẫn V, guidewire dẫn đường với đầu J mềm dẻo, dao mổ, kim nong da, kẹp khâu cố định catheter, catheter 3 nòng với đường kính ngoài 7F, nòng gần 12G, nòng giữa 12G, nòng xa 16G, dài 15cm. Chất liệu polyurethane, catheter có đường cản quang ngầm, đánh dấu độ dài trên thân catheter giúp xác định vị trí luồn catheter, khóa nối Luer – Lock với van an toàn | 180 | CÁI
464 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, đường kính 7F, dài 20cm | Chất liệu polyurethane có phủ ion dương kháng khuẩn, catheter có đường cản quang ngầm, đánh dấu độ dài trên thân catheter giúp xác định vị trí luồn catheter. Kim dẫn V có van ngăn máu trào ngược, guidewire dẫn đường với đầu J, dao mổ, kim nong da, kẹp khâu cố định catheter, catheter 3 nòng với đường kính ngoài 7F, dài 20cm, khóa nối Luer – Lock. | 1720 | CÁI
465 | Cây đặt nội khí quản khó các cỡ | Kích cỡ 08Fr - 15Frx700mm, đầu tip cong, có lỗ thở tạm khi đặt nội khí quản. | 50 | CÁI
466 | Cây Lentullo để quay trong ống tủy | Chất liệu thép không gỉ, dài 21-25mm | 20 | CÁI
467 | Chất tắc mạch vĩnh viễn, dạng lỏng, đông cứng chậm, dung môi dymethyl sulfu-oxide | Chất tắc mạch dạng lỏng, Thành phần bao gồm ethylene vinyl alcohol (EVOH) copolymer, dimethyl sulfoxide (DMSO) và Tantalum. Bộ gồm: 01 lọ chứa chất tắc mạch dạng lỏng thể tích tối thiểu 1,5 ml và 01 lọ chứa dung môi DMSO thể tích tối thiểu 1.5 ml, kèm 3 xi lanh thể tích 1ml | 110 | Lọ
468 | Chỉ điện cực phẫu thuật tim phủ FEP, 3/0, dài 60cm, không màu, 1 kim thân tròn đầu nhọn dài 17mm 1/2C và 1 kim thẳng dài 88mm, đầu kim đầu kim có khấc bẻ, | Chỉ thép điện cực đa sợi, số 3/0 , dài 60cm, phủ lớp cách điện PTFE poly hoặc FEP poly , 1 kim tròn đầu nhọn, dài 17mm 1/2C và 1 kim thẳng dài 88mm, đầu kim có khấc bẻ, kim phủ silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn.Tiệt khuẩn | 996 | TÉP
469 | Chỉ điện cực phẫu thuật tim, đa sợi bằng thép không gỉ phủ polyethylen, dài 60cm, 2 kim: 1kim tròn đầu tròn 17mm, 1/2 vòng tròn, 1 kim thẳng đầu tam giác 60mm | Chỉ điện cực đa sợi số 2/0 bằng thép không gỉ 316L phủ bằng blue polyethylene dài 60cm, 2 kim: một kim tròn đầu tròn dài 17mm 1/2 vòng tròn và một kim thẳng đầu tam giác 60mm | 396 | TÉP
470 | Chỉ khâu mắt 10/0 | Chỉ khâu mắt sợi đơn nylon 10-0, dài 30 cm. Hai kim tiết diện hình thang chiều dài 6.0 mm, đường kính kim 0.14mm, 3/8C | 240 | TÉP
471 | Chỉ khâu vi phẫu thuật đi kèm kim khâu các cỡ | Chỉ: 2 loại: Nylon monofilament hoặc Polypropylen monofilament. Kích thước 10-0 đến 8-0. Chiều dài 15cm. Kim khâu: vật liệu cứng SUS304, đầu nhọn hình búp măng. Độ cong 135 độ, chiều dài 4mm, độ dày 100 micromet | 156 | TÉP
472 | Chỉ không tan đơn sợi polyamide, 3/0 kim 26mm | Chỉ không tan tổng hợp Polyamide số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 26 mm. | 49800 | TÉP
473 | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi, phủ sáp, số 1, dài 75cm, kim tam giác 36mm, 1/2C | Chỉ không tan tự nhiên silk số 1, dài 75 cm, kim tam giác 1/2C, dài 36 mm. | 1188 | TÉP
474 | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ polybutylate, 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu tròn 17mm, 1/2C, miếng đệm 3x3x1.5mm | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi polyester bao phủ bằng polybutylate số 2/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu tròn bằng hợp kim Ethalloy 17 mm 1/2 C, miếng đệm pledget 3mm x 3mm x 1,5mm. | 72 | Tép/8 sợi
475 | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ polybutylate, 3/0, dài 100cm, 2 kim tròn đầu tròn 26mm, 1/2C | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi polyester bao phủ bằng polybutylate số 3/0, dài 100cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 26mm 1/2C | 384 | TÉP
476 | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ polybutylate, 3/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu tròn 17mm, 1/2C, tép 4 sợi | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi polyester bao phủ bằng polybutylate số 3/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 17mm 1/2 C, tép 4 sợi. | 504 | Tép/ 4 sợi
477 | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ polybutylate, 3/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt 17mm, 1/2C | Chỉ không tan tổng hợp đa sợi polyester bao phủ bằng polybutylate số 3/0 dài 90 cm, 2 kim tròn đầu cắt dài 17mm 1/2 C. | 432 | TÉP
478 | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon, 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon dài 16mm, kèm miếng đệm 3x3mm, 1/2C, 8 sợi/ tép | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon, 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn, kim bằng thép không gỉ 302, phủ silicon dài 16mm, 1/2C, kèm miếng đệm 3mx3mmx1.5mm, 8 sợi/ tép | 108 | TÉP
479 | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon, 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon dài 20mm, 1/2C, 10 sợi/ tép | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon, 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn. Kim bằng thép không gỉ 302, phủ silicon dài 20mm, 1/2C, 10 sợi/ tép | 408 | TÉP
480 | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon, 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon dài 20mm, kèm miếng đệm 3x7mm, 1/2C, 1 sợi/ tép | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon, 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn, kim bằng thép không gỉ 302, phủ silicon dài 20mm, 1/2C, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. Miếng đệm bằng PTFE: 7mm x 3m x 1,5mm. Tiệt khuẩn, tép/1 sợi | 648 | TÉP
481 | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon, 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon dài 20mm, kèm miếng đệm 3x7mm, 1/2C, 10 sợi/ tép | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon, 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn, kim bằng thép không gỉ 302, phủ silicon dài 20mm, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. Miếng đệm bằng PTFE: 7mm x 3m x 1,5mm. Tiệt khuẩn, tép/10 sợi | 396 | TÉP
482 | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon, 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon dài 25mm, kèm miếng đệm 3x7mm, 1/2C, 10 sợi/ tép | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon, 2/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn, kim bằng thép không gỉ 302, phủ silicon dài 25mm, 1/2C, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. Miếng đệm bằng PTFE: 7mm x 3m x 1,5mm. Tiệt khuẩn, tép/10 sợi | 120 | TÉP
483 | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon, 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon dài 25mm, 1/2C, 10 sợi/ tép | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon số 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn, kim bằng thép không gỉ 302, phủ silicon dài 25mm, 1/2C, kim phủ silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. Tiệt khuẩn, 1 tép/10 sợi | 84 | TÉP
484 | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon, 3/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon dài 20mm, 1/2C, 1 sợi/ tép | Chỉ không tan đa sợi polyester phủ silicon, 3/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn, kim bằng thép không gỉ 302, phủ silicon dài 20mm, 1/2C, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn, Tiệt khuẩn, đóng gói: tép/1sợi | 2196 | TÉP
485 | Chỉ không tan đa sợi tự nhiên phủ sáp, 5/0 kim 16mm | Chỉ không tan tự nhiên silk số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8C, dài 16 mm. | 204 | TÉP
486 | Chỉ không tan đa sợi tự nhiên phủ sáp, số 6/0, dài 75cm, kim tam giác 13mm, 1/2C | Chỉ không tan tự nhiên silk số 6/0, dài 75 cm, kim tam giác 1/2C, dài 13 mm. | 72 | TÉP
487 | Chỉ không tan đa sợi tự nhiên, 1/0, dài 75cm, không kim | Chỉ không tan tự nhiên silk, 1/0, không kim, 10 sợi x 75 cm. | 960 | TÉP
488 | Chỉ không tan đa sợi tự nhiên, 2/0, dài 75cm, không kim | Chỉ không tan tự nhiên silk số 2/0, không kim, 12 sợi x 75 cm. | 5184 | TÉP
489 | Chỉ không tan đa sợi tự nhiên, 3/0, dài 75cm, không kim | Chỉ silk không tan đa sợi được phủ ngoài bằng silicone. Cỡ chỉ số 3/0, 75cm x 12 sợi, không kim. | 5628 | Tép/12 sợi
490 | Chỉ không tan đa sợi tự nhiên, 4/0, dài 75cm, không kim | Chỉ silk không tan đa sợi được phủ ngoài bằng silicone. Cỡ chỉ số 4/0, 75cm x 12 sợi, không kim. | 576 | TÉP
491 | Chỉ không tan đơn sợi nylon, 1/0, dài 75cm, kim tam giác 40mm, 3/8C | Chỉ không tan đơn sợi nylon, 1/0, dài 75cm, kim tam giác 40mm, 3/8C | 3540 | TÉP
492 | Chỉ không tan đơn sợi nylon, 2/0, dài 75cm, kim tam giác 24mm, 3/8C | Chỉ không tan tổng hợp nylon/Polyamide số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8C, dài 24 mm. | 27960 | TÉP
493 | Chỉ không tan đơn sợi Polyamid 66&6 số 6/0, dài 75cm, kim tam giác 12mm, 3/8 vòng tròn | Chỉ không tan đơn sợi nylon/polyamid, số 6/0, dài khoảng 75 cm, kim tam giác 12mm, 3/8C. | 636 | TÉP
494 | Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 treated, 6/0, dài 80cm, 2 kim tròn 10mm, kèm miếng đệm 2x3,5mm, 3/8C | Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 treated, số 6/0, dài 80cm, 2 kim tròn 3/8C 10mm, pledget 2x3,5mm | 696 | TÉP
495 | Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 treated, 6/0, dài 80cm, 2 kim tròn 12mm, 3/8C | Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6 treated, số 6/0, dài 80cm, 2 kim tròn 3/8C 12mm | 264 | TÉP
496 | Chỉ không tan đơn sợi polyamide, 10/0, dài 13cm, kim tròn đầu tròn BV130-4 dài 5mm, 3/8C | Chỉ không tan đơn sợi polyamide, 10/0, dài 13cm, kim tròn đầu tròn dài 5mm, 3/8C | 36 | TÉP
497 | Chỉ không tan đơn sợi polyamide, 4/0 kim tam giác 3/8C, dài 19mm | Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6. Kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. Cỡ chỉ số 4/0 dài 75cm, kim tam giác đầu cắt 3/8C 19mm. | 7596 | TÉP
498 | Chỉ không tan đơn sợi polyamide, 5/0, dài 80cm, 2 kim tròn đầu cắt 12mm, 3/8C, có miếng đệm 2x3.5 | Chỉ không tan đơn sợi polyamide, 5/0, dài 80cm, 2 kim tròn đầu cắt 12mm, 3/8C, có miếng đệm 2x3.5 | 72 | TÉP
499 | Chỉ không tan đơn sợi polyamide, 6/0, dài 45cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 12mm. | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 6/0, dài 45cm, kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 12mm, kim bằng thép không gỉ 300 series (304) phủ silicon | 1116 | TÉP
500 | Chỉ không tan đơn sợi polyamide, 9/0, dài 13cm, kim tròn đầu tròn BV 100-4 dài 5.1mm, 3/8C | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide, số 9/0 dài 13cm, 1 kim tròn đầu tròn dài 5.1 mm, 3/8C. | 240 | TÉP
501 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylen phủ PEG, 5/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon dài 17mm, 1/2C | Chỉ không tan tổng hợp, đơn sợi Polypropylene phủ PEG, 5/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon, bằng hợp kim (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), kim dài 17mm, 1/2C, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. Tiệt khuẩn, đóng gói dạng giúp giảm nhớ hình | 4848 | TÉP
502 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylen phủ PEG, 7/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon dài 8mm, 3/8C | Chỉ không tan tổng hợp, đơn sợi Polypropylene phủ PEG, 7/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn, phủ silicon dài 8mm, 3/8C, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. Tiệt khuẩn, đóng gói dạng giúp giảm nhớ hình | 2772 | TÉP
503 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylen phủ PEG, 8/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon 8mm, 3/8C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylen phủ PEG, 8/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicone, bằng hợp kim (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), kim dài 8mm, 3/8C, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. Tiệt khuẩn, đóng gói dạng giúp giảm nhớ hình | 216 | TÉP
504 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylen phủ PEG, 8/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon dài 6mm bằng Cr-Ti, 3/8C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylen phủ PEG, 8/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), kim 6mm, 3/8C, kim phủ silicon, có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. Tiệt khuẩn, đóng gói dạng giúp giảm nhớ hình | 288 | TÉP
505 | Chỉ không tan đơn sợi Polypropylen số 5/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn RB-1 dài 17mm, 1/2 vòng tròn | Chỉ không tan đơn sợi Polypropylen số 5/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 17mm, 1/2 C | 516 | TÉP
506 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene phủ PEG, 3/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon dài 26mm, 1/2C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene phủ PEG, 3/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicone, bằng hợp kim (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), kim dài 26mm, 1/2C, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. Tiệt khuẩn, đóng gói dạng giúp giảm nhớ hình | 5604 | TÉP
507 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene phủ PEG, 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon dài 22mm, 1/2C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene phủ PEG, 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicone, bằng hợp kim (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), kim dài 22mm, 1/2C, kim phủ silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. Tiệt khuẩn, đóng gói dạng giúp giảm nhớ hình | 7344 | TÉP
508 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene phủ PEG, 6/0, dài 75cm, 2 kim tròn 13mm, 3/8C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene phủ PEG, 6/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon, bằng hợp kim (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), dài 13mm, 3/8C, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. Tiệt khuẩn, đóng gói dạng giúp giảm nhớ hình | 2364 | TÉP
509 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene phủ PEG, 7/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon dài 6mm, 3/8C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene phủ PEG, 7/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon, bằng hợp kim (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), dài 6mm, 3/8C, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. Tiệt khuẩn, đóng gói dạng giúp giảm nhớ hình | 60 | TÉP
510 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 2/0, dài 75cm, 2 kim thẳng dài 70mm | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 2/0, dài 75cm, 2 kim thẳng dài 70mm | 828 | TÉP
511 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt 26mm, 1/2C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, số 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu cắt 1/2C 26mm có phủ silicon, đóng gói giảm tính nhớ hình | 708 | TÉP
512 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 3/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn 26mm, 1/2C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 3/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn 26mm, 1/2C, kim làm bằng thép ethalloy, phủ silicon, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh. | 312 | TÉP
513 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 3/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn MH-1 dài 31mm, 1/2C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 3/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 31mm, 1/2C | 84 | TÉP
514 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn SH-2 dài 20mm, 1/2C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 20mm, 1/2C | 696 | TÉP
515 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 5/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 13mm, 3/8C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 5/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 13mm, 3/8C | 492 | TÉP
516 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 5/0, dài 75cm, 2 kim tròn 18mm, 1/2C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, số 5/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu tròn 1/2C 18mm, có phủ silicon, đóng gói giảm tính nhớ hình | 324 | TÉP
517 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 5/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu tròn 13mm, 1/2C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, số 5/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu tròn 1/2C 13mm, có phủ silicon, đóng gói giảm tính nhớ hình | 2160 | TÉP
518 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 6/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu cắt Multipass CC-1 dài 13mm, 3/8C | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 6/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu cắt dài 13mm 3/8 C. | 312 | TÉP
519 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 6/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn dài khoảng 9.3mm, 3/8C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 6/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn dài khoảng 9.3mm, 3/8C | 1632 | TÉP
520 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 7/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 9.3mm, 3/8C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 7/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 9.3mm, 3/8C | 3324 | TÉP
521 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 8/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu cắt dài 9.3mm, 3/8C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, 8/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu cắt dài 9.3mm, 3/8C | 600 | TÉP
522 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, số 0, dài 100cm, 1 kim tròn đầu tròn M0-5 dài 31mm, 1/2C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, số 0, dài 100cm, 1 kim tròn đầu tròn, đường kính thân kim lớn, dài 31mm, 1/2C | 924 | TÉP
523 | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, số 6/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn BV dài 11mm, 3/8C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, số 6/0, dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 11mm, 3/8C | 1284 | TÉP
524 | Chỉ không tan đơn sợi thành phần phức hợp Polypropylene + Polyethylene, số 4/0, chỉ dài 90cm, 2 kim tròn 1/2 vòng tròn dài 22mm | Chỉ không tan đơn sợi thành phần phức hợp Polypropylene + Polyethylene, số 4/0, chỉ dài 90cm, 2 kim tròn 1/2 vòng tròn dài 22mm, kim bằng thép không gỉ 300 series (304) phủ silicon | 708 | TÉP
525 | Chỉ không tan đơn sợi thành phần phức hợp Polypropylene + Polyethylene, số 5/0, chỉ dài 75cm, 2 kim tròn 3/8 vòng tròn dài 13mm | Chỉ không tan đơn sợi thành phần phức hợp Polypropylene + Polyethylene, số 5/0, chỉ dài 75cm, 2 kim tròn 3/8 vòng tròn dài 13mm, kim bằng thép không gỉ 300 series (304) phủ silicon | 300 | TÉP
526 | Chỉ không tan đơn sợi tổng hợp nylon, 5/0, kim 16mm. | Chỉ không tan tổng hợp Polyamide số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8C, dài 16 mm. | 900 | TÉP
527 | Chỉ không tan đơn sợi tổng hợp polypropylen phủ PEG, số 4/0, 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon 17mm, 3/8c | Chỉ không tan đơn sợi tổng hợp polypropylen phủ PEG, số 4/0, 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicon, bằng hợp kim (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), kim dài 17mm, 3/8C, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. Tiệt khuẩn, đóng gói dạng giúp giảm nhớ hình | 2376 | TÉP
528 | Chỉ không tan đơn sợi tổng hợp polypropylene phủ PEG 2/0 kim 26mm | Chỉ không tan đơn sợi tổng hợp polypropylene phủ PEG, 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu nhọn phủ silicone,bằng hợp kim (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), kim dài 26mm, 1/2C, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. Tiệt khuẩn, đóng gói dạng giúp giảm nhớ hình | 396 | TÉP
529 | Chỉ không tan đơn sợi tổng hợp polypropylene phủ PEG 6/0, dài 75cm, 2 kim tròn đầu tròn phủ silicon 9mm, 3/8C | Chỉ không tan đơn sợi tổng hợp polypropylene phủ PEG, 6/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu tròn phủ silicon, bằng hợp kim (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), kim dài 9mm, 3/8C. Tiệt khuẩn, đóng gói dạng giúp giảm nhớ hình | 276 | TÉP
530 | Chỉ không tan đơn sợi tổng hợp polypropylene, 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn 22mm, 1/2C | Chỉ không tan đơn sợi polypropylene, số 4/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn 1/2C 22mm có phủ silicon. Đóng gói giảm tính nhớ hình | 36 | TÉP
531 | Chỉ không tan đơn sợi tổng hợp polypropylene, số 6/0, dài 75cm, có chất bao phủ PEG, kim tròn 13mm, 3/8C | Chỉ không tan đơn sợi tổng hợp polypropylene phủ PEG, 6/0, dài 75cm, 1 kim tròn đầu nhọn, bằng hợp kim (Crom 12%, nickel 9%, Cu 2%, titan 0,9%,...), kim dài 13mm, 3/8C, kim phủ silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. Tiệt khuẩn, đóng gói dạng giúp giảm nhớ hình | 396 | TÉP
532 | Chỉ không tan đơn sợi tự nhiên phủ sáp, 2/0, 3/0 kim tròn 26mm | Chỉ không tan tự nhiên silk số 2/0, 3/0 dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. | 21660 | TÉP
533 | Chỉ không tan đơn sợi tự nhiên, 2/0 kim 24mm | Chỉ không tan tự nhiên silk số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn. | 5304 | TÉP
534 | Chỉ không tan đơn sợi tự nhiên, 3/0 kim 18mm | Chỉ không tan tự nhiên silk số 3/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn | 5256 | TÉP
535 | Chỉ không tan đơn sợi tự nhiên, 4/0 kim 18mm | Chỉ không tan tự nhiên silk số 4/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 18 mm. Kim thép 302 phủ silicon, mũi vuốt nhọn | 732 | TÉP
536 | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene 2/0, dài 90cm, kim tròn dài 25mm, 1/2 vòng tròn | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene 2/0, dài 90cm, 2 kim làm bằng thép không gỉ, phủ silicon, kim tròn dài 25mm, 1/2 vòng tròn. | 156 | TÉP
537 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamide 2/0 dài 75cm, kim tam giác 26mm, 3/8C | Chỉ không tan đơn sợi polyamide 6.6. Kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon. Cỡ chỉ số 2/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 26mm. | 3408 | TÉP
538 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polypropylene 3/0, dài 90cm, 2 kim tròn 25mm, 1/2 C | Chỉ không tan tổng hợp Polypropylene 3/0; dài 90cm; 2 kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon; kim tròn dài 25mm; 1/2 C | 288 | TÉP
539 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 8/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 6.5mm 3/8 vòng tròn | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 8/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 6.5mm 3/8 vòng tròn. | 192 | TÉP
540 | Chỉ không tan tự nhiên 2/0, không kim, dài 60cm, tép 13 sợi | Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi 2/0, không kim, tép 13 sợi dài 60cm | 192 | TÉP
541 | Chỉ không tan tự nhiên 3/0, dùng trong ghép gan, không kim, dài 60cm, tép 13 sợi | Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi 3/0, không kim, tép 13 sợi, dài 60cm | 36 | TÉP
542 | Chỉ không tan tự nhiên đa sợi (silk) 3/0 dài 75cm, kim tròn 18mm, 3/8C | Chỉ silk không tan đa sợi được phủ ngoài bằng silicone. Cỡ chỉ số 3/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn 3/8C 18mm. | 528 | TÉP
543 | Chỉ neo khớp vai sử dụng để khâu chóp xoay | Vật liệu: PEEK; Kích cỡ:đường kính 4.5-6.5mm, dài 18.7-19.2mm, 2 sợi chỉ, loại cột chỉ | 150 | CÁI
544 | Chỉ phẫu thuật không tan đa sợi silk, số 2/0, dài 75cm, kim tròn 25mm, 1/2C | Chỉ phẫu thuật không tan đa sợi tự nhiên, số 2/0, dài 75cm, kim tròn 25mm, 1/2C | 48 | TÉP
545 | Chỉ phẫu thuật không tiêu PTFE, 3/0, dài 75cm, 2 kim 15mm, đường kính kim 0.33mm, 3/8C, | Chỉ phẫu thuật không tiêu ePTFE, 3/0, dài 75cm, 2 kim 15mm, đường kính kim 0.33mm, 3/8C | 60 | SỢI
546 | Chỉ phẫu thuật tan chậm tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0, dài 70cm, kim tròn đầu tròn 17mm, 3/8C | Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi Polydioxanone, số 4/0, dài 70cm, kim tròn đầu tròn 17mm, 3/8C, kim làm bằng thép ethalloy, phủ silicon, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh. | 36 | TÉP
547 | Chỉ phẫu thuật tự tiêu polyglycolic, 8/0 kim 6.5mm | Chỉ phẫu thuật tự tiêu đa sợi polyglycolic, cở 8/0, dài 30cm, 2 kim hình thang, kim dài 6.5mm, 3/8C | 60 | Tép
548 | Chỉ polyethylen dùng để khâu tổn thương trong nội soi khớp vai và khớp gối, số 2, dài 36 inches (90cm), kim tròn mũi vát 1/2 C, 26mm | Chỉ không tan đa sợi siêu bền được bện bằng polyethylene có trọng lượng phân tử cực cao (UHMWPE), số 2, dài 36 inches (90cm). Kim tròn mũi vát 1/2 vòng tròn, 26mm . Vô khuẩn | 336 | TÉP
549 | Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi, số 1, không kim, tép 13 sợi, dài 60cm | Chỉ silk không tan tự nhiên đa sợi, số 1, không kim, tép 13 sợi, dài 60cm | 492 | TÉP
550 | Chỉ tan chậm đơn sợi Polydioxanone, 4/0, dài 70cm, kim tròn 20mm, 1/2C | Chỉ tan chậm đơn sợi polydioxanone, số 4/0, dài 70cm, kim tròn đầu 1/2C 20mm. Giữ vết mổ 60-90 ngày, tan hoàn toàn 180-210 ngày. | 9648 | TÉP
551 | Chỉ tan chậm đơn sợi polydioxanone, 5/0, dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn 17mm, 1/2C | Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 5/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 17mm 1/2 C, kim làm bằng thép ethalloy, phủ silicon, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh | 1044 | TÉP
552 | Chỉ tan chậm đơn sợi polydioxanone, 6/0, dài 70cm, 2 kim tròn đầu cắt dài 9.3mm, 3/8C | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 6/0 dài 70cm, 2 kim tròn đầu cắt dài 9.3mm 3/8 C | 720 | TÉP
553 | Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0, dài 75cm, kim tròn 20mm (1/2C, R/B) | Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 4/0, dài 75cm, kim tròn 20mm, 1/2C. Kim phủ silicon. | 252 | TÉP
554 | Chỉ tan chậm tự nhiên làm từ sợi collagen, phủ muối Crôm, số 2/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. | 456 | TÉP
555 | Chỉ tan chậm tự nhiên làm từ sợi collagen, phủ muối Crôm, số 4/0, dài 37cm, 2 kim tam giác 12mm, 3/8C | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 4/0, dài 37 cm, 2 kim tam giác 3/8c, dài 12 mm. | 120 | TÉP
556 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 bọc 50% polyglactin 370 và 50% calcium stearat, 3/0, dài 75cm, kim tròn dài 26mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% là Polyglactin 370 và 50% là Calcium Stearate số 3/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn dài 26 mm 1/2 vòng tròn. Thời gian giữ vết khâu: 28 - 35 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 56 - 70 ngày. | 1212 | TÉP
557 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 bọc 50% polyglactin 370 và 50% calcium stearat, 4/0, dài 75cm, kim tam giác dài 16mm, 3/8C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc bởi 50% Polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate số 4/0 dài 75cm, kim tròn đầu tam giác 16mm 3/8 C. Thời gian giữ vết khâu: 7 - 14 ngày, thời gian tiêu hoàn toàn: 42 ngày. | 828 | TÉP
558 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 bọc 50% polyglactin 370 và 50% calcium stearat, 5/0, dài 45cm, 2 kim đầu hình thang dài 11mm, 3/8C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 được bọc 50% là Polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate số 5/0 dài 45cm, 2 kim hình thang dài 11mm, 3/8 C | 360 | TÉP
559 | Chỉ tan đa sợi Polyglactin 910 bọc 50% polyglactin 370 và 50% calcium stearat, có chất kháng khuẩn Irgacare MP, 4/0, dài 70cm, kim tròn taperpoint plus RB-1 plus dài 17 mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn, số 4/0 dài 70cm, Kim bằng hợp kim niken, kim tròn đầu tròn dài 17 mm 1/2 C. Chỉ tan hoàn toàn sau 56- 70 ngày. Tiêu chuẩn ISO, CE | 828 | TÉP
560 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 bọc 50% polyglactin 370 và 50% calcium stearat, có chất kháng khuẩn, 2/0, dài 70cm, kim tròn đầu tròn dài 26mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn, số 2/0 dài 70cm, Kim bằng hợp kim niken, kim tròn đầu tròn dài 26 mm 1/2 C. Chỉ tan hoàn toàn sau 56- 70 ngày.Tiêu chuẩn ISO, CE | 7644 | TÉP
561 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 bọc 50% polyglactin 370 và 50% calcium stearat, có chất kháng khuẩn, 3/0, dài 70cm, kim tròn đầu tròn dài 26mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn, số 3/0 dài 70cm, Kim bằng hợp kim niken, kim tròn đầu tròn dài 26 mm 1/2 C. Chỉ tan hoàn toàn sau 56- 70 ngày. Tiêu chuẩn ISO, CE | 6816 | TÉP
562 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 bọc 50% polyglactin 370 và 50% calcium stearat, có chất kháng khuẩn, 4/0, dài 70cm, kim tròn đầu tròn dài 22mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn, số 4/0 dài 70cm, Kim bằng hợp kim niken, kim tròn đầu tròn dài 22 mm 1/2 C. Chỉ tan hoàn toàn sau 56- 70 ngày. Tiêu chuẩn ISO, CE | 2268 | TÉP
563 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 bọc 50% polyglactin 370 và 50% calcium stearat, có chất kháng khuẩn, số 0, dài 90cm, kim tròn đầu tròn dài 40mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn, số 0 dài 90cm, Kim bằng hợp kim niken, kim tròn dài 40 mm 1/2 C. Chỉ tan hoàn toàn sau 56- 70 ngày. Tiêu chuẩn ISO, CE | 1800 | TÉP
564 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910 bọc 50% polyglactin 370 và 50% calcium stearat, có chất kháng khuẩn, số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn dài 40mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, có chất kháng khuẩn, số 1 dài 90cm, Kim bằng hợp kim niken, kim tròn đầu tròn đường kính thân kim lớn dài 40 mm 1/2 C. Chỉ tan hoàn toàn sau 56- 70 ngày. Tiêu chuẩn ISO, CE | 9504 | TÉP
565 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910, 1/0, dài 100cm, kim đầu tù khâu gan 65mm, 3/8C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglactin 910, phủ Poly(glycolide-co-L-lactide) (30/70) và Calcium Stearate, số 1, dài 100 cm, kim tròn đầu tù 3/8c, dài 65 mm, khâu gan . | 468 | TÉP
566 | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910, 6/0, dài 45cm, 2 kim hình thang 8mm, 1/4C | Chỉ tan đa sợi polyglactin 910, 6/0, dài 45cm, 2 kim hình thang 8mm, 1/4C | 48 | TÉP
567 | Chỉ tan đa sợi polyglycolic phủ epsilon-caprolactone, 2/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C | Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-caprolactone, số 2/0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn 1/2C 26mm | 10788 | TÉP
568 | Chỉ tan đa sợi polyglycolic phủ epsilon-caprolactone, 3/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C | Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-caprolactone, số 3/0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn 26mm, 1/2C. | 7596 | TÉP
569 | Chỉ tan đa sợi polyglycolic phủ epsilon-caprolactone, 4/0, dài 75cm, kim tròn 18mm, 1/2C | Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-caprolactone, số 4/0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn 1/2C 18mm, | 5388 | TÉP
570 | Chỉ tan đa sợi polyglycolic phủ epsilon-caprolactone, 5/0, dài 75cm, kim tròn 18mm, 1/2C | Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-caprolactone, số 5/0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn 1/2C 18mm, | 720 | TÉP
571 | Chỉ tan đa sợi polyglycolic phủ epsilon-caprolactone, số 1, dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C | Chỉ tan đa sợi polyglycolic acid phủ epsilon-caprolactone, số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn 1/2C 40mm | 12648 | TÉP
572 | Chỉ tan đa sợi polyglycolic/polylactic 9/1, phủ hỗn hợp capro lacton + glycolic copolymer + canxi stearoyl lactylate, 1/0, dài 90cm, kim tròn đầu nhọn phủ silicon dài 40mm, 1/2C, công nghệ phủ kim Nucoat | Chỉ tan đa sợi bằng Lactomer 9-1 gồm glycolic và lactide được bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate, số 1 dài 90cm, 1 kim tròn đầu nhọn, bằng thép không gỉ, dài 40mm,1/2C, kim được phủ sắc bén có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn | 19332 | TÉP
573 | Chỉ tan đa sợi polyglycolic/polylactic 9/1, phủ hỗn hợp capro lacton + glycolic copolymer + canxi stearoyl lactylate, 2/0, dài 75cm, kim tròn đầu nhọn phủ silicon dài 26mm, 1/2C | Chỉ tan, đa sợi bằng Lactomer 9-1 gồm glycolic và lactide được bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate, số 2/0 dài 75cm, 1 kim tròn đầu nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26mm 1/2C, kim được phủ sắc bén, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. | 9984 | TÉP
574 | Chỉ tan đa sợi polyglycolic/polylactic 9/1, phủ hỗn hợp capro lacton + glycolic copolymer + canxi stearoyl lactylate, 3/0, dài 75cm, kim tròn đầu nhọn phủ silicon dài 26mm, 1/2C, công nghệ phủ kim Nucoat | Chỉ tan, đa sợi bằng Lactomer 9-1 gồm glycolic và lactide được bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate, số 3/0 dài 75cm, 1 Kim tròn đầu nhọn, bằng thép không gỉ, dài 26mm 1/2C, kim được phủ sắc bén, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. | 14100 | TÉP
575 | Chỉ tan đa sợi polyglycolic/polylactic 9-1, phủ hỗn hợp capro lacton + glycolic copolymer + canxi stearoyl lactylate, 4/0, dài 75cm, kim tròn đầu nhọn phủ silicon dài 26mm, 1/2C | Chỉ tan đa sợi polyglycolic/polylactic 9-1, phủ hỗn hợp capro lacton + glycolic copolymer + canxi stearoyl lactylate, 4/0, dài 75cm, kim tròn đầu nhọn phủ silicon dài 26mm, 1/2C | 1224 | TÉP
576 | Chỉ tan đa sợi tổng hợp polyglycolic/polylactic 5/0, có chất bao phủ | Chỉ tan tổng hợp đa sợi polyglycolic/ polylactic, số 5/0, có chất bao phủ, dài 75cm, kim 17mm, 1/2C | 96 | TÉP
577 | Chỉ tan đơn sợi có gai polyglyconate, số 3/0, dài 45cm, 1 kim tam giác ngược 24mm, 3/8C | Chỉ tan đơn sợi có gai polyglyconate, số 3/0, dài 45cm, thời gian chịu lực 3 tuần 65%, thời gian tan hoàn toàn 180 ngày, 1 kim tam giác ngược 24mm 3/8C, phủ silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. | 240 | TÉP
578 | Chỉ tan đơn sợi có gai số 1/0, dài 30cm, kim 37mm, 1/2C | Chỉ tan đơn sợi có gai số 1/0, dài 30cm, kim 37mm, 1/2C | 24 | TÉP
579 | Chỉ tan đơn sợi có gai số 2/0, dài 30cm, kim 26mm, 1/2C | Chỉ tan đơn sợi có gai số 2/0, dài 30cm, kim 26mm, 1/2C | 24 | TÉP
580 | Chỉ tan đơn sợi PGA-PCL, dạng không thắt nút có hàng neo xoắn, 3/0, dài 20cm, 1 kim tròn 26mm, 1/2C | Chỉ tan đơn sợi PGA-PCL, dạng không thắt nút có hàng neo xoắn, 3/0, dài 20cm, 1 kim tròn 26mm, 1/2C | 144 | sợi
581 | Chỉ tan đơn sợi poliglecaprone 25, 3/0, dài 70cm, kim tròn đầu tròn dài 17mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi polyglecaprone 25 số 3/0 dài 70cm, 1 kim tròn đầu tròn dài 17mm 1/2 C | 528 | TÉP
582 | Chỉ tan đơn sợi poliglecaprone 25, 4/0, dài 70cm, kim tròn đầu tròn RB-1 dài 17mm, 1/2C | Chỉ tiêu tổng hợp đơn sợi polyglecaprone 25 số 4/0 dài 70cm, 1 kim tròn đầu tròn dài 17mm 1/2 C. | 660 | TÉP
583 | Chỉ tan đơn sợi poliglecaprone 25, 6/0, dài 45cm, kim tròn dài 13mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi polyglecaprone 25 số 6/0 dài 45cm, 1 kim tròn đầu tròn dài 13mm 1/2 C. | 228 | TÉP
584 | Chỉ tan đơn sợi poliglecaprone, 2/0, dài 70cm, kim tròn đầu tròn 26mm, 1/2C | Chỉ tan đơn sợi poliglecaprone 25, số 2/0, dài 70cm, kim tròn đầu tròn 1/2C 26mm. Giữ vết mổ 21-28 ngày, tan hoàn toàn 90-120 ngày. | 624 | TÉP
585 | Chỉ tan đơn sợi poliglecaprone, 3/0, dài 70cm, kim tròn 18mm, 1/2C | Chỉ tan đơn sợi poliglecaprone 25, số 3/0, dài 70cm, kim tròn đầu tròn 1/2C 18mm. Giữ vết mổ 21-28 ngày, tan hoàn toàn 90-120 ngày. | 456 | TÉP
586 | Chỉ tan đơn sợi thành phần Glycolide, dioxanone và trimethylene carbonatepolyglyconate, có gai, 4/0, dài 15cm, kim 17mm, 3/8C, tối thiểu nhớ hình, công nghệ phủ kim Nucoat | Chỉ tan đơn sợi thành phần Glycolide, dioxanone và trimethylene carbonatepolyglyconate, có gai, 4/0, dài 15cm, 1 kim tròn đầu tròn dài 17mm, 3/8C, kim phủ Silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. | 996 | TÉP
587 | Chỉ tan đơn sợi tổng hợp cho phẫu thuật bụng poly-4-hydroxybutyrate, số 1, kim tròn 40mm, 1/2C, chỉ dài 90cm | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi cho phẫu thuật bụng poly-4-hydroxybutyrate, số 1, kim tròn 1/2C 40mm, chỉ dài 90cm, kim bằng thép không gỉ 300 series (304) phủ silicon | 72 | TÉP
588 | Chỉ tan đơn sợi tổng hợp polydoxanone, số 6/0, dài 45cm, 2 kim tròn đầu tròn BV dài 11mm, 3/8C | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi polydoxanone, số 6/0, dài 45cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 11mm, 3/8C | 72 | TÉP
589 | Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine 910 số 4/0, dài 75cm, kim tam giác dài 19mm, 3/8 vòng tròn | Chỉ tan nhanh tổng hợp Polyglactine, số 4/0, dài 75cm, có chất bao phủ Polyglycolide-co-L-lactide và calcium stearate, kim làm bằng thép không gỉ , phủ silicon, kim tam giác dài 19mm, 3/8 vòng tròn | 156 | TÉP
590 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi số 4/0, dài 45cm, kim dài 19mm phủ silicone | Chỉ tan nhanh tổng hợp đơn sợi thành phần Glyconate 72% Glycolic + 14% Caprolacton + 14% trimethylene, số 4/0, dài 45cm, thân kim hình thang, kim dài 19mm phủ silicone | 396 | TÉP
591 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1, dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1, dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C | 1200 | TÉP
592 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2/0, dài 75cm, kim tròn 25mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2/0, dài 75cm, kim tròn 25mm, 1/2C, chỉ phủ Poly ( glycolide-co-L- lactide) PGLA (30:70) và calcium stearate, Kim 302 (Ni: 8-10%), 301(Cr: 16-18%) bọc Silicon. | 960 | TÉP
593 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 3/0, dài 75cm, kim tròn 25mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 3/0, dài 75cm, kim tròn 25mm, 1/2C | 960 | TÉP
594 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 4/0, dài 75cm, kim tròn 20mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 4/0 75cm, kim tròn 20mm 1/2C, chỉ phủ Poly ( glycolide-co-L- lactide) PGLA (30:70) và calcium stearate.Kim 302 (Ni: 8-10%), 301(Cr: 16-18%), bọc Silicon. | 480 | TÉP
595 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic acid số 2/0, dài 75cm, kim tròn 25mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglycolic acid, số 2/0, dài 75cm, kim tròn 25mm 1/2C, chỉ phủ Polycaprolactone + Calcium Stearate, Kim bằng thép không rỉ 301(Cr: 16-18%), bọc Silicon. | 960 | TÉP
596 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1, chỉ dài 90cm, kim tròn thân dày 1/2C, dài 40mm | Chỉ tan tổng hợp đa sợi thành phần Polyglactin 910, áo bao Polyglycolide-co-l-lactid 30/70 + canxi stearate, số 1, chỉ dài 90cm, kim tròn 1/2C dài 40mm, kim làm bằng thép ethalloy, phủ silicon, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh. | 4680 | TÉP
597 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0, chỉ dài 70cm, kim tròn 1/2C, dài 22mm | Chỉ tan tổng hợp đa sợi thành phần Polyglactin 910, áo bao Poly(glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt, số 4/0, chỉ dài 70cm, kim tròn 1/2C, dài 22mm, kim làm bằng thép ethalloy, phủ silicon, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh | 1776 | TÉP
598 | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone số 1, có kháng khuẩn, dạng không thắt nút có 2 hàng neo ép đối xứng, dài 45cm, kim tròn 40mm 1/2 vòng tròn | Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Polydioxanone có kháng khuẩn, dạng không thắt nút có 2 hàng neo ép đối xứng, số 1 dài 45cm, 1 đầu tự khóa, 1 kim tròn đầu tròn dài 40mm 1/2 C. | 72 | TÉP
599 | Chỉ tan tổng hợp Polyglactin 910, số 3/0, dài 75cm, kim tròn dài 22mm, 1/2 C | Chỉ tan tổng hợp Polyglactin 910, số 3/0, dài 75cm, có chất bao phủ Polyglycolide-co-L-lactide và calcium stearate, kim làm bằng thép không gỉ, phủ silicon, kim tròn dài 22mm, 1/2C | 972 | TÉP
600 | Chỉ tan tổng hợp Polyglactin 910, số 4/0, dài 75cm, kim tròn dài 17mm, 1/2C | Chỉ tan tổng hợp Polyglactin 910, số 4/0, dài 75cm, có chất bao phủ Polyglycolide-co-L-lactide và calcium stearate, kim làm bằng thép không gỉ, phủ silicon, kim tròn dài 17mm, 1/2C | 564 | TÉP
601 | Chỉ tan trung bình đơn sợi có gai không cần nốt buộc Glycomer 631, 3/0, dài 30cm, kim tròn 26mm, 1/2C, công nghệ phủ kim Nucoat | Chỉ tan trung bình đơn sợi có gai không cần nốt buộc Glycomer 631, 3/0, dài 30cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim phủ Silicon, kim có thể khâu qua mô nhiều lần mà không bị cùn. | 1692 | TÉP
602 | Chỉ thép đơn sợi, số 1, dài 45cm, 1 kim tròn đầu cắt V-37 dài 40mm, 1/2C, đóng gói thẳng | Chỉ thép không gỉ làm bằng hợp kim thép 316L với Chrom, số 1, dài 45cm, 1 kim tròn đầu cắt dài 40mm, tép 4 sợi, đóng gói thẳng. | 120 | Tép/ 4 sợi
603 | Chỉ thép đơn sợi, số 5, dài 45cm, 1 kim tròn đầu cắt KV-40 dài 48mm, 1/2C, công nghệ kim xoay Roto-Grip, đóng gói thẳng | Chỉ thép không gỉ làm bằng hợp kim thép 316L với Chrom, số 5, dài 45cm, 4 sợi/tép, kim tròn đầu cắt 48mm, 1/2 C. Đóng gói thẳng. | 1284 | TÉP
604 | Chỉ thép khâu xương bánh chè, số 7 | Chỉ thép khâu xương bánh chè, số 7, dài 60cm | 400 | TÉP
605 | Chỉ thép số 3, dài 45cm, 1 kim tròn đầu cắt 40mm, 1/2C | Chỉ thép số 3, dài 45cm, 1 kim tròn đầu cắt 40mm, 1/2C | 60 | TÉP/5 sợi
606 | Chỉ thị hóa học dùng cho máy hấp tiệt khuẩn EO | Chỉ thị hóa học dành cho quy trình tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Ethylene Oxide. Kích thước: 1-2cm x 18-22cm. Chuyển màu rõ rệt sau khi đạt các điều kiện tiệt khuẩn bằng khí EO (đạt nồng độ khí EO, thời gian và nhiệt độ). Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA | 20000 | Miếng
607 | Chỉ thị sinh học 4 giờ cho máy hấp tiệt khuẩn EO | Chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Ethylene Oxide. Thành phần: ống đóng sẵn chứa khoảng 1 triệu bào tử Bacillus atrophaeus; ống chứa dịch môi trường cho sự phát triển của bào tử. Cho kết quả sau khi ủ ≤ 4 giờ. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE/FDA | 750 | Ống
608 | Chỉ thị sinh học dùng cho lò hấp ướt | Phù hợp khi hấp tới 3 giờ ở 132 độ c. | 1000 | Ống
609 | Chỉ tiêu sinh học, 2/0, kim 26mm | Chỉ tan chậm tự nhiên l phủ silicone, số 2/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C. | 40 | sợi
610 | Chỉ tiêu sinh học, 3/0, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm. | 180 | TÉP
611 | Chỉ tiêu sinh học, số 1, dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2c | Chỉ tan tự nhiên bằng ruột động vật tinh chế. Kim làm bằng thép không gỉ phủ silicone. Cỡ chỉ số 1 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm. | 362 | TÉP
612 | Chỉ tiêu sinh học, số 1, không kim | Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut số 1, không kim, dài 150 cm. | 1248 | TÉP
613 | Chỉ tiêu sinh học, số 4/0, kim tròn 26mm, 1/2C | Chỉ tiêu sinh học, số 4/0, kim tròn 26mm, 1/2C | 168 | TÉP
614 | Chổi đánh bóng | Chổi đánh bóng | 1000 | Cây
615 | Clip cầm máu titan, cỡ nhỏ, 6 clip/vỉ | Chất liệu: titanium, chiều rộng của clip 1.98mm, chiều cao clip 2.87mm. Thân clip có rãnh nằm ngang ngăn mạch máu khỏi bị tuột, có hình trái tim tạo lực giữ chắc mạch máu. | 48000 | CÁI
616 | Clip cầm máu titan, cỡ siêu nhỏ, 6 clip/vỉ | Chất liệu Titannium, Clip rộng 1.91mm, cao 1.91mm, .Thân clip có rãnh nằm ngang ngăn mạch máu khỏi bị tuột, có hình trái tim tạo lực giữ chắc mạch máu. | 3000 | CÁI
617 | Clip cầm máu titan, cỡ trung bình, 6 clip/vỉ | Clip làm bằng chất liệu Titannium để kẹp mạch máu, thân clip có rãnh nằm ngang ngăn mạch máu khỏi bị tuột, có hình trái tim tạo lực giữ chắc mạch máu. Vỉ đựng clip phải thao tác được để nạp clip bằng một tay. Ở đáy của vỉ đựng clip có băng keo để có thể dễ dàng di chuyển vỉ clip đến vị trí khác khi cần. Clip rộng 3.02mm, cao 4.68mm. | 57600 | CÁI
618 | Clip cầm máu và đóng lỗ thủng ống tiêu hóa | Chất liệu Nitinol, đường kính clip từ 8,5 - 14 mm, chiều dài của clip từ 3 -6mm | 5 | CÁI
619 | Clip cầm máu, bằng polymer, các cỡ | Clip làm bằng Polymer không tan để kẹp mạch máu, có khoá an toàn, có mấu chống trượt với chân bám 360 độ, có gai dọc thân clip và cơ chế khoá đầu clip, sử dụng được trong phẩu thuật với Robot. | 12798 | CÁI
620 | Clip cầm máu, bằng polymer, các cỡ, có thể kẹp mạch máu từ 2mm-16mm | Chất liệu bằng Polymer, có thể kẹp mạch máu từ 2mm-16mm | 12000 | CÁI
621 | Clip mạch máu dùng cho phẫu thuật não | Chất liệu thép không gỉ. Cáng của clip được thiết kế uốn cong hình chữ U, để giữ hai thanh kẹp song song với nhau, và chỉ mở rộng đến một độ nhất định. Clip trên: chiều dài 15mm, lực đóng 20gf. Clip dưới: 13mm, lực đóng 30gf. Đóng gói tiệt trùng | 100 | CÁI
622 | Clip mạch máu vi phẫu thuật đa | Vật liệu: thân là Polycarbonate, thanh nối hai hàm là thép không gỉ. Có kẹp cho động mạch và tĩnh mạch riêng biệt. Có nhiều kích cỡ với lực đóng tương thích từ 15 đến 120gf. Hàm hình bán cầu. Kẹp đa, 2 kẹp nối với nhau bằng 1 thanh thép, đóng gói tiệt trùng | 100 | CÁI
623 | Clip mạch máu vi phẫu thuật đơn | Vật liệu: thân là Polycarbonate, thanh nối hai hàm là thép không gỉ. Có kẹp cho động mạch và tĩnh mạch riêng biệt. Có nhiều kích cỡ với lực đóng tương thích từ 15 đến 120gf. Hàm hình bán cầu. Kẹp đơn, đóng gói tiệt trùng | 130 | CÁI
624 | Clip titan kẹp mạch máu cỡ nhỏ rộng có cấu tạo rãnh đặc biệt, kích thước chiều rộng clip 2.08mm, chiều cao clip 2.87mm | Chất liệu Titannium, clip rộng 2.08mm, cao 2.87mm, thân clip có rãnh nằm ngang ngăn mạch máu khỏi bị tuột, có hình trái tim tạo lực giữ chắc mạch máu. | 16000 | CÁI
625 | Cọ bôi bonding, đầu cọ bông gòn (gói/100 cái) | Cọ bôi bonding, đầu cọ bông gòn (gói/100 cái) | 300 | CÁI
626 | Co nối 3 nhánh các cỡ, có cấu trúc bằng tinh thể carbonate trong suốt, có porter | Chất liệu: nhựa carbonate trong suốt. Chữ Y, 3 đầu male, tương thích với hệ thống dây nối của Bệnh viện, có hoặc không có khóa luer lock. Khít không rò rỉ dịch | 1200 | CÁI
627 | Co nối chữ T phun khí dung qua máy thở | Chất liệu nhựa PVC Y tế, với đầu nối chuẩn dùng cho máy phun khí dung | 200 | CÁI
628 | Co nối dẫn lưu, bằng nhựa PVC | Co nối dẫn lưu, bằng nhựa PVC, đóng gói và tiệt trùng từng cái | 1150 | CÁI
629 | Co nối nhựa Male to male | Đầu nối male/male. Chất liệu Polyethylene trong suốt. Dùng để kết nối với dây đo áp lực cao hoặc dây truyền dịch trong thủ thuật can thiệp/ đo huyết áp động mạch xâm lấn | 1000 | CÁI
630 | Coil lông tắc mạch điều trị trong thuyên tắc mạch máu, được phủ bằng sợi fiber các loại | Kích cỡ từ 3-14mm, có 3 đến 15 vòng, có thể tương thích khi chụp MRI, có độ cản quang cao | 20 | CÁI
631 | Coil nút phình mạch não, cắt bằng cơ chế cơ học | Chất liệu platium, đường kính sợi coil (OD) tăng dần từ 0.0115” đến 0.0145” trên một hệ thống coil , chiều dài cuộn coil từ 1-50cm. Tương thích microcatheter 0,0165". Cắt bằng cơ chế cơ học | 1800 | CÁI
632 | Coil phình nút mạch não, đường kính sợi coil từ 0.020". Dài từ 2-60cm, đường kính từ 2-32mm | Chất liệu bằng Platinum, lõi bằng nitinol, đường kính sợi coil từ 0.020". Dài từ 2-60cm, đường kính từ 2-32mm | 400 | CÁI
633 | Coil tắt mạch với các kích cỡ và hình dạng khác nhau, cơ chế cắt bằng điện tử, khớp nối bằng nhựa cứng ngậm nước | Vòng xoắn kim loại chất liệu Platium, có nhiều kiểu hình, công nghệ dây trong lượn sóng giúp coil cuộn trong kích thước nhỏ hơn đường kính coil. Đường kính coil: 0.010, 0.012, 0.014 inch. Đường kính vòng coil từ 1 - 20 mm. Chiều dài coil từ 1 - 50 cm, khớp nối bằng nhựa cứng ngậm nước cơ chế cắt bằng điện tử. | 30 | CÁI
634 | Cổng tiêm an toàn, không dùng kim, áp lực dương có dây dài 10cm, luer lock | Cổng tiêm an toàn, không dùng kim, khóa áp lực dương, dây PVC dài 10cm, chất liệu Polypropylene, sử dụng hệ thống van slit septum, không còn thể tích tồn lưu trong cổng. | 3300 | CÁI
635 | Cổng tiêm an toàn, không dùng kim, không dùng dây, có khóa | Cổng tiêm không dùng kim kết nối. Nắp làm bằng chất liệu polypropylene (PP), van làm bằng chất liệu không DEHP, không Pyrogenic, van tách/chẻ ra khi đưa đầu ống tiêm vào, dễ dàng kết nối với ống tiêm, có thể kết nối > 150 lần. Dòng chảy thẳng, không thể tích tồn lưu. Đầu nối Luer Lock không rò rỉ. Chịu được áp lực bơm cao. Bề mặt ngoài phẳng, sát khuẩn dễ, không đọng chất sát khuẩn.Tiệt trùng EO, đóng gói từng cái. | 1000 | Cái
636 | Cuvette nhựa vuông, phản ứng | Chất liệu nhựa PS, dung tích 2.5ml, kích thước 12x12x45mm | 1100 | CÁI
637 | Đai tay vải kiểu loại desault | Đai tay vải kiểu desault | 500 | CÁI
638 | Đai treo tay | Làm từ vải thoáng khí, có hệ thống khóa nhựa giúp điều chỉnh và tháo lắp. | 120 | CÁI
639 | Đai xương đòn, bằng vải bo+ mút | Làm từ đệm mút, vải cotton, dây đai và nhám dính | 800 | CÁI
640 | Dẫn lưu bụng vô khuẩn bằng cao su latex mềm | Chất liệu cao su latex thiên nhiên, phủ silicon, đường kính trong 5mm, đường kính ngoài 9mm ( 28F), đầu ống 10 lỗ thông vô khuẩn | 9000 | CÁI
641 | Dẫn lưu dịch não tủy ngoài vùng thắt lưng, hệ thống cố định trên da ổn định | Catheter làm từ silicone, phủ barium chống xoắn. Chiều dài catheter là 80cm; có đường kính trong là 0.7mm; đường kính ngoài là 1.5mm.Túi chứa dịch 700ml. Gồm kim chọc dò 14G, dài 9 cm | 70 | Bộ
642 | Dao mổ hở, đầu cong, dài 23 cm, đường kính 5mm phù hợp cho máy cắt đốt hàn mạch | Ngàm dao được phủ lớp chống dính nano - coated. Đường kính 4,8- 5 mm; Chiều dài 23 cm. Dạng ngàm dao: cong 22 độ. | 15 | CÁI
643 | Dao mổ mắt 2.8mm và 3.2mm | Dao mổ mắt 2.8mm hoặc 3.2mm. Vật liệu: lưỡi thép không gỉ, thiết kế 2 mặt vát, cán nhựa. Đóng gói vô trùng từng cái. | 1500 | CÁI
644 | Dao siêu âm dài 23cm, đường kính 5mm, công nghệ ATT, dùng trong mổ hở và mổ nội soi | Dài 23cm, đường kính 5mm, sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm, công nghệ thích ứng mô, kết nối với dây dao tương thích máy cắt đốt siêu âm có ở Bệnh viện, dùng trong mổ hở và mổ nội soi | 75 | CÁI
645 | Dao siêu âm dài 36cm, đường kính 5mm, công nghệ ATT, dùng trong mổ hở và mổ nội soi | Dụng cụ dài 36cm, đường kính 5mm, sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm, công nghệ thích ứng mô, kết nối với dây dao tương thích máy cắt đốt siêu âm có ở Bệnh viện, dùng trong mổ hở và mổ nội soi | 142 | CÁI
646 | Dao siêu âm đầu móc phù hợp cho máy cắt đốt siêu âm | Dụng cụ lưỡi móc, điều chỉnh chiều dài từ 4-9cm, sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 2mm, kết nối với dây dao | 12 | CÁI
647 | Dao siêu âm không dây, chiều dài 39cm | Đầu dao cong và thon gọn. Chiều dài 39cm, đường kính trục 5mm, lưỡi dao 14.5mm | 80 | CÁI
648 | Dao siêu âm mổ mở, cán dài 9cm, chiều dài lưỡi dao 16mm | Dụng cụ có chiều dài cán 9cm, đầu lưỡi dao cong, chiều dài lưỡi dao 16mm, sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm, công nghệ thích ứng mô, kết nối với dây dao, dùng trong mổ hở | 18 | CÁI
649 | Đầu bơm li tâm dùng cho máy Ecmo | Phù hợp cho máy Bio-Console 560. Thể tích bơm mồi 40ml, đường kính đầu vào/đầu ra 3/8 in, áp suất tối đa 101 kPa, lưu lượng dòng tối đa 10L/ phút. | 10 | CÁI
650 | Đầu cone có lọc 1-200μL (960cái/hộp), chống bám dính | Đầu côn có lọc, có khả năng chống bám dính, dùng cho thể tích từ 1-200ul | 71000 | CÁI
651 | Đầu cone có lọc 20mcl (960 tips/ thùng) | Đầu tip 20µl, chất liệu polypropylene; không màu; không chứa DNase, RNase, DNA người, non-pyrogenic, non-cytotoxic; có màng lọc polyethylene; đã tiệt trùng sẵn | 26800 | CÁI
652 | Đầu cone có màng lọc vô trùng 100μL | Đầu tip 100µl, chất liệu polypropylene; không màu; không chứa DNase, RNase, DNA người, non-pyrogenic, non-cytotoxic; có màng lọc polyethylene; đã tiệt trùng sẵn | 50400 | CÁI
653 | Đầu cone đen 300µL phù hợp cho máy Elisa tự động | Phù hợp cho máy Elisa tự động hiện có tại bệnh viện | 4800 | CÁI
654 | Đầu cone vàng 5-200μL, bằng nhựa, 1000 chiếc/gói | Đầu cone vàng 5-200μL, bằng nhựa | 730 | Gói
655 | Đầu cone xanh 0-1000mcL, bằng nhựa, 1000 chiếc/gói | Đầu cone xanh 200-1000μL, bằng nhựa | 380 | Gói
656 | Đầu dò điện cực tiêu chuẩn thần kinh | Bộ đầu dò dùng để định vị, dò và phát hiện tính hiệu điện cơ của các dây thần kinh, phù hợp máy dò dây thần kinh NIM 3.0 | 60 | CÁI
657 | Đầu dò đo áp lực máu động mạch vành | Dây dài 180-300cm, đường kính 0.014inch, phủ ái nước, có đầu dò cách đầu tip 30mm, có kết nối bằng modular | 20 | cái
658 | Đầu đo ô-xi trong máu tại não, loại người lớn | Chất liệu: cảm biến không PVC không latex có phủ lớp keo dính; Kích thước: người lớn ( >40kg) 28.1cm2; Cấu tạo: bộ cảm biến đo vi mạch không xâm lấn, thiết kế bước sóng kép nhận tín hiệu quang từ người bệnh gởi đến hệ thống xử lý. | 120 | CÁI
659 | Đầu dò siêu âm nội mạch cơ học | Dụng cụ siêu âm lòng mạch 5F có tần số 45MHz, chiều dài ≥130cm | 50 | CÁI
660 | Đầu đốt đơn cực dùng trong phẫu thuật MAZE điều trị rung nhĩ | Đầu đốt đơn cực với chiều dài 8cm hoặc 20cm. Chất liệu tay cầm bằng nhựa, đầu đốt bằng hợp kim, sử dụng sóng cao tần, được thiết kế để thực hiện các thủ thuật cắt đốt điện tim. | 10 | Bộ
661 | Đầu đốt lưỡng cực sóng cao tần | Đầu đốt mô mềm cắt ở nhiệt độ thấp hơn so với đầu đốt RF thông thường. Khe hút đơn hình ngôi sao. Đầu mũi nghiêng 90°. Đường kính mũi (tối đa) 5.5mm, đường kính thân 3.5 mm. Điện cực đốt gồm 4 viên cầu | 300 | CÁI
662 | Đầu khoá 2 nhánh các cỡ, lòng trơn nhẵn, khít không để rò dịch | Chất liệu nhựa carbonate trong suốt. Co nối thẳng, 2 đầu male, có porter, khít không rò rỉ dịch. | 3500 | CÁI
663 | Đầu nối an toàn không kim có thiết kế dạng vách ngăn | Đầu nối an toàn không kim có thiết kế dạng vách ngăn, đầu nối đảm bảo kín, chống trào ngược, có bề mặt phẳng dễ sát khuẩn, đường dẫn dịch thẳng tương đương với cỡ kim/catheter 18G | 2000 | CÁI
664 | Đầu nối có van 1 chiều, theo dõi huyết động xâm lấn | Đầu male rotate. Khóa vặn OFF, áp lực 250 psi. Tốc độ 3ml/h. Áp lực tối đa 250psi | 250 | CÁI
665 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản gồm 6 vòng thắt làm bằng cao su | Loại 2 dây kéo; tương thích ống soi đường kính 8.6mm – 11.3mm; chiều dài dây điều khiển: 122 cm; 6 vòng thắt | 300 | CÁI
666 | Đầu tip có lọc 10µl, chiều dài > 45mm, chống bám dính | Đầu tip có màng lọc polyethylene, chống bám dinh. Thể tích hút tối đa 10µl, chiều dài > 45mm. Chất liệu polypropylene; không màu; không chứa DNase, RNase, DNA người. Đã tiệt trùng, xếp sẵn trong hộp | 77200 | CÁI
667 | Đầu tip có lọc 1000µl, chiều dài >88mm, chống bám dính | Đầu tip có màng lọc polyethylene, chống bám dính Thể tích hút tối đa 1000µl-1250µl Chiều dài >88mm Chất liệu popypropylene, không màu, không chứa DNase, RNase, DNA người Đã tiệt trùng, xếp sẵn trong hộp | 35520 | cái
668 | Dây bù dịch lọc HDF online | Phù hợp máy HDF online, 1 đầu nối luer, van 1 chiều | 4000 | CÁI
669 | Dây cho ăn Feeding có nắp 05 → 10Fr | Kích cỡ: 05Fr - 10Fr, dài tối thiểu 50cm. Chất liệu nhựa PVC không chứa DEHP và latex, dây có đường cản quang có chia vạch; có nắp đậy; đầu ống bo tròn, có nhiều lổ xung quanh. Đóng gói từng cái, tiệt trùng. | 9000 | CÁI
670 | Dây chụp buồng thất chịu áp lực | Chất liệu polyurethane. Chịu được áp lực đến 1200 psi (84 BAR). Dài 120cm.Đầu nối male và female với luerlock | 150 | SỢI
671 | Dây cố định mở khí quản người lớn | Vải được bao phủ lớp đệm xốp Foam mềm, nhẹ, tăng sự thoải mái cho bệnh nhân. Dây rộng chống xoắn và co rút, dùng một lần cho người lớn | 2300 | CÁI
672 | Dây cưa sọ não bằng thép, dài 180mm | Chất liệu bằng thép, dài 180mm, sợi mỏng, bén. Đóng và tiệt trùng từng cái | 5200 | SỢI
673 | Dây dẫn 0.035inch, platium tip, sử dụng nhiều lần, đầu mềm, có cản quang | Chất liệu nitinol, đoạn phủ lớp hydrophilic 5cm, đường kính 0.035", dài 420-500cm, đầu dây dạng thẳng hoặc gập góc chữ J | 40 | CÁI
674 | Dây dẫn can thiệp mạch máu CTO, đường kính 0.014", 0.018", loại đầu tip: straight | Chất liệu thép không gỉ, lớp phủ ái nước ở 35cm đầu và phần còn lại phủ PTFE, đường kính: 0.014", 0.018", chiều dài: 195cm, 300cm, loại đầu tip: straight | 70 | CÁI
675 | Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên đường kính 0.014", 0.018", đầu tip có cấu trúc xoắn, cuộn linh hoạt | Cấu tạo thép không gỉ phủ silicone, đường kính 0.014", 0.018", dài 130-190-300cm, đầu tip có cấu trúc xoắn, cuộn linh hoạt, 2 marker. | 100 | CÁI
676 | Dây dẫn can thiệp mạch ngoại biên, đường kính 0.035", 0.038", dài 75cm, 145cm, 180cm và 260cm | Đầu có cấu trúc xoắn, chất liệu trục: thép không rỉ, lớp phủ: PTFE, đường kính: 0.035", 0.038", dài: 75cm, 145cm, 180cm và 260cm. Loại đầu tip: Straight, dạng chữ J linh hoạt có đầu tự do dài 6-7cm, dạng Short Tip | 10 | CÁI
677 | Dây dẫn chẩn đoán ngoại biên, lõi bằng thép không gỉ được phủ PTFE | Làm bằng thép không gỉ dùng trong thủ thuật chẩn đoán. Công nghệ phủ PTFE (pre-coating). Lớp Heparin giúp giảm ngưng tập huyết khối. Vòng flush giúp dễ dàng áo nước cho dây dẫn, cổng Flush xoay được giúp bảo vệ đầu típ đầu dây dạng chữ J: 1,5; 3; 6; 15 mm. Kích cỡ 0.018”, 0.021", 0.025”, 0.035”, 0.038", dài 80cm-260cm | 2100 | CÁI
678 | Dây dẫn chẩn đoán và can thiệp loại ái nước, kích cở tiêu chuẩn: dài 150 cm, đường kính 0.035 inches | Chất liệu Nitinol, lớp ngoài là Polyurethane, tăng tính cản quang bằng lớp Tungsten, lớp phủ ái nước hydrophilic, hình dạng đầu tip: đầu thẳng, chiều dài dây dẫn 150 cm, đường kính: 0.035 inches. | 6000 | CÁI
679 | Dây dẫn chẩn đoán và can thiệp mạch máu, mạch máu tạng và ngoại biên có phủ lớp ái nước | Có phủ một lớp Hydrophylic ái nước, kích thước từ 0.018-0.038", dài từ 150, 180, 260 cm, có dạng đầu cong và dạng đầu thẳng, lõi bằng nitinol | 30 | CÁI
680 | Dây dẫn chụp mạch vành, chất liệu thép không rỉ, phủ silicon, teflon, đường kính 0.035", dài 150cm | Chất liệu thép không rỉ, phủ silicon, teflon, đường kính 0.035", dài 150cm | 5000 | CÁI
681 | Dây dẫn có mũi khoan kim cương các cỡ, để bào mãng xơ vữa cho tổn thương tắc mãn tính vôi hóa | Dây dẫn có mũi khoan kim cương với các cỡ 1.25mm , 1.5mm, 1.75mm, 2.0mm, 2.5mm, chiều dài 135cm | 5 | CÁI
682 | Dây dẫn đường can thiệp tim bẩm sinh, bằng thép không rỉ được phủ PTFE, đường kính 0.035", dài 260cm-300cm | Chất liệu thép không rỉ được phủ PTFE, đường kính 0.035", dài 260cm-300cm. Đầu tip chữ J | 158 | CÁI
683 | Dây dẫn đường dùng trong đặt double J, dài 120-150cm | Đường kính 0.035, dài 120-150cm, phủ teflon PTFE. Đầu thẳng | 50 | CÁI
684 | Dây dẫn đường mật, đường kính 0.035" | Loại thẳng, đường kính 0.035'', chiều dài 420-500cm. Thân thiết kế đặc biệt giúp kiểm soát và chống gập tốt. Hệ thống đánh dấu bằng số mỗi 01 cm trên thân bắt đầu từ đầu từ vị trí 6cm đến 24cm | 150 | CÁI
685 | Dây dẫn lưu nhựa dài 1.6m, đường kính 10mm. | Chất liệu: nhựa PVC nguyên chất, màu trắng trong suốt, mềm dẻo. Chiều dài 1,6 m. Đường kính 10 mm. Đóng gói vô trùng từng cái. | 22700 | SỢI
686 | Dây dẫn lưu nhựa dài 1.6m, đường kính 6mm. | Chất liệu: nhựa PVC nguyên chất, màu trắng trong suốt, mềm dẻo. Chiều dài 1,6 m. Đường kính 6 mm. Đóng gói vô trùng từng cái | 5200 | SỢI
687 | Dây dẫn mềm phủ Hydrophilic, cỡ 0.035", 150cm, đầu thẳng | Chất liệu Nitinol phủ Hydrophilic, lõi Nitinol, kích cỡ 0.035", dài 150cm. | 40 | CÁI
688 | Dây dẫn niệu đạo cứng, phủ PTFE, cỡ 0.035", 150cm, đầu thẳng | Chất liệu thép không gỉ phủ PTFE, cỡ 0.035", dài 150cm, đầu thẳng. | 200 | CÁI
689 | Dây dẫn niệu quản chất liệu PTFE lõi nitinol, dài 150cm, đường kính 0.025-0.038" | Chất liệu: Nitinol phủ PTFE, đầu thẳng, cứng linh hoạt, thân sọc trắng đen được thiết kế cung cấp hình ảnh nội soi rõ ràng về chuyển động dây có điểm cản quang,giúp dễ dàng xác định vị trí dây. Đường kính 0.028"-0.035" | 800 | CÁI
690 | Dây dẫn nội soi đường mật, chiều dài 420-500cm, đường kính 0.035" | Hai đầu 1 thẳng và 1 cong 30 độ, chiều dài 420-500cm, đường kính 0.035". Đầu típ phủ lớp Hydrophilic | 150 | CÁI
691 | Dây dẫn nước dùng trong nội soi khớp | Dây dẫn nước dùng trong nội soi khớp, lưu lượng tối đa 2.5l/phút | 300 | cái
692 | Dây dao dùng cho dao siêu âm mổ mở | Bộ phận chuyển đổi năng lượng điện từ sang năng lượng cơ học, kết nối giữa máy phát chính và dụng cụ Harmonic, sử dụng được tối đa 100 lần, màu xanh dương | 12 | CÁI
693 | Dây dao dùng cho dao siêu âm mổ mở và mổ nội soi | Bộ phận chuyển đổi điện năng thành dao động cơ học, tần số 55.5kHz dùng cho đầu/ lưỡi dao siêu âm, dùng cho mổ nội soi. Tương thích với máy cắt đốt siêu âm hiện có tại Bệnh viện | 25 | CÁI
694 | Dây điện cực khử rung chuẩn DF1 có 1 bản sốc điện, tương thích cộng hưởng từ | Dây điện cực khử rung chuẩn DF1 có 1 bản sốc điện, tương thích cộng hưởng từ | 3 | SỢI
695 | Dây điện cực khử rung chuẩn DF1 hoặc DF4 có 2 bản sốc điện | Dây điện cực khử rung 4 cực, cho phép chụp MRI 1,5T và 3T. Chuẩn kết nối DF4/ DF1. Đầu điện cực bằng hợp kim Platinum, lớp vỏ cách ly Silicone, PTFE, ETFE được phủ Polyurethane | 3 | SỢI
696 | Dây điện cực khử rung chuẩn DF4 có 1 bản sốc điện, tương thích cộng hưởng từ | Dây điện cực khử rung chuẩn DF4 có 1 bản sốc điện, tương thích cộng hưởng từ | 5 | SỢI
697 | Dây điện cực tạo nhịp tạm thời có bóng, hình dạng cố định, các cỡ | Dài 110 cm với thân dây bằng polyurethane | 66 | CÁI
698 | Dây điện cực tạo nhịp tạm thời có bóng, tự tạo hình, mềm ở nhiệt độ cơ thể | Dây tạo nhịp tim tạm thời có bóng, mềm ở nhiệt độ cơ thể, tự tạo hình | 361 | CÁI
699 | Dây đo áp lực máu động mạch vành, dài 175cm, 300cm, đường kính 0.014inch, phủ ái nước, vỏ bọc bằng polymer | Dây đo áp lực máu động mạch vành, dài 175cm, 300cm, đường kính 0.014inch, phủ ái nước, vỏ bọc bằng polymer, có 2 dạng: cable và Wireless | 30 | CÁI
700 | Dây Garot dùng để thắt mạch tạm thời | Dây Garot dùng để thắt mạch tạm thời, độ dính, bền cao. Thun cotton, có gai dán 2 đầu, co dãn tốt, chiều dài 28cm, rộng 2.5cm | 700 | sợi
701 | Dây Garrot chỉnh hình | Chất liệu bằng cao su Latex dẻo dàn hồi tốt , kích thước: 57cm x 220cm. Trọng lượng 92gr đóng gói tiệt trùng | 4000 | CÁI
702 | Dây hút đàm kín có màng lọc khuẩn, có co nối, dây chia vạch. | Bằng nhựa PVC. Kích cỡ: dài 45cm, đường kính ngoài 4.0mm, 4.7mm, 5.3mm. Thân trơn nhẵn, dây hút có cản quang chia vạch. Đầu ống hút kiểu Mully bo tròn có 3 lỗ hút. Màng lọc khuẩn 5 micron. Có van mở khóa và khóa đường luồn, đầu nối phù hợp tất cả nội khí quản, mở khí quản, van rửa tráng ống hút đàm 1 chiều. Phụ kiện gồm: co nối gấp, nhãn dán theo ngày. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | 5000 | Bộ
703 | Dây hút dịch phẫu thuật có khóa nối 2 đầu | Chất liệu: nhựa PVC nguyên chất màu trắng, trong suốt, đầu nối bằng nhựa PVC trắng sửa mềm dẻo, Chiều dài 2m, đầu nối dài 4cm, đường kính 10mm. Bề ngoài thân ống có rãnh chống xẹp. Tiệt trùng đóng gói riêng từng cái. | 140000 | SỢI
704 | Dây nối bơm tiêm chất cản quang, dài khoảng 140cm, không có DEHP. | Chất liệu PVC, không chứa latex, không có chất phụ gia DEHP, thay thế bằng DEHT an toàn. Đường kính trong: 3.0 mm. Đường kính ngoài: 4.1mm. Chiều dài 140cm. Đầu nối Luer Lock. | 19000 | CÁI
705 | Dây nối bơm tiêm chất cản quang, dài khoảng 75cm, không có DEHP, đường kính trong 3mm | Chất liệu PVC, không có chất phụ gia DEHP , thay thế bằng DEHT an toàn. Đường kính trong: 3 mm. Đường kính ngoài: 4.1mm. Đầu nối Luer Lock. Chiều dài 75cm. Vô trùng , đóng gói từng cái. | 12000 | CÁI
706 | Dây nối bơm tiêm điện | Chất liệu PVC, không có chất phụ gia DEHP, không chứa latex; đường kính trong: 1-2 mm; đường kính ngoài: 2-3 mm; dài 140 -150cm; thể tích mồi 1.0 - 1.2ml. Đầu nối luer lock | 67000 | CÁI
707 | Dây nối máy bơm hút huyết khối | Chất liệu bằng nhựa Polypropylen trong, mềm dẻo, chịu được áp lực hút chân không cao. Sử dụng tương thích với tất cả ống thông hút huyết khối | 18 | CÁI
708 | Dây nối ôxy dài 2m, 2 đầu gắn với 2 đầu nối bằng nhựa dẻo | Chất liệu: nhựa PVC pha silicone trung tính, không gây kích ứng. Đường kính ống 6mm, dài 200cm. Đầu nối tương thích với các dụng cụ cung cấp và hệ thống oxy nguồn. Đóng gói tiệt khuẩn. | 10000 | CÁI
709 | Dây nuôi ăn dài ngày đầu nối chữ Y, kích cỡ 14-16F | Kích cỡ: 14-16F. Chất liệu Polyurethane, không chứa DEHP, công nghệ phủ hydromer, có thể lưu ống trên 4 tuần. Dây có đường cản quang, dài 100 - 120cm có chia vạch. Đầu nối có nắp đậy, dạng phễu khớp với đầu túi cho ăn hoặc bơm 50ml đầu to. Có cổng nối chữ Y giúp bơm dịch, thuốc mà không cần phải ngừng cho ăn. Đóng gói từng cái, tiệt trùng. | 10000 | CÁI
710 | Dây oxy 1 nhánh, dài 400mm | Chất liệu PVC y tế. Dài 400mm. Ống tròn, kích cỡ 8-12 Fr, đầu ống bo tròn, có nhiều lổ xung quanh, đóng gói riêng từng cái, tiệt trùng. | 60000 | SỢI
711 | Dây oxy 2 nhánh, người lớn-trẻ em, đầu ống mềm, khít, dễ kết nối, dài 200cm | Chất liệu nhựa y tế. Dây dẫn dài 200cm. Ống tròn đường kính 2 - 2,5 mm, chống gập, Có 2 ống nhỏ cung cấp oxy qua hai lỗ mũi. Tiệt trùng, đóng gói riêng từng cái. | 80000 | CÁI
712 | Dây phụ kết nối dây truyền hóa chất nhiều cổng với chai dịch truyền | · Chiều dài: 32 cm, chất liệu PUR, không PVC · Đường kính trong 3mm, đường kính ngoài 4.1 mm . Có chức năng đuổi khí tự động và khóa dịch tự động . Đầu kết nối spin-lock . Có khóa an toàn ngăn dịch chảy tự do. . Có cổng pha thuốc | 5000 | cái
713 | Dây phụ kết nối dây truyền hóa chất nhiều cổng với chai dịch truyền, có màng lọc 0.2µm | · Chiều dài: 32 cm, chất liệu PUR. · Đường kính trong 3mm, đường kính ngoài 4.1 mm. . Màng lọc hóa chất 0.2 µm . Nắp chăn dịch PrimeStop . Đầu kết nối spin-lock | 300 | cái
714 | Dây silicon nối lệ quản | Chiều dài silicon 40 mm Đường kính silicon 0,64 mm, có đầu cố định vào điểm lệ | 300 | Dây
715 | Dây tạo nhịp tương thích MRI 1,5 tesla | Dây tạo nhịp tương thích MRI, dây điện cực có lớp phủ fractal iridium | 23 | SỢI
716 | Dây tạo nhịp tương thích MRI 3 tesla | Dây điện cực tạo nhịp chủ động, sử dụng được ở buồng Thất Phải, Nhĩ Phải, Bipolar, polyurethan, tương thích MRI. | 17 | SỢI
717 | Dây thông tiểu 1 nhánh | Chất liệu nhựa PVC y tế. Có đường cản quang dọc thân ống. Đầu xa với lỗ bên và đầu gần có co nối dạng phễu, để thoát nước tối đa và dễ dàng kết nối với túi đựng nước tiểu. Kích cở: 12-16Fr. Đóng gói riêng từng cái, tiệt trùng | 2000 | CÁI
718 | Dây truyền calcium dùng trong lọc máu liên tục sử dụng phù hợp cho máy loại Prisma flex | Chất liệu: ống PVC, không có DEHP, không có Latex. Phù hợp với hệ thống bơm tiêm của máy Primaflex | 100 | SỢI
719 | Dây truyền dịch an toàn, tự động đuổi khí và tự động ngưng truyền khi hết dịch. | Bằng nhựa PVC trong suốt, không có DEHP, không latex, có màng lọc dịch 15 µm, có màng lọc vi khuẩn tại van thông khí. Đường kính trong dây x đường kính ngoài dây: 3 x 4 mm (± 0.2mm). Chiều dài dây 150cm - 180cm, đầu khóa vặn xoắn Luer Lock. Khóa chỉnh giọt theo kiểu chữ V điều chỉnh dễ dàng, có khe bảo vệ đầu sắc nhọn sau khi sử dụng và có khe gắn đầu dây truyền tránh nhiễm khuẩn. Bầu đếm giọt 2 ngăn (cứng-mềm), đầu nhọn sắc, dễ dàng xuyên qua nút chai dịch truyền. Cửa chích thuốc an toàn. Có chức năng đuổi khí tự động ngăn dịch chảy ra ngoài và chặn khí tự động ngưng truyền khi hết dịch, ngăn không khí đi vào dây. Các mối nối đảm bảo hệ thống kín. | 572000 | SỢI
720 | Dây truyền dịch có bộ phận điều chỉnh giọt | Chất liệu PVC trong suốt, không có chất phụ gia DEHP, không latex. Đường kính trong dây x đường kính ngoài dây: 3 x 4 mm (± 0.2mm). Chiều dài dây 150cm - 180cm. Có bộ điều chỉnh giọt từ 3ml/h - 270ml/h. Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí. Đầu dây vặn xoắn Luer Lock, có khóa kẹp dừng truyền dịch tạm thời mà không cần chỉnh lại tốc độ truyền. Các mối nối đảm bảo hệ thống kín | 24000 | CÁI
721 | Dây truyền dịch có kim | Chất liệu PVC trong suốt, không có chất phụ gia DEHP, không latex. Đầu kim sắc nhọn 3 mặt vát, được làm từ thép không gỉ. Bầu đếm giọt có thiết kế màng lọc dịch, van thoát khí có màng lọc vi khuẩn, đầu nhọn sắc, dễ dàng xuyên qua nút chai dịch truyền. Chiều dài dây 150cm - 180cm, đầu nối Luer Lock. Khóa chỉnh giọt điều chỉnh dễ dàng, có khe bảo vệ đầu sắc nhọn sau khi sử dụng và có khe gắn đầu dây truyền sau đuổi khí tránh nhiễm khuẩn. Các mối nối đảm bảo hệ thống kín. | 3600 | Bộ
722 | Dây truyền dịch không kim, đầu luer lock | Bằng nhựa PVC trong suốt, không có DEHP, không latex, có màng lọc dịch 15 µm, có màng lọc vi khuẩn tại van thông khí. Đường kính trong dây x đường kính ngoài dây: 3 x 4 mm (± 0.2mm). Dây chịu áp lực đến 2 bar, chiều dài dây ≥180cm, đầu khóa vặn xoắn Luer Lock. Khóa chỉnh giọt theo kiểu chữ V điều chỉnh dễ dàng, có khe bảo vệ đầu sắc nhọn sau khi sử dụng và có khe gắn đầu dây truyền sau khi đuổi khí tránh nhiễm khuẩn. Bầu đếm giọt 2 ngăn (cứng-mềm), có vòng trung tâm để có thể sử dụng với máy truyền dịch, đầu nhọn sắc, dễ dàng xuyên qua nút chai dịch truyền. Các mối nối đảm bảo hệ thống kín | 460000 | SỢI
723 | Dây truyền dịch, không PVC, có màng lọc hóa chất 0.2µm, dùng vô hóa chất điều trị ung thư | Chất liệu Polyurethane; Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm, 20 giọt/ 1ml; Dây 150cm; Màng lọc dịch 0.2 µm để lọc hóa chất ung thư; Màng lọc tiểu phân 15 µm; Không chứa PVC; Đầu nối vặn xoắn Luer Lock | 4000 | CÁI
724 | Dây truyền hóa chất tĩnh mạch, chất liệu nhựa kết hợp silicon, không chứa phụ gia DEHP. Phù hợp với máy truyền dịch loại Infusomat | Không chứa PVC, không có chất phụ gia DEHP, đường kính trong: 3 mm, đường kính ngoài: 4.1mm, chiều dài: 250 cm. | 400 | CÁI
725 | Đè lưỡi gỗ, đóng bao từng que, hộp 100 cây | Que gỗ, không mùi khó chịu, cứng, nhẵn, không trầy xước, cong vênh, đóng gói từng cái, vô trùng. | 1500 | Hộp
726 | Đĩa đệm cổ động, xoay đa hướng, chất liệu cobalt-chrome-molypdenum, cao 5-7mm, rộng 15-19mm, sâu 13-15mm | Vật liệu cobalt-chrome-molypdenum. Cao 5-7mm, rộng 15-19mm, sâu 13-15mm. Bề mặt nhám có răng cố định. Độ xoay ưỡn 20 độ, nghiêng bên 16 độ, quay 360 độ. Hai mảnh gắn với nhau bởi trục xoay có trung tâm biến thiên. Đóng gói lắp ráp sẵn, tiệt trùng sẵn. Kèm bộ trợ cụ | 110 | CÁI
727 | Đĩa đệm cột sống cổ chất liệu PEEK, có khoang chứa xương, các cỡ | Vật liệu: Polyether ether ketone (PEEK). Có 2 điểm đánh dấu bằng titanium. Độ dày của răng cưa: 0.5mm. Bên trong có khoang chứa xương. Kích thước: chiều sâu 12mm x chiều rộng 15mm x chiều cao: 5-6-7mm hoặc chiều sâu 14mm x chiều rộng 17mm x chiều cao: 5-6-7-8mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn. Kèm bộ trợ cụ | 70 | CÁI
728 | Đĩa đệm cột sống cổ kèm nẹp, có xương ghép sẵn bên trong | Gồm: 1 đĩa đệm vật liệu bằng PEEK, có 2 điểm đánh dấu bằng titanium, độ dày của răng cưa: 0.5mm, bên trong có khoang chứa xương, kích thước: chiều sâu 12mm-14mm, chiều rộng 15mm-17mm, chiều cao: 5mm-7mm. 1 nẹp kích thước 25mm x 7.5mm, có 2 lỗ để bắt vít. Xương nhân tạo bằng tricalcium phosphate. Đóng gói tiệt trùng sẵn. Kèm bộ trợ cụ | 20 | CÁI
729 | Đĩa đệm cột sống cổ nhồi xương, cao 4 - 9mm, rộng 14mm, sâu 13mm, có sẵn xương ghép | Vật liệu Peek. Chiều cao 4-9mm. Rộng 14 mm., sâu 13 mm. Bề mặt cong theo giải phẫu, răng cưa cao 0,8mm, có sẵn xương ghép. Đóng gói tiệt trùng sẵn. Kèm bộ trợ cụ. | 100 | CÁI
730 | Đĩa đệm cột sống lưng có đầu hình viên đạn, phẫu thuật Tlif, cao 6-18mm, rộng 9mm, dài 29mm. | Vật liệu Peek. Độ nghiêng 0 độ/5 độ. Cao 6-18mm (bước tăng chiều cao 1mm), rộng 9mm, dài 29mm. Đầu hình viên đạn, có thể gắn đĩa đệm một cách kiểm soát ở nghiều góc 0-72 độ đến vị trí cuối cùng. Đóng gói tiệt trùng sẵn. Kèm bộ trợ cụ. | 50 | CÁI
731 | Đĩa đệm cột sống lưng có xương ghép sẵn bên trong | Vật liệu PEEK, 2 điểm đánh dấu bằng tantalum, độ dày răng cưa 0.7mm, dài 28mm x rộng 11mm x nghiêng 4 độ x cao 8-10-12-14mm. Bên trong có xương ghép sẵn bằng tricalciumphosphate. Đóng gói tiệt trùng sẵn. Kèm bộ trợ cụ | 50 | CÁI
732 | Đĩa đệm cột sống lưng dạng cong, có răng cưa, các cỡ | Vật liệu: PEEK. Kích thước: chiều cao: 7-16mm, chiều dài 28/30/32mm, rộng 11mm, độ nghiêng 0,4,8 độ, 2 marker bằng Tantalum, cách đầu mũi trước 2.6mm, cách đầu mũi sau 2.8mm. Tiệt trùng. Kèm bộ trợ cụ | 50 | CÁI
733 | Đĩa đệm cột sống lưng lối bên, kích thước: chiều cao: 7-16mm, chiều dài 28mm, rộng 9mm, độ nghiêng 7 độ | Vật liệu: Polyether ether ketone (PEEK), có hình dạng đĩa đệm cong, có khoang để chứa xương, có 3 điểm đánh dấu bằng titanium. Kích thước: chiều cao: 7-16mm, chiều dài 28mm, rộng 9mm, độ nghiêng 7 độ, có 3 điểm đánh dấu bằng titanium. Sản phẩm được đóng gói tiệt trùng sẵn. Kèm bộ trợ cụ | 50 | CÁI
734 | Đĩa đệm cột sống lưng, bằng PEEK, hình quả chuối, có ghép xương, dùng trong phẫu thuật ít xân lấn, đường T-Lif | Vật liệu Peek. Đầu vào hình viên đạn. Có 1 điểm tròn và 2 vạch cản quang Tantalum. Bề mặt có răng cưa ngược và có 1 khoang ghép xương ở giữa. Độ nghiêng 5 độ. Cao 7-17mm bước tăng chiều cao 1mm, rộng 11.5 mm, dài 26mm, 30mm, 34mm. Đóng gói tiệt trùng sẵn. Kèm bộ trợ cụ. | 1100 | CÁI
735 | Đĩa petri nhựa, 1 ngăn, vô trùng, đường kính 90mm | Bằng nhựa, 1 ngăn, vô trùng, đường kính 90mm, cao 15mm | 178000 | CÁI
736 | Điện cực cắt đốt điện sinh lý 4 cực, lái chuyển hướng hai chiều, vùng chuyển tiếp vật liệu Polyimide. | Điện cực cắt đốt điện sinh lý 4 cực, lái chuyển hướng hai chiều (birectional), độ dài 110 cm, thân 7F, khoảng cách điện cực 2.5 mm, có tích hợp cảm biến nhiệt độ, tay cầm điều khiển dễ dàng và chính xác chỉ bằng 1 tay (điều khiển độ cong và độ căng), đầu điện cực ổn định | 20 | CÁI
737 | Điện cực cắt đốt điện sinh lý 4 cực, lái chuyển hướng hai chiều, vùng chuyển tiếp vật liệu Polyimide. Bộ phận gia cường ở phần thân gần cải thiện lực đẩy và tăng mô-men xoắn | Điện cực cắt đốt điện sinh lý 4 cực bằng Platinum/Iridium, tích hợp cảm biến nhiệt độ, lái chuyển hướng hai chiều, độ dài 110 cm, thân 7F, khoảng cách điện cực 2.5 mm, tay cầm điều khiển dễ dàng và chính xác chỉ bằng 1 tay (điều khiển độ cong và độ căng). Bộ phận gia cường ở phần thân gần cải thiện lực đẩy và tăng mô-men xoắn, sợi gia cố phần thân đầu xa tăng độ ổn định đầu điện cực | 40 | CÁI
738 | Điện cực đo tim | Gel khô không chứa muối, không dính nhầy, không dị ứng, chứa electrode AgCl dẫn truyền tín hiệu tốt, miếng foam chứa gel không gây dị ứng. | 320000 | CÁI
739 | Điện cực tạo nhịp tạm thời, lưỡng cực có bóng | Ống thông bằng Polyurethane chống huyết khối, có marker cách nhau mỗi 100mm để xác định độ sâu. chân cắm được mạ vàng 2mm,chiều dài điện cực 5 mm, khoảng cách giữa 2 điện cực 10mm. Có bơm tiêm kèm theo để bơm bóng | 50 | Bộ
740 | Điện cực thăm dò điện sinh lý 10 cực có khoảng cách điện cực 2-5-2 mm. có thể điều chỉnh dạng cong | Điện cực thăm dò điện sinh lý 10 cực có thể điều chỉnh dạng cong, 6F, khoảng cách điện cực, 2-5-2, dài 110 cm. | 50 | Bộ
741 | Điện cực thăm dò điện sinh lý 10 cực với dạng cong cố định, 5F hoặc 6F, dài 115 cm, vật liệu Stabilene. | Dạng cong cố định, 5F hoặc 6F, dài 115 cm, vật liệu Stabilene | 10 | CÁI
742 | Điện cực thăm dò điện sinh lý 4 cực với dạng cong cố định, 5F hoặc 6F, dài 115 cm, vật liệu Stabilene. | Dạng cong cố định, 5F hoặc 6F, dài 115 cm, vật liệu Stabilene | 160 | CÁI
743 | Điện cực tiêu chuẩn thần kinh | Bộ điện cực 2 kênh dùng để định vị và theo dõi tính hiệu điện cơ của các dây thần kinh, phù hợp cho máy dò dây thần kinh Nim 3.0 | 60 | CÁI
744 | Đinh Kirschner trơn 2.0, bằng thép không rỉ 316L | Chất liệu thép không rỉ 316l, đường kính 2.0mm. Chiều dài đinh 300mm. Hai đầu mũi đinh vát nhọn 3 cạnh. | 3000 | CÁI
745 | Đinh răng Schanz, chất liệu thép không rỉ. Kích thước 3.5mm, dài 120-130mm | Chất liệu thép y tế 316L, đường kính thân đinh 3.5mm, chiều dài 120-130mm, đuôi đinh 3 cạnh chống mô men xoay, mũi đinh vát nhọn 3 cạnh. | 300 | CÁI
746 | Đinh răng Schanz, thép không rỉ, đường kính 5.0mm, dài 160-200mm | Chất liệu thép y tế 316L, đường kính thân đinh 5mm, chiều dài 160-200mm, đuôi đinh 3 cạnh chống mô men xoay, mũi đinh vát nhọn 3 cạnh | 3000 | CÁI
747 | Đinh Steinman, chất liệu thép không rỉ, kích thước 3.5-5.0mm x 200-220mm | Chất liệu thép y tế 316L, đường kính 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm. Chiều dài từ 200mm đến 220mm. Mũi đinh vát nhọn 3 cạnh, đuôi đinh mài 3 cạnh chống mô men xoay. | 200 | CÁI
748 | Đinh Steinman, chất liệu thép không rỉ, kích thước 5.0 x 200-225mm. | Chất liệu thép y tế 316L, đường kính 5.0mm. Chiều dài đinh từ 200mm đến 220mm. Mũi đinh vát nhọn 3 cạnh, đuôi đinh mài 3 cạnh chống mô men xoay. | 200 | CÁI
749 | Dù đóng lỗ thông liên nhĩ tự bung | Có 2 đĩa làm từ nitinol, được làm đầy bằng các mảnh polyester. Kích cỡ : đường kính 4-40mm, chiều rộng eo 3-4mm, đường kính đĩa 16-56mm | 100 | CÁI
750 | Dụng cụ bảo vệ thành ngực, bụng, các cỡ | Dụng cụ bảo vệ thành vết mổ: Chất liệu: lớp film được cấu tạo bằng chất liệu PS-8011 Polyurethane, 2 vòng làm bằng chất liệu Pellethane. Đường kính 2.5-6cm, 2-4cm. Dụng cụ bảo vệ vết thương và vén mô mềm được cấu tạo bởi lớp Film chắc chắn gấp 3 lần, trong suốt, giúp dễ quan sát, bảo vệ vết thương tốt hơn, bộc lộ dễ dàng các lớp mô mềm của thành ngực, bụng. Tiệt khuẩn | 1000 | CÁI
751 | Dụng cụ bắt dị vật 3 vòng | Kích thước lớn ba dây cáp bằng Nitinol xoắn lại với nhau có một dải Platinum liên kết chặt với các loop để tăng tính nhận biết. Dây Nitinol siêu đàn hồi có đặc tính là mềm dẻo, có độ chịu xoắn tốt, và độ xoắn được kiểm soát 1:1.Có dải band marker cản quang giúp xác định thiết bị một cách chính xác. Kích thước làm việc: 6-10mm, 9-15mm, 12-20mm, 18-30mm, 27-45mm. Chiều dài catheter: 100cm. Chiều dài của snare: 120 cm | 10 | Bộ
752 | Dụng cụ cắt nối nội soi đa năng dùng cho tất cả các loại băng đạn | Dụng cụ cắt khâu nối nội soi đa năng -Trục dài 16cm -Tiếp cận mô/mạch mục tiêu thông qua 10 vị trí gập góc (05 mỗi bên) và thêm 01 vị trí chính giữa -Có cải thiện cơ chế tháo rời, có chỉ thị báo lắp nối không đúng. Tương thích với các loại băng đạn công nghệ 03 hàng ghim mỗi bên cùng hãng sản xuất Tiêu chuẩn CE hoặc FDA | 90 | CÁI
753 | Dụng cụ cắt nối nội soi đa năng gập góc liên tục 45 độ mỗi bên | Dụng cụ khâu cắt nối nội soi đa năng, gập góc 45° liên tục không khấc mỗi bên. Có nút xoay 360°. Dụng cụ tích hợp được với tất cả các loại băng đạn nội soi thẳng/nghiêng cùng hãng sản xuất. | 20 | CÁI
754 | Dụng cụ cắt nối nội soi đa năng, gập góc liên tục | Dụng cụ cắt khâu nối đa năng, gập góc liên tục dùng trong phẫu thuật nội soi, sử dụng được với các loại băng ghim cắt khâu nối nội soi cùng hãng sản xuất Tiêu chuẩn: CE, ISO | 10 | cái
755 | Dụng cụ cắt nối ruột, thực quản tự động, dài 35cm, đường kính 25mm, công nghệ DST | Dụng cụ cắt khâu nối tròn cỡ dài 35cm, đường kính 25mm, công nghệ DST, chiều cao ghim khi mở là 3.5mm và 4.8mm. Chất liệu ghim titanium, gồm thêm dây nối dài 90cm bằng nhựa PVC | 10 | CÁI
756 | Dụng cụ cắt nối trĩ tự động sử dụng kỹ thuật Longo, công nghệ định dạng ghim dập chuẩn | Đường kính đầu 33mm, đường kính dao 24.4mm, có 28 kim, tự động điều chỉnh chiều cao kim đóng từ 0.75mm-1.5mm, chân kim dài 4mm, kim bằng Titanium Alloy | 10 | CÁI
757 | Dụng cụ cắt van tĩnh mạch đầu hình nón, đường kính 2.0 - 5.0mm | Dụng cụ cắt van tĩnh mạch, đầu hình nón bằng nhựa giúp ngăn trượt vào nhánh phụ. Lưỡi cắt bằng nhựa sắc không gây tổn thương mội mạch và rách lá van. Dây dẫn bằng Polyfilic mềm dẻo. Đường kính 2.0-5.0 mm | 6 | CÁI
758 | Dụng cụ cố định mạch vành | Giác hút chân không mềm, dễ uốn. Xoay 360°. Khớp nối động giúp định vị dễ dàng. Dễ dàng quan sát chỗ nối mạch. Có thể gắn với tất cả các loại banh xương ức. | 10 | CÁI
759 | Dụng cụ cố định ống dẫn lưu nằm ngang | Chất liệu đế dán: Hydrocolloid. Cố định được ống có kích thước từ 5 - 40Fr, dễ dàng điều chỉnh, vô trùng. | 170 | CÁI
760 | Dụng cụ có đường ống khép kín truyền dịch dùng hút dịch và mô từ vú chuyển vào bình chứa dịch phù hợp với thiết bị hút chân không hiện có tại bệnh viện | Dụng cụ có đường ống khép kín truyền dịch dùng hút dịch và mô từ vú chuyển vào bình chứa dịch phù hợp với thiết bị hút chân không hiện có tại bệnh viện | 30 | Cái
761 | Dụng cụ đặt stent dùng cho stent 10r, tương thích với kênh sinh thiết 3.7mm trở lên | Dụng cụ đặt stent dùng cho stent 10r, tương thích với kênh sinh thiết 3.7mm trở lên | 50 | CÁI
762 | Dụng cụ đặt stent dùng cho stent 7fr, tương thích với kênh sinh thiết 2.8mm trở lên | Tương thích với stent nhựa 7Fr, chiều dài làm việc 220 cm, phù hợp cho stent có chiều dài từ 3 cm đến 15 cm, đầu có vòng cản quang, có ngã bơm cản quang độc lập. | 30 | CÁI
763 | Dụng cụ đo cung lượng tim liên tục, SvO2, RVEDV, loại 2 khoang, cỡ 7.5F, dài 110cm | Dụng cụ đo cung lượng tim liên tục, SvO2, RVEDV, loại 2 khoang, cỡ 7.5F, dài 110cm | 5 | CÁI
764 | Dụng cụ đóng còn ống động mạch | Chất liệu: hợp kim nhớ hình dạng lưới Nitinol, polyester. Đường kính bít: 3.0-12mm. Chiều dài bít > 3mm. Đường kính thiết bị tại động mạch chủ dưới: 5-12mm. | 30 | CÁI
765 | Dụng cụ đóng lỗ bầu dục có màng polyester | Chất liệu: hợp kim nhớ hình có cấu tạo dạng lưới Nitinol, polyester. Kích cỡ đa dạng: 18, 25, 30, 35 mm | 10 | CÁI
766 | Dụng cụ đóng lỗ trocar nội soi | Dụng cụ khâu da và đóng các vết rạch Trocar trong phẫu thuật nội soi, dụng cụ này có kim dao động theo cơ chế lò xo, thu lại khi đẩy vô và tự động bung ra để thâm nhập qua thành bụng. Có lỗ để móc chỉ khâu từ 0-2. | 20 | Bộ
767 | Dụng cụ đóng mạch máu bằng chỉ ngoại khoa | Kích thước 5-8F, nút thắt sẵn, cầm máu bằng cơ chế cơ học không để lại thẹo. | 300 | Bộ
768 | Dụng cụ đóng thông động tĩnh mạch | Thiết kế màng lưới Nitinol 1 cuộn cho khu vực cần thả dù ngắn. Đường kính: 4mm-16 mm; Tương thích với dụng cụ mở đường (Sheath) 4-6F, hoặc ống thông can thiệp 5-8F. Khoảng mạch máu điều trị được là: 2.7-12.3 mm. | 8 | CÁI
769 | Dụng cụ đóng thông động tĩnh mạch thế hệ thứ hai | Thiết kế lưới Nitinol đa lớp, nhiều cuộn. Đường kính từ: 3mm-22 mm; Chiều dài khi không ép: 6, 7, 9, 10 , 12, 14, 16, 18 mm. Tương thích với dụng cụ mở đường (Sheath) 4-7 F; hoặc ống thông can thiệp 5-9F; Khoảng mạch điều trị được là: 2.0 -16.9 mm. | 12 | CÁI
770 | Dụng cụ giữ cố định ống nội khí quản có chống cắn | Cố định được ống có đường kính từ 5-10mm. Dụng cụ gồm: 2 miếng dán cố định hai bên má bệnh nhân, bằng chất liệu hydrocolloid có độ pH giống như da, không gây dị ứng; băng cố định vùng gáy; Phần cố định nội khí quản, có thể di chuyển được, kèm dụng cụ ngừa cắn. | 9500 | CÁI
771 | Dụng cụ khâu cắt nội soi đa năng 35mm, dùng cho mạch máu, sử dụng pin | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi, gập gốc 35mm, chiều dài đường cắt 27mm, chiều dài đường kim 35mm, đường kính cán 9mm, hàm đe, đầu cong tù rộng 7mm, dùng cho mạch máu, cán dài 32cm, gập góc 50 độ, sử dụng pin | 6 | cái
772 | Dụng cụ khâu cắt nội soi đa năng 45-60mm | Cán dài 34cm, gập góc mỗi bên 45 độ, đe bằng thép đúc không gỉ, dao hình chữ C, công nghệ 3 điểm tiếp xúc | 50 | CÁI
773 | Dụng cụ khâu cắt nội soi đa năng 60mm, sử dụng pin | Dụng cụ khâu cắt nội soi đa năng 60mm, dài 34cm, gập góc 45 độ, dao hình chữ C bằng thép đúc 400 không gỉ, công nghệ 3 điểm tiếp xúc và GST, sử dụng pin | 150 | CÁI
774 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở 55mm | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 55mm, công nghệ 6 hàng kim 3D, điều chỉnh chiều cao kim đóng từ 1.5-2.0mm | 50 | CÁI
775 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ hở 75mm | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 75mm, công nghệ 6 hàng kim 3D, điều chỉnh chiều cao kim đóng từ 1.5-2.0mm | 30 | CÁI
776 | Dụng cụ khâu cắt trĩ theo phương pháp Longo, đường kính 33mm, ghim titanium công nghệ DST giúp cầm máu | Dụng cụ khâu cắt trĩ công nghệ DST. Đường kính 33mm, 32 ghim titanium. Chiều cao ghim 3.5mm và 4.8mm. - Đầu đe rời, ống soi trong suốt, có chia vạch. Tiêu chuẩn CE hoặc FDA. | 12 | CÁI
777 | Dụng cụ khâu da tự động có sẵn 35 ghim | Dụng cụ khâu nối da tự động 35 ghim bằng thép không rỉ, có thể bắn ở nhiều góc độ khác nhau. Khi ở vị trí đóng lại có 2 kích cở ghim là chiều ngang 5.88mm- chiều cao chân ghim 4.1mm; và chiều ngang 6.5mm-chiều cao chân ghim 4.1mm | 200 | CÁI
778 | Dụng cụ khâu nối ống tiêu hóa dạng vòng đường kính 21mm-33mm | Dụng cụ khâu cắt nối tròn 21-33mm, đường kính lòng cắt 12.4-24.4mm, cán dài 18cm, chiều cao ghim mở 5.2mm, tự động điều chỉnh chiều cao ghim đóng từ 1.5 mm-2.2 mm, kim làm bằng titanium alloy | 150 | CÁI
779 | Dụng cụ khâu nối ống tiêu hóa dạng vòng đường kính 23-31mm, sử dụng pin | Dụng cụ khâu nối tròn 23- 31mm, đường kính lòng cắt 14.6- 22.5mm, cán dài 24cm, độ dài kim mở 5.2mm, điều chỉnh chiều cao kim đóng từ 1.5-2.2mm, công nghệ kim 3D, công nghệ giữ mô bề mặt, sử dụng pin | 100 | CÁI
780 | Dụng cụ khâu nối ống tiêu hóa dạng vòng, dài 22cm, đường kính 21mm-33mm, công nghệ DST | Dụng cụ khâu cắt nối tròn công nghệ DST. -Chiều dài thân dụng cụ 22cm -Đường kính ngoài 21mm, 25mm, 28mm, 31mm, 33mm -Chiều cao ghim mở 3.5mm và 4.8mm, chiều cao ghim đóng 1.5mm và 2.0mm. -Chất liệu ghim titanium nguyên chất Tiêu chuẩn FDA hoặc CE. | 170 | CÁI
781 | Dụng cụ khâu nối thẳng 30mm dùng trong phẫu thuật mổ mở ngực bụng, công nghệ ghim dập chuẩn DST | Dụng cụ khâu nối thẳng dài 30mm, tương thích với băng ghim khâu nối mổ mở có 2 hàng ghim, công nghệ ghim dập định hướng DST giúp cầm máu tốt hơn. Thiết kế thân đe dài thon, đầu thẳng | 5 | CÁI
782 | Dụng cụ lấy dị vật đường kính 5 - 35mm, loại 1 thòng lọng | Chất liệu nitinol. Đường kính 5-35mm, chiều dài dụng cụ 65cm hoặc120cm, kích thước ống thông 4F và 6F. Thiết kế vòng đơn, góc 90°. Có dải đánh dấu cản phóng xạ trên ống thông | 6 | CÁI
783 | Dụng cụ lấy mẫu máu | Dụng cụ lấy mẫu máu | 13200 | CÁI
784 | Dụng cụ mở đường dài dùng trong can thiệp ngoại biên, đầu típ cản quang, van cầm máu | Dụng cụ mở đường dài dùng trong can thiệp ngoại biên, đầu típ cản quang, van cầm máu. Đường kính từ 4.0F đến 18F, chiều dài 30cm, 40cm, 45cm, 70cm, 80cm, 85cm và 90cm | 15 | CÁI
785 | Dụng cụ ngắn mở đường vào động mạch đùi, có Guirewire kèm (làm bằng thép không rỉ) có đầu cong hình J, đường kính 0.035'' hoặc 0.038”, dài 50cm | Chất liệu polythylene và Polypropylene. Hemostasis valve ngăn chặn máu rò rỉ.Các cỡ 4F-8F dài 11cm, mỗi size được thiết kế màu sắc khác nhau. Có kèm theo kim chọc mạch 18Gx7cm có khóa 3 ngã, có Guirewire kèm (làm bằng thép không rỉ) có đầu cong hình J, đường kính 0.035'' hoặc 0.038”, dài 50cm | 160 | CÁI
786 | Dụng cụ siêu âm lòng mạch 5F có tần số 40Hz, dài 135cm phù hợp cho máy siêu âm lòng mạch | Dụng cụ siêu âm lòng mạch 5F có tần số 40Hz, chiều dài 135cm | 50 | CÁI
787 | Dụng cụ thả dù VSD-ASD | Bộ dụng cụ bung dù đóng lỗ tiểu nhĩ, có thiết kế đầu cong 45 độ, kích thước 8-12F, chiều dài 80cm. | 30 | CÁI
788 | Dụng cụ thông mạch vành tạm thời các cỡ từ 1.25-2mm | Đầu hình nón các cỡ bằng silicon, kích cỡ 1,25mm, 1,5mm, 1,75mm, 2mm. Trục dài 12mm. Có 1 sợi chỉ gắn vào giữa cầu nối | 580 | CÁI
789 | Film khô laser, thước 25 x 30cm phù hợp với máy Konica Minolta hiện có tại bệnh viện | Thành phần chính: Polyethylene terephthalate 90-99%, additives<1%, binding agents<1%. Kích thước: 25x30cm | 100000 | TẤM
790 | Film khô X-quang kích thước 35cmx43cm phù hợp với máy Carestream hiện có tại bệnh viện | Kích thước 35cmx43cm. Độ tương phản: 0.60 và 2.00, độ nhạy tối đa có thể in: 3.00 ±0.10 đến 3.30±0.10, độ nhạy tối thiểu có thể in: ≤0.28 đến ≤0.29, phim có màu xanh, nền polyester dày 7-mil | 80000 | TỜ
791 | Film khô X-quang kích thước 26cmx36cm phù hợp với máy Fujifilm hiện có tại bệnh viện | Kích thước 26cmx36cm. Thành phần PET: 85-95%, polymers: 1-10%, organic silver: 1-10%, gelatine: 1-10%, additives 0.1-15%, silver halides: 0.05-1% | 700000 | TẤM
792 | Film khô X-quang kích thước 28cmx35cm phù hợp với máy Carestream hiện có tại bệnh viện | Kích thước 28cmx35cm. Độ tương phản: 0.60 và 2.00, độ nhạy tối đa có thể in: 3.00 ±0.10 đến 3.30±0.10, độ nhạy tối thiểu có thể in: ≤0.28 đến ≤0.29, phim có màu xanh, nền polyester dày 7-mil | 120000 | TỜ
793 | Film khô X-quang kích thước 35cmx43cm phù hợp với máy Fujifilm hiện có tại bệnh viện | Kích thước 35cmx43cm. Thành phần PET: 85-95%, polymers: 1-10%, organic silver: 1-10%, gelatine: 1-10%, additives 0.1-15%, silver halides: 0.05-1% | 690000 | TẤM
794 | Film khô X-quang kiểu DI-HL, kích thước 20cmx25cm. | Kích thước 20cmx25cm. Thành phần PET: 85-95%, polymers: 1-10%, organic silver: 1-10%, gelatine: 1-10%, additives 0.1-15%, silver halides: 0.05-1% | 3000 | TẤM
795 | Gạc bông đắp vết thương, không tiệt trùng, 20cmx10cm | Chất liệu : 2 lớp gạc cotton hút nước bên ngoài và 1 lớp đệm bông tự nhiên tinh chế (100% cotton) ở giữa. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng. Kích thước 20cm x 10cm, dày 2cm. Không tiệt trùng. Đóng gói 200 miếng/túi | 500000 | Miếng
796 | Gạc bông đắp vết thương, tiệt trùng, 20cmx10cm | Chất liệu : 2 lớp gạc cotton hút nước bên ngoài và 1 lớp đệm bông tự nhiên tinh chế (100% cotton) ở giữa. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng. Kích thước 20cm x 10cm, dày 2cm. Tiệt trùng. Đóng gói 02 miếng/gói | 300000 | Miếng
797 | Gạc dẫn lưu tai mũi họng 7,5mmx200cm | Làm từ gạc hút nước không dệt, có độ thấm hút cao, tiệt trùng bằng EO, không mùi, không lẫn tạp chất. Kích thước 7,5mmx200cm, 4 lớp | 32500 | CUỘN
798 | Gạc đắp mắt vô trùng hình ovan, giúp bảo vệ mắt sau phẩu thuật, kích thước 5cm x 7cm | Gạc đắp mắt vô trùng hình ovan, giúp bảo vệ mắt sau phẩu thuật, kích thước 5cm x 7cm | 1200 | Miếng
799 | Gạc đặt xung quanh ống mở khí quản 8cm x 9cm | Thành phần: viscose kết hợp keo dính acrylic, lớp thứ nhất được phủ nhôm. Phù hợp đường kính ống: 12-19mm (31-50Fr). Vô trùng. Kích thước: 8cm x 9cm | 8000 | Miếng
800 | Gạc ép sọ não 1x8cm, 4 lớp cản quang, vô trùng | Làm từ gạc không dệt hút nước và có độ thấm hút rất cao. Kích thước 1x8cm, 4 lớp, sợi cản quang, tiệt trùng. | 293000 | Miếng
801 | Gạc hydrofiber + ion bạc, kháng khuẩn 2x45cm | Cấu tạo bởi sợi alginate chứa 1.2% bạc ion, kháng khuẩn. Tiệt trùng, gạc không dệt dạng sợi. Kích thước 2cm x 45 cm | 100 | Miếng
802 | Gạc lưới Lipido - Colloid, lưới polyester, có ion bạc, co dãn, không dính vết thương, kích cỡ 15cmx20cm | Chất liệu Lipido - Colloid, lưới polyester, có ion bạc, silver sulphat 0.38-0.62 mg/ cm, co dãn, không dính vết thương, kích cỡ 15cmx20cm. | 3500 | Miếng
803 | Gạc lưới Lipido-Colloid, lưới Polyester, không dính vết thương, kích thước 10cm x 10cm | Gạc lưới Lipido-Colloid, mắt lưới Polyester , tẩm NOSF (0.81 - 1,29 mg/cm2) , vô khuẩn, lưu băng tối đa 7 ngày. Kích thước 10cm x 10cm | 500 | Miếng
804 | Gạc phẫu thuật 4-5cmx6cmx6 lớp, chưa vô trùng | Chất liệu 100% cotton, thấm hút, trắng mịn, kích thước 4-5cm x 6cm x 6lớp | 180000 | Miếng
805 | Gạc phẫu thuật 8 lớp, chưa tiệt trùng,10x10cm | Chất liệu 100% cotton, không lẫn tạp chất, thấm hút. Kích thước 10x10cmx8 lớp, chưa tiệt trùng. Đóng gói 100 miếng/túi | 580000 | Miếng
806 | Gạc phẫu thuật 8 lớp, vô trùng,10x10cm | Chất liệu 100% cotton, không lẫn tạp chất, thấm hút. Kích thước 10cmx10cm, 8 lớp, tiệt trùng. Đóng gói 5 miếng/túi | 7200000 | Miếng
807 | Gạc phẩu thuật nội soi 1.5 x 80cm, 12 lớp, tiệt trùng, có cản quang | Được làm từ gạc hút ướt bằng sợi cotton 100%, kích thước 1.5 x 80cm, 12 lớp, tiệt trùng, có cản quang, không chất tẩy trắng | 11600 | Miếng
808 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30x40cm, 8 lớp có cản quang, vô trùng | Chất liệu 100% cotton, không lẫn tạp chất, thấm hút. Kích thước 30cmx40cm, 8 lớp, tiệt trùng, có cản quang. Đóng gói 5 miếng/gói | 640000 | Miếng
809 | Gạc xốp thấm hút polyurethan, không dính vết thương, kích thước 10cm x 10cm | Gạc xốp polyurethane với lớp huydrocolloid vi bám dính, được bao phủ bởi lớp ngoài Polyurethane màu trắng và bảo vệ bằng 2 màng, tẩm NOSF (0,83 – 1,73 mg/cm2) , vô khuẩn, , lưu băng tối đa 7 ngày. Kích thước 10cm x 10cm | 1000 | Miếng
810 | Găng khám, cao su, có bột | Chất liệu cao su tự nhiên, không chứa chất độc hại, có viền gân ở cổ tay, co giãn tốt. Chiều dài: tối thiểu 240 mm. Chiều rộng lòng bàn tay: tối thiểu 80-110mm. Độ dày tối thiểu 0.08mm. Kích thước các cỡ | 6500000 | ĐÔI
811 | Găng khám, cao su, không bột | Chất liệu cao su tự nhiên, không chứa chất độc hại, không bột, có viền gân ở cổ tay, co giãn tốt. Chiều dài: tối thiểu 240 mm. Chiều rộng lòng bàn tay: tối thiểu 80-110mm. Độ dày tối thiểu 0.08mm. Kích thước các cỡ | 320000 | ĐÔI
812 | Găng phẫu thuật, cao su, có bột, các cỡ, vô khuẩn | Chất liệu latex cao su tự nhiên, phủ bột chống dính, không độc tính, không kích ứng da, có viền gân ở cổ tay, co giãn tốt. Các cỡ 6.0-8.5, chiều dài, rộng theo tiêu chuẩn size, độ dày tối thiểu 0,1mm. Tiệt trùng và đóng gói từng đôi | 576000 | ĐÔI
813 | Găng phẫu thuật, cao su, không bột, vô khuẩn | Chất liệu latex cao su tự nhiên, không độc tính, không kích ứng da, có viền gân ở cổ tay, co giãn tốt. Các cỡ 6.0-8.5, chiều dài, rộng theo tiêu chuẩn size, độ dày tối thiểu 0,1mm. Tiệt trùng và đóng gói từng đôi. | 60000 | ĐÔI
814 | Găng sản khoa, cao su, có bột, vô khuẩn | Chất liệu latex cao su tự nhiên, phủ bột chống dính, không độc tính, không kích ứng da, cổ găng thẳng có lớp băng nhẹ. Các cỡ 6.0-8.5, chiều dài tối thiểu 490mm, độ dày tối thiểu 0,14mm. Tiệt trùng và đóng gói từng đôi | 180000 | ĐÔI
815 | Găng tay nylon một chiếc vô khuẩn | Chất liệu nhựa polyethylen nguyên sinh. Đóng gói từng cái, vô khuẩn. | 500000 | CÁI
816 | Gel bôi trơn dùng trong thăm khám, nội soi, vô trùng, tube 82g | Thành phần chứa Glycerine 0.80%, PEG 15.4%, 4-Hydroxybenzoic acid esters 0.0308%, Sodium Hydroxide 0.24%, Purified water 82.73%, không mùi không màu tan trong nước, vô khuẩn. Đóng gói: 82g/tube | 10000 | TUBE
817 | Gel siêu âm, can 5L | Phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng, không gây hại đầu dò, không có formaldehyde, vô khuẩn, không gây mẫn cảm và rát da | 650 | Bình
818 | Gel trợ giúp gắn điện cực điện tim. Tube/260gr | Gel hòa tan không chứa muối, không dính nhầy, không gây dị ứng, dẫn truyền tín hiệu tốt. Sử dụng với tất cả các loại máy đo điện tim. Đóng gói 260gr/tuýp | 560 | TUBE
819 | Giấy gói dụng cụ bằng chất liệu vải không dệt 5 lớp SMMMS kích thước 120 x 120cm | Làm bằng vải không dệt 5 lớp SMMMS chống thấm nước, chống tĩnh điện. Kích thước 120x120cm | 100 | TỜ
820 | Giấy tẩm chất thử (chỉ thị hóa học) dùng cho máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế bằng hơi nước | Kích thước: 5.1cm x 1.9cm. Thành phần: Paper >92%; Salicylamide <8%. Thiết kế nhỏ gọn với bấc giấy và mực khô sẽ tan chảy trong quá trình hấp tiệt trùng. | 60000 | Miếng
821 | Gói chăm sóc vết thương phỏng | Gạc chất liệu 100% cotton, không lẫn tạp chất, thấm hút. Bông gạc trắng mịn, thấm hút tốt.Thành phần gồm: 05 miếng gạc kích thước 40 x 100cm, 05 miếng bông gạc kích thước 10cm x 10cm. Tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói riêng. | 168000 | Bộ
822 | Gói gòn viên vô trùng | Gói gồm 12 viên. Viên làm từ bông xơ tự nhiên, đường kính 2cm. Tiệt trùng | 132000 | Bộ
823 | Gói thử lò hấp, không chứa chì, để test chất luợng lò hút chân không, chu trình tiệt khuẩn 132oC - 134oC | Gói thử lò hấp, không chứa chì, để test chất luợng lò hút chân không, chu trình tiệt khuẩn 132oC - 134oC | 1000 | Gói
824 | Hạt vi cầu hydrogel phủ polymer Polyzene -F, thuyên tắc mạch, có thể tải thuốc Doxorubicin và Irinotecan | Cấu tạo hạt: hydrogel, phủ polymer Polyzene -F, kích cỡ hạt: 40 ± 10 µm; 75 ± 15 µm; 100 ± 25 µm. Khả năng mang thuốc doxorubicin-HCl và irinotecan-HCl. Lọ tối thiểu 2ml - 3ml hạt, kèm dung dịch đệm | 300 | Lọ
825 | Hạt vi cầu phủ polymer Polyzene dùng để thuyên tắc mạch máu, không tải thuốc, không tan trong dung môi, có nhiều kích thước phân theo màu sắc khác nhau để dễ dàng sử dụng | Cấu tạo từ phân tử acid acrylic liên kết chéo với gelatin. Có 6 kích cỡ hạt: 40 - 120; 100-300; 300-500; 500-700; 700-900; 900-1200µm, kèm dung dịch đệm | 160 | Lọ
826 | Hạt vi cầu Poly(sodium acrylate vinyl alcohol) copolymer thuyên tắc mạch, tải thuốc Doxorubicin, gia tăng kích thước tối đa gấp 4 lần sau khi ngậm | Cấu tạo hạt: Poly(sodium acrylate vinyl alcohol) copolymer. Kích cỡ hạt dạng khô: 30-60µm, 50-100µm, 100-150µm, 150-200µm. Kích thước hạt sau khi ngậm thuốc 120-240µm, 200-400µm, 400-600µm, 600-800µm | 200 | Lọ
827 | Hạt vi cầu PVA dùng để thuyên tắc mạch máu, không tải thuốc, được đóng gói khô | Chất liệu Polyvinyl Alcohol, các kích cỡ hạt 45-1180 micron. Được đóng gói khô | 800 | lọ
828 | Hạt vi cầu PVA thuyên tắc mạch, có thể tải các loại thuốc: Doxorubicin, Irinotecan, Epirubicin | Cấu tạo hạt: PVA (Polyvinylalcohol), kích cỡ hạt: 100-300µm, 300-500µm, 500-700µm, tải thuốc: Doxorubicin, Irinotecan, Epirubicin,lọ tối thiểu 2ml hạt, kèm dung dịch đệm | 200 | Lọ
829 | Hệ thống nối đưa dây dẫn bào mảng xơ vữa có đầu khoan kim cương | Hệ thống nối đưa dây dẫn bào mảng xơ vữa có đầu khoan với các cỡ 1.25-2.5 mm, hệ thống dài 135cm | 40 | CÁI
830 | Hệ thống van động mạch chủ tự bung | Van động mạch chủ sinh học thay qua da Chất liệu khung van bằng Nitinol, lá van làm bằng màng tim heo, có thể tự giãn, 2 lớp, có đánh dấu cản quang. Kích thước van 23, 26, 29, 34 mm. Kích thước hệ thống catheter chuyển van: 14-16Fr Van được cung cấp chung với bộ nạp van và hệ thống catheter chuyển van | 5 | Bộ
831 | Holder giữ kim hút máu chân không | Dùng để giữ kim hút máu chân không, sử dụng 1 lần | 2000 | CÁI
832 | Hộp thay băng dùng 1 lần | Bao gồm: 1 x Khăn đa dụng 45 x 50 cm;7 x Gạc cotton 7.5 x 7.5 cm, 8 lớp;10 x Gòn que Ø 1 cm; 10 x Gòn que Ø 1.5 cm; 1 x Gạc cotton 5 x 6.5 cm, 8 lớp; 1 x Kẹp nhựa; 1 x Khay nhựa | 1900 | Bộ
833 | Hút đàm kín, bằng nhựa tổng hợp | Hút đàm kín 14Fr có 2 cổng . Một cổng súc rửa và một cổng truyền thuốc. Chất liệu PVC y tế | 15600 | Bộ
834 | Kềm sinh thiết dạ dày dùng 1 lần | Chất liệu thép không gỉ, đường kính thân kềm: 2.3mm, chiều dài làm việc: 160-200cm, miệng kềm có răng giúp cắt mô tốt, hạn chế rách mô, có điểm đánh dấu trên thân nhận dạng | 1500 | CÁI
835 | Kềm sinh thiết đại tràng dùng 1 lần | Chất liệu thép không gỉ, đường kính thân kềm: 2.3mm chiều dài 200-250cm, miệng kềm có răng giúp cắt mô tốt, hạn chế rách mô, tay cầm thiết kế kiểu công thái học, có điểm đánh dấu trên thân nhận dạng | 800 | CÁI
836 | Kềm sinh thiết nóng, sử dụng 1 lần, bằng thép không rỉ, dài 2000-2500mm, ngàm lắc, kết hợp với máy đốt cao tần | Bằng thép không rỉ, dài 2000-2500mm, đường kính 2.3mm, ngàm lắc, kết hợp với máy đốt cao tần. | 10 | CÁI
837 | Kềm sinh thiết phế quản dùng 1 lần | Chất liệu thép không gỉ, đường kính thân kềm: 1.8 mm, chiều dài làm việc: 120 cm, miệng kềm có răng giúp cắt mô tốt, hạn chế rách mô, tay cầm thiết kế kiểu công thái học | 300 | CÁI
838 | Kẹp dùng trong thẩm phân phúc mạc | Kẹp dây dẫn dịch thẩm phân phúc mạc. Dụng cụ hỗ trợ thẩm phân phúc mạc. | 300 | CÁI
839 | Kẹp mạch máu cỡ lớn, chất liệu titanium, 6 cái/gói | Clip kẹp mạch titan cỡ lớn, dùng trong mổ mở hoặc nội soi, độ mở clip 7.5mm, chiều dài clip khi đóng 12.26mm. 6 cái/ gói | 2602 | Gói
840 | Kẹp mạch máu cỡ nhỏ, chất liệu titanium, 6 cái/gói | Clip kẹp mạch titan cỡ nhỏ, chỉ dùng trong mổ mở, 6 cái/ gói, độ mở clip 3mm, chiều dài clip khi đóng 3.63mm, 6 cái/ gói | 300 | Gói
841 | Kẹp mạch máu cỡ trung bình - lớn, chất liệu titanium, 6 cái/gói | Clip kẹp mạch titan cỡ trung bình-lớn, dùng trong mổ mở hoặc nội soi, độ mở clip 6.4mm, chiều dài clip khi đóng 8.99mm, 6 cái/ gói | 5802 | Gói
842 | Kẹp mạch máu cỡ trung bình, chất liệu titanium , 6 cái/gói | Clip kẹp mạch titan cỡ trung bình, dùng trong mổ mở hoặc nội soi, độ mở clip 4mm, chiều dài clip khi đóng 5.33mm, 6 cái/gói | 500 | Gói
843 | Kẹp túi phình mạch máu não dạng thiết kế Yasargi, các cỡ. | Chất liệu titan, hàm kẹp dài từ 3-7mm, độ mở rộng hàm từ 5.6-7.9 mm, lực kẹp từ 150-200 gms | 400 | CÁI
844 | Khẩu trang 3 lớp, tiệt trùng, bằng vải không dệt, có lớp lọc ở giữa | Khẩu trang 3 lớp, bằng vải không dệt, lớp ngoài không thấm nước, lớp vi lọc khuẩn ở giữa, lớp thấm bên trong, tiệt trùng, có nẹp mũi bên trong điều chỉnh được, quai thun quanh tai. Đóng gói 10 cái/túi. | 1500000 | CÁI
845 | Khẩu trang phẫu thuật 3 lớp, vô khuẩn | Khẩu trang 3 lớp, bằng vải không dệt, có lớp vi lọc khuẩn ở giữa, có nẹp mũi bên trong điều chỉnh được, quai thun quanh tai. Đóng gói vô khuẩn từng cái. | 7000 | CÁI
846 | Khay 96 giếng sâu dùng để pha loãng hồng cầu chuyên dùng cho thiết bị xét nghiệm nhóm máu hệ ABO, Rhesus tự động | Khay 96 giếng sâu dùng để pha loãng hồng cầu chuyên dùng cho thiết bị xét nghiệm nhóm máu hệ ABO, Rhesus tự động | 100 | Khay
847 | Khóa 3 ngã có dây nối dài 25cm | Chất liệu Polyamid, không có chất DEHF, không latex; Không bị rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo; Chịu được áp lực dưới 2 bar không nứt gãy; Khóa ba ngã có dây nối một đầu và đầu kia có kết nối với khóa luer lock, Dây nối dài 25cm±0.5; Thể tích mồi 2ml; Sau khi kết nối có thể quay quanh trục của sản phẩm khấc xoay 45 độ. Thời gian sử dụng 96h. Đóng gói vô khuẩn từng cái. | 120000 | CÁI
848 | Khoá 3 ngã không kèm dây nối | Chất liệu Polyamid, không có chất DEHF, không latex; Không bị rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo; Chịu được áp lực dưới 2 bar không nứt gãy; đầu kết nối luer lock. Sau khi kết nối có thể quay quanh trục của sản phẩm khấc xoay 45 độ. Thời gian sử dụng 96h. Đóng gói vô khuẩn từng cái. | 33800 | CÁI
849 | Khoá 3 ngã không kèm dây nối, chịu được áp lực cao | Thân chạc 3 có khóa xoay 360 độ. Không có rò rỉ dịch ở mức 300kPa. Thành phần chất liệu: thân chạc 3 chất liệu Polycarbonate, cổng tiêm truyền: chất liệu polyethylene, nút chặn: chất liệu polypropylene. Tiệt khuẩn | 6000 | CÁI
850 | Khung cố định ngòai Ba thanh | Chất liệu thép không rỉ 304, gồm 3 thanh trơn đường kính 8mm dài 400mm, 12 khối chữ nhật, 24 bulông. Không kèm đinh. Kèm bộ trợ cụ | 30 | CÁI
851 | Khung cố định ngoài cẳng chân | Gồm 1 thân khung 2 mảnh và 2 hệ cặp đinh bằng vật liệu nhôm 6061 anode màu; 2 khớp cầu, 2 chốt khóa, 5 buloong thép không rỉ, 1 bộ căng giãn thép không rỉ. Không kèm đinh. Kèm bộ trợ cụ | 10 | CÁI
852 | Khung cố định ngòai cẳng chân Ilizarov, không cản quang | Chất liệu nhựa không cản quang, có 4 vòng tròn, đường kính 16-20cm, 3 thanh thẳng ren 6x330mm, 16 fixateur, 40 đai ốc bằng thép không rỉ 304. Kèm bộ trợ cụ | 20 | SET
853 | Khung cố định ngoài cẳng chân kiểu MULLER | Chất liệu thép không gỉ 304, gồm 2 thanh ren đường kính 8mm dài 330mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép | 150 | Bộ
854 | Khung cố định ngoài Chữ T | Chất liệu thép không rỉ 304, gồm 2 thanh ren đường kính 8mm dài 330mm, 2 thanh ren đường kính 6mm dài 160-180mm, 12 khối chữ nhật, 10 bu lông, 28 đai ốc thép không rỉ. Không kèm đinh. Kèm bộ trợ cụ | 200 | CÁI
855 | Khung cố định ngòai Gần khớp | Chất liệu thép không gỉ 304, 1 thanh trơn cong nửa vòng có đường kính 8mm, 1 thanh thẳng trơn đường kính 8mm dài 300mm, 1 thanh răng đường kính 6mm dài 230-250mm, 12 khối chữ nhật, 25 bu lông, 4 đai ốc thép không rỉ. Không kèm đinh. Kèm bộ trợ cụ | 40 | CÁI
856 | Khung cố định ngòai Khung chậu | Chất liệu thép không rỉ 304, gồm 2 thanh cong đường kính 8mm; 3 thanh ren đường kính 6mm dài 360mm, 380mm, 400mm; 14 khối chữ nhật; 26 bulông; 12 đai ốc thép không rỉ. Không kèm đinh. Kèm bộ trợ cụ | 50 | CÁI
857 | Khung cố định ngoài liên mấu chuyển | Gồm 1 thanh trơn đường kính 8mm dài 250-300mm, 2 hệ thống cặp đinh thép không rỉ và nhôm 6061. Không kèm đinh. Kèm bộ trợ cụ | 10 | CÁI
858 | Khung cố định ngòai Qua gối | Chất liệu thép không rỉ 304, gồm 2 thanh ren đường kính 8mm dài 650mm, 12 khối chữ nhật, 24 đai ốc, 12 bulông thép không rỉ. Không kèm đinh. Kèm bộ trợ cụ | 300 | CÁI
859 | Khung cố định ngòai Tay | Gồm 2 thanh ren đường kính 6mm dài 230mm, 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không gỉ. Không kèm đinh. Kèm bộ trợ cụ | 50 | CÁI
860 | Khuyên cấy nhựa 1ul | Khuyên cấy nhựa 1ul, vô trùng, đóng gói 1-20 cái/ gói | 48000 | CÁI
861 | Khuyên cấy Nichrome 5µl | Khuyên cấy thể tích 5µl. Vật liệu Nichrome | 50 | CÁI
862 | Kim cánh bướm có cấu trúc an toàn 22G-23G | - Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, có tráng lớp silicon, thành mỏng (0,1-0,12mm). Cở kim 22G-23G - Cánh có lỗ chống trợt, mặt dưới có nhiều gờ nhám dễ cầm khi thao tác - Dây nối 30cm cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC (Polyvinylchroride), không DEHP, đầu nối vặn xoắn, thể tích mồi 0.5 - 0.6ml - Sau khi rút kim có bộ phận bấm kéo đầu sắc nhọn vào đầu nhựa che kín bảo đảm an toàn, có âm báo sau khi kích hoạt an toàn. - Đóng gói vô khuẩn từng cái. | 4000 | CÁI
863 | Kim chạy thận nhân tạo 16G đầu nhọn | Đầu kim làm bằng thép không rỉ + dây dẫn gắn với kim làm bằng vật liệu PVC dùng trong y tế. Kích cỡ kim 16Gx25x300mm | 70000 | CÁI
864 | Kim chạy thận nhân tạo có đầu bảo vệ an toàn, kích cỡ 17Gx1" | Có đầu bảo vệ Tulip an toàn phòng tránh rủi ro kim đâm cho nhân viên y tế. Kim cắt 3 mặt vát giúp giảm đau, mau lành. Dây nối mềm mại không DEHP. | 2000 | Cây
865 | Kim chạy thận nhân tạo đầu tù 16G | Kim chạy thận 16G đầu tù dài 25mm, phù silicon trơn láng, thành kim siêu mỏng, backeye, cánh xoay, ống dây dài 30cm. | 40000 | CÁI
866 | Kim chiba dùng trong dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da | Kim dùng 1 lần bằng thép không gỉ y tế cung cấp với ống thông vát mài và mũi kim nhọn, dài từ 50-300mm | 500 | Cây
867 | Kim chích cầm máu dạ dày, đại tràng, chích keo, đường kính 2,3mm, chiều dài: 160cm; 180cm; 230cm. | Kim chích cầm máu dạ dày, đại tràng. Vỏ ngoài và lòng trong trong suốt, đầu chặn mũi kim bằng kim loại dạng thuôn (metal tip needle exposure). Dễ dàng ra kim ở mọi vị trí. Đường kính 2,3mm Chiều dài: 160cm; 180cm; 230cm. Dài kim: 4mm; 5mm; 6mm. Đường kính kim: 0,7mm | 800 | CÁI
868 | Kim chích cầm máu ruột non | Vỏ ngoài cứng, có nút chặn ở đầu cuối vỏ, đường kính kênh làm việc tối thiểu 2.8 mm, đường kính kim 23G, chiều dài kim 4 mm, chiều dài làm việc 2700 mm, dùng 1 lần. | 10 | CÁI
869 | Kim chọc dò ổ bụng, màng tim 16G | Chất liệu: Fluorinated ethylene propylene (FEP) polymer. Kích cỡ 16G, chiều dài 5.25 inch | 750 | CÁI
870 | Kim chọc dò tủy sống G18-G27 | Chất liệu polypropylene (PP), cở G18-G27 | 8000 | CÁI
871 | Kim chọc động mạch, thép không rỉ, thành mỏng, kích thước 18G | Kim chọc động mạch, thép không rỉ, thành mỏng, kích thước 18G | 900 | CÁI
872 | Kim chọc tủy xương 16G, dùng 1 lần | Cỡ kim: 16G. Chiều dài kim 28 mm điều chỉnh được từ 8 - 45 mm, chiều dài 43mm điều chỉnh được từ 23-60mm. Có nút xoay điều chỉnh độ sâu, có thang vạch trên thân kim. Đầu kim cannula được mài sắc kiểu 3 cạnh. | 7000 | Chiếc
873 | Kim chọc vách liên nhĩ, độ cong mũi từ 30-50 độ, cỡ độ cong XS, chiều dài đa dạng | Kim chọc vách liên nhĩ, độ cong mũi từ 30-50 độ, cỡ độ cong XS, chiều dài đa dạng | 36 | CÁI
874 | Kim đâm xuyên vách, tay cầm trong suốt, có mũi tên để chỉ hướng của kim, stylet có thể khóa | Tay cầm trong suốt và tiện lợi, có mũi tên để chỉ hướng của kim, 18G, dài 71 - > 98 cm, cong 50° hoặc 86°, stylet có thể khóa | 10 | Bộ
875 | Kim đánh dấu vị trí khối u vú cần mổ | Kim đánh dấu vị trí u vú, dùng một lần. Kích thước 19/20G, dài 7/9/12cm. Dụng cụ dùng một tay. Thiết kế đầu móc là dây xoắn tròn, có thể rút đặt lại vị trí khác | 120 | CÁI
876 | Kim đốt Cooltip thẳng | Kim đốt thẳng, đầu kim nhọn. Thân kim dài 10cm,15cm, 20cm. Chiều dài đầu điện cực 1cm, 2cm 3cm. Làm mát bằng hệ thống nước lạnh tuần hoàn trong kim. | 400 | CÁI
877 | Kim gây tê đám rối thần kinh, 21G, dài 100mm | Kim 21G dài 100mm, mặt vát 30 độ, cách điện, thân kim có chia vạch, chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh dễ cầm khi chích, có dây nối để bơm thuốc | 400 | CÁI
878 | Kim gây tê đám rối thần kinh, 22G, dài 50mm | Kim 22G dài 50mm, mặt vát 30 độ, cách điện, thân kim có chia vạch, chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh dễ cầm khi chích, có dây nối để bơm thuốc | 100 | CÁI
879 | Kim lấy máu dùng cho tube chân không cỡ 21G, 22G | Kim lấy mẫu chân không chất liệu bằng thép không gỉ tráng silicon gồm 2 đầu: phần ngắn bọc ống cao su dùng cắm ống chân không, phần dài cho lấy máu tĩnh mạch. Độ dày thành kim: 0,12 mm. Nắp nhựa bảo vệ Polypropylene | 30000 | CÁI
880 | Kim lấy máu thử đường huyết có vỏ nhựa bảo vệ an toàn | Kim trích máu cỡ 23- 25G, vô trùng, có vỏ nhựa bảo vệ an toàn | 303700 | CÁI
881 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn, có cánh có cửa bơm thuốc, cỡ 18G-22G | *Kích cỡ 18G-22G, catheter bằng FEP-Teflon hoặc PUR, không có chứa latex, DEHP, có 4 đường cản quang ngầm, đầu catheter không vượt quá mặt vát kim và khoảng cách ≤ 1mm. * Có đầu bảo vệ an toàn bao phủ toàn bộ đầu kim ngay khi rút kim ra khỏi thân kim luồn *Kim bằng thép không gỉ, đầu kim 3 mặt vát hoặc có thiết kế mặt cắt sau. * Phần chuôi kim trong suốt, tương thích với các đầu nối dây truyền, dây nối. *Tiêu chuẩn: ISO 10555 | 536000 | CÁI
882 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn, có cánh không cửa bơm thuốc, có vách ngăn chống máu trào ngược, kích cỡ 20G-24G | *Kích cỡ 20G-24G, catheter bằng FEP-Teflon hoặc PUR không có chứa latex, DEHP, có 4 đường cản quang ngầm, đầu catheter không vượt quá mặt vát kim và khoảng cách ≤ 1mm. . *Có đầu bảo vệ an toàn bao phủ toàn bộ đầu kim ngay khi rút kim ra khỏi thân kim luồn, . *Kim bằng thép không gỉ, đầu kim 3 mặt vát hoặc có thiết kế mặt cắt sau. * Phần chuôi kim trong suốt, tương thích với các đầu nối dây truyền, dây nối. *Có vách ngăn chống máu trào ngược, không ảnh hưởng áp lực dòng chảy. *Tiêu chuẩn: ISO 10555 | 30000 | CÁI
883 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn, có cánh không cửa bơm thuốc, kích cỡ 18G-24G | *Kích cỡ 18G-24G, catheter bằng FEP-Teflon hoặc PUR, không có chứa latex, DEHP, có 4 đường cản quang ngầm, đầu catheter không vượt quá mặt vát kim và khoảng cách ≤ 1mm. *Có đầu bảo vệ an toàn bao phủ toàn bộ đầu kim ngay khi rút kim ra khỏi thân kim luồn. Đầu bảo vệ 2 lớp (lớp kim loại bên trong và lớp nhựa bên ngoài), *Kim bằng thép không gỉ, đầu kim 3 mặt vát hoặc có thiết kế mặt cắt sau. * Phần chuôi kim trong suốt, tương thích với các đầu nối dây truyền, dây nối. *Tiêu chuẩn: ISO 10555 | 100000 | Cái
884 | Kim luồn tĩnh mạch, không cánh không cửa, các cỡ 14G-24G | *Kích cỡ 14G-24G, catheter bằng FEP-Teflon hoặc PUR không có chứa latex, DEHP, có 4 đường cản quang ngầm, đầu catheter không vượt quá mặt vát kim. *Kim bằng thép không gỉ, đầu kim 3 mặt vát hoặc có thiết kế mặt cắt sau. * Phần chuôi kim trong suốt, tương thích với các đầu nối dây truyền, dây nối. *Tốc độ dòng chảy 60 -180 ml/phút *Tiêu chuẩn: ISO 10555 | 49000 | CÁI
885 | Kim ngắn dùng trong nha khoa | Làm bằng thép không rỉ, không gãy,mềm, dễ uốn cong, thân thiết kế gọn đặt dùng vị trí của bơm tiêm thuốc tê nha đầu kim loại mặt vát dễ đâm xuyên, đóng gói từng cây | 2000 | CÁI
886 | Kim sinh thiết , đồng trục, có kim dẫn đường, đường kính 18G/20G, dài 10- 20cm | Kim sinh thiết , đồng trục, có kim dẫn đường, đường kính 18G/20G, dài 10- 20cm | 380 | CÁI
887 | Kim sinh thiết dùng trong nội soi siêu âm | Đầu kim được thiết kế đặc biệt giúp tăng lượng mẫu lấy được. Đường kính kim: 19G, 20G, 22G, 25G. Khả năng điều chỉnh kim: 0-8cm. Kênh nội soi tối thiểu: 2mm và 3.7mm | 100 | CÁI
888 | Kim sinh thiết lõi bán tự động, đường kính 14G | Đường kính 14G, dài 10cm-25cm, điều chỉnh khả năng bắn 10mm và 20mm, hiển thị độ sâu khi xâm nhập | 120 | CÁI
889 | Kim sinh thiết lõi tự động, đường kính 14G | Đường kính 14G, dài 10cm-25cm, điều chỉnh khả năng bắn 10mm và 20mm, hiển thị độ sâu khi xâm nhập | 360 | CÁI
890 | Kim sinh thiết phù hợp với súng Magnum | Kim sinh thiết tự động, đường kính 14G-18G, chiều dài 10cm-30cm, độ sâu thâm nhập 15mm hoặc 22mm có thể điều chỉnh. | 700 | CÁI
891 | Kim sinh thiết phù hợp với súng Monopty | Độ sâu cắt: 11mm và 22mm. Chiều dài mô cắt: 19mm. Tương thích kim dẫn đường Bard Truguide. Đường kính kim 12g,14g,16g,18g,20g và độ dài 10,13,16,20cm. | 1000 | CÁI
892 | Kim sinh thiết tủy xương 8G, dùng 1 lần, chiều dài kim 10cm, size kim 4.5mm | Kim sinh thiết tủy xương 8G, dùng 1 lần, chiều dài kim 10cm | 650 | CÁI
893 | Kim sinh thiết vú chân không 7G/10G/12G | Kích cỡ 7G, 10G, 12G, sắc bén,độ bền cao giúp đâm xuyên mô dễ dàng. Có thể truyền thuốc tê,mê, rửa mẫu. Phù hợp với máy hút chân không hiện có tại bệnh viện | 200 | CÁI
894 | Kim sử dụng cho buồng tiêm dưới da kích cỡ G20, G22, cong 90 độ, dài 15mm | Kim gập góc có đế cố định. Không chứa thành phần latex, PVC và DEHP. Chiều dài ống dẫn từ kim đến đầu nối 250 mm. Đường kính: 0.7mm-0.9 mm, chiều dài: 15 mm | 1914 | CÁI
895 | Kim tiêm, 18G - 26G, nhựa các cỡ, đầu kim loại, chuôi plastic, không có DEHF | Kim tiêm, 18G - 26G, bằng nhựa, các cỡ, đầu kim loại, chuôi plastic, không có DEHF | 3000000 | CÁI
896 | Lam kính mài mờ soi tế bào máu | Lam kính mài mờ soi tế bào máu | 250000 | CÁI
897 | Lamell 22*22, 1000 cái/hộp | Chất liệu thủy tinh, kích cỡ 22x22mm | 113000 | CÁI
898 | Lọ chứa mẫu, có nắp, có nhãn, thể tích 40-55ml | Chất liệu nhựa y tế trung tính, có nắp, có nhãn, thể tích 40-55ml. Kích thước: đường kính 30mm-40mm, cao 55mm-60mm | 100000 | CÁI
899 | Lọ chứa nước tiểu, có nắp, vô trùng từng cái | Thể tích 50ml - 60ml, có nắp đậy kín không rò rỉ, vô trùng từng cái, có nhãn | 40000 | CÁI
900 | Lọ đựng phân không có chất bảo quản, có thìa lấy mẫu phân bên trong | Chất liệu nhựa y tế trung tính, dung tích 50ml - 60ml, có nhãn màu trắng, nắp màu vàng, có thìa lấy mẫu phân bên trong | 600 | Lọ
901 | Lọ rút đàm vô trùng 10-12Fr-14Fr | Bình chứa 25ml có nắp đậy, dây dài 40cm - 50cm, 2 nhánh kết nối với hệ thống hút đàm và NB . Kích cỡ ống hút 10-12-14Fr. Đóng gói từng cái, vô khuẩn. | 20000 | CÁI
902 | Lọc 3 chức năng ( Lọc khuẩn & giữ ẩm), có cổng đo CO2, lọc theo cơ chế tĩnh điện | Bằng PVC y tế, đầu nối 22M/15F, vô trùng, hiệu quả 99.99%, trọng lượng 34-41g, có cổng đo CO2, trao đổi và giữ ẩm, khoảng chết 55-69ml, độ hút ẩm 33-39 mgH2O/L khí. Lọc 3 chức năng | 107000 | CÁI
903 | Lọc đo chức năng hô hấp | Chất liệu nhựa y tế, đường kính trong 30mm, đường kính ngoài 33mm. Đầu ngậm hình elip | 6000 | CÁI
904 | Lọc khuẩn, virut, có cổng đo CO2 | Lọc vi khuẩn người lớn, có lỗ đo CO2, có nhãn ghi chú ngày sử dụng, hiệu quả lọc >99.999%, trọng lượng 35-40g, khoảng chết kể cả co nối nhỏ 55ml, dòng khí đi qua đa dạng 150-1500ml | 3000 | CÁI
905 | Lọng thắt polyp, hình oval, dài 230cm, độ mở snare 25mm, đk lọng thắt 0.47mm, dùng 1 lần | Lọng cắt polyp dạng Oval, độ mở snare 25mm, dài 230cm có thể xoay được | 60 | CÁI
906 | Lồng titan đặt gian đốt hoặc thay thân đốt sống, cỡ 13mmx30mm | Hình trụ, cỡ 13mmx30mm, dạng lưới tam giác, khung rỗng. Kèm bộ trợ cụ | 20 | CÁI
907 | Lồng titan đặt gian đốt hoặc thay thân đốt sống, cỡ 13mmx70mm | Hình trụ, cỡ 13mmx70mm, dạng lưới tam giác, khung rỗng. Kèm bộ trợ cụ | 20 | CÁI
908 | Lồng titan đặt gian đốt hoặc thay thân đốt sống, cỡ 16mmx60mm | Hình trụ, cỡ 16mmx60mm, dạng lưới tam giác, khung rỗng. Kèm bộ trợ cụ | 30 | CÁI
909 | Lưỡi bào da bằng thép không rỉ, mỏng | Chất liệu bằng thép không rỉ. Kích thước: 157mm (dài) x 18mm (cao) x 0.229mm (dày).Tiệt trùng bằng tia gamma từng cái | 1200 | CÁI
910 | Lưỡi bào nội soi cỡ dùng trong nội soi khớp | Lưỡi bào khớp kết hợp vừa cắt xương, vừa cắt bỏ mô. Dùng 1 lần, bào cắt lọc mô xơ, thiết kế rỗng nòng để hút được các mô vụn đẩy ra ngoài, giúp trường phẫu thuật trong suốt. Có chiều dài 130mm, các đường kính là 3mm, 4mm và 5mm | 300 | CÁI
911 | Lưỡi dao cắt tiêu bản, kích thước 80mm, góc nghiêng 35 độ, cắt được hầu hết các loại mô | Lưỡi dao cắt tiêu bản, kích thước 80mm, góc nghiêng 35 độ, cắt được hầu hết các loại mô | 5000 | CÁI
912 | Lưỡi dao mổ các cỡ, chất liệu thép không gỉ | Chất liệu thép không gỉ, các cỡ: 10; 11; 15; 20. Tiệt trùng | 88000 | CÁI
913 | Lưỡi dao mổ số 15 dùng trong phẩu thuật mắt | Chất liệu : Thép không rỉ. Tương thích với cán dao bằng tay. Lưỡi dao số 15. Đóng gói tiệt trùng phương pháp chiếu xạ Gamma. | 120 | CÁI
914 | Lưới đặt thoát vị thành bụng, dệt 3D, chất liệu polyester, đa sợi, kích thước 20x15cm | Chất liệu polyester . Kích thước 20 x 15 cm . Trọng lượng: 78 g/m2. Kiểu dệt: lưới 3D. Chống dính: 1 mặt. Đóng gói: riêng rẻ, không gập đôi. Tiệt khuẩn | 30 | Miếng
915 | Lưới đặt thoát vị thành bụng, dệt 3D, chất liệu polyester, đa sợi, kích thước 25x20cm | Chất liệu polyester . Kích thước 25 x 20 cm . Trọng lượng: 78 g/m2. Kiểu dệt: lưới 3D.Chống dính: 1 mặt. Đóng gói: riêng rẻ, không gập đôi, Tiệt khuẩn | 30 | Miếng
916 | Lưới đặt thoát vị thành bụng, dệt 3D, chất liệu polyester, đa sợi, kích thước 30x20cm | Chất liệu polyester. Kích thước 30 x 20 cm. Trọng lượng: 78 g/m2. Kiểu dệt: lưới 3D. Chống dính: 1 mặt. Đóng gói: riêng rẻ, không gập đôi, Tiệt khuẩn | 10 | Miếng
917 | Lưới lọc bảo vệ bằng Polyurethane, vòng giữ lưới bằng nitinol, chiều dài: 190cm, 300cm. Phù hợp cho các mạch máu có đường kính từ 3.5-5.5mm | Lưới lọc bằng Polyurethane, có móc chắn xạ kích thước lỗ lưới 110 micron. Chiều dài: 190cm, 300cm. Phù hợp cho các mạch máu có đường kính từ 3.5-5.5mm. Lớp phủ: PTFE, đường kính: 0.014". Crossing profile: 3.2F. | 40 | CÁI
918 | Lưới lọc huyết khối tĩnh mạch chủ dưới bằng hợp kim Cobalt chromium không có tính sắt từ, tương thích MRI và dễ dàng quan sát dưới tia X | Thiết kế hình nón, dài 44mm, mở lớn 42mm. Bộ gồm: dụng cụ mở đường 7F, van cầm máu, dây nối, ống nong, thanh đẩy, dây dẫn đường chữ J đường kính 0,035" dài 150cm phủ PTFE, kim chọc mạch, bơm tiêm, dao mổ | 20 | CÁI
919 | Lưới lọc tĩnh mạch chủ tạm thời | Chất liệu hợp kim Co-Cr được nạp sẵn trong ống, đường kính: 40 mm và chiều cao: 53 mm. Phụ kiện kèm theo gồm: dụng cụ mở đường 7F có van cầm máu và dây nối bên, thanh đẩy, dây dẫn đường chữ "J" đường kính 0,035" dài 150cm phủ lớp PTFE | 20 | CÁI
920 | Lưỡi mài xương dùng trong nội soi khớp, đường kính 4.0mm và 5.5mm | Lưỡi mài xương thẳng sử dụng trong nội soi khớp, tốc độ từ 800-8000 vòng/phút đường kính 4.0mm và 5.5mm | 100 | cái
921 | Lưới nhẹ, dệt 3D, co giãn đa chiều, chất liệu polyester, đơn sợi, kích thước 15x10cm | Chất liệu: Polyester. Kích thước ngang: 15cm, dọc 10cm. Trọng lượng: 64 g/m2. Kích thước lỗ: 2,1x3,0 mm. Đóng gói: riêng rẻ, không gập đôi, Tiệt khuẩn | 20 | Miếng
922 | Lưỡi Tông đơ điện Chất liệu thép, kích thước 1.1". Đầu xoay dễ dàng thao tác. Đóng gói riêng, dùng trong phẫu thuật. | Chất liệu thép, kích thước 1.1". Lưỡi dao xoay sử dụng một lần. Đầu xoay dễ dàng thao tác trên các vị trí khác nhau trên cơ thể. Cắt được cả lông tóc khô và ướt. Đóng gói riêng từng cái, giúp giảm nguy cơ lây nhiễm chéo | 1200 | CÁI
923 | Lưới vá sọ 3D, titan. Kích thước 120x120x0.6mm, lỗ vít chìm | Cấu trúc chữ "Y" có thể uốn 3 chiều (3D), lỗ vít chìm, khoảng cách các lỗ vít 6mm. Chất liệu titan, kích thước 120x120x0.6mm. Kèm bộ trợ cụ | 70 | Miếng
924 | Lưới vá sọ 3D, titan. Kích thước 150x150x0,6mm, lỗ vít chìm | Cấu trúc chữ "Y" có thể uốn 3 chiều (3D), lỗ vít chìm, khoảng cách các lỗ vít 6mm. Chất liệu titan, kích thước 150x150x0.6mm. Kèm bộ trợ cụ | 50 | Miếng
925 | Lưới vá sọ 3D, titan. Kích thước 200x200x0,6mm, lỗ vít chìm | Cấu trúc chữ "Y" có thể uốn 3 chiều (3D), lỗ vít chìm, khoảng cách các lỗ vít 6mm. Chất liệu titan, kích thước 200x200x0.6mm. Kèm bộ trợ cụ | 100 | Miếng
926 | Lưới vá sọ 3D, titan. Kích thước 90x90x0.6mm, lỗ vít chìm | Cấu trúc chữ "Y" có thể uốn 3 chiều (3D), lỗ vít chìm, khoảng cách các lỗ vít 6mm. Chất liệu titan, kích thước 90x90x0.6mm. Kèm bộ trợ cụ | 50 | Miếng
927 | Lưới vá sọ lỗ tròn, kích cỡ 14.8cmx14.8cm, dày 0.6mm, dùng vít 1.5 | Dạng mắt cáo, chất liệu titan. Kích thước: 14.8cmx14.8cm, dày 0.6mm. Kèm bộ trợ cụ | 50 | CÁI
928 | Mạch máu nhân tạo 3 nhánh, 4 nhánh có ngâm tẩm gelatin các cỡ | Mạch máu nhân tạo 3 nhánh, 4 nhánh được thiết kế ghép kín ngâm tẩm gelatin chống nhiễm trùng và chống chảy máu thay thế cho quai động mạch chủ và động mạch chính liên quan. Lực chịu tối đa ≥ 0,3 KN, bề dày ≤ 0,6mm | 50 | CÁI
929 | Mạch máu nhân tạo có gắn sẵn van sinh học các cỡ | Ống được làm từ màng ngoài tim bò, và có dạng xếp nếp nhằm đạt được độ bền ổn định, đã qua xử lý bằng glutaraldehyde, không có các tác nhân gây sốt. Các lá van được làm từ van tim của heo. Kích cỡ 12 size từ 5-29mm. Chiều dài: 12cm. | 20 | CÁI
930 | Mạch máu nhân tạo điều trị phình gốc động mạch chủ có ngâm tẩm gelatin các cỡ | Được tráng gelatin, mạch máu được thiết kế theo giải phẫu tự nhiên, đai nối dài, chiều dài mạch máu tối thiểu là 10cm, tương thích với cộng hưởng từ. Lực chịu tối đa ≥ 0,3 KN, bề dày ≤ 0,6mm | 30 | CÁI
931 | Mạch máu nhân tạo kiểu chữ 'Y', công nghệ thấm gelatin có thể thủy phân | Chất liệu: polyester, kích thước 12-24mm, dài 45cm. công nghệ thấm gelatin có thể thủy phân, không bị tình trạng thủng tổ ong, bền chặt với kiểu dệt chéo | 60 | CÁI
932 | Mạch máu nhân tạo PTFE thẳng, có vòng xoắn kích thước 50CM x 6-8MM | Chất liệu: chất liệu PTFE. Độ dày thành mạch 0,63mm. Đường kính trong 6-7-8mm, dài 50cm. Có vòng xoắn hỗ trợ toàn phần dài 50cm | 20 | CÁI
933 | Mạch máu nhân tạo thẳng có tráng bạc chống nhiễm khuẩn, đường kính 8mm-24mm, dài 15-30cm | Mạch máu nhân tạo tráng bạc kháng khuẩn loại ống thẳng được dệt bằng sợi dọc, có lớp nhung đan làm bằng polyester, được ngâm tẩm với gelatin bò. Đường kính: 8mm- 24mm. Dài 15 - 30cm | 30 | CÁI
934 | Mạch máu nhân tạo thẳng loại dệt kim, cấu trúc nhung đôi, tẩm Gelatin, đường kính 6 - 36 mm dài 15 cm | Được dệt kim dạng sợi dọc, được nhũ nhung đôi làm bằng polyester, ngâm tẩm với gelatin bò, độ xốp bằng không tại thời điểm cấy ghép, lực lưu giữ vết khâu cao. Đường kính 6 - 36 MM, chiều dài 15 CM | 10 | CÁI
935 | Mạch máu nhân tạo thẳng loại dệt kim, cấu trúc nhung đôi, tẩm Gelatin, đường kính 6 - 36 mm dài 30 cm | Mạch máu dệt kim thẳng, cấu trúc nhung đôi đảm bảo chữa lành vết ghép, được tẩm gelatin. Độ xốp thật sự bằng không, công nghệ tẩm không aldehyde, tương thích sinh học, lực lưu giữ vết khâu cao. Đường kính 6 - 36 MM, chiều dài 30 CM | 5 | CÁI
936 | Mạch máu nhân tạo thẳng, kích thước (10-30)mm x (12-50)cm | Công nghệ thấm gelatin có thể thủy phân, không bị tình trạng thủng tổ ong, bền chặt với kiểu dệt chéo, ứng dụng trong việc thay thế động mạch chủ ngực - bụng. Lực chịu tối đa ≥ 0,3 KN, bề dày ≤ 0,6mm | 10 | CÁI
937 | Mạch máu nhân tạo tráng bạc kháng khuẩn loại chia đôi dài 40 cm | Mạch máu tráng bạc kháng khuẩn loại chia đôi, ức chế nhiễm trùng ống ghép lâu dài, làm giảm sự bám dính của vi khuẩn, tương thích sinh học cao, hỗ trợ chữa lành không gây biến chứng. Đường kính: 6-12 MM và 12-24 MM; dài 40CM | 10 | CÁI
938 | Mạch máu nhân tạo tráng bạc kháng khuẩn loại thẳng, đường kính 6, 7, 8 mm dài 40 cm | Mạch máu tráng bạc kháng khuẩn loại ống thẳng, được cấp bằng sáng chế, ức chế nhiễm trùng ống ghép lâu dài, làm giảm sự bám dính của vi khuẩn, tính tương thích sinh học cao, hỗ trợ chữa lành không gây biến chứng. Đường kính: 6, 7, 8MM; dài 40 CM | 10 | CÁI
939 | Mạch máu nhân tạo tráng bạc kháng khuẩn loại thẳng, đường kính 6, 7, 8 mm dài 60 cm | Mạch máu tráng bạc kháng khuẩn loại thẳng có vòng xoắn, được cấp bằng sáng chế, ức chế nhiễm trùng ống ghép lâu dài, làm giảm sự bám dính của vi khuẩn, tương thích sinh học cao, hỗ trợ chữa lành không gây biến chứng. Đường kính: 6, 7, 8MM; dài 60CM | 10 | CÁI
940 | Màng bọc vết thương dạng film cỡ 15x 20 cm | Màng bọc vết thương dạng film làm từ polyurethane dạng film có phủ lớp kết dính polyacrylate , Polyester phủ hai mặt và siliconized phủ một mặt, dùng bảo vệ vết thương. cỡ 15x 20 cm | 400 | Miếng
941 | Màng bọc vết thương dạng film cỡ 20x30 cm | Màng bọc vết thương dạng film làm từ polyurethane dạng film có phủ lớp kết dính polyacrylate , Polyester phủ hai mặt và siliconized phủ một mặt, dùng bảo vệ vết thương. cỡ 20x 30 cm | 300 | Miếng
942 | Máng ghép tạng, kích cỡ 6Fr x 4-3/8" (11cm) dây dẫn 0.35"(0.89mm) x 45cm | Kích cỡ 6Fr, dài 11cm. Dây dẫn 0.35" x 45cm. | 140 | CÁI
943 | Màng lọc máu cấp cứu, diện tích 2.0m2, thể tích mồi = 121 ml | Chất liệu : polysulfone. tiệt trùng tia gamma, diện tích : 2.0 m2, thể tích mồi 121 ml, phù hợp với máy lọc máu hiện có tại bệnh viện | 50 | CÁI
944 | Màng lọc nước cho máy lọc thận, diện tích màng: 2.2 m2, chất liệu Polysulfone | Diện tích màng: 2.2 (m2). Thông số lọc: 5mL/min mm Hg (3.75L/min bar; max. 2 bar). Chất liệu Polysulfone | 40 | CÁI
945 | Màng lọc nước dùng cho máy thận nhân tạo, chất liệu polysulfone có khả năng loại vi khuẩn | Màng Polysulfone khả năng hấp thụ cao, có khả năng loại bỏ vi khuẩn và nội độc tố > 10^6 IU /ml, tuổi thọ màng lọc : 150 lần chạy thận/ khoảng 900 giờ, có tính ổn định cao tương thích với máy Dialog | 700 | CÁI
946 | Màng lọc thận Highflux, diện tích 1,6m2, hệ số siêu lọc (KUF) 85, chất liệu α Polysulfone Pro. | Chất liệu: α Polysulfone Pro; diện tích bề mặt 1,6 ㎡, thể tích mồi : 98 ml , hệ số siêu lọc =85ml/h/mmHg. | 3000 | CÁI
947 | Màng lọc thận Highflux, diện tích 1,9m2, hệ số siêu lọc (KUF) 97, chất liệu α Polysulfone Pro. | Chất liệu: α Polysulfone Pro; diện tích bề mặt 1,9 ㎡, thể tích mồi : 117 ml , hệ số siêu lọc = 97ml/h/mmHg. | 1000 | CÁI
948 | Màng lọc thận Highflux, diện tích 1.5m2, hệ số siêu lọc (KUF) 87, chất liệu Amembris | Chất liệu: Amembris, diện tích bề mặt 1.5m2, thể tích mồi 90ml, hệ số siêu lọc 87, tăng thải phospho | 2000 | CÁI
949 | Màng lọc thận Highflux, diện tích 1.5m2, hệ số siêu lọc từ 50, chất liệu polyethersulfone | Nguyên liệu: màng lọc làm từ polyethersulfone. Diện tích: 1,5 m2. Hệ số siêu lọc từ 50 (mL/giờ/100mmHg) | 3500 | CÁI
950 | Màng lọc thận Highflux, diện tích 1.6m2, hệ số siêu lọc (KUF) 46, chất liệu Helixone plus. | Diện tích màng 1,6m2, hệ số siêu lọc 46, Thể tích mồi 95 ml. Tiệt trùng bằng hơi nước | 3000 | CÁI
951 | Màng lọc thận Highflux, diện tích 1.7m2, hệ số siêu lọc (KUF) 74, chất liệu polynephron, | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP. Diện tích: 1,7 m2. Hệ số siêu lọc: KUF: 74 (mL/giờ/mmHg). | 2000 | CÁI
952 | Màng lọc thận Highflux, diện tích 1.8m2, hệ số siêu lọc (KUF) 55, chất liệu polysulfone. | Chất liệu: Polysulfone. Diện tích bề mặt 1.8m2, thể tích mồi: 92ml, hệ số siêu lọc=55.Tiêu chuẩn Châu Âu | 2000 | CÁI
953 | Màng lọc thận Highflux, diện tích 1.8m2, hệ số siêu lọc (KUF) 99, chất liệu Amembris. | Chất liệu:Amembris, diện tích bề mặt 1.8m2, thể tích mồi 103ml, hệ số siêu lọc 99, tăng thải phospho | 2000 | CÁI
954 | Màng lọc thận Highflux, diện tích 1.9m2, hệ số siêu lọc (KUF) từ 76, chất liệu polynephron, không có chất BPA | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP. Diện tích: 1,9 m2. Hệ số siêu lọc: KUF: 76 (mL/giờ/mmHg) | 240 | CÁI
955 | Màng lọc thận Highflux, diện tích 2.0m2, hệ số siêu lọc (KUF) 111, chất liệu Amembris. | Chất liệu: Amembris, diện tích bề mặt 2.0m2, thể tích mồi 119ml, hệ số siêu lọc 111, tăng thải phospho | 2000 | CÁI
956 | Màng lọc thận Highflux, diện tích 2.1m2, hệ số siêu lọc (KUF) 82, chất liệu polynephron | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP. Diện tích: 2,1 m2. Hệ số siêu lọc: KUF: 82 (mL/giờ/mmHg). | 500 | CÁI
957 | Màng lọc thận Highflux, diện tích 2.3m2, hệ số siêu lọc (KUF) 124, chất liệu Amenbris. | Chất liệu: Amenbris; diện tích bề mặt 2.3 m2, thể tích mồi = 135 ml, hệ số siêu lọc = 124 ml/h/mmHg | 400 | CÁI
958 | Màng lọc thận Lowflux, diện tích 1.5m2, thể tích mồi : 90, hệ số siêu lọc (KUF) 10, chất liệu Amembris. | Chất liệu: Amembris, diện tích bề mặt 1.5m2, thể tích mồi: 90ml, hệ số siêu lọc: 10 | 2000 | CÁI
959 | Màng lọc thận Lowflux, diện tích 1.6m2, hệ số siêu lọc (KUF) 16, chất liệu polyethersulfone. | Chất liệu màng : Polyethersulfone. Chất liệu vỏ: Polycarbonate. Diện tích màng 1,6 m2. Hệ số siêu lọc (ml/hr*mmHg) 16. Thể tích mồi: 86 ml. Độ dày thành 35 µm, đường kính sợi 200 µm. | 6000 | CÁI
960 | Màng lọc thận Lowflux, diện tích 1.7m2, hệ số siêu lọc: KUF: 18 (mL/giờ/mmHg), chất liệu polynephron | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa BPA và DEHP. Diện tích: 1.7 m2. Hệ số siêu lọc: KUF: 18 (mL/giờ/mmHg) | 3000 | CÁI
961 | Màng lọc thận Lowflux, diện tích 1.8m2, hệ số siêu lọc (KUF) 14, chất liệu Helixone | Màng lọc thận, diện tích 1.8m2, hệ số siêu lọc 14, chất liệu Helixone | 1000 | CÁI
962 | Màng lọc thận Lowflux, diện tích 1.9m2, hệ số siêu lọc (KUF) 20, chất liệu polynephron. | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và không chứa DEHP. Diện tích: 1.9 m2. Thể tích mồi: 114mL. Hệ số siêu lọc: KUF: 20 (mL/giờ/mmHg). TMP: 500mmHg. Độ dày thành sợi: 40 µm | 1000 | CÁI
963 | Màng lọc thận Middleflux , diện tích 1.7m2, hệ số siêu lọc (KUF) 22, chất liệu polysulfone. | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa BPA và DEHP. Diện tích: 1,7 m2. Hệ số siêu lọc: KUF: 22 (mL/giờ/mmHg). | 5000 | CÁI
964 | Màng lọc thận Middleflux, diện tích 1.5m2, hệ số siêu lọc (KUF) 20, chất liệu polynephron | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP. Diện tích: 1,5 m2. Hệ số siêu lọc: KUF: 20 (mL/giờ/mmHg). | 6000 | CÁI
965 | Màng lọc thận Middleflux, diện tích 1.9m2, hệ số siêu lọc (KUF) 25, chất liệu polynephron. | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP. Diện tích: 1,9 m2. Hệ số siêu lọc: KUF: 25 (mL/giờ/mmHg). | 240 | CÁI
966 | Màng lọc thận, diện tích 1.5m2, thể tích mồi : 90, hệ số siêu lọc 9.8, chất liệu polysulfone | Chất liệu: Polysulfone. Diện tích bề mặt 1,5m2, thể tích mồi : 90 ml , hệ số siêu lọc 9.8 | 5000 | CÁI
967 | Manifold 1, 2, 3 đường, 500PSI | Manifold 3 cổng chất liệu PolyCarbonate đường kính trong 0.093" (2.36mm) có luer xoay và đầu xoay đuổi khí, có các loại 2,3,4 cổng phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau. Chịu áp lực 200, 500 | 3000 | CÁI
968 | Mask gây mê, bằng PVC, đầu ra 22M/15F | Chất liệu PVC y tế, vô khuẩn, các cỡ. Cổng kết nối 22M/15F, đủ size từ 0 đến 6 | 37000 | CÁI
969 | Mask oxy nồng độ cao | Kích cỡ: L, XL. Chất liệu nhựa PVC không chứa latex, lớp viền trên mặt nạ mềm ôm khít phủ đến tận cằm, kẹp mũi có thể điều chỉnh, dây đeo đàn hồi, dây nối dài 2m. Có túi oxy, có van. Đóng gói từng cái, vô trùng. | 12000 | CÁI
970 | Mask phun khí dung các cỡ. | Kích cỡ: S, M, L, XL. Chất liệu nhựa PVC không chứa latex, lớp viền trên mặt nạ mềm ôm khít phủ đến tận cằm, kẹp mũi có thể điều chỉnh, dây đeo đàn hồi, dây nối dài 2m. Bầu chứa thuốc từ 8-12ml, vật liệu Polypropylen. Đóng gói từng cái, vô trùng. | 18000 | CÁI
971 | Mask thanh quản 1 lòng, dùng 1 lần, bằng nhựa PVC pha silicon, thể tích cuff tối đa 20ml | Chất liệu PVC y tế, có đường dẫn dây bơm xã khí mask, co nối 15mm Male | 200 | CÁI
972 | Mask thanh quản dùng 01 lần, có đường đặt sonde dạ dày | Chất liệu PVC, loại 2 nòng, dùng 1 lần, có đường dặt sonde dạ dày, độ cong phù hợp với giải phẫu người, các số 1-5 | 1160 | CÁI
973 | Mặt gương nha khoa | Mặt gương nha khoa | 480 | CÁI
974 | Máy tái đồng bộ tim tạo nhịp tim 3 buồng có khử rung CRT-D, chuẩn DF4, tái đồng bộ trong rung nhĩ, tối ưu hoá tự động 16 vec tơ | Máy tái đồng bộ tim tạo nhịp tim 3 buồng có khử rung CRT-D, chuẩn DF4, tái đồng bộ trong rung nhĩ, tối ưu hoá tự động 16 vec tơ | 2 | Cái
975 | Máy tạo nhịp 1 buồng không dây cố định bằng móc, chức năng đồng bộ nhĩ thất | Máy tạo nhịp 1 buồng không dây, cố định bằng móc, chức năng đồng bộ nhĩ thất | 2 | Cái
976 | Máy tạo nhịp có khử rung 1 buồng, tương thích MRI toàn thân 3 Tesla, phụ kiện chuẩn | Máy tạo nhịp có khử rung 1 buồng, tương thích MRI toàn thân 3 Tesla, phụ kiện chuẩn | 3 | Cái
977 | Máy tạo nhịp có phá rung 1 buồng tương thích MRI 1,5 tesla, chức năng theo dõi máy qua vệ tinh | Máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, chuẩn DF4,theo dõi qua vệ tinh, phân biệt VT/SVT bằng sóng viễn trường | 2 | Cái
978 | Máy tạo nhịp có phá rung 1 buồng , tương thích MRI 1,5T và 3T toàn thân với chương trình MRI tự động | Máy tạo nhịp có khử rung cấy vào cơ thể loại 1 buồng, Pin 1.52Ah, thời gian hoạt động >12,8 năm, Chương trình theo dõi qua vệ tinh, điều chỉnh biên độ xung tự động, đo trở kháng lồng ngực để theo dõi phù phổi, can thiệp sớm trong vùng rung thất | 8 | CÁI
979 | Máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể 3 buồng CRT-D, tương thích MRI 1,5T toàn thân | Máy điều trị suy tim và phá rung (CRT-D) chuẩn DF-4, tương thích MRI 1,5T toàn thân. chức năng ATP One Shot. | 2 | Cái
980 | Máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể 3 buồng CRT-D, tương thích MRI 1,5T toàn thân, thất trái 4 cực | máy điều trị suy tim và phá rung (CRT-D) chuẩn DF-4, tương thích MRI 1,5T toàn thân. chức năng ATP One Shot. chức năng tạo thất trái theo nhận cảm thất phải, dây thất trái 4 cực | 2 | Cái
981 | Máy tạo nhịp có phá rung cấy vào cơ thể 3 buồng CRT-D,tương thích MRI 1,5T toàn thân với phát hiện tự động từ trường MRI | Chuẩn DF-1 , tương thích MRI 1,5 Tesla toàn thân với tự động chuyển sang chương trình MRI, pin 1.52Ah thời gian hoạt động >7.85 năm, can thiệp sớm trong vùng rung thất | 2 | CÁI
982 | Máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng có đáp ứng tần số theo cảm xúc, tự động tương thích MRI | Máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng có đáp ứng tần số theo cảm xúc, tự động tương thích MRI | 3 | Cái
983 | Máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, đáp ứng tần số, độ nhạy tự động | Máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, đáp ứng tần số tim theo vận động, độ nhạy tự động | 12 | CÁI
984 | Máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 2 buồng có đáp ứng tần số theo cảm xúc, tự động tương thích MRI | Máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, đáp ứng tần số theo cảm xúc, độ nhạy tự động | 4 | Cái
985 | Máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 2 buồng, đáp ứng tần số, độ nhạy tự động | Máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể, có đáp ứng tần số tim theo vận động, độ nhạy tự động, các dây điện cực tương thích MRI toàn thân, có lớp phủ fractal iridium | 15 | CÁI
986 | Máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể loại 2 buồng, có đáp ứng, kèm phụ kiện chuẩn, tương thích MRI 3 tesla toàn thân, chức năng đồng bộ dữ liệu với điện thoại cá nhân | Máy tạo nhịp tim 2 buồng, có đáp ứng, kèm phụ kiện chuẩn, tương thích MRI 3 tesla toàn thân, chức năng đồng bộ dữ liệu với điện thoại cá nhân | 5 | Cái
987 | Máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể, 1 buồng, chức năng ổn định tần số(không bao gồm dây), cho phép chụp MRI toàn thân | Máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, đáp ứng tần số tim theo thông khí phút (MV), tương thích MRI, chức năng kích hoạt MRI bằng remote | 3 | CÁI
988 | Máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể, 2 buồng, chức năng ổn định tần số(không bao gồm dây) | Máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể, có đáp ứng tần số tim theo vận động, Đáp ứng MRI năng lượng cao, kích hoạt MRI bằng remote (không bao gồm dây) | 10 | CÁI
989 | Máy tạo nhịp không phá rung ngoài cơ thể, 1 buồng | Có thể phát xung từng đợt đến 1000 lần/phút để phá các cơn loạn nhịp nhĩ | 3 | Bộ
990 | Máy tạo nhịp không phá rung tim 3 buồng, thay đổi nhịp theo cảm xúc, Chức năng MRI tự động tương thích trong môi trường MRI, thất trái 4 cực. | Máy tạo nhịp không phá rung tim 3 buồng, thay đổi nhịp theo cảm xúc, Chức năng MRI tự động tương thích trong môi trường MRI, thất trái 4 cực. | 3 | Cái
991 | Máy tạo nhịp tim 1 buồng, có đáp ứng, kèm phụ kiện chuẩn, tương thích MRI 3 Tesla, quản lý tạo nhịp nhĩ và thất kèm chức năng hướng dẫn cài đặt | Máy tạo nhịp không phá rung cấy vào cơ thể 1 buồng, không đáp ứng tần số, độ nhạy tự động | 4 | Cái
992 | Máy tạo nhịp tim 2 buồng, có đáp ứng tần số, chức năng MVP | Máy tạo nhịp tim 2 buồng, có đáp ứng tần số, chức năng MVP | 8 | Bộ
993 | Miếng áp vô trùng có phủ Iodophur kháng khuẩn phổ rộng. Kích thước: băng 34cm x 35cm, tổng thể: 44cm x 35cm | Chất liệu: Lớp film Polyester resin phủ Iodophur hàm lượng 0.117 -> 0.197 mg/cm². Miếng dán sát dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn. Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa vết mổ, cung cấp phẫu trường vô khuẩn. Kích thước: băng 34cm x 35cm, tổng thể: 44cm x 35cm | 7800 | Miếng
994 | Miếng áp vô trùng có phủ Iodophur kháng khuẩn phổ rộng. Kích thước: băng 34cm x 35cm, tổng thể: 55-60cm x 45cm | Miếng dán sát dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn. Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa vết mổ, cung cấp phẫu trường vô khuẩn, có tính kháng khuẩn phổ rộng, tăng hiệu quả ngăn ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. Kích thước: băng 34cm x 35cm, tổng thể: 55-60cm x 45cm | 5300 | Miếng
995 | Miếng cầm máu mũi | Cấu tạo 100% polyvinyl alcohol kích thước 8cm x 1,5cm x 2cm | 2900 | Miếng
996 | Miếng collagen tái tạo màng cứng, kích thước 5x5cm | Vật liệu bằng Collagen. Kích thước 5x 5cm. Sử dụng trong các phẫu thuật thần kinh và cột sống.Có nguồn gốc từ da phôi bò. Các sợi collagen bền vững đan xen tạo nên bề mặt xốp (kích thước lỗ 10-100 micron), phù hợp cho các mô phát triển. | 30 | CÁI
997 | Miếng collagen tái tạo màng cứng. Kích thước 7.5x7.5cm | Vật liệu bằng Collagen. Kích thước 7.5x7.5cm. Sử dụng trong các phẫu thuật thần kinh và cột sống.Có nguồn gốc từ da phôi bò. Các sợi collagen bền vững đan xen tạo nên bề mặt xốp (kích thước lỗ 10-100 micron), phù hợp cho các mô phát triển. | 50 | CÁI
998 | Miếng dán cảm biến theo dõi mức máu trong bể chứa | Miếng dán cảm biến theo dõi mức máu trong bể chứa | 100 | CÁI
999 | Miếng dán kháng khuẩn có Cholorhexidine Gluconate dạng gel nồng độ 2%, kích thước 10x12cm | Thành phần: giấy lót phủ silicon 20-30%, lớp film polyurethane 3-8%, keo acrylate 5-15%, gel Cholorhexidine Gluconate 45mg (kích thước 3x4cm). Có viền vải bên ngoài, kích thước 10x12cm, có nhãn ghi chú, lưu 7 ngày. | 5000 | Miếng
1000 | Miếng dán phẫu trường 10cm x 20cm có màng chống khuẩn, tiệt trùng loại có tráng Iodophor. | Miếng dán sát dùng trong phẫu thuật, phủ Iodophor, kháng khuẩn. Lớp film mỏng, thông thoáng, co giãn tốt và dính chặt trên da và rìa vết mổ, cung cấp phẫu trường vô khuẩn, có tính kháng khuẩn phổ rộng. Kích thước: băng 10 x 20cm, tổng thể: 15 x 20cm | 100 | Miếng
1001 | Miếng dán phẫu trường trong suốt, vô khuẩn, cở 45cmx28cm | Chất liệu polyurethane, kích cỡ 45cmx28cm, vô khuẩn. Trong suốt, chống nước và vi khuẩn, không gây dị ứng, độ đàn hồi cao và độ bám tốt | 100 | Miếng
1002 | Miếng dán phẫu trường trong suốt, vô khuẩn, cỡ 15x28cm | Miếng dán được làm từ polyurethane và/hoặc film polyethylene có thể cắt được. Cỡ 15cm x 28cm. Trong suốt, chống nước và vi khuẩn, không gây dị ứng. Độ đàn hồi cao và độ bám tốt | 2400 | Miếng
1003 | Miếng dán phẫu trường trong suốt, vô khuẩn, cỡ 30cmx28cm | Chất liệu polyurethane, kích cỡ 30x28cm, vô khuẩn. Trong suốt, chống nước và vi khuẩn, không gây dị ứng, độ đàn hồi cao và độ bám tốt | 2800 | Miếng
1004 | Miếng dán phẫu trường trong suốt, vô khuẩn, cở 45cmx55cm | Chất liệu polyurethane, kích cỡ 45cmx55cm, vô khuẩn. Trong suốt, chống nước và vi khuẩn, không gây dị ứng, độ đàn hồi cao và độ bám tốt | 1070 | Miếng
1005 | Miếng dán vô trùng trong suốt 10x12cm | Thành phẩn: giấy lót phủ silicon: 5-65%, film polyurethane: 2-15%, keo acrylate: 3-30%, kích thước 10cmx12cm | 15000 | Miếng
1006 | Miếng dán vô trùng trong suốt 6cmx7cm | Chất liệu PU không thấm nước dày 0.03mm, màng thoát hơi dày 0.12mm, lớp giấy bảo vệ dày 0.07mm, keo acrylic dùng cho da nhạy cảm, kích thước 6cm x 7cm | 16800 | Miếng
1007 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ, kèm vít các cỡ | Đĩa đệm cột sống cổ kèm 2 vít tự khoan/tự taro có vòng khóa vít, các cỡ. Hình thang, có răng 1 chiều chống tuột, 2 lỗ dành cho bắt vít có ren xương cứng và ren xương xốp với vòng xoay khóa vít. Vật liệu: PEEK, không cản quang, các cỡ. Kèm bộ trợ cụ | 20 | CÁI
1008 | Miếng ghép sinh học tự tiêu lót sàn ổ mắt và khiếm khuyết vùng sọ mặt, kích thước 25x25x1.25mm | Chất liệu nhựa sinh học Polycaprolacton. Kích thước: 25mmx25mmx1.25mm. Trạng thái xốp 40% - 85%, kích thước lỗ 250 - 1600µm | 50 | CÁI
1009 | Miếng ghép sinh học tự tiêu lót sàn ổ mắt và khiếm khuyết vùng sọ mặt, kích thước 50x50x1.25mm | Chất liệu nhựa sinh học Polycaprolacton. Kích thước: 50mmx50mmx1.25mm. Trạng thái xốp 40% - 85%, kích thước lỗ 250 - 1600µm | 100 | CÁI
1010 | Miếng ghép sinh học tự tiêu lót sàn ổ mắt và khiếm khuyết vùng sọ mặt, kích thước 50x50x2mm | Chất liệu nhựa sinh học Polycaprolacton. Kích thước: 50mmx50mmx2mm. Trạng thái xốp 40% - 85%, kích thước lỗ 250 - 1600µm | 300 | CÁI
1011 | Miếng ghép sọ não sinh học tự tiêu, kích thước lỗ 250-1600µm, dày 0.5-30mm | Chất liệu nhựa sinh học Polycaprolacton. Kích thước 12 x 5mm. Trạng thái xốp 40%-85%, kích thước lỗ 250-1600µm, dày 0.5-30mm, che đậy các lỗ khoan sọ, tự tiêu sau khi xương sọ được tái tạo | 100 | CÁI
1012 | Miếng ghép sọ não sinh học tự tiêu, kích thước lỗ 250-1600µm, dày 0.5-30mm, cho phép đặt ống dẫn lưu | Chất liệu nhựa sinh học Polycaprolacton. Kích thước 12 x 5mm. Trạng thái xốp 40%-85%, kích thước lỗ 250-1600µm, dày 0.5-30mm, che đậy các lỗ khoan sọ và cho phép đặt ống dẫn lưu, tự tiêu sau khi xương sọ được tái tạo | 400 | CÁI
1013 | Miếng ghép sọ não sinh học tự tiêu, kích thước lỗ 250-1600µm, dày 2x3.5mm | Chất liệu nhựa sinh học Polycaprolacton. Kích thước 100x2x3.5mm. Trạng thái xốp 40%-85%, kích thước lỗ 250-1600µm, lấp đầy khoảng trống giữa nắp sọ và vòm sọ xung quanh sau phẫu thuật mở sọ | 100 | CÁI
1014 | Miếng ghép sọ não sinh học tự tiêu, kích thước lỗ 250-1600µm, dày 4x3.5mm | Chất liệu nhựa sinh học Polycaprolacton. Kích thước 100x4x3.5mm. Trạng thái xốp 40%-85%, kích thước lỗ 250-1600µm, lấp đầy khoảng trống giữa nắp sọ và vòm sọ xung quanh sau phẫu thuật mở sọ | 300 | CÁI
1015 | Miếng lưới vá thoát vị thành bụng, bằng polypropylene, cỡ 15 x 15cm | Thành phần polypropylene, trọng lượng 38g/m2. Kích thước: 15cmx 15cm | 150 | Miếng
1016 | Miếng lưới vá thoát vị thành bụng, bằng polypropylene, cỡ 6 x 11cm | Chất liệu bằng polypropylene, cỡ 6 x 11cm | 140 | CÁI
1017 | Miếng Stent graft động mạch chủ bụng bổ sung, đường kính: 10 mm - 28 mm. Tương thích Sheath 14F và 16F. | Chất liệu stent Nitinol, graft là polyester đa sợi mật độ cao. Đầu gần có stent chữ M. Có 1 marker ở giữa. Hệ thống bung stent điều khiển bằng cách xoay tròn. Kích thước đường kính: 10 mm - 28 mm. Tương thích Sheath 14F và 16F. | 5 | CÁI
1018 | Miếng stent graft động mạch chủ ngực bổ sung, đường kính 22-46mm (bổ sung đặc điểm phân biệt) | Stent graft bổ sung nối dài của bộ stent graft động mạch chủ, dài từ 100-250mm, đường kính 22-46mm. Hệ thống stent được tạo nên bởi các gọng làm bằng hợp kim Nitinol và phần màng bằng Polyester. Tiệt trùng. | 4 | CÁI
1019 | Miếng stent graft động mạch chủ ngực bổ sung, đường kính: 22 mm - 46 mm. Tương thích Sheath 22 - 25F. | Chất liệu stent Nitinol, graft là Polyester đa sợi mật độ cao. Có 8 mắt stent ở đầu gần không có lớp phủ, dài 12 mm. Có marker hình số 8 ở đoạn đầu và giữa, một marker hình O ở đoạn cuối. Hệ thống bung stent điều khiển bằng cách xoay tròn. Kích thước đường kính: 22 mm - 46 mm. Tương thích Sheath 22 - 25F. | 30 | CÁI
1020 | Miếng Stentgraft động mạch chủ bụng bổ sung, đường kính từ 08mm-24mm, chiều dài từ 80mm-160mm | Khung stent chất liệu nitinol và phần màng bằng lớp polyester. Chiều dài từ 80mm-160mm, đường kính từ 08mm-24mm | 3 | CÁI
1021 | Miếng vá màng cứng tự dính, cỡ 10 x12.5cm | Chất liệu Ultra Pure Collagen, miếng vá được chế tạo với các vi hốc kích thước 50-150 micron để nguyên bào sợ phát triển bên trong. Đặc tính tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân sau khoảng 12 tháng, công nghệ tự dính, không cần khâu, cỡ 10 x 12.5cm. | 80 | CÁI
1022 | Miếng vá màng cứng tự dính, cỡ 2.5x7.5cm | Chất liệu Ultra Pure Collagen, miếng vá được chế tạo với các vi hốc kích thước 50-150 micron để nguyên bào sợ phát triển bên trong. Đặc tính tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân sau khoảng 12 tháng, công nghệ tự dính, không cần khâu, cỡ 2.5 x 7.5cm. | 20 | CÁI
1023 | Miếng vá màng cứng tự dính, cỡ 5x5cm | Chất liệu Ultra Pure Collagen, miếng vá được chế tạo với các vi hốc kích thước 50-150 micron để nguyên bào sợ phát triển bên trong. Đặc tính tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân sau khoảng 12 tháng, công nghệ tự dính, không cần khâu, cỡ 5 x 5cm. | 100 | CÁI
1024 | Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu cỡ 4x4cm | Chất liệu bằng màng ngoài tim bò, dùng để tái tạo mạch máu và thủ thuật cắt bỏ nội mạc mạch. Tương thích sinh học, không yêu cầu chỉ khâu đặc biệt. Độ dày 0,55mm +/- 0,2mm. Cỡ 4x4cm | 100 | Miếng
1025 | Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu cỡ 4x6cm | Chất liệu bằng màng ngoài tim bò, dùng để tái tạo mạch máu và thủ thuật cắt bỏ nội mạc mạch. Tương thích sinh học, không yêu cầu chỉ khâu đặc biệt. Độ dày 0,45mm +/- 0,1mm. Cỡ 4x6cm | 100 | Miếng
1026 | Miếng vá sinh học, vá tim, vá mạch máu cỡ 8x14cm | Chất liệu bằng màng ngoài tim bò, dùng để tái tạo mạch máu và thủ thuật cắt bỏ nội mạc mạch. Tương thích sinh học, không yêu cầu chỉ khâu đặc biệt. Độ dày 0,55mm +/- 0,2mm. Cỡ 8x14cm | 19 | Miếng
1027 | Miếng vá tim, vá mạch máu , vật liệu PTFE, hình chữ nhật, các cỡ | Vật liệu PTFE, hình chữ nhật, kích thước 152x12,7x1,6mm | 250 | Miếng
1028 | Miếng xốp foam có bạc, 12,5x12,5cm. | Cấu tạo gồm: lớp bảo vệ polyurethane không thấm nước, lớp foam mềm mại, chứa 1.2% ion bạc, viền silicon mềm mại, kháng khuẩn. Kích thước 12,5cm x 12,5cm | 790 | Miếng
1029 | Miếng xốp foam, 10x10cm | Gạc tiệt khuẩn dạng foam siêu thấm hút dịch tiết 199g/ 100cm2, có lớp polyurethan bao phủ bên ngoài giúp thoáng khí, chống thấm nước, kích thước 10x10cm | 1820 | Miếng
1030 | Miếng xốp foam, 20cm x 20cm | Dạng foam, khả năng thấm hút 199g/100cm2 theo chiều thẳng đứng, có lớp polyurethane bao phủ bên ngoài, chống thấm nước. Kích thước 20cm x 20cm | 50 | Miếng
1031 | Miếng xốp foam, 9x15cm | Băng dán phẫu thuật gồm lớp gạc bện chỉ vuông góc. Miếng gạc được giữ bởi 2 lớp băng dán hydrocolloid, lớp trên cùng là polyurethane không thấm nước. Cho vết mổ đến 9cm. Kích thước 9cm x 15 cm. | 112 | Miếng
1032 | Miếng xốp foam, 9x25cm | Băng dán phẫu thuật gồm lớp gạc bện chỉ vuông góc. Miếng gạc được giữ bởi 2 lớp băng dán hydrocolloid, lớp trên cùng là polyurethane không thấm nước. Cho vết mổ đến 17cm. Kích thước 9cm x 25 cm. | 313 | Miếng
1033 | Mở khí quản 2 nòng sử dụng nhiều lần không bóng, không cửa sổ số 4, 6, 8 | Có từ 2 nòng trong trở lên. Chất liệu nhựa mềm, không bóng, không cửa sổ số 4, 6, 8. | 30 | CÁI
1034 | Mở khí quản 2 nòng sử dụng nhiều lần, có bóng, có cửa sổ, số 4, 6, 8 | Có từ 2 nòng trong trở lên, có nút bịt tập thở. Chất liệu nhựa mềm, có bóng, có cửa sổ số 4, 6, 8. | 10 | CÁI
1035 | Mở khí quản 2 nòng sử dụng nhiều lần, có bóng, không cửa sổ, các cỡ | Có từ 2 nòng trong trở lên. Chất liệu nhựa mềm, có bóng, không cửa sổ, các cở: số 4( OD = 9.4mm; ID = 5.0mm, độ dài ống 65mm, đường kính bóng 20mm), số 6(OD = 10.8mm, ID= 6.4mm, độ dài ống 76mm, đường kính bóng 24mm ), số 8 (OD = 12.2mm, ID = 7.6mm, độ dài ống 81mm, đường kính bóng 27mm). | 1500 | CÁI
1036 | Mở khí quản sử dụng nhiều lần, không bóng có cửa sổ, các cỡ, 2 nòng, cấu tạo bóng theo dạng thể tích lớn, áp lực thấp (phù hợp theo từng trường hợp của bệnh nhân) | Có từ 2 nòng trong trở lên, có nút bịt tập thở. Lưu 29 ngày, không bóng có cửa sổ, các cở: số 4(OD = 9.4mm; ID = 5.0mm, độ dài ống 65mm), số 6(OD = 10.8mm, ID = 6.4mm, độ dài ống 76mm), số 8 (OD = 12.2mm, ID=7.6mm, độ dài ống 81mm). Có 1 lỗ cửa sổ trên thân ống. | 53 | CÁI
1037 | Mũi khoan cắt sọ dùng trong phẫu thuật thần kinh. Đường kính đầu 2.3mm. Tương thích với máy khoan model IPC | Mũi khoan cắt sọ dùng trong phẫu thuật thần kinh; Đường kính đầu 2.3mm.; Đuôi hình trụ có 6 cạnh đều nhau dài 4mm, có lỗ nhỏ phía dưới đuôi, chiều dài làm việc 8 cm; Tiệt khuẩn; Tương thích với máy khoan model IPC | 500 | CÁI
1038 | Mũi khoan chuẩn thẳng, bằng thép không gỉ, dài 9.5cm, đường kính 3.1mm dùng trong phẫu thuật mũi xoang | Mũi khoan chuẩn thẳng, bằng thép không gỉ, dài 9.5cm, đường kính 3.1mm dùng trong phẫu thuật mũi xoang | 5 | CÁI
1039 | Mũi khoan chuẩn thẳng, bằng thép không gỉ, dài 9.5cm, đường kính 3.5mm, 4.0mm dùng trong phẫu thuật mũi xoang | Mũi khoan chuẩn thẳng, bằng thép không gỉ, dài 9.5cm, đường kính 3.5mm, 4.0mm dùng trong phẫu thuật mũi xoang | 5 | CÁI
1040 | Mũi khoan kim cương thẳng, dài 9.5cm, đường kính 3.1mm dùng trong phẫu thuật mũi xoang | Bằng thép không gỉ, dài 9.5cm, đường kính 3.1mm dùng trong phẫu thuật mũi xoang | 5 | CÁI
1041 | Mũi khoan mài sọ dùng trong phẫu thuật thần kinh. Đường kính 2 - 7.5mm. Tương thích với máy khoan model IPC | Dùng trong phẫu thuật thần kinh. Đường kính 2 - 7.5mm; Đầu mũi khoan hình tròn, 8 cạnh sắc đều như nhau, đuôi hình trụ có 6 cạnh đều nhau dài 4mm, có lỗ nhỏ phía dưới đuôi, chiều dài làm việc 9 -14 cm. Tiệt khuẩn. Tương thích với máy khoan model IPC | 400 | CÁI
1042 | Mũi khoan mài sọ não kim cương dùng trong phẫu thuật thần kinh, hình tròn, đường kính từ 2-4mm. Tương thích với máy khoan model IPC | Mũi khoan mài kim cương dùng trong phẫu thuật thần kinh; Hình tròn, đường kính từ 2->4mm; Đầu mũi khoan bằng thép không gỉ phủ bột kim cương, chóp thon nhỏ dài 1mm, thân khoan có hình BA, đuôi hình trụ có 6 cạnh đều nhau dài 4mm, có lỗ nhỏ phía dưới đuôi; Chiều dài toàn bộ từ 9->14 cm; Tương thích với máy khoan model IPC. Tiệt khuẩn | 500 | CÁI
1043 | Mũi khoan sọ tự dừng dùng trong phẫu thuật thần kinh. Độ sâu 6mm, sử dụng 01 lần. Tương thích với máy khoan model IPC; Dùng được cho cả người lớn và trẻ em | Mũi khoan sọ tự dừng dùng trong phẫu thuật thần kinh. Độ sâu 6mm, sử dụng 01 lần. Đường kính 11/14mm; cơ cấu nhả khóa an toàn tối thiểu tổn thương cho màng cứng nhờ tạo ra lớp đệm xương; Đầu cắt có mũi trung tâm chống trượt; Sử dụng được trên độ dày xương sọ từ 1.0 – 3.0mm; Tương thích với máy khoan model IPC; Dùng được cho cả người lớn và trẻ em | 3000 | CÁI
1044 | Nắp đậy dùng trong thẩm phân phúc mạc | Nắp đóng được sử dụng để bảo vệ đầu khoá nối của bộ chuyển tiếp. Chất liệu bằng polyethylene, polyurethane chứa povidon-iod, vô trùng | 221500 | CÁI
1045 | Nắp đậy kim luồn, có cổng chích thuốc | Chất liệu nhựa y tế, có cổng chích thuốc, thể tích mồi 0.16ml; dài 40mm. Đầu nối Luer Lock, có màng cao su trên nắp đậy phẳng dễ sát khuẩn, cho phép bơm thuốc nhiều lần không rò rĩ. | 884000 | CÁI
1046 | Nẹp cẳng tay người lớn, bằng mút 3 lớp, nhôm, thanh nhựa các cỡ | Nẹp cẳng tay người lớn, bằng mút 3 lớp, nhôm, thanh nhựa các cỡ | 2000 | CÁI
1047 | Nẹp chẩm cổ uốn sẵn, đường kính 3.2mm | Chất liệu titan, đường kính 3.2mm, vùng uốn đường kính 3.6mm, dài 100 hoặc 200mm. có thể bắt tối đa 6 vít chẩn. Kèm bộ trợ cụ | 30 | CÁI
1048 | Nẹp cổ cứng, bằng mút EVA, bộ dán lông gai, cỡ 2,3 | Nẹp cổ cứng, bằng mút EVA, bộ dán lông gai, cỡ 2,3 | 1500 | CÁI
1049 | Nẹp cố định nắp sọ 1.5/2.0mm, thẳng, 16 lỗ, chất liệu titan | Nẹp cố định nắp sọ 1.5/2.0mm, thẳng, 16 lỗ, chất liệu titan | 250 | CÁI
1050 | Nẹp cố định vá sọ, hình quạt, bằng titan, đường kính 1.5mm, dài 14mm | Chất liệu titan, đường kính 1.5mm, dài 14mm. Kèm bộ trợ cụ | 400 | CÁI
1051 | Nẹp cố định vá sọ. Dạng tự tiêu 2 phía: gồm 1 trục và 2 đĩa nẹp. Đường kính 11-16mm. | Chất liệu Poly L-lactide-co-D, gồm 1 trục và 2 đĩa nẹp, đường kính 11-16mm. Kèm bộ trợ cụ | 20 | CÁI
1052 | Nẹp cố định vá sọ. Có 16 lỗ, bằng titan, dài 10cm, dày 0.75-1.0mm. Dùng với vít đường kính 2.0mm. | Nẹp Mini thẳng 16 lỗ,chất liệu Titanium, dày 0.75-1.0mm, dùng với vít có đường kính 2.0mm. Kèm bộ trợ cụ | 260 | CÁI
1053 | Nẹp cổ mềm | Làm từ mút xốp mềm, nhẹ và thoáng khí, vải, khóa Velcro. Dùng cho các trường hợp chấn thương nhẹ, hạn chế vận động. Chiều cao gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS, S, M, L, XL. | 9 | CÁI
1054 | Nẹp cổ sau, đường kính 3.5mm, dài 100mm, tương thích vít trượt cổ sau 45 độ | Chất liệu Ti-6Al-4V. Đường kính 3.5mm, dài 100mm. Sử dụng đồng bộ với vít đa trục cổ sau | 100 | CÁI
1055 | Nẹp cổ trước kèm khoá mũ vít 19-30mm, | Dài từ 19mm đến khoảng 30mm (khoảng cách chênh nhau giữa các nẹp là 2mm hoặc 2,5mm). Chiều rộng: chỗ rộng nhất 17.8mm. Bán kính cong dọc 184mm, bán kính cong ngang 25mm. Cho phép bắt với vít đơn hướng có góc nghiêng 12 độ và vít đa hướng có góc nghiêng 22 độ. Đồng bộ với vít đơn hướng/ đa hướng tự taro đường kính 4.0mm và 4.5mm | 40 | CÁI
1056 | Nẹp cột sống cổ lối trước bán động từ 1 - 4 tầng mỏng 1,8mm, dài 22-100 mm, có khóa vít tự động | Vật liệu: Titanium. Dài 22-100mm, dày 1.8mm. Nẹp bán cứng (semi-rigid). Khóa vít tự động nhờ vòng ở lỗ nẹp, có vít nối xương và đĩa đệm. Kèm bộ trợ cụ | 100 | CÁI
1057 | Nẹp cột sống cổ trước, kèm vít chốt khóa, chất liệu hợp kim Titanium, các cỡ | Chất liệu Titanium Ti-6Al-4V . Cơ chế khóa riêng lẻ, lực khóa vít 126N. Kích thước : 1 tầng : dài 19-35mm (tăng 2mm), 2 tầng : dài 35-51mm (tăng 2mm), 3 tầng : dài 48-72mm (tăng 3mm), 4 tầng : dài 65-79mm (tăng 4mm). Tương thích trợ cụ LnK | 50 | CÁI
1058 | Nẹp cột sống cổ, kèm vít khóa, các cở | Nẹp cổ mỏng 1.7mm , lực khóa vít 126N, độ cong R120/R200, kèm vít khóa. Kèm đĩa đệm cổ, chất liệu PEEK, Kích thước 12x14mm/ 14x17mm, cong lồi convex, cao 5-10mm, khoang ghép xương tương ứng các size 12x14mm | 15 | CÁI
1059 | Nẹp dọc cổ sau, kích thước 3.2mm x 240mm | Chất liệu titan, đường kính 3.2mm, chiều dài 240mm. Kèm bộ trợ cụ. Sử dụng đồng bộ với vít đa trục cổ sau | 100 | CÁI
1060 | Nẹp dọc cổ sau, kích thước 3.3mm x 100mm | Chất liệu titan, kích thước 3.3mm x 100mm . Kèm bộ trợ cụ. Sử dụng đồng bộ với vít đa trục cổ sau | 90 | CÁI
1061 | Nẹp dọc cột sống lưng, đường kính 5.5mm x 500mm. Có thiết kế đường kẻ dọc để đánh dấu. | Chất liệu titan, đường kính 5.5mm, dài 500mm, thiết kế đường kẻ dọc để đánh dấu. Kèm bộ trợ cụ. Tương thích hệ thống vít đa trục thắt lưng | 120 | CÁI
1062 | Nẹp dọc dài 100mm-500mm, đường kính: 5.5mm, tương thích với vít công nghệ khóa ngàm xoắn | Chất liệu: Hợp kim Titan (Ti - 6Al-4V). Đường kính: 5.5mm. Chiều dài: 100mm-500mm. Tương thích hệ thống vít đa trục thắt lưng | 80 | CÁI
1063 | Nẹp dọc dài 120 - 200mm, đường kính 5.5mm, 6.0mm. Tương thích vít cột sống lưng | Dài 120 - 200mm, đường kính 5.5mm/ 6.0mm.. Kèm bộ trợ cụ. Tương thích hệ thống vít đa trục thắt lưng | 100 | CÁI
1064 | Nẹp dọc dài 500mm, đường kính 6.0mm, tương thích vít cột sống rỗng đa trục và đơn trục | Đường kính 6.0mm, dài 500mm, chất liệu bằng Titanium | 10 | CÁI
1065 | Nẹp dọc thẳng/uốn sẵn dùng cho bắt vít qua da, bơm xi măng, kích thước 5,5 x 50-500 mm | Nẹp dọc thẳng, uốn sẵn dùng cho bắt vít qua da, bơm xi măng. Vật liệu: hợp kim Titanium, được uốn sẵn, một đầu lục giác gắn vào trợ cụ , một đầu nhọn . Đường kính 5.5mm, dài 50-500mm. | 100 | CÁI
1066 | Nẹp dọc uốn sẵn, dài 30-90mm, đường kính 5.5mm | Chất liệu titan, đường kính 5.5mm, dài 30-90mm, đã cắt và uốn sẵn. Kèm bộ trợ cụ | 100 | CÁI
1067 | Nẹp đùi bàn chân chống xoay, bằng mút TA(10li), vải mặt, lót, nhôm, bộ dán lông gai, cỡ 1,2 | Làm từ đệm mút, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot, khóa Velcro. Các cỡ S, M, L, XL. | 1000 | CÁI
1068 | Nẹp đùi bằng vải mút, nhôm, bộ dán lông gai, các cỡ | Nẹp đùi bằng vải mút, nhôm, bộ dán lông gai | 2300 | CÁI
1069 | Nẹp gắn liền đĩa đệm dùng trong phẫu thuật cột sống cổ | Gồm: 1 đĩa đệm vật liệu bằng PEEK, có 2 điểm đánh dấu bằng titanium, độ dày của răng cưa: 0.5mm, bên trong có khoang chứa xương, kích thước: chiều sâu 12mm-14mm, chiều rộng 15mm-17mm, chiều cao: 5mm-7mm. 1 nẹp kích thước 25mm x 7.5mm, có 2 lỗ để bắt vít. Đóng gói tiệt trùng sẵn. Kèm bộ trợ cụ | 50 | CÁI
1070 | Nẹp iselin | Chất liệu bằng nhôm, mềm, dẻo để uốn theo ngón tay | 500 | CÁI
1071 | Nẹp lưng cứng, vải mút, thanh nhựa, bộ dán lông gai, cỡ 4-13 | Nẹp lưng cứng, vải mút, thanh nhựa, bộ dán lông gai, cỡ 4-13 | 1000 | CÁI
1072 | Nẹp ngón tay | Chất liệu bằng nhôm, cố định đốt xa của xương bàn tay | 180 | CÁI
1073 | Nẹp nhựa chống xoay cẳng chân các cỡ | Làm từ đệm mút, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot, khóa Velcro. Các cỡ S, M, L, XL. | 50 | CÁI
1074 | Nẹp nối dọc có uốn sẵn dùng trong phẫu thuật ít xâm lấn, dài 20-160mm | Vật liệu: Titanium. Uốn sẵn, một đầu tù hình viên đạn. Chiều dài: 20mm - 160mm. Đường kính: 5.5mm | 50 | CÁI
1075 | Nẹp nối dọc có uốn sẵn, chiều dài: 50mm - 150mm. Đường kính: 5.5mm | Vật liệu: Titanium. Uốn sẵn, một đầu tù hình viên đạn. Chiều dài: 50mm - 150mm. Đường kính: 5.5mm | 200 | cái
1076 | Nẹp nối dọc cột sống lưng đường kính 5.5mm, dài 500mm, bằng titan | Chất liệu titan, đường kính 5.5mm, dài 500mm. Kèm bộ trợ cụ. Tương thích hệ thống vít đa trục thắt lưng | 350 | CÁI
1077 | Nẹp nối dọc cột sống lưng đường kính 6.0mm, bằng titan, dài 400mm phù hợp cho vít GSS hoặc tương đương | Vật liệu: Titanium . Đường kính 6.0mm, chiều dài 400 mm. Kèm bộ trợ cụ | 100 | CÁI
1078 | Nẹp nối dọc dài 500mm, đường kính 6.0mm, chất liệu Titanium | Đường kính 6.0mm, dài 500mm, chất liệu bằng titanium, thân nẹp có đường kẻ đánh dấu. Kèm bộ trợ cụ. Tương thích hệ thống vít đa trục thắt lưng | 100 | CÁI
1079 | Nẹp nối ngang | Chất liệu hợp kim Titanium. Dạng cố định chiều dài 21-41mm. Dạng linh động 43-75mm. Có thể uốn đối với nẹp ngang dạng gấp khúc tối đa 20 độ | 80 | Cái
1080 | Nẹp nối ngang kèm 2 kẹp giữ thanh nối ngang và 2 ốc khóa | Chất liệu titan, tương thích nẹp dọc 5.5mm, dài 10-75mm, kèm 2 ốc khóa trong. Kèm bộ trợ cụ | 40 | CÁI
1081 | Nẹp nối ngang lưng, có móc 2 đầu có thể điều chỉnh độ dài (dùng cho cột sống lưng), các cỡ. | Thanh ngang (nẹp nối ngang) có móc 2 đầu có thể điều chỉnh độ dài (dùng cho cột sống lưng). Chất liệu: Titanium Alloy Ti6Al4V (tiêu chuẩn ASTM F136). Chiều dài: loại nhỏ (30mm-34mm), nhỡ (34mm-42mm/40-48mm/40-54mm), lớn (42-64mm) và cỡ đại (50-74mm). Kèm bộ trợ cụ | 15 | CÁI
1082 | Nẹp thun cổ tay | Chất liệu thun 4 chiều, có băng dính | 36 | CÁI
1083 | Nẹp thun gót chân | Chất liệu thun 4 chiều, có băng dính | 60 | CÁI
1084 | Nẹp vải cẳng bàn chân, bằng vải mút, nhôm, các cỡ | Nẹp vải cẳng bàn chân, bằng vải mút, thanh nẹp hợp kim nhôm giúp cố định. | 70 | CÁI
1085 | Nẹp vải cẳng tay | Nẹp vải cẳng tay | 500 | CÁI
1086 | Nẹp vải cánh cẳng tay trái/phải, bằng vải mút+ nhôm+ thanh nhựa, các cỡ | Mút dệt kim 3 ly, nhôm LA15 | 70 | CÁI
1087 | Ngáng miệng dùng cho nội soi dạ dày | Màu trắng trong suốt có dây choàng qua đầu. | 500 | CÁI
1088 | Nội khí quản 2 nòng phải trái các số Fr28, 32, 35, 37 có phụ kiện: ống chạc, catheter đi kèm, chất liệu PVC | Nội khí quản 2 nòng phải, trái. Chất liệu PVC. Bóng khí quản và phế quản áp lực nhỏ. Các số 28 Fr, 32 Fr, 35 Fr, 37 Fr. Có phụ kiện đi kèm: ống chạc, catheter đi kèm | 1185 | CÁI
1089 | Nội khí quản 2 nòng phải trái các số Fr28, 35, 37 có phụ kiện: ống chạc, catheter đi kèm, có chân ống nối với dây bơm bóng dài, chất liệu PVC | Chất liệu PVC đặc biệt, hai ống được mã hóa màu, có đánh dấu cản quang, áp lực bóng thấp, 2 bóng có màu phân biệt vị trí khí quản/phế quản. Phụ kiện: 1 cây dẫn, 2 ống nối, 1 co Y, 2 sợi dây hút đàm kiểm soát | 1015 | CÁI
1090 | Nội khí quản không bóng, có sợi cản quang, số 3.0-6.0 | Chất liệu: nhựa PVC y tế, có đường cản quang và đánh dấu 2 vạch trên tube, khả năng chống xoắn, mềm theo thân nhiệt. Các cỡ. Vô trùng | 482 | CÁI
1091 | Nón giấy (mũ con sâu) | Màu xanh lam. Chất liệu polypropylne vải không dệt, không gây kích ứng, mềm dịu, không mùi, không thấm nước, thoáng khí.Thun mềm 2 sợi chắc chắn, đường kính 45-60cm, đàn hồi, ôm khít vòng đầu. Tiệt khuẩn, đóng gói 50 cái/hộp. | 500000 | CÁI
1092 | Nón giấy phẫu thuật (mũ con sâu) tiệt trùng | Màu xanh lam. Chất liệu polypropylne vải không dệt, không gây kích ứng, mềm dịu, không mùi, không thấm nước, thoáng khí.Thun mềm 2 sợi chắc chắn, đường kính 45-60cm, đàn hồi, ôm khít vòng đầu. Tiệt khuẩn, đóng gói từng cái. | 2500 | CÁI
1093 | Nòng đặt nội khí quản | Kích cỡ: 6 -10-14Fr. Chất liệu: kim loại mảnh dễ uốn, phủ lớp nhựa mỏng bên ngoài; đầu bo tròn không gây tổn thương; đóng gói vô trùng từng cái. | 1600 | CÁI
1094 | Nút nhựa đậy màng lọc | Chất liệu nhựa PE nguyên chất, trung tính dùng trong y tế để đậy các quả lọc thận | 200000 | cái
1095 | Ống bóng đơn nội soi ruột non, chất liệu cao su, đường kính ngoài 13.2mm, dài 1320mm | Chất liệu cao su, đường kính ngoài 13.2mm, dài 1320mm | 10 | CÁI
1096 | Ống chắn lưỡi bằng nhựa, các cỡ, tiệt trùng | Chất liệu nhựa PE, thân uống cong không góc cạnh, kích thước 40mm, 50mm 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm tương ứng theo từng màu để nhận lấy, tiệt trùng, đóng gói từng cái. | 52000 | CÁI
1097 | Ống chỉ thị sinh học cho kết quả nhanh 1 giờ phù hợp cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Kiểm tra chất luợng tiệt khuẩn của phương pháp tiệt khuẩn bằng lò hơi nước hút chân không. Ống chỉ thị sinh học có chứa bào tử khô đã bất họat Geobacillus Stearothermophilus + ống dịch môi truờng dùng để kiểm chứng chất lượng tiệt khuẩn sau khi hấp tiệt trùng. | 700 | Ống
1098 | Ống chỉ thị sinh học kiểm tra tiệt khuẩn Plasma, thời gian đọc kết quả 24 phút phù hợp cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp | Ống chỉ thị sinh học có chứa bào tử khô Geobacillus Stearothermophilus đã bất họat dùng để kiểm chứng chât lượng tiệt khuẩn sau khi hấp tiệt trùng. Thời gian đọc kết quả 24 phút | 1500 | Ống
1099 | Ống chữ T dùng cho lồng ngực | Chất liệu bằng Silicon mềm, đường kính từ 10-16mm bước tăng 1mm, chiều dài 112mm-119mm, thiết kế chữ T. Bệnh nhân có thể nói và thở bằng đường mũi trong quá trình đặt ống, phụ kiện: vòng giữ ống, nút ống dài 15mm | 20 | CÁI
1100 | Ống dẫn lưu hình chữ T các cỡ | Chất liệu cao su tự nhiên được phủ silicon, dạng chữ T màu vàng sậm, đầu ống bo tròn. Kích cỡ: 12Fr, 14Fr, 16F, 18F, 20F, 22F | 1040 | CÁI
1101 | Ống dẫn lưu mềm vô khuẩn loại Pezzer | Chất liệu cao su tự nhiên, dài : 38 – 40 cm, kích cỡ: 16Fr-36Fr. , dài 38 – 40 cm. Đầu ống hình quả bí có 3 lỗ thông. Đóng gói tiệt khuẩn. | 510 | CÁI
1102 | Ống đặt nội khí quản có bóng các cỡ | Chất liệu PVC y tế, đầu nội khí quản mềm được bo tròn, lỗ Murphy lớn, có đánh dấu 2 vạch cản quang tại vị trí dây thanh âm. Có bóng áp lực thấp. Các cở 2.5mm đến 9.0mm. | 8000 | CÁI
1103 | Ống Falcon 5 mL, có nắp chụp 2 vị trí, Kích thước: φ12 x 75mm phù hợp cho hệ thống máy xét nghiệm tế bào dòng chảy (Flow Cytometry) | Phụ kiện chứa mẫu bệnh phẩm và hóa chất trong giai đoạn ủ, rửa tinh sạch trước khi đưa vào phân tích mẫu trên hệ thống máy xét nghiệm tế bào dòng chảy (Flow Cytometry). Chất liệu nhựa PS (polystyrene), chứa tối thiểu 5mL, Kích thước: φ12 x 75mm, có nắp chụp 2 vị trí ngăn ngừa thất thoát mẫu, tiệt trùng | 12000 | CÁI
1104 | Ống hút đàm có kiểm soát các cỡ 6 - 16Fr | Chất liệu nhựa PVC, mềm, trơn, 2 lỗ hút bên nhỏ, đối diện, gần đầu, đóng gói theo dạng xé bao tách rời hai mảnh trước-sau. Kích cỡ: 6Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr | 25000 | CÁI
1105 | Ống hút đàm không kiểm soát, chất liệu PVC pha silicone trung tính, 6-18Fr | Ống nhựa chuẩn y tế màu trắng. Kích cỡ: 6-18Fr, chiều dài 49-56cm, đường kính ngoài từ 2.0 ~ 5.3mm. Đầu kiểu Mully bo tròn, lỗ hút nhỏ 1-1,5mm, co nối mã hóa màu theo size. Đóng gói tiệt trùng từng cái. | 530000 | CÁI
1106 | Ống hút mềm trực tiếp trong tim, đường kính 12F, dài khoảng 30.5 cm | Chất liệu: chất liệu PVC và silicon. Thân mềm, hình mũi khoan, đầu hút có nhiều lỗ. Đường kính 12 Fr, dài khoảng 30.5 cm. Có đầu nối kích cỡ 0.64cm ở cuối ống thông. | 150 | CÁI
1107 | Ống hút mềm trực tiếp trong tim, đường kính 20F, dài khoảng 38 cm | Chất liệu: chất liệu PVC và silicon. Thân mềm, đầu hút có nhiều lỗ, có bi kim loại. Đường kính 20F, dài khoảng 38cm Có đầu nối cở 0.64 cm | 420 | CÁI
1108 | Ống hút nước bọt | Ống hút nước bọt | 4000 | CÁI
1109 | Ống hút Pasteur 3ml, bằng nhựa, có chia vạch | Pipet Pasteur bầu nhựa 3ml, không tiệt trùng, có vạch chia thể tích, không màu | 260000 | CÁI
1110 | Ống hút Pasteur 3ml, bằng nhựa, có chia vạch, vô trùng, 1 gói/cái | Ống hút Pasteur 3ml, có bầu nhựa. Chất liệu: polyethylen, thể tích hút 3ml, có vạch chia, độ chia nhỏ nhất 0.5ml, được tiệt trùng bằng khí EO, 1 cái/ gói | 86000 | CÁI
1111 | Ống hút trực tiếp trong tim ngược dòng, có vạch để xác định độ sâu | Chất liệu PVC và silicon mềm. Có nhiều lỗ hút phân tán ở vùng đầu tip. Có vạch để xác định độ sâu. Các cỡ: 10Fr, 13 Fr, 20Fr | 370 | CÁI
1112 | Ống mao quản đo Hematocrit, bằng thuỷ tinh, 100 que/ống | Chất liệu thủy tinh, 100 que/ống | 1000 | Hộp
1113 | Ống mở khí quản bằng nhựa, có bóng | Chất liệu: nhựa PVC trong suốt y tế, dẻo cứng ban đầu và mềm ở nhiệt độ cơ thể, không gây kích ứng cho người bệnh. Bóng tròn loại soft-seal mềm mại. Có đường cản quang trên thân ống, độ cong chuẩn 105 độ. Các cở: đường kính trong từ 6.0mm đến 9.0mm | 40 | CÁI
1114 | Ống nghiệm đựng nước tiểu, chất liệu nhựa, có nắp kín, dài 100mm, đường kính 16mm, phù hợp với máy phân tích nước tiểu sử dụng | Chất liệu nhựa y tế trung tính, có nắp kín, dài 100mm, đường kính 16mm Thành ống trơn láng , trong suốt, nắp chụp phía bên trong, cấu trúc nắp 2 tầng giúp vận chuyển mẫu máu an toàn. | 150000 | CÁI
1115 | Ống nghiệm ly tâm 15ml, bằng nhựa, có nắp | Ống ly tâm 15ml, vô trùng. Chất liệu nhựa PP, trong suốt, có nắp vặn. Dung tích 15ml, có thang chia vạch thể tích. Đóng gói trong trạng thái ống đang đóng nắp | 14000 | CÁI
1116 | Ống nghiệm ly tâm 5ml chứa hạt hổ trợ bên trong dùng tách huyết thanh | Ống nghiệm chứa máu có hạt hổ trợ bên trong dùng tách huyết thanh, kích thước 12*75mm, thể tích ống 5ml, thể tích mẫu 4ml; nhựa PP chánh phẩm không lẫn tạp chất; ống chịu được lực quay ly tâm gia tốc 3000 và 5000 vòng/phút trong 10 phút | 20000 | CÁI
1117 | Ống nghiệm nhỏ PS 5ml, không nắp | Ống nghiệm nhỏ PS 5ml, không nắp | 112000 | CÁI
1118 | Ống nghiệm nhựa có chất kháng đông Heparin, nắp đen, mous cao | Nhựa PP. Kích thước 12x75mm, nắp cao su với độ đàn hồi cao. Thể tích chứa: 2 ml | 841000 | Ống
1119 | Ống nghiệm nhựa PS 5ml, 12x75, có nắp | Ống nghiệm nhựa PS 5ml, 12x75, có nắp | 74000 | CÁI
1120 | Ống nghiệm nhựa PS 7ml, không nắp | Ống nghiệm nhựa PS 7ml, không nắp | 24000 | CÁI
1121 | Ống nghiệm nhựa tráng citrat 3.2%-3.8%, nắp cao su bọc nhựa | Ống nghiệm nhựa tráng citrat 3.2%-3.8%, nắp cao su bọc nhựa | 426500 | CÁI
1122 | Ống nghiệm nhựa tráng EDTA K2, kích thước 12x75mm, nắp cao su với độ đàn hồi cao | Ống nghiệm nhựa tráng EDTA K2, kích thước 12x75mm, nắp cao su với độ đàn hồi cao | 1235000 | CÁI
1123 | Ống nối dùng trong phẫu thuật tim, chiều dài 2 inch (5.1 cm), co nối 1/4 inch (0.64 cm) | Chiều dài 2 in (5.1 cm) với co nối 1/4 in (0.64 cm) | 40 | CÁI
1124 | Ống nội khí quản có bóng, các cỡ | Dây ống mềm, có dạng tròn, đóng chóp với hai mắt hai bên nhằm thoát nước hiệu quả. | 42400 | CÁI
1125 | Ống nội khí quản PVC lò xo, có bóng, các cỡ | Chất liệu PVC, không chứa latex, độ cong phù hợp với đường cong phế quản; lớp lò xo bên trong mảnh nhưng dẻo dễ uốn, chống gẫy gập; chống xẹp, đầu ống được bo lại; thân ống có chia vạch, có bóng, vô trùng. Bóng áp lực thấp size từ 3 đến 9, có cản quang | 7460 | CÁI
1126 | Ống nội khí quản, có ống hút hút dịch trên bóng | Thiết kế bóng chèn có hình quả lê. Có ống hút dịch trên bóng để hút sạch dịch đọng phía trên bóng chèn. Có mắt Murphy eye đầu cong đảm bảo thông khí. Thân ống có vạch cản quang. Các cở: 6.5mm-8.0mm | 5120 | CÁI
1127 | Ống nối nội khí quản, đầu ống khít, có cổng hút dịch | Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên - Đầu thon mịn của ống thông tạo điều kiện dễ dàng đưa vào niệu đạo. - Hai lỗ lớn ở đầu ống được đặt chính xác giúp thoát nước hiệu quả. - Bóng mở rộng giúp lưu giữ trong bàng quang. - Van bằng nhựa hay bằng cao su - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. - Màu sắc được mã hóa để xác định ngay lập tức các kích cỡ. - Size: 8 Fr - 28 Fr tương ứng với bóng dung tích 5cc – 30ccChiều dài ống là 40 cm | 95500 | CÁI
1128 | Ống thông can thiệp động mạch vành có thân dệt lưới thép, có độ cong đặc biệt, cỡ 5-8 Fr | Chất liệu lõi là các sợi kim loại dệt được kết nang polymer. Lòng ống thông rộng 0.058"- 0.071'' - 0.081'', có khả năng hổ trợ cố định ống thông tốt trong quá trình can thiệp. Có kích thước từ 5-8Fr | 2300 | CÁI
1129 | Ống thông can thiệp mạch vành, kích cỡ 5-7Fr, chiều dài 100cm | Kết cấu bao gồm 5 đến 6 vùng, mỗi vùng được làm từ các vật liệu có độ cứng khác nhau, lớp trong bằng PTFE, lớp giữa bằng lưới thép không gỉ phẳng. Đường kính trong 5Fr; 6Fr; 7Fr, chiều dài 100cm. | 1100 | CÁI
1130 | Ống thông can thiệp mạch vành, loại cứng, có sợi đan 1x2 | Ống thông can thiệp mạch vành loại cứng, lõi đan dải kim loại siêu mỏng 1x2, có đường kính trong từ 0.058" đến 0.091" tương ứng với kích cở ống thông từ 5F, 6F, 7F, 8F. Có các dạng đầu cong, phủ ái nước ở những đoạn cần thiết | 200 | CÁI
1131 | Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim 4 cực cho phép đo lực tiếp xúc, công nghệ cảm biến quang học giao thoa ánh sáng trắng | Ống thông cắt đốt điện sinh lý tim 4 cực cho phép đo lực tiếp xúc, công nghệ cảm biến quang học giao thoa ánh sáng trắng, Công nghệ ống thông cắt đốt lực tiếp xúc cho độ chính xác cao hơn ở cả hướng trục và hướng bên trong | 30 | sợi
1132 | Ống thông chẩn đoán mạch quay, chống xoắn, ái nước, các cỡ, công nghệ dạng dây nối đôi | Cấu trúc bởi nhiều sợi Polyamide. Thết kế theo công nghệ sợi bện kép. Tương thích guidewire 0.038", đường kính 4F-5F, chiều dài 100cm - 120cm, áp lực 1200psi | 500 | CÁI
1133 | Ống thông chẩn đoán mạch vành bằng nylon pebax, đầu tip nhớ hình, các cỡ, tương thích guidewire 0.035", 0.038" | Chất liệu Nylon Pebax, đầu típ tốt làm bằng chất liệu cản quang, có lỗ bên hoặc không có lỗ bên, kích cỡ 4F-5F dài 100cm/125cm, đường kính trong 0.042"-0.054", chịu áp lực dòng chảy cao 1,200 psi/ 81.6 bar | 6500 | CÁI
1134 | Ống thông chẩn đoán mạch vành, ái nước, chống xoắn, khả năng nhận thấy tốt dưới tia X, cấu trúc lưới kép, các cỡ | Có cấu trúc lưới kép. Lòng rộng (4Fr: 1.03mm, 5Fr :1.20mm, 6Fr: 1.30mm), đầu catheter được làm bằng vật liệu mềm mại Polyurethane. Đường kính 4F-6F, dạng JR, JL… Tương thích guidewire 0.038. Giới hạn áp lực: 4F là 750psi, 5F-6F: 1000psi. Chiều dài: 100cm. | 1000 | CÁI
1135 | Ống thông dạ dày, cỡ 12-16 Fr, tiệt trùng, có nắp đậy | Kích cỡ: 12-16Fr. Chất liệu nhựa PVC không chứa DEHP và latex, dây có đường cản quang, dài 100 - 120cm có chia vạch; đầu ống bo tròn, có nhiều lổ xung quanh. Đầu nối có nắp đậy, dạng phễu khớp với đầu túi cho ăn hoặc bơm 50ml đầu to. Đóng gói từng cái, tiệt trùng. | 26000 | CÁI
1136 | Ống thông double J 100% silicone dùng để ghép thận, dài 16cm-26cm | Chất liệu bằng silicone, dài 16cm-26cm, cở 6Fr, 7Fr, tương thích với guidewire 0.035", sử dụng được liên tục trong 12 tháng, đã tiệt trùng | 400 | CÁI
1137 | Ống thông double J, bằng polyurethane cứng, có lỗ 2 bên, có vạch chia chiều dài, cỡ 4.8-8Fr dài 26-28cm | Chất liệu bằng polyurethane cứng, có lỗ 2 bên, có vạch chia chiều dài, cỡ 4.8-8fr dài 26-28cm. | 970 | CÁI
1138 | Ống thông đưa dây tạo nhịp đến bó trái | Bộ ống thông với phụ kiện, đưa dây dẫn vào vị trí bó HIS hoặc bó nhánh trái với nhiều đường cong, chiều dài thích hợp. Các ống thông có lớp trơn ái thủy (hydrophilic) bên trong ống thống để giúp đưa dây dẫn dễ dàng. | 60 | Bộ
1139 | Ống thông foley 3 nhánh 100% silicone dùng trong cắt đốt nội soi, 20Fr-22Fr | Ống thông foley 3 nhánh bằng silicone. Bóng dung tích lớn đối xứng ,đầu tip thẳng, thể tích 45-50ml. Size 20Fr-22Fr | 315 | CÁI
1140 | Ống thông hậu môn | Chất liệu bằng polyurethane không có chất DEHP, màu trắng trong, mùi nhựa nhẹ; đầu ống bo tròn; có dây cản quang, các cỡ 24Fr - 30Fr. Đóng gói vô trùng | 610 | CÁI
1141 | Ống thông hổ trợ can thiệp mạch vành | Độ dài ống thông 145cm, bao lớp thân nước, đường kính trong 1.33mm, độ dài trục đoạn xa 25cm, phù hợp với ống thông can thiệp 6F | 100 | CÁI
1142 | Ống thông hút huyết khối, đường kính trong 0.071" | Chất liệu nitinol, đường kính trong 0.071", đường kinh ngoài tối đa 0.0855", được bện bằng cuộn kim loại chống gây tổn thương lòng mạch, chiều dài làm việc 132cm | 3 | CÁI
1143 | Ống thông lập bản đồ điện sinh lý tim 18 cực dạng lưới, 16 điện cực trên lưới và 2 điện cực trên thân, ghi nhận các sóng lưỡng cực mật độ cao theo phương dọc và ngang, lái chuyển hướng hai chiều | Ống thông lập bản đồ điện sinh lý tim mật độ cao dạng lưới, dài 110 cm, kích thước lưới 13x13 mm2, khoảng cách cực cách đều 3mm cho phép ghi nhận các sóng lưỡng cực mật độ cao theo phương dọc và ngang qua các trục để giúp lập bản đồ và tính toán định hướng, độ cong DF, có 16 điện cực trên lưới và 2 điện cực trên thân ống thông, lái chuyển hướng hai chiều | 15 | sợi
1144 | Ống thông lập bản đồ điện sinh lý tim vòng lặp cố định lệch hướng 180 độ, lái chuyển hướng 1 chiều, cảm biến cho phép tạo mô hình tương tự chụp CT | Ống thông lập bản đồ vòng lặp lệch hướng 180 độ, lái chuyển hướng một chiều với bộ cảm biến cho phép điều hướng và tạo mô hình chính xác với trở kháng và từ trường ổn định, tạo mô hình giống như chụp CT, vòng lặp cố định 4F có 10 điện cực và 2 điện cực trên thân, dài 115cm, thân 7,5F | 2 | sợi
1145 | Ống thông lập bản đồ điện sinh lý tim vòng lặp cố định lệch hướng 180 độ, lái chuyển hướng 2 chiều, cảm biến cho phép tạo mô hình tương tự chụp CT | Ống thông lập bản đồ vòng lặp lệch hướng 180 độ, lái chuyển hướng hai chiều với bộ cảm biến cho phép điều hướng và tạo mô hình chính xác với trở kháng và từ trường ổn định, tạo mô hình giống như chụp CT, vòng lặp cố định 4F có 10 điện cực và 2 điện cực trên thân, dài 115cm, thân 7,5F | 6 | sợi
1146 | Ống thông màng phổi các số dài 50cm, có cản quang, tiệt trùng | Vật liệu: nhựa PVC y tế. Có vạch chia mỗi 2cm, có đường cản quang, đầu dẹp, co nối đi kèm, kích cỡ 12Fr-32Fr. | 5500 | CÁI
1147 | Ống thông mở rộng đi sâu vào động mạch vành có chiều dài 25cm và 40cm, phủ lớp ái nước, cổ nối xoắn ốc bằng Platinum Iridium | Ống thông mở rộng đi sâu vào động mạch vành có chiều dài 25cm và 40cm. Các size 6F, 7F, 8F. 6F long, phủ lớp ái nước, cổ nối xoắn ốc bằng Platinum Iridium. Chiều dài làm việc 150cm | 10 | CÁI
1148 | Ống thông niệu đạo 2 nhánh phủ silicon, các cỡ | Dây được làm bằng cao su thiên nhiên, phủ lớp silicon trong và ngoài ống, ống mềm, bề mặt ống trơn láng. Đầu ống có hai lỗ lớn đối diện nhau. Bóng có dung tích là 5-30ml, không bị vỡ hoặc rò rỉ sau khi lưu trong bàng quang ít nhất 7 ngày. Kích thước: 6Fr-30Fr. Vô trùng, đóng gói từng cái. | 27100 | CÁI
1149 | Ống thông niệu quản thẳng 2 mắt các cỡ | Ống thông niệu quản thẳng, cỡ: 6Fr, 7Fr, dài 74cm, chất liệu từ PEBA, thân có vạch chia đánh dấu, có 2 lỗ ở đầu. | 140 | CÁI
1150 | Ống thông niệu quản thẳng không mắt dùng trong chụp RUP (UreteroPyelography) | Vật liệu PEBA, dài 70cm, size 6Fr, 7Fr | 400 | CÁI
1151 | Ống thông tiểu 2 nhánh, có nòng trong, số 6, 8, 10, bóng 3cc/5cc | Chất liệu cao su thiên nhiên phủ silicone. Bóng dung tích lớn đối xứng ,đầu tip thẳng. Lỗ ống dẫn lưu lớn, mịn. Van cứng tự bịt kín dễ dàng bơm căng bóng và xã bóng. Thể tích bóng 3-5ml/cc. Các size cỡ 6,8,10. | 1100 | CÁI
1152 | Ống thông tiểu foley silicone 2 nhánh sử dụng dài ngày | Ống thông foley 2 nhánh, chất liệu 100% silicone, 2 mắt, đầu típ và sợi cản quang dọc thân ống . Size 6Fr- 24Fr. Đóng gói vô trùng từng cái | 4000 | CÁI
1153 | Ống thông tiểu foley silicone 3 nhánh sử dụng dài ngày | Chất liệu 100% silicone; bóng 20ml; 30ml, size 14-24Fr, dài 400mm, 2 mắt, đầu típ và sợi cản quang màu xám đen. Thân ống được phủ lớp bột Tungsten nhám mờ giúp tăng độ hiển thị của sợi cản quang, đồng thời tăng độ bền và dẻo dai của ống. | 130 | CÁI
1154 | Phổi nhân tạo dùng cho người lớn | Bề mặt phủ lớp sinh học giúp giảm hoạt hóa tiểu cầu và giảm kết dính tiểu cầu. Bề mặt bên trong phủ lớp ái nước không gắn heparin. Màng polypropylene, diện tích màng 2.5m2, lưu lượng máu trao đổi 1-7 L/phút, áp lực trao đổi nước tối đa 30psi. Cổng ra động mạch 3/8", cổng vào tĩnh mạch 3/8''. Dung tích bình chứa 4000 ml, có van điều tiết áp lực âm/ dương. Có 3 màng lọc. | 700 | Bộ
1155 | Phổi nhân tạo dùng cho trẻ em kèm bình chứa, diện tích màng trao đổi 0.67m2 | Phổi nhân tạo bằng polyethylene terephthalate, mặt trong phủ hợp chất sinh học gốc hydrophilic chống đông máu, diện tích màng trao đổi 0.67m2, lưu lượng máu trao đổi 0.1 - 2 lít/phút. Cổng ra động mạch 1/4 in (0.6 cm) Cổng vào tĩnh mạch 1/4 in (0.6 cm). Thể tích bình chứa 1.200ml, có 2 màng lọc bên trong lỗ 30µm và 64µm, có van điều tiết áp lực âm/ dương. Áp suất nước tối đa 206 kPa. Áp suất máu tối đa 100 kPa. | 50 | CÁI
1156 | Probe tán sỏi thủy điện lực qua da dùng cho máy nội soi đường mật qua da | Probe tán sỏi thủy điện lực qua da dùng cho máy nội soi đường mật qua da. Đầu dò "P4,5" Fr x 600mm, loại mềm | 5 | CÁI
1157 | Quả hấp phụ máu dùng 1 lần, thể tích hấp phụ: 130ml | Chất liệu vỏ polycarbonate. Vật liệu hấp phụ các hạt Resin. Thể tích hấp phụ: 130ml. Thể tích khoang máu :115ml. Diện tích hấp phụ: 52.000m2. Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phút. Áp suất chịu đựng: 100kPa. Độ chịu lực của hạt: 8,1N. Dải hấp phụ: 5-30kDa | 300 | CÁI
1158 | Quả hấp phụ máu dùng 1 lần, thể tích hấp phụ: 230ml | Chất liệu vỏ: polycarbonate. Vật liệu hấp phụ các hạt resin. Thể tích hấp phụ: 230ml. Thể tích khoang máu :145ml. Diện tích hấp phụ: 70.000m2. Dải hấp phụ: 500-10kDa. Lưu lượng máu tối đa: 250ml/ phút | 270 | CÁI
1159 | Quả lọc hấp phụ Bilirubin, thể tích hấp phụ: 330mL, thể tích khoang máu: 160mL | Vật liệu vỏ: Polypropylen (PP). Vật liệu hấp phụ: các hạt Resin trao đổi anion bản chất là Styrendivinyl Benzen Copolymer được xử lý bằng công nghệ Crosslinking kép nên có tính tương đồng sinh học cao. Thể tích hấp phụ: 330mL. Thể tích khoang máu: 160mL. | 36 | CÁI
1160 | Quả lọc máu hấp phụ dùng trong nhiễm trùng nặng, shock nhiễm trùng, phẫu thuật tim, loại trừ cytokine, bilirubin và myoglobin, hemoglobin tự do, acid mật vượt mức cho phép. | Chất liệu: 100% Divinylbenzen / Polyvinylpyrrolidone liên kết chéo, có khả năng hấp phụ được nồng độ cytokine, bilirubin, myoglobin, hemoglobin tự do, acid mật vượt mức cho phép trong máu. Lưu lượng máu: 150-700ml/phút. Hấp phụ phân tử kỵ nước kích thước 3-50kDa. Dung dịch mồi : nước muối đẳng trương. Thể tích mồi 150ml. Sử dụng tối đa trong 24h. | 20 | Bộ
1161 | Que gòn vô trùng (100que/gói) | Vô trùng (100que/gói) | 46000 | QUE
1162 | Que lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ trong ống, vô trùng đóng gói riêng từng cái | Que lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ vô trùng từng cái Cán gỗ, đầu gòn cotton, đựng trong ống Vô trùng, đóng gói riêng từng cái | 36000 | CÁI
1163 | Que thử có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2 | Que thử có chỉ thị hóa học nhận dạng H2O2, chuyển từ đỏ sang vàng. Tương thích với các dòng máy tiệt khuẩn STERRAD | 11000 | QUE
1164 | Que thử nồng độ của axit peracetic trong dung dịch sát khuẩn quả lọc | Que thử nồng độ của axit peracetic sau khi màng lọc đã được bơm hóa chất khử trùng | 5000 | Test
1165 | Que thử nồng độ của peroxide còn tồn dư trong đường dịch thẩm phân hoặc quả lọc sau khi khử khuẩn bằng các chất khử khuẩn axit paracetic hoặc peroxide | Kiểm tra lượng hóa chất peroxide tồn dư trước khi kết nối màng lọc với bệnh nhân | 5000 | Test
1166 | Que xét nghiệm tiệt trùng, 5 que/ gói | Tăm bông tiệt trùng, đóng gói 5 cây/ gói. Nguyên liệu: cán nhựa, đầu bông xơ tự nhiên 100% cotton. Chiều dài thân que 14-16cm, 1 đầu gòn đường kính 3-5mm | 45000 | QUE
1167 | Reamer 21 mm, 25mm | Reamer 21 mm, 25mm | 90 | Cây
1168 | Rọ bắt sỏi với đường kính rọ 20mm, chiều dài thân 90cm, đường kính thân 3.0F(1.0mm) | Chất liệu Nitinol, có 4 dây loại tròn, đường kính rọ 20mm, chiều dài thân 90cm, đường kính thân 3.0F(1.0mm) | 80 | CÁI
1169 | Rọ lấy sỏi, chiều dài làm việc 1800-2200mm, tương thích với kênh dụng cụ 2.8mm trở lên, đường kính rọ 22-30mm, xoay được, dùng 1 lần | Chiều dài làm việc 1800-2200mm, tương thích với kênh dụng cụ 2.8mm trở lên, đường kính rọ 22-30mm, xoay được, dùng 1 lần | 100 | CÁI
1170 | Rọ lấy sỏi, chiều dài làm việc 1800-2200mm, tương thích với kênh dụng cụ 3.7mm trở lên, đường kính rọ 22-30mm, xoay được, dùng nhiều lần | Chiều dài làm việc 1800-2200mm, tương thích với kênh dụng cụ 3.7mm trở lên, đường kính rọ 22-30mm, xoay được, dùng nhiều lần | 30 | CÁI
1171 | Rọ tán sỏi, 4-6 dây, độ mở rọ 50-70mm, sử dụng nhiều lần. | Rọ tán sỏi, 4-6 dây, độ mở rọ 50-70mm, sử dụng nhiều lần. | 10 | CÁI
1172 | Rọ tán sỏi, chiều dài làm việc 1800-2200mm, đường kính của rọ 30mm, tương thích với kênh dụng cụ 4.2mm. | Chiều dài làm việc 1800-2200mm, đường kính của rọ 30mm, tương thích với kênh dụng cụ 4.2mm. | 30 | CÁI
1173 | Sáp xương vô khuẩn, không tan, miếng 2.5g | Vô khuẩn, không tan, miếng 2.5g | 10000 | Miếng
1174 | Sheath dài 71cm loại điều khiển được độ cong 2 chiều, 8.5F | Dài 71cm, 8.5F, đầu kim thiết kế cản bức xạ, thân kim dạng bện, van cầm máu tích hợp, van bít kín khi sử dụng dây dẫn đường 0.014 inch tránh bọt khí lọt vào | 20 | Cây
1175 | Sheath dài dùng trong can thiệp tim bẩm sinh và mạch máu bằng thép phủ lớp polymer, đầu nong hình thuôn dài | Chất liệu: Polymer tăng cường vòng xoắn Stainless Steel, lớp trong PTFE. Đường kính: 4F-8F. Chiều dài: 45cm, 65cm, 90cm. Hình dạng ống thông: đầu cong và đầu thẳng. Lớp phủ: hydrophobic (30cm đầu xa). Marker: Platinum (thấy rõ dưới cản quang). Hệ thống dây dẫn: 0.035". Có van cầm máu | 100 | CÁI
1176 | Sheath dài dùng trong can thiệp tim bẩm sinh và mạch máu ngoại biên, chất liệu PTFE | Đường kính 4F-8F, dài 45cm, 65cm, 90cm, 120cm. Phù hợp với các loại dây dẫn 0.035 in. Kèm van cầm máu | 20 | CÁI
1177 | Shunt động mạch cảnh, có gắn vạch chia độ, dài 15-31cm. | Chất liệu shunt: Polyurethane, dài 15cm hoặc 31 cm. Bóng bằng cao su. Cổng chữ T có van khóa. Có vạch đánh dấu độ sâu. | 30 | CÁI
1178 | Sò đánh bóng | Sò đánh bóng | 1000 | CÁI
1179 | Sợi cable kết hợp xương có chốt khóa bằng titanium | Chất liệu Polymer, đường kính 1.5mm, cố định các mảnh ghép xương, chịu được lực tải 440N, có chốt khóa được làm bằng Titanium. Tương thích với bộ dụng cụ cột chỉ siêu bền. Cáp đã được tiệt trùng và đóng gói sẵn | 25 | SỢI
1180 | Sợi quang Laser 272µm, 550µm | Sợi quang dùng cho máy tán sỏi laser. Lõi thạch anh. Kích cỡ 272µm, 550µm, dài 3m | 10 | SỢI
1181 | Stent tự bung nhớ hình bằng sheath phủ thuốc Paclitaxel nong mạch chi, đùi, chất liệu Nitinol, đường kính 6-7mm, dài 40-150mm, tương thích dây dẫn 0.035" | Stent tự bung nhớ hình bằng sheath, thiết kế lai giữa open-cell và closed-cell giúp tăng khả năng chống đỡ và chống gãy của stent. Phủ thuốc: Paclitaxel, mật độ phủ 0.167µg/mm². Chất liệu: Nitinol. Đường kính: 6mm-7mm. Chiều dài: 40mm-150mm | 10 | CÁI
1182 | Stent chặn cổ túi phình mạch máu não, stent tự giãn nở, có các đường kính 4 và 6mm, chiều dài từ 20 đến 40 mm, một hàng 3 marker mỗi 10mm trên thân stent, 1 marker đầu gần, 3-4 marker đầu xa | Chất liệu nitinol, stent tự giãn nở, có các đường kính 4 và 6mm, chiều dài từ 20 đến 40 mm, một hàng 3 marker mỗi 10mm trên thân stent, 1 marker đầu gần, 3-4 marker đầu xa | 30 | CÁI
1183 | Stent chữa túi phình mạch vành, dây dẫn tương thích 0.014" | Khung giá đỡ làm bằng Cobalt chromium (L-605),vỏ bao chất liệu Polyurethane không dệt. Đường kính: 2.5- 5.0 mm. Chiều dài: 15-26 mm. Chiều dài ống thông 140cm. Đường kính đầu tip 1.25mm | 6 | CÁI
1184 | Stent dẫn lưu đường mật, cong 2 đầu, đường kính từ 7.5FR- 11.5 FR, chiều dài từ 3cm-15cm | Đường kính từ 7.5FR đến 11.5 FR, chiều dài từ 3cm đến 15cm, cản quang toàn phần chiều dài thân stent | 300 | CÁI
1185 | Stent động mạch cảnh, đường kính 4-9mm, chiều dài: 30-60mm | Đường kính 4-9mm, chiều dài: 30-60mm thiết kế dạng closed-cell, có thể thu stent lại sau khi đã bung ra được 50%. Chiều dài trục thân: 135cm. | 50 | CÁI
1186 | Stent động mạch chậu tự bung, đường kính: 7mm-10mm, chiều dài: 30mm-80mm. | Chất liệu: Nitinol. Lớp phủ: proBIO. Đường kính: 7mm-10mm. Chiều dài: 30mm-80mm. Chiều dài hệ thống: 70cm, 120cm. Có 4 marker bằng vàng ở mỗi cuối giá đỡ, tăng khả năng nhìn thấy. Hệ thống dây dẫn: 0.035". | 10 | CÁI
1187 | Stent động mạch chậu, đùi nông, chi, tự bung, chất liệu Nitinol, đường kính 5-7mm, chiều dài 30-200mm, tương thích dây dẫn 0.035'' | Chất liệu: Nitinol. Độ dày thân stent: 140µm. Chiều rộng thân stent: 85µm. Lớp phủ: proBIO . Đường kính: 5mm-7mm. Chiều dài: 30mm-200mm. Chiều dài hệ thống: 90cm, 135cm. 6 marker bằng vàng ở mỗi cuối stent, tăng khả năng nhìn thấy. Hệ thống dây dẫn: 0.035". | 85 | CÁI
1188 | Stent động mạch chậu, đùi nông, khoeo, chi, tự bung, chất liệu Nitinol, đường kính 5-7mm, chiều dài 20-200mm, tương thích dây dẫn 0.035'' | Chất liệu hợp kim nitinol (nickel, titanium) với thiết kế dạng lưới xoắn ốc tạo khả năng linh động. Có 12 marker bằng Tantalum ở đầu xa và gần của stent giúp dễ dàng quan sát khi thao tác. Đường kính Stent: 5 - 7 mm. Chiều dài Stent: 20 - 200 mm. Chiều dài catheter: 80 -135 cm | 30 | CÁI
1189 | Stent động mạch chi, tự bung, tương thích dây dẫn 0.018'', 0.035" | Chiều rộng thân stent: 85µm. Lớp phủ: proBIO . Đường kính: 5mm-7mm. Chiều dài: 30mm-200mm. Chiều dài hệ thống: 90cm, 135cm. Marker: 6 marker bằng vàng ở mỗi cuối stent, tăng khả năng nhìn thấy. Hệ thống dây dẫn: 0.018'', 0.035" | 15 | CÁI
1190 | Stent động mạch ngoại biên loại tự nở, chất liệu Nitinol dạng sợi đan, uốn theo đường đi của động mạch | Chịu được lực nén đến 9 kg (size 5.0 x 100mm),mức độ bị nén 53%; Được đan từ 6 sợi Nitinol;Thiết bị có nút khóa hệ thống và chốt khóa bung hoàn toàn;Thiết kế bung stent dạng đẩy; Đường kính: 4.5-7.5mm; Chiều dài: 20-200mm. Guide wire 0,014"/0,018" | 4 | CÁI
1191 | Stent dùng cho can thiệp eo động mạch chủ, động mạch chủ bụng và mạch chậu | Thiết kế khung stent CoCr (L605) được bọc bởi 1 lớp màng siêu mỏng làm bằng PTFE. Tương thích với sheath 9F-14F. Đường kính 12-24 mm, dài 19 đến 59mm. Stent có thể nong tối đa lên tới 30mm. Sheath tương thích 9F (nhỏ nhất), 11F, 14F | 10 | CÁI
1192 | Stent dùng cho can thiệp mạch máu, chất liệu CoCr, được phủ bởi 1 lớp màng siêu mỏng làm bằng PTFE, dùng được với sheath 6F | Thiết kế khung stent CoCr (L605) được bọc bởi 1 lớp màng siêu mỏng làm bằng PTFE dày 200µm. Tương thích với sheath 6F. Kích thước: đường kính 5-10 mm, dài 18-58 mm. | 10 | CÁI
1193 | Stent đường mật bằng nhựa, dài 3-15cm, đường kính trong 7-11.5Fr, dây dẫn 0.035" | Loại thẳng, chất liệu polyethylene, đường kính 7Fr-11.5Fr, dài 3cm-15cm; cản quang | 600 | CÁI
1194 | Stent đường mật đuôi heo 2 đầu, chiều dài các kích thước | Loại pigtail (đuôi heo cong 2 đầu). Các cở: đường kính từ 5Fr- 8.5Fr, chiều dài từ 6cm-12cm. Tương thích dây dẫn 0.035 inch | 800 | CÁI
1195 | Stent graft dùng cho điều trị phình động mạch chủ bụng, có thân dạng thẳng hoặc thuôn dài, chiều dài khả dụng 50mm | Phù hợp với bộ Stent graft cho động mạch chủ bụng, sử dụng khi cần ghép cho bệnh nhân, Stent graft được bung theo cơ chế Bóp-rồi-Thả.Đầu gần: đường kính 13-27mm. Đầu xa: đường kính 10-27mm. Hệ thống đưa stent: kích thước từ 16F. Chiều dài khả dụng: 50mm. | 10 | CÁI
1196 | Stent hỗ trợ điều trị phình mạch máu não các cỡ, 3 marker platinum iridium mỗi 2 đầu stent | Stent hỗ trợ điều trị phình mạch máu não chất liệu bằng Nitinol tương thích với vi ống thông có đường kính trong 0.0165” – 0.021”, 3 marker platinum iridium mỗi 2 đầu stent. | 30 | CÁI
1197 | Stent kim loại dẫn lưu mật ra dạ dày dưới nội soi siêu âm | Dùng dẫn lưu mật ra dạ dày dưới nội soi siêu âm . Sử dụng trong trường hợp u nhú .Chất liệu Nitinol, tự bung. Đường kính thân stent : 10mm, Đường kính đầu stent loe : 16mm, Stent cover bán phần, Chiều dài từ 40 đến 120mm. Có dây kéo (lasso), Đường kính bộ đặt 8.5Fr, dài 1800mm | 10 | CÁI
1198 | Stent kim loại dẫn lưu nang giả tụy, chất liệu nitinol, tự bung | Chất liệu Nitinol, tự bung, phủ 100% slicone. Đường kính stent/ đầu stent loe: 12/24mm; 14/26mm. Chiều dài stent 20/30mm và 30/40mm. Đường kính bộ đặt 10.5Fr, chiều dài 1800-2000mm. | 10 | CÁI
1199 | Stent mạch máu ngoại biên bung bằng bóng, chất liệu thép không rỉ, được bao phủ bởi hai lớp ePTFE với độ dày 10 – 40 µm, đường kính stent 5 - 12 mm, chiều dài 16 -58 mm | Làm bằng vật liệu thép không rỉ mới và được bao phủ bởi hai lớp ePTFE với độ dày 10 – 40 µm; chiều dài Catheter 80 - 135 cm; Bóng có áp lực làm việc bình thường 8 atm và áp lực vỡ bóng 12 atm; Tương thích wire 0.035"; sheath 6F - 8F; Đường kính stent 5 - 12 mm và chiều dài: 16 -58 mm. | 3 | CÁI
1200 | Stent mạch máu ngoại biên tự bung, chất liệu nitinol, được bao phủ bởi hai lớp ePTFE, đường kính: 6 - 13.5 mm, chiều dài: 40 - 120 mm. | Làm bằng hợp kim nitinol (nickel, titanium) và được bao phủ bởi hai lớp ePTFE; bề mặt bên trong tẩm carbon; 4 marker bằng Tantalum ở mỗi đầu stent; chiều dài làm việc 80 - 135cm; Tương thích wire 0.035"; Đường kính: 6 - 13.5 mm và chiều dài: 40 - 120 mm. | 2 | CÁI
1201 | Stent mạch vành CoCr, phủ thuốc amphilimus 0.9 µg/mm2, bề mặt hợp kim được tráng phủ lớp Carbon tương thích sinh học, thành stent dày 70-80mcm | Stent mạch vành chất liệu CoCr (L605), được tráng phủ lớp Carbon tương thích sinh học. Phủ thuốc Amphilimus 0.9 µg/mm2; thiết kế mắt mở; thành stent dày 70-80mcm; đường kính 2.25-4.5mm, dài 9-46mm; tương thích dây dẫn 0.014''; 02 marker cản quang; áp lực tối đa 18 atm. | 400 | CÁI
1202 | Stent mạch vành CoCr, phủ thuốc Biolimus A9 15.6mcg/mm, phủ polymer tự tiêu; thiết kế mắt mở; thành stent dày 84-88mcm | Stent mạch vành CoCr, phủ thuốc Biolimus A9 hàm lượng 15.6mcg/mm; phủ polymer tự tiêu; thành stent 84-88mcm; đường kính 2.25-4.0mm, dài 9-36mm; tương thích dây dẫn 0.014''; 02 marker cản quang; đầu profile 0.016''; áp lực tối đa 16atm | 300 | CÁI
1203 | Stent mạch vành CoCr, phủ thuốc Everolimus 1.25 μg/mm2, thành stent dày 50µm, thiết kế mắt đóng mắt mở | Khung stent bằng Cobalt Chromium L605, mắt đóng mắt mở dày 50µm (0.002"), cơ chế bung từ giữa thân stent. Phủ thuốc Everolimus mật độ 1.25 μg/mm2. Đường kính: 2.00mm-4.5mm. Chiều dài: 8mm-48mm. | 200 | CÁI
1204 | Stent mạch vành CoCr, phủ thuốc everolimus 100µg/cm2, phủ polymer không tự tiêu, thiết kế mở, lượn sóng | Chất liệu khung stent bằng hợp kim Cobalt Chromium, phủ thuốc Everolimus 100µg/cm2, bề dày khung stent 0.0032". Số đường liên kết: 3 đường (3-3-3). Kích thước: Đường kính 2.0mm - 4.0mmm. chiều dài: 8mm-48mm. Giản nỡ tối đa: từ size 2.0 -> 3.25mm lên đến 3.75 mm; từ size 3,5 -> 4mm lên đến 5.5mm. Đầu profile 0,017" | 300 | CÁI
1205 | Stent mạch vành CoCr, phủ thuốc Novolimus 5 mcg/mm, phủ polymer tự tiêu, thành stent dày 81mcm | Chất liệu : Cobalt Chromium L605, phủ thuốc Novolimus 5 mcg/mm. Thành stent 81mcm; đường kính 2.5-4.0mm, dài 14-38mm; tương thích dây dẫn 0.014''; 02 marker cản quang; áp lực tối đa 16atm. | 150 | CÁI
1206 | Stent mạch vành CoCr, phủ thuốc Ridaforolimus 1.1µg/mm2, phủ polymer đàn hồi, thành stent 90µm | Phủ thuốc Ridaforolimus 1.1µg/mm2; phủ polymer đàn hồi; thành stent 90µm; 2 marker cản quang; đường kính 2.50-4.00mm, dài 8-44mm; áp suất vỡ bóng 18atm; đầu profile 0.59mm, tương thích dây dẫn 0.014" | 30 | CÁI
1207 | Stent mạch vành CoCr, phủ thuốc Sirolimus 1.25 μg/mm2, mắt đóng mắt mở, cơ chế bung từ giữa thân stent, độ dày khung giá đỡ 65µm | Khung stent bằng Cobalt Chromium mắt đóng mắt mở, cơ chế bung từ giữa thân stent. Độ dày khung giá đỡ 65µm. Phủ thuốc Sirolimus mật độ 1.25 μg/mm2 phóng thích thuốc trong thời gian 30 ngày. Đường kính: 2.00mm-4.5mm. Chiều dài: 8mm-60mm | 300 | CÁI
1208 | Stent mạch vành CoCr, phủ thuốc Sirolimus 1.4 mcg/mm2, phủ polymer tự tiêu, thiết kế xoắn kép mắt mở, cơ chế bung từ giữa thân stent; thành stent dày 60-80µm | Khung giá đỡ chất liệu Cobalt Chromium L-605, phủ thuốc Sirolimus 1.4 mcg/mm2, phủ polymer tự tiêu, thiết kế xoắn kép mắt mở, cơ chế bung từ giữa thân stent; thành stent dày 60-80µm. Đường kính 2.25-4mm, chiều dài 9-40mm. | 300 | CÁI
1209 | Stent mạch vành CoCr, phủ thuốc Sirolimus 1.4µg/mm2, phủ polymer tự tiêu sinh học, độ dày khung stent 65µm, đường kính 2mm - 4mm, dài 8mm - 48mm. | Chất liệu Cobalt Chromium, polymer tự tiêu sinh học, phủ thuốc Sirolimus 1.4µg/mm2, thiết kế 9 đỉnh. Đường kính 2mm - 4mm, dài 8mm - 48mm, có 2 dấu cản quang platinum - iridium, số nếp gấp bóng: 3 cánh. | 600 | CÁI
1210 | Stent mạch vành CoCr, phủ thuốc Sirolimus 3.9 µg/mm, phủ polymer tự tiêu, thành stent dày 80µm, đường kính: 2.25mm - 4mm, dài 9mm - 38mm. | Phủ thuốc Sirolimus với liều lượng: 3.9 µg/mm. Vật liệu: Cobalt- Chromium, phủ polymer tự tiêu. Thời gian hấp thụ và phân giải thuốc: 3 - 4 tháng. Thiết kế mắt cáo sắp xếp theo hình vảy rắn, có khả năng mở nhánh với 2 link liên kết. Đường kính: 2.25mm - 4mm, dài 9mm - 38mm. Tương thích dây dẫn 0.014" | 1100 | CÁI
1211 | Stent mạch vành CoCr, phủ thuốc Zotarolimus 1.6µg/mm2, phủ polymer không tiêu, thiết kế giá đỡ mạch vành sử dụng một sợi đơn duy nhất được uốn theo hình sin | Chất liệu Cobalt-Chromium, thiết kế dạng sóng hình sin liên tục. Phủ thuốc Zotarolimus 1.6µg/mm2. Độ dày 81µm, 91µm. Đường kính 2.0 - 5.0mm, dài 8 - 38mm. Áp lực tối đa 18atm | 300 | CÁI
1212 | Stent mạch vành không phủ thuốc, chất liệu CoCr, áp lực tối đa 16atm, thành stent dày 60-120mcm | Stent mạch vành CoCr, không phủ thuốc, phủ silicon carbide; thiết kế xoắn kép mắt mở; thành stent 60-120µm; đường kính 2.0-5.0mm, dài 9-40mm; tương thích dây dẫn 0.014''; 02 marker cản quang; đầu profile 0.017''; áp lực tối đa 16atm. | 100 | CÁI
1213 | Stent mạch vành phủ thuốc Biolimus A9 hàm lượng 15.6mcg/mm, không phủ polymer; thiết kế mắt mở; thành stent 120mcm | Stent mạch vành thép không rỉ 316L, phủ thuốc Biolimus A9 hàm lượng 15.6mcg/mm; đường kính 2.25-4.0mm, dài 8-48mm; tương thích dây dẫn 0.014''; 02 marker cản quang; đầu profile 0.018''; áp lực tối đa 16atm, bóng 3 nếp gấp | 300 | CÁI
1214 | Stent mạch vành PtCr, phủ thuốc Everolimus 100mcg/cm2; phủ polymer vĩnh cửu; thiết kế mắt mở; thành stent 81 mcm | Phủ thuốc Everolimus 100mcg/cm2; phủ polymer vĩnh cửu; thiết kế mắt mở; thành stent 81 mcm; 2 marker cản quang; đường kính 2.25-4.0mm, dài 8-38 mm; áp lực tối đa 18atm; thuốc phóng thích hoàn toàn sau 90 ngày; đầu profile 0,018''; thời gian xẹp bóng ≤3s. | 400 | CÁI
1215 | Stent mạch vành PtCr, phủ thuốc Everolimus 1mcg/mm2; phủ polymer tự tiêu; thiết kế mắt mở; thành stent 74-81 mcm | Phủ thuốc Everolimus 1mcg/mm2; phủ polymer tự tiêu; thiết kế mắt mở; thành stent 74-81 mcm; 2 marker cản quang; đường kính 2.25-4.0mm, dài 8-48 mm; áp lực tối đa 18atm; thuốc phóng thích hoàn toàn sau 90 ngày; đầu profile 0,018''; thời gian xẹp bóng ≤3s. | 300 | CÁI
1216 | Stent mạch vành thế hệ mới có thiết kế khớp mở sinh học, phủ thuốc Novolimus 5mcg/mm | Chất liệu Cobalt Chromium, phủ thuốc Novolimus 5mcg/mm, thiết kế khớp mở sinh học phù hợp chức năng gập duỗi mạch máu. Thành stent dày 81mcm, đường kính 2.5-4mm, dài 14-38mm, tương thích dây dẫn 0.014inch, áp lực vỡ bóng ≥16 atm | 100 | cái
1217 | Stent mạch vành tự tiêu bằng hợp kim Magnesium, phủ thuốc Sirolimus 1.4 μg/mm², phủ polymer tự tiêu, thành stent dày 150 μm | Giá đỡ nong mạch vành chất liệu hợp kim Magnesium, có lớp phủ polymer tự tiêu, tẩm thuốc Sirolimus với liều lượng 1.4 μg/mm². Độ dày khung giá đỡ: 150 μm. Đường kính: 3.0- 3.5 mm. Chiều dài: 15-25 mm. Tương thích dây dẫn 0.014'' | 20 | CÁI
1218 | Stent ngoại biên, chất liệu nitinol, tự bung, 4 markers, đường kính 5-10mm, tương thích guidewire 0,035" | Chất liệu nitinol, tự bung, thiết kế 3 lớp sheath, 4 markers, đường kính 5-10mm, tương thích guidewire 0,035", độ dài catheter 80, 140cm, độ dài stent 40-200mm | 25 | CÁI
1219 | Stent ngoại biên, chất liệu thép không rỉ, lớp phủ proBIO, bung bằng bóng, khẩu kính nhỏ, đường kính: 5mm-10mm, chiều dài: 15mm-56mm | Chất liệu: thép không rỉ. Độ dày thân stent: 160µm (đường kính 5mm-8mm), 180µm (đường kính 9mm-10mm). Lớp phủ: proBIO. Đường kính: 5mm-10mm. Chiều dài: 15mm-56mm. Chiều dài hệ thống: 80cm, 130cm. Marker: 2 marker rập khuôn (bóng). Hệ thống dây dẫn: 0.035". | 20 | CÁI
1220 | Stent nong động mạch thận, chất liệu Cobalt Chromium, nong bằng bóng, có marker cản quang gắn lên bóng, đường kính: 4.5- 7.0 mm và chiều dài: 12-19 mm | Chất liệu làm bằng Cobalt Chromium, phủ Silicon Carbide PROBIO, đường kính: 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm và chiều dài: 12, 15, 19 mm, tương thích wire 0.014", có 2 marker | 10 | CÁI
1221 | Stent tĩnh mạch, chất liệu Nitinol, đường kính 12-18mm, dài 60-150mm, tương thích dây dẫn 0.035" | Chất liệu Nitinol, đường kính 12-18mm, dài 60-150mm, tương thích dây dẫn 0.035", sử dụng với dụng cụ 10F. | 10 | CÁI
1222 | Stent tuỵ, đường kính 7-11.5Fr, chiều dài 3-15cm, chất liệu PTFE, có cản quang | Đường kính 7-11.5Fr, chiều dài 3-15cm; chất liệu PTFE; Có cản quang | 20 | CÁI
1223 | Tấm trải bàn mổ vô khuẩn 1.2mx1.2m, có chỉ thị màu | Chất liệu: vải không dệt PP. Kích cỡ 1.2mx1.2m, có chỉ thị màu, vô khuẩn. | 42900 | CÁI
1224 | Tay dao siêu âm nội soi, đường kính 5mm, dài 36cm | Dụng cụ dài 36cm, đường kính 5mm, tích hợp dây dao, lưỡi dao dài 18mm, độ mở hàm 12mm, công nghệ thích ứng mô và công nghệ hàn mạch tối ưu, hàn được mạch máu lên đến 7mm | 20 | CÁI
1225 | Test thử thai | Độ nhạy, độ đặc hiệu từ > 95%, kỹ thuật sắc ký miễn dịch | 310 | CÁI
1226 | Thanh nâng ngực | Chất liệu thép không gỉ. Đầu thanh được bo tròn, ở giữa có đục lỗ và 2 cạnh có khía răng cưa. Mép thanh cùn. Kích cỡ: dài từ 7 inch đến 17 inch. Mỗi cỡ cách nhau 0.5 inch | 50 | cái
1227 | Thun vớ 4 inch, 10cmx20m | Chất liệu cotton | 10 | CUỘN
1228 | Thuốc nhuộm bao | Dung dịch nhuộm bao dùng trong nhãn khoa. Thành phần trypan blue 0,06%, thể tích 1ml, chứa trong lọ thủy tinh tiệt trùng | 40 | Lọ
1229 | Thủy tinh thể mềm 3 mảnh | Chất liệu Acrylic hydrophobic chống hấp phụ tia UV, thấu kính cầu, bờ vuông 360 độ, bờ trước tròn chống chói, càng chữ C, dải diop từ -10D đến +30D | 200 | CÁI
1230 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự, 1 mảnh, càng chữ C | Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự loại 1 mảnh, chất liệu Acrylic Hydrophobic, lọc tia UV và ánh sáng xanh bước sóng ngắn, mặt trước phi cầu, mặt sau thấu kính nhiễu xạ toàn phần; bờ sau vuông liên tục 360 độ, càng chữ C; đường kính thấu kính 6mm, chiều dài tổng 13mm, dải Diop từ +5D đến +34D. Kính được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính hoặc dùng dụng cụ đặt kính rời | 15 | cái
1231 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu 1 mảnh, giúp nhìn xa | Chất liệu Acrylic không ngậm nước, thấu kính phi cầu trong suốt, lọc tia cực tím, kính qua được vết mổ dưới 3mm, càng chữ C, bờ vuông 360 độ, đường kính optic 6mm, chiều dài tổng thể 13mm. Công suất +5.0D đến +34.0D. Kính được lắp sẵn trong dụng cụ đặt kính hoặc dùng dụng cụ đặt kính rời | 1300 | CÁI
1232 | Trocar dùng trong phẫu thuật nội soi lồng ngực | Trocar nhựa không dao dùng trong nội soi lồng ngực - Đường kính: 5 mm,12mm, 15mm - Chiều dài: 60mm - Có một đầu bịt tù và đường ống dẫn linh hoạt, không dẫn điện - Có ren xoắn với đầu kết xa bè tròn Tiêu chuẩn CE hoặc FDA | 130 | Bộ
1233 | Trocar nội soi nhựa, không dao, 5-12mm dài khoảng 100mm, có đầu và nòng ngoài trong suốt, nòng ngoài có rảnh cố định, có khóa giữ camera | Trocar nhựa không dao dùng trong nội soi - Đường kính: 5 mm, 11mm,12mm - Chiều dài: 100mm - Van tròn bên ngoài, bên trong van hai lá tăng cường giúp giữ khí tốt - Đầu lõi đâm hình mũi cá heo giúp đặt trocar dễ hơn. Tiêu chuẩn CE hoặc FDA | 7000 | CÁI
1234 | Trocar nội soi nhựa, không dao, 5-12mm dài khoảng 100mm, có đầu và nòng ngoài trong suốt, nòng ngoài có rảnh cố định, van giữ khí 4 mảnh, có khóa giữ camera | Đường kính 5-12mm dài 100mm, có đầu và nòng ngoài trong suốt, nòng ngoài có rảnh cố định, van giữ khí gồm 4 mảnh, có khóa giữ camera, có kích thước và và hình dạng đồng đều từ đầu đến gốc trocar, chiều dài tối thiểu của đầu nối khí là 10mm. Thích hợp với các kích thước khác nhau của dụng cụ từ 4.7-12.9mm. Có công nghệ giảm mờ cho camera nội soi | 1500 | CÁI
1235 | Tube giử chủng 2ml | Ống tiệt trùng, đáy nhọn, tự đứng, thể tích 1.5-2ml có nhãn viết, có chia vạch thể tích Free RNAse, free DNAse Chất liệu polypropylene, trong suốt, chịu được nhiệt độ -196 đến 121 độ C Có nắp vặn rời, có ron cao su, đóng gói trong trạng thái đóng nắp | 28000 | CÁI
1236 | Tube lấy máu chân không chứa chất chống đông 2ml | Ống nghiệm lấy mẫu chân không. Chất liệu nhựa PET, trong suốt, kích thước tube 13 x 75 mm, thể tích 2ml, bên trong được tráng chất chống đông EDTA K2 dạng phun sương trên thành ống. | 571200 | CÁI
1237 | Tube lấy máu chân không chứa chất chống đông 4ml | Ống nghiệm lấy mẫu chân không. Chất liệu nhựa PET, trong suốt, kích thước tube 13 x 75 mm, thể tích 4ml, bên trong được tráng chất chống đông EDTA K2 dạng phun sương trên thành ống. | 114600 | TUBE
1238 | Tube lấy máu chân không chứa chất chống đông Citrat 1.8ml | Chất liệu nhựa PET, trong suốt, kích thước tube 13 x 75 mm, thể tích 1.8ml, bên trong chứa dung dịch sodium citrate nồng độ 3.2% | 83080 | CÁI
1239 | Tube lấy máu chân không chứa chất chống đông Heparin 4ml | Chất liệu nhựa PET, trong suốt, kích thước tube 13 x 75 mm, thể tích 4ml, bên trong được tráng lớp Lithium Heparin dạng phun sương. Tiệt trùng bằng tia Gamma | 40000 | CÁI
1240 | Tube lấy máu chân không chứa chất chống đông Lithium Heparin | Tube lấy máu chân không chứa chất chống đông Lithium Heparin | 129700 | Ống
1241 | Tube lấy máu chân không chứa chất chống đông Sodium fluoride 4ml | Chất liệu nhựa PET, kích thước tube 13 x 75 mm, thể tích 4ml, bên trong được tráng chất chống đông sodium fluoride /potassium oxalate dạng phun khô | 1600 | CÁI
1242 | Tube lấy máu chân không EDTA chứa chất chống đông 6ml sử dụng phù hợp cho xét nghiệm NAT | Ống nghiệm lấy mẫu chân không. Thể tích máu toàn phần tối đa 6ml. Chất liệu nhựa PET, kích thước tube 13 x 100 mm, thể tích 6ml, bên trong được tráng lớp K3 EDTA dạng phun sương. Tiệt trùng bằng tia Gamma. | 165000 | CÁI
1243 | Tube lấy máu chân không không chứa chất chống đông 4ml | Chất liệu nhựa PET, kích thước tube 13 x 75 mm, thể tích 4ml, bên trong được tráng lớp hoạt chất micronized silica dạng phun khô | 200000 | CÁI
1244 | Tube lấy máu, plastic, 5ml chứa chất chống đông dùng xét nghiệm đường. Nút có màu để phân biệt, đảm bảo độ khít kín. | Chất liệu nhựa PP, kích thước 13x75mm, chứa chất kháng đông Soidum flouride và EDTA K2 | 200000 | Ống
1245 | Tube lấy máu, plastic, 5ml, không chứa chất chống đông. Có chứa hạt nhựa polystyrene để làm tăng đông máu nhằm tách huyết tương nhanh. Nắp có màu để phân biệt. | Tube lấy máu, plastic, 5ml, không chứa chất chống đông. Có chứa hạt nhựa polystyrene để làm tăng đông máu nhằm tách huyết tương nhanh. Nắp có màu để phân biệt. | 1300000 | CÁI
1246 | Tube ly tâm 50ml, chất liệu Polypropylene, chia vạch rõ, đáy nhọn, có nắp vặn, có tiệt trùng | Ống ly tâm 50ml vô trùng Vật liệu nhựa polypropylene, trong suốt, chia vạch rõ, có vạch 50ml, đáy nhọn, thiết kế nắp xoay Có thể chịu được ly tâm 8000-9000 RCF Đóng gói trong trạng thái đóng nắp | 41700 | CÁI
1247 | Tube ly tâm nhựa 1.5ml-1.7ml, bằng nhựa PP, có nắp | Có nắp liền, đây nhọn có chia vạch thể tích đến 1.5ml, thể tích thực từ 1.7-2ml | 106000 | Ống
1248 | Túi cho ăn 1000ml | Chất liệu PVC, túi có nắp đậy, có dây nối với khóa điều chỉnh lượng thức ăn | 37900 | CÁI
1249 | Túi chứa dịch thải 1000ml phù hợp cho máy hút áp lực âm, đồng bộ với bộ miếng xốp phủ vết thương các cỡ | Túi chứa dịch 1000ml dùng cho máy hút áp lực âm bằng nhựa Vinyl với tấm đỡ bằng polyethylene, kèm giây nối hút dịch, kẹp đường ống, có phin lọc kháng khuẩn, khử mùi, chất gel tạo đông, cảm biến báo khi dịch đầy. khử trùng bằng khí EO. | 160 | CÁI
1250 | Túi chứa dịch xả 15L phù hợp máy thẩm phân phúc mạc tự động | Chứa dịch xả 15L phù hợp máy thẩm phân phúc mạc tự động | 250 | CÁI
1251 | Túi dẫn lưu dùng để dẫn lưu mật, dẫn lưu dịch ổ bụng | Dùng chứa dịch dẫn lưu, đóng gói tiệt trùng riêng biệt, thể tích 800ml. Có đầu kết nối với catheter dẫn lưu đường mật | 2440 | CÁI
1252 | Túi dẫn lưu niệu quản ra da, chống loét | Phần đế được làm từ hydrocolloid bảo vệ da, chống tràn, đế có vòng cắt 12-55mm | 260 | CÁI
1253 | Túi đựng thức ăn không có chất DEHP, dễ xúc rửa để dùng lại nhiều lần, 1000ml | Chất liệu polyethylen, không có chất DEHP, dễ xúc rửa để dùng lại nhiều lần, 1000ml. Tiêu chuẩn CE | 400 | CÁI
1254 | Túi đựng thức ăn không có chất DEHP, dễ xúc rửa để dùng lại nhiều lần, 1000ml phù hợp cho máy cho ăn Kangaroo Epump | Chất liệu PVC trong suốt không thấm nước, không có chất DEHP, dễ xúc rửa để dùng lại nhiều lần, 1000ml phù hợp cho máy cho ăn Epump | 700 | CÁI
1255 | Túi ép dẹp 100mmx200m, dùng hấp tiệt trùng, dùng cho tiệt trùng hơi nước và EO | Màng film đa lớp PET/CPP. Lớp giấy y tế cho hơi nước và khí EO đi qua. Có 3 đường hàn nhiệt. Chỉ thị được in trên mép túi, chuyển màu chính xác và rõ ràng. Kích cỡ 100 mm x 200 m | 600 | CUỘN
1256 | Túi ép dẹp 150mm x 200m, dùng hấp tiệt trùng ,dùng cho tiệt trùng hơi nước và EO | Màng film đa lớp PET/CPP. Lớp giấy y tế cho hơi nước và khí EO đi qua. Có 3 đường hàn nhiệt. Chỉ thị được in trên mép túi, chuyển màu chính xác và rõ ràng. Kích cỡ 150 mm x 200 m | 700 | CUỘN
1257 | Túi ép dẹp 200mmx200m, dùng hấp tiệt trùng, dùng cho tiệt trùng hơi nước và EO | Màng film đa lớp PET/CPP. Lớp giấy y tế cho hơi nước và khí EO đi qua. Có 3 đường hàn nhiệt. Chỉ thị được in trên mép túi, chuyển màu chính xác và rõ ràng. Kích cỡ 200 mm x 200 m | 620 | CUỘN
1258 | Túi ép dẹp 250mmx200m, dùng hấp tiệt trùng, dùng cho tiệt trùng hơi nước và EO | Màng film đa lớp PET/CPP. Lớp giấy y tế cho hơi nước và khí EO đi qua. Có 3 đường hàn nhiệt. Chỉ thị được in trên mép túi, chuyển màu chính xác và rõ ràng. Kích cỡ 250 mm x 200 m | 600 | CUỘN
1259 | Túi ép dẹp 350mmx200m, dùng hấp tiệt trùng, dùng cho tiệt trùng hơi nước và EO | Màng film đa lớp PET/CPP. Lớp giấy y tế cho hơi nước và khí EO đi qua. Có 3 đường hàn nhiệt. Chỉ thị được in trên mép túi, chuyển màu chính xác và rõ ràng. Kích cỡ 350 mm x 200 m | 350 | CUỘN
1260 | Túi ép phồng tiệt trùng kích cỡ 350mmx100m, chất liệu PET/CPP | Màng film đa lớp PET/CPP. Lớp giấy y tế cho hơi nước và khí EO đi qua. Có 3 đường hàn nhiệt. Chỉ thị được in trên mép túi, chuyển màu chính xác và rõ ràng. Kích cỡ 350 mm x 100 m | 40 | CUỘN
1261 | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma 2 mặt, cho phép thẩm thấu H2O2, 100mm x 70m có chỉ thị hóa học | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, H2O2 thẩm thấu qua được lớp giấy để diệt khuẩn cho dụng cụ. Lớp phim mờ đục được làm từ chất liệu polyolefin dạng sợi. Lớp trong suốt làm từ chất liệu polyethylene và polyester. Chỉ thị được in trên mép túi, chuyển màu chính xác và rõ ràng trước và sau khi hấp tiệt khuẩn. Thiết kế ba lớp hàn chống tái nhiễm. Kích thước: 95mm-105mm x 70m | 300 | CUỘN
1262 | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma 2 mặt, cho phép thẩm thấu H2O2, 150mm x 70m có chỉ thị hóa học | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, H2O2 thẩm thấu qua được lớp giấy để diệt khuẩn cho dụng cụ. Chỉ thị được in trên mép túi, chuyển màu chính xác và rõ ràng. Kích cỡ: 150mm x 70m | 150 | CUỘN
1263 | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma 2 mặt, cho phép thẩm thấu H2O2, 200mm x 70m có chỉ thị hóa học | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, H2O2 thẩm thấu qua được lớp giấy để diệt khuẩn cho dụng cụ. Lớp phim mờ đục được làm từ chất liệu polyolefin dạng sợi. Lớp trong suốt làm từ chất liệu polyethylene và polyester. Chỉ thị được in trên mép túi, chuyển màu chính xác và rõ ràng trước và sau khi hấp tiệt khuẩn. Thiết kế ba lớp hàn chống tái nhiễm. Kích cỡ: 190mm-210mm x 70m | 400 | CUỘN
1264 | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma 2 mặt, cho phép thẩm thấu H2O2, 250mm x 70m có chỉ thị hóa học | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, H2O2 thẩm thấu qua được lớp giấy để diệt khuẩn cho dụng cụ. Chỉ thị được in trên mép túi, chuyển màu chính xác và rõ ràng. Kích cỡ: 250mm x 70m | 300 | CUỘN
1265 | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma 2 mặt, cho phép thẩm thấu H2O2, 350mm x 70m có chỉ thị hóa học | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, H2O2 thẩm thấu qua được lớp giấy để diệt khuẩn cho dụng cụ. Chỉ thị được in trên mép túi, chuyển màu chính xác và rõ ràng. Kích cỡ: 350mm x 70m | 300 | CUỘN
1266 | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma 2 mặt, cho phép thẩm thấu H2O2, 420mm x 70m có chỉ thị hóa học | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, H2O2 thẩm thấu qua được lớp giấy để diệt khuẩn cho dụng cụ. Chỉ thị được in trên mép túi, chuyển màu chính xác và rõ ràng. Kích cỡ: 420mm x 70m | 24 | CUỘN
1267 | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma 2 mặt, cho phép thẩm thấu H2O2, 500mm x 70m có chỉ thị hóa học | Cuộn giấy đựng dụng cụ tiệt khuẩn bằng máy Sterrad, H2O2 thẩm thấu qua được lớp giấy để diệt khuẩn cho dụng cụ. Chỉ thị được in trên mép túi, chuyển màu chính xác và rõ ràng. Kích cỡ: 500mm x 70m | 10 | CUỘN
1268 | Túi hấp dẹp tiệt trùng kích cỡ 300 mm x 200m | Màng film đa lớp PET/CPP. Lớp giấy y tế cho hơi nước và khí EO đi qua. Có 3 đường hàn nhiệt. Chỉ thị được in trên mép túi, chuyển màu chính xác và rõ ràng. Kích cỡ 300 mm x 200 m | 600 | CUỘN
1269 | Túi hậu môn nhân tạo, thể tích khoảng 60ml | Chất liệu plastic, đế dán hydrocolloid mỏng, miệng xả rộng 70mm dễ dàng vệ sinh, mỗi túi đi kèm thanh kẹp mềm. | 4000 | CÁI
1270 | Túi nước tiểu 2L, có quai treo | Dung tích: 2000ml. Túi làm bằng nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, màu trắng. Vạch chia thể tích màu xanh dương rõ nét chia dung tích theo các mức 100ml, 500ml, 1000ml, 1500ml, 2000ml; không rò rỉ, có lỗ treo, dây treo. Dây dẫn dài 90 -100cm, có ngăn chống trào ngược để ngăn nước tiểu chảy ngược vào ống dẫn lưu. Van xả dưới đáy túi là chốt ngang van chữ T. Đóng gói vô trùng từng cái. | 70000 | CÁI
1271 | Túi xả 7 lít dùng cho máy lọc máu liên tục | Túi chứa dịch dùng trong lọc máu. Thể tích: 7000 ml. Tương thích với máy lọc máu Omni | 1530 | Bộ
1272 | Van dẫn lưu nhân tạo đo áp lực nội sọ trong nhu mô não, loại khâu chỉ, đường kính ngoài 1.3mm, dài 1500mm | Vật liệu polyurethane, đường kính ngoài 1.3mm, dài 1500mm, thể tích nạp 0.05-0.1ml | 50 | CÁI
1273 | Van động mạch chủ cơ học gờ nổi các cỡ (16,18,20,22,24) | Cấu tạo bằng carbon rắn nhiệt phân cứng, vòng van chứa một lớp lót polytetrafluoroetylen (PTFE) bên trong vải polyester nhung đôi. Các cỡ 16 -> 24, đường kính lỗ van 14.8 - 22.8mm, diện tích mở van 1.55 - 3.84 cm2. Thiết kế trục xoay gờ nổi, bản lề mở (open pivot) giảm tụ huyết khối. Kèm tay cầm van và dụng cụ hỗ trợ | 18 | CÁI
1274 | Vật liệu cầm máu gelatin 7cm x 5cm x 1cm | Chất liệu gelatin dạng bọt xốp màu trắng tiệt trùng, không tan, độ phồng sau khi thấm hút bằng 40 lần so với kích thước sản phẩm. Tự tiêu hoàn toàn sau 4-6 tuần. Kích thước 7cm x 5cm x 1cm | 5000 | Miếng
1275 | Vật liệu cầm máu gelatin 8cm x 5cm x 1cm | Nguyên liệu gelatin tinh khiết. Thời gian cầm máu nhanh 2-3 phút. Độ pH=7 có tính kiềm khuẩn. Độ phồng sau khi thấm hút là 10% so với kích thước sản phẩm. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 3 ngày (mô ướt), tối đa là 4 tuần (mô khô) | 9500 | Miếng
1276 | Vật liệu cầm máu tự tan bằng Cellulose dạng bông xốp ép , kích thước 2,5cm x 5,1cm | Dạng bông ép sợi dài tự tiêu, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp, nguồn gốc thực vật, kích thước 2.5x5.1cm, bọc được tạng và giữ được chỉ khâu, có tính kháng khuẩn, tự tiêu sau 7-14 ngày, độ PH =2.4. | 120 | Miếng
1277 | Vật liệu cầm máu tự tan bằng Cellulose dạng bông xốp ép, kích thước 5,1cm x 10,2cm | Dạng bông ép sợi dài tự tiêu, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp, nguồn gốc thực vật, kích thước 5.1x10.2cm, bọc được tạng và giữ được chỉ khâu, có tính kháng khuẩn, tự tiêu sau 7-14 ngày, độ PH =2.4. | 300 | Miếng
1278 | Vật liệu cầm máu tự tiêu, bằng cellulose, dạng bông xốp nhiều lớp, kích thước 2,5 x 5,1cm | Bằng cellulose oxi hóa tái tổng hợp, nguồn gốc thực vật, dạng bông gòn có nhiều lớp, có thể tách ra từng lớp để đưa vào các vị trí nhỏ, kháng khuẩn, tự tiêu sau 7-14 ngày, độ pH =2.4. Kích thước 2.5cm x 5.1cm | 2000 | Miếng
1279 | Vật liệu cầm máu tự tiêu, bằng cellulose, dạng bông xốp nhiều lớp, kích thước 50x100mm | Cấu tạo bằng cellulose oxi hóa tái hấp thu, dạng bông gòn có nhiều lớp, tự tiêu hoàn toàn sau 4 ngày, độ PH thấp kích thích hình thành cục máu đông. Kích thước 50x100mm | 2600 | Miếng
1280 | Vật liệu cầm máu tự tiêu, bằng cellulose, dạng bông xốp nhiều lớp, kích thước 50x75mm | Cấu tạo bằng cellulose oxi hóa tái hấp thu, dạng bông gòn có nhiều lớp, tự tiêu hoàn toàn sau 4 ngày, độ pH thấp kích thích hình thành cục máu đông. Kích thước 50x75mm | 150 | Miếng
1281 | Vật liệu cầm máu tự tiêu, bằng cellulose, kích thước10cmx20cm | Bằng cellulose oxi hóa tái sinh, nguồn gốc thực vật, kích thước 10cm x 20cm, tiệt trùng, hấp thụ hoàn toàn 1-2 tuần, có thể cắt định hình | 2800 | Miếng
1282 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ trung, có phủ các phân tử bạc | Bộ gồm: Băng bọt xốp cỡ 16 x 12.5 x 3 cm được phủ các phân tử bạc, vật liệu Polyurethane. Đầu nối hút dịch. Dây nối để dẫn dịch. Kẹp khóa ống dẫn. Tấm phim trong suốt. Phù hợp với máy hút dịch bằng phương pháp áp lực âm | 50 | Bộ
1283 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, cỡ lớn 26cm x 15cm x 3 cm | Gồm : Băng bọt xốp size 26 x 15 x 3 cm, vật liệu Polyurethane. Đầu nối, ống dẫn: vật liệu Silicone Elastomers. Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive. Phù hợp với máy hút dịch bằng phương pháp áp lực âm | 80 | CÁI
1284 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, cỡ nhỏ 10cm x 7,5cm x 3 cm | Gồm : Băng bọt xốp size 10 x 7,5 x 3 cm, vật liệu Polyurethane. Đầu nối, ống dẫn: vật liệu Silicone Elastomers. Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive. Phù hợp với máy hút dịch bằng phương pháp áp lực âm | 50 | CÁI
1285 | Vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, cỡ trung 16cm x 12,5 x 3 cm | Gồm : Băng bọt xốp size 16 x 12,5 x 3 cm, vật liệu Polyurethane. Đầu nối, ống dẫn: vật liệu Silicone Elastomers. Băng dán, vật liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive. Phù hợp với máy hút dịch bằng phương pháp áp lực âm | 70 | CÁI
1286 | Vi dây dẫn can thiệp bào mảng xơ vữa lòng mạch, bằng thép không rỉ | Đường kính 0.014inch, dài 330cm, có đầu tip dài 2.2, 2.8cm. | 40 | CÁI
1287 | Vi dây dẫn can thiệp mạch máu lõi thép không rỉ áp lực cao | Cấu trúc vòng xoắn kép duy trì hình dạng đầu tip, phản hồi momen xoắn tốt. Chiều dài lớp phủ ái nước trơn trên nền polymer dài 170cm-180cm. Đường kính: 0.008inch, 0.010inch, 0.014 inch, 0.018inch. Chiều dài 200 và 300 cm. | 1400 | CÁI
1288 | Vi dây dẫn can thiệp mạch máu não đường kính 0.008 inch | Đường kính siêu nhỏ 0.008 inch, dài 200cm, lớp phủ ái nước dài 180cm, cấu trúc vòng xoắn kép | 60 | CÁI
1289 | Vi dây dẫn can thiệp mạch máu não, đường kính 0.014 inches | Vi dây dẫn can thiệp mạch máu não, chất liệu thép không rỉ, phủ Hydrophilic, dài 200-300cm, thiết kế đoạn đầu lõi nhọn để định dạng dây, có 2 dạng: tiêu chuẩn và mềm. Đường kính 0.014 inches | 120 | CÁI
1290 | Vi dây dẫn can thiệp mạch vành mềm, đường kính: 0.014 inch, chiều dài: 180 cm, 300cm, 165 cm. | Dây dẫn đa lõi với cấu trúc vòng xoắn kép, khả năng phản hồi momen xoắn. Lớp phủ: silicon hoặc hydrophilic. Đầu tip: thẳng hoặc chữ J. Đường kính: 0.014 inch. Chiều dài: 180 cm, 300cm, 165 cm. | 4000 | CÁI
1291 | Vi dây dẫn can thiệp mạch vành PTCA dùng cho trường hợp CTO | Dây dẫn đa lõi với vòng xoắn kép hoặc đơn lõi, khả năng phản hồi momen xoắn. Tip load từ 0.3 - 20 gf hỗ trợ cho các trường hợp can thiệp CTO. Lớp phủ: silicon, hydrophilic hoặc hydrophilic trên nền polymer. Đầu tip: straight, J, pre-shape. Chiều dài: 180, 190, 300, 330cm | 120 | CÁI
1292 | Vi dây dẫn can thiệp mạch vành tắc nghẽn mạn tính các cỡ | Chất liệu nền thép không rỉ durasteel, bọc Polymer toàn thân, phủ lớp Hydrophilic ái nước trơn. Đường kính: 0.014'', chiều dài: 190cm hoặc 300cm. Thiết kế đầu liền thân. Kiểu đầu: đầu cong chữ J hoặc đầu thẳng, mài nhẵn, bo tròn. Đầu dây có điểm đánh dấu cản quang 1.5cm | 500 | CÁI
1293 | Vi dây dẫn can thiệp ngoại biên ái nước, đường kính 0.018", đầu tip mềm không gây tổn thương lòng mạch | Chất liệu thép không gỉ công nghệ Scitanium, phủ ái nước Hydrophilic, cấu trúc polymer sleeve ở đầu. Đường kính 0.018", chiều dài 110cm, 150cm, 200cm và 300cm. | 115 | CÁI
1294 | Vi ống thông can thiệp dị dạng mạch não, đường kính trong đầu xa là 0.013-0.015", đường kính ngoài là 1.5Fr-2.7Fr, chiều dài 165cm, tương thích với DMSO | Vi ống thông định hướng bằng dòng chảy, đầu gần bằng sợi thép không gỉ, đầu xa có lớp nitinol. Có khả năng di chuyển theo dòng máu, phù hợp với các tổn thương dị dạng mạch não và tương thích cả hai dạng chất tắc mạch (EVOH, DMSO, Tantalum và keo) . Ống thông có đường kính trong đầu xa là 0.013-0.015", đường kính ngoài là 1.5Fr-2.7Fr, chiều dài 165cm. | 80 | CÁI
1295 | Vi ống thông can thiệp mạch máu não, vừa để thả coil, vừa hỗ trợ đặt stent và lấy huyết khối, đường kính trong: 0.0165", 0.021", 0.027", chiều dài: 155mm | Cấu trúc đa lớp polymer gồm 5 đoạn có độ mềm khác nhau, phủ lớp ái nước kép, đường kính trong: 0.0165", 0.021", 0.027", chiều dài: 155mm, lớp lót PTFE bên trong, dạng thẳng, công nghệ đan theo kiểu đẩy-xoay-luồn. | 100 | CÁI
1296 | Vi ống thông can thiệp thần kinh, đường kính trong 0,025" | Vi ống thông siêu nhỏ đường kính trong 0.025”. Đường kính ngoài đầu xa 2.6F; đầu gần 2.95F; Chiều dài: 150cm, 160cm. | 100 | CÁI
1297 | Vi ống thông dẫn đường can thiệp thần kinh và ngoại biên | Hệ thống tiếp cận nội sọ và ngoại biên. Có nhiều đoạn vật liệu chuyển tiếp, Đường kính ngoài 6F. Chiều dài: 95cm, 105cm, 115cm. Đường kính trong 0.071". Có loại đầu thẳng và đầu đa dụng | 8 | CÁI
1298 | Vi ống thông dùng hỗ trợ đặt coil, stent và bơm vật liệu thuyên tắc | Cấu trúc thép không rỉ phủ lớp ái nước trơn láng hổ trợ di chuyển dễ dàng trong mạch máu, bên trong lót lớp PTFE, tương thích DMSO, đường kính trong 0.021"-0.027", đường kính ngoài 2.4-2.8F | 45 | CÁI
1299 | Vi ống thông hỗ trợ can thiệp những ca mạch máu hẹp khít | Đầu tip thuôn mềm, đường kính 1.3Fr. Chiều dài khả dụng: 135, 150 cm | 40 | CÁI
1300 | Vi ống thông hút huyết khối mạch não trực tiếp lòng rộng, đường kính trong 0.068"-0.072" | Bằng nitinol độ ổn định cao, phủ bên ngoài bằng Polyme công nghệ mới cho độ linh hoạt cao và trượt tốt, từ 12 đến 16 đoạn chuyển tiếp giúp chống xoắn vặn cao, kích cỡ 6f, đường kính trong đầu xa : 0.068"-0.072". Chiều dài 132 cm | 80 | CÁI
1301 | Vi ống thông hút huyết khối và hổ trợ can thiệp mạch máu nội sọ, đường kính trong 0.052", 0.065" | Thiết kế chuyên dùng cho mạch máu não. Chiều dài: 115; 125; 135; 145 cm. Mặt ngoài phủ lớp ái nước, có lớp PTFE bên trong. Đường kính trong: 0.052"; 0.065". Kết hợp với dây dẫn có đường kính tối đa tương ứng: 0.035"; 0.048"; 0.060" | 16 | CÁI
1302 | Vi ống thông nhỏ dùng cho mạch ngoại biên các cỡ 1.9-2.9F | Chất liệu PTFE, phủ Hydrophylic. Có dạng đầu típ thẳng, gập góc và cong. Chiều dài: 130-150 cm. Đầu xa 1.9-2.9F, đầu gần 2.7- 2.9 F. Có 2 marker đầu xa, tương thích vi dây dẫn 0.018 inches | 40 | CÁI
1303 | Vít chẩm các cỡ, kèm vít khóa trong, đường kính 4.0mm và 4.5mm | Chất liệu titanium, đường kính 4.0mm và 4.5mm, khoảng cách giữa 2 bước ren 1.0mm, dài 6-18mm, đồng bộ với nẹp chẩm cổ sau. Kèm vít khoá trong | 40 | CÁI
1304 | Vít chỉ khâu sụn chêm | Sử dụng kĩ thuật khâu all-inside thiết kế choort trượt bung neo chủ động 360 độ cho phép bung neo ở mọi vị trí, gồm 2 neo dài 5mm, vật liệu PEEK và nút chỉ không tiêu 2/0 | 100 | cái
1305 | Vít chỉ khóa chóp xoay chôn chỉ 4.5mm, 5.5mm | Chất liệu PEEK đã tiệt trùng, dùng trong kĩ thuật khâu hàng ngoài, tay vặn giới hạn mô men xoắn để khóa chỉ vào neo. Thiết kế neo đóng với ren hình ngạnh giúp chống nhổ neo, đường kính 4.5mm, 5.5mm | 50 | cái
1306 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu | vật liệu sinh học tự tiêu PLLA (Poly-L-Lactic Acid) kết hợp với Hydroxyapatite (HA) liền xương nhanh hơncố định dây chằng vào đầu đường hầm xương chày hoặc xương đùi. Thiết kế: Ren cùn không gây tổn thương cho mảnh ghép. Đầu vít hình bán cầu. Đường kính: 7-12mm, chiều dài: 20, 25, 30, 35 mm. Phù hợp với vít neo cố định dây chằng vòng treo gân cố định | 250 | CÁI
1307 | Vít cổ lối trước có kèm vít khóa trong, bằng titan, tự taro đường kính 4.0-4.5mm, dài 12-18mm | Chất liệu Titanium Ti-6Al-4V. Vít khóa đa hướng tự taro, tự khoan, đường kính 4.0- 4.5mm, dài 12-18mm. Tương thích nẹp cổ mỏng cùng hãng. Kèm vít khóa trong đồng bộ | 200 | CÁI
1308 | Vít cột sống cổ lối sau chất liệu Titanium, kèm vít khóa trong | Vật liệu: Titanium. Góc xoay giữa thân vít và đuôi vít là 80 độ giúp quá trình phẫu thuật được thuận lợi hơn. Đường kính : 3.5mm, 4.0mm và 4.5 mm. Chiều dài : từ 10mm đến 40 mm với bước cách là 2mm. Tương thích với hệ thống theo dõi thần kinh NVM5. Kèm vít khoá trong đồng bộ. Kèm bộ trợ cụ | 50 | CÁI
1309 | Vít cột sống cổ lối trước, đường kính 4.0 và 4.5mm, dài từ 11-17mm | Chất liệu titan, đường kính 4.0 và 4.5mm, dài từ 11-17mm, tương thích với nẹp cột sống cổ lối trước cùng hãng. Kèm bộ trợ cụ | 300 | CÁI
1310 | Vít cột sống cổ lối trước, tự taro, cơ chế khóa tự động | Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti6Al4V). Đường kính 4.0/ 4.35mm. Chiều dài 12-16mm. Vít tự khóa, tự khoan, tự taro. Có khóa ở đầu vít, cơ chế khóa tự động. Góc xoay 10 độ. Kèm bộ trợ cụ | 400 | CÁI
1311 | Vít đa trục cho nẹp dọc cột sống lưng, kèm vít khóa trong tự đo lực | Chất liệu titan. Đường kính 4.5 - 7.0mm, dài 25 - 60mm, đầu vít cực nhỏ đường kính 12.5mm, cánh dài 15mm, góc xoay 42 độ, tự taro, tự ren toàn phần, đường kính vít khóa 8.5mm. Kèm bộ trợ cụ | 3000 | CÁI
1312 | Vít đa trục cột sống cổ kèm vít khoá trong, đường kính 3.5-4.5mm, góc xoay 50 độ | Vật liệu: Titanium. Góc xoay: 50 độ. Đường kính 3.5mm-4.5mm. Kèm vít khóa trong | 500 | CÁI
1313 | Vít đa trục cột sống lưng, đầu nhỏ 15.2mm/ 16.2mm, đường kính 4mm-8.5mm, kèm vít khóa trong | Chất liệu Titanium, đầu vít nhỏ 15.2mm/16.2mm, góc xoay 45 độ, đường kính 4mm-8.5mm. Vít khóa trong đầu nhỏ ren đôi lõi hình nón, đường kính 9.7mm, cao 5.6mm. Kèm bộ trợ cụ. | 1000 | CÁI
1314 | Vít đa trục cột sống lưng, đường kính 4,0 – 8,5 mm, dài 25 – 60 mm , kèm vít khóa trong | Chất liệu titan, đường kính 4,0 – 8,5 mm, dài 25 – 60 mm, thiết kế ren đôi, đuôi vít ren dạng ngàm khóa vuông, kèm vít khóa trong. Kèm bộ trợ cụ | 1000 | CÁI
1315 | Vít đa trục cột sống lưng, đường kính 4.0 - 8.5mm, dài 20 - 70mm, kèm ốc khóa trong, tự gãy đuôi khi khóa | Chất liệu Titanium, đường kính 4.0 - 8.5mm, dài 20 - 70mm, tự gãy đuôi khi khóa. Kèm ốc khóa trong. Kèm bộ trợ cụ | 300 | CÁI
1316 | Vít đa trục cột sống lưng, đường kính 5.5-7.5mm, dài 30-50mm, bắt qua da, góc xoay 28 độ, kèm vít khoá trong | Chất liệu titan, vít rỗng nòng, đường kính 5.5-7.5mm, dài 30-50mm, bắt qua da, góc xoay 28 độ, vít tự ngắt, đầu lục giác. Kèm vít khoá trong. Kèm bộ trợ cụ | 200 | CÁI
1317 | Vít đa trục cột sống lưng, rỗng nòng kèm ốc khóa trong, dùng trong phẫu thuật ít xâm lấn | Vật liệu: Hợp kim Titan (Ti - 6Al-4V). Công nghệ khóa ngàm xoắn. Đường kính: 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm. Chiều dài: 25mm đến 100mm, bước tăng 5mm. Thân vít thiết kế rỗng nòng toàn bộ. Thiết kế đầu vít: cao 15mm, góc quay 60 độ. Kèm vít khoá trong đồng bộ | 100 | CÁI
1318 | Vít đa trục cột sống thắt lưng, đường kính 4.5-8.5mm, kèm vít khóa trong | Vật liệu: Titanium. Vít có 2 loại ren bén và ren tù trên cùng 1 con vít. Đường kính 4,5mm -8,5mm, dài 20mm - 60mm. Kèm vít khóa trong. Đóng gói tiệt trùng. Kèm bộ trợ cụ | 1000 | CÁI
1319 | Vít đa trục đuôi dài, đường kính 4.5-7.0mm, dài 25-60mm, kèm vít khóa trong, đuôi dài để chỉnh trượt và gù vẹo cột sống | Chất liệu hợp kim titan, tự ta rô, góc xoay 42 độ, cánh dài 25mm chuyên dùng cho nắn trượt, đường kính đầu vít 10.5mm, chiều dài 25-60mm, đường kính 4.5- 7.0 mm. Có cơ chế áp lực lòng mạch. Kèm vít khóa trong. Kèm bộ trợ cụ. | 1500 | CÁI
1320 | Vít đa trục/đơn trục thế hệ 3 trong 1 nắn chỉnh gù vẹo, bơm xi măng, đường kính 4.5-8.5mm, dài 25-80mm, bắt vít qua da | Khóa PolyLock chuyển đổi vít đa thành vít đơn kết hợp FRI chuyên nắn trượt gù vẹo.Vít rỗng có lỗ bơm xi măng, có thể dùng mổ qua da. Đường kính 4.5-8.5mm, dài 25-80mm. Kèm vít khoá trong. | 500 | CÁI
1321 | Vít neo cố định dây chằng, điều chỉnh được độ dài vòng treo | Vật liệu: Titanium, đường kính: 4.5mm, chiều dài:14 mm, vòng treo làm bằng chỉ siêu bền số 5. Có nút có thể gia tăng đường kính của vòng treo ở mâm chày trong các trường hợp bệnh nhân bị loãng xương hoặc mổ tái tạo lại dây chằng. Vít có tính năng cố định kép bằng ma sát và cơ học sử dụng lực theo chu kì để nén chỉ vào túi khóa làm giảm sự dịch chuyển | 150 | CÁI
1322 | Vít neo mảnh ghép gân | gồm: 1 nút titan, 1 vòng polyethylene terephthalate (PET), 2 sợi kéo terephthalate polyethylene, nút có 4 lỗ, bo tròn 2 đầu, rộng 4.0mm, dài 12mm, dây treo 15-40 mm | 200 | CÁI
1323 | Vít neo tự tiêu dùng cho mổ sụn viền khớp vai | Chất liệu tự tiêu PLLA kết hợp HA, đã tiệt trùng. Kèm hai sợi chỉ siêu bền, đường kính 2.9 mm | 100 | CÁI
1324 | Vít rỗng nén ép kết hợp xương thuyền, chất liệu titanium | Chất liệu Titannium, vít rỗng thuôn nhọn có chức năng nén ép xương, đầu vít chìm, cỡ 2.5-6.5mm dài 8-120mm. Kèm bộ trợ cụ | 20 | CÁI
1325 | Vít sọ não tự khoan, tự ren dùng cố định lưới vá sọ, bằng titan, đường kính 1.5-2.2mm, dài 3-7mm, đuôi vít dẹt mỏng | Chất liệu titanium, đường kính 1.5-2.2mm, dài 3-7mm, đuôi vít dẹt mỏng. Kèm bộ trợ cụ | 2500 | CÁI
1326 | Vít sọ não tự khoan, tự ren dùng cố định lưới vá sọ, bằng titanium, đường kính 1.6 - 2.0 mm dài 3 - 7 mm | Vít hàm mặt, tự bắt, tự khoan. Chất liệu Titanium, đường kính thân 2.0mm, khoảng cách bước ren 0.85mm, đường kính 1.6 - 2.0 mm dài 3 - 7 mm | 3000 | CÁI
1327 | Vít trượt cổ sau xoay 45 độ kèm ốc khóa trong | Chất liệu Ti-6Al-4V ELI, đường kính : 3.5mm/ 4.0mm (lõi 2.4mm), góc xoay 45 độ, tự taro. Kèm ốc khoá trong. Kèm bộ trợ cụ | 500 | CÁI
1328 | Vít vá sọ tự khoan, chất liệu titan, kích thước 2.0.x6 mm, có lỗ vặn hướng trọng tâm, cổ vít có ren cường lực, bước ren 1mm | Vít hàm mặt, tự bắt, tự khoan. Chất liệu Titanium , đường kính thân 2.0mm, dài 6mm, khoảng cách bước ren 1 mm, có lỗ vặn hướng trọng tâm, cổ vít có ren cường lực | 4500 | CÁI
1329 | Vít xốp đa trục kèm ốc khoá trong, đường kính 3.5-4.5mm | Chất liệu titan, đường kính 3.5-4.5mm, dài 10-52mm, góc nghiêng lớn nhất 45 độ. Kèm vít khóa trong. Kèm bộ trợ cụ | 300 | CÁI
1330 | Vít xương cứng các cỡ, tự taro, chất liệu titanium | Đường kính 4.5 mm, dài 18-100mm, tự taro, chất liệu titanium. | 120 | CÁI
1331 | Vít xương xốp các cỡ, chất liệu titanium | Đường kính 6.5mm, 1 phần ren, dài 60-110mm, chất liệu titanium | 200 | CÁI
1332 | Vòng căng bao, vật liệu Polymethylmethacrylate (PMMA). Đường kính 9mm, 10mm, 11mm | Vòng căng bao. Vật liệu Polymethylmethacrylate (PMMA). Đường kính 9mm, 10mm, 11mm. Được đóng gói vô trùng. | 30 | CÁI
1333 | Vòng thắt cầm máu các polyp cuống to, làm bằng chất liệu nylon, đường kính lọng thắt 12 mm, sử dụng 1 lần. | Vòng thắt cầm máu các polyp cuống to, làm bằng chất liệu nylon, đường kính lọng thắt 12 mm, sử dụng 1 lần. | 100 | CÁI
1334 | Vòng thắt cầm máu các polyp cuống to, làm bằng chất liệu nylon, đường kính lọng thắt 30mm, sử dụng 1 lần. | Vòng thắt cầm máu các polyp cuống to, làm bằng chất liệu nylon, đường kính lọng thắt 30mm, sử dụng 1 lần. | 400 | CÁI
1335 | Vòng thắt phẫu thuật, silicone, cản quang, 1,5mm | Chỉ nâng đỡ mô bằng silicone, 2 sợi dài 45cm, rộng 1.5mm, màu đỏ/vàng | 1600 | TÉP
1336 | Vòng thắt phẫu thuật, silicone, cản quang, 2,5mm | Vòng thắt phẫu thuật, silicone, cản quang, 2,5mm | 288 | TÉP
1337 | Vòng van thế hệ mới 3D linh hoạt theo vòng van tự nhiên hỗ trợ cơ tim và chức năng thất trái | Được thiết kế hỗ trợ cung lượng tim và chức năng thất trái. Phần sau được thiết kế ba chiều, bán cứng. Phần trước được gia tăng độ cứng để thúc đẩy định hình lại vòng van. Phần lõi cứng bên trong chống lại sự xâm nhập của kim. | 40 | CÁI
1338 | Vòng vén vết mổ | Chất liệu nhựa urethane. Vòng trong: đường kính 60mm-90mm, có dây rút dễ dàng tháo vòng vén sau phẫu thuật. Vòng ngoài: đường kính 60mm-195mm | 40 | CÁI
1339 | Vòng xoắn kim loại đường kính 2–22 mm và chiều dài đến 60 cm, được bao phủ dày đặc bởi các sợi Dacron | Vòng xoắn được bao phủ dày đặc bởi các sợi Dacron. Cánh tay khóa đơn giản giúp tăng khả năng kiểm soát, độ chính xác và có thể thu lại coil để đặt lại khi chưa mở khóa. Công nghệ Interlock. Đường kính 2–22 mm và chiều dài đến 60 cm. | 20 | CÁI
1340 | Xi măng sinh học dùng trong tạo hình đốt sống | Lọ bột xi măng 20g gồm : -Polymethylmethacrylate 67,50%, Barium sulphate 30%, Benzoyl peroxide 2,50%. Lọ thủy tinh chứa dung môi gồm: Methylmethacrylate 99,10%, N,N-dimethyl-p-toluidine 0,90%, Hydroquinone 75 ppm. Khối lượng xi măng sau khi pha trộn để bơm tạo thân đốt sống ≥ 20 cc. | 40 | Hộp
1341 | Xi măng xương tỷ trọng trung bình/tỷ trọng cao | Thành phần: Dung dịch pha 16.4g gồm: Methyl methacrylate: 84.4% Buthyl methacrylate :13.2%; N, N dimethyl-p-toluidine: 2.4%; Hydroquinone : 20ppm. Bột pha: 41,6g gồm: Polymethylmethacrylate: 84.3%; Benzoyl peroxide 2.3%; BaSO4: 9.6%; Gentamicin sulfate 3.8% | 600 | Hộp
1342 | Xốp phủ vết thương bằng Polyurethane, cỡ L 25x15x3cm | Xốp phủ vết thương bằng Polyurethane, dạng tổ ong, chịu được áp lực âm 300mmHg, cỡ 25x15x3 cm | 20 | Miếng
1343 | Xương nhân tạo chất liệu HA/TCP có thể bơm được, có thể tạo hình theo ý muốn, dung tích 5cc | Chất liệu gồm : 83.5% HA dạng paste gồm 38wt%HA (Ca10(PO4)6(OH)2 + 62wt% H2O tinh khiết; 16.5% HA/TCP dạng hạt (0.5-1.0 nm) gồm 60% HA + 40% TCP hạt HA Nano 30-50 nm. Bộ gồm : 1 xilanh xương paste dạng bơm, dung tích 5cc, 1 ống bơm ngắn, 1 ống bơm dài, 1 cây đẩy | 30 | CÁI
1344 | Xương nhân tạo chất liệu β-Tricalcium phosphate, dạng miếng chêm cỡ 6-14mm | Dạng miếng chêm, thành phần beta-tricalcium phosphate, tỉ trọng 0,7g/cm3, độ xốp: 60%-80%, Kích thước phân tử: 200µm-500µm, lực nén >0.2MPa. Đóng gói vô khuẩn | 30 | Ống
1345 | Xương nhân tạo, chất liệu HA/TCP, dạng hạt, dung tích 10cc | Thành phần bao gồm: Hydroxyapatite (60%) (HAP) +Beta-Tricalcium Phosphate (40%) b(b-TCP), Ca3(PO4)2. Đóng gói lọ 10cc | 45 | Gói