## DANH MUC CHAO GIA
DANH MỤC CHÀO GIÁ (kèm theo thông báo số: 986/TB-BV, ngày 19 tháng 6 năm 2023)
STT | Tên Vật Tư | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Găng tay khám bệnh có bột (các cỡ) | Găng dùng trong y tế làm bằng cao su tự nhiên, có bột, bề mặt đầu ngón tay nhám, chưa tiệt trùng. Hình dạng ngón tay thẳng, thuận cho cả hai tay. | Đôi | 79000
2 | Găng tay phẫu thuật vô trùng (các cỡ) | Chiều dài 280mm ± 5 Đóng gói vô trùng từng đôi - Không bị rách khi mang - Đúng kích thước, khít tay, cùng chiều tay, không bị sai - Găng được làm bằng chất liệu hỗn hợp cao su thiên nhiên có màu trắng kem của cao su tự nhiên | Cặp | 78000 | ,
3 | Dây máu dùng cho thận nhân tạo 5 trong 1 | Dây máu 5/1 bao gồm: Dây động mạch với bơm máu, dây tĩnh mạch, túi xả ≥ 2000 ml, 2 transducers bẫy khí, dây truyền dịch Kích thước đoạn dây động mạch gắn bơm máu (đường kính trong 8mm đường kính ngoài 12mm chiều dài 420 mm) | Sợi | 74000
4 | Quả lọc thận nhân tạo lowflux | Màng lọc thận Low Flux; chất liệu: α Polysulfone Pro; tiệt khuẩn tia Gamma không ôxy; diện tích bề mặt 1.6 ㎡, thể tích mồi : 100 ml, hệ số siêu lọc (kuf) =14 ml/h/mmHg. Với tốc độ máu Qb=300ml/phút, Tốc độ dịch Qd= 500ml/phút thì độ thanh thải: Ure 269 ml/phút, Creatinin 242 ml/phút, Phosphate 187 ml/phút, Vitamin B12: 112 ml/phút. KoA Urea= 1123 Tiêu chuẩn: FDA hoặc ISO và EC | Quả | 2000
5 | Quả lọc thận nhân tạo lowflux | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP. Diện tích: 1.7 m2. Thể tích mồi: 104mL. Hệ số siêu lọc: KUF: 18 (mL/giờ/mmHg). TMP: 500mmHg. Độ dày thành sợi: 40 µm. Vỏ quả lọc: Polypropylene Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure: 267 ml/min Creatinine : 246 ml/min Phosphate: 205 ml/min Vitamin B12: 124 ml/min. Tiệt trùng: Tia Gamma Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | Quả | 1000
6 | Quả lọc thận nhân tạo lowflux | Công nghệ tiên tiến tạo nên dòng dịch lọc hướng xung quanh bó sợi, cổng vào máu ở cạnh bên giúp cho dòng máu lưu thông đồng nhất, giảm bề dày thành sợi màng lọc giúp gia tăng sự thanh thải khuyếch tán. - Hệ số siêu lọc Kuf: 14 (ml/h x mmHg) - Độ thanh thải (lưu lượng máu 200ml/phút): Urea : ≥193; Creatinine: ≥181; Phosphate: ≥170; Vitamin B12: ≥121 - KoA Urea: ≤976 - TMP max (mmHg): 600 - Diện tích màng: 1.8 m² - Bề dày thành sợi/ đường kính: 35/185 - Thể tích mồi (ml): ≤95 - Chất liệu màng: Helixone hoặc tương đương - Chất liệu vỏ bọc: Polypropylene hoặc tương đương - Hợp chất kết dính: Polyurethane hoặc tương đương - Phương pháp tiệt trùng: Inline steam | Quả | 2000
7 | Quả lọc thận Medium flux 1.7 m2 (sợi Cellulose Triacetate) | Nguyên liệu: màng lọc làm tự sợi thiên nhiên cellulose triacetate. Diện tích: 1,7 m2. Thể tích mồi: 101 ml. Hệ số siêu lọc: 19 (mL/giờ/mmHg). Độ dày thành sợi: 15 µm. Vỏ quả lọc: Polypropylene Độ thanh thải (Qb: 300ml/min): Ure: 279 ml/min Creatinine : 244 ml/min Phosphate: 213 ml/min Vitamin B12: 133 ml/min Tiệt trùng: Tia Gamma Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | Quả | 2400
8 | Quả lọc thận Highflux 1.7 m2 (sợi Polynephron) | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP. Diện tích: 1,7 m2. Thể tích mồi: 105mL. Hệ số siêu lọc: KUF: 74 (mL/giờ/mmHg). TMP: 500mmHg. Độ dày thành sợi: 40 µm. Vỏ quả lọc: Polypropylene. Độ thanh thải (với Qb: 300ml/min): Ure: 285 ml/min Creatinine : 268 ml/min Phosphate: 254 ml/min Vitamin B12: 190 ml/min Tiệt trùng: Tia Gamma Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, EC | Quả | 3800
9 | Quả lọc thận Highflux 1.6 m2 | Màng lọc thận High Flux; chất liệu: α Polysulfone Pro; tiệt khuẩn tia Gamma không ôxy; diện tích bề mặt 1.6 ㎡, thể tích mồi : 98ml, kuf =85 ml/h/mmHg. Với tốc độ máu Qb=300ml/phút, Tốc độ dịch Qd= 500ml/phút, độ thanh thải: Ure 270 ml/phút, Creatinin 248 ml/phút, Phosphate 230 ml/phút, Vitamin B12: 166 ml/phút, Cytochrome C: 81 ml/phút; KoA Urea= 1145 ; Hệ số sàng: Inulin= 1.0, β2-Microglobulin= 0.7, Albumin < 0.001 |  | 3700
10 | Bơm tiêm loại 10ml | Bơm tiêm tiệt trùng 10ml, kim 25G, 23G x1'', không buốt, không độc, không gây sốt, đóng gói riêng từng cây. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. | Cái | 77000
11 | Bơm tiêm loại 20ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, cỡ kim 23G; 25G. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng; Bề mặt gioăng phẳng giúp đuổi khí dễ dàng và đẩy hết thuốc khi tiêm. | Cái | 76000
12 | Nút nhựa đậy màng lọc | Nút đậy quả lọc dùng đậy kín hai đầu quả lọc tránh rò rỉ dung dịch trữ quả lọc ra ngoài trong quá trình lưu trữ quả lọc. | Cái | 74000
13 | Kim rút thuốc loại 18G | Kim rút thuốc số 18, hộp 100 cái Kim các số, không chứa độc tố DEHF. | Cái | 6000
14 | Kim chạy thận nhân tạo 16/17G | - Cánh xoay hoặc cố định - kích thước 16G, 17G - chiều dài kim 25mm, ID:3.2-OD:5.0, ống dài 300mm. - Khóa Luer female - Thành ống mảnh và mượt giúp đâm xuyên dễ dàng. - Mũi kim được xử lý đặc biệt để giảm đau và giảm tổn thương da. - Đoạn ống được làm bằng nhựa y tế, không ảnh hưởng đến sức khỏe - Tiệt trùng bằng khí E.O và tia Gamma. - Tiêu chuẩn FDA hoặc ISO và CE | Cái | 148000
15 | Bộ tiêm chích FAV M15 (4 khoản) | Bao gồm: Khăn trải chống thấm 40 x 60 cm: 1 Cái , Gạc lót đốc kim 3.5 x 5 cm x 4 lớp 2 cái. Gạc phẩu thuật không dệt 7,5 x 7,5 cm x 6 lớp 4 cái. Bông cuộn 2 x 2 cm 2 cái <> hoặc tương đương | Bộ | 78000
16 | Băng keo cuộn loại 2.5cm x 5m |  | Cuộn | 20000
17 | Acid citric(Acid sát trùng máy thận) | Acid Citric (hóa chất rửa máy lọc thận) Công thức hóa học: C6H8O7 - Hàm lượng: 100% - Trạng thái vật lý: dạng rắn - Màu sắc: màu trắng - Mùi đặc trưng: không mùi - Chứng nhận phân tích chất lượng -Hàm lượng: 100% -Trạng thái vật lý: dạng rắn -Màu sắc: màu trắng -Mùi đặc trưng: không mùi | Kg | 4500
18 | Dung dịch làm sạch và khử trùng quả lọc thận Acid peracetic | Thành phần dung dịch chứa: - Hydrogen peroxide: 25% - Peroxyacetic acid (peracetic acid): 5% - Acetic Acid: 9% - Nước: 61 % Công dụng: làm sạch và khử trùng màng lọc thận nhân tạo. | Lít | 2300
19 | Cồn Ethanol 90° | Dạng Lỏng Thành phần 90% Ethanol và nước tinh khiết | Lít | 3000
20 | javel | NaClO 10%±2% | Lít | 2300
21 | Quả lọc dung dịch thẩm tách siêu sạch | Màng Polysulfone khả năng hấp thụ cao, có khả năng loại bỏ vi khuẩn và nội độc tố > 10^6 IU /ml, tuổi thọ màng lọc : 150 lần chạy thận/ khoảng 900 giờ, có tính ổn định cao tương thích với máy Dialog+ <> hoặc tương đương | Quả | 400
22 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (acid) | Can 10 lít dd đậm đặc chứa: • Natri clorid: 2708,69 g • Kali clorid: 67,10 g • Calciclorid.2H2O: 99,24 g • Magnesi clorid.6H2O: 45,75g • Acid acetic băng: 81,00g • Glucose H2O : 494,99g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít Đóng gói: Can 10 lít chất liệu HDPE, nắp làm từ nhựa LDPE không gây tan máu, không gây ra tác dụng phụ đối với máu hoặc các thành phần của máu. | Lít | 250000
23 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (bicarbonat) | Can 10 lít dd đậm đặc chứa: • Natri Bicarbonate: 840g • Dinatri Edetat. 2H2O: 0,5 g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít Đóng gói: Can 10 lít chất liệu HDPE, nắp làm từ nhựa LDPE không gây tan máu, không gây ra tác dụng phụ đối với máu hoặc các thành phần của máu. | Lít | 410000
24 | Bộ dây máu thận nhân tạo HDF online, bao gồm túi xả 2000ml, 02 bộ bảo vệ khí máu, dây truyền dịch | Dây máu dùng cho máy HDF online, bằng nhựa PVC không chứa DEHP, có 3 đầu đo áp lực, có dây dịch bù: Dây tĩnh mạch: Bầu tĩnh mạch đường kính 22mm, có lưới lọc Cổng tiêm truyền chữ T có bảo vệ. Dây đo áp lực PV: đường kính 3,5x5,5mm; dài 300mm, có khóa kẹp Dây động mạch: Bầu động mạch đường kính 22mm. Cổng vào và cổng ra của dòng máu nằm cùng một phía chống tán huyết và tạo bọt khí. Dây heparin: đường kính 1,5x2,5mm, dài 600mm; có khóa kẹp Dây đo áp lực động mạch: đường kính 3,5x5,5mm, dài 500 mm; có khóa kẹp. Dây đo áp lực PBE: đường kính 3,5x5,5mm, dài 200 mm, có khóa kẹp. Có dây bù dịch: Có 2 đầu luer lock; có đoạn dây bơm: đường kính 6,0x10,0mm; chiều dài 300 mm. | Bộ | 1920
25 | Dây dẫn dịch bù trong chạy thận nhân tạo | Dây bù dịch cho máy Dialog HDF online, 1 đầu nối luer, van 1 chiều, tiệt trùng tia <> hoặc tương đương | Bộ | 1920
26 | Quả lọc thận nhân tạo Highflux ≥ 1.8 m2 | Màng lọc thận High Flux; chất liệu: amembris; tiệt khuẩn bằng tia Gamma; diện tích bề mặt 1.8 ㎡, thể tích mồi : 103 ml , hệ số siêu lọc (kuf) =99 (ml/h/mmHg). Với lưu lượng máu Qb=300ml/ phút, Tốc độ dịch Qd= 500ml/phút thì độ thanh thải: Ure = 281 ml/phút, Creatinine = 263 ml/phút, Phosphat = 263 ml/phút, Vit B12 = 184 ml/phút; Hệ số sàng: Inulin= 1.0; β2-microglobulin > 0.8; Albumin < 0.001 Tiêu chuẩn: FDA hoặc ISO và EC | Quả | 1920
27 | Gòn Viên | Gòn viên tiệt trùng (gói ≥ 30gram) | Gói | 2500
28 | Catheter 2 nòng (Haemocat signo v1220) | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng không chứa DEHP; dài 20 cm, thể tích mồi 1.4 ml, chất liệu polyurethan, có dây nối đo ECG; có chất cản quang, có ống dẫn đường (đường kính 0.89 mm x dài 50cm), kim 18G có van (1.3mm), ống nong 12F, có dây dẫn nối máy điện tim, có dao mổ, xylanh 5ml Tốc độ máu (ml/ phút): nòng xa ≥ 200 nòng gần ≥ 240. | Cái | 1440
29 | Gạc thận nhân tạo 10x10x6 lớp (tiệt trùng) | Chất liệu: Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%. Kích thước: 10cm x 10cm x 4 lớp. Sản phẩm không tiệt trùng. | Gói | 3000
30 | chỉ silk 2/0 | Chỉ Silk, đường kính 2/0, dài 75cm, Wax/Sillicon, màu đen - 1 kim, 1/2C, dài 26mm, đầu tròn - đóng gói đơn, tiệt trùng bằng khí EO. | Tép | 1500
31 | Gạc phẫu thuật 7cm x 12cm x 8 lớp ( tiệt trùng) (≥10 miếng/gói) | Thành phần từ bông y tế, được kéo thành sợi nhỏ, sau đó dệt đan hoặc không dệt thành mảnh. Có quy cách khác nhau tùy theo yêu cầu sử dụng của y tế | Gói | 72
32 | Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục | Một bộ dây và quả lọc máu liên tục dành cho các liệu pháp SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF; bao gồm: - Dây dẫn máu động mạch có các dây dẫn phụ để chứa citrate/heparin - Dây dẫn máu tĩnh mạch có dây dẫn phụ chứa can-xi và túi chứa 2l chất thải dịch mồi - Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm - Dây dẫn dịch xả, dây dẫn dịch bù - 1 túi xả 7 lít - Quả lọc máu Omniset diện tích 1.6m2 Tiệt trùng bằng Ethylen Oxide Tiêu chuẩn: FDA hoặc ISO và EC | Quả | 150
33 | Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục và hấp phụ | Bộ dây máu kèm đầu nối mở và màng lọc 1.6m2 cho liệu pháp CVVHD, CVVHDF, kết hợp với lọc máu hấp phụ; bao gồm: Dây dẫn động mạch có các dây dẫn phụ chứa citrate/heparin; Dây dẫn tĩnh mạch có dây dẫn phụ chứa canxi kèm túi chứa 2 lít chất thải dịch mồi; Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm; Dây dẫn dịch thải kèm cổng lấy mẫu; Dây dẫn dịch bù; Túi dịch thải 7 lít; 5 bộ đo áp lực kèm màng lọc 0,2 μm. Qủa lọc máu Omniset diện tích 1,6 m2 OMNIset® Plus phù hợp với chống đông máu bằng heparin và citrate. Tiệt trùng bằng Ethylene Oxide Tiêu chuản: FDA hoặc ISO và EC | Quả | 50
34 | Quả lọc máu tách huyết tương kèm hệ thống dây dẫn sử dụng cho máy lọc máu liên tục | Bộ dây tách huyết tương OMNIset TPE 0,5m2 bao gồm các bộ phận sau: - Dây động mạch kèm dây dẫn phụ cho truyền heparin, cổng chọc kim và đầu nhọn; - Dây tĩnh mạch kèm túi chất thải 2 lít để mồi dịch, cổng chọc kim và cổng tiêm truyền; - Dây dẫn dịch thải kèm cổng lấy mẫu; Dây dẫn dịch thay thế kèm túi làm ấm; - Túi dịch thải 7 lít - Filter bảo vệ các cổng áp lực - Quả lọc tách huyết tương OMNIplasmafilter® 0,5 m2: chất liệu Polyethersulfone, diện tích 0,5m2; thể tích mồi 50ml, thể tích huyết tương trong khoảng 125ml Tiêu chuẩn: FDA hoặc ISO và EC | Bộ | 36
35 | Quả lọc hấp phụ máu HA 130 | Thể tích hấp phụ: 130mL. Dùng trong điều trị các biến chứng của bệnh nhân lọc máu chu kỳ...hoặc theo chỉ định của bác sĩ. | Quả | 1000
36 | Quả lọc hấp phụ máu HA 230 | Thể tích hấp phụ 230ml. - Thể tích khoang máu 145ml - Lưu lượng máu tối đa: 250ml/phút - Vật liệu vỏ: Polycarbonate. - Vật liệu hấp phụ: Double Cross-linked Styrene-divinylbenzene Copolymer, tương thích sinh học. - Dải hấp phụ: 500Da đến 10kDa. - Nội trở tối đa 4kPa. - Áp suất chịu đựng tối đa 100kPa. - Độ chịu lực của hạt: 8,1N. - Phương thức khử trùng Chiếu xạ. - Năng lực hấp phụ: Antipsychotic: 87.9%; Dichlorvos: 51.5%; Pentobarbital: 92.9%; Paraquat: 80.4%. - Đạt tiêu chuẩn ISO, EC | Quả | 60
37 | Thuốc thử Clo dư từ 0.00 -5.00 mg/lít |  | gói | 400
38 | Que thử độ cứng của nước | Phạm vi kiểm tra Quy trình bán định lượng độ cứng tổng của nước nằm trong khoảng 0 đến 120 ppm có thể được thực hiện bằng cách so sánh màu chỉ thị của đầu que thử với các khối màu trên nhãn lọ Các khối màu đại diện cho các mức độ cứng ở 0, 10, 25,50 và 120 ppm hoặc các giá trị tương đương của chúng được biểu thị bằng số hạt trên mỗi gallon THỜI GIAN KIỂM TRA: Bán định lượng – 10 seconds | Que | 400
39 | Que thử hàm lượng Clo tổng dải thấp | Xác định định tính chất tẩy rửa còn tồn dự trong nước rửa có thể được thực hiện thông qua việc kiểm tra màu của phần chỉ thị trên đầu que thử nếu có sự xuất hiện bất cứ màu hồng/tím/xám nào. Thời gian kiểm tra Bán định lượng (cho nước cấp hoặc nước rửa)- 30 giây Định tính ( chỉ cho nước rửa)- 5 giây | Que | 400
40 | Muối tinh khiết | Muối sấy tinh khiết không Iod, dạng hạt mịn màu trắng, công thức hoá học Nacl | Kg | 6000
41 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao máy chạy thận nhân tạo | 1000 ml chứa 500 gam acid citric khan. Tác dụng: làm sạch, khử Can- xi và khử trùng nhiệt máy chạy thận nhân tạo; diệt vi khuẩn , nấm, lao và virut (bao gồm HBV, HCV và HIV) ở 83 độ C thời gian khử khuẩn 15 phút | Lít | 360

## DANH MUC LAM THAU XI CHU TRUONG (hidden)
PHỤ LỤC I DANH MỤC HOÁ CHẤT CHẠY THẬN LỌC MÁU NĂM 2023-2024 (Kèm theo tờ trình số:………TTr-TBYT ngày…..tháng…..năm 2023)
STT | Tên Vật Tư | Thông số KT | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá Dự kiến (VNĐ) | Thành tiền Dự kiến
1 | Găng tay khám bệnh có bột (các cỡ) | Găng dùng trong y tế làm bằng cao cu tự nhiên, có bột, bề mặt đầu ngón tay nhám, chưa tiệt trùng. Hình dạng ngón tay thẳng, thuận cho cả hai tay. Kích thước XS, S, M, L, XL | Đôi | 79000 | 858 | 67782000
2 | Găng tay phẫu thuật vô trùng (các cỡ) | Chiều dài 280mm ± 5 Đóng gói vô trùng từng đôi - Không bị rách khi mang - Đúng kích thước, khít tay, cùng chiều tay, không bị sai - Găng được làm bằng chất liệu hỗn hợp cao su thiên nhiên có màu trắng kem của cao su tự nhiên | Cặp | 78000 | 3900 | 304200000
3 | Dây máu dùng cho thận nhân tạo 5 trong 1 | Dây máu 5/1 bao gồm: Dây động mạch với bơm máu, dây tĩnh mạch, túi xả 2000 ml, 2 bẫy khí, dây truyền dịch Kích thước đoạn dây động mạch gắn bơm máu (đường kính trong 8 x đường kính ngoài 12.2 x chiều dài 350 - 420 mm), | Sợi | 74000 | 51500 | 3811000000
4 | Quả lọc thận nhân tạo lowflux 1.6m2 | Chất liệu màng: Micro-undulated Polysulfone Chất liệu vỏ: Polycarbonate -Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane -Diện tích màng 1,6 m2 -Hệ số siêu lọc (ml/hr*mmHg): 24,7 -Thể tích mồi: 86 ml -Với tốc độ bơm máu 300ml/phút thì hệ số lọc: Urea: 268, Creatinine: 240, Phosphate: 219, Vitamin B12: 141. Inulin: 88 -TMP tối đa = 500mmHg -Độ dày thành 40 µm, đường kính sợi 200 µm. (Hoặc tương đương) Phương pháp tiệt trùng: chiếu tia Gamma | Quả | 6400 | 303400 | 1941760000
5 | Quả lọc thận nhân tạo highflux 1.6m2 | Quả lọc thận nhân tạo High Flux chất liệu polysulfone PRO diện tích 1.6 m2, tiệt khuẩn tia gamma Màng lọc thận High Flux; chất liệu: α Polysulfone Pro; tiệt khuẩn bằng tia Gamma không ôxy; diện tích bề mặt 1,6 m2, thể tích mồi : 98 ml , hệ số siêu lọc =85ml/h/mmHg. Độ thanh thải Ure 270ml/phút, Creatinin 248ml/phút, Phosphate 230ml/phút, Vitamin B12 166ml/phút, Inulin 106ml/phút, Cytochrome C 81ml/phút. Hệ số sàng: Inulin 1.0; β2-Microglobulin 0,7; Albumin < 0,001; KoA Urea 1145. | Quả | 7500 | 485500 | 3641250000
6 | Bơm tiêm loại 10ml | Bơm tiêm tiệt trùng 10ml, kim 25G, 23G x1'', không buốt, không độc, không gây sốt, đóng gói riêng từng cây. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. | Cái | 77000 | 1080 | 83160000
7 | Bơm tiêm loại 20ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, cỡ kim 23G; 25G. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng; Bề mặt gioăng phẳng giúp đuổi khí dễ dàng và đẩy hết thuốc khi tiêm. | Cái | 76000 | 2000 | 152000000
8 | Nút nhựa đậy màng lọc | Nút đậy quả lọc dùng đậy kín hai đầu quả lọc tránh rò rỉ dung dịch trữ quả lọc ra ngoài trong quá trình lưu trữ quả lọc. | Cái | 74000 | 1980 | 146520000
9 | Kim rút thuốc loại 18G | Kim rút thuốc số 18, hộp 100 cái Kim các số, không chứa độc tố DEHF. | Cái | 6000 | 336 | 2016000
10 | Kim chạy thận nhân tạo 16/17G | Kim lọc máu G16 A-V (động-tĩnh mạch) Kích cỡ:1,6X 25X 300 mm Tiệt trùng bằng tia GAMA Cánh bướm có thể xoay Có kẹp khóa phân biệt màu Đầu nối Luer đảm bảo kết nối an toàn Đầu kim 2 mặt vát, chất liệu bằng thép không gỉ SUS 304, lòng kim tráng silicon - Chất liệu dây làm bằng polyvinyl clorua cao cấp, không chứa DEHP & LATEX <> hoặc tương đương | Cái | 148000 | 7350 | 1087800000
11 | Bộ tiêm chích FAV M15 (4 khoản) | Bao gồm: Khăn trải chống thấm 40 x 60 cm: 1 Cái , Gạc lót đốc kim 3.5 x 5 cm x 4 lớp 2 cái. Gạc phẫu thuật không dệt 7,5 x 7,5 cm x 6 lớp 4 cái. Bông cuộn 2 x 2 cm 2 cái <> hoặc tương đương | Bộ | 78000 | 7600 | 592800000
12 | Băng keo cuộn loại 2.5cm x 5m | Băng dính cuộn ≥ 2.5cm x 5m | Cuộn | 20000 | 13330 | 266600000
13 | Acid citric(Acid sát trùng máy thận) | Acid Citric (hóa chất rửa máy lọc thận) Công thức hóa học: C6H8O7 - Hàm lượng: 100% - Trạng thái vật lý: dạng rắn - Màu sắc: màu trắng - Mùi đặc trưng: không mùi - Chứng nhận phân tích chất lượng -Hàm lượng: 100% -Trạng thái vật lý: dạng rắn -Màu sắc: màu trắng -Mùi đặc trưng: không mùi | Kg | 4500 | 93500 | 420750000
14 | Dung dịch làm sạch và khử trùng quả lọc thận Acid peracetic | Peracetic acid ≥4%; Hydrogen Peroxide ≥26%, Acetic Acid: ≥10%, nước 60% Công dụng rửa và làm sạch màng lọc thận nhân tạo <> hoặc tương đương | Lít | 2300 | 315000 | 724500000
15 | Cồn Ethanol 90° | Dạng Lỏng Thành phần 90% Ethanol và nước tinh khiết | Lít | 3000 | 31000 | 93000000
16 | javel | Nước Javel 10% | Lít | 2300 | 20000 | 46000000
17 | Quả lọc dung dịch thẩm tách siêu sạch | Màng Polysulfone khả năng hấp thụ cao, có khả năng loại bỏ vi khuẩn và nội độc tố > 106 IU /ml, tuổi thọ màng lọc : 150 lần chạy thận/ khoảng 900 giờ, có tính ổn định cao tương thích với máy Dialog+ <> hoặc tương đương | Quả | 400 | 2499000 | 999600000
18 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (acid) | Can 10 lít dd đậm đặc chứa: • Natri clorid: 2708.69g • Kali clorid: 67.10g • Calciclorid.2H2O: 99.24 g • Magnesi clorid.6H2O: 45.75g • Acid acetic băng: 81.00g • Glucose H2O : 494.99g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1.000 ml Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhôm Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất | Lít | 250000 | 16800 | 4200000000
19 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (bicarbonat) | Can 10 lít dd đậm đặc chứa: • Natri Bicarbonate: 840g • Dinatri Edetat. 2H2O: 0,5 g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1.000 ml Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhôm Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất | Lít | 410000 | 16450 | 6744500000
20 | Bộ dây máu thận nhân tạo HDF online, bao gồm túi xả 2000ml, 02 bộ bảo vệ khí máu, dây truyền dịch | Dây máu dùng cho máy HDF online, bằng nhựa PVC không chứa DEHP, có 3 đầu đo áp lực, có dây dịch bù: Dây tĩnh mạch: Bầu tĩnh mạch đường kính 22mm, có lưới lọc Cổng tiêm truyền chữ T có bảo vệ. Dây đo áp lực PV: đường kính 3,5x5,5mm; dài 300mm, có khóa kẹp Dây động mạch: Bầu động mạch đường kính 22mm. Cổng vào và cổng ra của dòng máu nằm cùng một phía chống tán huyết và tạo bọt khí. Dây heparin: đường kính 1,5x2,5mm, dài 600mm; có khóa kẹp Dây đo áp lực động mạch: đường kính 3,5x5,5mm, dài 500 mm; có khóa kẹp Dây đo áp lực PBE: đường kính 3,5x5,5mm, dài 200 mm, có khóa kẹp Có dây bù dịch: Có 2 đầu luer lock; có đoạn dây bơm: đường kính 6,0x10,0mm; chiều dài 300 mm. <> hoặc tương đương | Bộ | 1920 | 270000 | 518400000
21 | Dây dẫn dịch bù trong chạy thận nhân tạo | Phù hợp máy Dialog HDF online, một bộ gồm 1 đầu nối luer, van 1 chiều, tiệt trùng bằng tia ETO <> hoặc tương đương | Bộ | 1920 | 140000 | 268800000
22 | Quả lọc thận nhân tạo Highflux ≥ 1.8 m2 | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi , Helixon Plus không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP. Diện tích ≥ 1.8 m2. Thể tích mồi ≥95mL. Hệ số siêu lọc: KUF ≥ 64 (mL/giờ/mmHg). Độ dày thành sợi: 40 µm. | Quả | 1920 | 500194 | 960372480
23 | Gòn Viên | Gòn viên tiệt trùng (gói ≥ 25gram) | Gói | 2500 | 6468 | 16170000
24 | Catheter 2 nòng (Haemocat signo v1220) | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng dài 20 cm, thể tích mồi 1.4 ml, chất liệu polyurethan, có chất cản quang, có ống dẫn đường, ống thông 18G có van, ống nong 12F, có dây dẫn nối máy điện tim, có dao mổ, xylanh 5ml <> hoặc tương đương | Cái | 1440 | 797107 | 1147834080
25 | Gạc thận nhân tạo 10x10x6 lớp (tiệt trùng) | Chất liệu: Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%. Kích thước: 10cm x 10cm x 6 lớp. Sản phẩm không tiệt trùng. | Gói | 3000 | 6400 | 19200000
26 | chỉ silk 2/0 | Chỉ Silk, đường kính 2/0, dài 75cm, Wax/Sillicon, màu đen - 1 kim, 1/2C, dài 26mm, đầu tròn - đóng gói đơn, tiệt trùng bằng khí EO. | Tép | 1500 | 30000 | 45000000
27 | Gạc phẫu thuật 7cm x 12cm x 8 lớp ( tiệt trùng) (≥10 miếng/gói) | Thành phần từ bông y tế, được kéo thành sợi nhỏ, sau đó dệt đan hoặc không dệt thành mảnh. Có quy cách khác nhau tùy theo yêu cầu sử dụng của y tế | Gói | 72 | 6500 | 468000
28 | quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục | Một bộ gồm: Dây dẫn máu động mạch có các dây dẫn phụ để chứa citrate/heparin - Dây dẫn máu tĩnh mạch có dây dẫn phụ chứa can-xi và túi chứa 2l chất thải dịch mồi - Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm - Dây dẫn dịch xả, dây dẫn dịch bù - 1 túi xả 7l - Quả lọc máu Omniset diện tích 1.6m2 Tiệt trùng bằng Ethylen Oxide <> hoặc tương đương | Quả | 72 | 6400000 | 460800000
29 | quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục và hấp phụ | Bộ dây máu kèm đầu nối mở và màng lọc 1.6m2 cho liệu pháp CVVHD, CVVHDF, kết hợp với lọc máu hấp phụ; bao gồm: Dây dẫn động mạch có các dây dẫn phụ chứa citrate/heparin; Dây dẫn tĩnh mạch có dây dẫn phụ chứa canxi kèm túi chứa 2 lít chất thải dịch mồi; Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm; Dây dẫn dịch thải kèm cổng lấy mẫu; Dây dẫn dịch bù; túi dịch thải 7 lít; 5 bộ đo áp lực kèm màng lọc 0,2 μm. OMNIset® Plus phù hợp với chống đông máu bằng heparin và citrate. | Quả | 36 | 6700000 | 241200000
30 | Quả lọc máu tách huyết tương kèm hệ thống dây dẫn sử dụng cho máy lọc máu liên tục | Bộ dây tách huyết tương OMNIset TPE 0,5m2 bao gồm các bộ phận sau: - Dây động mạch kèm dây dẫn phụ cho truyền heparin, cổng chọc kim và đầu nhọn; - Dây tĩnh mạch kèm túi chất thải 2 lít để mồi dịch, cổng chọc kim và cổng tiêm truyền; - Dây dẫn dịch thải kèm cổng lấy mẫu; Dây dẫn dịch thay thế kèm túi làm ấm; - Túi dịch thải 7 lít - Filter bảo vệ các cổng áp lực - Quả lọc tách huyết tương OMNIplasmafilter® 0,5 m2: chất liệu Polyethersulfone, diện tích 0,5m2; thể tích mồi 50ml, thể tích huyết tương trong khoảng 125ml | Bộ | 36 | 8400000 | 302400000
31 | Quả lọc hấp phụ máu HA 130 | Vật liệu vỏ Polycarbonate. Vật liệu hấp phụ là các hạt có bản chất là Styren divinyl benzen copolymer. Thể tích hấp phụ: 130mL. Thể tích khoang máu: 114 mL. Diện tích hấp phụ: 52.000 m2. Nội trở: 4kPa. Lưu lượng máu tối đa: 250mL/phút. Áp suất chịu đựng: 100kPa. Độ chịu lực của hạt: 8,1N. Dải hấp phụ: 5~30kDa. Năng lực hấp phụ sau 2h trên invivo: PTH: 53.4%; MG: 44.7%; Creatinine: 85%; protein toxins: 42%; IL-6: 21.8%~31.5%. | Quả | 1000 | 2599989 | 2599989000 | Thầu theo QĐ 688/QĐ-BV ngày 03/11/2020 1,100 không sử dụng
32 | Quả lọc hấp phụ máu HA 230 | Thể tích hấp phụ 230ml. - Thể tích khoang máu 145ml - Lưu lượng máu tối đa: 250ml/phút - Vật liệu vỏ: Polycarbonate. - Vật liệu hấp phụ: Double Cross-linked Styrene-divinylbenzene Copolymer, tương thích sinh học. - Dải hấp phụ: 500Da đến 10kDa. - Nội trở tối đa 4kPa. - Áp suất chịu đựng tối đa 100kPa. - Độ chịu lực của hạt: 8,1N. - Phương thức khử trùng Chiếu xạ. - Năng lực hấp phụ: Antipsychotic: 87.9%; Dichlorvos: 51.5%; Pentobarbital: 92.9%; Paraquat: 80.4%. - Đạt tiêu chuẩn ISO, EC | Quả | 60 | 6300000 | 378000000 | Thầu theo QĐ 688/QĐ-BV ngày 03/11/2020 1,100 không sử dụng
33 | Thuốc thử Clo dư từ 0.00 -5.00 mg/lít |  | gói | 400 | 9900 | 3960000
34 | Que thử độ cứng của nước | Quy trình bán định lượng độ cứng tổng của nước nằm trong khoảng 0 đến 120 ppm có thể được thực hiện bằng cách so sánh màu chỉ thị của đầu que thử với các khối màu trên nhãn lọ Các khối màu đại diện cho các mức độ cứng ở 0, 10, 25,50 và 120 ppm hoặc các giá trị tương đương của chúng được biểu thị bằng số hạt trên mỗi gallon THỜI GIAN KIỂM TRA: Bán định lượng – 10 seconds | Que | 400 | 17600 | 7040000
35 | Que thử hàm lượng Clo tổng dải thấp | Để đo mức độ clo thấp (chloramines/clo tự do) trong nước cấp dùng để chạy thận và cũng cho biết nồng độ Clo (chất tẩy Clo) tồn dư trong dung dịch đã sử dụng để súc rửa đường ống sau khi khử trùng thiết bị thẩm tách máu. | Que | 400 | 15997 | 6398800
36 | Muối tinh khiết | Muối sấy tinh khiết không Iod, dạng hạt mịn màu trắng, công thức hoá học Nacl | Kg | 6000 | 20000 | 120000000
37 | dung dịch khử khuẩn mức độ cao máy chạy thận nhân tạo | 1000 ml chứa 500 gam acid citric khan. Tác dụng: làm sạch, khử Can- xi và khử trùng nhiệt máy chạy thận nhân tạo; diệt vi khuẩn , nấm, lao và virut (bao gồm HBV, HCV và HIV) ở 83 độ C thời gian khử khuẩn 15 phút | Lít | 360 | 135996 | 48958560
Tổng cộng | [5 empty] | 32470228920

## DANH MUC VTYT (hidden)
PHỤ LỤC II DANH MỤC VẬT TƯ CHẠY THẬN LỌC MÁU NĂM 2023-2024 (Kèm theo tờ trình số:………TTr-TBYT ngày…..tháng…..năm 2023)
STT | Tên Vật Tư | Thông số KT | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Găng tay khám bệnh có bột (các cỡ) | Găng dùng trong y tế làm bằng cao cu tự nhiên, có bột, bề mặt đầu ngón tay nhám, chưa tiệt trùng. Hình dạng ngón tay thẳng, thuận cho cả hai tay. Kích thước XS, S, M, L, XL | Đôi | 79000 | 858 | 67782000
2 | Găng tay phẫu thuật vô trùng (các cỡ) | Chiều dài 280mm ± 5 Đóng gói vô trùng từng đôi - Không bị rách khi mang - Đúng kích thước, khít tay, cùng chiều tay, không bị sai - Găng được làm bằng chất liệu hỗn hợp cao su thiên nhiên có màu trắng kem của cao su tự nhiên | Cặp | 78000 | 3900 | 304200000
3 | Dây máu dùng cho thận nhân tạo 5 trong 1 | Dây máu 5/1 bao gồm: Dây động mạch với bơm máu, dây tĩnh mạch, túi xả 2000 ml, 2 bẫy khí, dây truyền dịch Kích thước đoạn dây động mạch gắn bơm máu (đường kính trong 8 x đường kính ngoài 12.2 x chiều dài 350 - 420 mm), | Sợi | 74000 | 56000 | 4144000000
4 | Quả lọc thận nhân tạo lowflux/highflux 1.6m2 | Màng lọc thận High Flux; chất liệu: Polysulfone hoặc tương đương; diện tích bề mặt ≥1,6 m2, thể tích mồi ≥86 ml , hệ số siêu lọc ≥53ml/h/mmHg. Khi tốc độ bơm 300ml/phút thì độ thanh thải Ure ≥264ml/phút,Creatinin ≥234ml/phút,Phosphate≥225ml/phút, Vitamin B12 ≥157ml/phút, Inulin ≥110ml/phút, Tiệt khuẩn bằng hơi nước không ôxy <> hoặc tương đương | Quả | 14000 | 360000 | 5040000000
5 | Bơm tiêm loại 10ml | Bơm tiêm tiệt trùng 10ml, kim 25G, 23G x1'', không buốt, không độc, không gây sốt, đóng gói riêng từng cây. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. | Cái | 77000 | 893 | 68761000
6 | Bơm Tiêm loại 20ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, cỡ kim 23G; 25G. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng; Bề mặt gioăng phẳng giúp đuổi khí dễ dàng và đẩy hết thuốc khi tiêm. | Cái | 76000 | 2000 | 152000000
7 | Nút nhựa đậy màng lọc | Nút đậy quả lọc dùng đậy kín hai đầu quả lọc tránh rò rỉ dung dịch trữ quả lọc ra ngoài trong quá trình lưu trữ quả lọc. | Cái | 74000 | 2000 | 148000000
8 | Kim tiêm loại 18G | Kim rút thuốc số 18, hộp 100 cái Kim các số, không chứa độc tố DEHF. | Cái | 7000 | 450 | 3150000
9 | Kim chạy thận nhân tạo 16/17G | Kim lọc máu G16 A-V (động-tĩnh mạch) Kích cỡ:1,6X 25X 300 mm Tiệt trùng bằng tia GAMA Cánh bướm có thể xoay Có kẹp khóa phân biệt màu Đầu nối Luer đảm bảo kết nối an toàn Đầu kim 2 mặt vát, chất liệu bằng thép không gỉ SUS 304, lòng kim tráng silicon - Chất liệu dây làm bằng polyvinyl clorua cao cấp, không chứa DEHP & LATEX <> hoặc tương đương | Cái | 150000 | 6500 | 975000000
10 | Bộ tiêm chích FAV M15 (4 khoản) | Bao gồm: Khăn trải chống thấm 40 x 60 cm: 1 Cái , Gạc lót đốc kim 3.5 x 5 cm x 4 lớp 2 cái. Gạc phẩu thuật không dệt 7,5 x 7,5 cm x 6 lớp 4 cái. Bông cuộn 2 x 2 cm 2 cái <> hoặc tương đương | Bộ | 76000 | 8228 | 625328000
11 | Băng keo cuộn loại 2.5cm x 5m | Băng dính cuộn ≥ 2.5cm x 5m | Cuộn | 20000 | 18000 | 360000000
12 | Diacap Ultra DF-online filter | Màng Polysulfone khả năng hấp thụ cao, có khả năng loại bỏ vi khuẩn và nội độc tố > 106 IU /ml, tuổi thọ màng lọc : 150 lần chạy thận/ khoảng 900 giờ, có tính ổn định cao tương thích với máy Dialog+ <> hoặc tương đương | Quả | 400 | 2390000 | 956000000
13 | Bộ dây máu thận nhân tạo HDF online, bao gồm túi xả 2000ml, 02 bộ bảo vệ khí máu, dây truyền dịch | Dây máu dùng cho máy HDF online, bằng nhựa PVC không chứa DEHP, có 3 đầu đo áp lực, có dây dịch bù: Dây tĩnh mạch: Bầu tĩnh mạch đường kính 22mm, có lưới lọc Cổng tiêm truyền chữ T có bảo vệ. Dây đo áp lực PV: đường kính 3,5x5,5mm; dài 300mm, có khóa kẹp Dây động mạch: Bầu động mạch đường kính 22mm. Cổng vào và cổng ra của dòng máu nằm cùng một phía chống tán huyết và tạo bọt khí. Dây heparin: đường kính 1,5x2,5mm, dài 600mm; có khóa kẹp Dây đo áp lực động mạch: đường kính 3,5x5,5mm, dài 500 mm; có khóa kẹp Dây đo áp lực PBE: đường kính 3,5x5,5mm, dài 200 mm, có khóa kẹp Có dây bù dịch: Có 2 đầu luer lock; có đoạn dây bơm: đường kính 6,0x10,0mm; chiều dài 300 mm. <> hoặc tương đương | Bộ | 1920 | 210000 | 403200000
14 | Dây dẫn dịch bù máy Dialog + HDF Online (hoặc tương đương) | Dây bù dịch cho máy Dialog HDF online, 1 đầu nối luer, van 1 chiều, tiệt trùng tia <> hoặc tương đương | Bộ | 1920 | 120000 | 230400000
15 | Quả lọc thận nhân tạo Highflux ≥ 1.8 m2 | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi , Helixon Plus không chứa Bisphenol-A(BPA) và DEHP. Diện tích ≥ 1.8 m2. Thể tích mồi ≥95mL. Hệ số siêu lọc: KUF ≥ 64 (mL/giờ/mmHg). Độ dày thành sợi: 40 µm. | Quả | 1920 | 2390000 | 4588800000
16 | Gòn Viên | Gòn viên tiệt trùng (gói ≥ 30gram) | Gói | 2000 | 5200 | 10400000
17 | Catheter 2 nòng (Haemocat signo v1220) | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng dài 20 cm, thể tích mồi 1.4 ml, chất liệu polyurethan, có chất cản quang, có ống dẫn đường, ống thông 18G có van, ống nong 12F, có dây dẫn nối máy điện tim, có dao mổ, xylanh 5ml <> hoặc tương đương | Cái | 1440 | 840000 | 1209600000
18 | Gạc thận nhân tạo 10x10x4 lớp (tiệt trùng) | Chất liệu: Gạc y tế được dệt từ sợi cotton 100%. Kích thước: 10cm x 10cm x 4 lớp. Sản phẩm không tiệt trùng. | Gói | 3000 | 4300 | 12900000
19 | chỉ silk 2/O | Chỉ Silk, đường kính 2/0, dài 75cm, Wax/Sillicon, màu đen - 1 kim, 1/2C, dài 26mm, đầu tròn - đóng gói đơn, tiệt trùng bằng khí EO. | Tép | 1500 | 28000 | 42000000
20 | Gạc phẫu thuật 7cm x 12cm x 8 lớp | Thành phần từ bông y tế, được kéo thành sợi nhỏ, sau đó dệt đan hoặc không dệt thành mảnh. Có quy cách khác nhau tùy theo yêu cầu sử dụng của y tế | Gói | 72 | 6500 | 468000
21 | Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục OMNI set 1,6 m² | Một bộ dây và quả lọc máu liên tục dành cho các liệu pháp SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF; bao gồm: - Dây dẫn máu động mạch có các dây dẫn phụ để chứa citrate/heparin - Dây dẫn máu tĩnh mạch có dây dẫn phụ chứa can-xi và túi chứa 2l chất thải dịch mồi - Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm - Dây dẫn dịch xả, dây dẫn dịch bù - 1 túi xả 7 lít - Quả lọc máu Omniset diện tích 1.6m2 Tiệt trùng bằng Ethylen Oxide <> hoặc tương đương | Quả | 72 | 6500000 | 468000000
22 | Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục và hấp phụ OMNI set plus 1.6m² | Bộ dây máu kèm đầu nối mở và màng lọc 1.6m2 cho liệu pháp CVVHD, CVVHDF, kết hợp với lọc máu hấp phụ; bao gồm: Dây dẫn động mạch có các dây dẫn phụ chứa citrate/heparin; Dây dẫn tĩnh mạch có dây dẫn phụ chứa canxi kèm túi chứa 2 lít chất thải dịch mồi; Dây dẫn dịch thẩm tách kèm túi làm ấm; Dây dẫn dịch thải kèm cổng lấy mẫu; Dây dẫn dịch bù; túi dịch thải 7 lít; 5 bộ đo áp lực kèm màng lọc 0,2 μm. OMNIset® Plus phù hợp với chống đông máu bằng heparin và citrate. | Quả | 36 | 6500000 | 234000000
23 | Bộ dây và màng lọc tách huyết tương cho máy OMNI set TPE incl Filter 0.5 | Bộ dây tách huyết tương OMNIset TPE 0,5m2 bao gồm các bộ phận sau: - Dây động mạch kèm dây dẫn phụ cho truyền heparin, cổng chọc kim và đầu nhọn; - Dây tĩnh mạch kèm túi chất thải 2 lít để mồi dịch, cổng chọc kim và cổng tiêm truyền; - Dây dẫn dịch thải kèm cổng lấy mẫu; Dây dẫn dịch thay thế kèm túi làm ấm; - Túi dịch thải 7 lít - Filter bảo vệ các cổng áp lực - Quả lọc tách huyết tương OMNIplasmafilter® 0,5 m2: chất liệu Polyethersulfone, diện tích 0,5m2; thể tích mồi 50ml, thể tích huyết tương trong khoảng 125ml | Bộ | 36 | 8400000 | 302400000
24 | Quả lọc hấp phụ máu HA 130 hạt Resin (điều trị suy thận) | Thể tích hấp phụ: 130mL. Dùng trong điều trị các biến chứng của bệnh nhân lọc máu chu kỳ...hoặc theo chỉ định của bác sĩ. | Quả | 2000 | 2579577 | 5159154000
25 | Quả lọc hấp phụ máu HA 230 hạt Resin (điều trị suy thận) | Thể tích hấp phụ 230ml. - Thể tích khoang máu 145ml - Lưu lượng máu tối đa: 250ml/phút - Vật liệu vỏ: Polycarbonate. - Vật liệu hấp phụ: Double Cross-linked Styrene-divinylbenzene Copolymer, tương thích sinh học. - Dải hấp phụ: 500Da đến 10kDa. - Nội trở tối đa 4kPa. - Áp suất chịu đựng tối đa 100kPa. - Độ chịu lực của hạt: 8,1N. - Phương thức khử trùng Chiếu xạ. - Năng lực hấp phụ: Antipsychotic: 87.9%; Dichlorvos: 51.5%; Pentobarbital: 92.9%; Paraquat: 80.4%. - Đạt tiêu chuẩn ISO, EC | Quả | 120 | 6300000 | 756000000
26 | Que thử độ cứng của nước | Quy trình bán định lượng độ cứng tổng của nước nằm trong khoảng 0 đến 120 ppm có thể được thực hiện bằng cách so sánh màu chỉ thị của đầu que thử với các khối màu trên nhãn lọ Các khối màu đại diện cho các mức độ cứng ở 0, 10, 25,50 và 120 ppm hoặc các giá trị tương đương của chúng được biểu thị bằng số hạt trên mỗi gallon THỜI GIAN KIỂM TRA: Bán định lượng – 10 seconds | Que | 400 | 17600 | 7040000
27 | Que thử hàm lượng Clo tổng dải thấp | Xác định định tính chất tẩy rửa còn tồn dự trong nước rửa có thể được thực hiện thông qua việc kiểm tra màu của phần chỉ thị trên đầu que thử nếu có sự xuất hiện bất cứ màu hồng/tím/xám nào. Thời gian kiểm tra Bán định lượng (cho nước cấp hoặc nước rửa)- 30 giây Định tính ( chỉ cho nước rửa)- 5 giây | Que | 400 | 9240 | 3696000
28 | Muối tinh khiết | Muối sấy tinh khiết không Iod, dạng hạt mịn màu trắng, công thức hoá học Nacl | Kg | 6000 | 17800 | 106800000
26379079000

## DANH MUC HC (hidden)
PHỤ LỤC I DANH MỤC HOÁ CHẤT CHẠY THẬN LỌC MÁU NĂM 2023-2024 (Kèm theo tờ trình số:………TTr-TBYT ngày…..tháng…..năm 2023)
STT | Tên Vật Tư | Thông số KT | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | Acid citric(Acid sát trùng máy thận) | Acid Citric (hóa chất rửa máy lọc thận) Công thức hóa học: C6H8O7 - Hàm lượng: 100% - Trạng thái vật lý: dạng rắn - Màu sắc: màu trắng - Mùi đặc trưng: không mùi - Chứng nhận phân tích chất lượng -Hàm lượng: 100% -Trạng thái vật lý: dạng rắn -Màu sắc: màu trắng -Mùi đặc trưng: không mùi | Kg | 2500 | 93500 | 233750000
2 | Acid peracetic (Acid rửa quả lọc) | Peracetic acid ≥4%; Hydrogen Peroxide ≥26%, Acetic Acid: ≥10%, nước 60% Công dụng rửa và làm sạch màng lọc thận nhân tạo <> hoặc tương đương | Lít | 2500 | 360000 | 900000000
3 | Cồn Ethanol 90° | Dạng Lỏng Thành phần 90% Ethanol và nước tinh khiết | Lít | 2000 | 29000 | 58000000
4 | javel | NaClO 10%±2% | Lít | 1600 | 12000 | 19200000
5 | HD PLUS 144 A/Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid) | Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 270,869 g - Kali clorid: 6,710 g - Calci clorid.2H2O: 9,924 g - Magnesi clorid.6H2O: 4,575 g - Acid acetic băng: 8,100 g - Dextrose monohydrat (hoặc Glucose.H2O): 49,499 g (= 45g Dextrose khan) - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1.000 ml Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhôm Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất | Lít | 250000 | 15800 | 3950000000
6 | HD PLUS 8,4 B/Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonate) | Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri bicarbonat: 84,0 g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1.000 ml Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhôm Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất | Lít | 410000 | 15800 | 6478000000
7 | Thuốc thử Clo dư từ 0.00 -5.00 mg/lít |  | gói | 400 |  | 0
11638950000

## chu kỳ (hidden)
Sở Y Tế Kiên Giang
Bệnh Viện Kiên Giang
−−−−−***−−−−−−−
BẢNG DỰ TRÙ VẬT TƯ - Y DỤNG CỤ - HÓA CHẤT
−−−−−−−−−−−−******−−−−−−−−−−−−
Chạy Thận Chu Kỳ | [6 empty] | Chạy Thận Cấp Cứu |  |  |  |  | Chạy Thận HDF - Online |  |  |  |  | CHẠY THẬN CRRT (Lọc máu liên tục)
STT | Tên Vật Tư | Đơn vị tính | Định mức trên 1 ca | Số lượng sử dụng trong 1 tháng |  | TÔNG SL LAM THÂU | STT | Tên Vật Tư | Đơn vị tính | Định mức trên 1 ca cấp cứu | số lượng sử dụng trong 1 tháng | STT | Tên Vật Tư | Đơn vị tính | Định mức trên 1 ca | Số lượng sử dụng trong 1 tháng | Số TT | Tên Thuốc ( Hàm lượng, | Đơn vị tính | ĐM 01 ca sử dụng | Số lượng | Ghi chú
|  |  | Chu kỳ chạy tay | [7 empty] | 1 tháng 120 ca | [6 empty] | Y dụng cụ, hóa chất |  |  | 12 tháng SD
1 | Găng tay khám bệnh | đôi | 1 | 6000 | 79000 | 78528 | 1 | Găng tay sạch | đôi | 2 | 240 | 1 | Găng tay sạch | đôi | 1 | 160 | 1 | Găng tay tiệt trùng | Đôi | 2 | 72
2 | Găng tay vô trùng | cặp | 1 | 6000 | 78000 | 77664 | 2 | Găng tay vô trùng | cặp | 2 | 240 | 2 | Găng tay vô trùng | cặp | 1 | 160 | 2 | Gạc phẫu thuật 7cm x 12cm x 8 lớp | Gói | 2 | 72
3 | Dây máu dùng cho thận nhân tạo 4 trong 1 | sợi | 1 | 6000 | 74000 | 73440 | 3 | Dây máu dùng cho thận nhân tạo | sợi | 1 | 120 | 3 | Băng keo lụa y tế 2,5cm X 5m | Cuộn | 0.25 | 40 | 3 | Găng tay cao su các loại, các cỡ | Đôi | 4 | 144
4 | Quả lọc thận nhân tạo lowflux/highflux 1.6m2 | quả | 0.17 | 620 | 7500 | 7440 | 4 | Quả lọc thận nhân tạo lowflux 1.6m2 | quả | 1 | 120 | 4 | Bộ dây máu thận nhân tạo HDF online, bao gồm túi xả 2000ml, 02 bộ bảo vệ khí máu, dây truyền dịch | sợi | 1 | 160 | 4 | Bông viên tiệt trùng | Gói | 1 | 36
| Quả lọc thận nhân tạo lowflux/highflux 1.6m2 | quả |  | 410 | 6400 | 6360
5 | Bơm tiêm loại 10ml | cái | 1 | 6000 | 77000 | 76224 | 5 | Bơm tiêm loại 10ml | cái | 1 | 120 | 5 | Dây dẫn dịch bù máy Dialog + HDF Online (hoặc tương đương) | Bộ | 1 | 160 | 5 | Băng keo lụa y tế 2.5cm x 5m | Cuộn | 1 | 36
6 | Bơm Tiêm loại 20ml | cái | 1 | 6000 | 76000 | 75792 | 6 | Bơm Tiêm loại 20ml | cái | 1 | 120 | 6 | Quả lọc thận nhân tạo Highflux ≥ 1.8 m2 | quả | 1 | 160 | 6 | Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục OMNI set 1,6 m² | Bộ | 2 | 72 | Thanh toán riêng
7 | Nút nhựa đậy màng lọc | cái | 1 | 6000 | 74000 | 73920 | 8 | Bẫy khí | cái | 1 | 120 | 7 | Bơm tiêm loại 10ml | cái | 1 | 160 | 7 | Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục và hấp phụ OMNI set plus 1.6m² | Bộ | 1 | 36
8 | Kim tiêm loại 18G | cái | 0.02 | 120 | 5000 | 4800 | 9 | Kim tiêm loại 18G | cái | 1 | 120 | 8 | Bơm Tiêm loại 20ml | cái | 1 | 160 | 8 | Bộ dây và màng lọc tạch huyết tương cho máy OMNI set TPE incl Filter 0.5 | Bộ | 1 | 36
9 | Kim chạy thận nhân tạo 16/17G | cái | 2 | 12000 | 150000 | 147840 | 11 | Bộ tiêm chích FAV M15 (4 khoản) | bộ | 1 | 120 | 9 | Nút nhựa đậy màng lọc | cái | 1 | 160 | 9 | Bơm tiêm loại 10ml | Cái | 2 | 72
10 | Bộ tiêm chích FAV M15 (4 khoản) | bộ | 1 | 6000 | 76000 | 75360 | 12 | Băng keo cuộn loại 2.5cm x 5m | cuộn | 0.5 | 60 | 10 | Kim chạy thận nhân tạo 16/17G | cái | 2 | 320 | 10 | Bơm tiêm loại 20ml | Cái | 1 | 36
11 | Băng keo cuộn loại 2.5cm x 5m | cuộn | 0.25 | 1500 | 20000 | 19632 | 13 | Acid citric(Acid sát trùng máy thận) | kg | 0.03 | 180 | 11 | Bộ tiêm chích FAV M15 (4 khoản) | bộ | 1 | 160 | 11 | Cồn Ethanol 90° | Lít | 0.02 | 1
12 | Acid citric(Acid sát trùng máy thận) | kg | 0.03 | 180 | 2500 | 4380 | 15 | Cồn Ethanol 90° | lít | 0.02 | 120 | 12 | Kim tiệt trùng 18 G | Cây | 1 | 160
13 | Acid piracetic (Acid rửa quả lọc) | lít | 0.03 | 180 | 3660 | 2220 | 16 | javel | lít | 0.02 | 60 | 13 | Acid citric(Acid sát trùng máy thận) | kg | 0.03 | 5
14 | Cồn Ethanol 90° | lít | 0.02 | 120 | 2000 | 2940 | 17 | Catheter 2 nòng (Haemocat signo v1220) | bộ | 1 | 120 | 14 | Acid piracetic (Acid rửa quả lọc) | lít | 0.03 | 5
15 | javel | lít | 0.02 | 120 | 1600 | 2208 | 18 | Gạc thận nhân tạo 10x10x4 lớp | gói | 2 | 240 | 15 | Cồn Ethanol 90° | lít | 0.02 | 4
16 | Diacap Ultra DF-online filter | quả | 1 quả/900h | 20 | 300 | 264 | 19 | Gòn Viên | gói | 1 | 120 | 16 | Javel | lít | 0.02 | 4
17 | HD PLUS 144 A/Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid) | Lít | 3.2 | 19200 | 250000 | 244224 | 20 | chỉ silk 2/O | tép | 1 | 120 | 17 | Diacap Ultra DF-online filter/ Màng lọc dịch thẩm tách tinh khiết cho máy Dialog + | quả | 1 quả/900h | 2
18 | HD PLUS 8,4 B/Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonate) | Lít | 5.2 | 31200 | 410000 | 401184 | 21 | HD PLUS 144 A/Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid) | Lít | 1.6 | 192 | 18 | HD PLUS 144 A/Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid) | Lít | 6 | 960
19 | Bẫy khí | cái |  | 120 | 1500 | 1440 | 22 | HD PLUS 8,4 B/Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonate) | Lít | 2.6 | 312 | 19 | HD PLUS 8,4 B/Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonate) | Lít | 12 | 1920
20 | Bộ dây máu thận nhân tạo HDF online, bao gồm túi xả 2000ml, 02 bộ bảo vệ khí máu, dây truyền dịch | Bộ |  | 160 | 1920 | 1920
21 | Dây dẫn dịch bù máy Dialog + HDF Online (hoặc tương đương) | Bộ |  | 160 | 1920 | 1920
22 | Quả lọc thận nhân tạo Highflux ≥ 1.8 m2 | Quả |  | 160 | 1920 | 1920
23 | Gòn Viên | Gói |  |  | 2000 | 1872
24 | Catheter 2 nòng (Haemocat signo v1220) | Cái |  | 120 | 1440 | 1440
25 | Gạc thận nhân tạo 10x10x4 lớp (tiệt trùng) | Gói |  | 240 | 3000 | 2880
26 | chỉ silk 2/O | Tép |  | 120 | 1500 | 1440
27 | Gạc phẫu thuật 7cm x 12cm x 8 lớp ( tiệt trùng) | gói |  | 72 | 72 | 72
28 | Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục OMNI set 1,6 m² | Quả |  | 72 | 72 | 72
29 | Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục và hấp phụ OMNI set plus 1.6m² | Quả |  | 36 | 36 | 36
30 | Bộ dây và màng lọc tách huyết tương cho máy OMNI set TPE incl Filter 0.5 | Bộ |  | 36 | 36 | 36
31 | Quả lọc hấp phụ máu HA 130 hạt Resin (điều trị suy thận) | Quả |  | 9600 | 9600 | 9600
32 | Quả lọc hấp phụ máu HA 230 hạt Resin (điều trị suy thận) | Quả |  | 120 | 120 | 120
33 | Thuốc thử Clo dư từ 0.00 -5.00 mg/lít | gói |  | 400 | 400 | 400
34 | que thử độ cứng của nước | Que |  | 400 | 400 | 400
35 | Que thử hàm lượng Clo tổng dải thấp | Que |  | 6000 | 400 | 400
36 | Muối tinh khiết | Kg |  |  | 6000 | 6000

## cấp cứu (hidden)
Sở Y Tế Kiên Giang
Bệnh Viện Kiên Giang
−−−−−***−−−−−−−
BẢNG DỰ TRÙ THUỐC - Y DỤNG CỤ - HÓA CHẤT
−−−−−−−−−−−−******−−−−−−−−−−−−
Chạy Thận Cấp Cứu
STT | Tên Vật Tư | Đơn vị tính | Định mức trên 1 ca | số lượng sử dụng trong 1 tháng
|  |  | cấp cứu | 1 tháng 120 ca
1 | Găng tay sạch | đôi | 2 | 240
2 | Găng tay vô trùng | cặp | 2 | 240
3 | Dây máu dùng cho thận nhân tạo | sợi | 1 | 120
4 | Quả lọc thận nhân tạo lowflux 1.6m2 | quả | 1 | 120
5 | Bơm tiêm loại 10ml | cái | 1 | 120
6 | Bơm Tiêm loại 20ml | cái | 1 | 120
8 | Bẫy khí | cái | 1 | 120
9 | Kim tiêm loại 18G | cái | 1 | 120
11 | Bộ tiêm chích FAV M15 (4 khoản) | bộ | 1 | 120
12 | Băng keo cuộn loại 2.5cm x 5m | cuộn | 0.5 | 60
13 | Acid citric(Acid sát trùng máy thận) | kg | 0.03 | 4
15 | Cồn Ethanol 90° | lít | 0.02 | 3
16 | javel | lít | 0.02 | 3
17 | Catheter 2 nòng (Haemocat signo v1220) | bộ | 1 | 120
18 | Gạc thận nhân tạo 10x10x4 lớp | gói | 2 | 240
19 | Gòn Viên | gói | 1 | 120
20 | chỉ silk 2/O | tép | 1 | 120
21 | HD PLUS 144 A/Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid) | Lít | 1.6 | 192
22 | HD PLUS 8,4 B/Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonate) | Lít | 2.6 | 312
Ban Giám Đốc Phòng VTYT-TTB BCN Khoa Người dự trù

## HAP THU (hidden)
Bệnh Viện Kiên Giang
Khoa Thận Lọc Máu
−−−−−***−−−−−−−
Kính gửi: Ban Giám Đốc
Phòng Vật tư trang thiết bị y tế.
BẢNG DỰ TRÙ VẬT TƯ - Y DỤNG CỤ - HÓA CHẤT
−−−−−−−−−−−−******−−−−−−−−−−−−
Stt | Thành phần | Tên VTYT | Hãng SX | Nước SX | Đơn vị | Số lượng dự trù
1 | Quả lọc hấp phụ máu HA 130 hạt Resin (điều trị suy thận) | Disposable Hemoperfusion Catridge HA 130-20.688.VT0724 | JAFRON Biomedical | Trung Quốc | Quả | 9600
2 | Quả lọc hấp phụ máu HA 230 hạt Resin (điều trị suy thận) | Disposable Hemoperfusion Catridge HA 230-20.688.VT0725 | JAFRON Biomedical | Trung Quốc | Quả | 120
Ban Giám Đốc Phòng VTYT-TTB BCN Khoa Người dự trù

## HDF online (hidden)
Sở Y Tế Kiên Giang
Bệnh Viện Kiên Giang
−−−−−***−−−−−−−
BẢNG DỰ TRÙ VẬT TƯ - Y DỤNG CỤ - HÓA CHẤT
−−−−−−−−−−−−******−−−−−−−−−−−−
Chạy Thận HDF - Online
STT | Tên Vật Tư | Đơn vị tính | Định mức trên 1 ca | Số lượng sử dụng trong 1 tháng
1 | Găng tay sạch | đôi | 1 | 160
2 | Găng tay vô trùng | cặp | 1 | 160
3 | Băng keo lụa y tế 2,5cm X 5m | Cuộn | 0.25 | 40
4 | Bộ dây máu thận nhân tạo HDF online, bao gồm túi xả 2000ml, 02 bộ bảo vệ khí máu, dây truyền dịch | sợi | 1 | 160
5 | Dây dẫn dịch bù máy Dialog + HDF Online (hoặc tương đương) | Bộ | 1 | 160
6 | Quả lọc thận nhân tạo Highflux ≥ 1.8 m2 | quả | 1 | 160
7 | Bơm tiêm loại 10ml | cái | 1 | 160
8 | Bơm Tiêm loại 20ml | cái | 1 | 160
9 | Nút nhựa đậy màng lọc | cái | 1 | 160
10 | Kim chạy thận nhân tạo 16/17G | cái | 2 | 320
11 | Bộ tiêm chích FAV M15 (4 khoản) | bộ | 1 | 160
12 | Kim tiệt trùng 18 G | Cây | 1 | 160
13 | Acid citric(Acid sát trùng máy thận) | kg | 0.03 | 5
14 | Acid piracetic (Acid rửa quả lọc) | lít | 0.03 | 5
15 | Cồn Ethanol 90° | lít | 0.02 | 4
16 | Javel | lít | 0.02 | 4
17 | Diacap Ultra DF-online filter/ Màng lọc dịch thẩm tách tinh khiết cho máy Dialog + | quả | 1 quả/900h | 2
18 | HD PLUS 144 A/Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid) | Lít | 6 | 960
19 | HD PLUS 8,4 B/Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonate) | Lít | 12 | 1920
Ban Giám Đốc Phòng VTYT-TTB BCN Khoa Người dự trù

## CRRT (hidden)
Bệnh Viện Kiên Giang
Khoa : Thận-lọc máu
−−−−−***−−−−−−−
ĐỊNH MỨC GÓI VẬT TƯ CHẠY THẬN NHÂN TẠO
−−−−−−−−−−−−******−−−−−−−−−−−−
CHẠY THẬN CRRT (Lọc máu liên tục)
Số TT | Tên Thuốc ( Hàm lượng, | Đơn vị tính | ĐM 01 ca sử dụng | Số lượng | Ghi chú
| Y dụng cụ, hóa chất |  |  | 12 tháng SD
1 | Găng tay tiệt trùng | Đôi | 2 | 72
2 | Gạc phẫu thuật 7cm x 12cm x 8 lớp | Gói | 2 | 72
3 | Găng tay cao su các loại, các cỡ | Đôi | 4 | 144
4 | Bông viên tiệt trùng | Gói | 1 | 36
5 | Băng keo lụa y tế 2.5cm x 5m | Cuộn | 1 | 36
6 | Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục OMNI set 1,6 m² | Bộ | 2 | 72 | Thanh toán riêng
7 | Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục và hấp phụ OMNI set plus 1.6m² | Bộ | 1 | 36
8 | Bộ dây và màng lọc tạch huyết tương cho máy OMNI set TPE incl Filter 0.5 | Bộ | 1 | 36
9 | Bơm tiêm loại 10ml | Cái | 2 | 72
10 | Bơm tiêm loại 20ml | Cái | 1 | 36
11 | Cồn Ethanol 90° | Lít | 0.02 | 1
Ngày tháng năm 2023
Ban Giám Đốc Phòng VTYT-TTB BCN Khoa Người dự trù