## CDC
PHỤ LỤC Cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật các trang thiết bị thuộc Dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh (Kèm theo Văn bản số 82/BDD&CN ngày 31/01/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh )
STT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú
1 | Hệ thống xét nghiệm đo tải lượng virus Phân nhóm máy chính: Nhóm 3 | Hệ thống | 1
a | Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Yêu cầu cung cấp:
Hệ thống Realtime-PCR tự động hoàn toàn: 01 hệ thống
Phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Phần mền chuyên dụng có bản quyền kèm theo đồng bộ với máy chính: 01 bộ
Bộ hoá chất chạy thử máy: 01 bộ
Lưu điện online 10kVA: 01 chiếc
Bộ máy tính + in: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
- Hệ thống làm việc tự động hoàn toàn và tích hợp để chạy Xét nghiệm Acid Nucleic (NAT) dựa trên Phản ứng Chuỗi Polymerase (PCR).
Tự động hóa hoàn toàn - từ bước nạp mẫu, vận chuyển và chuẩn bị mẫu, đến các bước khuếch đại, phát hiện, tính toán kết quả và gửi đến hệ thống thông tin phòng xét nghiệm (LIS).
Tùy chọn ưu tiên mẫu hoặc xét nghiệm
Tùy chỉnh quy trình chạy mẫu chứng.
• Chạy đồng thời các xét nghiệm IVD
- Lượng mẫu tối thiểu: ≥150 mẫu/ ngày.
- Tối thiểu thực hiện được các xét nghiệm sau: MPX; WNV; DPX; HEV*; CHIKV/DENV*; Zika; Babesia; Malaria; HIV-1†; HBV; HCV; HIV-1/2 Qual; HPV**; CT/NG; TV/MG; CMV; EBV; BKV; SARS- CoV-2^; SARS-CoV-2 + Influenza A/B^; MTB*; MAI*; MPLX Respiratory; MTB-RIF/INH*; MG Resistance; GC Resistance
2 | Máy đo chức năng hô hấp Phân nhóm thiết bị chính: Nhóm 3 | Máy | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
Máy chính, màn hình và máy in nhiệt gắn bên trong: 01 bộ
Phần mềm đo chức năng hô hấp (đầy đủ): 01 bộ
Đầu sensor lưu lượng: 01 cái
Kẹp mũi: 01 cái
Xy lanh chuẩn máy: 01 cái
Ống ngậm miệng bằng giấy: 100 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có màn hình hiển thị
Bộ cảm nhận sensor lưu lượng
Giới hạn lưu lượng: từ ≤ ± 0,05 đến ≥ ± 14 Lít/giây
Tích hợp lưu lượng
Giới hạn thể tích: từ ≤ ± 0,01 đến ≥ ± 10 lít
Độ chính xác thể tích: ≤ ± 3% hoặc ≥ ± 0,05 Lít
Máy in: In nhiệt khổ rộng giấy 110 (±10%)mm
Có lưu trữ dữ liệu bệnh nhân
Các thông số đo
- Dung tích sống chậm: ≥ 6 thông số
- Dung tích sống gắng sức: ≥ 45 thông số
- Thông khí chủ động tối đa: ≥ 5 thông số
3 | Máy đo bụi điện tử hiện số (Máy đo bụi hô hấp) | Máy | 2
a | Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
Máy chính : 01 chiếc
Bộ phần mềm: 01 bộ
Pin AA (có thể sạc nhiều lần): 10 cục
Bộ chuyển đổi điện áp: 01 bộ
Bộ lọc: 01 bộ
Giấy lọc: 100 tờ
Tài liệu hướng dẫn sư dụng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Phương pháp đo: Tán xạ ánh sáng hoặc tương đương
Có phép đo nồng độ bụi trung bình theo thời gian, mg/m3
Dải kích thước hạt từ 0,1 đến ≤ 100 micro mét
Nguồn sáng: Laser hoặc tương đương
Độ nhạy phép đo: ≤ 0,001 mg/m3
Dải đo: từ ≤ 0,001 đến ≥10,000 mg/m3
Độ chính xác phép đo: ≤ ±10%
Tốc độ dòng hút: ≥ 1,7 L/phút.
Có màn hình hiển thị
Môi trường làm việc
- Nhiệt độ: từ ≤ 10 đến ≥ 40 độ C.
- Độ ẩm: từ ≤ 5 tới ≥ 90%
4 | Máy đo huyết áp tự động Phân nhóm thiết bị chính: 4 | Chiếc | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
Tấm để khuỷu tay: 01 tấm
Băng đo tay: 01 cái
Giấy in: 01 cuộn
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có cảm biến phát hiện khuỷu tay và đèn chỉ thị khi tay đặt đúng vị trí
Bao đo có thể điều chỉnh góc đo phù hợp với từng bệnh nhân
Có màn màn hình hiển thị
Phương thức đo: dao động kế hoặc tương đương
Dữ liệu đo lường có thể được truyền trực tiếp qua USB
Dải đo: Huyết áp từ 0 đến ≥ 290 mmHg
Nhịp mạch: từ ≤ 40 đến ≥180 nhịp/phút
Độ chính xác: Huyết áp ± ≤ 3mmHg
Bơm hơi tự động
5 | Máy soi cổ tử cung Phân nhóm thiết bị chính: 3 | Chiếc | 1
a | Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về
Tiêu chuẩn chất lượng nhà sản xuất: ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp:
Máy soi cổ tử cung kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ,
Bộ phần mềm soi và chụp ảnh cổ tử cung 01 bộ
Máy tính, Máy in màu, Máy in đen trắng: 01 bộ
Lưu điện online 1KVA: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Tính năng kỹ thuật kính soi cổ tử cung:
Các mức có thể phóng đại (tối thiểu có 3 mức) : x7,5; x15; x 30
Có bù độ cận thị, độ viễn thị cho mắt bằng cách điều chỉnh trên thị kính dải từ ≤ -7 đến ≥ +7D
Có bộ lọc màu xanh để hiển thị rõ mạch máu
Khoảng cách làm việc: ≥ 300mm
Nguồn sáng sử dụng công nghệ LED với nhiệt độ màu: ≥ 5.500K, cường độ sáng: ≥ 45.000 Lux
Tuổi thọ hoạt động của bóng đèn: ≥ 40.000 giờ.
Có thể điều chỉnh cường độ nguồn sáng
Tính năng kỹ thuật hệ thống video camera
Độ phân giải ≥ 1.3 Megapixel
Hình ảnh 3D
Kết nối được qua cổng USB
Kết nối được với máy tính
Kết nối được với hệ thống HIS
Máy tính cấu hình tối thiểu: Core I 5 thế hệ thứ 10, Ram 8G, SSD 240 GB, HDD 500GB
Máy tính có hệ điều hành bản quyền
6 | Bộ chiết xuất đạm | Bộ | 1
a | Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
Bộ chưng cất đạm tự động, bao gồm:
Máy cất đạm: 01 máy
Máy phá mẫu: 01 máy
Máy chuẩn độ điện thế tự động và bộ dung dịch kèm theo: 01 máy
Bộ ống kjeldahl và phụ kiện tiêu chuẩn: 02 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Máy cất đạm
Các chức năng với máy chuẩn độ tự động:
Thân máy chống rỉ sét và hóa chất ăn mòn
Các chức năng tự động của thiết bị:
Có lập trình, tự động thêm NaOH, H2O và H3BO3
Có lập chương trình thời gian phản ứng, chưng cất;
Có lập trình công suất phát sinh hơi nước từ ≤ 10 đến ≥ 100%
Có lập trình tự động hút mẫu thải
Có bảo vệ chống hóa chất văng
Có cổng giao tiếp USB có thể kết nối máy in
Thể tích ống Kjeldahl phù hợp với Máy phá mẫu
Có chức năng hiệu chuẩn bơm định lượng NaOH, H2O và H3BO3
Máy tự động chuyển sang chế độ chờ khi không sử dụng. Công suất hơi nước vẫn được duy trì sẵn sàng trong khi nước làm mát tự động cắt.
Tự động kiểm tra mực chất lỏng chứa trong các can đựng hóa chất và can đựng nước thải
Các phương pháp cài đặt trước: có
Có màn hình cảm ứng
Mức độ thu hồi: ≥ 99 %
Độ lặp lại: ≤ (± 1%)
Giới hạn phát hiện (N): ≤ 0,1mg
Máy phá mẫu:
Phá mẫu tự động cho ≥ 12 vị trí với ống mẫu phù hợp với Máy cất đạm
Kỹ thuật gia nhiệt hồng ngoại, nhiệt độ đến ≥ 450 độ C.
Có màn hình LED hoặc tương đương; hiển thị tối thiểu các thông số công suất và thời gian.
Giá giữ ống phá mẫu ≥ 12 vị trí.
Có lưu trữ được các chương trình
Có bộ hút và trung hòa hơi acid
Hệ thống gom khí độc ≥12 vị trí
Máy chuẩn độ điện thế tự động
Tự động chuẩn độ điểm cuối
Hiển thị lượng dung dịch chuẩn độ tiêu thụ
Hiển thị giá trị pH.
Xuất dữ liệu
7 | Máy đo khí độc đa chỉ tiêu | Bộ | 2
a | Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
Máy chính đo khí đa chỉ tiêu: 01 máy
Đầu nối bơm: 01 chiếc
Giá giữ ống lọc: 01 chiếc
Pin Lithium-ion: 01 bộ
Các cảm biến đo khí PID HC; CO2, CO/H2S, NH3, Cl, SO2, NO2, NO, PH3, H2S, COCl2, O2: 01 bộ
Phụ kiện tiêu chuẩn đồng bộ: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Có màn hình hiển thị
Nhiệt độ làm việc: ≤ -20 độ C đến ≥50 độ C
Độ ẩm môi trường làm việc: ≤ 10 đến ≥ 90%
Có hiển thị báo động
Cấp bảo vệ: IP 67 trở lên
Đo được nồng độ hóa chất trung bình theo thời gian
Pin lithium-ion, có thể sạc lại, sạc không dây, thời gian sạc ≤ 4 giờ
- Cảm biến PID HC từ 0 đến ≥1000 ppm Benzen và từ 0 đến ≥2000 ppm isobuten.
- Cảm biến CO2 với dải đo từ 0 đến 5%, độ phân giải ≤ 0,01 vol %
- Cảm biến CO/H2S với dải đo 0-2000 ppm, độ phân giải ≤ 1ppm
- Cảm biến NH3 dải đo 0 đến ≥300 ppm, độ phân giải ≤ 1ppm
- Cảm biến Cl dải đo 0 đến ≥20 ppm, độ phân giải ≤ 0,05ppm
- Cảm biến SO2 dải đo 0 đến ≥100 ppm, độ phân giải ≤ 0,1ppm
- Cảm biến NO2 dải đo 0 đến ≥50 ppm, độ phân giải ≤ 0,02ppm
- Cảm biến NO dải đo 0 đến ≥200 ppm, độ phân giải ≤ 0,1ppm
- Cảm biến PH3 dải đo 0 đến ≥20 ppm, độ phân giải ≤ 0.01ppm
- Cảm biến H2S dải đo 0đến ≥2000 ppm, độ phân giải ≤ 5ppm
- Cảm biến COCl2 dải đo 0-10 ppm, độ phân giải ≤ 0.01ppm
- Cảm biến O2 dải đo 0đến ≥ 25 vol%, độ phân giải ≤ 0,1 vol%
8 | Thiết bị đo tổng hoạt độ phóng xạ anpha, beta phông thấp | Bộ | 1
a | Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
Máy chính: 01 máy
Phần mềm chuyên dụng: 01 bộ
Tháp đựng mẫu: 01 bộ
Đĩa mang mẫu, giá khuôn mẫu: 01 bộ
Bộ đọc mã vạch: 01 bộ
Xe đẩy đồng bộ: 01 cái
Máy in : 01 máy
Khay đựng mẫu dạng 2''x1/4'' bằng thép không gỉ: 1000 cái
Khay đựng mẫu dạng 2'' x 1/8 '' bằng thép không gỉ: 1000 cái
Nguồn chuẩn Am-241 2":01 bộ
Nguồn chuẩn Sr-90 2": 01 bộ
Nguồn chuẩn Po-210 2": 01 bộ
Van điều áp: 01 cái
Chai khí P10 (Ar/CH4): 01 bộ
Máy tính (Cung cấp đồng bộ với thiết bị đo): 01 máy
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
* Máy chính:
- Đầu dò tỉ lệ dòng khí hiệu năng cao với của số siêu mỏng kích thước 80 microrgram/cm2, đường kính 5,7 cm
- Tiếp cận đầu đo trực tiếp từ phía trước không cần tháo gạch chì
- Gạch chì chắn phông được sơn phủ và bắt vít. Chiều dày lớp chì ≥ 4 inch
- Tích hợp chức năng tự chẩn đoán và giám sát môi trường đối với nhiệt độ, độ ẩm và áp suất khí quyển. Màn hình LCD hiển thị thông tin
- Đầu đo bảo vệ tia vũ trụ chống trùng phùng không dùng khí dạng nhấp nháy nhựa
- Có bộ đọc mã vạch 2D, 3D và chụp ảnh mẫu đo
- Các chế độ đo: đo riêng biệt từng kênh alpha, beta hoặc đo đồng thời cả tổng alpha và beta.
- Mức đáp ứng phông nền tự nhiên khi gắn thêm đầu đo gamma:
Tổng (Alpha+Beta): ≤ 1,0 cpm
Alpha ≤ 0,1 cpm.
Beta ≤ 0,75 cpm
- Hiệu suất đo với nguồn chuẩn: đo ở hiệu suất 4π với nguồn chuẩn điểm tiêu chuẩn NIST kích thước 5 x 0,3 cm , khay đựng mẫu cao 0,3 cm
Alpha (210Po) ≥ 38%
Beta (90Sr/90Y) ≥ 45%
- Hiệu suất đếm phụ thuộc vào điện áp sử dụng, độ dày nguồn và khoảng cách từ đầu đo.
- Độ tràn tín hiệu : ≤ 1,0% 210Po alpha trong kênh beta khi hiệu chỉnh hệ thống và ≤ 0,1% độ tràn 90Sr beta trong kênh alpha.
- Độ dốc đầu đo Plateau:
Alpha (210Po): ≤ 2,5% độ dốc/100 V: ≥ 800 V platô.
Beta (90Sr): ≤ 2,5% độ dốc/100 V: ≥ 200 V platô.
- Tốc độ đếm mẫu: 500000 cpm với thời gian chết ≤ 1,5%
- Thời gian cài đặt tốc độ đo mẫu: từ 0,2 đến 9999 phút
- Khả năng mang khay chứa mẫu: ≥100 khay mẫu
- Giao diện kết nối: USB
Phần mềm điều khiển
- Tương thích với hệ thống phần cứng của thiết bị đo hoạt độ alpha, beta
- Chạy trên nền Windows 10
- Điều khiển quá trình hoạt động của thiết bị và phân tích dữ liệu đo.
- Hiển thị số đếm ngay lập tức mà không cần nhập trước dữ liệu mẫu.
- Tự động thiết lập sườn Plateau và khu vực quan tâm.
- Hiệu chuẩn và QC tuần tự
- Các chế độ đếm được cài đặt: lựa chọn 1 trong 3 chế độ sau:
Chỉ đếm alpha
Đếm alpha và beta đồng thời
Đếm alpha sau đó là beta
- Nâng cao hiệu suất hiệu chuẩn bao gồm cả các mô hình nhiều đường cong.
- Khả năng QA tích hợp
- Hệ thống bảo vệ đa lớp, chỉ cho phép người dùng truy nhập vào các chức năng đã được định sẵn bởi người quản lý
- Khả năng tùy biến các kiểu thu thập và phân tích dữ liệu đặc biệt
- Hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu các mẫu thông qua đăng nhập, đếm và xem lại dữ liệu quá trình.
- Ghi chép toàn bộ các sự kiện diễn ra trong hệ thống
- Lưu, phân tích và tạo các báo cáo theo yêu cầu của người dùng ở các dạng file như pdf, Microsoft Word, Microsoft Excel, cũng như dạng các file ảnh (bmp, gif, jpeg),
- Đơn giản hóa chức năng xuất báo cáo với công cụ tùy chỉnh báo cáo có sẵn trong phần mềm
- Hỗ trợ tích hợp cho tiêu chuẩn ngưỡng phát hiện thấp nhất ISO 11929
Kết nối được với phần mềm quản lý phòng thí nghiệm
Hệ thống cấp khí
- Sử dụng 01 chai khí P-10 (10% Methane, 90% Argon)
- Van điều áp: 2 cấp, lắp tương tích với chai khí P-10.
Máy tính: Có cấu hình yêu cầu tối thiểu
- CPU : Core i7 thế hệ thứ 10
- Ram : ≥8Gb
- SSD : ≥ 500 GB
- DVD –RW
- Bàn phím + chuột quang
- Màn hình : LCD ≥ 21 inch
- Hệ điều hành có bản quyền
Máy in :
- Máy in laser khổ A4, độ phân giải ≥600 x 600 dpi
- Tốc độ in : ≥30 trang/phút.
- In hai mặt
- Bộ nhớ ≥16MB
- Giao diện: USB /LAN hoặc tương đương