BỆNH VIỆN BẠCH MAI

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Bạch Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Bạch Mai. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bạch Mai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Văn phòng - Bệnh viện Bạch Mai. ĐT: 0243.86886390.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

-  Nhận trực tiếp tại: Bộ phận Văn thư - Văn phòng, Bệnh viện Bạch Mai. Đ/c: Số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Nhận qua email: Vanphongbvbm.vt@bachmai.edu.vn. Hoặc:

- Nhận qua fax: 0243.8691607.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 14 tháng 3 năm 2024 đến ngày 25 tháng 3 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu: 120 ngày kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế:

| STT | Tên danh mục | Số lượng | ĐVT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy hạ thân nhiệt nội mạch chỉ huy | 1 | Cái |
| 2 | Máy vỗ rung lồng ngực | 4 | Cái |
| 3 | Máy đo thời gian đông má | 1 | Cái |
| 4 | Hệ thống xét nghiệm Elisa bán tự động cho huyết học | 1 | Hệ thống |
| 5 | Hệ thống xét nghiệm Elisa bán tự động cho Vi sinh | 1 | Hệ thống |
| 6 | Máy đo tốc độ máu lắng | 2 | Cái |
| 7 | Máy siêu âm Doppler mầu ≥ 3 đầu dò | 3 | Cái |
| 8 | Hệ thống hút khí khu vực máy hấp ướt (Trung tâm TK chính) | 1 | Hệ thống |
| 9 | Hệ thống hút khí khu vực máy hấp ướt (Nhà Q) | 1 | Hệ thống |
| 10 | Hệ thống camera giám sát tất cả các khu vực trong trung tâm tiệt khuẩn chính | 1 | Hệ thống |
| 11 | Màn hình giám sát camera | 2 | Cái |
| 12 | Điện thoại đàm thoại (có chuông và camera) tại khu vực giao nhận đồ bẩn và khu cấp phát đồ vô khuẩn | 1 | Cái |
| 13 | Thang máy vận chuyển dụng cụ và đồ vải | 1 | Hệ thống |
| 14 | Hệ thống điều hoà không khí (hệ VRV) | 1 | Hệ thống |

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Bạch Mai. Đ/c: Số 78 đường Giải Phóng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng ≤ 150 ngày.

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VND.

- Thanh toán:

+ Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng.

Theo số lượng giao hàng thực tế từng đợt tại Bệnh viện trong vòng 90 ngày kể từ khi giao hàng và công ty xuất trình đầy đủ các chứng từ thanh toán.

Lần thanh toán đầu tiên sẽ khấu trừ toàn bộ khoản tiền tạm ứng 30% giá trị hợp đồng.

+ Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.

5. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Bảng giá: Mẫu số 01.

- Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá: Mẫu số 02.

- Tài liệu kỹ thuật có liên quan:

+ Catalogue bản tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bản in.

+ Chứng nhận chất lượng ISO 13485, ISO 9001 và tiêu chuẩn CE, FDA: 01 bản in.

+ 01 USB chứa nội dung tài liệu kỹ thuật có liên quan.

PHỤ LỤC 01

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ

Mẫu số 01

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1140/BM-VTTTBYT ngày 14 tháng 3 năm 2024)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số thuế: …….

Báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

| STT | Danh mục trang thiết bị y tế (2) | Tên thương mại | Ký, mã, nhãn hiệu, model, (3) | Mã HS(4) | Năm sản xuất(5) | Xuất xứ (6) | Số lượng (7) | Đơn vị tính | Đơn giá(8) (VND) | Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (tối thiểu 12 tháng) (9) | Chi phí bảo hành thiết bị 12 tháng sau bán hàng (10) |  | Thành tiền(11) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa 1 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (VAT), phí theo quy định của pháp luật;

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:…. ngày kể từ ngày..... tháng ......năm 2024;

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Bạch Mai – số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 150 ngày.

5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng 30% giá trị hợp đồng.

- Thanh toán nốt giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu, chạy thử và bàn giao sử dụng, nhà thầu chuyển sang nghĩa vụ bảo hành

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

6. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

7. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại trang thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của trang thiết bị y tế tương ứng với chủng loại trang thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng trang thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của trang thiết bị y tế.

(7)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng trang thiết bị y tế (đã bao gồm thuế VAT; bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu là 12 tháng)

(9)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể thời gian bảo hành cho từng trang thiết bị y tế hoặc toàn bộ trang thiết bị y tế, theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu trong vòng 12 tháng.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá bảo hành sau bán hàng (trong 12 tháng) cho từng trang thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí bảo hành của từng trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND).

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

| Mẫu số 02 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1140/BM-VTTTBYT ngày 14 tháng 3 năm 2024) BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT (Kèm theo Báo giá số .... ngày …. tháng …..năm 2024) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên công ty: |  |  |  |  |  |  |
| STT | Danh mục trang thiết bị y tế (2) | Yêu cầu mời chào giá | Đáp ứng chào giá |  |  | Tài liệu tham chiếu (2) |
|  |  |  | Ký, Mã hiệu | Hãng, nước SX | Thông số kỹ thuật (1) |  |
| 1 | Hàng hóa 1 | …….. |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa 2 | …….. |  |  |  |  |
| …….. | …….. | …….. |  |  |  |  |
| (1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá |  |  |  |  |  |  |
| (2) Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá |  |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1140/BM-VTTTBYT ngày 14 tháng 3 năm 2024)

YÊU CẦU CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

  - Máy hạ thân nhiệt nội mạch chỉ huy

|  | MÁY HẠ THÂN NHIỆT NỘI MẠCH CHỈ HUY |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ: ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy hạ thân nhiệt chỉ huy kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy chính (có bánh xe di chuyển): 01 máy Bộ dây truyền dịch loại 2 bóng trao đổi nhiệt: 01 bộ Bộ dây truyền dịch loại 3 bóng trao đổi nhiệt: 01 bộ Bộ dây truyền dịch loại 4 bóng trao đổi nhiệt: 01 bộ Bộ bẫy khí và kết nối dung dịch muối với dây truyền dịch: 01 bộ Dây đo kiểm soát nhiệt độ thực quản, trực tràng: 01 bộ Dung môi dẫn lạnh: 01 can Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Đặc tính chung: Quản lý thân nhiệt (làm ấm hoặc làm mát) theo phương pháp nội mạch thông qua các Catheter Điều khiển và hiển thị: Màn hình màu hiển thị các thông số: tốc độ làm lạnh hoặc làm ấm, nhiệt độ và cảnh báo. Cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh Nhiệt độ hiển thị: từ ≤ 26° - ≥ 42°C Độ chính xác ± ≤ 0.2°C. Điều khiển nhiệt: 0°C – ≥ 42°C Bộ làm lạnh cho phép kiểm soát các trường hợp như: + Kiểm soát sốt trong thần kinh / phẫu thuật ICU + Hạ thân nhiệt điều trị sau khi ngừng tim + Quản lý ICP (áp lực nội sọ) + Hạ thân nhiệt điều trị cho chấn thương não và đột quỵ + Suy gan cấp tính + Đột quỵ nhiệt + Tổn thương tủy sống + Phẫu thuật cột sống + Hỗ trợ mở sọ + Tình trạng động kinh Bộ làm ấm cho phép kiểm soát các trường hợp như: + Nạn nhân chấn thương + Hạ thân nhiệt do tai nạn + Phẫu thuật bỏng và chăm sóc đặc biệt + Phẫu thuật tim + Phẫu thuật chứng phình động mạch ngực + Duy trì các bộ phận nội tạng phục vụ cho cấy ghép |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 06 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Máy vỗ rung lồng ngực

|  | MÁY VỖ RUNG LỒNG NGỰC |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy vỗ rung lồng ngực kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy chính: 01 máy Ống dẫn khí: 01 bộ Áo vỗ rung dùng nhiều lần: 04 bộ Bằng đeo ngực dùng nhiều lần: 01 bộ Xe đẩy: 01 cái Công tắc chân hoặc tay cầm điều khiển hoặc chỉnh trực tiếp trên màn hình cảm ứng: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Chế độ cho phép cài đặt: tần số, áp lực, thời gian Màn hình cảm ứng ≥ 7 inch Xe đẩy có bánh và khóa. Tùy chỉnh các chế độ điều trị hoặc có các chế độ cài đặt sẵn Áp suất điều chỉnh ≥ 10 mức Tần số điều chỉnh từ ≤ 5 đến ≥ 20 Hz Thời gian điều trị điều chỉnh ≥ 90 phút Có nút dừng khẩn cấp |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

1.3 Máy đo thời gian đông máu

|  | MÁY ĐO THỜI GIAN ĐÔNG MÁU |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương Đạt chứng chỉ CE hoặc có chứng nhận của FDA Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 75% |
| II. | Yêu cầu về cấu hình |
|  | Máy đo thời gian đông máu kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy chính: 01 cái Dây nguồn: 01 cái Máy quét mã vạch: 01 cái Bộ kit đo: 01 bộ Bộ máy tính + máy in + Bộ lưu điện: 01 bộ Phần mềm quản lý dữ liệu: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Thông số kỹ thuật tối thiểu máy chính: Điều khiển bằng vi xử lý hoặc tương đương Có chức năng self test khi bật máy Loại mẫu đo tối thiểu có: máu toàn phần, huyết tương Màn hình hiển thị LCD hoặc TFT hoặc tương đương; cho phép hiển thị tối thiểu thông số máy, ngày tháng, kết quả đo Cho phép nhập dữ liệu bệnh nhân, ngày tháng, loại test Số kênh đo ACT ≥ 2 Có thể kiểm tra được ACT, APTT, PT hoặc nhiều hơn Dải đo: ≤ 22 - ≥ 900 giây Lượng máu test mỗi kênh ≤ 2 ml Khả năng lưu trữ kết quả đo Có buồng ủ nhiệt duy trì nhiệt độ tại 37.0oC, sai số nhiệt độ buồng ủ nhiệt ≤ 2 độ C Có tối thiểu các cổng kết nối: RS 232, máy quét mã vạch Kết nối được với hệ thống thông tin bệnh viện (LIS) Kết nối được với máy quét mã vạch Thông số kỹ thuật tối thiểu máy tính đi kèm: Bộ xử lý: Intel Core i3, tốc độ xử lý 2.0 GHz RAM ≥ 4 GB Ổ cứng SSD ≥ 120GB Bàn phím, chuột Hệ điều hành Windows có bản quyền Màn hình máy tính LCD ≥ 19 inches |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 04 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. Khi có sự cố xảy ra kỹ sư sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

1.4  Hệ thống xét nghiệm Elisa bán tự động chuyên dụng cho huyết học

|  | HỆ THỐNG ELISA BÁN TỰ ĐỘNG CHUYÊN DỤNG CHO HUYẾT HỌC |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa tới ≥ 30 độ C; Độ ẩm tối đa tới ≥ 70% |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
|  | Hệ thống ELISA bán tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy đọc khay vi thể: 01 cái Bộ lọc: 01 bộ Khay vi thể tròn 96 giếng: 02 cái Phần mềm: 01 bộ Máy tính: 01 bộ Máy lắc ủ khay vi thể: 01 cái Máy chính: 01 cái Túi che bụi: 01 cái Dây nguồn: 01 cái Máy rửa khay vi thể: 01 cái Dàn rửa 8 đầu hút: 01 cái Bình chứa dung dịch: 04 cái Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy lắc ủ khay vi thể Lắc ủ đồng thời 2 khay ≥ 96 giếng Có màn hình hiển thị và các phím điều khiển Tốc độ lắc có thể điều chỉnh từ ≤ 575 tới ≥ 1200rpm Nhiệt độ ủ có thể điều chỉnh ≥ 40 độ C Có âm báo khi kết thúc quá trình lắc. Máy rửa khay vi thể: Máy có chức năng rửa, hút, xả, mồi theo chương trình điều khiển. Máy có chức năng lắc, cảnh báo mức chất lỏng, có nắp đậy chống giọt bắn. Sử dụng với khay vi thể: loại đĩa 96 giếng, đáy phẳng, tròn, chữ V hoặc chữ U, strip Có màn hình hiển thị và các phím điều khiển Số kênh rửa (Manifold): ≥ 8 kênh Cho phép lựa chọn thời gian ngâm, thể tích dung dịch cấp cho mỗi giếng Số chương trình rửa: ≥ 50 Máy đọc khay vi thể Điều khiển bằng phần mềm hoặc vi xử lý Nguồn sáng: Halogen hoặc sợi đốt Gồm tối thiểu các bộ lọc: 405, 450, 492, 540 hoặc 545, 600, 630 nm Số kênh đọc: ≥ 8 kênh Tốc độ đọc 96 giếng: ≤ 12s Dải đo hấp thụ quang: 0 to ≥ 3.5 OD (A) Tích hợp máy in hoặc kết nối với máy in ngoài Giao diện sử dụng: Tích hợp màn hình và bàn phím hoặc kết nối và điều khiển thông qua máy tính Có bộ nhớ lưu trữ kết quả, thông tin bệnh nhân |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 24 tháng. Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 04 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai. Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. Khi có sự cố xảy ra kỹ sư sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm. Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. |

1.5  Hệ thống xét nghiệm Elisa bán tự động chuyên dụng cho vi sinh

|  | HỆ THỐNG ELISA BÁN TỰ ĐỘNG CHUYÊN DỤNG CHO VI SINH |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa tới ≥ 30 độ C; Độ ẩm tối đa tới ≥ 70% |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
|  | Hệ thống ELISA bán tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy đọc khay vi thể: 01 cái Bộ lọc: 01 bộ Khay vi thể tròn 96 giếng: 02 cái Phần mềm: 01 bộ Máy tính: 01 bộ Máy lắc ủ khay vi thể: 01 cái Máy chính: 01 cái Túi che bụi: 01 cái Dây nguồn: 01 cái Máy rửa khay vi thể: 01 cái Dàn rửa 8 đầu hút: 01 cái Bình chứa dung dịch: 04 cái Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy lắc ủ khay vi thể Lắc ủ đồng thời 2 khay ≥ 96 giếng Có màn hình hiển thị và các phím điều khiển Tốc độ lắc có thể điều chỉnh từ ≤ 575 tới ≥ 1200rpm Nhiệt độ ủ có thể điều chỉnh ≥ 40 độ C Có âm báo khi kết thúc quá trình lắc. Máy rửa khay vi thể: Máy có chức năng rửa, hút, xả, mồi theo chương trình điều khiển. Máy có chức năng lắc, cảnh báo mức chất lỏng, có nắp đậy chống giọt bắn. Sử dụng với khay vi thể: loại đĩa 96 giếng, đáy phẳng, tròn, chữ V hoặc chữ U, strip Có màn hình hiển thị và các phím điều khiển Số kênh rửa (Manifold): ≥8 kênh Cho phép lựa chọn thời gian ngâm, thể tích dung dịch cấp cho mỗi giếng Số chương trình rửa: ≥ 50 Máy đọc khay vi thể Điều khiển bằng phần mềm hoặc vi xử lý Nguồn sáng: Halogen hoặc sợi đốt Gồm tối thiểu các bộ lọc: 405, 450, 492, 540 hoặc 545, 600, 630 nm Số kênh đọc: ≥ 8 kênh Tốc độ đọc 96 giếng: ≤ 12s Dải đo hấp thụ quang: 0 to ≥ 3.5 OD (A) Tích hợp máy in hoặc kết nối với máy in ngoài Giao diện sử dụng: Tích hợp màn hình và bàn phím hoặc kết nối và điều khiển thông qua máy tính Có bộ nhớ lưu trữ kết quả, thông tin bệnh nhân |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 24 tháng. Thời gian thục hiện hợp đồng: ≤ 04 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai. Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. Khi có sự cố xảy ra kỹ sư sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm. Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. |

1.6  Máy đo tốc độ máu lắng

|  | MÁY ĐO TỐC ĐỘ MÁU LẮNG (cấu hình 1) |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: phù hợp nguồn điện 220V/50Hz (10%) Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 75% |
| II. | Yêu cầu về cấu hình |
|  | Máy đo tốc độ máu lắng kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy chính: 01 cái Máy trộn mẫu: 01 cái Máy quét mã vạch: 01 cái Dây nguồn và cáp kết nối: 01 bộ Máy in nhiệt kèm giấy in: 01 bộ Bộ máy tính kết nối máy đo tốc độ máu lắng: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Công suất: nạp đồng thời ≥ 100 ống; Thời gian trả kết quả sớm nhất: ≤ 30 phút Kết nối được máy đọc mã vạch Phương pháp đo: bằng phương pháp quang học Kết nối được với hệ thống LIS hoặc có cổng kết nối RS232 Tích hợp máy in Kết nối được với máy tính Cấu hình máy tính tối thiểu: Bộ vi xử lý: Intel Core i5 hoặc tương đương Ram: 8GB Ổ cứng: SSD 512GB Hệ điều hành: Windows 10 Màn hình: LCD 20 inch Chuột, bàn phím |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

|  | MÁY ĐO TỐC ĐỘ LẮNG MÁU (cấu hình 2) |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: phù hợp nguồn điện 220V/50Hz (10%) Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc chứng nhận của FDA Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 75% |
| II. | Yêu cầu về cấu hình |
|  | Máy đo tốc độ máu lắng kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy chính: 01 cái Máy trộn mẫu: 01 cái Máy quét mã vạch: 01 cái Dây nguồn và cáp kết nối: 01 bộ Máy in nhiệt kèm giấy in: 01 bộ Bộ máy tính kết nối máy đo tốc độ lắng máu: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Nạp đồng thời tối đa ≥ 20 ống; Công suất: ≥ 150 mẫu/giờ Thời gian trả kết quả sớm nhất: ≤ 30 giây Kết nối đầu đọc mã vạch Phương pháp đo: bằng phương pháp quang học Dải đo: ≤ 2 - ≥ 120mm/giờ Kết nối được với hệ thống LIS Tích hợp máy in, đầu đọc mã vạch, bộ trộn mẫu |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

1.7 Máy siêu âm Doppler mầu ≥ 3 đầu dò

MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU ≥ 3 ĐẦU DÒ

I. Yêu cầu chung

Sản xuất năm 2023 trở đi, mới 100%

Môi trường làm việc: ISO 13485 hoặc tương đương

Đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương

Điện áp làm việc: 220V/50Hz

Môi trường làm việc: Tối đa≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 70%

II. Yêu cầu cấu hình

Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái

Đầu dò Linear đa tần: 01 cái

Đầu dò Convex đa tần: 01 cái

Đầu dò chuyên tim: 01 cái

Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái

Bộ máy vi tính: 01 bộ

Phần mềm kết nối và lưu trữ ảnh: 01 cái

Bộ lưu điện UPS ≥ 1kVA: 01 cái

Gel siêu âm: 10 lít

Tài liệu hướng dẫn TA-TV

III. Chỉ tiêu kỹ thuật

Máy siêu âm Doppler màu dùng thăm khám bụng, mạch, phần nông, sản, nhi, tim

Các phương pháp quét siêu âm: tim, Convex điện tử; Linear điện tử hoặc tương đương ( 3 đầu dò)

Thân máy chính

Thiết kế trên xe 4 bánh, có phanh hãm, tay cầm

Màn hình điều khiển

Màn hình màu, cảm ứng, kích thước ≥ 10 inchs

Màn hình hiển thị

Loại LCD màu (tương đương hoặc tốt hơn), kích thước ≥ 21 inchs

Độ phân giải màn hình: 1920x1080 điểm ảnh

Số ổ cắm đầu dò hoạt động ≥ 3

Bộ nhớ: Loại SSD hoặc HDD

Bộ nhớ Dung lượng SSD ≥ 500 GB hoặc HDD ≥1T

Bộ nhớ CINE: ≥ 500 MB hoặc ≥ 1200 khung hình

TGC và bàn phím: Số hóa, cảm ứng chạm hoặc cơ học

Các chế độ hoạt động

B- mode

Hòa âm mô

M- mode

Mode dòng chảy màu điều chỉnh dải vận tốc, hiển thị đảo ngược, điều chỉnh mật độ dòng màu

Mode Doppler năng lượng với bản đồ định hướng

Mode Doppler xung với tần số lặp lại xung

Chế độ Doppler liên tục (ứng dụng cho đầu dò tim)

Mode M dòng chảy màu

Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu (hoặc tương đương) có

B và PW

B và dòng màu

B và M

B và Doppler năng lượng

Chế độ Triplex theo thời gian thực

Dual B (B/B)

Hiển thị nhiều hình

Zoom thời gian thực và tĩnh

Hình ảnh màu hóa:

Màu hóa mode B

Màu hóa mode M

Màu hóa mode PW

Màu hóa mode CW

Chức năng tạo hình

Độ sâu hiển thị ảnh từ ≤ 1cm đến ≥ 40 cm

Tốc độ khung hình ≥ 1900 khung hình/giây

Số kênh xử lý số hóa: ≥ 380.000 kênh

Mức thang xám ≥ 256 mức

Chức năng hoặc phần mềm: tối ưu hóa hình ảnh

Lưu trữ, và phân tích dữ liệu thô

Dải động học hệ thống( System Dynamic Range) ≥ 260 dB (hoặc vô hạn)

Các chức năng điều chỉnh hoặc tự động, hoặc điều khiển với các thông số với ảnh siêu âm thực, ảnh siêu âm gọi lại từ bộ nhớ lưu trữ hoặc ảnh dừng tối thiểu có:

Tối ưu hóa

Lọc nhiễu đốm hoặc phần mềm nâng cao chất lượng hình ảnh

Bản đồ xám

TGC

Dải động

Zoom thời gian thực hoặc tĩnh

Thay đổi đường nền

Đảo phổ

Màu hóa phổ

Định dạng hiển thị

Điều chỉnh góc

Các chức năng đo đạc

Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực

Đo đạc/tính toán trong sản khoa

Đo đạc/tính toán trong phụ khoa

Đầy đủ các phép đo cơ bản: Khoảng cách, chu vi, nhịp, thể tích, diện tích

Các phép đo trong siêu âm mạch máu

Đo và tính toán niệu khoa

Đo đạc siêu âm tim

Các thông số kết nối

Chuẩn kết nối DICOM 3.0

Khả năng kết nối gồm:

Cổng Audio out

Cổng USB

Kết nối mạng Ethernet

Các thông số của đầu dò

Đầu dò Convex

Ứng dụng: Ổ bụng, sản khoa

Dải tần: ≤ 2 đến ≥ 5 MHz

Số chấn tử: ≥ 120

Đầu dò Linear

Ứng dụng: Phần nông (các bộ phận nhỏ), mạch máu, nhi khoa, sơ sinh, cơ xương khớp

Dải tần: ≤ 5 đến ≥ 11 MHz

Số chấn tử: ≥250

Đầu dò chuyên tim

Dải tần: ≤ 2 đến ≥ 4 MHz

Số chấn tử: ≥ 60

Thiết bị ngoại vi (Máy tính, máy in)

Máy in đen trắng

Độ phân giải ≥ 300 dpi

Khổ giấy in ≥ 110 mm

In nhiệt

Bộ máy vi tính

CPU: Core i5 hoặc hơn; tốc độ xử lý ≥3.0 Hz

RAM: ≥ 4GB

SSD: ≥ 500 GB

Bàn phím, chuột quang

Màn hình máy tính: Kích thước ≥21" (LED hoặc LCD)

Bộ lưu điện UPS

Loại Online

Công suất ≥ 1 KVA

IV. Yêu cầu khác

Thời gian bảo hành máy chính ≥ 12 tháng

Thời gian bảo hành máy phụ trợ ≥ 12 tháng

Thời gian thực hiện hợp đồng ≤ 150 ngày

Đào tạo nhân lực

Xử lý sự cố

Cam kết vật tư tiêu hao, thay thế trong 10 năm

Giấy ủy quyền chính hãng

Kế hoạch bảo dưỡng

Cung cấp gói bảo trì, bảo dưỡng

1.8 Thiết bị thông dụng

| 1 | Hệ thống hút khí khu vực máy hấp ướt (Trung tâm TK chính) | Tốc độ hút khí tối thiểu 1000m3/h, có ít nhất 6 quạt hoạt động luân phiên tự động Có cảm biến và màn hình giám sát nhiệt độ, độ ẩm khu vực đặt máy hấp. Dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm được ghi lại và lưu trữ trong bộ nhớ, có cổng USB để trích xuất dữ liệu Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Hệ thống hút khí khu vực máy hấp ướt (Nhà Q) | Tốc độ hút khí tối thiểu 500m3/h, có ít nhất 3 quạt hoạt động luân phiên tự động Có cảm biến và màn hình giám sát nhiệt độ, độ ẩm khu vực đặt máy hấp. Dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm được ghi lại và lưu trữ trong bộ nhớ, có cổng USB để trích xuất dữ liệu Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  |
| 3 | Hệ thống camera giám sát tất cả các khu vực trong trung tâm tiệt khuẩn chính | Camera IP thân 2 MP Cảm biến : ≤1/2.9” progressive scan CMOS Chuẩn nén : H265 hoặc H265+ Chống ngược sáng Độ phân giải: tối thiểu 1920 x 1080 @ 25/30fps Ống kính : Tối thiểu 2.8 mm Khẩu độ : F2.0 Giá lắp ống kính : M12 Tầm xa hồng ngoại : 30m Kích hoạt báo động : Phát hiện di chuyển, login bất hợp pháp Cấp độ bảo vệ : IP67 Chuẩn kết nối: RJ45 Vật liệu chế tạo: Vỏ trước kim loại, vỏ sau và giá đỡ plastic Điều kiện làm việc : Tối thiểu -30oC đến 60 oC Nguồn điện 12V/PoE chuẩn 802.03af Camera IP thân 2 MP Cảm biến : ≤1/2.9” progressive scan CMOS Chuẩn nén : H265 hoặc H265+ Chống ngược sáng Độ phân giải: tối thiểu 1920 x 1080 @ 25/30fps Ống kính : Tối thiểu 2,8 mm Khẩu độ : F2.0 Giá lắp ống kính : M12 Tầm xa hồng ngoại : 30m Kích hoạt báo động : Phát hiện di chuyển, login bất hợp pháp Cấp độ bảo vệ : IP67 Chuẩn kết nối: RJ45 Vật liệu chế tạo: Vỏ trước kim loại, vỏ sau và giá đỡ plastic Điều kiện làm việc : Tối thiểu -30oC đến 60 oC Nguồn điện 12V/PoE chuẩn 802.03af Đầu ghi hình IP Phân tích thông minh : Nhận diện khuôn mặt, bảo vệ ngoại vi, phát hiện chuyển động. Hỗ trợ nhận diện bằng Camera : chụp ảnh khuôn mặt, tìm kiếm khuôn mặt Số đầu vào IP Video : 32 kênh Đầu ra Audio : 1 kênh Audio 2 chiều : 1 kênh Chuẩn nén : H.265/H.265+/H.264+/H.264//MJPEG/MPEG4. Hỗ trợ độ phân giải hình ảnh lên đến 12MP Băng thông đầu vào : Tối thiểu 160Mbps Cổng ra HDMI độ phân giải 4K hoặc VGA 1980 x 1080 Hỗ trợ tối thiểu 2 ổ cứng SATA, dung lượng tối đa mỗi ổ 10 GB Giao diện mạng : Tối thiểu 1 cổng RJ-45 10.100/1000 Mps Nhiệt độ làm việc : -10oC đến 55oC Ổ cứng sử dụng cho đầu ghi Dung lượng ghi : 6TB Giao diện : SATA 6.0Gb/s Tốc độ truyền giao tiếp tối đa : 6Gb/s Cache : 256MB Màn hình hiển thị 55 inch Loại sản phẩm: LED Hiển thị kích thước màn hình : 55” Độ phân giải 3840x2160 (4K) Cổng: có cổng HDMI , cổng USB, cổng LAN có, AV có Nguồn điện 220VAC Giá treo tivi Loại dùng cho tivi 55’’ Chất liệu kim loại, sơn tĩnh điện Thích hợp cho các loại ti vi LCD, LED, UHD Cáp HDMI Cáp cao cấp, tốc độ truyền dữ liệu lên đến 2.0 tốc độ truyền tải lên đến 10,2 Gb/s. Độ dài tối thiểu 15M Switch hỗ trợ PoE PoE chuẩn : IEE 802.3af, IEEE 802.3at Số cổng hỗ trợ PoE : 16 cổng Kiểu cổng: RJ45, full duplex, MDIMDI-X adaptive Tham số mạng : 16 cổng 10/100 Mbps PoE, 1 cổng Gigabit combo, 1 cổng Gigabit RJ45 Công suất tối đa trên cổng : 30W Nguồn điện : 100-240VAC Công suất tiêu thụ tối đa : 150W Chuột điều khiển không dây Độ phân giải : 1000 dpi Kết nối Wireless 22.4 GHz, độ trễ thấp Tủ rack Kích thước 6U Vật liệu thép dầy 1mm-1,5 mm sơn tĩnh điện Cửa lưới tản nhiệt Kiểu treo tường Dây cáp mạng Cat 6e: - Kích thước tiêu chuẩn 23AWG, 4-Pair - Cách nhiệt Polyethylene - Vỏ bọc FR PVC - Trở kháng 100Ω±15%, 1MHz đến 200MHz - Điện áp 300V AC/DC - Nhiệt độ vận hành -20ºC đến 60ºC Dây cáp nguồn 2x1,5mm: - Cáp điện lực ruột đồng, vỏ cách điện PVC, vỏ bọc PVC. - Điện áp định danh 300/500V - Điện trở DC tối đa ở 20ºC 13,3Ω/km - Kích thước Vcmo 2x1.5mm - Kết cấu 30/0.25(Nº/mm) - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6610-5 Ống cứng luồn dây: - Đường kính ngoài 20mm - Bề dầy ống 1,55mm - Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 35:2015/XLT Ống mềm luồn dây: - Đường kính ngoài 20mm - Đường kính trong 14,5mm - Phù hợp tiêu chuẩn IEC 614-2-4/405 Ghen hộp - Chiều rộng: 39mm - Chiều cao: 18mm - Vật liệu nhựa chống cháy Vật tư luồn ống dây : càng cua, măng sông , đế chia ngả 3, 2 kèm nắp và vít.. Vật tư lắp đặt camera : hạt mạng Hộp đế Camera kín nước Kích thước : 110x110x50mm Vật liệu chựa PVC chống cháy Vật tư đấu nối nguồn điện của hệ thống : Phích cắm, ổ cắm 3 Vật tư phụ : vit, nở nhựa, nở sắt, băng dính điện, lạt nhựa… Lắp đặt toàn bộ : - 20 camera - 2 switch poe - 1 đầu ghi - 1 màn hình - Cài đặt và cấu hình hệ thống - Lắp đặt ống và đi dây - Hướng dẫn sử dụng Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  |
| 4 | Màn hình giám sát camera | Kết nối và truyền hình ảnh trực tiếp từ camera giám sát Loại sản phẩm : LED Hiển thị kích thước màn hình: 55” Độ phân giải 3840x2160 Engine hình ảnh: 4K Video HDR : HDR10+ hỗ trợ, HLG : Mega contrast Nâng cấp tương phản có Cổng: 3 cổng HDMI , 2 cổng USB, Cổng LAN có, AV có Nguồn điện 220VAC, 165W Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  |
| 5 | Điện thoại đàm thoại (có chuông và camera) tại khu vực giao nhận đồ bẩn và khu vực cấp pháp đồ vô khuẩn | Bộ chuông hình Độ phân giải: tối thiêu 2.0 Megapixel. Tối thiểu 1 góc: Góc nhìn ngang: 129°. Hỗ trợ : Wi-Fi. Đàm thoại 2 chiều. Hỗ trợ: kiểm soát cửa Hỗ trợ thẻ nhớ max 128Gb.Cấu hình qua mạng Chống ngược sáng thực True WDR. Kết nối cổng mạng 10M/100M, RS-485 Cổng báo động 4-in Hỗ trợ hồng ngoại. Hỗ trợ kết nối 1 màn hình chính Tiêu chuẩn chồng bụi và nước: IP65 Nguồn điện cung cấp: 12 VDC. Chức năng cung cấp nguồn qua PoE. Màn hình Kích thước : 7 inch TFT LCD Độ phân giải màn hình tối thiểu : 800x400 Vận hành : Cảm ứng điện dung Đầu vào Audio : gắn sẵn microphone Đầu ra : Loa Hỗ trợ mạng không dây : không Giao diện mạng : RJ45 10/100 Mbps self-adaptive Nguồn điện sử dụng : 12VDC/PoE IEE802.af Nhiệt độ làm việc : từ -10oC đến 55oC Dây cáp mạng Cat 6e: - Kích thước tiêu chuẩn 23AWG, 4-Pair\ - Cách nhiệt Polyethylene- Vỏ bọc FR PVC - Trở kháng 100Ω±15%, 1MHz đến 200MHz - Điện áp 300V AC/DC - Nhiệt độ vận hành -20ºC đến 60ºC Dây cáp nguồn 2x1,5mm: - Cáp điện lực ruột đồng, vỏ cách điện PVC, vỏ bọc PVC. - Điện áp định danh 300/500V - Điện trở DC tối đa ở 20ºC 13,3Ω/km - Kích thước Vcmo 2x1.5mm - Kết cấu 30/0.25(Nº/mm) - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6610-5 Ống cứng luồn dây : - Đường kính ngoài 20mm - Bề dầy ống 1,55mm - Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 35:2015/XLT Ống mềm luồn dây - Đường kính ngoài 20mm - Đường kính trong 14,5mm - Phù hợp tiêu chuẩn IEC 614-2-4/405 Vật tư luồn ống dây : càng cua, măng sông , đế chia ngả 3, 2 kèm nắp và vít.. Vật tư phụ : vit, nở nhựa, nở sắt, băng dính điện, lạt nhựa… Chi phí lắp đặt hệ thống chuông - thoại Lắp đặt 3 bộ thiết bị Đi dây Cấu hình hệ thống Cài đặt trên điện thoại Hướng dẫn sử dụng Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  |
| 6 | Thang máy vận chuyển dụng cụ và đồ vải | ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CHUNG Loại thang: Thang tải hàng có người đi kèm. Số lượng: 01 Tải trọng: Có thể tới 1500kg Tốc độ: 30m/ph Số tầng: 02 tầng Số điểm dừng: 02 điểm dừng Hành trình: 4850mm Đối trọng: Đối trọng hông, bằng gang hoặc thép tấm hoặc kim loại Vị trí đặt máy: Phía trên giếng thang, loại không có buồng máy TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN (AS 380) Hệ điều khiển: Tủ điện và các phụ kiện chuyên dụng cho thang máy ĐỘNG CƠ Loại tời kéo không có hộp giảm tốc. Công suất động cơ: Tùy theo tải trọng Nguồn điện: 3 Phase 380V Puly truyền, bệ máy: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC - Kích thước hố thang: Rộng 2800 x Sâu 2900(mm). Kích thước thông thủy hữu dụng sau khi đã trừ phần chiếm chỗ của các cột bê tông. Hố thang được xây dựng bằng cột bê tông, gạch xây chèn, có đổ các giằng kỹ thuật và lanh tô cho lắp cửa. - Chiều cao tầng 1: 4850mm - Chiều cao tầng 2 (Over head): 4850mm - Pit /Chiều sâu hố PIT: 600mm (kích thước tối thiểu) VẬT LIỆU Cabin thang: 01 bộ. Cabin đặt bằng sàn - Kết cấu khung Cabin: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất; - Vách, Nóc: Inox 304 sọc nhuyễn dầy 1,2mm; - Kích thước: Rộng 1900 x Sâu 2400 x Cao 2350(mm) - Cửa cabin: 02 bộ cửa; - Sàn cabin: Sàn tôn nhám 3mm chống trượt; Cửa tầng: 03 Bộ cửa Cửa cabin: 02 Bộ cửa (2 cửa đối nhau) - Kết cấu khung: Inox bao bản hẹp tiêu chuẩn. - Vật liệu: Inox 304 sọc nhuyễn dày 1,2mm; - Kích thước: Rộng 1200 x Cao 2100 (mm) - Chủng loại cửa tự động: Cửa mở tự động từ tâm - CO - Thiết bị an toàn cửa: Đã bao gồm, khi đóng kín cửa thang mới hoạt động; Bảng điều khiển: 03 bảng bên ngoài, 01 bảng trong cabin. - Vật liệu bằng Inox; - Nút bấm gọi tầng chuyên dụng cho thang máy; Tín hiệu, đèn báo - Đèn hiển thị vị trí cabin báo số; Loại đèn LED thanh 7 đoạn; - Đèn hiển thị chiều cabin lên xuống Chế độ hoạt động dừng tầng - Dừng (bằng tầng) tự động có chuông báo Cáp tải chuyên dùng - Cáp lõi dầu chuyên dụng cho thang máy; - Số lượng, đường kính: Tùy thuộc vào kiểu động cơ và tỷ số truyền Ray dẫn hướng cabin: Rail chuyên dụng thang máy theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất Ray dẫn hướng đối trọng: Rail chuyên dụng thang máy theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất Bạc trượt chuyển động cabin: Kiểu bạc trượt chuyên dụng cho thang máy. Đối trọng: Gang đúc hoặc thép tấm. Ty cáp: Chống tuột cáp. Có hệ thống an toàn chống vượt tốc (Governor) kèm hệ thống phanh cơ khí. CÁC CHỨC NĂNG TIÊU CHUẨN Bảo vệ quá dòng, mất pha: - Cài đặt trong phần mềm biến tần ( Inverter). - Hệ thống này sẽ tự động kiểm tra dòng điện dộng cơ và tình trạng quá tải. Nếu vượt quá giá trị định sẵn, thang sẽ báo lỗi Bảo vệ giới hạn cuối: Công tắc giới hạn cuối, công tắc giới hạn chiều, công tắc giảm tốc là các thiết bị an toàn để bảo vệ thang; Lưu giữ lỗi: Lưu giữ 10 lỗi gần nhất và chi tiết 1 lỗi sau cùng giúp nhanh chóng tìm ra nguyên nhân hư hỏng thang; Tự động vận hành lại khi nguồn điện được cung cấp: Khi nguồn điện bị lỗi và được cung cấp lại, thang sẽ tự động vận hành trở lại. An toàn cửa: Thang không hoạt động khi cửa tầng mở(hở cửa) hoặc dừng tầng không chính xác. Các tính năng khác: - Hiển thị vị trí thang; - Tiếp điểm hành trình kiểm soát hành trình, cabin không vượt qua giới hạn di chuyển. - Có trang bị bộ cứu hộ điện tử kèm accquy. - Có trang bị đèn cứu hộ trong cabin. - Có trang bị quạt thông gió cho cabin. - Có trang bị đèn cực tím khử khuẩn trong cabin. - Trang bị thắng cơ, chống vượt tốc- Governor. - Có trang bị thẻ từ- nếu được yêu cầu. Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  |
| 7 | Hệ thống điều hòa không khí (hệ VRF) | DÀN NÓNG ĐIỀU HÒA Dàn nóng điều hòa trung tâm 2 chiều lạnh/sưởi inverter công suất lạnh 140kw - Nguồn điện: Hệ thống 3 pha 4 dây, 380 - 415V/380V, 50/60Hz - Công suất lạnh/sưởi (kw): ≥140/≥155 - Điện năng tiêu thụ Lạnh/sưởi (kw): ≤41,1/ ≤40,1kw - Lưu lượng gió (m3/min): ≥766m3/min - Trọng lượng máy (kg): ≤1120kg - Độ ồn: ≤65 dB(A) - Phạm vi vận hành: + Lạnh (CBD) đáp ứng trong khoảng -10 đến 52 (độ C) + sưởi (CWB):đáp ứng trong khoảng -25 đến 18 (độ C) - Môi chất lạnh: R-410A + Lượng nạp (kg): ≤ 34,5kg DÀN LẠNH ĐIỀU HÒA Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm công suất lạnh: 2,8kw - Nguồn điện: 1 pha,220-240 V/220-230V, 50/60 Hz - Công suất lạnh/sưởi:2,8/3,2 kw - Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi: ≤0,04/ ≤0,04 kw - Lưu lượng gió: Tối thiểu 3 cấp - Độ ồn: Tối thiểu 3 cấp Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm công suất lạnh 3,6kw - Nguồn điện: 1 pha,220-240 V/220-230V, 50/60 Hz - Công suất lạnh/sưởi: ≥3,6/ ≥4,0 kw - Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi: ≤0,04/ ≤0,04 kw - Lưu lượng gió : Tối thiểu 3 cấp - Độ ồn : Tối thiểu 3 cấp Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm công suất lạnh 4,5kw - Nguồn điện: 1 pha,220-240 V/220-230V, 50/60 Hz - Công suất lạnh/sưởi: ≥4,5/ ≥5 kw - Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi: ≤0,04/ ≤0,04 kw - Lưu lượng gió : Tối thiểu 3 cấp - Độ ồn : Tối thiểu 3 cấp Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm công suất lạnh 5,6kw - Nguồn điện: 1 pha,220-240 V/220-230V, 50/60 Hz - Công suất lạnh/sưởi: ≥5,6/ ≥6,3 kw - Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi: ≤0,04/ ≤0,04 kw - Lưu lượng gió : Tối thiểu 3 cấp - Độ ồn : Tối thiểu 3 cấp Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm công suất lạnh 7,3kw - Nguồn điện: 1 pha,220-240 V/220-230V, 50/60 Hz - Công suất lạnh/sưởi: ≥7,1/ ≥8,0 kw - Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi: ≤0,63/ ≤0,063 kw - Lưu lượng gió : Tối thiểu 3 cấp - Độ ồn : Tối thiểu 3 cấp Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm công suất lạnh 9,0kw - Nguồn điện: 1 pha,220-240 V/220-230V, 50/60 Hz - Công suất lạnh/sưởi: ≥7,1/ ≥8,0 kw - Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi: ≤0,96/ ≤0,096 kw - Lưu lượng gió : Tối thiểu 3 cấp - Độ ồn : Tối thiểu 3 cấp Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm công suất lạnh 11,2kw - Nguồn điện: 1 pha,220-240 V/220-230V, 50/60 Hz - Công suất lạnh/sưởi: ≥11,2/ ≥12,5 kw - Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi: ≤0,158/ ≤0,150 kw - Lưu lượng gió : Tối thiểu 3 cấp - Độ ồn : Tối thiểu 3 cấp Dàn lạnh âm trần điều hòa trung tâm công suất lạnh 14,0kw - Nguồn điện: 1 pha,220-240 V/220-230V, 50/60 Hz - Công suất lạnh/sưởi: ≥11,2/ ≥12,5 kw - Điện năng tiêu thụ lạnh/sưởi: ≤0,178/ ≤0,166 kw - Lưu lượng gió : Tối thiểu 3 cấp - Độ ồn : Tối thiểu 3 cấp Chi phí vận chuyển và lắp đặt |  |
|  | (Note: Đối với các hạng mục mà nhà thầu chưa rõ có thể liên hệ Phòng Quản lý dự án đầu tư và đấu thầu để khảo sát thực tế tại nơi lắp đặt). |  |  |