Phụ lục 02

YÊU CẦU KỸ THUẬT

BƠM TIÊM ĐIỆN

( Kèm theo công văn số          /TTYT-KD ngày      / 04 /2023 của TTYT huyện Phù Cát)

- Yêu cầu chung :

- Tình trạng: Máy mới 100%.

- Sản xuất năm 2021 trở về sau.

- Hàng hóa có chứng nhận CO, CQ, Tờ khai hải quan (không xóa giá).

- Nhà máy đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương.

- Điện nguồn sử dụng: 220 VAC, 50 Hz

- Điều kiện môi trường làm việc:

+ Nhiệt độ tối đa: 30°C

+ Độ ẩm tối đa: 80%

- Yêu cầu cấu hình:

- Máy chính: 01 cái

- Dây nguồn: 01 cái

- PIN sạc: 01

- Khoá treo máy: 01 cái

3. Chỉ tiêu kỹ thuật:

- PIN sạc: Thời gian sử dụng với PIN sạc ≥8 giờ; thời gian sạc PIN: ≤ 4 giờ.

- Có sẵn ngôn ngữ sử dụng tiếng Việt trong máy.

- Có hiển thị hướng dẫn thao tác tháo, lắp ống tiêm bằng hình ảnh trên màn hình hiển thị.

- Tốc độ truyền liên tục: ≤ 0.01 đến ≥ 900 ml/giờ, bước tăng ≤ 0.01 ml.

- Tốc độ truyền nhanh: ≥ 1750 ml/giờ, bước tăng ≤ 0.01 ml.

- Độ chính xác truyền: ≤ ± 2 %.

- Thể tích truyền: Tối đa ≥ 9000 ml, bước tăng ≤ 0.01 ml/h.

- Thời gian truyền: Tối đa ≥ 99 giờ 00 phút

- Ống tiêm sử dụng: 2/3, 5,10, 20,  30, 50/60 (ml).

- Tự động tính tốc độ truyền: Theo thể tích và thời gian chọn.

- Điều chỉnh tốc độ truyền trong khi máy đang truyền.

- Có chức năng dừng tạm thời, thông số truyền được lưu lại.

- Có khả năng kết nối với hệ thống quản lý bệnh viện bằng tín hiệu không dây.

- Màn hình thể hiện biểu tượng thường xuyên khi đang truyền: Nguồn điện, thời lượng pin sạc còn lại theo giờ và phút; tốc độ truyền; thể tích đã truyền; thể tích truyền còn lại; thời gian truyền còn lại; áp kế thể hiện áp lực tắc nghẽn hiện tại và mức cảnh báo áp lực tắc nghẽn đang cài đặt.

- Báo động tắc nghẽn: có ≥ 9 mức cài đặt đặt, giới hạn áp lực báo động tắc nghẽn tối đa ≥ 1 bar.

- Tự động giảm thể tích truyền nhanh khi báo động tắc nghẽn.

- Báo động và ngừng bơm: Khi liều lượng sai số ≤ 0.2 ml do lỗi hệ thống.

- Có giới hạn thời gian tối đa khi truyền nhanh bằng tay.

- Cảnh báo: gần hết dịch; ống tiêm sắp hết; thời gian truyền sắp hết; pin sắp hết; thời gian KVO sắp hết. Nội dung cảnh báo được hiển thị bằng chữ trên màn hình.

- Báo động: Đạt thể tích mục tiêu đã cài đặt; ống tiêm hết thuốc; thời gian truyền chọn trước đã hết; hết pin; tắc nghẽn; KVO đã kết thúc; kẹp ống tiêm mở; lắp ống tiêm sai; cẩn đẩy bị khoá. Nội dung báo động được hiển thị bằng chữ trên màn hình.

- Kháng ẩm: chuẩn  ≥ IP 34

- Có chức năng tính liều lượng thuốc.

- Có chức năng thư viện thuốc. Cho phép cài đặt giới hạn tốc độ truyền cho mỗi loại thuốc, bao gồm giới hạn mềm và giới hạn cứng.

- Có chức năng khóa bàn phím, tránh thay đổi cài đặt.

- Có chức năng mồi đường truyền tự động.

- Bộ nhớ ≥ 1000 sự kiện

4. Yêu cầu khác:

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng

- Bảo trì  ≤ 3 tháng / lần trong suốt thời gian bảo hành

- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại bệnh viện

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ