Phụ lục 01

YÊU CẦU KỸ THUẬT

HỆ THỐNG NỘI SOI TIÊU HÓA (DẠ DÀY, ĐẠI TRÀNG)

( Kèm theo công văn số          /TTYT-KD ngày      / 04 /2023 của TTYT huyện Phù Cát)

1. Yêu cầu chung :

- Tình trạng: Mới 100%.

- Năm sản xuất 2022 trở về sau.

- Hàng hóa có chứng nhận CO, CQ, Tờ khai hải quan (không xóa giá).

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, hoặc ISO 9001 hoặc tương đương.

- Điện nguồn sử dụng: 220 VAC, 50 Hz.

- Môi trường hoạt động:

+ Nhiệt độ tối đa: 30°C

+ Độ ẩm tối đa: 80%

2. Yêu cầu cấu hình:

2.1. Bộ xử lý hình ảnh trung tâm

- 01 Ống nối

- 01 Máy chính

- 01 Bàn phím

- 01 Điều chỉnh cân bằng

- 01 Cable tín hiệu Video

- 01 Dây nguồn

- 01 Bình nước OS-H5

2.2. Dây nội soi dạ dày, Tá tràng video

- 01 Chổi rửa dài

- 01 Chổi rửa ngắn

- 10 Nắp đậy kênh sinh thiết

- 01 Chai dầu silicon

- 01 Đầu nối làm sạch kênh hút khí nước

- 01 Đầu nối làm sạch kênh khí nước

- 01 Van cân bằng áp suất

- 01 Nắp đậy ngâm nước

- 01 bộ Ron cao su cho kênh hút

- 01 Hộp đựng thiết bị

2.3. Dây nội soi đại tràng video

- 01 Chổi rửa dài

- 01 Chổi rửa ngắn

- 10 Nắp đậy kênh sinh thiết

- 01 chai Dầu silicon

- 01 Đầu nối làm sạch kênh hút khí nước

- 01 Đầu nối làm sạch kênh khí nước

- 01 Van cân bằng áp suất

- 01 Nắp đậy ngâm nước

- 01 bộ Ron cao su cho kênh hút

- 01 bộ kiểm tra van

- 01 Hộp đựng thiết bị

2.4. Màn hình led nội soi chuyên dụng

- 01 Bộ chuyển đổi

- 01 Cáp nguồn

- 01 Cáp HDMI

- 01 Cáp DVI

2.5. Bộ kiểm tra rò rỉ: 01 bộ

2.6. Máy hút dịch

2.7. Xe đẩy cho hệ thống nội soi: 1cái

2.8. Hệ thống in trả kết quả bệnh nhân: 1 bộ

3. Chỉ tiêu kỹ thuật:

3.1. Bộ xử lý hình ảnh trung tâm:

3.1.1. Nguồn sáng:

- Loại đèn: Xenon, cho ánh sáng lạnh với cường độ cao.

- Công suất: ≥ 150W

- Nhiệt độ màu của bóng đèn: ≥ 6000ºK

- Tuổi thọ hoạt động của bóng đèn chính: ≥ 500 giờ chạy liên tục

- Điều chỉnh ánh sáng: “Bằng tay” hoặc “tự động”

+ Bằng tay cho phép chỉnh: ≥ 11 bước

+ Tự động có 2 chế độ: Ave hoặc Peak

- Có đèn dự phòng loại LED 3W ánh sáng trắng.

- Bơm nước: DC diaphragm

- Cho phép điều chỉnh ≥ 06 mức độ áp lực khác nhau

    - Hệ thống xử lý hình ảnh

- Bộ xử lý có độ phân giải ngõ ra có độ phân giải cao HDTV: ≥ 1080i

- Có nút nhấn tháo ống nội soi khỏi bộ xử lý (scope eject switch).

- Có cổng tín hiệu DVI-D x 02 cổng tại ngõ ra

- Tương thích với nhiều chủng loại dây soi khác nhau như: dạ dày, đại tràng, phế quản, tá tràng nghiêng, tai mũi họng, niệu quản.....

- Chức năng D-range expansion giúp tăng sáng cho hình ảnh nội soi luôn rõ nét trong các vị trí soi khó, đầu ống soi phải ở xa vùng muốn quan sát gây thiếu sáng.

- Điều chỉnh màu sắc: ≥ 11 bước cho các màu : “đỏ”, ”xanh”

- Có chức năng tự động cân bằng màu trắng thông qua nút nhấn White Balance ở mặt trước máy.

- Cài đặt, nhập dữ liệu thông qua bàn phím : Số ID, bệnh nhân, tên tuổi, giới tính, ngày sinh, ngày ghi hình, số thứ tự  khung hình, cài đặt hiển thị hình ảnh, tên tuổi Bác sỹ và chú thích, chỉ định bệnh….

- Cho phép lưu trữ: ≥ 50 Bệnh nhân với các thông tin chi tiết về tên tuổi, giới tính, quản lý số ID, các chỉ định bệnh, mô tả tổn thương…

- Lưu trữ: Khoảng 30 Bác sĩ sử dụng với các thông tin chi tiết về tên tuổi, các chỉ định bệnh, mô tả tổn thương…

- Có chức năng dừng hình lấy nét tự động cho hình ảnh dừng hình rõ nét nhất theo công nghệ Freeze Scan

- Chức năng phóng đại điện tử Digital zoom: x 1.2, 1.5, 2.0 X

- Có màn hình phụ quan sát hình ảnh nội soi khi dừng hình. (màn hình phụ)

- Có chức năng thay đổi kích thước khung ảnh hiển thị (Full screen/Medium)

- Lưu trữ hình ảnh: Cho phép lưu trữ hình ảnh ở độ phân giải cao thông qua các cổng kết nối kỹ thuật số USB x 02 cổng

- Điều khiển các thiết bị ngoại vi thông qua phím nhấn mặt trước máy; công tắc đạp chân hoặc các nút nhấn trên tay cầm ống soi như: đầu ghi hình, máy in màu, thiết bị lưu trữ hình ảnh, máy bơm rửa vết thương…

- Có khả năng nâng cấp phần mềm xử lý ảnh cho Bộ xử lý thông qua cổng USB.

- Áp suất bơm: 45-70 kPa (6.5 – 10.2 PSI)

3.2. Dây nội soi dạ dày, Tá tràng video:

- Dây soi có thể xoay 180º tại phần kết nối với nguồn sáng (có tác dụng chống xoắn dây khi thao tác tăng tuổi thọ cho dây soi).

- Góc nhìn: ≥ 140º

- Hướng quan sát: 0º (Nhìn thẳng)

- Độ sâu trường nhìn: 5 đến 100 mm

- Hệ thống chiếu sáng: ≥ 2 đường

- Đường kính thân ống soi: ≤ 9.8 mm

- Khả năng uốn cong của đầu ống:

+Lên: ≥ 210º

+ Xuống: ≥ 120º

+ Trái: ≥ 120º

+ Phải: ≥ 120º

- Độ dài làm việc: ≥ 1050 mm

- Tổng chiều dài: ≥ 1373 mm

- Đường kính kênh sinh thiết: ≤  2.8 mm

3.3. Dây nội soi đại tràng video:

- Dây soi có thể xoay 180º tại phần kết nối với nguồn sáng (có tác dụng chống xoắn dây khi thao tác tăng tuổi thọ cho dây soi).

- Góc nhìn: ≥ 140º

- Hướng quan sát: 0º (Nhìn thẳng)

- Độ sâu trường nhìn: 3 đến 100 mm

- Hệ thống chiếu sáng: ≥ 2 đường

- Đường kính thân ống soi: ≤ 13.2 mm

- Khả năng uốn cong của đầu ống:

+ Lên: ≥ 180º

+ Xuống: ≥ 180º

+ Trái: ≥ 160º

+ Phải: ≥ 160º

- Độ dài làm việc: ≥ 1500 mm

- Tổng chiều dài: ≥ 1823 mm

- Đường kính kênh sinh thiết: ≤  3.8 mm

3.4. Màn hình led nội soi chuyên dụng:

- Màn hình:  ≥ 27" IPS

- Độ phân giải: ≥ 2MP (1920 x 1080)

- Màu sắc: ≥ 10bit color, sRGB 115% (Deep Red)

- Độ sáng: ≥ 800 nits.

- Contrast: 1000:1

- Input: HDMI (2.0) x 1, DP (1.2) x 1, DVI-D x 1, 3G-SDI x 1.

- Chống bụi/nước: IP35 / IP32 (Front / Back)

3.5. Bộ kiểm tra rò rỉ:

Dùng kiểm tra lổ mọt dây soi trước và sau khi sử dụng

3.6. Máy hút dịch:

- Máy chính

- 02 bình hút

- 01 dây silicon dài

- 01 pedal đạp chân

3.7. Xe đẩy cho hệ thống nội soi:

- 01 Xe đẩy có 04 bánh xe di chuyển, 2 bánh có khóa

- 01 Giá treo dây nội soi

- 01 Khay đựng bàn phím

3.8. Hệ thống in trả kết quả bệnh nhân:

- Máy vi tính

+ Mainboard

+ CPU

+ RAM ≥ 8 GB

+ HDD ≥ 500 GB

+ Monitor LCD ≥ 19 inch

- Máy in màu vi tính

- Phần mềm trả kết quả

4. Yêu cầu khác:

- Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng

- Bảo trì  ≤ 3 tháng / lần trong suốt thời gian bảo hành

- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại bệnh viện

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ.