Phụ lục 03

YÊU CẦU KỸ THUẬT

MÁY TRUYỀN DỊCH

( Kèm theo công văn số          /TTYT-KD ngày      / 04 /2023 của TTYT huyện Phù Cát)

- Yêu cầu chung :

- Tình trạng: Máy mới 100%.

- Sản xuất năm 2021 trở về sau.

- Hàng hóa có chứng nhận CO, CQ, Tờ khai hải quan (không xóa giá).

- Nhà máy đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương.

- Điện nguồn sử dụng: 220 VAC, 50 Hz

- Điều kiện môi trường làm việc:

+ Nhiệt độ tối đa: 30°C

+ Độ ẩm tối đa: 80%

- Yêu cầu cấu hình:

- Máy chính: 01 cái

- Dây nguồn: 01 cái

- PIN sạc: 01

- Kẹp treo máy 02 chiều: 01 cái

3. Chỉ tiêu kỹ thuật:

- Sử dụng nguồn điện trực tiếp 100-240V, hoặc sử dụng PIN sạc: Loại PIN Lithium-Ion.

- Màn hình màu, góc nhìn 80°

- Nhập thông số bằng nút bấm

- Hiển thị hướng dẫn thao tác lắp dây truyền bằng hình ảnh trên màn hình hiển thị.

- Tốc độ truyền: 0.1 đến 1000 ml/giờ, bước điều chỉnh: 0.01ml/giờ.

- Tự động tính tốc độ truyền: Theo thể tích và thời gian hoặc theo liều lượng thuốc.

- Thể tích truyền: 0.1 đến 9999 ml, bước điều chỉnh: 0.01ml.

- Có thể xóa dữ liệu dịch đã truyền để bắt đầu ca truyền mới mà không cần tắt máy

- Thời gian truyền : 1 phút đến 99 giờ 59 phút

- Thay đổi thông số truyền không cần dừng truyền

- Truyền nhanh (bolus): Tốc độ truyền nhanh: Tối đa 1000 ml/giờ; có 3 chế độ truyền nhanh: truyền nhanh bằng tay; truyền nhanh với thể tích truyền nhanh được chọn trước; truyền nhanh với thể tích và thời gian truyền nhanh được chọn trước.

- Độ chính xác truyền:  ±5% trên 24h

- Màn hình:

+ Thể hiện biểu tượng thường xuyên: Nguồn điện chính, pin sạc và dung lượng pin (giờ và phút), vận tốc truyền; thể tích đã truyền, thể tích truyền còn lại; áp lực kế thể hiện áp lực tắc nghẽn và mức cảnh báo áp lực tắc nghẽn đang sử dụng; thời gian truyền còn lại.

+ Chọn áp lực tắc nghẽn, hiển thị dung lượng pin, thể tích đã truyền, cài đặt thể tích chọn trước...

+ Hiển thị biểu tượng (kèm báo động): Báo hiệu khi bị lỗi: dây truyền dịch đặt sai vị trí, bị nghẽn, gần hết dịch, hết dịch....

- Chức năng thư viện thuốc:

+ Thư viện thuốc: ≥ 3,000 thuốc với thông số trị liệu, có thể chia thành 30 danh mục khác nhau.

+ Có chức năng đặt giới hạn tốc độ truyền cho mỗi loại thuốc, bao gồm giới hạn cứng và giới hạn mềm.

+ Mã hóa màu thuốc

- Chức năng tính liều lượng thuốc.

+ Tự động tính toán liều lượng thuốc theo đơn vị: mg, μg, ng, IU, mEq, mmol.

+ Các thông số cài đặt bao gồm: Thông số bệnh nhân (Cân nặng, diện tích da) và liều lượng thuốc cần điều trị.

- Chế độ giữ vein KVO :

+ Khi tốc độ truyền >=10ml/giờ: Tốc độ KVO = 3ml/giờ

+ Khi tốc độ truyền <10ml/giờ: Tốc độ KVO = 1ml/giờ

+ Khi tốc độ truyền: < 1 ml/h: Tốc độ KVO = tốc độ mặc định 0.1 ml/h.

- Có chế độ chờ (Standby): tối đa 24 giờ. Thông số cài đặt được giữ nguyên

- Hệ thống an toàn:

+ Áp lực báo động nghẽn: 9 mức cài đặt, áp lực tối đa 1bar.

+ Cảm biến áp lực: dòng trên và dòng dưới.

+ Tự động giảm thể tích truyền nhanh khi báo động nghẽn. Thể tích truyền nhanh tối đa sau khi giảm liều truyền nhanh ≤ 0,2 ml

+ Báo động khi phát hiện sai số trong thể tích truyền tối đa 1ml, bơm tự động tắt

+ Giới hạn truyền nhanh bằng tay: Tối đa 10 giây.

+ Tính năng phát hiện và báo động bọt khí:

++ Độ nhạy phát hiện bọt khí ≥ 0.01 ml.

++ Kích hoạt báo động: Bọt khí đơn lẻ: 0.02-0.3 ml. Không khí tích luỹ: 0.5-3.8 ml/h

+ Có kẹp dây trong bơm để ngăn chặn dịch chảy tự do khi mở nắp bơm

+ Cảnh báo (bằng âm thanh): Thể tích truyền gần hết; Thời gian truyền gần hết; gần hết pin; KVO sắp kết thúc. Có thể tắt tiếng cảnh báo trong 2 phút. hiển thị cảnh báo trên màn hình

+ Báo động (bằng âm thanh và đèn LED đỏ): Hết dịch; hết thời gian truyền; Hết pin; tắc nghẽn; KVO đã kết thúc; không có pin trong thiết bị; có khí trong đường truyền; lỗi hiệu chuẩn dây truyền dịch; báo động áp suất đầu vào trong trường hợp chai dịch truyền hết thuốc; cửa bơm mở. Hiển thị báo động trên màn hình.

+ Cảnh báo nhắc nhở: Người dùng không nhập thông số truyền sau khi đã lắp dây truyền dịch; không kích hoạt hoạt động cho bơm khi đã lắp dây truyền và nhập thống số truyền; khi hết thời gian chờ.

+ Chức năng khóa bàn phím tránh thay đổi thông số cài đặt

+ Có chức năng kết nối với hệ thống gọi nhân viên

+ Chống ẩm: IP 34

+ Chống sốc chống nhiễu: loại CF II

- Có chức năng tráng đường truyền tự động.

- Bộ nhớ: ≥ 1000 sự kiện

4. Yêu cầu khác:

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng

- Bảo trì  ≤ 3 tháng / lần trong suốt thời gian bảo hành

- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo và chuyển giao công nghệ cho người sử dụng tại bệnh viện.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ.