## TB y tế
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP, MỞ RỘNG BỆNH VIỆN PHỔI QUẢNG NINH
Stt | Mô tả thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú
1 | Bàn mổ (đa năng) | Cái | 2 | 2103
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Khung bàn mổ: 01 bộ
Bộ điều khiển: 01 bộ
Tấm đỡ tay: 02 cái
Tấm đỡ đầu: 01 cái
Tấm đỡ chân: 02 cái
Đệm cho các bộ phận: 01 bộ
Khung màn chắn gây mê: 01 cái
Giá đỡ chân cho tiết niệu phụ khoa: 01 bộ
Pin dự phòng: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Bàn mổ đa năng điện, thủy lực có thể sử dụng trong nhiều loại phẫu thuật khác nhau
Chân bàn được làm từ thép không gỉ
Có rãnh để đựng khay Cassette
Điều chỉnh độ cao bàn mổ: từ ≤ 680 mm đến ≥ 900 mm
Có khóa chân, bàn điều khiển bằng hệ thống điện
Các tấm đỡ chân có thể tháo rời và tách ra
Hỗ trợ tư thế nằm Tredenlengburg
Điều chỉnh góc nghiêng trái/phải: ≥ 20 độ
Tải trọng ở vị trí thông thường: ≥250 kg
Chiều rộng khi không có ray bên của bàn mổ: ≥520 mm
2 | Đèn mổ treo trần (2 nhánh kèm camera và tay treo màn hình) | Chiếc | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Bộ cánh tay treo ba nhánh cho hai đầu đèn và màn hình: 01 bộ
Chóa đèn treo trần: 02 bộ
Chụp cán cầm đầu đèn có thể tiệt khuẩn nhiều lần: 04 cái
Cán cầm điều chỉnh đèn: 02 cái
Bảng điều khiển gắn tường: 01 cái
Camera trung tâm, điều khiển không dây: 01 cái
Màn hình chuyên dụng: 01 chiếc
Bộ phụ kiện lắp đặt hoàn thiện: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Đèn mổ sử dụng công nghệ đèn LED, điều khiển bằng cảm ứng trên đèn và điều khiển từ bảng điều khiển gắn tường
Cường độ ánh sáng mỗi chóa: ≥160.000 lux
Có nhiệt độ màu điều chỉnh được ≥ 03 mức trong khoảng 3800K đến 4800K
Chỉ số hoàn màu Ra: ≥ 95%
Đường kính trường sáng ở khoảng cách 1m: ≥80mm, 80
Cường độ sáng trung tâm có thể điều chỉnh: từ ≤30% đến 100%
Tuổi thọ bóng ≥ 50.000 giờ
Có điều khiển trên đầu đèn: tắt, bật, điều chỉnh cường độ sáng
Các cánh tay treo có thể quay xung quanh các khớp nối 360 độ
Cánh tay treo đầu đèn có thể điều khiển lên/xuống tối đa ≥1000 mm
Độ sâu trường sáng ≥500 mm
Chỉ số hoàn màu đỏ R9: ≥ 90
* | Camera
Loại cảm biến hình ảnh ≥ 1/3 inch CMOS hoặc CCD
Tương thích và đồng bộ với hệ thống đèn mổ
Độ phân giải ≥ 1900x1050 pixels
Phóng đại quang học: ≥ 10 X
Phóng đại kỹ thuật số: ≥ 10 X
Tiêu cự có thể điều chỉnh trong khoảng từ ≤ 5,5 đến ≥ 50 mm
Cân bằng trắng tự động
Màn hình chuyên dụng dùng trong y tế ≥20 inch
3 | Đèn mổ di động | Chiếc | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Chóa đèn với bảng điều khiển tích hợp: 01 bộ
Bộ chân đế có bánh xe: 01 bộ
Tay cầm khử trùng được: 01 bộ
Khối nguồn chính cho đèn: 01 bộ
Bộ phụ kiện lắp đặt đèn: 01 bộ.
Pin dự phòng đi theo đèn: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Tính năng kỹ thuật
Cường độ chiếu sáng trung tâm: ≥ 160.000 Lux
Đường kính trường ánh sáng ở khoảng cách: ≥ 200 mm
Nhiệt độ màu: Có ≥ 3 mức điều chỉnh nhiệt độ màu trong dải từ 4000K đến 6000K
Chỉ số tạo màu Ra: ≥ 95
Điều chỉnh cường độ chiếu sáng: từ ≤ 50.000 đến ≥ 160.000 Lux
Chế độ ánh sáng cho phẫu thuật nội soi (tại khoảng cách 1 mét) ≥ 300 Lux
4 | Đèn tiểu phẫu | Chiếc | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%.
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Chân đế đèn có bánh xe: 01 bộ
Chân, giá treo, đầu đèn: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Cường độ sáng: ≥ 45.000 Lux
Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 50.000 giờ
Có thể điều chỉnh độ cao: ≥ 1200mm
Bóng đèn LED
Có bánh xe di chuyển
5 | Máy gây mê | Máy | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Máy chính (kèm bộ thở, pin, bộ theo dõi khí mê và phụ kiện lắp đặt tiêu chuẩn): 01 bộ
* | Các phụ kiện đi kèm bao gồm:
Dây thở kèm bóng bóp cho người lớn sử dụng nhiều lần: 02 bộ
Dây thở kèm bóng bóp cho trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ
Mặt nạ gây mê dùng nhiều lần cho người lớn: 02 cái
Mặt nạ gây mê dùng nhiều lần cho trẻ em: 01 cái
Dây dẫn khí thải mê: 01 cái
Dây dẫn khí Oxy chịu áp lực: 01 cái
Dây dẫn khí nén chịu áp lực: 01 cái
Bộ hút thải thừa khí mê: 01 bộ
Dây trích mẫu: 01 bộ
Cảm biến lưu lượng: 05 cái/hộp
Cảm biến oxy: 01 cái
Bình bốc hơi (Phù hợp dùng cho khí mê Isoflurane): 01 cái
Bình hấp thụ CO2: 01 bộ
Vôi sô-đa: 05 lít
Chân đỡ máy có khóa hãm : 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
* | Phần máy gây mê:
Sử dụng cho cả người lớn và trẻ em
Có thể gây mê dòng thấp
Tích hợp ắc quy, thời gian hoạt động ≥ 120 phút
Bình hấp thụ CO2 dung tích ≥1,5L
Có phân luồng giữa lưu lượng khí sạch và thể tích cung cấp cho bệnh nhân
Có chức năng cung cấp khí tạm thời trong trường hợp bị mất nguồn khí bên ngoài
Có bộ đo áp lực khí và oxy cấp cho máy độc lập
Có thể thực hiện thao tác gây mê và giúp thở bằng tay (bóp bóng) trong trường hợp mất nguồn điện chính và ắc quy bị lỗi
Có van xả nhanh áp đường thở
* | Bình bốc hơi
Có thể lắp cùng một lúc với ≥ 02 bình bốc hơi khí mê
Có khoá an toàn đảm bảo chỉ một loại thuốc mê được sử dụng khi lắp đồng thời ≥ 02 bình bốc hơi
Lưu lượng: từ ≤ 0,15 đến ≥ 15L/phút
Thể tích thuốc mê tối đa: khoảng ≥ 360 ml.
* | Bộ giúp thở
Là loại chạy điện, không tiêu thụ khí nén hay oxy
Có các mode thở:
+ Thở bóp bóng bằng tay
+ Bệnh nhân tự thở
+ Thông khí kiểm soát thể tích kết hợp bù độ dãn nở của hệ thống liên tục
+ Thông khí điều khiển áp lực
+ Thông khí điều khiển ngắt quãng đồng thì có hỗ trợ áp lực
- Có cổng cấp oxy phụ trợ để thở oxy cho bệnh nhân
Có thể cài đặt các thông số thở
- Thể tích khí lưu thông (Vt): từ ≤ 20 đến ≥1400 ml
- Tần số thở (f): khoảng ≤ 4 đến ≥ 60 nhịp/phút.
- Mức cài đặt PEEP: từ 0 đến ≥ 20 cm H2O
- Tỉ lệ hít vào/thở ra (I:E): 4: 1 tới 1: 4.
- Giới hạn áp lực: khoảng từ ≤ 15 đến ≥ 70cm H2O.
- Kéo dài thời gian hít vào/ thời gian thở vào (Tip/Ti): từ 0 đến ≥ 50%
- Lưu lượng thở vào: khoảng Từ ≤ 10 đến ≥75L/phút
- Mức trigger: Từ ≤ 2 đến ≥15L/phút
* | Màn hình hiển thị:
Kích thước: ≥ 6 inch
Có khả năng hiển thị được các thông số sau:
+ Thể tích khí lưu thông (Vt)
+ Thể tích thông khí phút (MV) mức báo động cao/thấp
+ Tần số thở (f)
+ Nồng độ O2 trong khí thở vào FiO2 và mức báo động cao/ thấp
+ Áp lực đỉnh (Ppeak), áp lực trung bình (Pmean), áp lực bình nguyên (Plateau), PEEP
+ Đồ thị áp lực của mỗi chu kỳ thở
Có chức năng hiệu chỉnh cho các cảm biến ôxy và cảm biến lưu lượng
Có chức năng để kiểm tra lại toàn bộ hệ thống
Có chức năng kiểm tra độ rò rỉ (hệ thống ống thở, máy thở, van xả an toàn v.v.) và đo độ giãn nở hệ thống
* | Hệ thống báo động và cài đặt
Báo động bằng âm thanh và ánh sáng, thông báo
Có chức năng tạm dừng, báo động
* | Hệ thống xe đẩy
Xe đẩy đồng bộ với máy chính
Có ≥ 3 ngăn kéo đựng dụng cụ
* | Các thông số kỹ thuật khác
Có cổng kết nối truyền thông dữ liệu tối thiểu có RS232
* | Khối theo dõi khí mê:
Đồng bộ với máy chính
Các thông số đo, ít nhất gồm: CO2, N2O, 05 loại khí mê (Halothan, Enflurane, Isoflurane, Sevoflurane, Desfluran)
Trích khí lấy mẫu hoàn trở lại hệ thống thở
Thời gian đáp ứng của hệ thống ≤ 3s
Thời gian đáp ứng: ≤ 450 ms (với các loại khí mê), ≤ 300 ms (với khí CO2)
Tốc độ lấy mẫu: ≤ 220 ml/phút
Cài đặt giới hạn báo động tối thiểu gồm: CO2, khí mê
* | Hiển thị:
Hiển thị các thông số: Nồng độ thở vào, nồng độ cuối kỳ thở ra cho các khí CO2, N2O, khí mê đang sử dụng
Hiển thị thông báo báo động
* | Cổng kết nối:
Có cổng kết nối truyền thông dữ liệu tối thiểu có RS232
6 | Máy phá rung tim | Máy | 3
a | Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
Máy chính: 01 cái
* | Phụ kiện kèm theo:
Máy in nhiệt tích hợp trong máy: 01 cái
Bản đánh sốc người lớn và trẻ em: 01 bộ
Cáp điện tim 3 điện cực: 01 bộ
Bộ nối điện cực tạo nhịp ngoài: 01 bộ
Bộ điện cực tạo nhịp ngoài: 01 bộ
Pin sạc: 01 chiếc
Giấy in: 01 cuộn
Gel tiếp xúc: 01 lọ
Xe đẩy đặt máy: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
* | Máy chính
Loại sốc: Bằng tay, đồng bộ và tự động sốc ngoài (AED)
* | Năng lượng tối đa: ≥ 270J
Độ chính xác năng lượng: ±(≤ 0,5J) tại 2J; ± (≤ 1J) tại 3J; ± (≤ 10%) tại các mức từ ≥ 20 đến ≥ 250J
Dạng sóng ra: hai pha, năng lượng không thay đổi
Thời gian nạp: ≤ 7 giây đạt năng lượng tối đa
* | Năng lượng nạp:
Hiển thị giá trị năng lượng nạp trên màn hình
Chức năng xả năng lượng đồng bộ
Thời gian xả: 60ms từ đỉnh sóng R
* | Màn hình
Loại LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 5,5 inch
Số vết: tối đa ≥4 vết
Tốc độ quét ECG ít nhất ở tốc độ 25 mm/giây
Hiển thị tham số: nhịp tim
* | Điện tim ECG
Đạo trình điện tim: I, II, III
Hiển thị độ nhạy tối thiểu: 10 mm/mV
Độ nhạy: x1/4, x1/2, x1, x2, x4
Thời gian phục hồi: ≤ 4 giây
CMRR: ≥ 100 dB
* | Tạo nhịp
Độ rộng xung: 40 ms ± 10%
Tần số tạo nhịp: từ ≤ 30 đến ≥ 180 nhịp/phút
Cường độ tạo nhịp: từ ≤ 20 đến ≥ 200 mA
Chế độ tạo nhịp: bằng tay và cố định
* | Máy in
Có ít nhất các tốc độ in: 25 và 50 mm/giây
Độ nhạy tối thiểu: ≤10mm/mV
* | Nguồn điện: AC và DC (Ắc quy trong máy)
Ắc quy sạc trong máy với thời gian sạc ≤ 3 giờ
Số lần sốc tối thiểu khi nạp đầy: ≥ 50 lần
7 | Máy theo dõi bệnh nhân (≥ 5 thông số) | Máy | 20
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
Máy chính với máy in nhiệt gắn trong: 01 bộ
Cáp đo điện tim: 01 cái
Bao đo huyết áp cho người lớn và trẻ em: 01 bộ
Cáp đo SpO2 và đầu đo SpO2 dùng cho cả người lớn và trẻ em: 01 cái
Đầu đo nhiệt độ da: 01 cái
Ống dẫn khí đo huyết áp: 01 cái
Xe đẩy đặt máy: 01 chiếc
Pin: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Theo dõi, cảnh báo các thông số trong hồi sức cấp cứu tối thiểu gồm: ECG, Nhịp thở, SpO2, NIBP, nhiệt độ
Có chức năng kết nối mạng với các máy theo dõi bệnh nhân khác và với máy theo dõi bệnh nhân trung tâm qua cổng mạng LAN
Có chức năng phát hiện loạn nhịp và gọi lại
Có chức năng kích hoạt đo huyết áp khi phát hiện có sự tăng giảm đột biến
Lưu và xem lại ≥ 120 giờ vết dưới dạng đồ thị và bảng
* | Dải đo và độ chính xác
Điện tim (ECG)
Số lượng điện cực: ≥ 3
Tần số đáp ứng: ≤ 0,05 đến ≥ 150Hz
Dải đếm nhịp tim: ≤ 15 đến ≥ 300 nhịp/phút
Độ chính xác: sai số ± (≤ 2 nhịp/phút)
* | Phân tích loạn nhịp
Phương pháp phân tích: phương pháp đối chiếu đa mẫu
Số kênh: ≥ 2 kênh
Tỷ lệ đếm VPC: từ 0 đến ≥ 99 VPC/phút
Có thể phát hiện ≥ 23 mục loạn nhịp
Có thể gọi lại loạn nhịp
* | Mức chênh ST
Số kênh: ≥ 1 kênh
Dải đo mức chênh ST: ±(≤ 2,5mV)
* | Nhịp thở:
Dải đo: trong khoảng từ 0 đến ≥ 150 nhịp/phút
Độ chính xác: ± (≤2 nhịp/phút)
Số kênh: ≥ 1 kênh
Dải đo mức chênh ST: ± (≤ 2,5mV)
* | Đo lượng oxy bão hòa trong máu (SpO2)
Dải đo: từ 0 đến 100%
Độ chính xác: ±(≤ 3%)
Cài đặt âm lượng đồng bộ: điều chỉnh được
Đo mạch: dải đo khoảng từ ≤ 30 đến ≥ 300 nhịp/phút
* | Nhiệt độ
Dải đo: từ 0 độ C đến ≥ 45 độ C
Độ chính xác: ± (≤ 0,2) độ C
Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp trong khoảng 0,1 độ C đến ≥ 45 độ C
* | Đo huyết áp không xâm nhập (NIBP)
Phương pháp đo: dao động kế
Phạm vi hiển thị áp suất trong bao: khoảng 0 đến ≥ 300 mmHg
Sai số: ±(≤ 3 mmHg)
Phương pháp đo: bằng tay, liên tục, định kỳ
Thời gian đo: người lớn/trẻ em: ≤ 11 giây, sơ sinh: ≤ 5 giây
Giá trị áp suất tối đa: người lớn/trẻ em ≥ 300mmHg, trẻ sơ sinh: ≥ 150mmHg
Có giới hạn áp suất và thời gian khi bơm để đảm bảo an toàn
Các mục hiển thị: tâm trương, tâm thu, giá trị trung bình
Dò khí: ≤ 3 mmHg/phút
* | Hiển thị
Màn hình màu, cảm ứng, loại TFT LCD hoặc tương đương
Kích thước: ≥ 10 inch, độ phân giải ≥ 800 x 600 điểm ảnh
Phương pháp hiển thị dạng sóng: Cố định
Số dạng sóng: ≥ 4 cho ECG, nhịp thở, sóng xung SpO2
Hiển thị các thông số tối thiểu: bao gồm Nhịp tim, nhịp VPC, phép đo ST, NIBP, giá trị SpO2, nhịp xung, nhiệt độ
Có thể đánh dấu đồng bộ với nhịp tim, nhịp xung và nhịp thở
Có thể cài đặt ≥ 12 màu hiển thị
Tốc độ quét: có thể lựa chọn tối ≥4 mức từ 6,25 đến 50 mm/giây
* | Báo động
Phân loại báo động: ≥ 3 loại khẩn cấp, cảnh báo, thông báo
Các mục báo động: bao gồm giới hạn mức cao/thấp, loạn nhịp, báo động giữa các giường, báo động kỹ thuật
Tắt báo động: tắt báo động, cài đặt lại báo động, ngưng báo động, tắt tất cả báo động
Có báo động bằng âm thanh cho từng mức
Lịch sử báo động: ≥ 9 file trên một màn hình
* | Máy in
Phương pháp in: ma trận nhiệt
Số kênh in: ≥ 3
Độ rộng in: 46 (±10%) mm
Tốc độ giấy: có thể lựa chọn ≥ 3 mức từ 12,5 đến 50 mm/s
* | Điện áp cung cấp: AC và DC
DC: ắc quy lắp trong máy, thời gian hoạt động ≥ 6 giờ
8 | Máy theo dõi bệnh nhân (≥ 7 thông số) | Máy | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tu
b | Cấu hình cung cấp cho 01 máy bao gồm:
Máy chính: 01 cái
Mô-đun đo đa thông số: 01 cái
Pin tích hợp: 01 cái
Cáp đo ECG: 01 cái
Điện cực dán ECG dùng cho người lớn: 01 gói
Dây nối đo huyết áp không xâm lấn: 01 cái
Bao đo huyết áp không xâm lấn cho người lớn, dùng nhiều lần: 01 cái
Bao đo huyết áp không xâm lấn cho trẻ em, dùng nhiều lần: 01 cái
Cảm biến SpO2 cho người lớn, dùng nhiều lần: 01 cái
Cảm biến nhiệt độ qua da kèm dây cáp: 01 cái
Bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn (gồm 1 dây đo IBP dùng nhiều lần + bộ đo huyết áp IBP 1 đường): 02 bộ
Đầu nối với ống thở để cài cảm biến đo etCO2 dòng chính, sử dụng nhiều lần, cho người lớn/ trẻ em: 01 Cái
Cảm biến đo CO2 dòng chính: 01 Cái
Ắc quy: 01 chiếc
Xe đẩy hoặc giá đỡ treo tường: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật chính
Theo dõi được ≥7 thông số sau: ECG, nhịp thở, nhiệt độ, SpO2, NIBP, IBP, etCO2
ECG:
+ Dải đo: từ ≤ 15 đến ≥300 nhịp/phút
+ Độ chính xác: ±(≤ 1%)
Nhịp tim
Phương pháp đo: trung bình chuyển động
Dải đo: Từ ≤ 0,15 đến ≥300 nhịp/phút
Sai số: ± (≤2 nhịp/phút)
Phân tích loạn nhịp
Phương pháp phân tích: phương pháp kết hợp đa mẫu
Số kênh: ≥ 2
Tỷ lệ đếm VPC: từ 0 đến ≥99 VPC/phút
Nhịp thở:
Dải đo: từ 0 đến ≥170 nhịp/phút
Độ phân giải: ≤ 1 nhịp/phút
Sai số: ± (≤2 nhịp/phút)
SpO2
Dải đo SpO2 từ 0 đến 100%
Độ chính xác: ± (≤2%)
Đo mạch: dải đo từ ≤ 30 đến ≥300 nhịp/phút
Nhiệt độ
Dải đo: từ 0 đến ≥ 45 độ C
Độ phân giải: ± (≤ 0,2 độ C)
Huyết áp không xâm nhập (NIBP)
Dải đo huyết áp không xâm lấn: từ ≤10 đến ≥270 mmHg;
Sai số trung bình tối đa: ± (≤5 mm Hg)
Huyết áp xâm lấn
Dải đo: từ ≤ (- 40)mmHg đến ≥ 350 mmHg
Độ chính xác: ±(≤1 mmHg)
EtCO2:
Dải đo: từ ≤ 0 mmHg đến ≥ 150 mmHg
Độ chính xác: ±(≤2 mmHg), tại khoàn đo từ 0 đến ≥ 40 mmHg
Hiển thị
Màn hình màu cảm ứng TFT LCD hoặc tương đương
Kích thước màn hình ≥12 inches, độ phân giải ≥ 800 x 600 điểm ảnh
Thông số hiển thị đồng thời ≥7 cho ECG, nhịp thở, mạch SpO2, nhiệt độ, NIBP, IBP, CO2
Chức năng báo động
Các mức báo động: có ≥3 mức: khẩn cấp, cảnh báo và thông báo
Báo động tín hiệu tối thiểu có: nhịp tim, nhịp xung, mức chênh ST, nhịp thở, ngừng thở, nhiệt độ, mức chênh nhiệt độ, SpO2, NIBP, IBP, CO2, …
Máy in
Phương pháp in: ma trận nhiệt
Số kênh in: ≥3 kênh
Tốc độ giấy: có thể lựa chọn 12.5, 25 và 50 mm/s
DC: ắc quy lắp trong máy, thời gian hoạt động ≥1,5 giờ
9 | Máy hút dịch (chạy điện, áp lực cao) | Cái | 24
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 chiếc
Bình chứa dịch dung tích 5000ml: 02 bình
Vòng giữ bình cố định: 02 vòng
Bình bẫy an toàn: 02 bình
Bộ lọc chống nhiễm khuẩn và chống thấm nước: 02 bộ
Bộ dây silicone đường kính: 02 bộ
Đầu nối dùng cho ống hút silicone có cỡ từ đường kính: 02 bộ
Bánh xe: 01 bộ
Pedal bàn đạp chân: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Là loại không dầu
Áp lực chân không tối đa: ≤ (- 90 kPa)
Lưu lượng khí tối đa: ≥ 60 lít/phút
Mức tiếng ồn: ≤ 52 dBA
10 | Máy hút dịch (chạy điện, áp lực thấp) | Cái | 4
a | Yêu cầu chung
Máy mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình thiết bị
Máy chính: 1 máy
Ống thông: 1 chiếc
Xy lanh tạo áp suất âm: 1 chiếc
Nắp đậy xy lanh: 1 chiếc
Thanh điều chỉnh mức áp lực nước: 1 chiếc
Bình hút 1400ml: 1 chiếc
Ống nối bình hút và xy lanh: 1 chiếc
Nút điều chỉnh áp lực nước: 1 chiếc
Ống nối bình và máy: 1 chiếc
Ống nối bệnh nhân: 1 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Cài đặt áp lực hút: ≥ (-3) đến ≤ (-20) cm H20
Công suất hút tối đa: ≥ 1,2 lít/phút
Dung tích bình chứa: ≥ 1400 ml, bằng nhựa
Mực nước có thể điều chỉnh để cài đặt áp lực hút
11 | Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực (đại phẫu) | Bộ | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
1 | Cán dao số 3: 01 chiếc
2 | Cán dao số 7: 01 chiếc
3 | Cán dao số 3L: 01 chiếc
4 | Kẹp khăn BACKHAUS (hoặc tương đương), dài 13cm (±10%): 12 chiếc
5 | Kẹp HEYWOOD-SMITH (hoặc tương đương), ngàm răng cưa, dài 210mm (±10%): 02 chiếc
6 | Kẹp FOERSTER-BALLENGER (hoặc tương đương), thẳng, ngàm răng cưa, dài 25cm (±10%): 04 chiếc
7 | Kẹp răng chuột ALLIS (hoặc tương đương), 4x5 răng, dài 150mm (±10%): 04 chiếc
8 | Kẹp răng chuột ALLIS (hoặc tương đương), 5x6 răng, dài 190mm (±10%): 02 chiếc
9 | Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, thẳng, dài 200mm (±10%): 01 chiếc
10 | Kẹp mô tiêu chuẩn, thẳng, 1x2 răng, dài 20cm (±10%): 03 chiếc
11 | Kẹp phẫu tích POTTS-SMITH (hoặc tương đương), thẳng, dài 250mm (±10%): 01 chiếc
12 | Kẹp mô POTTS-SMITH (hoặc tương đương), thẳng, 1x2T, dài 250mm (±10%): 01 chiếc
13 | Kẹp mô RUS.MODEL (hoặc tương đương), 8mm, dài 250mm (±10%): 01 chiếc
14 | Kẹp phẫu tích NELSON (hoặc tương đương), ngàm hàm răng nhọn, dài 230mm (±10%): 01 chiếc
15 | Kẹp mạch máu HALSTED-MOSQUITO (hoặc tương đương) cong dài 125mm (±10%): 06 chiếc
16 | Kẹp mạch máu CRILE (hoặc tương đương) thẳng dài 140mm (±10%): 04 chiếc
17 | Kẹp mạch máu CRILE (hoặc tương đương) cong dài 140mm (±10%): 06 chiếc
18 | Kẹp phẫu thuật ROCHESTER-PEAN (hoặc tương đương), cong, dài 160mm (±10%): 06 chiếc
19 | Kẹp phẫu thuật ROCHESTER-PEAN (hoặc tương đương), cong, dài 200mm (±10%): 04 chiếc
20 | Kẹp phẫu thuật ROCHESTER-PEAN (hoặc tương đương), cong, dài 240mm (±10%): 06 chiếc
21 | Kẹp mạch máu OCHSNER-KOCHER (hoặc tương đương) thẳng dài 160mm (±10%): 02 chiếc
22 | Kẹp ruột BABCOCK (hoặc tương đương), dài 200mm (±10%): 02 chiếc
23 | Kẹp ruột DUVAL (hoặc tương đương), cỡ lớn, dài 230mm (±10%) : 01 chiếc
24 | Kẹp MIXTER (hoặc tương đương) cong dài 230mm (±10%): 02 chiếc
25 | Kẹp MIXTER (hoặc tương đương) dài 22cm (±10%): 01 chiếc
26 | Kẹp mạch máu không tổn thương LELAND- JONES (hoặc tương đương), gập góc, dài 180mm (±10%): 01 chiếc
27 | Kẹp mạch máu không tổn thương DE BAKEY (hoặc tương đương), cong, dài 260mm (±10%): 01 chiếc
28 | Kẹp mạch máu không tổn thương DE BAKEY (hoặc tương đương), cong, dài 270mm (±10%): 01 chiếc
29 | Kẹp mạch máu không tổn thương DE BAKEY (hoặc tương đương), cong, dài 310mm (±10%): 01 chiếc
30 | Kẹp BABY-MIXTER (hoặc tương đương) cong dài 180mm (±10%): 01 chiếc
31 | Kẹp mạch máu CRAFOORD (hoặc tương đương) cong dài 240mm (±10%): 01 chiếc
32 | Kẹp mạch máu SAROT (hoặc tương đương) cong dài 240mm (±10%): 01 chiếc
33 | Kẹp mạch máu DE BAKEY (hoặc tương đương) không tổn thương, rộng 2mm (±10%), dài 200mm (±10%): 01 chiếc
34 | Kẹp mạch máu DE BAKEY (hoặc tương đương) không tổn thương, rộng 2mm (±10%), dài 240mm (±10%): 01 chiếc
35 | Kẹp mạch máu DE BAKEY không tổn thương, rộng 2,8mm (±10%), dài 240mm (±10%): 01 chiếc
36 | Kẹp mạch máu không tổn thương SATINSKY (hoặc tương đương), cong, dài 240mm (±10%): 01 chiếc
37 | Kẹp mạch máu không tổn thương DE BAKEY (hoặc tương đương), gập góc, dài 210mm (±10%): 02 chiếc
38 | Kẹp mạch máu không tổn thương DE BAKEY (hoặc tương đương), cong chữ S, dài 190mm (±10%): 01 chiếc
39 | Kẹp giữ phổi PRICE-THOMAS (hoặc tương đương), lưỡi trơn, mũi cong gập, dài 220mm (±10%): 01 chiếc
40 | Kẹp phế quản SEMB (hoặc tương đương), cong nhẹ, dài 220mm (±10%): 01 chiếc
41 | Kẹp mạch máu không tổn thương COOLEY (hoặc tương đương), thân gập nhẹ, dài 170mm (±10%): 01 chiếc
42 | Kẹp mạch máu không tổn thương COOLEY (hoặc tương đương), thẳng, dài 170mm (±10%): 01 chiếc
43 | Kẹp mạch máu không tổn thương COOLEY (hoặc tương đương), lưỡi cong, dài 170mm (±10%): 01 chiếc
44 | Kéo phẫu thuật cong, nhọn/tù, dài 185mm (±10%): 01 chiếc
45 | Kéo phẫu thuật MAYO-STILLE thẳng (hoặc tương đương), tù/tù, dài 170mm (±10%): 01 chiếc
46 | Kéo phẫu thuật MAYO (hoặc tương đương), cong, tù/tù, dài 233mm (±10%): 01 chiếc
47 | Kéo phẫu tích METZENBAUM-NELSON thẳng (hoặc tương đương), tù/tù, dài 200mm (±10%): 01 chiếc
48 | Kéo phẫu tích METZENBAUM-NELSON cong (hoặc tương đương), tù/tù, dài 230mm (±10%): 01 chiếc
49 | Kéo METZENBAUM-DELICATE cong (hoặc tương đương) , tù/ tù, dài 230mm (±10%): 01 chiếc
50 | Kéo phẫu tích METZENBAUM-NELSON cong (hoặc tương đương), tù/ tù, dài 280mm (±10%) : 01 chiếc
51 | Kẹp kim MASSON cán vàng (hoặc tương đương) , dài 270mm (±10%): 01 chiếc
52 | Kẹp mang kim DE BAKEY (hoặc tương đương) cán vàng, dài 230mm (±10%): 01 chiếc
53 | Kẹp mang kim MAYO-HEGAR (hoặc tương đương), dài 200mm (±10%): 01 chiếc
54 | Kẹp mang kim MAYO-HEGAR (hoặc tương đương), dài 240mm (±10%) : 01 chiếc
55 | Róc màng xương DOYEN (hoặc tương đương), cong trái, dài 170mm (±10%): 01 chiếc
56 | Róc màng xương DOYEN (hoặc tương đương), cong phải, dài 170mm (±10%): 01 chiếc
57 | Róc màng xương LAMBOTTE (hoặc tương đương), hơi cong, mũi 15 mm (±10%), dài 210mm (±10%): 01 chiếc
58 | Róc màng xương ALEXANDER(hoặc tương đương), dài 200mm (±10%): 01 chiếc
59 | Kìm cắt xương RUSKIN- LISTON (hoặc tương đương), cong, dài 185mm (±10%): 01 chiếc
60 | Kìm giữ xương RUSKIN (hoặc tương đương), dài 180mm (±10%): 01 chiếc
61 | Kìm cắt xương sườn BLUCK (hoặc tương đương), dài 220mm (±10%): 01 chiếc
62 | Kìm cắt xương sườn GIERTZ-STILLE (hoặc tương đương), dài 270mm (±10%): 01 chiếc
63 | Kìm cắt xương sườn BETHUNE (hoặc tương đương), dài 340mm (±10%): 01 chiếc
64 | Đục xương sườn LEBSCHE (hoặc tương đương), dài 250mm (±10%): 01 chiếc
65 | Banh KOCHER-LANGENBECK (hoặc tương đương), kích thước 35 x 15mm, dài 210mm (±10%): 01 chiếc
66 | Banh MIDDELDORPF (hoặc tương đương), kích thước 20 x 22mm, dài 220mm (±10%): 01 chiếc
67 | Đục xương MATSON (hoặc tương đương), dài 200mm (±10%): 01 chiếc
68 | Vén phổi ALLISON (hoặc tương đương), dài 260mm (±10%): 01 chiếc
69 | Vén phổi ALLISON (hoặc tương đương), dài 320mm (±10%): 01 chiếc
70 | Búa phẫu thuật bằng thép đặc, 530G (±10%), đầu búa 42/30mm, dài 240mm (±10%): 01 chiếc
71 | Banh xương sườn FINOCCHIETTO (hoặc tương đương), kích thước 30 x 45 x 150mm (±10%): 01 chiếc
72 | Banh xương sườn có nấc điều chỉnh BAILEY (hoặc tương đương), dài 160mm (±10%): 01 chiếc
73 | Khung banh xương sườn DE BAKEY (hoặc tương đương): 01 chiếc
74 | Cặp lưỡi banh xương sườn DE BAKEY (hoặc tương đương), 50 x 80mm (±10%): 02 chiếc
75 | Cặp lưỡi banh xương sườn DE BAKEY (hoặc tương đương), 40 x 100mm (±10%): 02 chiếc
76 | Bộ thăm dò tĩnh mạch NABATOFF (hoặc tương đương) hoàn chỉnh: 01 chiếc
77 | Banh ADSON (hoặc tương đương), 3x4 răng nhọn, dài 270mm (±10%): 01 chiếc
78 | Kẹp xoắn chỉ thép cán vàng, dài 180mm (±10%), mũi 5mm: 01 chiếc
79 | Kẹp xoắn chỉ thép cán vàng, dài 180mm (±10%), mũi 3mm: 01 chiếc
80 | Banh CUSHING (hoặc tương đương), kích thước 16mm (±10%), dài 200mm (±10%): 01 chiếc
81 | Banh CUSHING (hoặc tương đương), kích thước 12mm (±10%), dài 20cm (±10%): 01 chiếc
82 | Banh CUSHING (hoặc tương đương), kích thước 18mm (±10%), dài 200mm (±10%): 01 chiếc
83 | Banh GIL-VERNET (hoặc tương đương), kích thước 18mm (±10%), dài 245mm (±10%): 01 chiếc
84 | Banh GIL-VERNET (hoặc tương đương), kích thước 13mm (±10%), dài 245mm (±10%): 01 chiếc
85 | Ống hút YANKAUER (hoặc tương đương), dài 270mm (±10%): 01 chiếc
86 | Khay quả đậu, dài 250mm (±10%), 850 ml: 01 chiếc
87 | Bát tròn, kích thước phi 40 x 19mm (±10%): 01 chiếc
88 | Nắp hộp tiệt trùng, có đục lỗ, kích thước 580 x 280mm (±10%): 01 chiếc
89 | Đáy hộp tiệt trùng, không đục lỗ, kích thước 580 x 280 x 200mm (±10%): 01 chiếc
90 | Khay lưới kích thước 535 x 245 x 70mm (±10%): 01 chiếc
c | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%
12 | Bộ dụng cụ mở và dẫn lưu màng phổi | Bộ | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
1 | Cán dao số 3: 01 chiếc
2 | Kẹp mạch máu Halsted (hoặc tương đương) cong dài 180mm (±10%): 01 chiếc
3 | Kẹp phẫu thuật ROCHESTER-PEAN (hoặc tương đương), cong, dài 200mm (±10%): 01 chiếc
4 | Kẹp phẫu thuật ROCHESTER-PEAN (hoặc tương đương), cong, dài 240mm (±10%): 01 chiếc
5 | Kẹp phẫu thuật ROCHESTER-PEAN (hoặc tương đương), cong, dài 260mm (±10%): 02 chiếc
6 | Kẹp FOERSTER-BALLENGER (hoặc tương đương), thẳng, ngàm răng cưa, dài 250mm (±10%): 01 chiếc
7 | Kẹp khăn BACKHAUS (hoặc tương đương), dài 130mm (±10%): 01 chiếc
8 | Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, thẳng, dài 160mm (±10%): 01 chiếc
9 | Kẹp mô tiêu chuẩn, thẳng, 1x2 răng, dài 160mm (±10%): 01 chiếc
10 | Kẹp mang kim MAYO-HEGAR cán vàng (hoặc tương đương), dài 200mm (±10%): 01 chiếc
11 | Kéo phẫu thuật thẳng, nhọn/nhọn, dài 185mm (±10%): 01 chiếc
12 | Khay đựng dụng cụ, kích thước 350 x 240 x 10mm (±10%): 01 chiếc
c | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%
13 | Bộ dụng cụ trung phẫu | Bộ | 3
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
1 | Kẹp săng Backhaus (hoặc tương đương), dài 90mm (±10%): 06 cái
2 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger (hoặc tương đương), thẳng, dài 245mm (±10%): 02 cái
3 | Cán dao số 4, dài 135mm (±10%): 01 cái
4 | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 160mm (±10%): 02 cái
5 | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại nhỡ, ngàm có khía, dài 200mm (±10%): 02 cái
6 | Nhíp mô, thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng 1x2, dài 160mm (±10%): 02 cái
7 | Nhíp mô, thẳng, cỡ trung bình, ngàm có răng 1x2, dài 200mm (±10%): 02 cái
8 | Nhíp phẫu tích không chấn thương Cushing Durogrip TC (hoặc tương đương), thẳng, cán vàng, dài 180mm (±10%): 01 cái
9 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng De Bakey (hoặc tương đương), dài 200mm (±10%), ngàm rộng 2mm (±10%): 01 cái
10 | Kéo phẫu thuật Mayo (hoặc tương đương), thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 155mm (±10%): 01 cái
11 | Kéo phẫu thuật Mayo (hoặc tương đương), cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 155mm (±10%): 02 cái
12 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC (hoặc tương đương), mảnh, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm (±10%): 01 cái
13 | Kẹp động mạch Crile (hoặc tương đương), mảnh, cong, dài 140mm (±10%): 06 cái
14 | Kẹp động mạch Crile (hoặc tương đương), mảnh, cong, dài 160mm (±10%): 06 cái
15 | Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner (hoặc tương đương), thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 185mm (±10%): 04 cái
16 | Que thăm hình lá mía, thẳng, có mũi tròn, dài 200mm (±10%), đường kính mũi 2mm (±10%): 01 cái
17 | Kẹp phẫu tích mô Babcock (hoặc tương đương), dài 170mm (±10%): 02 cái
18 | Kẹp phẫu tích mô Allis (hoặc tương đương), ngàm có răng 4x5, dài 155mm (±10%): 02 cái
19 | Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC (hoặc tương đương), thẳng, bước răng 0,40mm (±10%), dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm (±10%): 02 cái
20 | Kẹp mang kim Mayo-Hegar (hoặc tương đương), kiểu mảnh, cỡ vừa, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 185mm (±10%): 02 cái
21 | Banh tổ chức Kocher (hoặc tương đương), dài 230mm (±10%), kích thước lưỡi 60 x 20mm (±10%): 02 cái
22 | Banh vết thương Farabeuf (hoặc tương đương), loại lớn, hai đầu, dài 150mm (±10%), bộ 02 chiếc, kích thước 20 x 16mm (±10%), 23 x 16mm (±10%), 24 x 16mm (±10%), 28 x 16mm (±10%): 01 bộ
23 | Banh vết thương Collin-Hartmann (hoặc tương đương), hai đầu, dài 150mm (±10%): 02 cái
24 | Ống hút Yankauer (hoặc tương đương), dài 285mm (±10%), đường kính 2mm (±10%), dùng cho ống hút đường kính 7-9mm (±10%): 01 cái
25 | Bát đựng bệnh phẩm, dài 83mm(±10%), cao 41mm(±10%), rộng 54mm(±10%), dung tích 160ml: 01 cái
26 | Bát đựng bệnh phẩm, dài 111mm (±10%), cao 72mm (±10%), rộng 56mm (±10%), dung tích 300 ml: 02 cái
27 | Nắp hộp bảo quản dụng cụ phẫu thuật, màu xanh dương, cỡ 3/4: 01 cái
28 | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước ngoài 470 x 274 x 120mm(±10%), kích thước trong 421 x 258x 142mm(±10%): 01 cái
29 | Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại chuẩn 3/4, có chân, kích thước 406 x 253 x 106 mm (±10%): 01 cái
c | Thông số kỹ thuật
Làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương
Dụng cụ có thể hấp sấy tiệt trùng được ở 134 độ C
Sai số kích thước cho phép ≤ ±10%
14 | Máy thở (xâm nhập và không xâm nhập) | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp:
Máy chính kèm bộ phụ kiện: 01 bộ
Giá treo ống thở: 01 cái
Bộ lọc khí thở vào, loại dùng nhiều lần: 01 bộ
Bộ lọc khí thở ra, loại dùng nhiều lần: 01
Bộ dây thở người lớn, dạng silicon sử dụng nhiều lần: 02 bộ
Xe đẩy đồng bộ: 01 cái
Bộ dây thở trẻ em, dạng silicon sử dụng nhiều lần: 02 bộ
Bộ làm ấm khí thở: 01 cái
Bình làm ẩm: 01 cái
Dây nối Oxy nguồn: 01 chiếc
Dây nối khí nén nguồn: 01 bộ
Máy nén khí đồng bộ theo máy: 01 chiếc
Phổi giả: 01 chiếc
Pin dự phòng: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật:
- Máy thở thông khí xâm nhập và không xâm nhập
- Phù hợp để thông khí cho người lớn, trẻ em
- Màn hình hiển thị đầy đủ các đồ thị dạng sóng:
+ Dạng sóng sẽ tự động hiển thị
- Có chức năng lưu dữ liệu trong vòng ≥72 giờ
- Có tính năng tự động bù khí khi phát hiện rò khí qua mask thở hoặc ống khí quản rò rỉ.
- Ắc quy: ắc quy bên trong máy có thời gian hoạt động tối thiểu ≥ 60 phút
- Có chức năng thở dự phòng
- Có chức năng đo được tối thiểu các thông số cơ học phổi chuyên sâu như: độ giãn nở và trở kháng của phổi.
+ Đồ thị vòng lặp áp lực-Thể tích
Các thông số cài đặt:
Áp lực hỗ trợ: 0 đến ≥60 cm H2O
Độ nhạy thở ra: ≤1% đến ≥80%
Thể tích khí lưu thông: Từ ≤20 đến ≥2.000 mL
Tần số thở: từ ≤ 1 đến ≥120 nhịp/phút
Dạng sóng lưu lượng: sóng vuông hoặc giảm dần
Lưu lượng thở vào: ≤2 đến ≥150 lít/phút
Áp lực thở vào: ≤5 cm H2O đến ≥ 90 cm H2O
Thời gian thở vào: ≤0,25 giây đến ≥8 giây
Tỉ số I:E: ≤ 1:9 tới ≥ 4 : 1
Thời gian thở ra: ≥ 0,2 giây
Kích thở (trigger): có thể lựa chọn trigger áp lực hoặc trigger dòng
Độ nhạy kích thở áp lực: từ ≤0,1 đến ≥20 cm H2O dưới PEEP
Độ nhạy kích thở dòng: từ ≤1 đến ≥9 lít/phút
FiO2 (O2%): Từ ≤ 21% đến ≥100%
PEEP: từ ≤1 đến ≥45 cm H2O
Thông khí ngừng thở (Apnea ventilation)
Kiểu thở trong apnea: VC hoặc PC
Thời gian kích hoạt apnea: ≤60 giây
Thông số đo đạc và hiển thị
Màn hình cảm ứng màu LCD hoặc tương đương, kích thước ≥10 inch
Các cảnh báo và cài đặt giới hạn cảnh báo
Thể tích khí phút thở ra cao: ≤ 0,4 đến ≥ 99 lít
Thể tích khí phút thở ra thấp: ≤ 0,05 đến ≥ 40 lít
Tần số hô hấp cao: ≤ 10 đến ≥ 110 lần/phút
Thể tích khí lưu thông thở ra cao: ≤50 đến ≥2000mL
Áp lực đường thở cao: ≤ 7 đến ≥ 100 cm H2O
Cảnh báo được chia ra làm ≥ 3 mức
Đo các thông số cơ học và chức năng của phổi
Thông số cơ học của phổi tối thiểu: Độ giãn nở phổi, Trở kháng phổi, Lưu lượng đỉnh thở ra, Lưu lượng cuối thì thở ra, Lưu lượng đỉnh thở tự nhiên hoặc tương đương
* | Các thông số theo dõi:
Hiển thị kiểu thở: Điều khiển, hỗ trợ hoặc tự thở và giai đoạn hít vào hoặc thở ra
Các thông số theo dõi tối thiểu: Áp lực cuối kỳ thở ra, Áp lực cuối kỳ thở vào, Thể tích khí phút thở ra; Thể tích khí lưu thông thở ra; Thể tích khí lưu thông thở vào; Tỷ lệ I:E; Áp lực đỉnh đường thở; Áp lực trung bình của đường thở; Thể tích khí phút thở tự nhiên; Tổng tần số hô hấp; Công thở của bệnh nhân; Thời gian thở vào của nhịp tự thở; Dung tích sống; Áp lực phổi âm; Áp lực P0.1 hoặc tương đương
* | Kết nối
Tối thiểu có cổng RS-232; cổng gọi y tá
* | Bộ làm ấm khí thở:
Có thể dùng để thở không xâm lấn hoặc xâm lấn
Có màn hình hiển thị nhiệt độ
Có chỉ báo cài đặt
Có tắt âm cảnh báo
Có dây làm ấm khí, đo và kiểm soát nhiệt độ của khí trong mạch thở
Chế độ xâm lấn ≥60L/ phút; chế độ không xâm lấn ≥120L/ phút
Nhiệt độ cài đặt ≤ 25 độ C đến ≥ 45 độ C
Độ chính xác ±(≤0,3) độ C
Thời gian làm ấm: ≤ 30 phút
15 | Bồn rửa tay vô trùng (bồn rửa tay phẫu thuật viên) | Hệ thống | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
b | Cấu hình cung cấp
Bồn rửa chính: 01 chiếc
Bộ lọc thô: 01 bộ
Bộ lọc vi khuẩn đầu vòi: 02 bộ
Vòi cung cấp nước tự động: 02 chiếc
Bộ trộn nhiệt: 01 bộ
Bộ phận cung cấp xà phòng: 01 chiếc
Bộ phận tiền lọc dạng bột (Bộ lọc thô): 01 chiếc
Bơm tăng áp: 01 chiếc
Bình nóng lạnh (gia nhiệt): 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Sử dụng cho 2 phẫu thuật viên rửa tay cùng lúc
Kích thước (Dài x sâu x cao): 1500 x 570 x 745 mm
Bồn đúc liền khối được cấu tạo bằng Polyester
Bồn rửa tay hai vòi được đúc nguyên khối mà không có các góc cạnh sắc như các bồn rửa thông thương bằng thép không rỉ. Vật liệu bọc và hình thái trơn tru giúp việc vệ sinh cực dễ dàng
Vòi cung cấp nước tự động
02 vòi cấp nước hình cổ ngỗng làm bằng inox
Màng lọc kép ≤ 0,2 micron
Tốc độ lọc ≥ 12 lít/ phút ở áp lực ≤ 3 bar
Có bộ trộn nhiệt điều chỉnh nhiệt độ nước nóng chống sốc nhiệt
16 | Bàn dụng cụ phẫu thuật | Cái | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Vật liệu chính: Inox SUS 304
Kích thước: 600 x 400 x 700/900mm (± 5%)
Mặt bàn inox tấm gấp khay, độ dày: ≥ 0,8mm
Chân bàn: inox hộp, kích thước: 30 x 30mm (± 5%), 40 x 40mm (± 5%), lồng vào nhau.
Có thể điều chỉnh độ cao bàn
Bánh xe đường kính ≥ 70 mm: 04 bánh có khóa
17 | Xe điều dưỡng tích hợp máy tính truy cập hệ thống thông tin bệnh viện | Cái | 20
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc cao hơn
b | Cấu hình cung cấp
Xe đẩy: 01 chiếc
Bánh xe: 04 chiếc
Thùng rác: 02 chiếc
Móc treo đồ
Máy tính đi kèm giá đỡ, đèn chiếu sáng: 01 bộ
Pin, bộ sạc pin: 02 bộ
Phụ kiện: Ngăn chứa đồ, giá đỡ màn hình, giá đỡ bàn phím và chuột, hộp đựng pin, hộp đựng găng tay, giá để file A4, bàn phím và chuột
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật của xe đẩy:
Xe đẩy gồm có ≥7 ngăn kéo, giấy ghi thông tin bệnh nhân ngoài ngăn kéo
Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 800 x 540 x 1440mm (±10%)
Có 4 bánh xe chống tiếng ồn, ≥ 2 phanh
Bảng điều khiển có đèn led nút nguồn máy tính cảnh báo tình trạng pin
Tay cầm bằng nhựa ABS
Mặt bàn bằng nhựa đúc ABS.
Thông số kỹ thuật của máy tính:
Mặt trước có thanh đèn bổ sung ánh sáng khi đọc sách
Kích thước màn hình: ≥ 19 inch, độ phân giải ≥1280 x 1024
Có tối thiểu các cổng: USB, LAN
Bộ nhớ hệ thống: ≥8Gb
Hệ điều hành: Hỗ trợ Windows 64 bit, có bản quyền
Ổ SSD ≥ 250 Gb
Có wifi, ≥2 loa
Dung lượng pin máy tính: ≥5800 mAh
Màn hình cảm ứng
18 | Bơm tiêm điện | Máy | 50
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
Máy chính và đầy đủ các phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Kẹp cọc truyền: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Có màn hình màu ≥ 4 inch
Ắc quy loại sạc bên trong động liên tục ≥ 12 tiếng khi mất điện lưới.
Sử dụng được tối thiểu các loại bơm tiêm: 5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50/60 mL
Chế độ đặt liều: Có các chế độ mL/giờ, μg/kg/phút, mg/kg/giờ
Dải cài đặt tốc độ tiêm: từ ≤ 0,01 đến ≥ 1.200 mL/giờ tùy thuộc cỡ bơm tiêm
Thể tích dịch đặt trước: từ 0,1 đến ≥ 9.000 mL
Có chế độ không đặt giới hạn dịch tiêm
Cài đặt thời gian tiêm:
Có chế độ không đặt giới hạn thời gian tiêm
Có cài đặt liều
Từ 1 phút đến ≥ 99 giờ 00 phút
Có cài đặt nồng độ pha thuốc, lượng thuốc, thể tích dung dịch pha thuốc
Tốc độ tiêm nhanh bolus tối đa: ≥ 1200 ml
Thời gian tiêm nhanh: ≥ 60 phút
Hiển thị thể tích dịch đã tiêm: từ 0 đến ≥ 9000 mL
Độ chính xác máy: ± ≤ 1%
Ngưỡng áp lực báo tắc: ≥ 120 kPa, có ≥ 8 mức
Báo động trong các trường hợp: tắc đường tiêm truyền, gần hết dịch, ắc quy yếu, nhắc ấn phím START
Lưu và xem dữ liệu: ≥ 10.000 sự kiện
Tiêm nhanh Bolus không cần ấn và ấn phím
Chức năng gọi phím tắt
Có âm báo khi tắt nguồn
19 | Máy truyền dịch | Máy | 50
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất: 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
Máy chính: 01 máy
Dây nguồn: 01 chiếc
Bộ cảm biến đếm giọt: 01 bộ
Kẹp cọc truyền: 01 chiếc
Pin trong máy: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Màn hình LCD màu hoặc tương đương, kích thước ≥ 4 inch
Tốc độ truyền: từ ≤ 1 đến ≥ 300 mL/giờ
Cài đặt thể tích dịch truyền: từ ≤ 0,1 đến ≥ 9000mL
Cài đặt thời gian truyền dịch: từ ≤ 1 phút tới ≥ 99 giờ
Đặt tốc độ truyền nhanh (Bolus) khi ấn và giữ phím tối đa: ≥300mL/giờ (đối với dây truyền 20 giọt/mL)
Độ chính xác: ±(≤10%)
Chế độ báo động: Tắc đường truyền, gần hết chai dịch, có khí trong đường truyền, cửa bơm mở, hết dịch truyền, ắc quy yếu, ắc quy hỏng, báo động lại.
Có hiển thị thể tích dịch đã truyền, loại dây truyền dịch
Pin: Hoạt động ≥ 5 giờ
20 | Giường hồi sức cấp cứu | Cái | 10
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
Giường chính: 01 bộ
Điều khiển gắn thành cho điều dưỡng: 02 bộ
Điều khiển gắn thành cho bệnh nhân: 02 bộ
Bánh xe có khóa: 01 bộ
Thành chắn: 01 bộ
Tấm đầu giường: 02 cái
Đệm: 01 cái
Acqui dự phòng: 01 cái
Cọc truyền dịch: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Chiều dài giường: ≥ 2200 mm, ≥2300mm khi mở rộng
Chiều rộng giường của giường: ≥ 950 mm
Chiều cao đến mặt giường: từ ≤ 400mm đến ≥ 700mm
Tải trọng: ≥220 kg
Góc nâng tựa lưng: từ 0 độ đến ≥ 70 độ
Góc nâng hạ vùng gối: từ 0 độ đến ≥ 25 độ
Góc nghiêng TR/RTR: tối đa ≥ 10 độ
Phạm vi điều chỉnh chiều cao: ≥ 350mm
Tấm chắn đầu và cuối giường: làm bằng nhựa PE hoặc HDPE hoặc tương đương
Thành chắn 2 bên bằng nhựa PE hoặc HDPE, có chốt khóa tự động khi được kéo lên. Mỗi bên giường chia làm hai phần: phần lưng và phần chân.
Có móc treo túi dịch ở hai bên của tấm hông giường và thành giường phía chân
Giường có các ngàm để cố định dây đai khi cần giữ bệnh nhân
Có vòng giảm chấn cao su ở 4 góc giường
Cọc truyền dịch có thể gắn ở một trong bốn vị trí ở góc giường
Bánh xe có kích thước bánh xe: ≥150mm
Có chức năng đưa về vị trí hỗ trợ CPR
Ắc quy loại sạc dùng nhiều lần, có đèn tình trạng ắc quy
Đệm không thấm nước, xử lý kháng khuẩn, chống cháy lan, kích thước (2000 x 860) mm (±5%)
21 | Giường bệnh nhân đa năng (2 tay quay, kèm tủ đầu giường) | Cái | 123
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Giường hai quay tay kèm bàn ăn: 01 cái
Cọc truyền: 01 cái
Đệm: 01 bộ
Tủ đầu giường kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
* | Giường điều khiển bằng tay quay
Có thể điều chỉnh tấm tựa lưng lên tới ≥ 70 độ, đỡ chân ≥ 35 độ bằng 02 tay quay
Kích thước: Dài 2200 x rộng 980 x cao 500mm (±5%)
Tấm chắn đầu và chắn chân được làm bằng nhựa ABS có thể tháo rời và hoán đổi cho nhau.
Lan can có nút khóa/mở giúp nâng lên/hạ xuống.
Bàn ăn gắn trên thành giường, có thể gập lại.
Mặt giường nằm làm bằng thép được phủ epoxy, được chia làm 04 đoạn và có lỗ thoáng trên bề mặt.
Bánh xe chống ồn, đường kính 125mm (±5%), có khóa hãm riêng biệt
Có vị trí gắn cọc truyền ở hai bên giường.
Giường kèm đệm, cọc truyền.
Tải trọng ≥ 170kg.
* | Tủ đầu giường:
Kích thước: Dài 470 x rộng 470 x cao 750mm (± 10%).
Mặt tủ làm bằng nhựa ABS.
Gồm 1 ngăn chứa và 1 ngăn kéo
Có khay đựng vật dụng có thể kéo ra, có thanh treo khăn ở hai bên tủ.
22 | Máy điện tim (≥ 6 cần) | Máy | 5
a | Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
Máy chính: 01 chiếc
Cáp điện tim: 01 bộ
Điện cực trước ngực: 06 quả
Điện cực chi: 04 chiếc
Ắc qui (pin): 01 chiếc
Giấy ghi: 01 cuộn
Bút lau đầu in nhiệt: 1 chiếc
Xe đẩy máy inox: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Máy điện tim ≥ 6 kênh, có màn hình màu hiển thị đồng thời ≥ 6 đạo trình điện tim
Tự động mở rộng ghi đạo trình khi phát hiện loạn nhịp
Có thể lưu giữ ≥ 40 file
Mạch vào: được cách ly và bảo vệ
Độ nhạy tối thiểu loại: 10 mm/mV
Hệ số lọc nhiễu: ≥ 100 dB
Tốc độ thu thập mẫu: ≥8.000 mẫu/giây
Có bộ lọc nhiễu điện
Tần số đáp ứng: từ ≤ 1 Hz đến ≥150 Hz
Kích thước màn hình: ≥ 5,5 inch
Độ phân giải màn hình: ≥ (320 x 240) điểm
Số kênh ghi có thể lựa chọn tối thiểu: 3, 6 kênh
Tốc độ giấy có thể lựa chọn tổi thiểu: 10; 12,5; 25; 50 mm/s
23 | Máy làm ấm dịch truyền | Cái | 10
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
Máy chính: 01 chiếc
Bộ gá máy: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Có thể điều chỉnh mức nhiệt: từ ≤ 36 độ C đến ≥ 39 độ C
Báo động bằng âm thanh và hình ảnh
Có sẵn hai ống tiêu chuẩn kích thước 4 mm & 5 mm
Tốc độ chảy: Từ ≤1 đến ≥15ml/phút
Có các loại kích thước ống: Đường kính ngoài 4-5mm hoặc đường kính ngoài 6-7mm
Hệ số dòng chảy: Từ ≤1 đến ≥15 ml/min
Báo động nhiệt độ đầu ra 43 (±5%) độ C
24 | Dao mổ điện cao tần (Dao mổ điện) | Cái | 2
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 chiếc
Cáp nối điện cực trung tính: 01 chiếc
Điện cực trung tính, dùng 1 lần, hộp 25 chiếc: 01 hộp
Pedal điều khiển đơn cực: 01 chiếc
Pedal điều khiển lưỡng cực: 01 chiếc
Adaptor đơn cực: 01 chiếc
Adaptor lưỡng cực: 01 chiếc
Tay dao đơn cực: 01 chiếc
Điện cực hình dao: 02 chiếc
Forceps lưỡng cực : 01 chiếc
Cáp lưỡng cực: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Công suất tối đa: ≥350W
Thiết bị tự động nhớ cài đặt của lần sử dụng cuối cùng trước khi tắt máy
Bộ nhớ có khả năng lưu trữ ≥ 100 chế độ
Tự kiểm tra, phát hiện lỗi tự động
Tự động giám sát công suất sử dụng
Tự động giảm công suất khi tiếp xúc của bền mặt điện cực trung tính giảm xuống ≤ 50%
Có ≥ 4 chế độ cắt đơn cực và ≥ 4 chế độ đốt cầm máu đơn cực
Có ≥ 02 chế độ cắt lưỡng cực và ≥ 03 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực
Có ≥ 4 chế độ cắt đơn cực
Công suất tối đa ở chế độ cắt tinh: ≥350W
Công suất tối đa ở chế độ cắt có cầm máu ít: ≥300W
Công suất tối đa ở chế độ cắt có cầm máu nhiều: ≥140W
Công suất cắt tối đa ở chế độ cắt trong nội soi: ≥220W
Có ≥ 4 chế độ đốt cầm máu đơn cực, công suất tối đa: ≥280W
Công suất tối đa ở chế độ cắt lưỡng cực: ≥140W
Công suất đớt tối đa ở chế độ đốt cầm máu lưỡng cực: ≥120W
25 | Máy siêu âm tổng quát (màu, xách tay) | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 hệ thống
Đầu dò Convex: 01 bộ
Đầu dò Linear: 01 bộ
Gói công nghệ tăng cường chất lượng hình ảnh: 01 bộ
Gói phần mềm siêu âm tổng quát, mạch máu, phần nông: 01 bộ
Pin sạc: 01 bộ
Bộ phần mềm DICOM đầy đủ: 01 bộ
Xe đẩy: 01 bộ
Máy in nhiệt: 01 bộ
Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Máy chính:
Có thể cắm đồng thời ≥ 2 đầu dò (Có thể sử dụng Adapter)
Số kênh xử lí: ≥ 80.000 kênh
Kích thước màn hình ≥ 15 inch
Độ phân giải màn hình: ≥ 1280 × 800 pixels
Ổ cứng bên trong ≥ 180 GB SSD
Cho phép lưu: ≥ 30000 khung ảnh tĩnh nén, xấp xỉ ≥ 1000 clip hoặc ≥ 100GB
Đầu ra hệ thống:
Đầu ra video/âm thanh: ≥ 1 cổng HDMI
Kết nối mạng: ≥ 1 cổng Ethernet
Số cổng USB: ≥ 2 cổng
Chế độ hoạt động:
Chế độ 2D: 2D cơ bản; Tạo ảnh hoà mô (THI)
Doppler màu: Doppler màu dựa trên vận tốc; Doppler năng lượng
Doppler phổ: Sóng xung; sóng liên tục; Sóng liên tục có lái tia (SCW); Chế độ Duplex và Triplex (hoặc tương đương)
Chế độ M
Chế độ hiển thị:
Đặc tính kỹ thuật cho Chế độ 2D
Chế độ 2D và M-mode: ≥ 4 tần số
Khoảng điều chỉnh độ khuếch đại: ≥ 60dB
Bản đồ thang xám do người dùng lựa chọn: ≥ 8 bản đồ
Đổ màu 2D: ≥ 08 bản đồ
Độ sâu hiển thị tối đa: ≥ 30 cm
Tạo ảnh định dạng ảo: Lái tia trái/phải và tạo ảnh hình thang
Đặc tính kỹ thuật cho Chế độ M
Tần số: ≥ 4 tần số do người dùng lựa chọn, bao gồm cơ bản và hòa âm
Khoảng điều chỉnh độ khuếch đại: ≥ 40dB
Bản đồ thang độ xám: ≥ 7 bản đồ
Bản đồ dổ màu M-mode: ≥ 8 bản đồ
Tốc độ quét: ≥ 8 lựa chọn
Chế độ hiển thị: M-mode, 2D/M-mode toàn màn hình
Hiển thị ảnh: ≥ 4 định dạng
Đặc tính kỹ thuật cho Doppler màu vận tốc
Tần số phát: ≥ 5 tần số
Lái tia trái/ phải trên tất cả các loại đầu dò tuyến tính
Đảo màu Doppler
Bản đồ vận tốc Doppler màu: Tối đa ≥ 20 bản đồ
Dải PRF: Từ ≤ 200 đến ≥ 14000 Hz (tùy đầu dò)
Khoảng điều chỉnh độ khuếch đại: ≥ 40dB
Đặc tính kỹ thuật cho Doppler năng lượng
Lái tia trái/phải trên tất cả các loại đầu dò tuyến tính
Tần số phát: ≥ 5 tần số
Bản đồ Doppler Năng lượng: ≥ 8 bản đồ
Dải PRF: Từ ≤ 200 đến ≥14000 Hz
Khoảng điều chỉnh độ khuếch đại: ≥ 40dB
Mật độ dòng Doppler năng lượng: ≥ 3 lựa chọn
Đặc tính kỹ thuật cho Doppler xung
Tần số phát: ≥ 4 tần số do người dùng lựa chọn
Tốc độ quét: ≥ 8 lựa chọn
Bản đồ thang xám hậu xử lí: ≥ 7 bản đồ
Bản đồ màu Doppler: ≥ 5 bản đồ
Khoảng điều chỉnh độ khuếch đại: ≥ 60dB
Dải PRF: ≤ 400 đến ≥ 14000 Hz
Đặc tính kỹ thuật cho Doppler liên tục có lái tia
Tần số phát: ≥ 1 tần số
Tốc độ quét: ≥ 4 lựa chọn
Bản đồ thang xám hậu xử lí: ≥ 7 bản đồ
Màu Doppler: ≥ 6 bản đồ
Khoảng điều chỉnh độ khuếch đại: ≥ 60dB
Chất lượng hình ảnh: Có tăng cường tương phản mô, Tối ưu hoá thang xám mô, Giảm nhiễu ảnh màu tự động,Tối ưu hoá thang xám mô
Bảo mật hệ thống siêu âm - chống virus
Giải pháp chống virus được tích hợp
* | Các phép đo và phân tích
Đo lường ở chế độ 2D:
Đo đạc khoảng cách, thể tích, chu vi, góc, độ hẹp
Đo lường trong sản khoa:
Hỗ trợ tính toán tuổi kinh nguyệt và tuổi thai, đường kính, bảng tính
Đo lường trong phụ khoa:
Đo lường trong siêu âm tim:
Đo lường thể tích; 2D-mode; M-model; Chế độ M; Gia tốc doppler phổ; Nhịp tim, thời gian và tốc độ
Đo lường trong mạch não
Có tổi thiểu thăm khám mạch máu não gồm: PS, ED, PI, RI, S/D
Đo đường trong bụng:
Chu vi / Diện tích; Thể tích; Doppler bụng
Đo lường trong cấp cứu:
Hỗ trợ FAST
Đầu dò:
Đầu dò convex
Đầu dò đa tần dải rộng, ứng dụng cho thăm khám sản khoa, tiền sản, bụng, thận, xương chậu, cấp cứu
Dải tần số: Từ ≤ 2 đến ≥ 5,0 MHz
Số chấn tử đầu dò: ≥ 128
Trường nhìn tối đa: ≥ 55 độ
Độ sâu hiển thị tối đa: ≥ 300 mm
Đầu dò linear
- Đầu dò đa tần dải rộng, ứng dụng cho thăm khám vú, tuyến giáp, tinh hoàn, mạch, …
Dải tần số: Từ ≤ 4 đến ≥ 12 MHz
Số chấn tử đầu dò: ≥ 128
Máy in nhiệt đen trắng
Loại in: In nhiệt
Độ phân giải: ≥ 325 dpi
Tốc độ in: ≤ 2 giây/ảnh
26 | Máy siêu âm tổng quát (Doppler mầu ≥ 3 đầu dò) | Máy | 4
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Hệ thống máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn, thiết kế đồng bộ liền xe đẩy: 01 bộ.
Đầu dò convex: 01 bộ
Đầu dò linear: 01 bộ
Đầu dò tim: 01 bộ
Bộ phần mềm thăm khám tổng quát: 01 bộ
Bộ phần mềm thăm khám tim người lớn: 01 bộ
Bộ phần mềm thăm khám mạch máu: 01 bộ
Bộ phần mềm thăm khám bộ phận nhỏ: 01 bộ
Bộ phần mềm thăm khám cơ xương khớp: 01 bộ
Bộ phần mềm tăng cường chất lượng hình ảnh: 01 bộ
Phần mềm siêu âm Doppler liên tục: 01
Phần mềm siêu âm Doppler mô cơ tim: 01
Phần mềm siêu âm Doppler siêu âm tim Model M giải phẫu: 01
Máy in nhiệt đen trắng: 01 Cái
Bộ lưu điện 2 KVA Online : 01 bộ
Giấy in đen trắng: 01 Hộp
Bộ phần mềm DICOM đầy đủ: 01 bộ
Bộ máy tính: 01 bộ
Máy in màu: 01 cái
Gel siêu âm: 01 Can
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
* | Máy chính
Mật độ dòng 2D-mode: ≥ 500 dòng
Kênh xử lý: ≥ 300.000 kênh
Dải động toàn hệ thống: ≥ 300 dB
Dải tần số hệ thống: Từ ≤ 3 đến ≥ 20 MHz
Khớp xoay trái/phải: ± (≥90) độ
Có lựa chọn nhanh với các quy trình
Màn hình phẳng tinh thể lỏng; Kích thước: ≥ 21 inch, độ phân giải 1920x1080 hoặc tương đương
Tỉ lệ tương phản ≥ 600 : 1
Góc quan sát: ± (≥ 89) độ
Giá đỡ màn hình có khớp xoay cho phép di chuyển màn hình tối ưu về mặt công thái học theo hướng tiến, lùi và sang ngang
Khớp xoay độc lập với hệ thống và bảng điều khiển. Khớp xoay trái phải: ± ( ≥ 90độ) theo hai hướng
Màn hình điều khiển màu, cảm ứng ≥ 10 inch
Độ phân giải màn hình cảm ứng: ≥ 1920 × 1080
Cổng đầu dò: ≥ 4 cổng
Tích hợp bộ làm ấm Gel
Dung lượng ổ cứng: ≥ 500GB SSD
Cho phép lưu trữ các thăm khám bệnh nhân bao gồm hình ảnh, clip, báo cáo và phép đo
Dung lượng lưu trữ ảnh ≥ 300.000 ảnh nén (tương ứng ≥ 300GB)
Đầu ra hiển thị tối thiểu có
HDMI, S-video, USB
* | Chế độ siêu âm:
Chế độ 2D: 2D cơ bản; Hoà âm mô
Doppler màu : Doppler màu tốc độ; Doppler năng lượng; Doppler năng lượng có hướng; Doppler mô màu
Doppler phổ: Doppler xung PW; Sóng liên tục có lái tia; Sóng liên tục – đầu dò bút chì; Tạo ảnh phổ Doppler mô; Chế độ Duplex và Triplex (hoặc tương đương)
Chế độ M : M-mode; M-mode màu; M-mode giải phẫu
* | Chế độ hiển thị:
Đặc tính kỹ thuật cho Chế độ 2D
Tốc độ khung hình thu được trên 2D: ≥ 2000fps
Khoảng điều chỉnh độ khuếch đại: ≥ 60 dB
Dải động: Từ ≤ 40 dB đến ≥ 90 dB
Công nghệ lọc nhiễu: ≥ 6 mức
Đảo trái/ phải và trên/ dưới cho tất cả các định dạng trong thời gian thực và xem lại cine kỹ thuật số
Tách hình/ phóng đại
Tạo ảnh định dạng ảo: Lái tia trái/ phải, Tạo hình ảnh hình thang
Có hiển thị đồng thời ≥ 4 ảnh B-mode tĩnh
Đặc tính kỹ thuật cho Chế độ M
Hiển thị dải động: Từ ≤ 40 dB đến ≥ 90 dB
Độ khuếch đại: Trong khoảng 40 dB
Bản đồ thang xám: ≥ 7 bản đồ
Bản đồ màu chế độ M-mode: ≥ 9 bản đồ
Tốc độ quét: ≥ 8 lựa chọn
Chế độ hiển thị: Chế độ M-mode, 2D/M-mode toàn màn hình
Hiển thị ảnh: ≥ 4 định dạng
Công nghệ tạo ảnh đa lái tia giúp xử lý ≥ 4 tín hiệu tín hiệu (Quad), tốc độ khung hình Doppler màu lên đến ≥300 fps
Tần số truyền: ≥ 5
Lái tia sang trái/phải
Đảo Doppler màu
Xử lý nâng cao trong chế độ Doppler màu
Tối ưu hóa trạng thái dòng màu tự động
Bản đồ Doppler màu vận tốc: ≥10 kiểu
Khoảng PRF: từ ≤ 100 đến ≥ 20.000 Hz
Đặc tính kỹ thuật cho Doppler năng lượng/ Doppler năng lượng có hướng
Công nghệ tạo đa tia cho phép xử lý tín hiệu quad cho Doppler năng lượng
Lái tia sang trái/ phải trên tất cả các loại đầu dò tuyến tính
Bản đồ Doppler năng lượng: ≥ 16 bản đồ
Dải PRF: 100 đến ≥ 30.000 Hz (tùy thuộc vào đầu dò)
Khoảng điều chỉnh độ khuếch đại: ≥ 40 dB
Đặc tính kỹ thuật cho Doppler xung
Tần số phát: ≥ 5 mức
Tốc độ quét: ≥ 8 lựa chọn
Có sẵn Doppler mô cơ tim
Bản đồ thang xám hậu xử lý: ≥ 7 kiểu
Khoảng điều chỉnh độ khuếch đại: ≥ 60 dB
Khoảng PRF: Từ ≤ 500 đến ≥ 20.000 Hz
Đặc tính kỹ thuật cho Doppler liên tục có lái tia
Tốc độ quét: ≥ 8 lựa chọn
Bản đồ thang xám hậu xử lý: ≥ 7 bản đồ
Bản đồ màu Doppler: ≥ 5 bản đồ
Khoảng điều chỉnh độ khuếch đại: ≥ 60 dB
Tăng cường chất lượng hình ảnh; Tăng cường tương phản mô động; Ổn định hình ảnh động; giảm nhiễu ảnh màu tự động; Tăng cường độ rõ nét mạch máu; Tối ưu hoá thông số; Tạo ảnh Doppler mô
* | Bảo mật Hệ thống Siêu âm – Phần mềm chống Virus
* | Các phép đo và phân tích
Đo lường ở chế độ 2D
Đo khoảng cách, chiều sâu, góc, diện tích, chu vi, elip, bao viền, thể tích, độ hẹp
Đo lường trong sản khoa:
Tối thiểu có các phép đo: đầu thai kỳ, tuổi thai, đo lường, bảng tính, báo cáo đa thai (≥3 thai), biểu đồ.
Đo lường trong phụ khoa:
Tính toán thể tích tiểu tiện và thể tích còn lại
Tối thiểu đo được các thông số: Thể tích, chu vi, diện tích, Tử cung, Buồng trứng Phải và Trái, Nang Phải và Trái, CRL, MSD, GS và túi noãn hoàng
Đo lường trong siêu âm tim:
Các phép đo tiêu chuẩn cho người lớn và trẻ em
Các công thức thể tích để đánh giá chức năng Tâm thất phải và Tâm thất trái trên 2D
Tính toán trong các mode 2D, M-mode và Doppler
Các phép đo trong mode M: Độ dốc, nhịp tim, thời gian và khoảng cách
Báo cáo và bảng tính về bệnh nhân tim cho mode 2D, M và Doppler phổ
Đo lường trong động mạch cảnh
27 | Xe đẩy cáng bệnh nhân (Xe đẩy bệnh nhân nằm đa năng) | Cái | 10
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Xe đẩy cáng nâng hạ có bánh xe: 01 cái
Đệm: 01 cái
Thành chắn: 02 cái
Cọc truyền: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Kích thước Dài x Rộng (mm): (2000 x 650)mm ±10%
Độ cao có thể điều khiển bằng tay quay (có trợ lực): từ ≤ 550 mm đến ≥ 750 mm
Góc nâng lưng cao nhất: từ 0 độ đến ≥ 60 độ
Tải trọng: ≥ 200kg
Có lỗ cắm cọc truyền và vòng treo bình oxy
Vật liệu:
Khung xe cáng bằng thép sơn tĩnh điện
Mặt cáng bằng thép tấm được đột lỗ, được chia thành ≥2 phần
Hai thành chắn bằng nhựa ABS
Đệm mút bằng vải giả da chống thấm nước dày ≥ 5cm
Bánh xe đường kính: 150 (± 5%) mm, ≥02 bánh có phanh
Cọc truyền có thể thay đổi được chiều cao
28 | Xe đẩy bệnh nhân ngồi | Cái | 15
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
Xe đẩy và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
Khung: hợp kim nhôm hoặc tương đương
Bánh xe đặc: Ngoài PU
Chiều rộng ghế ngồi 45 (± 5 cm)
Tải trọng: ≥ 100 kg
Gấp lưng, có phanh sau
29 | Máy khí dung (có nén khí) | Cái | 20
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc
Mặt nạ cho người lớn: 01 chiếc
Mặt nạ cho trẻ em: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Yêu cầu kỹ thuật:
Tốc độ xông khí dung: 0,4 ml/ phút
Kích thước hạt khí dung: ≤ 4,5 µm
Dung tích cốc đựng thuốc: ≥ 2ml
30 | Hệ thống phẫu thuật nội soi 4K (kèm bộ dụng cụ) | Hệ thống | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở đi
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
* | Hệ thống máy chính
Bộ xử lí hình ảnh : 01 bộ
Đầu camera: 01 chiếc
Nguồn sáng lạnh nội soi: 01 chiếc
Cáp dẫn sáng: 01 chiếc
Màn hình chuyên dụng dùng trong y tế: 01 chiếc
Dao mổ điện cao tần: 01 bộ, bao gồm:
Máy cắt đốt cao tần: 01 chiếc
Dây nối tấm điện cực trung tính: 01 chiếc
Dây cao tần đơn cực: 02 Chiếc
Dây cao tần lưỡng cực: 02 Chiếc
Điện cực dán trung tính (dùng một lần): 25 chiếc
Pedal điều khiển đơn cực: 01 chiếc
Pedal điều khiển lưỡng cực: 01 chiếc
Adaptor đơn cực: 01 chiếc
Adaptor lưỡng cực: 01 chiếc
Tay dao đơn cực: 01 chiếc
Điện cực hình dao: 02 chiếc
Forceps lưỡng cực: 01 chiếc
Cáp lưỡng cực: 01 chiếc
Điện cực trung tính dùng nhiều lần: 01 chiếc
Xe đẩy máy đồng bộ theo hệ thống: 01 chiếc
* | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi, mỗi bộ gồm:
Ống kính nội soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Trocar cỡ 6 mm (± 1), đầu tù, thân có rãnh xoắn : 01 Chiếc
Trocar cỡ 11 mm (± 1), đầu tù, thân có rãnh xoắn: 03 Chiếc
Trocar cỡ 6 mm (± 1), đầu tù, thân nhựa mềm: 02 Chiếc
Tay cầm, bằng kim loại : 02 Chiếc
Hàm forceps kẹp nhu mô phổi. Cỡ 5 mm (±10%): 01 Chiếc
Hàm forceps kẹp giữ phổi. Cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Tay cầm, bằng kim loại, thẳng trục, có khóa: 02 Chiếc
Hàm forceps kẹp giữ phổi, loại cong. Cỡ 5mm (± 10%): 01 Chiếc
Hàm forceps kẹp nốt phổi. Cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Tay cầm, bằng kim loại, có khóa: 01 Chiếc
Hàm forceps kẹp nhu mô phổi, cong. Cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Tay cầm nhựa, không có khóa: 02 Chiếc
Lưỡi kéo cong. Cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Lưỡi kéo thẳng. Cỡ 5 mm(± 10%): 01 Chiếc
Ống hút có đốt điện. Cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Tay cầm: 01 Chiếc
Ống tưới và hút dịch, cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Tay cầm với khóa 2 chiều, hút và tưới dịch, cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Điện cực phẫu tích và cầm máu, dạng chữ L, cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Kìm kẹp kim, hàm thẳng. Cỡ 5 mm (± 10%): 01 Chiếc
Bàn chải vệ sinh dụng cụ: 05 Chiếc
Chổi vệ sinh dụng cụ: 20 chiếc
Hộp ngâm khử khuẩn dụng cụ (đồng bộ với bộ dụng cụ): 01 Chiếc
Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi (đồng bộ với ống soi): 01 Chiếc
Khay lưới để bảo quản và tiệt trùng dụng cụ (phù hợp với bộ dụng cụ): 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
* | Hệ thống máy chính:
Bộ xử lý hình ảnh camera:
Có thể kết hợp nội soi ống cứng, ống mềm, huỳnh quang và nội soi 3D vào trong một hệ thống.
Có ≥ 3 công nghệ/ thuật toán quan sát phân biệt tổ chức mô: Tăng cường cấu trúc, tăng cường độ tương phản, dải động cao
Có thể kết nối với các thiết bị khác trong hệ thống phòng mổ tích hợp tương thích
Điều khiển màu: cân bằng trắng tự động bằng 1 nút nhấn
Chế độ hiển thị hình trong hình (picture in picture) cùng một lúc
Tích hợp cáp kết nối điều khiển các thiết bị khác trong phòng mổ và hiển thị thông tin
Chụp ảnh và ghi video ở định dạng độ phân giải cao (≥ 1920 x 1080)
Có chức năng ghi dữ liệu
Tự động điều chỉnh cường độ sáng của nguồn sáng thông qua kết nối
Phóng đại điện tử ≥ 1.5x
Điều khiển độ sáng: Điều khiển màn trập tự động + điều khiển khuếch đại tự động
Có khả năng lật ảnh theo chiều ngang và chiều dọc
Có lưu trữ cài đặt
Có lưu trữ hình ảnh và video vào bộ nhớ USB
Hồ sơ có thể cấu hình riêng lẻ: Ít nhất 5 hồ sơ
Độ phân giải tối đa: ≥ 4096 x 2160 pixel
Cổng tín hiệu đầu ra tối thiểu: 2xHDMI 4K, 2x HDMI HD, 2x 3G-HD-SDI hoặc tương đương
Tương thích với camera 4K
* | Nguồn sáng lạnh nội soi
Thiết bị sử dụng cho các ứng dụng nội soi ống cứng và nội soi ống mềm fiber
Sử dụng đèn LED hoặc tương đương
Thiết bị có thể điều khiển cường độ sáng tự động hoặc thủ công.
Bộ xử lý hình ảnh có thể điều khiển nguồn sáng tự dộng
Cổng cắm dây dẫn sáng phù hợp với dây dẫn sang các hãng khác nhau
Thiết bị chạy chế độ tự kiểm tra khi được khởi động
Báo lỗi bằng đèn và âm thanh
Tuổi thọ bóng đèn LED: ≥ 30.000 giờ
Công suất chiếu sáng tương đương như nguồn sáng Xenon ≥ 300W
Điều chỉnh cường độ sáng bằng tay: 0 - 100%
Nhiệt độ màu: ≥ 6000K ± 500K
Làm mát bằng quạt
Cường độ phát sáng: ≥ 1900 lm
Tiêu chuẩn: IEC 60601-1, IEC 60601-2/ IEC 601-1-2
* | Đầu camera 4K
Sử dụng kết hợp với bộ xử lý hình ảnh và kết nối với ống soi trong phẫu thuật nội soi hoặc can thiệp vi phẫu.
Xử lý hình ảnh và truyền tín hiệu kỹ thuật số
Sử dụng cảm biến ảnh ≥ 4K, ≥ 3 chip CMOS ≥1/3"
Tiêu cự ≤ 13 - ≥29mm
Mức độ bảo vệ chóng lại sự xâm nhập của hơi ẩm: IPX7 hoặc tốt hơn
Nút bấm trên camera có thể tự do gán chương trình.
Đầu camera có thể ngâm hoặc tiệt trùng bằng khí gas, plasma
Có đầu nối để kết nối với ống soi
Tích hợp chỉnh nét trên đầu camera
* | Cáp dẫn sáng
Đường kính ≥ 4,5mm
Chiều dài ≥ 250 cm
Có chốt khóa an toàn
* | Màn hình 4K chuyên dụng
Màn hình LCD, tấm nền công nghệ LED hoặc tương đương
Màn hình chống phản chiếu, chống bám vân tay
Có thể tự động chuyển sang dải màu rộng đối với tín hiệu 4K
Tự động phát hiện ngõ vào (input) khả dụng khi ngõ vào đang chọn không có tín hiệu
Có tính năng hiển thị 2 màn hình cho phép hiển thị song song 2 nguồn hình ảnh
Hỗ trợ hình ảnh DICOm
Thông số kĩ thuật:
Kích thước màn hình ≥ 31.5 inch
Độ phân giải ≥ 3840 x 2160
Độ sáng định: ≥700 cd/m2
Độ tương phản ≥ 1300:1
Góc nhìn ≥ 178 độ
Tín hiệu tương thích tối thiểu có DVI-D, SDI, HDMI hoặc tương đương
* | Dao mổ điện cao tần
Công suất: ≥ 350W
Thiết bị được trang bị hệ thống tự kiểm tra, phát hiện lỗi tự động
Có ≥ 03 chế độ cắt đơn cực
Có ≥ 03 chế độ đốt cầm máu đơn cực
Có ≥ 02 chế độ cắt lưỡng cực
Có ≥ 02 chế độ đốt cầm máu lưỡng cực
* | Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi lồng ngực
Ống kính nội soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính 5 mm (± 10%), chiều dài làm việc 29 cm (± 10%), có thể tiệt trùng được ở nhiệt độ cao bằng hơi nước
Trocar cỡ 6 mm (± 1), đầu tù, thân có rãnh xoắn, chiều dài làm việc 6 cm (± 1). Bao gồm: Vỏ trocar và Nòng trocar
Trocar cỡ 11 mm (± 1), đầu tù, thân nhựa mềm, có rãnh xoắn, chiều dài làm việc 8,5 cm (± 1). Bao gồm: Vỏ trocar và Nòng trocar
Trocar cỡ 6 mm (± 1), đầu tù, thân nhựa mềm, có rãnh xoắn, chiều dài làm việc 8,5 cm (± 1). Bao gồm: Vỏ trocar và Nòng trocar
Tay cầm
Hàm forceps kẹp, phần hàm dụng cụ dài 48 mm (± 10%), thẳng, hoạt động đôi, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 33 cm (± 10%)
Hàm forceps kẹp giữ phổi Clickline, phần hàm dài 32 mm (± 10%), cong, hoạt động đơn, không gây tổn thương. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 33 cm (± 10%)
Forceps kẹp giữ phổi, cong, cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 270 mm. Tay cầm đi kèm có khóa, có thể hấp tiệt trùng
Forceps kẹp , phần hàm dụng cụ dài 50 mm (công phải. Cỡ 5mm, chiều dài 280mm. Tay cầm đi kèm, có khóa, có thể hấp tiệt trùng
Forceps kẹp nhu mô phổi, phần hàm dụng cụ dài 50 mm cong trái. Cỡ 5 mm, chiều dài 280 mm. Tay càm đi kèm, có thể hấp tiệt trùng
Tay cầm bằng nhựa, không có khóa, cách điện, có chân cắm đốt điện cầm máu đơn cực
Lưỡi kéo cong, phần hàm dài 20 mm (± 10%), hoạt động đôi, kèm vỏ bọc cách điện. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 33 cm (± 10%)
Lưỡi kéo thẳng, phần hàm dụng cụ dài 15 mm (± 10%), hoạt động đơn, kèm vỏ bọc cách điện đầu cong. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 33 cm (± 10%)
Ống hút có đốt điện, đầu cong, cỡ 5 mm (± 10%)
Tay cầm
Ống tưới và hút dịch, cỡ 5 mm (± 10%), dài 28 cm (± 10%), có khóa hai chiều
Điện cực phẫu tích và cầm máu, dạng chữ L, cỡ 5 mm(± 10%), chiều dài 34 cm(± 10%)
Kìm kẹp kim, hàm thẳng, có khóa hãm và chốt nhả khóa. Cỡ 5 mm (± 10%), chiều dài 33 cm (± 10%)
Chổi vệ sinh dụng cụ, các cỡ 16, 11, 7, 2mm (± 10%), dùng 1 lần
Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi, dùng cho 01 ống soi cứng
Khay lưới để bảo quản và tiệt trùng dụng cụ
31 | Hệ thống nội soi khí quản, phế quản | Hệ thống | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở đi
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Bộ xử lý hình ảnh : 01 chiếc
Nguồn sáng nội soi: 01 chiếc
Màn hình Full HD ≥ 21 inch: 01 chiếc
Ống nội soi phế quản video kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc
Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 chiếc
Xe đẩy hệ thống: 01 chiếc
Hệ thống in trả kết quả: 01 bộ bao gồm:
Máy tính: 01 chiếc
Màn hình LCD: 01 chiếc
Máy in màu: 01 chiếc
Máy hút dịch 2 bình: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh, tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
* | Bộ xử lý hình ảnh
Bộ xử lý hình ảnh nội soi cung cấp chất lượng hình ảnh FullHD
Chức năng dừng hình ảnh trước (freeze) để dễ dàng quan sát tổn thương
Ngõ ra video" + DVI (độ phân giải: 1280x1024, 1920x1080) + Video, S-Video, RBG
Có chế độ tăng cường hình ảnh, hỗ trợ chuẩn đoán ung thư sớm
Có thể chọn một bước sóng trong dải từ 400nm đến 695nm cho các màu R, G, B
Điều chỉnh độ sáng tự động
Độ tương phản: có tối thiểu 3 mức
Việc tăng cường cấu trúc hình ảnh hay tăng cường độ góc cạnh của hình ảnh có thể được lựa chọn theo cài đặt của người sử dụng.
Có chế độ tăng cường độ cấu trúc
Có chế độ tăng cường độ màu sắc
Có thể phóng đại hình ảnh
Chức năng nhận dạng các thông số của dây soi như: Kiểu dây soi, số serial, kênh sinh thiết, đường kính đầu dây soi, đường kính thân dây soi
Chức năng chống mờ hình ảnh
Có thể hiển thị các thông tin của bệnh nhân, trạng thái lưu trữ thông tin, thông tin của hình ảnh
* | Nguồn sáng nội soi
Bóng đèn chính: Bóng đèn Xenon, công suất ≥ 300W
Tuổi thọ trung bình của bóng: ≥ 500 giờ
Đèn dự phòng: Bóng đèn ≥ 75W
Tuổi thọ trung bình của bóng đèn dự phòng: ≥ 500 giờ
Có chế độ giảm cường độ ánh sáng xuóng dưới 30% để tránh máu của bệnh nhân bị vón cục bằng một nút bấm
* | Màn hình Full HD ≥ 21 inch
Màn hình chuyên dụng dùng trong y tế
Kích thước ≥ 21 inch, chất lượng tối thiểu Full HD
Kích cỡ ảnh (ngang x dọc): ≥477 x 268 mm
Độ phân giải: ≥1920 x1080 pixels
Tỷ lệ màn hình: 16:9
Màu: khoảng ≥ 16.7 triệu màu
Góc nhìn: ≥ 170 độ/ ≥160 độ (ngang/dọc)
Độ sáng: ≥250 cd/m2
Tín hiệu đầu vào tối thiểu có: Composite, RGB, Componet, HDMT
Đầu ra: 3G-SDIx1, DVI-Dx1
USB: 1 Upstream, 1 Downstream
* | Ống nội soi phế quản video
Có hỗ trợ chức năng quan sát
Trường nhìn: ≥120 độ
Hướng nhìn thẳng
Độ sâu trường nhìn: Từ ≤ 3 đến ≥ 100 mm
Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: ≤ 4.0 mm
Đường kính ngoài của thân ống soi: ≤ 4.0 mm
Đường kính bên trong kênh dụng cụ: ≥ 1,5 mm
Độ uốn cong của đầu ống soi: Hướng lên: ≥ 180 độ; Hướng xuống: ≥ 130 độ
Chiều dài làm việc: ≥ 600 mm
* | Dụng cụ kiểm tra rò rỉ
Tương thích với các ống soi trên, dùng để kiểm tra rò rỉ
* | Xe đẩy hệ thống: đồng bộ theo hãng
* | Hệ thống in trả kết quả
Máy tính: cấu hình tối thiểu như sau
Bộ vi xử lý core i3 thế hệ thứ 10; RAM 2GB
HHD: 500 GB, màn hình LCD ≥ 18 inch
Máy in màu thông dụng, tốc độ in ≥ 15 tờ/phút
* | Máy hút dịch 2 bình
Loại bơm pittông không dầu
Chân không tối đa: ≤ (– 0,90) Bar
Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: ≥40 lít/phút
Độ ồn khi hoạt động: ≤ 65 dB
32 | Hệ thống nội soi tai mũi họng (ống cứng + bàn khám điều trị) | Hệ thống | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Bộ xử lý hình ảnh, nguồn sáng và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Đầu camera: 01 chiếc
Dây dẫn sáng: 01 chiếc
Màn hình chuyên dụng: 01 chiếc
Ống kính soi hướng nhìn 0 độ người lớn: 01 chiếc
Ống kính soi hướng nhìn 0 độ trẻ em: 01 chiếc
Ống soi hạ họng thanh quản hướng nhìn 70 độ: 01 chiếc
Tay cầm cho ống soi hạ họng thanh quản: 01 chiếc
Xe đẩy chuyên dụng đồng bộ: 01 chiếc
Bộ máy tính, máy in: 01 bộ
Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng: 01 hệ thống Bao gồm:
1-Hệ thống hút (01 máy bơm hút chân không, 01 đầu hút, bình chứa dịch, chỉnh áp): 01 hệ thống
2-Hệ thống xịt thuốc (01 máy nén khí, 03 đầu xịt, đồng hồ, bộ lọc khuẩn...): 01 hệ thống
3-Khoang đựng dụng cụ làm việc, có khay inox có nắp đậy: 02 bộ
4-Khoang chứa dụng cụ làm việc có khay inox, ray trượt kéo mở: 03 bộ
5-Khoang chứa dụng cụ có hệ thống diệt khuẩn tia cực tím, có ray trượt kéo mở: 01 bộ
6-Hệ thống sấy mờ gương (tự động ngắt): 01 bộ
7-Cốc đựng dung dịch chống mờ: 01 chiếc
8-Lọ đựng tăm bông, đè lưỡi: 02 chiếc
9-Ngăn đựng dụng cụ bẩn + hộp nhựa có nắp: 01 bộ
10-Ca inox có nắp: 04 chiếc
11-Lỗ để chai nước muối, nước rửa tay: 02 chiếc
12-Lọ đựng thuốc: 10 chiếc
13-Hệ thống kết nối và điều khiển ghế khám: 01 bộ
14-Bàn ký đơn có ray trượt: 01 bộ
15-Ống ngâm optic: 05 ống
16- Tay treo đèn clar kết hợp ổ điện cấp nguồn AC220V : 01 bộ
17- Khay đựng găng tay, hộp giấy có khe lấy: 01 bộ
18- Ngăn chứa máy hút rửa có trang bị ổ cấp nguồn AC220V: 01 bộ
19- Xô chứa rác inox đóng / mở bằng chân: 01 chiếc
20- Cột + Hệ thống đèn khám kiểu treo nhấc & nhả mọi vị trí: 01 bộ
21- Cột + Tay treo + Đèn đọc phim: 01 bộ
22- Cột + Tay treo màn hình LCD (Chính /Phụ): 01 bộ
Ghế khám tai mũi họng: 01 chiếc
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Bản gốc + Bản dịch tiếng Việt)
c | Thông số kỹ thuật:
* | Bộ xử lí hình ảnh
Có thể tương thích với nhiều loại đầu camera và ống soi video khác nhau
Có ≥ 1 cổng kết nối camera và các thiết bị ngoại vi
Điều chỉnh được độ sáng của hình ảnh
Độ phân giải ≥ 1920 x 1080 pixel
Có chụp hình, ghi video
* | Đầu camera full HD
Cảm biến hình ảnh: ≥ 1/3" CCD, CMOS hoặc tương đương
Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixels
Có phím chức năng đầu camera
Đầu Camera có thể ngâm hoặc tiệt trùng bằng khí EO, plasma
* | Dây dẫn sáng
Đường kính dây dẫn sáng ≥ 3,5mm, Chiều dài ≥ 300 cm
* | Nguồn sáng lạnh nội soi
Sử dụng nguồn sáng lạnh LED hoặc tương đương
Tuổi thọ bóng đèn: ≥ 30.000 giờ
Có thể điều chỉnh cường độ sáng
Loại bóng đèn: LED hoặc tương đương
Nhiệt độ màu: 6400K ± 500 K
* | Màn hình full HD chuyên dụng
Màn hình chuyên dụng dùng trong y tế
Kích thước màn hình: ≥ 24 inch
- Tín hiệu tương thích tối thiểu: DVI, VGA, hoặc tương đương
Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixels
- Độ sáng: ≥ 300 cd/m2
- Độ tương phản: ≥ 1000:1
Tính năng chia đôi màn hình cho 02 thiết bị kết nối: 2PBP/PIP
Ống kính soi hướng nhìn 0 độ dùng cho người lớn: đường kính 4 mm (±10%), chiều dài 18 cm (±10%), có thể hấp tiệt trùng hoặc tương đương
Ống kính soi hướng nhìn 0 độ dùng cho trẻ em: đường kính 2,7 (±10%) mm, chiều dài 11 cm (±10%), có thể hấp tiệt trùng hoặc tương đương
Ống soi hạ họng thanh quản hướng nhìn 70 độ: đường kính khoảng 5,8 mm (±10%), chiều dài 18 cm (±10%), có thể hấp tiệt trùng hoặc tương đương
* | Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng
Motor nén khí: ≥ 1,7 Kg f/cm2
Có bình chứa dịch: ≥ 2500 ml
* | Ghế khám tai mũi họng
Có kết nối và điều kiển bằng chân hoặc tay
Có thể điều khiển nâng lên hạ xuống, ngả, gấp
Góc xoay để tay: ≥ 90 độ
Bệ ghế làm bằng thép sơn tĩnh điện hoặc thép không rỉ
Góc xoay ghế: ≥ 360 độ
Chất liệu bọc da: PU hoặc tương đương
* | Bộ máy tính (CPU, màn hình, bàn phím, chuột, cáp kết nối):
Bộ máy tính kèm theo có cấu hình tối thiểu: CPU core i5 thế hệ 10; RAM 8GB MB; Ổ cứng: SSD 500GB; Bàn phím; Chuột quang
* | Máy in màu
Kiểu máy in: In phun màu
Độ phân giải: ≥ 5760 x 1440 dpi
Tốc độ in trắng/đen: ≥ 33 ppm
Tốc độ in màu: ≥ 15 ppm
Kết nối: USB
33 | Máy đo chức năng hô hấp | Cái | 4
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Máy chính, màn hình và máy in nhiệt gắn bên trong: 01 bộ
Phần mềm đo chức năng hô hấp (đầy đủ): 01 bộ
Đầu sensor lưu lượng: 01 cái
Kẹp mũi: 01 cái
Xy lanh chuẩn máy: 01 cái
Ống ngậm miệng bằng giấy: 100 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Có màn hình hiển thị
Bộ cảm nhận sensor lưu lượng
Giới hạn lưu lượng: từ ±(≤0,05) đến ±(≥14) lít/giây
Tích hợp lưu lượng
Giới hạn thể tích: từ ± (≤0,01) đến ± (≥10) lít
Độ chính xác thể tích: ± (≤3%) hoặc ± (≥0,05) lít
Máy in: In nhiệt khổ rộng giấy 110 (±10%)mm
Có lưu trữ dữ liệu bệnh nhân
Các thông số đo
- Dung tích sống chậm: ≥ 6 thông số
- Dung tích sống gắng sức: ≥ 48 thông số
- Thông khí chủ động tối đa: ≥ 5 thông số
34 | Bồn rửa tay thủ thuật điện | Chiếc | 8
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
Bồn rửa tay kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ
Hệ thống tiền lọc: 03 quả lọc thô
Vòi cấp nước: 02 vòi
Bơm tích áp tự động: 01 cái
Bình nóng lạnh trực tiếp: 01 cái
Đèn UV tiệt trùng :02 đèn
Phụ kiện kết nối: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng anh + tiếngViệt: 01 bộ
c | Yêu cầu kỹ thuật:
Có bình nóng lạnh làm nóng nước trực tiếp.
Cấp nước tự động bằng cảm ứng từ hoặc có công tắc bằng đạp đầu gối
Vỏ hệ thống được làm bằng inox SUS 304
Đèn UV tiệt trùng: 02 đèn
Có bảo vệ chống giật khi hệ thống bị rò điện
35 | Hệ thống máy cấy tự động | Hệ thống | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Máy chính: 01 chiếc
Bộ quét mã vạch: 01 bộ
Bộ lưu điện online 3kVA: 01 chiếc
Máy tính: 1 bộ
Máy in đen trắng: 01 chiếc
Bộ chuẩn máy: 01 bộ
Chai cấy máu hiếu khí: 01 bộ
Chai cấy máu kỵ khí: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ
c | Cấu hình, tính năng kỹ thuật
- Hệ thống máy cấy máu hoàn toàn tự động có thể phát hiện vi khuẩn, nấm và/hoặc vi khuẩn lao có trong mẫu máu và mẫu dịch vô khuẩn
- Sử dụng công nghệ đo màu nếu vi khuẩn có hiện diện trong mẫu xét nghiệm, CO2 được sản xuất khi các vi sinh vật chuyển hóa chất nền trong môi trường nuôi cấy. Khi sự tăng trưởng của vi sinh vật sản xuất CO2, màu cảm biến ở đáy mỗi chay cấy thay đổi từ tối sang sáng
- Hệ thống phát hiện vi khuẩn: hoạt động theo nguyên lý đo màu
Công suất: 120 vị trí
Thời gian đọc 10 phút/ lần.
Có kết nối hệ thống LIS
- Hệ thống máy cấy máu hoàn toàn tự động có thể phát hiện vi khuẩn, nấm và/hoặc vi khuẩn lao có trong mẫu máu và mẫu dịch vô khuẩn
- Có tính năng tự động ủ, lắc và theo dõi liên tục chai môi trường đã cấy bệnh phẩm.
- Có tính năng báo động bằng âm thanh và hiển thị trên màn hình khi phát hiện mẫu dương tính.
- Màn hình chuyển màu vàng khi có chai dương tính, chuyển màu đỏ khi có lỗi.
- Máy có tính năng tự động chuẩn và nhận biết chai ngay lập tức nhờ bộ phận giữ chai có trong mỗi ô.
* | Bộ máy tính
- Bộ máy tính kèm theo có cấu hình tối thiểu: CPU core i5, tốc độ 2,6 GHz; RAM 4GB MB; Ổ cứng: 500GB; Ổ DVD R/W; - Màn hình LCD ≥19 inch; - Bàn phím; Chuột quang; Cổng USB.
Máy in màu
Loại máy: máy in phun
Tốc độ in: 33 trang/ phút (Đen trắng), 15 trang/ phút (màu)
Độ phân giải: ≥ 5760x1440 dpi
Khổ giấy: A4
Bộ lưu điện online: ≥ 3kVA
36 | Máy xét nghiệm nước tiểu các loại | Cái | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
Năm sản xuất 2022 trở về sau
b | Cấu hình cung cấp:
Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 1 cái
Máy in tích hợp trong máy: 01 cái
Que thử: 1 hộp
Tải mẫu: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh+ tiếng Việt): 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Đo quang phản chiếu ở ≥4 bước sóng khác nhau (465, 528, 560 và 615 nm)
Công suất: ≥220 mẫu/giờ
Tối thiểu đo được các thông số: hồng cầu và hemoglobin, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, ketone, urobilinogen, bilirubin, pH, tỷ trọng, màu sắc, độ trong
Nạp/xuất mẫu :
- Khả năng nạp/xuất mẫu: 75 mẫu, nạp/xuất liên tục
- Tự động vận hành khi nạp mẫu thường quy, ưu tiên nạp mẫu khẩn
Dung lượng bộ nhớ: ≥2500 mẫu
37 | Nồi hấp (tiệt trùng có sấy khô) | Cái | 1
a | Cấu hình cung cấp
Thiết bị được sản xuất mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 máy
Bộ sinh hơi có chức năng xả đáy tự động (tích hợp sẵn trong máy): 01 cái
Máy nén khí mua tại Việt Nam: 01 cái
Máy in dữ liệu (tích hợp sẵn trong máy): 01 cái
Giá đựng dụng cụ đồng bộ theo máy: 02 cái
Xe đẩy dụng cụ đồng bộ theo máy: 02 cái
Giỏ lưới đựng đồ mua tại Việt Nam: 16 cái
Bộ làm mềm nước mua tại Việt Nam: 01 bộ
Bộ phụ kiện lắp đặt hoàn chính (Điện, khí, nước) mua tại Việt Nam: 01 bộ
Gioăng cửa: 02 bộ
Bơm cấp nước cho bình sinh hơi: 01 chiếc
Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
* | Buồng hấp
Buồng hấp, vỏ buồng hấp được làm bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc SUS 316 hoặc cao hơn
Dung tích buồng hấp: ≥ 590 lít
Áp suất buồng hấp tiệt trùng tối đa: ≥ 2,5 barG hay 0,25MPa
* | Cửa buồng hấp
Có 2 cửa, điều khiển đóng/ mở tự động, có khóa an toàn
* | Vỏ ngoài buồng
Làm bằng thép 316L hoặc tương đương
Có lớp cách nhiệt bên ngoài dày ≥ 25mm
Có vỏ hơi cho buồng hấp (Jacket)
* | Chức năng sấy khô vật hấp
Có tối thiểu 2 chức năng sấy khô vật hấp bằng: bơm hút chân không và thổi khí nóng (Vỏ buồng hấp được hâm nóng đều bằng hơi nước đến nhiệt độ tiệt trùng được chọn để giảm thiểu việc tạo thành chất ngương tụ bên trọng buồng hấp và trợ giúp cho quá trình sấy khô)
Thời gian sấy khô có thể cài đặt: từ 0 đến ≥ 99 phút
* | Máy bơm chân không
Loại bơm vòng nước, có chống ồn khi hoạt động (Đầu tiên không khí được loại bỏ khỏi buồng bằng cách hút băng bơm chân không. Máy tiệt trùng được thiết kế sử dụng các linh kiện làm giảm tiếng ồn phát ra môi trường xung quanh, trong cấu hình chuẩn, tất cả các máy được lắp một bơm chân không hai tầng chạy êm)
Hút chân không tối đa: ≤ - 0,1 Mpa (Hút chân không tối đa 40mbarA hoặc nhỏ hơn
* | Phin lọc không khí, van và đường ống
Không khí được đưa vào buồng hấp thông qua một bộ lọc khuẩn để tránh cho các vật dụng bị ô nhiễm vào lúc cuối chu kỳ
Các van điều khiển ở trạng thái đóng khi mất điện hoặc áp suất khí nén không đủ.
Đường ống dẫn hơi nước được làm bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc SUS 316 (Đường ống xử lý làm bằng thép không gỉ)
* | Chương trình hấp
Dải nhiệt độ hấp tiệt trùng: từ ≤ 115 độ C đến ≥ 135 độ C
* | Các giai đoạn một chương trình hấp
Có tối thiểu ≥ 5 giai đoạn xử lý trong chu trình hấp
* | Cài đặt chương trình
Có ít nhất 2 chương trình tiệt trùng 121 độ C và 134 độ C
Có chương trình làm ấm tích hợp
Chương trình kiểm tra, ≥ 2 chương trình
Chương trình kiểm tra Bowie-Dick
Chương trình kiểm tra rò rỉ không khí
Chương trình kiểm tra chu trình (Air Detector Function Tests)
Hệ thống cảnh báo và bảo vệ an toàn
Có cảnh báo lỗi bằng đèn, âm thanh, hiển thị
Van an toàn bảo vệ quá áp
Có nút dừng khẩn cấp trên thân máy
Lưu trữ dữ liệu:
Máy ghi được tích hợp trong máy
Lưu trữ các chương trình cài đặt.
Chức năng lưu dữ liệu khi mất nguồn
Màn hình
Màn hình cảm ứng LCD hoặc tương đương
Kính thước ≥ 5,5 inh
Hiển thị đóng/mở cửa, lịch sử hoạt động, lỗi, cảnh báo….
38 | Hệ thống xét nghiệm ELISA tự động | Hệ thống | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Hệ thống máy xét nghiệm Elisa đồng bộ: 01 hệ thống
Máy tính: 01 bộ
Máy in: 01 chiếc
Hóa chất, vật tư chạy thử cho xét nghiệm lao: 01 bộ
Bình đựng nước thải: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Yêu cầu kỹ thuật chung của hệ thống
Thiết bị tự động hóa tất cả các bước của quá trình ELISA:
Tự động xác định mã vạch khay vi thể và mẫu.
Tự động phân phối và pha loãng mẫu, control và chuẩn
Tự động phân phối thuốc thử; Ủ (có hoặc không có lắc) ; Rửa; Di chuyển khay vi thể; Đọc
Lưu dữ liệu kết quả bằng phần mểm kết nối với máy tính.
Đầu đọc
Dải động học: từ - (≥0,1) OD đến ≥ 3,0 OD
Dải bước sóng quang phổ: từ ≤ 400nm đến ≥ 700nm
Số kính lọc: ≥ 4
Các hình thức đọc: đọc đơn và đọc kép
Thời gian đọc: ≤ 30 giây (đôi với bước sóng đơn) ≤ 50 giây (đôi với bước sóng kép)
Độ rõ: ≤1% CV (<2,0 OD)
Độ chính xác: ± (≤0,005 OD) hoặc CV ≤ 2,5%
Hệ thống rửa
Lối rửa ≥ 8 giếng
Thể tích phân phối tới các đầu kim bơm: từ ≤ 50 đến ≥1000 µl
Khả năng rửa tối đa ≥ 9 chu trình
Thể tích dư: ≤ 3uL
Có chế độ siêu hút
Thể tích bình đệm: ≥ 2L
Số lượng bình đệm: ≥ 02 bình
Có cảnh báo khi hết đệm
Thời gian ngâm: từ 0 đến ≤999 giây
Có cài đặt trước áp suất phân phối:
Có chức năng rửa
Hệ thống ủ
Điều kiện nhiệt độ máy hoạt động: ≤ 7 độ C đến ≥ 50 độ C
Độ đồng đều nhiệt độ: ± (≤ 1) độ C trên toàn đĩa 37 độ C
Có chức năng lắc
Module hút mẫu
Đầu típ hút mẫu: ≥300µL
Đầu tip hút hóa chất: ≥1.300 µL
Khả năng pha loãng: từ ≥1 đến ≤5.000
Độ lặp lại: ≥ 96 mẫu, bao gồm Standard và Control
Độ chính xác của đầu mẫu: ≤3% CV (10-250µL) cho 1 lần
Độ chính xác của đầu hút hóa chất: ≤ 3% CV (20-1000 µL) cho 1 lần
Phần mềm
Phần mềm đọc xét nghiệm tương thích với thiết bị
Không giới hạn Protocol (hệ thống mở)
Xử lý dữ liệu: Định tính và định lượng
Có biểu đồ Levey-Jennings
Tuân thủ các quy tắc Westgard
Có khả năng tự động Recovery sau lỗi
Có mật khẩu truy cập
Bộ máy tính
CPU: i5 thế hệ 10 trở lên
Ổ cứng: ≥ 500 GB
RAM: ≥ 8 GB
Màn hình: ≥ 21 inch
Chuột, bàn phím: 01 bộ
39 | Hệ thống CT - scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, FDA hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
* | Phần cứng hệ thống
Khoang máy: 01 bộ
Bóng phát tia: 01 bộ
Bộ phát cao thế: 01 bộ
Đầu thu nhận: 01 bộ
Bàn bệnh nhân: 01 bộ
Bộ đàm thoại giao tiếp 2 chiều: 01 Bộ
Bộ bàn ghế đồng bộ: 01 bộ
Trạm điều khiển, xử lý và tái tạo hình ảnh: 01 bộ
Trạm làm việc: 01 bộ
* | Phần mềm hệ thống
Bộ phần mềm tiêu chuẩn: 01 bộ
Bộ phần mềm chuyên sâu: 01 bộ
Bộ phần mềm giảm liều và theo dõi liều tia: 01 bộ
Bộ phần mềm DICOM đầy đủ: 01 bộ
Phần mềm xóa bàn và xương: 01 bộ
Phần mềm nối dài mạch máu: 01 bộ
Phần mềm phân đoạn tổn thương phổi: 01 bộ
Phần mềm nội soi ảo: 01 bộ
Phần mềm đo đường kính và giá trị ung bướu: 01 bộ
Phần mềm đo ROI theo ngưỡng HU: 01 bộ
Phần mềm tái tạo cột sống: 01 bộ
Phần mềm xem hình 2D và 3D: 01 bộ
Chương trình giảm liều và theo dõi liều tia: 01 bộ
Phần mềm tái tạo lặp với dữ liệu thô: 01 bộ
Phần mềm chụp CT phân giải cao: 01 bộ
Phần mềm giảm nhiễu kim loại: 01 bộ
Phần mềm đồng bộ với máy bơm thuốc tương phản: 01 bộ
Phần mềm đo điểm vôi hóa: 01 bộ
Phần mềm tự động đánh dấu xương cột sống: 01 bộ
Phần mềm trạm làm việc (có tối thiểu: phần mềm xử lý hiển thị, đánh giá và đo đạc tiêu chuẩn, phần mềm đánh giá ung bướu, phần mềm đánh giá thần kinh, phần mềm đánh giá nốt mờ, DICOM đầy đủ): 01 bộ
* | Phụ kiện đi kèm
Áo chì: 02 cái; Yếm chì: 02 chiếc
Kính chì (kích thước 1000mm x 1200mm): 01 cái
Bộ bàn, ghế máy tính: 02 bộ
Bộ phụ kiện định vị bệnh nhân: giá đỡ đầu, giá đỡ tay-chân, dây đai cố định bệnh nhân: 01 bộ
Phantom cân chỉnh máy: 01 bộ
Bơm tiêm thuốc cản quang 2 nòng: 01 cái. Bao gồm:
+ Đầu máy tiêm 2 xilanh: 01 chiếc
+ Màn hình cảm ứng điều khiển từ xa: 01 chiếc.
+ Bộ điều khiển từ xa: 01 chiếc
+ Bộ cung cấp nguồn: 01 bộ
+ Bộ dây cáp nguồn và cáp tín hiệu tiêu chuẩn: 01 bộ
+ Chân đế có bánh xe di chuyển: 01 chiếc
+ Hộp giữ và bảo vệ xilanh: 02 hộp
+ Bộ làm ấm: 01 bộ
+ Bộ xilanh đôi 200ml: 20 bộ
Máy in phim khô: 01 cái
Camera và màn hình quan sát bệnh nhân: 01 bộ
Bộ phụ kiện tháo máy tiêu chuẩn: 01 bộ
Bộ lưu điện 2kVA online: 01 bộ
Tủ điện chống mất pha, đảo pha: 01 bộ
Hệ thống tiếp địa tiêu chuẩn: 01 bộ
Bộ ổn áp 3 pha, 100 kVA: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Khoang máy
Đường kính: ≥ 70 cm
Trường cho phép quét lớn nhất (FOV): ≥ 50 cm
Tốc độ vòng quay nhanh nhất: ≤ 0,5 giây/vòng quay
Có đèn laser định vị
Bóng X-quang:
Dòng bóng tối đa ≥ 400 mA
Điện áp bóng: ≥ 140 kV
Trữ nhiệt anode bóng: ≥ 7,0 MHU
Tốc độ tản nhiệt: ≥ 1000 kHU/phút
Tiêu điểm bóng: ≥ 2 tiêu điểm
Bộ phát cao thế
Công suất tối đa: ≥ 48 kW
Đầu thu nhận
Số lát cắt trên một vòng quay: ≥ 64 lát
Số dãy đầu thu ≥ 64 dãy
Số phần tử đầu thu: ≥ 53000
Bàn bệnh nhân:
Tải trọng tối đa: ≥ 200 kg
Phạm vi nâng hạ bàn theo chiều dọc: từ ≤ 46 cm đến ≥ 85 cm
Chiều dài quét: ≥ 160 cm
Trạm điều khiển, xử lý và tái tạo hình ảnh
CPU: Intel Xeon hoặc tương đương/Cao hơn RAM ≥ 32 GB; Ổ cứng: ≥ 480 GB; Màn hình: ≥ 19 inch, độ phân giải: ≥ (1280 x 1024)
Thu nhận hình ảnh theo thời gian thực
Độ dày lát cắt nhỏ nhất: ≤ 0,625 mm
Trường tái tạo tối đa: ≥ 50 cm
Ma trận tái tạo: ≥ (512 x 512)
Trạm làm việc có cấu hình tối thiểu:
CPU: Intel Xeon ≥3,0 GHz hoặc cao hơn
RAM: ≥32 GB
Dung lượng lưu trữ: ≥1000 GB
Màn hình chuyên dụng cho chẩn đoán hình ảnh: 02 chiếc
Kích thước ≥ 19 inch
Độ phân giải ≥ 1280 x 1024
Độ tương phản ≥ 9000:1
Phần mềm hệ thống
Phần mềm tiêu chuẩn
Các chương trình chụp
Thu nhận hình định vị theo thời gian thực
Cổng giao tiếp hướng dẫn bệnh nhân
Có chế độ thu nhận tuần tự
Có chế độ thu nhận xoắn ốc
Phần mềm xử lý hình ảnh
- Tái tạo và hiển thị 3D
Phần mềm tăng tốc độ chụp cho phép chụp xoắn ốc với bước nhảy cao mà không bị xảo ảnh
Phần mềm thiết lập tư thế bệnh nhân mặc định
Phần mềm hỗ trợ chụp CT cấp cứu
Phần mềm chụp CT hai mức năng lượng
Gói ứng dụng cho phép hợp nhất nhiều đối tượng vào một mô hình đa cấu trúc VR thành một chế độ xem hoặc mô hình duy nhất để thực hiện các chế độ xem VR phức tạp hơn với nhiều phân đoạn và hình ảnh hóa đối tượng.
Phần mềm xử lý, tái tạo hình ảnh nâng cao:
Phần mềm tự động loại bỏ bàn và xương
Phần mềm tự động tái tạo mạch máu
Phần mềm nội soi ảo
Chương trình hỗ trợ thăm khám
Các công cụ đánh giá: đo đạc HU tối đa, tối thiểu, độ lệch chuẩn, giá trị trung bình, đo khoảng cách, đo góc, đánh dấu và ghi chú hình ảnh
Chương trình giảm liều tia
+ Cho phép tối thiểu liều tia mà vẫn giữ nguyên được chất lượng hình ảnh khi chụp bệnh nhi
Thông số phát tia được đáp ứng dựa theo cân nặng và độ tuổi của bệnh nhi.
Cảnh báo liều tia: Giá trị cảnh báo cho người lớn và trẻ em với ngưỡng tuổi
Chương trình tái tạo lặp với dữ liệu thô
Trạm xử lý hình ảnh
Chế độ tương phản thấp
Bơm tiêm thuốc cản quan 2 nòng
Đầu máy tiêm 2 xilanh có màn hình cảm ứng.
- Tính năng kỹ thuật
+ Tốc độ tiêm: Từ ≤ 0,1 đến ≥10,0 (ml/s)
+ Áp suất tiêm: Từ ≤ 50 đến ≥325 (psi)
+ Kích cỡ xilanh (xilanh rỗng) ≥200 ml
+ Dung tích tiêm tối đa: ≥ 0,1 ml đến tối đa dung tích của xilanh
+ Thời gian trễ trước tiêm: Từ 0 đến ≥ 600 (giây)
+ Thời gian trễ giữa các pha tiêm: Từ 0 đến ≥600 (giây)
40 | Hệ thống Xquang kỹ thuật số chụp tổng quát | Máy | 1
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp
Hệ thống máy chính: 01 hệ thống, bao gồm:
Bàn bệnh nhân: 01 Cái
Giá chụp phổi: 01 Cái
Cột đỡ bóng X-Quang: 01 Cái
Bộ nguồn: 01 bộ
Bóng X-quang: 01 Bộ
Bộ chuẩn trực: 01 Bộ
Màn hình cảm ứng trực quan dành cho người dùng: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 Bộ
Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 Bộ
Tấm nhận ảnh phẳng
Tấm nhận ảnh không dây: 01 Cái
Tấm nhận ảnh cố định tích hợp trên giá chụp phổi: 01 Cái
Hệ thống xử lý: 01 hệ thống
Màn hình màu ≥ 27 inch: 01 Cái
Bộ phần mềm đầy đủ: 01 bộ
Chương trình kết hợp với các ứng dụng giảm liều tia
Bộ phần mềm DICOM đầy đủ: 01 bộ
* | Phụ kiện khác
Áo chì: 02 cái
Tay cầm phát tia: 01 cái
Máy in phim khô: 01 cái
Bộ lưu điện 2kVA online: 01 cái
Hệ thống tiếp địa: 01 hệ thống
Tủ điện có chống mất pha: 01 tủ
Cáp nguồn tủ điện: 01 bộ
Bộ cảnh báo khi đang phát tia: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật:
Bàn bệnh nhân
Chiều rộng mặt bàn: ≥ 80 cm
Chiều dài bàn: ≥ 230 cm
Chiều cao bàn cố định: ≥ 70 cm
Bộ lọc sẵn có: ≤ 1,7 mm Al
Khoảng di chuyển mặt bàn: Theo chiều dài: ± (≥ 44) cm; Theo chiều rộng: ± (≥ 12) cm
Chất liệu mặt bàn: Composite hoặc tương đương
Tải trọng tối đa: ≥200 kg
Khoảng bao phủ bệnh nhân mà không cần di chuyển bệnh nhân: ≥ 180 cm
Khoảng cách từ mặt bàn đến tấm nhận ảnh: ≤ 80 mm
Có công tắc chân điều chỉnh di chuyển mặt bàn
Giá chụp phổi
Khoảng di chuyển: từ ≤ 62 cm đến ≥ 170 cm
Khoảng cách từ vỏ đến tấm nhận ảnh: ≤ 45 mm
Cột đỡ bóng X-Quang
Khoảng di chuyển theo chiều dọc: ≥ 180 cm
Khoảng di chuyển theo trục thẳng đứng: ≥ 145 cm
Chiều cao thấp nhất của tiêu điểm đầu đèn: ≥ 30 cm
Góc xoay của cột đứng: ≥ (±180 độ)
Góc xoay của đầu đèn: ≥ (±140 độ)
Bộ nguồn
Công suất: ≥ 55 kW
Điện áp phát tia: Từ ≤ 40 kV đến ≥150 kV
Tần số: ≥ 50 kHz
Khoảng mAs: ≤ 0,5 mAs đến ≥ 500 mAs
Bóng X-quang:
Điện áp phát tia tối đa: ≥ 150 kV
Kích thước định danh tiêu điểm: 0,6 (±10%) và 1,2 (±10%)
Công suất đầu vào: ≥ 34 kW
Tốc độ tản nhiệt của anode: ≥ 900 HU/giây
Dẫn động anode: từ 2700 vòng/phút đến ≥ 9000 vòng/phút
Độ trữ nhiệt anode: ≥ 200.000 HU
Độ trữ nhiệt tối đa của đầu đèn: ≥ 1.350.000 HU
Tần số hoạt động của anode: 50/60/180Hz (±10%) Hz
Rò rỉ bức xạ (tại 150 kV tại khoảng cách 1m): ≤ 0,8 mGy/h
Bộ lọc tổng: ≥ 2,5 mm Al/ 75 kV
Bộ chuẩn trực
Bộ lọc sẵn có: ≤ 1 mm Al tại 70 kV (±10%)
Đèn định vị toàn trường chụp: LED hoặc tương đương
Bộ lọc tối thiểu: ≤0,5mmAl
Góc xoay: ≥ (±45 độ)
- Điều khiển bộ chuẩn trực: thủ công hoặc hỗ trợ động cơ
Bảng điều khiển
- Chức năng cơ bản: + Điều chỉnh thông số phát tia + Lựa chọn chương trình chụp
Tấm nhận ảnh phẳng:
Tấm nhận ảnh không dây/ có dây (02 chế độ)
- Diện tích hoạt động: 42 cm x 42 cm (±10%)
- Ma trận hoạt động: ≥ (3070 x 3070) pixels
Kích thước điểm ảnh: ≤140 µm
Vật liệu bán dẫn: Oxide hoặc tương đương
Vật liệu nhấp nháy: Cesium Iodide (CsI) hoặc tương đương
Độ sâu thu nhận: ≥ 16 bits
Hiệu suất lượng tử thu được (DQE): ≥ 60 % tại 0,05 lp/mm
Truyền tải dữ liệu: Xem trước ≤ 3s; Hình đầy đủ ≤ 5s
Tải trọng tối đa: ≥200 kg với bệnh nhân nằm
Pin: Pin sạc công nghệ Lithium-ion, hoặc tương đương, có thể thay thế được
Thời gian sạc: ≤ 4h
Thời gian hoạt động: ≥7,5 giờ
Có sạc đi kèm
Dây nguồn, cáp chính ≥7m (tùy chọn cáp LAN, cáp đồng bộ)\
Tấm nhận ảnh trên giá chụp phổi
Diện tích hoạt động: 42 cm x 42 cm (±10%)
- Ma trận hoạt động: ≥ (3070 x 3070) pixels
Kích thước điểm ảnh: ≤140 µm
Vật liệu bán dẫn: Oxide hoặc tương đương
Vật liệu nhấp nháy: Cesium Iodide (CsI) hoặc tương đương
Độ sâu thu nhận: ≥ 16 bits
Hiệu suất lượng tử thu được (DQE): ≥ 60 % tại 0.05 lp/mm
Truyền tải dữ liệu: Xem trước ≤ 3s; Hình đầy đủ ≤ 5s
Hệ thống xử lý
Database: Maria DB CPU: Intel® i5 thế hệ thứ 10 trở lên RAM: > 08 GB Ổ lưu trữ: >500GB Card mạng: 02 port x 01 Gbps Router wifi đi kèm Chuột + bàn phím
Hệ điều hành có bản quyền
Màn hình hiển thị
Màn hình màu; kích thước hiển thị: ≥ 21 inches
Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080
Độ sáng định danh: ≥200 cd/m2
Tỷ lệ tương phản: ≥1000:1
Góc nhìn (theo chiều dọc và ngang): ≥ 178 độ/178 độ
Máy in phim khô laser
Công nghệ in: Laser
Số khay phim: ≥ 02
Tốc độ in phim: Khoảng ≥ 70 phim/giờ
Độ phân giải thang xám: ≥ 14 bit
41 | Xe chụp X quang (lưu động) | Xe | 1
a | Yêu cầu chung
Hàng mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
b | Cấu hình cung cấp:
Xe ô tô y tế lưu động: Đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4; Phù hợp QCVN 09:2015/BGTVT
Hệ thống máy chụp X-quang kỹ thuật số: Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
Cấu hình cung cấp:
* | Xe ô tô y tế lưu động: 01 chiếc
Trang thiết bị khác trên xe ô tô:
Bộ đồ sửa chữa tiêu chuẩn (bao gồm cả kích thay lốp): 01 bộ
Bình chữa cháy loại CO2 10 lít: 01 chiếc
Bánh xe dự phòng: 01 chiếc
Ắc quy theo xe (loại ≥ 12V, 90Ah): 02 chiếc
* | Hệ thống máy chụp X quang kỹ thuật số: 01 hệ thống Bao gồm:
Bộ phát cao thế: 01 bộ
Bóng X-quang: 01 chiếc
Bộ chuẩn trực: 01 bộ
Cáp cao thế: 01 bộ
Hệ thống chuyển động đứng đồng bộ cột mang bóng và tấm nhận: 01 bộ
Tấm nhận ảnh: 01 chiếc
Trạm làm việc: 01 bộ
Phần mềm chụp và xử lý ảnh: 01 bộ
Thiết bị lưu trữ và chuyển đổi nguồn điện: 01 bộ
Máy in phim khô: 01 chiếc
Phim (cho máy in): 100 tờ
Bộ cuộn dây điện gầm xe: 02 bộ
Bộ dây 3 pha dài ≥ 50m: 01 bộ
Bộ dây 1 pha dài ≥ 50m: 01 bộ
Bộ kết nối (có chống nước khi kết nối ra ngoài) và các phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh cho hệ thống hoạt động: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
* | Hệ thống xe ô tô y tế lưu động
Thông số cơ bản:
Kích thước Dài x Rộng: ≥ (5965 x 1880) mm
Khoảng sáng gầm xe: ≥ 185 mm
Bán kính quay vòng: ≥ 7 m
Số chỗ ngồi: ≥ 03 chỗ
Bình nhiên liệu: ≥ 100 lít
Vận tốc lớn nhất: ≥ 95 km/h
Khả năng leo dốc tối đa: ≥ 32 %
Động cơ
Xy lanh: ≥ 4 xy lanh
Nhiên liệu sử dụng: Diesel
Tiêu chuẩn khí thải: Euro 4 hoặc cao hơn
Dung tích xi lanh: ≥ 3900 cm3
Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay: ≥ 370 N.m
Tỷ số nén: ≥ 17: 1
Phun nhiên liệu điện tử
Hệ thống lái
Có trợ lực
Kiểu tay lái: Bên trái
Hệ số truyền lực
Loại hộp số: ≥ 5 Số tiến và ≥ 1 số lùi
Hệ thống phanh
Phanh: tang trống hoặc tương đương
Hệ thống treo
Hệ thống treo (trước/sau): Nhíp lá, giảm chấn thủy lực
Nội thất
Có hệ thống điều hòa
Có hệ thống âm thanh, FM Radio
Hai cửa sổ điều chỉnh điện
Đai an toàn: loại 3 điểm ≥ 2 chiếc, loại 2 điểm ≥1 chiếc
Cụm đồng hồ chỉ báo có tối thiểu: Tốc độ, tua máy, lượng nhiên liệu
Có gương chiếu hậu dạng gương phẳng
Ngoại thất
Có cụm đèn kết hợp phía trước: Chiếu xa, chiếu gần, rẽ trái, rẽ phải, sương mù
Cường độ sáng đèn chiếu xa: ≥ 12000 cd
Cụm đèn kết hợp phía sau: Phanh, xi nhan
Có đèn báo rẽ màu vàng tích hợp bên hông cửa xe
Có gương cầu chiếu hậu ngoài
Có chắn bùn trước và sau
Có cản bảo vệ phía sau
Có gạt nước kính lái
Thùng xe y tế chuyên dụng phòng X-quang
Khung thùng:
Dầm dọc: thép đúc chữ U ≥ 120 mm
Dầm ngang: thép đúc chữ U ≥ 80 mm
Khung cột, thành sườn hộp mạ kẽm kích thước ≥ (40x40x1) mm
Sàn thùng xe: Gồm ≥ 03 lớp, Lớp dưới cùng là inox 304 dày ≥ 1 mm, lớp giữa gỗ công nghiệp chịu nước dày ≥ 18mm, mặt trên cùng lót thảm cao su
Vỏ bọc ngoài: Tôn phẳng sơn mầu hoặc inox 304, dán decal
Bố trí khoang thùng: 02 khoang
Khoang điều khiển:
Kích thước D x R x C: ≥ (1.980 x 1.800 x 1.800) mm
Lớp trong là Alumium composite hoặc tương đương dày 2 mm
Lớp giữa (cách nhiệt) dày: ≥ 40 mm
Bàn điều khiển: làm bằng khung sắt sơn tĩnh điện hoặc tương đương, mặt gỗ công nghiệp chống ẩm kích thước ≥ (500 x 1100) mm
Kính chì: Kích thước ≥ (800x600) mm, dày ≥ 10 mm
Độ cản tia của kính tương đương: ≥ 2 mm chì
Khoang chụp X quang:
Kích thước D x R x C: ≥ (2500 x 1800 x 1800) mm
Toàn bộ 06 vách khoang chụp X quang ốp chì tấm dày ≥ 2.5 mm
Lớp giữa là lớp cách nhiệt dày: ≥ 40 mm
Lớp bọc phía trong: Alumium Composite hoặc tương đương dày ≥ 2 mm
Cửa chì
Cửa thép dạng chống cháy, sơn tĩnh điện, có khóa đồng bộ. Bên trong có chì tấm dày 2 mm
Cửa chì sau xe: 01 cửa, kích thước thông thủy: ≥ (1750x700) mm
Cửa chì thông 2 khoang chụp và khoang điều khiển: 01 cửa, kích thước thông thủy ≥ (1750x700) mm
Cửa bên hông
Cửa thép dạng chống cháy, sơn tĩnh điện, có khóa đồng bộ. Lắp đặt bên hông phòng điều khiển: 01 cửa, kích thước thông thủy: ≥ (1750x700) mm
Hệ thống điện, chiếu sáng:
Hệ thống điện chiếu sáng đồng bộ, có vị trí tiếp mát trên thùng xe
Đèn LED trong phòng chụp X-quang :≥ 04 cái
Đèn LED trong phòng điều khiển: ≥ 02 cái
Bộ giắc cắm nhanh điện 1 pha/3 pha với bên ngoài, cố định, chống nước: 01 bộ
Có Aptomat tổng: ≥ 60A
Có ≥ 02 Aptomat cho điều hòa loại ≥ 20A
Có Aptomat cho hệ thống đèn ≥ 16A
Có Aptomat cho máy chụp X quang: ≥ 50A
Đèn tròn nháy cảnh báo cứu hộ: ≥ 01 cái
Đèn báo hành trình 4 góc thùng bằng đèn LED: ≥ 04 cái
Hệ thống điều hòa:
Điều hòa loại một chiều lạnh hoặc hai chiều
Có ≥ 02 bộ điều hòa (≥01 bộ/ khoang)
Công suất một bộ điều hoà: ≥ 9.000 BTU
Hệ thống khác:
Có ≥ 4 chân chống bằng sắt, sơn tĩnh điện khi xe đứng yên và có thể rút trượt gấp gọn khi di chuyển
Có ≥ 02 cầu thang lên xuống có thể gấp gọn khi xe di chuyển (sau thùng xe và bên hông xe vị trí khoang điều khiển)
Có cản hai bên hông và cản bảo vệ phía sau bằng Inox
Hệ thống máy chụp X-Quang kỹ thuật số
Sử dụng nguồn điện: 220V/380V, 50Hz
Bộ phát cao thế
Dòng tối đa: ≥ 700 mA
Tần số: ≥ 40kHz
Bước điều chỉnh KVP: ≤ 1 kVp
Dải mA: từ ≤ 10 đến ≥ 500 mA
Bóng X-quang
Kiểu bóng: Anode quay
Tốc độ quay: ≥ 2700 rpm ở 50Hz
Bộ chuẩn trực
Trường chụp tối đa: 45 cm (±10%) x 45 (±10%) cm (tại SID 100 cm)
Tự động tắt đèn.
Loại đèn: LED hoặc tương đương
Cáp cao thế dài ≥ 8m
Hệ thống chuyển động đứng đồng bộ cột mang bóng và tấm nhận
Kiểu: trụ đứng
Có thể điều khiển chuyển động lên xuống
Điều khiển chuyển động đồng bộ của hai cột từ phòng làm việc và phòng máy
Độ cao thấp nhất tính từ mép trên của tấm nhận và bóng xuống đất: ≤ 1200 mm.
Phạm vi chuyển động của cột ≥ 500mm.
Tấm nhận ảnh phẳng
Loại cảm biến: Cesium Iodide (Csl) with Amorphous Silicon (a-Si) Photodiode hoặc tương đương
Vùng ảnh: ≥ 420mm x ≥ 420mm
Độ phân giải: ≥ 3,5 lp/mm
Số điểm ảnh hiệu dụng: ≥ (3000 x 3000) pixel
Kích thước điểm ảnh: ≥140µm
Chuyển đổi A/D: ≥ 16 bit
Thời gian xử lý ảnh: ≤ 6 giây
Trạm làm việc
Là máy tính đồng bộ
CPU: tối thiểu Core i5 thế hệ 10 trở lên
Ổ cứng: SSD ≥ 500GB
RAM: ≥ 8GB
Có Card đồ họa rời
Có ổ CD (DVD) - R/W
Hệ điều hành: có bản quyền
Màn hình LED hoặc LCD màu, độ phân giải tối thiểu Full HD, kích thước ≥ 23 inch; tỉ lệ tương phản: ≥ 1000:1; cường độ ánh sáng: ≥ 250 cd/m2
Bộ lưu điện online công suất: ≥ 2 kVA
Phần mềm chụp và xử lý ảnh
Có chương trình cài đặt sẵn
Có cài đặt các thông số chụp
Có thông báo lỗi khi có sự cố
Các chức năng xử lý hình ảnh: phóng to, thu nhỏ, tăng độ tương phản, lật ảnh, xoay ảnh, đánh dấu ảnh, đo vùng tổn thương, kiểm tra, chỉnh sửa và xóa các thông tin, di chuyển và xóa các hình ảnh, và quản lý lưu trữ hình ảnh.
Hỗ trợ DICOM 3.0 đầy đủ
Thiết bị lưu trữ và chuyển đổi nguồn điện
Có chức năng ổn định điện và bù điện tức thời, bù công suất đủ nguồn điện cao áp khi phát tia cả trong trường hợp nguồn cấp điện yếu
Cấp nguồn trong thời gian ≥ 1 giờ khi không có điện lưới
Máy in phim khô
Công nghệ Laser
Công suất in ở cỡ phim 14 x 17 inch: ≥ 80 phim/giờ
Độ phân giải hình ảnh: ≥ 500ppi
Độ tương phản: ≥ 14 bit
In được tối thiểu các kích cỡ phim tương đương: 8 x 10 inch, 10 x 12 inch, 11 x 14 inch, 14 x 14 inch và 14 x 17 inch
Số khay chứa phim: ≥ 2 khay
Kết nối DICOM
42 | Máy giặt công nghiệp (≥ 55 kg) | Cái | 3
a | Yêu cầu chung:
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
- Máy chính và bộ phụ kiện đi kèm theo: 01chiếc
Hệ thống cấp và xả nước: 01 hệ thống
Bơm tăng áp: 01 chiếc
Tủ điện 3 pha có chống đảo pha: 01 bộ
Cáp nguồn từ tủ điện vào máy: 01 bộ
Bệ đặt máy: 01 bệ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01
c | Thông số kỹ thuật
Công suất: ≥ 59 Kg/ mẻ
Lồng giặt được làm bằng Inox 304 hoặc tương đương
Tối thiểu có các chương trình giặt, vắt
Tốc độ giặt: Từ ≤26 vòng/phút đến ≥36 vòng/phút
Tốc độ vắt: ≤ 500 vòng/ phút đến ≥700 vòng/ phút
Thể tích lồng giặt: ≥ 550 lít
Công suất motor: ≤7,5 Kw
Công suất tạo nhiệt: ≥34 Kw
43 | Máy sấy đồ vải | Cái | 3
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Năm sản xuất 2022 trở về sau
Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
Máy chính và bộ phụ kiện đi kèm theo máy: 01 chiếc
Hệ thống xả khí sấy: 01 hệ thống
Tủ điện 3 pha có chống đảo pha: 01 bộ
Cáp nguồn từ tủ điện vào máy: 01 bộ
Bệ đặt máy: 01 bệ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ
c | Thông số kỹ thuật
Công suất: ≥ 55 Kg/ mẻ
Thể tích lồng sấy: ≥ 1000 lít
Đường ống thoát khí: ≥ 250 mm
Lưu lượng khí: ≥650 lít/giây
Độ ồn: ≤ 60 dBA
44 | Bộ Holter điện tim, huyết áp (≥ 2 đầu ghi điện tim; ≥ 2 đầu ghi huyết áp) | Bộ | 1
a | Yêu cầu chung
Máy mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001
b | Cấu hình cung cấp
1.Bộ Holter điện tim
Đầu ghi holter điện tim: ≥ 2 bộ
Mỗi bộ bao gồm:
Đầu ghi holter điện tim: 01 cái
Cáp tín hiệu ECG dây điện cực: 01 Cái
Phụ kiện đeo máy cho bệnh nhân: 01 bộ
Pin: 01 bộ
Phần mềm phân tích holter điện tim: 01 bộ
Bộ đầu đọc thiết bị ghi: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng B2375Việt: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
2. Bộ Holter huyết áp
Đầu ghi holter huyết áp: ≥ 2 bộ
Mỗi bộ bao gồm:
Đầu ghi đo huyết áp: 01 cái
Bộ ống nối và bao đo huyết áp: 01 bộ
Phụ kiện đeo máy cho bệnh nhân: 01 bộ
Pin: 01 bộ
- Phần mềm phân tích holter huyết áp: 01 bộ
Bộ đầu đọc thiết bị ghi: 01 bộ
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ
Tài liệu hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng: 01 bộ
3. Bộ máy tính, máy in đen trắng: 01 bộ
c | Thông số kỹ thuật
1. Holter điện tim
- Đầu ghi điện tim:
Ghi nhận các tín hiệu điện tim trong thời gian ≥ 24 giờ
Số kênh ghi: ≥ 3 kênh
Ứng dụng trong lĩnh vực: Phòng tập luyện, nghiên cứu, câu lạc bộ thể thao, y học thể thao hoặc cho bệnh nhân cần theo dõi điện tim liên tục.
Có thể hoạt động trong môi trường nước: Không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của bệnh nhân ngay cả khi tắm rửa
Hoạt động bằng nguồn pin: pin sạc hoặc pin thông thường
Phép đo - Đo loạn nhịp - Đo ST - Đo HRV: Mode bằng tay, mode tự động - Biểu đồ đường cong - Đo tạo nhịp tim
Tần số mẫu: ≥ 120 Hz
Hệ số CMMR ≥ 60 dB
- Phần mềm phân tích holter điện tim: 01 bộ
Tìm kiếm - Tìm kiếm biểu đồ - Tìm kiếm biểu đồ ST - Tìm kiếm chiều hướng - Tìm kiếm RR - Tìm kiếm sóng đã đặt trước
Phần mềm phân tích và lưu trữ dữ liệu điện tim của bệnh nhân được khi lại trong thẻ nhớ
Phân tích: - Số kênh phân tích: ≥3 kênh - Kiểu loạn nhịp: ≥10 kiểu - Kiểu đồ thị: ≥8 kiểu x 64 mẫu - Kiểu chương trình: 3 kiểu - Thời gian phân tích: Khoảng 2 phút/mẫu
Màn hình LCD: Hiển thị đồ thị 2 hoặc 3 kênh điện tim hoặc lựa chọn nhịp tim
Phân tích - Số kênh phân tích: ≥ 3 kênh - Kiểu loạn nhịp: ≥ 10 kiểu - Kiểu đồ thị: ≥ 8 kiểu x 64 mẫu - Kiểu chương trình: ≥ 3 kiểu - Thời gian phân tích: Khoảng 2 phút/mẫu
Dung lượng bộ nhớ trong: 1GB
2. Bộ Holter huyết áp
- Đầu ghi holter huyết áp:
Thời gian ghi: 24h
Màn hình công nghệ LCD
Có cảnh báo âm thanh và hiển thị mã lỗi
Dải đo:
Dải đo huyết áp tâm thu: từ ≤ 60 đến ≥ 260 mmHg
Dải đo huyết áp tâm trương: từ ≤ 40 đến ≥ 220 mmHg
Dải huyết áp tĩnh: từ 0 đến ≥ 300 mmHg
Dải nhịp mạch: từ ≤ 40 đến ≥ 240 nhịp/phút
Có thể cho phép chọn chế độ phân biệt khoảng thời gian ngày hoặc đêm
Độ chính xác: ± (≤ 3) mmHg
Kết nối cáp máy tính thông qua cổng USB hoặc cổng RS232
Hoạt động bằng nguồn pin: pin sạc hoặc pin thông thường
Dung lượng bộ nhớ trong: ≥ 400 kết quả đo
Phần mềm có khả năng ghi lại, lưu trữ, hiển thị và in ra các bản ghi huyết áp trong 24 giờ
Có chức năng tạo và chỉnh sửa các thông tin bệnh nhân
Có bản tóm tắt thống kê các thông số: Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, huyết áp trung bình, nhịp tim tối đa, nhịp tim tối thiểu, nhịp tim trung bình, sai lệch chuẩn
Có báo cáo trình bày dạng bảng theo thời gian, có thể chỉnh sửa để có thể phân tích kết quả chi tiết
Có hiển thị đồ họa: Biểu đồ dạng tròn, biểu đồ tần số, đồ thị tương quan cho huyết áp trong vòng ≥ 24 giờ, có phân biệt khoảng thời gian ngày đêm riêng biệt
3. Bộ máy tính, máy in:
Bộ xử lý (CPU): Core i5, tốc độ 2.2 GHz trở lên
RAM: ≥ 4GB
Ổ cứng kiểu SSD, dung lượng: ≥ 250GB
Kích thước màn hình: ≥ 21 inch
Máy in - Công nghệ in: Laser đen trắng - Khổ giấy A4 - Tốc độ: ≥ 12 trang/phút, - Độ phân giải: ≥ 2400 x 600dpi
45 | Máy hút ẩm | Cái | 20
a | Yêu cầu chung
Thiết bị mới 100%
Sản xuất năm 2022 trở về sau
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
b | Cấu hình cung cấp:
01 máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn
Yêu cầu kỹ thuật:
Công suất hút ẩm: ≥18 lít /24 giờ
Bồn chứa nước thải : ≥ 3 lít
Diện tích sử dụng: từ 40 đến ≥ 80 m2
Có bộ điều chỉnh hẹn giờ
Độ ồn: ≤ 41dB
Chất làm lạnh: R134A hoặc tương đương

## TB nội thất, TB văn phòng
THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP, MỞ RỘNG BỆNH VIỆN PHỔI QUẢNG NINH
(Kèm theo Văn bản số /BDD&CN-KHTH ngày /6/2023)
Stt | Tên thiết bị | ĐVT | Số lượng | Cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật theo nhu cầu của Bệnh viện Phổi
1 | Máy tính xách tay | Bộ | 17 | Máy vi tính xách tay CPU: Intel® Core™ i5-1035G1 (1.0GHz upto 3.60GHz, 6MB) RAM: 8GB(1 x 8GB) DDR4-3200mhz (2 khe) Ổ cứng: 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD VGA: Intel® UHD Graphics Màn hình: 14.0 inch FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC Pin: 3-cell, 41 Wh Li-ion Cân nặng: 1.47 kg Tính năng: Bảo mật vân tay Màu sắc: Xám OS: Windows 10 Home 64
2 | Máy tính để bàn, bộ lưu điện | Bộ | 48 | CPU: Intel Core i3-12100 (3.3GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân 8 luồng, 12MB Cache, 58W) RAM: 8GB(1x 8GB) UDIMM 3200MHZ (2 khe, nâng cấp tối đa 64GB) Ổ cứng: 256GB SSD M.2 2280 (x1 HDD 3.5" Sata) VGA: Integrated Intel UHD Graphics DVDRW: Không có Kết nối mạng: Wlan + Bluetooth Hệ điều hành: Windows 11 Home 64bit; Lưu điện: 650VA; 390W
3 | Máy in | Chiếc | 41 | Máy in đa năng - Chức năng: Print, Copy, Scan, Fax, Email - Khổ giấy: A4/A5 - In đảo mặt: Có - Cổng giao tiếp: USB/ LAN - Dùng mực: Mực in HP 151A Black LaserJet Toner Cartridge (W1510A);Mực in HP 151X Black LaserJet Toner Cartridge (W1510X)
4 | Tủ tài liệu | Chiếc | 81 | Kích thước: W1350 x D450 x H1830 mm ; Số cánh: 3 buồng, 3 cánh kính trên, 3 cánh sắt dưới; Loại cánh: Cánh kính mở; Sơn tĩnh điện
5 | Bộ bàn ghế làm việc | Bộ | 75 | Bàn máy tính có 1 ngăn kéo, 1 kệ để case máy tính và bàn phím máy tính. KT: W1800 x D800 x H750mm; Chân gỗ có đệm nhựa chịu lực, yếm lửng đi kèm ghế xoay. Ghế: Khung tựa nhựa kết hợp vải lưới chịu lực; Ghế xoay lưới; KT: W600xD530xH(900÷1025)mm
6 | Bộ bàn ghế sinh hoạt chung | Bộ | 12 | Bộ bàn ghế dài cho phòng sinh hoạt chung 4,8x1,2m kèm theo ghế ngồi. (12 bàn và 228 ghế)
7 | Giường, đệm | Chiếc | 37 | Giường 1,8x 2m cùng đệm
8 | Bộ bàn ghế | Bộ | 37 | 1 bàn, 2 ghế: - Bàn : 50cmx50cmx50 cm, có mặt kính phủ; - ghế : 50cmx50cmx cao 80cm
9 | Tủ quần áo | Chiếc | 37 | Tủ quần áo gỗ 4 buồng Kích thước: Rộng 190cm cao 212 cm sâu 60cm
10 | Bộ bàn ghế ăn cho Bệnh nhân | Bộ | 40 | 1 Bàn ăn, 6 ghế
11 | Bộ bàn ghế ăn cho Nhân viên | Bộ | 18 | 1 Bàn ăn, 6 ghế
12 | Ghế băng inox 4 chỗ | Chiếc | 90 | Ghế Inox 4 chỗ Kích thước: W2415 x D600 x H790 (mm). Phần tựa và đệm ghế liền thiết kế đục lỗ
Tổng cộng |  |  | 533