BẢNG MÔ TẢ CẤU HÌNH CHI TIẾT TUYẾN HUYỆN

| STT | Danh mục trang thiết bị | Số lượng | Cấu hình chi tiết | Địa điểm cung cấp, lắp đặt | Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống CT Scanner 32 lát | 2 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1.; Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 hệ thống, Cấu hình tối thiểu bao gồm:. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Khung máy: 01 bộ. - Bóng phát tia: 01 bộ. - Đầu thu: 01 Bộ. - Bàn bệnh nhân: 01 bộ. - Bộ phát cao thế: 01 Bộ. - Bộ điều khiển, tái tạo, xử lý và hiển thị hình ảnh, bao gồm màn hình LCD ≥ 19 inch: 01 Bộ. 2.; Bộ phần mềm/chức năng chụp tối thiểu bao gồm:. - Phần mềm/chức năng tái tạo ảnh lặp trên dữ liệu thô giảm liều tia: 01 bộ. - Phần mềm/chức năng chụp xóa xương tự động: 01 bộ. - Phần mềm/chức năng phân tích mạch máu: 01 bộ. - Phần mềm/chức năng tái tạo và xử lý ảnh 3D: 01 bộ. - Phần mềm/chức năng nội soi ảo cấu trúc chứa khí và xoang: 01 bộ. - Phần mềm/chức năng tạo hình ảnh đa mặt phẳng và cong: 01 bộ. - Phần mềm/chức năng chụp cấp cứu: 01 bộ. - Phần mềm /chức năng giảm liều tia trong quá trình quét: 01 bộ. - Phần mềm/chức năng chụp cho trẻ nhỏ: 01 bộ. - Phần mềm/ chức năng chụp động mạch chủ bụng: 01 bộ. - Phần mềm / chức năng phân tích và đánh giá u phổi tự động: 01 bộ. - Phần mềm / chức năng phân tích tự động bệnh lý về Phổi, thuyên tắc phổi, - Hệ thống CT Scanner 32 lát: đề xuất điều chỉnh Bộ phần mềm/chức năng chụp tối thiểu bổ sung phần mềm/ chức năng đo loãng xương Tắc nghẽn mãn tính (COPD): 01 bộ. - Phần mềm / chức năng chụp động mạch chủ bụng: 01 bộ. - Phần mềm/ chức năng chụp nha khoa toàn hàm: 01 bộ. - Cổng và chuẩn kết nối DICOM 3.0 hoặc loại tương đương: 01 bộ (xem xét cho phù hợp với cổng kết nối quốc gia). - Phần mềm/chức năng chẩn đoán hỏng và sửa máy từ xa: 01 bộ. 3.; Thiết bị phụ trợ tối thiểu bao gồm:. - Đàm thoại nội bộ hai chiều: 01 bộ. - Bộ bàn ghế cho nhân viên vận hành máy: 01 bộ. - Máy in phim: 01 máy. - Phim để thử đi kèm máy in phim ≥ 2 hộp.. - Bơm tiêm cản quang ≥2 nòng: 01 cái, kèm theo ≥20 bộ xi lanh, bộ hướng dẫn sử dụng.. - Bộ đệm định vị bệnh nhân, đệm mặt bàn, đai bệnh nhân: 01 bộ. - Kết nối đèn cảnh báo tia X gắn trước cửa phòng: 01 bộ. - Bộ màn hình và camera quan sát bệnh nhân: 01 bộ. - Bộ kết nối mạng nội bộ: 01 bộ. - UPS online ≥ 3 KVA cho máy điều khiển: 01 bộ. - Tủ điện cấp nguồn 3 pha đầu vào cho hệ thống máy, bao gồm: Chuẩn bị, khởi động từ, bộ bảo vệ pha, các thanh cái tiếp địa, trung tính: 01 bộ. II.; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. 1.; Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 32 lát cắt:. - Khung máy: 01 bộ. Đường kính khoang máy: ≥65 cm. Có hệ thống laser định vị bệnh nhân. Tốc độ quay: ≥0.9s. - Bóng phát tia: 01 bộ. Dung lượng nhiệt anode: ≥2.0 MHU. Tốc độ tải nhiệt tối đa của Anode: ≥500 kHU/phút. - Đầu thu: 01 Bộ. Số lát cắt cho 1 vòng 360 độ: ≥32 lát. Số dãy đầu thu (detector row): ≥16 dãy. Độ dày 1 lát cắt mỏng nhất: ≤0.625mm. - Bàn bệnh nhân: 01 bộ. Khoảng di chuyển bàn lên xuống: ≤600 đến ≥880 mm. Tải trọng bàn bệnh nhân: ≥ 180kg. - Bộ phát cao thế: 01 Bộ. Dòng qua bóng khi chụp tối đa: ≥200 mA. Dòng qua bóng khi chụp nhỏ nhất: ≥10 mA. Điện áp tối đa: ≥130 kV. Công suất tối đa bộ phát cao thế: ≥24 kW. - Bộ điều khiển, tái tạo, xử lý và hiển thị hình ảnh, bao gồm màn hình LCD ≥ 19 inch: 01 Bộ. Màn hình màu LCD: ≥ 21”. Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1080 pixels. Bộ vi xử lý trung tâm: CPU Intel Xeon E5 Series hoặc tương đương. Dung lượng bộ nhớ RAM: ≥16 GB. Dung lượng đĩa cứng: ≥ 960 GB. Thực hiện chức năng điều khiển chụp, in phim từ bàn điều khiển của CT.. In phim tự động, trong khi đang chụp. Phần mềm xem ảnh theo thể tích. Phần mềm phối màu theo thể tích / volume rendering/ Phần mềm xem nội soi ảo xoang / Virtual Endoscopy.. Tính năng chung. Giảm liều tia tự động trong một vòng quay, ở những vị trí phía trên như mắt, ngực, .... Giảm liều tự động theo chiều dài cơ thể và theo thể trạng từng bệnh nhân theo thời gian thực. Nghiêng ảnh kỹ thuật số: chức năng chụp không cần nghiêng khoang máy. Chế độ chụp cấp cứu. Chức năng chụp bắt thuốc cản quang, tự động chụp khi mức HU đạt tới ngưỡng tăng cường chất lượng ảnh mong muốn. Có sẵn kết nối hệ thống mạng HIS/RIS/PACS. Tự động chuyển ảnh DICOM tới các máy trạm xem ảnh. Tính toán và hiển thị liều tia (CTDI, DLP) trong suốt quá trình quét. Cảnh báo liều tia: tính toán các thông số phát tia và cảnh báo khi mức liều trước khi chụp khi vượt quá ngưỡng cài đặt trước. Chế độ quét. Quét xoắn ốc, độ dày lát cắt: từ ≤0.625 mm đến ≥10mm. Thời gian phát tia quét xoắn ốc tối đa: ≥90 giây. Độ phân giải không gian:. Tại 10% MTF: ≥13.0 lp/cm. Tại 50% MTF: ≥8.5 lp/cm. Tái tạo ảnh. Tốc độ tái tạo ảnh: ≥20 ảnh/giây. Ma trận hiển thị ảnh: ≥ 512 x 512. Bơm tiêm cản quang. Loại 2 nòng. Dung tích xy lanh tối thiểu có 100; 200ml. Giới hạn áp lực: ≤10 - ≥300psi.. Máy in phim. Tốc độ in: ≥100 phim/giờ với cỡ phim 8x10 inch. Khay nạp phim: ≥ 2 khay. C. - YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. - Có cam kết báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |
| 2 | Hệ thống máy X quang cao tần kỹ thuật số | 1 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1.; * Máy chính kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn: 01 Bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Tủ điều khiển phát tia X-quang cao tần và bảng điều khiển: 01 bộ. - Bóng phát tia X-quang và phụ kiện: 01 bộ. - Bộ chuẩn trực chùm tia : 01 bộ. - Giá đỡ bóng X-quang : 01 bộ. - Bàn chụp X-quang trôi trượt 4 hướng: 01 bộ. - Giá chụp phổi có Bucky : 01 bộ. - Chân đế giá chụp phổi: 01 cái. - Công tắc chụp cầm tay: 01 cái. - Lưới lọc tia cho bàn: 01 cái. - Lưới lọc tia cho giá chụp phổi: 01 cái. - Bộ giao tiếp đồng bộ với tủ phát tia: 01 bộ. - Tấm thu nhận ảnh phẳng (có chế độ có dây hoặc không dây): 02 tấm. - Phần mềm điều khiển, thu nhận và xử lý hình ảnh: 01 bộ. - Trạm xử lý ảnh: 01 bộ. - Màn hình hiển thị LCD: 01 bộ. - Bộ lưu điện (UPS) 1kVA online: 01 bộ. - Máy in phim: 01 bộ. - Đèn đọc phim X-Quang: 01 cái. - Bộ quần áo chì (Áo, yếm, kính, găng, mũ): 01 bộ. II.; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Tủ điều khiển phát tia X-quang cao tần và bảng điều khiển. Phạm vi ứng dụng tối thiểu có: Chụp tổng quát, chụp có bucky, chụp số hóa. Dải điện áp: từ ≤40 đến ≥150kV. Công suất tối đa: ≥ 40 kW. Dòng chụp: từ ≤10 đến ≤630mA. Dải mAs: từ ≤ 0.5 đến ≥ 500mAs. Thời gian phát tia: ≤01 mili giây đến ≥ 6 giây. Bóng X-quang. Điện áp chụp tối đa: ≥150kV. Khả năng chịu nhiệt của Anode: ≥300kHU. Kích thước tiêu điểm: nhỏ ≤0.6mm/lớn ≤1.2mm. Bộ chuẩn trực:. Kiểu: Đa lá, đảm bảo an toàn, chống rò rỉ tia X. Vùng khu trú tia tối thiểu có: Hình chữ nhật hoặc hình vuông. Phương pháp: điều khiển tay hoặc tương đương. Cửa mở tối đa: 43 × 43 cm (tại SID 100 cm). Thời gian chiếu sáng của đèn định vị: ≥ 20 giây. Dùng đèn LED hoặc loại tương đương. Giá đỡ bóng X-quang. Điều khiển bằng tay, khóa các dịch chuyển bằng phanh từ hoặc tương đương. Chiều cao của cột đỡ bóng: ≥2000 mm. Khoảng di chuyển của bóng theo trục đứng của cột đỡ : ≥ 1300 mm. Khoảng di chuyển vào/ra của bóng: ≥180 mm. Bàn chụp X-quang trôi trượt 4 hướng. Di chuyển dọc: ≥1000mm. Di chuyển hai bên: ≥240mm. Tải trọng tối đa: ≥200kg. Giá chụp phổi có Bucky. Di chuyển lên xuống bằng mô tơ, có phanh từ.hoặc tương đương. Chiều cao của cột: ≥2000mm. Phạm vi di chuyển: ≥1300mm. Tấm thu nhận ảnh phẳng 14x 17 inch kèm phụ kiện: 01 tấm. Công nghệ a-Si TFT hoặc tương đương. Chất liệu phát sáng: tối thiểu CsI. Kích thước điểm ảnh: ≤140 micro mét. Độ phân giải không gian: ≥3.5 lp/mm. Độ phân giải: ≥3000 x 3000 pixels. Kích thước ảnh: ≥ 35 cm x 43cm. Thang xám: ≥16 bit. Tấm thu nhận ảnh phẳng 17x 17 inch kèm phụ kiện: 01 tấm. Công nghệ a-Si TFT hoặc tương đương. Chất liệu phát sáng: tối thiểu CsI. Kích thước điểm ảnh: ≤140 micro mét. Độ phân giải không gian: ≥3.5 lp/mm. Độ phân giải: ≥3000 x 3000 pixels. Kích thước ảnh: ≤43 cm x 43cm. Thang xám: ≥16 bit. Trạm xử lý ảnh: 01 bộ. CPU: CORE I5 hoặc hơn;. RAM: 8GB hoặc hơn;. SSD:≥256GB và HDD ≥ 1TB;. OS: Win 10 bản quyền. Màn hình y tế DICOM: 01 bộ. Độ phân giải: 1.3 Megapixels (1280 x 1024) hoặc tốt hơn. Màu sắc: ≥8 bits. Độ sáng: ≥330cd/m2 Có cổng và chuẩn kết nối DICOM 3.0 hoặc loại tương đương: 01 bộ (xem xét cho phù hợp với cổng kết nối quốc gia). Máy in phim: 01 bộ. Tốc độ in: ≥100 phim/giờ với cỡ phim 8x10 inch. Khay nạp phim: ≥ 2 khay. C. - YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. - Có cam kết báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |
| 3 | Máy X quang di động | 2 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I.; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1.; * Máy Xquang di động kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn: 01 Bộ. - Bộ chuyển đổi X - Quang kỹ thuật số: 01 bộ tối thiểu bao gồm:. + Tấm nhận ảnh: 01 bộ. + Hộp điều khiển: 01 bộ. + Phần mềm ghi hình: 01 bộ. + Bộ máy tính: 01 bộ. + Dây kết nối và phụ kiện. - Máy in phim khô: 01 cái. - Dây nguồn: 01 cái. - Kính chì che mắt: 01 bộ. - Áo chì: 01 cái. II.; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Tủ điều khiển nguồn phát tia cao tần lắp bên trong máy. Hệ thống đảo điện tần số cao: tối đa ≥40 kHz. Công suất : ≥12kW. Điện áp bóng ≥125kV. Dòng bóng : ≥160mA. Dải kV: từ 40 kV - ≥125 kV, điều chỉnh mỗi bước ≤2kV. Dải mAs: từ ≤0.5 mAs đến ≤100 mAs, điều chỉnh ≥ 20 bước. Bóng phát tia X-quang. Tiêu điểm bóng: ≤ 1mm. Góc đích: ≥16 độ. Điện áp bóng : ≥125 kV. Bộ chuẩn trực chùm tia. Vùng mở lớn nhất: 430 x 430 mm với tiêu điểm 1 m. Vùng mở nhỏ nhất: 0 x 0 mm. Độ sáng trung bình: ≥160 lux. Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số. Công nghệ a-Si TFT hoặc loại tương đương. Chất liệu phát sáng: tối thiểu CsI. Kích thước điểm ảnh: ≤ 140 micro mét. Độ phân giải không gian: ≥ 3.5 lp/mm. Máy in phim X quang. Tốc độ in: ≥100 phim/giờ với cỡ phim 8x10 inch. Khay nạp phim: ≥2 khay. C. - YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. - Có cam kết báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |
| 4 | Máy phân tích huyết học 22 thông số | 5 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I.; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1.; * Máy chính xét nghiệm huyết học tự động, kèm bộ phụ kiện chuẩn: 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ. - Máy in + máy tính: 01 bộ. - Bộ lưu điện: 01 cái. - Đầu đọc mã vạch cầm tay: 01 bộ. II.; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Công suất đo: ≥80 test/giờ. Thông số đo: ≥22 thông số. Công nghệ đo:. Tối thiểu có đo quang và đo trở kháng. Biểu đồ tối thiểu có: RBG, PLT…. Thể tích mẫu hút: ≤40 µl máu toàn phần. Độ chính xác: WBC ±≤3%, RBC ±≤2%, PLT ±≤5% ,MCV±≤1,5%, HGB ±≤2%. Tích hợp mã vạch và trình quét mã vạch. Kết nối tối thiểu có: USB c và/ hoặc Ethernet, LIS (HL7), DICOM (xem xét cho phù hợp với cổng kết nối quốc gia). Hỗ trợ ngôn ngữ: nhiều loại ngôn ngữ. C. - YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. - Có cam kết báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |
| 5 | Máy phân tích sinh hóa tự động | 5 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I.; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1.; * Máy phân tích sinh hóa tự động ≥200 test/giờ - Hệ thống hóa chất mở và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 1 bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Máy lọc nước: 01 bộ. - Bộ can đựng nước và đường ống: 01 bộ. - Bộ cuvet: 01 bộ. - Khay hóa chất và bệnh phẩm: 01 bộ. - Lọ đứng hóa chất: 01 bộ. - Ống đựng mẫu: 01 bộ. - Dây cáp nối máy vi tính: 01 cái.. - Cầu chì, dây nguồn: 01 bộ. - Bộ máy tính: 01 bộ. - Phần mềm: 01 bộ. - Máy in: 01 bộ. - Giấy in ≥ 01 tệp. - Bộ lưu điện UPS: 01 bộ. - Bộ Hóa chất kèm theo để vận hành máy: 1 bộ. II.; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Có chế độ ưu tiên cấp cứu, hệ thống mở ≥ 240 test/h:. + Nguyên tắc đo: Phương pháp so màu, phương pháp đo độ đục hoặc tương đương. + Phương pháp phân tích tối thiểu: Điểm cuối, động học, thời gian cố định.... + Các loại mẫu thử tối thiểu: Huyết thanh, Huyết tương, Nước tiểu, Dịch não tuỷ. +Khay thuốc thử ≥ 50 vị trí, được làm lạnh để bảo quản thuốc thử. + Có chức năng phát hiện mực chất lỏng và chống va chạm. + Nguồn sáng: Đèn Halogen hoặc tương đương. + Bước sóng: ≥ 9 bước song + Tích hợp mã vạch và/ hoặc trình quét mã vạch; + Kết nối tối thiểu có: USB c và/ hoặc Ethernet, LIS (HL7). DICOM.. C. - YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |
| 6 | Máy phân tích miễn dịch tự động | 1 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I.; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1.; * Máy xét nghiệm miễn dịch và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 1 bộ.. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Máy tính: 01 bộ. - Máy in: 01 bộ. - Bộ cuvet: 01 bộ. - Hóa chất chạy thử ban đầu: 1 bộ. II.; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Công suất: ≥90 test/h. Phương pháp truy cập ngẫu nhiên hoặc tương đương. Thể tích hút mẫu: ≤10 - ≥ 100 µl. Danh mục xét nghiệm tối thiểu: tuyến giáp, chức năng tim, u bướu, hooc môn sinh sản, thận, trao đổi chất,. Có chế độ pha loãng. Sử dụng đầu côn dùng 1 lần tránh nhiễm chéo. Có cảm biến mức dung dịch, báo lỗi hút, máu đông. Có cảm biến chống va chạm. Có chức năng tiền xử lý mẫu/ủ ấm. Khay mẫu chứa: ≥ 100 mẫu. C. - YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. - Có cam kết báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |
| 7 | Máy Monitor SpO2 | 3 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I.; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1.; * Máy chính Kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu gồm:. - Màn hình hiển thị: 01 chiếc. - Cáp SPO2 : 01 bộ. - Máy in nhiệt: 01 bộ. - Giấy in nhiệt: 01 cuộn. - Dây nguồn: 01 cái. II.; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Màn hình hiển thị ≥ 5 inch. Chế độ tối thiểu: Tự động/Thủ công/Liên tục/Trung bình. Thời lượng pin ≥ 3 giờ. Phạm vi đo và cảnh báo: 0-100%. C.- YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. - Có cam kết báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |
| 8 | Monitor 6 thông số | 17 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; - Máy chính theo dõi tối thiểu các thông số ECG, nhịp thở, SpO2, NIBP, Temp, IBP…: 01 máy. - Phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ. - Cấu hình tối thiểu bao gồm:. + Cáp điện tim ≥ 3 điện cực: 01 cái. + Túi điện cực dán: ≥1 túi. + Cảm biến SpO2 người lớn: 01 bộ. + Cáp, bao đo huyết áp không xâm lấn NIBP người lớn: 01 bộ. + Đầu dò đo nhiệt độ: 01 bộ. + Phụ kiện đo huyết áp xâm lấn IBP: 01 bộ. + Máy in nhiệt: 01 bộ. + Giấy in nhiệt: 01 cuộn. + Pin sạc: 01 bộ. + Dây nguồn: 01 cái. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Màn hình rộng ≥ 12 inch, độ phân giải ≥ 800 x 600 pixels, đo đạc và theo dõi các thông số: Huyết áp không xâm lấn (NIBP) và xâm lấm (IBP), độ bão hoà oxy trong máu (SpO2) và nhịp mạch (PR), nhiệt độ (TEMP), Điện tim (ECG).. Hiển thị đường sóng tối đa ≥ 8. Đầu ra tối thiểu RJ45, Wireless Lan,…. Phân tích rối loạn nhịp tim ≥ 20 loại. Lưu giữ liệu ≥ 70 giờ. ECG. Chế độ tối thiểu có: 3-đạo trình (tiêu chuẩn); 12 dây dẫn (tùy chọn). Chọn đạo trình: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 (tùy chọn). Độ khuếch đại: AUTO, 0.25x, 0.50x, 1.0x, 2.0x, 4.0x. Tốc độ quét: 6,25mm/s,12, 5mm/s, 25mm/s, 50mm/s. Nhịp tim:≤15-≥300 bpm – độ chính xác: ± ≤2 %. NIBP. Các thông số hiển thị tối thiểu có: Huyết áp tâm thu, tâm trương và trung bình. Loại đo tối thiểu: người lớn, trẻ em, sơ sinh. Phương thức hoạt động tối thiểu; Thủ công, Tự động và Liên tục. Phạm vi đo lường: Độ chính xác : ± ≤0,4 kPa. SpO2. Loại hiển thị: dữ liệu dạng sóng. Dải đo 0 đến 100 %. Độ chính xác của phép đo: 70 đến 100 %: ±2 %. Nhiệt độ. Số kênh 2. Hiển thị thông số T1, T2 và △T. Dải đo: ≤25.0 đến ≥45.0°C. Độ chính xác phép đo ±≤0.2 °C. Nhịp thở. Dải đo: 0 - ≥120 BPM. Độ chính xác: ± ≤2 BPM. IBP. Đo huyết áp tối thiểu có: Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và huyết áp trung bình. Dải đo: (≤-10 đến ≥300) mmHg. Tổng sai số khi đo lường: ±≤4% hoặc ±≤4 mmHg. C - YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. - Có cam kết báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |
| 9 | Monitor sản khoa hai chức năng | 2 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Đầu dò cơn co: 01 cái. - Đầu dò tim thai (có tính năng theo dõi song thai): 01 bộ. - Bộ đánh dấu chuyển động thai: 01 bộ. - Dây cố định đầu dò: 01 bộ. - Gel siêu âm ≥01 lọ. - Cáp nối đo điện tim + Bộ điện cực tim: 01 bộ. - Bao đo huyết áp và ống hơi nối dài: 01 bộ.. - Cảm biến SpO2 kẹp ngón: 01 cái.. - Đầu dò nhiệt độ: 01 cái. - Máy in tích hợp + Giấy in nhiệt: 01 bộ. - Pin tích hợp: 01 bộ. - Xe đẩy máy chuyên dụng: 01 cái. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Màn hình màu LCD ≥10.4 inch. Cho phép hiển thị dạng sóng và thông số đồng thời.. Tối thiểu có nhịp tim thai và cơn gò tử cung , ngoài ra còn có theo dõi cử động thai. Tự động/ thủ công tính toán thai di chuyển.. Hiển thị / cho phép in dạng sóng nhịp tim song thai.. Có 3 chế độ theo dõi: Thai nhi, thai nhi và sản phụ, sản phụ.. Cường độ đầu vào siêu âm: ≤10MW/cm2. Phạm vi: ≤ 50- ≥ 240bpm. C - YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. - Có cam kết báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |
| 10 | Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số | 2 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; - Máy chính kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ.. - Máy chính màn hình cảm ứng, theo dõi ≥ 5 thông số tối thiểu bao gồm: ECG , nhịp thở , huyết áp không xâm nhập, SpO2 ,nhiệt độ. Vận hành bằng pin hoặc điện.. - Cáp điện tim loại ≥ 5 điện cực (ECG): 01 bộ. - Bộ đo oxy bão hòa trong máu (SpO2): 01 bộ. - Bộ đo huyết áp không can thiệp (NIBP) gồm băng đo và dây dẫn hơi: 01 bộ. - Đầu đo nhiệt độ (TEMP): 01 chiếc. - Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Màn hình rộng ≥ 12 inch, độ phân giải ≥ 800 x 600 pixels, đo đạc và theo dõi các thông số: Huyết áp không xâm lấn (NIBP) và xâm lấm (IBP), độ bão hoà oxy trong máu (SpO2) và nhịp mạch (PR), nhiệt độ (TEMP), Điện tim (ECG).. Hiển thị đường sóng tối đa ≥ 8. Đầu ra tối thiểu RJ45, Wireless Lan,…. Phân tích rối loạn nhịp tim ≥ 20 loại. Lưu giữ liệu ≥ 70 giờ. ECG. Chế độ tối thiểu có: 3-đạo trình (tiêu chuẩn); 12 dây dẫn (tùy chọn). Chọn đạo trình: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 (tùy chọn). Độ khuếch đại: AUTO, 0.25x, 0.50x, 1.0x, 2.0x, 4.0x. Tốc độ quét: 6,25mm/s,12, 5mm/s, 25mm/s, 50mm/s. Nhịp tim:≤15-≥300 bpm – độ chính xác: ± ≤2 %. NIBP. Các thông số hiển thị tối thiểu có: Huyết áp tâm thu, tâm trương và trung bình. Loại đo tối thiểu: người lớn, trẻ em, sơ sinh. Phương thức hoạt động tối thiểu; Thủ công, Tự động và Liên tục. Phạm vi đo lường: 0-≤300 mmHg Độ chính xác : ± ≤0,4 kPa. SpO2. Dải đo 0 đến 100 %. Độ chính xác của phép đo: 70 đến 100 %: ±≤3 %. Nhiệt độ. Số kênh 2. Hiển thị thông số T1, T2 và △T. Dải đo: ≤25.0 đến ≥45.0°C. Độ chính xác phép đo ±≤0.2 °C. Nhịp thở. Dải đo: 0 - ≥120 BPM. Độ chính xác: ± ≤2 BPM Thiết bị vận hành bằng pin và điện.. C - YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. - Có cam kết báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |
| 11 | Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số | 2 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu gồm:. ˗ 01 Bộ cáp điện tim ≥ 5 điện cực. ˗ 01 Bộ cáp và Sensor đo SpO2. ˗ 01 Bộ cáp đo huyết áp không xâm lấn NIBP. - Bộ kit đo IBP. - Bộ phụ kiện đo EtCO2. ˗ 01 Bao đo huyết áp người lớn. ˗ 01 Đầu đo nhiệt độ cơ thể. ˗ 01 Túi điện cực dán. ˗ 01 Pin dự phòng. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Màn hình rộng ≥ 12 inch, độ phân giải ≥ 800 x 600 pixels, đo đạc và theo dõi các thông số: Huyết áp không xâm lấn (NIBP) và xâm lấm (IBP), độ bão hoà oxy trong máu (SpO2) và nhịp mạch (PR), nhiệt độ (TEMP), Điện tim (ECG), CO2 của bệnh nhân. Hiển thị đường sóng tối đa ≥ 8. Đầu ra tối thiểu RJ45, Wireless Lan,…. Phân tích rối loạn nhịp tim ≥ 20 loại. Lưu giữ liệu ≥ 70 giờ. ECG. Chế độ tối thiểu có: 3-đạo trình (tiêu chuẩn); 12 dây dẫn (tùy chọn). Chọn đạo trình: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 (tùy chọn). Độ khuếch đại: AUTO, 0.25x, 0.50x, 1.0x, 2.0x, 4.0x. Tốc độ quét: 6,25mm/s,12, 5mm/s, 25mm/s, 50mm/s. Nhịp tim:≤15-≥300 bpm – độ chính xác: ± ≤2 %. NIBP. Các thông số hiển thị tối thiểu có: Huyết áp tâm thu, tâm trương và trung bình. Loại đo tối thiểu: người lớn, trẻ em, sơ sinh. Phương thức hoạt động tối thiểu; Thủ công, Tự động và Liên tục. Phạm vi đo lường: Độ chính xác : ± ≤0,4 kPa. SpO2. Loại hiển thị: dữ liệu dạng sóng. Dải đo 0 đến 100 %. Độ chính xác của phép đo: 70 đến 100 %: ±2 %. Nhiệt độ. Số kênh 2. Hiển thị thông số T1, T2 và △T. Dải đo: ≤25.0 đến ≥45.0°C. Độ chính xác phép đo ±≤0.2 °C. Nhịp thở. Dải đo: 0 - ≥120 BPM. Độ chính xác: ± ≤2 BPM. IBP. Đo huyết áp tối thiểu có: Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và huyết áp trung bình. Dải đo: (≤-10 đến ≥300) mmHg. Tổng sai số khi đo lường: ±≤4% hoặc ±≤4 mmHg. EtCo2. Phạm vi: 0 - ≥100 mmHg. Đơn vị: mmHg, kPa. Phạm vi tỷ lệ hô hấp: ≤3-≥150 bpm. C - YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. - Có cam kết báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |
| 12 | Máy Monitoring 8 thông số | 2 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy. - Cấu hình tối thiểu gồm:. + Cáp đo và bộ đo ECG kèm điện cực: 01 bộ. + Cáp đo và bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ. + Cáp đo và bộ bao đo huyết áp không xâm lấn NIBP người lớn/trẻ em: 01 bộ. + Cáp đo và bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ. + Cáp đo và bộ phụ kiện đo huyết áp xâm lấn IBP: 01 bộ. + Bộ gán gắn khối đo mở rộng: 01 bộ. - Khối đo nồng độ CO2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ. + Cáp đo và bộ phụ kiện đo nồng độ CO2: 01 bộ. - Khối đo khí mê kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 1 bộ. + Cáp đo và bộ phụ kiện đo khí mê: 01 bộ. - Máy in nhiệt kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 chiếc. + Giấy in nhiệt: ≥ 10 cuộn. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Màn hình rộng ≥ 12 inch, độ phân giải ≥ 800 x 600 pixels, đo đạc và theo dõi các thông số: Huyết áp không xâm lấn (NIBP) và xâm lấm (IBP), độ bão hoà oxy trong máu (SpO2) và nhịp mạch (PR), nhiệt độ (TEMP), Điện tim (ECG), khí mê, CO2 của bệnh nhân của bệnh nhân. Hiển thị đường sóng tối đa ≥ 8. Đầu ra tối thiểu RJ45, Wireless Lan,…. Phân tích rối loạn nhịp tim ≥ 20 loại. Lưu giữ liệu ≥ 70 giờ. ECG. Chế độ tối thiểu có: 3-đạo trình (tiêu chuẩn); 12 dây dẫn (tùy chọn). Chọn đạo trình: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6 (tùy chọn). Độ khuếch đại: AUTO, 0.25x, 0.50x, 1.0x, 2.0x, 4.0x. Tốc độ quét: 6,25mm/s,12, 5mm/s, 25mm/s, 50mm/s. Nhịp tim:≤15-≥300 bpm – độ chính xác: ± ≤2 %. NIBP. Các thông số hiển thị tối thiểu có: Huyết áp tâm thu, tâm trương và trung bình. Loại đo tối thiểu: người lớn, trẻ em, sơ sinh. Phương thức hoạt động tối thiểu; Thủ công, Tự động và Liên tục. Phạm vi đo lường: Độ chính xác : ± ≤0,4 kPa. SpO2. Loại hiển thị: dữ liệu dạng sóng. Dải đo 0 đến 100 %. Độ chính xác của phép đo: 70 đến 100 %: ±2 %. Nhiệt độ. Số kênh 2. Hiển thị thông số T1, T2 và △T. Dải đo: ≤25.0 đến ≥45.0°C. Độ chính xác phép đo ±≤0.2 °C. Nhịp thở. Dải đo: 0 - ≥120 BPM. Độ chính xác: ± ≤2 BPM. IBP. Đo huyết áp tối thiểu có: Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và huyết áp trung bình. Dải đo: (≤-10 đến ≥300) mmHg. Tổng sai số khi đo lường: ±≤4% hoặc ±≤4 mmHg. EtCo2. Phạm vi: 0 - ≥100 mmHg. Đơn vị: mmHg, kPa. Phạm vi tỷ lệ hô hấp: ≤3-≥150 bpm. Khí mê. Phân loại khí tối thiểu có: CO2,N2O,Des,Iso,EnfSev, Hal và O2 tùy chọn. Đo lường: CO2 0-≥10%, N2O 0-100%, O2 ≤5-100%, Hal: 0-≥8,5%,. Iso:0-≥8,5%, Enf 0-≥10%, Sev 0-≥10%, Des 0-≥20%. C - YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. - Có cam kết báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |
| 13 | Máy sốc điện phá rung | 2 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. • Dây nối điện tim: 1 chiếc. • Dây đo điện tim ≥ 3 điện cực: 1 chiếc. • Điện cực ngực ≥ 06 cái. • Điện cực chi ≥ 04 cái. • Pin sạc: 1 bộ. • Giấy in nhiệt ≥ 1 cuộn. • Gel tiếp xúc: 1 lọ. • Dây nguồn: 1 chiếc. • Xe đẩy đặt máy: 1 chiếc. • Máy in nhiệt tích hợp trong máy: 1 cái. • Bộ nối pad tạo nhịp ngoài: 1 bộ. • Pas tạo nhịp ngoài: 01 bộ. • Giấy ghi: ≥ 1 xấp. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Kiểu đánh sốc tối thiểu: Bằng tay, đồng bộ, tự động (AED). Năng lượng đầu ra ≤(50 Ohm). Bản đánh sốc ngoài tối thiểu có các mức: 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200 và 270J. Độ chính xác: ±≤10%. Dạng sóng ra tối thiểu: Hai pha,Cắt ngắn theo cấp số nhân năng lượng. Khi sử dụng nguồn AC:. Đến 270J, ít hơn 5 giây. Đến 200J, ít hơn 4 giây. Sử dụng pin:. -Điện áp pin ≥ 12V. -Dòng điện tiêu thụ ≤ 6A. -Thời gian sử dụng pin ≤ 60 phút. Đến 270J, ít hơn 5 giây. Đến 200J, ít hơn 4 giây. Màn hình: màn hình LCD TFT hoặc loại tương đương màu ≥ 5.9 inch. C - YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. - Có cam kết báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |
| 14 | Bơm tiêm điện | 23 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - 01 dây nguồn. - 01 giá kẹp cọc truyền. - 01 Pin/Ắc quy. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Chế độ đặt liều tối thiểu có: có các chế độ mL/giờ, mg/kg/giờ,,,.. Dải cài đặt tốc độ tiêm:. 0.01 đến ≥150.00 mL/giờ (với tùy loại ống tiêm). Cài đặt thời gian tiêm:. Từ 1 phút đến 99 giờ 59 phút (bước đặt 1 phút). Độ chính xác máy: ±≤ 1% (tốc độ tiêm ≥ 1.00 mL/giờ). Ngưỡng áp lực báo tắc: 10 đến 120 kPa. Có thể chọn áp lực báo tắc theo các mức khác nhau. Tối thiểu có các báo động, cảnh báo sau: Tắc đường tiêm truyền; Gần hết dịch; Thân của bơm tiêm lắp không đúng; Đuôi piston của bơm tiêm lắp không đúng; Ắc quy yếu; Báo động khi ắc qui hỏng và mất điện lưới; Chưa cài đặt tốc độ tiêm; Chưa cài đặt thể tích dịch định tiêm. Các chức năng an toàn tối thiểu: Cài đặt báo động gần hết dịch bằng thời gian, Chọn áp lực báo tắc đường tiêm, Chức năng giảm tốc khi bolus. C - YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. - Có cam kết báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |
| 15 | Bơm truyền dịch | 7 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Pin sạc: 01 chiếc. - Dây nguồn: 01 cái. - Cảm biến nhỏ giọt: 01 bộ. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Dải cài đặt tốc độ truyền dịch:. ≤3.00 tới ≥100.00 mL/h (với tùy loại dây truyền). Dải cài đặt thời gian truyền dịch:. 1 phút tới 99 giờ 59 phút (bước đặt 1 phút). Độ chính xác: ±10%. Ngưỡng áp lực báo tắc đường truyền:. Ngưỡng áp lực báo tắc trên: khoảng -100 tới -30 kPa. Ngưỡng áp lực báo tắc dưới: khoảng 30 tới 120 kPa. Có thể thiết lập áp suất phát hiện tắc theo nhiều mức. Tốc độ truyền nhanh: ≥100 mL/h (tuỳ thuộc vào bộ truyền dịch được sử dụng). Tối thiểu có các báo động, cảnh báo sau: Tắc đường truyền trên; Tắc đường truyền dưới; Gần hết chai dịch; Hết dịch truyền; Có khí trong đường truyền; Cửa bơm mở; Tốc độ truyền bất thường; Dòng chảy tự do; Ắc quy yếu; Ắc quy hỏng; Tốc độ truyền đặt lớn hơn giới hạn thể tích dịch định truyền,…. Các chức năng an toàn tối thiểu: Cài đặt áp lực báo tắc đường truyền, Chọn độ nhạy báo động có khí trong dây truyền , Chức năng cài đặt phát hiện gần hết thể tích dịch truyền, Đường truyền tự động bị kẹp lại khi cửa bơm mở,... C - YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. - Có cam kết báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |
| 16 | Điện giải đồ | 1 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Máy chính có tích hợp máy in nhiệt và bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Bộ hoá chất chạy thử: 01 bộ. - Bộ điện cực: 01 bộ. Bao gồm tối thiểu:. + Điện cực Na: 01 cái. + Điện cực Cl: 01 cái. + Điện cực K: 01 cái. + Điện cực Ca: 01 cái. - Cuộn giấy in: 01 bộ. - Ổ LIOA: 01 chiếc. - Phần mềm điều khiển: 01 bộ. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Phân tích thông số: Na, Cl, Ca, K. Loại mẫu tối thiểu có: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu đã pha loãng. Lượng mẫu: ≤ 100 µL máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương hoặc ≤400 µL nước tiểu đã pha loãng (1:10). Phạm vi hiển thị: Na : ≤20-≥200 mmol/L; K : ≤0,2-≥40 mmol/L; Cl : ≤25-≥200 mmol/L; Ca: ≤0,1-≥6 mmol/L. Độ chính xác: Na : ≤0,1 mmol; K : ≤0,01 mmol; Cl : ≤0,1 mmol; Ca: ≤0,01 mmol. Thời gian phân tích khoảng ≤60 giây/xét nghiệm. Kết nối tối thiểu có: USB c và/ hoặc Ethernet, LIS (HL7), DICOM (xem xét cho phù hợp với cổng kết nối quốc gia).. C - YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. - Có cam kết báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |
| 17 | Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) | 1 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ. Tối thiểu Bao gồm:. - Bộ xử lý hình ảnh tích hợp nguồn sáng: 01 máy.. - Ống nội soi dạ dày video và bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ.. - Ống nội soi đại tràng video và bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ.. - Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 cái.. - Màn hình LCD y tế chuyên dụng cho nội soi: 01 cái.. - Kìm sinh thiết dạ dày: 01 cái.. - Kìm sinh thiết đại tràng: 01 cái.. - Máy tính: 01 bộ. - Máy in: 01 bộ. - Máy hút dịch: 01 bộ. - Xe đẩy: 01 bộ. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Bộ xử lý hình ảnh nội soi. Có chức năng chẩn đoán chẩn đoán ung thư sớm. Có thể chọn một bước sóng trong dải từ ≤415nm đến ≥540nm cho các màu R, G, B. Có cổng USB để lưu trữ hình ảnh ra bộ nhớ. Ngõ ra video tối thiểu có:. + DVI. + Video, RGB. Khuếch đại ảnh điện tử tối thiểu có 1x đến ≥1.5x. Tự động điều chỉnh ánh sáng (Automatic Light Control). Bộ nhớ:. + Dữ liệu bệnh nhân: ≥45 bệnh nhân. Nguồn sáng Xenon hoặc LED. Tự động điều chỉnh ánh sáng. Bóng đèn có tuổi thọ ≥500 giờ sử dụng. Ống nội soi dạ dày video có tính năng chẩn đoán sớm ung thư. Hướng quan sát nhìn thẳng: 0o. Trường nhìn: ≥140o. Phạm vi quan sát: ≤4.0 – ≥100 mm. Đường kính đầu ống soi: ≤9,5 mm. Đường kính thân ống soi: ≤9,5 mm. Chiều dài làm việc: ≥1,000 mm. Chiều dài toàn bộ: ≥1,350 mm. Đường kính kênh sinh thiết: ≤3 mm. Phụ kiện tiêu chuẩn tối thiểu bao gồm:. 01 Va li đựng ống soi. 01 Miếng ngáng miệng. 10 Nắp van sinh thiết. 01 Chổi rửa dài. 01 Chổi rửa ngắn. 01 Đầu nối thông khí. 01 Bộ rửa kênh. 01 Kìm sinh thiết. Ống soi đại tràng video có tính năng chẩn đoán sớm ung thư. Hướng quan sát nhìn thẳng: 0o. Trường nhìn: ≥140o. Phạm vi quan sát: ≤3.0 – ≥100 mm. Đường kính đầu ống soi: ≤13 mm. Đường kính thân ống soi: ≤13 mm. Chiều dài làm việc: ≥1,300 mm. Chiều dài toàn bộ: ≥1,650 mm. Đường kính kênh sinh thiết: ≤4 mm. Phụ kiện tiêu chuẩn tối thiểu bao gồm:. 01 Va li đựng ống soi. 10 Nắp van sinh thiết. 01 Chổi rửa dài. 01 Chổi rửa ngắn. 01 Đầu nối thông khí. 01 Bộ rửa kênh. 01 Kìm sinh thiết. Bình nước (tương thích hệ thống). Bộ kiểm tra rò rỉ (tương thích hệ thống). Màn hình màu nội soi chuyên dụng:. Kích thước: ≥21 inch. Độ phân giải ảnh: ≥1920 x 1080 pixel. Góc nhìn: ≥160o. Đường tín hiệu vào tối thiểu có: HDMI, Composite. Máy hút dịch. Động cơ: Bơm Piston không dầu hoặc tương đương. Số lượng bình: ≥02. Thể tích bình: ≥2 lít/bình. Áp lực hút: ≥-80 kPa ( ≥-600mmHg). Lưu lượng hút: ≥40 lít/phút. Độ ồn: ≤65 dBA. Xe đẩy sơn tĩnh điện (sản xuât tại Việt Nam). Chất liệu: Sơn tĩnh điện hoặc tương đương. Tối thiểu Bao gồm giá treo và giữ ống, tay treo màn hình, khay để bàn phím, ổ cắm điện và phanh hãm bánh xe.. Có ổ cắm tiêu chuẩn. 10. Hệ thống máy vi tính + Máy in màu (mua tại Việt Nam). Máy vi tính: cấu hình CPU Intel i5 ; Ram 8GB; Ổ cứng ≥200 GB; bàn phím + chuột đi kèm hoặc loại tốt hơn. Monitor LCD ≥19 inch. Máy in phun màu : Khổ giấy: A4, kết nối: USB. C - YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. - Có cam kết báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |
| 18 | Máy siêu âm tổng quát 4D (Loại 5 đầu dò) | 2 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn kèm màn hình, xe đẩy đồng bộ: 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Máy chính kèm tối thiểu các đầu dò: Convex, Linear, Tim người, Âm đạo, 4D, cùng phần mềm kèm theo tối thiểu bao gồm:. + Phần mềm đàn hồi mô. + Phần mềm đánh giá độ đàn hồi nhu mô bán định lượng. + Phần mềm siêu âm Doppler liên tục. + Phần mềm giải phẫu M-Mode. + Phần mềm hiển thị vận tốc mô phân tích Q. + Phần mềm tự động đo phân xuất tống máu. + Phần mềm siêu âm 4D. + Phần mềm tăng cường nguồn sáng ảo trong siêu âm 4D cho hình ảnh thai nhi chân thực hơn. - Máy in ảnh nhiệt đen trắng kèm giấy in: 01 bộ. - Máy in ảnh nhiệt màu kèm giấy in: 01 bộ. - Bộ lưu điện UPS online tối thiếu 2 KVA. - Bộ máy tính có card bắt hình: 01 bộ. - Máy in trả kết quả: 01 bộ. - Gel siêu âm: ³ 5 Kg. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. 1. Mục đích sử dụng:. Ứng dụng tối thiểu: dùng cho thăm khám Bụng, Tuyến vú, Tim, Sản, Phụ khoa, Mạch máu, Niệu, Bộ phận nhỏ và nông, Nhi và sơ sinh, Cơ xương khớp, Xuyên sọ, Siêu âm qua ngã âm đạo, trực tràng, Siêu âm tim qua ngã thực quản, Trong phẫu thuật.. 2. Đầu dò Convex. Băng thông: ≤2- ≥5 MHz. Ứng dụng khám tối thiểu: Bụng, sản/phụ khoa, mạch máu, tiết niệu. FOV: ≥ 55°. 3. Đầu dò linear. Băng thông: ≤ 5.0– ≥ 11.0 MHz. Ứng dụng tối thiểu: phần nhỏ, mạch máu, cơ xương khớp, sơ sinh, nhi. FOV: ≥ 38 mm. 4. Đầu dò Sector người lớn. Băng thông: ≤ 2 – ≥ 5.0 MHz. Ứng dụng tối thiểu: Khám tim, xuyên sọ, bụng. FOV: ≥ 90°. 5. Đầu dò khối 4D. Băng thông: ≤ 3 - ≥ 5 MHz. Ứng dụng khám tối thiểu: Sản/phụ khoa, tiết niệu, Bụng. FOV: ≥ 66°. 6. Đầu dò Micro Convex. Băng thông: ≤ 3.0 - ≥ 9.0 MHz. Ứng dụng khám tối thiểu: Sản/phụ khoa (qua ngã âm đạo), tiết niệu (trực tràng). FOV: ≥ 72°. 7. Yêu cầu về cấu tạo, điều khiển, hiển thị:. Máy chính thiết kế dạng xe đẩy. Màn hình LCD ≥21inches. Màn hình điều khiển cảm ứng ≥10 inches. Ổ cứng lưu trữ: ≥ 500GB. Số cổng đầu dò: ≥ 4. Dải động: ≥250 dB. Dải tần số: ≤ 4MHz - ≥ 18 MHz. Độ sâu thăm khám: 0cm - ≥ 40 cm. Chế độ siêu âm tối thiểu: 2D, Doppler màu, Doppler phổ, M,…. Có kết nối DICOM 3.0. C - YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. - Có cam kết báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |
| 19 | Bàn đẻ | 4 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT II; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Bàn khám sản đa năng (Điều khiển bằng điện /thủy lực/cơ thủy lực hoặc loại tương đương) kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. • Thân bàn chính: 01 chiếc.. • Bàn phụ trợ: 01 chiếc. • Đôi đỡ chân: 01 đôi.. • Đôi đỡ tay: 01 đôi.. • Đôi đỡ vai: 01 đôi.. • Tay cầm: 01 đôi.. • Chậu chất thải: 01 cái. • Cọc truyền: 01 cái. • Bộ điều khiển bằng điện: 01 bộ.. • Dây điện nguồn: 01 chiếc.. III; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Ghế có đệm bọc da nhân tạo hoặc tương đương. Phần chân có thể gập lại hoặc tháo rời. Tối thiểu có bồn chứa chất lòng, tay năm, chân đỡ. Chiều cao có thể điều chỉnh: ≤700 –≥900 mm. Chiều dài ghế khoảng: ≥1700 mm. Chiều rộng của ghế: ≥600 mm. C - YÊU CẦU KHÁC - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ. - Quy trình vận hành thiết bị: 01 bộ. - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Bảo trì: Kiểm tra định kỳ tối thiểu 3 tháng/lần - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. - Cam kết cung cấp phụ tùng, linh kiện thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. - Có cam kết báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 05 năm sau thời gian bảo hành. | Tại 06 Trung tâm y tế tuyến huyện | Trọn gói |