BẢNG MÔ TẢ CẤU HÌNH CHI TIẾT TUYẾN XÃ

| STT | Danh mục trang thiết bị | Số lượng | Cấu hình chi tiết | Địa điểm cung cấp, lắp đặt | Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Khám, chữa bệnh |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy đo huyết áp cá nhân | 38 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Thân máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ.. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Thông số đo của máy tối thiểu bao gồm chỉ số huyết áp tối đa (huyết áp tâm thu), chỉ số huyết áp tối thiểu (huyết áp tâm trương) và nhịp tim/phút.. - Phương pháp đo: Dao động hoặc tương đương. - Bơm hơi: Tự động. - Tháo /xả hơi: Van nam châm điện hoặc tương đương. - Màn hình hiển thị: LCD. - Pin AA hoặc tương đương (tương thích với máy chính): ≥ 04 viên - Adapter chuyển nguồn hoặc tương đương. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Màn hình: Màn hình số LCD hoặc loại tương đương. Phương pháp đo: Phương pháp đo dao động hoặc tương đương. Phạm vi đo: Áp suất 0 tới ≥ 290 mmHg. Phạm vi đo huyết áp: ≤30 tới ≥ 280 mmHg. Nhịp tim: ≤40 tới ≥180 nhịp/phút. Độ chính xác: Huyết áp: ±≤ 3 mmHg; Nhịp tim: ±≤5% kết quả đo. Bơm hơi: Tự động bằng bơm điện. Xả hơi: Van xả áp suất tự động. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 2 | Huyết áp kế | 34 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Thân máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ.. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Thông số đo của máy tối thiểu bao gồm chỉ số huyết áp tối đa (huyết áp tâm thu), chỉ số huyết áp tối thiểu (huyết áp tâm trương) và nhịp tim/phút.. - Phương pháp đo: Dao động hoặc tương đương. - Bơm hơi: Tự động. - Tháo /xả hơi: Van nam châm điện hoặc tương đương. - Màn hình hiển thị: LCD. - Pin AA hoặc tương đương (tương thích với máy chính): ≥ 04 viên - Adapter chuyển nguồn hoặc tương đương. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Màn hình: Màn hình số LCD. Phương pháp đo: Phương pháp đo dao động hoặc tương đương. Phạm vi đo: Áp suất 0 tới ≥ 290 mmHg. Phạm vi đo huyết áp: ≤30 tới ≥ 280 mmHg. Nhịp tim: ≤40 tới ≥180 nhịp/phút. Độ chính xác: Huyết áp: ±≤ 3 mmHg; Nhịp tim: ±≤ 5%. Bơm hơi: Tự động bằng bơm điện hoặc tương đương. Xả hơi: Van xả áp suất tự động hoặc tương đương. Bộ nhớ: Lưu kết quả đo cuối cùng hoặc nhiều hơn. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 3 | Ống nghe | 14 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; - 01 Ống nghe kèm phụ kiện tiêu chuẩn: Nghe được các âm tần số cao đồng thời siêu nhạy với các âm tần số thấp, nghe được qua áo, trong môi trường tiếng ồn; Ống nghe có hai màng nghe người lớn và trẻ em làm đa dạng đối tượng chẩn đoán.. - ≥ 02 Cặp đầu tai nghe dạng mềm. - ≥ 01 màng thay thế. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Ống nghe 2 mặt bằng thép không gỉ hoặc loại tương đương để nghe nhịp tim tần số cao (có màng ngăn) và tần số thấp (chuông). Chức năng chuông có thể thực hiện được bằng cách chỉ cần tháo màng chắn nhỏ.. Trọng lượng mảnh ngực: ≤ 100 g. Đường kính mặt màng lớn: ≥ 35 mm. Đường kính mặt màng/ chuông nhỏ: ≥30 mm. Tổng chiều dài: ≥70 cm. Đầu tai nghe dạng mút mềm Bên trong lớp tai nghe mềm là phần thân bằng nhựa ngăn chặn tiếng ồn trong quá trình chuyển động của đầu. Dễ dàng thay thế, bao gồm: có tối thiểu các kích thước S / M / L. Không sử dụng latex và niken. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 4 | Đèn khám bệnh | 10 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; Bộ đèn khám bệnh kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ:. Tối thiểu bao gồm:. - Chân đèn có thể di chuyển được (Chiều cao có thể điều chỉnh độ cao thấp);. Dây cáp nguồn. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Thân đèn điều chỉnh chiều cao từ ≤1m - ≥1,5m. Cổ ngỗng dài ≥70cm linh hoạt tối ưu. Ánh sáng lạnh. Đầu đèn nhỏ gọn. Được giải nhiệt phía sau trên toàn thân đèn. Độ sáng ≥30000 lux. Khoảng rộng ánh sáng:. Cách 1 m = Ø ≤15cm. Cách 0,6m = Ø ≤10cm. Cách 0,3 m = Ø ≤5cm. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 5 | Cân sức khoẻ có thước đo chiều cao | 12 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; - Cân sức khỏe với thước đo chiều cao kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. - Cân trọng lượng:. + Giới hạn cân: ≥ 120 kg. + Vạch chia: tối thiểu ≤ 0,5 kg. + Độ chính xác (sai số): ±≤ 0.5 kg. - Đo chiều cao:. + Giới hạn đo: từ ≤ 80 đến ≥ 190 cm. + Vạch chia: ≤ 0.5 cm. + Độ chính xác (sai số): ±≤ 0.5 cm. Vật liệu: Thép được sơn tĩnh điện, nhựa, gang hoặc tương đương. Trọng lượng có thể được hiển thị bằng một thang đo quay số cơ học lớn, với núm hiệu chỉnh (loại vít) hoặc tương đương để điều chỉnh kim chỉ về vạch 0. Thước đo được gắn vào thân của cân, có thể kéo ra để đo chiều cao hoặc tương đương. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 6 | Bộ khám ngũ quan | 6 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; Bộ khám ngũ quan kèm phụ kiện tiêu chuẩn, cấu hình tối thiểu bao gồm:. - 01 Đầu đèn khám tai.. - 01 Đầu đèn khám mắt.. - 01 Đầu khám mũi. -01 Gọng dẫn quang cong khám thanh quản. - 01 Cặp gương soi thanh quản ( tối thiểu 2 cỡ khác nhau). - 01 Kẹp giữ đầu lưỡi. - 01 Bóng đèn thay thế trên đầu đèn soi tai. - 01 Cán pin, dạng không sạc.. - 01 Bộ loa soi tai. - 01 Hộp đựng. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 7 | Đèn khám treo trán (đèn clar) | 18 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; - Đèn khám treo trán (đèn clar hoặc loại tương đương) kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: 01 bộ. Tối thiểu bao gồm:. + Pin sạc: ≥ 01 cái. + Bộ chuyển đổi điện và dây nguồn: 01 bộ. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. - Cường độ sáng của đèn từ: ≤ 15.000 ~ ≥30.000 lux. - Điều chỉnh cường độ sáng từ: ≤ 15.000 ~ ≥30.000 lux. - Tuổi thọ của bóng đèn LED: ≥50.000 giờ. - Nhiệt độ màu: ≥6000K. - Pin Lithium-ion hoặc loại tương đương sạc lại nhiều lần tương thích với thiết bị. - Thời gian sử dụng liên tục với pin: ≥ 4 giờ. - Thời gian sạc đầy pin: ≤ 4 giờ. - Kích thước điều chỉnh vòng đầu từ: ≤550 đến ≥600 mm.. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 8 | Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực | 30 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; *Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Bộ kính thử thị lực với tối thiểu ≥ 84 miếng kính thử và ≥ 6 phụ kiện (Đã bao gồm dụng cụ che mắt): 01 bộ. - Gọng thử kính: 01 cái. - Hộp đựng bộ kính thử: 01 hộp. - Bảng thử thị lực điện tử; Led hoặc loại tương đương: 01 bộ. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. 1; Bộ thử thị lực mắt. Kính thử độ cầu: ≥ 18 cặp (+). Kính thử độ cầu: ≥ 18 cặp (-). Kính thử độ trụ: ≥ 6 cặp (+). Kính thử độ trụ: ≥ 6 cặp (-). Kính phụ: ≥ 6 chiếc. Lăng kính: ≥ 2 chiếc. Bảng thử thị lực. - Hệ thống menu đồ họa. - Đầu vào Full HDMI. - Tích hợp nhiều loại ngôn ngữ. - Bộ hiệu chuẩn dễ dàng cài đặt. - Hình ảnh và video truyền thông được tích hợp. - Sử dụng điều khiển từ xa hồng ngoại hoặc loại tương đương để điều khiển hoạt động của thiết bị. - Có thể để bàn hoặc treo tường. - Có nhiều bài kiểm tra và bảng kiểm tra theo tiêu chuẩn Quốc tế. - Chọn Ký tự & Dòng, Chọn chữ thử ngẫu nhiên, Đen và Trắng. - Độ phân giải đầu ra thiết bị: ≥ 1920 x 1080 Pixels. - Khoảng cách kiểm tra: ≤ 2 – ≥ 7 mét. - Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại: Phạm vi hoạt động rộng. - Kết nối tối thiểu: Cổng HDMI, USB và AUDIO OUT. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| II. Sơ cứu, cấp cứu |  |  |  |  |  |
| 9 | Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần | 41 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ. Tối thiểu bao gồm:. - 01 Bóp bóng silicon. - 01 Mask thở silicon. - 01 Bộ Airway tối thiểu 03 cái. - 01 Túi chứa khí. - 01 Dây dẫn oxy. - 01 Hộp đựng bằng nhựa. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. - Bóp bóng: Người lớn. - Thể tích bóng (ml): ≥1800. - Thể tích nhát bóp (Stroke volume) (ml): ≥1000. - Túi chứa khí (ml): ≥2700. - Trở kháng thở ra/ trở kháng hít vào: ≥2.0 cm H2O/ ≥4.0 cm H2O. - Khoảng trống chết: ≤ 7.0 ml. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 10 | Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần | 39 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ. Tối thiểu bao gồm:. - 01 Bóp bóng silicon. - 01 Mask thở silicon. - 01 Bộ Airway tối thiểu 03 cái. - 01 Túi chứa khí. - 01 Dây dẫn oxy. - 01 Hộp đựng bằng nhựa. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. - Bóp bóng: Trẻ em. - Thể tích bóng (ml): ≥550. - Thể tích nhát bóp (Stroke volume) (ml): ≥300. - Túi chúa khí (ml): ≥2700. - Trở kháng thở ra/ trở kháng hít vào: ≥2.0 cm H2O/ ≥4.0 cm H2O. - Khoảng trống chết: ≤ 7.0 ml. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 11 | Bộ nẹp chân | 50 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; Bộ Nẹp chân: 01 bộ. Tối thiểu bao gồm:. - Nẹp chống xoay ngắn cho chân trái, chân phải: tối thiểu 3 kích cỡ khác nhau. - Nẹp chống xoay dài cho chân trái, chân phải: Tối thiểu 3 kích cỡ khác nhau. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. 1. Nẹp chống xoay ngắn cho chân trái, chân phải: Làm từ đệm mút hoặc loại tương đương, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot hoặc loại tương đương, khóa Velcro hoặc loại tương đương. Khuôn nhựa đúc theo tư thế điều trị. Sử dụng sau phẫu thuật cổ xương đùi, ổ cối hoặc người già không có chỉ định phẫu thuật.. 2. Nẹp chống xoay dài cho chân trái, chân phải Làm từ đệm mút hoặc loại tương đương, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot hoặc loại tương đương, khóa Velcro hoặc loại tương đương. Khuôn nhựa đúc theo tư thế điều trị. Sử dụng sau phẫu thuật, sau chấn thương cổ xương đùi, chống co đầu gối.. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 12 | Bộ nẹp tay | 52 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; Bộ nẹp tay: 01 bộ.. Tối thiểu bao gồm:. - Nẹp cánh tay cho tay trái, tay phải: mỗi bên tối thiểu 6 kích cỡ khác nhau. - Nẹp cẳng tay cho tay trái, tay phải: mỗi bên tối thiểu 3 kích cỡ khác nhau. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. 1. Nẹp cánh tay cho tay trái, tay phải Làm từ vải dệt kim hoặc loại tương đương, vải có lỗ thoáng khí, vải cào lông, băng nhám dính khóa Velcro hoặc loại tương đương và bản nẹp hợp kim nhôm hoặc loại tương đương uốn định hình ở tư thế điều trị. Dùng hỗ trợ sơ cứu chấn thương xương khớp, cân cơ.. 2. Nẹp cẳng tay cho tay trái, tay phải Làm từ vải dệt kim hoặc loại tương đương, hoặc vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa Velcro hoặc loại tương đương và nẹp hợp kim nhôm hoặc loại tương đương. Thiết kế theo tư thế điều trị. Dùng trong sơ cứu, cố định gãy xương, bong gân khu vực 1/3 dưới xương cánh tay, cố định sau mổ xương, khớp chi trên, ổn định khớp khủy tay.. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 13 | Bộ nẹp cổ | 71 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; Bộ nẹp cổ kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ.. - Nẹp cổ mềm: Tối thiểu 6 kích cỡ khác nhau. - Nẹp cổ cứng: Tối thiểu 3 kích cỡ khác nhau. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. 1. Nẹp cổ mềm: Làm từ chất liệu mút mật độ cao hoặc loại tương đương và Có khóa Velcro hoặc loại tương đương, khuôn nhựa định hình thiết kế gồm 2 mảnh riêng biệt hoặc vật liệu tốt hơn. Sử dụng cho các chấn thương đốt sống cổ, sau phẫu thuật, có khuôn nhựa tạo lỗ có thể luồn ống nội khí quản.. 2. Nẹp cổ cứng: Làm từ mút xốp mềm, nhẹ và thoáng khí, vải, khóa Velcro hoặc các loại tương đương. Dùng cho các trường hợp chấn thương nhẹ, hạn chế vận động.. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 14 | Cáng tay | 11 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; - Cáng bệnh nhân chất liệu Inox Su304 hoặc tương đương: 01 cái.. - Chân cáng có 4 nút cao su cố định.. - Nệm mút hoặc loại tương đương dày ≥ 50mm: 01 cái.. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. - Kích thước: ≥2000x500x150 mm. - Chịu tải trọng ≥100kg. - Cáng tay: khung inox, mặt vải bạt. - Có 4 nút chân cao su cố định. - Tùy chọn: đệm ≥5cm. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| III. Tiêm, tiêm thủ thuật và tiêm chủng mở rộng |  |  |  |  |  |
| 15 | Xe tiêm | 9 | 1. Xe tiêm A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; Xe có tối thiểu 2 tầng và 04 bánh di chuyển, có phanh hãm kèm phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ.. - Vật liệu: Inox Su201 hoặc loại tốt hơn. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Kích thước (Dài x rộng x cao): ≥750 x 450 x 900 mm. Kích thước mặt khay (Dài x rộng x sâu): ≥700 x 450 x 20mm. Vật liệu: Inox SUS 201 hoặc tốt hơn. Mặt các tầng khay: Inox tấm 201 hoặc tốt hơn, dày ≥ 0.5 mm. Có ≥ 2 tầng khay, các tầng đều có lan can, hình chữ nhật, dập liền sâu ≥20mm. Thanh giằng lan can: Inox 201 hoặc tốt hơn. Có giá để xô đựng chất thải.. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 16 | Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ | 7 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; Xe đẩy tiêm thuốc dụng cụ, bánh xe có khóa hãm, tối thiểu 2 tầng có hộc ngăn kéo kèm phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ.. - Vật liệu: Inox SUS 201 hoặc loại tốt hơn.. - Xe có ≥ 01 xô đựng chất thải bằng inox hoặc loại tương đương. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. - Vật liệu chính: Inox Su201 hoặc tốt hơn. - Kích thước: ≥750x470x1000 mm. - Xe ≥2 tầng được liên kết vói nhau. - Lan can 4 phía. - Có giá để xô đựng chất thải. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 17 | Bàn tiểu phẫu | 4 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; - Bàn tiểu phẫu nguyên liệu bằng Inox hoặc loại tương đương, không bị nhiễm từ, bóng đẹp có độ bền cơ học cao: 01 Cái. - Bàn Nâng hạ 2 chiều lên xuống. -Chân bàn có nút cao su cố định. - Có tấm nâng đầu và tấm nâng chân nâng hạ 02 chiều lên xuống.. - Nệm bọc simili giả da hoặc loại tương đương dày ≥ 50 mm: 01 Cái. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. - Vật liệu chính: Inox hoặc tương đương. - Kích thước: ≥1800x600x750mm. - Mặt bàn inox tấm, độ dày: ≥ 0,5mm. - Nệm bọc simili giả da hoặc loại tương đương dày ≥ 50 mm. - Chân giừong inox ≥30 mm. - Các thanh giằng ngang và dọc inox ≥19 mm. - Bàn có cơ cấu nâng hạ đầu cao bằng thanh răng, thanh chống. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 18 | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | 2 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; Bộ dụng cụ tiểu phẫu gồm nhiều chi tiết; mới 100%, đạt tiêu chuẩn chất lượng; chất liệu thép không gỉ hoặc loại tương đương.. Tối thiểu bao gồm:. + Cán dao: 01 cái. + Kẹp săng: 01 cái. + Nhíp phẫu tích: 01 cái. + Nhíp phẫu tích 1x2 răng trơn: 01 cái. + Kéo phẫu thuật mũi cong: 01 cái. + Kéo phẫu thuật mũi tù/tù, cong: 01 cái. + Kéo cong dài: 01 cái. + Panh không mấu cong: 02 cái (các cỡ). + Kẹp bóc tách: 01 cái. + Kẹp kim: 02 cái (các cỡ). + Kẹp răng chuột 4x5 răng: 01 cái. + Bộ banh: 02 cái (các cỡ). C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 19 | Giá treo dịch truyền | 23 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; Giá treo truyền dịch bằng inox SuS 201 hoặc loại tốt hơn được đánh bóng đạt tiêu chuẩn chất lượng sử dụng.. - Phần thân bằng ống, có các móc treo bằng dây đặc inox SuS 201 hoặc loại tốt hơn uốn cong.. - Các bánh xe cao su hoặc loại tương đương mềm có khóa hãm.. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Cọc truyền có thể thay đổi được chiều cao nhờ núm vặn. Kích thước khoảng 500x500x1200 mm. ≥3 chân đế: Inox hộp SuS 201 hoặc loại tốt hơn ≥25x25x0,8mm. Thân cọc: Inox Su 201 hoặc loại tốt hơn ống đường kính ≤19 x 0,6mm lồng vào ống Inox đường kính ≤26 x 0,6mm. Có các móc treo bằng dây đặc inox uốn cong 2 hoặc 4 móc treo.. Làm bằng Inox SuS 201 hoặc loại tốt hơn hoặc tương đương. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 20 | Tủ đựng thuốc và dụng cụ | 1 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; Tủ đựng thuốc và dụng cụ Toàn bộ được làm bằng Inox hoặc loại tương đương và không có từ tính, di chuyển bằng bánh xe, có khóa hãm.. - Khung tủ làm bằng hộp. - Cánh tủ hộp. - Nóc, hồi, lưng đáy, đợt được làm cùng loại vật liệu inox hoặc loại tương đương.. - Kính trắng an toàn hoặc loại tương đương.. - Tủ đươc liên kết với nhau bằng công nghệ hàn thẩm mỹ.. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. - Kích thước tủ thuốc: ≥800x400x1600mm. - Tủ được chia 2 phần:. + Phần trên có 1 sàn phẳng inox, tủ độc AB bằng inox, 1 sàn nghiêng inox. 2 cánh ngoài bằng kính dày ≥5mm có khóa, có chốt tủ. + Phần dưới chia 2 khoang sử dụng bởi 1 đợt inox tấm, bên ngoài có inox tấm dày ≥0,4 mm có khóa chốt tủ. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 21 | Kẹp lấy dị vật cho người lớn | 19 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; - Kẹp lấy dị vật cho người lớn Magill dài khoảng 25 cm làm bằng thép không gỉ hoặc loại tương đương, có thể hấp sấy ở nhiệt độ cao.. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 22 | Kẹp lấy dị vật cho trẻ em | 35 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; - Kẹp lấy dị vật cho trẻ em Magill dài khoảng 20 cm làm bằng thép không gỉ hoặc loại tương đương, có thể hấp sấy ở nhiệt độ cao.. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 23 | Bộ dụng cụ nhổ răng sữa | 24 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, đạt tiêu chuẩn chất lượng sử dụng tối thiểu (11 mục; 14 chi tiết).. - Kìm nhổ răng trẻ em cho răng cửa hàm dưới: 01 cái. - Kìm nhổ răng trẻ em cho chân răng hàm trên: 01 cái. - Kìm nhổ răng trẻ em cho răng sữa hàm trên: 02 cái. - Kìm nhổ răng cửa hàm dưới: 01 cái. - Kìm nhổ răng trẻ em cho răng cửa và răng số 4 hàm dưới: 02 cái. - Kìm nhổ chân răng hàm dưới dành cho trẻ em: 01 cái. - Gương soi nha khoa: 01 cái. - Cán gương soi nha khoa: 01 cái. - Kẹp răng ngàm răng cưa: 01 cái. - Khay dụng cụ. - Vật liệu là Inox SUS 304 hoặc loại tương đương. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| IV. Y dược cổ truyền |  |  |  |  |  |
| 24 | Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt | 15 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; - Giường có đệm cốt gỗ hoặc loại tương đương, bọc giả da hoặc vật liệu tương đương chống thấm nước: 01 cái. - Vật liệu: Inox hoặc loại tương đương được liên kết với nhau bằng các mối hàn kín đảm bảo chất lượng và vật liệu đảm bảo không có từ tính, phía dưới có sàn để đồ, 4 chân giường có bọc cao su.. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Kích thước≥ 1900x700x550 mm. Đệm cốt gỗ, bọc giả da hoặc vật liệu tương đương chống thấm nước. Giường làm bằng Inox SUS 304 hoặc tương đương. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 25 | Máy điện châm | 38 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Máy chính kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn : 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Cáp điện cực: ≥ 06 bộ. - Miếng dán điện cực dùng 1 lần: ≥12 chiếc. - Nguồn điện : 220VAC, 50/60HZ. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. - Máy điện châm đa năng có bộ kích thích tần số thấp và châm cứu. - Có thể chọn các chương trình khác nhau và tần số rộng.. - Âm thanh thông báo tự động.. - Có thể sử dụng điện châm và loại điện cực tấm.. - Công suất tiêu thụ: ≤3W. - Thời gian điều trị: ≤1 - ≥20 phút. - Dòng ra: khoảng 25mA. - Tần số ra: ≤0.5 - ≥480 Hz. - Số kênh ra: ≥ 6 kênh. - An toàn: Tự động trở về 0 và bảo vệ quá dòng. - Chế độ điều trị: Auto, AM, PM, Cont hoặc lớn hơn. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 26 | Đèn hồng ngoại điều trị | 5 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Thiết bị trị liệu bằng tia hồng ngoại kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Đèn hồng ngoại : 01 cái. - Nguồn điện : 220VAC, 50/60HZ. - Chân đèn có ≥ 05 bánh xe, có khóa hãm : 01 cái. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. - Bộ điều chỉnh công suất phát tia: 01 bộ. - Bộ điều chỉnh đặt thời gian hẹn giờ điều trị: 01 bộ. - Chụp đèn hồng ngoại: 01 chiếc. - Thiết kế: kiểu giá đứng lưu động. - Độ cao: ≥1500mm. - Choá đèn rộng: ≥250mm. - Điều chỉnh cường độ sáng: từ ≤10%-≥100%. - Công suất phát khoảng 250W/ 18.0/ cm2. - Loại đèn: dây tóc đơn hoặc loại tương đương. - Đặt thời gian điều trị: 0 - ≥60 phút. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| V. Sản, kế hoạch hoá gia đình |  |  |  |  |  |
| 27 | Máy Doppler tim thai | 38 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Máy chính cùng bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. + Đầu dò: 01 chiếc. + Giá đỡ đầu dò: 01 bộ. + Dây nguồn: 01 chiếc. + Gel: 01 lọ. + Túi đựng: 01 cái. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Màn hình LCD ≥ 3 inch. ≥ 4 chế độ chức năng. Phạm vi nhịp tim: ≤60 - ≥210bpm. Độ chính xác: +-≤ 3bpm. Tần số danh định:. 2.0 MHz +- 10%. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 28 | Bàn đẻ và làm thủ thuật | 2 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Bàn đẻ và làm thủ thuật có khung bàn và mặt bàn vật liệu chính Inox hoặc loại tương đương không bị nhiễm từ tính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn đi theo: 01 bộ.. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Có bục lên xuống bàn đẻ bề mặt có dập gân chống trơn trượt.. - Đệm dày ≥ 5cm.. - Giá đỡ đùi + núm vặn: ≥ 02 bộ.. - Mặt bàn gồm 2 phần:. +) Phần đỡ lưng tăng chỉnh khoảng từ 0-45 (độ).. +) Phần đỡ hông cố định, có khoét lỗ hình vòng cung. Bên dưới có khay hứng nước.. - Phần đón bé thấp hơn bàn chính, có thể trượt ra vào dễ dàng nhờ 2 bánh xe đường kính, có phanh.. Bốn chân bàn có đệm cao su chống trơn.. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. - Vật liệu chính: Inox hoặc tương đương. - Kích thước: ≥600 x 400 x 700/900mm. - Mặt bàn inox tấm gấp khay, độ dày: ≥0,8mm. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 29 | Bàn khám sản khoa | 7 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Bàn khám sản khoa đa năng (Điều khiển bằng điện/thủy lực/ cơ thủy lực hoặc loại tương đương) kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. • Thân bàn chính: 01 chiếc.. • Bàn phụ trợ: 01 chiếc. • Đôi đỡ chân: 01 đôi.. • Đôi đỡ tay: 01 đôi.. • Đôi đỡ vai: 01 đôi.. • Tay cầm: 01 đôi.. • Chậu chất thải: 01 cái. • Bộ điều khiển bằng điện: 01 bộ.. • Dây điện nguồn: 01 chiếc.. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Ghế đệm bằng da nhân tạo hoặc tương đương.. Vỏ nhựa cho phần đế từ nhựa ABS hoặc tương đương.. Phần chân có thể gập hoặc tháo rời.. Bồn chứa chất lỏng, tay nắm, chân đỡ có thể điều chỉnh.. Điều chỉnh chiều cao: từ ≤700 - ≥900 mm. Chiều rộng của ghế: ≥ 600 mm. Tổng chiều dài ghế: ≥ 1700 mm. Bàn khám có ≥ 4 bánh xe và có khóa hãm. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 30 | Bàn để dụng cụ | 13 | 4. Bàn để dụng cụ A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; Bàn để dụng cụ bằng Inox hoặc loại tương đương kèm bộ phụ kiện theo tiêu chuẩn: 01 bộ.. - Chiều cao di chuyển được. - Bánh xe có phanh hãm. I; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. - Vật liệu chính: Inox hoặc tương đương. - Kích thước: ≥450 x 400 x 700/900mm. - Mặt bàn inox tấm gấp khay, độ dày: ≥0,8mm. - Chân bàn: inox hộp, kích thước: ≥25x25mm. - Điều chỉnh độ cao bàn: Bằng lò xo nén bên trong hoặc tương đương. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 31 | Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh | 19 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Bàn chính: 01 cái. - Đèn sưởi ≥ 2 bóng: 01 bộ. - Đệm mút hoặc loại tương đương: 01 cái. - Bánh xe di chuyển có phanh hãm. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. - Vật liệu chính: Inox SUS 304 hoặc tương đương. - Kích thước: ≥900x600x800mm. - Sàn dưới hộp Inox ≥10x40x0.5mm. - Mặt bàn bằng đệm mút dày ≤10mm;. - Bàn có lan can ≥3 phía. - Tầng dưới cách mặt đất ≤500mm. - Phần đèn sưởi: Đảm bảo đủ công suất sưởi ẩm cho trẻ sơ sinh,. - Di động bằng bánh xe. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 32 | Bộ dụng cụ khám thai | 7 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; - Làm bằng thép không gỉ hoặc loại tương đương, đảm bảo tiêu chuẩn, có thể hấp sấy tiệt trùng ở nhiệt độ cao.. Bộ dụng cụ khám thai tối thiểu. Cấu hình tối thiểu bao gồm: 7 mục. - Kẹp bông gạc thẳng: 01cái. - Mỏ vịt: 02 cái. - Van âm đạo: 01 cái. - Thước đo tử cung: 01 cái. - Kéo cắt: 02 cái. - Panh hình tim: 01 cái. - Hộp đựng dụng cụ: 01 cái. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 33 | Bộ dụng cụ đỡ đẻ | 7 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; Bộ dụng cụ đỡ sản nhi tối thiểu (16 mục; 19 chi tiết). Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Kẹp bông gạc thẳng: 02 cái. - Kẹp động mạch: 02 cái. - Kẹp phẫu tích: 01 cái. - Kẹp phẫu thuật: 02 cái. - Kéo cắt: 01 cái. - Banh kẹp vải: 01 cái. - Kẹp săng: 01 cái. - Kẹp bông gạc, cong: 02 cái. - Kẹp mang kim :02 cái. - Kim khâu các cỡ: 8 cái. - catheter kim loại: 02 cái. - Kéo rạch tầng sinh môn: 01 cái. - Banh giữ: 01 cái. - Kéo nhọn, cong: 01 cái. - Kéo cắt dây rốn:01 cái. - Kéo phẫu thuật các loại: 04 cái. - Hộp đựng dụng cụ: 01 cái. - Dụng cụ làm bằng thép không gỉ hoặc loại tương đương, đảm bảo tiêu chuẩn, có thể hấp sấy ở nhiệt độ cao.. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 34 | Bộ hồi sức trẻ sơ sinh | 29 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Bộ hồi sức trẻ sơ sinh kèm theo phụ kiện theo tiêu chuẩn: 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Bóng bóp và các van bằng Silicon hoặc loại tương đương, có thể tháo rời từng bộ phận mặt nạ để vệ sinh. Bộ gồm mặt nạ thở silicone hoặc loại tương đương, dây oxy PVC hoặc loại tương đương, túi oxy PVC hoặc loại tương đương, van thông minh silicone hoặc loại tương đương. Hấp tiệt trùng sử dụng nhiều lần.. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Ambu bóp bóng giúp thở sơ sinh dùng nhiều lần:. 01 Bóp bóng sơ sinh silicon. Thể tích bóp bóng: ≥ 250ml - ≤ 400ml. 01 Mask thở số 0 silicon. 01 Bộ Airway số 40, 50, 60 hoặc nhiều hơn. 01 Túi chứa khí ≥ 600ml - ≤ 900ml. 01 Dây dẫn oxy. 01 Hộp đựng bằng nhựa hoặc loại tương đương. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 35 | Bộ dụng cụ cắt tầng sinh môn | 8 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; Bộ dụng cụ cắt tầng sinh môn tối thiểu (13 mục/14 chi tiết).. - Hộp dựng dụng cụ: 01 bộ. - Cán dao: 01 cái. - Kẹp gắp bông: 01 cái. - Kéo phẫu thuật: 02 cái (các loại). - Nhíp phẫu tích: 02 cái (các loại). - Kẹp mạch máu: 02 cái (các loại). - Kéo rạch âm hộ: 01 cái. - Kẹp mô: 01 cái. - Kéo cắt chỉ: 01 cái. - Kẹp kim: 01 cái. - Kìm mang kim: 01 cái. - Van âm đạo: 01 cái. - Bát tròn đựng dung dịch sát khuẩn: 01 cái. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 36 | Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai | 7 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ.. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Mỏ vịt: 01 cái. - Thước đo tử cung: 01 cái. - Pen thẳng: 01 cái. - Kéo nhọn cong: 01 cái. - Kẹp bông gạc: 01 cái. - Kẹp cổ tử cung: 01 cái. - Móc vòng: 01 cái. - Hộp đựng dụng cu: 01 cái. - Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ hoặc loại tương đương.. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 37 | Đèn khám đặt dàn (đèn gù) | 10 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Bộ đèn gù khám kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Chân đèn có nút cao su cố định : 01 bộ. - Chiều cao có thể điều chỉnh. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Thân đèn điều chỉnh chiều cao từ ≤1m - ≥1,5m. Cổ ngỗng dài ≥70cm linh hoạt tối ưu. Ánh sáng lạnh. Đầu đèn nhỏ gọn. Được giải nhiệt phía sau trên toàn thân đèn. Độ sáng ≥30.000 lux. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 38 | Cân trẻ sơ sinh | 36 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Cân trẻ sơ sinh bao gồm bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Cân: 01 chiếc. - Thước đo: 01 chiếc. - Bộ chuyển nguồn: 01 bộ. - Màn hình hiển thị.. - Pin tương thích với máy chính.. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. - Phạm vi thước đo chiều cao: ≤35 cm - ≥80 cm. - Chia vạch: ≤1mm. - Khả năng cân: Từ 0.01 - ≥20kg. - Màn hình hiển thị LCD: ≥ 1,0 inch. - Thang đo: ≥5g và ≤10g tùy theo mức cân.. - Độ chính xác cân: ±≤ 2e. - Kích thước khay nằm: khoảng 560(W) x 290(D) x 65(H) mm. - Nguồn hoạt động: Có Pin 9V và Adapter chuyển nguồn 12V. Hoặc loại tương đương. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| VI. Tiệt trùng |  |  |  |  |  |
| 39 | Nồi hấp tiệt trùng | 3 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; * Nồi hấp tiệt trùng kèm bộ phụ kiện tiêu tiêu chuẩn đi kèm: 01 bộ. * Cấu hình tối thiểu bao gồm:. - Ruột nồi hấp hình khối trụ tròn nằm ngang, vật liệu chế tạo bằng inox SUS 304 hoặc loại tương đương. - Ruột nồi ≥ 2 lớp. - Cửa tay quay mở ngang một cửa vật liệu chế tạo cửa bằng inox SUS 304 hoặc loại tương đương.. - Dung tích buồng hấp ≥120 lít. - Gia nhiệt bằng thanh gia nhiệt. - Làm khô vật hấp bằng hệ thống máy hút chân không. - Điều khiển bằng vi sử lý. - Có hệ thống cảnh báo và bảo vệ về áp suất, nhiệt độ, điện cho thiết bị. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Buồng hấp khối hình trụ tròn nằm ngang, được làm 2 lớp, được chế tạo bằng vật liệu inox SUS 304 hoặc tốt hơn. Dung tích buồng hấp ≥120 lít. Loại cửa tay quay mở ngang một cửa. Vật liệu chế tạo cửa bằng inox SUS 304 hoặc tốt hơn. Điều khiển bằng vi xử lý trung tâm hoặc tốt hơn, tự động hoàn toàn từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Có ≥ 5 chương trình hấp cài đặt sẵn phù hợp với từng loại vật hấp khác nhau và 1 chương trình hấp tự chọn do người sử dụng cài đặt. Làm khô vật hấp bằng hệ thống hút chân không.. Bình sinh hơi tách biệt với khoang hấp.. Áp lực hấp: ≥1 kg/cm2 – ≤2,5 kg/cm2. Nhiệt độ hấp: ≥1050C – ≤1340C. Thời gian hấp: ≥0 – ≤180 phút. Thời gian sấy: ≥0 – ≤180 phút. Độ hút chân không: Khoảng - (0,5 – 0,9) kg/cm2. Hiển thị: Màn hình LED hoăc tương đương. Có hệ thống cảnh báo bảo vệ:. + Hệ thống khóa an toàn áp lực. + Chế độ bảo vệ chống rò điện. + Chế độ bảo vệ khi nhiệt độ vượt quá 1380C. + Hệ thống van an toàn khi áp lực vượt quá 2,8 kg/cm2. + Sensor nhiệt bị lỗi. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |
| 40 | Tủ sấy | 3 | A - YÊU CẦU CHUNG Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2022 trở về sau Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Nguồn điện cung cấp: 220V/50-60 Hz hoặc 380V/50-60Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C. Độ ẩm tối đa: ≥ 80%. Không ngưng tụ. B - YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT I; YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH. 1; - Tủ sấy 200 lít và các thiết bị đã được cài đặt sẵn trong máy chính: 1 máy. - Phụ kiện tiêu chuẩn tối thiểu gồm:. + Khay đựng vật sấy: Tiêu chuẩn ≥ 01 cái. + Dây cáp nguồn: 01 cái. + Dây nối đất: ≥ 02 m. II; YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT. Điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng bộ vi xử lý tích hợp phần mềm điều khiển cài đặt sẵn thuật toán điều khiển nhiệt độ P.I.D hoặc tương đương. Giao diện với người sử dụng thông qua bảng điều khiển cảm ứng số chống nước và màn hình hiển thị đèn LED số. Có thông gió làm mát gioăng cửa. Có bộ cảm biến dò nhiệt (sensor). Thân tủ. + Thân tủ có cấu tạo ≥ 2 lớp. + Buồng sấy. Dung tích buồng sấy: ≥ 200 lít. Làm bằng vật liệu Inox SUS 304 hoặc tương đương. + Khung vỏ tủ. Tiêu chuẩn: làm bằng vật liệu thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương. Có bông cách nhiệt. Cửa tủ. + Có cấu tạo ≥ 2 lớp, có khoá. Lớp trong chế tạo bằng Inox SUS 304 hoặc tương đương. Lớp vỏ ngoài được chế tạo bằng thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương. Có bông cách nhiệt hoặc loại tương đương. + Gioăng cửa mềm, kín, vật liệu bằng cao su silicon hoặc tương đương, chịu nhiệt cao. Khay sấy và giá đỡ. + Khay sấy được dập liền, làm bằng Inox SUS 304 hoặc tương đương. + Có thể thay đổi vị trí giá đỡ có ≥ 04 giá đỡ (gờ khay). Thanh gia nhiệt. + Sử dụng thanh gia nhiệt có cánh tản nhiệt (thanh đốt) có vỏ bọc bằng thép không gỉ SUS304 hoặc tương đương, bộ đốt và quạt gió đặt kín trong khoang.. + Công suất thanh gia nhiệt: ≥ 2500 W. Bộ điều khiển. Trong các chương trình cài đặt sẵn có thể cài đặt thay đổi được các thông số nhiệt độ và thời gian tiệt trùng:. + Thiết lập nhiệt độ tiệt trùng trong dải từ: ≤ 10 độ C đến ≥250 độ C. + Thiết lập thời gian tiệt trùng trong dải từ: ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ. + Có chức năng hẹn giờ làm việc. C - YÊU CẦU KHÁC - Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Viêt và Tiếng Anh (Nếu có) - Thời gian bảo hành: theo nhà sản xuất và tối thiểu 12 tháng - Cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng. | 42 Trạm y tế tuyến xã | Trọn gói |