PHỤ LỤC 1 – DANH MỤC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 813 /BVNN ngày 17/4/2024 của

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp)

| STT | DANH MỤC VẬT TƯ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nhóm I: Bóng nong, đầu shockwave, máy tạo nhịp, vật tư chụp, can thiệp mạch |  |  |  |
| 1.1 | Bóng nong động mạch vành áp lực cao (Đường kính bóng tối thiểu ≤1.75mm) | - Đường kính bóng tối thiểu ≤1.75mm. Đường kính thân bóng ≥0.0336 inch. Chiều dài bóng: 8 – 18 mm. - Thiết kế bóng có: 3 - 5 nếp gấp - Áp lực thường ≥12 atm, áp lực gây vỡ bóng ≥ 18 atm. - Chất liệu bóng: Nylon - Chiều dài khả dụng của ống thông ≥ 140 cm. - Chứng nhận chất lượng: ISO, CE. - Chiều dài đầu tip từ 1.5 mm (Ø 1.75 mm) - 2.5 mm (Ø 3.25 mm – 5.0mm) - Đường kính trục gần ≥ 2.0 F. Đường kính trục xa: 2.36F (Ø 1.75 mm – 2.0 mm) - 2.6F (Ø 3.75 mm – 5.0 mm) - Ống thông tương thích: 5F (1.75 mm – 4.0 mm) - 6F (4.5 mm – 5.0 mm) | Cái | 250 |
| 1.2 | Bóng nong động mạch vành áp lực cao (Đường kính bóng tối đa ≥ 5.0mm) | - Đường kính bóng tối đa ≥ 5.0mm, chiều dài từ ≤ 6mm đến ≥ 27mm, tối thiểu bao gồm chiều dài 27mm - Thiết kế bóng có ≥ 5 nếp gấp - Áp lực bơm bóng thường ≥12 atm, áp lực vỡ bóng ≥20 atm - Lớp phủ bền ái nước chọn lọc - Thiết diện đầu vào tổn thương ≤0.015'' - Chiều dài ống thông ≥ 142cm - Có chứng nhận EC và FDA/PMA | Cái | 50 |
| 1.3 | Bóng nong mạch vành áp lực siêu cao | - Áp suất giới hạn có thể lên tới ≥ 22atm. - Đường kính bóng tối thiểu ≤1.5mm, tối đa ≥4.5 mm - Chiều dài bóng tối thiểu ≤8mm, tối đa ≥ 30mm - Đường kính đầu tip ≤ 0.43mm - Đường kính băng qua tổn thương từ ≤0.69mm đến ≥ 1.06mm - Chiều dài trục ống thông ≥ 146cm - Tiêu chuẩn EC hoặc FDA | Cái | 150 |
| 1.4 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi chịu được áp lực cao | - Áp lực bơm bóng thường ≥ 11 atm. Áp lực vỡ bóng ≥ 21 atm - Chất liệu bóng: Polyamide - Đường kính lúc đưa vào 0.017" - 0.020" - Chiều dài hệ thống ≥ 138 cm - Tương thích guidewire catheter: 5F - Có 2 loại đầu tip: 2mm và 4mm, có tối thiểu 16 điểm nổi trên 4 dãy của thân bóng giúp chống trượt. - Có ≥ 2 marker - Tiêu chuẩn ISO, CE | Cái | 150 |
| 1.5 | Bóng nong mạch vành dây dẫn kép | - Hệ thống dây dẫn kép (dây dẫn đính kèm Nitinol 0.011'') nong bóng tập trung lực. - Đường kính lúc vượt qua tổn thương ≤0.034 inch. - Lớp phủ: ái nước ở đoạn xa và đầu típ, kháng nước trong lòng ống và bóng. - Đường kính : 1.75 - 4mm. - Chiều dài : 10 - 20 mm. | Cái | 30 |
| 1.6 | Bóng nong động mạch vành áp lực thường (Dành cho tổn thương vôi hóa) | - Bóng nong dùng cho mạch máu bị tổn thương vôi hóa - Đường kính đầu típ ≤ 0.0157'' - Đường kính qua tổn thương từ ≤0.57mm đến ≥ 0.86mm - Chiều dài trục ống thông ≥ 146cm - Chiều dài lòng dây dẫn bóng tối thiểu ≤ 25cm, tối đa≥ 27cm - Đường kính bóng tối thiểu ≤1.0mm, tối đa ≥4.0mm - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 6mm, tối đa ≥ 30 mm - Tiêu chuẩn EC hoặc FDA | Cái | 100 |
| 1.7 | Bóng nong động mạch vành áp lực thường (Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.0mm) | - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.0mm - Thiết diện thâm nhập đầu tip: ≥0.0164 inch (Ø1 mm). - Lớp phủ ái nước (đầu tip đoạn xa đến exit marker của dây dẫn), Lớp phủ kháng nước (lòng trong ống) - Chất liệu bóng: Nylon - Chiều dài khả dụng của ống thông ≥ 140 cm. - Áp lực thường ≥ 6 atm. Áp lực gây vỡ bóng: 14 atm - 16 atm - Chứng nhận chất lượng: ISO, CE, FDA. - Chiều dài bóng: 5 – 30 mm. Chiều dài đầu tip: ≥1.5 mm Đường kính thân bóng: 0.0216 inch (Ø1 mm) - 0.0306 inch (Ø3 mm) Đường kính trục gần: 1.9 F Ø1.0 - 1.5 mm) - 2.0 F (Ø1.75 - 4.0 mm) Đường kính trục xa: 2.36 F (Ø1.0 - 1.75 mm) - 2.7 F (Ø3.25 - 4.0 mm) | Cái | 200 |
| 1.8 | Bóng nong động mạch vành áp lực thường (Đường kính bóng tối đa ≥ 4.0mm) | - Đường kính bóng tối đa ≥ 4.0mm, chiều dài ≤6mm và ≥ 30mm. - Thiết diện đầu vào tổn thương ≤0.016'' - Phủ lớp phủ bền ái nước - Thiết kế bóng có ≥ 5 nếp gấp - Chiều dài ống thông ≥ 142cm - Áp lực bơm bóng thường ≥ 08 atm, áp lực vỡ bóng ≥ 14 atm - Có chứng nhận EC và FDA/PMA | Cái | 50 |
| 1.9 | Bóng nong mạch vành Polyamide | - Chất liệu bóng: Polyamide - Đường kính lúc đưa vào ≥ 0.017" - Chiều dài hệ thống ≥ 138 cm, chiầu dài trục xa ≥ 23cm - Tương thích guidewire catheter: 5F - Có 2 loại đầu tip: 4mm (đối với đường kính từ 1.5mm đến 3.0mm) và 2mm (đối với đườn kính từ 3.5mm đến 4.5mm) - Áp lực định danh ≥ 11 atm. Áp lực nổ tối đa ≥ 20 atm - Có 2 marker - Tiêu chuẩn ISO, CE | Cái | 100 |
| 1.10 | Bóng nong động mạch vành phủ thuốc | - Bóng nong động mạch vành có tẩm thuốc Paclitaxel. - Bóng làm bằng chất liệu Polyamide blend. - Phủ thuốc ≥ 3 µg/mm2 Paclitaxel. Các hạt thuốc Paclitaxel nhỏ ≤0.1µm - Tương thích dây dẫn: 0.014" - Chiều dài catheter ≥ 140 cm, khoảng từ đầu bóng tới lỗ luồn dây dẫn 25cm - Thân gần ≥1.8F, thân xa ≥2.6F. Khẩu kính thâm nhập: ≥0.016" Chiều dài: từ 15 - 30mm; Đường kính: từ 2,00 - 4,00mm; - Áp suất định danh ≥ 6 bar. Áp suất nổ bóng ≥ 22 bar - Tiêu chuẩn: ISO, CE | Cái | 150 |
| 1.11 | Đầu điều trị Shock Wave | Kích thước: + Đường kính ≥ 105 mm + Chiều dài ≥ 75 mm - Khối lượng ≥640 gr - Độ sâu thâm nhập 30mm đến 155 mm - Hạn sử dụng: + Ướt: ≥8 tháng sau khi kích hoạt + Khô: ≥18 tháng từ ngày sản xuất - Tuổi thọ: ≥120.000 lần đánh sốc | Cái | 2 |
| 1.12 | Điện cực tạo nhịp tạm thời | Dây điện cực tạo nhịp Eledyn có bóng. Ống thông Polyurethane chống huyết khối, có marker cách nhau mỗi 100mm để xác định độ sâu. Dây điện cực ≥110cm, dài ≥5 mm, k/c giữa 2 điện cực 10mm. Có bơm tiêm kèm theo để bơm bóng | Bộ | 20 |
| 1.13 | Máy tạo nhịp vĩnh viễn 2 buồng | • Tương thích MRI 1,5T và 3T không giới hạn thời gian chụp và chiều cao của bệnh nhân • Liệu pháp để thúc đẩy tạo nhịp sinh lý • Cho phép lập trình biên độ tạo nhịp 1.5x - 4x • Lập trình cơ bản dựa vào các điều kiện của bệnh nhân: Tình trạng buồng nhĩ, dẫn truyền nhĩ thất, suy tim, tuổi và mức độ hoạt động • Trở kháng dây dẫn được ghi lại ≥14 tháng • Tần số hoạt động ở chế độ nam châm ≥ 85 chu kỳ/ phút | Bộ | 14 |
| 1.14 | Máy tạo nhịp vĩnh viễn 1 buồng | - Cấu hình mỗi bộ máy bao gồm: Thân máy chính: 01 máy; Dây điện cực tạo nhịp: 01 cái; Introducer: 01 cái - Tính năng kỹ thuật của máy chính: Máy tạo nhịp tim, 1 buồng có đáp ứng tần số. + Có thể chụp MRI toàn thân + Có thể kích hoạt và tắt kích hoạt chế độ chụp MRI bằng thiết bị cầm tay. + Hệ thống tạo nhịp đáp ứng tối đa ngưỡng tạo nhịp; xác nhận dẫn tạo nhịp theo từng xung, tự động phát xung dự phòng khi phát hiện mất dẫn; lập trình đơn cực hoặc lưỡng cực. | Bộ | 6 |
| 1.15 | Bộ bơm bóng áp lực cao | - Khóa 3 chạc chịu áp lực ≥ 1200 psi ; kim nong ≥21Gx 95cm, dây nối ngắn (25cm, 50cm) hoặc tương đương. - Dây nối áp lực cao ≥12''x1200 psi - Dung tích: ≤ 20ml, áp lực ≥ 30atm - Thiết kế vị trí tay cầm hình tròn và chữ T - Van cầm máu chữ Y có 3 loại bấm, đẩy, xoay - Tiêu chuẩn EC hoặc FDA | Bộ | 550 |
| 1.16 | Bộ dụng cụ lấy huyết khối trong lòng mạch máu | - 'Lòng hút lớn ≥0.044'' ở đầu gần, ≤0.043'' ở đầu xa. - Công nghệ đan lưới toàn lòng ống - Lớp phủ ái nước dài ≥38cm ở đoạn đầu - Chiều dài ống thông ≥140cm. Các loại, các cỡ.E21 | Bộ | 20 |
| 1.17 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch đùi | - Bao gồm: Kim chọc nội mạch, Guide wire phủ hydrophilic (đầu thẳng, đầu J hoặc đầu cong ≥ 135 độ), dao mổ, sheath, Xylanh, dilator - Chiều dài wire ≥ 45cm - Kích thước ≥ (4Fx5cm) (kim chọc 20G, đk wire 0.025''), 4Fx11cm (kim chọc 20G, 18G, đk wire 0.025'', 0.035'') - Kích thước 5F - 10F, chiều dài 5cm- 11cm (kim chọc 18G, đk wire 0.035''-0.038'') - Có chứng nhận FDA | Bộ | 600 |
| 1.18 | Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay | - Chất liệu PVC và silicone - Bao gồm: Kim chọc nội mạch, Guide wire phủ hydrophilic (đầu thẳng, đầu J hoặc đầu cong 135 độ), dao mổ, sheath, Xylanh, dilator - Sheath 4F, 5F, 6F Chiều dài 5cm và 7cm. Kim chọc 20G, Chiều dài wire ≥ 45cm. Đk wire 0.018'', 0.021'', 0.025'' - Sheath 4F, 5F, 6F Chiều dài 11cm và 24cm. Kim chọc 20G, Chiều dài wire 45cm và 70cm. Đk wire 0.021'' - Sheath 7Fx5cm, kim chọc 20G, Đk wire 0.021'', chiều dài wire 45cm, 70cm - Sheath 7Fx11cm, kim chọc 20G, ĐK wire 0.021'', chiều dài 45cm - Sheath 7Fx24cm. kim chọc 20G, ĐK wire 0.021'', chiều dài 70cm - Sheath 7F chiều dài 7cm và 11cm, Kim chọc 20G, ĐK wire 0.018'', chiều dài wire 45cm, 70cm - Có chứng nhận FDA - Chức năng mở đường cho việc đưa dây dẫn và các thiết bị khác qua da vào mạch máu | Bộ | 600 |
| 1.19 | Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu | - Phủ lớp ái nước ở thân sheath và dây dẫn. - Chất liệu polypropylene hoặc tương đương - Đủ các cỡ 5F, 6F, dài 7cm, 11cm, 16 cm. - Chiều dài que nong ≥ 169mm - Dây dẫn đường làm bằng thép không rỉ, đường kính ≤ 0.021”, dài ≥ 45cm, - Kim chọc mạch cỡ ≥ (21G x 4cm). - Tiêu chuẩn EC hoặc FDA | Bộ | 600 |
| 1.20 | Bộ kết nối 3 cổng áp lực cao | - Bộ kết nối (manifold) chịu áp lực cao lên ≥ 500psi. - Có 3 cổng, sẵn dây nối dài ≤ 20cm đối với cổng kết nối dạng xoay - Tay vặn phủ silicon hoặc tương đương - Tiêu chuẩn EC hoặc FDA | Cái | 700 |
| 1.21 | Bộ kết nối 3 cổng áp lực thường | - Áp lực 250 - 500 PSI. - Bộ phận kết nối Unite được dùng khi truyền nhiều dung dịch cùng một lúc, có 2 cổng hoặc 3 cổng. Chất liệu polycarbonate. - Đầu kết nối dạng xoáy "male luer" dễ điều chỉnh, thuận tiện cho người sử dụng. - Cổng xoay dạng ON hoặc OFF. | Cái | 600 |
| 1.22 | Bơm tiêm thuốc cản quang | - Bơm tiêm thuốc cản quang dung tích: 1, 10, 20ml - Pittong thiết kế 5 màu sắc khác nhau. - Chất liệu polycarbonate hoặc tương đương - Tiêu chuẩn EC hoặc FDA | Cái | 1.300 |
| 1.23 | Catheter chụp chẩn đoán tim và mạch vành | Cấu tạo: 3 lớp - Lớp trong và lớp ngoài là Nylon rich Polyurethan. - Lớp giữa là lớp đan kép bằng thép không gỉ (SUS) (≥32 sợi) - Kích thước: đường kính 4Fr (lòng rộng ≤1.03mm) - 5Fr (lòng rộng ≤1.20mm), dạng JR, JL… Chiều dài ≥100cm. - Thành ống mỏng cho đường kính trong rộng. - Tương thích guidewire 0.038''. Giới hạn áp lực 4Fr: 750psi, 5Fr: 1000psi. | Cái | 100 |
| 1.24 | Catheter chụp động mạch vành 2 bên chống xoắn | - Vật liệu thành ống: các loại Polyamide khác nhau trong cấu trúc ống - Hình dạng đầu cho can thiệp qua đường quay: Brachial Type (Tiger) - Thành ống mỏng, lòng ống rộng cho tốc độ dòng chảy ≥ 23mL/ giây (cỡ ≥5Fr). Áp lực tối đa ≥ 1,200 psi (8.247kPa) - Tương thích guidewire 0.038''. - Đường kính 5Fr (lòng rộng 1.20mm),4Fr (lòng rộng 1.05mm) chiều dài 100cm - 120cm. | Cái | 500 |
| 1.25 | Catheter trợ giúp can thiệp động mạch vành | - Chiều dài tối thiếu ≤ 47cm, tối đa ≥100cm -Kích thước: Cỡ 5,6,7,8 Fr lòng rộng tối thiểu 0.058-in (với 5F) -Tổng cộng ≥230 loại đầu cong bao gồm: EBU, NOTO, CHAMP, 3DRIGHT,... -Kỹ thuật đan lưới lòng ống -Lớp áo ngoài bằng chất liệu Vest-Tech Nylon. -Mặt trong làm bằng chất liệu HDPE | Cái | 300 |
| 1.26 | Dây dẫn đường cho bóng và stent loại đầu mềm quặt ngược | Cấu tạo nhiều đoạn khác nhau được nối với nhau bằng công nghệ DuoCore. - Chiều dài đoạn xa có lớp cuộn phía ngoài ≥ 25 cm - Chiều dài phần đầu cản quang ≥ 3 cm Vật liệu: +Phần lõi: đoạn gần bằng thép không rỉ, đoạn xa Nickel - Titanium +Lớp cuộn: Platinum và thép không rỉ Lớp phủ ngoài: - Đoạn xa có lớp cuộn: Lớp phủ ái nước (M coat) - Cho đoạn gần: phủ PTFE và Silicone Đầu gần được đánh dấu giúp dễ phân biệt loại dây dẫn: - Floppy: không đánh dấu - Extra Floppy: một dấu - Hypercoat: hai dấu - Intermediate: ba dấu - Kích thước ≥ (0.014'' x 180cm). | Cái | 350 |
| 1.27 | Dây dẫn đường cho Catheter ái nước | - Mô tả: Dây dẫn chụp mạch vành phủ lớp ái nước - Kích cỡ: đường kính 0.025'', 0.035", 0.038", đầu cong, đầu chữ J, đầu thẳng. Dài 150cm, 180cm, 260cm. - Chất liệu: cấu tạo bởi vật liệu có tính đàn hồi - Tiêu chuẩn kỹ thuật: đầu tip siêu mềm dẻo, linh hoạt, độ trơn hoàn hảo. | Cái | 1.300 |
| 1.28 | Dụng cụ hút huyết khối có nòng hút cực lớn | - 2 loại có lõi và không lõi, Cỡ 6F (1.0mm- 1.16mm), 7F ( 1.25mm -1.36mm) - Thành phần bao gồm: 1 ống nối dài, 2 xy lanh 30ml, 2 bộ lọc tế bào, 1 vòi khoá, 1 kim phun - Đường kính đầu tip ≤ 1.4F. - Chiều dài đoạn luồn dây dẫn dài 12cm- 20cm - Phủ lớp ái nước ≥ 30cm từ đầu típ - Chiều dài thân ống thông ≥ 140cm | Bộ | 20 |
| 1.29 | Ống thông hỗ trợ đẩy sâu trong can thiệp tắc động mạch vành phức tạp mạn tính | Catheter có các cỡ 6F, 7F, 8F Lớp phủ Z-Glide hydrophilic Có vòng trục Platinum Iridium, có marker đầu xa, vòng trục chắn xạ. Chiều dài ≥150cm | Cái | 50 |
| 1.30 | Ống thông chẩn đoán mạch quay đa năng chụp được trái và phải | Ống thông chụp mạch vành có cấu trúc lưới kép. - Chất liệu lớp trong và lớp ngòai ống thông: Polyacetal / Polycarbonate- Nylon. - Đầu shape bằng : Polyamide. - Đủ các loại kích cỡ: 5F-6F, dài ≥ 100cm. - Đường kính (trong/ngoài) : 1.10mm/1.67mm loại 5F và 1.3mm/2.0mm loại 6F. - Có các loại : LRB35, LRB40, LRB45. - Tương thích guidewire 0.035" và 0.038" | Cái | 500 |
| 1.31 | Vi dây dẫn đường (Chiều dài tối thiểu ≤ 165 cm) | - Chiều dài tối thiểu ≤ 165 cm - Công nghê nhiều loại lớp phủ khác nhau: silicone, hydrophilic - Đầu tip thiết kế với công nghệ đa lõi - Khả năng tải đầu tip tối thiểu ≤ 0,5 gf, tối đa ≥ 0.7gf. - Chiều dài lò xo: 8,5 - 28 cm. Các loại, các cỡ. | Cái | 50 |
| 1.32 | Vi dây dẫn đường (Chiều dài tối đa ≥ 330cm) | - Chiều dài tối đa ≥ 330 cm. - Công nghệ nhiều loại lớp phủ khác nhau: hydrophilic, polymer - Độ cản quang đầu tip dài tối thiểu ≤ 3 cm, tối đa ≥ 20 cm - Đầu tip dạng thẳng, đầu J, dạng uốn sẵn (Pre-shape) - Khả năng tải đầu tip tối thiểu ≤ 0.6 gf, tối đa ≥ 20 gf - Đường kính đầu tip tối thiểu ≤ 0.008 inch, tối đa ≥ 0.014 inch. Các loại, các cỡ. | Cái | 50 |
| 1.33 | Vi ống thông mạch vành có 2 nòng dùng cho tổn thương chỗ chia nhánh | - Chiều dài khả dụng của vi ống thông ≤ 1400mm. - Chiều dài đoạn phủ ái nước là ≤ 27cm. - Đường kính đầu tip ≤ 0.45mm; chiều dài đầu típ ≥ 2mm; - Tương thích với guidewire ≥ 0.014" - Tương thích với Guiding 4F- 8F | Cái | 30 |
| 1.34 | Vi ống thông trợ giúp can thiệp | Cấu tạo: - Đầu vào dài ≥0.7mm. Sau đoạn đầu vào là điểm đánh dấu bằng vàng dài ≥ 0.7mm. - Cấu trúc lõi là lớp bện bằng thép không gỉ (SUS braid) xuyên suốt thành ống giúp tăng độ bền. - Mặt trong phủ PTFE và mặt ngoài phủ lớp ái nước Hydrophilic. Kính thước: - Đường kính ngoài: đoạn xa ≥1.8Fr, đoạn gần ≥2.6Fr - Đường kính trong: đoạn xa ≥0.018'', đoạn gần ≥0.021'' - Chiều dài 130cm - 150 cm. - Tương thích guidewire 0.014''. | Cái | 20 |
| II | Nhóm II. Vật tư can thiệp mạch tạng, suy tĩnh mạch, tuyến giáp |  |  |  |
| 2.1 | Bình chứa huyết khối | Sử dụng để chứa huyết khối. Chất liệu làm bằng nhựa trong suốt, có dung tích ≥1 lít. Sử dụng kết nối với máy bơm hút huyết khối chuyên dụng | Cái | 5 |
| 2.2 | Bóng nong động mạch ngoại biên (chủ, chậu), có phủ thuốc Palitaxel. | Bóng nong phủ thuốc Palitaxel theo công nghệ Transpax- giúp tối đa hóa việc chuyển thuốc đến mô. Nồng độ hấp thụ thuốc tối ưu trong mô chỉ ≥ 2µg/mm2. Chất liệu bóng: Pebax Đường kính từ 2mm đến 8mm; chiều dài từ 30mm đến 150mm. Chiều dài hệ thống: 80cm - 150cm. Áp suất tối đa ≤ 14 atm. Sheath phù hợp: 5F, 6F. Có chứng nhận FDA và CE | Cái | 60 |
| 2.3 | Bóng nong động mạch ngoại biên (chủ, chậu) | Chất liệu Nybax, phủ chất bôi trơn Medi-glide. Đầu vào vị trí tổn thương khoảng: 0.040" (1.016mm). Đường kính từ 3mm đến 12mm. Chiều dài từ 20mm đến 200mm. Tương thích dây dẫn 0.035''. Áp lực tối đa ≤ 24atm. Có 2 dải đánh dấu bằng Platinum Iridium. Có chứng nhận FDA và CE | Cái | 40 |
| 2.4 | Bóng nong động mạch ngoại biên (đùi) | Chất liệu Pebax trên bóng phủ lớp ái nước Hydrophilic, tương thích dây dẫn 0.014''/0.018''. Có 2 dạng: monorail và over-the-wire (catheter dài khoảng 40, 80, 90, 135, 150 cm), đi cùng guidewire 0.014"/0.018" áp lực thông thường 6atm, áp lực vỡ bóng tối đa 14atm. Đường kính từ 2.0mm đến 10.0mm, chiều dài từ 10mm đến 220mm. Có chứng nhận FDA và CE | Cái | 30 |
| 2.5 | Bóng nong mạch ngoại biên áp lực cao | - Bóng nong động mạch ngoại biên áp lực cao thiết kế ống thông lõi kép - Tương thích dây dẫn 0.035", hệ thống 6F và 7F - Áp lực vỡ bóng ≤ 24atm - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 4.0mm, tối đa ≥ 12.0mm - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 20mm, tối đa ≥ 100mm - Có chứng nhận FDA hoặc CE CFS ít nhất một nước châu Âu/ Canada/ Úc/ Nhật | Cái | 60 |
| 2.6 | Bóng nong mạch ngoại vi phủ thuốc | - Chất liệu bóng: Polyamide + Phủ thuốc Paclitaxel, hàm lượng thuốc ≥ 3µg/mm2 +Có 3 loại tương thích với 3 guidewire 0.014", 0.018", 0.035". +Tương thích sheath: từ ≤ 4F đến ≥ 7F + Có ≥ 02 đánh dấu cản quang bằng Platinum/Iridium + Áp lực vỡ bóng ≥12 atm Kích thước: + Loại 0.014": Đường kính bóng: ≤ 2.0 mm đến ≥ 3.5mm (Tối thiểu 4 cỡ). + Loại 0.018": Đường kính bóng:≤ 2.0 mm đến ≥ 7.0mm (Tối thiểu 6 cỡ). + Loại 0.035": Đường kính bóng: ≤ 4.0mm ≥ 10.0 mm (Tối thiểu 7 cỡ). + Chiều dài bóng: từ ≤ 20mm đến ≥ 150mm. Có ít nhất 06 kích thước khác nhau. + Chiều dài hệ thống: từ ≥ 80cm đến ≤ 150cm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS. | Cái | 80 |
| 2.7 | Bóng nong mạch ngoại vi trên dây dẫn 0.014" | - Bóng nong mạch ngoại biên. - Có 2 loại bóng thẳng và thuôn: - Đường kính bóng: + Bóng thẳng : đường kính bóng tối thiểu ≤ 1.5mm, đường kính bóng tối đa ≥ 6.0 mm. + Bóng thuôn : đường kính bóng 2.0/1.5mm; 2.5/2.0mm; 3.0/2.5mm; 3.5/3.0mm; 4.0/3.5mm. - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 20mm, chiều dài bóng tối đa ≥ 210 mm. - Chiều dài hệ thống: 90 - E48150cm.. - Áp lực trung bình ≥8atm, áp lực vỡ bóng ≥14atm. - Thiết kế ống thông đồng trục. - Tương thích với dây dẫn 0.014''. | Cái | 30 |
| 2.8 | Bóng nong mạch ngoại vi trên dây dẫn 0.018" | - Bóng nong mạch ngoại biên thiết kế ống thông đồng trục lõi kép - Tương thích dây dẫn 0.018" - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 2.0mm, tối đa ≥ 7.0mm - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 20mm, tối đa ≥ 150mm - Có chứng nhận FDA hoặc CE hoặc CFS ít nhất một nước châu Âu/ Canada/ Úc/ Nhật | Cái | 60 |
| 2.9 | Bóng nong ngoại biên dùng cho can thiệp chậu đùi (Tương thích dây dẫn 0,014") | - Bóng dùng cho mạch máu ngoại biên Perseus-q 14, OTW ≥0.014". - Đường kính: 1.25 - 5.0 mm. - Chiều dài: 10 - 280 mm. - Đầu tip profile nhỏ nhất ≤0.018". - Chất liệu bóng Nylon. - Bóng đạt được áp lực cao đến ≥18atm. - Chiều dài hữu dụng 120cm - 150cm. | Cái | 30 |
| 2.10 | Bóng nong ngoại biên dùng cho can thiệp chậu đùi (Tương thích dây dẫn 0,018") | - Bóng dùng cho mạch máu ngoại biên Perseus-q 18, OTW ≥0.018". - Đường kính các cỡ từ 2.0 đến 7.0mm, dài nhất ≥280mm. - Đầu tip profile nhỏ nhất ≤0.020". - Chất liệu bóng Nylon. - Bóng đạt được áp lực cao đến ≥18atm. - Chiều dài hữu dụng: 80cm - 135cm | Cái | 50 |
| 2.11 | Bóng nong ngoại biên dùng cho can thiệp chậu đùi (Tương thích dây dẫn 0,035") | - Bóng dùng cho mạch máu ngoại biên Perseus-q 35, OTW ≥0.035". - Đường kính các cỡ từ 3.0 đến 12.0mm, dài nhất 280mm. - Đầu tip profile nhỏ nhất ≤0.037". - Chất liệu bóng Pebax. - Bóng đạt được áp lực cao đến ≥10atm, ≥13atm. - Chiều dài hữu dụng: 80cm - 150cm. | Cái | 50 |
| 2.12 | Bóng nong ngoại biên phủ thuốc | - Bóng nong động mạch ngoại biên phủ thuốc Paclitaxel - Tương thích dây dẫn 0.035" - Đường kính bóng tối thiểu ≤ 4.0mm, tối đa ≥ 7.0mm - Chiều dài bóng tối thiểu ≤ 40mm, tối đa ≥ 150mm - Có chứng nhận FDA hoặc CE hoặc CFS G52 | Cái | 60 |
| 2.13 | Bơm tiêm đầu xoáy | - Bơm tiêm đầu xoáy dung tích: 1, 3, 5ml -Thân ống trong suốt giúp dễ dàng quan sát dòng chảy và bọt khí bên trong - Pittong thiết kế 7 màu sắc khác nhau. - Pitong hoạt động trơn tru, vạch chia độ rõ nét, khóa luer xoay được đảm bảo an toàn đầu nối. Được thiết kế để sử dụng 1 tay. | Cái | 300 |
| 2.14 | Catheter chụp chuẩn đoán não và ngoại biên loại ái nước | Cấu tạo: 3 lớp - Lớp giữa là lớp đan bằng thép không rỉ - Lớp trong và lớp ngoài là polyurethane rich nylon - Đoạn xa có lớp phủ ái nước Hydrophilic M Coating - Đường kính lòng ống 1.1 mm (cỡ 5Fr) và 1.03mm (cỡ 4Fr) Kích cỡ: 5Fr, 4Fr. Chiều dài: 65 cm,70cm, 80 cm, 100 cm Hình dạng đầu tip - Sử dụng cho mạch tạng: Cobra, J Curve, Yashiro type. - Sử dụng cho mạch não: Simmons, Mani, Vertebral | Cái | 300 |
| 2.15 | Dây dẫn dùng can thiệp mạch máu ngoại biên | Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên. Chất liệu trục: thép không gỉ , phủ: PTFE. Đầu tip linh hoạt, chống tổn thương, đầu xa có thể tạo hình 3cm. Loại đầu típ: Straight, J-tip Đường kính: 0.035", 0.038". Chiều dài: 75cm, 145cm, 180cm và 260cm. | Cái | 40 |
| 2.16 | Dây dẫn đường cho catheter phủ ngoài bằng lớp ái nước đường kính 0.018" | - Dây dẫn ngoại biên đường kính 0.018", chiều dài 110cm; 150cm, 200cm, 300cm. - Chất liệu thép không gỉ: Scitanium. - Lớp phủ: ICE ái nước được phủ trên 8 cm và 12 cm đầu xa, đảm bào độ cứng chắc và trơn láng, có thể qua được các tổn thương khúc khuỷu. - Đầu típ cản quang dài 2cm (Đầu tip cản quang cho hình ảnh rõ nét hơn). Tip load: 6 gr, 8 gr. - Loại đầu: thẳng và cong. - Đầu tip có cấu trúc xoắn, cuộn linh hoạt. | Cái | 80 |
| 2.17 | Dây dẫn đường cho catheter phủ ngoài bằng lớp ái nước đường kính 0.014" | - Dây dẫn dùng can thiệp mạch máu ngoại biên đường kính 0.014" - Chất liệu lõi Scitanium - Lớp phủ ICE ái nước được phủ trên đầu xa, đảm bào độ cứng chắc và trơn láng, có thể qua được các tổn thương khúc khuỷu. Chiều dài taper 8 và 11 cm. - Đầu típ cản quang dài 2cm cho hình ảnh rõ nét hơn. - Chiều dài dây dẫn 182 - 300 cm - Tip load: 3 gr, 6 gr - Loại đầu: thẳng và cong. | Cái | 60 |
| 2.18 | Dây nối với ống hút huyết khối | Sự dụng tương thích với tất cả ống thông hút huyết khối | Cái | 5 |
| 2.19 | Dụng cụ bảo vệ mạch ngoại biên | - Dù bảo vệ chống tắc mạch hạ lưu trong can thiệp động mạch cảnh chất liệu lưới lọc Nitinol - Đường kính dù tối thiểu ≤ 3mm, tối đa ≥ 7mm - Chiều dài dây đẩy tối thiểu ≤ 190cm, tối đa ≥ 320cm - Miệng lưới lọc bằng vàng - Tương thích dây dẫn ≤ 0.018''. - Có chứng nhận FDA hoặc CE | Cái | 10 |
| 2.20 | Dụng cụ đóng mạch máu bằng chỉ ngoại khoa | - Dụng cụ đóng mạch máu bằng chỉ ngoại khoa polypropylene. - Khả năng đóng mạch máu có kích thước từ 5 - 21F (động mạch) và 5 - 24F (tĩnh mạch) - Sử dụng cơ chế kéo cắt nằm ngay trên thân, nút thắt được sáng atjo sẵn, có các bước đánh số ghi trên thân - Có CFS đính kèm EU Certificate | Cái | 20 |
| 2.21 | Dụng cụ lấy dị vật (Đường kính tối thiểu ≤ 2mm) | - Dụng cụ lấy dị vật chất liệu nitinol nhớ hình - Đường kính tối thiểu ≤ 2mm, tối đa ≥ 7mm - Chiều dài catheter tối thiểu ≤ 150cm - Có marker của ống thông bằng Platinum-Iridium - Có chứng nhận FDA hoặc CE | Cái | 20 |
| 2.22 | Dụng cụ lấy dị vật (Đường kính tối đa ≥ 35mm) | - Dụng cụ lấy dị vật chất liệu nitinol nhớ hình - Đường kính tối thiểu ≤ 5mm, tối đa ≥ 35mm - Chiều dài dụng cụ tối thiểu ≤ 65cm, tối đa ≥120cm - Chiều dài catheter tối thiểu ≤ 48cm, tối đa ≥ 102cm - Có marker của ống thông bằng Platinum-Iridium - Có chứng nhận FDA hoặc CE | Cái | 20 |
| 2.23 | Hạt nhựa nút mạch | - Vật liệu: hạt vi cầu hydrogel, phủ polymer Polyzene® - F, tương thích sinh học, không tan trong dung môi. - Kích thước hạt: 40 µm – 1.300 µm. - Đóng gói: dạng lỏng chứa trong 2ml. - Loại không màu hoặc có màu (để dễ dàng phân biệt các kích cỡ hạt) | Lọ | 80 |
| 2.24 | Kim chọc động mạch đùi | Kim chọc động mạch, thép không rỉ, thành mỏng, kích thước 18G | Cái | 300 |
| 2.25 | Khung giá đỡ mạch cảnh chất liệu Elgiloy | Chất liệu Elgiloy, được thiết kế dành riêng cho đặt stent động mạch cảnh với lực hướng tâm không đổi. Đường kính khoảng từ 6mm - 10mm. Chiều dài khoảng từ 21mm - 37mm. Stent tự bung bằng sheath. Chiều dài và đường kính stent tỉ lệ nghịch với nhau .Có thể thu stent lại sau khi đã bung ra được 50%. Thiết kế closed-cell giúp tăng khả năng chống đỡ, tối ưu hóa việc bao phủ tổn thương và cung cấp 1 lòng mạch trơn láng. Thiết kế hệ thống: Monorail. Chất liệu: hợp kim Elgiloy. Đường kính khoảng: 4 - 9mm. Chiều dài khoảng: 30 - 60mm. Chiều dài trục thân ≥ 135cm. Dây dẫn tương thích 0.014". | Cái | 10 |
| 2.26 | Khung giá đỡ mạch cảnh chất liệu nitinol | - Khung giá đỡ mạch cảnh tự nở chất liệu nitinol - Có thiết kế hình trụ và hình thuôn (Đầu to - đầu nhỏ), phù hợp với động mạch cảnh - Đường kính khung tối thiểu ≤ 6.0mm, tối đa ≥ 10mm - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 20mm, tối đa ≥ 60mm - Có chứng nhận FDA hoặc CE hoặc CFS E67 | Cái | 10 |
| 2.27 | Khung giá đỡ mạch ngoại biên (Đường kính tối thiểu ≤ 5.0mm) | - Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi, chất liệu Nitinol tự nở - Hệ thống thả stent bằng 1 tay kiểm soát bằng bánh răng với thiết kế ba trục - Tương thích dây dẫn 0.035" và hệ thống ≤ 5F - Đường kính khung tối thiểu ≤ 5.0mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 30mm, tối đa ≥ 150mm - Có chứng nhận FDA hoặc CE hoặc CFS E68 | Cái | 20 |
| 2.28 | Khung giá đỡ mạch ngoại biên (Đường kính tối đa ≥ 14.0mm) | - Khung giá đỡ (stent) động mạch ngoại vi, chất liệu Nitinol tự nở - Tương thích dây dẫn 0.035" và hệ thống ≤ 6F - Đường kính khung tối đa ≥ 14.0mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 30mm, tối đa ≥ 80mm - Có chứng nhận FDA hoặc CE hoặc CFS | Cái | 20 |
| 2.29 | Khung giá đỡ ngoại vi tự nở (chủ chậu) | Chất liệu Nitinol. Thiết kế stent: Tandem, lai giữa open-cell và closed-cell giúp tăng khả năng chống đỡ và chống gãy (cấu trúc Hybrid với các tế bào stent đóng ở hai đầu và tế bào stent mở ở giữa). Đường kính từ 5mm đến 14mm. Chiều dài từ 20mm đến 120mm. Chiều dài trục thân: 75cm, 120cm. Sheath tương thích: 6F, tương thích dây dẫn 0.035". Có chứng nhận CE hoặc CFS | Cái | 20 |
| 2.30 | Khung giá đỡ ngoại vi tự nở (đùi, khoeo,…) | Stent động mạch ngoại vi (đùi nông (SFA), kheo, ...) tự bung nhớ hình bằng sheath, chất liệu Nitinol, thiết kế close và open cells. Đường kính từ 5mm đến 8mm. Chiều dài từ 20mm đến 200mm. Chiều dài trục thân: 75cm; 130cm. Sheath tương thích: 6F. Dây dẫn tương thích: 0.035". Có chứng nhận FDA và CE | Cái | 20 |
| 2.31 | Khung giá đỡ tĩnh mạch | - Khung giá đỡ(stent) tĩnh mạch tự bung chất liệu nitinol - Đường kính khung tối thiểu ≤ 10mm, tối đa ≥ 20mm - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 40mm, tối đa ≥ 150mm - Có chứng nhận FDA hoặc CE hoặc CFS E73 | Cái | 10 |
| 2.32 | Khung giá đỡ tĩnh mạch và ngoại vi | - Giá đỡ mạch máu tự bung, dùng trong can thiệp động mạch cảnh - Khung giá đỡ làm bằng hợp kim Egiloy Kích cỡ: - Đường kính khi bung tối đa: 6-10 mm - Chiều dài khi bung tối đa: 21-37 mm. Khi không bung tối đa, chiều dài stent có thể tới ≥59 mm - Thiết kế stent mắt đóng, stent có thể thu lại sau khi đã được bung ra tối đa đến 50%. - Sheath tương thích: 5-6F. - Catheter khả dụng ≥ 135cm. | Cái | 2 |
| 2.33 | Lưới lọc bảo vệ mạch máu | Chiều dài 190cm - 300cm. Đầu dây dẫn Platinum dạng xoắn, cuộn linh hoạt có cản quang. Phù hợp cho các mạch máu có đường kính khoảng từ 3.5 đến 5.5mm. Chất liệu trục: thép không rỉ. Lớp phủ: PTFE, đường kính ≥ 0.014", profile xuyên qua: 3.2F. Nguyên liệu lưới lọc: Polyurethane, có móc chắn xạ NitiLoop tăng khả năng quan sát, kích thước lỗ lưới siêu nhỏ khoảng 110 micron. Tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE | Cái | 10 |
| 2.34 | Lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới | Vật liệu Nitinol Hypotube cắt bằng Laser. Tới 30mm đường kính. Dễ dàng thu lại, với 6 móc neo. Sử dụng Guidwire ≤ 0.035. Chiều dài ống thông dẫn ≥ 70cm . | Cái | 10 |
| 2.35 | Ống hút huyết khối ngoại biên loại lớn các cỡ | Đường kính ngoài đầu gần ≥8F, đường kính ngoài đầu xa ≥ 8F, đường kính trong ≥6,7F. chiều dài 85cm - 115cm. | Cái | 5 |
| 2.36 | Ống thông dẫn đường can thiệp mạch cảnh, mạch não | - Kích cỡ ≥6F. Được phủ hydrophilic. - Đường kính trong lớn nhất 0.070" - 0.088" - Chiều dài 80cm - 90cm. - Đường kính ngoài đầu gần/đầu xa 8F/8F đối với loại 0.088"; đường kính đầu gần/đầu xa 6F/6F đối với loại 0.070" - Loại đầu đa dụng | Cái | 20 |
| 2.37 | Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch và mạch ngoại biên | - Có các loại: 4F - 8F - Chiều dài: 45cm - 90 cm - Phù hợp với các loại dây dẫn 0.035" | Cái | 50 |
| 2.38 | Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên | - Ống thông can thiệp mạch ngoại biên, có lớp phủ thân nước. Tương thích với sheath tối thiểu 4F hoặc 5F. - Tương thích với dây dẫn 0.035”, 0.018'', 0.014''. - Thiết kế đầu tip thuôn và nhỏ. Có 2 loại: đầu thẳng và đầu cong. - Có ít nhất 3 marker với chiều dài vòng marker ≤15mm hoặc ≥50mm, chiều dài khả dụng tối thiểu ≤65cm, tối đa ≥150cm. | Cái | 100 |
| 2.39 | Vi ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên | - Vi ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại biên - Chiều dài tối thiểu ≤ 65m, tối đa ≥ 150cm - Có 2 loại đầu thẳng và cong - Đầu xa catheter phủ lớp ái nước - Có chứng nhận FDA hoặc CE | Cái | 20 |
| 2.40 | Ống thông mở đường mạch máu ngoại biên đầu thẳng và đối bên | Ống thông mở đường can thiệp mạch máu ngoại biên - Kích thước 4F, 5F, 6F dài 45- 65 - 90 cm. - Chất liệu: Quấn dạng sợi bằng thép không gỉ cường lực, phủ polymer. - Thiết kế chống gẫy gập lòng ống - Đầu xa thiết kế thuôn dần dễ dàng đẩy và tránh làm tổn thương mạch máu lúc di chuyển - Hình dáng: cong và thẳng - Dây dẫn tương thích 0.035" - Có loại thẳng và đối bên crossover - Đầu típ có chỉ điểm bằng hợp kim Platinum tăng cản quang - Có van cầm máu và stopcock 3 cửa - Chứng nhậnFDA và CE. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO. | Cái | 30 |
| 2.41 | Khung giá đỡ có màng bọc dùng cho can thiệp mạch máu | - Khung giá đỡ hợp kim CoCr phủ một lớp màng bọc ePTFE dày 203±25µm dùng cho can thiệp mạch máu - Kích cỡ: + SV: 5, 6 mm (Đường kính) - 18, 22, 28, 38, 58 mm (Chiều dài) + MV: 7, 8 mm (Đường kính) - 18, 23, 27, 37, 57 mm (Chiều dài) + LV: 9, 10 mm (Đường kính) - 27, 37, 57 mm (Chiều dài) - Sheath tương thích: 6F (Ø 5-8 mm), 7F (Ø 9-10 mm) - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO | Cái | 10 |
| 2.42 | Khung giá đỡ Nitinol tự bung dùng cho can thiệp chậu, đùi | - Chất liệu: Nickel titanium alloy, OTW ≥0.035", guide 6F. - Đường kính các kích cỡ từ : 5.0 đến 11.0mm, dài nhất 175mm và 200mm. - Độ dài của Catheter là 80cm và 120cm. - Có 4 Tantalum marker ở mỗi đầu catheter giúp quan sát và định vị tốt hơn. - Thiết kế hệ thống Pin Pull Delivery giúp thao tác an toàn và dễ dàng hơn. | Cái | 40 |
| 2.43 | Vi dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên dạng | Vi dây dẫn dùng cho can thiệp: - Đường kính ≥ 0.016 inch (0.40mm). - Chiều dài: 165cm - 180cm. - Lõi thép không rỉ. - Độ dài cản quang ≥ 5 cm. - Hình dạng tip: đầu thẳng - Chiều dài thả coil ≥ 30 cm" | Cái | 80 |
| 2.44 | Vi ống thông can thiệp các cỡ | - Đường kính: 1.8F - 2.7F. - Hình dạng: loại đầu thẳng, đầu cobra và đầu chếch ≥45°. - Chiều dài sử dụng: 70cm - 150cm. - Độ phủ Hydrophilic: 60cm - 110 cm. - Khả năng tương thích guidewire: 0.016 inch - 0.025 inch. - Khả năng tương thích ống thông catheter: 0.038 inch - 0.041 inch. - Thiết kế đồng trục độc đáo tạo điều kiện thuận lợi cho ống thông và độ trơn tru qua những khúc quanh co, phức tạp. - Ống dẫn bên trong thon cung cấp tốc độ dòng chảy cao, khả năng thuyên tắc thả coi và tương thích hạt nút mạch. | Cái | 80 |
| 2.45 | Ống thông RF điều trị tĩnh mạch | - Ống thông tĩnh mạch sử dụng sóng cao tần, đốt theo đoạn phát nhiệt ổn định. - Tương thích với guidewire 0.025''(0.64mm). Đường kính ống thông 7F - Chiều dài ống thông 60cm đến 100cm. - Tiêu chuẩn FDA. | Cái | 150 |
| 2.46 | Sợi Laser dùng trong điều trị suy tĩnh mạch | - Tương thích với máy Laser trong điều trị suy tĩnh mạch Laser MedArt 1470nm - Năng lượng xuyên tâm: Radial Tip - Chiều dài sợi: 2,5m ±0,2m - Tiêu chuẩn FDA. | Cái | 150 |
| 2.47 | Dây dẫn truyền sóng viba | - Gồm 2 đầu: Đầu nối cáp đực loại N và đầu nối cáp cái SMA: + Cáp nguồn vi sóng có đầu nối loại N cho đầu máy phát và đầu nối loại SMA cho đầu dò cáp + Độ dài dây dẫn ≥ 2.4m (tương thích với máy Avecure MWA Generator) | Cái | 2 |
| 2.48 | Kim đốt sóng cao tần | Sử dụng cho máy đốt vi sóng - Chiều dài làm việc: ≥10 cm - Kim đốt cỡ mini ≥16G - Vùng đốt từ 1 cm - 1.5 cm - Có cảm biến nhiệt ở đầu kim - Không cần làm mát kim | Cái | 50 |
| III | Nhóm III. Stent động mạch vành |  |  |  |
| 3.1 | Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Zotarolimus | - Khung bằng hợp kim cobalt- platinium- iridium, có phủ thuốc trộn với polymer. - Phủ thuốc Zotarolimus có trộn với polymer. - Đường kính khung tối thiểu ≤ 2.25 mm, đường kính khung tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài khung tối thiểu ≤ 8 mm, chiều dài khung tối đa ≥ 38 mm. | Cái | 100 |
| 3.2 | Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus (Chiều dài tối thiểu ≤ 8 mm) | - Vật liệu hhung: Cobalt Chromium kết hợp với bóng phủ thuốc Sirolimus. - Đường kính tối thiểu ≤ 2.25mm, đường kính tối đa ≥ 5.0 mm. - Chiều dài tối thiều ≤ 8 mm. - Tiêu chuẩn EC hoặc FDA | Cái | 50 |
| 3.3 | Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus (Chiều dài tối đa ≥ 58 mm) | -Vật liệu khung: Cobalt- crom. - Độ dày khung stent ≥75μm. - Phủ thuốc Sirolimus - Đường kính tối thiểu ≤ 2.25 mm. Đường kính tối đa ≥ 4.0 mm. - Chiều dài tối đa ≥ 58mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE. | Cái | 100 |
| 3.4 | Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Novolimus | - Vật liệu khung Cobalt Chrome. - Phủ thuốc Novolimus ≥5 μg/mm có trộn polymer - Đường kính tối thiểu ≤ 2.25 mm. Đường kính tối đa ≥ 4.00 mm. - Độ dài tối thiểu ≤ 14mm. Độ dài tối đa ≥ 38mm. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO , CE. | Cái | 150 |
| 3.5 | Khung giá đỡ động mạch vành thiết kế thanh siêu mỏng | - Độ dày thanh stent ≤ 60µm - Khung stent bằng chất liệu Cobalt Chrome, có polymer ≥3 lớp - Phủ thuốc Sirolimus, nồng độ ≥ 1.4 µg/mm2 - Đường kính tối thiểu ≤ 2.0mm, đường kính tối đa ≥ 4.5mm - Chiều dài tối thiều ≤ 8mm, chiều dài tối đa ≥ 48mm - Lực xuyên tâm của stent ≤1093mmHg - Tiêu chuẩn EC hoặc FDA | Cái | 100 |
| 3.6 | Khung giá đỡ động mạch vành có màng bọc | - Khung giá đỡ mạch máu có màng bọc. - Đường kính nhỏ tử 2.5 - 5.0mm. - Khung giá đỡ làm bằng hợp kim CoCr, phủ một lớp màng bọc ePTFE dày 89± 25µm. - Độ dầy thanh chống 0.08 - 0.09 mm; độ rộng thanh chống 0.07 - 0.08 mm. - Tương thích shealth 5F tất cả các size - Tiêu chuẩn chất lượng: CE, ISO | Cái | 2 |