PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 524 /BM-VTTTBYT ngày 2 tháng 2 năm 2024)

YÊU CẦU CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- THIẾT BỊ CẤP CỨU, HỒI SỨC, ĐIỀU TRỊ, CHẤN ĐOẠN HÌNH ẢNH

  - Máy cắt lớp trở kháng ngực

|  | MÁY CẮT LỚP TRỞ KHÁNG NGỰC |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc EU hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ: ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy cắt lớp trở kháng ngực kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy chính kèm xe đẩy: 01 cái Cáp điện cực bệnh nhân (dùng nhiều lần): 01 bộ Đai điện cực bệnh nhân (dùng nhiều lần - tối thiểu 3 cỡ): 01 bộ Cáp tín hiệu kết nối máy thở (dùng nhiều lần): 01 bộ Phần mềm phân tích dữ liệu: 01 bộ Pin dự phòng: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Tính năng chung: Màn hình cảm ứng ≥ 17 inch Cung cấp thông tin về tính năng phổi của bệnh nhân Thiết bị được thiết kế để sử dụng cho bệnh nhân người lớn và trẻ em Thiết bị giúp quan sát phân bố thông khí vùng trong phổi không xâm lấn, theo thời gian thực Thiết bị có thể đánh giá những thay đổi trong thể tích phổi cuối thì thở ra Có thể theo dõi chức năng phổi lên đến ≥ 24 giờ một lần Có tính năng xem lại dữ liệu và điều chỉnh tần số hoạt động Đạt chuẩn IEC hoặc EN 60601 an toàn về điện hoặc tương đương Đạt chuẩn ISO 10993 về khả năng tương thích sinh học cho đại điện cực, cáp bệnh nhân Cài đặt: Tốc độ khung hình: ≥ 50 khung hình/giây (hoặc Hz) Thông số đai điện cực và cáp kết nối: Số điện cực: ≥ 16 điện cực Cổng kết nối tối thiểu có USB và RS 232 |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Máy tim phổi nhân tạo ECMO

|  | MÁY TIM PHỔI NHÂN TẠO ECMO |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ: ≥ 25 độ Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy tim phổi nhân tạo kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy chính bao gồm: Xe đẩy, Khung giá đỡ các máy bơm máu: 01 cái Bơm máu các loại (bơm điện và bơm quay tay dự phòng): 01 bộ Bộ điều khiển và hiển thị trung tâm (thân máy): 01 bộ Cảm biến theo dõi lưu lượng máu liên tục: 01 bộ Cảm biến áp lực: 01 bộ Bộ trộn khí (có kèm theo dây cắm Oxy và khí nén tiêu chuẩn): 01 bộ Máy trao đổi nhiệt (kèm theo dây kết nối, phụ kiện tiêu chuẩn): 01 cái Vật tư tiêu hao đi kèm máy: 03 bộ, trong đó mỗi bộ bao gồm: Phổi Ecmo: 1 cái Canuyn động mạch kèm bộ dẫn đường: 1 bộ Canuyn tĩnh mạch kèm bộ dẫn đường: 1 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | a. Tính năng Là hệ thống Tuần hoàn ngoài cơ thể dùng trong hỗ trợ tim phổi ở đơn vị hồi sức. Các bơm máu thành phần có thể được đặt trên bệ hoặc treo trên giá đỡ. Hệ thống di chuyển bằng bánh xe, có phanh hãm. b. Thông số kỹ thuật Thân máy chính điều khiển tuần hoàn máu: Điều khiển, hiển thị bằng màn hình màu cảm ứng, kích thước ≥ 5 inch Có ắc quy bên trong giúp máy hoạt động liên tục trong thời gian ≥ 1 tiếng khi mất điện lưới. Có đèn hiển thị tình trạng ắc quy Hiển thị các thông số hoạt động tối thiểu gồm: bơm máu, dòng máu, vòng quay bơm ly tâm, áp lực, nhiệt độ Hiển thị các báo động, cảnh báo cho toàn hệ thống. Bơm máu: Bơm dạng ly tâm (hoặc tương đương): tốc độ từ 0 đến ≥ 3000 vòng/phút Có tay quay bơm máu, sử dụng khi mất điện. Cảm biến lưu lượng (Loại không trực tiếp tiếp xúc với máu) Độ chính xác: ± ≤ 10% Có chức năng phát hiện bọt khí Bộ trộn khí: Độ chính xác: ± ≤ 3% Lưu lượng khí cực đại: ≥ 10 l/phút Máy trao đổi nhiệt: Lưu lượng dòng chảy: tối đa ≥ 13L/min Hệ thống điều khiển: Dải điều chỉnh: ≤ 35°C đến ≥ 39°C Độ chính xác nhiệt độ: ± ≤ 0,5°C Tính năng an toàn Tự động ngắt nhiệt Có bộ bơm tuần hoàn dự phòng: Tốc độ bơm ly tâm: từ 0 đến ≥ 2.000 vòng/phút |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Máy hạ thân nhiệt nội mạch chỉ huy

|  | MÁY HẠ THÂN NHIỆT NỘI MẠCH CHỈ HUY |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ: ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy hạ thân nhiệt chỉ huy kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy chính (có bánh xe di chuyển): 01 máy Bộ dây truyền dịch loại 2 bóng trao đổi nhiệt: 01 bộ Bộ dây truyền dịch loại 3 bóng trao đổi nhiệt: 01 bộ Bộ dây truyền dịch loại 4 bóng trao đổi nhiệt: 01 bộ Bộ bẫy khí và kết nối dung dịch muối với dây truyền dịch: 01 bộ Dây đo kiểm soát nhiệt độ thực quản, trực tràng: 01 bộ Dung môi dẫn lạnh: 01 can Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Đặc tính chung: Quản lý thân nhiệt (làm ấm hoặc làm mát) theo phương pháp nội mạch thông qua các Catheter Điều khiển và hiển thị: Màn hình màu hiển thị các thông số: tốc độ làm lạnh hoặc làm ấm, nhiệt độ và cảnh báo. Cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh Nhiệt độ hiển thị: từ ≤ 26° - ≥ 42°C Độ chính xác ± ≤ 0.2°C. Điều khiển nhiệt: 0°C – ≥ 42°C Bộ làm lạnh cho phép kiểm soát các trường hợp như: + Kiểm soát sốt trong thần kinh / phẫu thuật ICU + Hạ thân nhiệt điều trị sau khi ngừng tim + Quản lý ICP (áp lực nội sọ) + Hạ thân nhiệt điều trị cho chấn thương não và đột quỵ + Suy gan cấp tính + Đột quỵ nhiệt + Tổn thương tủy sống + Phẫu thuật cột sống + Hỗ trợ mở sọ + Tình trạng động kinh Bộ làm ấm cho phép kiểm soát các trường hợp như: + Nạn nhân chấn thương + Hạ thân nhiệt do tai nạn + Phẫu thuật bỏng và chăm sóc đặc biệt + Phẫu thuật tim + Phẫu thuật chứng phình động mạch ngực + Duy trì các bộ phận nội tạng phục vụ cho cấy ghép |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 06 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Máy hạ thân nhiệt bề mặt

|  | MÁY HẠ THÂN NHIỆT BỀ MẶT |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ :≥ 25 độ C Độ ẩm : ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy hạ thân nhiệt bề mặt kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy chính (có bánh xe di chuyển): 01 cái Dây cáp nối với đầu dò cảm biến nhiệt: 01 cái Bộ dây cáp nối với tấm dán: 01 bộ Bộ tấm dán hạ thân nhiệt các cỡ: 04 bộ Đầu dò cảm biến nhiệt độ dùng nhiều lần : 02 cái Dung dịch làm mát: 10 lít USB lưu trữ dữ liệu bệnh nhân: 01 cái Bộ lưu điện: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Đặc tính chung: Máy điều chỉnh thân nhiệt là thiết bị không xâm lấn, theo dõi và kiểm soát nhiệt độ bệnh nhân Điều chỉnh, theo dõi ≥ 3 thành tố điều trị chính: nhiệt độ đích, nhiệt độ nước, nhiệt độ bệnh nhân Hệ thống sử dụng bộ điều khiển vòng lặp sinh lý kín để kiểm soát nhiệt độ bệnh nhân Sử dụng dung dịch làm mát chuyên biệt hoặc nước tiệt khuẩn Cảnh báo của hệ thống được biểu thị bằng tín hiệu âm thanh và hình ảnh. Theo dõi quản lý nhiệt độ bằng màn hình cảm ứng Hệ thống có khả năng lưu trữ dữ liệu bệnh nhân Thông số kỹ thuật: Chế độ điều trị: nhiệt độ thường; hạ thân nhiệt, làm ấm lại. Công suất bộ gia nhiệt: ≥ 2500 BTU / giờ Dung tích bình chứa: ≥ 3.5 lít Tốc độ dòng nước: khoảng ≥ 4,5 lít/phút Có ≥ 2 cổng theo dõi nhiệt độ bệnh nhân Phạm vi hiển thị nhiệt độ bệnh nhân: ≤ 28⁰C – ≥ 44⁰C Phạm vi kiểm soát nhiệt độ bệnh nhân: ≤ 33⁰C - ≥ 38,5⁰C Phạm vi hiển thị nhiệt độ của dung dịch làm mát: ≤ 3⁰C - ≥ 45⁰C Phạm vi kiểm soát nhiệt độ của dung dịch làm mát: ≤ 4⁰C – ≥ 40⁰ C Giới hạn nhiệt độ nước làm mát mức cao: ≥ 41⁰C Giới hạn nhiệt độ nước làm mát mức thấp: ≤ 4⁰C Cảnh báo: ≥ 3 cảnh báo, gồm: nhiệt độ bệnh nhân thấp, nhiệt độ bệnh nhân cao, chế độ tự kiểm tra hệ thống Thời gian làm ấm nước từ ≤ 23 đến ≥ 37 độ C: ≤ 15 phút Độ chính xác nhiệt độ bệnh nhân: ± ≤ 0.4 độ C Tấm dán bệnh nhân: Không rò rỉ nước Không gây kích ứng với bệnh nhân Bộ tấm dán hạ thân nhiệt tối thiểu gồm: Miếng dán phần thân và đùi |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Máy theo dõi áp lực nội sọ

|  | MÁY THEO DÕI ÁP LỰC NỘI SỌ |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm : ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái, tối thiểu bao gồm: Xe đẩy với cọc truyền dịch: 01 cái Cáp kết nối giữa catheter và máy chính: 01 bộ Cáp kết nối giữa máy chính và monitor theo dõi bệnh nhân có cổng IBP: 01 cái Bộ chỉnh zero ICP (tách rời hoặc tích hợp trên monitor) kết nối catheter: 01 bộ Cáp kết nối giữa máy chính và máy tính: 01 cái Tay khoan: 01 bộ Bộ catheter đo áp lực nội sọ qua nhu mô não: 02 bộ Bộ catheter đo phân áp oxy não: 02 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | a. Tính năng kỹ thuật Tính năng chung: Theo dõi tối thiểu các chỉ số: áp lực nội sọ, nhiệt độ nội sọ và đo áp suất oxy não Màn hình LCD kích thước ≥ 4.5” cho phép hiển thị: + Hiển thị dạng số các chỉ số: áp lực nội sọ, nhiệt độ nội sọ, phân áp oxy não + Ngưỡng cài đặt báo động: áp lực nội sọ, nhiệt độ nội sọ và phân áp oxy não + Hiển thị dạng sóng: áp lực nội sọ + Dữ liệu xu hướng: áp lực nội sọ, nhiệt độ nội sọ, phân áp oxy não Có khả năng kết nối với máy theo dõi bệnh nhân. Cho phép kết nối với phần mềm phân tích dữ liệu trên máy tính Tính năng kỹ thuật của đầu đo (catheter): Nguyên lý đo: + Áp lực nội sọ: bằng cảm biến áp lực + Nhiệt độ nội sọ: bằng điện trở nhiệt hoặc tương đương + phân áp oxy não: bằng công nghệ quang hoặc cảm biến điện hóa hoặc tương đương Tương thích sử dụng trong môi trường cộng hưởng từ b. Thông số kỹ thuật Áp lực nội sọ: Dải đo: từ ≤ - 10 mmHg đến ≥ 125 mmHg Độ phân giải: ± ≤ 1 mmHg Độ chính xác: ± ≤ 3 mmHg Nhiệt độ nội sọ: Dải đo: từ ≤ 30ºC đến ≥ 40ºC Độ phân giải: ± ≤ 0,2ºC Độ chính xác: ± ≤ 0,3ºC Phân áp Oxy não: Số cổng đo: ≥ 1 cổng Dải đo: từ ≤ 0 mmHg đến ≥ 150 mmHg Độ phân giải: ≤ 1 mmHg Độ chính xác: ± ≤ 2.5 mmHg (trong khoảng từ 0 - 20 mmHg) |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Máy đo cung lượng tim

|  | MÁY ĐO CUNG LƯỢNG TIM |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm : ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Bộ đo huyết động bằng phương pháp hòa loãng nhiệt: 01 bộ Các bộ vật tư tiêu hao: Catheter động mạch: 05 bộ Bộ đo huyết áp động mạch: 05 bộ Bộ đo các thông số huyết động xung mạch: 01 bộ Xe đặt máy: 01 chiếc Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Bộ đo huyết động xung mạch: Chỉ số cung lượng tim (CI): từ ≤ 0,1 đến ≥ 15 lít/phút/m2 Chỉ số thể tích nhát bóp (SVI): từ ≤ 1 đến ≥ 125 ml/m2 Chỉ số co bóp thất trái (đơn vị mmHg/s) Chỉ số công suất tim (CPI) Chỉ số sức cản mạch hệ thống (SVR) Biến thiên thể tích nhát bóp (SVV) Biến thiên huyết áp xung mạch (PPV) Bộ đo huyết động bằng phương pháp hòa loãng nhiệt: Dải đo các thông số đo cung lượng tim: Chỉ số cung lượng tim (CI): Từ ≤ 0,1 đến ≥ 15 lít/phút/m2 Chỉ số thể tích nhát bóp (SVI): Từ ≤ 1 đến ≥ 125 ml/m2 Chỉ số co bóp thất trái (đơn vị mmHg/s) Chỉ số công suất tim (CPI) Chỉ số sức cản mạch hệ thống (SVR) Biến thiên thể tích nhát bóp (SVV) Biến thiên huyết áp xung mạch (PPV) Chỉ số chức năng tim CFI Chỉ số tống máu (GEF hoặc RVEF) Chỉ số huyết áp động mạch trung bình MAP Áp lực tĩnh mạch trung tâm CVP Nhịp tim (HR): từ 30 đến 240 nhịp/phút Màn hình điều khiển và hiển thị: Màn hình màu, cảm ứng: ≥ 8 inch Cổng kết nối USB Có chức năng cảnh báo |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Máy theo dõi huyết động liên tục

|  | MÁY THEO DÕI HUYẾT ĐỘNG LIÊN TỤC |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: Bộ cáp theo dõi cung lượng tim liên tục: 01 bộ Bộ cáp xuất dữ liệu về áp lực trong lòng mạch: 01 bộ Bộ cáp truyền dữ liệu theo dõi độ bão hòa oxy mô: 01 bộ Bộ cáp theo dõi áp lực trong lòng mạch: 01 bộ Bộ cáp theo dõi độ bão hòa oxy trong lòng mạch: 01 bộ Bộ xử lý thông số từ ống thông vào động mạch phổi: 01 bộ Bộ xử lý thông số theo dõi độ bão hòa oxy mô: 01 bộ Bộ giá đỡ cho thiết bị đo độ bão hoà oxy trong lòng mạch: 01 bộ Pin: 01 bộ Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Đặc điểm tính năng: Theo dõi các thông số về huyết động học của bệnh nhân dựa trên phương pháp pha loãng nhiệt xuyên tim (xâm lấn) Thông số kỹ thuật: Các thông số đo: Đo cung lượng tim CO Chỉ số tim CI Nồng độ Oxy tĩnh mạch ScvO2 Thể tích nhát bóp SVI - chỉ số thể tích nhát bóp Biến đổi thể tích nhịp đập SVR - kháng trở hệ thống mạch máu MAP – huyết áp động mạch trung bình – đơn vị: mmHg SvO2 – độ bão hòa oxy tĩnh mạch trộn – đơn vị: % CVP – áp lực tĩnh mạch trung tâm – đơn vị: cmH2O PAP – áp lực động mạch phổi – đơn vị: mmHg PAOP – áp lực động mạch phổi bít – đơn vị: mmHg HR – nhịp tim – đơn vị: lần/phút Biến thiên huyết áp xung mạch (PPV) Màn hình cảm ứng: Màn hình biểu đồ theo xu hướng ≥ 48 giờ Màn hình hiển thị mối tương quan sinh lý ( Physio-relationship screen): hiển thị trạng thái giữa cung cấp và tiêu thụ oxy |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Máy theo dõi huyết động ít xâm lấn

|  | MÁY THEO DÕI HUYẾT ĐỘNG ÍT XÂM LẤN |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái Đầu dò đo huyết động: 02 cái Catheter động mạch: 05 cái Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh & Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Nguyên tắc theo dõi: khảo sát huyết động học thông qua catheter đặt ở động mạch ngoại biên hoặc khảo sát kết hợp với hệ thống monitor theo dõi bệnh nhân. Các thông số theo dõi: ≥ 17 thông số (tối thiểu bao gồm: Dia, Sys, MAP, SV, SVI, SV, CO, CI, SVR, SVRI, CPO, CPI, SVV/PPV, PPV, SVV, SPV, CVP) Hiển thị: màn hình màu LCD ≥ 10 inch Có kết nối mạng Có khả năng lưu trữ và tự động xóa dữ liệu Chức năng cảnh báo khi thông số huyết động vượt ngoài dải Có hỗ trợ kết nối USB để truy xuất dữ liệu |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Máy nội soi phế quản di động cấp cứu

|  | MÁY NỘI SOI PHẾ QUẢN DI ĐỘNG CẤP CỨU |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy nội soi phế quản di động cấp cứu kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy tích hợp sẵn: Màn hình, nguồn sáng LED, ống soi và pin: 01 bộ Thẻ SD lưu dữ liệu ≥ 16 Gb: 01 cái Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Tính năng chung: Hình ảnh lưu trên thẻ nhớ hoặc usb Thiết kế hoạt động độc lập: Kết hợp màn hình, nguồn sáng LED, pin, và thiết bị ghi hình Sử dụng pin, vận hành liên tục ≥ 60 phút Ống soi sử dụng nhiều lần: Hướng nhìn thẳng, trường nhìn ≥ 90 độ Đường kính ống: ≤ 4.1 mm Chiều dài làm việc: ≥ 600 mm Kênh dụng cụ ≥ 1.5 mm Độ uốn cong: Uốn lên: ≥120 độ; Uốn xuống: ≥ 120 độ Đầu cuối ống soi gồm: kênh dẫn sáng, thấu kính, kênh dụng cụ Màn hình (camera) hiển thị: Có khả năng xoay và nghiêng Màn hình ≥ 3.5 inch |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 18 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Máy vỗ rung lồng ngực

|  | MÁY VỖ RUNG LỒNG NGỰC |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy vỗ rung lồng ngực kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy chính: 01 máy Ống dẫn khí: 01 bộ Áo vỗ rung dùng nhiều lần: 04 bộ Bằng đeo ngực dùng nhiều lần: 01 bộ Xe đẩy: 01 cái Công tắc chân hoặc tay cầm điều khiển hoặc chỉnh trực tiếp trên màn hình cảm ứng: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Chế độ cho phép cài đặt: tần số, áp lực, thời gian Màn hình cảm ứng ≥ 7 inch Xe đẩy có bánh và khóa. Tùy chỉnh các chế độ điều trị hoặc có các chế độ cài đặt sẵn Áp suất điều chỉnh ≥ 10 mức Tần số điều chỉnh từ ≤ 5 đến ≥ 20 Hz Thời gian điều trị điều chỉnh ≥ 90 phút Có nút dừng khẩn cấp |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Máy thận nhân tạo

|  | MÁY THẬM NHÂN TẠO |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy chạy thận nhân tạo và phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy chính: 01 máy Bộ gắn màng lọc vi khuẩn và nội độc tố: 01 bộ Bộ theo dõi huyết áp tự động: 01 bộ Bộ nguồn dự phòng: 01 bộ Tay quay bơm máu: 01 cái Hệ thống giá treo, giá đỡ: 01 bộ Bộ quả lọc máu: 01 bộ Que hút hóa chất tẩy trùng: 01 cái Hệ thống đường ống, dây nguồn, dây dẫn nước cấp, nước thải: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | a. Hệ thống dịch lọc Máy sử dụng được tối thiểu 2 loại dịch: Acetate và Bicarbonate Có thể phối hợp với bột khô Bicarbonate Có thể đặt nhiệt độ dịch lọc Có thể cài đặt tốc độ siêu lọc Tốc độ (lưu lượng) dịch lọc điều chỉnh trong khoảng từ: 300 đến 800 ml/min Nhiệt độ dịch cài đặt từ: 35 °C đến 39 °C Máy kiểm soát được độ dẫn điện của dịch lọc với độ chính xác ≤ 0.3 mS /cm Có thể thay đổi nồng độ trộn dịch Bicarbonate hoặc acetate Có màng lọc dịch thẩm phân Siêu lọc Tốc độ rút ký: khoảng từ 0 đến ≥ 4.00 l/h Độ chính xác: ≤ 1 % hoặc ≤ 30g/giờ Các thông số hiển thị: UF Goal, UF time, UF rate và UF volume (số ký cần rút, thời gian rút ký, tốc độ rút ký và số ký đã rút) Bộ phát hiện rò rỉ máu Độ nhạy: ≤ 0.5 ml máu/phút (tại mức Hct 25%) Đo độ thanh thải trực tuyến (OCM) Độ chính xác của độ thanh thải K: ± ≤ 6 % Chức năng đo độ thanh thải b. Vòng tuần hoàn Bơm máu: Có thể điều chỉnh tốc độ bơm máu từ ≤ 50 đến ≥ 600 ml/phút Độ chính xác: ≤ 10 % Có thể dụng các loại dây máu kich thước khác nhau Kiểm soát áp lực động mạch: Khoảng hiển thị: ≤ – 300 mmHg đến ≥ + 280 mmHg Độ chính xác: ± ≤ 10 mmHg hoặc ± ≤ 10 % Kiểm soát áp lực tĩnh mạch: Khoảng hiển thị: ≤ – 60 mmHg đến ≥ + 400 mmHg Độ chính xác: ± ≤ 10 mmHg hoặc ± ≤ 10 % Kiểm soát áp lực xuyên màng: Khoảng hiển thị: ≤– 60 mmHg đến ≥ + 520 mmHg Bộ phát hiện khí tĩnh mạch: Phát hiện bong bóng khí nhờ vào bộ phát sóng siêu âm. Bơm Heparin: Lưu lượng truyền từ ≥ 0.5 đến ≤ 9.9 ml/h c. Các chương trình rửa máy Rửa nước nóng/ hóa chất ở nhiệt độ 84°C (± 5%) (rửa được với hóa chất Javel – Natri Hypoclorid) Có thể liên kết nhiều chương trình với nhau. d. Chức năng an toàn và hiển thị Bộ nguồn dự phòng: thời gian máy hoạt động ≥ 15 phút Hệ thống phát hiện rách màng, rò rỉ máu Màn hình hiển thị loại màu kích thước ≥ 10 inch Có đèn cảnh báo tình trạng điều trị hoặc hiển thị trên màn hình |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 36 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Máy lọc máu liên tục có chức năng đào thải CO2

|  | MÁY LỌC MÁU LIÊN TỤC CÓ CHỨC NĂNG ĐÀO THẢI CO2 |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy lọc máu liên tục có chức năng đào thải CO2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn tối thiểu bao gồm: Máy chính kèm pin dự phòng tích hợp trong máy: 01 cái Bộ quả lọc máu (CRRT) liên tục dùng cho người lớn và trẻ em: 01 bộ Bộ quả lọc máu (có chức năng thải CO2) dùng cho người lớn và trẻ em: 01 bộ Bộ quả trao đổi huyết tương: 01 bộ Bộ quả lọc hấp phụ nội độc tố: 01 bộ Dung dịch thẩm phân/thay thế (≥ 5L/túi): 10 túi Máy làm ấm máu (tích hợp hoặc tách rời): 01 cái Đường dây và phụ kiện xả thải cho máy: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | a. Các đặc tính chung Phương pháp điều trị: siêu lọc láu liên tục chậm, siêu lọc tĩnh mạch, pha loãng trước hoặc sau màng, trao đổi huyết tương, lọc hấp phụ, liệu pháp loại CO2 đơn lẻ/ liệu pháp loại CO2 kết hợp Màn hình cảm ứng màu ≥ 12 inch Thiết bị có khả năng lưu trữ dữ liệu bệnh nhân b. Hệ thống bơm máu và các chất dịch Số lượng bơm: ≥ 5 bơm để vận chuyển máu, các loại dịch và chất chống đông Dải tốc độ dòng chảy: Dòng máu điều chỉnh từ: ≤ 10 đến ≥ 450 ml/phút, bước điều chỉnh 1 ml/phút, độ chính xác ± 10% Dịch thay thế điều chỉnh từ: ≤ 50 đến ≥ 4800 ml/giờ, bước điều chỉnh ≥ 10 ml/giờ Hệ thống cân: Số lượng cân ≥ 4 cái Nguyên lý đo: trọng lực Dải cân: 0 đến ≥ 11 kg Độ chính xác ≤ 1.5 % hoặc ≤ 15g Các chế độ chọn kháng đông: Kháng đông dùng thuốc kháng đông (Heparin) hoặc kháng đông vùng citrate Bơm xylanh kháng đông: Phương pháp kháng đông toàn thân dùng xy lanh (hoặc tương đương) Tốc độ bơm liều duy trì từ ≤ 0.5 đến ≥ 20 ml/h; Bước tăng: ≤ 0,2 ml/giờ Có chức năng bơm bolus Sử dụng citrate với liều Canxi có thể tùy chỉnh Theo dõi áp lực: Áp lực lấy máu ra: ≤ -250 đến ≥ +350 mmHg, độ chính xác: ≤ 15 mmHg Áp lực trả máu về: ≤ -50 đến ≥ +350 mm Hg, độ chính xác: ≤ 10 mmHg Áp lực quả lọc: -50 đến +450 mm Hg, độ chính xác: ≤ 20 mmHg Hệ thống an toàn: Báo động bằng âm thanh và hình ảnh Thiết bị phát hiện bọt khí bằng siêu âm hoặc tương đương Chức năng phát hiện rò rỉ máu Chức năng phát hiện rò rỉ dịch Chức năng tự đông kiểm tra sau khi bắt đầu điều trị và theo chu kỳ trong quá trình điều trị Có cảm biến hoặc đầu dò chất lỏng Pin dự phòng ≥ 15 phút Tính năng khác: Có chức năng bù dịch trong điều trị Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin thời gian điều trị, dữ liệu điều trị (áp lực, bơm, cân, sự kiện, liều lượng, xu hướng và thể tích) Thiết bị có thể kết nối phụ kiện xả thải tự động Có các cổng kết nối: Cổng mạng (ethernet), cổng chuông báo từ xa Máy làm ấm dịch: Khoảng nhiệt độ điều chỉnh: từ ≤ 35 đến ≥ 38 độ C Có thể đặt giới hạn báo động, có phát cảnh báo Có khả năng ngắt hoặc tạm dừng truyền dịch |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Đèn đặt nội khí quản có camera

|  | ĐÈN ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN CÓ CAMERA |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Đèn đặt nội khí quản có Camera kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Màn hình: 01 cái Bộ tay cầm cho lưỡi đặt nội khí quản: 01 bộ Lưỡi đặt nội khí quản loại dùng nhiều lần: 01 bộ (tối thiểu 03 cái các cỡ) Hộp đựng: 01 cái Adapter sạc: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Màn hình hiển thị: Màn hình LCD ≥ 4 inch Chức năng chống sương mù Cổng kết nối video USB hoặc HDMI Độ phân giải màn hình ≥ 640 x 480 Chiếu sáng: LED Lưỡi soi thanh quản có gắn Camera: Tốc độ khung hình ≥ 30 fps Góc trường nhìn: ≥ 65° Độ chiếu ssangs: ≥ 800LUX Lưỡi dao thép không gỉ (hoặc tốt hơn) Pin: Loại Pin Lithium Có Thể Sạc Lại Thời gian sử dụng ≥ 120 phút Thời gian sạc đầy: ≤ 5 giờ |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Giường hồi sức tích cực điều khiển điện

|  | GIƯỜNG HỒI SỨC TÍCH CỰC ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Đạt chứng chỉ CE hoặc có văn bản tuân thủ quy định (EU) 2017/745 (DoC hoặc CoC) hoặc đạt chứng nhận của FDA Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ: ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Khung giường chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Thành chắn: 01 bộ Tấm chắn đầu/cuối giường: 01 bộ Đệm: 01 cái Cọc truyền: 01 cái Mô tơ điều khiển giường: 01 hệ thống Khay đựng phim X quang: 01 cái Bảng điều khiển tích hợp trên thành chắn: 04 cái Bộ điều khiển cầm tay: 01 bộ Ắc quy: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh – Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Khung giường làm bằng thép phủ epoxy hoặc epoxy - polyester Tấm chắn đầu và cuối giường làm bằng nhựa ABS hoặc PP hoặc tương đương, có thể tháo lắp. Thành chắn bằng nhựa PP hoặc ABS, có thể xếp gọn và có chốt khóa khi kéo lên, tích hợp bảng điều khiển Mặt sàn giường làm bằng chất liệu HPL (High Pressure Laminate) Điều chỉnh góc nâng hạ lưng, gối, chiều cao mặt sàn giường, dốc đầu và đuôi giường (tư thế Trendelenburg và Reverse Trendelenburg) bằng động cơ điện Có chức năng nâng hạ đồng thời đùi và lưng Có cơ cấu điều khiển giường về vị trí CPR khi mất điện Có phím khóa chức năng điều khiển giường Có thiết kế giảm chấn chống va đập ở 4 góc giường. Có vị trí chằng dây đai để cố định bệnh nhân Có bộ phận chỉ thị góc nghiêng của giường Phần tựa lưng/đầu giường thấu xạ, tích hợp khay đựng phim X quang Có ≥ 4 vị trí gắn cọc truyền Có vị trí treo túi dịch ở bên dưới thành giường. Hệ thống khóa bánh xe: là hệ thống khóa trung tâm, có 3 chức năng: Khóa tất cả các bánh, di chuyển bánh xe tự do và điều hướng Đệm: chuyên dụng cho y tế, không chứa Latex, DEHP, thoáng khí, giảm nguy cơ loét cho bệnh nhân Vỏ bọc đệm chống thấm, kháng khuẩn, chống dị ứng. Vỏ bọc hoặc đệm đạt tiêu chuẩn EN ISO 10993-10 Ắc quy (pin): loại sạc nhiều lần Kích thước giường khoảng: 2150 × 1000 mm (±5%) Điều chỉnh chiều cao mặt sàn giường: từ ≤ 420 đến ≥ 760mm Điều chỉnh góc nâng hạ lưng: từ 0 đến ≥ 65°. Điều chỉnh góc nâng hạ đùi: từ 0 đến ≥ 25° Điều chỉnh dốc đầu/chân: ≤ -14°/ ≥ +14° Đường kính bánh xe: ≥ 150mm Chiều cao khoảng trống dưới khung giường: ≥ 150mm Độ dày đệm: ≥ 14cm Tải trọng tối đa: ≥ 220kg Tuân thủ tiêu chuẩn chống nước: tối thiểu IPX4 Tuân thủ chỉ thị (EU RoHS) Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60601-1-2 hoặc EN 60601-1-2 Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60601 - 2- 52 hoặc EN 60601 - 2- 52 |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng. Thời gian thực hiện Hợp đồng: ≤ 4 tháng. Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 10 năm. Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. |

  - Giường hồi sức tích cực điều khiển điện kèm cân

|  | GIƯỜNG HỒI SỨC TÍCH CỰC ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KÈM CÂN |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Đạt chứng chỉ CE hoặc có văn bản tuân thủ quy định (EU) 2017/745 (DoC hoặc CoC) hoặc đạt chứng nhận của FDA Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ: ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Khung giường chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Thành chắn: 01 bộ Tấm chắn đầu/cuối giường: 01 bộ Đệm: 01 cái Cọc truyền: 01 cái Mô tơ điều khiển giường: 01 hệ thống Khay đựng phim X quang: 01 cái Bảng điều khiển tích hợp trên thành chắn: 04 cái Bộ điều khiển cầm tay: 01 bộ Màn hình và Bảng điều khiển trung tâm: 01 bộ Hệ thống cân bệnh nhân: 01 hệ thống Hệ thống báo động phanh hãm: 01 hệ thống Hệ thống báo động bệnh nhân rời giường: 01 hệ thống Ắc quy: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng Anh – Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Khung giường làm bằng thép phủ epoxy hoặc epoxy - polyester Tấm chắn đầu và cuối giường làm bằng nhựa ABS hoặc PP, có thể tháo lắp. Thành chắn bằng nhựa PP hoặc ABS, có thể xếp gọn và có chốt khóa khi kéo lên, tích hợp bảng điều khiển Mặt sàn giường làm bằng chất liệu HPL (High Pressure Laminate) Điều chỉnh nâng hạ lưng, gối, chiều cao mặt sàn giường, dốc đầu và đuôi giường (tư thế Trendelenburg và reverse Trendelenburg) bằng động cơ điện Có chức năng nâng hạ đồng thời đùi và lưng Đưa giường về tư thế hỗ trợ bệnh nhân rời giường bằng 1 nút bấm Có chức năng cân bệnh nhân. Có thể thêm hoặc bớt thiết bị mà không ảnh hưởng cân nặng đang hiển thị. Tuân thủ chỉ thị 2014/31/EEC. Có chức năng báo động bệnh nhân rời giường Điều khiển giường về vị trí CPR bằng điện và thủ công Có phím khóa chức năng điều khiển giường Có thiết kế giảm chấn chống va đập ở 4 góc giường. Có vị trí chằng dây đai để cố định bệnh nhân Có bộ phận chỉ thị góc nghiêng của giường, góc nâng lưng Phần tựa lưng/đầu giường thấu xạ, tích hợp khay đựng phim X quang Có ≥ 4 vị trí gắn cọc truyền Có vị trí treo túi dịch ở bên dưới thành giường. Đệm: chuyên dụng cho y tế, không chứa Latex, DEHP, thoáng khí, giảm nguy cơ loét cho bệnh nhân Vỏ bọc đệm chống thấm, kháng khuẩn, chống dị ứng. Vỏ bọc hoặc đệm đạt tiêu chuẩn EN ISO 10993-10 Hệ thống khóa bánh xe: là hệ thống khóa trung tâm, có 3 chức năng: Khóa tất cả các bánh, di chuyển bánh xe tự do và điều hướng Ắc quy (pin): loại sạc nhiều lần Kích thước giường khoảng: 2150 × 1000 mm. (±5%) Điều chỉnh chiều cao mặt sàn giường: từ ≤ 450 đến ≥ 790mm Điều chỉnh góc nâng hạ lưng: từ 0 đến ≥ 65°. Điều chỉnh góc nâng hạ đùi: từ 0 đến ≥ 25° Điều chỉnh dốc đầu/chân: ≤ -14°/ ≥ +14° Dải trọng lượng cân: từ 10 đến 250 Kg, độ phân giải: 500g, 100g. Độ dày đệm: ≥ 14cm Đường kính bánh xe: ≥ 150mm Chiều cao khoảng trống dưới khung giường: ≥ 150mm Tải trọng tối đa: ≥ 250kg Tuân thủ tiêu chuẩn chống nước: tối thiểu IPX4 Tuân thủ chỉ thị (EU RoHS) Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60601-1-2 hoặc EN 60601-1-2 Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 60601 - 2- 52 hoặc EN 60601 - 2- 52 |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng. Thời gian thực hiện Hợp đồng: ≤ 4 tháng. Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 10 năm. Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. |

  - Cáng vận chuyển bệnh nhân 3 tay quay

|  | CÁNG VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN 3 TAY QUAY |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Đạt chứng chỉ CE hoặc có văn bản tuân thủ quy định MDR (EU) 2017/745 hoặc chỉ thị 93/42/EEC (DoC hoặc CoC) hoặc đạt chứng nhận của FDA |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Khung cáng với 04 bánh xe: 01 bộ Thành chắn hai bên: 01 bộ Đệm: 01 cái Giá đỡ bình oxy: 01 cái Cọc truyền: 01 cái Tay quay: 03 cái Khay chứa đồ: 01 cái Đai cố định bệnh nhân: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Khung cáng làm bằng thép không gỉ 304. Có khay chứa đồ và giá đỡ bình oxy bằng thép không gỉ đặt bên dưới cáng. Có thiết kế chống va đập. Hệ thống bánh xe: khóa trung tâm hoặc ≥ 2 bánh xe có khóa, có 1 bánh xe điều hướng, có 1 bánh xe chống tĩnh điện. Có giá đỡ cho bình O2 Có vị trí gắn cọc truyền. Điều chỉnh chiều cao mặt sàn cáng, góc nâng hạ gối, lưng bằng 3 tay quay. Tay quay có thể xếp gọn khi không sử dụng. Thành chắn hai bên có thể xếp gọn, có chốt khóa bằng kim loại dạng lẫy, chốt khóa tự động nhảy lẫy khi thành chắn dựng thẳng. Đệm: bằng mút hoặc bông ép, bọc đệm bằng chất liệu chống thấm. Kích thước cáng: khoảng 1900 x 750mm (± 5%). Điều chỉnh chiều cao mặt sàn cáng: từ ≤ 520 đến ≥ 750 mm. Điều chỉnh góc nâng hạ lưng: từ 0 tới ≥ 80 độ. Điều chỉnh góc nâng hạ gối: từ 0 tới ≥ 40 độ. Đường kính bánh xe: khoảng 150mm (6 inch) ± 10%. Kiểu trục lắp bánh xe: trục trơn hoặc trục ren. Đường kính trục: trơn ≥ 25mm/ren ≥ 12mm. Độ dày đệm: ≥ 5 cm. Tải trọng tối đa: ≥ 200kg. |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng. Thời gian thực hiện Hợp đồng: ≤ 4 tháng. Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 10 năm. Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. |

  - Máy siêu âm Doppler mầu ≥ 3 đầu dò

|  | Máy siêu âm Doppler mầu ≥ 3 đầu dò |  |
| --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |
|  | Sản xuất năm: Từ 2023 trở đi, mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương Điện áp làm việc 220V/50Hz Môi trường làm việc: Tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | Máy chính dạng xe đẩy kèm phụ kiện tiêu chuẩn 01 bộ Đầu dò Linear băng tần rộng 01 chiếc Đầu dò Convex đa tần 01 chiếc Đầu dò tim 01 chiếc Máy in nhiệt đen trắng 01 bộ Bộ máy vi tính 01 bộ Bộ lưu điện UPS 02 kVA Tài liệu hướng dẫn TA-TV 01 bộ |  |
| III | Tính năng kỹ thuật |  |
|  | - Máy siêu âm Doppler màu dùng thăm khám bụng, mạch, phần nông, sản, nhi. - Các phương pháp quét: Convex điện tử; Linear điện tử hoặc tương đương và đầu dò tim (3 đầu dò) 1.Thân máy chính 1.1 Các thông số của hệ thống - Thiết kế trên xe 4 bánh, có phanh hãm, tay cầm: 01 - Màn hình điều khiển: LCD màu, cảm ứng, kích thước ≥ 10" - Màn hình hiển thị: LCD màu, Kích thước ≥21", Phân giải: ≥ 1920x1080 điểm ảnh - Số ổ cắm đầu dò hoạt động ≥ 3 - Bộ nhớ: Loại SSD, Dung lượng ≥ 500 GB - Bộ nhớ CINE ≥ 500 MB - TGC và bàn phím ký tự: Số hóa, cảm ứng chạm 1.2 Các chế độ hoạt động - B- mode: 01 bộ - Hòa âm mô : 01 bộ - M- mode: 01 bộ - Mode dòng chảy màu điều chỉnh dải vận tốc, hiển thị đảo ngược, điều chỉnh mật độ dòng màu: 01 bộ - Mode Doppler năng lượng với bản đồ định hướng: 01 bộ - Mode Doppler xung với tần số lặp lại xung: 01 bộ - Mode Doppler liên tục: 01 bộ - Mode M dòng chảy màu: 01 bộ 1.3 Các kiểu hiển thị hình ảnh tối thiểu có - Khả năng hiển thị đồng thời: B/PW; B/CFM hay PDI; B/M; B+ CFM/M; Real time Triplex mode (B+ CFM hoặc PDI/PW); Dual B (B/B) - Có chức năng hiển thị nhiều hình - Có Zoom thời gian thực và tĩnh - Hình ảnh màu hóa: Màu hóa mode B; Màu hóa mode M; Màu hóa mode PW 1.4 Chức năng tạo hình - Độ sâu thăm khám từ ≤ 2cm - ≥ 40cm - Tốc độ khung hình tối thiểu ≥ 500 f/s (ưu tiên hơn cho máy nếu ≥ 1900 f/s) - Số kênh xử lý số hóa (system processing channels) ≥ 380.000 kênh - Mức thang xám ≥ 256 mức - Số chùm tia siêu âm thu nhận đồng thời ≥ 4 hoặc công nghệ tương đương - Tự động tối ưu hóa hình ảnh - Tự động tối ưu hóa TGC - Kỹ thuật lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu thô - Dải động học hệ thống ( System Dynamic Range) ≥ 270 dB - Khả năng xử lý 1.5 Các chức năng điều chỉnh các thông số với ảnh siêu âm gọi lại từ bộ nhớ lưu trữ hoặc ảnh dừng tối thiểu có: - Tự động tối ưu hóa: 01 bộ - Lọc nhiễu đốm: 01 bộ - Tối ưu hóa bản đồ xám: 01 bộ - TGC và bàn phím ký tự: 01 bộ - Màu hóa mode B và M : 01 bộ - Dải rộng - Zoom thời gian thực và tĩnh: 01 bộ - Tốc độ quét - Khuếch đại hậu xử lý - Thay đổi đường nền - Đảo phổ - Nén - Triệt nhiễu - Màu hóa phổ - Định dạng hiển thị - Điều chỉnh góc - Nén nhiễu Flash 1.6 Các chức năng đo đạc - Đầy đủ các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, thể tích, diện tích, nhịp tim, elip - Tự động tính toán các thông số Doppler thời gian thực: 01 bộ - Đo đạc/tính toán trong sản khoa: 01 bộ - Đo đạc/tính toán trong phụ khoa: 01 bộ - Đầy đủ các phép đo cơ bản: Khoảng cách, chu vi, nhịp, thể tích, diện tích - Các phép đo trong siêu âm mạch máu: 01 bộ - Đo và tính toán niệu khoa: 01 bộ - Đo đạc/ Tính toán trong siêu âm tim 2D: 01 bộ 1.7 Các thông số kết nối - Chuẩn kết nối DICOM 3.0 - Khả năng kết nối: Cổng Audio out; Cổng USB; Kết nội mạng Ehternet 2. Các thông số đầu dò Đầu dò Convex băng tần rộng - Ứng dụng: bụng, sản , mạch, niệu - Dải tần: ≤ 2- ≥ 5 MHz - Số chấn tử: ≥ 160 - Bán kính Convex hoặc diện tiếp xúc hoặc FOV: ≥ 55mmR hoặc bằng diện tiếp xúc ≥55mm, hoặc FOV ≥ 55 độ Đầu dò Linear băng tần rộng - Ứng dụng: Phần nông, mạch, CXK, nhi. - Dải tần: ≤ 5- ≥ 10 MHz - Số chấn tử: ≥ 190 - FOV: ≥ 35mm Đầu dò chuyên tim - Ứng dụng: Tim - Dải tần thăm khám trong khoảng: ≤ 2 - ≥ 4MHz - Số chấn tử: ≥ 80 - Trường nhìn ≥ 90 độ 3. Thiết bị ngoại vi (Máy tính, máy in) 3.1 Máy in đen trắng - Độ phân giải ≥ 300 dpi - Khổ giấy in ≥ 110 mm - In nhiệt 3.2 Bộ máy vi tính - CPU: Core i5 hoặc hơn; Tốc độ xử lý ≥3.0 Hz - RAM ≥ 4GB - HDD ≥ 500 GB - Bàn phím, chuột quang - Màn hình máy tính LCD; Kích thước ≥21" 3.3 Bộ lưu điện UPS - Loại Online - Công suất ≥ 2 KVA - Điện áp vào ra 220 V/ 50 Hz |  |
| IV | Yêu cầu khác |  |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |  |

  - Hệ thống máy theo dõi bệnh nhân trung tâm (21 máy trạm)

|  | HỆ THỐNG MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN TRUNG TÂM (21 MÁY TRẠM) |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ; cấu hình tối thiểu bao gồm: Phần mềm kết nối ≥ 21 máy trạm theo dõi bệnh nhân: 01 bộ Màn hình LCD ≥ 21 inch : 02 cái Máy in laser đen trắng: 01 máy Màn hình TV ≥ 55 inch: 02 cái Bộ giao diện, hệ thống dây mạng cho ≥ 21 máy trạm theo dõi bệnh nhân: 01 bộ Bộ bàn phím và chuột: 01 bộ Bàn để máy theo dõi bệnh nhân trung tâm: 01 cái Bộ lưu điện online ≥ 2KVA: 01 cái Máy theo dõi bệnh nhân tại giường (máy trạm đồng bộ): 21 bộ; cấu hình tối thiểu mỗi bộ bao gồm: Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Đã bao gồm: Bộ phụ kiện đo điện tim ECG: 01 bộ Bộ phụ kiện đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 bộ Bộ phụ kiện đo SpO2 dành cho người lớn và trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn dành cho người lớn và trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ Bộ phụ kiện đo IBP: 01 bộ Bộ phụ kiện đo EtCO2: 01 bộ Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ Giá treo tường hoặc xe đẩy: 01 cái |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | a. Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm Thông số hiển thị chung: Số bệnh nhân tối đa: ≥ 21 bệnh nhân Hiển thị các sóng: ≥ 1 sóng /bệnh nhân Tốc độ quét nhiều mức điều chỉnh: ≥ 25 mm/s Lựa chọn sóng hiển thị: ≥ 16 sóng hoặc tự động. Hiển thị các dạng sóng và thông số bệnh nhân tương ứng với máy trạm Chế độ hiển thị song song (dual display), trong đó 1 màn hình hiển thị tất cả màn hình máy trạm, màn hình thứ 2 hiển thị chi tiết thông số trên một máy trạm được chọn. Màu sắc hiển thị dạng số và dạng sóng Thông số hiển thị cho từng máy theo dõi bệnh nhân tại giường trên màn hình trung tâm: Số sóng có thể hiển thị: ≥ 8, vùng hiển thị có thể được lựa chọn Cài đặt bệnh nhân: có thể nhập thông tin bệnh nhân, cài đặt các ngưỡng báo động cho các thông số sinh tồn Chức năng nén dữ liệu: Hiển thị sự kiện báo động có thể lưu trữ tới ≥ 1000 sự kiện Lưu dữ liệu: ≥ 120 giờ/giường Lưu trữ tất cả dữ liệu bệnh nhân lên tới ≥ 5 ngày Chức năng gọi lại loạn nhịp Chức năng gọi lại ST Đồ thị khuynh hướng Phân tích 12 đạo trình ECG Báo cáo Các thông số có thể in: thông tin bệnh nhân, chú thích, biểu đồ, dạng sóng, danh sách sự kiện, gọi lại loạn nhịp, gọi lại ST, phân tích ECG, báo động sự kiện Báo động: Hiển thị cảnh báo bằng màu sắc hoặc âm thanh, mức độ cảnh báo tương ứng với mức độ nguy cấp Có chức năng Tắt/ bật và ngưng báo động Lịch sử báo động: hiển thị danh sách sự kiện Thông số kỹ thuật máy tính (trạm làm việc) Bộ vi xử lý chính: tốc độ ≥ 1.6GHz (dual-core) Bộ nhớ trong RAM: ≥ 4GB Ổ cứng lưu trữ ≥ 256 GB b. Máy theo dõi bệnh nhân tại giường Tính năng kỹ thuật: Đo được tối thiểu các thông số: Điện tim (ECG) Nhip thở (Resp) SPO2 Nhiệt độ Huyết áp xâm lấn(InvBP) Huyết áp không xâm lấn(NIBP) Nồng độ CO2 Có thể nâng cấp được thêm thông số đo cung lượng tim Có tính năng cảnh báo bằng đèn và âm thanh. Có thể nâng cấp được thêm để đo độ mê sâu Tuân thủ chuẩn an toàn IEC Thông số kỹ thuật: Màn hình cảm ứng > 12 inch Tính năng đo điện tim ECG: Phát hiện được: ≥18 loạn nhịp. Dải đo ECG ≤30 nhịp /phút đến ≥ 300 nhịp/ phút. Phát hiện nhịp trong khoảng: ≤2 - ≥700 mV Độ rộng xung: ≤0.5 - ≥2 ms Dải tần số phản hồi: Chế độ chẩn đoán: ≤0.05 - ≥145 Hz Nhịp thở Tính năng đo nhịp thở: Dải đo từ ≤5 đến ≥120 nhịp/phút Độ chính xác ≤ 5 nhịp/phút Điều chỉnh báo động ngừng thở Đo lượng oxy bão hòa trong máu (SpO2) Đo được tối thiểu cùng lúc 4 chỉ số: bão hòa oxy trong máu, sóng Pleth, nhịp mạch, chỉ số tưới máu. Dải đo SpO từ ≤ 1% đến 100% Dải đo nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/phút Huyết áp không xâm lấn (NIBP) Tính năng đo bằng phương pháp dao động kế hoặc tương đương Dải đo huyết áp không xâm lấn: Tâm thu Người lớn: từ ≤ 40 đến ≥ 250 mmHg Trẻ em: từ ≤ 40 đến ≥170 mmHg Sơ sinh: từ ≤ 30 đến ≥130 mmHg" Tâm trương: Người lớn: từ ≤ 10 đến ≥ 210 mmHg Trẻ em: từ ≤ 10 đến ≥ 130 mmHg Sơ sinh: từ ≤ 10 đến ≥ 100 mmHg" Thời gian đo ≤ 160 giây Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp Nhiệt độ Dải đo: từ ≤ 10 đến ≥ 45 độ C Bước nhảy: 0,1 độ C Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp Huyết áp xâm lấn Đo được ≥ 3 kênh huyết áp xâm lấn khi kết nối thêm khối đo mở rộng Tính toán và hiển thị được giá trị biến thiên áp suất động mạch xâm lấn (PPV) Dải đo và báo động: từ ≤ -40 đến ≥ 300 mmHg Độ nhạy đầu vào: ≥ 5µV/V/mmHg Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2) Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp Dải đo: 0 đến ≥ 100 mmHg |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Hệ thống máy theo dõi bệnh nhân trung tâm (30 máy trạm)

|  | HỆ THỐNG MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN TRUNG TÂM (30 MÁY TRẠM) |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ; cấu hình tối thiểu bao gồm: Phần mềm kết nối ≥ 30 máy trạm theo dõi bệnh nhân: 01 bộ Màn hình LCD ≥ 21 inch : 02 cái Máy in laser đen trắng: 01 máy Màn hình TV ≥ 55 inch: 02 cái Bộ giao diện, hệ thống dây mạng cho ≥ 30 máy trạm theo dõi bệnh nhân: 01 bộ Bộ bàn phím và chuột: 01 bộ Bàn để máy theo dõi bệnh nhân trung tâm: 01 cái Bộ lưu điện online ≥ 2KVA: 01 cái Máy theo dõi bệnh nhân tại giường (máy trạm đồng bộ): 30 bộ; cấu hình tối thiểu mỗi bộ bao gồm: Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, bao gồm: Bộ phụ kiện đo điện tim ECG: 01 bộ Bộ phụ kiện đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 bộ Bộ phụ kiện đo SpO2 dành cho người lớn và trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn dành cho người lớn và trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ Bộ phụ kiện đo IBP: 01 bộ Bộ phụ kiện đo EtCO2: 01 bộ Giá treo tường hoặc xe đẩy: 01 cái Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | a. Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm Thông số hiển thị chung: Số bệnh nhân tối đa: ≥ 30 bệnh nhân Hiển thị các sóng: ≥ 1 sóng /bệnh nhân Tốc độ quét nhiều mức điều chỉnh: ≥ 25 mm/s Lựa chọn sóng hiển thị: ≥ 16 sóng hoặc tự động. Hiển thị các dạng sóng và thông số bệnh nhân tương ứng với máy trạm Chế độ hiển thị song song (dual display), trong đó 1 màn hình hiển thị tất cả màn hình máy trạm, màn hình thứ 2 hiển thị chi tiết thông số trên một máy trạm được chọn. Màu sắc hiển thị dạng số và dạng sóng Thông số hiển thị cho từng máy theo dõi bệnh nhân tại giường trên màn hình trung tâm: Số sóng có thể hiển thị: ≥ 8, vùng hiển thị có thể được lựa chọn Cài đặt bệnh nhân: có thể nhập thông tin bệnh nhân, cài đặt các ngưỡng báo động cho các thông số sinh tồn Chức năng nén dữ liệu: Hiển thị sự kiện báo động có thể lưu trữ tới ≥ 1000 sự kiện Lưu dữ liệu: ≥ 120 giờ/giường Lưu trữ tất cả dữ liệu bệnh nhân lên tới ≥ 5 ngày Chức năng gọi lại loạn nhịp Chức năng gọi lại ST Đồ thị khuynh hướng Phân tích 12 đạo trình ECG Báo cáo Các thông số có thể in: thông tin bệnh nhân, chú thích, biểu đồ, dạng sóng, danh sách sự kiện, gọi lại loạn nhịp, gọi lại ST, phân tích ECG, báo động sự kiện Báo động: Hiển thị cảnh báo bằng màu sắc hoặc âm thanh, mức độ cảnh báo tương ứng với mức độ nguy cấp Có chức năng Tắt/ bật và ngưng báo động Lịch sử báo động: hiển thị danh sách sự kiện Thông số kỹ thuật máy tính (trạm làm việc) Bộ vi xử lý chính: tốc độ ≥ 1.6GHz (dual-core) Bộ nhớ trong RAM: ≥ 4GB Ổ cứng lưu trữ ≥ 256 GB b. Máy theo dõi bệnh nhân tại giường Tính năng kỹ thuật: Đo được tối thiểu các thông số: Điện tim (ECG) Nhip thở (Resp) SPO2 Nhiệt độ Huyết áp xâm lấn(InvBP) Huyết áp không xâm lấn(NIBP) Nồng độ CO2 Có thể nâng cấp được thêm thông số đo cung lượng tim CO Có tính năng cảnh báo bằng đèn và âm thanh. Có thể nâng cấp được thêm để đo độ mê sâu Tuân thủ chuẩn an toàn IEC Thông số kỹ thuật: Màn hình cảm ứng > 12 inch Tính năng đo điện tim ECG: Phát hiện được: ≥ 18 loạn nhịp. Dải đo ECG ≤ 30 nhịp /phút đến ≥ 300 nhịp/ phút. Phát hiện nhịp trong khoảng: ≤ 2 - ≥ 700 mV Độ rộng xung: ≤ 0.5 - ≥ 2 ms Dải tần số phản hồi: Chế độ chẩn đoán: ≤ 0.05 - ≥ 145 Hz Nhịp thở Tính năng đo nhịp thở: Dải đo từ ≤ 5 đến ≥ 120 nhịp/phút Độ chính xác ≤ 5 nhịp/phút Điều chỉnh báo động ngừng thở Đo lượng oxy bão hòa trong máu (SpO2) Đo được tối thiểu cùng lúc 4 chỉ số: bão hòa oxy trong máu, sóng Pleth, nhịp mạch, chỉ số tưới máu. Dải đo SpO từ ≤ 1% đến 100% Dải đo nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/phút Huyết áp không xâm lấn (NIBP) Tính năng đo bằng phương pháp dao động kế hoặc tương đương Dải đo huyết áp không xâm lấn: Tâm thu Người lớn: từ ≤ 40 đến ≥ 250 mmHg Trẻ em: từ ≤ 40 đến ≥ 170 mmHg Sơ sinh: từ ≤ 30 đến ≥ 130 mmHg Tâm trương: Người lớn: từ ≤ 10 đến ≥ 210 mmHg Trẻ em: từ ≤ 10 đến ≥ 130 mmHg Sơ sinh: từ ≤ 10 đến ≥ 100 mmHg Thời gian đo ≤ 160 giây Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp Nhiệt độ: Dải đo: từ ≤ 10 đến ≥ 45 độ C Bước nhảy: 0,1 độ C Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp Huyết áp xâm lấn: Đo được ≥ 3 kênh huyết áp xâm lấn khi kết nối thêm khối đo mở rộng Tính toán và hiển thị được giá trị biến thiên áp suất động mạch xâm lấn (PPV) Dải đo và báo động: từ ≤ -40 đến ≥ 300 mmHg Độ nhạy đầu vào: ≥ 5µV/V/mmHg Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2) Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp Dải đo: 0 đến ≥ 150 mmHg |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Hệ thống máy theo dõi bệnh nhân trung tâm (25 máy trạm)

|  | HỆ THỐNG MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN TRUNG TÂM (25 MÁY TRẠM) |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ; cấu hình tối thiểu bao gồm: Phần mềm kết nối ≥ 25 máy trạm theo dõi bệnh nhân: 01 bộ Màn hình LCD ≥ 21 inch : 02 cái Máy in laser đen trắng: 01 máy Màn hình TV ≥ 55 inch: 02 cái Bộ giao diện, hệ thống dây mạng cho ≥ 25 máy trạm theo dõi bệnh nhân: 01 bộ Bộ bàn phím và chuột: 01 bộ Bàn để máy theo dõi bệnh nhân trung tâm: 01 cái Bộ lưu điện online ≥ 2KVA: 01 cái Máy theo dõi bệnh nhân tại giường (máy trạm đồng bộ): 25 bộ; cấu hình tối thiểu mỗi bộ bao gồm: Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, bao gồm: Bộ phụ kiện đo điện tim ECG: 01 bộ Bộ phụ kiện đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 bộ Bộ phụ kiện đo SpO2 dành cho người lớn và trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn dành cho người lớn và trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ Bộ phụ kiện đo IBP: 01 bộ Bộ phụ kiện đo EtCO2: 01 bộ Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ Giá treo tường hoặc xe đẩy: 01 cái |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | a. Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm Thông số hiển thị chung: Số bệnh nhân tối đa: ≥ 25 bệnh nhân Hiển thị các sóng: ≥ 1 sóng /bệnh nhân Tốc độ quét nhiều mức điều chỉnh: ≥ 25 mm/s Lựa chọn sóng hiển thị: ≥ 16 sóng hoặc tự động. Hiển thị các dạng sóng và thông số bệnh nhân tương ứng với máy trạm Chế độ hiển thị song song (dual display), trong đó 1 màn hình hiển thị tất cả màn hình máy trạm, màn hình thứ 2 hiển thị chi tiết thông số trên một máy trạm được chọn. Màu sắc hiển thị dạng số và dạng sóng Thông số hiển thị cho từng máy theo dõi bệnh nhân tại giường trên màn hình trung tâm: Số sóng có thể hiển thị: ≥ 8, vùng hiển thị có thể được lựa chọn Cài đặt bệnh nhân: có thể nhập thông tin bệnh nhân, cài đặt các ngưỡng báo động cho các thông số sinh tồn Chức năng nén dữ liệu: Hiển thị sự kiện báo động có thể lưu trữ tới ≥ 1000 sự kiện Lưu dữ liệu: ≥ 120 giờ/giường Lưu trữ tất cả dữ liệu bệnh nhân lên tới ≥ 5 ngày Chức năng gọi lại loạn nhịp Chức năng gọi lại ST Đồ thị khuynh hướng Phân tích 12 đạo trình ECG Báo cáo Các thông số có thể in: thông tin bệnh nhân, chú thích, biểu đồ, dạng sóng, danh sách sự kiện, gọi lại loạn nhịp, gọi lại ST, phân tích ECG, báo động sự kiện Báo động Hiển thị cảnh báo bằng màu sắc hoặc âm thanh, mức độ cảnh báo tương ứng với mức độ nguy cấp Có chức năng Tắt/ bật và ngưng báo động Lịch sử báo động: hiển thị danh sách sự kiện Thông số kỹ thuật máy tính (trạm làm việc) Bộ vi xử lý chính: tốc độ ≥ 1.6GHz (dual-core) Bộ nhớ trong RAM: ≥ 4GB Ổ cứng lưu trữ ≥ 256 GB b. Máy theo dõi bệnh nhân tại giường Tính năng kỹ thuật: Đo được tối thiểu các thông số: Điện tim (ECG) Nhip thở (Resp) SPO2 Nhiệt độ Huyết áp xâm lấn(InvBP) Huyết áp không xâm lấn(NIBP) Nồng độ CO2 Có thể nâng cấp được thêm thông số đo cung lượng tim CO Có tính năng cảnh báo bằng đèn và âm thanh. Có thể nâng cấp được thêm để đo độ mê sâu Tuân thủ chuẩn an toàn IEC Thông số kỹ thuật: Màn hình cảm ứng > 12 inch Tính năng đo điện tim ECG: Phát hiện được: ≥ 18 loạn nhịp. Dải đo ECG ≤ 30 nhịp /phút đến ≥ 300 nhịp/ phút. Phát hiện nhịp trong khoảng: ≤ 2 - ≥ 700 mV Độ rộng xung: ≤ 0.5 - ≥ 2 ms Dải tần số phản hồi: Chế độ chẩn đoán: ≤ 0.05 - ≥ 145 Hz Nhịp thở Tính năng đo nhịp thở: Dải đo từ ≤ 5 đến ≥ 120 nhịp/phút Độ chính xác ≤ 5 nhịp/phút Điều chỉnh báo động ngừng thở Đo lượng oxy bão hòa trong máu (SpO2) Đo được tối thiểu cùng lúc 4 chỉ số: bão hòa oxy trong máu, sóng Pleth, nhịp mạch, chỉ số tưới máu. Dải đo SpO từ ≤ 1% đến 100% Dải đo nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/phút Huyết áp không xâm lấn (NIBP) Tính năng đo bằng phương pháp dao động kế hoặc tương đương Dải đo huyết áp không xâm lấn: Tâm thu Người lớn: từ ≤ 40 đến ≥ 250 mmHg Trẻ em: từ ≤ 40 đến ≥ 170 mmHg Sơ sinh: từ ≤ 30 đến ≥ 130 mmHg" Tâm trương: Người lớn: từ ≤ 10 đến ≥ 210 mmHg Trẻ em: từ ≤ 10 đến ≥ 130 mmHg Sơ sinh: từ ≤ 10 đến ≥ 100 mmHg" Thời gian đo ≤ 160 giây Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp Nhiệt độ Dải đo: từ ≤ 10 đến ≥ 45 độ C Bước nhảy: 0,1 độ C Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp Huyết áp xâm lấn Đo được ≥ 3 kênh huyết áp xâm lấn khi kết nối thêm khối đo mở rộng Tính toán và hiển thị được giá trị biến thiên áp suất động mạch xâm lấn (PPV) Dải đo và báo động: từ ≤ -40 đến ≥ 300 mmHg Độ nhạy đầu vào: ≥ 5µV/V/mmHg Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2) Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp Dải đo: 0 đến ≥150 mmHg |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Hệ thống máy theo dõi bệnh nhân trung tâm (13 máy trạm)

|  | HỆ THỐNG MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN TRUNG TÂM (13 MÁY TRẠM) |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ; cấu hình tối thiểu bao gồm: Phần mềm kết nối ≥ 13 máy trạm theo dõi bệnh nhân: 01 bộ Màn hình LCD ≥ 21 inch : 02 cái Máy in laser đen trắng: 01 máy Màn hình TV ≥ 40 inch: 01 cái Bộ giao diện, hệ thống dây mạng cho ≥ 13 máy trạm theo dõi bệnh nhân: 01 bộ Bộ bàn phím và chuột: 01 bộ Bàn để máy theo dõi bệnh nhân trung tâm: 01 cái Bộ lưu điện online ≥ 2KVA: 01 cái Máy theo dõi bệnh nhân tại giường (máy trạm): 13 bộ; cấu hình tối thiểu mỗi bộ bao gồm: Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, bao gồm: Bộ phụ kiện đo điện tim ECG: 01 bộ Bộ phụ kiện đo nhiệt độ sử dụng nhiều lần: 01 bộ Bộ phụ kiện đo SpO2 dành cho người lớn và trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ Bộ phụ kiện đo huyết áp không xâm lấn dành cho người lớn và trẻ em dùng nhiều lần: 01 bộ Bộ phụ kiện đo IBP: 01 bộ Bộ phụ kiện đo EtCO2: 01 bộ Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ Giá treo tường hoặc xe đẩy: 01 cái |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | a. Máy theo dõi bệnh nhân trung tâm Thông số hiển thị chung: Số bệnh nhân tối đa: ≥ 13 bệnh nhân Hiển thị các sóng: ≥ 1 sóng /bệnh nhân Tốc độ quét nhiều mức điều chỉnh: ≥ 25 mm/s Lựa chọn sóng hiển thị: ≥ 16 sóng hoặc tự động. Hiển thị các dạng sóng và thông số bệnh nhân tương ứng với máy trạm Chế độ hiển thị song song (dual display), trong đó 1 màn hình hiển thị tất cả màn hình máy trạm, màn hình thứ 2 hiển thị chi tiết thông số trên một máy trạm được chọn. Màu sắc hiển thị dạng số và dạng sóng Thông số hiển thị cho từng máy theo dõi bệnh nhân tại giường trên màn hình trung tâm: Số sóng có thể hiển thị: ≥ 8, vùng hiển thị có thể được lựa chọn Cài đặt bệnh nhân: có thể nhập thông tin bệnh nhân, cài đặt các ngưỡng báo động cho các thông số sinh tồn Chức năng nén dữ liệu: Hiển thị sự kiện báo động có thể lưu trữ tới ≥ 1000 sự kiện Lưu dữ liệu: ≥ 120 giờ/giường Lưu trữ tất cả dữ liệu bệnh nhân lên tới ≥ 5 ngày Chức năng gọi lại loạn nhịp Chức năng gọi lại ST Đồ thị khuynh hướng Phân tích 12 đạo trình ECG Báo cáo Các thông số có thể in: thông tin bệnh nhân, chú thích, biểu đồ, dạng sóng, danh sách sự kiện, gọi lại loạn nhịp, gọi lại ST, phân tích ECG, báo động sự kiện Báo động Hiển thị cảnh báo bằng màu sắc hoặc âm thanh, mức độ cảnh báo tương ứng với mức độ nguy cấp Có chức năng Tắt/ bật và ngưng báo động Lịch sử báo động: hiển thị danh sách sự kiện Thông số kỹ thuật máy tính (trạm làm việc) Bộ vi xử lý chính: tốc độ ≥ 1.6GHz (dual-core) Bộ nhớ trong RAM: ≥ 4GB Ổ cứng lưu trữ ≥ 256 GB b. Máy theo dõi bệnh nhân tại giường Tính năng kỹ thuật: Đo được tối thiểu các thông số: Điện tim (ECG) Nhip thở (Resp) SPO2 Nhiệt độ Huyết áp xâm lấn(InvBP) Huyết áp không xâm lấn(NIBP) Nồng độ CO2 Có thể nâng cấp được thêm thông số đo cung lượng tim CO Có tính năng cảnh báo bằng đèn và âm thanh. Có thể nâng cấp được thêm để đo độ mê sâu Tuân thủ chuẩn an toàn IEC Thông số kỹ thuật: Màn hình cảm ứng > 12 inch Tính năng đo điện tim ECG: Phát hiện được: ≥ 18 loạn nhịp. Dải đo ECG ≤ 30 nhịp /phút đến ≥ 300 nhịp/ phút. Phát hiện nhịp trong khoảng: ≤ 2 - ≥ 700 mV Độ rộng xung: ≤ 0.5 - ≥ 2 ms Dải tần số phản hồi: Chế độ chẩn đoán: ≤ 0.05 - ≥ 145 Hz Nhịp thở Tính năng đo nhịp thở: Dải đo từ ≤ 5 đến ≥ 120 nhịp/phút Độ chính xác ≤ 5 nhịp/phút Điều chỉnh báo động ngừng thở Đo lượng oxy bão hòa trong máu (SpO2) Đo được tối thiểu cùng lúc 4 chỉ số: bão hòa oxy trong máu, sóng Pleth, nhịp mạch, chỉ số tưới máu. Dải đo SpO từ ≤ 1% đến 100% Dải đo nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/phút Huyết áp không xâm lấn (NIBP) Tính năng đo bằng phương pháp dao động kế hoặc tương đương Dải đo huyết áp không xâm lấn: Tâm thu Người lớn: từ ≤ 40 đến ≥ 250 mmHg Trẻ em: từ ≤ 40 đến ≥ 170 mmHg Sơ sinh: từ ≤ 30 đến ≥ 130 mmHg" Tâm trương: Người lớn: từ ≤ 10 đến ≥ 210 mmHg Trẻ em: từ ≤ 10 đến ≥ 130 mmHg Sơ sinh: từ ≤ 10 đến ≥ 100 mmHg" Thời gian đo ≤ 160 giây Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp Nhiệt độ: Dải đo: từ ≤ 10 đến ≥ 45 độ C Bước nhảy: 0,1 độ C Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp Huyết áp xâm lấn: Đo được ≥ 3 kênh huyết áp xâm lấn khi kết nối thêm khối đo mở rộng Tính toán và hiển thị được giá trị biến thiên áp suất động mạch xâm lấn (PPV) Dải đo và báo động: từ ≤ -40 đến ≥ 300 mmHg Độ nhạy đầu vào: ≥ 5µV/V/mmHg Nồng độ CO2 cuối kỳ thở ra (EtCO2) Có thể đặt giới hạn báo động cao/thấp Dải đo: 0 đến ≥ 150 mmHg |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Bơm tiêm điện

|  | BƠM TIÊM ĐIỆN |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái, bao gồm: Móc treo hoặc giá đỡ kẹp cọc truyền: 01 cái Pin sạc: 01 bộ Dây nguồn: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Màn hình màu ≥ 4 inches Sử dụng được tối thiểu các loại bơm tiêm: 10mL, 20mL, 30mL, 50/60mL của nhiều hãng bơm tiêm Có chế độ đặt liều: Gồm tối thiểu các đơn vị mL/h, µg/kg/m, mg/kg/h... Dải tốc độ tiêm: ≤ 0.1 đến ≥ 1200 ml/h Bước đặt: vận tốc nhỏ nhất ≤ 0.01 mL/h Thể tích dịch đặt trước trong khoảng từ 0.1 đến ≥ 9999 ml Cài đặt thời gian tiêm: từ 1 phút đến ≥ 99 giờ Dải cài đặt liều: Bước cài đặt thấp nhất ≤ 0.01 ml Dải cài đặt cân nặng bệnh nhân: Từ 0.1 – ≥ 300.0 kg (bước đặt ≤ 0.1 kg) Dải cài đặt lượng thuốc từ ≤ 0.01 đến ≥ 999 (μg hoặc mg) Dải cài đặt dung dịch pha thuốc từ ≤ 0.01 đến ≥ 999 ml Tốc độ tiêm nhanh khi ấn và giữ phím: từ ≤ 100 đến ≥ 1200 ml/giờ Hiển thị thể tích dịch đã tiêm: 0 đến ≥ 9999 ml Độ chính xác: ± ≤ 2% Ngưỡng áp lực báo tắc: ≤ 10 - ≥ 120 kPa (có ≥ 8 mức để chọn) Tốc độ tiêm nhanh: Có ≥ 5 dải tốc độ trong khoảng ≤100 - ≥ 1200 ml/ giờ tùy theo cỡ bơm Báo động tối thiểu có: Tắc nghẽn, gần hết thuốc, bơm tiêm lắp sai, pin yếu, lỗi nguồn, hoàn thành tiêm Các chức năng của máy: + Có chức năng khóa màn hình hoặc khó bàn phím + Hiển thị nhãn và cỡ bơm tiêm, + Chức năng chờ, + Cài đặt thời gian chờ, + Điều chỉnh độ sáng của màn hình, + Lưu và xem dữ liệu: ≥ 5.000 dữ liệu, + Thay đổi tốc độ khi máy đang hoạt động, Nguồn điện: Pin loại sạc bên trong máy hoạt động liên tục ≥ 11 tiếng khi mất điện lưới. |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Máy truyền dịch

|  | MÁY TRUYỀN DỊCH |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái, bao gồm: Bộ sensor đếm giọt: 01 cái Móc treo hoặc giá đỡ kẹp cọc truyền: 01 cái Pin sạc: 01 bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Màn hình màu ≥ 4 inches Tốc độ truyền: 1 - 300 ml/h + Bước đặt ≤ 1 mL/h Giới hạn thể tích dịch truyền: ≤ 0.1 đến ≥ 9999 ml Có thể cài đặt thời gian truyền dịch: ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ 59 phút Đặt tốc độ truyền nhanh (Bolus): ≤ 100 đến ≥ 300 mL/h Có thể cài đặt thời gian truyền nhanh Đặt thể tích dịch truyền nhanh khi không cần ấn và giữ phím: từ 0.1 đến 999 mL Dải hiển thị thể tích dịch đã truyền: từ 0 - ≥ 9999 mL Báo động trong tối thiểu các trường hợp: + Tắc đường truyền trên + Có khí trong dây truyền, Cửa bơm mở. + Tốc độ truyền bất thường. + Lắp sai bộ sensor đếm giọt. + Tốc độ truyền đặt lớn hơn giới hạn thể tích dịch định truyền. Các chức năng an toàn tối thiểu có: + Có hệ thống chống lắp sai dây truyền dịch. + Chọn áp lực báo tắc đường truyền ≥ 10 mức. + Chọn độ nhạy báo động có khí trong dây truyền ≥ 2 mức. + Đường truyền tự động bị kẹp lại khi cửa bơm mở. + Cài đặt giới hạn dải tốc độ. + Khóa bàn phím hoặc khoá màn hình Các chức năng khác: + Hiển thị hướng dẫn lắp dây truyền trên màn hình. + Có chế độ chờ. Cài đặt được thời gian chờ trong chế độ, điều chỉnh âm lượng chuông báo động, có thể cài đặt ngày giờ |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế. |

  - Máy bơm bóng đối xung động mạch chủ

|  | MÁY BƠM BÓNG ĐỐI XUNG ĐỘNG MẠCH CHỦ |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |
|  | Thiết bị mới 100% Thiết bị được sản xuất từ năm 2023 trở về sau Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 220VAC (10%) - 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình: |
|  | Máy chính kèm xe đẩy và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy Cáp điện tim: 01 bộ Bộ truyền dẫn tín hiệu huyết áp: 01 bộ Bộ truyền dẫn tín hiệu ra màn hình: 01 Bộ Pin sạc dự phòng: 02 Bộ Giấy in nhiệt: 04 Cuộn Bình khí Helium có thể sạc lại: 02 Bình Cọc treo dịch truyền: 01 Cái Bóng đối xung động mạch chủ: 02 Cái Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật: |
|  | Thông số máy: Có thể kích hoạt dạng sóng R Kích khởi xung nhịp nhĩ: ≤ 100ms Kích khởi nội tại: - Mặc định: Khoảng 80 bpm (±5%) - Điều chỉnh từ ≤ 40 đến ≥ 120 bpm Kênh điện tâm đồ, chế độ chuyển đạo tối thiểu: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V Đảm bảo phát hiện sai chuyển đạo khi bất kỳ dây điện cực hoạt động nào bị hở Hiển thị đồ thị điện tâm đồ Hiển thị sóng áp lực động mạch Hiển thị áp lực động mạch dạng số Chỉnh zero cho việc đo áp lực động mạch Có cài đặt báo động âm thanh Có thể đo nhịp tim ≥ 200 bpm Màn hình hiển thị và điều khiển: Có màn hình hiển thị và điều khiển ≥ 12” Độ phân giải: ≥ (1024 x 768) pixel Máy in nhiệt: + Tốc độ in: ≥ 25 mm/giây Pin dự phòng: Thời gian hoạt động: ≥ 120 phút |
| IV | Yêu cầu khác: |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng. Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành. Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

  - Máy chụp cắt lớp vi tính ≥ 128 lát cắt/vòng quay

|  | HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN 128 LÁT CẮT |
| --- | --- |
| I. | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị được sản xuất năm 2023 trở đi, mới 100%. Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc EU hoặc FDA hoặc tương đương Nguồn điện sử dụng: 380VAC/ 50Hz Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 26 độ C Độ ẩm : ≥ 60 % (Sử dụng hệ thống điều hòa của Bệnh viện hoặc Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp Hệ thống điều hòa, hút ẩm đảm bảo cho máy hoạt động bình thường) |
| II. | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 128 lát cắt/vòng quay, bao gồm: Khoang máy (Gantry): 01 bộ Hệ thống đầu thu (Detector): 01 bộ Bộ phát cao thế: 01 bộ Bóng phát tia: 01 cái Bàn bệnh nhân: 01 cái Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh: 01 bộ Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng 01 bộ |
|  | Phần mềm và chức năng hệ thống (Được cài đặt trên trạm điều khiển hoặc trạm xử lý hình ảnh): Các ứng dụng tái tạo ảnh Các ứng dụng giảm liều và quản lý liều tia: Các ứng dụng lâm sàng, xử lý ảnh cơ bản: Các ứng dụng lâm sàng nâng cao: Chức năng lập kế hoạch bơm tự động Chức năng khởi động quét xoắn ốc tự động: Cho phép bơm cản quang giao tiếp với máy Chức năng chụp hai mức năng lượng Phần mềm tưới máu thân Phần mềm chụp và phân tích cho tim mạch Phần mềm đánh giá chụp tưới máu cơ tim Phần mềm/chức năng tự động đánh giá, phân tích tổn thương, lập kế hoạch điều trị u gan Phần mềm đánh giá u phổi Phần mềm phân tích mạch máu Phần mềm tưới máu não |
|  | Phụ kiện của máy CT, tối thiểu bao gồm: Hệ thống đàm thoại giữa người chụp với bệnh nhân: 01 bộ Phụ kiện định vị BN: Giá giữ đầu, tay, chân và đai cố định đệm cho bàn 01 bộ Phantom và bộ gá để chuẩn máy: 01 bộ Biến áp cách ly đồng bộ: 01 bộ |
|  | Các thiết bị và phụ kiện khác, tối thiểu bao gồm: Máy tiêm thuốc cản quang 2 nòng: 01 cái Bộ lưu điện UPS online cho hệ thống máy tính, công suất ≥ 2 kVA: 01 bộ Áo và cổ chì, loại tương đương ≥ 0.35mm chì: 02 cái Kính chì, kích thước ≥ 1200x800mm, loại tương đương ≥ 1.5 mm chì: 01 cái Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân: 01 cái Bàn đặt bộ điều khiển, trạm xử lý hình ảnh và ghế ngồi: 02 bộ Đèn cảnh báo phát tia: 01 cái Máy in phim khô kèm 01 hộp phim: 01 bộ Thiết bị và phụ kiện kết nối mạng: 01 bộ |
| III. | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Khoang máy: Tốc độ quay nhanh nhất ≤ 0.35 giây/vòng quay 360 độ Đường kính khoang máy: ≥ 70 cm Trường quét: ≥ 50 cm Khoảng cách từ tiêu điểm bóng tia tới detector: ≥ 95 cm Có bảng điều khiển trên khoang máy Đèn và hướng dẫn bệnh nhân nhịn thở Hệ thống kết nối 2 chiều giữa khoang máy và bàn điều khiển Có bộ định vị laser Có phím dừng khẩn cấp Camera định vị vị trí bệnh nhân tích hợp trên khoang máy |
|  | Hệ thống đầu thu (Detector): Số lát cắt trên mỗi vòng quay: ≥ 128 lát Số dãy detector vật lý: ≥ 64 dãy Tổng số phần tử đầu thu: ≥ 53.000 Khoảng bao phủ: ≥ 38 mm Số lát cắt tái tạo /vòng quay: ≥ 380 |
|  | Bóng phát tia Số tiêu điểm: ≥ 2 Loại Anode quay Kích thước tiêu điểm: - Loại nhỏ ≤ (0.9 mm x 0.8 mm) - Loại lớn ≤ (1.2 mm x 1.1 mm) Khả năng chịu nhiệt của Anode: ≥ 7 MHU Khả năng tản nhiệt: ≥ 1000 kHU/phút |
|  | Bộ phát cao thế: Công suất tối đa: ≥ 70 kW Điện áp điều chỉnh: từ tối thiểu ≤ 80 kVp đến tối đa ≥ 140 kVp; chia làm ≥ 4 mức Dòng bóng điều chỉnh trong khoảng: từ tối thiểu ≤ 15 mA đến tối đa ≥ 600 mA |
|  | Bàn bệnh nhân: Điều khiển được nâng, hạ bàn, chuyển động tiến lùi của mặt bàn Khoảng chụp quét được: ≥ 1600 mm Độ cao mặt bàn điều chỉnh được: ≥ 420 mm Tải trọng bàn: ≥ 200 kg Tốc độ dịch chuyển theo chiều dọc: ≥ 175 mm/giây |
|  | Các thông số chụp cơ bản Kỹ thuật theo dõi điều biến liều chùm tia X phát ra theo thời gian thực: Cho chất lượng hình ảnh nhất quán và giúp không làm tăng liều tia cho bệnh nhân Độ phân giải thời gian vật lý không áp dụng phần mềm hiệu chỉnh ≤ 175 ms Bề dày các lát cắt (nhiều cỡ) nhỏ nhất: ≤ 0.65 mm Ma trận hiển thị: ≥ 1024 x 1024 Ma trận tái tạo: ≥ 512 x 512 |
|  | Các chế độ chụp khảo sát: Chế độ quét theo trục hoặc tương đương Chế độ quét xoắn ốc hoặc tương đương Chế độ quét định vị hoặc tương đương Chức năng chụp 2 mức năng lượng |
|  | Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh Máy tính sử dụng điều khiển máy, hiển thị, xử lý hình ảnh cơ bản và chuyên sâu, lưu trữ với cấu hình tối thiểu như sau: Màn hình ≥ 02 cái Kích thước màn hình: ≥ 19 inches Độ phân giải màn hình: ≥ (1280x1024) pixel |
|  | Hệ thống máy tính chủ: Bộ xử lý trung tâm (CPU): ≥ 2.1 GHz; 8 nhân Dung lượng RAM: ≥ 64 GB Dung lượng ổ cứng: ≥ 1200 GB Có card đồ họa Tốc độ tái tạo ảnh: ≥ 40 hình/s Kết nối DICOM |
|  | Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng |
|  | Trạm máy tính với cấu hình sau: Bộ xử lý trung tâm (CPU): ≥ 2.1 GHz; ≥ 8 nhân Dung lượng RAM: ≥ 64 GB Dung lượng ổ cứng: ≥ 1200 GB Có card đồ họa |
|  | Màn hình ≥ 01 cái Kích thước: ≥ 19 inches Ma trận hiển thị: ≥ (1280 x 1024) pixel Có ổ CD/DVD-RW, chuột và bàn phím |
|  | Phần mềm và chức năng Hệ thống được cài đặt trên trạm điều khiển hoặc trạm xử lý hình ảnh (tối thiểu hoặc tương đương) bao gồm: Các ứng dụng tái tạo ảnh: Có phần mềm tái lặp chuyên biệt để cải thiện chất lượng ảnh và giảm liều tia cho bệnh nhân Có phần mềm giảm nhiễu ảnh giả gây ra bởi các vật liệu cấy ghép Có chức năng giảm nhiễu sọc của các phần cơ thể không đồng nhất Phần mềm tái tạo chùm tia hình nón cho phép thu nhận dữ liệu 3 chiều thực và tái tạo trong cả chế độ quét theo trục và quét xoắn ốc hoặc tương đương Các ứng dụng giảm liều và quản lý liều tia: Lựa chọn dòng tự động hoặc tối ưu hóa liều xạ cho bệnh nhân Có chức năng điều biến liều theo góc quay của bóng Có chức năng điều biến liều theo 3 chiều theo thời gian thực Có các giao thức quét cho trẻ em và trẻ sơ sinh Có chức năng cảnh báo liều Có chức năng hiển thị và báo cáo liều tia Các ứng dụng lâm sàng, xử lý ảnh cơ bản: Chức năng nội soi ảo Dựng hình thể tích Chức năng hỗ trợ chẩn đoán hỏng hóc từ xa Chức năng xử lý ảnh xóa nền, kết hợp ảnh Chức năng so sánh ảnh Các chức năng: cuộn, dịch chuyển, phóng to, xoay Chức năng tính toán thể tích Chức năng đo khoảng cách, đo góc Chức năng điều chỉnh độ sắc nét hoặc độ mịn ảnh Chức năng đảo ngược mức xám của ảnh Tạo vùng quan tâm Chức năng quản lý mô: Cho phép lựa chọn các tổ chức được hiển thị trên hình ảnh dựng hình thể tích Chức năng phân đoạn mô Các ứng dụng lâm sàng nâng cao: Chức năng lập kế hoạch bơm tự động Chức năng khởi động quét xoắn ốc tự động: Cho phép bơm cản quang giao tiếp với máy Chức năng chụp hai mức năng lượng Gói phần mềm tưới máu thân: Cho phép đánh giá tưới máu gan qua các biểu đồ tưới máu Cho phép đánh giá tưới máu một động mạch qua các biểu đồ tưới máu Gói phần mềm chụp và phân tích cho tim mạch: Bao gồm các tính năng sau Chức năng chụp tim mạch: tuần tự và xoắn ốc Chức năng quan sát tim mạch Đánh giá chức năng tim 2 thất tự động Tự động phân vùng cho thất trái Cung lượng tim và phân suất tống máu Đánh giá điểm vôi hóa Có chức năng nâng cao độ phân giải thời gian khi chụp tim mạch Quan sát mạch máu dạng siêu âm trong lòng mạch hoặc dạng nội soi ảo Gói phần mềm đánh giá chụp tưới máu cơ tim Phần mềm / chức năng tự động đánh giá, phân tích tổn thương, lập kế hoạch điều trị u gan Có chức năng phân đoạn mô gan, mạch máu và các tổn thương Có chức năng phân đoạn các thùy gan, mạch máu và số lượng phân đoạn gan Có chức năng lập kế hoạch phẫu thuật hoặc ghép gan. Phần mềm đánh giá u phổi Tính năng so sánh đánh giá u phổi Các thông số định lượng u Gói phần mềm phân tích mạch máu Có chức năng phân đoạn tự động để xóa xương và trích xuất đường bao mạch máu Các thông số tính toán: Đánh giá hẹp mạch, đường kính, diện tích Phần mềm tưới máu não Có thể tạo ra các bản đồ màu định lượng: lưu lượng, thể tích, thời gian đạt ngưỡng |
|  | Kết nối DICOM 3.0 |
|  | Các phụ kiện khác Máy tiêm thuốc cản quang 2 nòng Tốc độ tiêm từ ≤ 0,1 ml/s đến ≥ 10 ml/s Áp suất tiêm tối đa ≥ 21 bar Thể tích thuốc tiêm tối đa ≥ 2 x 200 ml Thời gian trễ tiêm: 0 - ≥ 255 s Dung lượng bộ nhớ ≥ 80 giao thức tiêm Máy in phim khô Loại 2 khay phim Tốc độ in: ≥ 65 phim/giờ Độ phân giải tối đa: ≥ 500 dpi |
| IV. | YÊU CẦU KHÁC: |
|  | - Địa điểm lắp đặt và bàn giao: Tại Khoa sử dụng, Bệnh viện Bạch Mai - Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng - Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng - Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt - Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế - Cung cấp thông tin hiệu suất hoạt động của máy, bao gồm: - Thời gian chụp ngắn nhất, thời gian chụp lâu nhất cho 1 người bệnh (tùy thuộc yêu cầu chẩn đoán) - Thời gian chờ tối thiểu để chụp giữa 2 ca bệnh liên tiếp (bảo đảm máy luôn hoạt động liên tục trong 8 giờ ) |

- THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM

2.1 Máy đo thời gian đông máu

| 2.1 | MÁY ĐO THỜI GIAN ĐÔNG MÁU |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương Đạt chứng chỉ CE hoặc có chứng nhận của FDA Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 75% |
| II. | Yêu cầu về cấu hình |
|  | Máy đo thời gian đông máu kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy chính: 01 cái Dây nguồn: 01 cái Máy quét mã vạch: 01 cái Bộ kit đo: 01 bộ Bộ máy tính + máy in + Bộ lưu điện: 01 bộ Phần mềm quản lý dữ liệu: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Thông số kỹ thuật tối thiểu máy chính: Điều khiển bằng vi xử lý hoặc tương đương Có chức năng self test khi bật máy Loại mẫu đo tối thiểu có: máu toàn phần, huyết tương Màn hình hiển thị LCD hoặc TFT hoặc tương đương; cho phép hiển thị tối thiểu thông số máy, ngày tháng, kết quả đo Cho phép nhập dữ liệu bệnh nhân, ngày tháng, loại test Số kênh đo ACT ≥ 2 Có thể kiểm tra được ACT, APTT, PT hoặc nhiều hơn Dải đo: ≤ 22 - ≥ 900 giây Lượng máu test mỗi kênh ≤ 2 ml Khả năng lưu trữ kết quả đo Có buồng ủ nhiệt duy trì nhiệt độ tại 37.0oC, sai số nhiệt độ buồng ủ nhiệt ≤ 2 độ C Có tối thiểu các cổng kết nối: RS 232, máy quét mã vạch Kết nối được với hệ thống thông tin bệnh viện (LIS) Kết nối được với máy quét mã vạch Thông số kỹ thuật tối thiểu máy tính đi kèm: Bộ xử lý: Intel Core i3, tốc độ xử lý 2.0 GHz RAM ≥ 4 GB Ổ cứng SSD ≥ 120GB Bàn phím, chuột Hệ điều hành Windows có bản quyền Màn hình máy tính LCD ≥ 19 inches |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 04 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. Khi có sự cố xảy ra kỹ sư sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

2.2 Hệ thống xét nghiệm Elisa bán tự động chuyên dụng cho huyết học

|  | HỆ THỐNG ELISA BÁN TỰ ĐỘNG CHUYÊN DỤNG CHO HUYẾT HỌC |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa tới ≥ 30 độ C; Độ ẩm tối đa tới ≥ 70% |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
|  | Hệ thống ELISA bán tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy đọc khay vi thể: 01 cái Bộ lọc: 01 bộ Khay vi thể tròn 96 giếng: 02 cái Phần mềm: 01 bộ Máy tính: 01 bộ Máy lắc ủ khay vi thể: 01 cái Máy chính: 01 cái Túi che bụi: 01 cái Dây nguồn: 01 cái Máy rửa khay vi thể: 01 cái Dàn rửa 8 đầu hút: 01 cái Bình chứa dung dịch: 04 cái Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy lắc ủ khay vi thể Lắc ủ đồng thời 2 khay ≥ 96 giếng Có màn hình hiển thị và các phím điều khiển Tốc độ lắc có thể điều chỉnh từ ≤ 575 tới ≥ 1200rpm Nhiệt độ ủ có thể điều chỉnh ≥ 40 độ C Có âm báo khi kết thúc quá trình lắc. Máy rửa khay vi thể: Máy có chức năng rửa, hút, xả, mồi theo chương trình điều khiển. Máy có chức năng lắc, cảnh báo mức chất lỏng, có nắp đậy chống giọt bắn. Sử dụng với khay vi thể: loại đĩa 96 giếng, đáy phẳng, tròn, chữ V hoặc chữ U, strip Có màn hình hiển thị và các phím điều khiển Số kênh rửa (Manifold): ≥ 8 kênh Cho phép lựa chọn thời gian ngâm, thể tích dung dịch cấp cho mỗi giếng Số chương trình rửa: ≥ 50 Máy đọc khay vi thể Điều khiển bằng phần mềm hoặc vi xử lý Nguồn sáng: Halogen hoặc sợi đốt Gồm tối thiểu các bộ lọc: 405, 450, 492, 540 hoặc 545, 600, 630 nm Số kênh đọc: ≥ 8 kênh Tốc độ đọc 96 giếng: ≤ 12s Dải đo hấp thụ quang: 0 to ≥ 3.5 OD (A) Tích hợp máy in hoặc kết nối với máy in ngoài Giao diện sử dụng: Tích hợp màn hình và bàn phím hoặc kết nối và điều khiển thông qua máy tính Có bộ nhớ lưu trữ kết quả, thông tin bệnh nhân |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 24 tháng. Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 04 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai. Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. Khi có sự cố xảy ra kỹ sư sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm. Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. |

2.3 Hệ thống xét nghiệm Elisa bán tự động chuyên dụng cho vi sinh

|  | HỆ THỐNG ELISA BÁN TỰ ĐỘNG CHUYÊN DỤNG CHO VI SINH |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa tới ≥ 30 độ C; Độ ẩm tối đa tới ≥ 70% |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
|  | Hệ thống ELISA bán tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy đọc khay vi thể: 01 cái Bộ lọc: 01 bộ Khay vi thể tròn 96 giếng: 02 cái Phần mềm: 01 bộ Máy tính: 01 bộ Máy lắc ủ khay vi thể: 01 cái Máy chính: 01 cái Túi che bụi: 01 cái Dây nguồn: 01 cái Máy rửa khay vi thể: 01 cái Dàn rửa 8 đầu hút: 01 cái Bình chứa dung dịch: 04 cái Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy lắc ủ khay vi thể Lắc ủ đồng thời 2 khay ≥ 96 giếng Có màn hình hiển thị và các phím điều khiển Tốc độ lắc có thể điều chỉnh từ ≤ 575 tới ≥ 1200rpm Nhiệt độ ủ có thể điều chỉnh ≥ 40 độ C Có âm báo khi kết thúc quá trình lắc. Máy rửa khay vi thể: Máy có chức năng rửa, hút, xả, mồi theo chương trình điều khiển. Máy có chức năng lắc, cảnh báo mức chất lỏng, có nắp đậy chống giọt bắn. Sử dụng với khay vi thể: loại đĩa 96 giếng, đáy phẳng, tròn, chữ V hoặc chữ U, strip Có màn hình hiển thị và các phím điều khiển Số kênh rửa (Manifold): ≥8 kênh Cho phép lựa chọn thời gian ngâm, thể tích dung dịch cấp cho mỗi giếng Số chương trình rửa: ≥ 50 Máy đọc khay vi thể Điều khiển bằng phần mềm hoặc vi xử lý Nguồn sáng: Halogen hoặc sợi đốt Gồm tối thiểu các bộ lọc: 405, 450, 492, 540 hoặc 545, 600, 630 nm Số kênh đọc: ≥ 8 kênh Tốc độ đọc 96 giếng: ≤ 12s Dải đo hấp thụ quang: 0 to ≥ 3.5 OD (A) Tích hợp máy in hoặc kết nối với máy in ngoài Giao diện sử dụng: Tích hợp màn hình và bàn phím hoặc kết nối và điều khiển thông qua máy tính Có bộ nhớ lưu trữ kết quả, thông tin bệnh nhân |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 24 tháng. Thời gian thục hiện hợp đồng: ≤ 04 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai. Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. Khi có sự cố xảy ra kỹ sư sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm. Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. |

2.4 Kính hiển vi quang học 3 người quan sát có kết nối Camera

|  | KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC 3 NGƯỜI QUAN SÁT CÓ KẾT NỐI CAMERA |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 60% |
| II. | Yêu cầu về cấu hình |
|  | Thân kính chính và phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ Mâm vật kính: 01 cái Đầu quan sát: 01 cái Bàn kính cơ học: 01 cái Thị kính 10x: 02 cái Bộ vật kính: 01 bộ Bàn để mẫu kèm bộ phận dịch chuyển mẫu: 01 cái Nguồn sáng LED: 01 cái Hộp tụ quang: 01 cái Dầu soi: 01 lọ Dây nguồn: 01 cái Bao che bụi: 01 cái Phụ kiện dùng cho 2 người cùng quan sát Chân đế dùng cho các quan sát viên: 01 cái Ống nối cho 2 người cùng quan sát bên phải hoặc trái: 01 cái Đầu quan sát ≥ 2 mắt: 02 cái Thị kính 10X: 04 cái Camera kỹ thuật số: 01 cái Phần mềm phân tích và xử lý ảnh: 01 bộ Máy tính: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Thị kính 10X, vi trường ≥ 25 mm Đầu quan sát: loại 2 mắt hoặc 3 mắt, có cổng kết nối với camera; có ≥ 3 mức điều chỉnh tỉ lệ ánh sáng, vi trường ≥ 25mm Bộ vật kính: phẳng, (hiệu chỉnh) vô cực, chống quang sai màu, gồm các cỡ sau: Vật kính 4X hoặc 5X/ N.A ≥ 0.1/ WD ≥ 17mm Vật kính 10X/ N.A ≥ 02/ WD ≥ 10mm Vật kính 40X/ N.A ≥ 0.65/ WD ≥ 0.5mm Vật kính 100X/ N.A ≥ 1.25/ WD ≥ 0.15mm, ngâm dầu Bàn để mẫu: có bộ phận giữ mẫu, dịch chuyển mẫu theo hai chiều X/Y. Hành trình di chuyển theo 2 trục X/Y: ≥ 75x50mm Mâm gắn vật kính: Dạng mâm xoay có ≥ 6 vị trí lắp vật kính Nguồn sáng: Đèn LED, điều chỉnh được cường độ sáng Điều chỉnh tiêu cự bằng núm xoay đồng trục, có chức năng chỉnh tinh và chỉnh thô. Chỉnh thô: ≥ 7 mm/vòng xoay, Chỉnh tinh: ≤ 0,1mm/vòng xoay. Giới hạn điều chỉnh: ≥ 25mm Khả năng nâng cấp: Kính hiển vi dùng cho kỹ thuật phản pha, nền đen, phân cực, DIC và huỳnh quang (có ≥ 6 vị trí để gắn phin lọc huỳnh quang) Phụ kiện dùng cho 2 người cùng quan sát Ống nối cho 2 người cùng quan sát bên phải hoặc trái Đầu quan sát 2 mắt Thị kính 10X, đường kính vi trường rộng ≥ 22 mm, điều chỉnh được khoảng cách đồng tử Camera kỹ thuật số: Cảm biến hình ảnh: màu, CMOS hoặc CCD Kích thước cảm biến: ≥ 1/ 2.1 inch Độ phân giải: ≥ 8.5MP Phần mềm phân tích và xử lý ảnh Phần mềm có tối thiểu các chức năng: thu nhận, phân tích, xử lý, đo lường ảnh, tạo bản ghi Bộ máy tính có cấu hình tối thiểu: Bộ xử lý: Intel Core i7-12500 (up to 4.0GHz) Ram 4GB Ổ cứng: 256GB SSD Có card đồ họa Màn hình LCD màu kích thước 21.5" |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 24 tháng. Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 04 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. Khi có sự cố xảy ra kỹ sư sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm. Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. |

2.5 Kính hiển vi huỳnh quang

|  | KÍNH HIỂN VI HUỲNH QUANG |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa tới ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa tới ≥ 60% |
| II. | Yêu cầu về cấu hình |
|  | Thân kính hiển vi với nguồn sáng đèn LED: 01 bộ Đầu quan sát có cổng kết nối camera: 01 cái Mâm gắn vật kính có ≥ 06 vị trí lắp vật kính: 01 cái Bộ vật kính: 01 bộ Thị kính trường rộng 10X, vi trường ≥ 22 mm: 02 cái Bàn kính cơ học: 01 cái Bộ phận kẹp tiêu bản, có thể giữ 02 tiêu bản cùng 1 lúc: 01 cái Hộp tụ quang dùng cho kỹ thuật trường sáng: 01 cái Bộ phận huỳnh quang gồm: Nguồn cung cấp cho bóng đèn huỳnh quang: 01 bộ Bóng đèn kích thích huỳnh quang: 01 cái Bộ gá khối lọc có ≥ 06 vị trí, xoay tròn: 01 bộ Bộ lọc huỳnh quang DAPI: 01 bộ Bộ lọc huỳnh quang FITC: 01 bộ Bộ lọc huỳnh quang màu đỏ: 01 bộ Túi phủ kính chống bụi: 01 cái Dầu soi ≥ 8ml: 01 cái Bộ kit tháo lắp: 01 bộ Dây điện nguồn: 01 cái Camera kỹ thuật số: 01 cái Phần mềm phân tích và xử lý ảnh: 01 bộ Máy tính: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Kính hiển vi Nguồn sáng: đèn LED, tuổi thọ LED ≥ 20.000 giờ Đầu quan sát loại 3 mắt hoặc 2 mắt có cổng kết nối với camera, có bộ phận điều chỉnh tách sáng bằng cần gạt Thị kính 10X, vi trường ≥ 22 mm Mâm gắn vật kính: dạng xoay tròn, ≥ 6 vị trí lắp vật kính Bộ vật kính: Vật kính phẳng, vô cực, chống quang sai màu, gồm tối thiểu các cỡ sau: Hệ số phóng đại 4x hoặc 5x, NA (N.A) ≥ 0,1/WD ≥ 17mm Hệ số phóng đại 10x, NA ≥ 0,25/WD ≥ 10mm Hệ số phóng đại 40x, NA ≥ 0,65/WD ≥ 0,45mm Hệ số phóng đại 100x, ngâm dầu, NA ≥ 1,25/ WD ≥ 0,15mm Khoảng cách di chuyển bàn di mẫu theo 2 trục: ≥ 75 mm (X) x 50 mm (Y) Điều chỉnh tiêu cự: chỉnh tinh và chỉnh thô bằng núm xoay đồng trục Chỉnh tinh: ≤ 0,4 mm/vòng xoay Chỉnh thô: ≥ 4 mm//vòng xoay Giới hạn điều chỉnh: ≥ 25 mm Có khả năng nâng cấp: kỹ thuật phân cực, kỹ thuật DIC, kỹ thuật phản pha và nền đen. Bộ phận huỳnh quang: Bóng đèn kích thích huỳnh quang: LED hoặc thủy ngân hoặc Halogen Camera kỹ thuật số Cảm biến hình ảnh màu: CMOS hoặc CCD Kích thước cảm biến: ≥ 1/ 2.3 inch Độ phân giải (tối đa): ≥ 6.4 megapixel Phần mềm phân tích và xử lý ảnh Bộ máy tính có cấu hình tối thiểu: Bộ xử lý: Intel Core i7-12500 (up to 4.0GHz) Ram: 4GB Ổ cứng: 256GB SSD Có card đồ họa Màn hình LCD màu kích thước 21.5" |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. |
|  | Thời gian thục hiện hợp đồng: ≤ 04 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai. |
|  | Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |
|  | Khi có sự cố xảy ra kỹ sư sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm. |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. |

2.6 Máy ly tâm lạnh tốc độ cao

|  | MÁY LY TÂM LẠNH TỐC ĐỘ CAO |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 70% |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy ly tâm kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Rotor góc: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Dải nhiệt độ: từ ≤ -10ºC đến ≥ 40ºC Tốc độ ly tâm điều chỉnh được tối đa: ≥ 15.000 vòng/phút Lực ly tâm có thể điều chỉnh được tối đa ≥ 24.000 x g Số lượng ống trên rotor: ≥ 40 x 1.5/2ml Thời gian ly tâm: điều chỉnh được tối đa ≥ 9 giờ 59 phút hoặc liên tục Có chức năng mở khóa khẩn cấp Chế độ cảnh báo tối thiểu bao gồm: nắp mở, quá nhiệt, không cân bằng |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

2.7 Máy ly tâm đa năng

|  | MÁY LY TÂM ĐA NĂNG |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa tới ≥ 30 độ C; Độ ẩm tối đa tới ≥ 75% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS |
| II. | Yêu cầu về cấu hình |
|  | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Rotor và adapter: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Buồng ly tâm bằng thép không gỉ Có thể điều chỉnh tốc độ ly tâm và thời gian ly tâm Có màn hình hiển thị các thông số: tốc độ, thời gian Có thể lắp rotor văng và rotor góc Chế độ cảnh báo tối thiểu bao gồm: nắp mở, không cân bằng Tắt máy khi rotor mất cân bằng Có chức năng mở khóa khẩn cấp Có âm báo kết thúc chu trình Tốc độ ly tâm tối đa: ≥ 6000 vòng/phút Lực ly tâm RCF tối đa: ≥ 2000 x g Số lượng ống trên rotor: ≥ 60 x 5ml Thời gian ly tâm: điều chỉnh được tối đa ≥ 99 phút hoặc liên tục |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

2.8 Máy đo tốc độ máu lắng

|  | MÁY ĐO TỐC ĐỘ MÁU LẮNG (cấu hình 1) |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: phù hợp nguồn điện 220V/50Hz (10%) Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 75% |
| II. | Yêu cầu về cấu hình |
|  | Máy đo tốc độ máu lắng kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy chính: 01 cái Máy trộn mẫu: 01 cái Máy quét mã vạch: 01 cái Dây nguồn và cáp kết nối: 01 bộ Máy in nhiệt kèm giấy in: 01 bộ Bộ máy tính kết nối máy đo tốc độ máu lắng: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Công suất: nạp đồng thời ≥ 100 ống; Thời gian trả kết quả sớm nhất: ≤ 30 phút Kết nối được máy đọc mã vạch Phương pháp đo: bằng phương pháp quang học Kết nối được với hệ thống LIS hoặc có cổng kết nối RS232 Tích hợp máy in Kết nối được với máy tính Cấu hình máy tính tối thiểu: Bộ vi xử lý: Intel Core i5 hoặc tương đương Ram: 8GB Ổ cứng: SSD 512GB Hệ điều hành: Windows 10 Màn hình: LCD 20 inch Chuột, bàn phím |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

|  | MÁY ĐO TỐC ĐỘ LẮNG MÁU (cấu hình 2) |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: phù hợp nguồn điện 220V/50Hz (10%) Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc chứng nhận của FDA Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 75% |
| II. | Yêu cầu về cấu hình |
|  | Máy đo tốc độ máu lắng kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: Máy chính: 01 cái Máy trộn mẫu: 01 cái Máy quét mã vạch: 01 cái Dây nguồn và cáp kết nối: 01 bộ Máy in nhiệt kèm giấy in: 01 bộ Bộ máy tính kết nối máy đo tốc độ lắng máu: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Nạp đồng thời tối đa ≥ 20 ống; Công suất: ≥ 150 mẫu/giờ Thời gian trả kết quả sớm nhất: ≤ 30 giây Kết nối đầu đọc mã vạch Phương pháp đo: bằng phương pháp quang học Dải đo: ≤ 2 - ≥ 120mm/giờ Kết nối được với hệ thống LIS Tích hợp máy in, đầu đọc mã vạch, bộ trộn mẫu |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

2.9 Máy ly tâm thường

|  | MÁY LY TÂM THƯỜNG |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 70% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS |
| II. | Yêu cầu về cấu hình |
|  | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ Rotor và Adapter: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Buồng ly tâm bằng thép không gỉ Có thể lắp rotor văng và rotor góc Có màn hình hiển thị các thông số: tốc độ, lực ly tâm RCF, thời gian, số chương trình Chế độ cảnh báo tối thiểu bao gồm: nắp mở, quá nhiệt, không cân bằng Tắt máy khi rotor mất cân bằng Có chức năng mở khóa khẩn cấp Tốc độ ly tâm tối đa: ≥ 15.000 vòng/phút Lực ly tâm RCF tối đa: ≥ 20.000 x g Thời gian ly tâm: điều chỉnh được tối đa ≥ 99 phút hoặc liên tục Bước điều chỉnh: ≤ 1 phút Số lượng ống trên rotor: ≥ 24 x 1.5/2ml |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

2.10 Hệ thống thiết bị dùng cho xét nghiệm nhiễm sắc thể và FISH xác định các đột biến gen

|  | HỆ THỐNG THIẾT BỊ DÙNG CHO XÉT NGHIỆM NHIỄM SẮC THỂ VÀ FISH XÁC ĐỊNH CÁC ĐỘT BIẾN GEN |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc chứng nhận FDA Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa tới ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa tới ≥ 60% |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
|  | Hệ thống thiết bị dùng cho xét nghiệm nhiễm sắc thể và FISH xác định các đột biến gen kèm phụ kiện tiêu chuẩn có cấu hình tối thiểu bao gồm: Hệ thống kính hiển vi huỳnh quang: 01 hệ thống, bao gồm: Thân kính hiển vi: 01 cái Mâm gắn vật kính: 01 cái Thị kính 10X: 02 cái Bộ vật kính: 01 bộ Bàn để mẫu: 01 cái Bộ kẹp tiêu bản: 01 cái Ống quan sát: 01 cái Bộ nguồn sáng truyền qua: 01 bộ Bộ nguồn sáng huỳnh quang: 01 bộ Bộ phin lọc huỳnh quang: 01 bộ Hộp gá kính lọc huỳnh quang: 01 cái Bộ (hộp) tụ quang: 01 bộ Dầu soi: 03 lọ Bao phủ kính: 01 cái Camera kỹ thuật số: 01 cái Bàn di mẫu tự động: 01 cái Bộ phận tải lam tự động: 01 bộ Bộ phận tự động nhỏ dầu: 01 bộ Máy quét mã vạch: 01 cái Máy lai dùng trong kỹ thuật FISH: 01 bộ Phần mềm: 01 bộ Máy tính: 01 bộ Máy in: 01 bộ Bộ lưu điện: 02 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Hệ thống kính hiển vi huỳnh quang - Kỹ thuật hiển vi: Trường sáng, huỳnh quang hoặc nhiều hơn - Đầu quan sát: loại 2 mắt có cổng kết nối camera - Có cần gạt tỉ lệ ánh sáng: 100:0/20:80/ 0:100 - Thị kính 10x với vi trường ≥ 25 mm - Điều chỉnh được khoảng cách đồng tử - Điều chỉnh tiêu cự: bằng mô tơ điện - Mâm gắn vật kính: loại xoay, ≥ 7 vị trí, điều khiển bằng mô tơ điện - Vật kính: phẳng, chống quang sai màu, gồm tối thiểu các hệ số phóng đại: 4x hoặc 5x/NA ≥ 0,16 10x/NA ≥ 0,3 40x/NA ≥ 0,9 100x/NA ≥ 1,3. Vật kính 100x: loại ngâm dầu -Bàn di mẫu tự động: Giới hạn di chuyển: ≥ 225 x 75 (mm) Tốc độ di chuyển: ≥ 120mm/s Số lam kính gắn đồng thời: ≥ 5 - Hộp tụ quang: điều khiển bằng mô tơ - Nguồn sáng truyền qua: LED - Nguồn sáng kích thích huỳnh quang: LED - Mâm xoay kính lọc huỳnh quang: ≥ 8 vị trí, điều khiển điện - Bộ lọc huỳnh quang: tối thiểu có các bộ lọc DAPI, FITC, Aqua, cam, đỏ và bộ lọc 3 màu lục/lam/đỏ - Bộ phận tải lam tự động: Sức chứa: ≥ 80 lam Bộ phận tự động nhỏ dầu Camera kỹ thuật số - Cảm biến hình ảnh: đơn sắc, CCD hoặc CMOS, kích thước: ≥ 2/3" - Độ phân giải: ≥ 1.4 Megapixels - Kích thước pixel: ≤ 6.45x6.45 (µm) - Tốc độ khung hình: ≥ 15fps Phần mềm - Điều khiển kính hiển vi, camera, tải lam tự động, bàn di mẫu tự động, quét mã vạch, bộ phận nhỏ dầu - Tự động tìm kiếm kỳ giữa NST và chụp ảnh - Phân tích NST và lập NST đồ - Phân tích tín hiệu FISH Máy lai - Có tối thiểu các chế độ: Biến tính/lai, lai cố định nhiệt độ - Sức chứa: ≥ 12 slide - Thời gian gia nhiệt từ 37-95°C: ≤ 3 phút - Thời gian giảm nhiệt từ 95 - 45°C: ≤ 7 phút - Dải điều chỉnh nhiệt độ: ≤ 30 - ≥ 90 °C - Độ chính xác nhiệt độ: ≤ ± 1℃ - Độ đồng nhất nhiệt độ: ≤ ± 1℃ - Cài đặt thời gian xử lý tối đa: ≥ 99 giờ Bộ máy tính Cấu hình tối thiểu: - Bộ xử lý: Intel Xeon E3 - Ram: 8GB - Ổ cứng: ≥ 2TB - Màn hình LCD 23" (Full HD) Bộ lưu điện: loại online, công suất ≥ 1KVA |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 24 tháng Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 04 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. Khi có sự cố xảy ra kỹ sư sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

2.11 Kính hiển vi quang học có kết nối Camera

|  | KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC CÓ KÊT NỐI CAMERA |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa tới ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa tới ≥ 60% |
| II. | Yêu cầu về cấu hình |
|  | Thân kính hiển vi: 01 cái Đầu quan sát: 01 cái Mâm vật kính ≥ 6 vị trí: 01 cái Bàn kính cơ học: 01 cái Bộ phận kẹp tiêu bản: 01 cái Hộp tụ quang trường sáng: 01 cái Vật kính (4x, 10x, 40x, 100x): 01 bộ Thị kính ≥ 10x: 02 cái Túi phủ kính chống bụi: 01 cái Nguồn sáng: 01 cái Dầu soi: 01 lọ Camera kỹ thuật số: 01 cái Máy tính: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Kính hiển vi 3 mắt Đầu quan sát loại 3 mắt hoặc 2 mắt có cổng kết nối với camera, có bộ phận tách sáng bằng cần gạt, vi trường ≥ 22mm Điều chỉnh được khoảng cách đồng tử: ≤ 50 - ≥ 75 mm Thị kính 10x, chống quang sai màu, vi trường (F.N) ≥ 22mm Mâm gắn vật kính có ≥ 6 vị trí gắn vật kính Bộ vật kính: Vật kính phẳng, vô cực, chống quang sai màu, gồm tối thiểu các cỡ sau: Hệ số phóng đại 4x hoặc 5x, N.A ≥ 0,1/ WD ≥ 17mm Hệ số phóng đại 10x, NA ≥ 0,25/WD ≥ 10mm Hệ số phóng đại 40x, NA ≥ 0,65/WD ≥ 0,5mm Hệ số phóng đại 100x, ngâm dầu, NA ≥ 0,15/WD ≥ 0,15mm Khoảng cách di chuyển bàn di mẫu theo 2 chiều X/Y: ≥ 75 x 50 mm, Kẹp giữ mẫu: có khả năng giữ đồng thời 2 lam kính Điều chỉnh tiêu cự: chỉnh tinh và chỉnh thô bằng núm xoay đồng trục Chỉnh tinh: ≤ 0,1 mm/vòng xoay Chỉnh thô: ≥ 7 mm/vòng xoay Giới hạn điều chỉnh: ≥ 25 mm Nguồn sáng: đèn LED Hộp tụ quang: Có độ mở ≥ 0,9 dùng cho kỹ thuật trường sáng, có điều chỉnh màn chắn sáng Camera kỹ thuật số Loại: Camera mầu ≥ 6.4-megapixel Cảm biến hình ảnh: ≥ 1/2.1-inch, CMOS màu Đầu nối với kính hiển vi: C-mount Cổng kết nối: tối thiểu có USB Phần mềm có tối thiểu các chức năng: thu nhận, phân tích, xử lý, đo lường ảnh, tạo bản ghi |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 04 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. Khi có sự cố xảy ra kỹ sư sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

2.12 Máy rã đông huyết tương

|  | MÁY RÃ ĐÔNG HUYẾT TƯƠNG |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: phù hợp nguồn điện 220V/50Hz (10%) Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 70% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS |
| II. | Yêu cầu về cấu hình |
|  | Cấu hình tối thiểu bao gồm: Máy chính : 01 bộ Dây nguồn: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy có chức năng rã đông và làm ấm Túi rã đông không tiếp xúc trực tiếp với nước rã đông Rã đông đồng thời được tối đa ≥ 04 túi máu Có màn hình hiển thị Có chức năng cảnh báo bằng âm thanh Có cảm biến kiểm soát nhiệt độ, phát hiện rò rỉ túi máu Có thể điều chỉnh nhiệt độ. Nhiệt độ cài đặt tối đa: ≥ 40°C |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

2.13 Máy làm ấm máu khi truyền

|  | MÁY LÀM ẤM MÁU KHI TRUYỀN |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 80% |
| II. | Yêu cầu về cấu hình |
|  | Máy chính : 01 bộ Dây nguồn: 01 bộ Giá đỡ: 01 cái Bộ phụ kiện làm ấm máu/dịch truyền tiêu chuẩn: 02 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Máy được sử dụng để làm ấm dịch truyền, máu và chế phẩm máu Có thể cài đặt trước giá trị nhiệt độ đích Có màn hình hiển thị nhiệt độ thực tế của ống dây làm ấm Có cảm biến kiểm soát nhiệt độ Có chức năng phát cảnh báo khi quá nhiệt Nhiệt độ cài đặt: tối thiểu 2 mức 37℃ (±2.0℃) và 39℃ (± 2.0℃) Giới hạn cài đặt nhiệt độ cảnh báo quá nhiệt: Giới hạn trên: ≥ 42℃ |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

2.14 Kính hiển vi quang học hai mắt chuyên dụng

| 2.14.1 | KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC HAI MẮT CHUYÊN DỤNG CHO HUYẾT HỌC VÀ VI SINH |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220 V/50Hz (10%) Đạt chứng chỉ ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 60% |
| II. | Yêu cầu về cấu hình |
|  | Thân kính chính và phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ Mâm vật kính: 01 cái Bàn để mẫu kèm bộ phận dịch chuyển mẫu : 01 cái Hộp tụ quang: 01 cái Vật kính: 01 bộ Đầu quan sát: 01 bộ Thị kính 10X: 02 cái Túi phủ kính: 01 cái Dầu soi: 01 lọ Dây nguồn: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Hệ thống quang học: Vô cực hoặc hiệu chỉnh vô cực Độ phóng đại: ≥ 1000 lần (Khi sử dụng vật kính 100X và thị kính 10X) Đầu quan sát loại 3 mắt hoặc 2 mắt có cổng kết nối với camera, có bộ phận tách sáng bằng cần gạt, vi trường ≥ 22mm, có vòng chỉnh độ diop Điều chỉnh được khoảng cách đồng tử: ≤ 50 - ≥ 75 mm Thị kính 10X, đường kính vi trường ≥ 22 mm Mâm gắn vật kính: loại xoay, có ≥ 6 vị trí gắn vật kính Bộ vật kính: phẳng, (hiệu chỉnh) vô cực, chống quang sai màu, gồm các cỡ sau: Vật kính 4X hoặc 5X/ N.A ≥ 0,1/ WD ≥ 17mm Vật kính 10X/ N.A ≥ 0,2/WD ≥ 10mm Vật kính 40X/ N.A ≥ 0,65/WD ≥ 0,5mm Vật kính 100X/ N.A ≥ 1,25/WD ≥ 0,1mm, ngâm dầu Nguồn sáng: Đèn LED Điều chỉnh tiêu cự bằng núm xoay đồng trục, có chức năng chỉnh tinh và chỉnh thô Chỉnh thô: ≥ 7 mm/ vòng xoay Điều chỉnh tinh: ≤ 0,1 mm/ vòng xoay Giới hạn điều chỉnh: ≥ 25 mm Bàn để mẫu: có bộ phận giữ mẫu, dịch chuyển mẫu được theo hai chiều X/Y. Hành trình di chuyển mẫu X/Y: ≥ 75/50 mm Bộ phận giữ mẫu: kẹp đồng thời 2 mẫu Có khả năng nâng cấp: kỹ thuật phân cực, kỹ thuật DIC, kỹ thuật phản pha và nền đen. |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 04 tháng tại Bệnh viện Bạch Mai Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. Khi có sự cố xảy ra kỹ sư sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm. Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam. |

| 2.14.2 | KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC 2 MẮT CHUYÊN DỤNG CHO GIẢI PHẪU BỆNH |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa tới ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa tới ≥ 60% |
| II. | Yêu cầu về cấu hình |
|  | Thân kính chính: 01 cái Ống quan sát : 01 cái Thị kính: 02 cái Mâm vật kính: 01 cái Vật kính: 01 bộ Bàn để mẫu: 01 cái Bộ phận kẹp tiêu bản: 01 cái Hộp tụ quang: 01 cái Nguồn sáng truyền qua: 01 cái Dầu soi: 01 lọ Túi phủ kính chống bụi: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Phương pháp quan sát: trường sáng Đầu quan sát: ≥ 2 mắt, vi trường ≥ 22 mm; Điều chỉnh được khoảng cách đồng tử Thị kính chống quang sai màu 10 X, vi trường (F.N) ≥ 22mm Mâm gắn vật kính loại xoay, có ≥ 6 vị trí gắn vật kính Bộ vật kính: Vật kính phẳng, vô cực, chống quang sai màu, gồm các cỡ sau: Vật kính 4x hoặc 5x/ N.A ≥ 0,1 Vật kính 10x/ N.A ≥ 0,2 Vật kính 20x/ N.A ≥ 0,4 Vật kính 40X/ N.A ≥ 0,65 Vật kính 60X hoặc 63X/ N.A ≥ 0,8 Có núm điều chỉnh đồng trục tiêu cự: chỉnh thô, chỉnh tinh Chỉnh thô: ≥ 4 mm/ vòng xoay Điều chỉnh tinh: ≤ 0,4 mm/ vòng xoay Giới hạn điều chỉnh ≥ 25 mm Bàn để mẫu: có bộ phận giữ mẫu, dịch chuyển mẫu được theo hai chiều X/Y. Bộ phận giữ mẫu: kẹp đồng thời ≥ 02 tiêu bản Khoảng cách di chuyển của bàn để mẫu theo 2 chiều X/Y: ≥ 75/50 mm Tụ quang: N.A ≥ 0,8 Nguồn sáng: đèn LED, tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ. Có khả năng nâng cấp tính năng: quan sát hình ảnh hiển vi trường tối, phản pha, DIC, huỳnh quang, thêm nhiều người cùng quan sát, kết nối camera … |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

2.15 Kính hiển vi hội chẩn năm đầu quan sát

|  | KÍNH HIỂN VI HỘI CHẨN NĂM ĐẦU QUAN SÁT |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Đạt chứng chỉ ISO 13485 hoặc ISO 9001 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 60% |
| II. | Yêu cầu về cấu hình |
|  | Thân kính chính và phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 cái Ống quan sát: 01 cái Thị kính: 02 cái Mâm vật kính: 01 cái Vật kính: 01 bộ Bàn để mẫu kèm bộ phận dịch chuyển mẫu : 01 cái Hộp tụ quang: 01 cái Nguồn sáng truyền qua: 01 cái Dầu soi: 01 lọ Túi phủ kính chống bụi: 01 cái Phụ kiện cho thêm 4 người cùng quan sát Bộ ống nối và giá đỡ: 01 bộ Đầu quan sát 2 mắt: 04 cái Thị kính: 08 cái Phần mềm phân tích và xử lý ảnh: 01 bộ Máy tính: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Chỉ tiêu kỹ thuật |
|  | Kính hiển vi Phương pháp quan sát: trường sáng Đầu quan sát: loại 2 mắt hoặc 3 mắt có cổng kết nối với camera, vi trường ≥ 25 mm; có điều chỉnh tỉ lệ ánh sáng Điều chỉnh được khoảng cách đồng tử Thị kính: chống quang sai màu, 10X, vi trường ≥ 25mm Mâm gắn vật kính: loại xoay, có ≥ 6 vị trí gắn vật kính Bộ vật kính: phẳng, vô cực, chống quang sai màu, gồm các cỡ sau: Vật kính 4X hoặc 5X/ N.A ≥ 0,1 Vật kính 10X/ N.A ≥ 0,2 Vật kính 20X/ N.A ≥ 0,4 Vật kính 40X/ N.A ≥ 0,65 Vật kính apochromat 60X hoặc 63X/ N.A ≥ 1,4 Điều chỉnh tiêu cự bằng núm xoay đồng trục, có chức năng chỉnh tinh và chỉnh thô Chỉnh thô: ≤ 15 mm/ vòng xoay Điều chỉnh tinh: ≤ 0,4 mm/ vòng xoay Giới hạn điều chỉnh: ≥ 25 mm Bàn để mẫu: có bộ phận giữ mẫu, dịch chuyển mẫu theo hai chiều X/Y. Bộ phận giữ mẫu: kẹp đồng thời ≥ 02 tiêu bản . Hành trình di chuyển mẫu X/Y: ≥ 75 x 50 mm Tụ quang: N.A ≥ 0,8 Nguồn sáng: đèn LED, tuổi thọ: ≥ 20.000 giờ, có chức năng điều chỉnh độ sáng Phụ kiện cho thêm 4 người cùng quan sát Ống quan sát: loại 2 mắt, điều chỉnh được khoảng cách đồng tử, vi trường ≥22 mm Thị kính: 10X, phẳng, chống quang sai màu, vi trường ≥ 22mm Có khả năng nâng cấp tính năng: quan sát hình ảnh hiển vi nổi 3 chiều, phản pha, phân cực, DIC, huỳnh quang, kết nối camera Bộ máy tính có cấu hình tối thiểu: Bộ xử lý: Intel Core i7-12500 (up to 4.0GHz) Ram 4GB Ổ cứng: 256GB SSD Có card đồ họa Màn hình LCD màu kích thước 21.5" Phần mềm phân tích và xử lý ảnh: 01 bộ |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

2.16 Máy cắt tiêu bản lạnh tự động

|  | MÁY CẮT TIÊU BẢN LẠNH TỰ ĐỘNG |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa tới ≥ 30 độ C; Độ ẩm tối đa tới ≥ 60% |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy cắt tiêu bản lạnh tự động, hệ thống làm lạnh và phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ Đĩa gắn mẫu: 05 cái Bộ định hướng mẫu/di chuyển mẫu: 01 bộ Giá mang dao: 01 cái Lưỡi dao loại dùng 1 lần: 01 hộp (50 cái) Đĩa chống cuộn (anti - roll plate): 01 cái Dầu cắt lạnh: 01 lọ Gel đông lạnh: 01 lọ Bộ kit tháo lắp: 01 bộ Dây nguồn: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh |
| III. | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | Máy cắt tiêu bản có chức năng cắt thủ công và tự động Có chức năng cắt và gọt (trimming) Có chức năng khóa tay quay Có chức năng di chuyển, nghiêng mẫu Có nút dừng khẩn cấp Có bảng điều khiển và màn hình hiển thị hoạt động của máy Buồng lạnh làm bằng thép không gỉ Nhiệt độ buồng lạnh có thể cài đặt ≤ - 35 độ C Khu vực lưu trữ/chuẩn bị mẫu có ≥ 15 vị trí, nhiệt độ có thể điều chỉnh xuống ≤ -40°C Có ≥ 2 vị trí làm lạnh nhanh, nhiệt độ có thể điều chỉnh xuống ≤ -50°C Có chức năng xả đông: tự động và thủ công Có hệ thống diệt khuẩn bằng tia UV hoặc bằng ozone Khoảng di chuyển mẫu theo chiều dọc: ≥ 58mm Khoảng dẫn tiến mẫu theo chiều ngang: ≥ 25 mm Có chức năng chỉnh nghiêng mẫu ≥ 8 độ Độ dày lát cắt điều chỉnh được: ≤ 1µm - ≥ 100µm Có ≥ 4 bước điều chỉnh độ dày lát cắt Độ dày gọt mẫu điều chỉnh được: từ ≤ 1 tới ≥ 600µm Điều chỉnh được tốc độ tối đa ≥ 300mm/s hoặc ≥ 90 lát cắt/phút Có chức năng lùi mẫu |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

2.17 Máy chuyển mẫu bệnh phẩm công suất ≥ 300 cassette/lần

|  | MÁY CHUYỂN MẪU BỆNH PHẨM CÔNG SUẤT ≥ 300 CASSETTE/ LẦN |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 70% |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
|  | Cấu hình tối thiểu bao gồm: Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ Màn hình: 01 cái Bình chứa các loại: 01 bộ Bộ giỏ cassette: 01 bộ Bộ lọc than hoạt tính: 02 bộ Ống dẫn các loại: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | Có ≥ 18 chương trình xử lý mô Có chương trình làm sạch Cho phép người vận hành tạo, xóa, tùy chỉnh chương trình điều khiển Có chức năng quản lý hóa chất/dung dịch Có chức năng khuấy trộn hóa chất Có chức năng tắt máy/dừng khẩn cấp hoăc báo động đồng thời dừng máy Giao diện vận hành: Màn hình: LCD cảm ứng màu kích thước ≥ 10", điều khiển và hiển thị các thông số hoạt động của máy Có chức năng hẹn giờ chạy chương trình xử lý mô Có bộ lọc hơi hóa chất Có cổng thoát hơi hóa chất Số lượng mô được xử lý đồng thời: ≥ 300 cassette Số bình hóa chất: ≥ 10 bình Số khoang/bể chứa paraffin: ≥ 4 Thời gian nóng chảy paraffin: ≤ 9 h Nhiệt độ parafin có thể điều chỉnh từ ≤ 58°C tới ≥ 65°C Nhiệt độ hóa chất có thể điều chỉnh từ: ≤ 35°C tới ≥ 60°C Cổng kết nối USB, báo động từ xa |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

2.18 Máy nhuộm tiêu bản tự động

|  | MÁY NHUỘM TIÊU BẢN TỰ ĐỘNG |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Đạt chứng chỉ ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 75% |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy nhuộm tiêu bản tự động Máy nhuộm và bộ phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ Bộ khay các loại: 01 bộ Bộ cốc/ngăn chứa hóa chất và dung dịch rửa các loại: 01 bộ Bộ giỏ chứa lam/giá mang lam: 01 bộ Bộ Adapter giỏ chứa lam: 01 bộ Bộ lọc hơi hóa chất: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ Máy dán lamen tự động Máy dán Lamen và phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ Bộ kết nối máy nhuộm tiêu bản và máy dán lamen: 01 bộ Bộ giỏ chứa lam: 01 bộ Bộ khay/bình chứa các loại: 01 bộ Keo dán lam: 01 chai Bộ lọc than hoạt tính: 2 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | *Máy nhuộm Có chức năng nhuộm, rửa và sấy lam Máy có thể thực hiện các chương trình nhuộm khác nhau với các giỏ/giá mang lam khác nhau Xử lý được đồng thời: ≥ 200 lam Số lam/giỏ (giá đỡ lam): ≥ 20 lam Công suất nhuộm tối đa ≥ 530 lam/giờ Số chương trình nhuộm: ≥ 15 chương trình Có thể điều chỉnh thông số cài đặt, thêm/bớt bước trong chương trình Kết hợp được với máy dán lamen tự động để tạo thành trạm làm việc tự động Có hệ thống xử lý hơi hóa chất Có chỉ thị hoặc thông báo khi máy đang trong chương trình nhuộm, đã hoàn thành chương trình nhuộm, có sự cố Có ≥ 18 trạm hóa chất Có ≥ 04 trạm rửa Có ≥ 01 trạm sấy Nhiệt độ sấy điều chỉnh được, lớn nhất ≥ 65 độ C Có ≥ 01 cửa/trạm nạp và xuất lamen riêng Có màn hình hiển thị kèm phím bấm hoặc màn hình cảm ứng Máy dán lamen Kết hợp được với máy nhuộm tiêu bản thành hệ thống tự động Trạm tải đầu vào có thể chứa ≥ 60 lam Trạm tải đầu ra có thể chứa ≥ 60 lam Công suất dán lamen: ≥ 300 lam/giờ Có hệ thống xử lý hơi hóa chất Giao diện vận hành: màn hình hiển thị, đèn LED chỉ thị và bàn phím điều khiển Phù hợp với nhiều loại lamen kích thước khác nhau. Chiều rộng lamen ≥ 22mm, chiều dài lamen ≥ 22mm. |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

2.19 Máy đúc bệnh phẩm

|  | MÁY ĐÚC BỆNH PHẨM |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 75% |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy đúc bệnh phẩm kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tối thiểu bao gồm: Modul làm lạnh: 01 cái Modul đun nóng (buồng gia nhiệt): 01 cái Đầu rót: 01 cái Thanh gạt sáp thừa: 01 cái Cáp kết nối, công tắc chân, dây nguồn: 01 bộ Paraffin tinh khiết dạng hạt: 10 kg Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | Thiết bị có thiết kế module, có thể hoạt động độc lập *Mô đun làm nóng Dung tích bồn chứa Paraffin: ≥ 4 lít Có màn hình hiển thị cảm ứng ≥ 4" Điều khiển rót paraffin bằng nút điều khiển trên máy hoặc bằng công tắc chân Có chức năng điều chỉnh lưu lượng rót paraffin Có chức năng thu gom paraffin thải hoặc sử dụng khay thu gom parafin tháo được Có đèn chiếu sáng khu vực rót paraffin Nhiệt độ module làm nóng có thể điều chỉnh từ ≤ 50 - ≥ 75 độ C Có chức năng phát cảnh báo hoặc hiển thị lỗi trên màn hình Thời gian bắt đầu, kết thúc và ngày làm việc có thể được lập trình *Mô đun làm lạnh Nhiệt độ làm lạnh tối đa ≤ –6°C Sức chứa của bàn lạnh ≥ 60 khối đúc Đạt tiêu chuẩn IEC 61010 - 1 hoặc UL 61010-1 |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

2.20 Máy ly tâm đa năng tốc độ cao

|  | MÁY LY TÂM ĐA NĂNG TỐC ĐỘ CAO |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 75% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc ISO 9001 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS |
| II. | Yêu cầu về cấu hình |
|  | Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 bộ Rotor văng: 01 cái Adapter (ống 20 ml hoặc 25ml): 01 bộ Adapter (ống 9 ml hoặc 15ml): 01 bộ Bộ kit tháo lắp: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | Buồng ly tâm bằng thép không gỉ Có màn hình hiển thị các thông số: tốc độ, lực ly tâm RCF, thời gian, số chương trình Khóa nắp bằng điện Trục quay có thể lắp rotor văng và rotor góc Tự động nhận dạng rotor Có thể điều chỉnh tốc độ ly tâm và thời gian ly tâm Chế độ cảnh báo tối thiểu bao gồm: nắp mở, quá nhiệt, không cân bằng Tắt máy khi rotor mất cân bằng Âm báo kết thúc chu trình Dải cài đặt tốc độ ly tâm: từ ≤ 200 rpm tới ≥ 15.000 rpm Bước điều chỉnh tốc độ cài đặt: ≤ 10 rpm Có ≥ 9 cấp độ tăng tốc và ≥ 9 cấp độ giảm tốc Lực ly tâm RCF tối đa: ≥ 23.000 x g Công suất li tâm ống 9 ml hoặc 15ml (± 10%): ≥ 40 ống Công suất li tâm ống 20 hoặc 25ml (± 10%): ≥ 20 ống Thời gian ly tâm: điều chỉnh được tối đa ≥ 9 giờ hoặc liên tục Bước điều chỉnh: ≤ 1 phút Có thể hấp tiệt trùng rotor ở nhiệt độ ≥ 121 độ C Mức ồn: ≤ 65dB Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn điện IEC 61010-2-020 (cho máy ly tâm trong phòng xét nghiệm) |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

2.21 Máy cắt tiêu bản quay tay kết nối bể dàn tiêu bản tự động

|  | MÁY CẮT TIÊU BẢN QUAY TAY KẾT NỐI BỂ DÀN TIÊU BẢN TỰ ĐỘNG |
| --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220V/50Hz (10%) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 75% |
| II. | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy cắt tiêu bản quay tay kết nối bể dàn tiêu bản tự động và phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 cái Bộ giữ mẫu: 01 cái Bộ định hướng mẫu (specimen orientation): 01 bộ Lưỡi dao dùng 01 lần: 01 hộp (≥ 50 cái/hộp) Bộ kit tháo lắp: 01 bộ Giá mang dao: 01 cái Bộ điều khiển: 01 bộ Cầu vận chuyển mẫu tới bể dàn: 01 cái Bộ lọc: 01 bộ Bể dàn tiêu bản: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III. | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | Máy cắt tiêu bản: Kiểu cắt: cắt bằng quay tay Có chức năng cắt và gọt (trimming) Có khóa tay quay Có chức năng di chuyển, nghiêng mẫu Có chức năng chỉnh nghiêng mẫu ≥ 8 độ Độ dày lát cắt: ≤ 0,5µm - ≥ 60µm. Số bước điều chỉnh: ≥ 3 Độ dày gọt mẫu điều chỉnh được: từ ≤ 10 tới ≥ 30µm Có chức năng lùi mẫu. Di chuyển được giá đỡ lưỡi dao Hệ thống vận chuyển bao gồm giá mang dao, cầu vận chuyển, bộ điều khiển và bề dàn tiêu bản Khay nước có thể tháo rời Tích hợp đèn chiếu sáng. Có hệ thống tuần hoàn nước bằng máy bơm Thể tích bể dàn: ≥ 750ml Nhiệt độ nước tối đa có thể điều chỉnh: ≥ 50 độ C Lưu lượng dòng chảy diều chỉnh được tối đa ≥500ml/phút |
| IV. | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

2.22 Máy cắt tiêu bản tự động kết nối bể dàn tiêu bản tự động

|  | MÁY CẮT TIÊU BẢN TỰ ĐỘNG KẾT NỐI BỂ DÀN TIÊU BẢN TỰ ĐỘNG |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100% Điện áp sử dụng: 220VAC (10%) /50Hz Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Có chứng chỉ CE hoặc công bố tuân thủ CE hoặc chứng nhận của FDA hoặc chứng chỉ JIS Môi trường làm việc: Nhiệt độ tối đa ≥ 25 độ C; Độ ẩm tối đa ≥ 60% |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy cắt tiêu bản tự động kết nối bể dàn tiêu bản tự động và phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 01 cái Bộ giữ mẫu: 01 cái Bộ định hướng mẫu (speciment orientation) : 01 bộ Giá đỡ lưỡi dao: 01 bộ Lưỡi dao dùng 01 lần: 01 hộp (≥ 50 cái/hộp) Bộ kit tháo lắp: 01 bộ Dây nguồn: 01 bộ Bộ điều khiển: 01 bộ Cầu vận chuyển mẫu tới bể dàn: 01 cái Bộ lọc: 01 bộ Bể dàn tiêu bản: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | Máy cắt tiêu bản Loại cắt: cắt bằng quay tay và cắt tự động bằng motor Có chức năng cắt và gọt (trimming) Có khóa tay quay Có chức năng dừng khẩn cấp Điều chỉnh được tốc độ dẫn tiến mẫu Thực hiện cắt mẫu bằng tay quay, qua bảng điều khiển Có màn hình hiển thị hoạt động của máy Có chức năng nhớ vị trí mẫu (memory position) Khoảng di chuyển mẫu theo chiều dọc: ≥ 70mm. Khoảng dẫn tiến mẫu: ≥ 28 mm Có chức năng chỉnh nghiêng mẫu ≥ 4 độ Tốc độ cắt điều chỉnh được từ ≤ 5 tới ≥ 450mm/s Độ dày lát cắt điều chỉnh được: ≤ 0,5µm - ≥ 100µm Độ dày gọt mẫu điều chỉnh được: ≤ 5µm - ≥ 500µm Có chức năng lùi mẫu. Hệ thống vận chuyển bao gồm giá mang dao, cầu vận chuyển, bộ điều khiển và bể dàn tiêu bản Khay nước có thể tháo rời Tích hợp đèn chiếu sáng. Có hệ thống tuần hoàn nước bằng máy bơm Dung tích bể dàn tiêu bản: ≥ 750ml Nhiệt độ nước tối đa có thể điều chỉnh: ≥ 50 độ C Lưu lượng dòng chảy diều chỉnh được tối đa ≥ 500ml/phút |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký hợp đồng Địa điểm giao hàng: Tại nơi sử dụng Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng ≤ 24 giờ để giải quyết Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng ≥ 8 năm Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam |

III. THIẾT BỊ KHỦ KHUẨN, TIỆT KHUẨN

3.1 Máy hấp tiệt trùng 2 cửa sử dụng hơi trung tâm

|  | MÁY HẤP TIỆT TRÙNG 2 CỬA SỬ DỤNG HƠI TRUNG TÂM |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100%. Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 (với thiết bị y tế) hoặc ISO 9001 (không phải thiết bị y tế). Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương. Điện áp làm việc: 380V-400V/50Hz hoặc 220V/50Hz (± 10%). Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm : ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy tiệt trùng 2 cửa sử dụng hơi trung tâm kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Máy, trong đó bao gồm: Xe trả hàng cố định: 02 cái Giá hấp: 01 cái Giỏ hấp: 10 cái Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái Bơm chân không tích hợp: 01 cái Bộ Kit bảo trì máy: 01 bộ Máy ủ chị thị sinh học và đọc kết quả trong vòng ≤ 30 phút: 01 cái Phần mềm quản lý thiết bị tích hợp trong máy: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | Tính năng chung: Cấu trúc vật liệu buồng máy bằng thép không gỉ 316 (tốt hơn hoặc tương đương) Cấu trúc cửa bằng vật liệu thép không gỉ 316 Áp lực (áp suất) thiết kế (máy hoặc buồng hấp) ≥ 3 bar Dùng để hấp tiệt trùng các dụng cụ y tế tối thiểu ở nhiệt độ: đến ≤ 121 độ C đến ≥ 134 độ C Khả năng hấp ≥ 10 hộp dụng cụ chuẩn STU Tuân thủ theo tiêu chuẩn EN 285 áp dụng cho các máy hấp tiệt trùng Loại 2 cửa, trượt tự động theo chiều dọc Có chức năng sấy khô chân không, có thể điều chỉnh thời gian sấy khô Đóng mở bằng (van hoặc piston hoặc xy-lanh khí nén) Bộ điều khiển bằng vi xử lý hoặc PLC (Bộ điều khiển lập trình) Trang bị màn hình cảm ứng, kích thước ≥ 7 inch trên cả 2 cửa Có ≥ 6 chương trình cài đặt sẵn, tối thiểu có: Chương trình kiểm tra chân không (vaccum test); Chương trình kiểm tra Bowie – Dick; Kiểm tra độ xâm nhập hơi nước với các gói thử nghiệm, đóng gói. Thời gian hoàn thành 1 chu trình tiệt khuẩn ≤ 45 phút Có thể tùy chỉnh thời gian hấp sấy theo nhu cầu người sử dụng Có khả năng kết nối với máy tính hoặc điện thoại di động cung cấp dư liệu của máy theo thời gian thực Có trang bị bộ lọc khí Buồng tiệt trùng: Thể tích buồng tiệt trùng ≥ 770 lít. Bơm chân không: Có hệ thống bơm chân không vòng chất lỏng ≥ 2 giai đoạn (hoặc 2 cấp) Hệ thống điều khiển: Hệ thống điều khiển bằng Vi xử lý hoặc PLC. Tính năng an toàn: Có nút dừng khẩn cấp. Có chức năng cảnh báo lỗi khi vận hành, tối thiểu có: rò rỉ, lỗi áp suất, lỗi bơm chân không Cửa có cơ chế tự dừng nếu bị vật cản khi đang đóng. Cửa được trang bị chức năng khóa an toàn hoặc khóa liên động |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

3.2 Máy hấp tiệt trùng 2 cửa tích hợp nồi sinh hơi

|  | MÁY HẤP TIỆT TRÙNG 2 CỬA TÍCH HỢP NỒI HƠI |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100%. Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 (với thiết bị y tế) hoặc ISO 9001 (không phải thiết bị y tế). Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương. Điện áp làm việc: 380V-400V/50Hz hoặc 220V/50Hz (± 10%). Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm : ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy tiệt trùng 2 cửa kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Máy, trong đó bao gồm: Xe trả hàng cố định: 02 cái Giá hấp: 01 cái Giỏ hấp: 10 cái Bộ sinh hơi tích hợp: 01 bộ Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái Bơm chân không tích hợp: 01 cái Bộ Kit bảo trì máy: 01 bộ Máy ủ chị thị sinh học và đọc kết quả trong vòng ≤ 30 phút: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | Tính năng chung: Cấu trúc vật liệu buồng máy bằng thép không gỉ 316 (tốt hơn hoặc tương đương) Cấu trúc cửa bằng vật liệu thép không gỉ 316 (tốt hơn hoặc tương đương) Áp lực (áp suất) thiết kế (máy hoặc buồng hấp) ≥ 3 bar Dùng để hấp tiệt trùng các dụng cụ y tế tối thiểu ở nhiệt độ: đến ≤ 121 độ C đến ≥ 134 độ C Khả năng hấp ≥ 10 hộp dụng cụ chuẩn STU Tuân thủ theo tiêu chuẩn EN 285 áp dụng cho các máy hấp tiệt trùng Loại 2 cửa, trượt tự động theo chiều dọc Có chức năng sấy khô chân không, có thể điều chỉnh thời gian sấy khô Đóng mở bằng (van hoặc piston hoặc xy-lanh khí nén) Bộ điều khiển bằng vi xử lý hoặc PLC (Bộ điều khiển lập trình) Trang bị màn hình cảm ứng, kích thước ≥ 7 inch trên cả 2 cửa Có ≥ 6 chương trình cài đặt sẵn, tối thiểu có: Chương trình kiểm tra chân không (vaccum test); Chương trình kiểm tra Bowie – Dick. Kiểm tra độ xâm nhập hơi nước với các gói thử nghiệm, đóng gói Thời gian hoàn thành 1 chu trình tiệt khuẩn ≤ 45 phút Có thể tùy chỉnh thời gian hấp sấy theo nhu cầu người sử dụng Có khả năng kết nối với máy tính hoặc điện thoại di động cung cấp dư liệu của máy theo thời gian thực Có trang bị bộ lọc khí Buồng tiệt trùng: Thể tích buồng tiệt trùng ≥ 770 lít. Bơm chân không: Có hệ thống bơm chân không vòng chất lỏng 2 giai đoạn Hệ thống điều khiển: Hệ thống điều khiển bằng Vi xử lý hoặc PLC. Có cổng kết nối mạng và cổng USB để trích xuất dữ liệu Tính năng an toàn: Có nút dừng khẩn cấp. Có chức năng cảnh báo lỗi khi vận hành, tối thiểu có: rò rỉ, lỗi áp suất, lỗi bơm chân không Cửa có cơ chế tự dừng nếu bị vật cản khi đang đóng. Cửa được trang bị chức năng khóa an toàn hoặc khóa liên động |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

3.3 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp EO

|  | MÁY TIỆT KHUẨN NHIỆT ĐỘ THẤP EO |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100%. Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 (với thiết bị y tế) hoặc ISO 9001 (không phải thiết bị y tế). Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương. Điện áp làm việc: 380V-400V/50Hz hoặc 220V/50Hz (± 10%). Môi trường hoạt động: Nhiệt độ: ≥ 25 độ C Độ ẩm : ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp EO kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó bao gồm: Máy chính: 01 cái. Giỏ hàng: 03 cái. Máy đọc chỉ thị sinh học: 01 cái. Bình (hộp) khí EO: ≥ 90 cái. Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái. Giấy in nhiệt: 02 cuộn. Chỉ thị hóa học cho hấp EO: 1000 cái. Chỉ thị sinh học cho hấp EO: 200 cái Túi ép dẹt: 02 cuộn. Túi ép phồng: 04 cuộn. Bộ kit bảo dưỡng định kỳ: 02 bộ. Xe đẩy hàng: 02 cái. Cảm biến giám sát khí EO (tích hợp hoặc tách rời): 01 bộ. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 bộ. |
| III | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | Đặc tính chung: Máy có khả năng tiệt khuẩn những dụng cụ không chịu được nhiệt độ cao. Máy chính: Màn hình hiển thị các thông tin chính cho quá trình hoạt động như: Trạng thái của chu trình, nhiệt độ chu trình, tình trạng cửa (mở/ đóng), thời gian chu trình. Loại cửa ≥ 1 cửa. Công suất: ≥ 220 lít. Máy có thể tiệt trùng ≤ 10 giờ Nhiệt độ tiệt trùng có thể cài đặt ≥ 2 chế độ; mức nhiêt độ ≤ 56 độ C Có chức năng xử lý khí thải EO (tích hợp hoặc tách rời) Máy đọc chỉ thi sinh học: Máy đọc chỉ thị sinh học dùng để ủ và đọc kết quả cho chỉ thị sinh học trong công nghệ tiệt khuẩn bằng hấp EO. |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

3.4 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ Plasma

|  | MÁY TIỆT KHUẨN NHIỆT ĐỘ THẤP CÔNG NGHỆ PLASMA |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100%. Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 (với thiết bị y tế) hoặc ISO 9001 (không phải thiết bị y tế). Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương. Điện áp làm việc: 380V-400V/50Hz hoặc 220V/50Hz (± 10%). Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm : ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ Plasma kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: Máy chính: 01 Cái. Máy in nhiệt tích hợp trong máy: 01 Cái. Bơm chân không tích hợp: 01 cái. Phụ kiện kèm theo, bao gồm tối thiểu: Bộ Kit lắp đặt và bảo dưỡng: 01 bộ Giá tiệt trùng: 02 Cái. Hóa chất chạy máy H2O2: 02 Bộ. Chỉ thị hóa học: 250 Cái. Chỉ thị sinh học: 50 cái Túi ép tiệt trùng các cỡ: 10 Cuộn. Giấy in: 10 Cuộn. Máy đọc chỉ thị sinh học: 01 cái. Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo hành bảo trì (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 Bộ. |
| III | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | Tính năng chung: Thiết bị sử dụng chất tiệt trùng H2O2 để tiệt trùng các dụng cụ y tế và các dụng cụ kém chịu nhiệt Loại ≥ 1 cửa trượt dọc Nhiệt độ buồng hấp ≤ 56 độ C Khung máy chính làm từ thép không gỉ hoặc hợp kim thép các-bon mạ kẽm Buồng máy chính làm từ thép không gỉ hoặc hợp kim nhôm Buồng tiệt trùng Dung tích buồng tiệt trùng ≥ 150 lít. Buồng hấp được bọc cách nhiệt Có bộ lọc khí HEPA hoặc tương đương, lọc hiệu suất ≥ 99.9%. Có bộ lọc để xử lý tồn dư H2O2 Chương trình tiệt trùng: Có ≥ 03 chu trình tiệt trùng được lập trình sẵn trong máy dùng để tiệt trùng bề mặt dụng cụ, tiệt trùng các dụng cụ nội soi ống cứng và ống mềm. Chu trình hấp có tối thiểu các giai đoạn bao gồm: giai đoạn điều kiện (hoặc kiểm tra hệ thống), giai đoạn bơm H2O2, giai đoạn plasma, giai đoạn sục khí Thời gian hấp theo chu trình cài đặt: ≤ 65 phút; số chu trình có thể cài đặt ≥ 3 Tính năng an toàn: Cửa có khả năng ngăn cản việc đóng cửa khi có vật cản Có báo lỗi tối thiểu về nhiệt độ, áp suất Có công tắc ngắt khẩn cấp hoặc phần mềm để dừng chu trình tiệt trùng khi có sự cố. Có hệ thống (hoặc cảm biến) giám sát áp suất hoặc cảm biến áp suất cửa Nhiệt độ buồng hấp được kiểm soát bằng cảm biến Hệ thống điều khiển: Thiết bị được điều khiển bằng vi xử lý hoặc PLC hoặc dạng máy tính (hoặc tương đương) Máy trang bị màn hình cảm ứng màu, kích thước ≥ 7 inch. Phần mềm quản lý theo dõi liên tục các thông số của chu trình hấp: áp suất, nhiệt độ, mức chân không, plasma, nồng độ chất tiệt trùng Có bộ nhớ lưu trữ dữ liệu Bơm chân không: Bơm chân không 2 giai đoạn Hóa chất tiệt trùng Nồng độ H2O2: 60% (±5%) |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

3.5 Máy rửa khử khuẩn và sấy khô dụng cụ, 2 cửa

|  | MÁY RỬA KHỬ KHUẨN VÀ SẤY KHÔ DỤNG CỤ, 2 CỬA |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100%. Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 (với thiết bị y tế) hoặc ISO 9001 (không phải thiết bị y tế). Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương. Điện áp làm việc: 380V-400V/50Hz hoặc 220V/50Hz (± 10%). Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm : ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy rửa khử khuẩn và sấy khô dụng cụ 2 cửa kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó tối thiểu bao gồm: Máy chính: 01 Cái. Máy in tích hợp: 01 Cái. Giấy in nhiệt: 10 Cuộn. Giá để dụng cụ 5 tầng: 01 Cái. Giỏ đựng dụng cụ: 15 Cái. Xe đẩy dụng cụ vào ra: 02 Cái. Giá rửa dụng cụ nội soi: 01 chiếc. Hóa chất chạy thử máy: ≥ 10 Lít. Bơm hóa chất tích hợp: 02 chiếc. Bộ bảo dưỡng: 01 bộ. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh+ tiếng Việt): 01 Bộ. |
| III | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | 1. Tính năng chung Ứng dụng rửa: Dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ nội soi ống cứng, dụng cụ nhãn khoa, dụng cụ gây mê, hộp đựng, ống dây thở. Cấu trúc: Máy rửa khử khuẩn hai cửa trượt tự động. Độ ồn vận hành: ≤ 60.5 dB (A). Có trang bị các pha rửa, khử trùng nhiệt, và sấy khô. Dung tích buồng rửa: ≥ 350 lít. Điều khiển bằng vi xử lý hoặc PLC. Có màn hình cảm ứng màu ≥ 7 inch ở cửa nạp đồ và lấy đồ. Màn hình hiển thị thời gian rửa, trạng thái chu trình, thông báo lỗi. Buồng rửa bằng thép không gỉ AISI 316L (hoặc tương đương hoặc tốt hơn). Vỏ máy được làm bằng thép không gỉ AISI 304 (hoặc tương đương hoặc tốt hơn). 2. Chu trình máy Có ≥ 6 chương trình rửa được lập trình sẵn. Có thể tạo chương trình rửa theo nhu cầu người dùng Có ≥ 5 chương trình bảo trì máy Chu trình rửa gồm ≥ 6 giai đoạn 3. Hệ thống cửa Cửa được làm bằng kính cường lực ≥ 2 lớp trong suốt. Khung cửa được làm bằng thép không gỉ AISI 304 (tương đương hoặc tốt hơn) Trang bị khóa liên động 4.Hệ thống rửa Trang bị ≥ 2 tay phun nước trong buồng rửa Nhiệt độ nước khử trùng lên tới ≥ 90oC Có tính năng tự động phát hiện loại giá rửa và lựa chọn chương trình rửa phù hợp 5. Hệ thống bơm Bơm nước tuần hoàn công suất ≥ 1.5kW Lưu lượng bơm: ≥ 750 lít/phút 6. Bơm định lượng hoá chất Trang bị ≥ 2 bơm nhu động 7. Hệ thống sấy Sử dụng thanh gia nhiệt Quạt sấy công suất ≥ 1.8 kW Có màng lọc khí HEPA H14 8. Chức năng an toàn Có nút dừng khẩn cấp gắn trên cửa. Cửa có khóa liên động chỉ cho phép đóng và mở một cửa tại một thời điểm. Có màng lọc HEPA lọc khí sạch trước khi đưa vào buồng rửa để sấy dụng cụ. Có báo động và hiển thị lỗi trên màn hình Có hiển thị trạng thái của chu trình trước khi lỗi. Có trang bị cảm biến cảnh báo mức hóa chất thấp hoặc hết Có hiển thị các lỗi báo động, cảnh báo tối thiểu bao gồm: lỗi cửa mở, lỗi nguồn điện, lỗi cảm biến Có cổng kết nối để tích hợp với phần mềm quản lý |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

3.6 Tủ sấy dụng cụ 2 cửa

|  | TỦ SẤY DỤNG CỤ 2 CỬA |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100%. Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 (với thiết bị y tế) hoặc ISO 9001 (không phải thiết bị y tế). Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương. Điện áp làm việc: 380V-400V/50Hz hoặc 220V/50Hz (± 10%). Môi trường hoạt động: Nhiệt độ : ≥ 25 độ C Độ ẩm : ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Tủ sấy dụng cụ 2 cửa kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó bao gồm: Máy chính: 01 Cái. Giá để khay dụng cụ ≥ 8 tầng: 01 Bộ. Khay dụng cụ: ≥ 8 Cái. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 Bộ. |
| III | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | 1. Đặc tính chung Dùng để sấy khô nhanh các dụng cụ, trang thiết bị. Loại ≥ 2 cửa, dạng tủ dứng. Dung tích ≥ 290 lít. Độ ồn vận hành tối đa: ≤ 65 dB. Thiết kế thép không gỉ 304 hoặc tốt hơn. Buồng sấy có thể đặt được ≥ 9 khay chuẩn DIN 2. Hệ thống điều khiển Có thể cài đặt các thông số thời gian, nhiệt độ của chu trình sấy Nhiệt độ sấy có thể điều chỉnh đến ≥ 80 º C. Thời gian chu trình có thể được điều chỉnh: từ ≤ 01 đến ≥ 90 phút. 3. Hệ thống cửa Cửa cấu tạo ≥ 2 lớp Nhiệt độ bề mặt ngoài tủ ≤ 50 độ C 4. Hệ thống sấy Thanh gia nhiệt công suất ≥ 2250W Trang bị bộ lọc HEPA hoặc bộ lọc tĩnh điện. |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

3.7 Tủ sấy dụng cụ 1 cửa

|  | TỦ SẤY DỤNG CỤ 1 CỬA |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100%. Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 (với thiết bị y tế) hoặc ISO 9001 (không phải thiết bị y tế). Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương. Điện áp làm việc: 380V-400V/50Hz hoặc 220V/50Hz (± 10%). Môi trường hoạt động: Nhiệt độ :≥ 25 độ C Độ ẩm : ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Tủ sấy dụng cụ 1 cửa kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó bao gồm: Máy chính: 01 Cái. Giá để khay dụng cụ ≥ 8 tầng: 01 Bộ. Khay dụng cụ: ≥ 8 Cái. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 Bộ. |
| III | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | 1. Đặc tính chung Dùng để sấy khô nhanh các dụng cụ, trang thiết bị. Loại ≥ 1 cửa, dạng tủ dứng. Dung tích ≥ 290 lít. Độ ồn vận hành tối đa: ≤ 65 dB. Thiết kế thép không gỉ 304 hoặc tốt hơn. Buồng sấy có thể đặt được ≥ 9 khay chuẩn DIN 2. Hệ thống điều khiển Có thể cài đặt các thông số thời gian, nhiệt độ của chu trình sấy Nhiệt độ sấy có thể điều chỉnh đến ≥ 80 º C. Thời gian chu trình có thể được điều chỉnh: từ ≤ 01 đến ≥ 90 phút. 3. Hệ thống cửa Cửa cấu tạo ≥ 2 lớp Nhiệt độ bề mặt ngoài tủ ≤ 50 độ C 4. Hệ thống sấy Thanh gia nhiệt công suất ≥ 2250W Trang bị bộ lọc HEPA hoặc bộ lọc tĩnh điện. |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

3.8 Tủ sấy ống 2 cửa

|  | TỦ SẤY ỐNG 2 CỬA |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100%. Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 (với thiết bị y tế) hoặc ISO 9001 (không phải thiết bị y tế). Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương. Điện áp làm việc: 380V-400V/50Hz hoặc 220V/50Hz (± 10%). Môi trường hoạt động: Nhiệt độ :≥ 25 độ C Độ ẩm : ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Tủ sấy ống 2 cửa kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó bao gồm: Máy chính: 01 Cái. Giá treo ≥ 36 vị trí: 01 Bộ. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh+ tiếng Việt): 01 Bộ |
| III | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | 1. Đặc tính chung Tủ sấy dùng cho ống thở… Loại ≥ 2 cửa, dạng tủ dứng. Dung tích ≥ 290 lít. Độ ồn vận hành tối đa: ≤ 65 dB. Thiết kế thép không gỉ hoặc tốt hơn. Có thể sấy tối đa ≥ 36 bộ ống dây thở/ chu trình sấy 2. Hệ thống điều khiển Có thể cài đặt các thông số thời gian, nhiệt độ của chu trình sấy Nhiệt độ sấy có thể điều chỉnh đến ≥ 80 º C. Thời gian chu trình có thể được điều chỉnh: từ ≤ 01 đến ≥ 90 phút. 3. Hệ thống cửa Cửa cấu tạo ≥ 2 lớp Nhiệt độ bề mặt ngoài tủ ≤ 50 độ C 4. Hệ thống sấy Thanh gia nhiệt công suất ≥ 2250W Trang bị bộ lọc HEPA hoặc bộ lọc tĩnh điện. |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

3.9 Tủ sấy ống 1 cửa

|  | TỦ SẤY ỐNG 1 CỬA |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100%. Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 (với thiết bị y tế) hoặc ISO 9001 (không phải thiết bị y tế). Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương. Điện áp làm việc: 380V-400V/50Hz hoặc 220V/50Hz (± 10%). Môi trường hoạt động: Nhiệt độ :≥ 25 độ C Độ ẩm : ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Tủ sấy ống 1 cửa kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó bao gồm: Máy chính: 01 Cái. Giá treo ≥ 36 vị trí: 01 Bộ. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh+ tiếng Việt): 01 Bộ. |
| III | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | 1. Đặc tính chung Tủ sấy dùng cho ống thở… Loại ≥ 1 cửa, dạng tủ dứng. Dung tích ≥ 290 lít. Độ ồn vận hành tối đa: ≤ 65 dB. Thiết kế thép không gỉ hoặc tốt hơn. Có thể sấy tối đa ≥ 36 bộ ống dây thở/ chu trình sấy 2. Hệ thống điều khiển Có thể cài đặt các thông số thời gian, nhiệt độ của chu trình sấy Nhiệt độ sấy có thể điều chỉnh đến ≥ 80 º C. Thời gian chu trình có thể được điều chỉnh: từ ≤ 01 đến ≥ 90 phút. 3. Hệ thống cửa Cửa cấu tạo ≥ 2 lớp Nhiệt độ bề mặt ngoài tủ ≤ 50 độ C 4. Hệ thống sấy Thanh gia nhiệt công suất ≥ 2250W Trang bị bộ lọc HEPA hoặc bộ lọc tĩnh điện. |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

3.10 Máy hàn túi ép tự động

|  | MÁY HÀN TÚI ÉP TỰ ĐỘNG |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100%. Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 (với thiết bị y tế) hoặc ISO 9001 (không phải thiết bị y tế). Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương. Điện áp làm việc: 380V-400V/50Hz hoặc 220V/50Hz (± 10%). Môi trường hoạt động: Nhiệt độ :≥ 25 độ C Độ ẩm : ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Yêu cầu cấu hình: Máy hàn túi ép tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó bao gồm: Máy chính: 01 Cái. Băng chuyền đồng bộ: 01 Cái. Phụ kiện theo máy: 01 Bộ. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 Bộ. |
| III | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | Dùng để hàn túi ép dẹt, túi ép phồng và túi tyvek. Có thể in thông tin lên túi Máy được điều khiển bằng bộ vi xử lý. Tốc độ hàn tối đa: ≥ 10m/phút. Nhiệt độ hàn túi điều chỉnh được: tối đa lên đến ≥ 220 ºC. Sai số nhiệt độ cho phép: ≤ 50C Khoảng cách từ mép túi vào mối hàn điều chỉnh được từ: 0 đến ≥ 30 mm Độ rộng mối hàn ≥ 12 mm. Vỏ máy làm bằng thép không gỉ AISI 304 hoặc tốt hơn Tự động dừng máy khi thông số vượt giới hạn cho phép |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

3.11 Máy cắt túi ép tự động

|  | MÁY CẮT TÚI ÉP TỰ ĐỘNG |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100%. Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 (với thiết bị y tế) hoặc ISO 9001 (không phải thiết bị y tế). Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương. Điện áp làm việc: 380V-400V/50Hz hoặc 220V/50Hz (± 10%). Môi trường hoạt động: Nhiệt độ :≥ 25 độ C Độ ẩm : ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy cắt túi ép tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó bao gồm: Máy chính: 01 cái Máy in (tích hợp hoặc tách rời): 01 cái Phụ kiện theo máy: 01 bộ Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | Loại máy: cắt và hàn túi tự động Màn hình hiển thị (tương đương hoặc tốt hơn) Máy được điều khiển bằng bộ vi xử lý. Có thể kết nối với mạng hoặc kết nối máy tính Tốc độ cắt hàn tối đa: ≥ 4700 túi/giờ. Độ dài túi cắt điều chỉnh từ ≤ 100 đến ≥ 1000 mm. Nhiệt độ hàn túi cài đặt được, tối đa lên đến ≥ 200 ºC. Có tối thiểu ≥ 3 chế độ làm việc, bao gồm: Cắt và hàn, chỉ hàn túi, chỉ cắt túi Vỏ máy làm bằng thép không gỉ 304 hoặc tốt hơn Độ rộng túi ép tối đa ≥ 420 mm. Độ rộng mối hàn tối đa: ≥ 12 mm. Máy in được dữ liệu : Thời hạn sử dụng, mã người đóng gói, số tiệt trùng Có cảnh báo và dừng động cơ trong trường hợp các thông số hoạt động vượt quá giới hạn cho phép. |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

3.12 Máy hấp ướt nhanh

|  | MÁY HẤP ƯỚT NHANH |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100%. Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 (với thiết bị y tế) hoặc ISO 9001 (không phải thiết bị y tế). Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương. Điện áp làm việc: 380V-400V/50Hz hoặc 220V/50Hz (± 10%). Môi trường hoạt động: Nhiệt độ :≥ 25 độ C Độ ẩm : ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy hấp ướt kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: Máy chính: 01 Cái. Giá đỡ khay: 01 Cái. Khay hấp: 05 Cái. Kẹp gắp khay: 01 cái. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (bằng tiếng Anh + tiếng Việt): 01 Bộ. |
| III | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | 1. Tính năng chung Máy được thiết kế để tiệt trùng nhanh bằng hơi nước các dụng cụ y tế chịu nhiệt. Nhiệt độ tiệt trùng điều chỉnh được 2 mức: 121oC và 134oC Kiểu máy: 1 cửa. Dung tích: ≥ 23 lít. Có màn hình hiển thị kèm phím điều chỉnh hoặc màn hình màu cảm ứng; hiển thị các thông số của chu trình hấp như: tên chương trình hấp, nhiệt độ, thời gian, áp suất,… Có ≥ 05 chương trình tiệt trùng được cài đặt sẵn, tối thiểu có: chương trình cho dụng cụ đóng gói, chương trình cho dụng cụ không đóng gói, chương trình cho dụng cụ nhiễm khuẩn sinh học hoặc virus Có tối thiểu các chương trình kiểm tra: kiểm tra chân không; chương trình kiểm tra Helix test hoặc bowie & dick test Buồng hấp làm bằng thép không gỉ 2. Tính năng an toàn - Có van an toàn - Có hiển thị cảnh báo và thông báo lỗi trên màn hình - Có thể mở cửa bằng tay trong trường hợp khẩn cấp |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |

3.13 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm

|  | MÁY RỬA DỤNG CỤ BẰNG SÓNG SIÊU ÂM |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau, mới 100%. Nhà sản xuất phải có giấy chứng chỉ ISO 13485 (với thiết bị y tế) hoặc ISO 9001 (không phải thiết bị y tế). Thiết bị chính đạt chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương. Điện áp làm việc: 380V-400V/50Hz hoặc 220V/50Hz (± 10%). Môi trường hoạt động: Nhiệt độ :≥ 25 độ C Độ ẩm : ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó bao gồm: Máy chính: 01 Cái. Giá để dụng cụ thép không gỉ: 01 cái. Giỏ rửa: 01 Cái. Chỉ thị rửa: 100 Test. Dụng cụ kẹp chỉ thị rửa: 01 Cái. Hóa chất rửa enzyme: 02 Can. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (tiếng Anh + tiếng Việt): 01 Bộ. |
| III | Tiêu chí kỹ thuật |
|  | Được thiết kế để làm sạch dụng cụ y tế Là thiết bị để bàn. Dung tích ≥ 28 lít. Có chức năng loại bỏ bọt khí. Dùng công nghệ rửa bằng sóng siêu âm. Thời gian có thể điều chỉnh được đến tối đa ≥ 90 phút hoặc hoạt động liên tục. Nhiệt độ có thể điều chỉnh lên đến ≥ 70 độ C; Có màn hình hiển thị hoặc thang đo hiển thị: thời gian, nhiệt độ. |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 04 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. Cam kết cung cấp chứng chỉ CO do cơ quan có thẩm quyền cấp và chứng chỉ CQ do nhà sản xuất cấp khi giao hàng Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý hợp pháp của nhà sản xuất theo quy định hiện hành Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt Yêu cầu nhà thầu báo giá (có giá ổn định, không đổi trong thời hạn tối thiểu 08 năm khi trúng thầu): Dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |